Tehnične specifikacije

Ta analitska oprema bi podpirala cilje raznolikih raziskovalnih dejavnosti več centrov na Univerzi v Novi Gorici. Center za raziskave atmosfere (CRA) izvaja poiskuse za lociranje in vrednotenje vpliva virov onesnaževanja zraka. Poznavanje elementarne sestave atmosferskih aerosolov je bistvenega pomena za izvedbo tega dela in samo ICP-MS lahko zanesljivo zagotovi te informacije. Center za raziskave vina (CRV) izvaja raziskave o vplivu onesnaženosti tal na pridelavo grozdja in vina. Za to je potrebna natančna določitev elementarne sestave prsti. Laboratorij za vede o okolju in življenju  (LVOŽ) pa raziskuje vpliv onesnaženosti zraka, vode in tal na zdravje ljudi, rastlin in ostalih organizmov. Samo ICP-MS lahko pokrije širok dinamični razpon, ki je potreben za meritve okoljskih in bioloških vzorcev.

Za doseganje zahtev želenih/predlaganih raziskovalnih aplikacij mora instrument zadostiti naslednje minimalne specifikacije:

- imeti mora širok masni razpon med 2 in >250 AMU;

- sposobnost analize vzorcev z visoko vsebnostjo skupnih TDS (Total dissolved solids) (do 25%);

- širok dinamični razpon, z možnostjo pokritja razpona ppt - % (velikostni razred >10);

- občutljivost > 200 Mcps/ppm za 205Tl, ali enakovredno;

- minimalna interferenca (vrednost razmerja Ce2+/Ce+ = 3 ali manj, ter vrednost razmerja CeO / Ce+ manj kot 2, ali enakovredno;

- meja zaznavnosti manj kot 0.1 ppt za ione srednjega razpona (115In) v normalnem delovanju (brez He), ali enakovredno;

- vrednost MS hitrosti skeniranja >3000 AMU/s in hitro integracijo (zadrževalni čas 0.1 ms) za analizo prehodnih signalov;

- daljnoročno stabilinost <5% RSD;

- sposobnost analize tekočih vzorcev, ki vsebujejo jedke kisline, kot je HF;

- možnost sklopitev z drugimi sistemi v prihodnosti (modifikacija in nadgradnja sistema);

- vključuje potrebno opremo za laboratorijski mikrovlovni razklop vzorcev;

- mora vključevati potrebne potrošne materiale, potrebne za rutinsko elementarno analizo.

Poleg zgoraj navedenega, je pred namestitvijo ICP-MS opreme nujna ustrezna priprava prostora, kjer se bo instrument nahajal. Potrebne spremembe za pripravo nahajališča instrumenta je treba vključiti v tehnične specifikacije instrumenta.

Dobavitelj mora prikazati izračun letnega strošeka porabe argona (argon se ne smatra kot potrošni material in ni vštet v vzdrževanje opreme).

Opis laboratorija za ICP-MS

Laboratorij v katerem se bo nahajala oprema ICP-MS mora ponudnik opremiti sam oz. ponudnik opreme mora obstoječi laboratorij preurediti sam do te mere, da bo v njem ponujena oprema ICP-MS deloval brezhibno. V prilogi je načrt obstoječega laboratorija.

Opis obstoječega stanja laboratorija:

- velikost laboraotija: 4,450 m x 2,20 m;

- dotok argona po bakrenih ceveh (pretok do 15 bar), z obstoječo zunanjo plinsko postajo;

- elektrika: el. omarica se nahaja v laboratoriju, namenjena je temu dotičnemu laboratoriju in HPLC laboratoriju. Navadne vtičnice, varovalke 16 A, glavno stikalo 32A – 400V;

- centralno prezračevanje: AR-1/F, pretok 320 m3/h; OD-9/KR, pretok 300 m3/h;

- odsesavanje: obstoječ ventilator S&P TD 500/160 pretok 100 m3/h;

- strop – amstrong plošče;

- okno: staro aluminjasto, dimenzije: 149 x 156 cm;

- lesena vrata, zunanje dimenzije Š: 92,5 cm V: 271 cm;

- ena stena je iz gips plošče;

- stene so prepleskane z navadno zidno barvo;

- ogrevanje in hlajenje prostora: klimat priklopljen na centralno toplotno črpalko;

- dotok hladne vode;

- kovinska miza z marmorjevim pokrovom, dimenzije 76 x 152 x 93 cm.

Vsi deli ICP-MS opreme, se morajo nahajati znotraj omenjenega laboratorija. Izjema je oprema za laboratorijski mikrovalovni razklop vzorcev.