Obrazec št. 10

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN POGOJI ZA PET/CT SISTEM  S PRIPADAJOČO  OPREMO

# SPLOŠNE ZAHTEVE

Ponudnik mora dobaviti, namestiti in predati v uporabo Onkološkemu inštitutu Ljubljana opremo, specificirano v tem dokumentu. Vsa oprema mora  ustrezati zahtevanim specifikacijam in prevzeta s strani Onkološkega inštituta skladno s prevzemnimi protokoli posameznih proizvajalcev in veljavnim NEMA standardom. Če prevzemni protokoli proizvajalcev ne predvidevajo preizkušanja določenih lastnosti opreme, ki so navedene v razpisnih pogojih, lahko predstavniki inštituta zahtevajo dodatne preizkuse na stroške ponudnika. Zapisnik o opravljenih testih je sestavni del prevzemnega protokola.

Oprema je zaradi preglednosti razdeljena v naslednje sklope in podsisteme:

- PET/CT aparat

- Neodvisne dislocirane delovne postaje

- Pozicionirni laserski sistem

- DICOM tiskalnik/imager, Barvni Laserski Tiskalnik

- Specifična imobilizacijska oprema za potrebe Oddelka za teleradioterapijo OIL

- Povezljivost glavne konzole in delovnih postaj z lokalnim omrežjem Oddelka za teleradioterapijo OIL

- Avtomatski injektor za CT kotrastno sredstvo

- Drugo

PET/CT aparat, pozicijski laserji in oprema se montirajo v prostore, kjer je sedaj PET/CT aparat Siemens Biograph s pripadajočim tehničnim in nadzornim prostorom. Nadzorni in tehnični prostor sta na lokaciji obstoječega nadzornega in tehničnega prostora. Vsa oprema se namesti po morebitnih ustreznih preureditvah prostorov, morebitni odstranitvi stare opreme ter po ureditvi prostorov v skladu z zahtevami naročnika.

Priprava prostora mora biti izvedena v skladu z zahtevami proizvajalca ponujenega aparata, skupaj z vsemi potrebnimi instalacijami in predpisanimi zaščitami. Vse stroške priprave prostora in zaščite krije ponudnik. Priporočljiv je ogled prostorov. Termin ogleda določi naročnik.

Letnik proizvodnje naprave, ki je predmet najema, ne sme biti starejši od 2012*, razen oprema pri kateri je posebej navedeno drugače, mora imeti evropski certifikat (oznako CE) in mora biti odobrena s strani FDA. Ponudnik mora priložiti dokument, iz katerega je razvidno, da oprema izpolnjuje to zahtevo.

Vse specifikacije opreme in njenih lastnosti, kakor tudi vsi ostali pogoji, ki so zapisani v tem dokumentu, so pogodbene obveznosti ne glede na način njihovega zapisa.

Ponudnik mora odgovoriti na vsako od točk v poglavjih  in sicer po vrsti, kakor so zapisane. Iz odgovora mora biti nedvoumno razvidno, da ponudba ustreza določenemu pogoju.

- Kjer je zahtevana številčna vrednost določenega parametra, mora ponudnik navesti vrednost, ki jo zagotavlja. Vrednost mora biti znotraj specificirane vrednosti, ki jo zahteva naročnik.

- Kjer je zahtevan opisen odgovor, mora biti ta jasen in nedvoumen.

- Kjer je zahtevano strinjanje z določenim pogojem, mora ponudnik v odgovoru to nedvoumno navesti (npr. se strinjamo ali DA).

- Kjer so zahtevane posebne izjave, mora ponudnik navesti, da so priložene in jih mora izpolniti, podpisati ter navesti, kje v razpisni dokumentaciji jih je moč najti. Izjave morajo biti zložene po vrsti.

- Vsi zahtevani certifikati morajo biti priloženi.

- Za vsak del ponujene opreme mora ponudnik po vrsti priložiti dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti razvidno, da oprema ustreza razpisnim pogojem.

- Kjer naročnik zahteva od ponudnika določeno zavezo, mora ponudnik nedvoumno in natančno opisati, kako jo izpolnjuje oziroma kako jo bo izpolnjeval in ji zadostil.

| SKLOP # | Opis | EM | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET/CT Aparat Ponudnik mora navesti model in proizvajalca | 1 kos |  |  |
| 2 | Neodvisna dislocirana delovna postaja po sistemu strežnik/uporabnik ('server/client') Ponudnik mora navesti model in proizvajalca | 5 kos |  |  |
| 3 | Laserski sistem za centriranje pacienta in načrtovanje radioterapije. Ponudnik mora navesti model in proizvajalca | 1 kos |  |  |
| 4 | DICOM mrežni barvni tiskalnik/imager Ponudnik mora navesti model in proizvajalca | 1 kos |  |  |
|  | Mrežni barvni LASERSKI tiskalnik - NOV Ponudnik mora navesti model in proizvajalca | 1 kos |  |  |
| 5 | Specifična imobilizacijska oprema za potrebe Oddelka za teleradioterapijo OIL | 1 komplet |  |  |
| 6 | Povezljivost glavne konzole in delovnih postaj z lokalnim omrežjem Oddelka za teleradioterapijo OIL | 1 komplet |  |  |
| 7 | Avtomatski injektor za CT kontrastno sredstvo. Ponudnik mora navesti model in proizvajalca | 1 kos |  |  |
| 8 | Drugo | Glej opis |  |  |

SKLOP 1: PET/CT aparat

| # | Zahtevane karakteristike | Pogoj | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PET/CT Aparat Ponudnik mora navesti model in proizvajalca in datum izdelave Ponujeni sistem mora biti leto izdelave 2012 ali novejši. Ponudnik mora navesti kdaj je bil sistem predstavljen na tržišču. Ponudnik mora navesti referenčne ustanove, kjer sistem deluje | DA |  |  |
| 1.1 | Ogrodje (Gantry podsistem) |  |  |  |
| 1.1.1 | Transverzalna odprtina za bolnika po celotni axialni dolžini mora biti ≥ 78 cm | DA |  |  |
| 1.1.2 | Mora imeti pozicionirne laserje v gantry-ju | DA |  |  |
| 1.1.3 | Ponudnik mora navesti način hlajenja PET gantry-ja | DA, navesti |  |  |
| 1.1.4 | Ponudnik mora navesti način hlajenja CT gantry-ja | DA, navesti |  |  |
| 1.2 | Miza za pacienta |  |  |  |
| 1.2.1 | Zagotovljena mora biti nosilnost mize ≥ 220 kg | DA |  |  |
| 1.2.2 | Mora imeti dodatek k mizi, ki omogoča ravno ležišče kompatibilno za načrtovanje radioterapije | DA |  |  |
| 1.2.3 | Mora imeti dodatke in pripomočke za standardno mizo za fiksacjo pacienta: -nastavek za glavo, -nastavek za držo rok nad glavo, -fiksacijski trakovi, -držalo za infuzije, -vakuumske blazine z črpalko za: 1. glava/vrat, 60x60 cm 2. standardna, 150x100 cm | DA |  |  |
| 1.2.4 | Natančnost nastavitve mize in ponovljivost nastavitve mora biti ± 0.25 mm | DA |  |  |
| 1.2.5 | Vrhnja plošča - dodatna (“table top”) mora biti ravna in izdelana iz karbonskih vlaken. Indeksiranje mora biti kompatibilno (identično) kot na linearnih pospeševalnikih Sektorja za radioterapijo OIL. Ponudnik mora biti posebej pozoren na ustrezno širino vrhnje plošče. | DA |  |  |
| 1.2.6 | Dopustno upogibanje mize med CT in PET preiskavo pri teži 180 kg mora biti v območju +/- 0.5 mm oz. ponudnik mora podati podatek o maksimalni defleksiji mize | DA |  |  |
| 1.2.7 | Ponudnik mora podati podatek o tem ali miza ustreza standardu AAPM TG-66 | DA |  |  |
| 1.3 | PET podsistem Parametri in karakteristike PET sistema (NEMA performance measurements) |  |  |  |
| 1.3.1 | Tip kristala za PET aparat mora biti LSO ali LYSO | DA |  |  |
| 1.3.2 | Axialno vidno polje mora biti ≥ 18 cm | DA |  |  |
| 1.3.3 | Prostorska ločljivost točkastega izvora FWHM v transverzalni smeri @ 1 cm od osi mora biti ≤ 5 mm | DA |  |  |
| 1.3.4 | Prostorska ločljivost točkastega izvora FWHM v axialni smeri @ 1 cm od osi mora biti ≤ 5 mm | DA |  |  |
| 1.3.5 | Prostorska ločljivost točkastega izvora FWHM v transverzalni smeri @ 10 cm od osi mora biti ≤ 6 mm | DA |  |  |
| 1.3.6 | Prostorska ločljivost točkastega izvora FWHM v axialni smeri @ 10 cm od osi mora biti ≤ 6 mm | DA |  |  |
| 1.3.7 | Ponudnik mora podati podatek za parameter: Frakcija sipanja pri 3D načinu snemanja | DA |  |  |
| 1.3.8 | Ponudnik mora podati podatke za parametre: NECR – vrh [kcps] in pri kateri aktivnosti je vrh izmerjen/dosežen [NECR@__??__kBq/cc] | DA DA |  |  |
| 1.3.9 | Ponudnik mora podati podatek za parameter: Sistemska občutljivost v 3D načinu [cps/kBq] | DA |  |  |
| 1.3.10 | Ponudnik mora podati podatek za parameter: Energijska ločljivost (% FWHM @ 511 keV) | DA |  |  |
| 1.3.11 | Dodatni parametri in karakteristike PET podsistema |  |  |  |
| 1.3.12 | Mora imeti 'Time-of-Flight' tehnologijo akvizicije in procesiranja. Ponudnik mora podati podroben tehnični opis tehnologije akvizicije in procesiranja | DA DA |  |  |
| 1.3.13 | TOF-prostorska ločljivost z uporabo naprednih rekonstrukcijskih algoritmov mora biti: FWHM@1 cm od osi mora biti ≤ 3 mm (povprečna vrednost) FWHM@10 cm od osi mora biti ≤ 3 mm (povprečna vrednost) | DA DA |  |  |
| 1.3.14 | Ponudnik mora podati podatek o TOF časovni ločljivosti [ps] | DA |  |  |
| 1.3.15 | Aparat mora zagotavljati vsaj spodaj navedene tipe preiskav oz. akvizicije: |  |  |  |
| 1.3.16 | 'List Mode' akvizicija in shranjevanje podatkov (Ponudnik mora specificirati možnost branja List Mode podatkov in možnost razvoja lastnih algoritmov in programov) | DA DA |  |  |
| 1.3.17 | Statične preiskave 'single bed scan' | DA |  |  |
| 1.3.18 | Statične preiskave 'multi bed scan' | DA |  |  |
| 1.3.19 | 'Step-and-shoot multi bed scan' | DA |  |  |
| 1.3.20 | Dinamične preiskave | DA |  |  |
| 1.3.21 | Ponudnik mora navesti ali PET podsistem omogoča 4D TOF zajemanje | DA |  |  |
| 1.3.22 |  |  |  |  |
| 1.3.23 | Dolžina pacientovega telesa zajetega pri preiskavi ('patient scan range') mora biti vsaj 190 cm | DA |  |  |
| 1.3.24 | Sistem mora vsebovati vse potrebne fantome za izvajanje predpisane kontrole kvalitete in kalibracije. | DA |  |  |
| 1.3.25 | Ponudnik mora ob inštalaciji izvesti zahtevane sprejemne teste (veljavni NEMA) in vse periodične zahtevane teste kontrole kvalitete | DA |  |  |
| 1.3.26 | Sistem mora imeti napravo za brezprekinitveno električno napajanje (UPS) ustrezne moči za zagotavljanje nemotenega delovanja PET/CT skenerja do zaključka tekoče preiskave ob izpadu električne energije oziroma do zagona agregata (pribl. 15 -20 minut) | DA |  |  |
| 1.4. | CT podsistem Parametri in karakteristike CT sistema |  |  |  |
| 1.4.1 | Mora biti diagnostični CT in se pri diagnostični obremenitvi snemanja celega telesa ne sme pregrevati. | DA |  |  |
| 1.4.2 | Mora imeti možnost izbire in nastavljanja 'pitch' parametra. | DA |  |  |
| 1.4.3 | Mora imeti št. rezin CT podsistema ≥ 16 | DA |  |  |
| 1.4.4 | Minimalna debelina reza pri skeniranju mora biti ≤ 1 mm | DA |  |  |
| 1.4.5 | Debelina najtanjših rekonstruiranih rezov mora biti ≤ 1 mm | DA |  |  |
| 1.4.6 | Transverzalno vidno polje (FOV) za diagnostične CT preiskave mora biti ≥ 50 cm | DA |  |  |
| 1.4.7 | Transverzalno vidno polje (FOV) za korekcijo atenuacije PET preiskav (CTAC) mora biti ≥ 70 cm | DA |  |  |
| 1.4.8 | Napetostno območje mora biti vsaj 80 – 140kV | DA |  |  |
| 1.4.9 | Moč generatorja mora biti ≥ 60 kVA | DA |  |  |
| 1.4.10 | Tok (pri 110kV) mora biti vsaj v območju 30-240mA | DA |  |  |
| 1.4.11 | Ponudnik mora podati podatek za parameter CTDIvol – head phantom, 120kVp, 24mm, center (mGy/100mAs) | DA |  |  |
| 1.4.12 | Ponudnik mora podati podatek za parameter CTDIvol – body phantom, 120kVp, 24mm, surface (mGy/100mAs) | DA |  |  |
| 1.4.13 | Mora imeti program za optimizacijo doz sevanja na osnovi CT topograma | DA |  |  |
| 1.4.14 | Mora imeti tehnologijo in program za odpravo artefaktov zaradi kovinskih vsadkov, zalivk in kontrastnega sredstva visoke gostote ('Metal Artifact Reduction' ali podobno). Navesti podroben opis in navedbo algoritma. (npr. iMAR, MARS, OMAR,…) | DA |  |  |
| 1.4.15 | Najkrajši čas rotacije (360stopinjska rotacija) CT detektorskega sistema mora biti ≤ 0.5 s | DA |  |  |
| 1.4.16 | Sistem mora vsebovati vse potrebne fantome za izvajanje predpisane kontrole kvalitete in kalibracije. | DA |  |  |
| 1.4.17 | Ponudnik mora ob inštalaciji izvesti sprejemne teste in vse periodične zahtevane teste kontrole kvalitete | DA |  |  |
| 1.4.18 | Sistem mora imeti napravo za brezprekinitveno električno napajanje (UPS) ustrezne moči za zagotavljanje nemotenega delovanja PET/CT skenerja do zaključka tekoče preiskave ob izpadu električne energije oziroma do zagona agregata (pribl. 15 -20 minut) | DA |  |  |
| 1.4.19 | Sistem mora vsebovati iterativno rekonstrukcijo CT preiskav 2. generacije oziroma 2. stopnje. Navesti podroben opis in navedbo algoritma. (npr. SAPHIRE, ASIR, iDOSE,….) |  |  |  |
| 1.5. | Računalniški podsistem |  |  |  |
| 1.5.1 | Mora imeti eno konzolo za kotrolo snemanja PET in CT – akvizicijska konzola | DA |  |  |
| 1.5.2 | Mora imeti obdelovalni računalnik oz. konzolo v kontrolni sobi | DA |  |  |
| 1.5.3. | Akvizicijska konzola |  |  |  |
| 1.5.4 | Mora imeti monitor LCD z diagonalo min 19'' | DA |  |  |
| 1.5.4 | Maximalna ločljivost monitorja mora biti ≥ 1280x1024 [pixel] | DA |  |  |
| 1.5.5 | Mora omogočati ločene akvizicije za PET, ločene za CT in omogočati akvizicijske protokole za PET/CT | DA |  |  |
| 1.5.6 | Vsebovati mora avtomatski protokol za celo telo z vsemi korekcijami, rekonstrukcijo, normalizacijo, filtriranjem in ostalimi obdelavami ter dinamičnim prikazom projekcij celega telesa in rezin v vseh treh pravokotnih smereh ter poleg avtomatične obdelave še možnost ročne obdelave | DA |  |  |
| 1.5.7 | Mora omogočati snemanje in prikaz z korekcijo atenuacije in/ali brez korekcije atenuacije | DA |  |  |
| 1.5.8 | Ponudnik mora podati in do podrobnosti opisati korekcijske in rekonstrukcijske algoritme, postopke in metode za PET in CT akvizicije | DA |  |  |
| 1.5.9 | Mora imeti protokol za preiskavo možganov | DA |  |  |
| 1.5.10 | Omogočati mora arhiviranje in prikaz ter statistično analizo rezultatov dnevne, tedenske in mesečne kontrole kvalitete PET/CT | DA |  |  |
| 1.5.11 | Mora podpirati protokole in standarde: DICOM 3.0, Dicom Worklist, DICOM RT | DA |  |  |
| 1.5.12 | Mora imeti programsko opremo za povezavo z OI informacijskim in PACS sistemom (AGFA) | DA |  |  |
| 1.5.13 | Mora omogočati avtomatski prenos podatkov o pacientu iz informacijskega sistema na delovno listo aparata/modalitete (vključno s podatkom o teži, aplicirani aktivnosti radiofarmaka in času aplikacije) Mora omogočati hrambo RAW DATA pacientov vsaj za 2 meseca (za vsaj 500 preiskav – surovih podatkov) | DA |  |  |
| 1.5.14 | / |  |  |  |
| 1.5.15 | Ponudnik mora navesti ali sistem omogoča: -tiskanje na obstoječe PostScript mrežne tiskalnike | DA |  |  |
| 1.5.16 | Zahteve za potrebe Sektorja za radioterapijo OIL |  |  |  |
| 1.5.17 | Mora omogočati 4D način zajemanja preiskave prožene na osnovi dihanja pacienta. | DA |  |  |
| 1.5.18 | Sistem za dinamično/proženo zajemanje preiskav mora biti upravljan in kotroliran neposredno iz akvizicijske konzole in mora biti priključen neposredno na aparat brez posebnega dodatnega kontrolnega sistema, o čem mora ponudnik podati podroben tehnični opis. Sistem mora omogočati prenos dihalne krivulje v programsko opremo sistema za načrtovanje obsevanja Sektorja za radioterapijo OIL. Omogčena mora biti rekonstrukcija časovno usklajenih proženih PET in CT setov (fuzija). V primeru kakršnih koli omejitev, ki bi izvajanje terapije z uporabo dihalnega proženja na Sektorju za radioterapijo OIL onemogočale, naj se ponudnik posvetuje s proizvajalci opreme, na kateri bi taka terapija bila. Kakršnakoli dodatna potrebna oprema (vključno s programsko), poleg obstoječe na Sektorju za radioterapijo OIL, mora biti vključena v ponudbo. Ponujena oprema, njena funkcionalnost in morebitne omejitve morajo biti natančno opisane. | DA, Navesti opisati |  |  |
| 1.5.20 | Obdelovalna konzola/računalnik |  |  |  |
| 1.5.21 | Obdelovalna konzola oz. računalnik mora biti v kontrolnem prostoru | DA |  |  |
| 1.5.22 | Mora omogočati kompletno obdelavo ter pregledovanje preiskav | DA |  |  |
| 1.5.23 | Mora omogočati obdelovanje drugih že posnetih preiskav med akvizicijo | DA |  |  |
| 1.5.24 | Mora imeti programe za kvantitativno vrednotenje (npr. SUV, ROI, VOI, merjenje razdalj,..) | DA |  |  |
| 1.5.25 | Mora imeti program za kvantitativno in parametrično analizo možganskih slik/preiskav | DA |  |  |
| 1.5.26 | Mora omogočati MPR (multiplanarno reformatiranje v realnem času) , maxMIP/minMIP (projekcije min/max intenzitete), 3D rekonstrukcijo s senčenjem površine | DA |  |  |
| 1.5.27 | Mora omogočati fuzijo z nepripadajočim CT in mora omogočati PET/CT/MR fuzijo | DA |  |  |
| 1.5.28 | Mora imeti programe za onkološke preiskave vključno s programom za sledenje tumorja. Ponudnik mora navesti in opisati programsko opremo za onkološke preiskave vključeno v ponudbi. | DA |  |  |
| 1.5.29 | Mora podpirati protokole in standarde: DICOM 3.0, DICOM RT in morebitne ostale, če so potrebni za nemoteno klinično delo oziroma za doseganje vseh zahtev v tem razpisu. Vse potrebne licence morajo biti vključene v ponudbo. Ponudnik mora posebej navesti morebitne omejitve. | DA |  |  |
| 1.5.30 | Mora imeti programsko opremo za povezavo z OI informacijskim in PACS sistemom (AGFA) | DA |  |  |
| 1.5.31 | IZDELAVA CD za pacienta Mora omogočati izdelavo DVD/CD za ‘offline’ pregledovanje preiskav vključujoč funkcionalnosti MPR, MIP, 3D fuzijo, kvantificiranje (SUV,...), avtomatsko registracijo posnete preiskave na CD/DVD. | DA |  |  |
| 1.5.32 |  |  |  |  |
| 1.5.33 | Ponudnik mora navesti ali sistem omogoča: -tiskanje na obstoječe PostScript mrežne tiskalnike | DA |  |  |
| 1.5.34 | Zahteve za potrebe Sektorja za radioterapijo OIL |  |  |  |
| 1.5.35 | V kontrolnem prostoru (na akvizicijskem ali obdelovalnem ali dodatnem računalniku) mora biti nameščena programska oprema, ki omogoča generiranje digitalno rekonstruiranih radiogramov (DRR). Dodatno mora omogočati vrisovanje kontur (tumorji, kritični organi in podobno) na transverzalnih rezinah, kakor tudi na DRR-jih. Programska oprema mora omogočati popolno povezljivost z Laserskim sistemom (SKLOP3) in obstoječimi sistemi za načrtovanje radioterapije Sektorja za radioterapijo OIL. | DA |  |  |
| 1.5.36 | Mora imeti program za risanje kontur, ki temelji na slikah CT in PET/CT preiskav | DA |  |  |

SKLOP 2: Neodvisne dislocirane delovne postaje

| # | Zahtevane karakteristike | Pogoj | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Obdelovalna delovna postaja |  |  |  |
| 2.1.1 | Dodatne dislocirane neodvisne hkratne obdelovalne delovne postaje s tehnologijo strežnik/uporabnik ('server / client') | 5 kos |  |  |
|  | Mora vsebovarti 5 hkratnih licenc s tehnologijo strežnik/uporabnik ('server / client'). (t.j . 2 dodatni licenci k obstoječi konfiguraciji) | DA |  |  |
| 2.1.2 | Ponudnik mora navesti model in proizvajalca | DA |  |  |
| 2.1.3 | Ponudnik mora navesti strojno opremo in konfiguracijo ponujenih delovnih postaj (konfiguracija strežnik/uporabnik) | DA |  |  |
| 2.1.4 | V primeru konfiguracije strežnik/uporabnik mora dobavitelj zagotoviti tudi ustrezne računalnike za dodatne uporabniške postaje (2kom), ki morajo presegati minimalne zahteve proizvajalca | DA |  |  |
| 2.1.5 | Zahtevana je vsaj enaka funkcionalnost, kot je opisana pri osnovni delovni postaji – konzoli | DA |  |  |
| 2.1.6 | Mora omogočati kompletno obdelavo ter pregledovanje preiskav | DA |  |  |
| 2.1.7 | Mora omogočati obdelovanje drugih že posnetih preiskav med akvizicijo | DA |  |  |
| 2.1.8 | Mora imeti programe za kvantitativno vrednotenje (npr. SUV, ROI, VOI, merjenje razdalj,..) | DA |  |  |
| 2.1.9 | Mora imeti program za kvantitativno in parametrično analizo možganskih slik/preiskav | DA |  |  |
| 2.1.10 | Mora omogočati MPR (multiplanarno reformatiranje v realnem času) , maxMIP/minMIP (projekcije min/max intenzitete), 3D rekonstrukcijo s senčenjem površine | DA |  |  |
| 2.1.11 | Mora omogočati fuzijo z nepripadajočim CT in mora omogočati PET/CT/MR fuzijo | DA |  |  |
| 2.1.12 | Mora imeti programe za onkološke preiskave vključno s programom za sledenje tumorja. Ponudnik mora navesti in opisati programsko opremo za onkološke preiskave vključeno v ponudbi. | DA |  |  |
| 2.1.13 | Mora podpirati protokole in standarde: DICOM 3.0, DICOM RT in morebitne ostale, če so potrebni za nemoteno klinično delo oziroma za doseganje vseh zahtev v tem razpisu. Vse potrebne licence morajo biti vključene v ponudbo. Ponudnik mora posebej navesti morebitne omejitve. | DA navesti |  |  |
| 2.1.14 | Mora imeti programsko opremo za povezavo z OI informacijskim in PACS sistemom (AGFA) | DA |  |  |
| 2.1.15 | / |  |  |  |
| 2.1.16 | IZDELAVA CD za pacienta Mora omogočati izdelavo DVD/CD za ‘offline’ pregledovanje preiskav vključujoč funkcionalnosti MPR, MIP, 3D fuzijo, kvantificiranje (SUV,...), avtomatsko registracijo posnete preiskave na CD/DVD. |  |  |  |
| 2.1.17 | Ponudnik mora navesti ali sistem omogoča: -tiskanje na obstoječe PostScript mrežne tiskalnike | DA |  |  |
| 2.1.18 | Zahteve za potrebe Sektorja za radioterapijo OIL |  |  |  |
| 2.1.19 | Programi oz. funkcionalnosti opisane pod točko ''Zahteve za potrebe Sektorja za radioterapijo OIL '' morajo biti omogočeni na vsaj dveh od 5 dislociranih obdelovalnih delovnih postaj. | DA |  |  |
| 2.1.20 | Mora imeti program za risanje kontur, ki temelji na slikah CT in PET/CT preiskav | DA |  |  |
| 2.1.21 | Mora imeti programsko opremo, ki omogoča generiranje digitalno rekonstruiranih radiogramov (DRR). Dodatno mora omogočati vrisovanje kontur (tumorji, kritični organi in podobno) na transverzalnih rezinah, kakor tudi na DRR-jih. Programska oprema mora omogočati popolno povezljivost z obstoječimi sistemi za načrtovanje Sektorja za radioterapijo OIL. | DA |  |  |
| 2.1.22 | Ena delovna postaja za potrebe Sektorja za radioterapijo OIL mora biti inštalirana v prostorih Sektorja za radioterapijo OIL.Ta postaja mora biti povezana z akvizicijsko konzolo, obdelovalno konzolo in dislociranimi delovnimi postajami na PET CT na oddelku za NM. | DA |  |  |
| 2.1.23 | Če je vsa potrebna zahtevana programska oprema nameščena na serverju mora sistem omogočati njeno polno funkcionalno delovanje na tej delovni postaji | opisati |  |  |

# SKLOP 3: Pozicionirni laserski sistem

| # | Zahtevane karakteristike | Pogoj | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Laserski sistem za centriranje pacienta in načrtovanje radioterapije. | 1 komplet |  |  |
| 3.2 | Ponudnik mora navesti model in proizvajalca | DA |  |  |
| 3.3 | Sistem mora vsebovati tri gibljive laserje in sicer enega stropnega in dva stranska. | DA |  |  |
| 3.4 | Laserji morajo biti računalniško krmiljeni, računalnik pa mora biti povezan s 3D načrtovalnimi sistemi, ki so na Sektorju za radioterapijo OIL. Ponudnik mora zagotoviti povezljivost ter licenco, ki omogoča elektronski prenos podatkov o izocentru z načrtovalnega sistema in sistem po montaži ter pred prevzemom ustrezno testirati. | DA |  |  |
| 3.5 | Ponudba mora vsebovati daljinski upravljalec za vse laserje. | DA |  |  |
| 3.6 | Širina laserskih črt mora biti < 1 mm na razdalji do 4 m, natančnost pozicioniranja pa minimalno 0.25 mm. | DA |  |  |
| 3.6 | Laserji morajo biti zeleni (valovna dolžina v območju 532 nm). | DA |  |  |
| 3.7 | Ponudba mora vsebovati ustrezen računalnik po specifikacijah proizvajalca laserskega sistema in LCD monitor z diagonalo najmanj 17 palcev. | DA |  |  |
| 3.8 | Zagotovljena mora biti povezava in komunikacija med PET/CT sistemom in laserskim sistemom | DA |  |  |

# SKLOP 4: DICOM tiskalnik/imager in Barvni laserski tiskalnik

| # | Zahtevane karakteristike | Pogoj | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | DICOM mrežni barvni tiskalnik/imager | 1 kos |  |  |
| 4.1.1 | Ponudnik mora navesti model in proizvajalca | DA |  |  |
| 4.1.2 | Mora podpirati protokole: DICOM in PostScript | DA |  |  |
| 4.1.3 | Mora omogočati tikanje na: -folije (8''x10'') -papir v sivinski tehniki (A4, A) -papir v barvni tehniki (A, A4) | DA |  |  |
| 4.1.4 | Tiskalnik mora zagotovljati tiskanje iz akvizicijske in vseh delovnih postaj ter drugih DICOM in PostScript kompatibilnih delovnih postaj povezanih v mrežo OI | DA |  |  |
| 4.1.5 | (npr. Codonics Horizon SF ali primerljiv po karakteristikah) |  |  |  |
| 4.2 | Barvni LASERSKI tiskalnik – mrežni (NOV) | 1 kos |  |  |
| 4.2.1 | Ponudnik mora navesti model in proizvajalca | DA |  |  |
| 4.2.2 | Mora imeti maximalno ločljivost vsaj 2400x1200 dpi | DA |  |  |
| 4.2.3 | Mora podpirati protokole: PostScript | DA |  |  |
| 4.2.4 | Tiskalnik mora zagotovljati tiskanje iz akvizicijske in vseh delovnih postaj ter drugih PostScript kompatibilnih delovnih postaj povezanih v mrežo OI (npr. Xerox Phaser 6700 ali primerljiv po karakteristikah) | DA |  |  |

# SKLOP 5: Specifična imobilizacijska oprema za potrebe oddelka za teleradioterapijo OIL

| # | Zahtevane karakteristike | Pogoj | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Ponudba mora vsebovati podlago za fiksacijske maske za področje glave in ramen, 5 standardnih podpor za glavo, komplet treh konturiranih podpor za glavo in podporo za glavo v trebušni (PA) legi. Ponudba mora vsebovati tudi otroško podlago za glavo v trebušni (PA) in hrbtni (AP) legi. Material je polietilen ali podobno. |  |  |  |
| 5.2 | Ponudba mora vsebovati podlago za fiksacijske maske za področje glave in ramen in podložno blazino za ramena | DA |  |  |
| 5.3 | Ponudba mora vsebovati sistem podpor za kolena in stopala z osnovno ploščo. | DA |  |  |
| 5.4 | Ponudba mora vsebovati večnamenske podložne blazine za namestitev bolnikov (komplet šestih blazin). | DA |  |  |
| 5.5 | Ponudba mora vsebovati mehko podložno blazino za bolnika (couchtop cover). | DA |  |  |
| 5.6 | Ponudba mora vsebovati karbonsko nagibno osnovno ploščo za fiksacijo glave s šestimi možnimi položaji nagiba. | DA |  |  |
| 5.7 | Ponudba mora vsebovati karbonsko podlago za glavo s kompletom podpor za roke. | DA |  |  |
| 5.8 | Ponudba mora vsebovati odgovarjajoč montažni pribor za pritrditev dodatnega obsevalnega pribora za nastavitev in fiksacijo bolnika glede na ponujeno obsevalno mizo oziroma vrhnjo ploščo. | DA |  |  |
| 5.9 | Ponudba mora vsebovati ustrezne stenske nosilce za specifično opremo oziroma pribor | DA |  |  |
| 5.10 | Specificiran obsevalni pribor mora biti iz materialov, ki znatno ne oslabijo žarkov (karbonska vlakna ali podobno). | DA |  |  |
| 5.11 | Ves dodatni obsevalni pribor mora biti skladen s sistemom, ki ga uporabljamo na Onkološkem inštitutu (oprema podjetja Civco) | DA |  |  |

SKLOP 6: Povezljivost glavne konzole in delovnih postaj z lokalnim omrežjem Oddelka za teleradioterapijo OIL

| # | Zahtevane karakteristike | Pogoj | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vse delovne postaje za prikaz in obdelavo slik na PET-CT ter glavna konzola morajo imeti poleg ostalih nujnih omrežnih povezav (skupno omrežje Onkološkega inštituta, interno omrežje PET-CT) vzpostavljeno stalno omrežno povezavo z lokalnim omrežjem Sektorja za radioterapijo OIL. | 1 kos |  |  |
| 6.2 | / |  |  |  |
| 6.3 | Ponujena programska oprema na delovnih postajah in glavni konzoli PET-CT mora zagotavljati pošiljanje slik (PET in CT) v ustreznem DICOM formatu v vse tri sisteme za načrtovanje obsevanja, ki so v rabi na Onkološkem inštitutu. | DA |  |  |
| 6.4 | Ponudba mora vsebovati dodatne licence za uvoz slik PET in/ali CT, če jih kateri od uporabljanih sistemov za načrtovanje potrebuje. V ta namen mora ponudnik pridobiti informacije s strani ustreznih proizvajalcev. | DA |  |  |

# SKLOP 7: Avtomatski injektor za CT kontrastno sredstvo

| # | Zahtevane karakteristike | Pogoj | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Avtomatski injektor za CT kontrastno sredstvo | 1 kos |  |  |
| 7.2 | Ponudnik mora navesti model in proizvajalca | DA |  |  |
| 7.3 | Mora biti uporaben za delo s PET/CT napravo | DA |  |  |
| 7.4 | Mora omogočati sočasni priklop treh (3) brizg | DA |  |  |
| 7.5 | Mora omogočati priklop brizg volumnov 50 ml, 100 ml in 200 ml | DA |  |  |
| 7.6 | Območje pretoka mora biti od 0,2 do 6 ml/s | DA |  |  |
| 7.7 | Pretok mora biti nastavljiv po volumnu 0,1 ml/s | DA |  |  |
| 7.8 | Mora omogočati nastavitve pritiska injiciranja v območju vsaj od 1 – 16 bar-ov (vsaj 1-232 psi) | DA |  |  |
| 7.9 | Mora omogočati shranjevanje najmanj 5 načinov injiciranja | DA |  |  |

8 SKLOP: DRUGO

| # | Zahtevane karakteristike | Pogoj | Izpolni ponudnik | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izobraževanje |  |  |  |
| 8.1 | Za vso ponujeno opremo mora biti vključeno izobraževanje na Onkološkem inštitutu (''on site'') za radiološke inženirje, fizike, zdravnike, vzdrževalce in rtp-ekipo. Ponudnik mora podati plan izobraževanja po sklopih opreme Izobraževanje se bo izvajalo po podpisu prevzema oz. v dogovoru z naročnikom. | DA |  |  |
| 8.2 | Aparat PET/CT mora ustrezati vsem relevantnim mednarodnim IEC oziroma EN standardom, predvsem pa naslednjim: IEC 60601-1-2, IEC 60601-1. Ponudnik mora priložiti pisno izjavo oziroma dokument, ki potrjuje zahtevano ustreznost opreme. | DA |  |  |
| 8.3 | Montaža aparata mora biti možna v obstoječem prostoru. Kakršnekoli morebitne omejitve mora ponudnik navesti. | DA |  |  |
| 8.4 | Montaže akvizicijkega računalnika, kontrolne konzole in delovne postaje mora biti v obstoječem kontrolnem prostoru. | DA |  |  |
| 8.5 | Montaža dodatne tehnične opreme mora biti v obstoječem tehničnem prostoru. Kakršnekoli morebitne omejitve mora ponudnik navesti. | DA |  |  |
| 8.6 | Ponudnik mora zagotavljati brezplačno vzdrževanje in rezervne dele za opremo po pogodbi. | DA |  |  |
| 8.7 | Ponudnik mora zagotavljati brezplačne varnostne in funkcionalne nadgradnje za programsko opremo PET/CT aparata ter strojno in programsko opremo delovnih postaj za obdobje poslovnega najema opreme. | DA |  |  |
| 8.8 | Odzivni čas pooblaščenega serviserja mora biti največ 2 uri od prijave okvare s strani uporabnika, | DA |  |  |
| 8.9 | Ponudnik oziroma izvajalec mora pri montaži opreme v prostor naročnika sam urediti vse morebitne priključke, ki so potrebni za normalno delovanje opreme, po navodilih proizvajalca. | DA |  |  |
| 8.10 | Rok predaje opreme naročniku od podpisa pogodbe mora biti NAJVEČ 60 dni od podpisa pogodbe in vključuje: dobavo, montažo, preureditev prostora, zagon opreme v prostorih naročnika in začetek izobraževanja kadrov. – končni prevzem | DA |  |  |
| 8.11 | Rok predaje opreme naročniku od podpisa pogodbe mora biti NAJVEČ 45 dni od podpisa pogodbe in vključuje: dobavo, montažo, preureditev prostora, zagon opreme v prostorih naročnika – tehnični prevzem | DA |  |  |

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

Podpis:                                                                                         ________________________________