Tehnične specifikacije za javno naročilo: Nabava temperaturne komore

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Oznaka javnega naročila: 302/28 – RIUM92-FS11-3/2023  »Nabava temperaturne komore«

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: je nabava temperaturne komore (temperaturno območje od vsaj 80 C do vsaj +250 C) s podporno opremo za dinamični  preskusni stroj ZwickRoell – obstoječa oprema,  vključno s transportom,  dostavo, namestitvijo, montažo, instalacijo, zagonom opreme/sistema, demonstracijo ter usposabljanjem pri uporabniku, skladno s tehničnimi specifikacijami.

Naročnik že razpolaga z dinamičnim preskusnim strojem ZwickRoell (Vibrophor 100, letnik izdelave 2022), ki ga nadgrajuje s temperaturno komoro, ki mora izpolnjevati spodaj navedene tehnične zahteve.

Rok dobave: najkasneje do 25. 09. 2023. Pravočasna izpolnitev je bistvena sestavina pogodbe, kot to določa 104. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631, v nadaljnjem besedilu OZ).

Garancija in vzdrževanje:  najmanj dve (2) leti od podpisa prevzemnega zapisnika in mora vključevati vsaj popravilo oz. zamenjavo delov v primeru okvare v roku največ deset (10) delovnih dni po oddaji zahtevka in ostalo, kot izhaja iz vsebine razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora za opremo (brez dodatnih stroškov za naročnika) zagotoviti:

- oprema, kot izhaja iz tehničnih specifikacij, mora  biti nova, zapakirana in dostavljena v zahtevani prostor uporabnika;

- da je vsa ponujena oprema združljiva in medsebojno povezljiva z obstoječo opremo – dinamičnim preskusnim strojem;

- da je mogoče vso zahtevano opremo povezati v enoten, brezhibno delujoč sistem (tudi z obstoječo opremo), v skladu s tehničnimi specifikacijami;

- da bo odpravil vse napake, ki bi se pojavile zaradi morebitne medsebojne nezdružljivosti, nepovezljivosti ali neustrezne povezave v enoten, brezhibno delujoč sistem;

- da bo vso opremo po specifikaciji dobavil v kompletu,

- inštaliranje in povezavo vseh komponent oz. opreme s strani proizvajalca ali dobavitelja na lokaciji Univerza v Mariboru Fakulteta za strojništvo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor v prostoru S18/3,

- hkrati ob dobavi in namestitvi/zagonu izvesti oz. zagotoviti demonstracijo vsaj ene meritve in predati navodila za rokovanje z opremo vsaj v slovenskem in angleškem jeziku.

Za vso opremo velja, da mora ponujena cena vključevati tudi:

- celovito usposabljanje na lokaciji uporabnika takoj po namestitvi in zagonu s strani strokovno usposobljenih oseb, ki vključuje vse strojne in programske module, na dobavljenem predmetu pogodbe za najmanj tri (3) osebe uporabnika, v obsegu najmanj dva (2) dni po 8 (osem) ur dnevno,

- ustrezen transport opreme od dobavitelja do kraja namestitve, zavarovanje prevoza, razkladanje, postavitev na končno lokacijo Univerze v Mariboru Fakultete za strojništvo ter, namestitev in priključitev (instalacijo) potrebnih enot za delovanje in preverjanje delovanja opreme, zagon opreme, demonstracijo delovanja (vsaj ena meritev) ter usposabljanje pri uporabniku;

- tehnično dokumentacijo proizvajalca v elektronski in fizični obliki za strojno in programsko opremo.

V ponudbi mora biti zajeti ves drobni material, ki je potreben za namestitev in zagon, četudi v tehničnih zahtevah ni izrecno naveden.

Cena opreme mora biti podana v evrih in vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (temperaturna komora, oprema po postavkah in spremljajoče storitve, morebitne popuste, prevozne stroške, stroške dela, dostave in montaže, stroške namestitve, zagona in demonstracije delovanja, zavarovanja, stroške usposabljanja, navodila ipd.) oz. vse stroške, povezane z izvedbo predmetnega javnega naročila.

TEHNIČNE ZAHTEVE

Temperaturna komora je sestavljena iz več komponent (postavk), za katere se v razpisni dokumentaciji uporablja tudi skupni izraz »oprema« ali »temperaturna komora«.

V ponudbi morajo biti vključene vse komponente, ki bodo omogočale realizacijo vseh zahtev naročnika.

Ponudniki morajo podati ponudbo, ki vključuje vse postavke opreme, ki je zahtevana v minimalnih tehničnih zahtevah. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, ki ne ponujajo vseh postavk opreme in bo takšne ponudbe zavrnil kot nedopustne.

Oprema bo nameščena v laboratoriju članice Univerze v Mariboru Fakultete za strojništvo, prostor S18/3. V bližini namestitve so/bodo vtičnica 230 V, vtičnica 380 V (5-polna, 16-amperska), Ethernet mrežni priključek ter brezžični WiFi signal.

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve za opremo. Ponudba mora izpolnjevati ali presegati vse minimalne tehnične zahteve.

| Številka postavke | Število kosov | ZAHTEVANO |
| --- | --- | --- |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 | 1 1 1 1 1 1 | Temperaturna komora: - Temperaturno območje od vsaj –80 stopinj Celzija do vsaj +250 stopinj Celzija. - Notranje mere komore (širina x višina x dolžina): ≥ 260 x 500 x 445 mm. - Zunanje mere komore (širina x višina x dolžina): ≤ 400 x 640 x 1015 mm. - V komori naj bo vgrajena luč. - Komora mora biti kompatibilna z dinamičnimi preskusnimi stroji ZwickRoell. - Komoro je mogoče upravljati na dinamičnem stroju direktno iz programske opreme testXpert III oz. testXpert R. - Komora naj ima temperaturni senzor, ki ga lahko približamo preskušancu. - Komora mora omogočati hitro odstranitev iz preiskuševalnega prostora ter hitro vstavitev v delovni prostor (drsna vodila in voziček). - Hlajenje do najmanj –80 stopinj Celzija s tekočim dušikom. Hladilni sistem naj ima varnostni ventil. - 200 litrska jeklenka za tekoči dušik. Dinamični ekstenziometer za večje merilne dolžine pri različnih temperaturah testiranja: - Ekstenziometer za merjenje deformacije na ploščatih ali valjastih preskušancih. Začetna merilna dolžina 50 mm. Hod v območju vsaj +-5 mm. - Ekstenziometer mora meriti deformacijo pri statičnih testih in tudi dinamičnih testih vsaj do frekvence 80 Hz. - Ekstenziometer mora biti primeren za merjenje pri nizkih temperaturah do vsaj -80 stopinj Celzija, kot tudi pri povišanih temperaturah do vsaj +220 stopinj Celzija. Dinamični ekstenziometer za manjše merilne dolžine pri različnih temperaturah testiranja: - Ekstenziometer za merjenje deformacije na ploščatih ali valjastih preskušancih. Začetna merilna dolžina 20 mm. Hod v območju vsaj +- 2,5 mm. - Ekstenziometer mora meriti deformacijo pri statičnih testih in tudi dinamičnih testih vsaj do frekvence 80 Hz. - Ekstenziometer mora biti primeren za merjenje pri nizkih temperaturah do vsaj -80 stopinj Celzija, kot tudi pri povišanih temperaturah do vsaj +220 stopinj Celzija. Statični ekstenziometer za merjenje deformacij: - Digitalni ekstenziometer. - Začetna merilna dolžina 20 mm. - Merilno območje za nateg vsaj v območju od -0,2 do 13.5 mm. - Merilno območje za nateg in tlak vsaj v območju od -5.2 do 8.5 mm. - Za okrogle epruvete premera ≤ 20 mm. - Za ploščate epruvete dimenzije: dolžina ≤ 20 mm; širina ≤ 30 mm - Primerno za regulacijo deformacije v zaprti zanki po ISO 6892-1 (2009) Metoda A (1) in ASTM E8 – 09, Metoda B. - Montažni nosilec za pritrditev na okvir obstoječega stroja. Par tlačnih plošč z zglobom: - Zglob za poravnavo tlačnih plošč za obremenitve do vsaj 3 kN. - Temperaturno območje od vsaj –70 stopinj Celzija do +250 stopinj Celzija. - Max. površinski tlak do vsaj 300 N/mm2. - Plošče premera od 80 do 100 mm. Antivibracijske nogice (komplet 4 nogic) |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije  in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Neposredna potrditev operacije se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.