## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3551
RS | Šifra | #1535
RN | Način | C
RO | Opis | Kanila intra v.sistemi inf. in transfuz.
AO | Velja od | 2023-12-01
AD | Velja do | 2025-11-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002676 | KONEKT BREZIGELNI MICRO-CLAVE PROZOREN |  |  |  | 40000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezigelni konekt je prozoren, površina za razkuževanje BK pred dostopom, je popolnoma ravna. Brezigelni konekt ne sme omogočati preboda z iglo, imeti mora ravno pot tekočine, nevtralni premik oz. je negativni premik ob odmiku brizgalke največ 0,02 ml. Polnitveni volumen BK je lahko največ 0,06 ml in pretok do 175ml/min. BK mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imeti neodvisno, randomizirano, validirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji. Dokazovati mora, da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse za vsaj 46%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil). | [7 empty] | E
CP | P | #958329 | KONEKT BREZIGELNI MICRO-CLAVE PROZOREN kat.št. 011-MC100 ICU Medical |  |  |  | 40000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002676 | 1 |  | 011-MC100 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003543 | BRIZGA UV-PROTECT 50ML |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za doziranje fotosenzibilnih zdravil,trodelna,z luer lock nastavkom,aspiracijsko iglo s filtrom do 15 mikronov,transparentna,bat dobro tesni in ne pada iz brizge,kontrastno,permanentna graduacija v ml,ki se ne izbriše ob stiku z alkoholom.Kompatibilna s perfuzorji B.Braun | [7 empty] | E
CP | P | #961513 | BRIZGA UV-PROTECT 50ML kat.št. 8728861F-06 B.Braun |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003543 | 1 |  | 8728861F-06 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003544 | ČEP LUER ZA INJICIRANJE |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za zapiranje luer priključkov,z možnostjo injiciranja zdravil skozi membrano | [7 empty] | E
CP | P | #462980 | ČEP/ZAMAŠEK LUER ZA INJICIRANJE rumen Injection Stopper kat.št. IS Rays (sc=100kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003544 | 1 |  | IS | RAYS | [5 empty] | E
CP | P | #963707 | ČEP LUER LOCK ZA INJICIRANJE LATEX FREE kat.št. MCI/720 HMC (sc=100kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003544 | 1 |  | MCI/720 | HMC Group | [5 empty] | E
CP | P | #967024 | ČEP/ZAMAŠEK LUER ZA INJICIRANJE rumen IN-Stopper kat.št. 4238010 B.Braun (sc=100kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003544 | 1 |  | 4238010 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003545 | SISTEM INFUZIJSKI ZA PERFUZOR Z UV-ZAŠČITO |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijski sistem z dvokanalno iglo,brez lateksa,PVC in DEHP,filter za delce do 15 mikronov ,dolžina sistema do 250cm,nastavek LL,,omogoča zaščito za zdravila občutljiva na svetlobo.Kompatibilen z infuzijskimi črpalkami B.Braun 18.08.2022: lahko tudi sistem infuzijski za perfuzor z UV-zaščito dolžine 290 cm | [7 empty] | E
CP | P | #961512 | INFUSOMAT SPACE LINE UV-PROTECT kat.št. 8700128SP B.Braun |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003545 | 1 |  | 8700128SP | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003546 | SISTEM INFUZIJSKI Z UV-ZAŠČITO |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijski sistem z dvokanalno iglo,brez lateksa,PVC in DEHP,filter za delce do 15 mikronov ,dolžina sistema do 180cm,nastavek LL,,omogoča zaščito za zdravila občutljiva na svetlobo..Vsebuje membrano,ki ne dopušča prehoda tekočine ob odzračevanju. 18.08.2022: lahko tudi sistem infuzijski z UV-zaščito dolžine 290 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #464513 | SISTEM INFUZIJSKI Z UV-ZAŠČITO 188CM kat.št. NT-44-G Becton Dickinson-Carefusion (sc=100kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003546 | 1 |  | NT-44-G | BD-Carefusion | [5 empty] | E
CP | P | #961511 | INTRAFIX SAFESET UV-PROTECT kat.št. 4063131 B.Braun |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003546 | 1 |  | 4063131 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003547 | BREZIGELNI MEDICINSKI PRIPOMOČEK KI OHRANJA PREHODNOST ŽILNIH KATETROV |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezigelni medicinski pripomoček za ohranjanje prehodnosti žilnih katetrov, BK je prozoren. Vstopno mesto BK je popolnoma ravna. Imeti mora ravno pot tekočine in konstantni nevtralni premik. Omogoča pretok vsaj 90 ml/min. Mrtvi prostor konekta je do 0,1 ml. Za aspiracijo skozi brezigelni IV pripomoček je potreben tlak vsaj 300mmHg. Za injiciranje skozi brezigelni pripomoček sme biti potrebno največ 55mmHg. Brezigelni medicinski pripomoček mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani publikaciji. Dokazovati mora da se kljub 7 dnevni, uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse za 46%.. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Lahko ponudite tudi brezigelni konekt s pozitivnim premikom tekočine, ki ob odstranitvi brizge iztisne ostanek krvi iz katetra in tako zanesljivo ohranja prehodnost žilnih katetrov, s polnitvenim volumnom 0,19ml.Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos krvi) | [7 empty] | E
CP | P | #464514 | KONEKT BREZIGELNI Maxzero ki ohranja prehodnost žilnih katetrov kat.št. MZ1000 Becton Dickinson-Carefusion (sc=100kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003547 | 1 |  | MZ1000 | BD-Carefusion | [5 empty] | E
CP | P | #960350 | NEUTRON - brezigelni medicinski pripomoček, ki ohranja prehodnost žilnih katetrov kat.št. 011-NC100 ICU Medical |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003547 | 1 |  | 011-NC100 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003548 | VENTIL TRIPOTNI |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za povezavo različnih sistemov z možnostjo usmerjanja pretokov.Možnost vrtenja usmernika za 360 stopinj.Dva luer lock zamaška in vrtljiv luer lock adapter. Kvaliteta materiala omogoča dobro tesnenje in zmanjšuje možnost lomljenja.Sterilno pakirani apirigeni za enkratno uporabo Lahko tudi tripotni ventil bele barve. Primeren za točenje lipidov. | [7 empty] | E
CP | P | #050565 | VENTIL TRIPOTNI (petelinček) MODER kat.št. 55430 Tik |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003548 | 1 |  | 55430 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461542 | VENTIL TRIPOTNI DISCOFIX 3 moder kat.št. 4095111 B.Braun (sc=50kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003548 | 1 |  | 4095111 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #462981 | VENTIL TRIPOTNI 3-way stopcock (petelinček) kat.št. KT-002 Zarys (sc=50kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003548 | 1 |  | KT-002 | ZARYS | [5 empty] | E
CP | P | #464515 | VENTIL TRIPOTNI kat.št. RO301M Cair (sc=75kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003548 | 1 |  | RO301M | Cair | [5 empty] | E
CP | P | #464516 | VENTIL TRIPOTNI - 3 Way stopcock kat.št. 760 3031 1 Bicakcilar (sc=150kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003548 | 1 |  | 760 3031 1 | BICAKCILAR | [5 empty] | E
CP | P | #464517 | VENTIL TRIPOTNI kat.št. M061002S HMC Premedical Spa (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003548 | 1 |  | M061002S | HMC PREMEDICAL SPA | [5 empty] | E
CP | P | #464518 | VENTIL TRIPOTNI kat.št. 394600 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003548 | 1 |  | 394600 | BD | [5 empty] | E
CP | N | #N003549 | VENTIL TRIPOTNI S PODALJŠKOM |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen,za enkratno uporabo,dolžina od 10 do 15 cm Lahko tudi tripotni ventil s podaljškom bele barve. | [7 empty] | E
CP | P | #462982 | VENTIL TRIPOTNI (petelinček) S PODALJŠKOM kat.št. M06254110R4ND HMC Premedical Spa (sc=100kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003549 | 1 |  | M06254110R4ND | HMC PREMEDICAL SPA | [5 empty] | E
CP | P | #464519 | VENTIL TRIPOTNI (petelinček) S PODALJŠKOM kat.št. PS3301M Cair (sc=40kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003549 | 1 |  | PS3301M | Cair | [5 empty] | E
CP | P | #464520 | VENTIL TRIPOTNI (petelinček) S PODALJŠKOM kat.št. 394995 Becton Dickinson (sc=50kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003549 | 1 |  | 394995 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #953062 | VENTIL TRIPOTNI (petelinček) S PODALJŠKOM kat.št. 13016 Poly Medicure LTD |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003549 | 1 |  | 13016 | Poly Medicure LTD | [5 empty] | E
CP | N | #N003550 | PODALJŠEK ENOKANALNI S PROZORNIM KONEKTOM ZA DOSTOP BREZ IGLE |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enokanalni podaljšek s prozornim BK, ki ga ni mogoče odstraniti. Podaljšek mora imeti možnost zapore. Volumen med 0,25 in 0,30 ml. Dolžina podaljška med 17,5 in 18 cm. BK mora imeti mora ravno pot tekočine, nevtralni premik oz. je negativni premik ob odmiku brizgalke največ 0,02 ml. Polnitveni volumen je lahko največ 0,06 ml, pretok do 175ml/min. Podajlšek mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata. BK mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano, validirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji s faktorjem vpliva vsaj 3 in mora dokazovati: da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse ,da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija vrha katetra , da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija začetka lumna katetra, da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija kože ob vstopišču (dokaz neodvisna randomizirana študija in 4 priporočila slovenskih bolnišnic.) BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD(zaprt sistem za prenos zravil. | [7 empty] | E
CP | P | #962342 | PODALJŠEK ENOKANALNI S PROZORNIM KONEKTOM ZA DOSTOP BREZ IGLE kat.št. 011-MC3302 ICU Medical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003550 | 1 |  | 011-MC3302 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003551 | PODALJŠEK ZA PERFUZOR UV-PROTECT |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Omogoča zaščito pred svetlobo ,za doziranje fotosenzibilnih zdravil.Dolžina do 160 cm,transparentnost,luer lock nastavek na obeh straneh.Brez PVC in DEHP Lahko tudi podaljšek za perfuzor dolžine 154 cm. USTREZA PODALJŠEK IZ PVC, KI JE V NOTRANJOSTI LINIJE PREVLEČEN S POSEBNIM LOW SORBING MATERIALOM, KI PREPREČUJE, DA INFUZIJSKA RAZTOPINA NE PRIDE V STIK S PVC. 18.08.2022: Lahko podaljšek za perfuzor , ki meri 150cm. | [7 empty] | E
CP | P | #462983 | PODALJŠEK ZA PERFUZOR UV-PROTECT obarvan 150cm kat.št. PO3115B Cair LGL (sc=40kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003551 | 1 |  | PO3115B | CAIR LGL | [5 empty] | E
CP | P | #961514 | PODALJŠEK ZA PERFUZOR UV-PROTECT kat.št. 8723017 B.Braun |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003551 | 1 |  | 8723017 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003552 | PODALJŠEK ZA PERFUZOR |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalna cev med brizgo in i.v. kanilo, zunanji premer do 2,5mm dolžina do160cm. Lahko tudi podaljšek z zunanjim premerom 2,45 mm in dolžino 150 cm. USTREZA PODALJŠEK Z NOTRANJIM PREMEROM 2,5 MM | [7 empty] | E
CP | P | #287814 | PODALJŠEK ZA PERFUZOR 1500MM kat.št. 2301 Tik |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003552 | 1 |  | 2301 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461403 | PODALJŠEK ZA PERFUZOR 1,5x2,7 150CM PVC kat.št. 8722960 B.Braun (sc=100kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003552 | 1 |  | 8722960 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #462984 | PODALJŠEK ZA PERFUZOR dolžina 150cm kat.št. PN3215 Cair (sc=40kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003552 | 1 |  | PN3215 | Cair | [5 empty] | E
CP | N | #N003555 | SET INFUZIJSKI ONKO |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vmesnik z ostro dvokanalno iglo, namenjen dovajanju tekočin preko sistemov za črpalke. Dvokanalna igla omogoča varno in lahko zabadanje v vrečke ali steklenice (premer med 5 in 6 mm) in se podaljše je v gladko držalo, ki omogoča dober oprijem za varno vbadanje igle. Na držalu je zračni filter 1,2mic s pokrovom Vmesnik vsebuje štiri BK, ki jih ni možno odstraniti.Polnitveni volumen BK je lahko največ 0.06 ml in petok do 175 ml/min.Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati,da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. Vmesnik mora imeti sponko (Robertova zaponka) za zapiranje na klik, ki omogoča, da se sistem zapre z eno roko. Sponka je nameščena takoj za držalom, pred vsemi BK. Dolžina vmesnika med 32 in 34cm. Polnitveni volumen vmesnika med 2 in 3 ml. BK na podaljšku imajo ravno površino, laminarni tok. Za BK se zahteva se neodvisna študija, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine.(dokaz neodvisna randomizirana študija ) Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil). | [7 empty] | E
CP | P | #958334 | SET INFUZIJSKI ONKO 30CM 4xCLAVE FILTER kat.št. 011-H2924 ICU Medical |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003555 | 1 |  | 011-H2924 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003556 | SISTEM BABY DOSE ZA NATANČNO DOZIRANJE INFUZIJE |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijski sistem z merilno bureto,namenjen za gravitacijsko infuzijo.Aplikacijska komora z volumnom 150 ml in fino graduacijo,odzracevalnik odporen na bakterije,transparentna kapljična komora z mikrokapalko,60kapljic =1 ml(+-0,1 ml). Avtomatski zaporni ventil za preprečevanje zračne embolije,15 mikronski inf.filter,dva stiščka za dobro regulacijo hitrosti pretoka,z delom na katerega se lahko fiksira inf.linija, dolžine do 190 cm,brez DEHP,Y dostop. LAHKO USTREZEN SET DOLŽINE 230 CM. | [7 empty] | E
CP | P | #014702 | SISTEM BABY DOSE ZA NATANČNO DOZIRANJE INFUZIJE DOSIFIX 180CM kat.št. 4037014 B.Braun |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003556 | 1 |  | 4037014 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #462986 | SISTEM BABY DOSE ZA NATANČNO DOZIRANJE INFUZIJE Standard Burette Set 230cm kat.št. DFP-87-FH CareFusion (sc=50kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003556 | 1 |  | DFP-87-FH | CareFusion | [5 empty] | E
CP | N | #N003557 | SISTEM BABY DOSE ZA NATANČNO DOZIRANJE TRANSFUZIJE |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Transfuzijski sistem z merilno bureto.Aplikacijska komora z volumnom 150ml in fino graduacijo,odzračevalnik odporen na bakterije.Transparentna kapljična komora;20kapljic =1g(+-0,1g)Avtomatski zaporni ventil za preprečevanje zračne embolije,dva stiščka za dobro regulacijo hitrosti pretoka,z delom na katerega se lahko fiksira transfuzijska linija,dolžine do 220 cm. Lahko tudi ustrezen transfuzijski sistem z merilno bureto, z dolžino inf. linije 200 cm. Lahko tudi Sistem Baby Dose za natančno doziranje transfuzije dolžine 300 cm | [7 empty] | E
CP | P | #014703 | SISTEM BABY DOSE ZA NATANČNO DOZIRANJE TRANSFUZIJE kat.št. BG150250-O Knowmedical S.r.l. |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003557 | 1 |  | BG150250-O | Knowmedical S.r.l. | [5 empty] | E
CP | P | #462987 | SISTEM BABY DOSE ZA NATANČNO DOZIRANJE TRANSFUZIJE Only Gravity Blood Burette Set kat.št. DFP-92H CareFusion (sc=50kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003557 | 1 |  | DFP-92H | CareFusion | [5 empty] | E
CP | N | #N003558 | SISTEM INFUZIJSKI |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijski sistem z ostro dvokanalno iglo za aplikacijo zdravil. Dvokanalna igla je oblikovana tako, da omogoča varno in lahko zabadanje v vrečko ali steklenico, ki se podaljša v gladko držalo in omogoča dober oprijem za varno vbadanje zdravila v infuzijo. Na držalu mora biti zračni filter velikosti1,2 mic s pokrovom. Štirje BK morajo biti nameščeni na zgornjem delu sistema, med dvokanalno iglo z držalom in kapljalno komoro infuzijskega sistema in jih ne sme biti možno odstaniti. Polnitveni volumen BK je lahko največ 0.06 ml in pretok do 175 ml/min.nNeodvisni laboratorijski test mora dokazovati,da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. Kapljalna komora mora imeti dodan 15 µm filter in imeti polnitveni volumen med 10 in 11 ml. Stišček za zapiranje na klik (Robertova zaponka omogočata zaprtje sistema z eno roko in nameščena med dvokanalno iglo z držalom in med konekti. Pod kapljalno komoro mora biti regulator s kolescem (Adelbergova zapora). Dolžina sistema med 169 in 171cm. Na spodnjem delu sistema, 15 do 20 cm pred koncem sistema, je sistem obarvan in dodan še en BK. Na koncu infuzijskega sistema je Luer del z navojem. Za BK se zahteva neodvisna študija, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in dokazovuje, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil). | [7 empty] | E
CP | P | #958335 | SISTEM INFUZIJSKI 163CM 4xCLAVE 1xCLAVE kat.št. 011-MC9063 ICU Medical |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003558 | 1 |  | 011-MC9063 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003559 | SISTEM INFUZIJSKI DOZIRNI |  |  |  | 12000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijski sistem z vgrajenim regulatorjem pretoka za precizno dovajanje tekočin.Dvodelna kapljična komora,ki vsebuje dvokanalno iglo.zračno-bakterijski filter in filter za delce do 15 mikronov.Regulator pretoka omogoča dober oprijem in natančno nastavitev pretoka z eno roko,je natančno kalibriran in omogoča nastavitev pretoka od10 do 250 ml/h ter omogoča enostavno in hitro spremembo pretoka med delovanjem.Regulator nameščen izven dosega pacienta.Pretok se ne sme spremeniti sam od sebe tekom dovajanja( odstopanje<5%)Inf.linija transparentna,dolžine do 190 cm,brez DEHP.s stiščkom in luer lock nastavkom. | [7 empty] | E
CP | P | #960296 | SISTEM INFUZIJSKI DOZIRNI EXADROP 180CM kat.št. 4061284 B.Braun |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003559 | 1 |  | 4061284 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003560 | SISTEM INFUZIJSKI |  |  |  | 72000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijski sistem z dvokanalno iglo,antibakteijskim zračnim filtrom,brez lateksa in DEHP.Dvodelna kapljična komora z membrano,ki preprečuje vstop zraka v infuzijski sistem ,filter za delce 15 mikronov.Dožina sistema do 190 cm.Ima LL nastavek z vgrajeno nepovratno valvulo,Zaščitni zamašek na LL konektu vsebuje membrano ,ki ne dopušča prehoda tekočine ob odzračevanju.Možnost fiksacije infuzijske linije na stišček.Vsebuje back chek valvulo,ki preprečuje udar krvi v sistem.Infuzijski sistem je odporen na tlak 2 bara uporaben na infuzijski črpalki. | [7 empty] | E
CP | P | #956605 | SISTEM INFUZIJSKI INTRAFIX SAFESET AIRSTOP+PRIMESTOP kat.št. 4063001 B.Braun |  |  |  | 72000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003560 | 1 |  | 4063001 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003562 | SISTEM INFUZIJSKI |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem infuzijski z dvokanalno iglo,zračnim filtrom in dvodelno kapljično komoro,brez lateksa in DEHP.Filter za delce 15 mikronski,dolžina sistema do 310 cm.Nastavek LL in možnost fiksacije infuzijske linije na stišček.Kompatibilen z inf.črpalkami B.Braun | [7 empty] | E
CP | P | #957445 | SISTEM INFUZIJSKI SPACE 300CM kat.št. 8270350SP B.Braun |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003562 | 1 |  | 8270350SP | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003563 | SISTEM TRANSFUZIJSKI Z DVOKANALNO IGLO |  |  |  | 7800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem transfuzijski z dvokanalno iglo,zračnim filtrom,200 mikronski filter z mrežico,dolžina do 160 cm,apirogen,brez PVC.Posamično pakiran,sterilen. Lahko tudi ustrezen transfuzijski sistem, brez PVC, dolžine 190cm. 18.08.2022: lahko tudi Sistem transfuzijski z dvokanalno iglo dolžine 310 cm? | [7 empty] | E
CP | P | #014711 | SISTEM TRANSFUZIJSKI Z DVOKANALNO IGLO CHIRAHEM kat.št. 56225/CH25030014WL Chirana |  |  |  | 7800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003563 | 1 |  | 56225/CH25030014WL | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N003564 | SISTEM ZA AVTOTRANSFUZIJO |  |  |  | 450 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #958709 | SISTEM ZA AVTOTRANSFUZIJO ORTHO P.A.S. kat.št. EU3885 Eurosets (sc=5kos) |  |  |  | 450 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003564 | 1 |  | EU3885 | Eurosets | [5 empty] | E
CP | N | #N003565 | SISTEM INFUZIJSKI ZA ČRPALKO Fresenius |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #014537 | SISTEM ZA ČRPALKO Fresenius VOLUMAT LINE VL ST00 Standard kat.št. M46441000 Fresenius Kabi |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003565 | 1 |  | M46441000 | 000514 FRESENIUS MEDICAL CARE | [5 empty] | E
CP | N | #N003566 | SISTEM INFUZIJSKI ZA MERJENJE CVP |  |  |  | 900 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijski sistem za merjenje centralnega venskega pritiska, z Y krakom, s tremi regulatorji pretoka iz PVC materiala,brez lateksa in DEHP,dolžine do 320 cm.Sistem mora imeti dvokanalno iglo za prebod zamaškov in kapalnik z do 200 mikronskim filtrom.Manometerska cev mora biti zračena preko bakteriološkega filtra.Posamično pakiran,sterilen, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #014737 | SISTEM ZA MERJENJE CVP kat.št. 55125A Pharmagena |  |  |  | 900 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003566 | 1 |  | 55125A | Pharmagena | [5 empty] | E
CP | P | #963807 | SISTEM ZA MERJENJE CVP kat.št. NT-62 Carefusion |  |  |  | 900 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003566 | 1 |  | NT-62 | Carefusion | [5 empty] | E
CP | N | #N003567 | SISTEM ZA PERFUZIJSKO ČRPALKO Alaris |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #960995 | SISTEM ZA PERFUZOR Alaris 200cm, 1,5ml kat.št. G30402M Becton Dickinson |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003567 | 1 |  | G30402M | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003568 | SISTEM ZA PERFUZOR Alaris |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #960996 | SISTEM ZA ČRPALKO Alaris 265cm, 24ml kat.št. 60593 Becton Dickinson |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003568 | 1 |  | 60593 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003571 | SISTEM ZA RAZREDČEVANJE ERITROCITOV |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen, apirogen za enkratno uporabo.Dolžina sistema 60cm */- 5cm.Z dvokanalno iglo na obeh koncih sistema in regulatorjem pretoka. | [7 empty] | E
CP | N | #N003574 | VREČKA ZA ZAŠČITO PLASTENKE 100-250ml |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščiti plastenko pred svetlobo,kadar so vanjo dodana fotosenzibilna zdravila.Dolžina do 22 cm,širina do14 cm | [7 empty] | E
CP | P | #961515 | VREČKA ZA ZAŠČITO PLASTENKE 100-250ml kat.št. 16111916 B.Braun |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003574 | 1 |  | 16111916 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003575 | VREČKA ZA ZAŠČITO PLASTENKE 500-1000ml |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ščiti plastenko pred svetlobo,kadar so vanjo dodana fotosenzibilna zdravila.Dolžina do 32 cm,širina do 22 cm | [7 empty] | E
CP | P | #961516 | VREČKA ZA ZAŠČITO PLASTENKE 500-1000ml kat.št. 16111917 B.Braun |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003575 | 1 |  | 16111917 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003576 | KANILA INTRAVENSKA 24G pediatrična |  |  |  | 3500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila enovhodna za pretežno pediatrično uporabo 24G,pretok 13ml/min | [7 empty] | E
CP | P | #055106 | KANILA I.V. NEOFLON 24G 0,7x19MM 13ml/min kat.št. 391350 Becton Dickinson |  |  |  | 3500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003576 | 1 |  | 391350 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #970830 | KANILA I.V. NEOFLON 24G 0,7x19MM SANVIflonS enovhodna rumena kat.št. KDFS-07-19 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 3500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003576 | 1 |  | KDFS-07-19 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N003577 | KANILA INTRAVENSKA 26G pediatrična |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila enovhodna za pretežno pediatrično uporabo 26G,pretok 13ml/min | [7 empty] | E
CP | P | #055117 | KANILA I.V. NEOFLON 26G 0,6x19MM 13ml/min kat.št. 391349 Becton Dickinson |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003577 | 1 |  | 391349 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #970829 | KANILA I.V. NEOFLON 26G 0,6x19MM SANVIflonS enovhodna vijolična kat.št. KDFS-06-19 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003577 | 1 |  | KDFS-06-19 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N003579 | KANILA INTRAVENSKA 22G |  |  |  | 2400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z dvema vhodoma,brez latexa 22G 0.8 x 25,fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev,drugi vhod omogoča dodajanje zdravil med infuzijo,pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije in je barvno kodiran za lažjo identifikacijo dimenzije,tansparenten nastavek kovinske kanile omogoča nadzor refluksa krvi,ima luer lock priključek in atravmatično oblikovan vrh katetra. Lahko tudi kanilo dimenzije 22g 0,9x25mm. Želimo kanike iz vialona. | [7 empty] | E
CP | P | #461480 | KANILA INTRAVENSKA VENFLON 22G 0,8x25mm MODRA kat.št. 391451 Becton Dickinson |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003579 | 1 |  | 391451 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #462991 | KANILA INTRAVENSKA VENFLON PRO 22G 0,9x25mm MODRA kat.št. 393202 Becton Dickinson (sc=50kos) |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003579 | 1 |  | 393202 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #956223 | KANILA INTRAVENSKA TIKANILA2 22G MODRA z dvema vhodoma kat.št. 53953 Tik |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003579 | 1 |  | 53953 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N003580 | KANILA INTRAVENSKA 20G |  |  |  | 1100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z dvema vhodoma,brez latexa 20G 1.0 x 32,fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev,drugi vhod omogoča dodajanje zdravil med infuzijo,pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije in je barvno kodiran za lažjo identifikacijo dimenzije,tansparenten nastavek kovinske kanile omogoča nadzor refluksa krvi,luer lock priključek in atravmatično oblikovan vrh katetra. Lahko tudi kanila dimenzije 22g 1,1x32mm. Želimo kanike iz vialona. | [7 empty] | E
CP | P | #013293 | KANILA INTRAVENSKA TIKANILA2 20G ROZA z dvema vhodoma kat.št. 53952 Tik |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003580 | 1 |  | 53952 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461406 | KANILA INTRAVENSKA VENFLON 20G 1,0x32mm ROZA kat.št. 391452 Becton Dickinson |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003580 | 1 |  | 391452 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #462992 | KANILA INTRAVENSKA VENFLON PRO 20G 1,1x32mm ROZA kat.št. 393204 Becton Dickinson (sc=50kos) |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003580 | 1 |  | 393204 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003581 | KANILA INTRAVENSKA 18G |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z dvema vhodoma,brez latexa 18G 1.3 x 45,fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev,drugi vhod omogoča dodajanje zdravil med infuzijo,pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije in je barvno kodiran za lažjo identifikacijo dimenzije,tansparenten nastavek kovinske kanile omogoča nadzor refluksa krvi,ima luer lock priključek in atravmatično oblikovan vrh katetra. Lahko tudi kanila 18g 1,2x45mm. Želimo kanike iz vialona. | [7 empty] | E
CP | P | #024953 | KANILA INTRAVENSKA TIKANILA2 18G ZELENA z dvema vhodoma kat.št. 53951 Tik |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003581 | 1 |  | 53951 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461407 | KANILA INTRAVENSKA VENFLON 18G 1,2x45mm ZELENA kat.št. 391453 Becton Dickinson |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003581 | 1 |  | 391453 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #462993 | KANILA INTRAVENSKA VENFLON PRO 18G 1,3x45mm ZELENA kat.št. 393207 Becton Dickinson (sc=50kos) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003581 | 1 |  | 393207 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003582 | KANILA INTRAVENSKA 17G |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z dvema vhodoma,brez latexa 17G 1.5 x 45,fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev,drugi vhod omogoča dodajanje zdravil med infuzijo,pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije in je barvno kodiran za lažjo identifikacijo dimenzije,tansparenten nastavek kovinske kanile omogoča nadzor refluksa krvi,ima luer lock priključek in atravmatično oblikovan vrh FEP katetra. Lahko tudi kanila 17g 1,4x45mm. Želimo kanike iz vialona. | [7 empty] | E
CP | P | #036471 | KANILA INTRAVENSKA TIKANILA2 17G BELA z dvema vhodoma kat.št. 53950 Tik |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003582 | 1 |  | 53950 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461408 | KANILA INTRAVENSKA VENFLON 17G 1,4x45mm BELA kat.št. 391454 Becton Dickinson |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003582 | 1 |  | 391454 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #462994 | KANILA INTRAVENSKA VENFLON PRO 17G 1,5x45mm BELA kat.št. 393208 Becton Dickinson (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003582 | 1 |  | 393208 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003583 | KANILA INTRAVENSKA 16G |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z dvema vhodoma,brez latexa 16G 1.6 x 45,fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev,drugi vhod omogoča dodajanje zdravil med infuzijo,pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije in je barvno kodiran za lažjo identifikacijo dimenzije,tansparenten nastavek kovinske kanile omogoča nadzor refluksa krvi,ima luer lock priključek in atravmatično oblikovan vrh katetra. lahko tudi kanilo dimenzije 16g 1,7x45mm. Želimo kanike iz vialona. | [7 empty] | E
CP | P | #461409 | KANILA INTRAVENSKA VENFLON 16G 1,7x45mm SIVA kat.št. 391455 Becton Dickinson |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003583 | 1 |  | 391455 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #462995 | KANILA INTRAVENSKA VENFLON PRO 16G 1,8x45mm SIVA kat.št. 393209 Becton Dickinson (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003583 | 1 |  | 393209 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #956705 | KANILA INTRAVENSKA TIKANILA2 16G SIVA z dvema vhodoma kat.št. 53949 Tik |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003583 | 1 |  | 53949 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N003584 | KANILA INTRAVENSKA 14G |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z dvema vhodoma,brez latexa 14G 2.1 x 45,fleksibilna krilca omogočajo enostavno pritrditev,drugi vhod omogoča dodajanje zdravil med infuzijo,pokrovček drugega vhoda preprečuje možnost kontaminacije in je barvno kodiran za lažjo identifikacijo dimenzije,tansparenten nastavek kovinske kanile omogoča nadzor refluksa krvi,ima luer lock priključek in atravmatično oblikovan vrh katetra. Lahko tudi kanila 14g 2,0x45mm. Želimo kanike iz vialona. | [7 empty] | E
CP | P | #054939 | KANILA INTRAVENSKA TIKANILA2 14G ORANŽNA z dvema vhodoma kat.št. 53948 Tik |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003584 | 1 |  | 53948 | Tik | [5 empty] | E
CP | P | #461410 | KANILA INTRAVENSKA VENFLON 14G 2,0x45mm ORANŽNA kat.št. 391456 Becton Dickinson |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003584 | 1 |  | 391456 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #462996 | KANILA INTRAVENSKA VENFLON PRO 14G 2,0x45mm ORANŽNA kat.št. 393210 Becton Dickinson (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003584 | 1 |  | 393210 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003585 | KANILA INTRAVENSKA 14G z varnim mehanizmom |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z varnim mehanizmom.dvovhodna,luer lock,brez lateksa,PVC in DEHP, 14G 2.0 x 45,omogoča zaščito pred poškodbami z vbodno iglo, iz poliuretana ali FEP ZAHTEVAMO KANILE Z VARNOSTNIM MEHANIZMOM, KI POPOLNOMA OBDA IN SKRIJE KONICO IGLE IN TAKO VARUJE PRED VBODNIMI INCIDENTI TER OMOGOČA TUDI ZAŠČITO PRED KAPLJIČNO PRŠITVIJO KRVI ZAHTEVAMO KANILE IZ MATERIALA VIALON ALI ENAKOVREDNO, KI SE V ŽILI ZMEHČA ZA DO 70% IN TAKO OMOGOČA DALJŠO VSTAVLJENOST KANILE BREZ ZAPLETOV IN BOLJŠE PRETOKE. | [7 empty] | E
CP | P | #957436 | KANILA VENFLON PRO SAFETY 14G ORANŽNA kat.št. 393230 Becton Dickinson |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003585 | 1 |  | 393230 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003586 | KANILA INTRAVENSKA 16G z varnim mehanizmom |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z varnim mehanizmom.dvovhodna,luer lock,brez lateksa,16G 1.8 x 45,omogoča zaščito pred poškodbami z vbodno iglo, iz poliuretana ali FEP ZAHTEVAMO KANILE Z VARNOSTNIM MEHANIZMOM, KI POPOLNOMA OBDA IN SKRIJE KONICO IGLE IN TAKO VARUJE PRED VBODNIMI INCIDENTI TER OMOGOČA TUDI ZAŠČITO PRED KAPLJIČNO PRŠITVIJO KRVI ZAHTEVAMO KANILE IZ MATERIALA VIALON ALI ENAKOVREDNO, KI SE V ŽILI ZMEHČA ZA DO 70% IN TAKO OMOGOČA DALJŠO VSTAVLJENOST KANILE BREZ ZAPLETOV IN BOLJŠE PRETOKE. | [7 empty] | E
CP | P | #957437 | KANILA VENFLON PRO SAFETY 16G SIVA kat.št. 393229 Becton Dickinson |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003586 | 1 |  | 393229 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003587 | KANILA INTRAVENSKA 17G z varnim mehanizmom |  |  |  | 3200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z varnim mehanizmom,dvovhodna,luer lock,brez lateksa,PVC in DEHP, 17G 1,5 x 45,omogoča zaščito pred poškodbami z vbodno iglo, iz poliuretana ali FEP ZAHTEVAMO KANILE Z VARNOSTNIM MEHANIZMOM, KI POPOLNOMA OBDA IN SKRIJE KONICO IGLE IN TAKO VARUJE PRED VBODNIMI INCIDENTI TER OMOGOČA TUDI ZAŠČITO PRED KAPLJIČNO PRŠITVIJO KRVI ZAHTEVAMO KANILE IZ MATERIALA VIALON ALI ENAKOVREDNO, KI SE V ŽILI ZMEHČA ZA DO 70% IN TAKO OMOGOČA DALJŠO VSTAVLJENOST KANILE BREZ ZAPLETOV IN BOLJŠE PRETOKE. | [7 empty] | E
CP | P | #957438 | KANILA VENFLON PRO SAFETY 17G BELA kat.št. 393228 Becton Dickinson |  |  |  | 3200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003587 | 1 |  | 393228 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003588 | KANILA INTRAVENSKA 18G z varnim mehanizmom |  |  |  | 15000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z varnim mehanizmom,dvovhodna,luer lock,brez latexa,PVC in DEHP, 18G 1.3 x 32,omogoča zaščito pred poškodbami z vbodno iglo, iz poliuretana ali FEP ZAHTEVAMO KANILE Z VARNOSTNIM MEHANIZMOM, KI POPOLNOMA OBDA IN SKRIJE KONICO IGLE IN TAKO VARUJE PRED VBODNIMI INCIDENTI TER OMOGOČA TUDI ZAŠČITO PRED KAPLJIČNO PRŠITVIJO KRVI ZAHTEVAMO KANILE IZ MATERIALA VIALON ALI ENAKOVREDNO, KI SE V ŽILI ZMEHČA ZA DO 70% IN TAKO OMOGOČA DALJŠO VSTAVLJENOST KANILE BREZ ZAPLETOV IN BOLJŠE PRETOKE. | [7 empty] | E
CP | P | #957439 | KANILA VENFLON PRO SAFETY 18G ZELENA kat.št. 393226 Becton Dickinson |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003588 | 1 |  | 393226 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003589 | KANILA INTRAVENSKA 20G z varnim mehanizmom |  |  |  | 18000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z varnim mehanizmom,dvovhodna,luer lock,brez latexa,PVC in DEHP, 20G 1.1 x 32,omogoča zaščito pred poškodbami z vbodno iglo, iz poliuretana ali FEP ZAHTEVAMO KANILE Z VARNOSTNIM MEHANIZMOM, KI POPOLNOMA OBDA IN SKRIJE KONICO IGLE IN TAKO VARUJE PRED VBODNIMI INCIDENTI TER OMOGOČA TUDI ZAŠČITO PRED KAPLJIČNO PRŠITVIJO KRVI ZAHTEVAMO KANILE IZ MATERIALA VIALON ALI ENAKOVREDNO, KI SE V ŽILI ZMEHČA ZA DO 70% IN TAKO OMOGOČA DALJŠO VSTAVLJENOST KANILE BREZ ZAPLETOV IN BOLJŠE PRETOKE. | [7 empty] | E
CP | P | #957440 | KANILA VENFLON PRO SAFETY 20G ROZA kat.št. 393224 Becton Dickinson |  |  |  | 18000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003589 | 1 |  | 393224 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003590 | KANILA INTRAVENSKA 22G z varnim mehanizmom |  |  |  | 13000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z varnim mehanizmom dvovhodna,luer lock,brez lateksa,PVC in DEHP, 22G 0,9 x 25,omogoča zaščito pred poškodbami z vbodno iglo, iz poliuretana ali FEP ZAHTEVAMO KANILE Z VARNOSTNIM MEHANIZMOM, KI POPOLNOMA OBDA IN SKRIJE KONICO IGLE IN TAKO VARUJE PRED VBODNIMI INCIDENTI TER OMOGOČA TUDI ZAŠČITO PRED KAPLJIČNO PRŠITVIJO KRVI ZAHTEVAMO KANILE IZ MATERIALA VIALON ALI ENAKOVREDNO, KI SE V ŽILI ZMEHČA ZA DO 70% IN TAKO OMOGOČA DALJŠO VSTAVLJENOST KANILE BREZ ZAPLETOV IN BOLJŠE PRETOKE. | [7 empty] | E
CP | P | #957441 | KANILA VENFLON PRO SAFETY 22G MODRA kat.št. 393222 Becton Dickinson |  |  |  | 13000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003590 | 1 |  | 393222 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #966979 | KANILA VENFLON PRO SAFETY 22G Instalflash MODRA kat.št. 393280 Becton Dickinson |  |  |  | 13000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003590 | 1 |  | 393280 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003591 | KANILA INTRAVENSKA 24G z varnim mehanizmom |  |  |  | 1300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila z varnim mehanizmom enovhodna,luer lock,brez lateksa,PVC in DEHP, 24G 0.7 x 19, omogoča zaščito pred poškodbami z vbodno iglo, iz poliuretana ali FEP | [7 empty] | E
CP | P | #464528 | KANILA INTRAVENSKA Vasofix 24G Safety z varnim mehanizmom kat.št. 4269071S-01 B.Braun (sc=50kos) (PED.) |  |  |  | 1300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003591 | 1 |  | 4269071S-01 | B.BRAUN | [5 empty] | E
CP | P | #957442 | KANILA INSYTE AUTOGUARD SAFETY 24G RUMENA kat.št. 381912 Becton Dickinson |  |  |  | 1300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003591 | 1 |  | 381912 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003592 | VMESNIK ZA INFUZIJSKO ČRPALKO Z DVEMA BK |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vmesnik z ostro dvokanalno iglo, namenjen dovajanju tekočin preko sistemov za črpalke. Dvokanalna igla omogoča varno in lahko zabadanje v vrečke ali steklenice (premer med 5 in 6 mm) in se mora podaljševati v gladko držalo, ki omogoča dober oprijem za varno vbadanje igle. Na držalu mora biti zračni filter s 1,2 mic z pokrovom . Vmesnik ima dva BK, ki ju ni možno odstraniti. BK ima ravno vstopno mesto in ravno pot tekočine..Polnitveni volumen BK je lahko največ 0.06 ml in petok do 175 ml/min.Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati,da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK Vmesnik mora imeti sponko (Robertova zaponka) za zapiranje na klik, ki omogoča, da se sistem zapre z eno roko. Sponka je nameščena takoj za držalom, pred obema BK. Dolžina vmesnika med med 24 in 26cm. Polnitveni volumen med 2 in 2,5 ml. Za BK se zahteva neodvisna študija, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine.Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil). | [7 empty] | E
CP | P | #962344 | VMESNIK ZA INFUZIJSKO ČRPALKO Z DVEMA BK kat.št. 011-H2923 ICU Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003592 | 1 |  | 011-H2923 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003593 | SISTEM ZA POSPEŠEVANJE INFUZIJSKIH TEKOČIN IN KRVI Z ENIM BK |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem mora biti iz prozorne plastike, ki se lahko upogiba in se ob pregibanju ne lomi. Dolžina sistema med 238 in 245 cm. Volumen sistema med 45 in 48 ml. Na začetku sistema mora biti enokanalna igla iz trde plastike. Posodica za kapljice mora biti velikosti med 9 in 10 cm. Filter za delce mora biti 200 µm. V nadaljevanju sistema, pod posodico za kapljice mora biti bučka, premera med 3,5 in 4 cm iz mehkejše elastične plastike, ki se lahko stiska in ob stiskanju ne poči. V sistemu nad in pod bučko morata biti kroglici. Stišček mora biti pomičen po celotnem sistemu in dobro tesniti. Na spodnjem delu sistema, 20 do 25 cm od konca, mora biti dodan BK, ki ga ni možno odstraniti.BK ima ravno vstopno mesto in ravno pot tekočine..Polnitveni volumen BK je lahko največ 0.06 ml in petok do 175 ml/min.Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati,da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK Zaključek sistema mora imeti Luer nastavek z navojem. Za BK se zahteva neodvisna študija, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji s faktorjem vpliva vsaj 1 in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine.Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil) | [7 empty] | E
CP | P | #962345 | SISTEM ZA POSPEŠEVANJE INFUZIJSKIH TEKOČIN IN KRVI Z ENIM BK kat.št. 011-MC9061 ICU Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003593 | 1 |  | 011-MC9061 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003594 | ZAMAŠEK ZA DEZINFEKCIJO BREZIGELNEGA KONEKTA |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zamašek za dezinfekcijo brezigelnega konekta. Vsebuje 70% izopropilni alkohol, Zaradi lažjega rokovanja, mora biti celoten pokrovček posamično sterilno zapakiran v sekundarno ovojnino. Pokrovček mora imeti certifikat, da je kontinuirano učinkovit , do 7 dni, če je ta, neprekinjeno nastavljen pri pacientu. Čas dosežene dezinfekcije v max. 5 minutah, zaščita pred kontaminacijo 7 dni. USTREZA ZAMAŠEK, KI JE POSAMIČNO STERILNO PAKIRAN NA NAČIN, DA STERILNOST NA MESTU NAVOJA, KI OBJAME BREZIGELNI KONEKT ZAGOTAVLJA POSEBNA ZAŠČITNA FOLIJA IN DOSEŽE DEZINFEKCIJO V 1 MINUTI. | [7 empty] | E
CP | P | #462997 | ZAMAŠEK ZA DEZINFEKCIJO BREZIGELNEGA KONEKTA 1,2cm kat.št. 306598 Becton Dickinson (sc=300kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003594 | 1 |  | 306598 | BD | [5 empty] | E
CP | P | #962346 | ZAMAŠEK ZA DEZINFEKCIJO BREZIGELNEGA KONEKTA kat.št. SCXT3-2000 ICU Medical |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003594 | 1 |  | SCXT3-2000 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003595 | PODALJŠEK DVOKANALNI Z DVEMA PROZORNIMA KONEKTOMA Z BARVNIMA OBROČKOMA ZA OHRANJANJE PREHODNOSTI ŽILNIH KATETROV |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvokanalni podaljšek z brezigelnima IV pripomočkoma za vzdrževanje prehodnosti žilnih katetrov. Brezigelna IV pripomočka sta prozorna in različno barvno označena. En BK naj bo označen rdeče, drugi zeleno(po standardu ISO 26825:2008). Vstopno mesto BK je popolnoma ravna. Imeti mora ravno pot tekočine in konstantni nevtralni premik. Omogoča pretok vsaj 90 ml/min. Za aspiracijo skozi brezigelni IV pripomoček je potreben tlak vsaj 300mmHg. Za injiciranje skozi brezigelni pripomoček sme biti potrebno največ 55mmHg. . Mrtvi prostor spojke največ 0,1 ml. Polnitveni volumen med 0.45 in 0.55 ml. Dolžina podaljška med 15 in 18cm. Brezigelni medicinski pripomoček mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati: da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse za 46%, (dokaz neodvisna randomizirana študija) Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil). | [7 empty] | E
CP | P | #962347 | PODALJŠEK DVOKANALNI Z DVEMA NEUTRON PROZORNIMA KONEKTOMA kat.št. 011-NC154 ICU Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003595 | 1 |  | 011-NC154 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003596 | BREZIGELNI MEDICINSKI PRIPOMOČEK, KI OHRANJA PREHODNOST ŽILNIH KATETROV Z BARVNIM OBROČKOM |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezigelni medicinski pripomoček za ohranjanje prehodnosti žilnih katetrov, BK je prozoren in označen z barvnim obročkom , ki se v temi sveti. Vstopno mesto BK je popolnoma ravna ima ravno pot tekočine in konstantni nevtralni premik. Omogoča pretok vsaj 90 ml/min. Mrtvi prostor konekta je do 0,1 ml. Za aspiracijo skozi brezigelni IV pripomoček je potreben tlak vsaj 300mmHg. Za injiciranje skozi brezigelni pripomoček sme biti potrebno največ 55mmHg. Brezigelni medicinski pripomoček mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5mlNaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati: da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse za 46% ,da se zmanjša kolonizacija vrha katetra , da se zmanjša kolonizacija začetka . BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil). | [7 empty] | E
CP | P | #962348 | NEUTRON - BREZIGELNI MEDICINSKI PRIPOMOČEK, KI OHRANJA PREHODNOST ŽILNIH KATETROV kat.št. 011-NC100GL ICU Medical |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003596 | 1 |  | 011-NC100GL | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003597 | BREZIGELNI MEDICINSKI PRIPOMOČEK, KI OHRANJA PREHODNOST ŽILNIH KATETROV Z BARVNIM OBROČKOM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezigelni medicinski pripomoček za ohranjanje prehodnosti žilnih katetrov, BK mora biti prozoren in označen z barvnim obročkom , ki se v temi sveti. Vstopno mesto BK mora biti popolnoma ravna. Imeti mora ravno pot tekočine in konstantni nevtralni premik. Omogočati mora pretok vsaj 90 ml/min. Mrtvi prostor konekta je do 0,1 ml. Za aspiracijo skozi brezigelni IV pripomoček je potreben tlak vsaj 300mmHg. Za injiciranje skozi brezigelni pripomoček sme biti potrebno največ 55mmHg. Brezigelni medicinski pripomoček mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano, validirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji s faktorjem vpliva vsaj 3 in mora dokazovati: da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse ,da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija vrha katetra , da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija začetka lumna katetra, da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija kože ob vstopišču (dokaz neodvisna randomizirana študija in priporočilo 1 slovenske bolnišnice)Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil). | [7 empty] | E
CP | P | #962349 | NEUTRON - BREZIGELNI MEDICINSKI PRIPOMOČEK, KI OHRANJA PREHODNOST ŽILNIH KATETROV Z BARVNIM OBROČKOM kat.št. 011-NC100PR ICU Medical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003597 | 1 |  | 011-NC100PR | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003598 | PODALJŠEK TROKANALNI S TREMI PROZORNIMI KONEKTI Z BARVNIMI OBROČKI ZA DOSTOP BREZ IGLE |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trokanalni podaljšek s tremi BK, ki jih ni mogoče odstraniti. Konekti so barvno označeni , kot jih zahteva standard ISO 26825:2008. Vsak kanal posebej mora imeti možnost zapore. Volumen podaljška med (0,45 in 0,50). Dolžina podaljška med 10 in 15 cm. Podaljšek mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata.BK mora imeti ravno pot tekočine, nevtralni premik oz. je negativni premik ob odmiku brizgalke največ 0,02 ml. Polnitveni volumen BK največ 0,06 ml, pretok do 175ml/min BK mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji s in mora dokazovati, da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse za 46% , BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine.Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil). | [7 empty] | E
CP | P | #962350 | PODALJŠEK TROKANALNI S TREMI PROZORNIMI MICROCLAVE KONEKTI Z BARVNIMI OBROČKI ZA DOSTOP BREZ IGLE kat.št. 011-MC33909 ICU Medical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003598 | 1 |  | 011-MC33909 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | P | #970872 | PODALJŠEK TROKANALNI S TREMI PROZORNIMI MICROCLAVE KONEKTI Z VIJOLA OBROČKI ZA DOSTOP BREZ IGLE kat.št. 011-MC33860 ICU Medical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003598 | 1 |  | 011-MC33860 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003599 | PODALJŠEK DVOKANALNI Z DVEMA PROZORNIMA KONEKTOMA Z BARVNIMA OBROČKOMA ZA DOSTOP BREZ IGLE |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvokanalni podaljšek s prozornima brezigelnima konektoma, ki se ju ne da odstraniti. Konekta morata biti barvno označena z obročkoma. En BK z rdečim barvnim obročkom in drugi BK z zelenim obročkom po standardu ISO 26825:2008. Vsak kanal posebej mora imeti možnost zapore.Polnitveni volumen podaljška med 0,3 in 0,35 ml. Dolžina podaljška med 15 do 15.5 cm. Podaljšek mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata.BK mora imeti ravno pot tekočine, nevtralni premik oz. je negativni premik ob odmiku brizgalke največ 0,02 ml. Polnitveni volumen BK je lahko največ 0,06 ml, pretok do 175ml/min BK mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano, validirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji s faktorjem vpliva vsaj 3 in mora dokazovati: da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse ,da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija vrha katetra , da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija začetka lumna katetra, da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija kože ob vstopišču (dokaz neodvisna randomizirana študija in 4 priporočila slovenskih bolnišnic.) BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine.Vsak kanal posebej mora imeti možnost zapore.Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD(zaprt sistem za prenos zdravil). | [7 empty] | E
CP | P | #962351 | PODALJŠEK DVOKANALNI Z DVEMA PROZORNIMA MICROCLAVE KONEKT Z BARVNIMA OBROČKOMA ZA DOSTOP BREZ IGLE kat.št. 011-MC33910 ICU Medica |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003599 | 1 |  | 011-MC33910 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003600 | PODALJŠEK ENOKANALNI S PROZORNIM KONEKTOM Z BARVNIM OBROČKOM ZA DOSTOP BREZ IGLE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enokanalni podaljšek s prozornim BK, z barvnim obročkom, ki se v temi sveti,( fluorescentna) in ga ni mogoče odstraniti. Podaljšek mora imeti možnost zapore. Polnitveni volumen podaljška med 0,25 in 0,30 ml. Dolžina podaljška med 17 in 18 cm. BK mora ima ravno pot tekočine, nevtralni premik oz. je negativni premik ob odmiku brizgalke največ 0,02 ml. Polnitveni volumen BK največ 0,06 ml, pretok do 175ml/min. Podajlšek mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata. BK mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5ml. NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati: da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse 46% . BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil). | [7 empty] | E
CP | P | #962352 | PODALJŠEK ENOKANALNI S PROZORNIM MICROCLAVE KONEKTOM Z BARVNIM OBROČKOM ZA DOSTOP BREZ IGLE kat.št. 011-MC33850 ICU Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003600 | 1 |  | 011-MC33850 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003601 | KONEKT BREZIGELNI |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezigelni konekt mora biti prozoren z rdečim barvnim obročkom( barvne oznake, ki ustrezajo barvam določenim v standardu ISO 26825), površina za razkuževanje BK pred dostopom, mora biti popolnoma ravna. BK mora imeti ravno pot tekočine, nevtralni premik oz. je negativni premik ob odmiku brizgalke največ 0,02 ml. Polnitveni volumen BK je lahko največ 0,06 ml, pretok do 175ml/min. BK mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano, validirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji s faktorjem vpliva vsaj 3 in mora dokazovati: da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse ,da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija vrha katetra , da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija začetka lumna katetra, da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija kože ob vstopišču (dokaz neodvisna randomizirana študija in 4 priporočila slovenskih bolnišnic)BK mora omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine.Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD(zaprt sistem za prenos zdravil) | [7 empty] | E
CP | P | #962353 | KONEKT BREZIGELNI MICROCLAVE PROZOREN Z RDEČO OZNAKO kat.št. 011-MC100RR ICU Medical |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003601 | 1 |  | 011-MC100RR | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003602 | KONEKT BREZIGELNI |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezigelni konekt mora biti prozoren, z barvnim obročkom, ki se v temi sveti , površina za razkuževanje BK pred dostopom, mora biti popolnoma ravna. BK mora imeti ravno pot tekočine, nevtralni premik oz. je negativni premik ob odmiku brizgalke največ 0,02 ml. Polnitveni volumen BK je lahko največ 0,06 ml, pretok do 175ml/min. BK mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano, validirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji s faktorjem vpliva vsaj 3 in mora dokazovati: da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse ,da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija vrha katetra , da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija začetka lumna katetra, da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija kože ob vstopišču (dokaz neodvisna randomizirana študija in 4 priporočila slovenskih bolnišnic.) BK mora omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil) | [7 empty] | E
CP | P | #962354 | KONEKT BREZIGELNI MICROCLAVE PROZOREN S FLOURESCENTNO OZNAKO kat.št. 011-MC100G ICU Medical |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003602 | 1 |  | 011-MC100G | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003603 | POKROVČEK DEZINFEKCIJSKI ZA BREZIGELNI KONEKT |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | POKROVČEK ZA DEZINFEKCIJO IN ZAŠČITO BREZIGELNEGA KONEKTA Z LUER LOCK NAVOJEM. VSEBUJE 70% IZOPROPILNI ALKOHOL, KI DOKAZANO S ŠTUDIJAMI ZMANJŠUJE INCIDENCO OKUŽB CENTRALNIH VENSKIH KATETROV. ČAS DOSEŽENE DEZINFEKCIJE MORA BITI V MAKSIMALNO 1 MINUTI IN ZAŠČITA PRED KONTAMINACIJO DO 7 DNI. ZAMAŠEK NA NAVOJ, KI SE DOBRO PRILAGODI IN OBJAME STIČNO POVRŠINO IN VRHNJI DEL BREZIGELNEGA KONEKTA. PAKIRANJE NA TRAKU, STERILEN, ZA 1X UPORABO. | [7 empty] | E
CP | P | #464521 | POKROVČEK DEZINFEKCIJSKI ZA BREZIGELNI KONEKT Purehub Multi kat.št. 306599 Becton Dickinson (sc=300kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003603 | 1 |  | 306599 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #962355 | POKROVČEK DEZINFEKCIJSKI ZA BREZIGELNI KONEKT CUROS kat.št. CFF10-250R 3M |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003603 | 1 |  | CFF10-250R | 3M | [5 empty] | E
CP | N | #N003605 | PODALJŠEK ENOKANALNI BREZIGELNI KONEKT |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enokanalni podaljšek z brezigelnim IV pripomočkom za vzdrževanje prehodnosti žilnih katetrov. Brezigelni IV pripomoček mora biti prozoren. Vstopno mesto BK mora biti popolnoma ravno.. Imeti mora ravno pot tekočine in konstantni nevtralni premik. Omogočati mora pretok vsaj 90 ml/min. Za aspiracijo skozi brezigelni IV pripomoček je potreben tlak vsaj 300mmHg. Za injiciranje skozi brezigelni pripomoček sme biti potrebno največ 55mmHg. Mrtvi prostor spojke največ 0,1 ml. Polnitveni volumen podaljška med 0.3 in 0.35 ml. Dolžina podaljška med 16 in 20cm. Brezigelni medicinski pripomoček mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imeti neodvisno, randomizirano, validirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji s faktorjem vpliva vsaj 3 in mora dokazovati: da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse ,da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija vrha katetra , da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija začetka lumna katetra, da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija kože ob vstopišču (dokaz neodvisna randomizirana študija).Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil) | [7 empty] | E
CP | P | #464522 | PODALJŠEK ENOKANALNI BREZIGELNI KONEKT kat.št. 011-NC139 ICU Medical (sc=50kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003605 | 1 |  | 011-NC139 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | P | #962356 | PODALJŠEK ENOKANALNI NEUTRON KONEKTOR kat.št. 011-NC141 ICU Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003605 | 1 |  | 011-NC141 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008245 | SET TRANSFERNI ZA PRENOS TEKOČINE IZ INFUZIJSKE STEKL. V INF. VREČKO ali STEKLENICO |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prožni, prozorni sistem iz poliuretana z Robertovo objemko. Dolžina 75cm, premer 3,1x0,6mm. Vgrajen integriran sistem za odzračevanje zraka s hidrofobnim bakterijskim filtrom ter luer lock z jekleno kanilo, 16G. | [7 empty] | E
CP | P | #963497 | SET TRANSFERNI FREKA LIPOFLOW kat.št. 2867001 Fresenius Kabi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008245 | 1 |  | 2867001 | Fresenius Kabi | [5 empty] | E
CP | N | #N008579 | SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 2,4m dolg trolumenski sistem za gretje infuzijskih raztopin in transfuzij, priming volumen 20ml, kompatibilen z standardnimi i.v. sistemi. Ponudnik lahko ponudi nov sistem za ogrevanje tekočin in zraven ponudi aparat v brezplačno uporabo. 18.08.2022 lahko sistem dolžine 700 mm z polnitvenim volumnom 15 ml z kapalno komoro kompatibilne z standardnimi i.v. sistemi. | [7 empty] | E
CP | P | #462998 | SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN Inf. podaljšek s kaseto kat.št. 8103-001 Sewoon (sc=20kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008579 | 1 |  | 8103-001 | Sewoon | [5 empty] | E
CP | P | #464523 | SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN kat.št. 672100 TSCI (sc=15kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008579 | 1 |  | 672100 | TSCI (37 degrees) | [5 empty] | E
CP | P | #963669 | SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOČIN kat.št. L-70NI Smiths Medical (sc=30kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008579 | 1 |  | L-70NI | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009155 | KANILA INTRAVENSKA 24G pediatrična neoflon |  |  |  | 650 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | i.v. kanila, enovhodna za pretežno pediatrično uporabo 24G, pretok 13ml/min, material vialon | [7 empty] | E
CP | P | #462999 | KANILA INTRAVENSKA NEOFLON PRO 24G pediatrična 0,7x19mm RUMENA kat.št. 391380 Becton Dickinson (sc=50kos) |  |  |  | 650 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009155 | 1 |  | 391380 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N009156 | KANILA INTRAVENSKA 26G pediatrična neoflon |  |  |  | 350 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | i.v. kanila, enovhodna za pretežno pediatrično uporabo 26G, pretok 13ml/min, material vialon | [7 empty] | E
CP | P | #463000 | KANILA INTRAVENSKA NEOFLON PRO 26G pediatrična 0,6x19mm VIJOLIČNA kat.št. 391379 Becton Dickinson (sc=50kos) |  |  |  | 350 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009156 | 1 |  | 391379 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N009242 | PODALJŠEK TROKANALNI S TREMI PROZORNIMI MICROCLAVE KONEKT REZBARVNI OBROČK ZA DOSTOP BREZ IGLE |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trokanalni podaljšek s 3 brezigelnimi konektomi, ki se jih ne da odstraniti. Vsak kanal posebej mora imeti možnost zapore. Brezigelni konekt mora biti prozoren, površina za razkuževanje BK pred dostopom, mora biti popolnoma ravna.Polnitveni volumen BK je lahko največ 0.06 ml,pretok do 175ml/min. BK mora imeti ravno pot tekočine, nevtralni premik ob odmiku brizgalke največ 0,02 ml. Polnitveni volumen podaljška je lahko 0.45 do 05 ml. Dolžina podaljška med 15 in 17 cm. BK mora omogočati do 7 dnevno uporabo tudi, če se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z največ 5 ml NaCl lahko učinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano, validirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati: da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse ,da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija vrha katetra , da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija začetka lumna katetra, da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša kolonizacija kože ob vstopišču (dokaz neodvisna randomizirana študija in 3 priporočila slovenskih bolnišnic.) BK mora omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine.Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil) | [7 empty] | E
CP | P | #963133 | PODALJŠEK TROKANALNI S TREMI PROZORNIMI MICROCLAVE KONEKT BREZBARVNI OBROČK ZA DOSTOP BREZ IGLE kat.št. 011-MC3323 ICU Medical |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009242 | 1 |  | 011-MC3323 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010122 | KANILA INTRAVENSKA 22G ZA VEČJE PRETOKE |  |  |  | 700 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila dvovhodna s stranskimi luknjicami pri konici katetra,ščitnikom igle,vdelano cevko podaljška s sponko.Namenjena uporabi s samodejnimi vbrizgalniki.Mere :0.9 x25 mm,pretok do 34 ml/min. 18.08.2022: lahko kanilo Nexiva 22G, modra, 0,9 x 25 mm, Y nastavek, REF 383642. | [7 empty] | E
CP | P | #464524 | KANILA INTRAVENSKA Nexiva Y 22G MODRA za večje pretoke 0,9x25MM kat.št. 383642 Becton Dickinson (sc=20kos) |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010122 | 1 |  | 383642 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #966972 | KANILA NEXIVA 22G MODRA 0,9x25MM kat.št. 383532 Becton Dickinson |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010122 | 1 |  | 383532 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N010123 | KANILA INTRAVENSKA 20G ZA VEČJE PRETOKE |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila enovhodna s stranskimi luknjicami pri konici katetra,ščitnikom igle,vdelano cevko podaljška s sponko.Namenjena uporabi s samodejnimi vbrizgalniki.Mere :1.1 x 32 mm,pretok do 58 ml/min. 18.08.2022:lahko kanilo Nexiva Diffusics, 20G, roza, 1,1 x 32 mm, REF 383694. | [7 empty] | E
CP | P | #464525 | KANILA INTRAVENSKA Nexiva Diff. 20G ROZA za večje pretoke 1,1x32MM kat.št. 383694 Becton Dickinson (sc=20kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010123 | 1 |  | 383694 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #966858 | KANILA NEXIVA 20G ROZA 1,1x30MM kat.št. 383517 Becton Dickinson |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010123 | 1 |  | 383517 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N010124 | KANILA INTRAVENSKA 20G ZA VEČJE PRETOKE |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila dvovhodna s stranskimi luknjicami pri konici katetra,ščitnikom igle,vdelano cevko podaljška s sponko.Namenjena uporabi s samodejnimi vbrizgalniki.Mere :1.1 x 32 mm,pretok do 60 ml/min. | [7 empty] | E
CP | P | #967204 | KANILA NEXIVA Y 1,2x32MM 20G ROZA kat.št. 383647 Becton Dickinson |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010124 | 1 |  | 383647 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #970955 | KANILA NEXIVA Y 1,1x25MM 20G ROZA kat.št. 383646 Becton Dickinson (sc=20kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010124 | 1 |  | 383646 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N010125 | KANILA INTRAVENSKA 18G ZA VEČJE PRETOKE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila enovhodna s stranskimi luknjicami pri konici katetra,ščitnikom igle,vdelano cevko podaljška s sponko.Namenjena uporabi s samodejnimi vbrizgalniki,prilagojena za vbrizgavanje kontrastnega sredstva.Mere 1.3 x 32 mm,pretok 15 ml/sek pri 325 psi | [7 empty] | E
CP | P | #966963 | KANILA NEXIVA 18G ZELENA 1,3x32MM kat.št. 383695 Becton Dickinson |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010125 | 1 |  | 383695 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N010126 | KANILA INTRAVENSKA 18G ZA VEČJE PRETOKE |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila enovhodna s stranskimi luknjicami pri konici katetra,ščitnikom igle,vdelano cevko podaljška s sponko.Namenjena uporabi s samodejnimi vbrizgalniki.Mere :1.3 x 32mm,pretok do 85 ml/sek: 18.08.2022 lahko kanilo Nexiva Diffusics, 22G, modra, 0,9 x 25 mm, REF 383692. | [7 empty] | E
CP | P | #966977 | KANILA NEXIVA 18G ZELENA 1,3x30MM kat.št. 383519 Becton Dickinson |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010126 | 1 |  | 383519 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N010127 | KANILA INTRAVENSKA 18G ZA VEČJE PRETOKE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila enovhodna s stranskimi luknjicami pri konici katetra,ščitnikom igle,vdelano cevko podaljška s sponko.Namenjena uporabi s samodejnimi vbrizgalniki.Mere :1.3 x 45 mm,pretok do 80 ml/min. 18.08.2022: lahko kanilo Nexiva 18G, zelena, 1,3 x 45 mm, Y nastavek, REF 383650. | [7 empty] | E
CP | P | #464527 | KANILA INTRAVENSKA Nexiva Y 18G ZELENA za večje pretoke 1,3x45MM kat.št. 383650 Becton Dickinson (sc=20kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010127 | 1 |  | 383650 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #966980 | KANILA NEXIVA 18G ZELENA 1,3x45MM kat.št. 383520 Becton Dickinson |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010127 | 1 |  | 383520 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #970802 | KANILA INTRAVENSKA Nexiva Y 18G ZELENA za večje pretoke 1,3x32MM kat.št. 383649 Becton Dickinson (sc=20kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010127 | 1 |  | 383649 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N010130 | KANILA INTRAVENSKA 24G ZA VEČJE PRETOKE |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iv kanila dvovhodna s stranskimi luknjicami pri konici katetra,ščitnikom igle,vdelano cevko podaljška s sponko.Namenjena uporabi s samodejnimi vbrizgalniki.Mere :0.7 x 19 mm,pretok do 18 ml/min. | [7 empty] | E
CP | P | #967280 | KANILA NEXIVA Y 24G RUMENA 0,7x19MM kat.št. 383641 Becton Dickinson |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010130 | 1 |  | 383641 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N010132 | SISTEM INFUZIJSKI ZA SPIRANJE ZDRAVIL |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Gravitacijski infuzijski sistem z dvokanalno iglo in dvodelno kapljično komoro z obročkom,ki omogoča enostavno polnitev komore.Komora naj bo transparentna ,z zračnikom,15 mikronskim filtrom in membrano,ki preprečuje vdor zraka v sistem,ko infuzija steče. Nad kapljično komoro je stišček in brezigelni konekt,ki omogoča spiranje sistema po aplikaciji zdravila z brizgalko ali aplikacijo zdravil preko sekundarnega sistema.Stišček z valjčkom pod komoro omogoča fiksacijo infuzijske linije in shranitev dvokanalne igle po uporabi.Dolžina do 185 cm,vsebuje naj LL nastavek z vgrajeno nepovratno valvulo in zaščitni pokrovček,ki ga popolnoma pokrije ter vsebuje membrano,ki omogoča samoodzračevanje sistema brez odpiranja linije,Uporaba do 96 ur.Brez DEHP in lateksa.Sterilno,posamično pakirano. | [7 empty] | E
CP | P | #967281 | SISTEM INFUZIJSKI ZA SPIRANJE ZDRAVIL Intrafix Safeset Flush BCV kat.št. 4110010 B.Braun |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010132 | 1 |  | 4110010 | [6 empty] | E