Št.: 16-46/23

Datum: 31.08.2023

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ULTRAZVOČNI APARATI

Zaporedna številka: 16-46/23

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU

ULTRAZVOČNI APARATI:

- sklop: UZ aparat za potrebe oddelka za kardiologijo - sklop: UZ aparat za potrebe oddelka za ginekologijo in porodništvo - sklop: UZ aparat za potrebe centra za endoskopije

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15,  14/18, 121/21 in 10/22), SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

Predmet javnega naročila je: ULTRAZVOČNI APARATI.

Delitev naročila na sklope: da, naročilo se ODDAJA PO SKLOPIH. Št. sklopov: 3.

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi zahtevami naročnika.

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:

| Stadij postopka | Datumi |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | do 22.09.2023 do 09:00 |
| Rok za predložitev ponudb | do 10.10.2023 do 09:00 |
| Odpiranje ponudb | 10.10.2023 ob 12:00 |

KONTAKTNA OSEBA

Kontaktna oseba: Barbara Slak Turk

E-poštni naslov: barbara.turk-slak@sb-nm.si

Telefonska št: 07 39 16 135

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.

PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na naslovu:

Spletna aplikacija e-Oddaja

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

VELJAVNOST PONUDBE

Čas veljavnosti: najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Način postavljanja zahtev za pojasnila:

- Portal javnih naročil

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

Datum: 31.08.2023
Kraj: Novo mesto

| Vodja službe za nabavo in skladiščenje: Barbara Slak Turk | Direktorica: doc. dr. Milena Kramar Zupan |
| --- | --- |

Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

1. Splošna navodila

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.

2. Jezik razpisne dokumentacije in ponudbe ter oblika

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

3. Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere izhajajo sledeče informacije:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, in - navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega naročila.

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.

4. ESPD

ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

V kolikor v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahtevano, da so gospodarski subjekti dolžni predložiti ESPD, lahko namesto ESPD obrazca predložijo ostale zahtevane obrazce, s katerimi izkažejo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje.

5. Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru javnega naročila blaga ponudnik v ponudbi ni dolžan navesti podizvajalcev oziroma delov naročila, ki jih namerava oddati v podizvajanje. Ponudnik v teh primerih ni dolžan označiti ali nastopa s podizvajalcem ali ne, prav tako ni dolžan izpolniti obrazcev, ki so v razpisni dokumentaciji namenjeni podizvajalcem. V primeru, da ponudnik želi izrecno nominirati podizvajalca, pa mora to označiti in za vsakega podizvajalca predložiti vse zahtevane podatke, kot to določa 94. člen ZJN-3 ter izpolniti vse potrebne obrazce, ki so priloga tej dokumentaciji.

6. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila.

7. Navodilo za oddajo elektronske ponudbe

Ponudnik dodatne informaciije vezane na elektronsko oddajo ponudb dobi na spletni strani Direktorata za javno naročanje:  http://www.djn.mju.gov.si/elektronska-oddaja-ponudb-informacije-za-ponudnike

- Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi; - Ponudnik v razdelek Predračun naloži scan natisa izpolnjenega obrazca 1 Ponudba. - Ponudnik v razdelek ESPD naloži ESPD obrazec ponudnika (v pdf ali xml dat.). - Ponudnik v razdelek Druge priloge naloži ostale dele ponudbe, in sicer: scan celotne ponudbene dokumentacije - vse izjave, priloge, vzorec pogodb,izjav,….

5. Ponudnik razdelek »Sodelujoči« izpolne in naloži dokumentacijo samo v primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev. ESPD obrazce vseh sodelujočih ponudnik naloži kot scan izpisanega dokumenta, ročno podpisanega s strani zakonitega zastopnika posameznega sodelujočega partnerja/podizvajalca/subjekta.

8. Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

9. Zakoni in predpisi

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih podzakonskih predpisov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 - odl. US) - Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20) - Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) ter - vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Ponudnik v postopku javnega naročanja (v okviru ponudbene dokumentacije) na posebnem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije, podajo podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe..

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske komisije.

10. Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na šesti odstavek 89. člena ZJN-3 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

11. Obvestilo o oddaji naročila

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

12. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat.št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

13. Način predložitve dokumentov v ponudbi

Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika; - da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi; - da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt

14. Veljavnost ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

15. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html

Zahtevek za revizijo skladno z določbo 13.a člena ZPVPJN lahko vloži samo preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

16. Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, če je zahtevno, in morebitnimi drugimi pogoji, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.

Če se ponudnik v petih (5) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik odstopil od ponudbe, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

Merila

Merila, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba.

Upoštevali se bodo naslednji ponderji:

| Ponder 1: | Najnižja končna ponudbena cena za sklop. |
| --- | --- |

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.

Pogoji za priznanje usposobljenosti

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).

Pogoji, ki veljajo za vse sklope, razen če je določeno drugače.

Razlogi za izključitev

| POGOJ 1 Nekaznovanost | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in zastopnikov, lahko naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam. Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu dopolnitev ponudbe zahteva od ponudnikov overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava in ESPD) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospdarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ESPD in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 2 Plačani davki in prispevki | Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 3 Prekršek v zvezi s plačilom za delo | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA ali ESPD, lahko naročnik potrdilo pridobi sam. |
| NAVODILO / OPOMBA | Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

| POGOJ 4 Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil | Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce in ESPD. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. |

Poslovna in finančna sposobnost

| POGOJ 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti | Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD. Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. |
| NAVODILO / OPOMBA | Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Tehnična sposobnost

| POGOJ 1 Izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika, vse veljavne zakonodaje, predpisov, standardov | Da nudi novo opremo, ki ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v Specifikaciji zahtev naročnika in v ostalih delih te dokumentacije o javnem naročilu. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. V ponudbeni dokumentaciji ponudnik priloži priloge iz katerih je razvidno, da ponujeno blago ustreza vsem naročnikovim strokovnim zahtevam: - natančen opis (v slovenskem jeziku) in/ali - prospektni material ali tehnična dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku). Iz priložene prospektne in tehnične dokumentacije, mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, s št. posamezne zahteve naročnika iz specifikacije predmeta naročila). |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |

| POGOJ 2 Možnost testiranja ali ogleda delujočega ponujenega aparata | Ponudnik bo moral na svoje stroške omogočiti testiranje UZ aparata na lokaciji naročnika ali pa ogled že delujočega aparata (enak model kot ga ponuja v svoji ponudbi) v enem izmed zdravstvenih centrov v RS Sloveniji ali EU, v kolikor naročnik ponujene aparature ne bi poznal in bi to zahteval. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |
| Podizvajalci | NI POTREBNO izpolnjevati pogoja |

| POGOJ 3 Dobavni rok | Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavil in montiral opremo ter izvedel šolanje naročnikovega osebja v roku 45 dni po podpisu pogodbe. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca o izpolnjevanju pogojev in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 4 Dostava in montaža | Ponudnik mora zagotoviti dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo in montirano v prostore naročnika, v sklopu ponudbene cene. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca o izpolnjevanju pogojev in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 5 CE certifikat in izjava o skladnosti | Da zagotavlja, da ima vse ponujeno blago CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami direktive 93/42/EEC ter za vse ponujeno blago razpolaga z izjavami o skladnosti - declaration of conformity, pri čemer se zavezuje, da bo v primeru izbire, ob vsaki spremembi razvrstitve ponujenega blaga v razrede, v času trajanja pogodbe o te obvestil naročnika in mu posredoval ustrezno dokumentacijo. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj ter predloži veljavne CE certifikate in izjave o skladnosti za ponujeno opremo. |
| NAVODILO / OPOMBA | Ponudnik mora poleg upoštevanja določil Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. RS, št. 98/09 in 112/21-ZNUPZ; v nadaljevanju: ZMedPri) upoštevati tudi določila Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS (UL L št. 117 z dne 5. 5. 2017; v nadaljevanju: MDR) ter Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi direktive Sveta 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca o izpolnjevanju pogojev in ESPD s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 6 Servis, usposobljenost servisa in rezervni deli | Da zagotavlja pooblaščen in usposobljen servis v Republiki Sloveniji, ki ima pooblastilo za pogodbeno vzdrževanje od proizvajalca opreme ter zagotavlja dobavo rezervnih delo še vsaj 9 let po poteku garancijske dobe. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj, priložiti pa mora tudi: - scan veljavnega dokumenta oz. pogodbe izdan s strani proizvajalca oz. principala ponujene opreme, kjer je jasno razviden status pooblaščenega serviserja ponujene opreme; - scan certifikata o usposobljenosti serviserja za delo s ponujeno opremo... |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 7 Odzivni čas, čas odprave napake, nadomestna oprema | Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas servisa največ 24 ur po prejemu pisnega obvestila in maksimalno 72 ur oz. 3 delovne dni po prejemu pisnega obvestila za dobavo rezervnih delov in odpravo napak oz. v primeru, da v tem času odprava napake ni možna, dostavo kakovostno in funkcionalno najmanj enakovredne delujoče opreme naročniku v uporabo za čas do odprave napake na opremi - v kolikor bi naročnik to zahteval, in sicer v garancijskem roku (na stroške dobavitelja) in v pogarancijskem roku (na stroške naročnika). |
| --- | --- |
| DOKAZILO | ESPD obrazec in izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 8 Garancijska doba | Ponudnik mora zagotavljati najmanj 24 mesečno garancijo šteto od podpisa primopredajnega zapisnika, za brezhibno delovanje celotne ponujene opreme, pri čemer mora garancija vključevati vso preventivno vzdrževanje in vse stroške dela, rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potne stroške ter vse morebitne ostale stroške potrebne za odpravo napak oz. za zagotavljanje brezhibnega delovanja opreme. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 9 Šolanje uporabnikov naročnika | Da zagotavlja, da bo v primeru izbire naročniku zagotovil ob dobavi, montaži in zagonu tudi izvedbo šolanja naročnikovega osebja za varno delo s ponujeno opremo, v skladu z zahtevami naročnika v sklopu ponudbene cene. |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD obrazec in podpisan ter žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | MORAJO izpolnjevati pogoj Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | MORAJO izpolnjevati pogoj Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

| POGOJ 10 Reference | Da je bila ponujena oprema (velja za vsak razpisani sklop ločeno!), kot jo ponuja ponudnik v tem javnem naročilu v zadnjih 3 letih (avg 2020 – avg 2023) uspešno dobavljena in montirana v vsaj 2 zdravstvenih ustanovah v RS ali EU, kjer se oprema redno uporablja in so naročniki - investitorji z njenim delovanjem zadovoljni . |
| --- | --- |
| DOKAZILO | Ponudnik mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in dodatno še: - seznam referenc - najmanj 2 izjavi, potrjeni s strani referenčnega naročnika (investitorja, kjer se oprema uporablja!) za vsak sklop, ki ga ponudnik ponuja... |
| NAVODILO / OPOMBA | / |
| Partnerji v skupni ponudbi | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed partnerjev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |
| Podizvajalci | KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak izmed podizvajalcev mora predložiti ESPD in podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. |

Finančna zavarovanja

Zavarovanje za dobro izvedbo

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: do podpisa primopredajnega zapisnika in izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje

Opcijsko naročnik dopušča tudi obliko zavarovanja: depozit sredstev na naročnikov račun.

Zavarovanje za odpravo napak

Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje

Višina zavarovanja: 5% pogodbene vrednosti z DDV

Čas veljavnosti: Še najmanj 1 mesec po poteku garancijskega roka

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje

Opcijsko naročnik dopušča tudi obliko zavarovanja: depozit sredstev na naročnikov račun.

Tehnične specifikacije

Splošne specifikacije

- v ponudbeni ceni zajet tudi ves droben material potreben za montažo in povezavo opreme; - ponujeno blago mora imeti CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami direktive 93/42/EEC; - ob dobavi in montaži mora ponudnik v primeru izbire zagotoviti tudi izvedbo šolanja naročnikovega osebja za delo s ponujeno opremo, v sklopu ponudbene cene na lokaciji naročnika v času trajanja 5 dni; - posamezna ponujena aparatura mora imeti možnost povezave v PACS sistem naročnika.

Sklop 1: UZ aparat za potrebe oddelka za kardiologijo

Kot navedeno v razdelku postavka 1. Postavka: Sklop 1: UZ aparat za potrebe oddelka za kardiologijo. Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model in mora imeti naloženo zadnjo razpoložljivo verzijo programske opreme. A: Tehnične zahteve za vrhunski 3D/4D kardiovaskularni diagnostični UZ aparat: - 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini. - Zahtevani prikazi:. - 2D prikaz - 4D prikaz - 2D Barvni Doppler - 4D Barvni Doppler - 2D Angio (Power) Doppler - M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem - Kontinuiran (CW) Doppler - M-Prikaz - Pulzni Doppler - Anatomski M-Prikaz - Ukrivljen anatomski M-prikaz - Barvni tkivni Doppler - Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking) - Pulzni tkivni Doppler - Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, brez uporabe kontrastnih sredstev in Dopplerja (kot npr. B-Flow) - Bi- plani 4D prikaz - Tri-plani 4D prikaz - Bi- in Tri-plani prikaz z Barvnim Dopplerjem - Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki - Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz - 4D prikaz srca z različnimi načini obdelave tkiva (omogočati mora 4D prikaz tudi pri maksimalni širini UZ sektorja brez proženja z EKG signalom) - Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler - Simultani (triplex) prikaz: 2D+CW+Barvni Doppler. - Programska oprema za kvantitativno analizo krčenja srčne mišice: Hitrost gibanja tkiva in sledenje tkiva srčne mišice. - Simultani prikaz vsaj 12 prerezov posnetega volumna srca v živi sliki. - Simultani prikaz v treh poljubno izbranih ravninah; tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem in Barvnim tkivnim Dopplerjem. - Vsaj 23,8-palčni LED LCD monitor . - Upravljanje z aparatom preko dotikalnega zaslona- vsaj 12 palcev. - Vsaj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde, ter dodatno za "slepo" CW sondo; od tega vsaj tri priključna mesta z brez-pinskimi konektorji (za kvalitetnejši prenos podatkov med UZ sondo in UZ aparatom). - Penetracija-globina UZ sektorja vsaj do 50 cm. - Dinamika osveževanje 2D UZ slike; vsaj 6000 slik/s - Dinamika osveževanja 4D TEE UZ slike ; vsaj 3000 volumnov/s (kot npr. Vmax) - Programska oprema za avtomatiziran izračun parametrov v 2D sliki, kakor tudi pri Dopplerskih meritvah s pomočjo umetne inteligence. - Električno nastavljiva upravljalna konzola: levo-desno ,gor-dol in naprej-nazaj (»floating«-plavajoča upravljalna konzola z možnostjo optimalne nastavitve za uporabnika pri dolgotrajnem delu z UZ aparatom). - Sistem za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij. - Kardiološki merilni paket; parametri meritev po ASE standardih in meritve podane v zadnjih smernicah združenja kardiologov Slovenije. - Vstavljanje lastnih meritev in formul za preračune izmerjenih parametrov. - Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi (kot.npr. LV Contrast) - Vaskularni merilni paket. - Možnost shranjevanja surovih (Raw data)ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije, kakor tudi na interni trdi disk, z možnostjo naknadne obdelave na UZ aparatu, kakor tudi na delovni postaji. - Aparat mora biti kompatibilen z že obstoječo 3D/4D TEE UZ sondo ( GE – 6VT-D) in transtorakalno 3D/4D UZ sondo (GE – 4Vc), ter linearno sondo GE-9 L - Aparat mora biti kompatibilen z že vzpostavljenim sistemom za arhiviranje in analizo UZ posnetkov (kot npr. GE-EchoPAC) - Avtomatična optimizacija 2D UZ slike in PW Dopplerja. - Avtomatične dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki. - EKG modul s priborom, ter simultanim prikazom vsaj treh krivulj. - Vsaj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov. - Programska oprema za kreiranje poročil, kakor tudi že pred-pripravljene predloge. - Vsaj dva USB priključka na monitorju. - Blokada in deblokada vseh koles hkrati. - Zaradi mobilnosti naj teža aparata ne presega 120kg.. B: UZ sonde: - Kardiološka 3D/4D UZ sonda : 1 – 6 MHz - Linearna vaskularna UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi: 2 – 10 MHz. C: Pripadajoča delovne postaja, kjer mora biti omogočeno: - Programska podpora za kardiološke in vaskularne meritve in analize. - Kreiranje poročil in strukturiranih izvidov v slovenskem jeziku po zadnjih smernicah Združenja kardiologov Slovenije, ter prenos in avtorizacija izdelanih izvidov v HIS. - Popolnoma enak in kompatibilen izbor kardioloških meritev in protokolov, kot na UZ aparatu. - Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata, desnega prekata in levega preddvora na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking). - Avtomatiziran prikaz krčljivosti tkiva (2D Strain) kateregakoli segmenta srčne mišice. - Avtomatična kvantifikacija levega prekata v 4D. - Analiza krčljivosti srčne mišice (Strain) v 4D prikazu. - Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo desnega prekata v 4D. - Programska oprema za kvantifikacijo Levega predvora iz 3D/4D posnetka. - Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo anulusa aortne zaklopke. - Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo mitralne zaklopke. - Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo trikuspidalne zaklopke. - Programska oprema za avtomatičen izračun iztisnega deleža levega prekata. - Programska oprema za avtomatizirane meritve s pomočjo umetne inteligence. - Kvantitativna (kot na primer Q-analysis) analiza ; Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking) - Programska oprema za avtomatično kvantifikacijo desnega prekata v 4D. - Obdelava surovih UZ posnetkov, ter naknadno shranjevanje. - Programska oprema za enostaven prenos enega ali več pacientov, skupaj s posnetimi slikami, slikovnimi sekvencami in meritvami na zunanji USB spominski medij. - Izbira že pripravljenih predlog za poročila in priprava lastnih predlog. - Dodatna licenca za delovno postajo in povezava za uporabo za predstavitve za potrebe konzilija v zdravniški sobi - Stress Echo analiza. - DVD enota. - Dva 24-inčna LCD monitorja. - Zmogljiva strojna oprema za obdelavo UZ preiskav. - Vsaj trije z geslom zaščiteni nivoji uporabnikov, ter avtorizacija in zaklepanje zaključenih izvidov.. Vse zahtevane tehnične specifikacije morajo biti razvidne iz priložene prospekte in tehnične dokumentacije ponujenega aparata (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila) Garancijska doba. min. 24 mesecev.

Sklop 2: UZ aparat za potrebe oddelka za ginekologijo in porodništvo

Kot navedeno v postavki 1 Postavka: Sklop 2: UZ aparat za potrebe oddelka za ginekologijo in porodništvo. A.potrebne tehnične značilnosti aparata - Vrhunski 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko opremo za podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko. - Operacijski sistem Windows 10. - Generator ultrazvočnega snopa z vsaj 8.000.000 obdelovalnimi kanali (zaželjeno več). - Dinamično območje sprejemnika UZ signala vsaj do 270 dB (zaželjeno več). - Omogočati mora naslednje prikaze :. - 2D prikaz - M prikaz - M prikaz z Barvnim Dopplerjem - PW Doppler, - PD (močnostni Doppler), - Barvni Doppler, - Barvni tkivni Doppler - Triplex prikaz (2D+PW+Barvni Doppler). - Visoko kvalitetni 3D/4D prikaz - Prikaz pretoka krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev (kot npr.B-Flow).. - Vsaj 23” LED LCD monitor visoke ločljivosti mora biti nastavljiv po višini, levo-desno, naprej-nazaj in to neodvisno od upravljalne konzole. - Električno nastavljiva »Floating« upravljalna konzola (levo-desno, gor-dol ter naprej-nazaj) , zaradi čim bolj ergonomske prilagoditve uporabniku pri dolgotrajnem delu z aparatom. - Upravljanje s pomočjo velikega barvnega LCD dotikalnega zaslona (vsaj 12 ”). - Alfanumerična tipkovnica s slovenskimi znaki na upravljalni konzoli. - Vsaj štirje enakovredni brez-pinski priključki za UZ sonde (za kvalitetnejši prenos podatkov med UZ sondo ter UZ aparatom), ki omogočajo tudi priklop UZ sond z aktivno matriko. - Globina prikaza vsaj do 50 cm (možen pregled debelih pacientk). - Dinamika 2D prikaza vsaj do 3000 slik/s. - Dinamika prikaza z Barvnim Dopplerjem vsaj do 450 slik/s. - Programska oprema za avtomatiziran 4D prikaz; algoritem, ki avtomatično zazna meje med hipoehogenimi, ter hiperehogenimi odboji, kar poenostavi delo pri 4D UZ preiskavi. - Dinamika 4D prikaza mora biti vsaj do 50 vol/s z možnostjo retrospektivnega prikaza vsaj do 400 posnetih volumnov. - Več slojni (Tomografski) UZ prikaz. - Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle reduction). - Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound). - Programska oprema naj omogoča različne možnosti procesiranja v multiplanarnem 3D prikazu zajete slike. - Avtomatična nastavitev TGC. - Merilni paket IOTA LR2, Simple rules in ADNEXA Model (za ocenjevanje ovarijskih tumorjev). - Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (write zoom in read zoom-vsaj 22 X) . - Retrospektivni (vsaj do 10 min) in prospektivni spomin, z možnostjo nastavitve dolžine slikovne sekvence , ter možnostjo shranjevanja v interni arhiv med preiskavo. - Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk, CD-RW, DVD-RW in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave . - Programska oprema za prikaz tkiva s kodiranimi harmoniki, ter pulzno invertiran harmonski prikaz na vseh ponujenih UZ sondah. - Avtomatična optimizacija B-slike in Dopplerja. - Programska oprema in merilni sklopi za ginekologijo, onkološko ginekologijo, pediatrijo, porodništvo in fetalno srce. - Zaradi hitrejšega in enostavnejšega dela ambulant mora biti kompatibilen z obstoječimi UZ sondami: (GE-RAB6-D, GE-RIC 5-9-D) - Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki. - Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter možnost tiskanja poročil na zunanji računalniški tiskalnik. - DICOM 3.0 vmesnik z možnostjo kasnejše povezave v lokalno omrežje. - Zaradi varnosti pacientovih podatkov mora biti možnost enkripcije podatkov na arhivskem disku. - Črno-beli termični video tiskalnik.. B.Pripadajoče ultrazvočne sonde: Vse sonde, vključno s 3D/4D abdominalno UZ sondo, naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z ultrazvočnim aparatom. Odstopanje od zahtevanih parametrov je lahko v mejah +/- 5%. - Širokopasovna (2-8 MHz) 3D/4D konveksna ultrazvočna sonda:. - Konveksna 3D/4D UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi - Minimalni zajem volumna: 90° x 85° - Minimalno kot pogleda: 90° (2D). 2. Širokopasovna (4-9 MHz) 3D/4D transvaginalna ultrazvočna sonda: - Število kristalnih elementov: vsaj do 192 - Minimalni zajem volumna: 185° x 120° - Minimalno kot pogleda: 185° (2D). 3. Širokopasovna (3-9 MHz) abdominalna ultrazvočna sonda: - Število kristalnih elementov: vsaj do 192 - Konveksni radij 94°. C. Možnosti nadgradnje: - Programska oprema za avtomatizirano kvantifikacijo plodovega srca, ki omogoča avtomatične meritve levega in desnega prekata, Sferični indeks (Sphericity Index )-24 segmentov, Ventrikularno kontraktilnost , Globalni Strain, Strain lateralne in septalne stene srca, iztisni delež. - Programska oprema (STIC) za rekonstrukcijo in oceno 4D prikaza srca ploda in sicer v kombinacijah z barvnim Dopplerjem , Power Dopplerjem ter B-Flow prikazom. - Programska oprema za prikaz 2D prerezov iz posnetega volumna, potrebnih za kompletno preiskavo srca ploda po priporočilih ACOG in ISUOG. - Programska oprema za avtomatično meritev volumnov foliklov ovarija (kot npr. SonoAVC), kakor tudi za avtomatično meritev hipoehogenih struktur. - Širokopasovna (4-13 MHz) linearna ultrazvočna sonda z aktivno matriko:. - Število kristalnih elementov: vsaj 1000 - Širina vidnega polja UZ sektorja: 50 mm. ​Vse zahtevane tehnične specifikacije morajo biti razvidne iz priložene prospekte in tehnične dokumentacije ponujenega aparata (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila) Garancijska doba. Min. 24 mes.

Sklop 3: UZ aparat za potrebe centra za endoskopije

Kot navedeno v postavki 1 Postavka: Sklop 3: UZ aparat za potrebe centra za endoskopije. 1.Tehnične lastnosti UZ aparata: - Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini. - Vsaj 23 palčni nastavljivi LED LCD monitor visoke ločljivosti . - Upravljalna konzola nastavljiva levo-desno, ter po višini; primerno tudi za delo stoje. - Upravljanje s pomočjo dotikalnega zaslona z diagonalo vsaj 10 palcev. - Vsaj 4 aktivna priključna mesta za UZ sonde, ter dodatno za CW sondo. - Možni prikazi:. - B prikaz - M prikaz - PW (Pulzni)Doppler, - CW Doppler, - PD (Power) Doppler, - Barvni Doppler, - Triplex prikaz (B + PW + Barvni Doppler). - Penetracija UZ snopa vsaj do 48 cm. - Zmogljivost generiranja UZ slike: vsaj 2056 UZ slik/s - Frekvenčno območje generatorja UZ snopa: 2 – 22 MHz - Programska oprema za eliminiranje šuma in izboljšanje kontrasta v UZ sliki (»speckle reduction«). - Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (»compound«) –UZ slika sestavljena iz vsaj 7-ih pod različnimi koti posnetih UZ slik, tudi v kombinaciji z Barvnim Dopplerjem, Kodiranimi harmoniki in pulznim Dopplerjem.. - Dinamično območje sistema vsaj 320 dB. - Večstopenjska povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (»write zoom« in »read zoom«) . - Zaradi lažjega in enostavnejšega transportiranja naj teža ne presega 115kg - Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk in USB spominske medije, kakor tudi shranjevanje surovih ( Raw data) UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave - Programska in strojna oprema za Harmonski prikaz tkiva (tkivni harmonik) na vseh ponujenih UZ sondah, kakor tudi prikaz s kodiranimi harmoniki. - Avtomatična optimizacija B-slike, TGC ter Spektralnega Dopplerja. - Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki. - Zraven tovarniških tudi pred nastavitve po želji uporabnika. - Programska oprema za »Share Wave« Elastografijo, kakor tudi programska oprema za oceno atenuacije UZ signala v jetrih ( kot npr. UGAP) - Prikaz pretokov krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev, neodvisen od kota insonacije (kot npr. B-Flow ali podobno z dopplersko tehniko za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi) - Vgrajen grelec za gel. - Dodatna polica ali nosilec za odlaganje čistil, papirja.. - DICOM 3.0 vmesnik - Črno-beli termični tiskalnik.. 2.Pripadajoče ultrazvočne sonde: Dovoljena odstopanja od predpisanih parametrov pri UZ sondah so lahko v mejah +/- 5%. - Širokopasovna abdominalna UZ sonda (1 – 6 MHz).. - Kot UZ snopa vsaj 70˚. - Širokopasovna (4- 15 MHz) linearna UZ sonda z aktivno matriko,. - Širina UZ snopa vsaj 50 mm, Vsaj 760 kristalnih elementov.. - Širokopasovna (4- 15 ali 7-17 MHz) linearna UZ sonda z majhno naležno površino,. - Širina UZ snopa vsaj 25 mm.. 3.Možne nadgradnje UZ aparata: - Možnost nadgradnje z linearno UZ sondo (7 – 20 ali več MHz) - Modul za brezprekinitveno napajanje, ki prepreči izgubo podatkov ob izpadu el.omrežja, omogoča do 20 min delovanja, ter omogoča da je aparat v zelo kratkem času pripravljen za delo . - Možnost madgradnje s kardiološko UZ sondo (1-5 MHz) z aktivno matriko in vsaj 240 kristalnimi elementi. - Možnost enostavne nadgradnje v skladu z nadaljnjim tehnološkim razvojem.. Vse zahtevane tehnične specifikacije morajo biti razvidne iz priložene prospekte in tehnične dokumentacije ponujenega aparata (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila) Garancijska doba. min 24 mes.

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

| Obrazec | Naziv | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ponudba | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eOddaja. |
| 2 | Krovna izjava | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 3 | Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence | Izpolnjen, podpisan in žigosan. |
| 4 | Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta | Izpolnjen, podpisan in žigosan. Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev. |
| 5 | ESPD | Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo |
| 6 | Referenčna lista za opremo |  |
| 7 | Potrdilo o kakovosti opreme |  |
| 8 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo | Parafiran. |
| 9 | Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak | Parafiran. |
| 10 | Izjava o lastniških deležih | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| Dokazila | Izpolnjevanje vseh strokovnih zahtev naročnika, vse veljavne zakonodaje, predpisov, standardov |  |
| Dokazila | CE certifikat in izjava o skladnosti |  |
| Dokazila | Servis, usposobljenost servisa in rezervni deli |  |
| Dokazila | Reference |  |
| Priloga | *Priloge: lasten predračun ponudnika z navedbo in cenovnim ovrednotenjem vseh ponujenih (zahtevanih) komponentami kpl opreme | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| Priloga | *Priloge: informativni cenik vseh rezervnih delov z vrednostjo nad 200,00 EUR/kos brez DDV in obseg preventivnega vzdrževanja opreme po navodilu proizvajalca. | Izpolnjen, podpisan in žigosan |
| Priloga | Vzorec pogodbe: Pogodba o dobavi medicinske opreme. | Parafiran, podpisan in žigosan. |

Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »UZ aparati« dajemo ponudbo, kot sledi:

I. Ponudba številka: _______________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena

| Sklop | Opis | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. UZ aparat za potrebe oddelka za kardiologijo, 1 kpl | proizvajalec in naziv ponujenega modela UZ aparata: ______________________ |  |  |  |
| II. UZ aparat za potrebe oddelka za ginekologijo in porodništvo, 1 kpl | proizvajalec in naziv ponujenega modela UZ aparata: ______________________ |  |  |  |
| III. UZ aparat za potrebe centra za endoskopije, 1 kpl | proizvajalec in naziv ponujenega modela UZ aparata: ______________________ |  |  |  |

Zahtevane priloge:

- lasten predračun ponudnika z navedbo in cenovnim ovrednotenjem vseh ponujenih (zahtevanih) komponent ponujenega kpl opreme ( za navedbo kat. št., cene/EM in vrednosti skupaj) - informativni cenik vseh rezervnih delov z vrednostjo nad 200,00 EUR/kos brez DDV - Podatki o pogostosti in obsegu preventivnega vzdrževanja opreme po navodilu proizvajalca.

III. Rok veljavnosti ponudbe

Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. Podatki o plačilu

Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Če ni z zakonom ali drugim predpisom določeno drugače, je rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

V. Podatki o gospodarskem subjektu

| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| --- | --- |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| SKRBNIK POGODBE: |  |
| RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD: (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE: Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 2

Krovna izjava

V zvezi z javnim naročilom »UZ aparati«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika:

- imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, - smo vpisani v sodni, poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, - gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, - nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj, - da nad gospodarskim subjektom ni bil začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami, - v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50 EUR ali več, - nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, - nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili, - poslovni subjekt ni povezan s funkcionarjem in po njenem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK, - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto  v zvezi z oddajo javnega naročila za namene UZ aparati, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 3

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO,Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 4

Seznam članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta

SEZNAM ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

za gospodarski subjekt

| Naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež gospodarskega subjekta: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

SEZNAM

| Ime in priimek | Funkcija v gospodarskem subjektu | EMŠO* |
| --- | --- | --- |

* podatek je potreben za preverbo v e-Dosje

Naročnik si pridržuje pravico, da v sklopu preverjanje ponudbe, zahteva dopolnitev ponudbe z overjeno izjavo gospodarskega subjekta in fizičnih oseb, da je pogoj izpolnjen na dan oddaje ponudbe oziroma pooblastilo za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence, če bo navedeno potrebno (npr. zaradi nedelovanja sistema e-Dosje).

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

V primeru nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno seznam predložiti tudi za PARTNERJE in PODIZVAJALCE.

Obrazec št: 5

ESPD

Ponudnik pri elektronski oddaji ponudbe v razdelek »ESPD – ponudnik« uvozi *.xml obliko datoteke obrazca ESPD, ki je priložen razpisni dokumentaciji.

Na portalu e-JN je na spletni povezavi https://ejn.gov.si/espd/ dostopna aplikacija za ESDP, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. Gospodarski subjekt v to aplikacijo uvozi s strani naročnika pripravljen ESPD ali enega od svojih predhodno izpolnjenih ESPD, ga izpolni s svojimi osnovnimi poslovnimi podatki in podatki o načinu predložitve ponudbe (samostojna ponudba, ponudba s sklicevanjem na zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, ponudba s podizvajalci, ponudba za en, več ali vse sklope) ter se opredeli do zahtevanih pogojev za sodelovanje in uporabljenih razlogov za izključitev. Gospodarski subjekt z ESPD soglaša tudi, da se njegov status preveri v posamezni uradni evidenci in da se preverjanje izvede v enotnem informacijskem sistemu (aplikacija e-Dosje).

Za uporabo aplikacije ESPD, ki v okviru portala javnih naročil zagotavlja elektronsko storitev ESPD, registracija uporabnika ni potrebna. Dostop do aplikacije je mogoč v vseh najbolj razširjenih spletnih brskalnikih (npr. Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox). Gospodarski subjekt lahko ESPD pripravlja oziroma izpolnjuje postopoma. To stori tako, da ESPD po zaključku vsakokratne priprave oziroma izpolnjevanja izvozi in shrani na svojem računalniku ali drugem elektronskem mediju (.xml oblika).

Obrazec št: 6

Referenčna lista za opremo

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

| Zap. št | Referenca se nanaša na sklop 1 / 2 / 3 | Naročnik (naziv, naslov) | Predmet dobave (podroben opis predmeta dobave vrsta opreme, model, proizvajalec) | Čas realizacije dobave (mesec/leto) | Kontaktna oseba pri naročniku (ime in priimek ter telefon in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Obrazec št: 7

Potrdilo o kakovosti opreme

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Izjavljamo,  da je bila v naši ustanovi dobavljena in montirana oprema (nujno navesti vrsto, model in proizvajalca):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

| Datum uspešne primopredaje opreme |  |
| --- | --- |

Oprema se od primopredaje redno uporablja  in smo z njenim delovanjem zadovoljni.

| Kraj in datum: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in priimek odgovorne osebe potrjevalca reference: |  | (žig in podpis) |

OPOMBE:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. - Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil. - V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira...

Obrazec št: 8

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za UZ aparati

ZNESEK IN VALUTA: 10 % pogodbene vrednosti z DDV

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 9

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za odpravo napak

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za UZ aparati

ZNESEK IN VALUTA: 5% pogodbene vrednosti z DDV

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Kopija garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

Obrazec št: 10

Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

Vzorec pogodbe

## POGODBA O DOBAVI MEDICINSKE OPREME

sklenjena med

NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan

| Matična številka: | 5054621000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 82657106 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0603 0278 379 |

in

DOBAVITELJEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ in v TED-u številka: ______________________z dne ___________ in - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________. izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil UZ aparat (ustrezno označiti): - I. sklop: UZ aparat za potrebe oddelka za KARDIO. ______________________________________ - II. sklop: UZ aparat za potrebe oddelka za GIN-POR.______________________________________ - III. sklop: UZ aparat za potrebe CENTRA ZA ENDOSKOPIJE________________________________

3. člen

Predmet te pogodbe je tudi: - izvedba šolanja naročnikovega osebja, v skladu s specifikacijo zahtev naročnika, v terminu, ki ga naknadno dogovorita naročnik in dobavitelj, - obveznost izvajalca za embalažo in transport ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oziroma poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov, - obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oziroma montažo predmeta pogodbe z vso pripadajočo dodatno opremo, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično - tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo oz. priključki, kar je z novo, dobavljeno po tej pogodbi smiselno povezano - vse po načelu “funkcionalni ključ v roke”, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo (primopredaja se lahko izvede, ko je oprema polno delujoča, torej delujejo tudi vse aplikacije), - zagotavljanje brezhibnega delovanja opreme v času garancijskega roka, - obveznost dobavitelja, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična, organizacijska, strokovna in druga dela ter dobavil in vgradil vse komponente, ki so potrebne za izvedbo in predajo predmeta te pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela in komponente izrecno navedena v pogodbi ali ne..

4. člen

Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: - Ponudba številka _____________ z dne _______________; - Razpisna dokumentacija naročnika št. __________z dne __________, zlasti Specifikacija zahtev naročnika.. Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

5. člen

Predmet pogodbe je dobava medicinske opreme. Zaradi specifičnih zahtev predmeta naročila, mora dobavitelj upoštevati naslednje: - dobava opreme z vsemi zahtevanimi karakteristikami je bistven element te pogodbe, - izvajalec mora opraviti dobavo predmeta na način in pod takšnimi pogoji, da pri prevozu ne pride do poškodovanja ali dekalibracije dobavljene opreme, - pred prevzemom mora dobavitelj dobavljeno opremo ustrezno kalibrirati in nastaviti, tako da je primerna za izvedbo testnega preizkusa opreme, - pred prevzemom opreme se izvede testni preizkus delovanja opreme, predmet katerega je ugotovitev skladnosti opreme z zahtevanimi karakteristikami in ustrezna natančnost opreme, - v primeru, da se v 180 dneh od prevzema izkaže, da dobavljena oprema ne izpolnjuje zahtevanih karakteristik ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi opreme, je dobavitelj dolžan opremo nadomestiti z novo ali povrniti del kupnine, če se s tem strinja naročnik..

6. člen

Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, dobavitelj ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatne nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Z dobaviteljem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

7. člen

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša ____________ EUR brez DDV oz. __________________ EUR z DDV.

8. člen

Rok plačila je v 30. dneh od prejema pravilno izstavljenega računa, ki se izstavi po uspešni primopredaji opreme in izvedenem šolanju naročnikovega osebja za uporabo opreme.

III. POGODBENA CENA

9. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati. Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

IV. DOBAVNI ROK

10. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo celotno količino dobavil najkasneje v __________ (max 60) dneh po podpisu pogodbe. Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe. Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2010 klavzula DDP, na sedežu naročnika, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave. Dobavitelj mora do navedenega datuma opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo oz. vgraditvijo in preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, če je to potrebno. V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

V. PODIZVAJALCI

11. člen

Dobavitelj bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci : Podizvajalec 1 (firma, naslov, mat.št., Id za DDV):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša_______ EUR brez DDV. Podizvajalec 2 (firma, naslov, mat.št., Id za DDV):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti ki jo bo izvedel podizvajalec, kar znaša_______ EUR brez DDV. Opomba: V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

12. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

13. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe. Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

14. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo: - vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - dobavo izvedel v pogodbeno določenih rokih; - naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave; - pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi; - spoštoval hišni red naročnika (objavljen na spletni strani naročnika); - ščitil interese naročnika..

VII. SKRBNIKI POGODBE

15. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _______________. Pooblaščeni predstavnik naročnika za nadzor nad izvedbo pogodbe je ___________________. Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo. Skrbnik pogodbe na strani dobavitelja je_____________________ Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________ Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo dobavo po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

16. člen

Če se dobavitelj po svoji krivdi pri izvedbi ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo. Če je zaradi zamude dobavitelja naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. PREVZEM

17. člen

Po uspešni dobavi ter montaži, zagonu ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, kadar je to vključeno v dobavo, dobavitelj in naročnik opravita primopredajo opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik (primopredaja se lahko izvede, ko je oprema polno delujoča, torej delujejo tudi vse aplikacije). Dobavitelj lahko, na podlagi podpisanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) in izvedenem šolanju naročnikovega osebja za delo z dobavljeno opremo, naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo.

18. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo pet (5) dni pred načrtovano primopredajo o tem pisno obvestil skrbnika pogodbe, ki bo pripravil primopredajni zapisnik in o primopredaji obvestil pooblaščeno osebo (uporabnika) s strani naročnika. O prevzemu blaga: vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: - ali blago ustreza določilom razpisne dokumentacije naročnika, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke; - datum prevzema blaga; - morebitne pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo dobavljenega blaga; - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave; - ugotovitev o ustreznosti atestov in morebitnih garancijskih listov, - ugotovitve o opravljenem kvalitativnem pregledu (odpravi morebitnih pomanjkljivosti), - ugotovitve o morebitni zamudi in vzrokih (odgovornosti) zanjo, - ugotovitve ali vsa oprema vključno z vgraditvijo oz. montažo in uspešno opravljenim testnim preizkusom, v celoti izpolnjujejo pogodbena določila po načelu “ ključ v roke”.. Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo dobavitelj naročniku izročil še: - tehnično dokumentacijo dobavljene opreme, - A-teste (v kolikor je smiselno), - Varnostni list (v kolikor je smiselno), - Navodila za varno delo in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku, - Naslov pooblaščenega serviserja opreme v RS (s kontaktnimi osebami in tel/gsm številkami ter e-mail naslovi) - Vse potrebne in potrjene garancijske liste proizvajalca ali prodajalca opreme (splošne skupne garancijske izjave in posamične garancijske listine) in - Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (menica z menično izjavo 5% pog.vrednosti z DDV z veljavnostjo še 1 mesec po izteku garancijskega roka).. Naročnik se obvezuje prevzeti blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem se opravi takoj po prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena. Odgovornost za riziko preide od dobavitelja k naročniku z izročitvijo (pisno primopredajo), razen jamčevanja za napake po določilih o garancijskih rokih. Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev - primopredajo, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.

X. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA

19. člen

Garancijska doba po tej pogodbi je _____________(min. 24) mesecev. Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje opreme. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost opreme. Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi dobavitelja ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.

20. člen

Za vse dobavljeno blago bo dobavitelj v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe, izvedel odpravo napak. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu dobavitelju na stroške dobavitelja iz te pogodbe (kot dober strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme dobavitelja 3 % pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor dobavitelj stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

21. člen

Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 9 let po poteku garancijske dobe.

22. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

23. člen

V garancijskem roku je dobavitelj dolžan zagotoviti brezhibno delovanje opreme na svoje stroške, pri čemer morajo biti že vključeni vsi stroški dela, originalnih rezervnih delov, drobnega potrošnega materiala, potni stroški ter vsi morebitni ostali stroški potrebni za odpravo vseh napak in pomanjkljivosti: Dobavitelj mora naročniku izdati novo garancijo za popravljeni del. Če naročnik v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali kateregakoli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti dobavitelju po telefonu, e-mail-u ali faksu ter na njegovo zahtevo tudi pisno po pošti. Dobavitelj zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščeni in usposobljeni servis v Republiki Sloveniji za opremo, ki je predmet pogodbe, in sicer: Pooblaščeni servis (naziv in sedež podjetja): ___________________________________________ Tel. št.________________________________________ Gsm.št.:_______________________________________ e-mail :________________________________________ faks št.: _______________________________________. Dobavitelj zagotavlja odzivni čas servisa največ 24 ur po prejemu obvestila o napaki ter maksimalno 72 ur oz. 3 delovne dni za dobavo rezervnih delov in odpravo napak (v garancijskem obdobju na stroške dobavitelja). V kolikor odprava napake ni možna v 3 delovnih dneh, mora dobavitelj naročniku dostaviti v brezplačno uporabo kakovostno in funkcionalno najmanj enakovredno delujočo opremo za čas do odprave napake na opremi, v kolikor bi naročnik to zahteval.

24. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje / depozit. Višina zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti z DDV. Čas veljavnosti: do primopredaje opreme in izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Dobavitelj mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

25. člen

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje / depozit. Višina zavarovanja: 5% pogodbene vrednosti z DDV. Čas veljavnosti: še najmanj 1 mesec po izteku garancijskega roka. Dobavitelj je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

XI. ODSTOP OD POGODBE

26. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; - izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru ugotovljenih kršitev pogodbenih določil.

XII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

27. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIII. REVIZIJSKA SLED

28. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga. Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave. Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XIV. POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

29. člen

Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke, do katerih prideta pri izpolnjevanju poslovnih obveznosti ali v zvezi z njimi, varovati kot poslovno skrivnost in sta za to odškodninsko odgovorni. Za poslovno skrivnost na podlagi te pogodbe se štejejo predvsem podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda katerikoli od pogodbenih strank, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za varovanje poslovne skrivnosti s katero se seznanijo pri svojem delu. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju določil te pogodbe in pri obdelavi osebnih podatkov v celoti spoštoval določila Zakona o varstvu osebnih podatkov in določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ne glede na to ali se bo z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za podrobnejšo ureditev varstvo osebnih podatkov sklene posebna pogodba.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

30. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja,drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,. je pogodba nična.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

31. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVII. KONČNE DOLOČBE

32. člen

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba. Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

33. člen

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka in pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo. Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih dobavitelj prejme en (1) izvod in naročnik en (1) izvod.

PRILOGE:

V/na ________________, dne ________________

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa direktorica doc. dr. Milena Kramar Zupan (v nadaljevanju: upravljavec osebnih podatkov)

Matična številka: 5054621000

ID številka za DDV: SI82657106

in

______________________________________________, ki ga/jo zastopa_____________

(v nadaljevanju: obdelovalec osebnih podatkov)

Matična številka:

ID številka za DDV:

sklepata naslednjo

P O G O D B O

o obdelovanju osebnih podatkov

# UVODNA DOLOČILA

člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sta dne ________________ sklenili pogodbo o_________________________________ (v nadaljevanju: osnovna pogodba), na podlagi katere obdelovalec osebnih podatkov (v nadaljevanju; obdelovalec) upravlja z osebnimi podatki za oziroma v imenu upravljavca osebnih podatkov (v nadaljevanju: upravljavec). S to pogodbo pogodbeni stranki urejata pravice in obveznosti glede obdelave in zavarovanja osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (EU) 679/2016 in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

# PREDMET POGODBE

člen

S to pogodbo se obdelovalec upravljavcu osebnih podatkov zaveže, da bo zanj obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, določen v tej pogodbi.

S to pogodbo se obdelovalec zbirk osebnih podatkov upravljavcu zaveže, da bo zanj obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, določen v tej pogodbi, vključno glede prenosov osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen če to od upravljavca zahteva pravo Evropske unije ali pravo države članice, ki velja za obdelovalca. V slednjem primeru mora obdelovalec pred obdelavo osebnih podatkov obvestiti upravljavca, razen če zadevno pravo prepoveduje tako obvestilo na podlagi pomembnih razlogov v javnem interesu.

člen

Obdelovalec obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca.

Naziv zbirke osebnih podatkov, ki se obdeluje, vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, kategorije posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo in vrste dejanj obdelave, za katere je pooblaščen obdelovalec, so določeni v  Prilogi 1, ki je sestavni del te pogodbe.

Obdelovalec lahko dejanja obdelave izvaja za izpolnjevanje predmeta osnovne pogodbe in jih ne sme izvajati za noben drug namen, ki ni opredeljen v Prilogi 1.

# TRAJANJE SODELOVANJA

člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Ta pogodba je sklenjena za čas trajanja osnovne pogodbe.

člen

V primeru prenehanja oziroma odstopa od osnovne pogodbe mora obdelovalec nemudoma prenehati obdelovati osebne podatke upravljavca. Izjemoma jih lahko obdeluje le še zaradi dokončanja začetih poslov po osnovni  pogodbi, ki jih je dolžan zagotoviti.

V primeru prenehanja oziroma odstopa od osnovne pogodbe mora obdelovalec vse osebne podatke upravljavcu takoj vrniti, morebitne kopije teh podatkov pa mora takoj uničiti ter o tem poslati upravljavcu potrdilo v pisni obliki.

člen

V primeru prenehanja obdelovalca mora le-ta zagotoviti, da se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo upravljavcu.

# NAVODILA UPRAVLJAVCA

člen

# Obdelovalec je odgovoren za spoštovanje in skladnost z veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov, predvsem glede dopustnosti obdelave in za varovanje zakonskih pravic posameznikov, ki jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov.

Obdelovalec obdeluje osebne podatke, ki jih razkrije upravljavec, samo po navodilih upravljavca in v obsegu dogovorjenih določil. Podatke popravi, izbriše, omeji obdelavo ali blokira le ob upoštevanju navodil upravljavca.

Če zakonodaja EU ali države članice ne določa posebnih zahtev za obdelavo določenih osebnih podatkov, jih mora obdelovalec obdelovati samo po navodilih upravljavca. Če take zakonske zahteve obstajajo, mora obdelovalec pred obdelavo obvestiti upravljavca o tej zahtevi, razen če ta zakon prepoveduje takšne informacije zaradi pomembnih razlogov, ki so v splošnem interesu.

Navodila upravljavca ne zahtevajo posebne oblike. Ustno navodilo mora dokumentirati upravljavec. Navodila morajo biti podana v pisni obliki ali v obliki besedila, če tako zahteva obdelovalec.

Če obdelovalec meni, da navodilo, ki ga je izdal upravljavec, krši zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, mora o tem nemudoma obvestiti upravljavca.

OBVEZNOSTI OBDELOVALCA

člen

Obdelovalec potrjuje, da pozna vso veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Obdelovalec potrjuje, da so njegovi interni operativni postopki skladni z vsemi zahtevami veljavne zakonodaje.

Obdelovalec zagotavlja, da uporablja primerne tehnične in organizacijske ukrepe, tako da bo obdelava skladna z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in s pravicami posameznikov.

Obdelovalec bo imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, v kolikor je to obvezno po veljavni zakonodaji na področju varstva osebnih podatkov. V tem primeru bo kontaktne podatke posredoval upravljavcu.

Obdelovalec lahko osebne podatke upravljavca obdeluje le na teritoriju Republike Slovenije, v državi članici EU ali v tretji državi, za iznos v katero ima obdelovalec ustrezno in veljavno pravno podlago ter izpolnjuje vse pravne zahteve varstva osebnih podatkov po veljavni evropski zakonodaji, pod pogojem, da je obdelovalec pridobil predhodno upravljavčevo odobritev.

Obdelovalec bo pomagal upravljavcu z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, kolikor je to mogoče, pri izpolnjevanju njegovih obveznosti, da odgovori na zahteve za uresničevanje pravic posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: pravico do informacij, pravico do popravka in izbrisa, pravico do omejitve obdelave, obveščanje posameznika, prenosljivost podatkov in ugovor obdelavi. Obdelovalec bo imenoval kontaktno osebo, ki bo podprla upravljavca pri izpolnjevanju zakonskih obveznosti zagotavljanja informacij v zvezi z obdelavo podatkov in bo brez nepotrebnega odlašanja delil kontaktne podatke te osebe z upravljavcem.

Obdelovalec bo pomagal upravljavcu pri izpolnjevanju njegovih obveznosti pri prijavi kršitve varstva osebnih podatkov, če bo to skladno z naravo obdelave in informacij, ki so dostopne obdelovalcu. Informacije se lahko posredujejo samo posameznikom, na katere se podatki nanašajo, ali tretjim osebam s predhodnim navodilom upravljavca. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavlja svoje pravice pri obdelovalcu, mora obdelovalec to zahtevo poslati upravljavcu brez nepotrebnega odlašanja.

# OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

člen

Upravljavec je dolžan nadzorovati izvajanje določil te pogodbe, obdelovalec pa mu mora to omogočiti. Nadzor se izvaja v delovnem času obdelovalca, pri čemer upravljavec ni dolžan predhodno obvestiti obdelovalca o nameravanem prihodu.

Oseba, ki vrši nadzor, mora obdelovalcu izkazati upravljavčevo pooblastilo za izvajanje nadzora.

# POGODBENI PODOBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV (če obstajajo)

člen

Obdelovalec osebnih podatkov lahko samo po predhodnem pisnem dovoljenju upravljavca poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pogodbenemu podobdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov.

Če je obdelovalec opravljanje teh dejanj upravičeno poveril tretji osebi (pogodbenemu podobdelovalcu) mora zagotoviti, da tretja oseba v celoti spoštuje določila te pogodbe. Za izvršitev obveznosti iz te pogodbe odgovarja obdelovalec tako, kot da bi jih opravil sam.

člen

Za vsakega pogodbenega podobdelovalca osebnih podatkov določi obdelovalec v pisni pogodbi o obdelovanju, do katerih zbirk oziroma do katerih vrst osebnih podatkov v posamezni zbirki osebnih podatkov ima pogodbeni podobdelovalec dostop, kakšna pooblastila ima pogodbeni podobdelovalec na teh zbirkah oziroma vrstah podatkov (dostop, pregledovanje, spreminjanje, brisanje, posredovanje) ter kakšne ukrepe in postopke mora pogodbeni podobdelovalec sprejeti oziroma izvajati za varstvo teh podatkov. Pogodbeni podobdelovalec mora za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti postopke in ukrepa za varstvo osebnih podatkov, ki so enako strogi ali strožji kot tisti, ki jih v skladu s to pogodbo izvaja obdelovalec.

člen

Pogodbeni podobdelovalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru pooblastil obdelovalca in osebnih podatkov ne sme obdelovati za drug namen. Obdelovalec nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri pogodbenem podobdelovalcu.

Seznam pogodbenih podobdelovalcev se nahaja v Prilogi 2, ki predstavlja sestavni del te pogodbe.

člen

V primeru spora med obdelovalcem in pogodbenim podobdelovalcem je dolžan pogodbeni podobdelovalec na podlagi zahteve obdelovalca osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma vrniti obdelovalcu oziroma upravljavcu. Morebitne kopije teh podatkov mora takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

V primeru prenehanja pogodbenega podobdelovalca se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo obdelovalcu.

UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

člen

Obdelovalec mora pri izvrševanju določil te pogodbe z organizacijskimi in tehničnimi postopki ter ukrepi zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava tako, da se:

- varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami,

- varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,

- preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,

- zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov,

- omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.

  - VAROVANJE PROSTOROV IN STROJNE OPREME

člen

Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov in strojna ter programska oprema, ki omogoča dostop do teh podatkov, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.

člen

Prostori obdelovalca, v katerih se obdelujejo osebni podatki upravljavca, morajo biti fizično varovani, npr. s kontrolo vstopa z vstopno kartico, videonadzorom vstopa, alarmom gibanja po prostorih, fizičnim varovanjem varnostnika itd. Prostori morajo imeti primerno požarno varovanje in varstvo pred izlitjem vode.

člen

Dostop v varovane prostore je dovoljen le tistim zaposlenim, katerih pravica do vstopa v posamezni prostor izhaja iz sistemizacije delovnih mest oz. drugega notranjega akta obdelovalca.

  - VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME, PRENOS PO TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTVIH

člen

Dostop do sistemske in aplikativne programske opreme mora biti varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov (posebej na ravni sistemske programske opreme in aplikativne programske opreme), ki omogoča dostop samo določenim pooblaščenim delavcem in delavcem, ki za obdelovalca po pogodbi opravljajo servisiranje računalniške in programske opreme.

Program oziroma aplikacija mora biti sestavljen tako, da je obdelava podatkov ponovljiva, ter da ob prekinitvi obdelav ne pride do izgube, uničenja ali sprememb podatkov.

Vsak nov program ali spremembo pri obstoječih programih je treba pred redno uporabo testirati na testnem vzorcu. Razvojni programi in testne podatkovne zbirke morajo biti ločene od produkcijskega okolja.

  - VAROVANJE PODATKOVNIH NOSILCEV

člen

Nosilci osebnih podatkov morajo biti hranjeni v varovanih prostorih, izven varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori ipd.) pa morajo biti vedno zaklenjeni v ognjevarni in protivlomno zaščiteni omari.

  - VAROVANJE PRI PRENOSU PO TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽJIH

člen

Osebni podatki morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih zaščiteni.

Občutljivi osebni podatki morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih zaščiteni z uporabo kriptografskih metod tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost.

člen

V primeru potrebe po oddaljenem dostopu ...

  - ORGANIZACIJA DELOVNIH PROCESOV

člen

Obdelovalec v aktu o sistemizaciji delovnih mest oziroma drugem notranjem aktu določi:

- vsebinske sklope pravic oziroma dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov iz posameznih evidenc ter

- delovna mesta oziroma osebe, ki so nosilci teh pravic in dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov iz posameznih evidenc (pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov).

člen

Pri obdelovalcu lahko osebne podatke obdelujejo le osebe, določene v aktu iz prejšnjega člena.  Vsi ostali delavci morajo za obdelavo osebnih podatkov pridobiti pisno pooblastilo obdelovalca.

Osebe iz prejšnjega odstavka podpišejo posebno izjavo o varovanju podatkov. Obdelovalec se zaveže, da bo po podpisu te pogodbe upravljavcu dostavil podpisane izjave o varovanju podatkov (obrazec Izjave o varovanju podatkov je v prilogi 3 te pogodbe).

  - UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE INTEGRITETE, ZAUPNOSTI IN DOSTOPNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN SLEDLJIVOSTI OPERACIJ NA NJIH

člen

Obdelovalec mora zagotoviti integriteto osebnih podatkov, ki jih obdeluje. Ukrepi zagotavljanja integritete podatkov so:

- osebna odgovornost zaposlenih za integriteto in zaupnost podatkov in omejena pooblastila za dostop do podatkov,

- pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari/sefu v varovanem prostoru,

- pisna dokumentacija se posredujejo priporočeno po pošti ali osebno preko kurirja,

- dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije,

- podatki v elektronski obliki se posredujejo uporabnikom po elektronski poti v kriptirani obliki.

člen

Obdelovalec mora zagotoviti zaupnost, dostopnost in razpoložljivost osebnih podatkov, ki jih obdeluje.

Ukrepi in postopki so:

  - podatki so dostopni tudi iz pisnih in elektronskih zbirk osebnih podatkov upravljavca, kateremu se redno posredujejo v pisni in elektronski obliki,

  - pri upravljavcu se ti podatki tudi arhivirajo in varnostno kopirajo.

člen

Obdelovalec mora zagotoviti sledljivost operacij pri obdelovanju osebnih podatkov.

Obdelovalec zagotovi sledljivost vseh operacij, izvedenih na osebnih podatkih, tako da je omogočeno poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Ukrepi in postopki zagotavljanja sledljivosti podatkov so

- notranja sledljivost obdelovanja (vnosov, vpogledov, sprememb in brisanj) osebnih podatkov: če mora pri izvrševanju svojih pooblastil in dolžnosti obdelovalec vpogledati v osebne podatke v dokumentih, vodi evidenco o tem, kdaj so bili posamezni osebni podatki vpogledani ali drugače obdelani in kdo je to storil, za obdobje 5 let.

  - sledljivost posredovanja podatkov tretjim osebam: vodi se evidenca posredovanj podatkov tako, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje 5 let od posameznega posredovanja.

člen

Upravljavec nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri obdelovalcu. Če obdelovalec ne ravna v skladu z določili 14. člena in zato obstaja nevarnost uničenja, spremembe, izgube ali nepooblaščene obdelave osebnih podatkov, ga mora upravljavec na to opozoriti in mu določiti primeren rok za odpravo nepravilnosti. Če obdelovalec ne ravna v skladu z upravljavčevo zahtevo, lahko upravljavec odstopi od te pogodbe in istočasno od storitvene pogodbe brez odpovednega roka in zahteva povrnitev nastale škode.

# VAROVANJE ZAUPNOSTI PODATKOV

člen

Obdelovalec je dolžan skrbeti, da bodo zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge obdelave osebnih podatkov, varovali zaupnost vseh podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog. Dolžnost varovanja zaupnosti osebnih podatkov te osebe obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oziroma opravljanja del ali nalog pogodbene obdelave.

Za zaupne se štejejo tudi podatki o poslovanju upravljavca, ki niso javno dostopni, in za katere pogodbeni stranki izvesta pri izpolnjevanju določil te pogodbe.

Pogodbeni stranki lahko razkrijeta zaupne podatke samo tistim osebam, ki neposredno sodelujejo pri izvrševanju te pogodbe. Pri tem je potrebno s primernimi navodili in ukrepi seznaniti obdelovalca, da prejemniki zaupnih podatkov le-teh ne uporabijo v nasprotju z določili pogodbe.

Kot neupravičeno razkritje zaupnih podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščeni osebi, ter vsaka druga oblika razkritja zaupnih podatkov.

Obdelovalec je dolžan v primeru seznanitve s kršitvijo varstva osebnih podatkov, brez nepotrebnega odlašanja, pisno obvestiti upravljavca. Pisno obvestilo mora vsebovati opis kršitve varstva osebnih podatkov skupaj z vrstami in številom zadevnih evidenc osebnih podatkov ter kategorijami in številom zadevnih oseb. V pisnem obvestilu mora obdelovalec navesti tudi opis verjetnih posledic kršitve varstva osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki sta dolžni varovati zaupne podatke tako v času izvrševanja te pogodbe kakor tudi po njeni izvršitvi ali morebitni razvezi.

# ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

člen

Obdelovalec je dolžan pri izpolnjevanju predmeta te pogodbe ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

Obdelovalec ne odgovarja za škodo, ki je pri izpolnjevanju te pogodbe povzročena s strani upravljavca.

Če je za nastalo škodo ali otežitev položaja obdelovalca kriv tudi upravljavec oziroma kdo drug, za katerega je upravljavec odgovoren, se odškodninska odgovornost obdelovalca temu sorazmerno zmanjša.

Obdelovalec ne odgovarja za izgubo, poškodbo, ali drugo obliko spremembe osebnih podatkov, do katere je prišlo zaradi višje sile. Za višjo silo se štejejo nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Obdelovalec je dolžan pisno obvestiti upravljavca o nastanku višje sile v dveh dneh po nastanku le-te.

SKRBNIKI POGODBE

člen

Za skrbnika te pogodbe s strani upravljavca se imenuje _________________________, kontakt: ____________.

Za skrbnika te pogodbe s strani obdelovalca se imenuje _________________________, kontakt:____________ .

KONČNE DOLOČBE

člen

V primeru sprememb vsebine Prilog 1 ali 2, skleneta upravljavec in obdelovalec v roku 1 meseca po sprejetju teh sprememb aneks k tej pogodbi. Od trenutka začetka veljavnosti aneksa obdelovalec obdeluje podatke, ki so navedeni v ažurirani Prilogi 1 in je zavezan k izvajanju postopkov in ukrepov v skladu z vsebino ažurirane Priloge 2 ter osebne podatke obdelujejo pogodbeni podobdelovalci navedeni v 2.točki Priloge 2.

člen

V primeru spora med upravljavcem in obdelovalcem je le-ta dolžan osebne podatke na podlagi upravljavčeve zahteve temu takoj vrniti. Morebitne kopije teh podatkov mora obdelovalec takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazuma ne bo mogoče doseči, je za reševanje spora pristojno sodišče v Novem mestu.

člen

Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod.

Upravljavec osebnih podatkov:			         Obdelovalec osebnih podatkov:

Splošna bolnišnica Novo mesto		        	         __________________________________

Doc. dr. Milena Kramar Zupan

Direktorica

Kraj in datum:						Kraj in datum

PRILOGA 1 K POGODBI O OBDELOVANJU OSEBNIH PODATKOV

| IME ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV | VRSTE PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV, DO KATERIH IMA OBDELOVALEC DOSTOP | DOVOLJENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV |
| --- | --- | --- |
| Evidenca osnovne zdravstvene dokumentacije | Ime in priimek pacienta, datum rojstva, spol, matični indeks pacienta | - Dostop in vpogled v podatke (obdelovalec lahko podatke vpogleda in do njih dostopa pri namestitvi, uporabi in vzdrževanju opreme oz. programske opreme ob upoštevanju pogodbenih določil) - Posredovanje podatkov tretjim osebam (obdelovalec ne sme posredovati osebnih podatkov tretjim osebam. Izjema so njegovi podobdelovalci, za katere je obdelovalec od upravljavca prejel pisno odobritev). |

PRILOGA 2: SEZNAM POGODBENIH PODOBDELOVALCEV

| Podobdelovalec (naziv in kraj opravljanja dejavnosti) | Kraj obdelave | Vrsta storitve |
| --- | --- | --- |

PRILOGA 3: IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV IN SEZNANITVI Z VARNOSTIMI POLITIKAMI V SB NOVO MESTO

IZJAVA

O VAROVANJU PODATKOV IN

SEZNANITVI Z VARNOSTNIMI ZAHTEVAMI SB NOVO MESTO

Podpisani/a________________________________________________________________________________,

elektronski naslov___________________________________, mobilni telefon____________________________,

zaposlen/a pri izvajalcu __________________________________________________________ , ki je na podlagi

sklenjene pogodbe med naročnikom Splošno bolnišnico Novo mesto in izvajalcem št._______________________ z dne _______________________,

se s podpisom te izjave

Z A V E Z U J E M,

- da bom ves čas trajanja pogodbe in po izteku pogodbe kot zaupne varoval vse podatke, zlasti pa posebne osebne podatke, s katerimi se bom seznanil oziroma, ki jih bom izvedel v okviru opravljanja storitev oziroma del pri naročniku, bodisi na lokaciji naročnika bodisi preko drugih oblik, preko katerih bi se seznanil s podatki na nosilcih, kjer so zapisani (npr. vzdrževanje preko oddaljenega dostopa). Hkrati se zavezujem, da ne bom za svojo osebno uporabo oziroma uporabo izvajalca izkoriščal ali izdal tretji osebi podatkov, ki so mi bili zaupani oziroma sem se z njimi seznanil v času opravljanja storitev oziroma del pri naročniku.

- da bom navedene podatke obdeloval v skladu z namenom, za katerega je sklenjena pogodba, in v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

- da sem seznanjen z varnostnimi zahtevami, ki jih določajo varnostne politike Splošne bolnišnice Novo mesto (Politika upravljanja kakovosti in varnosti tretjih strank in Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa), in se jih obvežem spoštovati ter upoštevati.

V _______________________, dne ____________________

Podpis:

__________________________________

Prilogi:

- Politika upravljanja kakovosti in varnosti tretjih strank,

- Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa.