TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PRIPRAVO PROSTOROV

Zahteve naročnika za GOI dela za pripravo prostora PET/CT

Naročnik želi zamenjati obstoječi aparat PET/CT z novim aparatom. Zaradi tega bo potrebno ustrezno pripraviti prostor v okviru obstoječih gabaritov, v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca izbranega aparata in zahtevami naročnika.

Ponudnik mora zagotoviti:

- Pripravo prostora za montažo nove opreme, vključno z demontažo in odvozom obstoječega aparata in ostale opreme ( obstoječe pohištvo, obstoječo talno oblogo po potrebi, obstoječe luči, obstoječi stropovi s konstrukcijo in ostalih predmetov iz PET/CT prostora, tehničnega prostora in prostor za pripravo bolnikov).

- Glede omejitev lege izocentra oziroma postavitve PET/CT aparata v prostor ter ustrezne radiološke zaščite prostora, je potrebno upoštevati priporočila pooblaščene ustanove – ZVD. Aparat mora biti postavljen v pozicijo, ki bo omogočala radioterapevtsko planiranje z laserjem.

- Dobavo in montažo opreme prostorov ter izdelavo vseh potrebnih projektov za vse faze (PZI, PID) ter tehnične dokumentacije (DZO, NOV). Projektno dokumentacijo v tiskani obliki izvajalec preda naročniku v dveh izvodih. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena in predana naročniku v naslednjih formatih (nezaklenjeno):

- grafični del v vektorskem formatu .dwg in .dxf,

- tekstualni del v formatu .doc,

- tabelarični del v formatu .xls (nezaklenjeno)

Ponudnik mora poskrbeti za demontažo in odvoz v deponijo v skladu z veljavnimi predpisi v terminih, ki jih določi naročnik. Naročniku se preda evidenčne liste.

- SPLOŠNE ZAHTEVE

  - Prostor v katerem bo nameščen aparat in ostala oprema mora biti pripravljen v skladu z navodili in zahtevami proizvajalca aparata in druge ponujene opreme kot tudi naročnika,.

  - Prostor mora biti urejen v skladu z mnenjem pooblaščene slovenske ustanove (ZVD). Mnenje pridobi ponudnik.

  - Izdelava projektne in tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo predmetnega javnega naročila, mora biti v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, smernicami in razpisnimi pogoji kot tudi zahtevami proizvajalca opreme in potrjena s strani naročnika.

  - Celoten predmet javnega naročila mora biti izveden najkasneje v roku 10 mesecev od sklenitve pogodbe. Od začetka del (prenehanja obratovanja obstoječega PET/CT aparata) do končne primopredaje in vseh testiranj lahko preteče največ 4 meseca.

  - Garancijska doba za kakovost izvedenih GOI del je 12 mesecev.

- DEMONTAŽA

  - Naročnik bo izvajalcu predal prostor po koncu obratovanja obstoječega aparata.

  - Demontirati je potrebno tudi vse obstoječe razvode (kot npr. električne in strojne inštalacije,…), ki niso v uporabi in njihove podkonstrukcije.

  - Predvideti je potrebno vse potrebne postopke ravnanja z gradbenimi in nevarnimi odpadki.

- STROJNE INSTALACIJE

3.1 Splošno

Obstoječ PET/CT aparat je lociran v prostoru v kletnem delu objekta E. Za potrebe hlajenja PET/CT naprave je vgrajen svoj hladilni agregat.

Predvidi se menjavo obstoječega hladilnega agregata z novim. V prostoru se predvidi menjava vseh hladilnih konvektorjev, ter da se ustrezno na novo uredi hladilni sistem s črpalkami in krmiljem.

Obstoječi cevni razvod hladilnega medija se zamenja.

Prostori PET/CT-ja so priključeni na centrano prezračevalno napravo. Skupna dovodna količina svežega zraka v prostor naprave je 400m3/h. Predvidi se menjava dovodnih in odvodnih elementov prezračevanja.

Vodovod in kanalizacija se v obravnavnem prostoru ne spreminjata.

Ogrevanje ostane nespremenjeno.

V prostoru aparata PET/CT se obstoječi šprinkler sistem ukine (začepi na ustreznem mestu izven predmetne požarne cone) in se predvidi požarno gašenje s plinom. Ob tem je potrebno skladno z zahtevami, ki izhajajo iz gašenja s plinom predelati tudi prezračevalni sistem v prostoru.

Ponudnik naj pri projektiranju in izvedbi upošteva v nadaljevanju navedene pravilnike, tehnične smernice in standarde.

3.2 Pravilniki, tehnična smernica in standardi

Poleg pri načrtovanju v RS obveznih pravilnikov in tehničnih smernic, med katerimi sta na tem mestu še posebej izpostavljena Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001: 2008 (za strojne inštalacije in opremo poglavje 5.2) in Pravilnik o učinkoviti rabe energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) (vsled rekonstrukcije zgolj dela stavbe, kjer se vgrajujejo novi in zamenjujejo zgolj inštalacijski sistemi in oprema se upoštevajo samo njegovi členi 10., 11. in 12.), se pri načrtovanju strojno inštalacijskih sistemov glede na obseg inštalacijskih del smiselno uporabijo tudi naslednji uveljavljeni standardi in smernice:

1) za prezračevanje in klimatizacijo:

- nemški standard DIN 1946-4 (dezember 2008): Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesen;

- ameriški standard ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2008: Ventilation of Healthcare facilities;

- privzeto evropsko tehnično poročilo SIST CR 1752 (september 1999): Prezračevanje stavb – Kriteriji načrtovanja notranjega okolja;

- privzet evropski standard SIST EN13779: 2005 Prezračevanje nestanovanjskih stavb – Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme;

2) za izračun toplotnih izgub in dobitkov prostorov:

- ameriški ANSI/ASHRAE/ACCA Standard 183-2007 Peak Cooling and Heating Load Calculations in Buildings Except Low-Rise Residential Buildings, ali

- nemška smernica VDI 2078 (julij 1996): Berechnung der Kühllast klimatisierter Räume;

3) za načrtovanje vodovodne napeljave:

- zbirka privzetih evropskih standardov SIST EN 806: Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah;

4) za odvod odpadne vode:

- zbirka privzetih evropskih standardov SIST EN 12056: Težnostni kanalizacijski sistemi v stavbah;

5) za medicinske pline:

- mednarodni standard ISO 7396-1: Medical gas pipeline systems – Pipelines systems for compressed medical gases and vacuum;

6) za sistem gašenja z inertnim plinom:

- evropska zavarovalniška specifikacija CEA 4008 Fire Extinguishing Systems Using Non-Liquified “Inert” Gases, Planning and Installation;

3.3 Splošni tehnični premisleki

3.3.1 Protipotresna varnost

Kanalski razvodi, katerih skupna dolžina obešal je večja od 300 mm in razdalja od zgornjega roba kanala do točke pritrditve daljša od 50 mm, presek kanalov pa je večji od 0,55 m2, morajo biti pritrjeni tako, da je njihovo prečno pomikanje ob morebitnem potresu preprečeno.

Cevni razvodi izven strojnic, katerih skupna dolžina obešal je večja od 300 mm in njihov nazivni premer enak ali večji od DN 65, morajo biti pritrjeni tako, da je njihovo prečno pomikanje ob morebitnem potresu preprečeno.

Vsa obešena oprema težja od 30 kg mora biti  pritrjena tako, da je njeno prečno pomikanje ob morebitnem potresu preprečeno. Enako velja za na tla/podstavek postavljeno premo, kjer mora biti njeno pomikanje preprečeno z omejilniki.

3.3.2 Energijska učinkovitost

Pri izboru sistemov in opremi je potrebno upoštevati zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10) in iz njega izhajajoče tehnične smernice TSG-1-004: 2010 Učinkovita raba energije v stavbah, nadalje tudi zahteve izvedbenih ukrepov za prezračevalno-klimatske naprave, ki jih podaja Uredba Evropske komisije št. 1253/2014 za leto 2018 v povezavi z Direktiva Evropske unije o okoljsko primerni zasnovi (Direktiva 2009/125/ES – ErP). Razen teh zahtev je potrebno za primer tehnološkega hlajenja, če nazivna vršna potreba ponujene tehnološke opreme, navedena v njenih uradnih tehničnih specifikacijah.

V prezračevalno-klimatskih napravah se za vračanje toplote zavrženega zraka uporabi izključno sistem dveh toplotnih menjalnikov s kroženjem prenosnega medija, to je vrste IIa po SIST EN 308. Temperaturni izkoristek vračanja toplote mora znašati najmanj 68%.

3.3.3 Razpoložljivost in presežnost strojno-inštalacijske opreme

Posebnih zahtev glede presežnosti strojno-inštalacijske opreme ni, razen naslednjih dveh. Vsaka prezračevalno-klimatska naprava mora imeti najmanj dva prosto-tekoča ventilatorja na strani vtočnega in odtočnega zraka, katerega naj vsakega sposobnost znaša najmanj 65% z načrtom določene pretočne količine zraka.

3.3.4 Energetska in druga infrastruktura

Nova prezračevalno-klimatska naprava predmetnih prostorov se priključi na osrednji sistem ogrevne vode. Za potrebe hladne vode se predvidi svoj hladilni agregat. Za potrebo hlajenja nadzornega prostora se predvidi konvektorje z ustreznim krmiljenjem.  Prostori so priključeni na vodovodno ter kanalizacijsko omrežje ter razvod medicinskih plinov. Pri prenovi prostorov in zamenjavi strojno inštalacijske opreme se vse te tehnične rešitve ponovno izkoristi. Priklop na napeljavo pare ni mogoč, zato se za potrebe vlaženja predvidijo lastni električni generatorji pare. Pri ogrevanju se upošteva temperaturni razpon 65/45 °C, pri hlajenju 7/12 °C.

3.4 Notranje okolje

Pri načrtovanju in vrednotenju notranjega okolja se naj upoštevajo naslednje vrednosti:

-zasedenost prostora / aktivnost					kot sledi iz risb / 1,2 met

-temperatura - nastavljivo v območju				20 2 °C

-natančnost vzdrževanja temperature				 1,5 K

-relativna vlažnost zraka						 20  60 %

-največja srednja hitrost gibanja zraka v bivalnem območju	0,22 m/s

-zvočni nivo								NC 35

-tlačne razmere: 	prostor z linearnim pospeševalnikom	Izenačeno

nadzorni prostor				Nadtlak

-krmiljenje 		temperature					Vsak prostor posebej

količine zraka				spremenljivo

-čiščenje zraka (v prezračevalno-klimatski napravi)		dvostopenjsko F5 in F9

(F 5 na vstopu v napravo in F9 na izstopu iz naprave)

3.5 Zunanje okolje

Pri določitvi inštalacijske opreme za pokrivanje toplotnih dobitkov prostorov stavbe se upoštevajo naslednja stanja zraka:

-izjemna najvišja temperatura pri relativni vlažnosti zraka 		33 °C / 38 %

-izjemna najvišja relativna vlažnost pri temperaturi zraka 		70 % / 25 °C

-izjemna najnižja temperatura pri relativni vlažnosti zraka 		-13 °C / 90 %

Glede sposobnosti delovanja strojno-inštalacijske opreme je to predpisano z območjem zunanje temperature med –20 °C in + 48 °C.

3.6 Krmiljenje in navezava na centralni nadzorno/krmilni sistem

Za krmiljenje temperatur po prostorih se uporabijo stenski temperaturni nastavljalniki, praviloma nameščeni ob vratih v posamezno sobo oziroma drugje, če se tam ne more zagotoviti nevpliv zračnega toka prezračevalno klimatskih in drugih tehnoloških naprav. Vsa strojno-inštalacijska oprema mora biti opremljena že s povsem namenskimi krmilniki (Custom Application Controller), ki so sposobni samostojnega delovanja brez programiranja na licu mesta, ki pa se nato sistemsko poveže po odprtem protokolu v centralni sistem nadziranja in krmiljenja stavbe uporabnika, ki vključuje izmenjavo podatkov, časovno delovanje po nastavljenem urniku, posredovanje napak ter opozoril in zagotavljanje ustrezne zaporednosti delovanja posameznih naprav in sistemov.

3.7 Posebne smernice investitorja za sistem ogrevanja in hlajenja

Cevni razvodi in priključki se izvedejo iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN 10305  - z zatiskanjem. Tlačna stopnja cevne opreme mora biti najmanj PN 6. Vse črpalne sklope sestavljata delovna in rezervna črpalka, obe vodeni z uporabo VFD in s samodejnim preklopom delovanja zaradi napake in/ali enakomernosti uporabe.

Za hlajenje in ogrevanje posameznih prostorov se uporabi prezračevalni sistem, delujoč po načinu spremenljive količine zraka s conskim električnim dogrevanjem zraka. Krmiljenje mora omogočati neodvisno vzdrževanje temperature za vsak prostor posebej.

3.8 Posebne smernice investitorja za vodovod in kanalizacijo

Razvode in priključki sanitarne vode se izvede s cevmi iz nerjavečega materiala 1.4401in 1.4408 ter spojnimi/oblikovnimi kosi z zatiskanjem po EN 10088 ter DVGW W 534. Tlačna stopnja cevne opreme je najmanj PN 10. Uporabljeni materiali morajo biti skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS st.19/2004, 35/2004) in Pravilnika o materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili (Ur. l. RS st.36/2005). V primeru pričakovane slabše pretočnosti dela vodovodne instalacije, kot ga predstavlja na primer vlaženje v sklopu prezračevalno-klimatske naprave v prehodnem in sploh v poletnem času, je potrebno predvideti samodejno programirano časovno izpuščanje zastale vode.

V primeru uporabe porabne pitne vode v kakršnekoli tehnološke potrebe, je zaradi varovanja pred povratnim tokom potrebno vgraditi cevni ločevalnik, skladen z SIST EN 1717 glede na nevarnost.

3.9 Zahteve investitorja za strojne inštalacije

- Za namene hlajenja naprave PET/CT se predvidi svoj hladilni agregat

- Za krmiljenje temperatur po prostorih se uporabijo stenski temperaturni nastavljalniki, praviloma nameščeni ob vratih v posamezno sobo. Nastavljalniki krmilijo konvektorje.

- Prostori so priključeni na vodovodno ter kanalizacijsko omrežje.

- Razvod medicinskih plinov (zrak in kisik) se preveri ustreznost.

- ELEKTRO INSTALACIJE

  - Dimenzije dovodnega kabla so 4x70 mm2. Naročnik ne pogojuje menjave kabla in sprememb na elektro inštalacijah, v kolikor sprememb ne pogojuje vgradnja nove naprave. V kolikor vgradnja nove PET/CT naprave pogojuje menjavo glavnega napajalnega kabla naj se ponudnik drži ostalih podanih pogojev. Predvidi se nova elektro omara.

  - Vgrajuje se izključno nova elektro oprema (luči, vtičnice, stikalna tehnika,…), ki jo je predhodno naročnik potrdil kot ustrezno, ker mora biti usklajena z opremo že uporabljeno na OIL.

  - Izvajalec je dolžan izvesti priklop novega aparata s pripadajočo opremo na lokalno Onkološko računalniško mrežo. Priložiti je potrebno meritve računalniške mreže, ki dokazujejo pravilno inštalacijo ožičenja.

  - Izvajalec mora zagotoviti ustrezno število mrežnih priključkov.

  - Izvajalec mora vgraditi kable, ki ne vsebujejo halogena.

  - Razsvetljava: Obveznost izvajalca je vgradnja vseh luči v prostoru z novimi vgradnimi LED, ki imajo možnost zvezne regulacije zatemnitve v območju od 30 % jakosti do 100 % jakosti. LED luči morajo imeti mikroprizmatični polikarbonatni difuzor, ki omejuje bleščanje. V skladu z zakonodajo mora biti urejena varnostna razsvetljava. Vgradijo se LED luči, ki jih predhodno potrdi naročnik.

  - Izvajalec mora dobaviti in vgraditi »sky window« v PET/CT prostor in prostor za pripravo bolnikov.

- VIDEO-AVDIO OPREMA

  - Izvajalec mora izdelati avdio povezavo med bolnikom v PET/CT prostoru in osebjem ob komandnem pultu v kolikor le ta ni del PET/CT aparata. Lokacijo montaže opreme določi naročnik. Vgrajena mora biti tudi najmanj ena kamera PTZ za nadzor bolnika med preiskavo.

  - Ohraniti je potrebno obstoječo telefonsko številko.

- Zahteve za vključitev novih naprav v obstoječi CNS

## Pogoji za izvedbo

Izvajalec mora poskrbeti za povezavo vseh naprav, ki so predmet projekta, v naročnikov centralno nadzorni sistem – CNS. Pri tem mora slediti tehničnim smernicam in zahtevam tehnično vzdrževalne službe (TVS) Onkološkega Inštituta.

- Izvajalec mora dobaviti opremo skladno s CNS zahtevami CNS Onkološkega Inštituta. Pred tem se mora pisno uskladiti s tehnično vzdrževalno službo TVS (OIL).

- Izvajalec mora za potrebe ethernet povezave oziroma dobavo komunikacijske opreme pridobiti potrditev o skladnosti oziroma ustreznosti s strani službe za informatiko IT (OIL). Pri komunikacijski opremi je zahtevana popolna kompatibilnost s CISCO ISE nadzornim sistemom.

Izvajalec mora poskrbeti za ožičenje ethernet povezave do najbližjega komunikacijskega vozlišča, na t.i. »patch panel«. To velja ne glede na to ali so naprave na CNS priključene z neposredno ethernet komunikacijo, preko komunikacijskih vmesnikov (v primeru RS232/485 povezave) ali s pomočjo IO modulov oziroma PLC krmilnikov (v primeru krmiljenja digitalnih, analognih signalov ali spremljanja drugih komunikacijskih protokolov, ki jih dovoljujejo tehnične smernice za CNS).

V električnem razdelilniku naprave, mora biti za potrebe CNS na voljo vsaj ena prosta ethernet vtičnica. Za integracijo ethernet povezav in morebitno vgradnjo dodatnih komunikacijskih stikal, mora izvajalec pridobiti potrditev o ustreznosti s strani Službe za Informatiko Onkološkega Inštituta.

## Tehnična dokumentacija

Izvajalec mora pred integracijo v CNS, tehnično vzdrževalni službi (TVS) Onkološkega Inštituta predati sledečo dokumentacijo:

- Ažurno dokumentacijo strojnih shem

- Ažurno dokumentacijo električnih povezav

- Ažurno Modbus tabelo z:

  - Označenimi aktivnimi signali

  - Označenimi signali, ki jih izvajalec označuje kot signale vitalnega pomena

## Komunikacijski protokoli in povezave (ethernet in serijske)

Povezava naprav na CNS mora biti izvedena s komunikacijskim protokolom Modbus.

Zaželeno je, da se v CNS naprave povezuje preko ethernet povezave in sicer po komunikacijskem protokolu Modbus/TCP. V kolikor naprava ne omogoča ethernet priključka, se lahko uporabi RS232/485 s protokolom Modbus-RTU, pri čemer mora izvajalec vgraditi ustrezen pretvornik za pretvorbo serijske povezave na ethernet ter pretvorbo protokola Modbus-RTU v Modbus/TCP. Pretvornik (gateway) mora imeti možnost priklopa tako RS232 kot RS422/485 komunikacijske povezave.

Primer zahtevanega pretvornika iz Modbus-RTU v Modbus/TCP:

| Proizvajalec: | Moxa |
| --- | --- |
| Serija: | MGate |
| Model: | MB3180/MB3280/MB3480 (število RS232/422/485 priključkov) |
| Hiperpovezava: | https://www.moxa.com/en/products/industrial-edge-connectivity/protocol-gateways/modbus-tcp-gateways/mgate-mb3180-mb3280-mb3480-series |

## Digitalni in analogni signali (brez PLC krmilne enote)

Za spremljanje in upravljanje sistemov, ki delujejo samostojno, imajo pa možnost povezave s CNS preko digitalnih in analognih signalov, naročnik zahteva vgradnjo samostojnih IO enot brez glavne procesorske enote, ki bi za delovanje potrebovala izdelavo programa oziroma programske kode.

Te IO enote morajo s CNS komunicirati preko Modbus/TCP protokola, brez pretvornikov oziroma gateway vmesnikov. V enote mora biti vgrajeno ethernet stikalo preko katerega se med seboj povezuje večje število IO enot. Napajanje mora biti 24Vdc.

Primer zahtevanih IO enot:

| Proizvajalec: | AkyTec |
| --- | --- |
| Serija: | Modbus TCP I/O Modules (Ethernet) |
| Model: | MV210 Digital Input Module, MV210-101 Analog Input Module, MK210 Digital I/O-Module, MU210-501 Analog Output Module, MU210 Digital Output Module. |
| Hiperpovezava: | https://akytec.de/en/i-o-modules/i-o-modules-rtu.html |

## PLC krmilni sistem

Krmilnik mora biti modularen, narejen izključno za montažo na din letev. Procesorski del mora predstavljati samostojno enoto brez t.i. rack ohišja. Krmilniki, ki za povezavo med procesorjem in razširitvenimi moduli uporabljajo vezne plošče ali t.i. rack enote, niso dovoljeni! Krmilnik mora biti prosto-programabilen, nuditi mora programske jezike skladne s standardom IEC61131-3. Glavno napajanje celotnega krmilnika (procesorske enote ter njegovih razširitvenih modulov, itd…), mora biti 24Vdc, napajalnik pa ne sme biti del perifernih enot PLC-ja. Razširitvene enote morajo imeti lastno pritrditev na DIN letev, sam krmilni sklop pa mora omogočati poljubno delitev.

Za vso PLC krmilno opremo je zahtevana kompatibilnost s TwinCAT 2 ali TwinCAT 3 programsko opremo!

Procesorska enota, ki jo štejemo kot prosto-programabilni krmilnik (PLC) v kombinaciji s t.i. »Embeded Computer« mora vsebovati in ustrezati sledečim zahtevam:

| Vrsta: | Procesorska enota - Embeded Computer |
| --- | --- |
| Procesor: | ARM Cortex™-A9, 800 MHz |
| Ethernet: | 1 x RJ45 10/100 Mbit/s (Realtime-Ethernet, ADS UDP/TCP, Modbus TCP Client/Server or open TCP/IP-UDP/IP). |
| BUS vodilo: | 2 x RJ45 (E-bus -EtherCat, K-bus) |
| Napajanje: | 24Vdc z 1 sekundnim UPS vgrajenim v procesorsko enoto. |

Primer zahtevane procesorske enote PLC krmilnika s pripadajočimi razširitvenimi enotami:

| Proizvajalec: | Beckhoff |
| --- | --- |
| Serija: | CX81xx |
| Model: | CX8190 - Embedded PC |
| Komunikacijski protokoli: | RS485, RS232, DALI, Enocean, ProfiBus, ProfiNet, Modbus, M-Bus, itd… |
| Hiperpovezava: | https://www.beckhoff.com/en-en/products/ipc/embedded-pcs/cx8100-arm-cortex-a9/cx8190.html |

## Tehnični podatki za povezavo

### Ethernet komunikacija:

| Tehnični podatki |  |
| --- | --- |
| Vrsta komunikacijske povezave: | Ethernet |
| Ožičenje: | FTP (SFTP) Cat 6 |
| Komunikacijski protokol: | Modbus/TCP |

### RS485 komunikacija:

| Tehnični podatki |  |
| --- | --- |
| Vrsta komunikacijske povezave: | RS485 |
| Ožičenje: | FTP (SFTP) Cat 6 (zagotoviti primerno razdaljo od energetski kablov) |
| Komunikacijski protokol: | Modbus-RTU |

- GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

  - PREDLOG POSTAVITVE

    - Ponudnik mora v ponudbi predložiti skico postavitve aparata, ostale opreme in pohištva v prostore, ki so na razpolago. Upoštevati mora že vse odmike od sten, zaradi delovanja aparata, nemotene klinične uporabe in servisnih posegov.

    - DOKAZILO: Predložitev skice postavitve  aparata, ostale opreme in  komandnih pultov.

    - Izvajalec bo na podlagi skice postavitve pod točko 7.1.1., ki jo potrdi naročnik, dolžan izdelati načrte za izvedbo (PZI) in na koncu predati projekt izvedenih del (PID). Naročnik bo izvajalcu omogočil izvajanje GOI del šele takrat, ko bodo izdelani in s strani naročnika ter nadzora potrjeni PZI projekti.

  - GRADBENA DELA

    - Izvajalec bo na podlagi potrjenega projekta za izvedbo izvedel vsa dela, potrebna za nemoteno delo in tudi postavitev PET/CT aparata in ostale opreme ter pohištva. Pri tem je dolžan upoštevati vse zahteve proizvajalca ponujenega aparata, naročnika, pravil stroke (tudi pri vseh delih, ki vplivajo na statično stabilnost obstoječe konstrukcije).

    - Izvajalec mora upoštevati določene omejitve glede izvajanja hrupnih in transportnih del, ki so predvidoma dovoljena vsak dan od 15:00 do 6:30 ure, izven tega časa pa po dogovoru z naročnikom. Ostala manj hrupna dela je možno izvajati kadar koli. Paziti je potrebno, da pri tem ne motijo osnovne dejavnosti naročnika, tudi v sosednjih oddelkih (npr. TRT – simulator MRI). Za delo ob sobotah in nedeljah se je potrebno predhodno dogovoriti z vodjo radioloških inženirjev.

  - POSTAVITEV

    - Izbrani ponudnik mora pred postavitvijo PET/CT aparata zagotoviti ustrezno pripravljenost prostorov, ki jo izkaže z uspešno opravljenim internim tehničnim pregledom.

    - Izbrani izvajalec mora organizirati transport aparata na lokacijo postavitve tako, da ob tem ne moti dejavnosti naročnika in da ne poškoduje objektov in opreme naročnika.

    - Sama postavitev in nivelacija ter priklop morajo biti izvedeni po navodilih proizvajalca opreme.

    - Izvajalec mora ves čas poteka priprave prostora, montaže in priklopa aparata in opreme omogočiti dostop nadzornikom določenim s strani naročnika.

    - Obveznost izvajalca je:

- generalna obnova obsevalnih vrat: zamenjava vseh pogonskih sklopov, zamenjava vseh varnostnih mehanizmov in zamenjava vseh gibajočih se delov. Izvajalec lahko namesto generalne obnove obsevalnih vrat dobavi nova vrata. Barva na podlagi dogovora z naročnikom.

  - SPLOŠNA NAVODILA

    - Po izvršenih popravilih sten je potrebno izvesti oplesk z latex barvo po celotni površini sten, v barvnem tonu po izboru naročnika.

    - Zamenjava spuščenega mavčnokartonskega stropa v vseh prostorih obdelave: PET/CT prostor aparata, prostor za pripravo bolnikov, za nov rastrski spuščeni strop z demontažnimi mineralnimi ploščami primernimi za bolnišnične prostore.

    - Dobava in vgradnja novih potrebnih zaščit sten (stenski odbojniki) v dveh višinah. Dobava in vgradnja zaščitnih vogalnikov na izpostavljenih mestih.

    - Pri projektiranju in izvedbi sten je potrebno prostore ustrezno požarno in zvočno izolirati.

  - TALNA OBLOGA

    - Izvajalec mora zamenjati vso poškodovano ali demontirano talno oblogo v vseh prostorih. Na ustreznih mestih je nujno predvideti novo elektro prevodno talno oblogo, položeno na Cu mrežo ter izvesti meritve in pozitivni izkaz predložiti naročniku, kjer je to potrebno skladno z veljavno zakonodajo in predpisi. Barvo talne obloge potrdi naročnik. Kvaliteta talne obloge kot v ostalih PET/CT prostorih.

    - Predhodno mora izvajalec izvesti vsa dela od odstranitve do izravnave in polaganja nove bakrene mreže in lepljenja s prevodnim lepilom.

    - Spoji morajo biti zavarjeni in izdelana mora biti zaokrožnica ob stenah.

- TERMINSKI PLAN

    - Izbrani ponudnik mora izdelati in naročniku predložiti terminski plan za dela potrebna za izvedbo javnega naročila v programu, ki omogoča sledenje realizacije  (npr. MS Project).

DOKAZILO: predložitev lastnega terminskega plana v skladu z zahtevami naročnika.

OPOMBA: pri izvedbi je potrebno nujno upoštevati:

- NAVODILA IN UKREPE PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL Z VIDIKA PREPREČEVANJA BOLNIŠNIČNIH OKUŽB (sprejeto na seji KOBO 11.10.2013),

- NAVODILA ZA OSEBE, KI V PROSTORIH ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA OBČASNO OPRAVLJAJO STORITVE IN DRUGE DEJAVNOSTI, KI LAHKO POVZROČIJO POŽAR,

- NAVODILA ZA IZVAJANJE GOI DEL NA OI LJUBLJANA.

- Izvajalec mora upoštevati dokument POŽARNI RED ZA OBJEKTE OI.

- VARSTVO PRI DELU

    - Izvajalec mora pri izvedbi upoštevati predpise iz varnosti in zdravja pri delu ter o tem skleniti

pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih.

    - Izvajalec  mora upoštevati vse hišne predpise iz področja požarne varnosti,  kateri veljajo na Onkološkem inštitutu.

V ponudbi in na računu mora izvajalec navesti ceno za vsako od ponujenih postavk.

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum: ____________                         Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

Podpis:                                                                                         ________________________________

Količina zunanjega zraka v obsevalnem prostoru ne sme biti nižja od zahtevane v točki 3.4. Notranje okolje.