TEHNIČNE ZAHTEVE IN POGOJI ZA PET/CT NAPRAVO IN PRIPADAJOČO OPREMO

ZAHTEVE ODDELKA ZA NUKLEARNO MEDICINO

|  | Opis | EM | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PET/CT aparat. Ponudnik mora navesti model in proizvajalca PET/CT naprave. Ponudnik mora navesti model in proizvajalca CT naprave, ki bo del PET/CT naprave. | 1 kos |  |  |
| 2. | Neodvisna delovna postaja za pregledovanje in obdelavo slik. Ponudnik mora navesti model in proizvajalca. V primeru konfiguracije strežnik/uporabnik lahko ponudnik uporabi obstoječo infrastrukturo (Syngovia strežnik), vendar mora zagotoviti funkcionalnosti, ki so definirane v tabeli 2. Neodvisne delovne postaje za pregledovanje in obdelavo slik. Predložiti mora ustrezno dokumentacijo (dokazilo) o kompatibilnosti slikovno-zajemalnega sistema z obstoječo infrastrukturo in ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je strežnik obstoječe infrastrukture dovolj zmogljiv za hkratno uporabo vseh (število predhodnih in število novih - ponujenih licenc) uporabnikov z opredeljenimi funkcionalnostmi v tabeli 2. | 7 kos |  |  |
| 3. | Injektor za samodejno aplikacijo intravenoznega CT kontrastnega sredstva. Ponudnik mora navesti model in proizvajalca. | 1 kos |  |  |
| 4. | Barvni laserski tiskalnik Ponudnik mora navesti model in proizvajalca. | 1 kos |  |  |
| 5. | V ponudbo mora biti vključeno "on site" izobraževanje na Onkološkem inštitutu za radiološke inženirje, zdravnike, medicinske fizike, dozimetriste in vzdrževalce za vso ponujeno opremo. Ponudba mora vsebovati podatke o dolžini predvidenega izobraževanja za posamezne sklope. Izobraževanje se bo izvajalo po podpisu prevzema oziroma v dogovoru z naročnikom. Prvi del izobraževanja mora izvajalec izvesti v 60 dnevnem poskusnem delovanju, drugi del pa v 30 dneh po končnem prevzemu ob pričetku kliničnega dela. | 1 kos |  |  |

Tabela 1: Oprema.

1. PET/CT naprava

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PET/CT aparat mora ustrezati evropskim predpisom (CE certifikat). | DA |  |  |
| 2. | Sistem mora biti nov (tekoče leto) in še nikoli uporabljen za klinične ali raziskovalne namene. | DA |  |  |
| 3. | Ogrodje (Gantry podsistem) |  |  |  |
| 3.1 | Mora omogočati zaustavitev vseh premikov z varnostnimi STOP stikali. | DA |  |  |
| 3.2 | Vsebovati mora laserski sistem za centriranje bolnika v vseh treh ravninah | DA |  |  |
| 4. | Miza za pacienta |  |  |  |
| 4.1 | Zagotovljena mora biti nosilnost mize ≥ 200 kg. | DA |  |  |
| 4.2 | Mora imeti dodatke in pripomočke za pritrditev pacienta: - nastavek za držo rok nad glavo, - pritrditvene trakove, - držalo za infuzije, - podpora za kolena, - pritrditev in opora glave | DA |  |  |
| 4.3 | Mora omogočati zajem PET/CT preiskave v aksialni ravnini ≥ 190 cm. | DA |  |  |
| 4.4 | Med CT in PET zajemanjem podatkov v sklopu PET/CT preiskave naj bo upogib mize ≤ 2 mm. (Tudi pri največji obremenitvi s težo — največja nosilnosti.) | DA |  |  |

Tabela 2: PET/CT naprava.

1.1 PET podsistem

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zajemalni sistem in napajanje |  |  |  |
| 1.1 | Detektorski sistem mora biti digitalen (temeljiti mora na tehnologiji, ki uporablja polprevodniške silicijeve fotopomnoževalke - SiPM). | DA |  |  |
| 1.2 | Tip kristala mora bazirati na Lutecijevi osnovi. | DA |  |  |
| 1.3 | Aksialno vidno polje mora biti ≥ 20 cm. | DA |  |  |
| 1.4 | Mora omogočati tehnologijo TOF — Time Of Flight. | DA |  |  |
| 1.5 | Sistem mora imeti napravo za brezprekinitveno električno napajanje (UPS) ustrezne moči za zagotavljanje nemotenega delovanja naprave do zaključka tekoče preiskave oziroma do zagona agregata (pribl. 30min). | DA |  |  |
| 2. | Zmogljivost in učinkovitost Merjenje in podajanje enot parametrov mora biti po standardu NEMA (NU 2-2012 — Performance Measurements of Positron Emission Tomographs ali novejši). | DA |  |  |
| 2.1 | Transverzalna (povprečje radialne in tangencialne) prostorska ločljivost mora biti pri razdalji (odmik od središča gantrija) 1 cm ≤ 4,8 mm @ FWHM in pri razdalji 10 cm ≤ 5,0 mm @ FWHM. Rezultati analize meritev prostorske ločljivosti so lahko podani za rekonstruirane slike s filtrirano povratno projekcijo ali iterativno metodo. Za iterativno metodo mora ponudnik podati pdatke o rekonstrukcijski metodi (splošno (ne-tovarniško ime) ime) in rekonstrukcijskih parametrih. | DA |  |  |
| 2.2 | Aksialna prostorska ločljivost mora biti pri razdalji (odmik od središča gantrija) 1 cm ≤ 4,8 mm @ FWHM in pri razdalji 10 cm ≤ 5,0 mm @ FWHM. Rezultati analize meritev prostorske ločljivosti so lahko podani za rekonstruirane slike s filtrirano povratno projekcijo ali iterativno metodo. Za iterativno metodo mora ponudnik podati pdatke o rekonstrukcijski metodi (splošno (ne-tovarniško ime) ime) in rekonstrukcijskih parametrih. | DA |  |  |
| 2.3 | Sistemska občutljivost (povprečje v središču gantrija in odmiku za 10 cm) mora biti ≥ 8,5 cps/kBq. | DA |  |  |
| 2.4 | Sistemska energijska ločljivost mora biti ≤ 11% FWHM | DA |  |  |
| 3. | Zagotavljanje in kontrola kakovosti. |  |  |  |
| 3.1 | Mora vsebovati vse potrebne fantome in pripomočke za izvajanje predpisanih postopkov kontrole kakovosti trenutne zakonodaje. Mora vsebovati vse potrebne fantome, vire in pripomočke za izvajanje predpisanih postopkov kontrole kakovosti in kalibracije proizvajalca. Poleg omenjenega mora vsebovati še fantome in pripomočke za izvedbo NEMA (NU 2-2018 — Performance Measurements of Positron Emission Tomographs ali novejši) testov, ter programsko opremo za analizo teh meritev. | DA |  |  |
| 3.2 | Mora omogočati arhiviranje in prikaz rezultatov analize predpisanih postopkov kontrole kakovosti proizvajalca. | DA |  |  |
| 3.3 | Ponudnik mora izvesti sprejemne teste po standardu NEMA. | DA |  |  |

Tabela 3:PET podsistem.

1.2 CT podsistem

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zajemalni sistem in napajanje. |  |  |  |
| 1.1 | V spiralnem in axialnem načinu zajemanja mora sistem v eni rotaciji zajeti vsaj 64 rezov. | DA |  |  |
| 1.2 | Najtanjša debelina zajemalnega reza mora biti ≤ 0,8 mm. | DA |  |  |
| 1.3 | Najtanjša debelina rekonstruiranega reza mora biti ≤ 0,8 mm. | DA |  |  |
| 1.4 | Transverzalno prikazano (rekonstruirano) vidno polje mora biti ≥ 70 cm. | DA |  |  |
| 1.5 | Napetostno območje mora biti vsaj od 80 do 140 kV | DA |  |  |
| 1.6 | Moč generatorja mora biti ≥ 70 kW | DA |  |  |
| 1.7 | Tokovno območe mora biti vsaj med 20 in 600 mA. | DA |  |  |
| 1.8 | Izbira parametra PITCH mora biti vsaj med 0,5 (+/- 5 %) in 1,5 (+/- 5). | DA |  |  |
| 1.9 | Najkrajši čas 360 stopinjske rotacije pri zajemanju mora biti ≤ 0,5 s. | DA |  |  |
| 1.10 | Sistem mora omogočati 3D modulacijo toka v realnem času. Omenjene funkcionalnosti mora omogočati pri uporabi CT-ja za PET/CT in diagnostične CT preiskave. | DA |  |  |
| 2. | Zagotavljanje in kontrola kakovosti. |  |  |  |
| 2.1 | Mora vsebovati vse potrebne fantome in pripomočke za izvajanje predpisanih postopkov kontrole kakovosti trenutne zakonodaje. Mora vsebovati vse potrebne fantome in pripomočke za izvajanje predpisanih postopkov kontrole kakovosti in kalibracije proizvajalca. Mora vsebovati fantom s katerim je mogoče kvantitativno preveriti sledeče parametre: - Homogenost in šum, - Prostorska ločljivost, - kontrastna ločljivost, - Debelino rekonstruiranega reza, - Ujemanje CT števil vode | DA |  |  |

Tabela 4: CT podsistem.

1.3 Zajemalni, rekonstrukcijski in obdelovalni računalniški sistem.

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mora imeti eno konzolo za kontrolo in upravljanje zajemanja PET in CT podatkov (slik). | DA |  |  |
| 2. | Mora omogočati ločeno zajemanje podatkov za PET in za CT. Omogočati mora tudi samodejno zaporedno zajemanje PET/CT in/ali CT/PET. | DA |  |  |
| 3. | Mora omogočati kreiranje, urejanje, ter shranjevanje zajemalnih protokolov za PET, za CT, kakor tudi za PET in CT skupaj (PET/CT protokoli). | DA |  |  |
| 4. | Mora imeti računalniški sistem za upravljanje zajemanja, rekonstruiranja, obdelovanja in pregledovanja PET, CT in PET/CT podatkov (slik) v kontrolni sobi. Funcionalnosti so naštete v nadaljevanju. | DA |  |  |
| 5. | Računalniški sistem mora imeti dva barvna monitorja, ki sta ustrezno certificirana za pregledovanje medicinskih slik — diagnostično delo (IEC 60601-1 in/ali FDA 510 (k)) in kalibrirana po standardu DICOM 3.14. | DA |  |  |
| 6. | Kreirane serije slik morajo biti kompatibilne (tudi točnost kvantitativnega vrednotenja v enotah SUV) s pregledovalnikom slik Syngo.via, ki se trenutno uporablja na Oddelku za nuklearno medicino. | DA |  |  |
| 7. | Mora podpirati protokole in standarde DICOM 3.x. | DA |  |  |
| 8. | Mora omogočati povezljivost s trenutno implementacijo Radiološkega informacijskega sistema na Onkološkem inštitutu: - Uvoz delovnih seznamov na modaliteto — PET, PET/CT in CT. | DA |  |  |
| 9. | Mora omogočati povezljivost s trenutno implementacijo informacijskega sistema za arhiviranje slik (PACS) na Onkološkem inštitutu: - Arhiviranje slik, poizvedovanje in pridobivanje (uvoz) že arhiviranih preiskav (slik). - samodejno usmerjanje (DICOM auto-routing). | DA |  |  |
| 10. | Mora omogočati ločeno in skupno pregledovanje (tudi celega telesa) PET in CT serij slik, ter fuzijo obeh (več-modalna registracija, z možnostjo upravljanja intenzitet prikazovanja in filtriranja (glajenje, ostrenje, itd.) slikovnih elementov vsake od posameznih serij). Pregledovanje teh serij slik mora biti omogočeno v vseh treh pravokotnih ravninah. Omogočena mora biti tudi možnost preklapljanja med posameznimi ravninami v realnem času. Mora omogočati pregledovanje atenuacijsko korigiranih in ne-korigiranih slik. Mora omogočati različne privzete možnosti za sivinske preslikave CT in PET slik. Mora omogočati kreiranje max/min MIP in 3D rekonstrukcije (VRT). Poleg pregledovanja volumenskih slik v vseh treh pravokotnih ravninah, mora omogočati tudi reformatiranje volumnov v teh ravninah (MPR) z možnostjo določanja debeline reza, razmaka in prekrivanja rezov, filtriranja (glajenje, ostrenje, itd.), ter določanja širine in središča okna za sivinske preslikave. Omogočati mora tudi shranjevanje reformatiranih volumnov. Omogočene morajo biti različne privzete možnosti, ki po izbiri serij slik (CT, PET) samodejno prikažejo slike v različnih pogledih (npr. v vseh treh pravokotnih ravninah, posamezna ravnina CT, PET in fuzijo obeh), aplicirajo sivinske preslikave, primerno intenziteto in izvedejo fuzijo PET/CT. Mora omogočati kvantitativno vrednotenje interesnih območij regij in volumnov (tudi nepravilnih oblik): - PET (SUVPEAK, SUVMAX, SUVMEAN) — telesna teža, telesna površina, - PET (Bq/mL) — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM, - CT (HU) — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM, - merjenje razdalj, merjenje kotov, itd.) Mora omogočati upodobitev, urejanje in ponovno shranjevanje parametrov za izračun SUV enot. Omogočati mora samodejne in/ali delno-samodejne tehnike segmetacije patoloških lezij ter označiti njihove konture (ROI, VOI). | DA |  |  |
| 11. | Mora omogočati celovito obdelavo in pregledovanje CT, PET in PET/CT preiskav, za vse načine zajemanj in rekonstrukcij podatkov, ki so opredeljeni v tej tabeli. | DA |  |  |
| 12 | Mora omogočati izvoz CT, PET in PET/CT preiskav na zunanji medij (CD, DVD) skupaj s pregledovalnikom slik. Pregledovalnik slik mora imeti sledeče funkcionalnosti: Mora omogočati ločeno in skupno pregledovanje (tudi celega telesa) PET in CT serij slik, ter fuzijo obeh (več-modalna registracija, z možnostjo upravljanja intenzitet prikazovanja in filtriranja (glajenje, ostrenje) slikovnih elementov vsake od posameznih serij). Pregledovanje teh serij slik mora biti omogočeno v vseh treh pravokotnih ravninah. Mora omogočati pregledovanje atenuacijsko korigiranih in ne-korigiranih slik. Mora omogočati kvantitativno vrednotenje interesnih območij regij in volumnov (tudi nepravilnih oblik): - PET (SUVPEAK, SUVMAX, SUVMEAN) — telesna teža, telesna površina, - PET (Bq/mL) — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM, - CT (HU) — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM, - merjenje razdalj, merjenje kotov, itd.) | DA |  |  |
| 13. | Mora omogočati tiskanje po protokolu PostScript na mrežne tiskalnike. | DA |  |  |
| 14. | Mora omogočati pretvorbo celotne ekranske ali okenske slike v standradni grafični format (PNG, JPG) | DA |  |  |
| 15. | PET |  |  |  |
| 15.1 | Mora omogočati statično zajemanje samo ene pozicije mize — single bed. | DA |  |  |
| 15.2 | Mora omogočati statično zajemanje večjega števila pozicij mize — multi bed v skupni dolžini ≥ 190 cm. | DA |  |  |
| 15.3 | Mora omogočati dinamično zajemanje samo ene pozicije mize — single bed (Frame mode in List mode). | DA |  |  |
| 15.4 | Mora omogočati dinamično zajemanje večjega števila pozicij mize — multi bed (Frame mode in List mode). | DA |  |  |
| 15.5 | Vse naštete načine zajemanj (15.1-15.4) mora omogočati tudi s tehnologijo TOF — Time Of Flight. | DA |  |  |
| 15.6 | Mora omogočati rekonstruiranje zajetih podatkov s filtrirano povratno projekcijo in iterativnim rekonstrukcijskim algoritmom Omogočati mora tudi modeliranje raztrosa točke — Point Spread Function (PSF). Omenjene rekonstrukcije mora omogočati za vse načine zajemanj podatkov, ki so opredeljeni v tej tabeli (15.1 - 15.5). Te rekonstrukcije mora omogočati s CT korekcijo atenuacije in brez nje. | DA |  |  |
| 16. | CT |  |  |  |
| 16.1 | Mora omogočati rekonstruiranje zajetih podatkov s filtrirano povratno projekcijo in iterativno rekonstrukcijsko metodo za boljši prikaz podrobnosti z nižjo dozo. Iterativna rekonstrukcijska metoda mora temeliti na naprednejših metodah optimizacije in statističnem modeliranju (zadnjo različico iterativne metode, ki jo proizvajalec ponuja na trgu za uporabo v klinične namene) Pri obeh rekonstrukcijskih metodah mora omogočati izbiro različnih rekonstrukcijskih kernelov glajenja in ostrenja slik. | DA |  |  |
| 16.2 | Mora omogočati rekonstrukcije slik z algoritmom, ki zmanjša popačenja zaradi kovinskih vsadkov (kot npr. stomatoloških, ortopedskih), (zadnjo različico, ki jo proizvajalec ponuja na trgu za uporabo v klinične namene). | DA |  |  |

Tabela 5: Zajemalni, rekonstrukcijski in obdelovalni računalniški sistem.

2. Neodvise delovne postaje za pregledovanje in obdelavo slik

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mora podpirati protokole in standarde DICOM 3.x. | DA |  |  |
| 2. | Mora omogočati povezljivost s trenutno implementacijo informacijskega sistema za arhiviranje slik (PACS) na Onkološkem inštitutu: - Arhiviranje slik, poizvedovanje in pridobivanje (uvoz) že arhiviranih preiskav (slik). samodejno usmerjanje (DICOM auto-routing). | DA |  |  |
| 3. | Mora omogočati ločeno in skupno pregledovanje (tudi celega telesa) PET in CT serij slik, ter fuzijo obeh (več-modalna registracija, z možnostjo upravljanja intenzitet prikazovanja in filtriranja (glajenje, ostrenje, itd.) slikovnih elementov vsake od posameznih serij). Pregledovanje teh serij slik mora biti omogočeno v vseh treh pravokotnih ravninah. Omogočena mora biti tudi možnost preklapljanja med posameznimi ravninami v realnem času. Mora omogočati pregledovanje atenuacijsko korigiranih in ne-korigiranih slik. Mora omogočati različne privzete možnosti za sivinske preslikave CT in PET slik. Mora omogočati kreiranje max/min MIP in 3D rekonstrukcije (VRT). Poleg pregledovanja volumenskih slik v vseh treh pravokotnih ravninah, mora omogočati tudi reformatiranje volumnov v teh ravninah (MPR) z možnostjo določanja debeline reza, razmaka in prekrivanja rezov, filtriranja (glajenje, ostrenje, itd.), ter določanja širine in središča okna za sivinske preslikave. Omogočati mora tudi shranjevanje reformatiranih volumnov. Omogočene morajo biti različne privzete možnosti, ki po izbiri serij slik (CT, PET) samodejno prikažejo slike v različnih pogledih (npr. v vseh treh pravokotnih ravninah, posamezna ravnina CT, PET in fuzijo obeh), aplicirajo sivinske preslikave, primerno intenziteto in izvedejo fuzijo PET/CT. Mora omogočati kvantitativno vrednotenje interesnih območij regij in volumnov (tudi nepravilnih oblik): - PET (SUVPEAK, SUVMAX, SUVMEAN) — telesna teža, telesna površina, - PET (Bq/mL) — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM, - CT (HU) — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM, - merjenje razdalj, merjenje kotov, itd.) Mora omogočati upodobitev, urejanje in ponovno shranjevanje parametrov za izračun SUV enot. Omogočati mora samodejne in/ali delno-samodejne tehnike segmetacije patoloških lezij ter označiti njihove konture (ROI, VOI), t.i. identifikacija patoloških lezij z izračunom tumorske obremenitve - kot npr. MTV/TLG. | DA |  |  |
| 4. | Naštete funkcionalnosti za pregledovanje, obdelavo in kvantitativno vrednotenje pod točko 3. v tej tabeli mora omogočati tudi za dinamične PET/CT preiskave. Za te preiskave mora omogočati tudi grafično upodobitev (grafi, tabele, itd.) kvantitativnega vrednotenja PET slik (SUVpeak, SUVMAX, SUVMEAN — telesna teža, telesna površina, Bq/mL — MIN, MAX, MEAN, SD, SUM) s časovno odvisnostjo. Uporaba zgoraj navedenega mora biti omogočena vsaj dvema uporabnikoma hkrati (vsaj dve licenci ali dve delovni postaji s to funkcionalnostjo). | DA |  |  |
| 5. | Mora vsebovati onkološki programski paket, ki vključuje vsaj: detekcijo in spremljanje lezij, spremljanje terapije, staging, kriterije - RECIST, WHO, PERCIST, kvantitativno analizo, primerjavo vsaj 4 časovnih obdobij in samodejno segmentiranje lezij. Ponudnik mora navesti in opisati onkološki programski paket, ki bo vključen v ponudbi. | DA |  |  |
| 6. | Mora omogočati PET/CT/MR fuzijo, tudi s slikami iz različnih časovnih obdobij. | DA |  |  |
| 7. | Mora omogočati celovito obdelavo in pregledovanje CT, PET in PET/CT preiskav, za vse načine zajemanj in rekonstrukcij podatkov, ki so opredeljeni v tabeli 5. | DA |  |  |
| 8. | Mora omogočati tiskanje po protokolu PostScript na mrežne tiskalnike. | DA |  |  |
| 9. | Mora omogočati pretvorbo celotne ekranske ali okenske slike v standradni grafični format (PNG, JPG) | DA |  |  |
| 10. | Ponudnik mora navesti strojno opremo in konfiguracijo ponujenih delovnih postaj. | DA |  |  |
| 11. | V primeru konfiguracije strežnik/uporabnik mora dobavitelj zagotoviti ustrezne računalnike za uporabniške postaje, ki morajo presegati minimalne zahteve proizvajalca. | DA |  |  |
| 12. | Vsaka neodvisna delovna postaja ali računalnik v primeru konfiguracije strežnik/uporabnik mora imeti barvni monitor z nativno ločljivostjo vsaj 1900 x 1200 pikslov (širina x višina) in z velikostjo ekrana od 23 do 25 palcev. Monitorji morajo biti ustrezno certificirani za pregledovanje medicinskih slik — diagnostično delo (IEC 60601-1 in/ali FDA 510 (k)) in kalibrirani po standardu DICOM 3.14. | DA |  |  |

Tabela 6: Neodvisne delovne postaje za pregledovanje in obdelavo slik.

3. Injektor za samodejno aplikacijo intravenoznega CT kontrastnega sredstva

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mora biti uporaben za delo s PET/CT napravo v ponudbi. Injektor se samodejno proži glede na protokol preko akvizicijske delovne postaje za PET/CT (t. i. bolus tracking). | DA |  |  |
| 2. | Mora omogočati sočasni priklop 3 brizg (vial). | DA |  |  |
| 3. | Mora omogočati priklop vial z volumni 50, 100 in 200 mL | DA |  |  |
| 4. | Območje pretoka mora biti od 0,2 do 6 mL/s | DA |  |  |
| 5. | Pretok mora biti nastavljiv po volumnu 0,1 mL/s | DA |  |  |
| 6. | Mora omogočati natavitve tlaka injiciranja v območju vsaj 2 - 6 bar-ov. | DA |  |  |
| 7. | Mora omogočati shranjevanje najman 5 načinov injiciranja. | DA |  |  |
| 8. | Mora imeti senzorje za zaznavo zraka na dnevni in pacientovi liniji, ki preprečijo vbrizganje le-tega v pacientovo žilo in tako omogočajo učinkovit in varen postopek preiskave. | DA |  |  |

Tabela 7: Injektor za samodejno aplikacijo intravenoznega CT kontrastnega sredstva.

4. Barvni laserski tiskalnik

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mora imeti maksimalno ločljivost vsaj 2400x600 dpi | DA |  |  |
| 2. | Mora podpirati protokole PostScript. | DA |  |  |
| 3. | Tiskalnik mora zagotavljati tiskanje iz vseh zajemalnih in obdelovalnih postaj ter drugih PostScript kompatibilnih delovnih postaj povezanih v mrežo OI. | DA |  |  |

Tabela 8: Tiskalnik.

5. Servisiranje opreme

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preventivno vzdrževanje: Zagotovitev normalne razpoložljivosti opreme, kot je opredeljena v navodilih proizvajalca ter v intervalih določenih s strani proizvajalca za posamezno opremo, z namenom, da se zagotavlja najvišja učinkovitost in kakovost opreme. | DA |  |  |
| 2. | Varnostni pregledi: Izvajanje varnostnih pregledov v skladu z lokalnimi in nacionalnimi smernicami ter predpisi. | DA |  |  |
| 3. | Zagotavljanje kakovosti: Izvajanje storitev z namenom ohranjanja kakovosti, kot je ta določena v relevantnih specifikacijah opreme proizvajalca. | DA |  |  |
| 4. | Nadgradnje: Ponudnik mora zagotoviti najnoveše posodobitve programske in strojne opreme za ohranjanje funkcionalnosti in varnostni, ki jih proizvajalec razvije. | DA |  |  |
| 5. | Korektivno vzdrževanje :Delo potrebno za odpravo okvare opreme. | DA |  |  |
| 6. | Rezervni deli: Rezervni deli, kot jih določa katalog proizvajalca. | DA |  |  |
| 7. | Posebne komponente: Zamenjava komponent opreme, katerih ni mogoče popraviti, npr.: RTG cev, PET detektorji, itd. | DA |  |  |
| 8. | Telefonsko tehnična podpora Telefonska podpora, ki jo v zvezi s tehničnimi težavami zagotavlja lokalni klicni center za pomoč uporabnikom. | DA |  |  |
| 9. | Dalinjska tehnična podpora: Učinkovita in celovita infrastruktura, ki zagotavlja celoten spekter daljinskih storitev vezanih na opremo, kot npr. daljinska tehnična podpora in odprava napak. | DA |  |  |
| 10. | Izvajanje storitev izven rednega delovnega časa: Podaljšano obdobje v katerem se izvajajo storitve preventivnega in korektivnega vzdrževanja. | DA |  |  |
| 11. | Odzivni čas: Zagotovljeno obdobje od prejema pravilne in popolne pisne prijave napake na opremi do povratnega klica dežurne službe izvajalca naročniku, v kolikor izvajalec klica ne prevzame takoj. | DA |  |  |
| 12. | Intervencijski čas: Zagotovljeno obdobje od prejema pravilne in popolne pisne prijave napake do pričetka njenega odpravljanja s pomočjo daljinskega servisa ali servisa na terenu. | DA |  |  |
| 13. | Maksimalni čas nedelovanja, ki vključuje preventivne servise in okvare (10 dni na leto). | DA |  |  |

Tabela 9: Servisiranje opreme.

6. Kriterij za izbiro najugodnejše ponudbe:

Ponudnikova cena za aparat - Ci

Najnižja ponujena cena za aparat, vseh prejetih ponudb - Cmin

Izračun točk po merilu cena: T cena=CminCi x 70

Izračun točk tehničnih podrobnosti: i=14Ki

Kjer je Ki ocena ponujene opreme po i-tem kriteriju v tehničnih specifikacijah.

| i | kriterij | Vrednost kriterija | Izpolnjevanje kriterija (DA/NE) | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Število doseženih točk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistemska časovna ločljivost za TOF (TOF zmogljivost) ≤ 220 psec. | 8 |  |  |  |
| 2 | Omogoča kontinuirano premikanje mize pri zajemanju PET slikovnih podatkov, pri preiskavah PET in PET/CT celotnega telesa. | 8 |  |  |  |
| 3 | Ima sistem, ki lahko iz zajetih PET podatkov samodejno zazna signal dihalne krivulje (brez nameščanja zunanjih, dodatnih naprav in pripomočkov) in na rekonstruiranih PET slikah odpravi ali zmanjša popačenja zaradi premikov med dihanjem, t.i. device-less (data-driven) motion correction/gating. | 8 |  |  |  |
| 4 | Omogoča samodejno dnevno kontrolo kakovosti in kalibracije, ki se izvajajo samodejno, izven rednega delovnega časa uporabnika. | 6 |  |  |  |
|  | Skupno število možnih točk | 30 | Število doseženih točk |  |  |

Tabela 10: Točkovanje.

ZAHTEVE ODDELKA ZA RADIOTERAPIJO

1. Tehnične zahteve za radioterapijo

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fizična odprtina gantryja (“gantry bore - GB”) mora biti ≥ 75 cm. | DA |  |  |
| 2. | Največja dovoljena obremenitev mize mora biti ≥200 kg. | DA |  |  |
| 3. | Vrhnja plošča (“table top”) mora biti indeksirana, ravna in izdelana iz karbonskih vlaken. Vrhnja plošča mora biti kompatibilna z vrhnjimi ploščami, ki so na linearnih pospeševalnikih, nameščenih na OIL (linearni pospeševalniki proizvajalcev Elekta in Varian). Ponudnik mora biti posebej pozoren na ustrezno širino vrhnje plošče. Miza mora biti širine 53 cm in ustrezno indeksirana. | DA |  |  |
| 4. | Ponudba mora vsebovati popolno programsko in potrebno strojno opremo za slikanje 4DCT. Programska oprema mora omogočati vsaj amplitudni binning, zaželjen je tudi fazni binning. | DA |  |  |
| 5. | Maksimalni dovoljeni čas CT skeniranja mora biti ≥ 200 s oz. dovolj velik, da lahko slikamo celotna pljuča v 4D načinu pri debelini rezine 2 mm, pitch ≤ 1 in pri frekvenci dihanja 9 vdihov / min. | DA |  |  |
| 6. | Ponudba mora vsebovati programsko opremo za odstranjevanje (zmanjšanje) popačenj pri rekonstrukciji slik, ki so posledica implantatov (stomatoloških in ortopedskih) iz materiala z visoko gostoto, zobnih zalivk, kontrastnega sredstva visoke elektronsko gostote in ostalega, kar bi utegnilo vplivati na nenatančno (napačno) izdelavo obsevalnih načrtov. Če to ni omogočeno na osnovni konzoli, mora biti omogočeno na neodvisni delovni postaji. Programska oprema mora omogočati shranjevanje in izvoz v zapisu DICOM tako dobljenih korigiranih CT setov. | DA |  |  |
| 7. | Ponudba mora vsebovati dodatno delovno postajo, namenjeno za zdravnike radioterapevte. Postaja mora biti nameščena v vrisovalnici oddelka za teleradioterapijo. Na njej mora biti nameščena programska oprema za pregledovanje rekonstruiranih skenov PET CT v vseh 3 ortogonalnih projekcijah, kakor tudi v 3D/4D prikazu. Ponudba mora vsebovati tudi programsko opremo za vrisovanje kontur v CT podatkovne sete v vsaki od treh glavnih ortogonalnih projekcij. Programska oprema mora omogočati t.i. overlay pogled in konturiranje v tem pogledu. Omogočena mora biti opcija izvažanja podatkovnih setov (vključno z vrisanimi konturami) v formatu DICOM RT. Omogočen mora biti uvoz teh podatkov v zapisu DICOM z drugih strežnikov DICOM, kakor tudi lokalno shranjevanje bolnikovih podatkov v lokalni zbirki podatkov. Omogočen mora biti izvoz iz lokalne zbirke podatkov na druge računalnike s strežnikom DICOM. Za vso našteto programsko opremo (z vključenimi opisanimi opcijami) v tem odstavku mora ponudnik priskrbeti trajne licence brez dodatnih stroškov za uporabnika. Delovna postaja mora po strojnih specifikacijah presegati minimalne zahteve proizvajalca programske opreme. | DA |  |  |
| 8. | V ponudbo mora biti poleg dodatne delovne postaje vključen tudi monitor z velikostjo zaslona med 28 in 32 palcev. Zaslon mora biti višjega kakovostnega razreda, primeren za pregled diagnostičnih slik. | DA |  |  |
| 9. | Za vso programsko opremo, nameščeno na dodatni delovni postaji, mora ponudnik zagotoviti tudi možnost hkratnega neodvisnega dela na oddaljenem računalniku (vključenem v računalniško omrežje Onkološkega inštituta), kar pomeni po najmanj dve licenci za vsak program. Delo na oddaljenem računalniku je lahko v obliki Remote Desktop Connection ali pa kakšni drugi implementaciji načina strežnik:odjemalec (recimo Citrix). Ponudnik mora v ponudbi poskrbeti za vse nujne licence in nujno strojno opremo, razen oddaljenih računalnikov. Neodvisno delo mora biti omogočeno na kateremkoli računalniku v omrežju Onkološkega inštituta z nameščenim operacijskim sistemom Windows 7, 10 ali 11. Uporabnik ne sme imeti z uporabo na oddaljenem računalniku nobenih dodatnih stroškov (npr. za licence CAL, Citrix in podobno). | DA |  |  |
| 10. | Sistem mora vsebovati tri gibljive zelene laserje in sicer enega stropnega in dva stranska. | DA |  |  |
| 11. | Laserji morajo biti računalniško krmiljeni. | DA |  |  |
| 12. | Celotni laserski sistem mora ponudnik po montaži ter pred prevzemom ustrezno testirati. | DA |  |  |
| 13. | Širina laserskih črt mora biti < 1 mm na razdalji do 4 m od laserja, natančnost pozicioniranja pa najmanj 0.25 mm ali boljša. | DA |  |  |

Tabela 11: Tehnične zahteve za Radioterapijo.

2. Specifična oprema za radioterapijo

|  | Zahtevana značilnost in opis | Pogoj | količina | Dokazilo / dokument (dokument x, stran y) | Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ponudba mora vsebovati 5 standardnih podpor za glavo (1set), komplet treh konturiranih podpor za glavo (1set) in podporo za glavo v trebušni (PA) legi (1kom). Material je polietilen ali podobno. | DA |  |  |  |
| 2. | Ponudba mora vsebovati sistem podpor za kolena in stopala z osnovno ploščo. Z visoko in nizko podložno blazino in blazino za stopala. | DA | 1set |  |  |
| 3. | Ponudba mora vsebovati večnamenske podložne blazine za namestitev bolnikov (komplet šestih blazin). | DA | 1set |  |  |
| 4. | Ponudba mora vsebovati mehko podložno blazino za bolnika (couchtop cover). | DA | 1kom |  |  |
| 5. | Ponudba mora vsebovati karbonsko ploščo za fiksacijo glave in ramen in podložno blazino za ramena (1kom). | DA | 1kom |  |  |
| 6. | Ponudba mora vsebovati karbonsko nagibno osnovno ploščo za fiksacijo glave s šestimi možnimi položaji nagiba. | DA | 1kom |  |  |
| 7. | Ponudba mora vsebovati blazino za prsni koš (PA). | DA | 1kom |  |  |
| 8. | Ponudba mora vsebovati karbonsko podlago za glavo s kompletom podpor za roke. | DA | 1set |  |  |
| 9. | Ponudba mora vsebovati osnovno ploščo za extrakranialno stereotaksijo, ki mora biti iz materiala, ki znatno ne oslabi žarkov in mora biti CT/MR kompatibila. Dolžine 1829 mm | DA | 1kom |  |  |
| 10. | Ponudba mora vsebovati podaljšano podlago za prsni koš z nastavitvijo opore za roke v položaju odročenja in za glavo. Podlaga mora biti kompatibilna z osnovno ploščo za extrakranialno stereotaksijo in CT/MR kompatibilna. Držala za roke morajo biti U-grip (1kom). | DA | 1kom |  |  |
| 11. | Ponudba mora vsebovati trak/pas za kompresijo in imoblizacijo abdomna, kompatibilen z podlago v točki 9. | DA | 1kom |  |  |
| 12. | Ponudba mora vsebovati ustrezni montažni pribor za pritrditev dodatnega obsevalnega pribora za nastavitev in fiksacijo bolnika glede na ponujeno obsevalno mizo oziroma vrhnjo ploščo. | DA |  |  |  |
| 13. | Ponudba mora vsebovati ustrezne stenske nosilce za specifično opremo oziroma pribor (nosilec za podlage za podporo glave ni potreben). | DA |  |  |  |
| 14. | Specificiran obsevalni pribor mora biti iz materialov, ki znatno ne oslabijo žarkov (karbonska vlakna ali podobno) in mora omogočati obsevanje pod katerimkoli kotom roke pospeševalnika (gantry). | DA |  |  |  |
| 15. | Ves dodatni obsevalni pribor mora biti skladen s sistemom, ki ga uporabljamo na Onkološkem inštitutu (oprema podjetja Civco). | DA |  |  |  |

Tabela 12: Specifična oprema za radioterapijo.

Navodilo za izpolnjevanje tabel v dokumentu tehnične zahteve in pogoji za PET/CT napravo in pripadajočo opremo:

Ponudnik v tabelah od 1 do 12 napiše kje v ponudbeni dokumentaciji se nahaja dokument, ki dokazuje izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

Ponudnik v tabeli 10 označi ali dodatni kriterij izpolnjuje ali ne. V kolikor ga izpolnjuje, napiše kje v ponudbeni dokumentaciji se nahaja dokument, ki dokazuje izpolnjevanja dodatnega kriterija ter vpiše število točk, ki ustrezajo vrednosti dodatnega kriterija.

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum: ____________    	Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca:  ___________________