Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika

IZJAVA – SPOSOBNOST IZPOLNITVE ZAHTEV NAROČNIKA

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 08/2023 |
| Predmet javnega naročila | Nabava potrošnega materiala za izvajanje hematoloških preiskav z brezplačno uporabo analiznega sistema za obdobje 7 let |

Naziv ponudnika: __________________________________________________________________

S podpisom te izjave zagotavljamo, da ponujamo blago in zagotavljamo, da:

- Ponujena oprema ustrezata vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji in ima vse potrebne certifikate. Skladna je z IVD regulativo v EU. Blago po ponudbi je novo.

- Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila je razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ki so priložene in sicer (navedite priložene dokumente):

  - __________________________________________________________________

  - __________________________________________________________________

  - __________________________________________________________________

Opomba: lastna izjava proizvajalca in/ali ponudnika ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev! Priložene dokumente je potrebno ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila.

Analizni sistem za hematologijo vključuje naslednje komponente:

- dva hematološka analizatorja in aparat za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov, analizatorji morajo biti povezana v linijo;

- sistem za digitalno morfologijo celic

- ekspertni sistem (programski nadzorni sistem) za obdelavo podatkov in avtovalidacijo z možnostjo prilagajanja nastavitev s strani uporabnika.

Blago – Analizni sistem za hematologijo po ponudbenem predračunu v celoti izpolnjuje naslednje minimalne tehnične zahteve naročnika in sicer (ustrezno označite in navedite v kateri prilogi in na kateri strani je to razvidno):

| Tehnične in druge zahteve | Ujemanje (Da/Ne) | Priloga |
| --- | --- | --- |
| - Hematološka analizatorja in aparat za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov |  |  |
| Preiskave |  |  |
| KKS mora vsebovati parametre: število levkocitov, eritrocitov, trombocitov, koncentracija hemoglobina, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, številčno koncentracijo eritroblastov (NRBC) preračunano in podano na 100 levkocitov. |  |  |
| Linearnost za: - levkocite najmanj od 0 do 350 x 109/L - eritrocite najmanj od 0 do 8,0 x 1012/L - trombocite najmanj od 0 do 3.500 x 109/L - hemoglobin najmanj od 0 do 260 g/L. |  |  |
| DKS mora vsebovati parametre: Absolutno in relativno število nevtrofilnih, eozinofilnih, bazofilnih granulocitov, limfocitov, monocitov, nezrele granulocite (vključuje promielocite, mielocite in metamielocite). |  |  |
| Analiziranje retikulocitov: Absolutno in relativno število retikulocitov brez predpriprave vzorca. Določanje vsebnosti hemoglobina v retikulocitih. |  |  |
| Trombociti: analizator mora imeti možnost merjenja številčne koncentracije trombocitov z impedančno in optično metodo iz istega vzorca. |  |  |
| Eritroblasti: številčne koncentracije eritroblastov morajo biti izmerjene v posebnem kanalu na osnovi pretočne citometrije neodvisno od številčne koncentracije levkocitov oz. njihovih posameznih zvrsti. Številčna koncentracija eritroblastov mora biti izmerjena ob vsaki analizi hemograma oz. hemograma z diferencialno krvno sliko. |  |  |
| Vsi parametri morajo biti diagnostični (ne raziskovalni parametri). |  |  |
| Hematološka analizatorja morata z visoko zanesljivostjo opozoriti na morebitno prisotnost nezrelih celic in atipičnih celic (npr. blastov in atipičnih limfocitov). |  |  |
| Dodatne zahteve |  |  |
| Zagotovljen mora biti selektivni izbor testov: - KKS - KKS/DKS - KKS/DKS/Retikulociti - KKS/Retikulociti |  |  |
| Hematološka analizatorja iz črtne kode identificirata vzorce in zahtevane preiskave: KKS, DKS, retikulociti; avtomatsko preklapljata znotraj serije vzorcev med zahtevanimi preiskavami. |  |  |
| Hematološka analizatorja morata imeti integriran (fizično povezan s hematološkima analizatorjema) aparat za avtomatsko pripravo in barvanje krvnih razmazov za izvedbo mikroskopskega pregleda DKS– refleksno in »direktno« naročanje. Aplikacija vzorca avtomatsko in ročno. |  |  |
| Med seboj povezani aparati (hematološka analizatorja in aparat za avtomatsko pripravo in barvanje krvnih razmazov) morajo imeti samo eno nadzorno enoto (računalnik), ki omogoča upravljanje vseh aparatov v liniji in potrjevanje rezultatov. |  |  |
| Kakovost z analizatorjem pripravljenih in obarvanih krvnih razmazov mora ustrezati za pregled DKS s sistemom za digitalno morfologijo celic in mikroskopom. |  |  |
| Zmogljivost posameznega hematološkega analizatorja mora biti 100 vzorcev na uro za hemogram in DKS, analizatorja za pripravo in barvanje razmazov najmanj 10 vzorcev na uro. |  |  |
| Originalni kontrolni material za vse analite (vključno z retikulociti) v eni kontroli za vsak nivo, v treh nivojih. |  |  |
| Kontrolni material stabilen najmanj 1 mesec, nova dobava zagotovljena pred iztekom roka. |  |  |
| Analizator mora imeti pregleden program za vodenje kontrole kakovosti, ki omogoča tako dnevni kakor tudi kumulativni pregled vrednosti izmerjenih v kontrolnih vzorcih. |  |  |
| Analizatorji morajo imeti avtomatiziran podajalnik vzorcev. |  |  |
| Minimalen volumen potrebnega vzorca za: |  |  |
| - hemogram z DKS– največ 90 µL (pediatrični vzorci); venski in kapilarni odvzem, brez redčenja; |  |  |
| - pripravo krvnega razmaza največ 80 µL ne glede na način vzorčevanja: avtomatski (s podajalnikom) ali ročni (STAT). |  |  |
| Analiza vzorcev poteka brez predpriprave vzorcev. |  |  |
| Analizatorji morajo biti kompatibilni z epruvetami za krvno sliko različnih proizvajalcev. |  |  |
| Možnost manualnega odvzema vzorcev iz odprtih epruvet (neonatalni vzorci iz mikroepruvet). |  |  |
| Avtomatizirana analiza kapilarnih vzorcev iz »Map epruvet« (BD, Greiner)-analiza kapilarnih vzorcev z zaprto epruveto. |  |  |
| Analizatorjem mora biti dodan mrežni tiskalnik, ki omogoča tiskanje podatkov analiziranih vzorcev. |  |  |
| Uporaba netoksičnih reagentov za hematološki analizator in sistem za pripravo in barvanje krvnih razmazov. |  |  |
| Analizni certifikat odpadnih tekočin. |  |  |
| Povezava laboratorijskega informacijskega sistema z analizatorjem mora biti dvosmerna, ki omogoča tudi prenos demografskih podatkov v analizator, prenos opozoril v LIS. |  |  |
| Zaradi omejenega prostora je dopustna maksimalna širina sistema (hematološka analizatorja in aparat za avtomatizirano pripravo in barvanje krvnih razmazov) največ do 210 cm (zaželeno manj) skupaj z avtomatskim podajalcem epruvet. |  |  |
| Hematološka analizatorja morata omogočati povezavo s proizvajalčevim strežnikom za prenos rezultatov rednih dnevnih kontrol kakovosti zaradi med-laboratorijske primerjave kontrol kakovosti znotraj skupine proizvajalčevih analizatorjev. |  |  |
| - Sistem za digitalno morfologijo celic |  |  |
| Sistem za digitalno morfologijo mora omogočati: |  |  |
| - nanos imerzijskega olja (ročno ali samodejno), |  |  |
| - primerjavo predklasificirane celice s celicami iz baze podatkov, |  |  |
| - predklasifikacija celic: levkocitov, eritrocitov in ocena trombocitov, |  |  |
| - prenos slike po elektronskih medijih, |  |  |
| - povezljivost (programsko) z ekspertnim sistemom, |  |  |
| - zmogljivost 10 razmazov/uro, |  |  |
| - zaradi omejenega prostora je dopustna maksimalna širina sistema (aparat) 40 cm. |  |  |
| - Ekspertni sistem |  |  |
| Ekspertni sistem mora: |  |  |
| - omogočati povezavo s hematološkim analizatorjem, aparatom za pripravo in barvanje krvnih razmazov ter sistemom za digitalno morfologijo celic, |  |  |
| - omogočati obdelavo podatkov in avtovalidacijo za samodejno potrjevanje in komentiranje rezultatov preiskav na osnovi pravil (tehničnih in biomedicinskih), ki jih določita proizvajalec in uporabnik, |  |  |
| - biti odprt za uporabnika, |  |  |
| - arhivirati vse številčne in grafične podatke s tega sistema, |  |  |
| - omogočati nastavitve pravil priprave krvnih razmazov ter podajanja rezultatov s komentarji in mnenji na laboratorijskem izvidu, |  |  |
| - omogočati popolno povezljivost in kompatibilnost z obstoječim LIS. |  |  |
| Zahteve za servis in strokovno podporo |  |  |
| Ponudnik se zaveže, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbenih stvari usposobil (izšolal) delavce kupca. V ta namen mora prodajalec zagotoviti uvajalno šolanje za vse delavce laboratorija pri naročniku. Ponudnik predloži program šolanja. |  |  |
| Ponudnik mora imeti primerno zalogo reagentov in potrošnega materiala v Sloveniji oz. možnost dobave od naročila naslednji delovni dan. |  |  |
| Ponudnik mora imeti na zalogi v RS vse ključne rezervne dele za nemoteno delovanje opreme. |  |  |
| Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam vzdrževalnih del s strani uporabnika (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje). |  |  |
| Ponudnik mora navesti količino vzdrževalnih del (redni servisni posegi) in kaj je vključeno v redne servisne posege (količino ur, kalibracija, rezervni deli), skladno s priporočili proizvajalca in zakonodajo. |  |  |
| Ponudnik mora v sodelovanju s podjetjem Kobis, pooblaščenim izvajalcem, izvesti povezavo aparata v laboratorijski informacijski sistem naročnika. |  |  |
| Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja pogodbene opreme. |  |  |
| Ponudnik mora zagotoviti zadostno število strokovno usposobljenega in izkušenega osebja kot podporo montaži, zagonu in verifikaciji opreme. Kot dokazilo ponudnik predloži potrdilo proizvajalca o usposobljenosti. Strokovna podpora se vrši izključno v slovenskem jeziku. |  |  |
| Ponudnik mora za odpravo napak zagotoviti servisne inženirje, izšolane in redno dodatno usposabljane pri proizvajalcu. Ponudnik mora predložiti veljavni cerifikat o usposobljenosti. |  |  |
| Naročnik zahteva, da je odzivni čas servisne storitve 6 ur od najave napake v primeru, da je okvara povzročila zastoj delovanja hematološkega sistema. V primeru ostalih okvar naročnik zahteva odzivni čas 24 ur. |  |  |
| Ponudnik ponudbi predloži navodila za uporabo in vzdrževanje ponujene opreme ter varnostne liste v slovenskem jeziku. Pri dobavi opreme bo ponudnik predal naročniku navedene dokumente tudi v tiskani obliki. |  |  |

Izjavi prilagamo tudi:

- Potrdilo proizvajalca opreme, da smo kot ponudnik pooblaščeni in usposobljeni za servisiranje ponujene opreme (v kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, naj ponudnik priloži potrdilo proizvajalca pooblaščenega servisa, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme.)

- Seznam usposobljenega kadra z navedbo imen, tel., e-pošte.

- Potrdilo M1, s katerim zagotavljamo najmanj dva redno zaposlena pooblaščena serviserja (v primeru, da bo v imenu ponudnika izvajal servis ponujene opreme drugi pooblaščeni servis, mora prav tako predložiti potrdilo o zaposlitvi najmanj dveh pooblaščenih serviserjev).

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in podrobnimi zahtevami, ki so navedene v obrazcu ponudbenega predračuna in da ponujeni izdelki iz naše ponudbe v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ________________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |