## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3579
RS | Šifra | #1543-1
RN | Nacin | C
RO | Opis | MP za anes.in int.ter-ostalo
AO | Velja od | 2024-02-06
AD | Velja do | 2026-02-05
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000706 | ABSORBENT ZA ABSORPCIJO CO2 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Absorbent lahko vsebuje najvec 1,5 % natrijevega hidroksida in biti mora brez kalcijevega klorida. V svoji sestavi mora imeti sestavno, ki onemogoca izsuševanje granul CO2. | [7 empty] | E
CP | P | #953847 | ABSORBENT SPHERASORB 5L A2 kat.št. 2175000 Intersurgical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000706 | 1 |  | 2175000 | Intersurgica | [5 empty] | E
CP | N | #N000712 | Manšeta RR 1Xupor./enocevna/Odr. 23-36cm/bayon.konekt/ |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pakirano po 1 komad, nesterilne, enodelno oblikovane z možnostjo cišcenja z razkužilom za površine in pripomocke, enocevne z adapterjem. So iz mehkega in prilegajocega materiala, brez ostrih robov in brez lateksa. Manšeta naj ima posebno mehko notranjo podlogo za vecje udobje. Imeti morajo oznacbo velikostnega razpona obsega nadlahti. Na manšeti je oznacba za pravilno namestitev (nad arterijo). Manšeta mora imeti možnost dobrega fiksiranja "" z ježki""Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstojecim aparatom, bayonet konekt. Pri dimenzijah manšete dopušceno odstopanje +/-2%. | [7 empty] | E
CP | P | #462822 | MANŠETA RR enocevna ODRASLA 25-35cm z bayonet konektom 1x upor. kat.št. N1A-TS3 Shenzhen Caremed Medical (sc=20kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000712 | 1 |  | N1A-TS3 | Shenzhen Caremed Medical (Shenzhen Caremed Medical Technology Co., Ltd.) | [5 empty] | E
CP | P | #954338 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna ODRASLI 23-33cm bayon.konekt kat.št. 2363 GE Medical |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000712 | 1 |  | 2363 | GE Medical | [5 empty] | E
CP | P | #962125 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna ODRASLI 25-34cm kat.št. SOFT-11-1HP Welch Allyn |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000712 | 1 |  | SOFT-11-1HP | Welch Allyn | [5 empty] | E
CP | N | #N000713 | Manšeta RR 1Xupor./enocevna/Odr. daljša-31-45cm/bayon.konekt/ |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pakirano po 1 komad, nesterilne, enodelno oblikovane z možnostjo cišcenja z razkužilom za površine in pripomocke, enocevne z adapterjem. So iz mehkega in prilegajocega materiala, brez ostrih robov in brez lateksa. Manšeta naj ima posebno mehko notranjo podlogo za vecje udobje. Imeti morajo oznacbo velikostnega razpona obsega nadlahti. Na manšeti je oznacba za pravilno namestitev (nad arterijo). Manšeta mora imeti možnost dobrega fiksiranja "" z ježki""Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstojecim aparatom, bayonet konekt. Pri dimenzijah manšete dopušceno odstopanje +/-2%. | [7 empty] | E
CP | P | #462823 | MANŠETA RR enocevna ODRASLA 34-43cm z bayonet konektom 1x upor. kat.št. N1L-TS3 Shenzhen Caremed Medical (sc=20kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000713 | 1 |  | N1L-TS3 | Shenzhen Caremed Medical (Shenzhen Caremed Medical Technology Co., Ltd.) | [5 empty] | E
CP | P | #956609 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna ODRASLI daljša 31-40cm bayon.konekt kat.št. 2141 GE Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000713 | 1 |  | 2141 | GE Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N000714 | Manšeta RR 1Xupor./enocevna/Odr. manjša-št.10/20-26cm/ |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstojecim aparatom. Pri dimenzijah manšete dopušceno odstopanje +/-5%. | [7 empty] | E
CP | P | #460389 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna ODRASLI ST SOFT-CUFF R.BLUE S manjša 17-25cm kat.št. 2362 GE Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000714 | 1 |  | 2362 | GE Medical | [5 empty] | E
CP | P | #462824 | MANŠETA RR enocevna ODRASLA 18-26cm z bayonet konektom 1x upor. kat.št. N1S-TS3 Shenzhen Caremed Medical (sc=20kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000714 | 1 |  | N1S-TS3 | Shenzhen Caremed Medical (Shenzhen Caremed Medical Technology Co., Ltd.) | [5 empty] | E
CP | P | #961481 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna ODRASLI manjša št. 10 20-26cm kat.št. 00732094050226 WelchAllyn |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000714 | 1 |  | 732094050226 | WelchAllyn | [5 empty] | E
CP | N | #N000715 | Manšeta RR 1Xupor./enocevna/Otr. št.9/15-21cm/ |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstojecim aparatom. Pri dimenzijah manšete dopušceno odstopanje +/-5%. | [7 empty] | E
CP | P | #462825 | MANŠETA RR enocevna OTROŠKA 13-21,5cm z bayonet konektom 1x upor. zelena kat.št. M5543 Maicuff (sc=20kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000715 | 1 |  | M5543 | Maicuff | [5 empty] | E
CP | P | #464636 | Manšeta RR 1Xupor. enocevna OTROŠKA 13,8-21,5cm kat.št. V1012C Vistar Medical Supplies Co. |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000715 | 1 |  | V1012C | Vistar Medical Supplies Co. | [5 empty] | E
CP | P | #961482 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna OTROŠKA št. 9 15-21cm kat.št. 00732094050714 WelchAllyn |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000715 | 1 |  | 732094050714 | WelchAllyn | [5 empty] | E
CP | N | #N000716 | Manšeta RR 1Xupor./enocevna/Otr. manjša-št.8/12-16cm/ |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstojecim aparatom. Pri dimenzijah manšete dopušceno odstopanje +/-5%. | [7 empty] | E
CP | P | #460390 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna OTROŠKA ST SOFT-CUFF GREEN manjša 12-19cm kat.št. 2361 GE Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000716 | 1 |  | 2361 | GE Medical | [5 empty] | E
CP | P | #462826 | MANŠETA RR enocevna OTROŠKA 12-19cm 1x upor. brez lateksa kat.št. 98-0400-41 Suntech (sc=20kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000716 | 1 |  | 98-0400-41 | SUNTECH | [5 empty] | E
CP | P | #961483 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna OTROŠKA manjša št. 8 12-16cm kat.št. 00732094051087 WelchAllyn |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000716 | 1 |  | 732094051087 | WelchAllyn | [5 empty] | E
CP | N | #N001351 | BRONHOSKOP velikosti 5,8/2,8 za 1xuporabo |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | BRONHOSKOP VELIKI velikosti 5,8/2,8 za 1xuporabo. Bronhoskop mora imeti v kompletu 2 posodici za zaprt odvzem aspirata v pakiranju. Bronhoskop mora biti kompatibilen z monitorji Ambu, ki so v SB Šempter. | [7 empty] | E
CP | P | #462827 | BRONHOSKOP VELIKI velikosti 5,8/2,8 za 1x uporabo kat.št. 478001000 Ambu (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001351 | 1 |  | 478001000 | AMBU | [5 empty] | E
CP | P | #961689 | BRONHOSKOP VELIKI velikosti 5,8/2,8 za 1xuporabo kat.št. 414001000 Ambu |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001351 | 1 |  | 414001000 | AMBU | [5 empty] | E
CP | P | #967604 | BRONHOSKOP VELIKI velikosti 5,8/2,8 z asp. posodo kat.št. 478501000 Ambu (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001351 | 1 |  | 478501000 | Ambu | [5 empty] | E
CP | N | #N001352 | BRONHOSKOP velikosti 3,8/1,2 za 1x uporabo |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | BRONHOSKOPI MALI za enkratno uporabo, mora biti kompatibilen z monitorjem Ambu, ki ga imamo v SB Šempeter. | [7 empty] | E
CP | P | #462828 | BRONHOSKOP MALI velikosti 3,8/1,2 za 1x uporabo kat.št. 476001000 Ambu (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001352 | 1 |  | 476001000 | AMBU | [5 empty] | E
CP | P | #961690 | BRONHOSKOP MALI velikosti 3,8/1,2 za 1xuporabo kat.št. 402001000 Ambu |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001352 | 1 |  | 402001000 | Ambu | [5 empty] | E
CP | N | #N001439 | KANILA ENDOTRAHEALNA VENTILACIJSKA ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 10,0 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila, vel.10,0mm ID, sterilno pakirana, dvolumenska, z notranjim vložkom, ki se loceno menja. Kanila naj bo podaljšana, dolžina naj bo vsaj 85mm, naj ima v vse smeri vrtljivo prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile.Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlacni mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima integriran sistem za subgloticno aspiracijo nad mešickom, prav tako naj bo zunanja kanila fenestrirana. Lumen za subgloticno aspiracijo naj bo pokrit s pokrovckom ter naj ima možnost prikljucitve razlicno širokih aspiracijskih cevk. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri cemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno razlicna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta cim tanjši, pri cemer naj bo zunanji premer kanile najvec 3 mm vecji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici najvec 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo, vodilo naj bo podaljšano za lažje uvajanje v dihalno pot ter naj ima varnostno omejitev globine, ki preprecuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanila in notranji vložek naj bosta že namešcena na atravmatskem vodilu. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Notranji vložki naj bodo dobavljivi tudi loceno. | [7 empty] | E
CP | P | #464637 | KANILA ENDOTRAHEALNA VENTILACIJSKA ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 10/92MM kat.št. 1002310 Primed Halberstadt |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001439 | 1 |  | 1002310 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #961524 | KANILA TRAHEOSTOMSKA TRACOE 10,0 dvolumenska z mešickom in supragloticno aspiracijo kat.št. 888-316-10 Tracoe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001439 | 1 |  | 888-316-10 | Tracoe | [5 empty] | E
CP | N | #N001440 | KANILA ENDOTRAHEALNA VENTILACIJSKA ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 7,0 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila, vel. 7,0mm ID, sterilno pakirana, dvolumenska, z notranjim vložkom, ki se loceno menja. Kanila naj bo podaljšana, dolžina naj bo vsaj 85mm, naj ima v vse smeri vrtljivo prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile.Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlacni mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima integriran sistem za subgloticno aspiracijo nad mešickom, prav tako naj bo zunanja kanila fenestrirana. Lumen za subgloticno aspiracijo naj bo pokrit s pokrovckom ter naj ima možnost prikljucitve razlicno širokih aspiracijskih cevk. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri cemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno razlicna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta cim tanjši, pri cemer naj bo zunanji premer kanile najvec 3 mm vecji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici najvec 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo, vodilo naj bo podaljšano za lažje uvajanje v dihalno pot ter naj ima varnostno omejitev globine, ki preprecuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanila in notranji vložek naj bosta že namešcena na atravmatskem vodilu. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Notranji vložki naj bodo dobavljivi tudi loceno. | [7 empty] | E
CP | P | #464638 | KANILA ENDOTRAHEALNA VENTILACIJSKA ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 7/86MM kat.št. 1002370 Primed Halberstadt |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001440 | 1 |  | 1002370 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #961521 | KANILA TRAHEOSTOMSKA TRACOE 7,0 dvolumenska z mešickom in supragloticno aspiracijo kat.št. 888-316-07 Tracoe |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001440 | 1 |  | 888-316-07 | Tracoe | [5 empty] | E
CP | N | #N001441 | KANILA ENDOTRAHEALNA VENTILACIJSKA ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 8,0 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila, vel.8,0mm ID, sterilno pakirana, dvolumenska, z notranjim vložkom, ki se loceno menja. Kanila naj bo podaljšana, dolžina naj bo vsaj 85mm, naj ima v vse smeri vrtljivo prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile.Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlacni mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima integriran sistem za subgloticno aspiracijo nad mešickom, prav tako naj bo zunanja kanila fenestrirana. Lumen za subgloticno aspiracijo naj bo pokrit s pokrovckom ter naj ima možnost prikljucitve razlicno širokih aspiracijskih cevk. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri cemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno razlicna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta cim tanjši, pri cemer naj bo zunanji premer kanile najvec 3 mm vecji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici najvec 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo, vodilo naj bo podaljšano za lažje uvajanje v dihalno pot ter naj ima varnostno omejitev globine, ki preprecuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanila in notranji vložek naj bosta že namešcena na atravmatskem vodilu. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Notranji vložki naj bodo dobavljivi tudi loceno. | [7 empty] | E
CP | P | #464639 | KANILA ENDOTRAHEALNA VENTILACIJSKA ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 8/88MM kat.št. 1002380 Primed Halberstadt |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001441 | 1 |  | 1002380 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #961522 | KANILA TRAHEOSTOMSKA TRACOE 8,0 dvolumenska z mešickom in supragloticno aspiracijo kat.št. 888-316-08 Tracoe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001441 | 1 |  | 888-316-08 | Tracoe | [5 empty] | E
CP | N | #N001442 | KANILA ENDOTRAHEALNA VENTILACIJSKA ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 9,0 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila, vel.9,0mm ID, sterilno pakirana, dvolumenska, z notranjim vložkom, ki se loceno menja. Kanila naj bo podaljšana, dolžina naj bo vsaj 85mm, naj ima v vse smeri vrtljivo prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile.Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlacni mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima integriran sistem za subgloticno aspiracijo nad mešickom, prav tako naj bo zunanja kanila fenestrirana. Lumen za subgloticno aspiracijo naj bo pokrit s pokrovckom ter naj ima možnost prikljucitve razlicno širokih aspiracijskih cevk. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri cemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno razlicna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta cim tanjši, pri cemer naj bo zunanji premer kanile najvec 3 mm vecji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici najvec 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo, vodilo naj bo podaljšano za lažje uvajanje v dihalno pot ter naj ima varnostno omejitev globine, ki preprecuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanila in notranji vložek naj bosta že namešcena na atravmatskem vodilu. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Notranji vložki naj bodo dobavljivi tudi loceno. | [7 empty] | E
CP | P | #464640 | KANILA ENDOTRAHEALNA VENTILACIJSKA ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 9/90MM kat.št. 1002390 Primed Halberstadt |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001442 | 1 |  | 1002390 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #961523 | KANILA TRAHEOSTOMSKA TRACOE 9,0 dvolumenska z mešickom in supragloticno aspiracijo kat.št. 888-316-09 Tracoe |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001442 | 1 |  | 888-316-09 | Tracoe | [5 empty] | E
CP | N | #N001443 | REGULATOR TLAKA V MEŠICKU TUBUSA ALI KANILE |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pripomocek za regulacijo tlaka v mešickih tubusov ali endotrahealnih kanil; pripomošek mora kontinuirano vzdrževati tlak znotraj mešicka v nizkotlacnih mešickih, vzdrževani tlak naj bo med 20 in 30 cmH2O, kompenzirati mora tlacne spremembe v mešicku tubusa ali kanile | [7 empty] | E
CP | P | #961525 | TRACOE SMART CUFF MANAGER regulator tlaka v mešicku tubusa ali kanile kat.št. 730-5 Tracoe |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001443 | 1 |  | 730-5 | Tracoe | [5 empty] | E
CP | N | #N001444 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 7,5 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endotrahealni tubus s poliuretanskim mešickom in subgloticno aspiracijo, vel. 7,5mm. Tubus naj bo namenjen za ustno in nosno uporabo, z radiopacno oznako ter radiopacno linijo vzdolž tubusa. Konica tubusa naj bo posebno mehka, centralno, ne lateralno usmerjena, z dvema Murphy ocesoma ter mehko, zelo upognjeno konico. Tubus naj ima standardni 15mm konekt. | [7 empty] | E
CP | P | #460651 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 7,5 SealGuard Evac kat.št. 110875 Coviden/Medtronic |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001444 | 1 |  | 110875 | Coviden/Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #463971 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 7,5 Bip evac tubus kat.št. 31VC07510 Bactiguard |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001444 | 1 |  | 31VC07510 | Bactiguard | [5 empty] | E
CP | P | #464641 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 7,5 kat.št. 13221 Avanos |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001444 | 1 |  | 13221 | Avanos | [5 empty] | E
CP | P | #961517 | TUBUS PARKER ET 7,5 za supragloticno aspiracijo kat.št. I-PFTVPU-75 Parker Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001444 | 1 |  | I-PFTVPU-75 | Parker Medical | [5 empty] | E
CP | P | #967014 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 7,5 Salter Trach-Vac kat.št. I-SFTVPU-75 (223522) Salter Labs |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001444 | 1 |  | I-SFTVPU-75 | Salter Labs | [5 empty] | E
CP | N | #N001445 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 8,0 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endotrahealni tubus s poliuretanskim mešickom in subgloticno aspiracijo, vel. 8,0mm. Tubus naj bo namenjen za ustno in nosno uporabo, z radiopacno oznako ter radiopacno linijo vzdolž tubusa. Konica tubusa naj bo posebno mehka, centralno, ne lateralno usmerjena, z dvema Murphy ocesoma ter mehko, zelo upognjeno konico. Tubus naj ima standardni 15mm konekt. | [7 empty] | E
CP | P | #460652 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 8,0 SealGuard Evac kat.št. 110880 Coviden/Medtronic |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001445 | 1 |  | 110880 | Coviden/Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #463972 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 8,0 Bip evac tubus kat.št. 31VC08010 Bactiguard (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001445 | 1 |  | 31VC08010 | Bactiguard | [5 empty] | E
CP | P | #464642 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 8,0 Microcuff kat.št. 13222 Avanos (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001445 | 1 |  | 13222 | Avanos | [5 empty] | E
CP | P | #961518 | TUBUS PARKER ET 8,0 za supragloticno aspiracijo kat.št. I-PFTVPU-80 Parker Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001445 | 1 |  | I-PFTVPU-80 | Parker Medical | [5 empty] | E
CP | P | #966860 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 8 Salter Trach-Vac kat.št. I-SFTVPU-80-10 (223523) Salter Labs |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001445 | 1 |  | I-SFTVPU-80-10 | Salter Labs | [5 empty] | E
CP | N | #N001446 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 8,5 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endotrahealni tubus s poliuretanskim mešickom in subgloticno aspiracijo, vel. 8,5mm. Tubus naj bo namenjen za ustno in nosno uporabo, z radiopacno oznako ter radiopacno linijo vzdolž tubusa. Konica tubusa naj bo posebno mehka, centralno, ne lateralno usmerjena, z dvema Murphy ocesoma ter mehko, zelo upognjeno konico. Tubus naj ima standardni 15mm konekt. | [7 empty] | E
CP | P | #460653 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 8,5 SealGuard Evac kat.št. 110885 Coviden/Medtronic |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001446 | 1 |  | 110885 | Coviden/Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #463973 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 8,5 Bip evac tubus kat.št. 31VC08510 Bactiguard (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001446 | 1 |  | 31VC08510 | Bactiguard | [5 empty] | E
CP | P | #464643 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 8,5 Microcuff kat.št. 13223 Avanos (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001446 | 1 |  | 13223 | Avanos | [5 empty] | E
CP | P | #961519 | TUBUS PARKER ET 8,5 za supragloticno aspiracijo kat.št. I-PFTVPU-8 Parker Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001446 | 1 |  | I-PFTVPU-85 | Parker Medical | [5 empty] | E
CP | P | #965413 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 8,5 Salter Trach-Vac kat.št. I-SFTVPU-85-10 (223524) Salter Labs |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001446 | 1 |  | I-SFTVPU-85-10 | Salter Labs | [5 empty] | E
CP | N | #N001447 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 9,0 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endotrahealni tubus s poliuretanskim mešickom in subgloticno aspiracijo, vel. 9,0mm. Tubus naj bo namenjen za ustno in nosno uporabo, z radiopacno oznako ter radiopacno linijo vzdolž tubusa. Konica tubusa naj bo posebno mehka, centralno, ne lateralno usmerjena, z dvema Murphy ocesoma ter mehko, zelo upognjeno konico. Tubus naj ima standardni 15mm konekt. | [7 empty] | E
CP | P | #460654 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 9,0 SealGuard Evac kat.št. 110890 Coviden/Medtronic |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001447 | 1 |  | 110890 | Coviden/Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #463974 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 9,0 Bip evac tubus kat.št. 31VC09010 Bactiguard (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001447 | 1 |  | 31VC09010 | Bactiguard | [5 empty] | E
CP | P | #464644 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 9,0 Microcuff kat.št. 13224 Avanos (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001447 | 1 |  | 13224 | Avanos | [5 empty] | E
CP | P | #961520 | TUBUS PARKER ET 9,0 za supragloticno aspiracijo kat.št. I-PFTVPU-90 Parker Medical |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001447 | 1 |  | I-PFTVPU-90 | Parker Medical | [5 empty] | E
CP | P | #965497 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ZA SUBGLOTICNO ASPIRACIJO 9,0 Salter Trach-Vac kat.št. I-SFTVPU-90-10 (227768) Salter Labs |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001447 | 1 |  | I-SFTVPU-90-10 | Salter Labs | [5 empty] | E
CP | N | #N001524 | SET ZA PCA CRPALKO RUMEN |  |  |  | 7 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | SET ZA PCA CRPALKO RUMEN Z INTEGRIRANIM FILTROM (antibakterijski filter z hidrofilno in hidrofobno membrano,filter za zrak)kompatibilen z Micrel PCA crpalko sc/20 kos. | [7 empty] | E
CP | P | #972110 | SET ZA PCA CRPALKO SPIKE RUMEN R1 kat.št. KM1.EE.160.0 Micrel (sc=20kos) |  |  |  | 7 | SC | 1 | [9 empty] | #N001524 | 1 |  | KM1.EE.160.0 | Micrel | [5 empty] | E
CP | N | #N001525 | SET ZA PCA CRPALKO SPIKE |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | SET ZA PCA CRPALKO SPIKE Z INTEGRIRANIM FILTROM (antibakterijski filter z hidrofilno in hidrofobno membrano,filter za zrak)kompatibilen z Micrel PCA crpalko sc/20 kos. | [7 empty] | E
CP | P | #972109 | SET ZA PCA CRPALKO SPIKE SET R1 kat.št. KM1.EE.099.2 Micrel (sc=20kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001525 | 1 |  | KM1.EE.099.2 | Micrel | [5 empty] | E
CP | N | #N001820 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 0 ster. |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska. Oblazinjen rob. Št. 0 - novorojencek/neonate. Z mešickom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno oznacena z hook ringom. | [7 empty] | E
CP | P | #460640 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 0 ster. kat.št. 1127000 Intersurgical (a´40) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001820 | 1 |  | 1127000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #462829 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 0 ster. kat.št. AL-09000 Altera (sc=100kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001820 | 1 |  | AL-09000 | ALTERA | [5 empty] | E
CP | P | #464645 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 0 ster. kat.št. ZAR-MAP-0 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001820 | 1 |  | ZAR-MAP-0 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #464646 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 0 ster. kat.št. 038-51-440SFP Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001820 | 1 |  | 038-51-440SFP | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #961760 | MASKA ANEST. ŠT. 0 kat.št. 1120 Intersurgical (pak=40) ster. |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001820 | 1 |  | 1120 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N001821 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 1 ster. |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska. Oblazinjen rob. Št. 1 - dojencek/infantl. Z mešickom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno oznacena z hook ringom. | [7 empty] | E
CP | P | #462830 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 1 ster. kat.št. AL-09001 Altera (sc=75kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001821 | 1 |  | AL-09001 | ALTERA | [5 empty] | E
CP | P | #464647 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 1 ster. kat.št. ZAR-MAP-1 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001821 | 1 |  | ZAR-MAP-1 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #464648 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 1 ster. kat.št. 038-52-430SFP Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001821 | 1 |  | 038-52-430SFP | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #955486 | MASKA ANEST. ŠT. 1 kat.št. 4810VS Carefusion |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001821 | 1 |  | 4810VS | Carefusion | [5 empty] | E
CP | P | #962299 | MASKA ANESTEZIJSKA prozorna ŠT. 1 ster. kat.št. 1121000 Ambu (a´32) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001821 | 1 |  | 1121000 | Ambu | [5 empty] | E
CP | P | #963825 | MASKA ANESTEZIJSKA prozorna ŠT. 1 vonj jagoda ster. kat.št. 1128000 Ambu (a´32) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001821 | 1 |  | 1128000 | Ambu | [5 empty] | E
CP | N | #N001822 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 2 ster. |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska. Oblazinjen rob. Št. 2 - pediatricna/paediatric. Z mešickom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno oznacena z hook ringom. | [7 empty] | E
CP | P | #462831 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 2 ster. kat.št. AL-09002 Altera (sc=50kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001822 | 1 |  | AL-09002 | ALTERA | [5 empty] | E
CP | P | #464649 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 2 ster. kat.št. ZAR-MAP-2 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001822 | 1 |  | ZAR-MAP-2 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #464650 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 2 ster. kat.št. 038-52-420SFP Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001822 | 1 |  | 038-52-420SFP | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #955485 | MASKA ANEST. ŠT. 2 kat.št. 4820VS Carefusion |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001822 | 1 |  | 4820VS | Carefusion | [5 empty] | E
CP | P | #962300 | MASKA ANESTEZIJSKA prozorna ŠT. 2 ster. kat.št. 1129000 Ambu (a´35) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001822 | 1 |  | 1129000 | Ambu | [5 empty] | E
CP | P | #970792 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 2 ster. kat.št. 1032 Ambu A/S (sc=20kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001822 | 1 |  | 1032 | Ambu A/S | [5 empty] | E
CP | N | #N001823 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 3 ster. |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska. Oblazinjen rob. Št. 3 - manjša odrasla oseba/small adult. Z mešickom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno oznacena z hook ringom. | [7 empty] | E
CP | P | #462832 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 3 ster. kat.št. AL-09003 Altera (sc=40kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001823 | 1 |  | AL-09003 | ALTERA | [5 empty] | E
CP | P | #464651 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 3 ster. kat.št. ZAR-MAP-3 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001823 | 1 |  | ZAR-MAP-3 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #464652 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 3 ster. kat.št. 038-52-415SFP Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001823 | 1 |  | 038-52-415SFP | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #955484 | MASKA ANEST. ŠT. 3 kat.št. 4830VS Carefusion |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001823 | 1 |  | 4830VS | Carefusion | [5 empty] | E
CP | P | #962301 | MASKA ANESTEZIJSKA prozorna ŠT. 3 ster. kat.št. 1123000 Ambu (a´50) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001823 | 1 |  | 1123000 | Ambu | [5 empty] | E
CP | N | #N001824 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 4 ster. |  |  |  | 2400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska. Oblazinjen rob. Št. 4 - srednje velika odrasla oseba/medium adult . Z mešickom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno oznacena z hook ringom. | [7 empty] | E
CP | P | #460644 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 4 ster. kat.št. 252954 Ambu (a´20) |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001824 | 1 |  | 252954 | Ambu | [5 empty] | E
CP | P | #462833 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 4 ster. kat.št. AL-09004 Altera (sc=30kos) |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001824 | 1 |  | AL-09004 | ALTERA | [5 empty] | E
CP | P | #464653 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 4 ster. kat.št. ZAR-MAP-4 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001824 | 1 |  | ZAR-MAP-4 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #464654 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 4 ster. kat.št. 038-51-410SFP Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001824 | 1 |  | 038-51-410SFP | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #954378 | MASKA ANEST. ŠT. 4 kat.št. 41281 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001824 | 1 |  | 41281 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | P | #962302 | MASKA ANESTEZIJSKA prozorna ŠT. 4 ster. kat.št. 1124000 Ambu (a´40) |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001824 | 1 |  | 1124000 | Ambu | [5 empty] | E
CP | P | #963747 | MASKA ANESTEZIJSKA prozorna ŠT. 4 vanilija ster. kat.št. AL-9094 Altera (a´30) |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001824 | 1 |  | AL-9094 | Altera | [5 empty] | E
CP | P | #963766 | MASKA ANESTEZIJSKA prozorna ŠT. 4 odišavljena ster. kat.št. AL-9004 Altera (a´30) |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001824 | 1 |  | AL-9004 | Altera | [5 empty] | E
CP | P | #966854 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 4 ster. kat.št. AL-09094 Altera (sc=30kos) |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001824 | 1 |  | AL-09094 | Altera | [5 empty] | E
CP | N | #N001825 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 5 ster. |  |  |  | 2500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska.. Oblazinjen rob. Št. 5 - odrasla oseba/large adult. Z mešickom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno oznacena z hook ringom. | [7 empty] | E
CP | P | #460645 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 5 ster. kat.št. 252955 Ambu (a´20) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001825 | 1 |  | 252955 | Ambu | [5 empty] | E
CP | P | #462834 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 5 ster. kat.št. AL-09005 Altera (sc=30kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001825 | 1 |  | AL-09005 | ALTERA | [5 empty] | E
CP | P | #464655 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 5 ster. kat.št. ZAR-MAP-5 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001825 | 1 |  | ZAR-MAP-5 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #464656 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 5 ster. kat.št. 038-51-400SFP Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001825 | 1 |  | 038-51-400SFP | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #954377 | MASKA ANEST. ŠT. 5 kat.št. 4851VS Carefusion |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001825 | 1 |  | 4851VS | Carefusion | [5 empty] | E
CP | P | #962303 | MASKA ANESTEZIJSKA prozorna ŠT. 5 vonj vanilija ster. kat.št. 1125000 Ambu (a´30) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001825 | 1 |  | 1125000 | Ambu | [5 empty] | E
CP | P | #965383 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 5 ster. ODIŠAVLJENA kat.št. AL-09095 Altera (sc=25kos) |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001825 | 1 |  | AL-09095 | ALTERA | [5 empty] | E
CP | N | #N001826 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 6 ster. |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska anestezijska. Oblazinjen rob. Št. 6 - vecja odrasla oseba /extra large adult. Z mešickom za dopihovanje volumna roba. Prozorna. Barvno oznacena z hook ringom. | [7 empty] | E
CP | P | #460646 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 6 ster. kat.št. 252956 Ambu (a´20) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001826 | 1 |  | 252956 | Ambu | [5 empty] | E
CP | P | #464657 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 6 ster. kat.št. ZAR-MAP-6 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001826 | 1 |  | ZAR-MAP-6 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #464658 | MASKA ANESTEZIJSKA ŠT. 6 ster. kat.št. KM-201S KOO Medical (sc=50kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001826 | 1 |  | KM-201S | KOO Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961761 | MASKA ANEST. ŠT. 6 kat.št. 1126 Intersurgical (pak=24) ster. |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001826 | 1 |  | 1126 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #962291 | MASKA ANESTEZIJSKA prozorna ŠT. 6 ster. kat.št. 1126000 Ambu (a´24) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001826 | 1 |  | 1126000 | Ambu | [5 empty] | E
CP | N | #N001828 | MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 BREZ CEVKE ster. |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska kisikova/odrasli z nastavkom za O2 cevko. Z nastavkom za O2 cevko. Brez O2 cevke. Za 1x uporabo. Oblika maske ergonomska, brez PVC in phalfalatov. Z priloženo elastiko za okoli glave. | [7 empty] | E
CP | P | #460648 | MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 BREZ CEVKE ster. kat.št. 001200 Vyaire (a´50) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001828 | 1 |  | 1200 | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #464659 | MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 BREZ CEVKE Odrasli ster. kat.št. 032-10-001 Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001828 | 1 |  | 032-10-001 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #464660 | MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 BREZ CEVKE Odrasli ster. kat.št. 82 02 20 Asid Bonz (sc=50kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001828 | 1 |  | 82 02 20 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N001829 | MASKA RESPIRATOR P1 ster. |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462835 | MASKA RESPIRATOR FFP1 ster. brez ventila kat.št. 244 Dach (sc=20kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001829 | 1 |  | 244 | Dach | [5 empty] | E
CP | P | #954131 | MASKA RESPIRATOR P1 kat.št. 1861 3M ster. |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001829 | 1 |  | 1861 | 3M | [5 empty] | E
CP | N | #N001832 | MASKA Z VISOKO KONC.KISIKA (OHIO) ster. |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska kisikova/odrasli za aplikacijo visokih koncetracij O2. Z nastavkom za O2 cevko. Z priloženo O2 cevko 2m (+-5%). Za 1x uporabo. Z kovinskim nastavkom za boljše prileganje na nosnem predelu. Z priloženo elastiko za okoli glave. Z ventilom za prehod O2. | [7 empty] | E
CP | P | #054888 | MASKA Z VISOKO KONC.KISIKA (OHIO) kat.št. TRM08 NS DEAS ster. |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001832 | 1 |  | TRM08 NS | DEAS | [5 empty] | E
CP | P | #460650 | MASKA Z VISOKO KONC.KISIKA (OHIO) ster. kat.št. 001203 Vyaire (a´50) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001832 | 1 |  | 1203 | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #462837 | MASKA Z VISOKO KONC.KISIKA (OHIO) ODRASLA (XL) sterilna kat.št. ZAR-MTW-XL Zarys (sc=50kos) (FIAB-63000040) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001832 | 1 |  | ZAR-MTW-XL | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #464661 | MASKA Z VISOKO KONC.KISIKA (OHIO) odrasli ster. kat.št. 032-10-078NC Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001832 | 1 |  | 032-10-078NC | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #967185 | MASKA Z VISOKO KONC.KISIKA (OHIO) ODRASLA (XL) sterilna kat.št. MAS-408028 Bialmed |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001832 | 1 |  | MAS-408028 | Bialmed | [5 empty] | E
CP | N | #N001833 | MASKA ZA KISIK - OTROŠKA ster. |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska kisikova/otroška z nastavkom za O2 cevko. Z priloženo O2 cevko. Za 1x uporabo. Z kovinskim nastavkom za boljše prileganje na nosnem predelu. Z priloženo elastiko za okoli glave. | [7 empty] | E
CP | P | #464662 | MASKA ZA KISIK - OTROŠKA ster. kat.št. ZAR-MTS-M Zarys (sc=50kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001833 | 1 |  | ZAR-MTS-M | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #954163 | MASKA ZA KISIK - OTROŠKA kat.št. 41042 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001833 | 1 |  | 41042 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N001834 | MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska kisikova/odrasli z nastavkom za O2 cevko. Z priloženo O2 cevko. Za 1x uporabo. Z kovinskim nastavkom za boljše prileganje na nosnem predelu. Z priloženo elastiko za okoli glave. | [7 empty] | E
CP | P | #055114 | MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO kat.št. 1041 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001834 | 1 |  | 1041 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | P | #970814 | MASKA KISIKOVA Z NASTAVKOM ZA O2 S CEVKO kat.št. 1135015 Intersurgical (sc=40kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001834 | 1 |  | 1135015 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N001835 | MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR srednja (M-L) |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #960839 | MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR srednja (M-L) kat.št. 1054999 (1061622) Respironics |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001835 | 1 |  | 1054999 (1061622) | Respironics | [5 empty] | E
CP | P | #967192 | MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR srednja (M) kat.št. 2290080 Intersurgical UAB (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001835 | 1 |  | 2290080 | Intersurgical UAB | [5 empty] | E
CP | N | #N001836 | MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR mala (S) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #464665 | MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR mala (S) MASKA CELO OBR. ZA 2 SIST. M |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001836 | 1 |  | 2290070 | BESMED HEALTH BUSINESS CORP. (Intersurgical) | [5 empty] | E
CP | P | #464666 | MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR mala (S) DiMax ZERO kat.št. 700/6844 Dimar |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001836 | 1 |  | 700/6844 | Dimar | [5 empty] | E
CP | P | #960840 | MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR mala (S) kat.št. 1061621 Respironics |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001836 | 1 |  | 1061621 | Respironics | [5 empty] | E
CP | N | #N001837 | MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL) |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #464667 | MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL) DiMax ZERO kat.št. 700/6847 Dimar |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001837 | 1 |  | 700/6847 | Dimar | [5 empty] | E
CP | P | #960842 | MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL) kat.št. 1080414 (1080517) Respironics |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001837 | 1 |  | 1080414 (1080517) | Respironics | [5 empty] | E
CP | P | #967193 | MASKA ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO dvocevni sistem -full face- AVATAR velika (XL) kat.št. 2290090 Intersurgical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001837 | 1 |  | 2290090 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N001838 | MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE ster. |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska kisikova/odrasli za aplikacijo razlicnih koncetracij O2. Z nastavkom za O2 cevko. Z priloženo O2 cevko od 200cm do 215cm. Za 1x uporabo. Maska je brez pvc in DEHP z priloženo elastiko za okoli glave. Nastavki za dolocanje koncentracije kisika morajo biti barvno ter številcno oznaceni. | [7 empty] | E
CP | P | #954486 | MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE kat.št. 41098 Teleflex Medical - Hudson ster. |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001838 | 1 |  | 41098 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | P | #967611 | MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA ODRASLE kat.št. 1107085 Intersurgical (sc=25kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001838 | 1 |  | 1107085 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N001913 | SISTEM DIHALNI ENOCEVNI ZA ANEST. APARAT ZA 7-DNEVNO UPORABO, DOLŽINA CEVI 2,4M |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Krožni dihalni sistem za anestezijo, za odrasle. Inspiratorna cev mora biti v ekspiratorni cevi. Dolžina sistema med 2,2 in 2,4 m. Krak za povezavo sistema z ekspiratornim delom aparata je raztegljiv in je dolg vsaj 0,4 m. Spojka na strani pacienta je gibljiva. Sistem vsebuje krak za balon dolžine med 2,2 in 2,4 m, balon prostornine 2 l. Sistem mora biti prevlecen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na ucinkovitost preprecevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Ucinkovitost mora biti testirana na 24 ur in 7 dni in biti mora v obeh casovnih obdobjih vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. Sistem vsebuje cevko za merjenje koncentracije CO2, ki mora biti v notranjem lumnu ekspiratornega dela cevi in ima prikljucek luer-lock ob prikljucku sistema na aparat. Komplet mora vsebovati zamašek, ki pri testiranju sistema omogoca zamašitev notranjega lumna sistema na strani pacienta. | [7 empty] | E
CP | P | #961771 | SISTEM DIHALNI 2,4M A8 2,4M KRAK 2L 7-dnevna uporaba kat.št. 2902103 Intersurgical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001913 | 1 |  | 2902103 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N001974 | AIRWAY NASOFARINGEALNI I.D. št. 14 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nasofaringealni airway št 14, 3,0mm I.D., 4,64mm O.D.. Transparenten. Sterilen. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #600024 | AIRWAY NASOFARINGEALNI I.D. št. 14 3.0MM kat.št. 125410-14 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001974 | 1 |  | 125410-14 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001975 | AIRWAY NASOFARINGEALNI I.D. št. 28 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nasofaringealni airway št 28, 7,0mm I.D., 9,29mm O.D.. Transparenten. Sterilen. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #025194 | AIRWAY NASOFARINGEALNI I.D. št. 28 7.0MM kat.št. 125410-28 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001975 | 1 |  | 125410-28 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001976 | AIRWAY NASOFARINGEALNI I.D. št. 32 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nasofaringealni airway št 32, 8,0mm I.D., 10,63mm O.D.. Transparenten. Sterilen. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #051931 | AIRWAY NASOFARINGEALNI I.D. št. 32 8.0MM kat.št. 125410-32 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001976 | 1 |  | 125410-32 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001977 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 0 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Airway orofarigealni št. 0. Iz enega dela. Barvno oznacen glede na velikost. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #460789 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 0 GUEDEL AIRWAY 6CM, CRN kat.št. 3560 Vyaire |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001977 | 1 |  | 3560 | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #462839 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 0 CRN brez latexa kat.št. 038-92-900 Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001977 | 1 |  | 038-92-900 | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | P | #958602 | AIRWAY OROFARINGEALNI 0 kat.št. 83 00 03 Asid Bonz |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001977 | 1 |  | 83 00 03 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #961927 | AIRWAY OROFARINGEALNI 0 kat.št. 124700-0 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001977 | 1 |  | 124700-0 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001978 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 00 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Airway orofarigealni št. 00. Iz enega dela. Barvno oznacen glede na velikost. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #460790 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 00 GUEDEL AIRWAY 5CM, MODER, OTROŠKI kat.št. 3550 Vyaire |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001978 | 1 |  | 3550 | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #462840 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 00 MODER brez latexa kat.št. 038-92-902 Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001978 | 1 |  | 038-92-902 | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | P | #958603 | AIRWAY OROFARINGEALNI 00 kat.št. 83 00 02 Asid Bonz |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001978 | 1 |  | 83 00 02 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #961928 | AIRWAY OROFARINGEALNI 00 kat.št. 124700-00 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001978 | 1 |  | 124700-00 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001979 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 000 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Airway orofarigealni št. 000. Iz enega dela. Barvno oznacen glede na velikost. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #462841 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 000 ROZA brez latexa kat.št. 038-93-900 Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001979 | 1 |  | 038-93-900 | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | P | #958633 | AIRWAY OROFARINGEALNI 000 kat.št. 83 00 01 Asid Bonz |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001979 | 1 |  | 83 00 01 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #961929 | AIRWAY OROFARINGEALNI 000 kat.št. 124700-000 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001979 | 1 |  | 124700-000 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001980 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 1 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Airway orofarigealni št. 1. Iz enega dela. Barvno oznacen glede na velikost. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #052563 | AIRWAY OROFARINGEALNI 1 kat.št. 83 00 10 Asid Bonz |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001980 | 1 |  | 83 00 10 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #460791 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 1 GUEDEL AIRWAY 7CM, BEL kat.št. 3570 Vyaire |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001980 | 1 |  | 3570 | VYAIRE | [5 empty] | E
CP | P | #462842 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 1 BEL brez latexa kat.št. 038-91-910 Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001980 | 1 |  | 038-91-910 | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | P | #961930 | AIRWAY OROFARINGEALNI 1 kat.št. 124700-1 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001980 | 1 |  | 124700-1 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001981 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 2 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Airway orofarigealni št. 2. Iz enega dela. Barvno oznacen glede na velikost. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #052564 | AIRWAY OROFARINGEALNI 2 kat.št. 83 00 20 Asid Bonz |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001981 | 1 |  | 83 00 20 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #460792 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 2 GUEDEL AIRWAY 8CM, ZELEN kat.št. 3580 Vyaire |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001981 | 1 |  | 3580 | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #462843 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 2 ZELEN brez latexa kat.št. 038-91-920 Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001981 | 1 |  | 038-91-920 | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | P | #961931 | AIRWAY OROFARINGEALNI 2 kat.št. 124700-2 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001981 | 1 |  | 124700-2 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001982 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 3 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Airway orofarigealni št. 3. Iz enega dela. Barvno oznacen glede na velikost. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #052565 | AIRWAY OROFARINGEALNI 3 kat.št. 83 00 30 Asid Bonz |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001982 | 1 |  | 83 00 30 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #460793 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 3 GUEDEL AIRWAY 9CM, RUMEN kat.št. 3590 Vyaire |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001982 | 1 |  | 3590 | VYAIRE | [5 empty] | E
CP | P | #462844 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 3 RUMEN brez latexa kat.št. 038-91-930 Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001982 | 1 |  | 038-91-930 | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | P | #961932 | AIRWAY OROFARINGEALNI 3 kat.št. 124700-3 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001982 | 1 |  | 124700-3 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001983 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 4 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Airway orofarigealni št. 4. Iz enega dela. Barvno oznacen glede na velikost. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #052566 | AIRWAY OROFARINGEALNI 4 kat.št. 83 00 40 Asid Bonz |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001983 | 1 |  | 83 00 40 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #460794 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 4 GUEDEL AIRWAY 10CM, RDEC kat.št. 3500 Vyaire |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001983 | 1 |  | 3500 | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #462845 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 4 RDEC brez latexa kat.št. 038-91-940 Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001983 | 1 |  | 038-91-940 | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | P | #961933 | AIRWAY OROFARINGEALNI 4 kat.št. 124700-4 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001983 | 1 |  | 124700-4 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001984 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 5 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Airway orofarigealni št. 5. Iz enega dela. Barvno oznacen glede na velikost. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #052567 | AIRWAY OROFARINGEALNI 5 kat.št. 83 00 50 Asid Bonz |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001984 | 1 |  | 83 00 50 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #462846 | AIRWAY OROFARINGEALNI št. 5 ORANŽEN brez latexa kat.št. 038-91-945 Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001984 | 1 |  | 038-91-945 | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | P | #961934 | AIRWAY OROFARINGEALNI 5 kat.št. 124700-5 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001984 | 1 |  | 124700-5 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001985 | Clen za razpršilec MAXINEB AVEA in VELA T |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961020 | Clen za razpršilec MAXINEB AVEA in VELA T kat.št. 032-10-120 Flexicare |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001985 | 1 |  | 032-10-120 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | N | #N001986 | FIKSATOR za TUBUS in NGS sondo |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Fiksator za tubus in NGS sondo z vgrajeno zašcito proti grizenju, s trakom iz blaga, varnostno zaponko in blazinico iz mehke pene. Lahko fiksator za tubus, ki ga sestavlja samolepilni obliž in trak za fiskacijo s cvrstim ustnikom. Obliž se lahko namesti na vec nacinov, omogoca enostavno repozicioniranje tubusa, primeren je tudi za obcutljivo kožo in na koži ne pušca ostankov. Ustnik fiksacijskega traku omogoca enostaven dostop za izvajanje ustne nege; preprecuje zvijanje ali splošcenje tubusa; trak za fiksacijo pa je mehak in udoben, odvaja vlago in toploto in je prilagodljiv po velikosti; noben del fiksaterja ne vsebuje naravnega lateksa | [7 empty] | E
CP | P | #463950 | FIKSATOR za TUBUS in NGS sondo kat.št. 038-96-001 Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001986 | 1 |  | 038-96-001 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #958508 | FIKSATOR za TUBUS in NG SONDO kat.št. 41065 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001986 | 1 |  | 41065 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N001987 | LARINGOSKOP OPTICNI št. 0 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opticni laringoskop št. 0. Za tubuse od 2,5 – 3,5. Vodilo za tubus. Osvetljena optika. Barvno in številcno oznacen. Za enkratno uporabo. Sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #051010 | LARINGOSKOP OPTICNI ŠT. 0 AIRTRAQ 2,5-3,5 kat.št. A-041 Prodol Meditec |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001987 | 1 |  | A-041 | Prodol Meditec | [5 empty] | E
CP | N | #N001988 | LARINGOSKOP OPTICNI št. 1 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opticni laringoskop št 1. Za tubuse od 4,0 – 5,5. Vodilo za tubus. Osvetljena optika. Barvno in številcno oznacen. Za enkratno uporabo. Sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #051763 | LARINGOSKOP OPTICNI št. 1 AIRTRAQ 4,0-5,5 kat.št. A-031 Prodol Meditec |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001988 | 1 |  | A-031 | Prodol Meditec | [5 empty] | E
CP | N | #N001989 | LARINGOSKOP OPTICNI št. 2 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opticni laringoskop št 2. Za tubuse od 6,0 – 7,5. Vodilo za tubus. Osvetljena optika. Barvno in številcno oznacen. Za enkratno uporabo. Sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #953584 | LARINGOSKOP OPTICNI št. 2 AIRTRAQ 6,0-7,5 kat.št. A-021 Prodol Meditec |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001989 | 1 |  | A-021 | Prodol Meditec | [5 empty] | E
CP | N | #N001990 | LARINGOSKOP OPTICNI št. 3 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opticni laringoskop št 3. Za tubuse od 7,0 – 9,0. Vodilo za tubus. Osvetljena optika. Barvno in številcno oznacen. Za enkratno uporabo. Sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #956147 | LARINGOSKOP OPTICNI št. 3 AIRTRAQ 7,0-8,5 kat.št. A-011 Prodol Meditec |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001990 | 1 |  | A-011 | Prodol Meditec | [5 empty] | E
CP | N | #N001991 | NASTAVEK ZA TUBUS vrtljiv s cevko sterilen |  |  |  | 1100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #053729 | NASTAVEK ZA TUBUS vrtljiv s cevko sterilen (pak.a´50kom) kat.št. 430 003 015 Medisize |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001991 | 1 |  | 430 003 015 | MEDISIZE | [5 empty] | E
CP | P | #460795 | NASTAVEK ZA TUBUS vrtljiv s cevko sterilen kat.št. 191013-15 Teleflex Medical - Rusch |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001991 | 1 |  | 191013-15 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #462847 | NASTAVEK ZA TUBUS vrtljiv s cevko 150MM sterilen kat.št. 038-61-325STR Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001991 | 1 |  | 038-61-325STR | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #961935 | NASTAVEK ZA TUBUS vrtljiv s cevko sterilen (pak.a´75kom) kat.št. 3512 Intersurgical |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001991 | 1 |  | 3512 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #965355 | NASTAVEK ZA TUBUS vrtljiv s cevko 150MM sterilen kat.št. AL-17300.V001 Altera (sc=50kos) |  |  |  | 1100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001991 | 1 |  | AL-17300.V001 | Altera | [5 empty] | E
CP | N | #N001992 | NASTAVEK ZA TUBUS -BRONHOSKOPSKI |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #460796 | NASTAVEK ZA TUBUS -BRONHOSKOPSKI kat.št. 191037 Teleflex Medical - Rusch |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001992 | 1 |  | 191037 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #464669 | NASTAVEK ZA TUBUS -BRONHOSKOPSKI 150MM kat.št. AL-17309 Meditera (sc=50kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001992 | 1 |  | AL-17309 | Meditera | [5 empty] | E
CP | P | #464670 | NASTAVEK ZA TUBUS -BRONHOSKOPSKI 132MM kat.št. 038-61-316 flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001992 | 1 |  | 038-61-316 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #956494 | NASTAVEK ZA TUBUS - BRONHOSKOPSKI sterilen (pak.a´75 kom) kat.št. 3521000S Intersurgical |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001992 | 1 |  | 3521000S | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N001993 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 5,0MM Z MEŠICKOM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, anatomsko ukrivljen, 5,0mm, z mešickom, 6,7mm O.D., 13,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #463019 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 5,0MM s cuffom kat.št. ETT-K22-50 Medis (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001993 | 1 |  | ETT-K22-50 | Medis | [5 empty] | E
CP | P | #961103 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom št. 5,0 kat.št. 100/136/050 Smiths Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001993 | 1 |  | 100/136/050 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961936 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 5,0 kat.št. 111780-000050 Teleflex - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001993 | 1 |  | 111780-000050 | Teleflex - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001994 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 5,5MM Z MEŠICKOM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, anatomsko ukrivljen, 5,5mm, z mešickom, 7,3mm O.D., 16,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #463020 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 5,5MM s cuffom kat.št. ETT-K22-55 Medis (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001994 | 1 |  | ETT-K22-55 | Medis | [5 empty] | E
CP | P | #961104 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 5,5 kat.št. 100/136/055 Smiths Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001994 | 1 |  | 100/136/055 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961937 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 5,5 kat.št. 111780-000055 Teleflex - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001994 | 1 |  | 111780-000055 | Teleflex - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001995 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 6,0MM Z MEŠICKOM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, anatomsko ukrivljen, 6,0mm, z mešickom, 8,0mm O.D., 18,,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #463021 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 6,0MM s cuffom kat.št. ETT-K22-60 Medis (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001995 | 1 |  | ETT-K22-60 | Medis | [5 empty] | E
CP | P | #961105 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 6,0 kat.št. 100/136/060 Smiths Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001995 | 1 |  | 100/136/060 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961938 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 6,0 kat.št. 111780-000060 Teleflex - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001995 | 1 |  | 111780-000060 | Teleflex - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001996 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 6,5MM Z MEŠICKOM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, anatomsko ukrivljen, 6,5mm, z mešickom, 8,7mm O.D., 20,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #463022 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 6,5MM s cuffom kat.št. ETT-K22-65 Medis (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001996 | 1 |  | ETT-K22-65 | Medis | [5 empty] | E
CP | P | #961106 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 6,5 kat.št. 100/136/065 Smiths Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001996 | 1 |  | 100/136/065 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961939 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 6,5 kat.št. 111780-000065 Teleflex - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001996 | 1 |  | 111780-000065 | Teleflex - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001997 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 7,0MM Z MEŠICKOM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, anatomsko ukrivljen, 7,0mm, z mešickom, 9,3mm O.D., 24,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #463023 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 7,0MM s cuffom kat.št. ETT-K22-70 Medis (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001997 | 1 |  | ETT-K22-70 | Medis | [5 empty] | E
CP | P | #961107 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 7,0 kat.št. 100/136/070 Smiths Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001997 | 1 |  | 100/136/070 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961940 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 7,0 kat.št. 111780-000070 Teleflex - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001997 | 1 |  | 111780-000070 | Teleflex - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001998 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 7,5MM Z MEŠICKOM |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, anatomsko ukrivljen, 7,5mm, z mešickom, 10,0mm O.D., 26,0 CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #463024 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 7,5MM s cuffom kat.št. ETT-K22-75 Medis (sc=10kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001998 | 1 |  | ETT-K22-75 | Medis | [5 empty] | E
CP | P | #961108 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 7,5 kat.št. 100/136/075 Smiths Medical |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001998 | 1 |  | 100/136/075 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961941 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 7,5 kat.št. 111780-000075 Teleflex - Rüsch |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001998 | 1 |  | 111780-000075 | Teleflex - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N001999 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 8,0MM Z MEŠICKOM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, anatomsko ukrivljen, 8,0mm, z mešickom, 10,7Omm O.D., 26,0 CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #463025 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 8,0MM s cuffom kat.št. ETT-K22-80 Medis (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001999 | 1 |  | ETT-K22-80 | Medis | [5 empty] | E
CP | P | #961109 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 8,0 kat.št. 100/136/080 Smiths Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001999 | 1 |  | 100/136/080 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961942 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 8,0 kat.št. 111780-000080 Teleflex - Rüsch |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001999 | 1 |  | 111780-000080 | Teleflex - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002000 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 8,5MM Z MEŠICKOM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, anatomsko ukrivljen, 8,5mm, z mešickom, 11,3mm O.D., 28,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #463026 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 8,5MM s cuffom kat.št. ETT-K22-85 Medis (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002000 | 1 |  | ETT-K22-85 | Medis | [5 empty] | E
CP | P | #961110 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 8,5 kat.št. 100/136/085 Smiths Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002000 | 1 |  | 100/136/085 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961943 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 8,5 kat.št. 111780-000085 Teleflex - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002000 | 1 |  | 111780-000085 | Teleflex - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002001 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 9,0MM Z MEŠICKOM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, anatomsko ukrivljen, 9,0mm, z mešickom, 12,0 mm O.D., 28mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #463027 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ANATOMSKO UKRIVLJEN 9,0MM s cuffom kat.št. ETT-K22-90 Medis (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002001 | 1 |  | ETT-K22-90 | Medis | [5 empty] | E
CP | P | #961111 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 9,0 kat.št. 100/136/090 Smiths Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002001 | 1 |  | 100/136/090 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961944 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 9,0 kat.št. 111780-000090 Teleflex - Rüsch |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002001 | 1 |  | 111780-000090 | Teleflex - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002002 | SET ZA KRIKOTIROTOMIJO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set vsebuje: 9.0Fr kateter, dolžine 6cm, spiralno ojacan, ki se ne kolenci, 15mm konektor, Luer Lock konektor in iglo 19G | [7 empty] | E
CP | P | #954977 | SET ZA KRIKOTIROTOMIJO kat.št. C-TCCS-350 Cook Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002002 | 1 |  | C-TCCS-350 | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002003 | SET ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO - DILATACIJO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #460797 | SET ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO - DILATACIJO kat.št. C-PTIS-350-HC-G-VT7 Cook Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002003 | 1 |  | C-PTIS-350-HC-G-VT7 | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | P | #464671 | SET ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO - DILATACIJO 7/70MM kat.št. 112454 Primed Halberstadt |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002003 | 1 |  | 112454 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #959972 | SET ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO - DILATACIJO kat.št.100/563/070 Portex Smiths Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002003 | 1 |  | 100/563/070 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002004 | SET ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO - DILATACIJO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko set za perkutano traheotomijo-dilatacijo s kanilo notranjega premera 8mm. | [7 empty] | E
CP | P | #460798 | SET ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO - DILATACIJO kat.št. C-PTIS-350-HC-G-VT8 Cook Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002004 | 1 |  | C-PTIS-350-HC-G-VT8 | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | P | #464672 | SET ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO - DILATACIJO 8/75,5MM kat.št. 112455 Primed Halberstadt |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002004 | 1 |  | 112455 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #959973 | SET ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO - DILATACIJO kat.št.100/563/080 Portex Smiths Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002004 | 1 |  | 100/563/080 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002005 | SET ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO - DILATACIJO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #460799 | SET ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO - DILATACIJO kat.št. C-PTIS-350-HC-G-VT9 Cook Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002005 | 1 |  | C-PTIS-350-HC-G-VT9 | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | P | #464673 | SET ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO - DILATACIJO 9/81MM kat.št. 112456 Primed Halberstadt |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002005 | 1 |  | 112456 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #959974 | SET ZA PERKUTANO TRAHEOTOMIJO - DILATACIJO kat.št.100/563/090 Portex Smiths Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002005 | 1 |  | 100/563/090 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002006 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH DESNI Fr 26 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endobronhialni, desno-stranska bronhialna intubacija, št. 26, z mešickom, 3,40mm 2 x I.D., 9,3mm max O.D., 15,0mm CUFF Ř bronh, 22+-3,3mm CUFF Ř trahea, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, brez latexa, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #955719 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH DESNI Fr 26 kat.št. 116200-000026-R Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002006 | 1 |  | 116200-000026-R | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002007 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH LEVI Fr 26 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endobronhialni, levo-stranska bronhialna intubacija, št. 26, z mešickom, 3,40mm 2 x I.D., 9,3mm max O.D., 15,0mm CUFF Ř bronh, 22+-3,3mm CUFF Ř trahea, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, brez latexa, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #955720 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH LEVI Fr 26 kat.št. 116100-000026-L Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002007 | 1 |  | 116100-000026-L | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002008 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH LEVI Fr 28 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endobronhialni, levo-stranska bronhialna intubacija, št. 28, z mešickom, 3,71mm 2 x I.D., 10,0mm max O.D., 15,0mm CUFF Ř bronh, 22+-3,3mm CUFF Ř trahea, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, brez latexa, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #462857 | TUBUS ENDOBRONHIALNI LEVI Fr 28 kat.št. 84 70 28-LZ Asid Bonz (sc=1kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002008 | 1 |  | 84 70 28-LZ | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #955689 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH LEVI Fr 28 kat.št. 116100-000028-L Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002008 | 1 |  | 116100-000028-L | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002009 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH DESNI Fr 28 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endobronhialni, desno-stranska bronhialna intubacija, št. 28, z mešickom, 3,71mm 2 x I.D., 10,0mm max O.D., 15,0mm CUFF Ř bronh, 22+-3,3mm CUFF Ř trahea, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, brez latexa, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #462858 | TUBUS ENDOBRONHIALNI DESNI Fr 28 kat.št. 84 70 28-RZ Asid Bonz (sc=1kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002009 | 1 |  | 84 70 28-RZ | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #955692 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH DESNI Fr 28 kat.št. 116200-000028-R Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002009 | 1 |  | 116200-000028-R | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002010 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH DESNI Fr 35 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endobronhialni, desno-stranska bronhialna intubacija, št. 35, z mešickom, 4,26mm 2 x I.D., 12,5mm max O.D., 16,5mm CUFF Ř bronh, 30+-4,5mm CUFF Ř trahea, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, brez latexa, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #462859 | TUBUS ENDOBRONHIALNI DESNI Fr 35 kat.št. 84 70 35-RZ Asid Bonz (sc=1kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002010 | 1 |  | 84 70 35-RZ | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #955721 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH DESNI Fr 35 kat.št. 116200-000035-R Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002010 | 1 |  | 116200-000035-R | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002011 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH LEVI Fr 35 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endobronhialni, levo-stranska bronhialna intubacija, št. 35, z mešickom, 4,26mm 2 x I.D., 12,5mm max O.D., 16,5mm CUFF Ř bronh, 30+-4,5mm CUFF Ř trahea, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, brez latexa, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #462860 | TUBUS ENDOBRONHIALNI LEVI Fr 35 kat.št. 84 70 35-LZ Asid Bonz (sc=1kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002011 | 1 |  | 84 70 35-LZ | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #955722 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH LEVI Fr 35 kat.št. 116100-000035-L Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002011 | 1 |  | 116100-000035-L | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002012 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH LEVI Fr 37 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endobronhialni, levo-stranska bronhialna intubacija, št. 37, z mešickom, 4,52mm 2 x I.D., 13,2mm max O.D., 16,5mm CUFF Ř bronh, 30+-4,5mm CUFF Ř trahea, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, brez latexa, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #462861 | TUBUS ENDOBRONHIALNI LEVI Fr 37 kat.št. 84 70 37-LZ Asid Bonz (sc=1kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002012 | 1 |  | 84 70 37-LZ | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #955688 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH LEVI Fr 37 kat.št. 116100-000037-L Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002012 | 1 |  | 116100-000037-L | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002013 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH DESNI Fr 37 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endobronhialni, desno-stranska bronhialna intubacija, št. 37, z mešickom, 4,52mm 2 x I.D., 13,2mm max O.D., 16,5mm CUFF Ř bronh, 30+-4,5mm CUFF Ř trahea, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, brez latexa, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #462862 | TUBUS ENDOBRONHIALNI DESNI Fr 37 kat.št. 84 70 37-RZ Asid Bonz (sc=1kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002013 | 1 |  | 84 70 37-RZ | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #955691 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH DESNI Fr 37 kat.št. 116200-000037-R Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002013 | 1 |  | 116200-000037-R | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002014 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH LEVI Fr 39 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endobronhialni, levo-stranska bronhialna intubacija, št. 39, z mešickom, 4,76mm 2 x I.D., 13,9mm max O.D., 18,0mm CUFF Ř bronh, 31+-4,6mm CUFF Ř trahea, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, brez latexa, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #462863 | TUBUS ENDOBRONHIALNI LEVI Fr 39 kat.št. 84 70 39-LZ Asid Bonz (sc=1kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002014 | 1 |  | 84 70 39-LZ | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #955687 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH LEVI Fr 39 kat.št. 116100-000039-L Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002014 | 1 |  | 116100-000039-L | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002015 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH DESNI Fr 39 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endobronhialni, desno-stranska bronhialna intubacija, št. 39, z mešickom, 4,76mm 2 x I.D., 13,9mm max O.D., 18,0mm CUFF Ř bronh, 31+-4,6mm CUFF Ř trahea, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, brez latexa, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #462864 | TUBUS ENDOBRONHIALNI DESNI Fr 39 kat.št. 84 70 39-RZ Asid Bonz (sc=1kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002015 | 1 |  | 84 70 39-RZ | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #955690 | TUBUS ENDOBRONHIALNI BRONH DESNI Fr 39 kat.št. 116200-000039-R Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002015 | 1 |  | 116200-000039-R | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002016 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4,5 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žicni, 4,5mm, z mešickom, 6,8mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #462969 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4,5 Reinforced kat.št. A01E014510 Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002016 | 1 |  | A01E014510 | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465071 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4,5 kat.št. RIMZP-45 Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002016 | 1 |  | RIMZP-45 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465072 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4,5 kat.št. A01E01451F Wellead (sc=5kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002016 | 1 |  | A01E01451F | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465073 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4,5 kat.št. 551 7045 1 Bicakcilar (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002016 | 1 |  | 551 7045 1 | Bicakcilar | [5 empty] | E
CP | P | #465074 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4,5 kat.št. 12-4510 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002016 | 1 |  | 953619 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #954879 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4,5 kat.št. 118-45 Covidien |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002016 | 1 |  | 118-45 | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #961945 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4,5 kat.št. 104202-000045 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002016 | 1 |  | 104202-000045 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002017 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 5 |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žicni, 5,0mm, z mešickom, 7,3mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #464674 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 5 kat.št. RIMZP-50 Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002017 | 1 |  | RIMZP-50 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #954880 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 5 kat.št. 118-50 Covidien |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002017 | 1 |  | 118-50 | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #961946 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 5 kat.št. 104202-000050 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002017 | 1 |  | 104202-000050 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002018 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 5,5 |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žicni, 5,5mm, z mešickom, 7,8mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #462970 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 5,5 Reinforced kat.št. A01E015510 Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002018 | 1 |  | A01E015510 | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465075 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 5,5 kat.št. RIMZP-55 Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002018 | 1 |  | RIMZP-55 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465076 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 5,5 Endotrahealni žicni tubus z mešickom št. 5,5 |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002018 | 1 |  | A01E01551F | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465077 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 5,5 kat.št. 551 7055 1 Bicakcilar (sc=10kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002018 | 1 |  | 551 7055 1 | Bicakcilar | [5 empty] | E
CP | P | #465078 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 5,5 kat.št. 12-5510 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002018 | 1 |  | 1318861 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #954881 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 5,5 kat.št. 104202-000055 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002018 | 1 |  | 104202-000055 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002019 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 6 |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žicni, 6,0mm, z mešickom, 8,4mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #462971 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 6 Reinforced kat.št. A01E016010 Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002019 | 1 |  | A01E016010 | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465079 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 6 kat.št. RIMZP-60 Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002019 | 1 |  | RIMZP-60 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465080 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 6 kat.št. A01E01601F Wellead (sc=5kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002019 | 1 |  | A01E01601F | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465081 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 6 kat.št. 12-6010 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002019 | 1 |  | 1501483 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #954882 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 6 kat.št. 104202-000060 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002019 | 1 |  | 104202-000060 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002020 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 6,5 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žicni, 6,5mm, z mešickom, 9,0mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #462972 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 6,5 Reinforced kat.št. A01E016510 Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002020 | 1 |  | A01E016510 | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465082 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 6,5 kat.št. RIMZP-65 Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002020 | 1 |  | RIMZP-65 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465083 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 6,5 kat.št. A01E01651F Wellead (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002020 | 1 |  | A01E01651F | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465084 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 6,5 kat.št. 12-6510 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002020 | 1 |  | 1684104 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #954883 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM št. 6,5 kat.št. 104202-000065 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002020 | 1 |  | 104202-000065 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002021 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 7 |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žicni, 7,0mm, z mešickom, 9,6mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #462973 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 7 Reinforced kat.št. A01E017010 Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002021 | 1 |  | A01E017010 | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465085 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 7 kat.št. RIMZP-70 Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002021 | 1 |  | RIMZP-70 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465086 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 7 kat.št. 12-7010 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002021 | 1 |  | 1866725 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #954884 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 7 kat.št. 104202-000070 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002021 | 1 |  | 104202-000070 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #970890 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM Hi-Lo mešickom ŠT. 7 Reinforced kat.št. A01E01701F Wellead (sc=5kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002021 | 1 |  | A01E01701F | [6 empty] | E
CP | N | #N002022 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 7,5 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žicni, 7,5mm, z mešickom, 10,2mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #462974 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 7,5 Reinforced kat.št. A01E017510 Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002022 | 1 |  | A01E017510 | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465087 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 7,5 kat.št. RIMZP-75 Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002022 | 1 |  | RIMZP-75 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465088 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 7,5 kat.št. 12-7510 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002022 | 1 |  | 2049346 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #954885 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 7,5 kat.št. 104202-000075 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002022 | 1 |  | 104202-000075 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #970891 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM Hi-Lo mešickom ŠT. 7,5 Reinforced kat.št. A01E01751F Wellead (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002022 | 1 |  | A01E01751F | [6 empty] | E
CP | N | #N002023 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 8 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žicni, 8,0mm, z mešickom, 10,8mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #462975 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 8 Reinforced kat.št. A01E018010 Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002023 | 1 |  | A01E018010 | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465089 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 8 kat.št. RIMZP-80 Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002023 | 1 |  | RIMZP-80 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465090 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 8 kat.št. 12-8010 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002023 | 1 |  | 2231968 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #954886 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 8 kat.št. 104202-000080 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002023 | 1 |  | 104202-000080 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #970889 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM Hi-Lo mešickom ŠT. 8 Reinforced kat.št. A01E01801F Wellead (sc=5kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002023 | 1 |  | A01E01801F | [6 empty] | E
CP | N | #N002024 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 8,5 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žicni, 8,5mm, z mešickom, 11,3mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #462976 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 8,5 Reinforced kat.št. A01E018510 Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002024 | 1 |  | A01E018510 | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #464675 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 8,5 kat.št. RIMZP-85 Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002024 | 1 |  | RIMZP-85 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #954887 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM kat.št. 8,5 kat.št. 104202-000085 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002024 | 1 |  | 104202-000085 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002025 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žicni, 4,0mm, z mešickom, 6,3mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #462977 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4 Reinforced kat.št. A01E014010 Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002025 | 1 |  | A01E014010 | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465091 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4 kat.št. RIMZP-40 Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002025 | 1 |  | RIMZP-40 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465092 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4 kat.št. A01E01401F Wellead (sc=5kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002025 | 1 |  | A01E01401F | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465093 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4 kat.št. 12-4010 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002025 | 1 |  | 770998 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #954762 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4 kat.št. 118-40 Covidien |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002025 | 1 |  | 118-40 | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #961947 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 4 kat.št. 104202-000040 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002025 | 1 |  | 104202-000040 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002026 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 9 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žicni, 9,0mm, z mešickom, 11,9mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #462978 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 9 Reinforced kat.št. A01E019010 Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002026 | 1 |  | A01E019010 | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465094 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 9 kat.št. RIMZP-90 Zarys (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002026 | 1 |  | RIMZP-90 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #465095 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 9 kat.št. A01E01901F Wellead (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002026 | 1 |  | A01E01901F | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #465096 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 9 kat.št. 12-9010 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002026 | 1 |  | 2597210 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #954763 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 9 kat.št. 104202-000090 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002026 | 1 |  | 104202-000090 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002027 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 2,0mm, brez mešicka, 3,0mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #052371 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2 kat.št. 9320E Covidien |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002027 | 1 |  | 9320E | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #462876 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2 kat.št. 04-2010 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002027 | 1 |  | 2010-04-01 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #464676 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2 kat.št. 84 30 20 Asid Bonz (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002027 | 1 |  | 84 30 20 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #961948 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2 kat.št. 100382-000020 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002027 | 1 |  | 100382-000020 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002028 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2,5 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 2,5mm, brez mešicka, 3,3mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #462877 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2,5 kat.št. 04-2510 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002028 | 1 |  | 222890 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #957459 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2,5 kat.št. HET01-25 HUM |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002028 | 1 |  | HET01-25 | HUM | [5 empty] | E
CP | P | #961949 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 2,5 kat.št. 100382-000025 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002028 | 1 |  | 100382-000025 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002029 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 2,5 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 2,5mm, z mešickom, 4,0mm O.D., 8,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #052117 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 2,5 kat.št. 112482-000025 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002029 | 1 |  | 112482-000025 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002030 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 3 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 3,0mm, brez mešicka, 4,0mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #957460 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 3 kat.št. HE01-30 HUM |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002030 | 1 |  | HET01-30 | HUM | [5 empty] | E
CP | P | #961950 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 3 kat.št. 100382-000030 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002030 | 1 |  | 100382-000030 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002031 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 3 |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 3,0mm, z mešickom, 5,0mm O.D., 8,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #052430 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 3 kat.št. 112482-000030 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002031 | 1 |  | 112482-000030 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #464677 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 3 kat.št. RIM-30 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002031 | 1 |  | RIM-30 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N002032 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 3,5 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 3,5mm, brez mešicka, 4,0mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #462881 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 3,5 kat.št. 04-3510 Sumi (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002032 | 1 |  | 588132 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #956470 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 3,5 kat.št. 100382-000035 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002032 | 1 |  | 100382-000035 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002033 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 3,5 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 3,5mm, z mešickom, 5,3mm O.D., 8,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #055397 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 3,5 kat.št. 112482-000035 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002033 | 1 |  | 112482-000035 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #464678 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 3,5 kat.št. RIM-35 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002033 | 1 |  | RIM-35 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N002034 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 4 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 4,0mm, brez mešicka, 5,3mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. Dovoljeno odstopanje +/- 0,1 mm pri dimenziji O.D. | [7 empty] | E
CP | P | #956471 | TUBUS ENDOTRAHEALNI BREZ CUFFA ŠT. 4 kat.št. 100382-000040 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002034 | 1 |  | 100382-000040 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002035 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 4 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 4,0mm, z mešickom, 6,0mm O.D., 10,5mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #014369 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 4 kat.št. 112482-000040 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002035 | 1 |  | 112482-000040 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #462884 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 4 Endosid ET kat.št. 84 10 40 Asid Bonz (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002035 | 1 |  | 84 10 40 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | N | #N002036 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 4,5 |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 4,5mm, z mešickom, 6,3mm O.D., 10,5mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #014747 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 4,5 kat.št. 112482-000045 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002036 | 1 |  | 112482-000045 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #462885 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 4,5 Endosid ET kat.št. 84 10 45 Asid Bonz (sc=10kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002036 | 1 |  | 84 10 45 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #464679 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 4,5 kat.št. RIM-45 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002036 | 1 |  | RIM-45 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N002037 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 5 |  |  |  | 160 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 5,0mm, z mešickom, 6,7mm O.D., 13,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #047023 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 5 kat.št. 112482-000050 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002037 | 1 |  | 112482-000050 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #464680 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 5 kat.št. RIM-50 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002037 | 1 |  | RIM-50 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N002038 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 5,5 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 5,5mm, z mešickom, 7,3mm O.D., 16,5mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #047031 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 5,5 kat.št. 112482-000055 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002038 | 1 |  | 112482-000055 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #464681 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 5,5 kat.št. RIM-55 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002038 | 1 |  | RIM-55 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N002039 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 6 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 6,0mm, z mešickom, 8,0mm O.D., 18,5mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #464682 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 6 kat.št. RIM-60 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002039 | 1 |  | RIM-60 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #960717 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 6 kat.št. 112482-000060 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002039 | 1 |  | 112482-000060 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002040 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 6,5 |  |  |  | 130 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 6,5mm, z mešickom, 8,7mm O.D., 20,5mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #025160 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 6,5 kat.št. 112482-000065 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 130 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002040 | 1 |  | 112482-000065 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #462889 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 6,5 Curity kat.št. A01A01651F Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 130 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002040 | 1 |  | A01A01651F | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #464683 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 6,5 kat.št. RIM-65 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 130 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002040 | 1 |  | RIM-65 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N002041 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 7 |  |  |  | 160 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 7,0mm, z mešickom, 9,3mm O.D., 24,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #025186 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 7 kat.št. 112482-000070 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002041 | 1 |  | 112482-000070 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #462890 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 7 Curity kat.št. A01A01701F Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 160 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002041 | 1 |  | A01A01701F | Wellead | [5 empty] | E
CP | N | #N002042 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 7,5 |  |  |  | 850 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 7,5mm, z mešickom, 10,0mm O.D., 26,0 CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #052054 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 7,5 kat.št. 112482-000075 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 850 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002042 | 1 |  | 112482-000075 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #462891 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 7,5 Curity kat.št. A01A01751F Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 850 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002042 | 1 |  | A01A01751F | Wellead | [5 empty] | E
CP | N | #N002043 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8 |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 8,0mm, z mešickom, 10,7Omm O.D., 26,0 CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #015377 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8 kat.št. 112482-000080 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002043 | 1 |  | 112482-000080 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #462892 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8 Curity kat.št. A01A01801F Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002043 | 1 |  | A01A01801F | Wellead | [5 empty] | E
CP | N | #N002044 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8,5 |  |  |  | 550 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 8,5mm, z mešickom, 11,3mm O.D., 28,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #031119 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8,5 kat.št. 112482-000085 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 550 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002044 | 1 |  | 112482-000085 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #462893 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8,5 Portex kat.št. 100/150/085 Smiths Medical (sc=10kos) |  |  |  | 550 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002044 | 1 |  | 100/150/085 | SMITHS MEDICAL | [5 empty] | E
CP | P | #464684 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 8,5 kat.št. 100/150/085 Portex Smiths Medical (sc=10kos) |  |  |  | 550 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002044 | 1 |  | 100/150/085 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002045 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 9 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 9,0mm, z mešickom, 12,0 mm O.D., 28mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #015351 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 9 kat.št. 112482-000090 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002045 | 1 |  | 112482-000090 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #462894 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 9 Portex kat.št. 100/150/090 Smiths Medical (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002045 | 1 |  | 100/150/090 | SMITHS MEDICAL | [5 empty] | E
CP | P | #464685 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 9 kat.št. ZAR-RIM-90 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002045 | 1 |  | ZAR-RIM-90 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N002046 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 1 2-5kg |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | I gel št. 1, za paciente od 2kg do 5kg +, oznacen z št. I-GEL-a ter razponom teže pacienta. Nosilec I-GEL-a barvno oznacen. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #958606 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 1 2-5kg kat.št. 8201000 Intersurgical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002046 | 1 |  | 8201000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002047 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 1,5 5-12kg |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | I gel št. 1,5 za paciente od 5kg do 12kg +, oznacen z št. I-GEL-a ter razponom teže pacienta. Nosilec I-GEL-a barvno oznacen. Gastricni kanal za možnost aspiracije. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #958607 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 1,5 5-12kg kat.št. 8215000 Intersurgical |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002047 | 1 |  | 8215000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002048 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 2 10-25kg |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | I gel št. 2, za paciente od 10kg do 25kg +, oznacen z št. I-GEL-a ter razponom teže pacienta. Nosilec I-GEL-a barvno oznacen. Gastricni kanal za možnost aspiracije. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #958608 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 2 10-25kg kat.št. 8202000 Intersurgical |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002048 | 1 |  | 8202000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002049 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 2,5 25-35kg |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | I gel št. 2,5 za paciente od 25kg do 35kg +, oznacen z št. I-GEL-a ter razponom teže pacienta. Nosilec I-GEL-a barvno oznacen. Gastricni kanal za možnost aspiracije. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #958609 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 2,5 25-35kg kat.št. 8225000 Intersurgical |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002049 | 1 |  | 8225000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002050 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 3 30-60kg |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | I gel št. 3, za paciente od 30kg do 60kg +, oznacen z št. I-GEL-a ter razponom teže pacienta. Nosilec I-GEL-a barvno oznacen. Gastricni kanal za možnost aspiracije. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #957541 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 3 30-60kg kat.št. 8203000 Intersurgical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002050 | 1 |  | 8203000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002051 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 4 50-90kg |  |  |  | 1600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | I gel št. 4, za paciente od 50kg do 90kg , oznacen z št. I-GEL-a ter razponom teže pacienta. Nosilec I-GEL-a barvno oznacen. Gastricni kanal za možnost aspiracije. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #957542 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 4 50-90kg kat.št. 8204000 Intersurgical |  |  |  | 1600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002051 | 1 |  | 8204000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002052 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 5 90kg plus |  |  |  | 700 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | I gel št. 5, za paciente 90kg +, oznacen z št. I-GEL-a ter razponom teže pacienta. Nosilec I-GEL-a barvno oznacen. Gastricni kanal za možnost aspiracije. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #957543 | TUBUS LARINGEALNI (I-GEL) ŠT. 5 90kg plus kat.št. 8205000 Intersurgical |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002052 | 1 |  | 8205000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002053 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 3,5 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, žicni, 3,5mm, z mešickom, 5,8mm O.D., ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #462979 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 3,5 Reinforced kat.št. A01E013510 Wellead (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002053 | 1 |  | A01E013510 | Wellead | [5 empty] | E
CP | P | #958524 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 3,5 kat.št. ETA035C02A2 DEAS |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002053 | 1 |  | ETA035C02A2 | DEAS | [5 empty] | E
CP | P | #961951 | TUBUS ENDOTRAHEALNI ŽICNI S CUFFOM ŠT. 3,5 kat.št. 104202-000035 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002053 | 1 |  | 104202-000035 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002054 | VODILO ZA INTUBACIJO 4,2MM (TUBUS 5,0-8,0) |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za intubacijo tubusev velikosti 5,0 – 8,0. Dolžine 335mm. Adult/odrasli. Vodilo za intubacijo z mehko atravmatsko konico, Zunanja površina zagotavlja lahko tranzicijo. Brez latexa. Sterilen. Lahko vodilo za tubuse 6,5 10, dolžine 34cm | [7 empty] | E
CP | P | #462896 | VODILO ZA INTUBACIJO 4,7MM (TUBUS 5,0-8,0) kat.št. 84 40 50 Asid Bonz (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002054 | 1 |  | 84 40 50 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #961952 | VODILO ZA INTUBACIJO 4,0MM (TUBUS 5,0-8,0) kat.št.100/120/200 Portex Smiths Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002054 | 1 |  | 100/120/200 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002055 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 2,0 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 2,0mm, z mešickom, 3,Omm O.D., 7,0 CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #961491 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM ŠT. 2,0 kat.št.02-2012 Sumi |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002055 | 1 |  | 2012-02-01 | Sumi | [5 empty] | E
CP | N | #N002056 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom št.4,0 |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, anatomsko ukrivljen, 4,0mm, z mešickom, 6,0mm O.D., 11,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #462897 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom št.4,0 Oral Preformed kat.št. EET-K22-40 Medis Medical (sc=10kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002056 | 1 |  | ETT-K22-40 | Medis | [5 empty] | E
CP | P | #961492 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom št.4,0 kat.št. 25-4010 Sumi |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002056 | 1 |  | 25-4010 | Sumi | [5 empty] | E
CP | P | #961953 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom št.4,0 kat.št. 111780-000040 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002056 | 1 |  | 111780-000040 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002057 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom št. 4,5 |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, anatomsko ukrivljen, 4,5mm, z mešickom, 6,3mm O.D., 13,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #462898 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom št. 4,5 Oral Preformed kat.št. EET-K22-45 Medis Medical (sc=10kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002057 | 1 |  | ETT-K22-45 | Medis | [5 empty] | E
CP | P | #464686 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom št. 4,5 kat.št. RIM-45 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002057 | 1 |  | RIM-45 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #961493 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom št. 4,5 kat.št. 25-4510 Sumi |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002057 | 1 |  | 25-4510 | Sumi | [5 empty] | E
CP | P | #961954 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom št. 4,5 kat.št. 111780-000045 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002057 | 1 |  | 111780-000045 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002058 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 3,5 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, anatomsko ukrivljen, 3,5mm, z mešickom, 5,3mm O.D., 11,0mm CUFF Ř, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #464687 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 3,5 kat.št. RIM-35 Zarys (sc=20kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002058 | 1 |  | RIM-35 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #961955 | TUBUS ENDOTRAHEALNI UKRIVLJEN (AGT) s cuffom 3,5 kat.št. 111780-000035 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002058 | 1 |  | 111780-000035 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002059 | VODILO ZA INTUBACIJO 2,2MM (TUBUS 2,5-4,5) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za intubacijo tubusev velikosti 2,5 – 4,5. Dolžine 225mm. Paediatric/Pediatricen. Vodilo za intubacijo z mehko atravmatsko konico. Zunanja površina zagotavlja lahko tranzicijo. Brez latexa. Sterilen. Lahko tudi dolžina 270mm | [7 empty] | E
CP | P | #464688 | VODILO ZA INTUBACIJO 2,2MM (TUBUS 2,5-4,5) kat.št. 09-2223 Sumi |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002059 | 1 |  | 2223-09-01 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #464689 | VODILO ZA INTUBACIJO 2,2MM (TUBUS 2,5-4,0) kat.št. 84 40 25 Asid Bonz (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002059 | 1 |  | 84 40 25 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #961956 | VODILO ZA INTUBACIJO 2,2MM (TUBUS 2,5-4,5) kat.št.100/120/100 Portex Smiths Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002059 | 1 |  | 100/120/100 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #963777 | VODILO ZA INTUBACIJO 2,2MM (TUBUS 2,5-4,0MM) Paediatric/Neonatal Stylette 1 OX kat.št. S5000N Vyaire (sc=20kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002059 | 1 |  | S5000N | Vyaire | [5 empty] | E
CP | N | #N002060 | VODILO ZA INTUBACIJO 4,0MM (TUBUS 5,0-8,0) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za intubacijo tubusev velikosti 5,0 – 8,0. Dolžine 335mm. Adult/odrasli. Extra long/zelo dolgo.Vodilo za intubacijo z mehko atravmatsko konico. Zunanja površina zagotavlja lahko tranzicijo. Brez latexa. Sterilen. Lahko tudi dolžina 510 mm, tubus velikosti 5,mm -10,0 mm | [7 empty] | E
CP | P | #961957 | VODILO ZA INTUBACIJO DALJŠE 4,0MM (TUBUS 5,0-8,0) kat.št.100/121/200 Portex Smiths Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002060 | 1 |  | 100/121/200 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #963778 | VODILO ZA INTUBACIJO 4,0MM (TUBUS 5,0-6,5MM) Small Adult Stylette kat.št. S3000N Vyaire (sc=20kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002060 | 1 |  | S3000N | Vyaire | [5 empty] | E
CP | N | #N002061 | VODILO ZA INTUBACIJO 5,0MM (TUBUS 8,5-11,0) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za intubacijo tubusev velikosti 8,5 – 11,0. Dolžine 365mm. Adult/Odrasli. Vodilo za intubacijo z mehko atravmatsko konico, Zunanja površina zagotavlja lahko tranzicijo. Brez latexa. Sterilen. Lahko tudi dolžina 310mm, tubus velikosti 6.0 mm -10,0 mm | [7 empty] | E
CP | P | #464690 | VODILO ZA INTUBACIJO 5,0MM (TUBUS 8,5-11,0) kat.št. 09-5037 Sumi |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002061 | 1 |  | 1146011 | SUMI | [5 empty] | E
CP | P | #464691 | VODILO ZA INTUBACIJO 5,0MM (TUBUS 6,0-10,0) kat.št. 5-15100 Teleflex Medical - Hudson (sc=20kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002061 | 1 |  | 5-15100 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | P | #961958 | VODILO ZA INTUBACIJO 5,0MM (TUBUS 8,5-11,0) kat.št.100/120/300 Portex Smiths Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002061 | 1 |  | 100/120/300 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #963779 | VODILO ZA INTUBACIJO 5,0MM (TUBUS 6,5-10MM) Ultra-Slip Adult Stylette kat.št. S1000N Vyaire (sc=20kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002061 | 1 |  | S1000N | Vyaire | [5 empty] | E
CP | N | #N002064 | VODILO ZA REINTUBACIJO BOUGIE (TUBUS 6,0-10,0) |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za reintubacijo tubusev. BOUGIE. 15FR. Dolžine 700mm. Vodilo za reintubacijo z mehko atravmatsko konico, Zunanja površina zagotavlja lahko tranzicijo. Brez latexa. Sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #461535 | VODILO ZA REINTUBACIJO BOUGIE CH15 (TUBUS 6,0-10,0) Fr15 700mm kat.št. 8070015 Intersurgical (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002064 | 1 |  | 8070015 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #462900 | VODILO ZA REINTUBACIJO BOUGIE (TUBUS 6,0-10,0) Fr 15 kat.št. 038-968-050 Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002064 | 1 |  | 038-968-050 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #961961 | VODILO ZA REINTUBACIJO BOUGIE (TUBUS 6,0-10,0) kat.št.100/123/515 Portex Smiths Medical |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002064 | 1 |  | 100/123/515 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002065 | VODILO ZA TEŽKO INTUBACIJO CH 5 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za težko intubacijo. Paediatric/Pediatricen. Za tubuse velikost 2.5-3.5. 5CH. 500mm. Sterilen. Lahko tudi dolžina 700mm, velikosti 2.5, I.D. 1,4 mm,O.D. 2.6 | [7 empty] | E
CP | P | #461536 | VODILO ZA REINTUBACIJO BOUGIE CH6 Fr6 530mm kat.št. 8070006 Intersurgical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002065 | 1 |  | 8070006 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #961962 | VODILO ZA TEŽKO INTUBACIJO CH 5 kat.št.100/125/005 Portex Smiths Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002065 | 1 |  | 100/125/005 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002066 | VODILO ZA TEŽKO INTUBACIJO CH 10 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilo za težko intubacijo. Adult/Odrasli. Za tubuse velikosti 4.0-6.0.10CH. 700mm. Sterilen. Lahko tudi velikost 2.5,I.D.1.4 mm,O.D. 2.6 mm | [7 empty] | E
CP | P | #461537 | VODILO ZA REINTUBACIJO BOUGIE CH10 Fr10 700mm kat.št. 8070010 Intersurgical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002066 | 1 |  | 8070010 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #462901 | VODILO ZA REINTUBACIJO BOUGIE CH 10 Fr10 kat.št. 038-968-033 Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002066 | 1 |  | 038-968-033 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #961963 | VODILO ZA TEŽKO INTUBACIJO CH 10 kat.št.100/125/010 Portex Smiths Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002066 | 1 |  | 100/125/010 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N002068 | AIRWAY NASOFARINGEALNI I.D. št. 20 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nasofaringealni airway št 20, 5,0mm I.D., 6,63mm O.D.. Transparenten. Sterilen. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #961965 | AIRWAY NASOFARINGEALNI I.D. št. 20 5.0MM kat.št. 125410-20 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002068 | 1 |  | 125410-20 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002069 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 5 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 5,0mm, z mešickom, 6,7mm O.D., 13,0mm CUFF R, dolžina vodila 250mm, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #460800 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 5 kat.št. R8050RTC Vyaire |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002069 | 1 |  | R8050RTC | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #961966 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 5 kat.št. 112481-000050 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002069 | 1 |  | 112481-000050 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002070 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 5,5 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 5,5mm, z mešickom, 7,3mm O.D., 16,5mm CUFF R, dolžina vodila 280mm, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #460803 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 5,5 kat.št. R8055RTC Vyaire |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002070 | 1 |  | R8055RTC | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #961967 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 5,5 kat.št. 112481-000055 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002070 | 1 |  | 112481-000055 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002071 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 6 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 6,0mm, z mešickom, 8,0mm O.D., 18,5mm CUFF R, dolžina vodila 290mm, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #460801 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 6 kat.št. R8060RTC Vyaire |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002071 | 1 |  | R8060RTC | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #961968 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 6 kat.št. 112481-000060 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002071 | 1 |  | 112481-000060 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002072 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 6,5 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 6,5mm, z mešickom, 8,7mm O.D., 20,5mm CUFF R, dolžina vodila 300mm, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #460802 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 6,5 kat.št. R8065RTC Vyaire |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002072 | 1 |  | R8065RTC | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #961969 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 6,5 kat.št. 112481-000065 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002072 | 1 |  | 112481-000065 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002073 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 7 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 7,0mm, z mešickom, 9,3mm O.D., 24,0mm CUFF R, dolžina vodila 320mm, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #460804 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 7 kat.št. R8070RTC Vyaire |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002073 | 1 |  | R8070RTC | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #961970 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 7 kat.št. 112481-000070 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002073 | 1 |  | 112481-000070 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002074 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 7,5 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 7,5mm, z mešickom, 10,0mm O.D., 26,0mm CUFF R, dolžina vodila 330mm, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #460805 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 7,5 kat.št. R8075RTC Vyaire |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002074 | 1 |  | R8075RTC | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #961971 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 7,5 kat.št. 112481-000075 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002074 | 1 |  | 112481-000075 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002075 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 8 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 8,0mm, z mešickom, 10,7mm O.D., 26,0mm CUFF R, dolžina vodila 340mm, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #460806 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 8 kat.št. R8080RTC Vyaire |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002075 | 1 |  | R8080RTC | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #961972 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 8 kat.št. 112481-000080 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002075 | 1 |  | 112481-000080 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002076 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 8,5 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 8,5mm, z mešickom, 11,3mm O.D., 28,0mm CUFF R, dolžina vodila 345mm, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #460807 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 8,5 kat.št. R8085RTC Vyaire |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002076 | 1 |  | R8085RTC | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #961973 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 8,5 kat.št. 112481-000085 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002076 | 1 |  | 112481-000085 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002077 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 9 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubus endotrahealni, 9,0mm, z mešickom, 12,0mm O.D., 28,0mm CUFF R, dolžina vodila 350mm, ventil za luer in luer lock brizge, radiopacen, številcno oznacena velikost tubusa ter globinska skala v cm, z Murphijevim ocesom, atravmatska konica, latex free, sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #460808 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 9 kat.št. R8090RTC Vyaire |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002077 | 1 |  | R8090RTC | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #961974 | TUBUS ENDOTRAHEALNI S CUFFOM Z VODILOM ŠT. 9 kat.št. 112481-000090 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002077 | 1 |  | 112481-000090 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002078 | ADAPTER (L) ZA DIH-CEV (ELBOW) |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adaprter za dihalno cev. 3 potni (dihalna cev, CO2 cev, pacient). Nelocljiv zamašek od CO2 poti-VAROVALO. Dimenzije: 15mm - luer port - 22mm. | [7 empty] | E
CP | P | #462902 | ADAPTER (L) ZA DIH-CEV (ELBOW) komolcek 22M/15F kat.št. 010-641 Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002078 | 1 |  | 010-641 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #958918 | ADAPTER ZA DIH-CEV (ELBOW) kat.št. 2714000 Intersurgical (pak.25kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002078 | 1 |  | 2714000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002079 | VODA STERILNA ZA VLAŽENJE KISIKA 340ML |  |  |  | 5500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | izpolnjuje standarde za uporabo v medicini. Izdelek v uporabi zagotavlja zaprt sistem vlaženja kisika v okviru preprecevanja bolnišnicnih okužb.Priložena uradna navodila v slovenskem jeziku. Lahko ponudite pakiranje sterilne vode ki odstopa za do +/- 5%, ce je združljivo z narocnikovo opremo. | [7 empty] | E
CP | P | #052602 | AQUA DESTILATA ZA INHAL. S KONEKTOM AQUAPACK 340ML kat.št. 400340 Hudson |  |  |  | 5500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002079 | 1 |  | H-400340 | Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N002084 | BALON NARKOZNI SILIKON 2L |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon narkozni. Iz silikona. Volumna 2,0l. Z zanko. Premer priklopa 22,0 mm. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #052570 | BALON NARKOZNI SILIKON 2L kat.št. 150700-000020 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002084 | 1 |  | 150700-000020 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #461411 | BALON NARKOZNI SILIKON 2L BREATHING BAG 2L BREZ LATEXA kat.št. 5062NL Vyaire |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002084 | 1 |  | 5062NL | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #464692 | BALON NARKOZNI SILIKON 2L kat.št. 038-81-820NL Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002084 | 1 |  | 038-81-820NL | Flexicare | [5 empty] | E
CP | N | #N002085 | BALON NARKOZNI SILIKON 3L |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon narkozni. Iz silikona. Volumna 3,0l. Z zanko. Premer priklopa 22,0 mm. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #052571 | BALON NARKOZNI SILIKON 3L kat.št. 150700-000030 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002085 | 1 |  | 150700-000030 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #461412 | BALON NARKOZNI SILIKON 3L BREATHING BAG 3L BREZ LATEXA kat.št. 5063NL Vyaire |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002085 | 1 |  | 5063NL | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #462903 | BALON NARKOZNI SILIKON 3L kat.št. 038-81-830NL Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002085 | 1 |  | 038-81-830NL | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | N | #N002086 | CEV UNIVERZALNA 3MMx30M |  |  |  | 22 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko tudi ustrezna cev univerzalne dolžine 30.4 m. | [7 empty] | E
CP | P | #004053 | CEV UNIVERZALNA 3MMx30M kat.št. OL-8400 Pennine |  |  |  | 22 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002086 | 1 |  | OL-8400 | Pennine | [5 empty] | E
CP | P | #461413 | CEV UNIVERZALNA 3MMx30M kat.št. 50025 Primed Halberstadt |  |  |  | 22 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002086 | 1 |  | 50025 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N002087 | CEV UNIVERZALNA 7MMx30M |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #957726 | CEV UNIVERZALNA 7MMx30M kat.št. 50021 Primed Halberstadt |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002087 | 1 |  | 50021 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N002088 | CEV UVAJALNA ZA TUMESCENTNO ANESTEZIJO 4M |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev uvajalna za tumescentno anestezijo,dolžine 4m, za enkratno uporabo. Sterilna. | [7 empty] | E
CP | P | #960327 | CEV UVAJALNA ZA TUMESCENTNO ANESTEZIJO 4M kat.št. 6022 Covidien |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002088 | 1 |  | 6022 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N002089 | CEV ZA ASPIRATOR CH30x2M |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev dolžine 180 cm Lahko cev dolžine 1.8m. | [7 empty] | E
CP | P | #462904 | CEV ZA ASPIRATOR CH30x2,1M sterilna kat.št. ZAR-DO-30201 Zarys (sc=50kos) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002089 | 1 |  | ZAR-DO-30201 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N002090 | CEV ZA VZORCENJE CO2 - enodnevna 3M ZA ANESTEZIJSKI APARAT |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev za vzorcenje CO2. Enodnevna. Konekti: samec – samec. Luer lock konekt.dolžina cevke 3m(+-5cm) | [7 empty] | E
CP | P | #462905 | CEV ZA VZORCENJE CO2 - enodnevna 3M ZA ANESTEZIJSKI APARAT kat.št. AL-0512 Altera (sc=100kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002090 | 1 |  | AL-0512 | ALTERA | [5 empty] | E
CP | N | #N002091 | CEV ZA KISIK POVEZOVALNA 2,1M |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko cev dolžine 1.8m. | [7 empty] | E
CP | P | #461414 | CEV ZA KISIK POVEZOVALNA 2,1M kat.št. 001350 Vyaire |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002091 | 1 |  | 1350 | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #464693 | CEV ZA KISIK POVEZOVALNA 2,1M kat.št. 032-10-060 Flexicare (sc=100kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002091 | 1 |  | 032-10-060 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #464694 | CEV ZA KISIK POVEZOVALNA 2,1M kat.št. ZAR-DT-2100 Zarys (sc=100kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002091 | 1 |  | ZAR-DT-2100 | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #953153 | CEV ZA KISIK POVEZOVALNA 2,1M kat.št. 82 03 10 Asid Bonz |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002091 | 1 |  | 82 03 10 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #961978 | CEV ZA KISIK POVEZOVALNA 2,1M kat.št. 1174003 Intersurgical |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002091 | 1 |  | 1174003 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002092 | DIHALNI SISTEM ZA CPAP (maska za CPAP-2xPEEP ventil) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem mora biti prevlecen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na ucinkovitost preprecevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Ucinkovitost mora biti testirana po 24 urah in 7 dnevih. V obeh casovnih obdobjih mora biti vsaj 99,99%, na vse prej navedene bakterije. | [7 empty] | E
CP | P | #008032 | DIHALNI SISTEM ZA CPAP (maska za CPAP-2xPEEP ventil) kat.št. 2230002 Intersurgical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002092 | 1 |  | 2230002 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002093 | FILTER EKSPIRATORNI ZA AVEA Z LOVILCEM VODE |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ekspiratorni filter za respirator AVEA. Viralna in baktericidna filtracija (VFE/BFE) 99,999%. DOP in PAO filtracija 99,97+%. ISO konekt (pot/pacient) 22mm O.D./15mm I.D.. ISO konekt (ventilator) 22mm O.D. / nestandardni I.D. Upor pretoka manj kot 1.0cm H2O. Volumna 500ml od tega 130ml lovilec kondenza. | [7 empty] | E
CP | P | #961017 | FILTER EKSPIRATORNI ZA AVEA Z LOVILCEM VODE kat.št. 11790 Carefusion |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002093 | 1 |  | 11790 | Carefusion | [5 empty] | E
CP | N | #N002094 | FILTER OTROŠKI - BAKTERICIDNI IN VLAŽILNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Filter virusni in bakteriološki, vlažilni, otroški. Filter mora biti za dihalne volumne od 75 do 200 ml. Volumen filtra sme biti najvec 28 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 15l/min ne sme biti vecji od 93 Pa. Povecanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti vecje od 17 Pa. Luer-Lock spojka, teža filtra do 22 g, biti mora elektrostaticen. Zamašek spojke Luer za meritev etCO2 ne sme biti locljiv od filtra. Preizkušen mora biti na ucinkovitost filtracije z Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55:458-65).Ucinkovitost testiranja na prej omenjene bakterije in viruse mora bit vsaj 99,999%.i Povracilo vlage mora biti pri dihalnem volumnu 250 ml najmanj 30 mg H2O/l, merjeno po ISO 9360-2:2003.Preizkušen mora biti tudi s testom s soljo po standardu ISO 23328-1, pri katerem je lahko prepustnost najvec 2%. Priložen mora biti CE in deklaracija ustreznosti . | [7 empty] | E
CP | P | #961976 | FILTER OTROŠKI ZA ANESTEZIJSKI APARAT kat.št. 1831000 Intersurgical (sc=40kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002094 | 1 |  | 1831000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002095 | FILTER BAKTEROCIDNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Filter viralno bakteriološki za odrasle. Filter mora biti za dihalne volumne od 200 do 1500 ml. Volumen filtra sme biti najvec 68 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30l/min ne sme biti vecji od 120 Pa. Povecanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti vecje od 5 Pa. Luer-Lock spojka, teža filtra najvec 42 g, biti mora elektrostaticen. Zamašek spojke Luer za meritev (et)CO2 ne sme biti locljiv od filtra. Preizkušen mora biti na ucinkovitost filtracije z TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55:458-65). Filtracijska ucinkovitost po postopku BS EN 13328-1, na prej omenjene bakterije in viruse mora biti vsaj 99,999%. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Preizkušen mora biti tudi s testom s soljo po standardu ISO 23328-1, pri katerem je lahko prepustnost najvec 0,60%.Zahtevan CE in deklaracija ustreznosti | [7 empty] | E
CP | P | #461538 | FILTER BAKTEROCIDNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR kat.št. 1944003 Intersurgical |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002095 | 1 |  | 1944003 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #961983 | FILTER BAKTERICIDNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT kat.št. 1844-003 Intersurgical |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002095 | 1 |  | 1844-003 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002097 | FILTER VLAŽILNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Filter viralno-bakteriološki, za odrasle, vlažilni. Filter mora biti za dihalne volumne od 200 do 1500 ml. Volumen filtra sme biti najvec 70 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30 l/min ne sme biti vecji od 125 Pa. Povecanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti vecje od 14 Pa. Luer-Lock spojka, teža filtra najvec 45 g, biti mora elektrostaticen. Zamašek spojke Luer za meritev etCO2 ne sme biti locljiv od filtra. Preizkušen mora biti glede ucinkovitosti filtracije TBC, Hepatitisa C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55:458-65). Filtracijska ucinkovitost po postopku BS EN 13328-1, na prej omenjene bakterije in viruse mora biti vsaj 99,999 %. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Povracilo vlage mora biti pri dihalnem volumnu 500 ml najmanj 28 mg H2O/l, merjeno po ISO 9360-2:2003. Preizkušen mora biti tudi s testom s soljo po standardu ISO 23328-1, pri katerem je prepustnost lahko najvec 0,65 %.Zahtevan CE in deklaracija ustreznosti.. | [7 empty] | E
CP | P | #464695 | FILTER VLAŽILNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT IN RESPIRATOR VIR/BAKT kat.št. 1941000 Intersurgical (sc=70kos) |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002097 | 1 |  | 1941000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #961985 | FILTER VLAŽILNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT kat.št. 1941-001 Intersurgical |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002097 | 1 |  | 1941-001 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N002105 | KANILA TRAHEALNA FIG. 7 kratka tracoe, silikonska, brez mešicka |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANILA naj bo silikonska, brez kafa, z enojnim lumnom, vel.7,0 I.D.; 10,0 O.D., celotna dolžina notranjega dela kanile naj bo 7,0 mm, imeti mora 2 flexibilna notranja vložka ( št.> 6),ki naj imata barvni zamašek, prirobnica naj bo silikonska, prilegati se mora anatomiji vratu, kanila naj ima 15mm nastavek za namestitev ambuja, set naj vsebuje 3g vrecko napolnjeno z mazalnim želejem topnim v vodi | [7 empty] | E
CP | P | #957505 | KANILA TRAHEALNA FIG. 7 kratka tracoe, silikonska, brez mešicka kat.št. RU-121300-000070 Teleflex Medical - Rusch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002105 | 1 |  | RU-121300-000070 | Teleflex Medical -Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N002108 | KANILA TRAHEALNA PLAST. FIG.8 z mešickom |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila naj ima kaf iz PVC, vsebuje naj 2 vložka, ima naj ušesca za fiksacijo, dolžina naj bo 75,5 mm | [7 empty] | E
CP | P | #954196 | KANILA TRAHEALNA PLAST. FIG.8 z mešickom kat.št. 102025 Primed Halberstadt |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002108 | 1 |  | 102025 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N002109 | KANILA TRAHEALNA PLAST. KRATKA 8/11,2 - TRACOE FIG. 8 |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila naj bo narejena iz medicinskega PVC-ja,po vsej dolžini kanile naj bo radiopacna nitka. Kanila naj ima notranji vložek, ob straneh naj bodo ušesca za pritrditev; set naj vsebuje trak za fiksacijo . Kanila naj bo kratka, ID 8mm, dolžina 70 mm, | [7 empty] | E
CP | P | #464696 | KANILA TRAHEALNA PLAST. KRATKA 8/11,2 - TRACOE FIG. 8 kat.št. 102-08 Tracoe |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002109 | 1 |  | 102-08 | Tracoe | [5 empty] | E
CP | P | #955506 | KANILA TRAHEALNA PLAST. KRATKA 8/11,2 - TRACOE FIG. 8 iz medicinskega PVC dolžina 70,0mm kat.št. 200115 Primed Halberstadt |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002109 | 1 |  | 200115 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N002115 | CEV UNIVERZALNA 5MMx30M |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko cev univerzalna 4,5 mm * 30 m | [7 empty] | E
CP | P | #961977 | CEV UNIVERZALNA 5MMx30M kat.št. 50020 Primed Halberstadt |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002115 | 1 |  | 50020 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N002739 | KRTACKA ZA CIŠCENJE BRONHOSKOPA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šcetka za cišcenje za enkratno uporabo z metalnim vodilom in metalno kroglico na distalnem delu za varen prehod skozi delovni kanal, premer šcetke 1mm. | [7 empty] | E
CP | P | #463951 | KRTACKA ZA CIŠCENJE BRONHOSKOPA 125CM kat.št. 110931-50 Karl Storz (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002739 | 1 |  | 110931-50 | Karl Storz | [5 empty] | E
CP | P | #962147 | KRTACKA ZA CIŠCENJE BRONHOSKOPA kat.št. BW-400B Olympus |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002739 | 1 |  | BW-400B | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N003526 | KIVETA ZA CO2 1xuporaba ODRASLI za aparat Oxylog 3000 |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kiveta za CO2 - ODRASLI. Brez latexa. 1 x uporaba. Nesterilna. | [7 empty] | E
CP | P | #055535 | KIVETA za CO2 1x up. ODRASLI za aparat Oxylog 3000 plus kat.št. MP01062 Drager |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003526 | 1 |  | MP01062 | Drager | [5 empty] | E
CP | P | #463952 | KIVETA ZA CO2 1xuporaba ODRASLI za aparat Oxylog 3000 kat.št. 2775000 Intersurgical (sc=25kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003526 | 1 |  | 2775000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003527 | KIVETA ZA CO2 1xuporaba OTROCI za aparat Oxylog 3000 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kiveta za CO2 - PEDIATRICNA. Brez latexa. 1 x uporaba. Nesterilna. | [7 empty] | E
CP | P | #055547 | KIVETA za CO2 1x up. OTROCI za aparat Oxylog 3000 plus kat.št. MP01063 Drager |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003527 | 1 |  | MP01063 | Drager | [5 empty] | E
CP | P | #463953 | KIVETA ZA CO2 1xuporaba OTROCI za aparat Oxylog 3000 kat.št. 2775000 Intersurgical (sc=25kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003527 | 1 |  | 2775000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003528 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI RESPIRATOR Oxylog 3000 1,5M |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilen dihalni sistem za prenosni respirator Oxylog 3000. Dolžina sistema 1,5 premer cevi je 22 mm. Sistem mora biti prevlecen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na ucinkovitost preprecevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. | [7 empty] | E
CP | P | #055432 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI RESPIRATOR Oxylog 3000 1,5m ODRASLI kat.št. 5703041 Drager |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003528 | 1 |  | 5703041 | Drager | [5 empty] | E
CP | P | #462046 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI RESPIRATOR Oxylog 3000 1,5M kat.št. 2072000 Intersurgical (min.pak.=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003528 | 1 |  | 2072000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003529 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI RESPIRATOR Oxylog 3000 3M |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilen dihalni sistem za prenosni respirator Oxylog 3000 dolžine 3,0m / odrasli. 1xuporaba | [7 empty] | E
CP | P | #055489 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI RESPIRATOR Oxylog 3000 3M ODRASLI kat.št. MP00335 Drager |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003529 | 1 |  | MP00335 | Drager | [5 empty] | E
CP | P | #461415 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI RESPIRATOR Oxylog 3000 3M kat.št. 2272000 Intersurgical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003529 | 1 |  | 2272000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003530 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI RESPIRATOR Oxylog 3000 1,9M |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilen dihalni sistem za prenosni respirator Oxylog 3000 dolžine 1,9m / otroški. 1xuporaba | [7 empty] | E
CP | P | #055532 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI RESPIRATOR Oxylog 3000 1,9M OTROŠKI kat.št. 5704964 Drager |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003530 | 1 |  | 5704964 | Drager | [5 empty] | E
CP | P | #462047 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI RESPIRATOR Oxylog 3000 1,9M kat.št. 2272000 Intersurgical (min.pak.=20kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003530 | 1 |  | 2272000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #464697 | SISTEM DIHALNI ZA PRENOSNI RESPIRATOR Oxylog 3000 2M kat.št. 2072000 Intersurgical (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003530 | 1 |  | 2072000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003531 | SISTEM DIHALNI z balonom 2l RAZTEGLJIV ZA ANESTEZIJSKI APARAT HUDSON |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dihalni sistem za anestezijski aparat za enkratno uporabo. Za odrasle. Dolžina cevi 1,5m. Z balonom volumna 2l. Z konektom za priklop na pacienta ter CO2 cevko. | [7 empty] | E
CP | P | #464698 | SISTEM DIHALNI z balonom 2l RAZTEGLJIV ZA ANESTEZIJSKI APARAT HUDSON 2M kat.št. 2154000 Intersurgical (sc=35kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003531 | 1 |  | 2154000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #954129 | SISTEM DIHALNI (z balonom 2l) RAZTEGLJIV ZA ANESTEZIJSKI APARAT HUDSON kat.št. 318202 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003531 | 1 |  | 318202 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003533 | SISTEM DIHALNI ENOCEVNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT 7-dnevna uporaba, dolžina 160cm |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem krožni dihalni za anestezijo, za odrasle. Inspiratorna cev se mora nahajati v ekspiratorni cevi. Dolžina sistema mora biti med 1,4 in 1,6 m, premer cevi je 30 mm. Krak za povezavo sistema z ekspiratornim delom aparata mora biti raztegljiv in je dolg vsaj 0,4m. Spojka na strani pacienta mora biti gibljiva. Sistem mora vsebovati krak za balon dolžine med 0,9 in 1,10 balon prostornine 2L in držalo za krak za enkratno uporabo. Sistem mora biti prevlecen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na ucinkovitost preprecevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Ucinkovitost mora biti testirana po 24 urah in 7 dnevih. V obeh casovnih obdobjih mora biti vsaj 99,99%, na vse prej navedene bakterije. Sistem vsebuje cevko za merjenje koncentracije CO2, ki se mora nahajati v notranjem lumnu ekspiratornega dela cevi in ima luer lock prikljucek ob prikljucku sistema na aparat. Komplet mora vsebovati zamašek, ki pri testiranju sistema omogoca zamašitev notranjega lumna sistema na strani pacienta. | [7 empty] | E
CP | P | #464699 | SISTEM DIHALNI ENOCEVNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT 7-dnevna uporaba, dolžina 160cm kat.št. 2902102 Intersurgical (sc=12kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003533 | 1 |  | 2902102 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #960361 | SISTEM DIHALNI ENOCEVNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT 7-dnevna uporaba, dolžina 160cm kat.št. 2902111 Intersurgical |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003533 | 1 |  | 2902111 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #964971 | SISTEM DIHALNI DVOCEVNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT 7-dnevna uporaba, dolžina 160cm kat.št. 2010100 Intersurgical |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003533 | 1 |  | 2010100 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003535 | SISTEM DIHALNI ZA SIEMENS |  |  |  | 220 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dihalni sistem za intenzivne oddelke, za odrasle. Dolžina sistema med 1,5 in 1,7m, premer cevi je 22 mm. Sistem mora biti prevlecen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na ucinkovitost preprecevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Ucinkovitost mora biti testirana na 24 ur in 7 dni in biti mora v obeh casovnih obdobjih vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. | [7 empty] | E
CP | P | #052439 | SISTEM DIHALNI ZA SIEMENS kat.št. 2000100 Intersurgical |  |  |  | 220 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003535 | 1 |  | 2000100 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003536 | SISTEM DIHALNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT T-PIECE-OTROŠKI POLZAPRTI SISTEM (EMONA) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dihalni sistem za anestezijo, za otroke, s T-konektom in z APL-ventilom. Dolžina sistema med 1,6 in 1,8 m, premer cevi je 15 mm. APL-ventil ima spojko za odvod plinov z zunanjim premerom 30 mm. Upor APL-ventila v zaprtem položaju in pri 15 l/min pretoka je 35 cm H2O. V kompletu dva balona 1 l in 0,5 l, brez lateksa, ter spojki 22F/15F in 15F/6 - 9 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #954124 | SISTEM DIHALNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT T-PIECE-OTROŠKI POLZAPRTI SISTEM (EMONA) kat.št. 2122012 Intersurgical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003536 | 1 |  | 2122012 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003537 | SISTEM DIHALNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT - OTROŠKI (CIRCLE) |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Krožni dihalni sistem za anestezijo, za otroke. Dolžina sistema med 1,5 in 1,7 m, premer cevi je 15 mm. Krak za dihalni balon je dolg med 0,8 in 1 m. V kompletu z balonom 1 l, brez lateksa. | [7 empty] | E
CP | P | #464700 | SISTEM DIHALNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT - OTROŠKI (CIRCLE) 1L 160cm kat.št. 2142014 Intersurgical (sc=12kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003537 | 1 |  | 2142014 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #954123 | SISTEM DIHALNI ZA ANESTEZIJSKI APARAT - OTROŠKI (CIRCLE) kat.št. 4500006 Intersurgical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003537 | 1 |  | 4500006 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003538 | NOSILEC ZA ANESTEZIJSKE CEVNE SISTEME |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nosilec za anestezijske cevne sisteme. Primeren za cevi odrasle/otroške. Z utori od 30mm/22mm/15mm. | [7 empty] | E
CP | P | #962337 | NOSILEC ZA ANESTEZIJSKE CEVNE SISTEME kat.št. 5904 Intersurgical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003538 | 1 |  | 5904 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003540 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,5L |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon narkozni. Iz silikona. Volumna 1,5l. Z zanko. Premer priklopa 22,0 mm. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #962339 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,5L kat.št. 15070015 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003540 | 1 |  | 15070015 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003541 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,0L |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon narkozni. Iz silikona. Volumna 1,0l. Z zanko. Premer priklopa 22,0 mm. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #461416 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,0L BREATHING BAG 1L BREZ-LATEXA kat.št. 5061NL Vyaire |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003541 | 1 |  | 5061NL | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #462912 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,0L kat.št. 038-82-810NL Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003541 | 1 |  | 038-82-810NL | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | P | #962340 | BALON NARKOZNI SILIKON 1,0L kat.št. 15070010 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003541 | 1 |  | 15070010 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003542 | BALON NARKOZNI SILIKON 0,5L |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon narkozni. Iz silikona. Volumna 0,5l. Z zanko. Premer priklopa 22,0 mm. Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #461417 | BALON NARKOZNI SILIKON 0,5L BREATHING BAG 0,5L BREZ LATEXA kat.št. 5060NL Vyaire |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003542 | 1 |  | 5060NL | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #462913 | BALON NARKOZNI SILIKON 0,5L kat.št. 038-83-805NL Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003542 | 1 |  | 038-83-805NL | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | P | #962341 | BALON NARKOZNI SILIKON 0,5L kat.št. 15070005 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003542 | 1 |  | 15070005 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003855 | KATETER VENSKI CENTRALNI ENOLUMNI SUBKLAVIJSKI 15CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Centralni venski kateter z 1-lumnom iz poliuretana, kateter 4F; kanila 18G, dolžine 15cm, priložena vodilna žica, kompatibilen z univerzalnim adapterjem, radiopacen, pakiran v sterilnem ovoju Enakovreden kateter dolžine 25cm. Enakovreden kateter dolžine 20cm | [7 empty] | E
CP | P | #962435 | KATETER VENSKI CENTRALNI ENOLUMNI SUBKLAVIJSKI 15CM CERTOFIX MONO kat.št. 4160185 B.Braun |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003855 | 1 |  | 4160185 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003859 | SONDA BLAKE-MOORE CH18 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sonda za kompresijo gastricnega fundusai n esofagialnih varic.:sterilna,minimalna dolžina 100cm,dostop za esofagialni balon,dostop za želodcni balon,dostop za želodcno aspiracijo,z dvemi napihljivimi baloni,fleksibilen material-mehka guma, | [7 empty] | E
CP | P | #052304 | SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE CH18 kat.št. 204802-18 Teleflex Medical - Rüsch (a´2 kom) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003859 | 1 |  | 204802-18 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003860 | SONDA BLAKE-MOORE CH21 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sonda za kompresijo gastricnega fundusai n esofagialnih varic.:sterilna,minimalna dolžina 100cm,dostp za esofagialni balon,dostop za želodcni balon,dostop za želodcno aspiracijo,z dvemi napihljivimi baloni,fleksibilen material-mehka guma, | [7 empty] | E
CP | P | #055094 | SONDA SENGSTAKEN-BLAKEMORE CH21 kat.št. 204800 Teleflex Medical - Rüsch (a´2 kom) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003860 | 1 |  | 204800 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003861 | SONDA HRANILNA NAZOGASTRICNA CH12 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna,za enkratno uporabo,iz poliuretana ali silikona,dolžina 110cm+/- 10cm,ENFIT konekt,ki je kompatibilen z EFIT sistemi za hranjenje in ENFIT brizgami(ISO 80369-1),številcna oznaka vsake 5 cm,zaprta zaobljena konica,4 lateralno distalne odprtine,radiopacna Vecpotna sonda. Lahko nazogastricna sonda, ch12, dolžine 120 cm, enfit, y-konekt (dvovhodna). | [7 empty] | E
CP | P | #025641 | SONDA HRANILNA NAZOGASTRICNA CH12 ENTRIFLEX KANGAROO TRIPOTNA 110cm kat.št. 8884721252 Covidien (a´10kom) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003861 | 1 |  | 8884721252 | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #461539 | SONDA HRANILNA NAZOGASTRICNA CH12 ENFIT PUR 100CM kat.št. NGP12/100L Medicina (sc=25kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003861 | 1 |  | NGP12/100L | Medicina LTD. | [5 empty] | E
CP | P | #464701 | SONDA HRANILNA NAZOGASTRICNA CH12 FREKA TUBE Y-CONNECTOR FR12/120CM, ENFIT kat.št. 7981829 Fresenius Kabi |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003861 | 1 |  | 7981829 | Fresenius Kabi | [5 empty] | E
CP | N | #N003862 | BRIZGA ZA PERFUZOR 50ML |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trodelna,brez lateksa in PVC-ja,graduacija po 1 ml,natisnjena tako ,da se ne izbriše ob stiku z alkoholom,enojno sterilno pakirane,rahlo ovalna krilca za boljši oprijem.Kompatibilna s perfuzorjem B.Braun | [7 empty] | E
CP | P | #955085 | BRIZGA ZA PERFUZOR 50ML kat.št. 8728844F-06 B.Braun |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003862 | 1 |  | 8728844F-06 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003863 | SET ZA HRANILNO CRPALKO |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za enkratno uporabo,dolžine do 260 cm s kapalno komoro,T konektom za luer brizgalke in negativnim luer lock prikljuckom za povezavo s sondo.Vrecka z volumnom 1000 ml in sistemom za obešanje,ki vzdrži težo polne vrecke.Kompatibilen s crpalko ENTEROPORT plus. | [7 empty] | E
CP | P | #956709 | SET ZA HRANILNO CRPALKO ENTEROPORT PLUS SET 1000 kat.št. 8721734 B.Braun |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003863 | 1 |  | 8721734 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003864 | KATETER I.V. PERIFERALNI INTEGRIRANI 24G |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Periferalni integrirani IV kateter, iz unikatnega Ployurethana BD Vialon, ki je mehkejši, odporen na pregib, z vgrajeno ekstenzijsko cevjo s stišckom za reguliranje pretoka, z varnostnim mehanizmom, ki preprecuje neželene vbode, certificiran za subkutano | [7 empty] | E
CP | P | #958605 | KATETER I.V. PERIFERALNI 24G INTEGRIRANI SAFTINTIMA 0,7x19MM kat.št. 383318 Becton Dickinson |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003864 | 1 |  | 383318 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003865 | KATETER I.V. PERIFERALNI INTEGRIRANI 22G |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Periferalni integrirani IV kateter, iz unikatnega Ployurethana BD Vialon, ki je mehkejši, odporen na pregib, z vgrajeno ekstenzijsko cevjo s stišckom za reguliranje pretoka, z varnostnim mehanizmom, ki preprecuje neželene vbode, certificiran za subkutano | [7 empty] | E
CP | P | #959795 | KATETER I.V. PERIFERALNI 22G INTEGRIRANI SAFTINTIMA 0,9x19MM kat.št. 383328 Becton Dickinson |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003865 | 1 |  | 383328 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003866 | SISTEM ZA INFUZIJSKO CRPALKO |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijski sistem z dvokanalno iglo,brez lateksa,filter za delce 15 mikronov,nastavek LL,možnos fiksacije infuzijske linije na stišcek,dolžina sistema od 245 cm do 260 cm.Kompatibilen z infuzijskimi crpalkami proizvajalca B.Braun | [7 empty] | E
CP | P | #014536 | SISTEM ZA INFUZIJSKO CRPALKO INFUSOMAT SISTEM SPACE ST. 250CM kat.št. 8700036SP B.Braun (a´100) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003866 | 1 |  | 8700036SP | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003869 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 1,5ML/URO 7-DNEVNI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za prenosno elastomersko crpalko, za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil; za enkratno uporabo; sterilen; posamicno pakiran; 7-dnevni, pretok 1,5ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; iz prosojnega materiala; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; natancnost pretoka ±10%; certificiran; skladen z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #463954 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 1,5ML/URO 7-DNEVNA LV1.5 kat.št. 2C2087K Baxter (sc=12kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003869 | 1 |  | 2C2087K | Baxter | [5 empty] | E
CP | P | #960182 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 7-DNEVNI 1,5ML/URO 300ML kat.št. INF3200-15 HS Spa |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003869 | 1 |  | INF3200-15 | HS Spa | [5 empty] | E
CP | N | #N003870 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 0,5ML/URO 7-DNEVNI |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za prenosno elastomersko crpalko, za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil; za enkratno uporabo; sterilen; posamicno pakiran; 7-dnevni, pretok 0,5ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; iz prosojnega materiala; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; natancnost pretoka ±10%; certificiran; skladen z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #461402 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 0,5ML/URO 7-DNEVNI kat.št. INF1200-05 HS Hospital Service S.p.A. |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003870 | 1 |  | INF1200-05 | HS Hospital Service S.p.A. | [5 empty] | E
CP | P | #462917 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 0,5ML/URO 7-DNEVNI Easyflow 150ML kat.št. LF0050 Adriamed (sc=15kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003870 | 1 |  | LF0050 | Adriamed | [5 empty] | E
CP | P | #953964 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 7-DNEVNI 0,5ML/URO 100ML kat.št. SKA10005 Surgika s.r.l. |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003870 | 1 |  | SKA10005 | Surgika s.r.l. | [5 empty] | E
CP | N | #N003871 | BRIZGA ZA PERFUZOR 50ML |  |  |  | 240 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilna s perfuzorjem Alaris | [7 empty] | E
CP | P | #462916 | BRIZGA ZA PERFUZOR 50ML PLASTIPAK LL 50/60ML/1ml kat.št. 300865 Becton Dickinson (sc=60kos) |  |  |  | 240 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003871 | 1 |  | 300865 | BD | [5 empty] | E
CP | P | #961210 | BRIZGA ZA PERFUZOR ALARIS 50ML kat.št. 30602U Becton Dickinson |  |  |  | 240 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003871 | 1 |  | 30602U | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N003872 | SREDSTVO ZA ŽELIRANJE |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sredstvo za želiranje izlockov,za dodajanje v aspiracijske vrecke, 20g za liter tekocine Lahko tudi 25g. | [7 empty] | E
CP | P | #461397 | SREDSTVO ZA ŽELIRANJE 25G (a´24) kat.št. 57550 Serres |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003872 | 1 |  | 57550 | Serres | [5 empty] | E
CP | P | #959576 | AGENS ZA ŽELIRANJE 20G kat.št. 9830-020 Vacsax Ltd |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003872 | 1 |  | 9830-020 | Vacsax Ltd | [5 empty] | E
CP | N | #N003873 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILACIJO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifunkcijska elektroda za defibrolacijo za odrasle.Samolepljiva,sterilna,za enkratno uporabo.Omogoca defibrilacijo,monitoriranje in pacing.Kompatibilna z defibrilatorjem Philips | [7 empty] | E
CP | P | #464702 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILACIJO PHILIPS MODELOV kat.št. EF-87.111.01 EF Medica (sc=10par=20kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003873 | 1 |  | EF-87.111.01 | EF Medica | [5 empty] | E
CP | P | #955436 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILACIJO M 3713A kat.št. 989803158211 Philips |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003873 | 1 |  | 989803158211 | Philips | [5 empty] | E
CP | N | #N003874 | ELEKTRODE ZA PACING IN DEFIBRILACIJO |  |  |  | 280 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multifunkcijska elektroda za defibrolacijo za odrasle.Samolepljiva,sterilna,za enkratno uporaboOmogoca defibrilacijo,monitoriranje in pacing.Kompatibilna z defibrilatorjem Zoll 22.07.2020:elektrode morajo imeti kabel,ki je kompatibilen s kablom defibrilatorja Zoll. | [7 empty] | E
CP | P | #462918 | ELEKTRODE ZA PACING IN DEFIBRILACIJO za ZOLL serije E, M in R, multifunkcijske kat.št. 8900-4003-49 ZOLL |  |  |  | 280 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003874 | 1 |  | 8900-4003-49 | ZOLL | [5 empty] | E
CP | P | #464703 | ELEKTRODE ZA PACING IN DEFIBRILACIJO Defi elektroda ZOLL Skintact DF28N kat.št. 305 Leonhard Lang (sc=10par=20kos) |  |  |  | 280 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003874 | 1 |  | 305 | Leonhard Lang | [5 empty] | E
CP | P | #464704 | ELEKTRODE ZA PACING IN DEFIBRILACIJO ZA ZOLL kat.št. EF-87.111.03 EF Medica (sc=10par=20kos) |  |  |  | 280 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003874 | 1 |  | EF-87.111.03 | EF MEDICA | [5 empty] | E
CP | P | #956710 | ELEKTRODE ZA PACING ZA DEFIBR. "ZOLL" kat. št. 89994003 STAT PADZ MFE |  |  |  | 280 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003874 | 1 |  | 89994003 | ZOLL | [5 empty] | E
CP | N | #N003877 | SENZOR ZA MERJENJE SEDACIJE BOLNIKA |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z BIS monitoring sistemom Dopušcamo senzor za eno hemisfero in senzor za obe hemisferi. | [7 empty] | E
CP | P | #958034 | SENZOR ZA MERJENJE SEDACIJE BOLNIKA BIS QUATRO kat.št. 186-0106 Covidien (a´25) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003877 | 1 |  | 186-0106 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003878 | SET ZA ODVZEM TRAHEALNEGA ASPIRATA |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za trahealno aspiracijo in odvzem kužnine brez tveganja okužbe,zbiralnik vzorcev naj bo konusna epruveta z dvema cevkama za prikljucitev na aspitaror z regulatorjem vleka in in na aspiracijsko cevko,dodatni pokrovcek za zbiralnik.Vsebuje nalepko za oznacevanje vzorca.Posamicno pakirano,sterilno | [7 empty] | E
CP | P | #052605 | SET ZA ODVZEM TRAHEALNEGA ASPIRATA kat.št. 21215 Primed Halberstadt (a´60) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003878 | 1 |  | 21215 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #462919 | SET ZA ODVZEM TRAHEALNEGA ASPIRATA kat.št. 187 2201 1 Bicakcilar (sc=40kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003878 | 1 |  | 187 2201 1 | BICAKCILAR | [5 empty] | E
CP | P | #965242 | SET ZA ODVZEM TRAHEALNEGA ASPIRATA kat.št. 187 4001 1 Bicakcilar (sc=40kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003878 | 1 |  | 187 4001 1 | BICAKCILAR | [5 empty] | E
CP | N | #N003881 | SET ZA 24 URNO USTNO NEGO |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | SET ZA 24 URNO USTNO NEGO: komplet mora biti sestavljen iz 6 setov in sicer iz 2 setov v katerem mora biti zobna šcetka za enkratno uporabo z možnostjo aspiracije in palcko z gobico za vlaženje ustnic. Glava šcetke je lahko široka najvec 12 mm. V kompletu morajo biti še 4 seti, ki morajo vsebovati silikonsko metlico z aspiracijo za obcutljive dlesni in palcko z gobico za vlaženje ustnic. V vsakem set mora biti Klorheksidin ( 15ml). | [7 empty] | E
CP | P | #961989 | SET ZA 24 URNO USTNO NEGO kat.št. 3014100 Intersurgical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003881 | 1 |  | 3014100 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003882 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 14Fr |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter aspiracijski za zaprt sistem aspiracije iz tubusa, 72 urni,14 FR, velikost barvno oznacena , dolžina katetra 54 cm, na katetru oznacena dolžina, konica katetra atravmatska, posebna cistilna komora z automatskim zaklopom, aspiracijsjki gumb mora omogocati rokovanje (odpiranje in zaklepanje ) z eno roko, mehek zašciten rokav, vkljucenih 10 vial s fiziološko raztopino in upogljiva cev. | [7 empty] | E
CP | P | #461398 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 14Fr kat.št. 22714186-5 Halyard |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003882 | 1 |  | 22714186-5 | Halyard | [5 empty] | E
CP | N | #N003883 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 16Fr |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter aspiracijski za zaprt sistem aspiracije iz tubusa, 72 urni,16 FR, velikost barvno oznacena , dolžina katetra 54 cm, na katetru oznacena dolžina, konica katetra atravmatska, posebna cistilna komora z automatskim zaklopom, aspiracijsjki gumb mora omogocati rokovanje (odpiranje in zaklepanje ) z eno roko, mehek zašciten rokav, vkljucenih 10 vial s fiziološko raztopino in upogljiva cev. | [7 empty] | E
CP | P | #461399 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 72urni 16Fr kat.št. 22716186-5 Halyard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003883 | 1 |  | 22716186-5 | Halyard | [5 empty] | E
CP | N | #N003884 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 14Fr |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter inspiracijski za zaprt sistem aspiracije iz traheostomske kanile, 72 urni,14FR, velikost barvno oznacena , dolžina katetra 30,5 cm, na katetru oznacena dolžina, konica katetra atravmatska, posebna cistilna komora z automatskim zaklopom, aspiracijsjki gumb mora omogocati rokovanje (odpiranje in zaklepanje ) z eno roko, mehek zašciten rokav, vkljucenih 10 vial s fiziološko raztopino in upogljiva cev. | [7 empty] | E
CP | P | #461400 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 14Fr kat.št. 227141863-5 Halyard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003884 | 1 |  | 227141863-5 | Halyard | [5 empty] | E
CP | P | #961992 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 14Fr kat.št. 371006 Intersurgical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003884 | 1 |  | 371006 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003885 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 16Fr |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter aspiracijski za zaprt sistem aspiracije iz traheostomske kanile, 72 urni,16 FR, velikost barvno oznacena , dolžina katetra 30,5 cm, na katetru oznacena dolžina, konica katetra atravmatska, posebna cistilna komora z automatskim zaklopom, aspiracijsjki gumb mora omogocati rokovanje (odpiranje in zaklepanje ) z eno roko, mehek zašciten rokav, vkljucenih 10 vial s fiziološko raztopino in upogljiva cev | [7 empty] | E
CP | P | #461401 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 16Fr kat.št. 227161863-5 Halyard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003885 | 1 |  | 227161863-5 | Halyard | [5 empty] | E
CP | P | #961993 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TRAHEOSTOMSKE KANILE 72urni 16Fr kat.št. 371007 Intersurgical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003885 | 1 |  | 371007 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003886 | RAZDELILNIK SESALNE LINIJE |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961994 | RAZDELILNIK SESALNE LINIJE kat.št. 3022000 Intersurgical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003886 | 1 |  | 3022000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003888 | DIGITALNI MERILNIK TLAKA V MEŠICKU ENDOTRAHEALNEGA TUBUSA ALI TRAHEOSTOMSKE KANILE |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DIGITALNI MERILNIK TLAKA V MEŠICKU ENDOTRAHEALNEGA TUBUSA ALI TRAHEOSTOMSKE KANILE:10 cc volumen brizge, ki mora omogocati natancno polnjenje in digitalno merjenje tlaka v mešicku. Prikazano na displjenjem oknu. Merilno obmocje 0-99(mbar/cmH20). Natancnost merjenja ± 2 (mmHg / cmH2O). Omogocati mora do 100 meritev, delovanje na baterijo. | [7 empty] | E
CP | P | #961996 | DIGITALNI MERILNIK TLAKA V MEŠICKU ENDOTRAHEALNEGA TUBUSA ALI TRAHEOSTOMSKE KANILE kat.št. HSCUFF0041 Hospitech Respiration |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003888 | 1 |  | HSCUFF0041 | Hospitech Respiration | [5 empty] | E
CP | N | #N003889 | LEPILO ZA FIKSACIJO OVK |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | LEPILO ZA FIKSACIJO OVK: kemijska sestava z kombinacijo NBCA (N-butil-2-cianoakrilat) in OCA (2-oktil-cianoakrilat), ki v stiku z elektrolitsko raztopino ali biološko snovjo tvorita polimer v obliki tankega neprepustljivega elasticnega filma, ki predstavlja tudi antimikrobno bariero, z aplikatorjem. Ob polimerizaciji naj lepilo doseže max .45 stopinj. Ampula z 0,5 ml lepila. Pakiranje ampul z aplikatorjem v sterilnem ovoju. Pakiranje 10 kom. 22.07.2020 Lahko lepilo, ki ustreza vsem opisanim strokovnim kriterijem, le da je vsebina ampule 0,25 ml | [7 empty] | E
CP | P | #462920 | LEPILO ZA FIKSACIJO OVK sinteticno za kožo GLUBRAN TISS2 0,25ML kat.št. G-NBOC2-25 Gem (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003889 | 1 |  | G-NBOC2-25 | GEM | [5 empty] | E
CP | P | #464707 | LEPILO ZA FIKSACIJO OVK 0,15ML kat.št. SP-015V50 Adhezion Biomedical (sc=50kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003889 | 1 |  | SP-015V50 | Adhezion Biomedical | [5 empty] | E
CP | P | #961997 | LEPILO ZA FIKSACIJO OVK kat.št. GNB02 GEM |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003889 | 1 |  | GNB02 | GEM | [5 empty] | E
CP | N | #N003890 | VAKUMSKI GUMB |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | VAKUMSKI GUMB: pripomocek za odpiranje in zapiranje vakuma pri uporabi dvocevnega vakumskega sistema | [7 empty] | E
CP | P | #462921 | VAKUMSKI GUMB kat.št. 07.031.00.000 Dahlhausen (sc=100kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003890 | 1 |  | 07.031.00.000 | DAHLHAUSEN | [5 empty] | E
CP | P | #961998 | VAKUMSKI GUMB kat.št. 58250 Serres |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003890 | 1 |  | 58250 | Serres | [5 empty] | E
CP | N | #N003891 | DIHALNI SISTEM BTS1234A za ZVP |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DIHALNI SISTEM BTS1234A za ZVP:dihalni sistem ogrevan, s samo-polnitveno vlažilno posodico za uporabo z ZVP aparatom | [7 empty] | E
CP | P | #961999 | DIHALNI SISTEM BTS1234A za ZVP kat.št. P271125 WILAmed |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003891 | 1 |  | P271125 | WILAmed | [5 empty] | E
CP | N | #N003892 | KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 2 |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANILA nosna za izvajanje terapije z visokimi pretoki, nosna kanila se prilagaja in se mora obracati glede na premike glave pacienta, drasla, velikost 2 | [7 empty] | E
CP | P | #962000 | KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 2 kat.št. P270822 CareFusion |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003892 | 1 |  | P270822 | CareFusion | [5 empty] | E
CP | P | #970815 | KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost S kat.št. 7300000 Intersurgical (sc=7kos) |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003892 | 1 |  | 7300000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003893 | KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 3 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANILA nosna za izvajanje terapije z visokimi pretoki,nosna kanila se prilagaja in se mora obracati glede na premike glave, odrasla, velikost 3 | [7 empty] | E
CP | P | #962001 | KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 3 kat.št. P270823 CareFusion |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003893 | 1 |  | P270823 | CareFusion | [5 empty] | E
CP | P | #970816 | KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost M kat.št. 7301000 Intersurgical (sc=7kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003893 | 1 |  | 7301000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003894 | KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 4 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KANILA nosna za izvajanje terapije z visokimi pretoki, nosna kanila se prilagaja in se mora obracati glede na premike glave, odrasla, velikost 4 | [7 empty] | E
CP | P | #962002 | KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost 4 kat.št. P270824 CareFusion |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003894 | 1 |  | P270824 | CareFusion | [5 empty] | E
CP | P | #970817 | KANILA NOSNA za izvajanje terapije z visokimi pretoki ODRASLA velikost L kat.št. 7302000 Intersurgical (sc=7kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003894 | 1 |  | 7302000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N003895 | KATETER ZA MERJENJE TLAKA V POŽIRALNIKU ZA VENTILATOR AVEA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KATETER ZA MERJENJE TLAKA V POŽIRALNIKU ZA VENTILATOR AVEA: SMARTCATH nazogastricna sonda 16FR z merjenjem ezofagealnega tlaka Peso | [7 empty] | E
CP | P | #962003 | KATETER ZA MERJENJE TLAKA V POŽIRALNIKU ZA VENTILATOR AVEA: SMARTCATH kat.št. 70033000 CareFusion |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003895 | 1 |  | 70033000 | CareFusion | [5 empty] | E
CP | N | #N003896 | PODALJŠEK SONDE AVEA SMARTCATH |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | AVEA SMARTCATH podaljšek sonde | [7 empty] | E
CP | P | #962004 | PODALJŠEK SONDE AVEA SMARTCATH kat.št. 50000-09920 CareFusion |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003896 | 1 |  | 50000-09920 | CareFusion | [5 empty] | E
CP | N | #N003897 | SISTEM INFUZIJSKI ZA FOTOSENZIBILNA ZDRAVILA ZA VOLUMAT AGILIA |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | SISTEM INFUZIJSKI ZA FOTOSENZIBILNA ZDRAVILA ZA VOLUMAT AGILIA | [7 empty] | E
CP | P | #962005 | SISTEM INFUZIJSKI ZA FOTOSENZIBILNA ZDRAVILA ZA VOLUMAT AGILIA VL0N90 kat.št. M46444900S Fresenius |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003897 | 1 |  | M46444900S | Fresenius | [5 empty] | E
CP | N | #N003901 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILACIJO ZA ODRASLE IN OTROKE OD 25KG NAPREJ |  |  |  | 100 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za defibrilacijo za odrasle in otoke od 25 kg naprej.Multifunkcijska,omogoca defibrilacijo ,pacing in monitoriranje.Samolepljiva,sterilna,za enkratno uporabo.Kompatibilna z defibtilatorjem Zoll | [7 empty] | E
CP | P | #462925 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILACIJO ZA ODRASLE IN OTROKE OD 10KG NAPREJ ZOLL 10x10cm kat.št. 31469219 Cardinal Health (sc=10par) |  |  |  | 100 | PAR | 1 | [9 empty] | #N003901 | 1 |  | 31469219 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | P | #962438 | ELEKTRODA ZA DEFIBRILACIJO SKINTACT (za ZOLL) kat.št. DF28N Leonhard Lang USA |  |  |  | 100 | PAR | 1 | [9 empty] | #N003901 | 1 |  | DF28N | Leonhard Lang USA | [5 empty] | E
CP | N | #N003909 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO CRPALKE |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za enkratno uporabo,brez lateksa.Dolžina sistema od 180 do 200 cm , ima dodaten port,ki je kompatibilen z ENFIT brizgo in je zašciten z zamaškom.Vsi stiki in robovi sistema dobro tesnijo in preprecujejo kapljanje in uhajanje tekocine.Sistem ni prosto pretocen ,kadar ni vstavljen v crpalko,Za neprekinjeno in prekinjeno aplikacijo najmanj 24 ur,kompatibilen s hranilno sondo z ENFIT konektom in kompatibilen z razlicnimi vsebniki sondne prehrane (prebodne vrecke in plastenke na navoj).Enojno pakiran,sterilen,za enkratno uporabo. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti crpalko v brezplacno uporabo vkljucno z vzdrževanjem/ servisiranjem za cas veljavnosti sporazuma. 22.06.2023: Lahko se ponudi sistem hranjenja preko crpalke dolžine 230 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #465097 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO CRPALKE Universal Set Compat Ella 230cm kat.št. 12298206 Cedic (sc=30kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003909 | 1 |  | 12298206 | Cedic | [5 empty] | E
CP | P | #962006 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO CRPALKE kompatibilen s crpalko FreeGo Abbott kat.št. FreeGo S795 Abbott |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003909 | 1 |  | FreeGo S795 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N003910 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO CRPALKE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za enkratno uporabo z vrecko 1000 ml,brez lateksa.Dolžina sistema od 180 do 200 cm , ima dodaten port,ki je kompatibilen z ENFIT brizgo in je zašciten z zamaškom.Vsi stiki in robovi sistema dobro tesnijo in preprecujejo kapljanje in uhajanje tekocine.Sistem ni prosto pretocen ,kadar ni vstavljen v crpalko,Za neprekinjeno in prekinjeno aplikacijo najmanj 24 ur,kompatibilen s hranilno sondo z ENFIT konektom.Vrecka sistema je iz prozorne mocnejše plastike,ima sistem za obešanje,ki vzdrži težo polne vrecke.Odprtina za vnos hrane od 3-4 cm in je pokrita s pokrovom,ki se pritrdi na vrecko in omogoca odpirane brez uorabe dodatnih orodij.Vrecka je graduirana po 100 ml.Enojno pakiran,sterilen,za enkratno uporabo.Izbrani ponudnik mora zagotoviti crpalko v brezplacno uporabo vkljucno z vzdrževanjem/ servisiranjem za cas veljavnosti sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #962007 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO CRPALKE kompatibilen s crpalko FreeGo Abbott kat.št. FreeGo S710 Abbott |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003910 | 1 |  | FreeGo S710 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N003911 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO CRPALKE |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za enkratno uporabo z vrecko 1500 ml,brez lateksa.Dolžina sistema od 180 do 200 cm , ima dodaten port,ki je kompatibilen z ENFIT brizgo in je zašciten z zamaškom.Vsi stiki in robovi sistema dobro tesnijo in preprecujejo kapljanje in uhajanje tekocine.Sistem ni prosto pretocen ,kadar ni vstavljen v crpalko,Za neprekinjeno in prekinjeno aplikacijo najmanj 24 ur,kompatibilen s hranilno sondo z ENFIT konektom.Vrecka sistema je iz prozorne mocnejše plastike,ima sistem za obešanje,ki vzdrži težo polne vrecke.Odprtina za vnos hrane od 3-4 cm in je pokrita s pokrovom,ki se pritrdi na vrecko in omogoca odpirane brez uorabe dodatnih orodij.Vrecka je graduirana po 100 ml.Enojno pakiran,sterilen,za enkratno uporabo. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti crpalko v brezplacno uporabo vkljucno z vzdrževanjem/ servisiranjem za cas veljavnosti sporazuma. 22.06.2023: Lahko se ponudi sistem hranjenja preko crpalke dolžine 230 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #465098 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO CRPALKE Combiset 1.5L Compat Ella 230cm kat.št. 12298202 Cedic (sc=30kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003911 | 1 |  | 12298202 | Cedic | [5 empty] | E
CP | P | #962008 | SISTEM ZA HRANJENJE PREKO CRPALKE kompatibilen s crpalko FreeGo Abbott kat.št. FreeGo S810 Abbott |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003911 | 1 |  | FreeGo S810 | Abbott | [5 empty] | E
CP | N | #N003912 | REGULATOR VLEKA Z Y ADAPTERJEM |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Y adapter za uporabo z zaprtim sistemom za aspiracijo.Omogoca dodaten priklop cevi za prosto aspracijo na katero se montira regulator vleka.Za enkrano upotabo,brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #958892 | REGULATOR VLEKA KIMVENT Y ADAPTER kat.št. 12606 Kimberly Clark (1sc=25kos) |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003912 | 1 |  | 12606 | Kimberly Clark | [5 empty] | E
CP | N | #N003913 | SET ZA MERJENJE MVS |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za merjenje MVS mora vsebovati pretvornik pulznega vala v elektricni impulz s pripadajocim kablom za povezavo z ustreznim merilnim kablom obposteljnega monitorja ;podaljšek za povezavo pretvornika in art.termodilucijskaga katetera,ki mora biti iz plastike odporne na pritisk, dolg vsaj 150 cm s petelinckom za priklop na art. Kateter;sistem za prebrizgavanje pretvornika podaljška in art.katetra;temperaturni senzor za »inline«mejenje temperature ijektata pri termodilucijski metodi PICCO,ki ustreza sistemu proizvajalca katetra in temperature. | [7 empty] | E
CP | P | #958483 | PICCO MONITORING KIT 150CM arterija + vena kat.št. 6882820 Maquet (Pulsion) (a´5) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003913 | 1 |  | 6882820 | Maquet (Pulsion) | [5 empty] | E
CP | N | #N003914 | PICCO TEMPERATURNI SENZOR |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Temperaturni senzor za »inline«mejenje temperature injektata,kompatibilen s katetrom in aparatom,ki ga upoabljamo v naši ustanovi | [7 empty] | E
CP | P | #958487 | SENZOR TEMPERATURNI ZA PICCO MONITORING kat.št. 6882773 Maquet (Pulsion) (a´5) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003914 | 1 |  | 6882773 | Maquet (Pulsion) | [5 empty] | E
CP | N | #N003915 | KATETER TERMODILUCIJSKI FEMORALNI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet vsebuje femoralni kateter 5F dolžine 20cm,vodilno žico z mehko ravno in j-konico dolžine 60 cm in debeline 0.53 mm,radius J konice je 3 mm,dve punkcijski igli;18G dolžine 80 mm in 20G dolžine 55 mm,tkivni dilatator 5F dolžine 12 cm.Kateter im vsaj dve svetlini,eno za invazivno merjenje arterijskega krvnega tlaka in drugo za elektricno napeljavo potrebno za merjenje MVS. | [7 empty] | E
CP | P | #461396 | KATETER TERMODILUCIJSKI FEMORALNI za PiCCO kat.št. 6885049 Maquet Getinge Group (Pulsion) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003915 | 1 |  | 6885049 | Maquet Getinge Group (Pulsion) | [5 empty] | E
CP | P | #958484 | KATETER TERMODILUCIJSKI ZA PICCO FEMORALNI 5F - 20CM z vodilom kat.št. 6885054 Maquet (Pulsion) (a´5) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003915 | 1 |  | 6885054 | Maquet (Pulsion) | [5 empty] | E
CP | N | #N005714 | VALVULA AMBU SAMOSTOJNA ZA RUBEN DIHALNI SISTEM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ventil za enkratno predihavanje za spontano dihanje / rocno prezracevanje bolnikov v odprtem krogu. | [7 empty] | E
CP | P | #958604 | VALVULA ambu BREZ LATEXA-SAMOSTOJNA - za RUBEN dihalni sistem - linearni sistem kat.št. 7562710 Intersurgical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005714 | 1 |  | LA560200 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N005715 | VALVULA AMBU |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ventil za enkratno predihavanje za spontano dihanje / rocno prezracevanje bolnikov v odprtem krogu. | [7 empty] | E
CP | P | #462926 | VALVULA AMBU PEEP standard kat.št. 038-71-964 Flexicare (sc=5kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005715 | 1 |  | 038-71-964 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | P | #953677 | VALVULA ambu BREZ LATEXA kat.št. 7562700 Intersurgical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005715 | 1 |  | 7562700 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N005718 | SISTEM DIHALNI ENOSTAVEN ZA RESPIRATOR AVEA IN VELA |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvocevni dihalni sistem dolžine 1,5 z gladko notranjo steno ter mehkimi prikljucki.Ydel snemljiv,cep za Ydel,vmesnik 22M/22M | [7 empty] | E
CP | P | #461939 | SISTEM DIHALNI ENOSTAVEN ZA RESPIRATOR AVEA IN VELA 1,8M KOAKS. kat.št. AL-1923-000/9 Altera (sc=20kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005718 | 1 |  | AL-1923-000/9 | Altera | [5 empty] | E
CP | P | #961023 | SISTEM DIHALNI ENOSTAVEN AVEA in VELA kat.št. 038-01-108 Care Fusion |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005718 | 1 |  | 038-01-108 | Care Fusion | [5 empty] | E
CP | N | #N005719 | KATETER BINASALNI ZA KISIK |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvorogi nosni kateter za kisik, za odrasle. Dolžina katetra je med 1,8 in 2,5 m. Lahko je brez DEHP. | [7 empty] | E
CP | P | #053211 | KATETER BINASALNI ZA KISIK kat.št. 820530 Asid Bonz |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005719 | 1 |  | 820530 | Asid Bonz | [5 empty] | E
CP | P | #965179 | KATETER BINASALNI ZA KISIK dolžina povezovalne cevi 200cm kat.št. ZAR-CTND-200 Zarys (sc=25kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005719 | 1 |  | ZAR-CTND-200 | Zarys | [5 empty] | E
CP | N | #N005720 | KATETER BINAZALNI ZA KISIK |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvorogi nosni kateter za kisik, za odrasle. Dolžina katetra je med 1,5 in 2,0 m. Lahko tudi kateter dolžine 21,1 m. Lahko je brez DEHP. | [7 empty] | E
CP | P | #013501 | KATETER BINAZALNI ZA KISIK kat.št. 0S/12AD FIAB SPA |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005720 | 1 |  | 0S/12AD | FIAB SPA | [5 empty] | E
CP | N | #N005721 | KIVETA CO2 AVEA in VELA |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462927 | KIVETA CO2 AVEA in VELA odrasli in otroci kat.št. CTA-M01 Orantech (sc=1kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005721 | 1 |  | CTA-M01 | Orantech | [5 empty] | E
CP | P | #961024 | KIVETA CO2 AVEA in VELA kat.št. 16605 Care Fusion |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005721 | 1 |  | 16605 | Care Fusion | [5 empty] | E
CP | N | #N005723 | KONEKT 5 V 1 nesterilen |  |  |  | 800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nesterilni rebrasti konekti za sukcijo vec v enem pakiranju, cevni premer od 7-15mm | [7 empty] | E
CP | P | #961400 | KONEKT 5 V 1 Argyle nesterilen (smrecica) kat.št. 8888271403 Tyco Healthcare |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005723 | 1 |  | 8888271403 | Tyco Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N005724 | KONEKT 5 V 1 sterilen |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilni.posamezno pakirani rebrasti konekti za sukcijo,cevni premer od 7-15mm | [7 empty] | E
CP | P | #048119 | KONEKT 5 V 1 Argyle sterilen (gladek) kat.št. 8888271411 Tyco Healthcare |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005724 | 1 |  | 8888271411 | Tyco Healthcare | [5 empty] | E
CP | P | #462928 | KONEKT 5 V 1 sterilen kat.št. DP-501 Pennine (sc=100kos) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005724 | 1 |  | DP-501 | PENNINE | [5 empty] | E
CP | N | #N005725 | KONEKT AEROSOL |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za aerosolno terapijo za bolnike na ventilatorju, spojka premera 22M-22F z razpršilno šobo v notranjosti. | [7 empty] | E
CP | P | #462929 | KONEKT AEROSOL 22M/22F kat.št. 010-605 Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005725 | 1 |  | 010-605 | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | P | #953678 | KONEKT AEROSOL kat.št. 1964001 Intersurgical |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005725 | 1 |  | 1964001 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N005726 | KONEKT ZA CEVNI SISTEM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spojka dimenzij 15M-22M. | [7 empty] | E
CP | P | #055098 | KONEKT ZA CEVNI SISTEM kat.št. 1943000 Intersurgical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005726 | 1 |  | 1943000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #461540 | KONEKT ZA CEVNI SISTEM kat.št. 41422 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005726 | 1 |  | 41422 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | P | #464708 | KONEKT ZA CEVNI SISTEM 15/22F kat.št. 010-611 Flexicare (sc=100kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005726 | 1 |  | 010-611 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | N | #N005727 | KONEKT ZA PRETOCNI MERIL. KISIKA RESPIFLO |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #051292 | KONEKT ZA PRETOCNI MERIL. KISIKA RESPIFLO H kat.št. 2545 Covidien |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005727 | 1 |  | 2545 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005728 | KONEKTOR LARGE Y |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Steilni posamezno pakirani Y konekti za sukcijo cevni premer od 6- 13mm | [7 empty] | E
CP | P | #050243 | KONEKTOR LARGE Y Argyle kat.št. 8888272013 Tyco Healthcare |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005728 | 1 |  | 8888272013 | Tyco Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N005731 | NEBULIZER MAXINEB 90 AVEA in VELA |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razpršilec za zdravila za bronhialno depozicijo. Zagotavlja, da so pri pretoku 8 l/min delci manjši od 5 mikronov in da je ucinkovina razpršena najmanj 0,23 g/min. Kompatibilen z aparatoma AVEA in VELA. Lahko tudi nebulizer, ki omogoca 74% ucinkovitost z delci manjšimi od 5 mikronov, s priloženim t konektorjem, ki se samodejno zapre ob odstranitvi razpršilca. | [7 empty] | E
CP | P | #461940 | NEBULIZER MAXINEB 90 AVEA in VELA NEBULIZATOR BRONH. + T KONK. ZAPRT kat.št. 2609000 Intersurgical (sc=35kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005731 | 1 |  | 2609000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #464709 | NEBULIZER MAXINEB 90 AVEA in VELA kat.št. 30148-VT Hsiner |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005731 | 1 |  | 30148-VT | Hsiner | [5 empty] | E
CP | P | #961021 | NEBULIZER MAXINEB 90 AVEA in VELA razpršilec zdravil kat.št. 032-10-015/032-10-12 Flexicare |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005731 | 1 |  | 032-10-015/032-10-12 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | N | #N005732 | NOS UMETNI |  |  |  | 2300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Umetni nos - Izmenjevalnik toplote in vlage za tubus in kanilo. Povracilo vlage ne sme biti manj kot 26 mg H2O/l pri VT 500 ml. Imeti mora zavarovano odprtino za aspiracijo s pokrovom, ki je pritrjen na rob odprtine. Vsebovati mora varovalni mehanizem proti zadušitvi, ki mora biti pri kašlju propusten. Imeti mora gibljiv prikljucek za cevko za kisik. | [7 empty] | E
CP | P | #052580 | NOS UMETNI BREZ CEVKE Trach-Vent+ kat.št. 41311U Teleflex Medical - Hudson (Gibeck) (sc=50kom) |  |  |  | 2300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005732 | 1 |  | 41311U | Teleflex Medical - Hudson (Gibeck) | [5 empty] | E
CP | N | #N005733 | NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Umetni nos s cevko za kisik. Izmenjevalnik toplote in vlage za tubus in kanilo. Povracilo vlage ne sme biti manj kot 26 mg H2O/l pri VT 500 ml. Imeti mora zavarovano odprtino za aspiracijo s pokrovom, ki je pritrjen na rob odprtine. Vsebovati mora varovalni mehanizem proti zadušitvi, ki mora biti pri kašlju propusten. Imeti mora gibljiv prikljucek za cevko za kisik. V kompletu je cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolencenju, dolžina med 1,8 in 2,1 m. | [7 empty] | E
CP | P | #001478 | NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK Trach-Vent+ and Oxy Tube kat.št. 41322 Teleflex Medical - Hudson (Gibeck) (sc=10kom) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005733 | 1 |  | 41322 | Teleflex Medical - Hudson (Gibeck) | [5 empty] | E
CP | P | #461942 | NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK kat.št. AL-08026.V001 Altera (sc=50kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005733 | 1 |  | AL-08026.V001 | Altera | [5 empty] | E
CP | P | #970818 | NOS UMETNI S CEVKO ZA KISIK kat.št. 038-41-250T Flexicare (sc=50kom) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005733 | 1 |  | 038-41-250T | Flexicare | [5 empty] | E
CP | N | #N005734 | SISTEM DIHALNI AVEA IN VELA Z VLAŽILCEM |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #464710 | SISTEM DIHALNI AVEA IN VELA Z VLAŽILCEM kat.št. 271760 Wilamed (sc=10kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005734 | 1 |  | 271760 | Wilamed | [5 empty] | E
CP | P | #961526 | SISTEM DIHALNI AVEA IN VELA dvojno ogrevan, za aktivno vlaženje z vlažilcem BTS3167A-WILAMED s posodico kat.št. P270678 CareFusion |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005734 | 1 |  | P270678 | CareFusion | [5 empty] | E
CP | N | #N005738 | USTNIK ZA INHALACIJE 22M |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Raven ustnik za inhalacije 22 M (zunanji diameter) | [7 empty] | E
CP | P | #055411 | USTNIK ZA INHALACIJE 22M kat.št. 1930000 Intersurgical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005738 | 1 |  | 1930000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N005739 | USTNIK ZA INHALACIJE 22F |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Raven ustnik za inhalacije 22 F (notranji diameter) | [7 empty] | E
CP | P | #953849 | USTNIK ZA INHALACIJE 22F kat.št. 1931000 Intersurgical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005739 | 1 |  | 1931000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N005740 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 12Fr |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter aspiracijski za zaprt sistem aspiracije iz tubusa, 72 urni,12 FR, velikost barvno oznacena , dolžina katetra 54 cm, na katetru oznacena dolžina, konica katetra atravmatska, posebna cistilna komora z automatskim zaklopom, aspiracijsjki gumb mora omogocati rokovanje (odpiranje in zaklepanje ) z eno roko, mehek zašciten rokav, vkljucenih 10 vial s fiziološko raztopino in upogljiva cev. Lahko tudi 12 vial | [7 empty] | E
CP | P | #461541 | KATETER ASPIRACIJSKI ZA ZAPRT SISTEM ASPIRACIJE IZ TUBUSA 12Fr kat.št. 22712186-5 Halyard (sc=20kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005740 | 1 |  | 22712186-5 | Halyard | [5 empty] | E
CP | N | #N005741 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Primeren za paciente, katerih teža je pod 3 kg ­Natancnost SpO2 v obmocju med 70% in 100% mora biti ±2 števki med 60% in 80% mora biti ±3 števke - Senzor mora vsebovati cip z digitalno kalibracijo, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki) ­Senzor mora biti kompatibilen z OxiMax tehnologijo (kot Nellcore MAX-N-I ali enakovredno) Mora biti latex-free | [7 empty] | E
CP | P | #462930 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv kat.št. M1404-003N Maicuff (sc=25kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005741 | 1 |  | M1404-003N | Maicuff | [5 empty] | E
CP | P | #464712 | SENZOR SPO2 NOVOROJENCKI kat.št. UD401-2N UpnMed |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005741 | 1 |  | UD401-2N | UpnMed | [5 empty] | E
CP | P | #962658 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba kat.št. MAX-N-I Covidien |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005741 | 1 |  | MAX-N-I | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #970885 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba Nellcor Oximax MAX-N kat.št. SSD-001XC-W09AN Orantech (sc=24kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005741 | 1 |  | SSD-001XC-W09AN | Orantech | [5 empty] | E
CP | N | #N005742 | SENZOR CELNI ZA SpO2 za paciente teže nad 10kg |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Celni senzor za SpO2 za enkratno uporabo, za paciente katerih teža je nad 10kg. Natancnost pri SpO2 med 70% in 100% je ±2 števki, med 60% in 80% je ±3 števke. Senzor mora vsebovati cip, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki). (kot Nellcor MAX-FAST-I ali enakovredno). | [7 empty] | E
CP | P | #962659 | SENZOR CELNI ZA SpO2 za paciente teže nad 10kg kat.št. MAX-FAST-I Covidien |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005742 | 1 |  | MAX-FAST-I | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005743 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Senzor za SpO2 za enkratno uporabo za paciente katerih teža je med 3 in 20 kg. Natancnost pri SpO2 med 70% in 100% je ±2 števki, med 60% in 80% je ±3 števke. Senzor mora vsebovati cip, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki). (kot Nellcor MAX-I-I ali enakovredno). | [7 empty] | E
CP | P | #464713 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. UD401-2I UpnMed |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005743 | 1 |  | UD401-2I | UpnMed | [5 empty] | E
CP | P | #962660 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. MAX-I-I Covidien |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005743 | 1 |  | MAX-I-I | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005744 | SET ZA VARNO PLEVRALNO PUNKCIJO |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set z zunanjo kanilo z ostro konico ter vzmeteno vodeno notranjo kanilo s topo konico in stranskimi odprtinami za lažjo drenažo in aspiracijo,nedrsecim držalom igle,zbirno vrecko prostornine 2 l s povezovalno cevjo do 100 ml dolžine,podaljškom s trosmernim ventilom in brizgalko luer-lock 60 ml | [7 empty] | E
CP | P | #461585 | SET ZA VARNO PLEVRALNO PUNKCIJO SVAS kat.št. 1SVASD013100 Svas Biosana (sc=10kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005744 | 1 |  | 1SVASD013100 | Svas Biosana | [5 empty] | E
CP | P | #961693 | SET ZA VARNO PLEVRALNO PUNKCIJO kat.št. 57035 TIK |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005744 | 1 |  | 57035 | TIK | [5 empty] | E
CP | N | #N005750 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 10 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 10F torakalni dren s troakarjem z ostro konico.Dolžina do 23 cm z radiopacnimi markerji in oznacevalci globine ,velika drenažna ocesa,ki omogocajo dobro dreniranje. | [7 empty] | E
CP | P | #052440 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 10 Argyle kat.št. 8888561019 Covidien |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005750 | 1 |  | 8888561019 | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #461586 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 10 kat.št. NN-0010 Biometrix (sc=20kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005750 | 1 |  | NN-0010 | Biometrix | [5 empty] | E
CP | N | #N005751 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 12 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 12F torakalni dren s troakarjem z ostro konico.Dolžina do 23 cm z radiopacnimi markerji in oznacevalci globine ,velika drenažna ocesa,ki omogocajo dobro dreniranje. | [7 empty] | E
CP | P | #052597 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 12 Argyle kat.št. 8888561027 Covidien |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005751 | 1 |  | 8888561027 | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #461587 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 12 kat.št. NN-0012 Biometrix (sc=20kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005751 | 1 |  | NN-0012 | Biometrix | [5 empty] | E
CP | N | #N005752 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 16 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 16F torakalni dren s troakarjem z ostro konico.Dolžina do 25 cm z radiopacnimi markerji in oznacevalci globine ,velika drenažna ocesa,ki omogocajo dobro dreniranje. | [7 empty] | E
CP | P | #054849 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 16 Argyle kat.št. 8888561035 Covidien (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005752 | 1 |  | 8888561035 | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #461588 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 16 kat.št. NN-0016 Biometrix (sc=20kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005752 | 1 |  | NN-0016 | Biometrix | [5 empty] | E
CP | N | #N005753 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 20 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 20F torakalni dren s troakarjem z ostro konico.Dolžina do 41 cm z radiopacnimi markerji in oznacevalci globine ,velika drenažna ocesa,ki omogocajo dobro dreniranje. | [7 empty] | E
CP | P | #013309 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 20 Argyle kat.št. 8888561043 Covidien (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005753 | 1 |  | 8888561043 | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #461589 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 20 kat.št. NN-0020 Biometrix (sc=20kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005753 | 1 |  | NN-0020 | Biometrix | [5 empty] | E
CP | N | #N005754 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 24 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 24F torakalni dren s troakarjem z ostro konico.Dolžina do 41 cm z radiopacnimi markerji in oznacevalci globine ,velika drenažna ocesa,ki omogocajo dobro dreniranje. | [7 empty] | E
CP | P | #461590 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 24 kat.št. NN-0024 Biometrix (sc=20kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005754 | 1 |  | NN-0024 | Biometrix | [5 empty] | E
CP | P | #953836 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 24 Argyle kat.št. 8888561050 Covidien |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005754 | 1 |  | 8888561050 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005755 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 28 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 28F torakalni dren s troakarjem z ostro konico.Dolžina do 41 cm z radiopacnimi markerji in oznacevalci globine ,velika drenažna ocesa,ki omogocajo dobro dreniranje. 03.02.2022: dopolnitev - komplet mora vsebovati T konekt in nebulajzer | [7 empty] | E
CP | P | #461591 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 28 kat.št. NN-0028 Biometrix (sc=20kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005755 | 1 |  | NN-0028 | Biometrix | [5 empty] | E
CP | P | #954987 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 28 Argyle kat.št. 8888561068 Covidien |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005755 | 1 |  | 8888561068 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005756 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 32 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 32F torakalni dren s troakarjem z ostro konico.Dolžina do 41 cm z radiopacnimi markerji in oznacevalci globine ,velika drenažna ocesa,ki omogocajo dobro dreniranje. | [7 empty] | E
CP | P | #461592 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 32 kat.št. NN-0032 Biometrix (sc=20kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005756 | 1 |  | NN-0032 | Biometrix | [5 empty] | E
CP | P | #954988 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 32 Argyle kat.št. 8888561076 Covidien |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005756 | 1 |  | 8888561076 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005757 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 8 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 8F torakalni dren s troakarjem z ostro konico.Dolžina do 23 cm z radiopacnimi markerji in oznacevalci globine , drenažna ocesa,ki omogocajo dobro dreniranje. | [7 empty] | E
CP | P | #013471 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 8 Argyle kat.št. 8888560805 Covidien |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005757 | 1 |  | 8888560805 | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #461593 | DREN TORAKALNI S TROAKARJEM CH 8 kat.št. NN-0008 Biometrix (sc=20kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005757 | 1 |  | NN-0008 | Biometrix | [5 empty] | E
CP | N | #N005758 | DRENAŽA Y SET |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Y cev za prikljucitev dveh torakalnih drenov na en drenažni sistem | [7 empty] | E
CP | P | #953050 | DRENAŽA Y SET Argyle kat.št. 8884714200 Covidien |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005758 | 1 |  | 8884714200 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005759 | FILTER EPIDURALNI 0,2µm |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #050854 | FILTER EPIDURALNI Perifix 0,2µm kat.št. 4515501 B.Braun (sc=25kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005759 | 1 |  | 4515501 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #967040 | FILTER EPIDURALNI Flat 0,2µm Luer Lock sterilen kat.št. 100/386/010CZ Smiths Medical (sc=10kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005759 | 1 |  | 100/386/010CZ | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005760 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 2 ML/URO 5-DNEVNI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za prenosno elastomersko crpalko, za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil; za enkratno uporabo; sterilen; posamicno pakiran; 5-dnevni, pretok 2 ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; iz prosojnega materiala; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; natancnost pretoka ±10%; certificiran; skladen z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #055193 | CRPALKA ELASTOMERSKA - INFUZOR 300ML 2ml/h 5dni kat.št. INF 3150-2 HS Spa |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005760 | 1 |  | INF 3150-2 | HS Spa | [5 empty] | E
CP | P | #461594 | CRPALKA ELASTOMERSKA - INFUZOR APTE 2ml/h 5dni kat.št. SKA30020 Surgika S.p.a. (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005760 | 1 |  | SKA30020 | Surgika S.p.a. | [5 empty] | E
CP | P | #462933 | CRPALKA ELASTOMERSKA - INFUZOR 300ML 2ml/h 5dni Easyflow kat.št. BF0200 Adriamed (sc=10) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005760 | 1 |  | BF0200 | Adriamed | [5 empty] | E
CP | P | #464714 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 2 ML/URO 5-DNEVNI kat.št. 2C2008K Baxter (sc=12kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005760 | 1 |  | 2C2008K | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N005761 | KATETER VENSKI ŠTIRI LUMENSKI SUBKLAVIJSKI |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter štirilumenski 8F,do 20 cm dolžine s stišcki na krakih,vodilba J žica dolžina do 50 cm,vbodna igal 18 G,dolžine do 7cm,dilatator ,brizga skalpel.Omogoca uvajanje s pomocjo EKG lead tehnike | [7 empty] | E
CP | P | #461595 | KATETER VENSKI ŠTIRI LUMENSKI SUBKLAVIJSKI CERTOFIX V820 kat.št. 4167775 B.Braun (sc=10kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005761 | 1 |  | 4167775 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #600217 | KATETER VENSKI ŠTIRI LUMENSKI SUBKLAVIJSKI 20cm Quad Lumen CVC Set kat.št. CV-15854 Teleflex Medical - Arrow |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005761 | 1 |  | CV-15854 | Teleflex Medical - Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N005763 | ELEKTRODA BIPOLARNA ZA VSTAVITEV ZACASNEGA ZUNANJEGA PACE MAKERJA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda bipolarna 5F,dolžine do 90 cm z balonckom in 3ml brizgo z zaklepom .Priložena adapterja za povezavo med elektrodo in aparatom za zunanji pace maker Lahko tudi elektroda dolžine 110 cm | [7 empty] | E
CP | P | #953917 | ELEKTRODA BIPOLARNA ZA VSTAVITEV ZACASNEGA ZUNANJEGA PACE MAKERJA Swan Ganz kat.št. D97120F5 Edwards |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005763 | 1 |  | D97120F5 | Edwards | [5 empty] | E
CP | N | #N005764 | KATETER SWAN-GANZ |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter 6Fr.pulmoball 2.0 mm x 110 cm dvojni lumen.volumen baloncka do 1.1 ml,2 ml brizga z zaklepom | [7 empty] | E
CP | P | #052585 | KATETER SWAN-GANZ Pulmoball 6Fr kat.št. 1153.06 Vygon |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005764 | 1 |  | 1153.06 | Vygon | [5 empty] | E
CP | N | #N005766 | LiDCO LITHIUM CHLORID AMP |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ampule litijevega klorida za uporabo z hemodinamskim monitorjem LiDCO | [7 empty] | E
CP | P | #956139 | LiDCO - LITHIUM CHL amp 10ml kat.št. CM40 Lidco |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005766 | 1 |  | CM40 | Lidco | [5 empty] | E
CP | N | #N005767 | LiDCO SENZOR |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Senzor LiDCO za uporabo z hemodinamskim monitorjem LiDCO | [7 empty] | E
CP | P | #956138 | LiDCO - SENZOR LIDC kat.št. CM10 Lidco |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005767 | 1 |  | CM10 | Lidco | [5 empty] | E
CP | N | #N005768 | LiDCO SET INJEKTAT |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set injektat LiDCO za uporabo z hemodinamskim monitorjem LiDCO | [7 empty] | E
CP | P | #956140 | LiDCO - SET INJEKTAT kat.št. CM50-044 Lidco |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005768 | 1 |  | CM50-044 | Lidco | [5 empty] | E
CP | N | #N005769 | NOSILEC TRANSDUCERJA ZA KRVAVO MERJENJE PRITISKA |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #055421 | NOSILEC TRANSDUCERJA ZA KRVAVO MERJENJE PRITISKA kat.št. B081 11000/7A Smiths PVB |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005769 | 1 |  | B081 11000/7A | Smiths PVB | [5 empty] | E
CP | P | #461598 | NOSILEC TRANSDUCERJA ZA KRVAVO MERJENJE PRITISKA kat.št. 75.0311 PVB Codan |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005769 | 1 |  | 750311 | PVB Codan | [5 empty] | E
CP | N | #N005770 | SISTEM DRENAŽNI PLEUROVAC Z VOLUMETRICNIM MERJENJEM PUŠCANJA ZRAKA V PLJUCA |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za torakalno drenažo z eno zbiralno komoro,mokra sukcija/mokro tesnenje, za odrasle in otroke. Natancna sukcija do nivoja -25cm H2O, volumen do 2500ml, sistem z vodno kontrolo sukcije omogoca varno drenažo, valvula za sprostitev pozitivnega pritiska preprecuje tenzijski pnevmotoraks, odpre se pri pritisku ko preseže 2cm vode..Sistem mora omogocati spremljanje in merjenje pušcanja zraka preko V.A.L.M.(volumetric air leak meter) | [7 empty] | E
CP | P | #957875 | PLEUROVAC DRENAŽNI SISTEM Z VOLUMETRICNIM MERJENJEM PUŠCANJA ZRAKA V PLJUCA VENICE kat.št. EU3611 Eurosets Medical devices |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005770 | 1 |  | EU3611 | Eurosets Medical devices | [5 empty] | E
CP | N | #N005772 | PRIKLJUCEK KONEKT BREZIGELNI S T PODALJŠKOM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461600 | PRIKLJUCEK KONEKT BREZIGELNI S T PODALJŠKOM T-CONN W/LL & 1 VLV PORT kat.št. 20041E-0006 Carefusion (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005772 | 1 |  | 0.020041 | Carefusion | [5 empty] | E
CP | P | #956595 | PRIKLJUCEK KONEKT BREZIGELNI S T PODALJŠKOM kat.št. CLC 2000 Carefusion |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005772 | 1 |  | CLC 2000 | Carefusion | [5 empty] | E
CP | N | #N005773 | PRIKLJUCEK PODALJŠEK BREZIGELNI DVOKANALNI |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvokanalni podaljšek z brezigelnima konektoma, ki se ju ne da odstraniti, z debelejšimi kanali. Vsak kanal posebej mora imeti možnost zapore.Brezigelni konekt mora biti prozoren, površina za razkuževanje BK pred dostopom je popolnoma ravna. BK ima ravno pot tekocine, nevtralni premik ob odmiku brizgalke najvec 0,02 ml. Polnitveni volumen najvec 0,06 ml. BK mora omogocati do 7 dnevno uporabo tudi, ce se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z najvec 5ml NaCl lahko ucinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji , da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse za 46% . BK mora omogocati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, ce se preko njih tocijo protitumorne ucinkovine. Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil). | [7 empty] | E
CP | P | #957423 | PRIKLJUCEK PODALJŠEK BREZIGELNI DVOKANALNI MICROCLAVE kat.št.011-MC33064 ICU Medical |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005773 | 1 |  | 011-MC33064 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005774 | PRIKLJUCEK PODALJŠEK BREZIGELNI TROKANALNI |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vmesnik s tremi brezigelnimi konekti, ki se jih ne da odstraniti. Konekti si morajo slediti v liniji, drug za drugim. Prvi konekt mora imeti pretok v obe smeri, ostala dva konekta pa lahko omogocata samo injeciranje tekocin. Zakljuciti se z Luer nastavkom z navojem.Ob uporabi pri aplikaciji tekocin preko crpalk ali perfuzorjev mora zagotavljati nemoteno delovanje in omogocati normalne pretoke do pritiska 600 psig. Konekt mora imeti popolnoma ravno površino za razkuževanje na delu kjer je dostop za brizgalko ali sistem. Konekt in vsi podaljški/sistemi s konektom morajo biti brez Di (2 ethylhexil)phtalhata (non-DEPH).Konekt mora zmanjševati dejavnike tveganja (kolonizacija vrha in konice katetra) za katetrske sepse tudi ob uporabi do 7 dni, kar mora biti dokazano z neodvisno objavljeno študijo na pacientih .Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil) | [7 empty] | E
CP | P | #957424 | PRIKLJUCEK PODALJŠEK BREZIGELNI TROKANALNI MICROCLAVE kat.št. 011-C4329 ICU Medical |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005774 | 1 |  | 011-C4329 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005775 | PRIKLJUCEK PODALJŠEK BREZIGELNI ŠTIRIKANALNI |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Štirikanalni podaljšek, ki ima tri debelejše kanale, vsakega zašcitenega s prozornim brezigelnim konektom, ki se jih ne da odstraniti. Vsak kanal posebej ima možnost zapore s stišckom. Zašcitni pokrovcek na koncu prikljucka. Podaljšek mora imeti še en dodatni locen dostop z brezigelnim konektom, ki se ga ne da sneti. Brezigelni konekt je prozoren, površina za razkuževanje BK pred dostopom je popolnoma ravna. BK mora imeti ravno pot tekocine, nevtralni premik ob odmiku brizgalke najvec 0,02 ml. Polnitveni volumen je lahko najvec 0,06 ml. Polnitveni volumen podaljška najvec do 2,2 ml. Dolžina podaljška od 26 do 28 cm.BK mora omogocati do 7 dnevno uporabo tudi, ce se preko nje dovajajo kri, krvni pripravki ali lipidi (dokaz randomizirana študija). Neodvisni laboratorijski test mora dokazovati, da se že z najvec 5ml NaCl lahko ucinkovito izperejo ostanki krvi iz BK. BK mora imet neodvisno, randomizirano študijo, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji , da se kljub 7 dnevni uporabi BK zmanjša incidenca kateterske sepse za 46%, (dokaz neodvisna randomizirana študija) BK mora omogocati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, ce se preko njih tocijo protitumorne ucinkovine. Brezigelni konekt naj ustreza klasifikaciji CSTD (zaprt sistem za prenos zdravil). | [7 empty] | E
CP | P | #957425 | PRIKLJUCEK PODALJŠEK BREZIGELNI ŠTIRIKANALNI kat.št. 011-MC330258 ICU Medical |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005775 | 1 |  | 011-MC330258 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005777 | SET ZA PERIKARDNO PUNKCIJO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pigtail kateter najmanj 8F,dolžina do 45 cm,vodilna žica dolžine 70 cm,diameter 0.038,dilatator,dve vbodni igli dolžine do 7 cm in 12 cm,vecnamenski cevni adapter 22.07.2020: Lahko enakovreden produkt z vodilno žico 0,035" dolžine 80 cm | [7 empty] | E
CP | P | #954979 | SET ZA PERIKARDNO PUNKCIJO kat.št. C-PCS-830-LOCK CookMedical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005777 | 1 |  | C-PCS-830-LOCK | CookMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N005778 | SISTEM TRANSFUZ. ZA ROCNO CRPANJE KRVI |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem mora biti iz prozorne plastike, ki se lahko upogiba in se ob pregibanju ne lomi. Dolžina sistema med 240 in 245 cm. Volumen sistema med 45 in 48 ml. Na zacetku sistema mora biti enokanalna igla iz trde plastike. Posodica za kapljice mora biti velikosti med 9 in 10 cm. Filter za delce mora biti 200 µm. V nadaljevanju sistema, pod posodico za kapljice mora biti bucka, premera med 3,5 in 4 cm iz mehkejše elasticne plastike, ki se lahko stiska in ob stiskanju ne poci. V sistemu nad in pod bucko morata biti kroglici. Stišcek mora biti pomicen po celotnem sistemu in dobro tesniti. Na spodnjem delu sistema, 20 do 25 cm od konca, mora biti dodan BK, ki ga ni možno odstraniti. Zakljucek sistema mora imeti Luer nastavek z navojem. Za BK se zahteva neodvisna študija, ki je bila objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplasticnimi ucinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogocati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, ce se preko njih tocijo protitumorne ucinkovine. | [7 empty] | E
CP | P | #052576 | SISTEM TRANSFUZ. ZA ROCNO CRPANJE KRVI kat.št. 011-MC9061 ICU Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005778 | 1 |  | 011-MC9061 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005779 | SISTEM ZA KRVAVO MERJ.ART. PRITISKA IN CVP |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora omogociti povezavo med transducerjem sistema in monitorji, ki jih uporabljamo v naši ustanovi. Na sistemu mora biti mesto namenjeno odvzemu vzorcev arterijske krvi, ki mora imeti možnost temeljitega izpiranja in v njem ne ostajajo sledovi krvi. | [7 empty] | E
CP | P | #055426 | SISTEM ZA KRVAVO MERJ.ART. PRITISKA IN CVP DVOJNI NBSS kat.št. 74.6741 PVB Codan |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005779 | 1 |  | 746741 | PVB Codan | [5 empty] | E
CP | N | #N005780 | SISTEM ZA KRVAVO MERJ.ART. PRITISKA |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ponudnik mora omogociti povezavo med transducerjem sistema in monitorji, ki jih uporabljamo v naši ustanovi. Na sistemu mora biti mesto namenjeno odvzemu vzorcev arterijske krvi,ki mora imeti možnost temeljitega izpiranja in v njem ne ostajajo sledovi krvi. | [7 empty] | E
CP | P | #052636 | SISTEM ZA KRVAVO MERJ.ART. PRITISKA ENOJNI NBSS kat.št. 74.6738 PVB Codan |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005780 | 1 |  | 746738 | PVB Codan | [5 empty] | E
CP | N | #N005781 | SISTEM ZA TORAKAL. DRENAŽO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | lahko tudi sistem za torakalno drenažo, z eno zbiralno komoro, mokra sukcija/mokro tesnenje, za odrasle in otroke. Natancna sukcija do nivoja -25cm H2O, volumen 2500ml, sistem z vodno kontrolo sukcije omogoca varno drenažo, valvula za sprostitev pozitivnega pritiska preprecuje tenzijski pnevmotoraks, odpre se pri pritisku ko preseže 2cm vode | [7 empty] | E
CP | P | #050597 | SISTEM ZA TORAKAL. DRENAŽO Ocean wet seal kat.št. 2002-000 Atrium getinge group |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005781 | 1 |  | 2002-000 | Atrium getinge group | [5 empty] | E
CP | P | #462935 | SISTEM ZA TORAKAL. DRENAŽO standard Venice kat.št. EU3601 Eurosets (sc=4kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005781 | 1 |  | EU3601 | EUROSETS | [5 empty] | E
CP | P | #464715 | SISTEM ZA TORAKALNO DRENAŽO kat.št. A-8000-08LF Teleflex Medical-Pleur-Evac (sc=6kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005781 | 1 |  | A-8000-08LF | Teleflex Medical - Pleur-Evac | [5 empty] | E
CP | N | #N005782 | SKALA ZA MERJENJE CVP |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za merjenje centralnega venskega pritiska ,graduirana v cm H2O | [7 empty] | E
CP | P | #052594 | SKALA ZA MERJENJE CVP Medifix kat.št. 4279913 B.Braun |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005782 | 1 |  | 4279913 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N005783 | VENTIL INFUZIJSKI NEPOVRATNI INFUVALVE |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ventil,zaprti,ki se odpre z nizkim tlakom in preprecuje povratni tok krvi in tekocine v infuzijsko linijo.Brez latexa ,PVC in DEHP | [7 empty] | E
CP | P | #462936 | VENTIL INFUZIJSKI NEPOVRATNI INFUVALVE Valve kat.št. 011-H3915 ICU Medical (sc=50kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005783 | 1 |  | 011-H3915 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005787 | FIKSATOR SAMOLEPILNI STATLOCK ZA CENTRALNI VENSKI KATETER |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961392 | FIKSATOR SAMOLEPILNI STATLOCK ZA CENTRALNI VENSKI KATETER (SUBKLAVIJA) kat.št. CV0220CE Bard |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005787 | 1 |  | CV0220CE | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N005788 | FIKSATOR SAMOLEPILNI STATLOCK ZA PERIFERNI VENSKI KATETER |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961393 | FIKSATOR SAMOLEPILNI STATLOCK ZA PERIFERNI VENSKI KATETER (SUBKLAVIJA) kat.št. CV0226CE Bard |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005788 | 1 |  | CV0226CE | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N005789 | FIKSATOR SAMOLEPILNI STATLOCK ZA ARTERIJSKI KATETER |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z BD arterijskimi katetri | [7 empty] | E
CP | P | #961391 | FIKSATOR SAMOLEPILNI STATLOCK ZA ARTERIJSKI KATETER kat.št. ART0320 Bard |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005789 | 1 |  | ART0320 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N005790 | UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilno uvajalo s hemostatsko valvulo za uvajanje 4-6 Fr.katetrov (Pace maker,Swan-ganz).Vsebuje 6Fr.žilno uvajalo dolžine 10 cm iz radiopacnega poliuretana z dilatatorjem,J žico 035" (0.89 mm) dia. x 17-3/4" (do 45 cm) vbodno iglo 18 G,PVC zašcito za kateter in 8Fobturator. | [7 empty] | E
CP | P | #958551 | UVAJALO ŽILNO S HEMOSTATSKO VALVULO SET INTRODUCER PERCUTANEUS 6F kat.št. SI-09600 Teleflex Medical - Arrow |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005790 | 1 |  | SI-09600 | Teleflex Medical - Arrow | [5 empty] | E
CP | N | #N005791 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO št.16 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za torakalno drenažo.Vsebuje torakalni dren št.16,dolžina do 41 cm,vodilna žica dolžine do 65 cm,9F dilatator,13F dilatator,18F dilatator,vbodna igla dolžine do 7 cm,skalpel,posodica za ostre predmete.Omogoca uvajanje po Seldingerjevi metodi. | [7 empty] | E
CP | P | #462966 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO št.16 Rocket Seldinger kat.št. R54549-16-PK Rocket Medical (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005791 | 1 |  | R54549-16-PK | Rocket Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961530 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO 16F po Seldingerjevi metodi kat.št. C-TQTS-1600 Cook Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005791 | 1 |  | C-TQTS-1600 | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005792 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO št.18 |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za torakalno drenažo.Vsebuje torakalni dren št.18,dolžina do 41 cm,vodilna žica dolžine do 65 cm,9F dilatator,14F dilatator,20F dilatator,vbodna igla dolžine do 7 cm,skalpel,posodica za ostre predmete.Omogoca uvajanje po Seldingerjevi metod | [7 empty] | E
CP | P | #462967 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO št.18 Rocket Seldinger kat.št. R54544-18-PK Rocket Medical (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005792 | 1 |  | R54544-18-PK | Rocket Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961531 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO 18F po Seldingerjevi metodi kat.št. C-TQTS-1800 Cook Medical |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005792 | 1 |  | C-TQTS-1800 | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005793 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO št. 20 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za torakalno drenažo.Vsebuje torakalni dren št.20,dolžina do 41 cm,vodilna žica dolžine do 65 cm,9F dilatator,14F dilatator,22F dilatator,vbodna igla dolžine do 7 cm,skalpel,posodica za ostre predmete. Omogoca uvajanje po Seldingerjevi metodi. | [7 empty] | E
CP | P | #462968 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO št. 20 Rocket Seldinger kat.št. R54549-20-PK Rocket Medical (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005793 | 1 |  | R54549-20-PK | Rocket Medical | [5 empty] | E
CP | P | #961532 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO 20F po Seldingerjevi metodi kat.št. C-TQTS-2000 Cook Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005793 | 1 |  | C-TQTS-2000 | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005794 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO št. 24 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za torakalno drenažo.Vsebuje torakalni dren št.24,dolžina do 41 cm,vodilna žica dolžinedo 65 cm,9F dilatator,18F dilatator,26F dilatator,vbodna igla dolžine do 7 cm,skalpel,posodica za ostre predmete. Omogoca uvajanje po Seldingerjevi metodi. | [7 empty] | E
CP | P | #961533 | SET ZA TORAKALNO DRENAŽO 24F po Seldingerjevi metodi kat.št. C-TQTS-2400 Cook Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005794 | 1 |  | C-TQTS-2400 | Cook Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005796 | SET KATETERSKI ZA NEPREKINJENO BLOKADO ŽIVCEV 18G TUOHY |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za kontinuirano epiduralno anestezijo. Igla Tuohy 1,3X80mm 18GX3 1/4. Kateter F 0,85X1000mm (20G). Kateter z 3 izhodi. Sterilen Kateter mora imeti mehko konico. | [7 empty] | E
CP | P | #962158 | KATETER EPIDURALNI PERIFIX ONE Tuohy z mehko konico 18G (451 filter set) kat.št. 4514513C B.Braun |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005796 | 1 |  | 4514513C | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N005797 | SET KATETERSKI ZA NEPREKINJENO BLOKADO ŽIVCEV 18G |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - set epiduralni 18 G z fiksaterjem za kateter - set vsebuje: brizgo 10 cmm,filter z luer lock nastavkov, epiduralni kateter z tremi (3) izhodi , epiduralna igla 18 G, fiksater za konico katetra, fiksater za iztopišce epiduralnega katetra z okencem, prijemni nastavek epiduralne igle, nastavek epiduralne igle za vstavitev epiduralnega katetra, nalepka EPIDURAL. Sterilen Kateter mora imeti mehko konico. | [7 empty] | E
CP | P | #962159 | SET EPIDURALNI MINIPACK 18G kat.št. 100/391/128 Portex Smith Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005797 | 1 |  | 100/391/128 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005799 | MANŠETA za RR 1Xuporabo za odrasle namenjena merjenju RR na stegnu, mere 44-55cm |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461945 | MANŠETA za RR 1Xuporabo za odrasle namenjena merjenju RR na stegnu, mere 21x82cm kat.št. SOFT-13-1HP Welch Allyn Inc. (sc=20kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005799 | 1 |  | SOFT-13-1HP | Welch Allyn Inc. | [5 empty] | E
CP | P | #962674 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna ODRASLI stegenjska 44-55cm kat.št. M5547 Maicuff |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005799 | 1 |  | M5547 | Maicuff | [5 empty] | E
CP | N | #N005935 | BLAZINA GRELNA ZA POKRIVANJE PACIENTA - VELIKA odrasli |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Grelna blazina za odrasle. Blazina za ogrevanje iz treh plasti. Blazina mora bit prepustna za RTG žarke. Dimenzije nenapihnjene blazine 193cm x 100 cm. Grelna blazina za odrasle. Blazina za ogrevanje iz treh plasti. Blazina mora bit prepustna za RTG žarke. Dimenzije nenapihnjene blazine 193cm x 100 cm. Dovoljeno odstopanje +/- 2cm. Ponudik mora zagotoviti aparat v brezplacno uporabo za cas trajanja razpisa. | [7 empty] | E
CP | P | #464716 | BLAZINA GRELNA ZA POKRIVANJE PACIENTA - VELIKA odrasli - celo telo 100x195cm kat.št. CLM0101 Cocoon (sc=30kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005935 | 1 |  | CLM0101 | Cocoon (Care Essentials Pty Ltd) | [5 empty] | E
CP | P | #960384 | BLAZINA GRELNA ZA POKRIVANJE PACIENTA - VELIKA kat.št. 503-0810 Covidien (sc=25kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005935 | 1 |  | 503-0810 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005936 | SET ZA UZ SONDO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za UZ. Set vsebuje sterilen gel za UZ 20g, 2x elastika, sterilna prevleka - najlon, 14x91,5cm in nastavki za iglo. Lahko tudi s sterilno prevleko iz polietilena, 15x122 cm | [7 empty] | E
CP | P | #461943 | SET ZA UZ SONDO 13x61CM sterilen kat.št. 4892081 B.Braun (sc=20kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005936 | 1 |  | 4892081 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #960265 | PREVLEKA CIV-Flex za UZ SONDO sterilna 14x91,5CM kat.št. 610-542 Civco (sc=24kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005936 | 1 |  | 610-542 | Civco | [5 empty] | E
CP | N | #N005937 | SET ZA UZ |  |  |  | 70 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za UZ. Set vsebuje sterilen gel za UZ 20g, 2x elastika, sterilna prevleka - kondom 14x91,5cm in vodilo za iglo z nastavki. Lahko tudi s sterilno prevleko iz polietilena, 15x122 cm | [7 empty] | E
CP | P | #462939 | SET ZA UZ sondo 15x122cm Site Rite Ultra System Needle kat.št. 9001C0212, 900013B01,9001C0214 Bard (sc=10kos) |  |  |  | 70 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005937 | 1 |  | 9001C0212, 900013B01 | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #960267 | PREVLEKA ZA UZ SONDO CIVCO CIV-Flex 14x91,5cm in VODILO ZA IGLO Ultra-Pro in GEL ZA UZ SONDO sterilno kat.št. 610-608 Civco (sc=24kos) |  |  |  | 70 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005937 | 1 |  | 610-608 | Civco | [5 empty] | E
CP | N | #N005939 | SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOCIN |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za grelec telesnih tekocin kompatibilen z 3M RANGER. Za pretoke 150ml/h +, prime volumen 39ml, dolžina sistema do pacienta 76cm, sterilen, sistem ima konekt na vstopu - samica, ob izstopu - samec. Filter za nabiranje zracnih mehurckov. Možnost klemanja obeh koncev sistema. Možnost doziranja hitrosti infuzije z standardnim nastavkov. Lahko novi sistem za ogrevanje tekocin z aparatom v brezplacno uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #052637 | SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOCIN Ranger Standard set kat.št. 24200 3M |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005939 | 1 |  | 24200 | 3M | [5 empty] | E
CP | P | #970845 | SISTEM ZA GRELEC TELESNIH TEKOCIN Ranger Standard set kat.št. 24250 3M |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005939 | 1 |  | 24250 | 3M | [5 empty] | E
CP | N | #N005940 | BLAZINA GRELNA ZA POKRIVANJE PACIENTA - VELIKA odrasli |  |  |  | 36 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Grelna blazina za odrasle. Blazina za ogrevanje iz treh plasti. Blazina mora bit prepustna za RTG žarke. Dimenzije napihnjene blazine od 170cm -195 cm x 55 -70cm . Ponudik mora zagotoviti aparat v brezplacno uporabo za cas trajanja razpisa. | [7 empty] | E
CP | P | #962673 | BLAZINA GRELNA ZA POKRIVANJE PACIENTA - ODRASLI (zgornji del) kat.št. 503-0870 Covidien (sc=12kos) |  |  |  | 36 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005940 | 1 |  | 503-0870 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005941 | BLAZINA GRELNA ZA POKRIVANJE PACIENTA - OTROŠKA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Grelna blazina za otroke in odrasle, za prekrivanje spodnjega dela telesa pri odraslih. Blazina za ogrevanje iz treh plasti. Blazina mora bit prepustna za RTG žarke. Dimenzije nenapihnjene blazine med 121 cm x 103cm. Dovoljeno odstopanje +/- 2cm. Ponudik mora zagotoviti aparat v brezplacno uporabo za cas trajanja razpisa. | [7 empty] | E
CP | P | #464718 | BLAZINA GRELNA ZA POKRIVANJE PACIENTA - OTROŠKA 100x120cm kat.št. CLM0109 Cocoon (sc=10kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005941 | 1 |  | CLM0109 | Cocoon (Care Essentials Pty Ltd) | [5 empty] | E
CP | P | #962687 | BLAZINA GRELNA ZA POKRIVANJE PACIENTA - OTROŠKA kat.št. 503-0840 Covidien (sc=12kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005941 | 1 |  | 503-0840 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005942 | SET ZA PCA CRPALKO RUMEN |  |  |  | 50 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistemi za crpalko morajo imeti: spike flow stop sistem,brez filtra za zrak, prikljucek za vbod v vrecko, imeti morajo vgrajen nepovratni ventil, zapiralo in moški LL konekt. Na sistemu mora biti integrirana vzmet, ki preprecuje zatekanje zdravila nazaj. Rumen epiduralni sistem od 300 cm dolžine z mrtvim prostorom do 2,7 ml. 1sc=12kos. Sistem kompatibilen z PCA crpalko CADD. | [7 empty] | E
CP | P | #962688 | SET ZA PCA CRPALKO SPIKE SET CADD RUMEN - epiduralni kat.št. 21-7324 Smiths Medical (sc=12kos) |  |  |  | 50 | SC | 1 | [9 empty] | #N005942 | 1 |  | 21-7324 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005943 | SET ZA PCA CRPALKO MODER |  |  |  | 30 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistemi za crpalko morajo imeti: spike flow stop sistem,brez filtra za zrak, prikljucek za vbod v vrecko, imeti morajo vgrajen nepovratni ventil, zapiralo in moški LL konekt. Na sistemu mora biti integrirana vzmet, ki preprecuje zatekanje zdravila nazaj. Modri I.V. sistem do 200 cm dolžine z mrtvim prostorom do 2,3 ml. 1sc=12kos. Sistem kompatibilen z PCA crpalko CADD. | [7 empty] | E
CP | P | #962689 | SET ZA PCA CRPALKO SPIKE SET CADD MODER - i.v. kat.št. 21-7323 Smiths Medical (sc=12kos) |  |  |  | 30 | SC | 1 | [9 empty] | #N005943 | 1 |  | 21-7323 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005944 | VODA STERILNA ZA VLAŽENJE KISIKA 500ML (60 DNI) |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | izpolnjuje standarde za uporabo v medicini. Izdelek v uporabi zagotavlja zaprt sistem vlaženja kisika v okviru preprecevanja bolnišnicnih okužb. Klinicno potrjena uporabnost vsaj 60 dni pri hladnem vlaženju. Dovoljena uporaba ene plastenke vode za vec pacientov potrjeno z neodvisno študijo, Priložena uradna navodila v slo venskem jeziku. Deionizirana in petkrat destilirana voda. Mikrodifuzni kanali za kisik na dnu plastenke za popoln izkoristek vsebine. | [7 empty] | E
CP | P | #961975 | AQUA DESTILATA ZA INHAL. S KONEKTOM AQUAPACK 500ML kat.št. 2510 Covidien (sc=15kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005944 | 1 |  | 2510 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005945 | CEVKA ZA VZORCENJE PLINA - anestezijski aparat Leon |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevka za vzorcenje plinov, dolžina +- 3m, konekt na obeh koncih cevi luer lock (samec-samec), kompatibilna z aparatom Leon + Heinen Lowenstein | [7 empty] | E
CP | P | #298840 | CEVKA ZA VZORCENJE PLINA za anestezijski aparat Leon kat.št. 0208632-2 Heinen Lowenstein |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005945 | 1 |  | 0208632-2 | Heinen Lowenstein | [5 empty] | E
CP | P | #461531 | CEVKA ZA VZORCENJE PLINA - anestezijski aparat Leon GAS SAMPLING LINE 3m 1/1 Luer kat.št. 733199 Vyaire |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005945 | 1 |  | 733199 | Vyaire | [5 empty] | E
CP | P | #462942 | CEVKA ZA VZORCENJE PLINA - anestezijski aparat Leon - Cevka CO2 3M kat.št. AL-0512 Altera (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005945 | 1 |  | AL-0512 | ALTERA | [5 empty] | E
CP | N | #N006031 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 6 silikon.brez mešicka |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila naj bo silikonska, brez kafa, z enojnim lumnom, vel. 6,0 ID; 8,5 O.D., dolžina 54,0 mm, naj bo radiopacna, iz cistega silikona, ki naj bo neadherenten. Kanila naj bo anatomsko ukrivljena, z mehko, zašiljeno konico za lažje vstavljanje v trahejo. Prirobnica na kanili naj bo iz istega materiala (silikon),prilegati se mora anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP, imeti mora 15 mm nastavek iz trdnejšega, prozornega materiala za namestitev ambuja ali nastavka za aplikacijo kisika. Set mora vsebovati še bombažni trak širine 10 mm, za pritrditev kanile na vrat. Materiali iz katerih je narejena kanila naj ne vsebujejo DEHP. Kanila naj bo sterilno pakirana, priloženo naj ima T-komreso, ki naj bo iz gosto tkana, brez nitk. 31.1.2022 lahko kanila dolžine 56 mm | [7 empty] | E
CP | P | #463956 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 6 silikon.brez mešicka dolžina 64,5MM ULTRASOFT kat.št. 103013 Primed Halberstadt |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006031 | 1 |  | 103013 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #958343 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 6 silikon.brez mešicka kat.št. 8888241083 Covidien |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006031 | 1 |  | 8888241083 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N006584 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM OJACANA Z ŽICO velikost 6 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 6 I.D. 6.0MM, O.D. 10.4MM, sterilno pakirana. Kanila naj bo dolžine 103-113mm, naj bo ojacana z žico.Kanila naj ima atravmatsko konico, naj bo radiopacna, lahko silikonska. Kanila naj ima napihljiv nizkotlacni mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varstnostni ventil. Kanila naj ima prirobhnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter zunanjenga in notranjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo in naj ima varnostno omejitev globine, ki preprecuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi loceno. | [7 empty] | E
CP | P | #013301 | KANILA TRAHEALNA št. 6 Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM MEHKA KANILA OJACANA Z ŽICO kat.št. 135-60 Covidien (sc=10kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006584 | 1 |  | 135-60 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N006585 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM OJACANA Z ŽICO velikost 7 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 7 I.D. 7.0MM, O.D. 10.4MM, sterilno pakirana. Kanila naj bo dolžine 103-113mm, naj bo ojacana z žico.Kanila naj ima atravmatsko konico, naj bo radiopacna, lahko silikonska. Kanila naj ima napihljiv nizkotlacni mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varstnostni ventil. Kanila naj ima prirobhnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter zunanjenga in notranjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo in naj ima varnostno omejitev globine, ki preprecuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi loceno. | [7 empty] | E
CP | P | #013300 | KANILA TRAHEALNA št. 7 Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM MEHKA KANILA OJACANA Z ŽICO kat.št. 135-70 Covidien (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006585 | 1 |  | 135-70 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N006586 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM OJACANA Z ŽICO velikost 8 |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 8 I.D. 8.0MM, O.D. 11.4MM, sterilno pakirana. Kanila naj bo dolžine 128-138mm, naj bo ojacana z žico.Kanila naj ima atravmatsko konico, naj bo radiopacna, lahko silikonska. Kanila naj ima napihljiv nizkotlacni mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varstnostni ventil. Kanila naj ima prirobhnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter zunanjenga in notranjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo in naj ima varnostno omejitev globine, ki preprecuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi loceno. | [7 empty] | E
CP | P | #013389 | KANILA TRAHEALNA št. 8 Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM MEHKA KANILA OJACANA Z ŽICO kat.št. 135-80 Covidien (sc=10kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006586 | 1 |  | 135-80 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N006587 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM OJACANA Z ŽICO velikost 9 |  |  |  | 25 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 9 I.D. 9.0MM, O.D. 12.4MM, sterilno pakirana. Kanila naj bo dolžine 157-167mm, naj bo ojacana z žico.Kanila naj ima atravmatsko konico, naj bo radiopacna, lahko silikonska. Kanila naj ima napihljiv nizkotlacni mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varstnostni ventil. Kanila naj ima prirobhnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter zunanjenga in notranjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo in naj ima varnostno omejitev globine, ki preprecuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi loceno. | [7 empty] | E
CP | P | #954386 | KANILA TRAHEALNA št. 9 Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM MEHKA KANILA OJACANA Z ŽICO kat.št. 135-90 Covidien (sc=10kos) |  |  |  | 25 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006587 | 1 |  | 135-90 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N006588 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM OJACANA Z ŽICO velikost 10 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 10 I.D. 10.0MM, O.D. 13.4MM, sterilno pakirana. Kanila naj bo dolžine 157-167mm, naj bo ojacana z žico.Kanila naj ima atravmatsko konico, naj bo radiopacna, lahko silikonska. Kanila naj ima napihljiv nizkotlacni mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varstnostni ventil. Kanila naj ima prirobhnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter zunanjenga in notranjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo in naj ima varnostno omejitev globine, ki preprecuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi loceno. | [7 empty] | E
CP | P | #013391 | KANILA TRAHEALNA št. 10 Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM MEHKA KANILA OJACANA Z ŽICO kat.št. 135-10 Covidien (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006588 | 1 |  | 135-10 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N006589 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM OJACANA Z ŽICO velikost 11 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 11 I.D. 11.0MM, O.D. 14.4MM, sterilno pakirana. Kanila naj bo dolžine 156-166mm, naj bo ojacana z žico.Kanila naj ima atravmatsko konico, naj bo radiopacna, lahko silikonska. Kanila naj ima napihljiv nizkotlacni mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varstnostni ventil. Kanila naj ima prirobhnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter zunanjenga in notranjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo in naj ima varnostno omejitev globine, ki preprecuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi loceno. | [7 empty] | E
CP | P | #461609 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM OJACANA Z ŽICO velikost 11 kat.št. 135-11 Medtronic |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006589 | 1 |  | 135-11 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #953285 | KANILA TRAHEALNA št. 11 Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM MEHKA KANILA OJACANA Z ŽICO kat.št. 450-11 Tracoe Vario |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006589 | 1 |  | 450-11 | Tracoe Vario | [5 empty] | E
CP | N | #N006590 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM IN NASTAVKOM ZA KISIK velikost 6 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila traheostomska velikost 6, I.D. 6.0MM, sterilno pakirano, dvovolumenska z notranjim vložkom, ki se loceno merijo. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, mora imeti varnostni sistem zaklepa. Kanila naj ima napihljiv nizkotlcani mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima prirobnico na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter notranjega in zunanjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz mteriala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Kanila mora imeti nastavek ustrezen za priklop kisika ob potrebnosti ventilacije. Kanila naj bo radiopacna, tako da je vidna pri RTG slikanju. Notranji vložek mora biti za veckratno uporabo, možnost cišcenja z ustreznimi pripomocki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomocki | [7 empty] | E
CP | P | #461610 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM IN NASTAVKOM ZA KISIK velikost 6 OPTIMA kat.št.102023 Primed Halberstad |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006590 | 1 |  | 102023 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #960358 | KANILA TRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM,NASTAVEK ZA KISIK velikost 6 kat.št. 100/810/060 Portex Smiths Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006590 | 1 |  | 100/810/060 | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N006591 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM IN NASTAVKOM ZA KISIK velikost 7 |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila traheostomska velikost 7, I.D. 7.0MM, sterilno pakirano, dvovolumenska z notranjim vložkom, ki se loceno merijo. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, mora imeti varnostni sistem zaklepa. Kanila naj ima napihljiv nizkotlcani mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima prirobnico na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter notranjega in zunanjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz mteriala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Kanila mora imeti nastavek ustrezen za priklop kisika ob potrebnosti ventilacije. Kanila naj bo radiopacna, tako da je vidna pri RTG slikanju. Notranji vložek mora biti za veckratno uporabo, možnost cišcenja z ustreznimi pripomocki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomocki | [7 empty] | E
CP | P | #461611 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM IN NASTAVKOM ZA KISIK velikost 7 OPTIMA kat.št.102024 Primed Halberstad |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006591 | 1 |  | 102024 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #962694 | KANILA TRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM,NASTAVEK ZA KISIK velikost 7 kat.št. 100/810/070 Portex Smiths Medical |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006591 | 1 |  | 100/810/070 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N006592 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM IN NASTAVKOM ZA KISIK velikost 8 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila traheostomska velikost 8, I.D. 8.0MM, sterilno pakirano, dvovolumenska z notranjim vložkom, ki se loceno merijo. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, mora imeti varnostni sistem zaklepa. Kanila naj ima napihljiv nizkotlcani mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima prirobnico na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter notranjega in zunanjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz mteriala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Kanila mora imeti nastavek ustrezen za priklop kisika ob potrebnosti ventilacije. Kanila naj bo radiopacna, tako da je vidna pri RTG slikanju. Notranji vložek mora biti za veckratno uporabo, možnost cišcenja z ustreznimi pripomocki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomocki | [7 empty] | E
CP | P | #461612 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM IN NASTAVKOM ZA KISIK velikost 8 OPTIMA kat.št.102025 Primed Halberstad |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006592 | 1 |  | 102025 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #961424 | KANILA TRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM,NASTAVEK ZA KISIK velikost 8 kat.št. 100/810/080 Portex Smiths Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006592 | 1 |  | 100/810/080 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N006593 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM IN NASTAVKOM ZA KISIK velikost 9 |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila traheostomska velikost 9, I.D. 9.0MM, sterilno pakirano, dvovolumenska z notranjim vložkom, ki se loceno merijo. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, mora imeti varnostni sistem zaklepa. Kanila naj ima napihljiv nizkotlcani mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima prirobnico na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter notranjega in zunanjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz mteriala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Kanila mora imeti nastavek ustrezen za priklop kisika ob potrebnosti ventilacije. Kanila naj bo radiopacna, tako da je vidna pri RTG slikanju. Notranji vložek mora biti za veckratno uporabo, možnost cišcenja z ustreznimi pripomocki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomocki | [7 empty] | E
CP | P | #013525 | KANILA TRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM,NASTAVEK ZA KISIK velikost 9 kat.št. 100/810/090 Portex Smiths Medical |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006593 | 1 |  | 100/810/090 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #461613 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM IN NASTAVKOM ZA KISIK velikost 9 OPTIMA kat.št.102026 Primed Halberstad |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006593 | 1 |  | 102026 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N006594 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM IN NASTAVKOM ZA KISIK velikost 10 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila traheostomska velikost 10, I.D. 10.0MM, sterilno pakirano, dvovolumenska z notranjim vložkom, ki se loceno merijo. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, mora imeti varnostni sistem zaklepa. Kanila naj ima napihljiv nizkotlcani mešicek, kontrolni baloncek naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima prirobnico na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter notranjega in zunanjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz mteriala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Kanila mora imeti nastavek ustrezen za priklop kisika ob potrebnosti ventilacije. Kanila naj bo radiopacna, tako da je vidna pri RTG slikanju. Notranji vložek mora biti za veckratno uporabo, možnost cišcenja z ustreznimi pripomocki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomocki | [7 empty] | E
CP | P | #461614 | KANILA ENDOTRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM IN NASTAVKOM ZA KISIK velikost 10 OPTIMA kat.št.102027 Primed Halbersta |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006594 | 1 |  | 102027 | PRIMED HALBERSTADT | [5 empty] | E
CP | P | #962697 | KANILA TRAHEALNA Z NIZKOTLACNIM MEŠICKOM Z NOTRANJIM VLOŽKOM,NASTAVEK ZA KISIK velikost 10 kat.št. 100/810/100 Portex Smiths Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006594 | 1 |  | 100/810/100 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N006602 | KANILA ENDOTRAHEALNA PLASTICNA Z NOTRANJIM VLOŽKOM velikost 6 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 6, ID-OC 6.0MM ID-IC4.8MM OD-OC 7.6MM OD-OC 10.0MM. Kanila naj bo dolžine 54-60mm, sterilno pakirana, dvovolumenska z notranjim vložkom, ki se loceno menja. Notranji vložek naj se tesno rpilega kanili, imeti mora varnostni sistem zaklepa. Kanila naj bo radiopacna, vidna pri RTG slikanju, prozorna. Kanila naj ima prirobnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter notranjega in zunanjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Notranji vložek mora biti za veckratno uporabo, možnost cišcenja z ustreznimi pripomocki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomocki | [7 empty] | E
CP | P | #957675 | KANILA TRAHEALNA PLAST. KRATKA FIG. 6 kat.št. 102013 Primed Halberstadt |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006602 | 1 |  | 102013 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N006603 | KANILA ENDOTRAHEALNA PLASTICNA Z NOTRANJIM VLOŽKOM velikost 7 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 7, ID-OC 7.0MM ID-IC5.8MM OD-OC 8.8MM OD-OC 10.5MM. Kanila naj bo dolžine 57-65mm, sterilno pakirana, dvovolumenska z notranjim vložkom, ki se loceno menja. Notranji vložek naj se tesno rpilega kanili, imeti mora varnostni sistem zaklepa. Kanila naj bo radiopacna, vidna pri RTG slikanju, prozorna. Kanila naj ima prirobnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter notranjega in zunanjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Notranji vložek mora biti za veckratno uporabo, možnost cišcenja z ustreznimi pripomocki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomocki | [7 empty] | E
CP | P | #461621 | KANILA ENDOTRAHEALNA PLASTICNA Z NOTRANJIM VLOŽKOM velikost 7 OPTIMA DVODELNA PVC kat.št. 102014 Primed Halberstadt |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006603 | 1 |  | 102014 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #956468 | KANILA TRAHEALNA PLAST.KRATKA FIG.7 kat.št. 102024 Primed Halberstadt |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006603 | 1 |  | 102024 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N006604 | KANILA ENDOTRAHEALNA PLASTICNA Z NOTRANJIM VLOŽKOM velikost 8 |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikosti 8, ID-OC 8.0MM ID-IC6.8MM OD-OC 10.0MM OD-OC 11.3MM. Kanila naj bo dolžine 61-70mm, sterilno pakirana, dvovolumenska z notranjim vložkom, ki se loceno menja. Notranji vložek naj se tesno rpilega kanili, imeti mora varnostni sistem zaklepa. Kanila naj bo radiopacna, vidna pri RTG slikanju, prozorna. Kanila naj ima prirobnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter notranjega in zunanjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Notranji vložek mora biti za veckratno uporabo, možnost cišcenja z ustreznimi pripomocki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomocki | [7 empty] | E
CP | P | #955820 | KANILA TRAHEALNA Z NOTRANJIM VLOŽKOM št. 8 kat.št. 102015 Primed Halberstadt |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006604 | 1 |  | 102015 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N006605 | KANILA ENDOTRAHEALNA PLASTICNA Z NOTRANJIM VLOŽKOM velikost 9 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikosti 9, ID-OC 9.0MM ID-IC7.6MM OD-OC 11.4MM OD-OC 12.6MM. Kanila naj bo dolžine 65-75mm., sterilno pakirana, dvovolumenska z notranjim vložkom, ki se loceno menja. Notranji vložek naj se tesno rpilega kanili, imeti mora varnostni sistem zaklepa. Kanila naj bo radiopacna, vidna pri RTG slikanju, prozorna. Kanila naj ima prirobnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter notranjega in zunanjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Notranji vložek mora biti za veckratno uporabo, možnost cišcenja z ustreznimi pripomocki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomocki | [7 empty] | E
CP | P | #956371 | KANILA TRAHEALNA PLAST.KRATKA TRACOE FIG. 9 kat.št. 121300-9.0 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006605 | 1 |  | 121300-9.0 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N006606 | KANILA ENDOTRAHEALNA PLASTICNA Z NOTRANJIM VLOŽKOM velikost 10 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikosti 10, ID-OC 10.0MM ID-IC8.7MM OD-OC 12.4MM OD-OC 13.7MM Kanila naj bo dolžine 74-85mm, sterilno pakirana, dvovolumenska z notranjim vložkom, ki se loceno menja. Notranji vložek naj se tesno rpilega kanili, imeti mora varnostni sistem zaklepa. Kanila naj bo radiopacna, vidna pri RTG slikanju, prozorna. Kanila naj ima prirobnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter notranjega in zunanjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Notranji vložek mora biti za veckratno uporabo, možnost cišcenja z ustreznimi pripomocki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomocki | [7 empty] | E
CP | P | #052671 | KANILA TRAHEALNA PLAST. KRATKA TRACOE FIG.10 kat.št. 121300-10.0 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006606 | 1 |  | 121300-10.0 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N006607 | KANILA ENDOTRAHEALNA PLASTICNA Z NOTRANJIM VLOŽKOM velikost 11 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila velikost 11, ID-OC 11.0MM, ID-IC 9.7MM, OD-OC 13.1MM, OD-OC 15MM Kanila naj bo dolžine 76-87mm, sterilno pakirana, dvovolumenska z notranjim vložkom, ki se loceno menja. Notranji vložek naj se tesno rpilega kanili, imeti mora varnostni sistem zaklepa. Kanila naj bo radiopacna, vidna pri RTG slikanju, prozorna. Kanila naj ima prirobnico, na kateri naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, ter notranjega in zunanjega premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se lepo prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanili naj bo priložen nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm širine. Trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Notranji vložek mora biti za veckratno uporabo, možnost cišcenja z ustreznimi pripomocki (voda in razkužila) ali pa je kanili priloženih dovolj notranjih vložkov za enkratno uporabo (za življenjsko dobo kanile). Pakiranje sterilno: 1 kanila z vsemi zahtevanimi pripomocki | [7 empty] | E
CP | P | #463957 | KANILA ENDOTRAHEALNA PLASTICNA Z NOTRANJIM VLOŽKOM velikost 11 kat.št. 102-11 Tracoe |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006607 | 1 |  | 102-11 | Tracoe | [5 empty] | E
CP | N | #N006624 | MASKA Z VISOKO KONC.KISIKA (OHIO) OTROŠKA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska z visoko (od 60 do 90 %) inspiratorno vsebnostjo kisika za otroke. Vsebovati mora indikator dihanja in enosmerni ventil, rezervar/balon kisika. Maska je prozorna, brezbarvna in vsebuje nosni stišcek. V kompletu je cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolencenju, dolžina med 1,8 in 2 m. Lahko tudi s cevjo za kisik dolžine 2,1 m. | [7 empty] | E
CP | P | #463028 | MASKA Z VISOKO KONC.KISIKA (OHIO) OTROŠKA kat.št. 032-10-084 Flexicare (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006624 | 1 |  | 032-10-084 | FLEXICARE | [5 empty] | E
CP | P | #464723 | MASKA Z VISOKO KONC.KISIKA (OHIO) OTROŠKA s cevjo 210cm kat.št. MTS-S Zarys (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006624 | 1 |  | MTS-S | Zarys | [5 empty] | E
CP | P | #962725 | MASKA Z VISOKO KONC.KISIKA (OHIO) OTROŠKA kat.št. 001268 Care Fusion |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006624 | 1 |  | 1268 | Care Fusion | [5 empty] | E
CP | N | #N007341 | KANILA TRAHEALNA kratka tracoe silikonska, z notranjim vložkom in nastavkom za kisik velikost 8 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila naj bo silikonska, brez kafa, z enojnim lumnom, vel. 8,0 ID; 11,3 O.D., dolžina 81,0 mm, naj bo radiopacna, iz cistega silikona, ki naj bo neadherenten. Kanila naj bo anatomsko ukrivljena, z mehko, zašiljeno konico za lažje vstavljanje v trahejo. Prirobnica na kanili naj bo iz istega materiala (silikon), jasno naj bo vidna oznaka tipa kanile, ter notranjega in zunanjega premera kanile,prilegati se mora anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP, imeti mora 15 mm nastavek iz trdnejšega, prozornega materiala za namestitev ambuja ali nastavka za aplikacijo kisika. Kanila mora imeti 2 fleksibilna notranja vložka (št. >7), ob straneh naj bodo ušesca za pritrditev z varnostnim zaklepom. Set mora vsebovati še bombažni trak širine 10 mm, za pritrditev kanile na vrat. Kanila naj bo sterilno pakirana. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi loceno. | [7 empty] | E
CP | P | #962978 | KANILA TRAHEALNA FIG. 8 kratka tracoe, silikonska, z notranjim vložkom in nastavkom za kisik kat.št. RU-121300-000080 Rüsch |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007341 | 1 |  | RU-121300-000080 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N008247 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 300ML 2-DNEVNI 5ml/h |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za prenosno elastomersko crpalko, za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil (tudi citotoksicnih); za enkratno uporabo; sterilen; posamicno pakiran; volumen 300 ml, 2-dnevni, s pretokom 5 ml/h; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; natancnost pretoka ±10%; certificiran; UV-protect (zašciten pred svetlobo); z notranjim 5 mikronskim filtrom, brez lateksa in PVC-ja. 29.6.2023: Lahko tudi crpalka, ki je v osnovi kalibrirana na 5% dekstrozo in ima enostaven fiksni pretvornik za uporabo z NaCl (0,9%), ce ustreza vsem ostalim zahtevam. Artikel se bo preskusil v fazi testiranja. | [7 empty] | E
CP | P | #462959 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 300ML 2-DNEVNI 5ml/h Easyflow kat.št. BF0500 Adriamed (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008247 | 1 |  | BF0500 | Adriamed | [5 empty] | E
CP | P | #465111 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 2-DNEVNI 5ml/h 300ML LV5 kat.št. 2C2009K Baxter (sc=12kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008247 | 1 |  | 2C2009K | Baxter | [5 empty] | E
CP | P | #962441 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERSKO CRPALKO 2-DNEVNI 5ML/URO 300ML VFUSER kat.št. INF360-5 HS Hospital Service S.p.A (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008247 | 1 |  | INF360-5 | HS Hospital Service S.p.A | [5 empty] | E
CP | N | #N008519 | ODEJA OGREVALNA ZA ENKRATNO UPORABO 86x122CM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Hitro doseganje temperature do 38 stopinj celzija(v cca 10 minutah),ohranjanje toplote do 8 ur.posamezno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #961414 | ODEJA OGREVALNA 86x122CM kat.št. G12RH2 za 1xuporabo do 8 ur ogrevanja Techtrade |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008519 | 1 |  | G12RH2 | Techtrade | [5 empty] | E
CP | N | #N008522 | VRECKA ZA HRANJENJE PREKO SONDE - PROSTI PAD |  |  |  | 800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za tocenje enteralne prehrane preko sonde na prosti pad. Vrecka z odprtino s pokrovom za nalivanje hrane prostornine cca 1000ML, cevko s stišckom ter y konektom, ki je kompatibilen z brizgo za enteralno hranjenje. Cevka se konca z ENlockom. Stišcek, ENlock in y konekt so vijolicaste barve - barvna koda za enteralno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #050596 | VRECKA ZA HRANJENJE PREKO SONDE - PROSTI PAD Nutrifix kat.št. 9240677 B.Braun |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008522 | 1 |  | 9240677 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #464725 | VRECKA ZA HRANJENJE PREKO SONDE - PROSTI PAD 1,5L kat.št. 12298204 Cedic (sc=30kos) |  |  |  | 800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008522 | 1 |  | 12298204 | Cedic | [5 empty] | E
CP | N | #N008679 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA PVC 6 brez mešicka |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila naj bo PVC, brez mešicka, z dvema notranjima vložkoma. Naj bo anatamsko ukrivljena in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj ima ID-6.0mm OD-8,7mm, dolga naj bo 54mm. Imeti mora 15mm nastavek za namestitev ambuja ali nastavka za aplikacijo kisika. Kanila naj bo sterilno pakirana, priloženo naj ima T-kompreso, ki naj bo gosto tkana, brez nitk. | [7 empty] | E
CP | P | #963774 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA PVC 6 brez mešicka CrystalClear plus kat.št. RU-121300-00060 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008679 | 1 |  | RU-121300-00060 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N008680 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 4,5 silikonska, brez mešicka, brez vložka |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila naj bo silikonska in upogljiva (za mobilnega pacjenta) z enojnim lumnom. Kanila naj ima ID-4,5mm OD-6,5mm, dolga naj bo 54mm in naj bo brez mešicka. Imeti mora 15mm nastavek za namestitev ambuja ali nastavka za aplikacijo kisika. Kanila naj bo sterilno pakirana, priloženo naj ima T-kompreso, ki naj bo gosto tkana, brez nitk. | [7 empty] | E
CP | P | #963775 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 4,5 silikon.brez mešicka, brez vložka kat.št. 370-4,5 Tracoe medical GmbH |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008680 | 1 |  | 370-4,5 | Tracoe medical GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N008681 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 5,0 silikonska, brez mešicka, brez vložka |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kanila naj bo silikonska in upogljiva (za mobilnega pacjenta) z enojnim lumnom. Kanila naj ima ID-5,0mm OD-7,3mm, dolga naj bo 54mm in naj bo brez mešicka. Imeti mora 15mm nastavek za namestitev ambuja ali nastavka za aplikacijo kisika. Kanila naj bo sterilno pakirana, priloženo naj ima T-kompreso, ki naj bo gosto tkana, brez nitk. | [7 empty] | E
CP | P | #963776 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 5,0 silikon.brez mešicka, brez vložka kat.št. 370-5,0 Tracoe medical GmbH |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008681 | 1 |  | 370-5,0 | Tracoe medical GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N009138 | CELADA CPAP urgentna z Venturi generatorjem |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Celada za hitro izvajanje CPAP terapije v urgentni medicini. S posebnim namestitvenim mehanizmom kravate, ki omogoca enostavno in hitro namestitev zgolj enega uporabnika. Celada naj ima vsaj 4 prikljucke po ISO standardu.Fiksacijski trakovi z antibakterijsko prevleko naj omogocajo hitro namestitev na klik, celadi naj bo priložen nastavljiv PEEP ventil 0 - 20 cmH2O, z varnostnim sistemom proti previsokemu tlaku, manometrom za spremljanje tlaka ter generatorjem pretoka, t.i. Venturi, z regulacijo FiO2 koncentracij vsaj med 35% in 100% in nastavitvami pretokov preko 60 l/min; tabela z nastavitvami naj bo jasno prikazana na samem sistemu; ne sme vsebovati ftalatov oz. bisfenolov. celadi naj bodo priložena slovenska navodila za uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #462960 | CELADA CPAP urgentna z Venturi generatorjem Coulisse kat.št. 500/8612 Dimar (sc=1kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009138 | 1 |  | 500/8612 | DIMAR | [5 empty] | E
CP | N | #N009139 | LARINGOSKOP za 1x uporabo z integrirano lucjo št. 2 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462961 | LARINGOSKOP z integrirano lucjo 2 za 1x uporabo Macintosh kat.št. M6525CP102 Marshall (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009139 | 1 |  | M6525CP102 | Marshall | [5 empty] | E
CP | P | #964522 | LARINGOSKOP z integrirano lucjo 2 za 1x uporabo Handle and Mac Blide kat.št. 040-04-0120 Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009139 | 1 |  | 040-04-0120 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | N | #N009140 | LARINGOSKOP za 1x uporabo z integrirano lucjo št. 3 |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462962 | LARINGOSKOP z integrirano lucjo 3 za 1x uporabo Macintosh kat.št. M6525CP103 Marshall (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009140 | 1 |  | M6525CP103 | Marshall | [5 empty] | E
CP | P | #964523 | LARINGOSKOP z integrirano lucjo 3 za 1x uporabo Handle and Mac Blide kat.št. 040-04-0130 Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009140 | 1 |  | 040-04-0130 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | N | #N009141 | LARINGOSKOP za 1x uporabo z integrirano lucjo št. 4 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462963 | LARINGOSKOP z integrirano lucjo 4 za 1x uporabo Macintosh kat.št. M6525CP104 Marshall (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009141 | 1 |  | M6525CP104 | Marshall | [5 empty] | E
CP | P | #964524 | LARINGOSKOP z integrirano lucjo 4 za 1x uporabo Handle and Mac Blide kat.št. 040-04-0140 Flexicare (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009141 | 1 |  | 040-04-0140 | Flexicare | [5 empty] | E
CP | N | #N009176 | MANŠETA ZA RR za enkratno uporabo ODRASLI 17-64cm |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta mora imeti kompatibilen konekt z obstojecim aparatom. Pri dimenzijah manšete dopušceno odstopanje +/-5% | [7 empty] | E
CP | P | #464726 | MANŠETA ZA RR za enkratno uporabo ODRASLI L 34-43cm kat.št. N1L-TS3 Caremed (sc=20kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009176 | 1 |  | N1L-TS3 | Caremed | [5 empty] | E
CP | P | #464727 | MANŠETA ZA RR za enkratno uporabo ODRASLI 35,5-46cm kat.št. V1015C Vistar Medical Supplies |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009176 | 1 |  | V1015C | Vistar Medical Supplies Co. | [5 empty] | E
CP | P | #963782 | MANŠETA RR 1Xuporabo enocevna ODRASLI 17-64cm kat.št. SOFT-12-1HP Welch Allyn (sc=20kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009176 | 1 |  | SOFT-12-1HP | Welch Allyn | [5 empty] | E
CP | N | #N009177 | BRIZGA ZA PERFUZOR 50ML |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trodelna,brez lateksa in PVC-ja,graduacija po 1 ml,natisnjena tako ,da se ne izbriše ob stiku z alkoholom,enojno sterilno pakirane,rahlo ovalna krilca za boljši oprijem.Kompatibilna s perfuzorjem Fresenius | [7 empty] | E
CP | P | #461472 | BRIZGA ZA PERFUZOR 50ML PLASTIPAK LL 50/60ML/1ml kat.št. 300865 Becton Dickinson |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009177 | 1 |  | 300865 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N009178 | SMUKEC sterilni ZA PLEURODEZO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilen smukec v viali za pleurodezo. | [7 empty] | E
CP | P | #960270 | STERITALC PF3 viala 30 ml/3g z balonom in kanulo za pleuro 2 X 3g sterilno |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009178 | 1 |  | 16863 | Novatech SA | [5 empty] | E
CP | N | #N009605 | SENZOR ZA MERJENJE CO2 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilno z aparatom Bellavista | [7 empty] | E
CP | P | #965243 | SENZOR ZA MERJENJE CO2 IRMA Airway Adapter za ventilator Bellavista kat.št. 106220 (0208604) Lowenstein |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009605 | 1 |  | 106220 (0208604) | Lowenstein | [5 empty] | E
CP | N | #N009606 | SENZOR PRETOKA (FLOW SENZOR) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | kompatibilno z aparatom Bellavista | [7 empty] | E
CP | P | #965244 | SENZOR PRETOKA (FLOW SENZOR) iFlow 200 S za ventilator Bellavista kat.št. 301.328.010 Imtmedical ptc.ltd |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009606 | 1 |  | 301328010 | Imtmedical ptc.ltd | [5 empty] | E
CP | P | #965249 | SENZOR PRETOKA (FLOW SENZOR) za ventilator Bellavista (Hamilton in IMT) kat.št. 226623 (PO-85739) Besmed |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009606 | 1 |  | 226623 | Besmed | [5 empty] | E
CP | N | #N009811 | T-NASTAVEK ZA PREDIHAVANJE NOVOROJENCKA PRI REANIMACIJI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | T-nastavek z manometrom in ventilom, za priklop na mešalec plinov. Pretok plinov 0 - 15 L/min, PIP 0 - 40 CM H2O, PEEP 0 - 15 CM H2O. Za enkratno uporabo, sterilno pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #966989 | SET ZA OŽIVLJANJE Neo Tee kat.št. 10-50810 Mercury Medical |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009811 | 1 |  | 10-50810 | Mercury Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009843 | SISTEM DVOKRAKI ZA CRPALKO ZA ANESTEZIJO TIVA S KRAKOM ZA DODATNO APLIKACIJO OSTALIH ZDRAVIL MED POSEGOM |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - material: PVC ID 0,95MM - dolžina: 180cm do 210cm - nepovratna valvula (odpiralni pritisk 0,27psi/ 0,018bara) - volumen krakov cca 2 x 1,4m, + 0,08ml (dodaten krak) - pritisk upora: 2 bara | [7 empty] | E
CP | P | #967027 | VOD ZA CRPALKO ZA BRIZGALKE TIVA TWIN Y 180CM kat.št. 9004163 Fresenius Kabi (sc=200kos) |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009843 | 1 |  | 9004163 | Fresenius Kabi | [5 empty] | E
CP | N | #N009883 | BRIZGA ZA PLINSKO ANALIZO Z IGLO 22G z varnim zaklepom |  |  |  | 15000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet za odvzem krvi iz arterije za plinsko analizo krvi: brizga do 3 ml-heparinizirana, luer lock, posamicno pakirana, sterilna, z integrirano iglo, 22G, z varnim zaklepom, zamašek za brizgo. | [7 empty] | E
CP | P | #464728 | BRIZGA ZA PLINSKO ANALIZO Z IGLO 22G z varnim zaklepom kat.št. 4645PE Smiths Medical (sc=200kos) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009883 | 1 |  | 4645PE | Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | P | #967039 | BRIZGA ZA PLINSKO ANALIZO Z IGLO 22G 3ML (z varnim zaklepom) kat.št. 364390 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009883 | 1 |  | 364390 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N009884 | BRIZGA ZA PLINSKO ANALIZO BREZ IGLE |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet za odvzem krvi iz arterije za plinsko analizo krvi: brizga do 3 ml-heparinizirana, luer lock, posamicno pakirana, sterilna, zamašek za brizgo. | [7 empty] | E
CP | P | #967061 | BRIZGA ZA PLINSKO ANALIZO BREZ IGLE ABG PRESET kat.št. 364316 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009884 | 1 |  | 364316 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N009885 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO CRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 100ml 2-dnevna 2ml/h |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijska crpalka za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil z mehanizmom delovanja na potisk s plinom; za enkratno uporabo; sterilna; posamicno pakirana; 2-dnevna, volumen 100 ml, pretok 2 ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; z omejevalnikom pretoka in trdim plasticnim ohišjem; iz prosojnega materiala; z oznakami za nadzor ostanka vsebine z graduacijo na najvec 5ml; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; z UV zašcito; natancnost pretoka ±10%; certificirana; skladna z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #463959 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO CRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 100ml 2-dnevna 2ml/h kat.št. NB1020 E-Wha Meditech (sc=10kd |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009885 | 1 |  | NB1020 | E-WHA MEDITECH Inc., Korea | [5 empty] | E
CP | P | #967057 | SISTEM ZA PRENOSNO INF. CRPALO - PLINSKA - 100ML 2-DNEVNI INFUZOR 2ml/h ANAPA kat.št. NB1020 Ewha Meditech Inc. (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009885 | 1 |  | NB1020 | Ewha Meditech Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N009886 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO CRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 5-dnevna 2ml/h |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijska crpalka za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil z mehanizmom delovanja na potisk s plinom; za enkratno uporabo; sterilna; posamicno pakirana; 5-dnevna, volumen 250 ml, pretok 2ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; z omejevalnikom pretoka in trdim plasticnim ohišjem; iz prosojnega materiala; z oznakami za nadzor ostanka vsebine z graduacijo na najvec 5ml; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; z UV zašcito; natancnost pretoka ±10%; certificirana; skladna z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #463960 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO CRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 5-dnevna 2ml/h kat.št. NB2020 E-Wha Meditech (sc=6kd) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009886 | 1 |  | NB2020 | E-WHA MEDITECH Inc., Korea | [5 empty] | E
CP | P | #967058 | SISTEM ZA PRENOSNO INF. CRPALO - PLINSKA - 250ML 5-DNEVNI INFUZOR 2ml/h ANAPA kat.št. NB2020 Ewha Meditech Inc. (sc=6kos) |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009886 | 1 |  | NB2020 | Ewha Meditech Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N009887 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO CRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 7-dnevna 1,5ml/h |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Infuzijska crpalka za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil z mehanizmom delovanja na potisk s plinom; za enkratno uporabo; sterilna; posamicno pakirana; 7-dnevna, volumen 250 ml, pretok 1,5ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; z omejevalnikom pretoka in trdim plasticnim ohišjem; iz prosojnega materiala; z oznakami za nadzor ostanka vsebine z graduacijo na najvec 5ml; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; z UV zašcito; natancnost pretoka ±10%; certificirana; skladna z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | P | #463961 | SISTEM ZA PRENOSNO INFUZIJSKO CRPALKO - delovanje na potisk s plinom - 250ml 7-dnevna 1,5ml/h kat.št. 2015 E-Wha Meditech (sc=6kos |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009887 | 1 |  | 2015 | E-WHA MEDITECH Inc., Korea | [5 empty] | E
CP | P | #967059 | SISTEM ZA PRENOSNO INF. CRPALO - PLINSKA - 250ML 7-DNEVNI INFUZOR 1,5ml/h ANAPA kat.št. NB2015 Ewha Meditech Inc. (sc=6kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009887 | 1 |  | NB2015 | Ewha Meditech Inc. | [5 empty] | E
CP | N | #N009888 | FILTER EKSPIRATORNI |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z ventilatorjem Puritan Bennet 980 | [7 empty] | E
CP | P | #967060 | FILTER EKSPIRATORNI za ventilator Puritan Bennet kat.št. 10043551 Covidien (sc=12kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009888 | 1 |  | 10043551 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N009889 | ABSORBER za CO2 za enkratno uporabo |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Absorbent za CO2 pakiran v posodi za enkratno uporabo volumna od 1l do 1,5l. Izbrani ponudnik mora v brezplacno uporabo ponuditi clic sistem združljiv z Draegerjevimi anastezijskimi aparati. Lahko tudi absorbent brez kalcijevega klorida | [7 empty] | E
CP | P | #464729 | ABSORBER za CO2 1kg za enkratno uporabo SPHERASORB PYRAMI kat.št. 2191001 Intersurgical (sc=6kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009889 | 1 |  | 2191001 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #967062 | ABSORBER za CO2 CLIC 800+ za enkratno uporabo aparat Drager kat.št. MX00004 Drager |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009889 | 1 |  | MX00004 | Drager | [5 empty] | E
CP | N | #N009890 | PRIPOMOCEK ANTITROMBOTICNI MEHANICNI |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mehanicni antitromboticni pripomocek za enkratno uporabo,ki deluje na baterijo,namenjen izboljševanju pretoka venske in arterijske krvi in izboljšanju mikrocirkulacije ter tako preprecevanju globoke venske tromboze (GVT),preprecevanju in zdravljenju edemov, zdravljenju venske insuficience in ishemije. Samolepilni mehanicni antitromboticni pripomocek deluje na nacin neinazivne pulzne elektricne neuromuskulatorne stimulacije. Z neinvazivno pulzno elektricno stimulacijo skupnega peronealnega živca aktivira mišice v mecih in stopalu ter ima 11 razlicnih stopenj jakosti delovanja. | [7 empty] | E
CP | P | #967063 | PRIPOMOCEK ANTITROMBOTICNI GEKO T-3 MEHANICNI kat.št. T3BG02 Geko (sc=25par=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009890 | 1 |  | T3BG02 | Geko | [5 empty] | E
CP | N | #N009891 | KONEKT ZA USTNO ŽRELNI TUBUS za spremljanje koncentracije Sevoflourana - za odrasle |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za spremljanje koncentracije plinskih anestetikov (Sevoflouran, Desflouran, Isoflouran) pri intubiranem pacientu. Konekt za ustno žrelni tubus mora biti dimenzij 15M-15F/22M. Za dolgotrajno uporabo s sistemom za izparevanje vlage. Hidrofobni filter je integriran v cevko seta. Sistem mora biti kompatibilen z Nomoline tehnologijo. | [7 empty] | E
CP | P | #463962 | KONEKT ZA USTNO ŽRELNI TUBUS za spremljanje koncentracije Sevoflourana - za odrasle NomoLineHH kat.št. 3827 Masimo (sc=25kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009891 | 1 |  | 3827 | Masimo | [5 empty] | E
CP | P | #967064 | KANILA CO2+O2 NomoLineLH kat.št. 3825 Masimo (sc=25kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009891 | 1 |  | 3825 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N009892 | SISTEM ZA SEDACIJO V EIT z z inhalacijskim anestetikom |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uporablja se za sedacijo bolnikov v enotah intenzivne terapije. Uporaba samo z Isofloranom ali Sevofloranom. Dihalni volumen min 200ml. Mrtvi prostor sistema približno 50 ml. Ucinkovitost karbonskega filtra pri koncentraciji <2% pri dihalnem volumnu 500mL cca 90% pri dihalnem volumnu 750mL pa 80%. Kapaciteta filtra za bakterijsko filtracijo 99.999% za virsno pa 99.98%. Masa ne sme presegati 38g. Konekti ISO 5356 15F/22M-15M. Kot npr.: Anaconda ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #464730 | SISTEM ZA SEDACIJO V EIT z z inhalacijskim anestetikom SEDACONDA ACD-S kat.št. 1026050 Sedana Medical (sc=12kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009892 | 1 |  | 1026050 | Sedana Medical | [5 empty] | E
CP | P | #967065 | SISTEM ANACONDA kat.št. 26050 Sedana medical (sc=12kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009892 | 1 |  | 26050 | Sedana medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009893 | BRIZGA za uporabo pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Volumen 50 do 60 ml, s posebej oblikovanim konetorjem kateri preprecuje konekcijo na luer Lock sisteme. Posebej oblikovan samo za uporabo z ANACONDO oziroma kompatibilen z N009892. | [7 empty] | E
CP | P | #464731 | BRIZGA za uporabo pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom SEDACONDA- ACD S kat.št. 1026022 Sedana Medical (sc=25kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009893 | 1 |  | 1026022 | Sedana Medical | [5 empty] | E
CP | P | #967066 | BRIZGA za uporabo pri ANACONDI kat.št. 26022 Sedana medical (sc=25kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009893 | 1 |  | 26022 | Sedana medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009894 | ADAPTER POLNILNI ZA BRIZGE pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom Sevoran |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za veckratno uporabo, z nepovratno valvulo. Kompatibilno z N009892. | [7 empty] | E
CP | P | #967067 | ADAPTER POLNILNI za brizge pri ANACONDI (sevofluran) kat.št. 26042 Sedana medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009894 | 1 |  | 26042 | Sedana medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009895 | FILTER za uporabo pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za filtriranje halogeniranih ogljkovodikovih anestezijskih plinov ( Izofloran in Sevofloran ). Volumen filtra 2000 ml, z odprtinami na dnu katere omogocajo pretok zraka. Na vrhu mora imeti 22M konektor. Višina 19 cm premer filtra 12 cm, teža 1000g. Kompatibilno z N009892. | [7 empty] | E
CP | P | #463963 | FILTER CONTRAfluran odstranjevalec za ventilator kat.št. Zeo000050 ZeoSys |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009895 | 1 |  | Zeo000050 | ZeoSys | [5 empty] | E
CP | P | #967068 | FILTER FLURASORB za uporabo pri ANACONDI kat.št. 26096 Sedana medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009895 | 1 |  | 26096 | Sedana medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009896 | SET za uporabo pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vsebuje: - Povezovalna cev 22m x 800 mm - Cevka za kisik dolžine 1,8 m - Prikljucek 22m - Vrtljivi prikljucek 22m / 22m 6mm konektor latex free 22m/30f(kompatibilen z ventilatorjem Hamilton) Kompatibilen z N009892. | [7 empty] | E
CP | P | #972155 | SET FLURABSORB za uporabo pri ANACONDI kat.št. 2026076 Sedana medical (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009896 | 1 |  | 2026076 | Sedana medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009897 | DRŽALO za filter pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilen z N009892. | [7 empty] | E
CP | P | #463964 | DRŽALO za filter ContraFluran kat.št. Zeo000051 ZeoSys |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009897 | 1 |  | Zeo000051 | ZeoSys | [5 empty] | E
CP | P | #967070 | DRŽALO ZA FILTER FLURASORB kat.št. 26098 Sedana medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009897 | 1 |  | 26098 | Sedana medical | [5 empty] | E
CP | N | #N009898 | MASKA ZA NIV/PSV in CPAP vseobrazna velikost S |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska vseobrazna, vel. S, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije, ki prerazporeja pritisk iz nosa na celotni rob obraza (maska prekriva nos, usta in oci). Maska naj ima mehak rob, trak za namešcanje s sistemom za hitro zapenjanje, ki naj bo vsaj 5-tockovni za prerazporeditev tlaka pri zapenjanju. Pri tem naj bo vidno podrocje bolnika neomejeno in trakovi ne pritiskajo na obraz. Maska naj ne vsebuje lateksa, silikona ali bisfenolov in mora biti primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleni-prikljucka: koleno za CPAP oziroma enocevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za enocevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleni naj bosta barvno razlocljivi. Poleg kolen naj bo v setu še usmerjevalnik za inhalacije. Maska naj ima integriran manometer za spremljanje tlaka v maski ter vsaj še en dodaten prikljucek za morebitno spremljanje CO2 ter vhod za hranilno sondo s pokrovckom. Vhod za hranilno sondo naj bo dovolj velik, da lahko skozenj pride prikljucek hranilne sonde (odprtina vsaj premera 18mm). Vseobrazna maska mora imeti dva locena prikljucka, za inspiratorno in ekspiratorno dihalno cev, s potrjenim znižanjem ponovnega vdihovanja CO2. Maska naj bo kompatibilna s kolenom venturi za uporabo v urgentni medicini in kolenom za bronhoskopijo, dodatki v naslednjem sklopu. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi maska s prikljuckom na dvocevni sistem | [7 empty] | E
CP | P | #967071 | MASKA vseobrazna Avatar velikost S za NIV/PSV in CPAP Dimax zero kat.št. 700/6844 Dimar |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009898 | 1 |  | 700/6844 (214083) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009899 | MASKA ZA NIV/PSV in CPAP vseobrazna velikost M |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska vseobrazna, vel. M, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije, ki prerazporeja pritisk iz nosa na celotni rob obraza (maska prekriva nos, usta in oci). Maska naj ima mehak rob, trak za namešcanje s sistemom za hitro zapenjanje, ki naj bo vsaj 5-tockovni za prerazporeditev tlaka pri zapenjanju. Pri tem naj bo vidno podrocje bolnika neomejeno in trakovi ne pritiskajo na obraz. Maska naj ne vsebuje lateksa, silikona ali bisfenolov in mora biti primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleni-prikljucka: koleno za CPAP oziroma enocevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za enocevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleni naj bosta barvno razlocljivi. Poleg kolen naj bo v setu še usmerjevalnik za inhalacije. Maska naj ima integriran manometer za spremljanje tlaka v maski ter vsaj še en dodaten prikljucek za morebitno spremljanje CO2 ter vhod za hranilno sondo s pokrovckom. Vhod za hranilno sondo naj bo dovolj velik, da lahko skozenj pride prikljucek hranilne sonde (odprtina vsaj premera 18mm). Vseobrazna maska mora imeti dva locena prikljucka, za inspiratorno in ekspiratorno dihalno cev, s potrjenim znižanjem ponovnega vdihovanja CO2. Maska naj bo kompatibilna s kolenom venturi za uporabo v urgentni medicini in kolenom za bronhoskopijo, dodatki v naslednjem sklopu. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi maska s prikljuckom na dvocevni sistem | [7 empty] | E
CP | P | #967072 | MASKA vseobrazna Avatar velikost M za NIV/PSV in CPAP Dimax zero kat.št. 700/6845 Dimar |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009899 | 1 |  | 700/6845 (214084) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009900 | MASKA ZA NIV/PSV in CPAP vseobrazna velikost L |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska vseobrazna, vel. L, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije, ki prerazporeja pritisk iz nosa na celotni rob obraza (maska prekriva nos, usta in oci). Maska naj ima mehak rob, trak za namešcanje s sistemom za hitro zapenjanje, ki naj bo vsaj 5-tockovni za prerazporeditev tlaka pri zapenjanju. Pri tem naj bo vidno podrocje bolnika neomejeno in trakovi ne pritiskajo na obraz. Maska naj ne vsebuje lateksa, silikona ali bisfenolov in mora biti primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleni-prikljucka: koleno za CPAP oziroma enocevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za enocevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleni naj bosta barvno razlocljivi. Poleg kolen naj bo v setu še usmerjevalnik za inhalacije. Maska naj ima integriran manometer za spremljanje tlaka v maski ter vsaj še en dodaten prikljucek za morebitno spremljanje CO2 ter vhod za hranilno sondo s pokrovckom. Vhod za hranilno sondo naj bo dovolj velik, da lahko skozenj pride prikljucek hranilne sonde (odprtina vsaj premera 18mm). Vseobrazna maska mora imeti dva locena prikljucka, za inspiratorno in ekspiratorno dihalno cev, s potrjenim znižanjem ponovnega vdihovanja CO2. Maska naj bo kompatibilna s kolenom venturi za uporabo v urgentni medicini in kolenom za bronhoskopijo, dodatki v naslednjem sklopu. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi maska s prikljuckom na dvocevni sistem | [7 empty] | E
CP | P | #967073 | MASKA vseobrazna Avatar velikost L za NIV/PSV in CPAP Dimax zero kat.št. 700/6846 Dimar |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009900 | 1 |  | 700/6846 (214085) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009901 | MASKA ZA NIV/PSV in CPAP vseobrazna velikost XL |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska vseobrazna, vel. XL, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije, ki prerazporeja pritisk iz nosa na celotni rob obraza (maska prekriva nos, usta in oci). Maska naj ima mehak rob, trak za namešcanje s sistemom za hitro zapenjanje, ki naj bo vsaj 5-tockovni za prerazporeditev tlaka pri zapenjanju. Pri tem naj bo vidno podrocje bolnika neomejeno in trakovi ne pritiskajo na obraz. Maska naj ne vsebuje lateksa, silikona ali bisfenolov in mora biti primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleni-prikljucka: koleno za CPAP oziroma enocevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za enocevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleni naj bosta barvno razlocljivi. Poleg kolen naj bo v setu še usmerjevalnik za inhalacije. Maska naj ima integriran manometer za spremljanje tlaka v maski ter vsaj še en dodaten prikljucek za morebitno spremljanje CO2 ter vhod za hranilno sondo s pokrovckom. Vhod za hranilno sondo naj bo dovolj velik, da lahko skozenj pride prikljucek hranilne sonde (odprtina vsaj premera 18mm). Vseobrazna maska mora imeti dva locena prikljucka, za inspiratorno in ekspiratorno dihalno cev, s potrjenim znižanjem ponovnega vdihovanja CO2. Maska naj bo kompatibilna s kolenom venturi za uporabo v urgentni medicini in kolenom za bronhoskopijo, dodatki v naslednjem sklopu. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi maska s prikljuckom na dvocevni sistem | [7 empty] | E
CP | P | #967074 | MASKA vseobrazna Avatar velikost XL za NIV/PSV in CPAP Dimax zero kat.št. 700/6847 Dimar |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009901 | 1 |  | 700/6847 (214086) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009902 | CELADA NIV/PSV z zadrgo velikost S |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Celada za izvajanje NIV/PSV, vel. S, razlicnih dimenzij-vsaj 8 velikosti. Celada naj omogoca popoln pristop k bolnikovi glavi brez odstranitve celade (sistem kapuce oziroma zadrge oziroma ekvivalenten). Celada naj ima trden obroc z vsaj 6 prikljucki 22M, 22F in 15mm po ISO standardu. Poleg tesnilnih plasticnih cepov naj bodo celadi priložene vsaj 3 elasticne kapice z raztegljivo luknjo za uvajanje razlicnih katetrov, sond, tekocin, ipd. Fiksacijski trakovi z antibakterijsko prevleko naj omogocajo hitro namestitev na klik, poleg trakov naj sistem omogoca alternativni nacin fiksacije, ki razbremeni tocke pritiskah. Celada NIV/PSV naj se barvno razlikuje od celade za neinvazivno CPAP terapijo za lažje prepoznavanje. Celadi naj bosta priloženi dve cevi dihalnega sistema z gladko notranjo steno in mehkimi prikljucki. Ne sme imeti vsebnosti ftalatov oziroma bisfenolov. Celadi morajo biti priložena slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi celada, ki ne potrebuje fiksacijskih trakov Lahko tudi celada za NIV, brez dihalnih sistemov Lahko tudi NIV celade z zadrgo ustreznih velikosti, z dvema 22M prikljuckoma ter dvema dodatnima portoma, ki omogocata dostop do pacienta, s pasovi z nevtralnim pH, ki ne draži kože Iz besedila se izbriše "razlicnih dimenzij-vsaj 8 velikosti" Prisotnost antibakterijskih filtrov ni nujen vkljucitveni kriterij V primeru ponudbe celade primerne za NIV in CPAP ni potrebna barvna locitev Lahko tudi celade s trakovi brez antibakterijske prevleke | [7 empty] | E
CP | P | #967075 | CELADA z zadrgo velikost S NIV/PSV Dimax ZIP kat.št. 600/7120 Dimar |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009902 | 1 |  | 600/7120 (211660) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009903 | CELADA NIV/PSV z zadrgo velikost M |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Celada za izvajanje NIV/PSV, vel. M, razlicnih dimenzij-vsaj 8 velikosti. Celada naj omogoca popoln pristop k bolnikovi glavi brez odstranitve celade (sistem kapuce oziroma zadrge oziroma ekvivalenten). Celada naj ima trden obroc z vsaj 6 prikljucki 22M, 22F in 15mm po ISO standardu. Poleg tesnilnih plasticnih cepov naj bodo celadi priložene vsaj 3 elasticne kapice z raztegljivo luknjo za uvajanje razlicnih katetrov, sond, tekocin, ipd. Fiksacijski trakovi z antibakterijsko prevleko naj omogocajo hitro namestitev na klik, poleg trakov naj sistem omogoca alternativni nacin fiksacije, ki razbremeni tocke pritiskah. Celada NIV/PSV naj se barvno razlikuje od celade za neinvazivno CPAP terapijo za lažje prepoznavanje. Celadi naj bosta priloženi dve cevi dihalnega sistema z gladko notranjo steno in mehkimi prikljucki. Ne sme imeti vsebnosti ftalatov oziroma bisfenolov. Celadi morajo biti priložena slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi celada, ki ne potrebuje fiksacijskih trakov Lahko tudi celada za NIV, brez dihalnih sistemov Lahko tudi NIV celade z zadrgo ustreznih velikosti, z dvema 22M prikljuckoma ter dvema dodatnima portoma, ki omogocata dostop do pacienta, s pasovi z nevtralnim pH, ki ne draži kože Iz besedila se izbriše "razlicnih dimenzij-vsaj 8 velikosti" Prisotnost antibakterijskih filtrov ni nujen vkljucitveni kriterij V primeru ponudbe celade primerne za NIV in CPAP ni potrebna barvna locitev Lahko tudi celade s trakovi brez antibakterijske prevleke | [7 empty] | E
CP | P | #967076 | CELADA z zadrgo velikost M NIV/PSV Dimax ZIP kat.št. 600/7121 Dimar |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009903 | 1 |  | 600/7121 (210355) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009904 | CELADA NIV/PSV z zadrgo velikost L |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Celada za izvajanje NIV/PSV, vel. L, razlicnih dimenzij-vsaj 8 velikosti. Celada naj omogoca popoln pristop k bolnikovi glavi brez odstranitve celade (sistem kapuce oziroma zadrge oziroma ekvivalenten). Celada naj ima trden obroc z vsaj 6 prikljucki 22M, 22F in 15mm po ISO standardu. Poleg tesnilnih plasticnih cepov naj bodo celadi priložene vsaj 3 elasticne kapice z raztegljivo luknjo za uvajanje razlicnih katetrov, sond, tekocin, ipd. Fiksacijski trakovi z antibakterijsko prevleko naj omogocajo hitro namestitev na klik, poleg trakov naj sistem omogoca alternativni nacin fiksacije, ki razbremeni tocke pritiskah. Celada NIV/PSV naj se barvno razlikuje od celade za neinvazivno CPAP terapijo za lažje prepoznavanje. Celadi naj bosta priloženi dve cevi dihalnega sistema z gladko notranjo steno in mehkimi prikljucki. Ne sme imeti vsebnosti ftalatov oziroma bisfenolov. Celadi morajo biti priložena slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi celada, ki ne potrebuje fiksacijskih trakov Lahko tudi celada za NIV, brez dihalnih sistemov Lahko tudi NIV celade z zadrgo ustreznih velikosti, z dvema 22M prikljuckoma ter dvema dodatnima portoma, ki omogocata dostop do pacienta, s pasovi z nevtralnim pH, ki ne draži kože Iz besedila se izbriše "razlicnih dimenzij-vsaj 8 velikosti" Prisotnost antibakterijskih filtrov ni nujen vkljucitveni kriterij V primeru ponudbe celade primerne za NIV in CPAP ni potrebna barvna locitev Lahko tudi celade s trakovi brez antibakterijske prevleke | [7 empty] | E
CP | P | #967077 | CELADA z zadrgo velikost L NIV/PSV Dimax ZIP kat.št. 600/7122 Dimar |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009904 | 1 |  | 600/7122 (210356) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009905 | CELADA NIV/PSV z zadrgo velikost XL |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Celada za izvajanje NIV/PSV, vel. XL, razlicnih dimenzij-vsaj 8 velikosti. Celada naj omogoca popoln pristop k bolnikovi glavi brez odstranitve celade (sistem kapuce oziroma zadrge oziroma ekvivalenten). Celada naj ima trden obroc z vsaj 6 prikljucki 22M, 22F in 15mm po ISO standardu. Poleg tesnilnih plasticnih cepov naj bodo celadi priložene vsaj 3 elasticne kapice z raztegljivo luknjo za uvajanje razlicnih katetrov, sond, tekocin, ipd. Fiksacijski trakovi z antibakterijsko prevleko naj omogocajo hitro namestitev na klik, poleg trakov naj sistem omogoca alternativni nacin fiksacije, ki razbremeni tocke pritiskah. Celada NIV/PSV naj se barvno razlikuje od celade za neinvazivno CPAP terapijo za lažje prepoznavanje. Celadi naj bosta priloženi dve cevi dihalnega sistema z gladko notranjo steno in mehkimi prikljucki. Ne sme imeti vsebnosti ftalatov oziroma bisfenolov. Celadi morajo biti priložena slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi celada, ki ne potrebuje fiksacijskih trakov Lahko tudi celada za NIV, brez dihalnih sistemov Lahko tudi NIV celade z zadrgo ustreznih velikosti, z dvema 22M prikljuckoma ter dvema dodatnima portoma, ki omogocata dostop do pacienta, s pasovi z nevtralnim pH, ki ne draži kože Iz besedila se izbriše "razlicnih dimenzij-vsaj 8 velikosti" Prisotnost antibakterijskih filtrov ni nujen vkljucitveni kriterij V primeru ponudbe celade primerne za NIV in CPAP ni potrebna barvna locitev. Lahko tudi celade s trakovi brez antibakterijske prevleke | [7 empty] | E
CP | P | #967078 | CELADA z zadrgo velikost XL NIV/PSV Dimax ZIP kat.št. 600/7123 Dimar |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009905 | 1 |  | 600/7123 (210357) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009906 | CELADA CPAP z zadrgo velikost S |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Celada za izvajanje neinvazivne CPAP (nCPAP) terapije, vel. S, razlicnih dimenzij-vsaj 8 velikosti. Celada naj omogoca popoln pristop k bolnikovi glavi brez odstranitve celade (sistem kapuce oziroma zadrge oziroma ekvivalenten). Celada naj ima vsaj 4 prikljucke po ISO standardu. Fiksacijski trakovi z antibakterijsko prevleko naj omogocajo hitro namestitev na klik, poleg trakov naj sistem omogoca alternativni nacin fiksacije, ki razbremeni tocke pritiska. Celada nCPAP naj se barvno razlikuje od celade za NIV/PS ventilacijo za lažje prepoznavanje. Celadi naj bo priložen nastavljiv PEEP ventil 0-20 cmH2O z varnostnim sistemom proti previsokemu tlaku ter zašcito pred zadušitvijo, manometer za spremljanje tlaka ter dihalni sistem približno 1,5m, s snemljivim Y-delom in gladko nontranjo steno. Ne sme imeti vsebnosti ftalatov oziroma bisfenolov. Celadi morajo biti priložena slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi celada, ki ne potrebuje fiksacijskih trakov Lahko tudi CPAP celade z zadrgo ustreznih velikosti, ki imajo en 22M ter en 22F prikljucek ter dvema dodatnima portoma, ki omogocata dostop do pacienta, s pasovi z nevtralnim pH, ki ne draži kože Prisotnost antibakterijskih trakov ni nujen vkljucitveni kriterij Lahko tudi celade s trakovi brez antibakterijske prevleke Lahko tudi celade s funkcijo NIV in CPAP | [7 empty] | E
CP | P | #463965 | CELADA CPAP z zadrgo velikost S CASTAR kat.št. CP286S/2Z Starmed |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009906 | 1 |  | CP286S/2Z | Starmed | [5 empty] | E
CP | P | #967079 | CELADA CPAP z zadrgo velikost S Dimax ZIP kat.št. 500/5442 Dimar |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009906 | 1 |  | 500/5442 (206526) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009907 | CELADA CPAP z zadrgo velikost M |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Celada za izvajanje neinvazivne CPAP (nCPAP) terapije, vel. M, razlicnih dimenzij-vsaj 8 velikosti. Celada naj omogoca popoln pristop k bolnikovi glavi brez odstranitve celade (sistem kapuce oziroma zadrge oziroma ekvivalenten). Celada naj ima vsaj 4 prikljucke po ISO standardu. Fiksacijski trakovi z antibakterijsko prevleko naj omogocajo hitro namestitev na klik, poleg trakov naj sistem omogoca alternativni nacin fiksacije, ki razbremeni tocke pritiska. Celada nCPAP naj se barvno razlikuje od celade za NIV/PS ventilacijo za lažje prepoznavanje. Celadi naj bo priložen nastavljiv PEEP ventil 0-20 cmH2O z varnostnim sistemom proti previsokemu tlaku ter zašcito pred zadušitvijo, manometer za spremljanje tlaka ter dihalni sistem približno 1,5m, s snemljivim Y-delom in gladko nontranjo steno. Ne sme imeti vsebnosti ftalatov oziroma bisfenolov. Celadi morajo biti priložena slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi celada, ki ne potrebuje fiksacijskih trakov Lahko tudi CPAP celade z zadrgo ustreznih velikosti, ki imajo en 22M ter en 22F prikljucek ter dvema dodatnima portoma, ki omogocata dostop do pacienta, s pasovi z nevtralnim pH, ki ne draži kože Prisotnost antibakterijskih trakov ni nujen vkljucitveni kriterij Lahko tudi celade s funkcijo NIV in CPAP Lahko tudi celade s trakovi brez antibakterijske prevleke | [7 empty] | E
CP | P | #463966 | CELADA CPAP z zadrgo velikost M CASTAR kat.št. CP286M/2Z Starmed |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009907 | 1 |  | CP286M/2Z | Starmed | [5 empty] | E
CP | P | #967080 | CELADA CPAP z zadrgo velikost M Dimax ZIP kat.št. 500/5443 Dimar |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009907 | 1 |  | 500/5443 (206527) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009908 | CELADA CPAP z zadrgo velikost L |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Celada za izvajanje neinvazivne CPAP (nCPAP) terapije, vel. L, razlicnih dimenzij-vsaj 8 velikosti. Celada naj omogoca popoln pristop k bolnikovi glavi brez odstranitve celade (sistem kapuce oziroma zadrge oziroma ekvivalenten). Celada naj ima vsaj 4 prikljucke po ISO standardu. Fiksacijski trakovi z antibakterijsko prevleko naj omogocajo hitro namestitev na klik, poleg trakov naj sistem omogoca alternativni nacin fiksacije, ki razbremeni tocke pritiska. Celada nCPAP naj se barvno razlikuje od celade za NIV/PS ventilacijo za lažje prepoznavanje. Celadi naj bo priložen nastavljiv PEEP ventil 0-20 cmH2O z varnostnim sistemom proti previsokemu tlaku ter zašcito pred zadušitvijo, manometer za spremljanje tlaka ter dihalni sistem približno 1,5m, s snemljivim Y-delom in gladko nontranjo steno. Ne sme imeti vsebnosti ftalatov oziroma bisfenolov. Celadi morajo biti priložena slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi celada, ki ne potrebuje fiksacijskih trakov Lahko tudi CPAP celade z zadrgo ustreznih velikosti, ki imajo en 22M ter en 22F prikljucek ter dvema dodatnima portoma, ki omogocata dostop do pacienta, s pasovi z nevtralnim pH, ki ne draži kože Prisotnost antibakterijskih trakov ni nujen vkljucitveni kriterij Lahko tudi celade s funkcijo NIV in CPAP Lahko tudi celade s trakovi brez antibakterijske prevleke | [7 empty] | E
CP | P | #463967 | CELADA CPAP z zadrgo velikost L CASTAR kat.št. CP286L/2Z Starmed |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009908 | 1 |  | CP286L/2Z | Starmed | [5 empty] | E
CP | P | #967081 | CELADA CPAP z zadrgo velikost L Dimax ZIP kat.št. 500/5444 Dimar |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009908 | 1 |  | 500/5444 (206528) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009909 | CELADA CPAP z zadrgo velikost XL |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Celada za izvajanje neinvazivne CPAP (nCPAP) terapije, vel. XL, razlicnih dimenzij-vsaj 8 velikosti. Celada naj omogoca popoln pristop k bolnikovi glavi brez odstranitve celade (sistem kapuce oziroma zadrge oziroma ekvivalenten). Celada naj ima vsaj 4 prikljucke po ISO standardu. Fiksacijski trakovi z antibakterijsko prevleko naj omogocajo hitro namestitev na klik, poleg trakov naj sistem omogoca alternativni nacin fiksacije, ki razbremeni tocke pritiska. Celada nCPAP naj se barvno razlikuje od celade za NIV/PS ventilacijo za lažje prepoznavanje. Celadi naj bo priložen nastavljiv PEEP ventil 0-20 cmH2O z varnostnim sistemom proti previsokemu tlaku ter zašcito pred zadušitvijo, manometer za spremljanje tlaka ter dihalni sistem približno 1,5m, s snemljivim Y-delom in gladko nontranjo steno. Ne sme imeti vsebnosti ftalatov oziroma bisfenolov. Celadi morajo biti priložena slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi celada, ki ne potrebuje fiksacijskih trakov Lahko tudi CPAP celade z zadrgo ustreznih velikosti, ki imajo en 22M ter en 22F prikljucek ter dvema dodatnima portoma, ki omogocata dostop do pacienta, s pasovi z nevtralnim pH, ki ne draži kože Prisotnost antibakterijskih trakov ni nujen vkljucitveni kriterij Lahko tudi celade s funkcijo NIV in CPAP Lahko tudi celade s trakovi brez antibakterijske prevleke | [7 empty] | E
CP | P | #463968 | CELADA CPAP z zadrgo velikost XL CASTAR kat.št. CP286XL/2Z Starmed |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009909 | 1 |  | CP286XL/2Z | Starmed | [5 empty] | E
CP | P | #967082 | CELADA CPAP z zadrgo velikost XL Dimax ZIP kat.št. 500/5445 Dimar |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009909 | 1 |  | 500/5445 (206529) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009910 | MASKA obrazna za NIV/PSV in CPAP s silikonskim tesnilom, velikost S |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska obrazna, vel. S, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije (maska prekriva nos in usta). Maska naj ima mehko silikonsko tesnilo, trak za namešcanje s sistemom za hitro zapenjanje, ki naj bo na zgornjih prikljuckih že vnaprej pripravljen. Maska naj bo primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleni-prikljucka: koleno za CPAP oziroma enocevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za enocevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleni naj bosta barvno razlocljivi. Maska naj ima integriran manometer za spremljanje tlaka v maski ter nastavljivo celno podporo, s katero preprecujemo previsoke pritiske na koren nosu. Vse maske v sklopu - vseobrazne in obrazne naj bodo kompatibilne s prikljucki - dodatki v naslednjem sklopu, kot so prikljucek venturi za uporabo v urgentni medicini in prikljucek za bronhoskopijo, prikljucek za pretocnik oz. generator pretoka. Maska naj bo potrjeno skladna s postopki dezinfekcije in sterilizacije, vkljucno z avtoklav sterilizacijo do 121°C. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi maska s prikljuckom na dvocevni sistem, manometer ni nujen vkljucitveni kriterij Lahko tudi maska, ki ima za tesnenje rob prevlecen z gelom | [7 empty] | E
CP | P | #967083 | MASKA OBRAZNA SILIKON velikost S za NIV/PSV in CPAP manometer kat.št. 11311VM Hsiner |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009910 | 1 |  | 11311VM (221940) | Hsiner | [5 empty] | E
CP | N | #N009911 | MASKA obrazna za NIV/PSV in CPAP s silikonskim tesnilom, velikost M |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska obrazna, vel. M, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije (maska prekriva nos in usta). Maska naj ima mehko silikonsko tesnilo, trak za namešcanje s sistemom za hitro zapenjanje, ki naj bo na zgornjih prikljuckih že vnaprej pripravljen. Maska naj bo primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleni-prikljucka: koleno za CPAP oziroma enocevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za enocevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleni naj bosta barvno razlocljivi. Maska naj ima integriran manometer za spremljanje tlaka v maski ter nastavljivo celno podporo, s katero preprecujemo previsoke pritiske na koren nosu. Vse maske v sklopu - vseobrazne in obrazne naj bodo kompatibilne s prikljucki - dodatki v naslednjem sklopu, kot so prikljucek venturi za uporabo v urgentni medicini in prikljucek za bronhoskopijo, prikljucek za pretocnik oz. generator pretoka. Maska naj bo potrjeno skladna s postopki dezinfekcije in sterilizacije, vkljucno z avtoklav sterilizacijo do 121°C. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi maska s prikljuckom na dvocevni sistem, manometer ni nujen vkljucitveni kriterij Lahko tudi maska, ki ima za tesnenje rob prevlecen z gelom | [7 empty] | E
CP | P | #967084 | MASKA OBRAZNA SILIKON velikost M za NIV/PSV in CPAP manometer kat.št. 11312VM Hsiner |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009911 | 1 |  | 11312VM (221941) | Hsiner | [5 empty] | E
CP | N | #N009912 | MASKA obrazna za NIV/PSV in CPAP s silikonskim tesnilom, velikost L |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska obrazna, vel. L, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije (maska prekriva nos in usta). Maska naj ima mehko silikonsko tesnilo, trak za namešcanje s sistemom za hitro zapenjanje, ki naj bo na zgornjih prikljuckih že vnaprej pripravljen. Maska naj bo primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleni-prikljucka: koleno za CPAP oziroma enocevne sisteme in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme (koleno za enocevni sistem naj ima varnostni mehanizem pred zadušitvijo). Koleni naj bosta barvno razlocljivi. Maska naj ima integriran manometer za spremljanje tlaka v maski ter nastavljivo celno podporo, s katero preprecujemo previsoke pritiske na koren nosu. Vse maske v sklopu - vseobrazne in obrazne naj bodo kompatibilne s prikljucki - dodatki v naslednjem sklopu, kot so prikljucek venturi za uporabo v urgentni medicini in prikljucek za bronhoskopijo, prikljucek za pretocnik oz. generator pretoka. Maska naj bo potrjeno skladna s postopki dezinfekcije in sterilizacije, vkljucno z avtoklav sterilizacijo do 121°C. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo. Lahko tudi maska s prikljuckom na dvocevni sistem, manometer ni nujen vkljucitveni kriterij Lahko tudi maska, ki ima za tesnenje rob prevlecen z gelom | [7 empty] | E
CP | P | #967085 | MASKA OBRAZNA SILIKON velikost L za NIV/PSV in CPAP manometer kat.št. 11313VM Hsiner |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009912 | 1 |  | 11313VM (221942) | Hsiner | [5 empty] | E
CP | N | #N009913 | KOLENO ZA BRONHOSKOPIJE ob neinvazivni CPAP ali NIV/PSV za maske |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prikljucno koleno za vseobrazno in obrazno masko, ki ima možnost menjave kolena. Koleno naj bo izvedeno tako, da omogoca nemoteno bronhoskopijo ob neprekinjeni CPAP ali NIV/PSV dihalni podpori. Koleno naj ima dober tesnilni mehanizem. | [7 empty] | E
CP | P | #967086 | KOLENO ZA BRONHOSKOPIJE AVATAR ob neinvazivni CPAP ali NIV/PSV za maske kat.št. 700/6333 Dimar |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009913 | 1 |  | 700/6333 (206900) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009914 | KOLENO ZA URGENTNO MEDICINO za hitri CPAP za vseobrazno in obrazno masko |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prikljucno koleno za vseobrazno in obrazno masko, ki ima možnost menjave kolena. Koleno naj bo izvedeno tako, da ima vgrajen t.i. venturi generator pretoka, ki omogoca uporabe maske v urgentni medicini, brez uporabe aparata. Z nastavljivim PEEP ventilom 0-20 cmH2O, varnostnim ventilom pred previsokim tlakom ter venturi generatorjem z regulacijo FiO2 koncentracije vsaj med 35 in 100% in nastavitvijo pretokov preko 60 l/min. Tabela z nastavitvami tlakov, FiO2 in pretokov naj bo jasno prikazana na samem sistemu. | [7 empty] | E
CP | P | #463969 | KOLENO ZA URGENTNO MEDICINO Ventuplus 22M/15F kat.št. CP924 Starmed (sc=10kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009914 | 1 |  | CP924 | Starmed | [5 empty] | E
CP | P | #967087 | KOLENO ZA URGENTNO MEDICINO Easy Vent Venturi Kit kat.št. 700/6596 Dimar |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009914 | 1 |  | 700/6596 (202496) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009915 | KOLENO ZA CPAP s pretocnikom za vseobrazno in obrazno masko |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prikljucno koleno za vseobrazno in obrazno masko, ki ima možnost menjave kolena. Koleno naj bo izvedeno tako, da ima vgrajen napredni CPAP sistem, ki omogoca prilagajanje bolnikovemu spontanemu dihanju in omogoca loceno prilagajanje pretokov in CPAP tlaka. Z nastavljivim PEEP ventilom 0-20 cmH2O, varnostnim ventilom pred previsokim tlakom ter cevko za prikljucitev na manometer za spremljanje tlaka ali CO2 merilnik. | [7 empty] | E
CP | P | #967088 | KOLENO ZA CPAP s pretocnikom za vseobrazno in obrazno masko kat.št. 700/6622 Dimar |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009915 | 1 |  | 700/6622 (215000) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009917 | SET ZA AEROSOLNO TERAPIJO ZA NIV CELADE |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Komplet za vlaženje in razprševanje, s posodico razpršilca, povezovalno 2m cevjo ter raztegljivo cevjo s standardnim ISO 22mm prikljuckom ter ustreznim kompatibilnim ustnikom z ISO prikljuckom;set mora biti kompatibilen z zunanjimi in notranjimi prikljucki na celadi. | [7 empty] | E
CP | P | #967090 | SET ZA AEROSOLNO TERAPIJO ZA NIV CELADE kat.št. 700/5065 Dimar |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009917 | 1 |  | 700/5065 (206898) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009918 | TRAK ZA FIKSACIJO VSEOBRAZNE MASKE |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trak za fiksacijo maske, 5-tockovni. Spodnja 2 prikljucka naj imata hitre spojke, trak naj bo iz mehkega tekstilnega materiala. 5-linija prijema naj sega od cela preko temena in naj bo kompatibilna z vseobrazno in obrazno masko. Trakovom naj bodo dodana slovenska navodila za uporabo z jasnimi koraki namestitve, prikazanimi graficno in tekstovno. | [7 empty] | E
CP | P | #967091 | TRAK ZA FIKSACIJO AVATAR kat.št. 700/6506 Dimar |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009918 | 1 |  | 700/6506 (202495) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009919 | BALON CPAP ZA NIV CELADO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Balon z visoko podajnostjo (komplijanso), 25 litrski, naj ima 22mm F mehak prikljucek, za vstavitev v inspiratorno cev za izboljšanje sinhronizacije bolnika na NIV CPAP terapiji. | [7 empty] | E
CP | P | #967092 | BALON CPAP ZA NIV CELADO kat.št. 700/5055 Dimar |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009919 | 1 |  | 700/5055 (215000) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009921 | VENTIL NASTAVLJIV PEEP ZA NIV CELADO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavljiv med 0 in 20 cmH2O, z varnostnim mehanizmom proti previsokemu tlaku in varnostnim mehanizmom pred zadušitvijo; brez kovinske vzmeti; standarden ISO 22mm prikljucek kompatibilen z celadami | [7 empty] | E
CP | P | #463970 | VENTIL NASTAVLJIV PEEP ZA NIV CELADO 0-20cmH2O 22F kat.št. SPV22F Intersurgical (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009921 | 1 |  | SPV22F | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #967094 | VENTIL NASTAVLJIV PEEP ZA NIV CELADO kat.št. 700/5056 Dimar |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009921 | 1 |  | 700/5056 (206897) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N009923 | ADAPTER CVK za NIV CELADO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vmesnik za povezavo CVK-ja preko standardnega ISO prikljucka na celadi; vsaj 4 linije, s tesnilom proti pušcanju ter luer povezavami; sterilen. | [7 empty] | E
CP | P | #967096 | ADAPTER CVK za NIV CELADO kat.št. 700/3358 Dimar |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009923 | 1 |  | 700/3358 (206893) | Dimar | [5 empty] | E
CP | N | #N010131 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERNO CRPALKO, 1-DNEVNI, 2ml/uro |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za prenosno elastomersko crpalko, za kontinuirano aplikacijo raztopin zdravil; za enkratno uporabo; sterilen; posamicno pakiran; 1-dnevni, pretok 2 ml/h; z integriranim filtrom za odstranjevanje delcev in zraka; iz prosojnega materiala; pretok mora biti kalibriran s fiziološko raztopino; natancnost pretoka ±10%; certificiran; skladen z EU MDD93/42/EEC. | [7 empty] | E
CP | N | #N010411 | FILTER VIRALNO-BAKTERIJSKI ZA ASPIRATOR |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Viralno bakterijski filter za vaccumskiaspirator HUM. Filtracijska ucinkovitost filtra je 99,9999 %. | [7 empty] | E
CP | P | #464732 | FILTER VIRALNO-BAKTERIJSKI ZA ASPIRATOR za HUM kat.št. 11813 Technologie Medicale France (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010411 | 1 |  | 11813 | Technologie Medicale France | [5 empty] | E
CP | P | #967583 | FILTER VIRALNO-BAKTERIJSKI ZA ZA ASPIRATOR- HUM kat.št AF03-RV HUM |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010411 | 1 |  | AF03-RV | HUM | [5 empty] | E
CP | N | #N010412 | FILTER ZA INSUFLACIJO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Filter mehanski za insuflacijo, viralno-bakteriološki.Volumen filtra najvec 35 ml. Zamašek spojke Luer za meritev etCO2 se ne locli od filtra. Preizkušen mora biti glede ucinkovitosti filtracije Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55:458-65). Filtracijska ucinkovitost po postopku BS EN 13328-1, na prej omenjene bakterije in viruse mora biti vsaj 99,9999%. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. | [7 empty] | E
CP | P | #967584 | FILTER ZA INSUFLACIJO kat.št BB25 Pall |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010412 | 1 |  | BB25 | Pall | [5 empty] | E
CP | N | #N010413 | OBLOGA HIDROKOLOIDNA FILM za CVK z gel blazinico prepojeno s chlorhexidinom 10x12cm |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obliž z blazinico prepojeno s klorheksidin glukonatom,ki omogoca protimikrobno zašcito in zmanjšuje tveganje za okužbo povezano z žilnimi katetri.Transparentna folija in gel blazinica omogocata neprekinjen nadzor nad vbodnim mestom.Pri dolgotrajni uporabi ne draži kože ali povzroca maceracije.Enostavna aplikacija in odstranitev.Uporaben do 7 dni po aplikaciji. | [7 empty] | E
CP | P | #967585 | OBLOGA HIDROKOLOIDNA FILM za CVK 10x12cm z gel blazinico prepojeno s chlorhexidinom TEGADERM CHG kat.št. 1658R 3M (sc=25kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010413 | 1 |  | 1658R | 3M | [5 empty] | E
CP | N | #N010414 | OBLOGA HIDROKOLOIDNA FILM za CVK z gel blazinico prepojeno s chlorhexidinom 10x15,5cm |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obliž z blazinico prepojeno s klorheksidin glukonatom,ki omogoca protimikrobno zašcito in zmanjšuje tveganje za okužbo povezano z žilnimi katetri.Transparentna folija in gel blazinica omogocata neprekinjen nadzor nad vbodnim mestom.Pri dolgotrajni uporabi ne draži kože ali povzroca maceracije.Enostavna aplikacija in odstranitev.Uporaben do 7 dni po aplikaciji. | [7 empty] | E
CP | P | #967586 | OBLOGA HIDROKOLOIDNA FILM za CVK 10x15,5cm z gel blazinico prepojeno s chlorhexidinom TEGADERM CHG kat.št. 1659R 3M (sc=25kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010414 | 1 |  | 1659R | 3M | [5 empty] | E
CP | N | #N010415 | OBLOGA HIDROKOLOIDNA FILM za CVK z gel blazinico prepojeno s chlorhexidinom 8,5x11,5cm |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obliž z blazinico prepojeno s klorheksidin glukonatom,ki omogoca protimikrobno zašcito in zmanjšuje tveganje za okužbo povezano z žilnimi katetri.Transparentna folija in gel blazinica omogocata neprekinjen nadzor nad vbodnim mestom.Pri dolgotrajni uporabi ne draži kože ali povzroca maceracije.Enostavna aplikacija in odstranitev.Uporaben do 7 dni po aplikaciji. | [7 empty] | E
CP | P | #967587 | OBLOGA HIDROKOLOIDNA FILM za CVK 8,5x11,5 z gel blazinico prepojeno s chlorhexidinom TEGADERM CHG kat.št. 1657R 3M (sc=25kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010415 | 1 |  | 1657R | 3M | [5 empty] | E
CP | N | #N010416 | PODLOGA ZA DEFIBRILATOR |  |  |  | 200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Omogoca cimboljši kontakt med kožo pacienta in defibrilacijskimi rockami.Brez latexa. | [7 empty] | E
CP | P | #967588 | PODLOGA ZA DEFIBRILATOR 11,4x15,2CM kat.št. 2346N 3M (sc=10par) |  |  |  | 200 | PAR | 1 | [9 empty] | #N010416 | 1 |  | 2346N | 3M | [5 empty] | E
CP | N | #N010417 | SISTEM ZA INTESTINALNO LAVAŽO |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaprt sistem za intestinalno lavažoVrecka prostornine 2 l z odprtino za praznjenje vsebine in zraka,dolžina cevi do 160 cm ,dve objemki za cev,elment y z adapterjem lija , stalno pritrjena crevesna cev s 50 ml balonom,50 do 60 ml brizga luer lock. | [7 empty] | E
CP | P | #967589 | SISTEM ZA LAVAŽO RECTOBAG kat.št. 4423364 B.Braun (sc=20kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010417 | 1 |  | 4423364 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N010418 | SET ZA MER. ABDOMINALNEGA PRITISKA ABVISER |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N010419 | SISTEM ZA FEKALNO DRENAŽO |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za fekalno dolgotrajno drenažo sestavljen iz vsak 1m dolge mehke drenažne cevi, brizgalke in zbiralne vrecke s filtrom. Cev je prozorna za spremljanje barve, konsistence blata in primesi. Na vstavitvenem delu je nizkotlacni retencijski balon (cuff) iz mikro tankostenskega poliuretana, ki se polni izkljucno z zrakom. Konica je atravmatske olivne oblike, iz termosenzibilnega poliuretana, ki omogoca enakostavno in varno vstavljanje. Za balonom je barvno kodiran (rumen) obroc za dolocanje pozicije cevi. Na cevi sta dve odprtini – odprtina za polnjenje balona in odprtina za izpiranje, ter vhod za odvzem vzorca blata, ki se zapira s pokrovckom. Na zunanji strani cevi je zapiralna sponka, ki omogoca popolno zaporo dreniranja blata. Drenažna vrecka 2.00 ml, merilna skala na 100 ml, za enkratno uporabo, vgrajen poklopec za zapiranje, s filtrom za preprecevanje širjenja neprijetnih vonjav; ima obešalnik iz trde plastike, pritrdilni trak na ježka in pritrjen pokrov za vrecko iz trde PVC, na navoj. Vrecka kompaktna, spredaj barvna z okencem za opazovanje blata, zadnja stran prozorna. Sistem je lahko namešcen do 29 dni. | [7 empty] | E
CP | P | #967590 | SISTEM ZA FEKALNO DRENAŽO Hyghtec basic plus kat.št. V01-10017 Creative Balloons GmbH |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010419 | 1 |  | V01-10017 | Creative Balloons GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N010420 | VRECKA ZA FEKALNO DRENAŽO |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prozorna drenažna vrecka 2000 ml, merilna skala na 100 ml, za enkratno uporabo, vgrajen poklopec za zapiranje s filtrom za preprecevanje širjenja neprijetnih vonjav, kompatibilen s Hyghtec fekalno drenažo; imajo obešalnik iz trde plastike, pritrdilni trak na ježka in pritrjen pokrov na vrecko iz trde PVC, na navoj. Vrecka kompaktna, spredaj barvna z okencem za opazovanje blata, zadnja prozorna. | [7 empty] | E
CP | P | #967591 | VRECKA ZA FEKALNO DRENAŽO Hyghtec kat.št. V01-10016-05 Creative Balloons GmbH |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010420 | 1 |  | V01-10016-05 | Creative Balloons GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N010428 | SET ZA PLEVRALNO PUNKCIJO PO SELDINGER METODI |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set naj vsebuje drenažni kateter z 6F dilatatorjem,vodilno žico 0.032 x 45 cm,uvajalno igli 18G x 7 cm,10ml brizgo,skalpelom, in prikljucno cevko s tripotnim prikljuckom.Sterilno,za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #465099 | SET ZA PLEVRALNO PUNKCIJO PO SELDINGER METODI Unico-J kat.št. 10823-10824 Redax (sc=6kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010428 | 1 |  | 10823-10824 | Redax | [5 empty] | E
CP | P | #465100 | SET ZA PLEVRALNO PUNKCIJO PO SELDINGER METODI Thal-Quick kat.št. C-TQTS-800 Cook Medical (Cook Incorporated) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010428 | 1 |  | C-TQTS-800 | Cook Medical (Cook Incorporated) | [5 empty] | E
CP | P | #967608 | SET ZA PLEVRALNO PUNKCIJO PO SELDINGER METODI kat.št. NP-1005 Biometrix (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010428 | 1 |  | NP-1005 | Biometrix | [5 empty] | E
CP | N | #N010429 | NASTAVEK ZA INHALAL. S SPRAYEM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za aerosolno terapijo za bolnike na ventilatorju, spojka dimenzij 15M-15F z razpršilno šobo v notranjosti. ( konenkt MDI) 1sc=25kos | [7 empty] | E
CP | P | #967609 | NASTAVEK ZA INHALAL. S SPRAYEM KONEKTOR kat.št. 1947001 Intersurgical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010429 | 1 |  | 1947001 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | N | #N010430 | KONEKT ZA CEVNI SISTEM 22F-22F |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Multiadapter s standardno konekcijo velikosti 22mm notranji diameter (I.D.) - 22mm notranji diameter (I.D.) konekt za cevni sistem | [7 empty] | E
CP | P | #464733 | KONEKT ZA CEVNI SISTEM 22F-22F kat.št. 1967000 Intersurgical (sc=35kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010430 | 1 |  | 1967000 | Intersurgical | [5 empty] | E
CP | P | #464734 | KONEKT ZA CEVNI SISTEM 22F-22F kat.št. 70057 Hsiner |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010430 | 1 |  | 70057 | Hsiner | [5 empty] | E
CP | N | #N010754 | SISTEM DIHALNI ZA HAMILTON |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z respiratorjem Hamiltom*C6-S | [7 empty] | E
CP | P | #970836 | SISTEM DIHALNI ZA HAMILTON kat.št. 260161 Hamilton Medical AG (sc=15kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010754 | 1 |  | 260161 | Hamilton Medical AG | [5 empty] | E
CP | N | #N010757 | SENZOR PRETOKA ZA HAMILTON |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z respiratorjem Hamiltom*C6-S | [7 empty] | E
CP | P | #970837 | SENZOR PRETOKA ZA HAMILTON kat.št. 281637 Hamilton Medical AG (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010757 | 1 |  | 281637 | Hamilton Medical AG | [5 empty] | E
CP | N | #N010758 | ADAPTER ZA MERJENJE CO2 ZA HAMILTON |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z respiratorjem Hamiltom*C6-S | [7 empty] | E
CP | P | #970838 | ADAPTER ZA MERJENJE CO2 ZA HAMILTON kat.št. 281719 (6063-00) Hamilton Medical AG (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010758 | 1 |  | 281719 (6063-00) | Hamilton Medical AG | [5 empty] | E
CP | N | #N010759 | CEV POVEZOVALNA IntellCuff ZA HAMILTON |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z respiratorjem Hamiltom*C6-S | [7 empty] | E
CP | P | #970839 | CEV POVEZOVALNA IntellCuff ZA HAMILTON kat.št. 282016 Hamilton Medical AG (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010759 | 1 |  | 282016 | Hamilton Medical AG | [5 empty] | E
CP | N | #N010760 | SENZOR ZA MERJENJE SpO2 ZA HAMILTON |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z respiratorjem Hamiltom*C6-S | [7 empty] | E
CP | P | #970840 | SENZOR ZA MERJENJE SpO2 ZA HAMILTON kat.št. 281951 Hamilton Medical AG (sc=24kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010760 | 1 |  | 281951 | Hamilton Medical AG | [5 empty] | E
CP | N | #N010761 | VALVULA EXPIRATORNA ZA HAMILTON |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z respiratorjem Hamiltom*C6-S | [7 empty] | E
CP | P | #970841 | VALVULA EXPIRATORNA ZA HAMILTON kat.št. 160176 Hamilton Medical AG (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010761 | 1 |  | 160176 | Hamilton Medical AG | [5 empty] | E
CP | N | #N010768 | MANŠETA CELONOŽNA velikost L ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUCNE EMBOLIJE |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost M, za obseg stegna od 71.1 cm – 91.4 cm, za povecevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljucne embolije. Manšeta mora omogocati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogocati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvencno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoca cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek mec do stegna deluje s padajocimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Klinicno dokazano 76% povecanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinicno dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu.Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplacno uporabo vkljucno z vzdrževanjem/servisiranjem za cas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #970855 | MANŠETA CELONOŽNA velikost L kat.št. 73013 Cardinal Health (sc=6kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010768 | 1 |  | 73013 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N010769 | MANŠETA CELONOŽNA velikost M ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUCNE EMBOLIJE |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost M, za obseg stegna od 55.9 cm – 71.1 cm, za povecevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljucne embolije. Manšeta mora omogocati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogocati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvencno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoca cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek mec do stegna deluje s padajocimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Klinicno dokazano 76% povecanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinicno dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplacno uporabo vkljucno z vzdrževanjem/servisiranjem za cas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #970856 | MANŠETA CELONOŽNA velikost M kat.št. 73012 Cardinal Health (sc=10kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010769 | 1 |  | 73012 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N010770 | MANŠETA STOPALNA velikost L ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta, stopalna, velika, nesterilna – za velikosti 41 in vec,za povecevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljucne embolije. Manšeta mora omogocati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogocati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Manšeta omogoca cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu stopala s pritiskom 130mmHg. Pakirana samostojno, enostavna namestitev okoli stopala in s trakom na ježke okoli pete. Kompresijski cikel traja 5 sekund, nudi 130mmHg kompresije, dekompresija 60 sekund. Klinicno dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) randomiziranimi študijami objavljeni v indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplacno uporabo vkljucno z vzdrževanjem/servisiranjem za cas veljavnosti okvirnega sporazuma | [7 empty] | E
CP | P | #970857 | MANŠETA STOPALNA velikost L kat.št. 73033 Cardinal Health (sc=10kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010770 | 1 |  | 73033 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N010771 | MANŠETA CELONOŽNA velikost S ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE IN PLJUCNE EMBOLIJE |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost S, za obseg stegna od 40.6 cm – 55.9 cm, za povecevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljucne embolije. Manšeta mora omogocati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogocati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvencno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoca cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek mec do stegna deluje s padajocimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Klinicno dokazano 76% povecanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinicno dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu.Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplacno uporabo vkljucno z vzdrževanjem/servisiranjem za cas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #970858 | MANŠETA CELONOŽNA velikost S kat.št. 73011 Cardinal Health (sc=10kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010771 | 1 |  | 73011 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N010772 | MANŠETA STOPALNA velikost M ZA PREVENTIVO GLOBOKE VENSKE TROMBOZE |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Manšeta, stopalna, srednja, nesterilna – za velikosti do 40, za povecevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze. Manšeta mora omogocati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Manšeta omogoca cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu stopala s pritiskom 130mmHg. Pakirana samostojno, enostavna namestitev okoli stopala in s trakom na ježke okoli pete. Kompresijski cikel traja 5 sekund, nudi 130mmHg kompresije, dekompresija 60 sekund. Klinicno dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) randomiziranimi študijami objavljeni v indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. .Izbrani ponudnik mora zagotoviti aparat v brezplacno uporabo vkljucno z vzdrževanjem/servisiranjem za cas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #970859 | MANŠETA STOPALNA velikost M kat.št. 73032 Cardinal Health (sc=10kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010772 | 1 |  | 73032 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N010773 | CEV POVEZOVALNA ZA VECKRATNO UPORABO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Povezovalna cev med aparatom in manšeto za veckratno uporabo,kompatibilna z aparatom izbranega ponudnika. | [7 empty] | E
CP | P | #970860 | CEV POVEZOVALNA za veckratno uporab kat.št. 9528 Cardinal Health (sc=2kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010773 | 1 |  | 9528 | Cardinal Health | [5 empty] | E
CP | N | #N010774 | SENZOR ZA MERJENJE SEDACIJE BOLNIKA BILATERALNI |  |  |  | 130 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Bilateralne elektrode za merjenje sedacije bolnika..Izbrani ponudnik mora zagotoviti monitor v brezplacno uporabo vkljucno z vzdrževanjem/servisiranjem za cas veljavnosti okvirnega sporazuma | [7 empty] | E
CP | P | #963749 | SENZOR ZA MERJENJE SEDACIJE BOLNIKA RD SedLine Sensor kat.št. 4248 Masimo (a´25) |  |  |  | 130 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010774 | 1 |  | 4248 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N010775 | SENZOR CELNI ZA SpO2 za paciente teže nad 10kg |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Celni senzor za SpO2 za enkratno uporabo, za paciente katerih teža je nad 10kg. Natancnost pri SpO2 med 70% in 100% je ±2 števki, med 60% in 80% je ±3 števke. Senzor mora vsebovati cip, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki). Kot Masimo ali enakovredno | [7 empty] | E
CP | P | #963751 | SENZOR CELNI ZA SpO2 za paciente teže nad 10kg RD SET TFA-1 kat.št. 4016 Masimo (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010775 | 1 |  | 4016 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N010776 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Primeren za paciente, katerih teža je pod 3 kg­Natancnost SpO2 v obmocju med 70% in 100% mora biti ±2 števki med 60% in 80% mora biti ±3 števke - Senzor mora vsebovati cip z digitalno kalibracijo, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki) ­Senzor mora biti kompatibilen z Masimo tehnollogijo ali enakovredno Mora biti latex-free ,RD konekt. | [7 empty] | E
CP | P | #465106 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv RD SET Neo CS-3 kat.št. 4478 Masimo (sc=20kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010776 | 1 |  | 4478 | Masimo | [5 empty] | E
CP | P | #465142 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv RD SET Adult/Neonate kat.št. DEU490ANRD Medical Cables EU |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010776 | 1 |  | DEU490ANRD | Medical Cables EU | [5 empty] | E
CP | P | #963750 | SENZOR SPO2 NOVORO./ODRA. <3KG ALI >40KG samolepljiv, 1xuporaba RD SET Neo kat.št. 4003 Masimo (sc=20kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010776 | 1 |  | 4003 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N010777 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Senzor za SpO2 za enkratno uporabo za paciente katerih teža je med 3 in 20 kg. Natancnost pri SpO2 med 70% in 100% je ±2 števki, med 60% in 80% je ±3 števke. Senzor mora vsebovati cip, kjer ostanejo shranjeni podatki (vrednosti, alarmi, dogodki). (Kot Masimo ali enakovredno) | [7 empty] | E
CP | P | #465107 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. DEU490IRD Medical Cables EU |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010777 | 1 |  | DEU490IRD | Medical Cables EU | [5 empty] | E
CP | P | #465108 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg kat.št. SSD-165RB-W09I Orantech (sc=20kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010777 | 1 |  | SSD-165RB-W09I | Orantech | [5 empty] | E
CP | P | #970861 | SENZOR ZA SpO2 za paciente teže med 3 in 20kg samolepljiv 1x uporaba RD SET kat.št. 4002 Masimo (sc=20kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010777 | 1 |  | 4002 | Masimo | [5 empty] | E
CP | N | #N010778 | SET ZA TORAKALNO IN ABDOMINALNO PUNKCIJO |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za plevralno punkcijo, omogoca trojni nadzor izvedbe -vidni signal, slušni klik in možnost aspiracije; z barvnim indikatorjem, nepovratno valvulo na igli, kroglicno nepovratno valvulo z zvocnim indikatorjem na PUR 12,5cm 8Ch katetru s stranskimi drenažnimi odprtinami.in oznakami na 1 cm. V setu varna atravmatska 16G igla s topo kanilo z izmetom, dvokanalni prikljucek s petelinckom za usmerjanje pretoka, 2000ml drenažna vrecka in 50ml LL brizgo, sterilnimi navodili za uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #970862 | SET ZA TORAKALNO IN ABDOMINALNO PUNKCIJO z barvnim indikatorjem kat.št. 8888566067 Covidien |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010778 | 1 |  | 8888566067 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N010779 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE UNIVERZALNI velikost: medium |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator namenjen fiksaciji cevk srednjega premera (3-8mm), narejen iz mehke, prožne in zracne tkanine, brez zaticev in plasticnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa. | [7 empty] | E
CP | P | #970863 | FIKSATOR Grip-Lok UNIVERZALNI M za katetre in drene kat.št. 3300M Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010779 | 1 |  | 3300M | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010780 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE UNIVERZALNI velikost: large |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator namenjen fiksaciji cevk vecjega premera (6-13mm), narejen iz mehke, prožne in zracne tkanine, brez zaticev in plasticnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa. | [7 empty] | E
CP | P | #970864 | FIKSATOR Grip-Lok UNIVERZALNI L za katetre in drene kat.št. 3400L Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010780 | 1 |  | 3400L | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010781 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE za urinske katetre |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator urinskega katetra dimenzije 12-30Fr, narejen iz mehke, prožne in zracne tkanine, brez zaticev in plasticnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Zasnovan tako, da drži kateter v kanalu s penastim vložkom in zankastim trakom iz tkanine. Ne vsebuje lateksa. Primeren za pritrjevanje silikonskih materialov. | [7 empty] | E
CP | P | #970865 | FIKSATOR Grip-Lok za urinske katetre kat.št. 3400LFC Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010781 | 1 |  | 3400LFC | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010782 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE za NGS |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator nazogastricne sonde dimenzije 3-5mm, narejen iz mehke, prožne in zracne tkanine, brez zaticev in plasticnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa. | [7 empty] | E
CP | P | #970866 | FIKSATOR Grip-Lok za NGS kat.št. 2100ANG Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010782 | 1 |  | 2100ANG | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010783 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE za NGS-large |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator nazogastricne sonde nekoliko vecjega premera, narejen iz mehke, prožne in zracne tkanine, brez zaticev in plasticnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa. | [7 empty] | E
CP | P | #970867 | FIKSATOR Grip-Lok za NGS L kat.št. 3401LNG Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010783 | 1 |  | 3401LNG | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010784 | FIKSATOR ZA KATETRE IN DRENE za arterijski kateter BD |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brezšivni fiksator arterijske kanile proizvajalca BD, narejen iz mehke, prožne in zracne tkanine, brez zaticev in plasticnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa | [7 empty] | E
CP | P | #970868 | FIKSATOR Grip-Lok za arterijski kateter BD kat.št. 3301MCS-BD Tidi (sc=100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010784 | 1 |  | 3301MCS-BD | TIDI | [5 empty] | E
CP | N | #N010785 | SET ZA USTAVLJANJE UMBILIKALNEGA KATETRA |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set vsebuje naslednje komponente: 1 x zunanji ovoj 75 x 90 cm 2 x vpojna brisaca 45 x 75 cm 2 x brisaca za roke 33 x 38 cm 1 x transparentno pregrinjalo 50 x 50 cm z odprtino 4 cm, ki se po posegu enostavno pretrga in odstrani 1 x varna hipodermalna igla 20G, 38 mm 1 x varna hipodermalna igla 18G, 38 mm 1 x šivalni pribor z ukrivljeno iglo 1 x 1 mL Luer Slip brizga 2 x 3 mL Luer-lock brizga 2 x 5 ml Luer-lock brizga 1 x papirnat merilni trak dolžine 60 cm 1 x umbilikalni bombažni trak 4 mm x 80 cm 2 x adhezivni trak 148 x 12.5 mm 1 x varnostni skalpel n°11 10 x zloženec 5 x 5 cm, netkan 10 x zloženec 10 x 10 cm, netkan 1 x posodica 60 mL rdeca 1 x posodica 60 mL prozorna 1 x vodilo za merjenje 1 x prozoren pladenj 20 x 15 x 4 cm 1 x Mayo-Hegar prijemalka za igle 14 cm 1 x ravna pinceta, 10 cm, z nazobcana 1 x ukrivljena pinceta, 10 cm, nenazobcana 1 x dilator, dolžina 14 cm in premer 2 mm 2 x ukrivljena Halstead-Mosquito pinceta, 13 cm, nenazobcana 1 x ravna hemostatska Halstead-Mosquito pinceta, 13 cm, nenazobcana 1 x ukrivljene Reynolds škarje, 11 cm 1 x ukrivljena pinceta 10 cm 1 x ravna pinceta 10 cm | [7 empty] | E
CP | P | #970869 | SET ZA USTAVLJANJE UMBILIKALNEGA KATETRA kat.št. 80199.695 Vygon (sc=10kos) |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010785 | 1 |  | 80199695 | Vygon | [5 empty] | E
CP | N | #N010789 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 6 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno pakirana, posamicno. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovcek za fenestriran notranji vložek. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Kanila naj bo radiopacna. | [7 empty] | E
CP | P | #465049 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 6 6/64,5MM Optima kat.št. 102033 Primed Halberstadt |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010789 | 1 |  | 102033 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N010790 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 7 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.7, sterilno pakirana, posamicno. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovcek za fenestriran notranji vložek. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Kanila naj bo radiopacna. | [7 empty] | E
CP | P | #465050 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 7 7/70MM Optima kat.št. 102034 Primed Halberstadt |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010790 | 1 |  | 102034 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #465051 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 7 kat.št. 314-07 Atos Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010790 | 1 |  | 314-07 | Atos Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010791 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 8 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.8, sterilno pakirana, posamicno. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovcek za fenestriran notranji vložek. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Kanila naj bo radiopacna. | [7 empty] | E
CP | P | #465052 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 8 8/75,5MM Optima kat.št. 102035 Primed Halberstadt |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010791 | 1 |  | 102035 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #465053 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 8 kat.št. 314-08 Atos Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010791 | 1 |  | 314-08 | Atos Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010792 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 9 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.9, sterilno pakirana, posamicno. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovcek za fenestriran notranji vložek. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Kanila naj bo radiopacna. | [7 empty] | E
CP | P | #465054 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 9 9/81MM Optima kat.št. 102036 Primed Halberstadt |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010792 | 1 |  | 102036 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #465055 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 9 kat.št. 314-09 Atos Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010792 | 1 |  | 314-09 | Atos Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010793 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 10 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.10, sterilno pakirana, posamicno. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, ima naj dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovcek za fenestriran notranji vložek. Priložen nastavljiv trak za fiksacijo, iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm, trakovi za fiksacijo naj bodo dostavljivi tudi loceno. Kanila naj bo radiopacna. | [7 empty] | E
CP | P | #465056 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 10 10/87,5MM Optima kat.št. 102037 Primed Halberstadt |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010793 | 1 |  | 102037 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #465057 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA BREZ MEŠICKA velikost 10 kat.št. 314-10 Atos Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010793 | 1 |  | 314-10 | Atos Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010794 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 6 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.6, sterilno in posamicno pakirana. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj ima napihljiv mešicek, kontrolni mešicek naj bo velik in z enosmernim varnostnim ventilom. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, naj ima dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovcek za fenestriran notranji vložek. Priložen naj bo nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi loceno. Kanila naj bo radiopacna. | [7 empty] | E
CP | P | #465058 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 6 6/64,5MM Optima kat.št. 102043 Primed Halberstadt |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010794 | 1 |  | 102043 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N010795 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 7 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.7, sterilno in posamicno pakirana. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj ima napihljiv mešicek, kontrolni mešicek naj bo velik in z enosmernim varnostnim ventilom. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, naj ima dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovcek za fenestriran notranji vložek. Priložen naj bo nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi loceno. Kanila naj bo radiopacna. | [7 empty] | E
CP | P | #465059 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 7 7/70MM Optima kat.št. 102044 Primed Halberstadt |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010795 | 1 |  | 102044 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #465060 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 7 Twist Plus kat.št. 312-07 Atos Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010795 | 1 |  | 312-07 | Atos Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010796 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 8 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.8, sterilno in posamicno pakirana. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj ima napihljiv mešicek, kontrolni mešicek naj bo velik in z enosmernim varnostnim ventilom. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, naj ima dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovcek za fenestriran notranji vložek. Priložen naj bo nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi loceno. Kanila naj bo radiopacna. | [7 empty] | E
CP | P | #465061 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 8 8/75,5MM Optima kat.št. 102045 Primed Halberstadt |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010796 | 1 |  | 102045 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #465062 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 8 Twist Plus kat.št. 312-08 Atos Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010796 | 1 |  | 312-08 | Atos Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010797 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 9 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.9, sterilno in posamicno pakirana. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj ima napihljiv mešicek, kontrolni mešicek naj bo velik in z enosmernim varnostnim ventilom. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, naj ima dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovcek za fenestriran notranji vložek. Priložen naj bo nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi loceno. Kanila naj bo radiopacna. | [7 empty] | E
CP | P | #465063 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 9 9/81MM Optima kat.št. 102046 Primed Halberstadt |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010797 | 1 |  | 102046 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #465064 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 9 Twist Plus kat.št. 312-09 Atos Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010797 | 1 |  | 312-09 | Atos Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010798 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 10 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Traheostomska kanila vel.10, sterilno in posamicno pakirana. Na prirobnici naj bo jasno vidna oznaka tipa kanile, številka notr. in zun. premera kanile. Prirobnica mora biti narejena iz materiala, ki se prilega anatomiji vratu in ne sme povzrocati RZP. Kanila naj ima napihljiv mešicek, kontrolni mešicek naj bo velik in z enosmernim varnostnim ventilom. Kanila naj bo dvojno fenestrirana, naj ima dva notranja vložka (fenestriran in nefenestriran). Notranji vložek naj ima nastavek za kisik. Priložen naj bo pokrovcek za fenestriran notranji vložek. Priložen naj bo nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, cim širši, vsaj 2cm. Trakovi za fiksacijo naj bodo dobavljivi tudi loceno. Kanila naj bo radiopacna. | [7 empty] | E
CP | P | #465065 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 10 10/87,5MM Optima kat.št. 102047 Primed Halberstadt |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010798 | 1 |  | 102047 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | P | #465066 | KANILA ENDOTRAHEALNA GOVORNA Z MEŠICKOM velikost 10 Twist Plus kat.št. 312-10 Atos Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010798 | 1 |  | 312-10 | Atos Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010799 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 2,5 silikonska, z mešickom, enojnim lumnom |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N010800 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 3 silikonska, z mešickom, enojnim lumnom |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #465067 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 3 silikonska, z mešickom, enojnim lumnom kat.št. 65P030 ICU Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010800 | 1 |  | 65P030 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010801 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 3,5 silikonska, z mešickom, enojnim lumnom |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #465068 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 3,5 silikonska, z mešickom, enojnim lumnom kat.št. 65P035 ICU Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010801 | 1 |  | 65P035 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010802 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 4 silikonska, z mešickom, enojnim lumnom |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #465069 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 4 silikonska, z mešickom, enojnim lumnom kat.št. 65P040 ICU Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010802 | 1 |  | 65P040 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010803 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 5 silikonska, z mešickom, enojnim lumnom |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #465070 | KANILA TRAHEALNA PEDIATRICNA 5 silikonska, z mešickom, enojnim lumnom kat.št. 60P050 ICU Medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010803 | 1 |  | 60P050 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N010808 | NEBULIZER KVARCNI za respirator Hamilton |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - uporaba za vse oblike ventilacije in vse kategorije bolnikov (odrasel, otrok, dojencek, novorojencek) - delovanje vsaj 28 dni obcasna uporaba ali 7 dni neprekinjena uporaba - ponovno polnjenje brez prekinitve ventilacije ali razdiranje dihalnega sistema - ustvarja od 1 do 5 mikronov velike delce - omogoca nebulizacijo do 45 min ali neprekinjeno - delovanje nebulajzerja ne sme vplivati na parametre ventilacije - omogocati mora nebulizacijo med vdihom, med izdihom ali neprekinjeno | [7 empty] | E
CP | P | #465109 | NEBULIZER KVARCNI za respirator Hamilton kat.št. AG-AS3350 Aerogen |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010808 | 1 |  | AG-AS3350 | Aerogen | [5 empty] | E
CP | P | #970898 | NEBULIZER KVARCNI za respirator Hamilton kat.št. AGAS3300 Framed (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010808 | 1 |  | AGAS3300 | Framed | [5 empty] | E
CP | N | #N010817 | SENZOR ZA MERJENJE SpO2 DOJENCEK (Infant) za enkratno uporabo ZA APARAT Perseus |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kompatibilnost z aparatom Perseus | [7 empty] | E
CP | P | #465110 | SENZOR ZA MERJENJE SpO2 DOJENCEK (Infant) za enkratno uporabo ZA APARAT Perseus LNCS Neo kat.št. 2329 Masimo (sc=20kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010817 | 1 |  | 2329 | Masimo | [5 empty] | E
CP | P | #970949 | SENZOR ZA MERJENJE SpO2 DOJENCEK (Infant) za 1x uporabo ZA APARAT Perseus kat.št. MP00791 Dräger (sc=20kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010817 | 1 |  | MP00791 | Dräger | [5 empty] | E
CP | N | #N010857 | VRECKA ZA HRANJENJE PREKO SONDE |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vrecka 1500 ml za hidracijo bolnika -priložen zamašek in stišcek za zaporo pretoka cevi -priložen vmesni nastavek za povezavo sistema za hranjenje s hranilno sondo z ENLock ali lijacnim prikljuckom | [7 empty] | E
CP | P | #461944 | VRECKA ZA HRANJENJE PREKO SONDE - PROSTI PAD APPLIX GRAVISET BAG,ENFIT, volumen 1500ml kat.št. 7751954 Fresenius Kabi (sc=30kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010857 | 1 |  | 7751954 | Fresenius Kabi | [5 empty] | E
CP | N | #N011062 | SET ZA PREDIHAVANJA - ODRASLI za enkratno uporabo |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set vsebuje: - 1x dihalni balon za odrasle 1500ml, - 1x maska številka 3, - 1x maska številka 5, - 1x rezervoar za kisik 2500ml, - 1x priklopna cev za kisik dolžine vec kot 1,5metra, - 1x varnostna valvula (preprecitev barotraume) | [7 empty] | E
CP | N | #N011063 | SET ZA PREDIHAVANJA - OTROCI za enkratno uporabo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set vsebuje: - 1x dihalni balon za otroke od 5-30kg telesne teže 450ml, - 1x maska številka 2, - 1x maska številka 1, - 1x rezervoar za kisik 2500ml, - 1x priklopna cev za kisik dolžine vec kot 1,5metra, - 1x varnostna valvula (preprecitev barotraume) | [7 empty] | E
CP | N | #N011064 | BRONHOSKOP velikosti 5,6/2,8 za 1x uporabo |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | BRONHOSKOP VELIKI HD 5 GENERACIJE velikosti 5,6/2,8 za 1xuporabo. Bronhoskop mora imeti v kompletu 2 posodici za zaprt odvzem aspirata v pakiranju. Bronhoskop mora biti kompatibilen z monitorji Ambu, ki so v SB Šempter | [7 empty] | E
CP | N | #N011065 | CEV ZA VZORCENJE CO2 enodnevna 0,7M |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cev za vzorcenje CO2. Enodnevna. Konekti: samec – samec. Luer lock konekt.dolžina cevke 0.7m-0.8m) | [7 empty] | E
CP | N | #N011066 | ADAPTER POLNILNI ZA BRIZGE pri sedaciji v EIT z inhalacijskim anestetikom isofluran |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za veckratno uporabo, z nepovratno valvulo. Kompatibilno z N009892. | [7 empty] | E
CP | N | #N011067 | MASKA ZA TRAHEALNO KANILO ZA ODRASLE |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Maska za tahealno kanilo za odrasle ,brez PVC ,DEHPz mehkim robom in elastiko s hitrim odpenjanjem,Komplet naj vsebuje masko in T konekt.Komplet mora omogocati dovajanje inhalacij preko maske. | [7 empty] | E