Obrazec št. 3

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE-popravljene

Naročnik kupuje dva (2) videocistoskopa in en (1) videoprocesor. Komplet naj zajema videoprocesor, tipkovnico, 2 fleksibilna videocistoskopa in čistilno krtačko za delovni kanal cistoskopa.

1. SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA videoprocesor:

| Št. | Zahtevano | IZPOLNI PONUDNIK: Ali je pogoj izpolnjen? | IZPOLNI PONUDNIK: Ponudnik navede, kje v tehnični dokumentaciji je razvidno izpolnjevanje zahteve (naslov tehnične dokumentacije, stran, točka) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zagotavlja reprodukcijo endoskopske slike v visoki ločljivosti | DA / NE |  |
| 2 | Zagotavlja digitalno fotografiranje endoskopske slike na notranji spominski disk videoprocesorja ali shranjevanje slik direktno na USB medij | DA / NE |  |
| 3 | Zagotavlja funkcijo zamrzovanja slike in avtomatske prilagoditve moči svetlobe | DA / NE |  |
| 4 | Zagotavlja nastavitev gumbov na endoskopih (npr. zamrzovanje slike, povečava slike na monitorju, moč osvetlitve…) | DA / NE |  |
| 5 | zagotavlja priklop obstoječe videosnemalne enote MEDICAP USB 300 HD | DA / NE |  |
| 6 | zagotavlja izpis identifikacijskih podatkov bolnika, datuma preiskave itd na endoskopski sliki | DA / NE |  |
| 7 | zagotavlja možnost priklopa na obstoječi monitor Sony, model LMD2735 MD | DA / NE |  |
| 8 | ima izhod za tiskalnik in tipkovnico | DA / NE |  |
| 9 | izvor svetlobe LED tehnologije, ki je ni potrebno menjati v celotni življenjski dobi videoprocesorja, je del videoprocesorja ali vgrajen v sam cistoskop | DA / NE |  |
| 10 | zagotavlja kompatibilnost s cistoskopoma, ki sta del ponudbe | DA / NE |  |
| 11 | možna je namestitev na obstoječi voziček Olympus, model WM-NP1 | DA / NE |  |
| 12 | Garancija: 12 mesecev od končnega prevzema za vsak aparat posebej. | DA / NE |  |

2. SPLOŠNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA videocistoskopa:

| Št. | Zahtevano | IZPOLNI PONUDNIK: Ali je pogoj izpolnjen? | IZPOLNI PONUDNIK: Ponudnik navede, kje v tehnični dokumentaciji je razvidno izpolnjevanje zahteve (naslov tehnične dokumentacije, stran, točka) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | videocistoskop, ki zagotavlja reprodukcijo endoskopske slike v visoki ločljivosti | DA / NE |  |
| 2 | za osvetlitev uporablja LED tehnologijo | DA / NE |  |
| 3 | vsaj 1 delovni kanal za uporabo endoterapevtskih inštrumentov, širina kanala vsaj 2 mm | DA / NE |  |
| 4 | aspiracijski kanal; omogočena mora biti priključitev na obstoječ aspirator Olympus KV-5 ter enoto za spiranje Olympus OFP, direktno ali preko nastavkov; če so potrebni nastavki, morajo biti le-ti del kompleta. Če to ni mogoče, mora ponudnik v ceni ponudbe zagotoviti tudi aspirator in enoto za spiranje. (v primeru, da ponudnik ponuja opremo, ki ne omogoča omenjenih nastavkov, mora v svoji ponudbi te nastavke sam zagotovit pri drugem ponudniku in jih ponuditi v svoji ponudbi). | DA / NE |  |
| 5 | vidno polje (field of view) vsaj 100 stopinj | DA / NE |  |
| 6 | upogljivost (angulation range) navzgor vsaj 210 stopinj, navzdol vsaj 120 stopinj | DA / NE |  |
| 7 | delovna dolžina cistoskopa naj bo 400 mm ali manj | DA / NE |  |
| 8 | omogoča naj avtomatsko ostrenje slike in prilagajanje svetlobe | DA / NE |  |
| 9 | preko gumbov na cistoskopu je omogočena komunikacija z videoprocesorjem; gumbe je možno programirati | DA / NE |  |
| 10 | omogočati mora shranjevanje (direktno ali preko nastavkov) v obstoječi omari Van Vliet GV700; če so potrebni nastavki, morajo biti le-ti del kompleta. (v primeru, da ponudnik ponuja opremo, ki ne omogoča omenjenih nastavkov, mora v svoji ponudbi te nastavke sam zagotovit pri drugem ponudniku in jih ponuditi v svoji ponudbi). | DA / NE |  |
| 11 | omogočati mora pomivanje v obstoječem pomivalnem stroju Olympus ETD3 direktno ali preko nastavkov; če so potrebni nastavki, morajo biti le-ti del kompleta (v primeru, da ponudnik ponuja opremo, ki ne omogoča omenjenih nastavkov, mora v svoji ponudbi te nastavke sam zagotovit pri drugem ponudniku in jih ponuditi v svoji ponudbi). | DA / NE |  |
| 12 | Garancija: 12 mesecev od končnega prevzema za vsak aparat posebej. | DA / NE |  |

2. IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Ponudnik je dolžan organizirati kratko izobraževanje za uporabnike naročnika na oddelku naročnika za neomejeno število uporabnikov. Stroški izobraževanja morajo biti vključeni v ceno aparata.

3. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE:

Naročnik želi od ponudnikov, da ponudijo možnost vzdrževanja v obliki »ALL INCLUSIVE« in »PREVENTIVA«.

Naročnik bo po koncu garancijske dobe na podlagi določil pogodbe sam izbral opcijo vzdrževanja, ki bo v tistem trenutku za njega primerna in potrebna.

3.1. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE »ALL INCLUSIVE«:

Ponujeno pogarancijsko vzdrževanje mora biti kot »ALL INCLUSIVE«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za garancijsko vzdrževanje (kot je navedeno v pogodbi). V ceno vzdrževanja so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli…).

Pogarancijsko vzdrževanje ALL INCLUSIVE mora obsegati:

- redne preventivne servise (vsaj 1x letno),

- odpravo okvar ob normalni uporabi,

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca,

- izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov, razen potrošnega materiala,

- stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Ponudnik ne odgovarja za nedelovanje, ki je posledica naklepnih dejanj s strani naročnika ali tretjih oseb in v primeru, ko naročnik z opremo ne ravna skladno z navodili. Breme dokazovanja je na izbranem ponudniku.

Odzivni čas pri pogarancijskem vzdrževanju ALL INCLUSIVE:

- Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

- Odzivni čas je v roku dveh (2) ur po prejemu obvestila o okvari, in sicer med 7.00 in 17:00 uro delovnega dne.

- Napako mora odpraviti v roku 2 delovni dni po prejemu obvestila o okvari. Če prodajalec v roku 2 delovnih dneh napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku (v 2 delovnih dneh), bo kupcu brezplačno zagotovil nadomestno opremo, če kupec pri tem vztraja. Rok za dobavo nadomestne opreme je 5 delovnih dni od prijave okvare.

3.2. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE »PREVENTIVA«:

Pogarancijsko vzdrževanje PREVENTIVA mora obsegati:

- preventivno  vzdrževanje oziroma posege po navodilih proizvajalca in se obračuna na podlagi mesečnega pavšala, ki ga mora ponudnik navesti v ponudbenem predračunu – obrazec 2A.

- odpravo okvar, ki nastanejo ob uporabi analizatorja vključno z dobavo in zamenjavo potrebnih nadomestnih delov in se obračuna na podlagi cene delovne ure, ki jo mora ponudnik navesti v ponudbeni predračun – obrazec 2A

Nadomestni/rezervni deli pri pogarancijskem vzdrževanju PREVENTIVA se zaračunajo posebej glede na veljavni cenik, ki ga mora ponudnik priložiti ponudbi za tem obrazcem.

Za ceno delovne ure naj ponudnik upošteva izvedbo del v času rednega delovnega časa naročnika in sicer med 7:00 in 17:00 uro.

Ponudnik mora v ponudbeni predračun navesti tudi ceno delovne ure, ki jo bo zaračunal naročniku. Naročnik ne more predvideti število ur, zato je naročnik v ponudbenem predračunu navedel št ur=1. Ne glede na število opravljenih ur vzdrževanja se cena delovne ure ne sme spremeniti.

V ceno delovne ure morajo biti všteti vsi stroški dela, torej delo, potni stroški, stroški dnevnic in podobno. Obračunajo se za čas, ko servisno osebje opravlja storitev vzdrževanja na lokaciji, kjer se nahaja predmetna oprema.

Ponudnik mora priložiti lastno izjavo z navedbo:

- koliko preventivnih pregledov predvideva proizvajalec in bodo zajeti v pavšalu,

- višino popusta, ki ga bo priznal naročniku pri nakupu rezervnih delov na podlagi veljavnega cenika rezervnih delov.

Odzivni čas pri pogarancijskem vzdrževanju PREVENTIVA:

- Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

- Odzivni čas je v roku dveh (2) ur po prejemu obvestila o okvari, in sicer med 7.00 in 17:00 uro delovnega dne.

- Napako mora odpraviti v roku 5 delovnih dni po prejemu obvestila o okvari. Če prodajalec v roku 5 delovnih dneh napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku (v 5 delovnih dneh), bo kupcu brezplačno zagotovil nadomestno opremo, če kupec pri tem vztraja. Rok za dobavo nadomestne opreme je 10 delovnih dni od prijave okvare.

PONUDNIKO MORA ZA TEM OBRAZCEM PREDLOŽITI TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, KI DOKAZUJEJO, DA PREDMET JAVNEGA NAROČILA USTREZA TEHNIČNIM SPECIFIKACIJAM. ZA VERODOSTOJNO DOKAZILO O TEHNIČNIH LASTNOSTIH OPREME SE ŠTEJE KATALOG, PROSPEKT ALI DRUG USTREZEN URADEN MATERIAL S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI PONUJENEGA PROIZVODA OZIROMA IZJAVA PROIZVAJALCA, DA IMA TAKŠNE KARAKTERISTIKE.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |