## Seznam sklopov
| Naziv sklopa / naziv artikla | Opis /Način izbora | Nadaljevanje opisa | EM | LTO
INTERVENTNA RADIOLOGIJA
ARL4401 | IGLE ZA ANGIODIAGNOSTIKO | Odprt sklop
ARL440101 | Igla za angiodi. brez mandrena | metuljček, konica 27/8, 18G, dolžine do 9 cm, GW 0.35, pravilno prirezana konica, primeren | nastavek za držanje med prsti | KOM | 200
ARL440102 | Igla za angio. z mandrenom | metuljček, konica 27/8, 18G, dolžine 9 cm, GW 0.35, pravilno prirezana konica, primeren | nastavek za držanje med prsti | KOM | 50
ARL4402 | IGLA ZA SPINALNO ANESTEZIJO | Zaprt sklop
| Atravmatska igla za spinalno | anestezijo, atravmatska s topo konico 20Gx3,5 |  | KOM | 550
ARL4403 | DIAGNOSTIČNI KATETRI | Zaprt sklop
| Katet.diagn., žilni PIGTAIL | mehkejši 5F, L65, GW0.35 |  | KOM | 5
| Katet.diagn., žilni RENAL | trši 4F, L65, GW 0.35 |  | KOM | 5
| Katet.diagn., žilni SIMMONS | trši 5F, nagib 1 in 3, L100, GW 0.35 |  | KOM | 5
| Katet.diagn. žilni VERTEBRALNI | 4F, L100, GW 0.35 |  | KOM | 5
| Katet.diagn. žilni VERTEBRALNI | 5F, L100, GW 0.36 |  | KOM | 5
ARL4404 | VODILNI KATETER | Zaprt sklop
| Vodilni kateter za uporabo | brez žilnega uvajala obdelan s PTFE, braided, hidrofilen ovoj, premerov 6.5F-8.5F | različnih oblik, uporabne dolžine 100 cm | KOM | 20
ARL4405 | ASPIRACIJSKI IN DRUGI KATETRI | Zaprt sklop
| Aspiracijski kateter 5F | Velikega lumna za aspiracijo trombov, iz najlona; dolžine 100-120cm, notranji premer vsaj 1,25mm |  | KOM | 2
| Aspiracijski kateter 6F | Velikega lumna za aspiracijo trombov, iz najlona; dolžine 100cm, notranji premer vsaj 1,40mm |  | KOM | 2
| Aspiracijski kateter - komplet | kateter za aspiracijio strdkov dolžine vsaj 130 cm, notranji premer distalno | 0,060, 0,064, 0,0 86 cm, proksimalno 6 F; v kompletu mora biti aspiracijska cev premera 0,088 za povezavo s črpalko tipa Penumba | KOM | 5
| Kateter 6F,80,90 cm | notranja pletena ojačitev po celotni dolžini, distalni oboj s hidrofilno prevleko, notranji | premer 0.088; distalna fleksibilna konica 4 cm, ravna in MP, za vodilno žico 0.035/0.038 | KOM | 1
| Kateter 5F | dolžine 120 in 130 cm, fleksibilni distalni del konice 9 cm | notranji lumen 0.040, krivine BER, H1, SIM | KOM | 1
| Kateter 6F | dolžine 105 in 125 cm, fleksibilni distalni del konice 8 cm | notranji lumen 0.040, krivine BER, H1, SIM in SIM-V | KOM | 1
| Aspiracijski kateter 4,7F | dolžine (delovne) 160 cm | notranji lumen distalno 0.035, proksimalno 0.043 | KOM | 1
| Aspiracijski kateter - komplet | spremrnljive jakosti skozi 20 segmentov na katetru, z radiopačnimi markerji na distalnem koncu, | dolžine 132 do 138 cm, 6F, spremenljiv notranji premer do 0,072; notranji premeri 0.62, 0,68 in 0,72, komplet mora vsebovati aspiracijsko cevko za povezavo s črpalko tipa Penumbra | KOM | 1
ARL4406 | PODPORNI KATETER - HIDROFILNI | zaprti sklop
| Podporni kateter 4F | Ojačan, hidrofilen distalni konec, dolžine 60 do150cm, za žico 0.035 | namnjen opori-izmenjavi vodilne žice, velik notranji lumen, radiopačen marker (distalno 2.6F, proksimalno 3.7F) | KOM | 1
| Podporni kateter 4F | S pletenim ojačanjem, nizkoprofilen, distalno hidrofilen, ravnega in zavitega konca dolžine 65 | do 150cm, za žico 0.014, 0.018 in 0.035. Podporni kateter s pletenim ojačanjem, nizkoprofilen, distalno hidrofilen, radiopačni markerji na konici in na distalnih 5-15 cm za dobro vidljivost in možnost merjenje žile. V več dimenzijah za različne infrapoplitealne intervencije, debelin 2.3F, 2.6F in 4F, ravnega in zavitega vrha krivin | KOM | 5
| Podporni kateter | s hidrofilno prevleko na distalnih vsaj 40 cm, kompatibilen z 0,035, 0,018 in 0,014 žicami. Dolžina | katetra 65-150 cm; konica “tapered”, trije radiopačni markerji, z uvajaloma dimnezije 4F in 5F. | KOM | 1
| Podporni kateter | s hidrofilno prevleko na distalnih vsaj 40 cm, kompatibilen z 0,035, 0,018 in 0,014 žicami. Dolžina | katetra 65-150 cm. konica “tapered”, trije radiopačni markerji, z uvajaloma dimnezije 4F in 5F. | KOM | 1
ARL4407 | MIKROKATETRI I | Odprt sklop
ARL440701 | Mikrokatet. 3-slojne strukture | notranja PTFE plast, srednja tungsten spiralna ojačitev, zunanja plast s hidrofilno prevleko | oblikovalen raven vrh, zunanji premer 2.7 F, notranji 0.025, dolžine vsaj 130 cm v setu z vodilno žico 0.021 z distalno spiralo dolžine vsaj 3 cm | KOM | 1
ARL44702 | Vodilni mikrokateter | združljiv z reperfuzijskimi mikrokatetri tipa ACA, 5 MAX in 4 MAX, delovna dolžina 160 cm | Zunanji premer 2,95/2,60 F | KOM | 5
ARL44703 | Mikrokateteter z balonom | za arterijsko embolizacijo | mikrokateter z okluzijskim balonom iz silikona, s tanko steno, fleksibilnim, hidrofilnim distalnim delom in rigidnim proksimalnim delom, ojačanim z mrežo iz nerjavečega jekla, radiopačna, atravmatska ravna in K-oblika konice, proksimalno 2.9F, distalno 2.2F, dolžine katetra 110-150 cm , diameter dalona do 6mm | KOM | 1
ARL44704 | Mikrokateter | iz nitinola, ojačan, lumni 0,021 in 0,027, uporabne dolžine 105 - 155cm. | torkabilni, vodljiv, oblike: “swan”, ravni, 2RO ravni, J, bern, 2 RO bern, en ali dva radiopačna markerja | KOM | 1
ARL4408 | MIKROKATETER II | Zaprt sklop
| Mikrokateter z prednaloženo | žico iz nitinola, ojačan, lumni 0,021 in 0,027 incha, uporabne dolžine vsaj 130cm | torkabilni, vodljiv, oblik: ravni in bern. Kateter mora imeti prednaloženo žico od 0,014 do 0,018. dolžino žice od 165-180cm | KOM | 1
ARL4409 | KRATKO ŽILNO UVAJALO | Zaprt sklop
| Radiopačna žilna uvajala tanke | stene, velikosti 4 F, dolžine 10cm, s silikonsko prečno prerezano hemostatsko valvulo |  | KOM | 5
| Radiopačna žilna uvajala tanke | stene, velikosti 5 F, dolžine 10cm, s silikonsko prečno prerezano hemostatsko valvulo |  | KOM | 5
| Radiopačna žilna uvajala tanke | stene, velikosti 6 F, dolžine 10cm, s silikonsko prečno prerezano hemostatsko valvulo |  | KOM | 5
| Radiopačna žilna uvajala tanke | stene, velikosti 7 F, dolžine 10cm, s silikonsko prečno prerezano hemostatsko valvulo |  | KOM | 5
| Radiopačna žilna uvajala tanke | stene, velikosti 8 F, dolžine 10cm, s silikonsko prečno prerezano hemostatsko valvulo |  | KOM | 5
| Radiopačna žilna uvajala tanke | stene, velikosti 9 F, dolžine 10cm, s silikonsko prečno prerezano hemostatsko valvulo |  | KOM | 5
ARL4410 | ŽILNO UVAJALO - HIDROFILNO | Zaprt sklop
| Žilno uvajalo - hidrofilno | Žilni uvajalni set za transfemoralni pristop, hidrofilni , 4, 5, 6, 7, 8, 9F standardne | dolžine 6, 10 ali 25cm 0,035 za 4F ter 0.038 za ostale premere, Terumo ali podobno | KOM | 5
ARL4411 | DOLGO ŽILNO UVAJALO | Odprt sklop
ARL441101 | Žilno uvajalo iz najlona oz. | polietilena, 5F; hemostatska valvula, 5F, dolžine 45 - 90 cm, z gladko atravmatsko konico | konica naj ima na samem vrhu radiopačni marker, iz polimera ojačanega s kovinsko žico, dilatator raven in ukrivljen za prehod preko bifurkacije (cross) | KOM | 3
ARL441102 | Žilno uvajalo iz najlona oz. | polietilena, 6F; hemostatska valvula, 6F, dolžine 45 - 90 cm, z gladko atravmatsko konico | konica naj ima na samem vrhu radiopačni marker, iz polimera ojačanega s kovinsko žico, dilatator raven in ukrivljen za prehod preko bifurkacije (cross) | KOM | 1
ARL441103 | Žilno uvajalo hidrofilno | 4-6F, ojačano s spiralo, Ansel modificirano, krivine 0-2, z radiopačnim markerjem na konici | s hemostatsko valvulo, 4-6 F, dolžine 90-110, kompatibilno z vodilno žico 0.018-0.038 in 0.018-0.035 pri 4F uvajalu | KOM | 3
ARL4412 | VISOKOTLAČNI VENTILČKI | Zaprt sklop
| Visokotlačni ventilčki | enopotni |  | KOM | 10
| Visokotlačni ventilčki | tropotni |  | KOM | 10
ARL4413 | POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA ČRPALKO ULRICH MEDICAL 3T TENNESSEE (XDL003) | Zaprt sklop
| PODALJŠEK ZA ČRPALKO | MR a10 XD2020 |  | KOM | 40
| PODALJŠEK ZA ČRPALKO | a10 XD8003 |  | KOM | 150
| PODALJŠEK ZA ČRPALKO | MR a100 XD2040 |  | KOM | 1400
| PODALJŠEK ZA ČRPALKO | a10 XD8151 |  | KOM | 1
ARL4414 | POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA ČRPALKO MEDRAD CENTARGO CT INJECTION SYSTEM | Zaprt sklop
| Dnevni set za Centargo | injektor a4 87548783 (CENT-DS) |  | KOM | 300
| Linija za pacienta za Centargo | injektor a 50 87546624 (CENT-PL) |  | KOM | 2700
| Prebodna igla za dnevni set za | Centargo injektor 87548384 (CENT-RS) |  | KOM | 30
ARL4415 | POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA ČRPALKO ACIST/ Cvi | Zaprt sklop
| ACIST MANIFOLD SISTEM BT2000 |  |  | KOM | 100
| ACIST BRIZGA 2000 |  |  | KOM | 110
| ACIST ANGIOTUOCH PU AT-P54 |  |  | KOM | 140
ARL4416 | POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA CENTARGO INJEKTOR, BAYER | Zaprt sklop
| Dnevni set za Centargo | injektor 87548783 (CENT-DS) |  | KOM | 308
| Linija za pacienta za | Centargo injektor 87546624 (CENT-PL) a50 |  | KOM | 2700
| Prebodna igla za dnevni | set za Centargo injektor 87548384 (CENT-RS) |  | KOM | 5
ARL4417 | SRAJČKA ZA SG KATETER | Zaprt sklop
| Srajčka za SG kateter, za | ohranjanje sterilnosti katetra za trobolizo |  | KOM | 10
ARL4418 | ELEKTRODE ZA CT SINHRONIZACIJO -kompatibilne s CT Canon | Zaprt sklop
| Elektrode za CT sinhronizacijo | Kompatibilne s CT Canon TSK-3054K kot npr. Red Dot |  | KOM | 3060
ARL4419 | ELEKTRODE ZA MR SINHRONIZACIJO - kompatibilne z MR tomografom Philips Ingenia | Zaprt sklop
| Elektrode za MR sinhronizacijo | Kompatibilne z MR tomografom Philips Ingenia, kot npr. Quatrode; 1sc= 25x4 |  | SC | 4
ARL4420 | ŽICE VODILNE | Odprt sklop
ARL442001 | Vodilna žica diagnostična za | kateter; prevlečena s teflonom, J-tip, 1,5 mm, dolžine 180 mm, GW 0.35, primerne trdote | mora imeti možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna | KOM | 230
ARL442002 | Vodilna žica diagnostična za | kateter, prevlečena s teflonom, J-tip, double enaped, 1,5 mm, dolžine 180 mm, GW 0.35, primerne | trdote mora meti mora možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna | KOM | 1
ARL442003 | Vodilna žica diagnostična za | kateter, hidrofilna, J-tip, 1,5 mm, dolžine 180 mm, GW 0.35, primerne trdote | imeti mora možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna | KOM | 165
ARL442004 | Vodilna žica diagnostična za | kateter,hidrofilna, ravna konica, 1,5 mm, dolžine 150 mm, GW 0.35, primerne trdote | mora imeti možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna | KOM | 5
ARL4421 | ŽICE | Odprt sklop
ARL442101 | Posebno trda manjalna žica | prevlečena s teflonom, Amplatz (stiff), 0.35, dolžine 180, z fleksibilno konico, ravne in J, | prevlečena s teflonom; ravne in J oblike, primerne trdote, možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna | KOM | 5
ARL442102 | Posebno trda manjalna žica | prevlečena s teflonom, Amplatz (stiff), 0.35, dolžine 260cm, z fleksibilno konico, ravne in J, | prevlečena s teflonom; Ravne in J oblike, primerne trdote, možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna | KOM | 5
ARL442103 | Trda hidrofilna menjalna žica | (stiff) 0.035’’; 0.35, dolžine 260 cm (+-10%), z J konico, primerna trdota, možnost upogljivosti | radiopačna, Terumo stiff ali enakovredno | KOM | 10
ARL442104 | Vodilna žica | Vodilna žica 0.35, z jedrom iz elastičnega nitinola, v celoti prekrita s hidrofilno prevleko, | odporna na knikanje za manevriranje skozi težke anatomije. Dolžine 80 cm do 260 cm »taper« konica 3 - 8 cm, debelina 0,025, 0,035 in 0,038, ukrivljena in ravna, J – tip 3mm, »stiff shaft« in »standard shaft«, »standard long taper« in stiff long taper«. | KOM | 3
ARL442105 | Posebna zelo trda žica | 0.035 »super stiff » žica, knstrukcije iz nerjavečega jekla z ravno navito žico za | povečanje moči za lažji dostop in boljšo stabilnost, dolžine 180 cm in 260 cm. PTFE prevleka in atraumatična mehka »floppy« konica. Vsaj 3 cm distalna konica, ki se jo lahko oblikuje. Ukrivljena vsaj 3mm in ravna, »tapered« konica vsaj 7 cm. | KOM | 5
ARL442106 | Vodilna žica 0.014 | J-tip, s hidrofilno prevleko, dolžine vsaj 195 cm, primerna trdota, možnost upogljivosti | radiopačna | KOM | 5
ARL442107 | Vodilna žica 0.014 | dolžina vsaj 180 cm, jedro iz nerjavečega jekla, hidrofobna zunanja plast, | dolžina radiopačnega dela vsaj 3 cm, ravna konica, ki se lahko oblikuje | KOM | 5
ARL442108 | Vodilna žica 0.014 | dolžina vsaj 180 cm, jedro iz nerjavečega jekla, hidrofilna zunanja plast, vrh iz polimera, | ravna konica, ki se lahko oblikuje | KOM | 5
ARL442109 | Vodilna žica 0.014 | dolžina vsaj 180, vrh iz elastične spirale (spring coil), vrh prevlečen s silikonom | dolžina radiopačnega dela vsaj 3 cm, ravna konica, ki se lahko oblikuje | KOM | 5
ARL442110 | Vodilna žica 0.014 | vodilna žica za CTO dolžine vsaj 190 in 300 cm iz nerjavečega jekla, prekrita s PTFE | konica iz platine, distalno vsaj 18 cm ošiljena, floppy konica dolžine vsaj 10 cm, trdota vrha izražena v gramih: 6, 12, 18 in 25 g | KOM | 5
ARL442111 | vodilna žica 0.014 | vodilna žica za CTO dolžine vsaj 190 in 300 cm iz nerjavečega jekla | enodelnega jedra, ravna, distalno hidrofilna preko polimer ovoja in vzmetne spirale dolžine vsaj 3, 15 in 17 cm radiopačen vrh, izražen v gramih 1, 4, 12, 20 in 30. Tudi z ošiljenim vrhom iz 0.014 na 0.008 | KOM | 6
ARL442112 | Vodilna žica 0.014 | vodilna žica iz nerjavečega jekla za kompleksne lezije, dolžine vsaj 190-300 cm | enodelnega jedra, ravne in predukrivljene, distalno hidrofilne preko polimer ovoja in vzmetne spirale, radiopačen vrh, izražen v gramih 3, 4, 7.5, 12 in 40. Tudi z ošiljenim vrhom iz 0.014 na 0.009 | KOM | 60
ARL442113 | Vodilna žica 0.014 | vidilna žica iz nerjavečega jekla. Distalni del oplaščen z radiopačnim polimerom in | hidrofilno prevleko. Dolžine vsaj 180 cm in 300 cm konica 3g (>long taper) in 6g(short taper) , iz nerjavečega jekla. Radiopačni vrh v dolžini vsaj 2cm se mora oblikovati. Na voljo morajo biti ravne in ukrivljene žice. | KOM | 3
ARL442114 | Vidilna žica 0.014 | žica iz nerjavečega jekla, radiopačni vrh žice od 2-2,5 cm, dolžine vsaj 195 cm in 300 cm | Konica mora imeti naslednje trdote v gramih: 12, 18, 25 in 30 g. Hidrofilna prevleka na distalnem delu in PTFE na proksimalnem delu. | KOM | 3
ARL442115 | Vodilna žica 0.014 | žica primerna za renalne posege, silikonski premaz, iz nerjavečega jekla, dolžine | vsaj 130cm - 300cm »short, long, in extra long taper« konica. ˝short in long taper˝ konica z vsaj 3 cm platinum radiopačnim delom in 3 radiopačnimi markerji v razmaki 5mm. ˝Extra long tapered˝ konica z vsaj 5 cm platinum radiopačnim delom z 4 markerji v razmaku 5 mm . Potrebna je ravna in J oblika. | KOM | 3
ARL442116 | Vodilna žica 0.014 | nerjaveče jeklo, hidrofilen premaz, za karotidno intervencijo, dolžine vsaj 180 cm in 300 cm | radiopačen vrh 3,5 cm, ravna in J oblika, dolžine vsaj 180 cm in 300 cm, Choice PT floppy ali podobno | KOM | 5
ARL442117 | Hibridna vodilna žica 0,012 | distalno iz nitinola 0.012; prevlečena s hidrofilno prevleko, proksimalno iz nerjavečjega jekla | 0.014, prevlečena s PTFE, radiopačna, dolžine vsaj 200 cm, oblikovalni distalni del, možnost podaljšanja, različni vrhi (mehki, suportivni) | KOM | 3
ARL442118 | Vodilna žica za tortuozne | anatomije 0,012; vodilna žica dolžine 200 cm, iz nerjavečega jekla s kompozitnim jedrom, ki je | sestavljeno iz več navojev, prenos navora 1:1, distalno hidrofilna v dolžini vsaj 170 cm in polimernega premaza v dolžini vsaj 150 cm za dodatno drsljivost radiopačna konica vsaj 3 cm, pod kotom 25º in 90º. Noljo mora biti tudi različica z mehkejšo konico | KOM | 3
ARL442119 | Vodilna žica 0,012 | delovna žica dolžine vsaj 200 in 300 cm | z nerjavečega jekla, s kompozitnim jedrom, ki je sestavljeno iz več navojev, prenos navora 1:1. Hidrofilna v dolžini vsaj 170 cm, proksimalno PTFE premaz, distalno dvojna spirala, radiopačen vrh vsaj 5 cm, ravna in upognjena konica | KOM | 3
ARL442120 | Vodilna žica 0.012 | iz nerjavečega jekla, prekrita s PTFE, dolžine vsaj 130 - 300 cm | hidrofilna, konica iz platine, distalno vsaj 20 cm ošiljena, floppy konica dolžine vsaj 10 cm | KOM | 3
ARL442121 | Podaljšek za vodilno žico0.014 | s PTFE prevleko, 0.014, dolžine vsaj 115 cm |  | KOM | 3
ARL442122 | Žica za kronične okluzije0.014 | 0,014; dolžine do 300 mm, obtežena konica po gramih (do 30g) , ki se da oblikovati, primerna trdota, | možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna | KOM | 3
ARL442123 | Žica za kronične okluzije0.018 | 0,018; dolžine do 300 mm, obtežena konica po gramih (do 30g) , ki se da oblikovati, primerna trdota, | možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna | KOM | 3
ARL442124 | Hidrofilna žica 0,018 | dolžine do 300mm, ravna konica, primerna trdota, možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna |  | KOM | 5
ARL442125 | Vodilna žica 0.018 | Vodilna žica za CTO iz nerjavečega jekla, dolžine do 300 | dimenzije 0.014 in 0.018, enodelnega jedra, ravna, distalno hidrofilna preko polimer ovoja in vzmetne spirale. Vsaj 3, 15 in 17 cm radiopačen vrh, izražen v utežnih merah 1.0g, 4.0g, 12.0g, 20.0g in 30.0g. Tudi z ošiljenim vrhom iz iz 0.018 na 0.013. | KOM | 10
ARL442126 | Vodilna žica 0.018 | vodilna žica iz nerjavečega jekla za kompleksne lezije, dolžine 190-300 cm | enodelnega jedra, ravne in predukrivljene, distalno hidrofilne preko polimer ovoja in vzmetne spirale, radiopačen vrh, izražen v utežnih merah 3.0g, 4.0g, 7.5g, 12g in 40.0g. Tudi z ošiljenim vrhom iz 0.018 na 0.014 | KOM | 5
ARL442127 | Vodilna žica 0.018 | žica iz nerjavečega jekla, »long taper« konica vsaj 12 cm, »short taper« konica vsaj 8 cm, dolžine | žice vsaj 110 -300 cm. »long taper« konica vsaj 12 cm, »short taper« konica vsaj 8 cm - distalni del žice prekrit s hidrofilno prevleko. Atravmatska konica, distalni del v dolžini vsaj 2cm se mora oblikovati | KOM | 60
ARL442128 | Vodilna žica 0.018 | žica iz nerjavečega jekla, radiopačni vrh žice od 2-2,5 cm, dolžine 195 - 300 cm. | Konica mora imeti naslednje trdote v gramih: 12,18,25 in 30 g. Hidrofilna prevleka na distalnem delu in PTFE na proksimalnem delu. | KOM | 2
ARL442129 | Vodilna žica 0.018 | žica primerna za renalne posege, silikonski premaz, iz nerjavečega jekla, dolžine 130- 300 cm. | »short in long taper« konica z vsaj 5 cm platinum radiopačnim delom s 3 markerji v razmaku 5mm. Ravna oblika- distalni del se mora oblikovati in J (3mm) | KOM | 2
ARL4422 | BALONSKI KATETRI I | Zaprt sklop
| Balonski kateteter 2.0 | 2,0/40/90, 4F, GW 0.35 |  | KOM | 9
| Balonski kateteter 2.5 | 2,5/80/90, 4 F, GW 0.35 |  | KOM | 3
| Balonski kateteter 2.5 | 2,5/120/90, 4 F, GW 0.35 |  | KOM | 33
| Balonski kateteter 3.0 | 3.0/40/90, 4F, GW 0.35 |  | KOM | 6
| Balonski kateteter 3.0 | 3/80/90, 5F, GW 0.35 |  | KOM | 2
| Balonski kateteter 3.0 | 3.0/120/90, 4F, GW 0.35 |  | KOM | 2
| Balonski kateteter 3.5 | 3,5/40/90, 4F, GW 0.35 |  | KOM | 2
| Balonski kateteter 3.5 | 3,5/80/90, 5F, GW 0.35 |  | KOM | 2
| Balonski kateteter 4.0 | 4.0/120/90, 4F, GW 0.35 |  | KOM | 15
| Balonski kateteter 4.0 | 4/80/90, 5F, GW 0.35 |  | KOM | 5
| Balonski kateteter 5.0 | 5.0/120/90, 4F, GW 0.35 |  | KOM | 4
| Balonski kateteter 5.0 | 5/60/90, 5F, GW 0.35 |  | KOM | 40
| Balonski kateteter 6.0 | 6/60/60/90, 5F, GW 0.35 |  | KOM | 15
| Balonski kateteter 7.0 | 7/40/80, 5F, GW 0.35 |  | KOM | 5
| Balonski kateteter 8.0 | 8/40/80, 5F, GW 0.35 |  | KOM | 5
| Balonski kateteter 10.0 | 10/40/80, 5F, GW 0.35 |  | KOM | 5
ARL4423 | BALONSKI KATETRI II | Odprt sklop
ARL442301 | Kateter za prebijanje | zožitev, 4F |  | KOM | 5
ARL442302 | Različni balonski katetri | premeri 1,5- 2,5 mm; dolžine 40-120 mm, sistem 4 F, za vodilno žico 0.018, za golenske arterije |  | KOM | 9
ARL442303 | Različni balonski katetri | premeri 3-4 mm; dolžine 40-120 mm, sistem 4 F, za vodilno žico 0.035 |  | KOM | 15
ARL442304 | Različni balonski katetri | premeri 5mm; dolžine 30-150 mm, sistem 4 ali 5 F, nizkoprofilni, za vodilno žico 0.035 |  | KOM | 50
ARL442305 | Različni balonski katetri | premeri 6- 12mm; dolžine 30-80 mm, sistem 4-6 F, nizkoprofilni, za vodilno žico 0.035 |  | KOM | 2
ARL442306 | Različni balonski katetri | premeri 5- 12mm; dolžine 30-80 mm, sistem 4-6 F, visokoodporni (RDP več kot 20 BAR), | za vodilno žico 0.035 | KOM | 2
ARL442307 | Balonski kateter za | postdilatacijo žilnih opornic; RX sistem, kompatibilen z 0,014 žico, premera 5 mm, dolžine 20 mm |  | KOM | 2
ARL442308 | Nizkoprofilen PTA balonski | kateter; na sistemu hitre izmenjave, balon iz poliamida 3-8 mm, dolžine 40-80mm | za uvajala 4-6F, radiopačna markerja, sistemi 150 cm, kompatibilen z žico 0.018 | KOM | 2
ARL442309 | Balonski kateter iz najlona po | sistemu hitre izmenjave; dolžine do 135 cm, primeren za cross-over in zavite bifurkacije, 6F | GW 0.35, 4-12 mm, dolžine 20-100 mm | KOM | 2
ARL442310 | Balonski kateter | 0,035, vhodni profil 0,040, kompatibilen z uvajali od 5F - 7F, premeri vsaj 3mm- 12mm, dolžina | balona vsaj 20mm - 200 mm. Dolžina katetra: 40 - 135 cm. RBP 14-24 ATM. Balon iz NyBaxa, silikonska prevleka na balonu in konici katetra. | KOM | 7
ARL442311 | Balonski kateter | 0,018 vhodni profil 0,020, premeri od vsaj 2 mm do 10mm, dolžine vsaj od 10 mm do 220m, | dolžina katetra 40 - 150 cm. Kompatibilnost z uvajalom od 4F- 6F za postdilatacijo, potrebna indikacija tudi za karotide, balon iz pebaxa, hidrofilna prevleka na balonu. monorail in OTW. RBP 10-14 atm. | KOM | 7
ARL442312 | Balonski katater z zdravilom | OTV, za žico 0.014, za uvajalo 4F, premera vsaj 2–4 mm, dolžine: 40–150 mm, dovodni sistem | dolžine 150 cm balon prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm² s polisorbatnim in sorbitol nosilcem zdravila, premera 2–4 mm, dolžine: vsaj 40–150 mm | KOM | 1
ARL442313 | Balonski kateter z zdravilom | za AFS in poplitealne intervencije; kompatibilen z 5-6F, sistem 80 in 120cm, premeri balona 4-7 mm | dolžine 40 - 120 mm, z markerji, zdravilo se v steno žile izloči v času inflacije zdravila (30-60 sekund), kontinuirano delovanje (antirestenotična zaščita) ostane v žili še najmanj 21 dni, kompatibilen z 0.018 žico, 4-7 mm, 40-120 mm, markerja na proksimalnem in distalnem koncu, kompatibilen z 5-6F uvajalom | KOM | 10
ARL442314 | Balonski kateter z zdravilom | za infrapoplitealne intervencije; kompatibilen z 4-5 F, sistem 120 in 150cm, premeri balona 2-4 mm; | dolžine vsaj 40 - 120 mm, markerja na proksimalnem in distalnem koncu, zdravilo se v steno žile izloči v času inflacije zdravila (30-60 sekund), kontinuirano delovanje (antirestenotična zaščita) ostane v žili še najmanj 21 dni, kompatibilen z 0.014 žico, potreben je nizek profil prečkanja | KOM | 1
ARL442315 | Balonski katater z zdravilom | OTV, za žico 0.035, za sistem 5-10 F, dovodni sistem dolžine 75, 100 in 130 cm, premeri | balona vsaj 4–12mm; dolžine: 40–150 mm, balon prekrit z zdravilom paclitaxel v dozi 2µg/mm² s polisorbatnim in sorbitol nosilcem zdravila | KOM | 1
ARL442316 | Balonski kateter z zdravilom | premer 2mm do 8mm, dolžina 30mm - 150mm, kompatibilnost s 4-6F uvajalom in žicama 0,014 in 0,018. | balon rekrit z zdravilom Paclitaxel. Imeti mora uvajalni sistem, ki zaščiti zdravilo med rokovanjem in vstavljanjem balona skozi uvajalo. Zdravilo v dozi 2μg/mm2. Semikompliantni balon, sistem OTW. | KOM | 1
ARL442317 | Balonski kateter z zdravilom | premer vsaj 2-7 mm, dolžine 20-150 mm, dolžina katetra 135 mm | Sirolimus, 2μg/mm2. v biorazgradljivih mikrorezervoarjih, zagotavljati mora terapijo več kot 60 dni, OTV sistem, | KOM | 1
ARL442318 | Balonski kat. velikega premera | vsaj 12-28mm, 20-40mm, platforma dolžine 100cm, markerja, za uvajalo 6-12F, za žico 0.035 | nekomplianten iz PET, RDP 10 BAR | KOM | 1
ARL442319 | Balonski kateter velikega | premera vsaj 10-46 mm, 12 F, za žico 0.035, dolžina 100 cm | 2 radiopačna markerja, OTW sistem | KOM | 1
ARL442320 | Balonski katater za | postdilatacijo stentov(stentgraftov) ultra nekomplianten, kratkih ramen, premera vsaj 12-26mm, | dolžina 2-6cmza uvajalo 7-12F, nom. tlak 4 in 6atm, RBP od 12 do 18atm, dolžina katetra 80 in 120cm, za žico 0,035 | KOM | 2
ARL442321 | Balonski kateter za | visokokalcinirane lezije semo-komplianten, premera 2 - 9 mm, dolžine 2 - 28 cm, za žico | 0,018 visokokalcinirane lezije silx premaz, semi-komplianten, quadflex balon z markerji, za uvajalo 4-6F, dovodni sistem dolžine vsaj 75-180 cm, RBP 11 do vsaj 15 atm | KOM | 5
ARL442322 | Balonski katater visokega | pritiska OTV, ultra ne-komplianten, balon premera 4 - 12mm, dolžine vsaj 2 - 10cm, za žico 0,035 | RBP do 40atm, delovni tlak 8atm, dovodni sistem dolžine 50 in 75cm, za uvajalo 6F - 8F | KOM | 2
ARL442323 | Balonski katater iz PET | materiala viskokega pritiska ultra ne-komplianten balon premera 3 – 10 mm, dolžine 2 – vsaj 20 cm, | za žico 0,035 RBP 20-24 atm, nominalnega tlaka 8 atm, za dolge lezije in 'in-stent' restenoze, tri-lumenski segment shafta, za uvajalo 5F – 7F, , dolžine katetra 40 cm do vsaj 130 cm | KOM | 2
ARL442324 | Balonski kateter s stranskimi | OTV, fleksibilen, semikomplianten, s stranskimi žièkami za dilatacijo stenoz v iliakalnih, | femoralnih, iliofemoralnih, poplitealnih, infrapoplitealnih in renalnih arterijah ter za zdravljenje obstrukcij v nativnih ali sintetiènih AV dializnih fistulah. Premer balona od 2mm do 8mm, dolžine vsaj od 20mm do 300mmStranske žičke debeline 0.010 vzdolž celotnega balonskega katetra, dovodni sistem z geoalign markerji vsaj 130 cm - 150cm, za 4-6F uvajalo | KOM | 2
ARL4424 | POLNILEC BALONČKA (INDEFLATOR) | Odprt sklop
ARL442401 | Indeflator | Ergonomski indeflator 30 ml, visokotlačni manometer pritiska 40 atm | 3-potni petelinček in podaljšek visokega pritiska z moškim luer rotirajoèim adapterjem. | KOM | 12
ARL442402 | Precizni polnilec za PTA, | z manometrom | za običajne tlake | KOM | 170
ARL4425 | PTA SAMORAZTEZNI STENTI | Odprt sklop
ARL442501 | Samoraztezni PTA stent iz | nitinola, premera 5-10mm, dolžine 20–150mm, dovodni sistem 5-6F, kompatibilen z vodilno žico 0.035 | Dolžina katetra 80 do 120cm, z markerji na proksimalnem in distanem koncu, z natančnim sproščanjem oz. pozicioniranjem | KOM | 3
ARL442502 | Samorastezni PTA stent iz | nitinola premera 8 -10 mm, dolžine 20 – 80 mm, za dovodni sistem 6F, za žico 0,035 | odprtih celic, multidimenzionalne helične zgradba, dovodni sistem s centimetrskimi geoalign markerji, dolžine 80 cm - 130 cm. Žilna opornica mora imeti mehanizem za sproščanje z eno roko | KOM | 2
ARL442503 | Samoraztezni PTA stent iz | nitinola, premera 5 -7 mm, dolžine 100 – 170 mm, za dovodni sistem 5F , za žico 0,035 | odprtih celic, multidimenzionalne helične zgradba, diovodni sistem s centimetrskimi geoalign markerji,dolžine 80 cm - 135 cm. Žilna opornica mora imeti mehanizem za sproščanje z eno roko. | KOM | 2
ARL442504 | Karotidni stent iz nitinola | zaprte celice, dvoplastna mikromrežica, ki zadrži mikroemboluse, možna repozicija do 50%, | RX sistem, uvajalo 5F, žica 0.014, premer opornice 5-10cm, dolžine vsaj 20 - 40mm | KOM | 1
ARL442505 | Samoekspanzijski karotidni | stent tubularne oblike; pletene strukture, iz zlitine kroma in kobalta, tipa zaprtih celic, | RX sistem, premera 7 in 9mm,dolžine 30 in 40mm, kompatibilna z 0,014 žico, možno uvajanje skozi žilno uvajalo 6 ali manj F, imeti mora možnost enostavnega (enoročnega) in natančnega sproščanja | KOM | 1
ARL442506 | Samoekspanzijski karotidni | stent tubularne oblike; pletene strukture, iz zlitine kroma in kobalta, tipa zaprtih celic, | RX sistem, premera 6 – 9 mm (npr. 8-6 mm, 9-7 mm, 7-7 mm), dolžine 30 in 40 mm, kompatibilna z 0,014 žico, možno uvajanje skozi žilno uvajalo 6 ali manj F, imeti mora možnost enostavnega (enoročnega) in natančnega sproščanja | KOM | 2
ARL442507 | Samoekspanzijski karotidni | stent iz nitinola; permanentno prekrita z mrežico pleteno iz PET, na sistemu 6F, za žico 0.014, | premeri 6-10mm, dolžine 20 - 60 mm. Debelina struta 240µ, permanentno prekrita z mrežico pleteno iz PET debeline 20µ velikosti odprtin 150-180µ | KOM | 1
ARL442508 | Balonski žilni stent | tubularne oblike; iz kobalt-krom zlitine, premera 4 mm, dolžine 18 – 28 mm, RX sistem, | kompatibilna z 0,014 žico, možno uvajanje skozi žilno uvajalo 6 ali manj F, imeti mora možnost enostavnega (enoročnega) in natančnega sproščanja z inflacijo balona, balon z radiopačnima markerjema | KOM | 1
ARL442509 | Venski stent iz nitinola | hibridni dizajn, visoke radialne sile, visoke fleksibilnoti, da se ne krči, zradiopačni markerji, | anti-jump tehnika, 10 F, dolžine 100 cm, za žico 0.035’’, premer 10-18 mm, dolžine vsaj 60 do 150 m | KOM | 1
ARL442510 | Venski stent iz nitinola | samorastezni, fleksibilen, premera 10-20 mm, dolžine vsaj 40-160 mm | silx premaz, semi-komplianten, z markerji, za uvajalo 4-6F, dovodni sistem dolžine 75 - 180 cm, RBP 11-16 atm | KOM | 1
ARL442511 | Venski stent za bifurkacije | s poševno rezanim koncem, iz nitinola, hibridni dizajn, visoke radialne sile, visoke fleksibilnoti, | ne sme se krčiti, potrebni so radiopačni markerji, potreban je anti-jump tehnika in možnost repozicije, 10F, dolžine 100cm, za žico 0.035’’, premer 14-16mm, dolžine vsaj 80 do 150mm. | KOM | 1
ARL442512 | Stent pleten iz več žičk, | za poplitealno arterijo, z dovoljenjem za poplitealno arterijo, pleten iz več žičk, nitinol, | najmanjši premer vsaj 4,5, največji vsaj 6mm, dolžine vsaj 30 -150 mm, uvajanje preko 6F uvajala ali manjšega, za sistem 80 in 120 cm. Ponudnik mora zagotavljati in dobaviti po principu konsignacije | KOM | 1
ARL442513 | Stent z zdravilom | samoekspanzijska žilna opornica z zdravilom paclitaxel | iz nitinola, oblike Z-celic, prekrita z zdravilom paclitaxel, ostane v arteriji do največ 60 dni, opornica ima na vsakem koncu markerje, skladna z žilnim uvajalom 6F in žico 0.035''. Na dovodnem sistemu dolžine 80 - 125 cm. Premer stenta vsaj 5 do 8 mm, dolžina vsaj 40 do 120 mm. | KOM | 1
ARL442514 | Stent z zdravilom | žilna opornica z zdravilom paclitaxel in polimerom, iz nitinola , vodilna žica 0,035 . | Skladna z žilnim uvajalom 6 F in dovodnim sistemom 75 - 130 cm. Premer 6 in 7mm, dolžina vsaj 40-150 mm. žilna opornica z zdravilom Paclitaxel (manj kot 0,2 mikrograma/mm2), imeti mora kombiniran design- zaprt-odprt-zaprt, vsaj štiri tantalove markerje na vsakem koncu opornice, triosni dostavni sistem za natančno postavitev s kolescem na ročici in možnost potega za hitro sprostitev | KOM | 1
ARL4426 | PTA BALONSKI STENTI | Odprt sklop
ARL442601 | PTA stent prednastavljen na | balonskem katetru; stent iz nerjavečega jekla, premer 5-10mm, dolžine do vsaj 55mm, kompatibilen | z 5-6F uvajalnim sistemom . Ponudnik mora zagotavljati in dobaviti po principu konsignacije | KOM | 3
ARL442602 | PTA stent prednastavljen na | balonskem katetru; premer 2,5mm, dolžine do vsaj 40 mm, kompatibilen z 5F uvajalnim sistemom |  | KOM | 2
ARL442603 | Renalni žilni stent na balonu, | RX; kompatibilen s 5 F vodilnim katetrom in 0.014 žico, stent iz nerjavečega jekla, | semikomplianten balon, RDP do 15 bar, sistem ima podaljšano konico vodila 7 cm, balon ima daljši konus, zagotovljeno fleksibilnost do distalne konice preko distalnega konusa na celoten segment stenta, da preprečimo inzravnanje vodilne žice in s tem zdrs iz renalnega ostija, dizajn zaprte celica, brez krčenja, z markerjema, premer vsaj 4-7 mm, dolžine 10-24 mm, dolžina sistema 80 in 145 cm | KOM | 1
ARL442604 | Balonski žilni stent | tubularne oblike; iz kobalt-krom zlitine, premera 4 mm, dolžine 18 – 28 mm, RX sistem, | kompatibilna z 0,014 žico, možno uvajanje skozi žilno uvajalo 6 ali manj F, imeti mora možnost enostavnega (enoročnega) in natančnega sproščanja z inflacijo balona, balon z radiopačnima markerjema | KOM | 1
ARL442605 | Balonski stent biorazgradljivi | biliarni, sporoščanje z običajnim načinom (kot pri koviniskem ali DES stentu), sistem 8F, | vsaj 8-10mm, dolžine 60 mm, dovodni sistem 80-150cm; za pomoč pri drenaži zamašenih žilčnih vodov (Unity B ali podobno) | KOM | 1
ARL4427 | STENT GRAFT | Odprt sklop
ARL442701 | Nizkoprofilen stent graft | prenastaljen na balonskem katetru, OTW sistem, iz nerjavečjega jekla, zunaj in | znotraj s PTFE slojem poroznosti 10-40µm, premer vsaj 5-12 mm (možnost postdilatacije); različne dolžine, vsaj 20-55 mm, za sistem 80-135 cm, za 0.035 žico, sistem dolžine 80 -135 cm, za uvajalo 6-8F | KOM | 1
ARL442702 | Samoekspanzijski endograft | fleksibilni. Inkapsuliran z zunanje in notranje strani z PTFE elektrospin membrano | (multidirectional strenght), ki začne 2 mm od roba, premera vsaj 5-9 mm, dolžine 40-100 mm, 8 in 9 F, dolžina 130 cm; vsaj 3 radiopačni markerji distalno in proksimalno, mora imeti sistem pull-back sproščanja, hidrofilno oblogo, radiopačno atravmatsko konico | KOM | 1
ARL4428 | NASTAVEK ZA ROTACIJO VODILNE ŽICE | Zaprt sklop
| Nastavek za rotacijo vodilne | žice; za žice 0.014, 0.018 in 0.034 |  | KOM | 50
ARL4429 | ŽILNO ZAPIRALO | Odprt sklop
ARL442901 | Sistem za zapiranje vbodnega | mesta po intervencijskem posegu. Sistem z uvajalom in razgradljivimi komponentami | razgradljivi del naj bo v arteriji in v kanalu ob arteriji) za zapiranje vbodnega mesta velikosti 6-8F (uporabno za zapiranje vbodnega mesta po uporabi debelejšega uvajala, npr. po vstavitvi grafta), Angioseal ali podobno. | KOM | 2
ARL442902 | Sistem za zapiranje vbodnega | mesta z dvema bioapsorbilnima polimernernima diskoma | 7F, femoseal ali podobno | KOM | 10
ARL442903 | Sistem za zapiranje vbodnega | mesta po intervencijskem posegu. Sistem z uvajalom | vključuje naj balonski kateter in integriran polietilenglikol ekstravaskularni čep, za velikost 5F in 6/7 F (Mynxgrip ali podobno) | KOM | 10
ARL4430 | PARTIKLI IN SPIRALE ZA TRANSARTERIJSKO EMBOLIZACIJO | Odprt sklop
ARL443001 | PVA partikli, hidrofilni | velikosti (100–1200 μm), pakirani v brizgah, barvno označeni, sferični, natančno kalibrirani |  | KOM | 1
ARL443002 | Partikli iz hidrogelnega jedra | s polimer Polyzen prekritjem; biokompatibilni, velikosti (50–1300 μm), pakirani v brizgah, | sferični, obarvani glede na velikost, MR vidni | KOM | 1
ARL443003 | Mikrosfere | s hidrofilno površino, sferičnih oblik, visoke stopnje kompresije, barvno kodirane, 100-1100mikronov | material Polifit 70, v brizgah, barvno kodirane | KOM | 1
ARL443004 | Žičnate spirale iz platine | prevlečene s hidrogel polimerom; sproščanje z enoročnim elektromehanskim sprožilcem z | direktnim vstavljanjem, brez kablov, debeline 0.018, premera vsaj 3-20 mm, dolžine vsaj 5-30 mm | KOM | 1
ARL443005 | Žičnate spirale iz platine | prevlečene s hidrogel polimerom; sproščanje z enoročnim elektromehanskim sprožilcem z | z direktnim vstavljanjem, brez kablov, kompatibilni z 4 F katetrom, debeline 0.035, premera vsaj 4-20 mm, dolžine vsaj 5-30 mm | KOM | 1
ARL443006 | Žičnate spirale iz platine | uvodne, 3D oblike; sproščanje z enoročnim elektromehanskim sprožilcem z direktnim | dirsktnim vstavljanjem, brez kablov, debeline 0.018, premera vsaj 4-20 mm, dolžine vsaj 20-50 mm | KOM | 1
ARL443007 | Okluzijske spirale iz platine | 0,018 , mehanično sproščanje, dacron polimerski fibri, dolžine vsaj 4cm - 60cm | premera vsaj 2mm-22mm, oblike 2D in diamond konfiguracije | KOM | 1
ARL443008 | Okluzijske spirale iz platine | 0,035, mehanično sproščanje, dacron polimerski fibri, dolžine vsaj 4cm - 40cm | oblike 2D, premer vsaj 3mm-18mm, cube konfiguracije, dolžine vsaj 6 cm-40cm, cube oblike, premera vsaj 4mm-20mm in diamond konfiguracije, dolžine vsaj 4,5 cm- 14cm , diamond oblike, premera vsaj 4mm -8 mm. | KOM | 1
ARL443009 | Mehke platinum spirale | sintetičnimi vlakni; oblike tornado, za nizke pretoke, MRI kompatibilne, debeline 0.035 | premera 4-3 mm do 10- 5 mm dolžine vsaj 2.5 do 12 cm. | KOM | 1
ARL443010 | Potisne embolizacijske spirale | iz platine; iz mehke platine, s sintetičnimi nitkami, polnitvene in zaključne, MRI kompatibilne, | debeline 0.018 in 0.035; premera vsaj 2 do 10 mm, dolžine vsaj 3 do 20 mm, dolžine vsaj 7 do 20 cm. | KOM | 1
ARL443011 | Potisne embolizacijske spirale | platine za kratke (končne) žile; iz mehke platine, s sintetičnimi nitkami, za končne žile, | 0.018 in 0.035, MRI kompatibilne; premera vsaj 3-2 do 10-5, dolžine 2- vsaj 14 cm. cm oz za debeline 0.035, premer vsaj 4-3 mm do 10-5 mm, dolžine vsaj 2.5 - vsaj 14 cm | KOM | 1
ARL443012 | Potisne embolizacijske spirale | za vensko ambolizacijo; iz zlitine incocel z dolgimi sintetičnimi vlakni, 0.035 in o.038, | MRI kompatibilne; velike radialne sile, primerne tudi za visoke pretoke, premera vsaj 3-20 mm, dolžine vsaj 2-20 cm, oz za debeline 0.038, premer vsaj 3 do 45 mm, dolžine 4 do vsaj 16 cm | KOM | 1
ARL443013 | Potisne embolizacijske spirale | iz platine. Na voljo morajo biti v več konfiguracijah. Za znotrajžilno embolizacijo intrakranialnih | anevrizem, arteriovenskih malformacij, arteriovenskih fistul ter embolizacij v arterijskem in venskem perifernem žilju. Spirale naj bobo na dovodnem potiskalu, ki omogoča mehanski odklop spirale, takojšnje enostavno sproščanje brez elektrolitičnega ali termolitičnega vira napajanja, drsni mehanizem za odklop spirale. Na voljo naj bodo v naslednjih konfiguracijah: uvodne kompleksne oblike za obdajanje, kompatibilne s sistemom 18 (premera vsaj od 6 mm do 25 mm, dolžine do 55 cm) in sistemom 10 (premera vsaj od 2 mm do 10 mm, dolžine do 35 cm), spiralne helične oblike za polnjenje, kompatibilne s sistemom 10 (premera vsaj od 3 mm do 10 mm, dolžine vsaj do 25 cm) in spiralne zaključne helične oblike zelo mehke konsistence, kompatibilne s sistemom 10 (premera vsaj od 1 mm do 6 mm, dolžine do 10 cm), ter komplekse zaključne oblike, kompatibilne s sistemom 10 (premera vsaj od 1 mm do 5 mm, dolžine do 10 cm) | KOM | 1
ARL4431 | ENOROČNI ELEKTROMEHANSKI SPROŽILEC | Zaprt sklop
| Enoročni elektromehanski | sprožilec; Za hitro sproščanje spiral, brez kablov |  | KOM | 1
ARL4432 | SET ZA MIKROPUNKCIJO | Odprt sklop
ARL443201 | Set za mikropunkcijo | Micropuncture access kit, 4 F (vsebuje punkcijsko iglo, 0,018 žico in uvajalo) | Mikropunkcijski uvajalni set, debeline 4F, s punkcijsko iglo in 0.018 žico | KOM | 1
ARL443202 | Tibiopedalni set za | mikropunkcijo. Micropuncture access kit, 4 F (vsebuje UZ iglo 21G, 0,018 žico in uvajalo) | Mikropunkcijski uvajalni set, tibiopedalni, debeline 4F, I.D. 2.9F, dolžine 6-7 cm, brez prehoda, v setu z UZ iglo 21G/4cm in nitinol žico 0.018, dolžine vsaj 40 cm s konico iz platine. | KOM | 1
ARL4433 | STANDARDNI ANGIOFRAFSKI SET | Zaprt sklop
| Standardni angiografski set | Pokrivalo za inšrimentarijsko mizo 150-190 cm 1x, angiografska rjuha femoralne z 2 odprtinama 1x, | XL rjuha 1 x, plašč L 1 x , plašč XL 1 x, zloženec 10x10 cm 20 x, posoda 500 ml 1 x , posodica 250 ml 3 x, pladenj 32 x 26 x 4 cm 1 x , posoda za vodilno žico 2500 ml 1 x , brizga 10 ml LS 1 x , brizga 20 ml, PC, LL, rdeča 2 x, brizga 10 ml PC, LL, modra 1 x, brizga 20 ml, PC, LL, rumena 2 x, igla 18 G, roza 2 x, igla, 22G črna 1 x, Seldinger igla 18 G z mandrenom 1 x, Seldinger igla 18 G brez mandrena 1 x, pokrivalo za RTG 2 x, brisačka 4 x, vrečka transparentna lepljiva 1 x, skalpel št. 11 1 x, gobica 15 cm 6 x, tampon 50 mm 5 x | KOM | 180
ARL4434 | POSEBEN SET ZA SPINALNE INTERVENCIJE (NUKLPLASTIKO IN VERTEBROPLASTIKO) | Zaprt sklop
| Set za spinalne intervencije | ( niukleoplastiko in vertebroplastiko); Pokrivalo za inštrumentarijsko mizo 150-190 cm 1x, | sterilni plašč L 1x, sterilni plašč XL 1x, 20 tamponov iz gaze 10x10, 8 ply 20 x , posodica 500 ml 1 x, posodica 250 ml 3 x, pladenj 32 x 26 x 4 cm 1x, brizga 10 ml 1 x , igla 18 G 40 mm roza 2 x , igla 22 G, 40 mm črna 1 x, spinalna igla 20 G, 90 mm 4 x, sterilno pokrivalo z gumo, prozorno 76 x 91 cm 2 x, sterilno pokrivalo z gumo, prozorno 76 x 76 cm 1 x, brisača 4 x, transparentna vrečka prosojna 35 x 40 mm 1 x, skalpel 11, 1 x, gaze 60 mm 15 x, stranska samolepilna sterilna zaščita 75 x 100 cm 2 x , zgornja in spodnja samolepilna sterilna zaščita 150 x 238 2 x | KOM | 87
ARL4435 | STERILNO POKRIVALO ZA UZ SONDO Z GELOM | Zaprt sklop
| Sterilno pokrivalo za UZ sondo | z gelom; 18 x 120 cm, gel 15 g |  | KOM | 350
| Sterilno pokrivalo za UZ sondo | z gelom; 18 x 30 cm, gel 15 g |  | KOM | 139
ARL4436 | VODILO Z NASTAVKOM ZA UZ VODENO PUNKCIJO | Zaprt sklop
| Vodilo z nastavkom za UZ | vodeno punkcijo; Sterilno pakirano, za različne velikosti (G) igel, kompatibilno z UZ sondo Toshiba |  | KOM | 5
ARL4437 | PROTIHRUPNI ZAMAŠKI ZA UHO | Zaprt sklop
| Protihrupni zamaški za uho | za enkratno uporabo, brez kovinskih delcev (kompatibilni z magnetnim poljem) |  | KOM | 5
ARL4438 | PROTEKCIJA PRED EMBOLUSI (DISTALNIMI, TUDI MOŽGANSKIMI) | Odprt sklop
ARL443801 | Protekcija pred embolusi | (distalnimi, tudi možganskimi); Distalna embolična protekcija – filter v mikrokatetru; | z uporabo dodatne žice za pozicioniranje mikrokatetra pred sprostitvijo filta, ki je pleten iz nitinola na nosilni žici, ki se longitudinalno premika in rotira neodvisno od filtra, radiopačni markerji na filtru, različnih premerov, primernen za arterije premera vsaj 4,0 – 6,0 mm, dolžina sistame vsaj 180 cm, s sistemom za odstranjevanje (retrieverjem) | KOM | 1
ARL443802 | Protekcija pred embolusi | (distalnimi, tudi možganskimi); Distalna embolična protekcija – filter na žici; | na nosilni žici, ki se longitudinalno premika, filter iz najlona, radiopačni markerji na filtru, različnih premerov, primeren za arterije premera vsaj 2,5 – 7,0 mm, dolžina sistema vsaj 180 cm, z dovodnim katetrom RX tehnike, z manualnim sproščanjem z zatikačem, s sistemom za odstranjevanje (retrieverjem) | KOM | 1
ARL443803 | Protekcija pred embolusi | (distalnimi, tudi možganskimi); Postdilatacijski balonski kateter z integrirano embolično zaščito | z integrirano embolično zaščito, nizkoprofilen balon iz najlona, distalno filter iz nitinola, z majhnimi porami, različne širine (do vsaj 6 mm), se sprosti v enem koraku, baloni premera 5 mm, dolžine vsaj 20 mm, za žico 0,014'' in uvajalo 6 F | KOM | 1
ARL443804 | Protekcija pred embolusi | distalnimi, tudi možganskimi, filter iz nitinolove zanke na katero je pritrjena filterska vreča | iz poliuretana, fiksno pritrjen na žico, žica dolžine 190- 300 cm, debeline 0,014 . Dovodni sistem debeline 3,2F , RX. Filter mora biti primeren za zaščito arterij od 3,5-5,5 mm dovodni sistem debeline 3,2F , RX. Filter mora biti primeren za zaščito arterij od vsaj 3,5-5,5 mm, filterska vreča iz poliuretana s porami premera največ 110 mikronov | KOM | 1
ARL4439 | SET ZA PERKUTANO NEFROSTOMO | Zaprt sklop
| Set za perkut. nefrostomo 8F | set za punkcijo (igla, žica), dilatator, nefrostomski kateter 8F z vodilom; kot npr. Cook, Flexima |  | KOM | 48
| Set za perkut. nefrostomo 10F | set za punkcijo (igla, žica), dilatator, nefrostomski kateter 10F z vodilom; kot npr. Cook, Flexima |  | KOM | 14
| Set za perkut. nefrostomo 12F | set za punkcijo (igla, žica), dilatator, nefrostomski kateter 12F z vodilom; kot npr. Cook, Flexima |  | KOM | 3
ARL4440 | SET ZA PERKUTANO DRENAŽO | Odprt sklop
ARL444001 | Set za perkutano drenažo | Set za perkutano drenažo za one-shot ali Seldingerjevo tehniko, 6 do vsaj 16 F, | poliuretanski kateter, fleksibilen, radiopačen, hidrofilna prevleka, pigtail konica z mehanizmom zaklepa v fiksiranem položaju, z velikimi stranskimi luknjami, luer-lock, dilatator, metalna kaniladolžine do vsaj 280 mm | KOM | 2
ARL444002 | Drenažni kat. Poliuretanski 6F | 190 do 240 mm, fleksibilen, radiopačen, hidrofilna prevleka, raven, velike luknje, | luer lock, matalna kanila | KOM | 2
ARL444003 | Drenažni kat. Poliuretanski 7F | 190 do 240 mm, fleksibilen, radiopačen, hidrofilna prevleka, raven, velike luknje, | luer lock, matalna kanila | KOM | 2
ARL444004 | Drenažni kat. Poliuretanski 8F | 190 do 240 mm, fleksibilen, radiopačen, hidrofilna prevleka, raven, velike luknje, | luer lock, matalna kanila | KOM | 2
ARL444005 | Drenažni kateter | večnamenski 115 do 450mm, radiopačen, hidrofilna prevleka, pigtail | velikosti 8.5F, 10.2F, 12F in 14F, iz ultrathane materiala, z Mac-lock zaklepnim sistemom, za žico 0.03', v setu s fleksibilno in rigidno uvajalno kanilo s trokar stileto ter sistemom za fiksacijo | KOM | 2
ARL444006 | Specialni drenažni katater | za goste tekočine; dolžine 400 mm; elikosti 16, 18 in 20 F, iz ultrathane materiala, hidrofilen, | z možnostjo direktne vstavitve in preko Seldinger tehnike, vsaj 6 posebno velikih stranskih odprtin, za žico 0.038, v setu s fleksibilno in rigidno uvajalno kanilo in trokar stileto | KOM | 2
ARL444007 | Večnamenski drenažni komplet | Set: drenažni kateter iz biokompatibilnega polimerja , 21G igla, 0,018 žica, uvajalo, | 0,038 J žica, dilatatorji, 30 cm podaljšek, set za fiksacijo katetra. Dolžina katetra vsaj 25cm, 8F in 10F kateter »regular durometer«, »loop« konica mora biti iz biokompatibilnega polimerja, ki preprečuje knikanje in ohranja prehodnost lumna, s hidrofilno prevleko glidex, ki omogoča lažje uvajanje in preprečuje | KOM | 2
ARL444008 | Drenažni kateter | iz flexithane materiala, zelo radiopačen, velike kapacitete. Dolžina vsaj 30cm, | 16F, 18F, 24F in 26F; odporen na knikanje, gladka konusna konica pigtail, na distalnem delu katetra hidrofilna prevleka, radiopačni markerji (oznake dolžine). Kateter za dimenzije 16 in 18 F mora vsebovati metalno in plastično kanilo in trokar, »plug«, pokrovček in podaljšek | KOM | 2
ARL4441 | VENA CAVA FILTER | Zaprt sklop
| Vena cava filter | Začasni vena cava filter, ki je lahko tudi trajno implantiran, naj se uvaja in odstranjuje s | sistemom čimmanjših dimenzij (Fr). Uvajanje mora biti omogočeno tudi preko femoralnega pristopa. V kompletu naj bo sistem za postavitev oz. sprostitev filtra in sistem za odstranitev filtra (ustrezno uvajalo in zanka). Odstranitev filtra mora biti omogočena z jugularnim pristopom. Dimenzija filtra mora biti primerna za premer vene cave vsaj 28 mm. Filter mora biti kompatibilen z MR. | KOM | 2
ARL4442 | SET ZA PERKUTANO VERTEBROPLASTIKO | Zaprt sklop
| Set za perkutano | vertebroplastiko. Set naj vsebuje cement, sistem za aplikacijo (pištola ali sistem za nadzorovano | aplikacijo), ki se direktno priklopi na kostno iglo oz. troakar, troakar dolžine do 15 cm, 11 do 13 G, s prirezno ali diamantno konico. Igla – troakar za vertebroplastiko, 11-13 G, s prirezno ali diamantno konico, dolžine vsaj 13 cm. | KOM | 13
ARL4443 | IGLA - TROAKAR ZA PERKUTANO VERTEBROPLASTIKO | Zaprt sklop
| Igla - troakar 11G za | vertebroplastiko; s prirezno ali diamantno konico, dolžine vsaj 13 cm |  | KOM | 7
| Igla - troakar 12G za | vertebroplastiko; s prirezno ali diamantno konico, dolžine vsaj 13 cm |  | KOM | 7
| Igla - troakar 13G za | vertebroplastiko; s prirezno ali diamantno konico, dolžine vsaj 13 cm |  | KOM | 7
ARL4444 | BIOPSIJSKA IGLA KOMPATIBILNA Z IGLO - TROAKARJEM ZA PERKUTANO VERTEBROPLASTIKO | Zaprt sklop
| Biosijska igla 15 G, | po dolžini kompatibilna z 13 G iglo-troakarjem za perkutano vertebroplastiko |  | KOM | 18
ARL4445 | KOSTNI CEMENT ZA PERKUTANO VERTEBROPLASTIKO | Zaprt sklop
| Kostni cement za perkutano | vertebroplastiko; Sterilno pripravljen dvokomponentni kostni cement |  | KOM | 13
ARL4446 | ADAPTER ZA APLIKACIJO KOSTNEGA CEMENTA NA IGLO-TROAKAR | Zaprt sklop
| Sterilni luer adapter za | aplikacijo kostnega cementa na 11-13 G iglo-troakar za perkutano vertebroplastiko |  | KOM | 5
ARL4447 | PODALJŠEK - CEVKA ZA APLIKACJO KOSTNEGA CEMENTA | Zaprt sklop
| Sterilno pakiran podaljšek oz. | cevka; primeren za aplikacijo kostnega cementa preko luer adapterja na iglo-troakar za | vertebroplastiko, dolžine vsaj 20 cm | KOM | 1
ARL4448 | SET ZA PERKUTANO BIOPSIJO | Zaprt sklop
| Biopsijska igla 14Gx10cm | za avtomatski sistem BardMagnum, dolžine 100 do 300 mm |  | KOM | 5
| Biopsijska igla 16Gx10cm | za avtomatski sistem BardMagnum, dolžine 100 do 300 mm |  | KOM | 30
| Biopsijska igla 16Gx16cm | za avtomatski sistem BardMagnum, dolžine 100 do 300 mm |  | KOM | 10
| Biopsijska igla 18Gx10cm | za avtomatski sistem BardMagnum, dolžine 100 do 300 mm |  | KOM | 5
| Biopsijska igla 18Gx16cm | za avtomatski sistem BardMagnum, dolžine 100 do 300 mm |  | KOM | 10
ARL4449 | KOAKSIALNA UVAJALNA IGLA | Zaprt sklop
| Koaksialna uvajalna igla | dolžine 50 – 250 mm, pravilno ptirezana z markerji, z mandrenom in sistemom za zaklep |  | KOM | 2
ARL4450 | BIOPSIJSKA IGLA ZA MEHKA TKIVA S SAMOSPROŽILCEM | Zaprt sklop
| Biopsijska igla z mehka tkiva | tru-cut; 13 – 20 G, dolžine 70 do 300 mm, primerna za CT vodene biopsije, z markerji, z stileto, | mehanski sprožilni mehanizem, varnostni zaklep | KOM | 20
ARL4451 | CITOLOŠKA BIOPSIJSKA IGLA ZA FNAC | Zaprt sklop
| Citološka biopsijska igla | za FNAC; Citološka igla, Chiba tip, 18 do 25 G, s stileto, dolžine 70-300 mm, markerji |  | KOM | 20
ARL4452 | KOSTNA BIOPSIJSKA IGLA I. | Zaprt sklop
| Kostna biopsijska igla | Jamshidi igla, 8- 13 G, 60-150 mm, primerno prirezana za vstop v kost, luer lock, markerji, stileta |  | KOM | 100
ARL4453 | KOSTNA BIOPSIJSKA IGLA II. | Zaprt sklop
| Kostna biopsijska igla | za jemanje vzorcev preko troakarja za vertebbroplastiko, 15G dolžine vsaj 12cm, pravilno prirezana, | nazobčana konica | KOM | 18
ARL4454 | KOSTNA BIOPSIJSKA IGLA III. | Zaprt sklop
| Kostna biopsijska igla | 12-15G, dolžine 10 - 20 cm, koaksialni sistem, manualni rotacijski sistem, posebej narejen za | sklerotične lezije in prebijanje korteksa | KOM | 5
| Kostna biopsijska igla | 14-15G, dolžine 6 - 20 cm, koaksialni sistem, manualni rotacijski sistem, posebej narejen za | sklerotične lezije in prebijanje korteksa | KOM | 5
ARL4455 | BIOPSIJSKA IGLA | Odprt sklop
ARL445501 | Biopsijska igla, posebej | narejena za netravmatski prehod do mehkotkivnih lezij, z zaobljeno stileto, ki se med | napredovanjem igle s pomočjo gumba pomakne pred iglo in po prenehanji pritiska samodejno umakne v iglo, različne debeline in dolžine, od 13-17 G, Gangi SoftGuard ali podobno | KOM | 2
ARL445502 | Biopsijska igla | Igla za biopsijo mehkih tkiv za enkratno uporabo, velikosti od 12 G do 20 G, dolžine | 10 do 30 cm. kompatibilne s ponujeno avtomatski pištolo. ostra, z veliko zarezo za vzorec, barvno označena, cm graduirana, notranje markirana za UZ vidnost, pakirana na distančniku za enostavno in sterilno vstavitev v pištolo. | KOM | 88
ARL445503 | Viodilna koaksialna kanila | kompatibilna z biopsijskim inštrumentom za enkratno uporabo, 2,2 cm krajša, velikosti 13 G | do 19 G, dolžine (7,8 cm do 17,8 cm). Vodilna koaksialna kanila izjemno tanke stene, za enkratno uporabo, s trokar stiletom in barvnim omejevalcem globine ter cm graduirana | KOM | 5
ARL4456 | IGLA ZA MARKACIJO LEZIJ V DOJKI | Zaprt sklop
| Igla za markacijo netipnih | lezij v dojki; 20 G, dolžine do 100 mm, metalna žička z zakrivljenim koncem se mora natančno | repozicionirati, z možnostjo odstranjevanja, mora biti UZ vidna in omogoča enostavno fiksacijo v leziji, luer lock konektor za enostavno uvajanje žičke | KOM | 2
ARL4457 | SISTEM ZA MEHANSKO ATEREKTOMIJO | Zaprt sklop
| Sist. za mehansko aterektomijo | Set za mehansko aterektomijo za kronične okluzije arterij, ki fragmentira in aspirira plak s pomočjo | elektromagnetnih vrtljajev; katetri dimenzij 6, 8 in 10F, dolžine vsaj od 85 -135 cm. Set naj vsebije vodilno žico, sterilno pregrinjalo in zbiralno vrečko | KOM | 2
ARL4458 | SET ZA MEHANSKO ASPIRACIJO | Zaprt sklop
| Set za mehansko aspiracijo | svežih trombov v arterijah in venah,ki fragmentira in aspirira plak s pomočjo elektromagnetnih | vrtljajev; katetri dimenzij 6, 8 in 10F, dolžine vsaj od 85 -135 cm. Set naj vsebije vodilno žico, sterilno pregrinjalo in zbiralno vrečko | KOM | 2
ARL4459 | VODILNA ŽICA ZA MEHANSKO ARTEREKTOMIJO | Zaprt sklop
| Vodilna žica za sistem za | mehansko arterektomijo 0,018 kompatibilna s setom za mehansko elektromagnetno aspiracijo | iz nitinola, konicva iz volframa, pozklačena, prevlečena s hidrofilno prevleko, dolžine vsaj 220 - 320 cm | KOM | 2
| Vodilna žica za sistem za | mehansko arterektomijo 0,025 kompatibilna s setom za mehansko elektromagnetno apiracijo | iz nitinola, konicva iz volframa, pozklačena, prevlečena s hidrofilno prevleko, dolžine vsaj 220 - 270 cm | KOM | 2
ARL4460 | EMBOLIZACIJSKI ČEP - SHAPE MEMORY | Zaprt sklop
| EMBOLIZACIJSKI ČEP | rste Shape-memory polimer, z nitinolovo zanko za sidranje. Prilagodljiv, za žilo premera | 2-5 mm, 4-7 mm in 6-10 mm, dolžin vsaj 10 in 15 mm. Za sproščanje z vodilno žico 0.035 | KOM | 1
| EMBOLIZACIJSKI ČEP | rste Shape-memory polimer, z nitinolovo zanko za sidranje. Prilagodljiv, za žilo premera | 6, 8 in 12 mm, dolžine vsaj 10 in 15 mm. Za sproščanje z vodilno žico 0.035 | KOM | 1
| EMBOLIZACIJSKI ČEP | rste Shape-memory polimer, z nitinolovo zanko za sidranje. Prilagodljiv, za žilo premera | polimer, prenapolnjeih 5 čepov prilagodljive oblike, premer posameznega čepa 12 mm, dolžine vsaj 15 mm. Za sproščanje z vodilno žico 0.035 | KOM | 1
| Samoekspanzijski | embolizacijski čep za embolizacijo perifernih arterij in ven, primeren naj bo za visoke pretoke, | pleten iz večslojne nitinol mrežice, na prerezu pravokotne podolgovate oblike za boljšo stabilnost ob steni žile, premeri 4 – vsaj 14 mm, dolžine vsaj 6 mm, na dovodni žici, z možnostjo repozicije, za uvajanje skozi vodilni kateter 6-9F ali uvajalo 4-7F | KOM | 1
ARL4461 | HEMOSTATSKA BLAZINICA | Odprt sklop
ARL446101 | Hemostatska blazinica | za kontrolirano zaustavitev krvi pri vaskularnih posegih | blazinica iz Chitosan-Catechola za pospeševanje hemostaze z vzpostavitvijo stabilne bariere ob kontaktu s krvjo, sterilna, dimenzije 2 x 2 in 3 x 5 cm, ki jo je mogoče obrezati na manjšo velikost | KOM | 10
ARL446102 | Hemostatska blazinica | za kontrolirano zaustavitev krvi pri vaskularnih posegih | blazinica iz 100% čistega chitosana, ki se jo lahko obreže, zlaga in potisne v globoke rane; dimenzije 3.5x3.5 ter 5x5 cm, debeline 1 cm | KOM | 10
ARL4462 | SISTEM ZA ODSTRANJEVANJE TROMBOV IZ VEN IN ARTERIJ | Odprt sklop
ARL446201 | Aspiracijski kateter velikega | premera za uporabo pri pljučni tromektomiji | aspiracijski kateter velikega premera za perkutano trombektomijo pri pljučni emboliji, v setu z dilatatorjem in brizgo, kompatibilen z žico 0.035. Dimenzije: 24F (ID 21F), dolžine 90 cm, 20F (ID 17F), dolžine 90 cm in 16F (ID 13F), dolžine vsaj 110 cm. | KOM | 1
ARL446202 | Aspiracijski kateter manjšega | premera za uporabo pri pljučni tromektomiji | Kateter z nitinolnimi diski za perkutano trombektomijo pri pljučni emboliji 12F, dolžine vsaj 110 cm, velikosti S, M, L in XL, kompatibilen z žico 0.035', za žile od 6- vsaj 25mm. | KOM | 1
ARL446203 | Aspiracijski kateter večji, | za uporabo pri globoki venski trombozi | Uvajalo z nitinolnim lijakom za perkutano trombektomijo globoke venske tromboze, v setu z dilatatorjem in brizgo, 13F in 16F dolžine vsaj 15 cm, kompatibilno z žico 0.035. | KOM | 1
ARL446204 | Aspiracijski kateter manjši, | za uporabo pri globoki venski trombozi | Trombektomijski kateter 11F, dolžine vsaj 80 cm s kolekcijsko vrečo in ločevalnim elementom dolžine vsaj 45 mm, kompatibilen z žico 0.035. | KOM | 1
ARL4463 | ODSTRANJEVALEC TUJKOV V ŽILAH | Zaprt sklop
| Odstranjevalec tujkov | v žilah v obliki zank | Odstranjevalec tujkov v žilah s štirimi zankami v obliki košarice, kompatibilen z žico 0.035, premer košarice 40 mm, prednaložen na žilnem uvajalu vsaj 8F, dolžina uvajala 55 - 100 cm. | KOM | 1
ARL4464 | ODSTRANJAVELEC VENA KAVA FILTRA (VCF) | Zaprt sklop
| Odstranjevalec VCF z zankami | Odstranjevalec VCF s štirimi zankami v obliki cvetnega lista, iz nitinola z dodanim | tantalom za boljšo vidljivost, debeline 6F dolžine 90 cm, v kompletu z zunanjim in notranjim koaksialnim tulcem dolžine od 80 do 85 cm ter hemostatsko valvulo na notranjem tulcu. | KOM | 2
ARL4465 | TEKOČE EMBOLIZACIJKSKO SREDSTVO | Zaprt sklop
| Tekoče embolizacijsko sredstvo | za uporabo v perifernem žilju | neadheziven kopolimer, ki ne vsebuje metalnih delcev, radiopačen (na osnovi joda in polimera, ki ne zahteva priprave z mešanjem in segrevanjem in ne povzroča artefaktov, viskoznosti vsaj 118 mPas. Set naj vsebuje 1 ampulo embolizacijskega sredstva vsaj 1 ml in 1 ampulo DMSO, obvezno 2 brizgi ter vsaj 4 adapterje za mikrokateter | KOM | 1
ARL4466 | HEMOSTATSKA VALVULA | Zaprt sklop
| Hemostatska valvula | dvopotna valvula Y | rotacijska, z zaklepnim mehanizmom ter dodatno valvulo, ki je fiksna za zmanjšanje izgube krvi ob posegu. Možnost enoročnega rokovanja, dimenzije I.D. 3,33mm, 10F, v setu naj bo torkar in inserter | KOM | 5
ARL4467 | OCT KATETER | Zaprt sklop
| OCT kateter | 2,7F, uparabne dolžine 135cm, kompatibilen z vodilno žico dimenzije 0,014 | rapid exchange, imeti mora radiopačna markerja vsaj na konici katetra in na poziciji leče, vstopni profil konice največ 2,7F, Omogoča kalibracijo preko pullbacka. Za obstoječi sistem Abbott | KOM | 8
ARL4468 | FFR žica | Zaprt sklop
| FFR žica | Dolžine vsaj 175cm, fleksibilni del vsaj 31cm, vsaj 3cm radiopačna konica | Wireless žica za znotrajžilno meritev FFR/RFR. Žica je prekrita s hidrofilnim in PTFE premazom. Pressurewire ali enakovredno | KOM | 5
ARL4469 | AVTOMATSKA PIŠTOLA ZA BIOPSIJO MEHKIH TKIV | Zaprt sklop
| Avtom. pištola za biopsijo | mehkih tkiv; možnost penetracijske globine 15 mm in 22 mm | kompatibilna z nesilikonskim lubrikantom, za večkratno uporabo. | KOM | 1
ARL4470 | AVTOMATSKI BIOPSIJSKI INŠTRUMENT ZA ENKRATNO UPORABO | Zaprt sklop
| Avtomatski biopsijski | inštrument za enkratno uporabo. Penatracijska globina 22 mm, igla po dolžini cm-graduirana. | Velikosti 14G-20G, dolžine vsaj 10- 25 cm. Barvne oznake za različne debeline igel. Velikosti 14G-20G, dolžine vsaj 10- 25 cm. Možnost proženja na proksimalnem ali lateralnem delu inštrumenta, naj bo lahek, enoročni, z ergonomsko oblikovanim ročajem za lažje rokovanje in nadzor med posegom. | KOM | 5
ARL4471 | POLAVTOMATSKI BIOPSIJSKI IN ŠTRUMENT ZA ENKRATNO UPORABO | Zaprt sklop
| Polavtomastski biopsijski | inštrument za enkratno uporabo. Penetracijska globina 10 mm in 20 mm, dimenzije: 14G-20G, | dolžine vsaj 6- 25 cm. V setu mora biti s pripadajočo koaksialno kanilo, ki je 2,2 cm krajša, s trokar stiletom in barvnim omejevalcem globine ter cm graduirana. Velikosti 13 G do 19 G, dolžine 7,8 cm do 17,8 cm. dolžine vsaj 6- 25 cm. V setu mora biti s pripadajočo koaksialno kanilo, ki je 2,2 cm krajša, s trokar stiletom in barvnim omejevalcem globine ter cm graduirana. Velikosti 13 G do 19 G, dolžine 7,8 cm do 17,8 cm.sestavljen iz biopsijske igle - cm graduirane, barvno označene in plastiènega sprožilca z odprtim ergonomskim ročajem za lažjo uporabo. Za CT ali UZ odvzem vzorca tkiva. Pri proženju se morajo odvzeti materiali ne z izstrelitvijo ampak s pokritjem vodilnega dela igle. Inštrument mora biti čim lažji (za CT vodene biopsije). | KOM | 3
ARL4472 | KLIP ZA MARKIRANJE LEZIJE V DOJKI | Zaprt sklop
| Klip za markiranje | lezije v dojki. 17G, 10 cm rigidna igla naj vsebuje en radiopačen marker vsaj 3 mm | mora biti narejen iz titana, viden pod UZ, komatibilen z MR | KOM | 2
ARL4473 | MARKER ZA OZNAČEVANJE LEZIJ V DOJKAH | Zaprt sklop
| Marker za označevanje | lezij v dojkah. v obliki zavite spirale, 4 mm, Igla 17 G, dolžine vsaj 10 cm | mora biti iz nitinola, UZ viden, kompatibilen z MR | KOM | 5
ARL4474 | SISTEM ZA ENDOVASKULARNO KREIRANJE DIALIZNIH AV FISTUL | Zaprt sklop
| Sistem za endovaskularno | kreiranje dializnih av. Sestavljen iz dveh fleksibilnih 4 Fr katetrov za enkratno uporabo, | magnetni, s hidrofilnim premazom, venski in arterijski kateter. Venski kateter vsebuje RF elektrodo in se priključi preko elektrokirurškega svinčnika na generator. Oba katetra imata rotacijske indikatorje za natančno pozicioniranje. Delovna dolžina venskega katetra največ 45 cm, delovna dolžina arterijskega katetra vsaj 50 cm. Fiksator za prićvrstitev. Sistem mora biti kompatibilen s pripadajoèim generatorjem. | KOM | 1
ARL4475 | TORKER ZA LAŽJE VRTENJE ŽICE | Zaprt sklop
| Troker za lažje vrtenje žice | Za vrtenje vodilne žice za lažje pasiranje stenoz in okluzij | za žico od 0,009 – 0,040 | KOM | 20
ARL4476 | SISTEM ZA HEMOSTAZO PO PUNKCIJI RADIALNE ARTERIJE | Zaprt sklop
| Sistem za hemostazo | po punkciji radialne arterije; dolžina od 24-29 cm | set za kompresijsko hemostazo po punkciji radialne arterije, prozorne strukture, da omogoči vizualni nadzor in jasno vidljivost vbodnega mesta, z natančno regulacijo tlaka na vbodno mesto in dobro prilagajanje in enostavno rokovanje. Set naj vsebuje marker za nastavitev na vbodno mesto, nastavitev tlaka mora biti natančno nastavljiva v skladu z Barbeau testom. | KOM | 40
ARL4477 | SISTEM ZA ZNOTRAJŽILNO ARTEREKTOMIJO | Zaprt sklop
| Za mehanično arterektomijo | z rezili, za premer žile 2-7 mm, kompatibilen z vodilno žico z filtrom, sistem velikosti 6 in 7 F |  | KOM | 1
ARL4478 | REENTRY KATETER | Zaprt sklop
| Sistem za ponovno vstopanje | žice iz subintimalnega prostora v pravi lumen žile z balonom. Reentry kateter z balonom | OTW sistem 0.014'' in 0.018” sistem dolžine vsaj 130 cm; kot npr. Enteer | KOM | 1
ARL4479 | REENTRY KATETER Z NITINOLSKO KANILO | Zaprt sklop
| Sistem za ponovno vstopanje | žice iz subintimalnega prostora v pravi lumen žile z nitinolsko kanilo. | Reentry kateter z nitinolsko kanilo, kompatibilen z 014'' žico, dolžine 80 cm in 120 cm, dobro vidni radiopačni markerji za pravilno pozicioniranje, 22 g kanula v konici katetra za ponovni vstop v pravi lumen, 6F uvajalo. Kot npr. Outback Elite | KOM | 2
ARL4480 | BALONSKI KATETER OBDAN Z NITINOLOVO ŽICO | Zaprt sklop
| Balonski kateter na površini | obdan z nitinolovo žico, za optimalno obliko balona, iz najlona, semikomplianten, z zoženo konico, | premerov 2,5, 3, 3,5, 4, 5 in 6 mm, dolžin 40, 80 in 120 mm, za žico 0,014'' (oz 0,018'' pri dimenziji 5 in 6 mm), nominalni tlak 12 do 14 mm. | KOM | 3
ARL4481 | KATETER ZA INTRAARTERIJSKO TROMBOLIZO | Zaprt sklop
| Kat. za intraarterij. trombol. | 4F, dolžine do 100cm, s končno in stranskimi luknjami |  | KOM | 5
KARDIO INTERVENTNA RADIOLOGIJA
MEDICINSKI POTR.MATAERIAL ZA KARDIOLOGIJO
ARL4501 | Diagnostični koronarni katetri | Odprt sklop
ARL450101 | Diagnostični katetri s | sposobnostjo izrazitega "zvijanja" | Ponudnik mora zagotoviti vse opisane oblike : • Pig-tail katetri - običajni ( ravni ) in 145 ° - dolžine 110 mm, • levi + desni Judgkins obeh presekov, velikosti 3.5 - 6, • levi Judgkins tudi s stranskimi luknjami - side holes, • vse kot zgoraj tudi s kratko konico - short tip, • Amplatz levi 1-3, • Amplatz desni 1-2 ( oboje tudi s stranskimi luknjami-side holes), • Multi purpose, • kateter za arterio mamario interno, • vsi selektivni diagnostični katetri v različnih dolžinah, • standardni Judgkinsovi katetri - JL, JR, pigtail, • zunanji premeri: 5,2 in 6 F, notranje svetline: - 5.2 F - 0.044'' vzdolž katetra, 0.042'' na konici, - 6F - 0.051'' vzdolž katetra, 0.042'' na konici, • dolžine katetrov: 65 cm, 80 cm, 90, 100 cm, 110 cm, 125 cm, • kompatibilnost vodilne žice: 0.038'', • največji dopustni injekcijski tlaki: 1200 psi, • selektivni imajo lahko 2 stranski luknji, pigtaili pa 4 – 12, • koti pigtail oblik: običajni (ravni), 145°, 155°. | KOM | 5
ARL450102 | Diagnostični koronarni katetri | oblikovno zelo stabilni | Vse oblike katetrov v 4F, 5F, 6F in 7F: a) ponudnik mora zagotoviti vse opisane oblike : • Pig-tail katetri - običajni ( ravni ) in 145 ° - dolžine 110 mm, • levi + desni Judgkins obeh presekov, velikosti 3, 5, 6, • levi Judgkins tudi s stranskimi luknjami -side holes, • vse kot zgoraj tudi s kratko konico -short tip, • Amplatz levi 1 - 3, • Amplatz desni 1 - 2 (oboje tudi s stranskimi luknjami-side holes), • Multi purpose, • kateter za arterio mamario interno, • vsi selektivni diagnostični katetri v različnih dolžinah, • standardni Judgkinsovi katetri JL, JR, pigtail, b) notranje svetline: • 4F – 0.042“, • 5F - 0.047'', • 6F - 0.057'' vzdolž katetra, 0.057'' na konici selektivnih oblik, 0.042'' na konici pigtail, c) dolžine katetrov: • 5F selektivni: 65 cm, 80 cm, 100 cm, 125 cm, • 6F selektivni: 80 cm, 100 cm, 125 cm, • 5F, 6F pigtail: 110 cm, d) kompatibilnost vodilne žice: 0.038'', e) največji dopustni injekcijski tlaki: 1200 psi, f) koti pigtailov: običajni (ravni), 145°, 155°, g) selektivni 5F imajo lahko 2 stranski luknji, pigtaili pa 6 ali 8, h) Zahteve za 4F: • notranji premer: 4F, • notranje svetline: - selektivne oblike: 0.042’’ vzdolž katetra; - pigtail standardna zanka: 0.042'' vzdolž katetra, 0.040'' na konici; - pigtail z manjšo zanko: 0.042'' vzdolž katetra, • dolžine katetrov: 65 cm, 80 cm, 100 cm, 125 cm selektivni, 110 cm pigtail, • kompatibilnost vodilne žice: 0.035'' ter 0.038'' za pigtail z manjšo zanko, • največji dopustni injekcijski tlaki: 1200 psi, • koti pigtailov: standardni (ravni), 145º, 155°, • selektivni imajo lahko 2 stranski luknji, pigtaili pa 6F ali 8F. | KOM | 80
ARL450103 | Univerzalni transradialni | diagnostični kateter | en kateter za kaniliranje obeh koronarnih arterij, omogočati mora različne velikosti katetra za kaniliranje obeh koronarnih arterij pri različno velikih bolnikih vsaj od 3,5 -5,0 velikosti in dodatno vsaj še dve posebni obliki. Zagotavljati mora 4-6 F preseke in vsaj notranje premere ( 4F -0,041“, 5F – 0,047“ in 6f-0,051“). Morajo zagotavljati že pri 4F pretok 15 ml/s pri potisni sili 1200 psi. | KOM | 20
ARL4502 | Vodilni koronarni katetri za koronarne interv. | Zaprt sklop
| Učvrstilni kateterod 5,5 do 8F | rapid excahange mother-in-child, za večjo podporo in podaljševanje vodilnega katetra, 145cm ali več |  | KOM | 10
| Vodilni kateter 5F in 6F | sistem mother-in-child z ravno konico, 120 cm; Omogočati mora vstop vodilnega katetra v prej | postavljen vodilni koronarni kateter, Terumo Heartrail ali enakovredno | KOM | 8
| Vodilni koronarni katetri | za koronarne intervencije z najmanjšim zunanjim lumnom za uporabo brez žilnega uvajala | "sheathless" vodilni katetri. Ponudnik mora zagotavljati oblike in svetline katetrov: 6.5 in 7.5 F • vsaj oblike: Levi -desni Judgkins v vseh velikostih ( levi 3,5-5, desni 3,5-5), • Judgkinsove vodilne katetre tudi v obliki s krajšo konico (short tip), Amplatz levi 0,7-2, desni 0,7 -2, Hockey stick, Extra backup, • Zahteve: • 6,5 F kateter mora zagotavljati notranji lumen 0,70 inča, zunanji pa ne presegati 0,085 inča, • 7,5 F kateter pa zagotavljati 0,081 inča notranjega premera, zunanji pa ne sme presegati 0,098 inča, • kompatibilni morajo biti z žico 0,035 inča. | KOM | 5
| Vodilni koronarni katetri | za koronarne intervencije, oblikovno zelo stabilni | Ponudnik mora zagotavljati vse oblike in svetline katetrov premera 5F - 8F: • levi in desni Judgkins v vseh velikostih ( levi 3.5-6.0, desni 3-5), • Judgkinsove vodilne katetre tudi v obliki s krajšo konico (short tip) in stranskimi luknjami ( side holes), • Amplatz levi 1-3, desni 1-2 ( + s stranskimi luknjami), • Multipurpose, • oblike katetrov za arterio mamario interno. Zahteve: • material: Nylon z jeklenim žičnim pletivom (žice dveh različnih oblik so prepletene med seboj – hibridno pletivo), znotraj prevlečen s PTFE (polytetrafluorethylene), za gladek prehod brez zatikanja, • notranji premer katetra je enak skozi celo dolžino, • mehka, atravmatična, radiopačna konica, • različne oblike, • dolžine: 90 cm, 95 cm, 98 cm, 100 cm, 118 cm, • zunanji – notranji premeri: 5F – 0.056'' , 6F – 0.067'', 7F – 0.078'' , 8F – 0.088'' , 9F – 0.098'', • ostale značilnosti: odpornost proti lomljenju (kink resistance), dober prenos potisnih sil na konico katetra (pushability), dobra torzijska kontrola; ohranjanje oblike; fleksibilnost. | KOM | 80
ARL4503 | Vodilne žice za PTCA - 0.014" | Odprt sklop
ARL450301 | PTCA vodilna delovna žica za | enostavne in zahtevnejše žile, Asahi Sion Blue ali enakovrendno | PTCA vodilna delovna žica za enostavne in zahtevnejše žile (razvejitve, multiple lezije, tortuozne), iz nerjavečega jekla, s kompozitnim jedrom, premera 0.014'', dolžine 180 cm in 300 cm, distalni del žice hidrofilen v dolžini 18.5 cm z izjemo atravmatične, hidrofobne konice v dolžini 1.5 cm, shaft prekrit s PTFE, konica žice ravna in J, trdote 0.5 g, radiopačni vrh v dolžini 3 cm. | KOM | 10
ARL450302 | PTCA vodilna delovna žica za | enostavne kot tudi za tortuozne žile in stranske veje, Asahi Sion Blue ES ali enakovredno | iz nerjavečega jekla, s kompozitnim jedrom, premera 0.014'', dolžine 190 cm in 300 cm, distalni del žice hidrofilen po vsej dolžini, z izjemo atravmatične, hidrofobne konice v dolžini 1.5 cm, shaft prekrit s PTFE, konica žice ravna in J, trdote 0.5 g, radiopačni vrh v dolžini 3 cm. | KOM | 30
ARL450303 | PTCA vodilna delovna žica za | zelo tortuozne žile, difuzne lezije, dolge kalcinirane lezije, asahi Sion Black ali enakovredno | PTCA vodilna delovna žica za zelo tortuozne žile, difuzne lezije, dolge kalcinirane lezije, močne zožitve in sledenje kolateralam, žica iz nerjavečega jekla, s kompozitnim jedrom, premera 0.014'', dolžine 190 cm in 300 cm, distalni del žice hidrofilen v dolžini 40 cm in prekrit s polimerom v dolžini 20 cm, shaft prekrit s PTFE, konica žice ravna ali J, trdote 0.8 g, radiopačni vrh v dolžini 3 cm. | KOM | 10
ARL450304 | PTCA vodilna delovna žica | namenjena izključno za retrogradno sledenjekolateralam; Asahi SUOH03 ali enakovredno | PTCA vodilna žica namenjena izključno za retrogradno sledenje kolateralam: iz nerjavečega jekla, s kompozitnim jedrom, premera 0.014'', dolžine 190 cm in 300 cm, ravna in predoblikovana konica, distalni del žice hidrofilen v dolžini 52 cm, shaft prekrit s PTFE, trdote 0.3 g, radiopačni vrh v dolžini 3 cm. | KOM | 5
ARL450305 | PTCA vodilna žica za CTO | iz nerjavečega jekla z enodelnim jedrom, Asahi Conquest/Confianza Pro ali enakovredno | PTCA vodilna žica za CTO iz nerjavečega jekla, z enodelnim jedrom, premera 0.014'', distalno zožena na 0.009'', dolžine 180 cm, distalni del žice hidrofilen v dolžini 20 cm, z izjemo konice, ki je hidrofobna, shaft prekrit s PTFE, konica žice ravna, trdote 9 g in 12 g, radiopačni vrh v dolžini 20 cm. | KOM | 5
ARL450306 | PTCA vodilna žica za CTO | iz nerjavečega jekla s kompozitnim jedrom, Asahi Gaia First/Second/Third ali enakovredno | PTCA vodilna žica za CTO iz nerjavečega jekla, s kompozitnim jedrom, premera 0.014'', distalno zožena na 0.010'' pri trdoti konice 1.7g, na 0.011'' pri trdoti konice 3.5 g in na 0.012'' pri trdoti konice 4.5 g, dolžine 190 cm in 300 cm, konica v obliki konusa za boljšo prebojnost in predoblikovana za boljšo vodljivost (distalni 1 mm konice upognjen pod kotom 45°), distalni del žice ima hidrofilni premaz v dolžini 40 cm z izjemo konice, ki je hidrofobna, shaft prekrit s PTFE, radiopačni vrh v dolžini 15 cm. | KOM | 15
ARL450307 | PTCA vodilna žica za | okludirane lezije, Asahi Fielder XT ali enakovredno | PTCA vodilna žica za okludirane lezije kjer vhodni kanal ni viden, primerna za anterogradni pristop, premera 0.014'', distalno zožena na 0.009'', dolžine 190 cm in 300 cm, distalni del žice hidrofilen v dolžini 16 cm in prekrit s polimerom v dolžini 16 cm, shaft prekrit s PTFE, konica žice ravna, trdote 0.8 g, radiopačni vrh v dolžini 16 cm | KOM | 5
ARL450308 | PTCA vodilna žica za | okludirane lezije, Asahi Fielder XT/xta ali enakovredno | PTCA vodilna žica za okludirane lezije, kjer vhodni kanal ni viden, primerna za anterogradni pristop in za subtotalne okluzije sledenje kanalom, primerna za retrogradni pristop, iz nerjavečega jekla, s kompozitnim jedrom, premera 0.014'', distalno zožena na 0.010'', dolžine 190 cm in 300 cm, distalni del žice hidrofilen v dolžini 17 cm in prekrit s polimerom v dolžini 17 cm, shaft prekrit s PTFE, konica žice ravna, trdote 1.0 g in 0.6 g, radiopačni vrh v dolžini 16 cm. | KOM | 5
ARL450309 | PTCA vodilna žica za | retrogradni pristop namenjena izključno za eksternalizacijo vodilnih žic, Asahi RG3 ali enakovredno | PTCA vodilna žica za retrogradni pristop, namenjena izključno za eksternalizacijo vodilnih žic, izvrstna potisnost znotraj katetra, atravmatična tudi v tortuoznih žilah, z enodelnim jedrom, distalno hidrofilna v dolžini 170 cm, proksimalno silikonski premaz v dolžini 160 cm, premera 0.010'', uporabne dolžine 330 cm, trdote 3 g, radiopačni vrh v dolžini 3 cm. | KOM | 5
ARL450310 | Univerzalna vodilna žica, | Abbott HT BMW ali enakovredno | Univerzalne vodilne žice iz nitinola distalno ter nerjavečega jekla, proksimalno, ravna in J oblike, debeline 0.014'' in dolžine 190 cm in 300 cm. Konica je atravmatska, trdota konice 0.7 g, 3 cm radiopačna in nudi oporo 8.6 g. Razen konice je prekrita s tungsten polimerno ali sorodno prevleko za boljšo radiopačnost ter Turbocoat ali sorodnim hidrofilnim premazom distalno in Smoothglide ali sorodnim hidrofobnim premazom proksimalno za lažje uvajanje delovnih materialov preko žice. Na voljo tudi z markerjem za pomoč pri izmeritvi meritev lezije | KOM | 55
ARL450311 | Vodilna žica s srednjo podporo | Abbott HT Pilot ali enakovredno | Vodilna žica s srednjo podporo durasteel parabolično zglajeno jedro, narejeno po modificirani Responsease TM ali sorodni tehnologiji, ki zagotavlja veliko gibljivost in hkrati podporo. Žica mora imeti marker, s katerim lahko izmeriš dolžino lezije, distalni del jedra pa mora biti prevlečen s polimerno Hydrocoat ali sorodno hidrofilno prevleko, vrh pa posebej oblikovan za lažji dostop in prehod skozi lezijo. Žice morajo zagotavljati različno stopnjo trdote konice (1.5 g, 2.7 g, 4.1 g). Debelina žice 0.014’’ in dobavljiva v dolžinah 190 cm in 300 cm. | KOM | 5
ARL450312 | Vodilna žica z veliko podporo, | Asahi Grand Slam ali enakovredno | Vodilna žica z veliko podporo, ki zagotavlja zelo močno oporo, dolžine 190 cm in 300 cm, premera 0.014", iz nerjavečega jekla, "core-to-tip" zasnove, s trdoto konice manj kot 1 g, ki se lahko oblikuje in je 3 cm - 4 cm radiopačna. Žica mora nuditi zelo močno oporo z namenom izravnavanja zelo tortuoznih koronarnih arterij. | KOM | 5
ARL450313 | Vodilna žica za kompleksne | lezije, Terumo Runthrough | Vodilna žica za kompleksne lezije za posege, kjer je potrebna uporaba različne kombinacije gibljivosti vrha in podpore debla (shafta). Jedro iz neposredno spojenih delov iz nerjavečega jekla in nitinola. Hidrofilna prevleka, trdota 0.6 g z veliko podporo shafta in 1 g s srednjo podporo shafta. Radiopačni del 3 cm, dolžina 180 cm, debelina 0.014’’ | KOM | 5
ARL450314 | Vodilna žica za kronične | okluzije, čvrsta, iz ojačanega jekla, Abbott Ht Progress ali enakovredno | Vodilna žica za kronične okluzije čvrsta iz ojačanega jekla dolžine 190 cm in 300 cm, 0.014“, ravna core-to-tip konica, 3 cm radiopačna, trdote 9.7 g, na vrhu, premer vrha 0.012''. Razen 5 mm konice, je žica distalno 29.5 cm prekrita s polymerom in hidrofilnim premazom za boljše drsenje. Zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno 12 cm proti konici je parabolična - brez prehodov. | KOM | 5
ARL450315 | Vodilna žica za menjavo | vodilnega katetra extension wire, Asahi Extension Guide Wire ali enakovredno | Vodilna žica za menjavo vodilnega katetra extension wire, kompatibilna mora biti z žicami 0.014" žicami, univerzalnimi izbranimi žicami, debelina 0.014 inča. | KOM | 5
ARL450316 | Vodilna žica za | visokostopenjske zožitve, Asahi Fielder FC ali enakovredno | Vodilna žica za visokostopenjske zožitve za koronarne arterije z zelo tortuozno anatomijo, trdota 0.8 g, radiopačni del 3 cm, polimerni jopič 20 cm, prevlečen z drsečo prevleko, debelina 0.014’’, dolžina 180 cm in 300 cm. | KOM | 5
ARL450317 | Vodilne žice za PTCA za | kronične okluzije, srednje čvrste, Asahi Miracle Bros ali enakovredno | Vodilne žice za PTCA, za kronične okluzije, srednje čvrste, koronarna žica za PTCA, hidrofobna, za totalno okluzijo, izdelana iz enega samega dela kovine, premera 0.014", radiološki vidljiv distalni vrh, trdota izražena v utežnih merah grama, 3 g - 12 g, vrh žice debeline 0.0125''. | KOM | 5
ARL450318 | Vodilne žice za PTCA za | kronične okluzije, zelo, zelo čvrste, Asahi Conquest/Confianza ali enakovredno | Vodilne žice za PTCA, za kronične okluzije, zelo, zelo čvrste, koronarne žice, trde za totalno okluzijo, izdelane iz enega samega dela kovine, hidrofobne, premera 0.014", Premer vrha 0.009", radiološki vidljiv distalni vrh, z ravnim vrhom, trdota vrha izraženega v utežnih merah do 9.3 g. | KOM | 5
ARL450319 | Zelo mehka vodilna žica | Vodilne žice za PTCA, za tortuozno anatomijo, zelo gibljive koronarne žice za PTCA, premera 0.014", | radiološki vidljiv distalni vrh 3 cm, do dolžine 180 cm ali 190 cm in 300 cm, z atravmatsko konico trdote 0.8 g - 1.0 g, ravno ali v J obliki. V celoti oblečena v polymer za zmanjšanje trenja ter prekrita s hydrocoat hidrofilnim premazom za lažje uvajanje. Zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici je parabolična, brez prehodov. Vrh se upogne ob 5 g. | KOM | 5
ARL450320 | Vodilne žice za tortuozno | anatomijo, čvrsta vodilna žica z izrazito mehko konico za uvajanje stentov v zelo zavite žice, | Abbott HT Whisper ali enakovredno. Vodilne žice za tortuozno anatomijo: čvrsta vodilna žica z izrazito mehko konico, za uvajanje žilnih opornic v zelo zavite žile. Vodilna žica dolžine 190 cm in 300 cm, debeline 0.014'' iz Durasteel ojačanega jekla, s core-to-tip atravmatsko konico trdote 1.2 g, ravno ali v J obliki, 3 cm radiopačno. Oblečena v polymer od distalnega dela v dolžini 27 cm za zmanjšanje trenja ter prekrita s hydrocoat hidrofilnim premazom za lažje uvajanje. Zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici je parabolična, brez prehodov. Žica nudi močno oporo 14.3 g. | KOM | 45
ARL450321 | Zelo mehka vodilna žica | Vodilne žice za PTCA, za tortuozno anatomijo, zelo gibljive koronarne žice za PTCA, premera 0.014", | radiološki vidljiv distalni vrh 3 cm, do dolžine 180 cm ali 190 cm in 300 cm, z atravmatsko konico trdote 0.8 g - 1.0 g, ravno ali v J obliki. V celoti oblečena v polymer za zmanjšanje trenja ter prekrita s hydrocoat hidrofilnim premazom za lažje uvajanje. Zožitev jedra iz proksimalnega dela distalno proti konici je parabolična, brez prehodov. Vrh se upogne ob 5 g. | KOM | 5
ARL4504 | Vodilne diagnostične žice | Odprt sklop
ARL450401 | Vodilna žica dolžine | 260cm, stiff tip | enotno fiksno jekleno jedro, okrog katerega je navita žica. Le-ta (navojna žica okrog jedra) mora biti prevlečena s PTFE prevleko preden je nato navita na jekleno jedro (ni sprejemljiva žica, kjer je ta navojna žica okrog jedra prevlečena s PTFE prevleko naknadno po navitju). Morajo biti prevlečene s heparinom, radius J vrha 3 mm. | KOM | 5
ARL450402 | Vodilna žica dolžine | 260 cm, super stiff |  | KOM | 5
ARL450403 | Vodilna žica, dolžine 150 cm, | J tip, J3, obojestranska delovna konica | Vodilna žica dolžine 150 cm, J tip, J3, obojestranska delovna konica, enotno fiksno jekleno jedro, okrog katerega je navita žica. Le-ta (navojna žica okrog jedra) mora biti prevlečena s PTFE prevleko preden je nato navita na jekleno jedro (ni sprejemljiva žica, kjer je ta navojna žica okrog jedra prevlečena s PTFE prevleko naknadno po navitju). Morajo biti prevlečene s heparinom. Mora zagotavljati oblikovno stabilnost ravnega dela žice za retrogradni vstop skozi aortno zaklopko. Žica mora v ravnem delu biti »ustrezno« rigidna in v J delu »ustrezno« mehka, da omogoča varno in zanesljivo delo pri retrogradni kateterizaciji aortnih stenoz. | KOM | 150
ARL450404 | Vodilne diagnostične žice | debeline 0.018" hidrofilna žica prevlečena z »glide tehnologijo«, ki omogoča lahko prehodnost skozi | tortuozno žilje. Pri premikanju (rotaciji) mora zagotavljati žica rotacijo jedra in vrha v razmerju 1;1. Super elastično nitinolsko jedro. Vrh žice mora biti pod kotom. Dolžina žice 150 cm. | KOM | 5
ARL450405 | Vodilne diagnostične žice | debeline 0.032", zelo gibljive za najtežje, tortuozne žile | zelo gibljive za najtežje tortuozne žile, hidrofilna žica prevlečena s »glide tehnologijo« ali sorodno tehnologijo, ki omogoča lahko prehodnost skozi tortuozno žilje. Pri premikanju (rotaciji) mora zagotavljati žica rotacijo jedra in vrha v razmerju 1;1. Super elastično nitinolsko jedro. Vrh žice mora biti pod kotom. Dolžina žice 150 cm in 260 cm. | KOM | 5
ARL450406 | Vodilne diagnostične žice | debeline 0.018" | hidrofilna žica prevlečena z » glide tehnologijo«, ki omogoča lahko prehodnost skozi tortuozno žilje. Pri premikanju (rotaciji) mora zagotavljati žica rotacijo jedra in vrha v razmerju 1;1. Super elastično nitinolsko jedro. Vrh žice mora biti pod kotom. Dolžina žice 150 cm. | KOM | 5
ARL4505 | Balonski katetri | Odprt sklop
ARL450501 | Balonski kateter z rezilci | za in-stent restenoze in težko prehodne lezije - cutting balloon |  | KOM | 2
ARL450502 | Balonski kateter za dilatacijo | najzahtevnejših lezij in kroničnih totalnih okluzij, ki uporablja obstoječo | koronarno žico za zarezovanje plaka -scoring, IMDS Blimp ali enakovredno. Balonski kateter za dilatacijo najzahtevnejših lezij in kroničnih totalnih okluzij, ki uporablja obstoječo koronarno žico za zarezovanje plaka - scoring balonski kateter mora uporabljati posebno namestitev RX izhoda koronarne žice distalno od pozicije balona na balonskem katetru, tako da žica poteka med balonom in plakom ter s tem zarezuje plak in deluje kot scoring balon. | KOM | 10
ARL450503 | Balonski kateter za prehajanje | najožjih lezij: dimenzije manj od 1,00 mm preseka, dolžine vsaj od 10 mm do 15 mm, vstopni | profil 0,017'' ali manj, kompatibilen s 5F vodilnim katetrom, SIS Medical NIC NANO Hydro ali enakovredno. | KOM | 5
ARL450504 | Balonski kateter za | znotrajžilno koronarno litotripsijo z uporabo udarnih valov - intravascular coronary | shockwave lithotripsy, Shockwave IVL ali enakovredno. Dimenzije vsaj 2,5-4 mm preseka, dolžina vsaj 12 mm. Ponudnik mora zagotoviti brezplačno uporabo generatorja in povezovalnega kabla ter zagotoviti proktorja za uvedbo metode (vsaj 2 proceduri) | KOM | 2
ARL450505 | Balonski kateter, prevlečen z | dvema heličnima žičkama za "zarezovanje" neraztegljivega plaka v žili, dimenzije vsaj | od 2 mm do 3,5 mm in dolžine vsaj od 10 mm do 20 mm, namenjen scoringu oz. zarezovanju plaka - scoring balloon | KOM | 2
ARL450506 | Balonski katetri za kronične | okluzije; nekomplianten balonski kateter za postdilatacijo kroničnih okluzij in hkrati | nizkim vstopnim profilom - lesion entry profile 0.017 inch, crossing profile: 0.0195“ za 0.85 mm, dolžine od 10 mm do 15 mm, RBP ≥ 20 atm. | KOM | 5
ARL450507 | Balonski katetri za pasiranje | in za predilatacijo zelo zavitih lezij; visoko prehoden balon. Konstrukcija: - proksimalni del | katetra je narejen iz jekla – stainless steel prevlečen s PTFE, distalni del katetra je iz kombinacije Pebax/Nylon. Debelina katetra: 2.7F distalno; 1.9F proximalno. Zaščita proti lomljenju (»knickanju«) v samem katetru. Premer na koncu konice 0.017'', ,crossing profil: 0.0339" (za balon 3.0 mm x 20 mm). Mora omogočati kompatibilnost s 6F vodilnim katetrom pri kissing-balloon tehniki s vsemi velikostmi. Velikosti od 1.5 mm do 4 mm in dolžine od 6 mm do 30 mm. | KOM | 30
ARL450508 | Balonski katetri za | post-dilatacijo velikih žil (obvodov) na mono-rail sistemu, premera od 5,5 mm do 6 mm, | Boston NC Emerge ali enakovredno | KOM | 3
ARL450509 | Balonski katetri za | postdilatacijo zelo čvrstih in kalciniranih lezij in postdilatacijo stentov z zelo visokim pritiskom | nekompliantni balonski katetri, ki prenesejo zelo visoke tlake (RBP≥ 20 atmosfer za 3mm balonski kateter). Zahtevani profili od 2,0 mm do 5 mm in dolžine od 6 do 30 mm. Največji lesion entry profile 0.017 inča. | KOM | 30
ARL450510 | Balonski katetri za prediranje | kroničnih okluzij; semikompliantni balonski kateter, dimenzije od 1.25 mm | Vstopni profil največ 0.016" za 1.25 mm balonski kateter in crossing profile največ 0.021", RBP 14 atm za 1.25 mm profil. Dolžine 6 mm in več | KOM | 20
ARL450511 | Balonski katetri za | transradialni pristop za kompleksne lezije; | vstopni profil balonskega katetra 0.017" in prečni profil 0.021", dimenzije od največ 1.25 mm do vsaj 4 mm preseka in dolžine od 6 do vsaj 30 mm. Zagotovljena mora biti OTW in RX izvedba balonskega katetra. Vse velikosti katetrov morajo omogočati sinhrono »kissing« tehniko v 6F balonskem katetru. | KOM | 100
ARL450512 | Balonski katetri, ki omogočajo | hkratno sinhrono dilatiranje bifurkacijskih lezij ; | velikosti do 4.0 mm (in manjše) mora omogočati hkratno uporabo dveh balonskih katetrov (vsaj dimenzije 3 mm) skozi vodilni kateter velikosti 6.0 F. Balonski kateter mora biti semikomplianten, crossing profile največ 0.021" (1.5 mm kateter). Za 3 mm balonski kateter, crossing profile 0.032 inča in velikosti od 1.0 mm do 5.00 mm in dolžine od 6 mm do vsaj 30 mm. | KOM | 30
ARL450513 | Paklitaxel izločajoči balonski | katetri; Balonski katetri, ki omogočajo hkratno sinhrono dilatiranje bifurkacijskih lezij, velikosti | do 4.0 mm (in manjše) mora omogočati hkratno uporabo dveh balonskih katetrov (vsaj dimenzije 3 mm) skozi vodilni kateter velikosti 6.0 F. Balonski kateter mora biti semikomplianten, crossing profile največ 0.021" (1.5 mm kateter). Za 3 mm balonski kateter, crossing profile 0.032 inča in velikosti od 1.0 mm do 5.00 mm in dolžine od 6 mm do vsaj 30 mm. | KOM | 1
ARL450514 | Podaljšani balonski katetri | za velike žile in aortokoronarne obvode, velikosti od 4,5 mm do 6,0 mm, uporabne dolžine 150 cm, | RBP 14 atm in dolžine 15 mm in 20 mm | KOM | 1
ARL450515 | Sirolimus izločajoči balonski | katetri, Concept Medical Magic Touch ali enakovredno |  | KOM | 1
ARL4506 | Sistemi over the wire (OTW) | Odprt sklop
ARL450601 | Balonski kateter OTW | za kronične okluzije |  | KOM | 1
ARL450602 | Balonski kateter OTW | za pasiranje in za predilatacijo zelo zvitih lezij |  | KOM | 1
ARL450603 | Balonski kateter OTW | za postdilatacijo zelo čvrstih in kalciniranih lezij in postdilatacijo stentov z zelo | visokim pritiskom | KOM | 1
ARL450604 | Balonski kateter OTW | za prediranje kroničnih okluzij |  | KOM | 1
ARL450605 | Balonski kateter OTW | za sekundarno dilatacijo |  | KOM | 1
ARL450606 | Balonski kateter OTW, | ki omogoča dobro fiksacijo na mestu lezije |  | KOM | 1
ARL450607 | Balonski kateter OTW, | ki omogoča hkratno sinhrono dilatacijo bifurkacijskih lezij |  | KOM | 1
ARL450608 | Balonski kateter OTW | za transradialni pristop za kompleksne lezije |  | KOM | 1
ARL4507 | Razni drugi pripomočki za interventno kardiologijo | Odprt sklop
ARL450701 | Igla Seldinger, dolžine 70 mm, | 18G, s krilci, brez mandrena |  | KOM | 200
ARL450702 | Kateter za optično koherentno | tomografijo koronarnih arterij - OCT | najnovejše generacije, ki mora biti kompatibilen z ustrezno opremo za izvedbo preiskave, ki jo mora zagotoviti ponudnik in omogočiti njeno uporabo. Uporabljati mora sistem rapid exchange, imeti mora radiopačna markerja vsaj na konici katetra in na poziciji leče, vstopni profil konice največ 2,7F, kateter mora biti kompatibilen z vodilno koronarno žico dimenzije 0,014''. | KOM | 1
ARL450703 | Krpica za zmanjševanje | krvavitve ob izvleku uvajala, ki deluje na različnih patofizioloških principih in mora učinkovito | zmanjševati krvavitev ob izvleku | KOM | 5
ARL450704 | Mikrokateter za kronične | totalne okluzije, Asahi Corsair Pro ali enakovredno; | hibriden mikrokateter s Tungsten ojačanjem in z zunanjo hidofilno prevleko, notranji premer tipa 0.015'', shafta 0.018'', prekrit s PTFE slojem, mehak, tapered tip dizajna vijaka 20cm s platinum markerjem, ojačan tapered shaft, zunanji premer proksimalno/distalno 2.8/2.6F, uporabne dolžine 135 cm in 150 cm, kompatibilen z žico 0.014''. | KOM | 10
ARL450705 | Mikrokateter za lažje | pasiranje stenoz, Terumo Finecross ali enakovredno; | zunanja hidrofilna prevleka in notranja hidrofobna konstrukcija iz PTFE, pletena jelkena konstrukcija, postopen prehod iz 2.6F na 1.8F, dolžina 130 cm, in 150 cm, proksimalni lumen 0.021''. | KOM | 3
ARL450706 | Mikrokateter za PTCA | primeren za mikrokanale in tortuozne žile, kompatibilen z žico 0.014'', nizkega profila, | Asahi Caravel ali enakovredno; kompatibilen z žico 0.014'', nizkega profila, crossing profil 1.9F, fleksibilno konico, zoženo na 0.48 mm (0.019''), ojačano s tungstenom, hidrofilen v dolžini najmanj 70 cm, lumen prekrit s PTFE. Shaft je ojačan in odporen na prepogibanje ter distalno zožen (zunanji premer shafta je proksimalno 2.6F, distalno 1.9F). Notranji premer konice 0.016'' in shafta 0.022". Dolžine 135 cm in 150 cm. | KOM | 2
ARL450707 | Mikrokateter, kontrolirano | upogljiv od zunaj za vstop v stranske veje skozi že plasirane stente ali pravokotne odcepe, | Teleflex Venture ali enakovredno; radius upogljivega dela žice 2.5 mm. Vstopni profil 0.019", kompatibilen z vodilno žico 0.014", dolžine 144,5 cm (rapid exchange) in 139,5 cm (OTW). | KOM | 2
ARL450708 | Mikrokatetri za podporo | vodilne žice in superselektivno slikanje koronarnega žilja in za zapiranje koronarnih | povezav-shuntov ; zunanji premer proximalni največ 2.8F, distalni največ 2.5F. Notranji premer najmanj 0.021 inch. Notranji premaz PTFE. Kompatibilen z vodilno žico najmanj 0.018". Distalna fleksibilnost katetra dolžine do 30 cm. | KOM | 2
ARL450709 | Priprava za odstranjevanje | izgubljenih, zlomljenih katetrov, žic ipd - snare device (snare catheter), izvedba z enojno | zanko, premeri 2-35 mm, Merit Medical One Snare ali enakovredno | KOM | 2
ARL450710 | Priprava za odstranjevanje | izgubljenih, zlomljenih katetrov, žic ipd - snare device (snare catheter), izvedba z enojno zanko, | premeri 2-35 mm, Merit Medical One Snare ali enakovredno | KOM | 2
ARL450711 | Set za invazivno preiskavo | Set mora vsebovati: • prekrivalo za bolnike (fenestrirano) femoralna prevleka z štirimi | odprtinami, s prozorno folijo na levi in desni strani prevleke, dimenzija: 330 cm x 225 cm, • posodice za sterilno vodo 3 kom 200-250 ml, 1 kom 100-150 ml, • 4 kom 10 ml brizg z luer nastavkom (ne z navojem), • 1 kom 20 ml brizg z luer nastavkom (ne z navojem), • 1 kom igla 1.2 x 40 do 50, • 1 kom igla 0.70 x 40 do 50, • 1 kom skalpel št. 11, • 4 kom gobic za Povidon št. 5 (40 x 36 mm) na palčki, • 30 kom zloženci (45 x 8 cm), • ledvička, • 2 kom sterilni op. plašč št. XL, • posodica za katetre (40 x 30 x 10), • diagnostična žica tip J - 3 mm, min 220 cm, • 1 kom prevleka za ekran 60 cm x 40 cm, • 1 kom prevleka za ekran 40 cm x 110 cm, • 1 kom prevleka za ekran, okrogla fi od 35-40 cm, • vse skupaj naj bo zavito v rjuho z merami 150 x 220. | KOM | 180
ARL450712 | Žilno uvajalo s prilagodljivo | hemostatsko zaklopko, ki omogoča uvajanje večih žic ali katetrov hkrati ter radiopačno konico, | hidrofilna prevleka, dolžina 33 cm, dimenzije 10F-26F, Gore Dryseal ali enakovredno | KOM | 5
ARL450713 | Žilno uvajalo z dilatatorjem | dilatatorjem in uvajalno žico dolžine 19 cm, 9F | zagotavljati mora predvsem odpornost proti pregibu (» kinkingu«) in velik notranji lumen, vsak ponudnik na zahtevo naročnika priloži tudi originalno dokumentacijo o preseku notranjega lumna. Notranji in zunanji lumen morata biti prevlečena s prevleko za manjše trenje med katetrom in žilnim uvajalom. Ob tem mora uvajalo zagotavljati ugodno in udobno manipulacijo s katetrom enake dimenzije. | KOM | 5
ARL450714 | Žilno uvajalo z dilatatorjem | in uvajalno žico 10F-18F, Abbott Ultimum ali enakovredno | notranji in zunanji lumen morata biti prevlečena s prevleko za manjše trenje med katetrom in žilnim uvajalom. Zagotavljati mora močno zunanjo steno, odporno proti pregibom («kinkingu«).Ob tem mora uvajalo zagotavljati ugodno in udobno manipulacijo s katetrom enake dimenzije. Vsak ponudnik na zahtevo naročnika priloži tudi originalno dokumentacijo o preseku notranjega lumna. | KOM | 5
ARL450715 | Žilno uvajalo z dilatatorjem | in uvajalno žico 11 cm, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F | s čim večjim notranjim lumnom ob čim manjšem zunanjem preseku. Vsak ponudnik na zahtevo naročnika priloži tudi originalno dokumentacijo o preseku notranjega lumna. Notranji in zunanji lumen morata biti prevlečena s prevleko za manjše trenje med katetrom in žilnim uvajalom. Žilno uvajalo mora imeti » varnostno« zaporo (»zaskočno ključavnico«- snap fit), ki preprečuje izpad dilatatorja pri perkutanem uvajanju. Kljub največjemu notranjemu lumnu mora žilno uvajalo zagotavljati močno zunanjo steno, odporno proti pregibom («kinkingu«).Ob tem mora uvajalo zagotavljati ugodno in udobno manipulacijo s katetrom enake dimenzije. | KOM | 115
ARL450716 | Žilno uvajalo z žico, | od 23 cm do 25 cm, ki zagotavljati dobro "zdrsljivost" katetra. | 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, zagotavljati mora dobro »zdrsljivost« katetra, vsak ponudnik na zahtevo naročnika priloži tudi originalno dokumentacijo o preseku notranjega lumna. Notranji in zunanji lumen morata biti prevlečena s prevleko za manjše trenje med katetrom in žilnim uvajalom. Zagotavljati mora močno zunanjo steno, odporno proti pregibom («kinkingu«).Ob tem mora uvajalo zagotavljati ugodno in udobno manipulacijo s katetrom enake dimenzije | KOM | 5
ARL450717 | Žilno uvajalo z žico, | od 23 cm do 25 cm, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, ki zagotavlja dobro »oblikovno stabilnost« katetra |  | KOM | 5
ARL450718 | Žilno uvajalo za radialni | pristop; hidrofilna M prevleka, konični dilatator z gladkim prehodom med uvajalom in dilatatorjem, | dimenzije 4F, 5F in 6F, dolžine 10 cm, 16 cm in 25 cm. Na voljo morajo biti seti z žico 0.021'' dolžine 45 cm in z žico 0.025'' dolžine 80cm. | KOM | 170
ARL450719 | Žilno uvajalo za radialni | pristop, Terumo Glidesheath Slender ali enakovredno | zmanjšan zunanji lumen za 1F, hidrofilna M prevleka, dolžine 10 cm in 16 cm, 5F, 6F, 7F notranji lumen, v setu uvajalo, jeklena ali plastična žica in jeklena ali plastična igla. | KOM | 20
ARL450720 | Žilno zapiralo, zunanje | za radialno arterijo, dolžine 24 cm in 29 cm, transparentni material, dvojna balon konstrukcija, | priložena ustrezna brizga, možnost nadzora za pretočno hemostazo | KOM | 45
ARL450721 | Y konekt z valvulo, | ki sam kontrolira krvavitev med posegom, se samodejno zapira ; | valvula mora delovati v on-off smislu in mora imeti sprožilno vzmet (ni potrebno zapiranje Y konekta z ročnim zavijanjem »vijaka«, pač pa valvula z vzmetjo (ali drugim sistemom), ki zapre sistem sama, čim popustiš prijem). Opisani sistem mora zagotavljati prehod vsaj 8F vodilnega katetra. | KOM | 50
ŽILNE OPORNICE
ARL4508 | Žilne opornice I. | Odprt sklop
ARL450801 | Žilne opornice brez polimere, | s pasivno oblogo, dimenzije 2,0mm - 4,0 mm, debelina stratov ne presega 81 um | SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov. | KOM | 112
ARL450802 | Žilne opornice DES iz krom | kobalta zadnje generacije s polimero, ki je resorbilna (se razgradi), je nameščena na | abluminalni strani stenta in vsebuje zdravilo iz skupine -limus; Dimenzije 2,25 mm ‒ 4,0 mm. Debelina stratov ne presega 80 µm.Ponudniki morajp posredovati certifikat o varnosti zdravljenja bolnikov z visoko nevarnostjo krvavitve (high bleeding risk patients) z možnostjo skrajšanega dvotirnega antiagregacijskega zdravljenja. SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 2
ARL450803 | Žilne opornice DES iz krom | platine zadnje generacije s polimero, ki je resorbilna (se razgradi), je nameščena na abluminalni | strani stenta in vsebuje zdravilo iz skupine -limus; Dimenzije 2,25 mm ‒ 4,0 mm. Debelina stratov ne presega 80 µm. Ponudniki morajp posredovati certifikat o varnosti zdravljenja bolnikov z visoko nevarnostjo krvavitve (high bleeding risk patients) z možnostjo skrajšanega dvotirnega antiagregacijskega zdravljenja. SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 22
ARL450804 | Žilne opornice DES z | biokompatibilno polimero, ki je neresorbilna (se ne razgradi) in vsebuje zdravilo iz skupine -limus | Dimenzije 2,0 mm ‒5,0 mm. Debelina stratov ne presega 81 µm do vključno dimenzije 4,0 mm in ne presega 91 µm pri dimenzijah 4,5 mm in 5,0 mm. Ponudniki morajp posredovati certifikat o varnosti zdravljenja bolnikov z visoko nevarnostjo krvavitve (high bleeding risk patients) z možnostjo skrajšanega dvotirnega antiagregacijskega zdravljenja. SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 2
ARL450805 | Žilne opornice DES 2. ali | 3. generacije z biokompatibilno polimero,ki je neresorbilna (se ne razgradi) in vsebuje zdravilo iz | skupine -limus; Dimenzije 2,5 mm ‒ 4,0 mm. Debelina stratov ne presega 86 µm. SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 2
ARL450806 | Žilne opornice DES 3.generaci. | z biokompatibilno polimero, ki je resorbilna (se razgradi) ali hibridna, je nameščena po celotnem | obodu stenta (cirkumferentno) in vsebuje zdravilo iz skupine -limus; Dimenzije 2,25 mm ‒ 4,0 mm. Debelina stratov ne presega 80 µm. Ponudniki morajp posredovati certifikat o varnosti zdravljenja bolnikov z visoko nevarnostjo krvavitve (high bleeding risk patients) z možnostjo skrajšanega dvotirnega antiagregacijskega zdravljenja. SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 2
ARL450807 | Žilne opornice za zdravljenje | žilnih perforacij (stent graft) nativnih koronarnih arterij ali avtovenskih aortokoronarnih obvodov, | dimenzije 2,5 mm - 5,0 mm; SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 1
ARL450808 | Žilne opornice, obložene z | mrežico, ki preprečuje distalno embolizacijo, dimenzije 2,75 mm - 4,00 mm | SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 1
ARL4509 | Žilne opornice II. | Odprt sklop
ARL450901 | Žilne opornice brez polimere, | s pasivno oblogo, dimenzije 2,0mm - 4,0 mm, debelina stratov ne presega 81 urn | SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 2
ARL450902 | Žilne opornice DES iz krom | kobalta zadnje generacije s polimero, ki je resorbilna (se razgradi), je nameščena na | abluminalni strani stenta in vsebuje zdravilo iz skupine -limus; Dimenzije 2,25 mm ‒ 4,0 mm. Debelina stratov ne presega 80 µm. Ponudniki morajo posredovati certifikat o varnosti zdravljenja bolnikov z visoko nevarnostjo krvavitve (high bleeding risk patients) z možnostjo skrajšanega dvotirnega antiagregacijskega zdravljenja. SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 1
ARL450903 | Žilne opornice DES iz krom | platine zadnje generacije s polimero, ki je resorbilna (se razgradi), je namčena na abluminalni | strani stenta in vsebuje zdravilo iz skupine -limus; Dimenzije 2,25 mm ‒ 4,0 mm. Debelina stratov ne presega 80 µm; Ponudniki morajo posredovati certifikat o varnosti zdravljenja bolnikov z visoko nevarnostjo krvavitve (high bleeding risk patients) z možnostjo skrajšanega dvotirnega antiagregacijskega zdravljenja. SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 1
ARL450904 | Žilne opornice DES z | biokompatibilno polimero, ki je neresorbilna (se ne razgradi) in vsebuje zdravilo iz skupine -limus; | . Dimenzije 2,25 mm ‒ 4,0 mm. Debelina stratov ne presega 80 µm. Ponudniki morajo posredovati certifikat o varnosti zdravljenja bolnikov z visoko nevarnostjo krvavitve (high bleeding risk patients) z možnostjo skrajšanega dvotirnega antiagregacijskega zdravljenja. SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 1
ARL450905 | Žilne opornice DES 2. ali 3. | generacije z biokompatibilno polimero, ki je neresorbilna (se ne razgradi) in vsebuje zdravilo | iz skupine -limus; Dimenzije 2,5 mm ‒ 4,0 mm. Debelina stratov ne presega 86 µm. SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 1
ARL450906 | Žilne opornice DES 3. | generacije z biokompatibilno polimero, ki je resorbilna (se razgradi) ali hibridna, je nameščena | po celotnem obodu stenta (cirkumferentno) in vsebuje zdravilo iz skupine -limus; Dimenzije 2,25 mm ‒ 4,0 mm. Debelina stratov ne presega 80 µm. Ponudniki morajo posredovati certifikat o varnosti zdravljenja bolnikov z visoko nevarnostjo krvavitve (high bleeding risk patients) z možnostjo skrajšanega dvotirnega antiagregacijskega zdravljenja. SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 1
ARL450907 | Žilne opornice za zdravljenje | žilnih perforacij (stent graft) nativnih koronarnih arterij ali aortokoronarnih | obvodov, dimenzije 2,5 mm - 5,0 mm. SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 1
ARL450908 | Žilne opornice, obložene z | mrežico, ki preprečuje distalno embolizacijo, dimenzije 2,75 mm - 4,00 mm | SPLOŠNE STROKOVNE ZAHTEVE 1. Vsi izdelki morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora za posamezen izdelek predložiti kopijo veljavnega ES certifikata. Vključno za uporabo pri akutnem miokardnem infarktu in sladkorni bolezni. 2. Ponudnik mora za posamezen proizvod priložiti ES IZJAVO O SKLADNOSTI V SLOVENSKEM JEZIKU – EC DECLARATION OF CONFORMITY. 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve – v SLOVENSKEM ali ANGLEŠKEM JEZIKU. 4. Za vsak ponujeni izdelek mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca, tip proizvoda in kataloško številko izdelka. 5. Ponudnik mora ponuditi najnovejšo verzijo žilne opornice proizvajalca za določeni ident, ki ga zastopa. 6. Na vsakem posameznem dobavljenem izdelku mora biti razvidna številka lota. 7. Za vse ponujene izdelke mora ponudnik priložiti kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis izdelka. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene izdelke. 8. Vsak ponudnik mora za vsak ident predložiti izsledke vsaj ene multicentrične randomizirane primerjalne raziskave z drugimi stenti (BMS in/ali DES) s spremljanjem kliničnih opazovanih dogodkov vsaj eno leto, ki je objavljena v mednarodno odmevnih revijah, ki jih citira PubMed in imajo faktor vpliva. 9. Pod prejšnjo točko omenjena raziskava ali raziskave morajo imeti kot primarne opazovane dogodke splošno sprejete klinične parametre (MACE), kamor spadajo srčna smrt, srčni infarkt, potreba po revaskularizaciji in tromboza stenta in ne le pojavnost restenoze glede na angiografske in/ali ultrazvočne kriterije. 10. Žilna opornica mora imeti standardne podatke o radialni sili, fleksibilnosti, longitudinalni stabilnosti in debelini stratov za posamezne dimenzije stentov | KOM | 1
SKUPAJ VSE:
Pri artiklih, kjer ponudnik ponuja več velikosti oz različnih dimenzij istega artikla, naj specifikacijo (z navedbo sklopa in št.artikla) v posebni prilogi odda kot prilogo ponudbi.

## ZBIR po sklopih
| Naziv sklopa / naziv artikla | Opis /Način izbora | Znesek | Znesek z DDV
ARL4401 | IGLE ZA ANGIODIAGNOSTIKO | Odprt sklop
ARL440101 | Igla za angiodi. brez mandrena | metuljček, konica 27/8, 18G, dolžine do 9 cm, GW 0.35, pravilno prirezana konica, primeren
ARL440102 | Igla za angio. z mandrenom | metuljček, konica 27/8, 18G, dolžine 9 cm, GW 0.35, pravilno prirezana konica, primeren
ARL4402 | IGLA ZA SPINALNO ANESTEZIJO | Zaprt sklop
ARL4403 | DIAGNOSTIČNI KATETRI | Zaprt sklop
ARL4404 | VODILNI KATETER | Zaprt sklop
ARL4405 | ASPIRACIJSKI IN DRUGI KATETRI | Zaprt sklop
ARL4406 | PODPORNI KATETER - HIDROFILNI | zaprti sklop
ARL4407 | MIKROKATETRI I | Odprt sklop
ARL440701 | Mikrokatet. 3-slojne strukture | notranja PTFE plast, srednja tungsten spiralna ojačitev, zunanja plast s hidrofilno prevleko
ARL4408 | MIKROKATETER II | Zaprt sklop
ARL4409 | KRATKO ŽILNO UVAJALO | Zaprt sklop
ARL4410 | ŽILNO UVAJALO - HIDROFILNO | Zaprt sklop
ARL4411 | DOLGO ŽILNO UVAJALO | Odprt sklop
ARL441101 | Žilno uvajalo iz najlona oz. | polietilena, 5F; hemostatska valvula, 5F, dolžine 45 - 90 cm, z gladko atravmatsko konico
ARL441102 | Žilno uvajalo iz najlona oz. | polietilena, 6F; hemostatska valvula, 6F, dolžine 45 - 90 cm, z gladko atravmatsko konico
ARL441103 | Žilno uvajalo hidrofilno | 4-6F, ojačano s spiralo, Ansel modificirano, krivine 0-2, z radiopačnim markerjem na konici
ARL4412 | VISOKOTLAČNI VENTILČKI | Zaprt sklop
ARL4413 | POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA ČRPALKO ULRICH MEDICAL 3T TENNESSEE (XDL003) | Zaprt sklop
ARL4414 | POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA ČRPALKO MEDRAD CENTARGO CT INJECTION SYSTEM | Zaprt sklop
ARL4415 | POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA ČRPALKO ACIST/ Cvi | Zaprt sklop
ARL4416 | POTROŠNI MATERIAL VEZAN NA CENTARGO INJEKTOR, BAYER | Zaprt sklop
ARL4417 | SRAJČKA ZA SG KATETER | Zaprt sklop
ARL4418 | ELEKTRODE ZA CT SINHRONIZACIJO -kompatibilne s CT Canon | Zaprt sklop
ARL4419 | ELEKTRODE ZA MR SINHRONIZACIJO - kompatibilne z MR tomografom Philips Ingenia | Zaprt sklop
ARL4420 | ŽICE VODILNE | Odprt sklop
ARL442001 | Vodilna žica diagnostična za | kateter; prevlečena s teflonom, J-tip, 1,5 mm, dolžine 180 mm, GW 0.35, primerne trdote
ARL442002 | Vodilna žica diagnostična za | kateter, prevlečena s teflonom, J-tip, double enaped, 1,5 mm, dolžine 180 mm, GW 0.35, primerne
ARL442003 | Vodilna žica diagnostična za | kateter, hidrofilna, J-tip, 1,5 mm, dolžine 180 mm, GW 0.35, primerne trdote
ARL442004 | Vodilna žica diagnostična za | kateter,hidrofilna, ravna konica, 1,5 mm, dolžine 150 mm, GW 0.35, primerne trdote
ARL4421 | ŽICE | Odprt sklop
ARL442101 | Posebno trda manjalna žica | prevlečena s teflonom, Amplatz (stiff), 0.35, dolžine 180, z fleksibilno konico, ravne in J,
ARL442102 | Posebno trda manjalna žica | prevlečena s teflonom, Amplatz (stiff), 0.35, dolžine 260cm, z fleksibilno konico, ravne in J,
ARL442103 | Trda hidrofilna menjalna žica | (stiff) 0.035’’; 0.35, dolžine 260 cm (+-10%), z J konico, primerna trdota, možnost upogljivosti
ARL442104 | Vodilna žica | Vodilna žica 0.35, z jedrom iz elastičnega nitinola, v celoti prekrita s hidrofilno prevleko,
ARL442105 | Posebna zelo trda žica | 0.035 »super stiff » žica, knstrukcije iz nerjavečega jekla z ravno navito žico za
ARL442106 | Vodilna žica 0.014 | J-tip, s hidrofilno prevleko, dolžine vsaj 195 cm, primerna trdota, možnost upogljivosti
ARL442107 | Vodilna žica 0.014 | dolžina vsaj 180 cm, jedro iz nerjavečega jekla, hidrofobna zunanja plast,
ARL442108 | Vodilna žica 0.014 | dolžina vsaj 180 cm, jedro iz nerjavečega jekla, hidrofilna zunanja plast, vrh iz polimera,
ARL442109 | Vodilna žica 0.014 | dolžina vsaj 180, vrh iz elastične spirale (spring coil), vrh prevlečen s silikonom
ARL442110 | Vodilna žica 0.014 | vodilna žica za CTO dolžine vsaj 190 in 300 cm iz nerjavečega jekla, prekrita s PTFE
ARL442111 | vodilna žica 0.014 | vodilna žica za CTO dolžine vsaj 190 in 300 cm iz nerjavečega jekla
ARL442112 | Vodilna žica 0.014 | vodilna žica iz nerjavečega jekla za kompleksne lezije, dolžine vsaj 190-300 cm
ARL442113 | Vodilna žica 0.014 | vidilna žica iz nerjavečega jekla. Distalni del oplaščen z radiopačnim polimerom in
ARL442114 | Vidilna žica 0.014 | žica iz nerjavečega jekla, radiopačni vrh žice od 2-2,5 cm, dolžine vsaj 195 cm in 300 cm
ARL442115 | Vodilna žica 0.014 | žica primerna za renalne posege, silikonski premaz, iz nerjavečega jekla, dolžine
ARL442116 | Vodilna žica 0.014 | nerjaveče jeklo, hidrofilen premaz, za karotidno intervencijo, dolžine vsaj 180 cm in 300 cm
ARL442117 | Hibridna vodilna žica 0,012 | distalno iz nitinola 0.012; prevlečena s hidrofilno prevleko, proksimalno iz nerjavečjega jekla
ARL442118 | Vodilna žica za tortuozne | anatomije 0,012; vodilna žica dolžine 200 cm, iz nerjavečega jekla s kompozitnim jedrom, ki je
ARL442119 | Vodilna žica 0,012 | delovna žica dolžine vsaj 200 in 300 cm
ARL442120 | Vodilna žica 0.012 | iz nerjavečega jekla, prekrita s PTFE, dolžine vsaj 130 - 300 cm
ARL442121 | Podaljšek za vodilno žico0.014 | s PTFE prevleko, 0.014, dolžine vsaj 115 cm
ARL442122 | Žica za kronične okluzije0.014 | 0,014; dolžine do 300 mm, obtežena konica po gramih (do 30g) , ki se da oblikovati, primerna trdota,
ARL442123 | Žica za kronične okluzije0.018 | 0,018; dolžine do 300 mm, obtežena konica po gramih (do 30g) , ki se da oblikovati, primerna trdota,
ARL442124 | Hidrofilna žica 0,018 | dolžine do 300mm, ravna konica, primerna trdota, možnost upogljivosti in vodenja po žili, radiopačna
ARL442125 | Vodilna žica 0.018 | Vodilna žica za CTO iz nerjavečega jekla, dolžine do 300
ARL442126 | Vodilna žica 0.018 | vodilna žica iz nerjavečega jekla za kompleksne lezije, dolžine 190-300 cm
ARL442127 | Vodilna žica 0.018 | žica iz nerjavečega jekla, »long taper« konica vsaj 12 cm, »short taper« konica vsaj 8 cm, dolžine
ARL442128 | Vodilna žica 0.018 | žica iz nerjavečega jekla, radiopačni vrh žice od 2-2,5 cm, dolžine 195 - 300 cm.
ARL442129 | Vodilna žica 0.018 | žica primerna za renalne posege, silikonski premaz, iz nerjavečega jekla, dolžine 130- 300 cm.
ARL4422 | BALONSKI KATETRI I | Zaprt sklop
ARL4423 | BALONSKI KATETRI II | Odprt sklop
ARL442301 | Kateter za prebijanje | zožitev, 4F
ARL442302 | Različni balonski katetri | premeri 1,5- 2,5 mm; dolžine 40-120 mm, sistem 4 F, za vodilno žico 0.018, za golenske arterije
ARL442303 | Različni balonski katetri | premeri 3-4 mm; dolžine 40-120 mm, sistem 4 F, za vodilno žico 0.035
ARL442304 | Različni balonski katetri | premeri 5mm; dolžine 30-150 mm, sistem 4 ali 5 F, nizkoprofilni, za vodilno žico 0.035
ARL442305 | Različni balonski katetri | premeri 6- 12mm; dolžine 30-80 mm, sistem 4-6 F, nizkoprofilni, za vodilno žico 0.035
ARL442306 | Različni balonski katetri | premeri 5- 12mm; dolžine 30-80 mm, sistem 4-6 F, visokoodporni (RDP več kot 20 BAR),
ARL442307 | Balonski kateter za | postdilatacijo žilnih opornic; RX sistem, kompatibilen z 0,014 žico, premera 5 mm, dolžine 20 mm
ARL442308 | Nizkoprofilen PTA balonski | kateter; na sistemu hitre izmenjave, balon iz poliamida 3-8 mm, dolžine 40-80mm
ARL442309 | Balonski kateter iz najlona po | sistemu hitre izmenjave; dolžine do 135 cm, primeren za cross-over in zavite bifurkacije, 6F
ARL442310 | Balonski kateter | 0,035, vhodni profil 0,040, kompatibilen z uvajali od 5F - 7F, premeri vsaj 3mm- 12mm, dolžina
ARL442311 | Balonski kateter | 0,018 vhodni profil 0,020, premeri od vsaj 2 mm do 10mm, dolžine vsaj od 10 mm do 220m,
ARL442312 | Balonski katater z zdravilom | OTV, za žico 0.014, za uvajalo 4F, premera vsaj 2–4 mm, dolžine: 40–150 mm, dovodni sistem
ARL442313 | Balonski kateter z zdravilom | za AFS in poplitealne intervencije; kompatibilen z 5-6F, sistem 80 in 120cm, premeri balona 4-7 mm
ARL442314 | Balonski kateter z zdravilom | za infrapoplitealne intervencije; kompatibilen z 4-5 F, sistem 120 in 150cm, premeri balona 2-4 mm;
ARL442315 | Balonski katater z zdravilom | OTV, za žico 0.035, za sistem 5-10 F, dovodni sistem dolžine 75, 100 in 130 cm, premeri
ARL442316 | Balonski kateter z zdravilom | premer 2mm do 8mm, dolžina 30mm - 150mm, kompatibilnost s 4-6F uvajalom in žicama 0,014 in 0,018.
ARL442317 | Balonski kateter z zdravilom | premer vsaj 2-7 mm, dolžine 20-150 mm, dolžina katetra 135 mm
ARL442318 | Balonski kat. velikega premera | vsaj 12-28mm, 20-40mm, platforma dolžine 100cm, markerja, za uvajalo 6-12F, za žico 0.035
ARL442319 | Balonski kateter velikega | premera vsaj 10-46 mm, 12 F, za žico 0.035, dolžina 100 cm
ARL442320 | Balonski katater za | postdilatacijo stentov(stentgraftov) ultra nekomplianten, kratkih ramen, premera vsaj 12-26mm,
ARL442321 | Balonski kateter za | visokokalcinirane lezije semo-komplianten, premera 2 - 9 mm, dolžine 2 - 28 cm, za žico
ARL442322 | Balonski katater visokega | pritiska OTV, ultra ne-komplianten, balon premera 4 - 12mm, dolžine vsaj 2 - 10cm, za žico 0,035
ARL442323 | Balonski katater iz PET | materiala viskokega pritiska ultra ne-komplianten balon premera 3 – 10 mm, dolžine 2 – vsaj 20 cm,
ARL442324 | Balonski kateter s stranskimi | OTV, fleksibilen, semikomplianten, s stranskimi žièkami za dilatacijo stenoz v iliakalnih,
ARL4424 | POLNILEC BALONČKA (INDEFLATOR) | Odprt sklop
ARL442401 | Indeflator | Ergonomski indeflator 30 ml, visokotlačni manometer pritiska 40 atm
ARL442402 | Precizni polnilec za PTA, | z manometrom
ARL4425 | PTA SAMORAZTEZNI STENTI | Odprt sklop
ARL442501 | Samoraztezni PTA stent iz | nitinola, premera 5-10mm, dolžine 20–150mm, dovodni sistem 5-6F, kompatibilen z vodilno žico 0.035
ARL442502 | Samorastezni PTA stent iz | nitinola premera 8 -10 mm, dolžine 20 – 80 mm, za dovodni sistem 6F, za žico 0,035
ARL442503 | Samoraztezni PTA stent iz | nitinola, premera 5 -7 mm, dolžine 100 – 170 mm, za dovodni sistem 5F , za žico 0,035
ARL442504 | Karotidni stent iz nitinola | zaprte celice, dvoplastna mikromrežica, ki zadrži mikroemboluse, možna repozicija do 50%,
ARL442505 | Samoekspanzijski karotidni | stent tubularne oblike; pletene strukture, iz zlitine kroma in kobalta, tipa zaprtih celic,
ARL442506 | Samoekspanzijski karotidni | stent tubularne oblike; pletene strukture, iz zlitine kroma in kobalta, tipa zaprtih celic,
ARL442507 | Samoekspanzijski karotidni | stent iz nitinola; permanentno prekrita z mrežico pleteno iz PET, na sistemu 6F, za žico 0.014,
ARL442508 | Balonski žilni stent | tubularne oblike; iz kobalt-krom zlitine, premera 4 mm, dolžine 18 – 28 mm, RX sistem,
ARL442509 | Venski stent iz nitinola | hibridni dizajn, visoke radialne sile, visoke fleksibilnoti, da se ne krči, zradiopačni markerji,
ARL442510 | Venski stent iz nitinola | samorastezni, fleksibilen, premera 10-20 mm, dolžine vsaj 40-160 mm
ARL442511 | Venski stent za bifurkacije | s poševno rezanim koncem, iz nitinola, hibridni dizajn, visoke radialne sile, visoke fleksibilnoti,
ARL442512 | Stent pleten iz več žičk, | za poplitealno arterijo, z dovoljenjem za poplitealno arterijo, pleten iz več žičk, nitinol,
ARL442513 | Stent z zdravilom | samoekspanzijska žilna opornica z zdravilom paclitaxel
ARL442514 | Stent z zdravilom | žilna opornica z zdravilom paclitaxel in polimerom, iz nitinola , vodilna žica 0,035 .
ARL4426 | PTA BALONSKI STENTI | Odprt sklop
ARL442601 | PTA stent prednastavljen na | balonskem katetru; stent iz nerjavečega jekla, premer 5-10mm, dolžine do vsaj 55mm, kompatibilen
ARL442602 | PTA stent prednastavljen na | balonskem katetru; premer 2,5mm, dolžine do vsaj 40 mm, kompatibilen z 5F uvajalnim sistemom
ARL442603 | Renalni žilni stent na balonu, | RX; kompatibilen s 5 F vodilnim katetrom in 0.014 žico, stent iz nerjavečega jekla,
ARL442604 | Balonski žilni stent | tubularne oblike; iz kobalt-krom zlitine, premera 4 mm, dolžine 18 – 28 mm, RX sistem,
ARL442605 | Balonski stent biorazgradljivi | biliarni, sporoščanje z običajnim načinom (kot pri koviniskem ali DES stentu), sistem 8F,
ARL4427 | STENT GRAFT | Odprt sklop
ARL442701 | Nizkoprofilen stent graft | prenastaljen na balonskem katetru, OTW sistem, iz nerjavečjega jekla, zunaj in
ARL442702 | Samoekspanzijski endograft | fleksibilni. Inkapsuliran z zunanje in notranje strani z PTFE elektrospin membrano
ARL4428 | NASTAVEK ZA ROTACIJO VODILNE ŽICE | Zaprt sklop
ARL4429 | ŽILNO ZAPIRALO | Odprt sklop
ARL442901 | Sistem za zapiranje vbodnega | mesta po intervencijskem posegu. Sistem z uvajalom in razgradljivimi komponentami
ARL442902 | Sistem za zapiranje vbodnega | mesta z dvema bioapsorbilnima polimernernima diskoma
ARL442903 | Sistem za zapiranje vbodnega | mesta po intervencijskem posegu. Sistem z uvajalom
ARL4430 | PARTIKLI IN SPIRALE ZA TRANSARTERIJSKO EMBOLIZACIJO | Odprt sklop
ARL443001 | PVA partikli, hidrofilni | velikosti (100–1200 μm), pakirani v brizgah, barvno označeni, sferični, natančno kalibrirani
ARL443002 | Partikli iz hidrogelnega jedra | s polimer Polyzen prekritjem; biokompatibilni, velikosti (50–1300 μm), pakirani v brizgah,
ARL443003 | Mikrosfere | s hidrofilno površino, sferičnih oblik, visoke stopnje kompresije, barvno kodirane, 100-1100mikronov
ARL443004 | Žičnate spirale iz platine | prevlečene s hidrogel polimerom; sproščanje z enoročnim elektromehanskim sprožilcem z
ARL443005 | Žičnate spirale iz platine | prevlečene s hidrogel polimerom; sproščanje z enoročnim elektromehanskim sprožilcem z
ARL443006 | Žičnate spirale iz platine | uvodne, 3D oblike; sproščanje z enoročnim elektromehanskim sprožilcem z direktnim
ARL443007 | Okluzijske spirale iz platine | 0,018 , mehanično sproščanje, dacron polimerski fibri, dolžine vsaj 4cm - 60cm
ARL443008 | Okluzijske spirale iz platine | 0,035, mehanično sproščanje, dacron polimerski fibri, dolžine vsaj 4cm - 40cm
ARL443009 | Mehke platinum spirale | sintetičnimi vlakni; oblike tornado, za nizke pretoke, MRI kompatibilne, debeline 0.035
ARL443010 | Potisne embolizacijske spirale | iz platine; iz mehke platine, s sintetičnimi nitkami, polnitvene in zaključne, MRI kompatibilne,
ARL443011 | Potisne embolizacijske spirale | platine za kratke (končne) žile; iz mehke platine, s sintetičnimi nitkami, za končne žile,
ARL443012 | Potisne embolizacijske spirale | za vensko ambolizacijo; iz zlitine incocel z dolgimi sintetičnimi vlakni, 0.035 in o.038,
ARL443013 | Potisne embolizacijske spirale | iz platine. Na voljo morajo biti v več konfiguracijah. Za znotrajžilno embolizacijo intrakranialnih
ARL4431 | ENOROČNI ELEKTROMEHANSKI SPROŽILEC | Zaprt sklop
ARL4432 | SET ZA MIKROPUNKCIJO | Odprt sklop
ARL443201 | Set za mikropunkcijo | Micropuncture access kit, 4 F (vsebuje punkcijsko iglo, 0,018 žico in uvajalo)
ARL443202 | Tibiopedalni set za | mikropunkcijo. Micropuncture access kit, 4 F (vsebuje UZ iglo 21G, 0,018 žico in uvajalo)
ARL4433 | STANDARDNI ANGIOFRAFSKI SET | Zaprt sklop
ARL4434 | POSEBEN SET ZA SPINALNE INTERVENCIJE (NUKLPLASTIKO IN VERTEBROPLASTIKO) | Zaprt sklop
ARL4435 | STERILNO POKRIVALO ZA UZ SONDO Z GELOM | Zaprt sklop
ARL4436 | VODILO Z NASTAVKOM ZA UZ VODENO PUNKCIJO | Zaprt sklop
ARL4437 | PROTIHRUPNI ZAMAŠKI ZA UHO | Zaprt sklop
ARL4438 | PROTEKCIJA PRED EMBOLUSI (DISTALNIMI, TUDI MOŽGANSKIMI) | Odprt sklop
ARL443801 | Protekcija pred embolusi | (distalnimi, tudi možganskimi); Distalna embolična protekcija – filter v mikrokatetru;
ARL443802 | Protekcija pred embolusi | (distalnimi, tudi možganskimi); Distalna embolična protekcija – filter na žici;
ARL443803 | Protekcija pred embolusi | (distalnimi, tudi možganskimi); Postdilatacijski balonski kateter z integrirano embolično zaščito
ARL443804 | Protekcija pred embolusi | distalnimi, tudi možganskimi, filter iz nitinolove zanke na katero je pritrjena filterska vreča
ARL4439 | SET ZA PERKUTANO NEFROSTOMO | Zaprt sklop
ARL4440 | SET ZA PERKUTANO DRENAŽO | Odprt sklop
ARL444001 | Set za perkutano drenažo | Set za perkutano drenažo za one-shot ali Seldingerjevo tehniko, 6 do vsaj 16 F,
ARL444002 | Drenažni kat. Poliuretanski 6F | 190 do 240 mm, fleksibilen, radiopačen, hidrofilna prevleka, raven, velike luknje,
ARL444003 | Drenažni kat. Poliuretanski 7F | 190 do 240 mm, fleksibilen, radiopačen, hidrofilna prevleka, raven, velike luknje,
ARL444004 | Drenažni kat. Poliuretanski 8F | 190 do 240 mm, fleksibilen, radiopačen, hidrofilna prevleka, raven, velike luknje,
ARL444005 | Drenažni kateter | večnamenski 115 do 450mm, radiopačen, hidrofilna prevleka, pigtail
ARL444006 | Specialni drenažni katater | za goste tekočine; dolžine 400 mm; elikosti 16, 18 in 20 F, iz ultrathane materiala, hidrofilen,
ARL444007 | Večnamenski drenažni komplet | Set: drenažni kateter iz biokompatibilnega polimerja , 21G igla, 0,018 žica, uvajalo,
ARL444008 | Drenažni kateter | iz flexithane materiala, zelo radiopačen, velike kapacitete. Dolžina vsaj 30cm,
ARL4441 | VENA CAVA FILTER | Zaprt sklop
ARL4442 | SET ZA PERKUTANO VERTEBROPLASTIKO | Zaprt sklop
ARL4443 | IGLA - TROAKAR ZA PERKUTANO VERTEBROPLASTIKO | Zaprt sklop
ARL4444 | BIOPSIJSKA IGLA KOMPATIBILNA Z IGLO - TROAKARJEM ZA PERKUTANO VERTEBROPLASTIKO | Zaprt sklop
ARL4445 | KOSTNI CEMENT ZA PERKUTANO VERTEBROPLASTIKO | Zaprt sklop
ARL4446 | ADAPTER ZA APLIKACIJO KOSTNEGA CEMENTA NA IGLO-TROAKAR | Zaprt sklop
ARL4447 | PODALJŠEK - CEVKA ZA APLIKACJO KOSTNEGA CEMENTA | Zaprt sklop
ARL4448 | SET ZA PERKUTANO BIOPSIJO | Zaprt sklop
ARL4449 | KOAKSIALNA UVAJALNA IGLA | Zaprt sklop
ARL4450 | BIOPSIJSKA IGLA ZA MEHKA TKIVA S SAMOSPROŽILCEM | Zaprt sklop
ARL4451 | CITOLOŠKA BIOPSIJSKA IGLA ZA FNAC | Zaprt sklop
ARL4452 | KOSTNA BIOPSIJSKA IGLA I. | Zaprt sklop
ARL4453 | KOSTNA BIOPSIJSKA IGLA II. | Zaprt sklop
ARL4454 | KOSTNA BIOPSIJSKA IGLA III. | Zaprt sklop
ARL4455 | BIOPSIJSKA IGLA | Odprt sklop
ARL445501 | Biopsijska igla, posebej | narejena za netravmatski prehod do mehkotkivnih lezij, z zaobljeno stileto, ki se med
ARL445502 | Biopsijska igla | Igla za biopsijo mehkih tkiv za enkratno uporabo, velikosti od 12 G do 20 G, dolžine
ARL445503 | Viodilna koaksialna kanila | kompatibilna z biopsijskim inštrumentom za enkratno uporabo, 2,2 cm krajša, velikosti 13 G
ARL4456 | IGLA ZA MARKACIJO LEZIJ V DOJKI | Zaprt sklop
ARL4457 | SISTEM ZA MEHANSKO ATEREKTOMIJO | Zaprt sklop
ARL4458 | SET ZA MEHANSKO ASPIRACIJO | Zaprt sklop
ARL4459 | VODILNA ŽICA ZA MEHANSKO ARTEREKTOMIJO | Zaprt sklop
ARL4460 | EMBOLIZACIJSKI ČEP - SHAPE MEMORY | Zaprt sklop
ARL4461 | HEMOSTATSKA BLAZINICA | Odprt sklop
ARL446101 | Hemostatska blazinica | za kontrolirano zaustavitev krvi pri vaskularnih posegih
ARL446102 | Hemostatska blazinica | za kontrolirano zaustavitev krvi pri vaskularnih posegih
ARL4462 | SISTEM ZA ODSTRANJEVANJE TROMBOV IZ VEN IN ARTERIJ | Odprt sklop
ARL446201 | Aspiracijski kateter velikega | premera za uporabo pri pljučni tromektomiji
ARL446202 | Aspiracijski kateter manjšega | premera za uporabo pri pljučni tromektomiji
ARL446203 | Aspiracijski kateter večji, | za uporabo pri globoki venski trombozi
ARL446204 | Aspiracijski kateter manjši, | za uporabo pri globoki venski trombozi
ARL4463 | ODSTRANJEVALEC TUJKOV V ŽILAH | Zaprt sklop
ARL4464 | ODSTRANJAVELEC VENA KAVA FILTRA (VCF) | Zaprt sklop
ARL4465 | TEKOČE EMBOLIZACIJKSKO SREDSTVO | Zaprt sklop
ARL4466 | HEMOSTATSKA VALVULA | Zaprt sklop
ARL4467 | OCT KATETER | Zaprt sklop
ARL4468 | FFR žica | Zaprt sklop
ARL4469 | AVTOMATSKA PIŠTOLA ZA BIOPSIJO MEHKIH TKIV | Zaprt sklop
ARL4470 | AVTOMATSKI BIOPSIJSKI INŠTRUMENT ZA ENKRATNO UPORABO | Zaprt sklop
ARL44702 | Vodilni mikrokateter | združljiv z reperfuzijskimi mikrokatetri tipa ACA, 5 MAX in 4 MAX, delovna dolžina 160 cm
ARL44703 | Mikrokateteter z balonom | za arterijsko embolizacijo
ARL44704 | Mikrokateter | iz nitinola, ojačan, lumni 0,021 in 0,027, uporabne dolžine 105 - 155cm.
ARL4471 | POLAVTOMATSKI BIOPSIJSKI IN ŠTRUMENT ZA ENKRATNO UPORABO | Zaprt sklop
ARL4472 | KLIP ZA MARKIRANJE LEZIJE V DOJKI | Zaprt sklop
ARL4473 | MARKER ZA OZNAČEVANJE LEZIJ V DOJKAH | Zaprt sklop
ARL4474 | SISTEM ZA ENDOVASKULARNO KREIRANJE DIALIZNIH AV FISTUL | Zaprt sklop
ARL4475 | TORKER ZA LAŽJE VRTENJE ŽICE | Zaprt sklop
ARL4476 | SISTEM ZA HEMOSTAZO PO PUNKCIJI RADIALNE ARTERIJE | Zaprt sklop
ARL4477 | SISTEM ZA ZNOTRAJŽILNO ARTEREKTOMIJO | Zaprt sklop
ARL4478 | REENTRY KATETER | Zaprt sklop
ARL4479 | REENTRY KATETER Z NITINOLSKO KANILO | Zaprt sklop
ARL4480 | BALONSKI KATETER OBDAN Z NITINOLOVO ŽICO | Zaprt sklop
ARL4481 | KATETER ZA INTRAARTERIJSKO TROMBOLIZO | Zaprt sklop
ARL4501 | Diagnostični koronarni katetri | Odprt sklop
ARL450101 | Diagnostični katetri s | sposobnostjo izrazitega "zvijanja"
ARL450102 | Diagnostični koronarni katetri | oblikovno zelo stabilni
ARL450103 | Univerzalni transradialni | diagnostični kateter
ARL4502 | Vodilni koronarni katetri za koronarne interv. | Zaprt sklop
ARL4503 | Vodilne žice za PTCA - 0.014" | Odprt sklop
ARL450301 | PTCA vodilna delovna žica za | enostavne in zahtevnejše žile, Asahi Sion Blue ali enakovrendno
ARL450302 | PTCA vodilna delovna žica za | enostavne kot tudi za tortuozne žile in stranske veje, Asahi Sion Blue ES ali enakovredno
ARL450303 | PTCA vodilna delovna žica za | zelo tortuozne žile, difuzne lezije, dolge kalcinirane lezije, asahi Sion Black ali enakovredno
ARL450304 | PTCA vodilna delovna žica | namenjena izključno za retrogradno sledenjekolateralam; Asahi SUOH03 ali enakovredno
ARL450305 | PTCA vodilna žica za CTO | iz nerjavečega jekla z enodelnim jedrom, Asahi Conquest/Confianza Pro ali enakovredno
ARL450306 | PTCA vodilna žica za CTO | iz nerjavečega jekla s kompozitnim jedrom, Asahi Gaia First/Second/Third ali enakovredno
ARL450307 | PTCA vodilna žica za | okludirane lezije, Asahi Fielder XT ali enakovredno
ARL450308 | PTCA vodilna žica za | okludirane lezije, Asahi Fielder XT/xta ali enakovredno
ARL450309 | PTCA vodilna žica za | retrogradni pristop namenjena izključno za eksternalizacijo vodilnih žic, Asahi RG3 ali enakovredno
ARL450310 | Univerzalna vodilna žica, | Abbott HT BMW ali enakovredno
ARL450311 | Vodilna žica s srednjo podporo | Abbott HT Pilot ali enakovredno
ARL450312 | Vodilna žica z veliko podporo, | Asahi Grand Slam ali enakovredno
ARL450313 | Vodilna žica za kompleksne | lezije, Terumo Runthrough
ARL450314 | Vodilna žica za kronične | okluzije, čvrsta, iz ojačanega jekla, Abbott Ht Progress ali enakovredno
ARL450315 | Vodilna žica za menjavo | vodilnega katetra extension wire, Asahi Extension Guide Wire ali enakovredno
ARL450316 | Vodilna žica za | visokostopenjske zožitve, Asahi Fielder FC ali enakovredno
ARL450317 | Vodilne žice za PTCA za | kronične okluzije, srednje čvrste, Asahi Miracle Bros ali enakovredno
ARL450318 | Vodilne žice za PTCA za | kronične okluzije, zelo, zelo čvrste, Asahi Conquest/Confianza ali enakovredno
ARL450319 | Zelo mehka vodilna žica | Vodilne žice za PTCA, za tortuozno anatomijo, zelo gibljive koronarne žice za PTCA, premera 0.014",
ARL450320 | Vodilne žice za tortuozno | anatomijo, čvrsta vodilna žica z izrazito mehko konico za uvajanje stentov v zelo zavite žice,
ARL450321 | Zelo mehka vodilna žica | Vodilne žice za PTCA, za tortuozno anatomijo, zelo gibljive koronarne žice za PTCA, premera 0.014",
ARL4504 | Vodilne diagnostične žice | Odprt sklop
ARL450401 | Vodilna žica dolžine | 260cm, stiff tip
ARL450402 | Vodilna žica dolžine | 260 cm, super stiff
ARL450403 | Vodilna žica, dolžine 150 cm, | J tip, J3, obojestranska delovna konica
ARL450404 | Vodilne diagnostične žice | debeline 0.018" hidrofilna žica prevlečena z »glide tehnologijo«, ki omogoča lahko prehodnost skozi
ARL450405 | Vodilne diagnostične žice | debeline 0.032", zelo gibljive za najtežje, tortuozne žile
ARL450406 | Vodilne diagnostične žice | debeline 0.018"
ARL4505 | Balonski katetri | Odprt sklop
ARL450501 | Balonski kateter z rezilci | za in-stent restenoze in težko prehodne lezije - cutting balloon
ARL450502 | Balonski kateter za dilatacijo | najzahtevnejših lezij in kroničnih totalnih okluzij, ki uporablja obstoječo
ARL450503 | Balonski kateter za prehajanje | najožjih lezij: dimenzije manj od 1,00 mm preseka, dolžine vsaj od 10 mm do 15 mm, vstopni
ARL450504 | Balonski kateter za | znotrajžilno koronarno litotripsijo z uporabo udarnih valov - intravascular coronary
ARL450505 | Balonski kateter, prevlečen z | dvema heličnima žičkama za "zarezovanje" neraztegljivega plaka v žili, dimenzije vsaj
ARL450506 | Balonski katetri za kronične | okluzije; nekomplianten balonski kateter za postdilatacijo kroničnih okluzij in hkrati
ARL450507 | Balonski katetri za pasiranje | in za predilatacijo zelo zavitih lezij; visoko prehoden balon. Konstrukcija: - proksimalni del
ARL450508 | Balonski katetri za | post-dilatacijo velikih žil (obvodov) na mono-rail sistemu, premera od 5,5 mm do 6 mm,
ARL450509 | Balonski katetri za | postdilatacijo zelo čvrstih in kalciniranih lezij in postdilatacijo stentov z zelo visokim pritiskom
ARL450510 | Balonski katetri za prediranje | kroničnih okluzij; semikompliantni balonski kateter, dimenzije od 1.25 mm
ARL450511 | Balonski katetri za | transradialni pristop za kompleksne lezije;
ARL450512 | Balonski katetri, ki omogočajo | hkratno sinhrono dilatiranje bifurkacijskih lezij ;
ARL450513 | Paklitaxel izločajoči balonski | katetri; Balonski katetri, ki omogočajo hkratno sinhrono dilatiranje bifurkacijskih lezij, velikosti
ARL450514 | Podaljšani balonski katetri | za velike žile in aortokoronarne obvode, velikosti od 4,5 mm do 6,0 mm, uporabne dolžine 150 cm,
ARL450515 | Sirolimus izločajoči balonski | katetri, Concept Medical Magic Touch ali enakovredno
ARL4506 | Sistemi over the wire (OTW) | Odprt sklop
ARL450601 | Balonski kateter OTW | za kronične okluzije
ARL450602 | Balonski kateter OTW | za pasiranje in za predilatacijo zelo zvitih lezij
ARL450603 | Balonski kateter OTW | za postdilatacijo zelo čvrstih in kalciniranih lezij in postdilatacijo stentov z zelo
ARL450604 | Balonski kateter OTW | za prediranje kroničnih okluzij
ARL450605 | Balonski kateter OTW | za sekundarno dilatacijo
ARL450606 | Balonski kateter OTW, | ki omogoča dobro fiksacijo na mestu lezije
ARL450607 | Balonski kateter OTW, | ki omogoča hkratno sinhrono dilatacijo bifurkacijskih lezij
ARL450608 | Balonski kateter OTW | za transradialni pristop za kompleksne lezije
ARL4507 | Razni drugi pripomočki za interventno kardiologijo | Odprt sklop
ARL450701 | Igla Seldinger, dolžine 70 mm, | 18G, s krilci, brez mandrena
ARL450702 | Kateter za optično koherentno | tomografijo koronarnih arterij - OCT
ARL450703 | Krpica za zmanjševanje | krvavitve ob izvleku uvajala, ki deluje na različnih patofizioloških principih in mora učinkovito
ARL450704 | Mikrokateter za kronične | totalne okluzije, Asahi Corsair Pro ali enakovredno;
ARL450705 | Mikrokateter za lažje | pasiranje stenoz, Terumo Finecross ali enakovredno;
ARL450706 | Mikrokateter za PTCA | primeren za mikrokanale in tortuozne žile, kompatibilen z žico 0.014'', nizkega profila,
ARL450707 | Mikrokateter, kontrolirano | upogljiv od zunaj za vstop v stranske veje skozi že plasirane stente ali pravokotne odcepe,
ARL450708 | Mikrokatetri za podporo | vodilne žice in superselektivno slikanje koronarnega žilja in za zapiranje koronarnih
ARL450709 | Priprava za odstranjevanje | izgubljenih, zlomljenih katetrov, žic ipd - snare device (snare catheter), izvedba z enojno
ARL450710 | Priprava za odstranjevanje | izgubljenih, zlomljenih katetrov, žic ipd - snare device (snare catheter), izvedba z enojno zanko,
ARL450711 | Set za invazivno preiskavo | Set mora vsebovati: • prekrivalo za bolnike (fenestrirano) femoralna prevleka z štirimi
ARL450712 | Žilno uvajalo s prilagodljivo | hemostatsko zaklopko, ki omogoča uvajanje večih žic ali katetrov hkrati ter radiopačno konico,
ARL450713 | Žilno uvajalo z dilatatorjem | dilatatorjem in uvajalno žico dolžine 19 cm, 9F
ARL450714 | Žilno uvajalo z dilatatorjem | in uvajalno žico 10F-18F, Abbott Ultimum ali enakovredno
ARL450715 | Žilno uvajalo z dilatatorjem | in uvajalno žico 11 cm, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F
ARL450716 | Žilno uvajalo z žico, | od 23 cm do 25 cm, ki zagotavljati dobro "zdrsljivost" katetra.
ARL450717 | Žilno uvajalo z žico, | od 23 cm do 25 cm, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, ki zagotavlja dobro »oblikovno stabilnost« katetra
ARL450718 | Žilno uvajalo za radialni | pristop; hidrofilna M prevleka, konični dilatator z gladkim prehodom med uvajalom in dilatatorjem,
ARL450719 | Žilno uvajalo za radialni | pristop, Terumo Glidesheath Slender ali enakovredno
ARL450720 | Žilno zapiralo, zunanje | za radialno arterijo, dolžine 24 cm in 29 cm, transparentni material, dvojna balon konstrukcija,
ARL450721 | Y konekt z valvulo, | ki sam kontrolira krvavitev med posegom, se samodejno zapira ;
ARL4508 | Žilne opornice I. | Odprt sklop
ARL450801 | Žilne opornice brez polimere, | s pasivno oblogo, dimenzije 2,0mm - 4,0 mm, debelina stratov ne presega 81 um
ARL450802 | Žilne opornice DES iz krom | kobalta zadnje generacije s polimero, ki je resorbilna (se razgradi), je nameščena na
ARL450803 | Žilne opornice DES iz krom | platine zadnje generacije s polimero, ki je resorbilna (se razgradi), je nameščena na abluminalni
ARL450804 | Žilne opornice DES z | biokompatibilno polimero, ki je neresorbilna (se ne razgradi) in vsebuje zdravilo iz skupine -limus
ARL450805 | Žilne opornice DES 2. ali | 3. generacije z biokompatibilno polimero,ki je neresorbilna (se ne razgradi) in vsebuje zdravilo iz
ARL450806 | Žilne opornice DES 3.generaci. | z biokompatibilno polimero, ki je resorbilna (se razgradi) ali hibridna, je nameščena po celotnem
ARL450807 | Žilne opornice za zdravljenje | žilnih perforacij (stent graft) nativnih koronarnih arterij ali avtovenskih aortokoronarnih obvodov,
ARL450808 | Žilne opornice, obložene z | mrežico, ki preprečuje distalno embolizacijo, dimenzije 2,75 mm - 4,00 mm
ARL4509 | Žilne opornice II. | Odprt sklop
ARL450901 | Žilne opornice brez polimere, | s pasivno oblogo, dimenzije 2,0mm - 4,0 mm, debelina stratov ne presega 81 urn
ARL450902 | Žilne opornice DES iz krom | kobalta zadnje generacije s polimero, ki je resorbilna (se razgradi), je nameščena na
ARL450903 | Žilne opornice DES iz krom | platine zadnje generacije s polimero, ki je resorbilna (se razgradi), je namčena na abluminalni
ARL450904 | Žilne opornice DES z | biokompatibilno polimero, ki je neresorbilna (se ne razgradi) in vsebuje zdravilo iz skupine -limus;
ARL450905 | Žilne opornice DES 2. ali 3. | generacije z biokompatibilno polimero, ki je neresorbilna (se ne razgradi) in vsebuje zdravilo
ARL450906 | Žilne opornice DES 3. | generacije z biokompatibilno polimero, ki je resorbilna (se razgradi) ali hibridna, je nameščena
ARL450907 | Žilne opornice za zdravljenje | žilnih perforacij (stent graft) nativnih koronarnih arterij ali aortokoronarnih
ARL450908 | Žilne opornice, obložene z | mrežico, ki preprečuje distalno embolizacijo, dimenzije 2,75 mm - 4,00 mm
Pri artiklih, kjer ponudnik ponuja več velikosti oz različnih dimenzij istega artikla, naj specifikacijo (z navedbo sklopa in št.artikla) v posebni prilogi odda kot prilogo ponudbi.