## Telemedicina
Zahteve za interoperabilnost in standardizacijo telemedicinskih rešitev in telemedicinskih IKT storitev, ki se kot eksterne komponente vključujejo v eZdravje
| POGOJI | izpolnjen
tehnogija
Interoperabilnostni standardi za tehnologijo | Rešitev se umešča v nabor interoperabilnostnih standardov, uporabljenih pri rešitvah eZdravja in upoštevanje standardov IHE, Continua, HL7, OpenEHR in omogoča integracijo telemedicinske platforme za prenos strukturiranih podatkov in /ali PDF dokumentov v CRPP ter iz bolnišničnih informacijskih sistemov v telemedicinsko platformo
konfiguracija in aplikacije telemedicinske platforme | Informatizirane kliničnih poti uporabniških primerov telemedicinske obravnave so del rešitve na strani telemedicinske platforme in uporabniške aplikacije za paciente in zdravstveno osebje (standard kakovosti EN ISO 13131:2023 ; 13.1.6)
So verificirani s strani proizvajalca in ponudnika rešitve ter zdravstvenega osebja in zagotavljajo zaupnost in varnost (standard kakovosti EN ISO 13131:2023 ; 13.1.6)
Telemedicinska platforma in merilniki življenjskih funkcij | Morajo biti ustrezni za uporabo za zdravstvene namene (ponudnik mora izkazati skladnost rešitve z ZMedPri z ustreznimi certifikati za platformo, aplikacijo za paciente in zdravstveno osebje in merilnike) - morajo biti registrirane kot medicinski pripomoček (standard kakovosti EN ISO 13131:2023 ; 13.1.1-9
Zagotovljeno mora biti obvladovanje napak pri delovanju tehnologije in postopki za nujne situacije (ponudnik mora razpolagati z usposobljenim tehničnim osebjem za odpravo napak in zamenjavo okvarjene opreme) 24/7 in odzivnim časom 1 ure in odpravo napake v štirih urah od prijave.
Ustrezati morajo standardom in zakonodaji za tehnično skladnost in varnost (EMC, CE)
Ponudnik zagotavlja vso logistiko merilnih naprav ( dostava, uparjanje, reverz, sledljivost na pacienta, kalibracija, validacija )
Ustrezati morajo standardom in zakonodaji za varnost zdravljenja v Sloveniji - Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) in Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05)
Povezljivost do končnih uporabnikov | Sistem/rešitev mora omogočati interakcijo v realnem času ( prenos podatkov iz merilnikov in komunikacija pacient -zdravstveno osebje)
Rešitev mora ob normalnem delovanju omrežnih in sistemskih storitev delovati v realnem času in zagotavljati, da zamik prenosa videa in zvoka ne moti komunikacije med zdravstvenim osebjem in pacientom - zadostna hitrost prenosa zvoka in slike ( pasovna širina omrežja)
Odzivni čas spletne rešitve morajo biti vsaj takšne kot pri drugih rešitvah eZdravja ( obdelavo in prikaz uporabnikovih zahtev)
Programska oprema se mora prilagajati spremembam razpoložljive pasovne širine ( hitrosti prenosa podatkov prek omrežja)
Zagotovljena mora biti ustrezna ločljivost za prenos slik in videa (vsaj 720p) - dovolj jasna za natančno diagnosticiranje in zdravljenje
Omogočeno mora biti prikazovanje slik na uporabniških napravah (tablicah, telefonih)
Povezljivost do HIS | Ponudba vključuje integracijo z HIS ( Hipokrat, BIRPIS, Clinical) za namen integracije naročanja na termine videoposveta na daljavo ( zdravnik in medicinska sestra)
Varnost in zasebnost | Prenos vseh vrst podatkov v telemedicinskih sistemih mora biti varen oziroma šifriran - Standardi eZdravje - standard za varno izmenjavo podatkov (TLS)
Podatki v telemedicinski platformi se hranijo v šifrirani obliki - standard za varno izmenjavo podatkov (TLS).
Sistemi/oprema zagotavljajo ustrezne avtentikacijske mehanizme za uporabnike (Slovenska e-identiteta, EU Login)
Končni uporabniki morajo biti seznanjeni s politiko informacijske varnosti pri uporabi telemedicinske opreme in rešitev na strani zdravstvenega osebja in pacientov - ( objava politike, izobraževanje in nadzor izvajanja s strani izvajalca telemedicinskih obravnav)
Ponudniki zagotavljajo, da je dostop do pacientovih podatkov v telemedicinskih sistemih in rešitvah ustrezno omejen (skladno z GDPR, ZVOP 2)
Sistemi, oprema in postopki so skladni z zahtevami za varnost in zasebnost rešitev eZdravja
Upoštevana priporočila informacijske pooblaščenke v zvezi z varovanjem osebnih podatkov. To vključuje zagotavljanje ustrezne ravni varnosti in zasebnosti podatkov ter upoštevanje zakonskih določb glede obdelave osebnih podatkov in pacientovih pravic v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 113/18) in Zakonom o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08).
Ponudnik razpolaga s certifikatom ISO 27001 - informacijska varnost ( zahteva standarda kakovosti EN ISO 13131:2023 ; 14.1.4)
Ponudnik razpolaga s certifikatom ISO 22301 - izvajanje neprekinjenega poslovanja ( zahteva standarda kakovosti EN ISO 13131:2023 ; 13.1.7)

## centralni monitoring
CENTRALNI MONITORING Strokovni in tehnični pogoji
1. Funkcionalnost | POGOJ | IZPOLNJUJE
a) centralno spremljanje življenjskih funkcij - parametri | krvni tlak,
srčni utrip
nasičenost krvi s kisikom
temperatura
EKG ( 1 ali 3 kanalni)
b) funkcionalnosti | možnost nastavitve alarmov za posamezne parametre individualno za posameznega pacienta ali na skupino.
ocena akutne ogroženosti pacienta po NEWS 2 skali
meritve v realnem času
c) način uporabe senzorjev | večkratna uporaba senzorjev
2. Tehnične zahteve | POGOJ | IZPOLNJUJE
Rešitev se umešča v nabor interoperabilnostnih standardov, uporabljenih pri rešitvah eZdravja in upoštevanje standardov IHE, Continua, HL7, OpenEHR in omogoča integracijo za prenos strukturiranih podatkov in /ali PDF dokumentov iz bolnišničnih informacijskih sistemov v platformo za centralni monitoring
Morajo biti ustrezne za uporabo za zdravstvene namene (ponudnik mora izkazati skladnost rešitve z ZMedPri z ustreznimi certifikati za platformo, aplikacijo za paciente in zdravstveno osebje in merilnike)- morajo biti registrirane kot medicinski pripomoček (standard kakovosti SIST EN ISO 13131:2023 ; 13.1.1-9)
Zagotovljeno mora biti obvladovanje napak pri delovanju tehnologije in postopki za nujne situacije (ponudnik mora razpolagati z usposobljenim tehničnim osebjem za odpravo napak in zamenjavo okvarjene opreme) in odzivnim časom 1 ure ter odpravo napak v 4 urah
Ustrezati morajo standardom in zakonodaji za tehnično skladnost in varnost (EMC, CE)
Ustrezati morajo standardom in zakonodaji za varnost zdravljenja v Sloveniji- Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) in Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05)
Prenos vseh vrst podatkov v telemedicinskem sistemu mora biti varen oziroma šifriran - Standardi eZdravje - standard za varno izmenjavo podatkov (TLS)
Podatki v telemedicinski platformi se hranijo v šifrirani obliki - Standardi eZdravje - standard za varno izmenjavo podatkov (TLS)
Sistemi/oprema zagotavljajo ustrezne avtentikacijske mehanizme za uporabnike - Slovenska e-identiteta, EU Login
Ponudniki zagotavljajo, da je dostop do pacientovih podatkov v telemedicinskih sistemih in rešitvah ustrezno omejen (skladno z GDPR, ZVOP 2)
Sistemi, oprema in postopki so skladni z zahtevami za varnost in zasebnost rešitev eZdravja
prenos podatkov ( preko SIM kartice/ LTE/ 5 G) - delovanje centralnega monitoringa na vseh lokacijah UKCL in pacientov doma
hramba podatkov na strežnikih v RS