OBLAKOVA ULICA 5

3000 CELJE

tel: (03) 42 33 000

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:

»DOBAVA DIALIZNIH APARATOV (40 KOM) S POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 7 LET«

VSEBINA

- Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1),

- Navodila ponudnikom (OBR-2),

- Obrazec ponudbe (OBR-3),

- Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4),

- Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (OBR-4a),

- Obrazec »Podatki o podizvajalcu, zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo« (OBR-4b),

- Predračun - Rekapitulacija OBR-5

- Obrazec predračuna (OBR-5/1, 5/2)

- Obrazec ponudnika o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme    (OBR-7) vključno priloge, ki izhajajo iz obrazca,

- Obrazec ponudnika o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (OBR-8),

- Izjava o lastniških razmerjih (OBR-9)

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-10)

- Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-11)

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-12)

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Datum: 12.12. 2023

Št.:30/SKL-2022

Naročnik: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

vabi zainteresirane ponudnike, da v skladu 40.členom ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15,s spremembami) oddajo ponudbo, za predmet, ki obsega:

- brezplačno uporabo aparata za obdobje  7 let

- dobavo potrošnega materiala in materiala potrebnega za delovanje nudene opreme za obdobje 7 let

- brezplačno kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let

Ponudbe morajo veljati do 31.5.2024

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI ( v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/ v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, neveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »OBRAZEC PREDRAČUNA-REKAPITULACIJA   OBR-5« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, vse ostale zahtevane dokumente pa naloži v druge razdelke.

Odpiranje ponudb bo na dan in ob uri objavljeni na Portalu javnih naročil in poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

OBR-2

NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki sodelujejo na razpisu naročnika, način vlaganja ponudb, postopek ocenjevanja ponudb in izbire ponudnikov, okvirne določbe glede postopka ter navodila za pripravo popolnih ponudb.

- PONUDNIK

Ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo.

2.1. Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev, oziroma kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pravno podlago, ki ureja skupen nastop.  Iz pravne podlage mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

2.2. Ponudba s podizvajalci

Predmet naročila je dobava blaga, zato ponudnika ne zavezujejo določbe 94. člena ZJN-3. V kolikor želi ponudnik pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora v ESPD obrazcu navesti vse podatke o podizvajalcih.  Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom obrazca ESPD.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, ki jih je nominiral, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev.  V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

  - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne.

- STROŠKI PONUDBE

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora biti podana kot celota.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR,  zaokrožene na največ štiri decimalna mesta natančno. Ponudba mora vsebovati vse v  razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo in ostale dokumente.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Popravljene napake ali spremembe v ponudbeni dokumentaciji in morebitni dodatki morajo biti parafirani in žigosani s strani pooblaščene osebe ponudnika, ki je podpisala ponudbeno dokumentacijo na mestu popravka. Ročno popravljanje tehničnih podatkov v katalogu ali prospektu ni dovoljeno.

- USPOSOBLJENOST OZ. SPOSOBNOST PONUDNIKA

Naročnik bo priznal usposobljenost oz sposobnost ponudniku za sodelovanje v postopku na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

Osnovna sposobnost ponudnika

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

terorizem (108. člen KZ-1),

-	financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

-	ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

-	novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

-	spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

-	trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

-	sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

-	kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

-	goljufija (211. člen KZ-1),

-	protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

-	povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

-	oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

-	poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

-	goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

-	preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

-	preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

-	preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

-	neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

-	neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

-	ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

-	izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

-	zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

-	zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

-	zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

-	zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

-	nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

-	nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

-	ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

-	ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

-	pranje denarja (245. člen KZ-1),

-	zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

-	uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

-	izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

-	davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

-	tihotapstvo (250. člen KZ-1),

-	zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

-	oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

-	izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

-	jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

-	dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

-	sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

-	dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

-	hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1),

-	ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča .

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD in v ESPD vpiše vse podatke, vključno z EMŠO odgovornih oseb.

Zaželeno je, da ponudnik predloži izpis potrdila iz kazenske evidence, ki ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.

Dopusti se popravni mehanizem.

2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD  in OBR-4

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD  in OBR-4

4.  Naročnik bo izločil ponudnika, če je ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD  in OBR-4

Poklicna sposobnost ponudnika

5.Da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu.

6. Da je vpisan v enega od registrov, ki ga vodi JAZMP (po skupini registrov):

- - registrov poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, registriranih po začetku uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- - registrov  poslovnih subjektov z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov pred začetkom uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

- - registrov medicinskih pripomočkov skladnih z MDR, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

- - registrov medicinskih pripomočkov skladnih z Direktivo 90/385/ES o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, Direktivo 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

- - registrov medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Dokazila: Pod zaporedno številko 5 in 6 predloži ponudnik: Izjava ponudnika (OBR-4) ter ESPD obrazec.

Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika

7)  Da zagotavlja, da bo oprema nova in nerabljena, da bo opremljena s CE oznako (»Conformite Europeene«) in da bo  ustrezala vsem standardom in atestom, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU.

Dokazilo: ESPD obrazec in tehnična dokumentacija, ki dokazuje CE standard.

8) Da zagotavlja, da bo  oprema dana v brezplačno uporabo  in dobavljen material ustrezal vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije

Dokazilo: ESPD obrazec in tehnična dokumentacija

9)  Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v fazi pregleda (pred odločitvijo o oddaji javnega naročila)v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi brezplačno v test opremo (1 kom)  za potrebe  potrditve ustreznosti nudenega  v OBR-5 s tehničnimi zahtevami naročnika v OBR-8. Predviden čas testa do 1 meseca od edukacije uporabnika. Ponudnik mora, za čas testa, zagotoviti potreben potrošni material brezplačno  (OBR-5/1).

Dokazilo: ESPD obrazec.

10) Da  ima v letu 2023 veljavno izjavo o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo opreme v Sloveniji. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

Dokazilo: ESPD obrazec in tehnična dokumentacija

11. Da  zagotavlja,  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo  edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Edukacijo mora izvesti certificiran predstavnik proizvajalca. Edukacija mora potekati v Slovenskem jeziku.

Dokazilo: ESPD obrazec

13)Da bo na svoje stroške do primopredaje opreme  zagotovili edukacijo dveh strokovnjakov tehnične službe naročnika za napreden uporabniški nivo-prvi pristop  (prepoznavanje alarmov, odpravo napak v okviru dostopa na tem nivoju) Strokovnjaka morata pridobiti znanje (certifikate) in vso potrebno literaturo ter druge pripomočke ter opremo za prvi pristop. Tehnični kader naročnika ne bo izvajal servisni nivo s polnim dostopom (spuščanje v pogon, pregledi in preiskusi, verifikacije, servisi, odprava motenj in okvar, zamenjava rezervnih delov, nadgradnja sistem, drugo) Če je za ustrezno pridobitev znanja ter veljavnost certifikata za celotno pogodbeno obdobje  potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke.

Dokazilo: ESPD obrazec

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila.

- JEZIK PONUDBE

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, razen če ni v razpisni dokumentaciji drugače določeno. Prospekti za ponujeno opremo so lahko predloženi v tujem jeziku, kar velja tudi za tiste listine, katerih originali so v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen  v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezen rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora naročniku

- v roku najkasneje desetih (10) dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini10% od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo menice še 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe

- Pojasnila in dopolnitve razpisne dokumentacije

Ponudnik lahko pisno preko Portala javnih naročil zahteva v zvezi z razpisno dokumentacijo in pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, in sicer do roka določenega na Portalu javnih naročil. Naročnik bo posredoval odgovor, pojasnilo ali spremembo razpisne dokumentacije preko Portala javnih naročil najpozneje do roka, ki ga določa ZJN-3. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki in pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki, na Portalu javnih naročil niso obvezujoča.

- OPREMLJANJE IN OZNAČEVANJE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI ( v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu http://ejn.gov.si/

- Varstvo podatkov

Odpiranje ponudb bo na dan in ob uri objavljeni na Portalu javnih naročil in poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

- Zapisnik

Zapisnik se v informacijskem sistemu e-JN kreira samodejno.

- MERILA ZA IZBIRO PONUDBE:

Končna ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke  in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbenih cen na enoto mere so morali ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: stroške brezplačne uporabe aparata za čas trajanja 7 let, vse stroške povezane z all inclusive vzdrževanjem za obdobje 7 let,  dobavo, dostavo in montažo potrošnega materiala in rezervnih delov, opreme, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme ves čas vzdrževanja, vsi potni stroški ( ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času vzdrževanja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene (našteto primeroma, a ne izključno: potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme).  V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, stroškov povezanih testiranjem in zagonom vzdrževane aparature, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov.

Ponudnik mora podati ponudbeno ceno za preiskavo, ocenjeno število preiskav je 100 na leto. Ponudnik mora zagotoviti ves potrošen material potreben za izvedbo preiskav na odstopljenem aparatu.

Merilo:

- 70  točk celotna vrednost javnega naročila v EUR  z DDV

- 30 točke za tehnične prednosti merilo – Aparat mora imeti integriran modul za merjenje temperature bolnikove krvi (zaporedna številka 101)

točke vrednost X = C min / C x število točk za celotno vrednost  +točke za tehnična prednost merilo

točke vrednost X = število točk pri merilu celotna vrednost za ponudbo X 
C min = najnižja celotna vrednost v EUR z DDV
C x = vrednost ponudbe, ki se ocenjuje v EUR z DDV

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo ki bo prejela najvišje število točk po merilu

PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva:

-	objave obvestila o javnem naročilu ali

-	obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali

-	prejema povabila k oddaji ponudb.Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN. Višina takse  zahtevka za revizijo na  znaša 4.000,00 UR.

Zahtevek se vloži na informacijski portal Državne revizijske komisije – portal eRevizija.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, transakcijski račun SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu kot referenco vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-91SKL022

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

NAROČNIK:                                                                         			OBR-3

Splošna bolnišnica Celje

Oblakova ulica 5

3000 Celje

PONUDBA ŠT.:_______________

Ponudnik:____________________________________________________________________

(firma oziroma ime)

Naslov oz. sedež: ______________________________________________________________

Zakoniti zastopnik: ____________________________________________________________

ID: ________________                                                Matična št.: ________________________

Ponudnik je davčni zavezanec:             DA       NE

(ustrezno obkroži)

TRR: _________________________                          Banka:_____________________________

Telefonska številka: ____________________             Številka telefaksa:___________________

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ______________________________________________

Kontaktna oseba (Ime, Priimek, Tel.št., mail): ___________________________________________

________________________________________________________________________________

Ponudba s podizvajalci (obkroži)                        DA                      NE

Skupna ponudba (obkroži)                                  DA                      NE

Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES):               DA                      NE

(ustrezno obkroži)

Ponudnik soglaša z razpisnimi  pogoji javnega naročila.

Kraj in datum:

Ime in naziv ter žig in podpis:

___________________					               ________________________

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

OBR – 4

NAROČNIK:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

OBLAKOVA ULICA 5, CELJE

Ponudnik: _______________________________________________________________________________Naziv in naslov ponudnika

IZJAVLJAMO

| 1. | Da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila pri pristojnem sodišču ali drugem organu; |
| --- | --- |
| 2. | - Da je vpisan v enega od registrov, ki ga vodi JAZMP (po skupini registrov): - - registrov poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, registriranih po začetku uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745 - - registrov poslovnih subjektov z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov pred začetkom uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745 - - registrov medicinskih pripomočkov skladnih z MDR, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS - - registrov medicinskih pripomočkov skladnih z Direktivo 90/385/ES o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, Direktivo 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih - - registrov medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. |
| 3. | Da pristojne fizične osebe in pravna oseba ni/nismo bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v 75. členu ZJN-3 ali primerljivih kaznivih dejanj ki so jih izrekla tuja sodišča. |
| 4. | Da izpolnjujemo plačila obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, in vrednost morebitnih neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. |
| 5. | Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja |
| 6. | Da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. |

Kraj in datum: _________________________

_________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE IN PARTNERJE V SKUPNI PONUDBI V PONUDBI PRILOŽI:

  - izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca: Obrazec 4a ) in za podizvajalce še Obrazec 4b (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO).

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.

OBR – 4a

Udeleženci v skupnem nastopu

Pri javnem naročilu poleg poslovodečega ponudnika

____________________________________________________ kot partnerji sodelujejo naslednji ponudniki:

| Zap. št. | Naziv ponudnika v skupini | Naslov | Odgovorna oseba | Delež pri projektu v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

in je pooblaščeni predstavnik vseh ponudnikov v skupini

| Naziv pooblaščenega ponudnika v skupini | Naslov | Odgovorna oseba |
| --- | --- | --- |

ki ima polno pooblastilo vseh ponudnikov v skupini, da v našem imenu podpiše ponudbo in nastopa v postopku v imenu vseh ponudnikov v skupini.

Partnerji v skupni ponudbi s podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje, ki se za partnerje v skupni ponudbi zahtevajo v Navodilih ponudnikom.

Datum …………………				Žig 		Podpis partnerja

Datum …………………				Žig 		Podpis partnerja

Datum …………………				Žig 		Podpis  vodilnega partnerja

Seznam podizvajalcev

V postopku oddaje javnega naročila , objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_______/2023

___________________________________________________________________________ nastopamo z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv in naslov podizvajalca | Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Količina/delež izvedbe javnega naročila | Vrednost storitev |
| --- | --- | --- | --- |

S podpisom te izjave nominirani podizvajalec ________________________________________ izjavljam, da izpolnjujem vse zahteve naročnika, ki se nanašajo na podizvajalce ter soglašam s pogodbenimi pogoji.

Kraj in datum: 					Naziv podizvajalca:

Žig in podpis[:

Izjavo podpišejo vsi nominirani podizvajalci.

OBR – 4b

PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

opozorilo: v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu  in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________  vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA DAVČNEGA URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |

2. Predmet naročila:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca

podizvajalca

OBRAZEC PREDRAČUNA - REKAPITULACIJA                                                                                                                        OBR-5

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:

»DOBAVA DIALIZNIH APARATOV (40 KOM) S POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 7 LET«

| Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV |  |
| --- | --- |

*V ponudbeni ceni so zajeti tudi stroški za brezplačno uporabo aparata za ves čas trajanja pogodbe ter vsi stroški povezani z all inclusive vzdrževanjem za obdobje 7 let. V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - DDP  naročnika.

Veljavnost ponudbe je 31.5.2024

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Ta obrazec se naloži v zavihek »Ponudbeni predračun«

OBRAZEC PREDRAČUNA   - podrobni ponudbeni predračun                                                                                    OBR - 5/1

JAVNO NAROČILO:  »DOBAVA DIALIZNIH APARATOV (40 KOM) S POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 7 LET«

PONUDNIK NUDI BREZPLAČNO UPORABO ZA ASLEDNJO OPREMO (ponudnik V PONUDBI predloži zahtevane podatke in v ponudbi predloži tehnično dokumentacijo, s katero izkazuje, da ponujena oprema ustreza tehničnih zahtevam, določenimi v Navodili ponudnikom. to so katalogi ali prospekti prozivajalca):

| OPIS | Proizvajalec | Model oz. kataloška številka | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| DOBAVA DIALIZNIH APARATOV (40 KOM) S POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 7 LET |  |  | 40 kom |

PONUDNIK MORA V PONUDBI PREDLOŽITI SPECIFIKACIJO ORIGINALNEGA POTROŠNEGA MATERIALA  ZA DELOVANJE NUDENE OPREME (potrošni material potreben za izvedbo postopka ter drugo potrebno za delovanje opreme)

Predvideno število postopkov kot izhaja iz preglednice predračuna v nadaljevanju:

| 1 | Vrsta procedure | Vrsta dializne procedure: HDF | Letno predvideno število postopkov: 21000 kom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=0,95 (4) | Cena na enoto z DDV za postopek (5) | Letno predvideno število postopkov (6) | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka (7) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (8) | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 (9) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (10) |
|  | 1 |  |  |  |  | 0 | 21000 |  | 0 |  | - € |
|  | 2 |  |  |  |  | 0 | 21000 |  | 0 |  | - € |
|  | 3 |  |  |  |  | 0 | 21000 |  | 0 |  | - € |
|  | 4 |  |  |  |  | 0 | 21000 |  | 0 |  | - € |
|  | 5 |  |  |  |  | 0 | 21000 |  | 0 |  | - € |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - € |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  | (Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta X 7) |  |  | - € |
| 2 | Vrsta procedure | Vrsta dializne procedure preiskave: BHD dvoigelna | Letno predvideno število postopkov: 400 kom |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=0,95 (4) | Cena na enoto z DDV za postopek (5) | Letno predvideno število postopkov (6) | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka (7) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (8) | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 (9) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (10) |
|  | 1 |  |  |  |  | 0 | 400 |  | 0 |  | - € |
|  | 2 |  |  |  |  | 0 | 400 |  | 0 |  | - € |
|  | 3 |  |  |  |  | 0 | 400 |  | 0 |  | - € |
|  | 4 |  |  |  |  | 0 | 400 |  | 0 |  | - € |
|  | 5 |  |  |  |  | 0 | 400 |  | 0 |  | - € |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - € |
|  | Ocenjena količina za obdobje 7 let |  |  |  |  |  | 2800 |  |  |  |  |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - € |
| 3 | Vrsta procedure | Vrsta dializne procedure: BHD enoigelna | Letno predvideno število postopkov: 600 kom |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zap.št. | Artikel št. (1) | Opis naziv artikla (2) | Cena na enoto brez DDV za postopek(3) | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=0,95 (4) | Cena na enoto z DDV za postopek (5) | Letno predvideno število postopkov (6) | Količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka (7) | Vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov (8) | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1,095 (9) | Vrednost v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov (10) |
|  | 1 |  |  |  |  | 0 | 600 |  | 0 |  | - € |
|  | 2 |  |  |  |  | 0 | 600 |  | 0 |  | - € |
|  | 3 |  |  |  |  | 0 | 600 |  | 0 |  | - € |
|  | 4 |  |  |  |  | 0 | 600 |  | 0 |  | - € |
|  | 5 |  |  |  |  | 0 | 600 |  | 0 |  | - € |
|  | Skupaj cena v EUR z DDV za obdobje enega leta |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - € |
|  | Ocenjena količina za obdobje 7 let |  |  |  |  |  | 4200 |  |  |  |  |
|  | Skupaj vrednost za obdobje 7 let v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | € |
|  | Skupaj vrednost potrošnega materiala za obdobje 7 let v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 € |

1. PONUDBI JE POTREBNO PREDLOŽITI ORIGINALNE PROSPEKTE PROIZVAJALCA TER OSTALO ORIGINALNO DOKUMENTACIJO PROIZVAJALCA iz katere  je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca,  ponudnik je slednje  dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št., ki izhaja iz OBR-5/3.

| 2.Navodilo za izpolnjevanje - OBR-5/1, v vrstice stolpca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - (1) vpišete artikel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (2) vpišete opis-naziv artikla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (3) cena/enoto brez DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (4) vnesete stopnjo DDV stopnja DDV 22%=1,22 , 9,5%=0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (5) cena na enoto z DDV za postopek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (6) predvideno število postopkov v enem letu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (7) količina potrošnega materiala potrebnega za izvedbo 1 postopka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (8) vrednost v EUR brez DDV za izvedbo letnega predvidenega števila postopkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (9) vnesete stopnjo DDV stopnja DDV 22%=1,22 , 9,5%=0,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (10) izvedite seštevek vrednosti v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (11) izvedite tudi seštevek vseh vrednosti v EUR z DDV letnega predvidenega števila postopkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - (12) izvedite tudi seštevek vrednosti v EUR z DDV sedem letnega predvidenega števila postopkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V OBR-2/1 vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos vseh artiklov potrebnih za delovanje aparata iz OBR-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. v OBR-5/3  vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos  vseh artiklov potrebnih za delovanje  aparata iz OBR-5 in so potrebni za izvedbo postopkov iz   OBR-5/1, v kolikor naročnik ugotovi, da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala–ni  navedel vseh potrebnih artiklov posledično zmote ali zavajanja bo naročnik   zahteval brezpogojno  brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz.  potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Izpolnjen popis  (EXCEL tabela), se naloži v zavihek »Druge priloge«.

OBR-6

VZOREC     POGODBE

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

(v nadaljevanju: naročnik), ki jo zastopa

Direktor Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

ID številka za DDV:SI 42119022

in

________________

________________

________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

ID številka za DDV: ___________

sklepata

»POGODBO O BREZPLČANI UPORABIDIALIZNIH APARATOV (40 KOM) IN DOBAVAPOTROŠNEGAMATERIALA ZA OBDOBJE 7 LET«

Vrednost pogodbe ____________________ EUR z DDV

1. PREDMET POGODBE

1.1 Predmet pogodbe je obveznost izvajalca:

-  da bo naročniku  izročil v razpolaganje in brezplačno uporabo  novo  in nerabljeno opremo, vključno z montažo, proizvajalca _______________, model oz. kataloška številka

- v obdobju 7 let od dneva podpisa zapisnika, s katerim se je  aparat predal v brezplačno uporabo za lastne stroške, torej za naročnika brezplačno vzdrževal aparat

- dobavljal potrošni material na podlagi vsakokratnega naročila naročnika po cenah na enoto mere iz ponudbe..

Pri navedeni  opremi je sestavni del tudi vsa strojna, programska in druga oprema kot tudi vse drugo, kar izhaja iz izvajalčeve ponudbe št. _____________z dne ___________ (ponudba je sestavni del te pogodbe).

OBVEZNOSTI V ZVEZI Z BREZPLAČNO PREDAJO APARAT V UPORABO

1.2. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za ustrezen transport opreme in odvoz transportne in ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oz. poškodbami in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

1.3. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da ob primopredaji opreme v brezplačno uporabo predloži:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book")

- Izjavo dobavitelja, da je oprema izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi

- Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami. Nalepka CE naj bo pritrjena tudi na opremo

Izvajalec mora poleg dokumentacije zraven opreme predati tudi vso potrebno dodatno pripadajočo opremo in naprave, ki so potrebne za nemoteno obratovanje.

1.4. Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječim stanjem, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo.

1.5. Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da bo zagotovil brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Trajanje edukacije najmanj  sedem (7)  delovnih dni.  Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Edukacija poteka v slovenskem jeziku, morebitne stroške prevoda v celoti bremenijo izvajalca.) Edukacijo mora izvesti  certificiran izvajalec s strani proizvajalca. V kolikor bo naročnik zaznal potrebo po dodatnem izobraževanju v obdobju 7 let bo izvajalec dolžan izvesti dodatno edukacijo. Izvajalec je dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke brezplačno na lokaciji naročnika . Vsa izobraževanja tudi v nadaljevanju morajo biti izvedena s strani certificiranega izvajalca.  Certificiran izvajalec  mora izdati uporabniku certifikat  na ime in priimek usposobljene osebe.

1.6. Naročnik bo po prenehanju veljavnosti te pogodbe predal izvajalcu aparat iz točke 1.1.   Izročitev se izvajalcu izvede zapisniško ob predhodno potrjenem roku ob prisotnosti vsaj enega skrbnika s strani naročnika, ki je imenovan v tej pogodbi.

1.7. Naročnik izvajalcu ne bo plačal uporabnine ali druge morebitne stroške nastale  z uporabo aparata iz točke 1.1 te pogodbe. Naročnik se zaveže plačati izvajalcu  le za nakup potrošnega materiala, ki ga bo naročal v obsegu in količini, kot ga bo v  sedemletnem pogodbenem obdobju dejansko potreboval po cenah na enoto mere za posamezni postopek.

1.8. Naročnik je dolžan prevzeti  aparat uporabljati kot dober gospodar v skladu z navodili izvajalca ter v času uporabe obvestiti izvajalca o vsaki napaki, nedelovanju, nepravilnem delovanju, sicer mu je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je utrpel.

1.9. Naročnik aparata ne bo dal v uporabo tretji osebi.

1.10. Naročnik za aparat ne bo sklenil osnovnega ali drugega zavarovanja. V primeru nastanka škodnega primera ureja vsa razmerja izvajalec, ki je tudi zavarovalniški upravičenec v kolikor ima urejeno zavarovalno razmerje z zavarovalnico.

1.11. Izvajalec je dolžan zagotavljati, da bo  dobavljen aparat nov in nerabljen ter da bo ustrezal vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije

1.12. Stalne dobave potrošnega materiala se izvajajo za čas brezhibnega delovanja aparata  ter rezultatov  predmeta pogodbe. V kolikor  aparat ne bo  zagotavljal kvalitetnega dela, naročnik pa je ravnal z opremo kot dober gospodar, bo izvajalec dolžan  dostaviti nov aparat, v nasprotnem primeru se pogodbena razmerja obveznosti zaključijo predčasno iz razloga napak na strani izvajalca. Menjavo aparata   je  dolžan izvesti v roku 36 ur po prejemu pisnega sporočila s strani Nabavne službe naročnika o stanju in sicer v roku naslednjega delovnega dne po preteku časa za odpravo napak. Dobava se izvede v prostorih  naročnika v delovnem času  za prevzem blaga, po predhodni uskladitvi z Nabavno službo.

1.13. Izvajalec je dolžan  v primeru zastarelosti ali menjave  aparata oziroma novejše generacije  s strani dobavitelja oz. proizvajalca,  zagotoviti zamenjavo z novejšimi, pri tem  pa bo zagotovil ustrezen  originalni potrošni material, kot izhaja iz prvotne ponudbe. Izvajalec je dolžan  zagotoviti in dokazati tudi, da  v primeru zamenjave aparata le ta tehnično ustreza vsem zahtevam naročnika, kot zahtevano v predmetni razpisni dokumentaciji javnega naročila.

1.14. Da se v primeru menjave iz prejšnje točke  cene potrošnega materiala  ne spremenijo  in veljajo pogodbene cene, določene s ponudbo in to pogodbo.

1.16. Izvajalec mora  zagotoviti brezplačno odpravo napak na aparatu iz točke 1.1. te pogodbe. Po prejemu obvestila naročnika o napaki mora izvajalec ugotoviti napako v roku 24 ur. Po ugotovitvi napake (v kolikor je ne odpravi takoj) ima izvajalec 24 ur  za odpravo napake oz  menjavo aparata. Naročnik s servisom nima nobenih stroškov (delo, čas na poti, rezervni deli.. .,vse krije izvajalec).

1.17. Izvajalec je dolžan, da po  priporočilih proizvajalca izvaja morebitne letne kalibracije aparata,  nastavitve overitve, redne letne servise, preventivno vzdrževanje ipd.   Storitve iz te točke so za naročnika brezplačne vključno s potrošnim materialom ali drugim materialom potrebnim za storitev iz te točke (za kalibracije, overitve, redni letni servis, preventivno vzdrževanje).

1.18. V primeru odkrite sistemske napake (reklamacije uporabnikov pri drugih naročnikih) pri delovanju aparata, ki vpliva na kakovost in varnost komponente, je izvajalec dolžan o tem nemudoma obvestiti naročnika in napako odpraviti v čim krajšem možnem času ali dostaviti ustrezen nadomesti aparat.

1.19. V primeru odpoklica določene serije materiala ali prejetju pomembnejših reklamacij, ki vplivajo na kakovost in/ali varnost končnega pripravka mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika in zagotoviti ustrezen nadomestni material v 14 dneh. Izvajalec mora nadomestiti vse stroške, ki bi naročniku nastale zaradi neustreznega materiala.

2. ČAS IN NAČIN IZROČITVE APARATOV

2.1. Izročitev pogodbenih stvari se opravi v ustreznih prostorih naročnika. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije.

2.2. Naročnik bo izvedel prevzem opreme in o tem sestavil primopredajni zapisnik;

- naročnik ter izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika,

3. ROK ZA PREDAJO APARAT V BREZPLAČNO UPORABO

3.1 Pogodbene obveznosti bo izvajalec izvedel v roku  30 dni od podpisa pogodbe, to je

- namestitev, montaža, implementacija  ter funkcionalni zagon opreme

- predložitve spremne dokumentacije iz točke 1.3. te pogodbe.

- edukacija uporabnika (normalni uporabniški nivo).

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM PREDANEGA APARATA V UPORABI

3.4. Predmet pogodbe zajema kompletno vzdrževanje v uporabo dane opreme  ter  vse druge vgrajene tehnološke opreme in vseh izvedenih del, torej vzdrževanje celotnega pogodbenega obsega iz pogodbe »OBR6«, vse po principu »ALL INCLUSIVE« za obdobje sedmih (7) let. Pri tem je potrebno zagotavljati nadgradnje kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca) in drugo, odvisno glede na predmet vzdrževanja.

3.5. Vzdrževanje po tej pogodbi v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del:

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

- druga dela, ki niso posebej specificirana, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

3.6. V ceno vzdrževalnine po tej pogodbi niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

3.6. Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe izvajal sledeče:

Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme, v usklajenih terminih med  pogodbenima strankama. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja in opis del in postopkov. Terminski in vsebinski načrt preventivnega vzdrževanja je priloga te pogodbe.

Izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo napake s strani naročnika, na protokoliran način, kot je navedeno v  tej pogodbi, odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 1 ure (odzivni čas) od prejema sporočila o okvari. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti odgovorni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini in času odprave okvare ter kdo bo okvaro odpravil. Čas za odpravo okvare je največ 24 ur od poteka odzivnega časa. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni). Urgentni primer nastane, ko v bolnišnici zaradi okvare naprav ni na voljo nobena druga naprava za izvedbo določene vrste preiskave. V primeru, da bo aparat v okvari več kot 24  ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika (lahko po elektronski pošti) in zagotovi nadomestni aparat v roku skladno z točko 1.16 te pogodbe.

3.7. Odgovorne osebe izvajalca so (skrbnik pogodbe) (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

________________

3.9. Izvajalec se obvezuje, da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca_______________- __. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale. Izvajalec zagotavlja brezplačno vzdrževanje in dobavo rezervnih/nadomestnih delov za dobo minimalno 7 let od začetka izvajanja te pogodbe.

3.10.Izvajalec je naročniku po vsakem preventivnem in korektivnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

  - število opravljenih ur (redne, izredne)

  - inventarna številka opreme oziroma aparata

  - količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

  - da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

Izvajalec se zavezuje:

- naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

3.12.

Naročnik bo vsako opaženo nepravilnost v delovanju aparata takoj telefonsko sporočil izvajalcu, in sicer:

- na telefonsko številko			________________________________________

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

- ime  in priimek odgovorne osebe

- opis okvare

Telefonski poziv odgovorne osebe naročnika velja kot naročilo za korektivno vzdrževanje.

Odgovorna oseba naročnika mora po vsaki odpravljeni okvari in opravljenem preventivnem posegu izvajalca na aparatu potrditi opravljeno delo izvajalca na delovnem nalogu izvajalca.

3.13.Naročnik se obvezuje:

- da bo delavcem izvajalca omogočil nemoten pristop do aparata (na lokaciji ali na daljavo), ki je predmet te pogodbe;

- da ne bo dovolil nepoklicanim osebam pristopa in posegov v aparat in da bo v prostorih, kjer je aparat instaliran, poskrbel za vse potrebne pogoje za normalno obratovanje aparata.

3.14. Odgovorne osebe naročnika so (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

Boštjan Gajšek, dipl. inž. el. GSM 030 203 011, email: bostjan.gajsek@sb-celje.si, področja odgovornosti:

- sodelovanje pri pripravi terminov za preventivno vzdrževanje

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na aparatu

- sodelovanje s serviserji oziroma izvajalcem

_________________________________ GSM _________, email: _________________, področja odgovornosti:

- sodelovanje pri organizaciji preventivnega vzdrževanja aparata

- prijava okvar in napak pri delovanju aparata

- organizacija delovnega procesa  aparata diagnostike v času vzdrževanja aparata

nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na  aparatu

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK V ZVEZI Z NAKUPOV POTROŠNEGA MATERIALA

4.1 . Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine blaga- potrošnega materiala za postopke, ki jih bo v pogodbenem obdobju dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotne količine, določene v Predračunu (OBR-5/1) iz posameznega obdobja.

4.2..  Izvajalec je dolžan naročniku zagotavljati dobave po veljavni ceni potrošnega materiala (OBR-5/1).

4.3.Stalne dobave se izvajajo za čas brezhibnega delovanja aparata ter rezultatov  predmeta pogodbe ( OBR-6). V kolikor  aparat ne bo    zagotavljal kvalitetnega dela, naročnik pa je ravnal z opremo kot dober gospodar, bo ponudnik dolžan  dostaviti nov aparat v nasprotnem primeru se pogodbeno razmerja obveznosti zaključijo predčasno.

4.4.Izvajalec je dolžan nuditi blago, ki  ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v razpisni dokumentaciji.

4.5. Izvajalec se zavezuje, da bo ob spremembi tehnologije proizvajalca katerega potrošni material nudi, skladno z razvojem in osvajanjem novih tehnologij, zagotovil ter ponudil nove potrošne materiale po veljavni ceni (OBR-5/1).

POGODBENA VREDNOST

5.1. Pogodbena vrednost na podlagi ocenjenega števila postopkov (OBR5/1) znaša ____________EUR brez DDV oziroma------------- EUR z DDV.

5.2. Ponudbena cena na enoto mere (en postopek) je fiksna in nespremenljiva leto dni po podpisu te pogodbe, nato  se lahko spremeni v skladu s 1. in 2. točko 6. člena Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04), oz. po predpisu, ki ta pravilnik nadomešča. Stranki sporazuma kot podlago za valorizacijo uporabita indeks cen življenjskih potrebščin.

5.4. Uskladitev cen bosta stranki sporazuma uredili z aneksom k tej pogodbi. V ceni posameznega blaga so zajeti vsi stroški (carinski, špediterski, prevozni in drugi morebitni stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost ter ostali stroški, določeni v Navodilih ponudnikom, ki je sestavni del te pogodbe.  Cene veljajo skladišče naročnika.

5.4. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI

6.1. Naročnik bo blago, ki ga bo potreboval naročal na podlagi pisno izstavljenih  naročilnic po pošti, telefaksu ali elektronski pošti. Naročnik bo v  naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

6.2. Izvajalec se zavezuje, da bo blago dobavil v roku do  2 delovna dneva po  naročila blaga oziroma v nujnih primerih manj, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Izvajalec je dolžan pri vsakem posameznem pisnem naročilu   dobaviti celotno količino naročenega   blaga.

6.3. Izvajalec  zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Celje, skladišče naročnika, razloženo v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga.

6.4. Ponudnik  se zavezuje, da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne predaje aparata v uporabo.

6.5. Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj dve tretjini deklariranega roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec ponujenega blaga. V primeru krajšega roka uporabe mora ponudnik pred dostavo pridobiti pisno soglasje naročnika

PREVZEM BLAGA

7.1. Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi dobavnic. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku. Izvajalec  se obvezuje zagotavljati načelo sledljivosti blaga, pri čemer se bo ob dobavah blaga skliceval na naročilnico blaga naročnika in zagotavljal ujemanje podatkov:

- naziv artikla

- cena na enoto mere

- količina

- morebitni popust

- kataloška številka artikla

- dobaviteljeva šifra

- serijsko številko artikla

- rok uporabnosti

- stopnjo DDV-ja

- številka naročilnice

- številka pogodbe naročnika

- številka objave na Portalu javnih naročil.

7.2. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu blaga. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik  reklamirati pisno najkasneje v 8 dneh od prevzema.

7.3. Dobavljeno blago mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti za vsak artikel posebej.

Kakovostna odstopanja lahko naročnik reklamira pisno najkasneje v 30 dneh od prevzema. Izvajalec mora rešiti reklamacijo najkasneje v roku 5 delovnih  dneh po prejemu le te.

VI. KAKOVOST BLAGA

8.1. Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

8.2. Izvajalec mora jamči:

- da bo dostavil kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne ali ponudbene dokumentacije;

- da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani ponudnika oziroma proizvajalca blaga.

8.3. V primeru odpoklica določene serije materiala ali prejetju pomembnejših reklamacij, ki vplivajo na kakovost in/ali varnost pripravka serije vrečk, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika in zagotoviti ustrezen nadomestni material v pogodbenem roku za dobavo.

PLAČIILNI POGOJI

8.1. Naročnik se zavezuje naročena ter dobavljeno blago plačati v roku 60 dni od datuma pravilno izstavljenega računa po prejemu blaga oziroma v roku, kot ga določa vsakokrat veljavna zakonodaja.

8.2. Na računu mora biti sklic na št. javnega naročila, št. te pogodbe, količina dobavljenega potrošnega materiala, cena na enoto mere v EUR brez in z DDV.

Izvajalec mora izstaviti ločen račun, zbirni računi niso dovoljeni. Računi, ki bodo brez zahtevanih elementov bodo zavrnjeni.

8.3.  Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/ Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

9.1. Izvajalec mora kot pogoj za veljavnost te pogodbe v roku 10 dni po podpisu pogodbe predložiti

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbeni obveznosti v obliki menične izjave z bianko menico v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV,  z veljavnostjo 30 dni po koncu trajanja pogodbe.

Naročnik lahko zavarovanje unovči pod pogoji:

-	da izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku;

-	če izvajalec preneha z izvajanjem javnega naročila;

-	če bi naročnik odstopil zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani izvajalca

ZAMUDA V ZVEZI Z IZVAJANJEM POGODBENIH OBVEZNOSTI

10.1. V primeru, da izvajalec naročniku ne bo predal v brezplačno uporabo aparata v roku, določenem s to pogodbo, oziroma bo predaja pomanjkljiva, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen in sicer za vsak koledarski dan zamude 200,00 EUR.

10.2. V kolikor da izvajalec ne bo pravočasno saniral in odpravil napako (največ 4 delovne dne od poteka odzivnega časa), bo naročnik za vsak dan zamude izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen v višini 300,00 EUR.

10.3. V kolikor da izvajalec ne bo pravočasno in v roku dobavil naročen potrošni material, bo naročnik za vsak koledarski dan zamude izvajalcu zaračunal pogodbeno kazen v višini 300,00 EUR.

10.4. Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

SODELOVANJE,  VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POOBLAŠČENE OSEBE

11.1. Izvajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil naročniku in predlagal, kako bi jih bilo smiselno razrešiti v okviru pogodbenih določil. Naročnik se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

11.2. V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, bosta pogodbeni stranki preučili in opredelili nove rešitve.

11.3. Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v enaki t.j. pisni obliki in ob soglasju obeh strank.

11.4. Skrbniki te pogodbe so:

- za naročnika: Sandra Drljić Korpanović (potrošni material), Boštjan Gajšek (za vzdrževanje),Stanislava Pahole (drugo)

- za izvajalca: __________________.

REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

12.1. Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Celju.

12.2. Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in obligacijskega zakonika ter drugih predpisov upošteva kot sestavni del te pogodbe še:

- razpisna dokumentacija,

- ponudba izvajalca oddana v postopku predmetnega javnega naročila

- druga dokumentacija  v zvezi s pogodbo.

VELJAVNOST POGODBE

13.1. Pogodba je sklenjena z dnem ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in  stopi v veljavo z dnem predaje zahtevanega finančnega zavarovanja.

Pogodba velja 7 let po sklenitvi.

13.2. Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda.

PROTIKORUPCIJSKA  KLAVZULA

14. V primeru, da je kdo v imenu ali na račun prodajalca predstavnikom kupca obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca ali posredniku kupca  drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je ta pogodba  nična

ODSTOP OD POGODBE

15.1. Naročnik je prost zavez po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

-	neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

-	prenehanje poslovanja izvajalca,

-	neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

-	neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

-	izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

-	drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev od odstopa od pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom.

15.2 Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je sporazum razvezan z dnem sklenitve novega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba azvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V__________, dne ________                                        V Celju  , dne_______________

| Št. pogodbe: | Št. pogodbe: |
| --- | --- |
| Dobavitelj: direktor | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: Dr. Dragan Kovačić,dr.med. |
| Žig in podpis: | Žig in podpis: |

OBR-7

IZJAVA O ZASTOPSTVU,  VZDRŽEVANJU MEDICINSKE OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni.

Pooblaščen servis je:

Naslov _______________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe____________________________________

Telefonska številka  _____________________________________________

PREVENTIVNI PREGLED OPREME PO NAČRTU PROIZVAJALCA

| Zaporedno leto uporabe dobavljene medicinske opreme | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca |
| --- | --- |
| 1. leto |  |
| 2. leto |  |
| 3. leto |  |
| 4. leto |  |
| 5. leto |  |
| 6.leto |  |
| 7.leto |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis; »DOBAVA DIALIZNIH APARATOV (40 KOM) S POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 7 LET« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-8

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu,

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev oziroma je dopustna kje določi naročnik),  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila (kot npr. zap.št.40, Ima funkcijo merjenfja Kt/V.)

| DIALIZNI APARATI, 40 kom v skladu z zahtevami v nadaljevanju: | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| - TEHNIČNE ZAHTEVE |  |  |
| - Dializni aparati morajo biti povezljivi v centralni programski nadzorni sistem (aparati morajo omogočati samodejni prenos podatkov o dializnem zdravljenju). Kompatibilen program zagotovi ponudnik. Ta točka velja samo za ponujeno opremo in ne velja za že obstoječe aparate pri naročniku. |  |  |
| - Ponujena informacijska rešitev mora biti certificirana kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih (MDR) ali pripomoček razreda I v skladu z MDD |  |  |
| - Centralni pogramski nadzorni sistem (zahteva pod zapredno št. 1) mora omogočati: dializni protokol, spremljanje porabe potrošnega materiala, zdravil, laboratorijski podatki, anamneza, dializni predpis, sestrski komentarji, izredni dogodki). Vsebina oz. funkcionalnost informacijskega sistema: Elektronski zapis posamezne dializne procedure, s čimer se omogoča nadomestitev dosedanje na roko pisanega dializnega lista (strani) in sumarno cele knjige o Zaporedna številka dialize, datum opravljene dialize za posameznega pacienta (vsebovani tudi generični podatki bolnika, tudi v kodirani oz. oštevilčeni obliki) o Predpis dializne procedure (telesna teža, čas in frekvenca dialize, maksimalna dovoljena ultrafiltracija, antikoagulacija-predpis in kontrola, dializator) o Podatki o opravljeni dializi oz. proceduri: vrsta dialize, predpis dializne procedure, podatki, vitalni parametri pacienta, tehnični parametri, ki se nanašajo na žilni pristop, dializator, zapis zapletov oz. kliničnih opažanj med dializo o Opažanja in navodila sestrskega kadra in posebej zdravnikov o Dializna procedura se vodi za vsakega bolnika posebej na dan izvršene dializne procedure Spremljanje dializnih procedur po pacientih v realnem času: možnost nadzora na daljavo, alert oz. opozorilni sistemi, dajanje zdravniških navodil na daljavo o Predpisan in dejansko uporabljen potrošni material o Zapisovanje vseh splošnih bolnikovih podatkov, kliničnih podatkov z diagnozami in terapijo o Integracija oz. zbiranje podatkov ter možnost analize po posameznih kategorijah izpis različnih poročil, preglednic, grafov, tabel ipd; možnost statistične obdelave podatkov. |  |  |
| - Ponujena informacijska rešitev mora biti skladna z GDPR; (a) vsi osebni podatki v podatkovni bazi so šifrirani, (b) komunikacija med odjemalcem in strežnikom je šifrirana, (c) možnost anonimizacije oz. izbrisa podatkov na željo pacienta (v okviru posebne pravice). |  |  |
| - Ponujena informacijska rešitev mora omogočati upravljanje uporabniškega dostopa – avtentikacija in avorizacija uporabnika, dodeljevanje vlog (dostop do določenih funkcij). |  |  |
| - Ponujena informacijska rešitev mora omogočati revizijske sledi - dnevniški zapis uporabnikovih aktivnosti (kar vključuje vpogled, spremembo in izbris podatkov) in beleženje prijav (audit log) v aplikacijo. |  |  |
| - Možnost prenosa podatkov med centralnim programskim nadzornim sistemom (zahteva pod zapredno št. 1) in obstoječim bolnišničnim informacijskim sistemom (Birpis 21) in obratno (pomembnejši splošni klinični podatki, naročanje laboratorijske in druge preiskave, naročanje naslednje dialize) |  |  |
| - Naročnik poskrbi za izvedbo strukturiranega ožičenja v dializnem centru; trasiranje, Cat.6 ožičenje na mikrolokacijah glede na zahteve ponudnika, zaključevanje na povezovalnem panelu (nova komunikacijska omara, urejevalniki kablov). Ponudnik mora navesti koliko priključkov potrebuje glede na aparat in tehnico. |  |  |
| - Ponudnik mora zagotoviti aktivno komunikacijsko opremo - 48 portno Ethernet dostopovno stikalo, z dvema kompatibilnima 1G SFP vmesnikoma. Specifikacija stikala: Priključki: -48 x 10/100/1000BaseT (RJ-45) -vsaj 2 x 1G BASE-X (SFP) -Konzolni priključek Prepustnost stikala: -170 Gbps -130 Mpps Možnost priključitve redundantnega napajalnika Interni napajalnik Podpora za VLAN (802.1q) Agregacija povezav: IEEE 802.3ad Podpora LLDP 802.1ab Podpora spanning tree IEEE 802.1d Podpora rapid spnning tree: IEEE 802.1w Podpora multiple spanning tree IEEE 802.1s Energijska učinkovitost: IEEE 802.3az Upravljanje: WEB, telnet, CLI Podpora SNMP v1, v2, v3 Podpora 802.1x Podpora preslikavanja prometa (port mirroring) Področje delovanja: 0 do 50 °C in 10 do 90 % relativne vlažnosti Priloženi morajo biti vsi potrebni kabli za priključitev in montažni material za vgradnjo v 19" omaro. |  |  |
| - Identifikacijske (ID) kartice (istega ponudnika) za 200 kroničnih pacientov mora ponudnik priložiti ob dobavi. Kartica mora omogočati večkratno uporabo. CPNS mora omogočati ročni vnos pacientov. Podatki na kartici morajo biti v takšnem formatu, da ga lahko prebere samo ponudnikov sistem |  |  |
| - Vsaj 2 čitalca za kodiranje ID kartic pacientov, ki se uporabljajo na dializnih aparatih in tehtnici, priključena na PCja z nameščenim CPNS |  |  |
| - Namestitev CPNS v obstoječe virtualno okolje VMware in zagotovitev ustreznih licenc (OS, podatkovno bazo). Ponudnik priloži dokumentacijo za priporočene zahteve virtualnega strežnika/e (RAM, HDD, CPU ipd.) glede na priporočila proizvajalca aparatov in morebitne licence za OS, podatkovno bazo ipd. |  |  |
| - Za izvedbo rednih varnostnih kopij podatkov bo poskrbel naročnik z obstoječo programsko opremo Veeam po priporočilih ponudnika. |  |  |
| - LDAP integracija CPNS z obstoječi Aktivnim imenikom naročnika |  |  |
| - Čitalec ID kartic, z vmesnikoma: RJ45 v omrežje (komunikacija s strežnikom) in RS232 za povezavo z obstoječo tehtnico Combics 2 (Sartorius). V primeru, da obstoječo tehnico ni mogoče povezati na čitalec mora ponudnik ponuditi tudi ustrezno novo tehtnico. |  |  |
| - Centralni programski nadzorni sistem mora vsebovati lestvico za funkcionalno oceno bolnikove samostojnosti, lestvico tveganja za padce in lestvico zdravstvene nege. Omogočati mora redno testiranje po teh lestvicah in shranjevanje podatkov za posameznega bolnika. |  |  |
| - Programska oprema v Slovenskem jeziku |  |  |
| - Aparati morajo pripravljati ultračisto dializno raztopino (ONLINE priprava) za polnitev sistema, infuzat in substituat. Za to morajo imeti vgrajena najmanj 2 pirogena filtra. |  |  |
| - Dializni aparati izvajajo naslednje dvoigelne procedure: |  |  |
| - Bikarbonatno hemodializo (BHD) |  |  |
| - On-line hemodiafiltracijo (HDF), omogočajo tako predilucijo kot postdilucijo |  |  |
| - On-line hemofiltracijo (HF) |  |  |
| - Počasno dnevno dializo (SLEDD) pretok dializata 300 ml/min, krvne od 150 – 180 ml/min in vsaj 12 h |  |  |
| - Dializni aparati izvajajo naslednjo enoigelne proceduro: |  |  |
| - Enoigelno BHD, HDF |  |  |
| - Pri enoigelna procedura se izvaja z eno ali dvema krvnima črpalkama, vendar ne na »click/clack« |  |  |
| - Izolirano ultrafiltracijo (UF) |  |  |
| - Imeti mora nastavitev krvnega pretoka QB vsaj 50-500 ml/min |  |  |
| - Pri HDF procedurah omogočajo tako preddilucijo kot postdilucijo |  |  |
| - Omogočajo substitucijo z velikimi volumni vsaj 20 l |  |  |
| - Omogočajo avtomatski izračun količine infuzata za online HDF |  |  |
| - Omogočajo uporabo bikarbonata v obliki prahu (kapsule) ali tekočega koncentrata |  |  |
| - Omogočajo uporabo kislega koncentrata v obliki tekočega koncentrata ali v obliki praška |  |  |
| - So kompatibilni s sistemom centralnega napajanja z dializnimi raztopinami in koncentrati |  |  |
| - Zagotavljati mora polnjenja dializnih linij in dializatorja pri predpripravi za dializo (online priming) in reinfuzije pri odklopu z online predpripravljeno raztopino |  |  |
| - Imajo vgrajeno dodatno črpalko za aplikacijo heparina v bolusu in v kontinuirni infuziji |  |  |
| - Imajo kontrolo krvnega pretoka |  |  |
| - Imeti mora nastavitve natrija (130-150 mmol/l), bikarbonata ( 24 - 38 mmol/l) in temperature dializne raztopine (od vsaj 34 -39 st+/-0.5 st) |  |  |
| - Nastavitev UF v realnem času (programiranje in kontrola) v razponu med 0,1 in vsaj 2,5 l/uro (max. Odstopanje +/- 10% |  |  |
| - Nastavitev skupne UF na dializno proceduro |  |  |
| - Imajo funkcijo profilov za ultrafiltracijo in profilov koncentracij natrija. |  |  |
| - Ima funkcijo merjenfja Kt/V. |  |  |
| - Aparat mora nuditi meritev recirkulacije ali vsaj nuditi možnost ocene (estimation), da je v žilnem pristopu pacienta možna prisotnost recirkulacije. Lahko v grafični ali numerični obliki |  |  |
| - Zanesljiva in natančna detekcija zračnim mehurčkov v sistemu ter varnostni sistem za detekcijo previsoke temperature dializata |  |  |
| - Detektor izgube krvi v dializatorju (blood leak) z avtomatsko zaustavitvijo dializnega postopka |  |  |
| - Imajo vgrajen merilec krvnega tlaka ter pulza z nadlaktnimi manšetami (neinvazivno merjenje krvnega tlaka) s prenosom podatkov v spomin procedure in na prikazovalnik |  |  |
| - Imeti mora toplotno dezinfekcijo in dekalcinacijo |  |  |
| - Imeti mora integriran in certificiran sistem za kompletuno, učinkovito in varno dezinfekcijo vključno s priključnimi cevmi. Omogočati mora tudi dezinfekcijo sistema cevi na dializnih aparatih. |  |  |
| - Aparat mora imeti blokado koles-zavorni sistem. |  |  |
| - na dotik občutljiv barvni ekran s standardizirano programsko preglednico o dializni proceduri, dializatu, izgubljeni teži, merjenimi vitalnimi funkcijami, o procedurah dezinfekcije in vodilom operaterju z opozorilnimi sporočili in alarmi |  |  |
| - Omogočajo shranjevanje podatkov o poteku dializne procedure za posameznega pacienta na zunanji pomnilniški medij (pametna kartica) |  |  |
| - Mora biti kompatibilen z obstoječimi priključki na obtok dializne vode z možnostjo adaptacije na stroške ponudnika |  |  |
| - Imajo rezervno baterijsko napajanje v primeru izpada električnega toka vsaj 15 minut ter obvezno pomnenje vseh vstavljenih parametrov |  |  |
| - Hitra priprava aparata po vključitvi in pred priključitvijo pacienta: avtotest, avtopriming do največ 25 minut |  |  |
| - Možnost sprotnega merjenja ali izračunavanja dializne doze in spremljanje Kt/V med vsako hemodializo ali hemodialfiltracijo ali hemofiltracijo |  |  |
| - Aparat mora omogočiti varno in tekočo menjavo med citratno in heparinsko dializo in in obratno tako, da ni potrebno menjati aparata ob menjavi koagulacije (zagotovilo proizvajalca) |  |  |
| - Oprema mora zagotavljati čiščenja in dezinfekcije zunanjih površin aparatov. Ponudnik predloži listo sredstev. |  |  |
| - Filtri za pripravo ultra čiste vode morajo zdržati deklarirano oz.nazivno število ur po specifikaciji proizvajalca hemodiafiltracije in online (proizvajalec zagotavllja, da je potrebna menjava filtrov prej kot je predvideno v največ 1% filtrov) |  |  |
| - praktično usposabljanje zaposlenih (zdravnikov, medicinskih sester in tehnikov) ob montaži aparata in kasneje periodično 1-2x letno |  |  |
| - POTROŠNI MATERIAL V SKLADU Z ZAHTEVAMI V NADALJEVANJU: |  |  |
| Dializatorji (dializni filtri) |  |  |
| - Dializatorji omogočajo visokopretočno BHD, HF in HDF |  |  |
| - Kemijska sestava: sintetična necelulozna biokompatibilna membrana naslednje sestave: polisulfon ali polietersulfon ali poliamid ali polifenilen |  |  |
| - Izdelava membrane po nanotehnologiji |  |  |
| - Sterilizacija s paro ali gama žarki |  |  |
| - Dializatorji imajo naslednje efektivne površine: |  |  |
| - 1,4 m2, +/- 0,1 m2, UF koeficent ˃ 45 ml/h/mmHg |  |  |
| - 1,7 m2, +/- 0,1 m2, UF koeficient ˃ 55 ml/h/mmHg |  |  |
| - 2,1 m2, +/- 0,1 m2, UF koeficient ˃ 70 ml/h/mmHg |  |  |
| - Namenjeni za enkratno uporabo |  |  |
| - Linije morajo biti originalne za ponujene dializne aparate. |  |  |
| - AV set za hemodiafiltracijo, originalna linija za ponujeni dializni aparat |  |  |
| - AV set za za dvoigelno hemodializo, originalna linija za ponujeni dializni aparat |  |  |
| - AV set za enoigelno dializo, originalna linija za ponujeni dializni aparat |  |  |
| - Dializne igle |  |  |
| - Igla arterijska 15G, dolžina igle 25 mm, plastične cevi, kleme, končni del z luer zamaškom in stranskimi krilci za boljši oprijem, Ф 1,8 mm. |  |  |
| - Igla venska 15G, dolžina igle 25 mm, plastične cevi, kleme, končni del z luer zamaškom in stranskimi krilci za boljši oprijem, Ф 1,8 mm. |  |  |
| - Igla venska 16G, dolžina igle 25 mm, kovinski del zadostne ostrine, vrtljiv metuljček, Ф 1,6 mm. |  |  |
| - Igla arterijska 16G, dolžina igle 25 mm, kovinski del zadostne ostrine, vrtljiv metuljček, Ф 1,6 mm. |  |  |
| - Igla arterijska 17G, dolžina igle 20 mm, kovinski del zadostne ostrine, vrtljiv metuljček, Ф 1,5 mm. |  |  |
| - Igla venska 17G, dolžina igle 20 mm, kovinski del zadostne ostrine, vrtljiv metuljček, Ф 1,5 mm. |  |  |
| - Igla za SING-NEEDL dializo 15G-1,8 mm, dolžina igle 25 mm. |  |  |
| - Dializni koncentrati |  |  |
| - Ponujeni morajo biti originalni koncentrati ponujenega proizvajalca. V kolikor se proizvajalec nudene opreme ne omejuje na določenega proizvajalca ponudite prosto v skladu z preostalimi zahtevami naročnika. |  |  |
| - zaprt sistem v kanistru, plastenki ali vrečki |  |  |
| - Kisli koncentrati: količina za proceduro v trajanju do 5 ur |  |  |
| - Koncentracija kalija 2.0, 3.0 in 4.0 mmol/ |  |  |
| - Koncentracija natrija138 mmol do 140 mmol/l |  |  |
| - Koncentracija kalcija 1.25, 1.5 in 1.75 mmol/l |  |  |
| - Koncentracija glukoze 1.0 g/l |  |  |
| - Omogočati mora centralni sistem priprave dializnih koncentratov in sicer za centralno pripravo vsaj 3 različnih dializnih koncentratov istočasno(avtomatski preklop, ne ročni preklop), sicer pa možnost priprave vseh raztopin, navedenih v točkah 88-90 |  |  |
| - Sistemi za vzpostaljanje izventelesnega krvnega obtoka(krvne linije) |  |  |
| - Krvne linije naj bodo originalne z izvedbe hemodialize, »razširjene »(HDx) hemodilaize, on-line hemofiltracije ali on-line hemodialfiltracije in kompatibilne s hemodializnimi monitorji. Dializni sistem mora imeti priklop za pred in post dilucijo. |  |  |
| - »arterijska »krvna linija, venska krvna linija ali set z »arterijsko« in vensko krvno linijo |  |  |
| - Omogočati mora izvedbo hemodialize z regionalno citratno antikoagulacijo |  |  |
| - Samo za enkratno uporabo |  |  |
| - Sterilizacija s paro ali beta ali gama žarki |  |  |
| - Odvzemno mesto za krvne vzorce naj bo tik za arterijsko iglo, infuzijsko mesto za odvzemnim krvnim mestom na arterijski liniji, odvzemno mesto za krvne vzorce pred in za dializatorjem in infuzijsko mesto na koncu venske linije pred zračnim lovilcem |  |  |
| - Opomba: - Velikost kanistrov, vrečk, plastenk koncentratov je od 4-6 litrov. |  |  |
| - Bikarbonat v prahu – količina za proceduro v trajanju do 5 ur, |  |  |
| - Sredstva za dekalcinacijo,kemično dezinfekcijo dializnih aparatov– v sestavi in količinah po predpisanem tovarniškem protokolu- ur |  |  |
| - Letno je predvidenih 21.000 procedur, 7 dni v tednu, 2 do 3 procedure dnevno. |  |  |
| - Ponudnik mora v predračun OBR-5/3 vpisati potrebno količino ter vrsto sredstev , v skladu z zahtevami proizvajalca za redno vzdrževanje dializnega aparata.Opomba: V kolikor bo naročnik izvedel večje število dializni procedur se povečana količina potrošnega materiala se obračuna po veljavni ceni potrošnega materiala (OBR-5/3, |  |  |
| - Filtri za pripravo ultra čiste vode- ur |  |  |
| - Letno je predvidenih skupaj 21.000 procedur, 7 dni v tednu, 2 do 3 procedure dnevno |  |  |
| - Ponudnik mora v predračun OBR-5/3 vpisati potrebno količino filtrov, v skladu z zahtevami proizvajalca za redno vzdrževanje dializnega aparata. Opomba: V kolikor bo naročnik izvedel večje število dializni procedur se povečana količina potrošnega materiala se obračuna po veljavni ceni potrošnega materiala (OBR-5/3, |  |  |
| - SERVIS HEMODIALNIH APARATOV |  |  |
| - Ponudnik mora zagotoviti v primeru okvare hemodializnega aparata servis (v 2h se mora odzvati, v 8h priti pogledat, v 48h popravit). Če v 48h ne uspe popravit aparat, zagotovi nadomestni hemodializni aparat. Pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj dva serviserja, usposobljena za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju-v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, Vsi serviserji morajo govoriti tekoče slovensko. Ponudnik mora podati izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev, priložen mora biti dokument, ki potrjuje znanje slovenskega jezika. Ponudnik mora predložiti certifikate o usposobljenosti serviserjev za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji. Ponudnik mora zagotoviti popravila v prostoru dializnega oddelka bolnišnice, zagotoviti ustrezno razpoložljivost nadomestnih delov in zagotoviti nadomesten aparat v primeru, da je popravilo dializnega aparata daljše kot 48h in naročnik nima ustrezne rezerve. Ponudnik mora zagotoviti osnovno (FIRST Level) izobraževanje za dva servisna inženirja iz SB Celje (da pridobita certifikat), ki bosta javljala napake in koordinirala vzdrževanje in servisiranje aparatur. |  |  |
| - Aparat mora imeti integriran modul za merjenje temperature bolnikove krvi-30 točk |  |  |

Opomba: Predložite prospekt in drugo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje zahtev.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »DOBAVA DIALIZNIH APARATOV (40 KOM) S POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 7 LET

« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnik

OBR-9

##### IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

Ponudnik:

______________________________

______________________________

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis;  »DOBAVA DIALIZNIH APARATOV (40 KOM) S POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 7 LET

« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-10

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-1-UPB2)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju ponudniku):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »DOBAVA DIALIZNIH APARATOV (40 KOM) S POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 7 LET

« _____________ za obdobje 7 let naročniku Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5% deležem v lastništvu ponudnika vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom ZGD-1-UPB3):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da poslovni subjekt ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Datum:................................ 		Žig 		              	 Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

OBR-11

Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA DIALIZNIH APARATOV (40 KOM) S POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 7 LET«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave______________

___________________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da bomo v roku 3 dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili menično izjavo z bianko menico skladno z vzorcem Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Kraj in datum:                                                                           Žig in podpis ponudnika:

OBR-12

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

___________________________________________________________________________

izbranega ponudnika

(firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika)

V postopku oddaje javnega naročila »DOBAVA DIALIZNIH APARATOV (40 KOM) S POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 7 LET« nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Splošno bolnišnico Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje (v nadaljevanju: upravičenec) da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po okvirnem sporazumu, številka pogodbe pri naročniku ______________ sklenjenem na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila, da skladno z določili razpisne dokumentacije, ponudbe in okvirnega sporazuma za predmetno javno naročilo v brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR (10 % ponudbene vrednosti z DDV). Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe. Menični znesek se nakaže na račun upravičenca _______________

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam upravičenca, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menična izjava velja 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe.

Datum:  					                          Podpisnik (ime in priimek)

Podpis in žig:

Obvezna priloga: 5 x bianco menica