## List1
Ponudnik: ______________________________________________
OBR-3B Specifikacija zahtev naročnika
SKLOP 1
zap.št. | OPREMA | Ponudnik navede ali izpolnjuje zahtevo z DA ali NE | Stran v ponudbeni dokumentaciji (dokazila, potrdila, izjave, katalogi, prospekti, fotografije…) kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve naročnika
KARDIOLOŠKI HIBRIDNI ANGIOGRAFSKI RTG APARAT
1 | Rentgenski stativ in C-lok
Sistem mora imeti stropno postavitev v obstoječem prostoru naročnika, s C-lokom, na katerem se nahajata rentgenska cev in ploščati direktni digitalni detektor. Stropno montiran C-lok mora zagotavljati maksimalno sterilnost, visokokakovostno slikanje (vključno s fuzijo žive rentgenske z živo ultrazvočno sliko) in maksimalno fleksibilnost (pomike celotnega C-loka v vseh smereh, ne zgolj odmikov ali rotacij) pri minimalno invazivnih in hibridnih (kirurških) kardioloških posegih v obstoječem prostoru naročnika.
Pri pomikih in rotacijah sistema morajo biti zagotovljeni pogoji maksimalne sterilnosti. Vsi mehanski deli C-loka morajo med premiki ostati popolnoma zakriti (zaprti v ohišju), brez, da se razgalijo med pomiki ali rotacijami in s tem povečajo tvegane za vnos nečistoče v sterilno polje bolnika
Pri oddaji ponudbe je potrebno priložiti dokaz/študijo o mikrobiološki preiskavi merjenja CFU (Colony forming unit) na kubični meter, katere rezultat mora dokazovati, da je aparat ustrezen za higienski način dela med delovanjem v hibridnem okolju. Vrednost CFU/m3 ne sme presegati 10
Postavitev in geometrija C-loka mora omogočati perkutane in hibridne posege v območju prsnega koša in spodnjih okončin, ne da bi bilo potrebno bolnika ponovno pozicionirati ali obračati mizo
Omogočen mora biti popoln in neoviran pristop do bolnika iz treh strani
Omogočen mora biti hiter umik C-loka v sili , za primer oživljanja bolnika (stikalo za vklop/izklop zavor na obeh straneh C-loka)
Stropno montiran C-lok mora imeti možnost, da ga lahko z enim pritiskom na gumb prestavimo v čakalno pozicijo za hrbtom osebja, ter ga na enak način prikličemo nazaj na isto delovno pozicijo.
Zaradi majhne širine prostora mora sistem omogočati popolne odmike C-loka iz bolnikove leve strani do bolnikove desne strani preko preko zgornjega (glava) dela mize. Ponujena mora biti rešitev za prečni pomik stativa s C-lokom (premik stativa in ne le rotacija C-loka) levo in desno od glave bolnika za neoviran dostop anesteziološkega dela ekipe do bolnika pred, med in po posegu.Omogočen mora biti prečni premik stativa C-loka na obeh bolnikovih straneh: najmanj 110cm v vsako smer.
Pokritost bolnika (brez ponovnega pozicioniranja in brez rotacije mize) mora biti najmanj 280 cm.
Imeti mora možnost park pozicije C-loka na obeh straneh mize (park pozicija čim dlje od preiskovalne mize, t.j. ob sami steni prostora na obeh straneh - levi in desni strani glave bolnika
Omogočati mora možnost ročne postavitve C-loka v želeno park pozicijo, z uporabo ročne upravljalne zavore nameščene na C-loku (mora biti enostavno dosegljiva)
Sistem mora biti opremljen z žično in z brezžično multifunkcijsko stopalko za proženje ekspozicije in diaskopije v preiskovalnem prostoru ter dodatno stopalko za proženje ekspozicije v kontrolnem prostoru.
Globina C-loka mora zagotoviti dovolj prostora, da omogoči vse arterijske pristope s C-lokom v frontalnem položaju: najmanj 88 cm
Omogočena mora biti motorizirana rotacija stativa C-loka: najmanj: ± 120° z omogočanjem obeh, portrait in landscape orientacij detektorja
Omogočene morajo biti vsaj projekcije kot sledi:
- Položaj C-loka za glavo bolnika:
LAO
RAO
Kranialno
Kavdalno
- Položaj C-loka ob bolniku:
Kranialno
Kavdalno
LAO
RAO
- Rotacija C-loka PIVOT
Kranialna / Kavdalna angulacija C-loka v lateralni poziciji mora biti najmanj ±120°
Najvišja hitrost pri pozicioniranju C-loka mora biti vsaj 25° na sekundo pri rotaciji (vrtenje ravnine C-lok) in vsaj 15° na sekundo pri angulaciji (C-lok ob bolniku)
Razdalja fokus – detektor mora biti nastavljiva vsaj v območju: 90-110 cm
Razdalja fokus-detektor večja od 110 cm
Vključeni morajo biti brezkontaktni senzorji za preprečevanje trka, nameščeni na detektor, ki ščitijo bolnika pred nepričakovanim trkom
Omogočena mora biti možnost shranjevanja in priklica pozicij C-loka v X, Y in Z osi (brez potrebe po diaskopiji)
Sistem mora omogočati možnost shranjevanja in priklica najmanj 10 programiranih uporabniško določenih položajev C-loka z enostavnim priklicom t.j. pritiskom na gumb
Omogočeno mora biti samodejno pozicioniranje C-loka glede na izbrano referenčno sliko: položaj stativa, vrtenje C-loka, angulacija, rotacija detektorja in SID morata biti povrnjena na prvotne nastavitve, na katerih je bila narejena referenčna slika
2 | Miza za bolnika s konfiguracijo, ki mora omogočati za uporabnika specifične aplikacije, glede na ustaljene diagnostične in terapevtske postopke
Talna postavitev mize, ki mora biti čim daljša (vsaj 280 cm), s čim daljšim (vsaj 125 cm) previsnim delom brez kovinskih delov
Širina mize mora biti vsaj 50 cm, mora omogočati čim bolj nemoteno gibanje C-loka
Miza mora imeti funkcionalnost plavajoče plošče. Omogočati mora čim večji prečni premik plošče (najmanj 20 cm)
Motoriziran vzdolžni premik mora biti najmanj 120 cm
Vzdolžni nagib mora biti najmanj +/-15 st
Prečni nagib mora biti najmanj +/-15 st
Omogočena mora biti motorizirana nastavitev mize po višini vsaj 24 cm
Miza mora biti vrtljiva okoli vertikalne osi (pivot) vsaj v območju+/- 90°, z vmesnimi položaji, ki jih je mogoče fiksirati
Omogočena mora biti obremenitev mize vsaj 250 kg (npr. teža bariatričnega bolnika) in dopustna dodatna obremenitev najmanj 40 kg (za primer oživljanja bolnika)
Miza mora biti iz radioprepustnega materiala z ne večjo atenuacijo kot 1.6 mm Al ekv
Imeti mora zavoro, ki preprečuje pomik mize v primeru izpada električne energije
Imeti mora možnost namestitve modula za upravljanje mize na levo in desno stran ter ob vznožju glede na potrebe preiskave oz. posega
Dodatki za mizo (najmanj):
blazina, na kateri leži bolnik (radiografsko prepustna, debeline najmanj 7 cm, iz materialnov, ki zagotavlja maksimalno udobnost za bolnika pri daljših posegih, možnost čiščenja z ustreznimi dezinfekcijskimi sredstvi,ter dodatna kardiološka blazina (daljša)
obtirnice na dveh straneh mize
opora za roko pri posegih z radialnim pristopom, prepustna za RTG žarke fiksna (1 kos) ter z nastavljivo višino (1 kos)
ročke za bolnika
dodatna upravljalna ročka za upravljanje funkcionalnosti plavajoče plošče
dodatna opora za bariatrične paciente - plošča iz radioprepustnega materiala, v velikosti najmanj 90 x 80 cm
dve prijemali za pritrditev dodatkov
Podpora za glavo
Imobilizacijsko orodje s kompresijskim trakom za preprečevanje premikanja pacienta.
trakovi za pritrditev bolnika
3 | Visokofrekfenčni generator z avtomatsko kontrolo doze v vseh načinih delovanja
Mikroprocesorsko nadzorovani visokofrekvenčni generator
Rentgenski generator: visokofrekvenčen, nominalna moč mora biti vsaj 100 kW, omogočati mora izbor visoke napetosti vsaj v območju od 40kV do 125 kV, omogočati mora čim večjo kontinuirano moč pri fluoroskopiji, najmanj 4000 W najmanj 20 minut, mogočen mora biti izbor čim večjega toka pri pulzni fluoroskopiji, vsaj 150 mA
Največja vrednost toka v akvizicijskem načinu : najmanj 1000 mA
Omogočen mora biti čim večji izbor pulzne fluoroskopije, ki ga omogoča celoten sistem, ne le generator. Najmanj od 3,75 do 30 pulzov na sekundo v najmanj 3 stopnjah
Sistem samodejnega nadzora izpostavljenosti (AEC)
Najmanjši mAs pri akviziciji z AEC: 0.01mAs
4 | Visokozmogljiva RTG cev, ki zagotavlja večjo kakovost slike pri težjih bolnikih in ostro sliko pri nizki dozi ter omogoča zelo visoko stopnjo odvajanja toplote za delovanje pri daljših postopkih
Rentgenska cev mora imeti tiho vrtenje anode, tehnologija tečajev iz tekoče kovine
RTG cev z rotirajočo anodo in najmanj dvema fokusoma
Velikost manjšega fokusa glede na (IEC 60336): največ 0,4 mm
Velikost večjega fokusa glede na (IEC 60336): največ 0,8 mm
Zaradi nameravanja izvajanja dolgotrajnih posegov pri bariatričnih bolnikih so potrebne čim boljše toplotne karakteristike in primerno hlajenje rtg cevi: največja toplotna kapaciteta anode mora biti najmanj 5,0 MHU
Največja toplotna kapaciteta anode več kot 5 MHU
Največja zmogljivost neprekinjenega hlajenja anode mora biti najmanj 1,50 MHU/min
Največja zmogljivost neprekinjenega hlajenja anode več kot 1,5 MHU/min
Največja toplotna kapaciteta ohišja mora biti najmanj 7,0 MHU
Največja toplotna kapaciteta ohišja več kot 7,0 MHU
RTG cev mora biti opremljena s tehnologijo za odstranjevanje mehke radiacije s pulzno diaskopijo (tehnologija v cevi) za dosego kratkih in strmih (steep) pulzov s pomočjo rešetke v cevi (kot npr. grid pulsed, grid switched tehnologija)
5 | Kolimator z pravokotnimi zaslonkami (shutters) in polprosojnimi robovi (wedges)
Zaslonke in robovi se morajo nastavljati na osnovi zamrznjene slike (LIH) brez dodatnega obsevanja
Dodatna filtracija (bakreni filtri) med diaskopijo in ekspozicijami zajema: najmanj 3 različni filtri
Bakreni filtri morajo biti omogočeni /vedno vključeni ne glede na spremembe projekcije za vse tipe bolnika (tudi pri bolnikih s presevanim delom telesa v smeri presevane transverzalne ravnine več kot 35cm)
RTG kolimator se mora rotirati znotraj ohišja
6 | Tehnološke rešitve za zmanjšanje doze
RTG cev mora biti opremljena s tehnologijo za odstranjevanje mehke radiacije s pulzno diaskopijo (tehnologija v cevi) za dosego kratkih in strmih (steep) pulzov s pomočjo rešetke v cevi (kot npr. grid pulsed, grid switched tehnologija)
Sistem mora obvezno vključevati tehnologije in algoritme, ki omogočajo zmanjšanje doze
Omogočeno najmanj 50-odstotno zmanjšanje doze pri kardiološkem slikanju, ki ohranja/ izboljšuje kakovost slike. Navedeno je potrebno kvanticifirati in klinično dokazati z najmanj tremi kliničnimi študijami.
Opomba : tehnike zmanjševanja doze se ne smejo doseči le z zmanjšanjem fps ali spremembo vidnega polja ali uporabo kolimacije. Kot dokaz se navede: uradno dokazano klinično študijo o zmanjšanju doze na bolniku (ne fantomu) - naslov klinične študije opravljene v eni izmed referenčnih ustanov; ime in priimek avtorja študije, naziv institucije v kateri je bila študija opravljena. Podatki so lahko v angleškem jeziku
Možnost izvajanja vizualno kontroliranega pozicioniranja objekta brez sevanja (preko grafičnega prikaza centralnega žarka in robov slike na last image hold (LIH) prikazu slike. Trenutna pozicija centralnega žarka mora biti prikazana z grafičnim prekrivanjem, tudi ob premikanju mize ali spreminjanju SID
Nastavljiv kritični nivo doze na koži za določene dele telesa, prikazan v preiskovalnem prostoru. Ko se preseže prag, se prikaže opozorilo
Podatek o dozi mora biti prikazan v preiskovanem prostoru
Grafični prikaz akumulirane doze (air kerma) glede na projekcijo v obliki indikatorja polnjenja na monitorju z živo sliko. Vsaka sprememba C-loka, mize za pacienta, SID, povečave ali kolimatorja, mora samodejno posodabljati izračun
DAP meter
Dodatni sistem za prikaz, analizo in sledenje prejete osebne doze zaposlenih v realnem času, ki je prikazan na velikem monitorju v preiskovalnem prostoru. Sistem mora vsebovati najmanj 6 osebnih dozimetrov, brezžično povezavo dozimetrov z bazno postajo. Grafični prikaz prejete doze v realnem času, kot tudi komulativno prejeto dozo (za posamezen poseg) ter opozorilno sporočilo osebi, če je nivo dovoljene prejete doze prekoračen.
Avtomatsko pošiljanje poročil o dozah na prednastavljene email naslove
7 | Digitalni detektor: del kompaktne slikovne verige, ki omogoča vrhunsko kvaliteto slike za predvideno diagnostično in terapevtsko uporabo
Sistem mora vključevati visoko ločljivostni digitalni ploščati detektor velikosti najmanj 30 x 40 cm
Izbira FOV - potrebno je vsaj 5 različnih velikosti slikovnega polja (FOV) detektorja
Več kot 5 velikosti FOV
Matrika : najmanj 1792 x 1632 pixels
Matrika večja kot 2400 x 1900
Prostorska ločljivost: najmanj 3,1 pl/mm.
Globina detektorja, ki vpliva na število sivin: minimalno 16 bitov
Pixel pitch (minimalni razmik med sosednjima detektorskima celicama): največ 160 µm
Senzorji za zaščito pred trkom morajo biti nameščeni na ohišju detektorja
Ohranjanje pozicije detektorja ob repozicioniranju C-loka in stativa – potrebno je sinhronizirano gibanje med detektorjem in kolimatorjem za ohranitev pokončne slike
8 | Prikaz in ogled slike v preiskovalnem prostoru
8.1. | Stropno montiran velik monitor, ki omogoča prosto pozicioniranje
Stropni sistem za monitor mora omogočati izboljšano območje pozicioniranja z nastavitvijo višine in vrtenjem (vzdolžni in prečni premik vsak 240 cm, nastavitev višine 30 cm, rotiranje pod kotom najmanj 350 st
Velik visokokontrastni LCD barvni monitor: vsaj 55 palcev; ki omogoča sočasen prikaz najmanj 8ih od navedenih signalov:
- žive slike
- referenčne slike in referenčne slike 2
- slike z delovne postaje za postprocesiranje (npr. 3D rekonstrukcijo)
- hemodinamske parametre
- sliko iz zunanjih naprav, ki generirajo tako analogni kot tudi digitalni video signal z namensko ploščo, ki omogoča povezavo takšnih naprav (npr. UZ, IVUS, OCT, CT, MR, fuzija žive US slike z živo rentgensko sliko, fuzija CT slike z živo rentgensko sliko)
XL velikost monitorja, 58 ali več palcev
Sliko monitorja mora biti mogoče prikazovati tudi zunaj preiskovalne sobe na drugem velikem ekranu (ni predmet razpisa) za predstavitvene potrebe v primeru izvedbe delavnic, izobraževanj. Full HD prikaz (najmanj 1920 x 1080).
Monitor mora podpirati prikaz najmanj 8 vhodov (vključno s produkti drugih proizvajalcev – dodatna oprema)
Omogočena mora biti kostumizacija predloge zaslona (glede na preiskavo ali preference) na mestu, tako iz preiskovalnega prostora, kot tudi iz kontrolne sobe
Možnost izbora vhodnih virov z dotiki na zaslonu na dotik
Resolucija monitorja: najmanj 3840 x 2160
Možnost, da se posameznemu slikovnemu prikazu na velikem monitorju lahko ročno spreminja velikost na katerokoli želeno dimenzijo z miško ob mizi pacienta
Možnost upravljanja ob mizi pacienta s tipkovnico in miško vseh aplikacij povezanih z velikim monitorjem, vključujoč opremo drugih proizvajalcev (dodatna oprema)
8.2. | Dodatni monitor - 3 kosi
Ponudnik mora v delovnem prostoru zagotoviti dodatni slikovni prikaz (vsaj živa in ref. slika) in druge podatke (vsaj hemodinamika, fuzija žive ultrazvočne z živo rentgensko sliko, fuzija CT slike z živo rentgensko sliko,... ) na treh neodvisnih monitorjih velikosti najmanj 27 inčev s katerimi se lahko tudi ob okvari velikega monitorja varno nadaljuje poseg. Rezervni monitorji morajo biti nameščeni na posebnem stropnem nosilcu na nasprotni strani velikega monitorja. Vzdolžni in prečni premik vsaj 240 cm.
Omogočena mora biti kostumizacija predloge zaslonov (glede na preiskavo ali preference) na mestu, tako iz preiskovalnega prostora, kot tudi iz kontrolne sobe ter izbor prikaza in menjavanje vhodnih signalov (internih in eksternih) iz preiskovalnega prostora med posegom (video switching)
9 | Prikaz in ogled slik v kontrolni sobi:
9.1. | 2x barvni LCD monitor za prikaz kliničnih slik v kontrolni sobi:najmanjša velikost: 27-palčna diagonala, ločljivost najmanj: 2500 x 1400 slikovnih točk
Oba monitorja morata prikazovati najmanj 8 različnih slikovnih virov - dostop do vseh razpoložljivih aplikacij v enem delovnem prostoru
Možnost manipuliranja s postavitvijo zaslona (layouts), vključno z možnostjo povečave izbrane slike; možnost spreminjanja lokacije posameznih aplikacij s povleci in spusti funkcionalnostjo ter interakcija z velikostjo okna v živo (vključno z zunanjimi viri, povezanimi z RTG sistemom)
Potrebno je zagotoviti izvajanje naslednjih sočasnih nalog:
- fluoroskopijo/ekspozicije v pregledovalnem prostoru
- pregled slik bolnikov, tudi drugih bolnikov (ne le bolnika v tekočem postopku)
- prenos v PACS
- snemanje
- kvantifikacijske analize
9.2. | Dodatni monitor (najmanj 19 palčni) za prikaz hemodinamike
10 | Upravljanje sistema
Kontrolni modul ob mizi pacienta mora omogočati najmanj naslednje funkcije:
- Pomik C-loka
- Pomik mize
- Pozicioniranje zaslonk
- Možnost shranjevanje in priklica pozicij C-loka
- Izbiro fluoroskopskega načina
- Shraniti fluoroskopski zajem zaradi varčevanja doze
- Gumb za zaustavitev v sili
Potreben je modul na dotik in/ali multifunkcionalna ročka, ki omogoča upravljanje s slikovnim sistemom, vključno s/z:
- kvantifikacijskimi programi
- funkcionalnostmi za naknadno obdelavo slik
`- možnost pregleda in upravljanja kliničnih 2D in 3D slik (pomikanje, povečava, spreminjanje kota pogleda), ki so prikazane na zaslonu na dotik, na mizi pacienta (le z uporabo konic prstov)
`- možnost procesiranja 3D slik prikazanih na zaslonu modula na dotik z naslednjimi orodji: MPR, Slab Thickness, Cut
`-možnost uporabe naprednih orodij za post procesiranje 3D slik s konicami prstov, kot npr.: pol-avtomatska segmentacija žil, shranjevanje kotov projekcij, ki jih lahko kasneje uporabimo
- izbirami protokolov in akvizicijskih nastavitev
- funkcionalnostmi za upravljanje s hemodinamskim sistemom ob robu mize
- izbiranjem / prilagoditvijo postavitev prikaza slik v sobi za pregledovanje
- združljivostjo z injektorjem KS
- funkcijo vklop/izklop RTG
Ročno stikalo v kontrolni sobi za proženje ekspozicije
Ročni daljinski upravljalnik v preiskovalnem prostoru, ki omogoča:
- korake čez (runs, frames, series)
- izbiro referenčne slike
11 | Digitalni slikovni sistem
Digitalna pulzna fluoroskopija mora imeti razpon pulzov do 30 pps
Potrebna je možnost uporabe fluoroskopije z nizkim odmerkom doze s stopnjo pulza manj kot 5pps
Potrebno je procesiraje fluoroskopske slike v realnem času
Sistem mora omogočati rotacijsko angiografijo za 3D rekonstrukcije
Možnost sproženja rotacijske angiografije in 3D rekonstrukcije s strani radiološkega inženirja in s strani zdravnika
2D Roadmapping mora imeti samodejni pixel shift in izbirne načine za boljšo vizualizacijo materialov (npr. mikrokatetrov, mikrožic)
Sistem mora omogočati uporabo predhodno zajete slike kot referenčne slike (za prihranek kontrasta in odmerka doze)
Sistem mora omogočati hkratno vizualizacijo 2 živih fluoro oken: eno za 2D roadmap in eno za živo (neobdelano) fluoroskopsko sliko; možnost uporabe povečave na neobdelani fluoroskopski sliki brez dodatne doze
DSA (digitalna subtrakcijska angiografija) mora imeti lastnosti digitalnega filtriranja v realnem času pri posameznih slikah in serijah, s stopnjami zajemanja slike od 0,5 – 6 f/sek
DSA mora omogočati landmarking, izbor maske, avtomatski pixel shift, avtomatsko korekcijo ozadja artefaktov gibanja brez posredovanja operaterja
Potrebno je procesiranje slike in manjšanja šuma v realnem času pri zajemanju fluoroskopskih posnetkov
Sistem mora omogočati digitalni zoom do faktorja vsaj 2x
Sistem mora omogočati paralelno procesiranje (t.j. neodvisno od dela v preiskovalnem prostoru), omogočati mora snemanje medijev, Dicom transfer, slikovne analize, ipd. …)
Omogočeno mora biti postprocesiranje najmanj: priladogitev robov, kontrast/svetlost, razdalja/kot meritve
Omogočeno mora biti snemanje slik in možnost predogleda tiskanja
Omogočena mora biti možnost shranjevanja fluoroskopskih serij z do 1500 slik v eni seriji
Shranjevanja fluoroskopskih serij z več kot 1500 slikami v eni seriji
Omogočena mora biti možnost shranjevanja na sistem vsaj 50000 slik
Omogočena mora biti možnost izbire več (vsaj treh) različnih fluoroskopskih načinov, odvisno od velikosti/teže bolnika, odvisno od primera ali zdravnikovih preferenc
12 | Programska oprema naj omogoča
Zajem EKG valov z grafičnim prikazom na sliki, sinhroniziran s kardioangiografsko stopnjo na živi sliki v preiskovalni in kontrolni sobi
3D rekonstrukcijo osnovano na digitalni rotacijski angiografiji, ki omogoča 3D vizualizacijo anatomij in žil; avtomatski prenos slikovnih podatkov na delovno postajo za postprocesiranje, ki omogoča hitro 3D rekonstrukcijo in optimizacijo kvalitete slike
Programsko opremo za virtualno postavljanje žilnih opornic koronarnih arterij; Možnost uporabe z ali brez vbrizgavanja kontrastnega sredstva, možnost izvajanja meritev za določitev velikosti stenta ali morebitne obstrukcije ali restenoze stenta; Upravljanje programske opreme mora potekati iz nadzorne sobe in iz modula zaslona na dotik ob mizi pacienta
Programska oprema za izboljšanje vizualizacije stentov ali balonov v koronarnih arterijah v realnem času, ko operater pomakne stent/balon v lezijo, z neprekinjenim zajemanjem: najmanj 15 sličic/sekundo
Dinamična 2D Roadmap aplikacija s protokoli za srčne (koronarne) posege za zmanjšanje količine uporabljenega kontrasta. Samodejna priprava in hranjenje dinamičnega roadmapa pri vsaki koronarni fluoroskopski akviziciji. Samodejno prekrivanje dinamičnega roadmapa na živi fluoroskopski sliki. Možnost izvoza slike ali fluoroskopekga prikaza 2D dinamičnega roadmapa v PACS kompatibilen z DICOM. Možnost upravljanja aplikacije na modulu za dotik ob mizi pacienta.
Real time pixel shift
Uvoz in fuzijo 3D slik iz drugih modalitet (vsaj MR, CT) s 3D slikami zajetimi z angiografskim aparatom
Uvoz in fuzijo 3D slik iz drugih modalitet (vsaj MR, CT) s prikazom na živi fluoroskopski sliki. Fuzija in samodejna poravnava slik naj bo (za zmanjševanje doze) omogočena na podlagi največ dveh projekcij iz angiografskega aparata
Izvedbo meritev v 2D in 3D
Ujemanje in prekrivanje rekonstruiranih 3D slikovnih podatkov na živi 2D fluoroskopiji, z omogočanjem 3D roadmapa (za boljšo predstavo anatomije ter manjšo porabo kontrastnega sredstva med navigacijo)
Možnost uporabe narejenega 3D roadmapa, ne samo pod istim kotom, kot je bila narejena akvizicija, ampak tudi s premikom C-loka +/- 45 stopinj od akvizicijskega kota
Interaktivno označevanje anatomskih struktur in območij zanimanja na 3D slikah iz angiografskega aparata ali preoperativnega CT slikanja ter prikaz projekcije označenih struktur na 2D fluoroskopski sliki. Izračun projekcije označene 3D strukture naj se v realnem času prilagaja spremembam angulacije C-loka
Skupno registracijo segmentiranih CT struktur z angiografskimi posnetki. Omogočati mora naslednje funkcionalnosti:
- segmentacija pomembnih arterijskih struktur iz predhodno zajetih CT slik
- umestitev pomembnih landmarkov, obročev in ravnin
- možnost izbire, shrambe in priklica projekcij C-loka na podlagi optimalnega kota vstavitve opornice
- registracijski korak narejen na 2D ekspoziciji ali na 3D rekonstrukciji
- vodenje v realnem času s prekrivanjem s CT sliko in avtomatskimi koti pogleda
Skupno registracijo segmentiranih CT struktur z angiografskimi posnetki za podporo EVAR/TVAR posegov. Omogočati mora naslednje funkcionalnosti:
- segmentacija pomembnih arterijskih struktur iz predhodno zajetih CT slik
- umestitev pomembnih landmarkov, obročev in ravnin
- možnost izbire, shrambe in priklica projekcij C-loka na podlagi optimalnega kota vstavitve opornice
- registracijski korak narejen na 2D ekspoziciji ali na 3D rekonstrukciji
- vodenje v realnem času s prekrivanjem s CT sliko in avtomatskimi koti pogleda
Programska oprema za zajem in integracijo slikovnih meritev transezofagealnega (TEE) UZ s koregistracijo z živo sliko angiografije (fluoroskopije).
Programska oprema za podporo in vodenje posegov TAVI s koraki
samodejnega procesiranja: avtomatska ali delno avtomatizirana segmentacija anatomskih struktur, anatomske
označitvene točke in anatomske ravnine iz predhodno zajetih ustreznih DICOM CT podatkov.
Cone Beam CT slikovno aplikacijo za oceno mehkih tkiv, kostnih struktur in žil v kontrastno izboljšanih akvizicijah za nevro, abdominalne in stenting procedure; potokoli na voljo za onkološko slikanje, embolizacijske procedure organov ipd.;
- 5 sekundni ali hitrejši protokol s stranske pozicije zaradi eliminacije artefaktov gibanja;
- Izvoz Cone Beam CT podatkov na katerokoli DICOM (USB, CD / DVD) postajo v formatu: minimalno JPG, AVI, DICOM
Možnost, da Cone Beam CT omogoča Dual Phase, t.j. dve akviziciji (arterial in post-arterial) v enem pomiku z zajemom podatkov med pomikanjem C-Loka v obeh smereh (akvizicija dveh 3D cone beam CT datasetov v različnih časovnih fazah procedure z enim samim korakom)
Sistem mora pri rotacijskem zajemu za vizualizacijo mehkih tkiv (Cone Beam CT) omogočati odstranjevanje artefaktov, ki nastanejo zaradi kovin v telesu za doseganje boljše diagnostične vrednosti slike tudi v teh področjih
Prekinjeno, motorizirano, ročno vodeno in daljinsko kontrolirano premikanje, simultano z akvizicijo angiografskih posnetkov in vbrizgavanjem kontrasta za subtrakcijski bolus chasing v perifernih arterijskih dinamičnih preiskavah
Namenski protokol in funkcije obdelave za slikanje z vbrizgavanjem CO2
Programska oprema za slikovno vodenje v realnem času s pomočjo fuzije žive UZ slike (TEE) z živo fluoroskopsko sliko. Omogočati mora samodejne predloge MPR pogledov na podlagi 3D modelov srca, iz katerih je možno izbrati optimalen klinični pogled. Samodejne predloge naj vključujejo tudi predloge za aortne in mitralne zaklopke.
Upravljanje fuzije mora biti omogočeno iz zaslona na dotik na UZ aparatu (popolno upravljanje UZ slik ter fuzije UZ/RTG) ter s strani kontrolnega modula RTG aparata ob mizi pacienta
Možnost označevanja na 2D fluroskopski sliki, prikazani neposredno na modulu zaslona na dotik s konicami prstov ali z miško;
Označevanje se spreminja s spreminjanjem slike, ko se spremeni FOV in se poveča ali pomika.
Možnost izbire različnih barv
Kvantitativne koronarne in vaskularne analize:
- avtomatsko določanje kontur z možnostjo ročne korekcije
- kalkulacijo odstotkov, velikosti stenoz, dolžin in kotov
- avtomatska in ročna kalibracija
- samodejna kalibracija predmeta v izocentru, v izogib ročni kalibraciji
13 | Delovna postaja za postprocesiranje
Računalnik z najmanj naslednjimi specifikacijami:Quad core procesor 2.5 GHz, RAM 16 GB, HDD 1000 GB
Izhodni slikovni signal integriran v monitorje v kontrolni sobi
Sistem mora omogočati naslednje funkcije:
Možnost prikaza/pogleda/arhiviranja slik iz drugih diagnostičnih modalitet, skladnih s standardom DICOM:
- Upravljanje podatkov pacientov
- DICOM 3.0: DICOM Send, DICOM Query/Retrieve, DICOM Receive
- Izvoz slik na USB
Funkcije za merjenje in analizo: razdalje, kota, kroga, ROI
3D rekonstrukcije: MPR, MIP VRT
Rekonstrukcija in analitični protokoli za žile in stente/sponke
14 | Povezljivost
DICOM 3.0 (Digital Imaging and Communications in Medicine) povezljivost
DICOM povezljivost: Store, Storage Commitment Service, Query/Retrieve, MPPS, Worklist, Print
Sistem mora omogočati samodejno poročanje informacij o bolnikovi dozi
Izvedba integracije v obstoječi RIS/PACS in HIS sistem naročnika
Zagotovitev vse potrebne strojne in programske opreme, vseh potrebnih licenc ter ustrezne povezave opreme preko LAN omrežja
15 | Hemodinamski EKG sistem (integriran sistem za hemodinamske meritve)
Omogočati mora prenos bolnikovih demografskih podatkov zabeleženih na hemodinamskem sistemu na angiografski aparat
V kontrolnem prostoru se podatki in nadzor nad hemodinamskim sistemom izvajajo vsaj na eni od dveh konzol z velikim ekranom (vsaj 27 palčni) in na dodatnem manjšem monitorju (vsaj 19 palčni):
12 kanalni EKG (kabli vključeni)
4 invazivni tlačni kanali
Neinvazivno spremljanje krvnega tlaka (NiBP)
Saturacija kisika SPO2
End Tidal CO2 ETCO2
Spremljanje dihanja
Spremljanje temperature površine telesa
Srčni iztis (Termodilucijska methoda)
Srčni iztis (Fickova metoda)
Dodatno:
- standardne evropske EKG kable
- 1 komplet EKG kablov za 12 kanalni monitoring
`- najmanj 3 neinvazivni manšeti (različne velikosti) za merjenje krvnega tlaka
Možnost konfiguracije novih nastavitev in parametrov (npr. Opredelitev novih študij, parametrov itd. …)
Beleženje in shranjevanje vseh podatkov za analizo
Možnost prikaza video vira v preiskovalnem prostoru na monitorju
Možnost prikazovanja/prikrivanja hemodinamskih meritev, opravljenih v kontrolni sobi, na zaslonu v preiskovalni sobi
Vnaprej konfigurirane nastavitve za vse pogoste postopke
Računalniški sistem z naslednjo minimalno zmogljivostjo:
- Najmanjša Dual Core procesor, najmanj 1,5 GHz, najmanj 1GB RAM, trdi disk najmanj 160GB
Varen dostop do zbirke podatkov
Ploščati LCD monitor z diagonalo najmanj 19 palcev, ločljivost najmanj 1280 x 1024-vsaj 1 kos
Miška, tipkovnica
Možnost kreiranja grafičnih prikazov bolnikove anatomije srca z označevanjem območja bolezni, izvedenih posegov ter drugih diagnostičnih podatkov na predloge posameznih anatomij. Podatki se samodejno postavijo v ustrezno predlogo in jih je mogoče vključiti v poročilo.
Možnost dokumentiranja posega za pripravo izvida po posegu.
Vključeni dodatki
Zaščita proti sevanju (zavesa) montirana na mizi (2 kosa), velikost vsaj 70 x 60 cm, z najmanj 1 mm svinca za zaščitno spodnjega dela telesa, premična na pivotu, prekrivanje med trakovi najmanj 1 cm.
Operacijska svetilka z minimalno LUX 50.000 svetilnosti
Interkom za dvosmerno komunikacijo med preiskovalno in kontrolno sobo
16 | Drugo
Ponudnik mora v okviru ponujene cene izdelati tehnološki načrt za postavitev aparata na predvideni lokaciji s prostorskim izrisom vseh možnih gibanj C-loka (pomikov in rotacij), upoštevaje stropno montirane elemente (monitor, zaščita, operacijska luč) in število oseb v prostoru med 6 – 8. Ponudnik mora urediti obstoječi prostor na način, da je omogočena popolna mobilnost aparata v prostoru, v predvideni končni višini novega spuščenega stropa, brez kolizij s stropnimi stativi (OP luč s satelitom, monitorji in drugo opremo v prostoru)
Ponudnik mora v okviru ponujene cene zagotoviti osnovni in napredni on site aplikacijski trening v skupnem trajanju najmanj 10 delovnih dni.
Vsa oprema mora biti nova, iz redne proizvodnje in nikoli uporabljena za demonstracijske ali klinične namene.
V ponudbo mora biti vključen strošek vzdrževanja in servisiranja aparata v obliki najvišjega standarda, kjer so vključeni vsi rezervni deli v času garancijske dobe in vsi rezervni deli razen RTG cevi v času pogarancijskega vzdrževanja. Izbrani ponudnik mora v okviru ponujene cene za čas velajvnosti garancje in pogodbe o pogarancijskem vzdrževanju (skupaj 6 let) zagotoviti tudi:
- vse posodobitve in nadgradnje (updates&upgrades) ponujene strojne ter programske opreme, ki omogočajo nemoteno delovanje sistema. V kolikor se pojavi nova verzija programske opreme (latest release level) jo je ponudnik dolžan v okviru ponujene cene implementirati v sistem. V sklopu garancije so posodobitve in nadgradnje vključene v ceno aparata.
- instalacijo vsaj ene nove programske opreme za angiografske preiskave (po izboru naročnika) izdane s strani proizvajalca ter menjavo vsaj ene HW računalniške opreme na kateri je nameščena programska oprema. Na novo instalirana programska oprema mora biti izdana v klinično uporabo s strani proizvajalca RTG sistema
- ob vsaki namestitvi nove programske opreme oz. večjih spremembah v funkcionalnosti novih verzij obstoječe programske opreme je potrebno zagotoviti zadostno strokovno podporo ekipi pri delu z novimi funkcionalnostmi aparata.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava, montaža in vzdrževanje angiografa in dodatne opreme«,
objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2023-___.