## List1
Ponudnik: ______________________________________________
OBR-3C Specifikacija zahtev naročnika
SKLOP | OPIS | Ponudnik navede ali izpolnjuje zahtevo z DA ali NE | Stran v ponudbeni dokumentaciji (dokazila, potrdila, izjave, katalogi, prospekti, fotografije…) kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve naročnika
SKLOP | OPIS
2 | UPS za celoten sistem v polni funkcionalnosti, nadgradnja/razširitev obstoječega centralnega UPS naročnika, ki mora omogočati brezprekinitveno napajanje vsaj 5 minut
3 | Prozorna zaščita proti sevanju montirana na stropu za zaščito zgornjega dela telesa operaterja, ki se prilega detektorju in pacientu (obliki pacientove površine), najmanj 0.5 Pb, velikosti vsaj 60 x 70 cm.
4 | Svinčen paravan na kolesih z zgornjo prozorno polovico, velikost: cca 70 (š) x 190 (v) cm, po višini premični zgornji del velikosti 70 (š) x 90 (v) ccm, za steklo 0.5 Pb in 1 Pb za sp. del.
5 | HD kamera s snemalnim sistemom ter izhodom za live streaming
6 | Mobilni sistem za zaščito pred sevanjem
V kombinaciji z zaščitno pregrado na angio mizi, nudi zaščito celega telesa operaterja in drugih članov osebja, ki so med posegom postavljeni desno od sistema. Le-ta sestoji iz dveh gibljivih, prilagodljivih akrilnih panelov, debeline 22mm, svinčev ekvivalent 1,0 mmPb, podaljšanih z mehkimi zaščitnimi zavesami, svinčev ekvivalent 0,5mmPb.
Akrilna panela naj bosta nameščena na teleskopsko stojalo iz nerjavečega jekla na kolesih z zavorami in ima razpon do 250mm za prilagoditev višini operacijske mize, osebja, vrste posega.
Sistem naj ima vgrajeno polnilno baterijo za daljinsko upravljanje
7 | Injektor kontrastnega sredstva
zaprt sistem za injiciranje KS in tekočine za izpiranje
- ročna kontrola infuzije (KS in fiziološke raztopine) s strani zdravnika, brizgo za KS in prevodno (transducer) komoro (avtomatska kontinuirana hemodinamika) s podaljškom za infuzijsko raztopino
- možnost nastavitev perametrov brizganja KS glede na uporabljen kateter; možnost nastavitve parametrov prepiranja – KVO; možnost nastavitve zamika brizganja KS, zamik slikanja,...
- enota za napajanje kontrolne plošče in injektorja
- neposredna uporaba sistema s strani operaterja
- senzor za zrak na liniji do pacienta, za konektom dnevne in pacientove linije
- kontinuirano avtomatsko prepiranje aktetrskega sistema z infuzijsko raztopino (KVO funkcija)
- konstantna kontrola količine KS med preiskavo
- možnost sinhroniziranega injiciranja KS (sinhronizacija z DSA)
- sistem morabiti nameščen na preiskovalno mizo
-Avtomatsko polnjenje sistema s kontrastnim sredstvom
-Pretok nastavljiv od 0.8ml/s do 10ml/s
-Injektor je lahko montiran na pacientovo mizo ali pomično stojalo
8 | IVUS, iFR in FFR s koregistracijo
Sistem za precizno vodenje invazivne terapije, ki je integriran v aparat in omogoča:
- intravaskularni ultrazvok IVUS
- IVUS s kromatografijo za ocenitev apozicije stenta.
- koregistracija intravaskularnega ultrazvoka (IVUS) z angiograsko sliko
- integriran sistem za merjenje FFR in iFR
- koregistracija iFR z angiografsko sliko
- Sistem naj se upravlja preko ekrana na dotik angiografskega sistema na angiografski mizi in preko računalniške konzole v kontrolni sobi.
Arhiviranje lokalno na DVD, USB in DICOM omrežje, podprti DICOM protokoli: DICOM Worklist Management, DICOM Store.
9 | Mobilni sistem za brezžično izvajanje meritev FFR, RFR, IMR in CFR za znotrajžilno uporabo
Sistem za izvajanje FFR, RFR, IMR in CFR meritev v sestavi: mobilni sistem z vgrajenim računalnikom, ki omogoča delovanje tudi brez napajanja iz omrežja (delovanje na baterije) računalnik, monitor, tipkovnica, miška, vmesnik za brezžični prenos aortnega tlaka (Wi-Box Wireless solution), ustrezna kabla za vhod in izhod aortnega tlaka (Adaptor kabel in Monitor kabel). Aparat za izvajanje FFR, RFR, IMR in CFR meritev mora omogočati :
brezžično merjenje FFR, RFR, IMR in CFR
omogočati arhiviranje v DICOM ali lokalni medij
10 | Sistem za arterektomijo
Sistem oz. konzola za arterektomijo, ki se jo da pritrditi na infuzijskom stojalo. Sistem z LCD enkranom na katerem je razvidno število obratov na minuto (delovanje na 160.000 obratov na minuto). LCD monitor mora prikazovati začetek oz. konec procedure. Sistem mora imeti stikalo za ponastavitev, stikalo za regulacijo pritiska turbine ter samodejni alram v primeru padca obratov 15.000 na minuto.
Kompatibilno mora biti s setom rotacijskega pospeševalnika in rotacijske konice za prediranje, različnih dimenzij ( 1,25mm, 1,5mm, 1,75mm, 2,0mm, 2,15mm, 2,25mm, 2,38mm, 2,5mm) ter žico , 0,014, dolžina 330 cm in vsaj dve obliki: ˝extra support˝ in z mehkim vrhom ˝floppy˝ izvedba.
Sistem mora omogočati upravljanje z samo 1 operaterjem.
11 | Stropni montirana zaščita pred sevanjem za operaterja
Posebna Zaščita pred sevanjem, pričvrščena na stropu, nameščena na premični roki, katera se pomika po tirnici, tako da zavzame najmanjši mogoč prostor, obenem pa omogoča popolno zaščito celotnega telesa uporabnika.
Zaščita pred sevanjem mora biti nameščena na premični roki katera se pomika po stropni tirnici in mora biti uporabniku prijazna ter ne sme povzročati nikakršne obremenitve sklepov in hrbtenice uporabnika.
Zaščita mora vsebovati neprekinjeno svinčeno pregrado z ekvivalentom svinca najmanj 1,00 mm spredaj in v ramenskem predelu ter najmanj 0,5 mm na bokih. Poleg tega mora biti na območju glave nameščeno prozorno zaščitno pleksi steklo z ekvivalentom svinca najmanj 0,5 mm.
Ponudnik mora tudi v paketu ponuditi montažo, namestitev in predstavitev uporabe sistema.
12 | Vrhunski ultrazvočni aparat z napredno kardiološko programsko opremo in integracijo z RTG Angio aparatom.
Kardiovaskularni ultrazvočni aparat z programsko opremo za preglede srca in ožilja.
Aparat mora imeti napredno tehnologijo, ki omogoča vrhunsko ločljivost in ostrenje na ravni slikovnih točk ne glede na globino.
Ultrazvočni aparat, na kolesih, z vgrajeno baterijo, ki omogoča "transportni način" naprave za lažji transport; baterija v transportnem načinu mora imeti vir energije min. 30 minut. Naprava iz načina "transport" je pripravljena za delo v največ 25 sekundah; Teža naprave največ 105 kg, širina ne več kot 62 cm.
Min. 4 enaki aktivni konektorji za sonde (v brezpinski tehnologiji)
"OLED" monitor, diagonala najmanj 21,5 "na mobilni roki, visoka ločljivost. Sposobnost prikaza slike v celozaslonskem načinu v formatu 16: 9.
Integrirani barvni "LCD-zaslon na dotik" z diagonalo vsaj 12 ", z možnostjo prikazovanja slike z monitorja ultrazvočne naprave v realnem času na" LCD-zaslonu na dotik ".
Nadzorna plošča z alfanumerično tipkovnicona izvlek in interaktivno osvetlitvijo ozadja, nastavljivo višino in globino, vrtljivo (min. 175 ° od središča)
Globina skeniranja v načinu najmanj 40 cm, odvisno od sonde
Hitrost osveževanja (frame rate) najmanj 2.700 slik/sek
Aparat naj ima dinamični razpon min. 310 db, število digitalnih procesnih kanalov min. 7.000.000
Samodejna optimizacija slike v 2D in spektralnem prikazu v Dopplerjevem načinu, s pritiskom na samo en gumb.
2D slika, pridobljena z eno od sodobnih metod s sodobno metodo harmonike tkiva (Tissue Harmonic Imaging)
Zmanjšanje artefaktov "Speckle" (ali drugo ustrezno ime za isto tehnologijo), na voljo v načinu 2D. Najmanj 4 stopnje optimizacije.
Tehnika prostorske kompozicije - združevanje slik, dobljenih z različnih zornih kotov, v eno sliko v realnem času, "Compound Imaging" ali ustrezno
Sistem naj podpira naslednje sonde:
Sektorske sonde narejene v syngle chriystal tehnologiji , sektorske matrične sonde z več vrstami kristalov ali sondami "syngle chyristal", 3D TEE matrične sonde (za odrasle in pediatrične), konveksne in mikrokonveksne sonde, linearne sonde, visokofrekvenčne linearne sonde ≥ 20 MHz.
Konektorji vseh ponujenih sond morajo biti brez vrtljivih delov.
Načini dela:
2D-mod (B-mod);
3D v živo (4D)
"M-Mod"; Anatomski "M-Mod";
"Barvni način M";
"PW Doppler", "PW s HPRF Dopplerjem", "CW Doppler"
"2D barvni doppler"; "3D / 4DColor Doppler";
Spektralni tkivni doppler, tkivni doppler
Koronarni način ali podnačin
Stress Echo
Neodvisen nadzor ojačenja za 2D, Power Doppler, M-način, Dopplerjev način (barvni, PW, CW)
Biplani prikaz, Biplani Barvni prikaz, Biplani prikaz z pulznim doplerjem
Hkratna vizualizacija v min. dveh ravnih odsekih v realnem času, z možnostjo uporabe Color Dopplerja, s stranskim in višinskim vrtenjem
Mitral Valve Navigator ali enakovredna programska oprema, ki uporablja anatomsko inteligenco in je zasnovana za zajem 3D prostornine mitralne zaklopke
Arhiviranje in povezave
Povezava preko LAN in WIFI omrežja
"Shramba" in formati prenosa: "PC formati in DICOM" na USB, CD/DVD
Povezava "Ethernet omrežje", žično, brezžično
DICOM Viewer za uvoz slik (s CT / MRI / X-Ray) za možnost primerjave v dvojnem načinu z aktivno sliko na napravi
"DICOM 3.0", povezovanje in pošiljanje podatkov iz naprave v PACS
Povezava z HIS (najmanj: delovna lista, naročila, poročilo o izvedeni preiskavi) brez dodatnih stroškov za naročnika.
Vse licence vključene.
Zahtevane sonde:
TTE 2D, sektorska sonda v frekvenčnem območju 1 - 5 MHz ali širše, z 90° vidnim poljem. Podpora kontrastnim sredstvom.
TEE 3D, frekvenčni pas matrične sonde v živo 3D (4D) 2 -8 MHz ali širši z min. 2.500 kristalnimi elementi. Sonda naj ima gumb, ki mu je mogoče dodeliti eno od funkcij (freeze, snemanje, 2D optimizacija slike).
Multifrekvenčna linearna sonda, frekvenčnega razpona 3-12 MHz, z min 160 kristalnimi elementi, širine 38mm. Podpora kontrastnim sredstvom in punkcijskih nastavkov.
Fuzija v živo z 2D ali 3D signalom v povezavi z RTG aparatom v realnem času, s samodejno registracijo in sledenjem.
Položaj in usmerjenost sonde TEE se samodejno spremljata na rentgenski sliki, kar omogoča sinhronizacijo slike ultrazvočnega aparata in rentgenske slike, ko se C-lok postavi nazaj.
Simultano je mogoče predstaviti najmanj tri različne predstavitve anatomskih struktur - za poglobitev razumevanja anatomije mehkih tkiv in lokacije naprave, da se omogoči jasnejši vtis o prostorskem razmerju katetra in mehkega tkiva okoli njega.
Možnost namestitve markerjev na anatomske strukture mehkega tkiva na ultrazvočni sliki, kar omogoča, da se ti markerji samodejno pojavijo na rentgenski sliki
Programska oprema za avtomatsko določitev modela in velikosti levega predvora iz zajetih 3D podatkov. Omogoča naj avtomatske meritve območja, perimetra, največje in najmanjše osi LAA ustja.
Možnost nadgradnje naprave
Možnost nadgradnje z linearno sondo za 2D in 3D preiskave, frekvenčno območje od 3 do 14 MHz ali širše, min. 55.000 kristalnih elementov
Program za samodejno 3D kvantifikacijo desnega prekata (RV) z 3D zajemom omogoča 3D EDV, ESV in EF meritve za RV.
Napredna programska oprema, ki samodejno zazna segmente in kvantificira levi prekat in levi atrij srca med celotnim ciklom na podlagi 3D zajema srca. Avtomatski prikaz oblike srčne votline in mej v ASE/ESE prikazu; dinamični prikaz u polnem srčnem ciklu. Prikaz naslednjih rezultatov: ED LV dolžina, ES LV dolžina, ED LV volumen, ES LV volumen, ES LA volumen, frekvenca delovanja srca, udarni volumen.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava, montaža in vzdrževanje angiografa in dodatne opreme«,
objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2023-___.