## 1. sklop
1. sklop - INTRAORALNI RTG APARAT
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
INTRAORALNI RTG APARAT - 2 kom
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Digitalni direktni senzor velikost size 2 in size 1
mm filtracije
stenska montaža
Anti-drift mehanizem (ADM)
CBCT aparat
različne dolžine roke
RTG naprava istega proizvajalca kot 2D PAN/CEPH in 2D/CBCT naprava
Intuitivna nadzorna plošča s prednastavljenimi nastavitvami slikanja
Integracija v naš PACS sistem
software
ORTOPANTOMOGRAF S CEFALOSTATOM - 1 kom
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
2D zajem slike
Aparat mora omogočiti slikanje stoje in sede z možnostjo dostopa z invalidskim vozičkom
Aparat mora omogočati 2 tehniki slikanja z enim aparatom: Cephalogram, Ortopantogram (2D)
Aparat mora imeti deketor oz. slikovni sprejemnik, ki ga je možno uporabiti tako pri panoramskem kot tudi pri cephalogramskem slikanju.
Aparat mora biti opremljen z nastavki/nasloni za fiksiranje glave in brade v vsaj 5 točkah (bradno naslonjalo, fiksacija z ugriznim nastavkom, levo in desno sence in fiksacija čela
Aparat mora biti opremljen s svetlobnimi snopi za pravilno pozicioniranje preiskovanca. Najmanj 3 pri panoranskem slikanju (frankfurt, sredina in fokus) ter horizontalni svetlobni snop za pozicioniranje pri cephalogramskem slikanju
Programska oprema mora vsebovati pred nastavljene protokole za vse vrste slikanj za odrasle in otroke s prilagojenimi preglednimi polji, ločljivostmi in ekspozicijskimi parametri
Programska oprema mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije glede na velikost preiskovalca pred samo ekspozicijo
Programska oprema mora omogočati ročne nastavitve anodne napetosti in sunka
RTV CEV: Anodna napetost v razponu minmalno med 57KV do 90 KV
RTV CEV: Tokovni sunek vsaj od 4mA do 16 Ma
RTV CEV: Velikost gorišča največ 0.5mm
CEPHALOGRAM:
Linijski slikovni sprejemnik uporaben za ceph in pan.
2D Cephalogram
Cephalogram slika mora biti 2D in ne rekonstrukcija 3D posnetka
Aparat mora imeti minimalno 3ceph programe (otroški, lateralni, PA)
Aparat mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije cephalogramskega posnetka glede na velikost preiskovanca pred samo ekspozicijo
Aparat mora imeti funkcijo ročne nastavitve anodne napetosti in sunka toka (parametri ekspozicije) cephalogramskega posnetka.
Aparat mora biti opremljen s horizontalnim svetlobnim snopom za pravilno pozicioniranje preiskovanca
Avtomatsko prilagajanje ekspozicijskih parametrov med slikanje za optimalen prikaz mehkih tkiv
ORTOPANTOMOGRAM
Uporaba CEPH senzorja na pan
Slika mora biti zajeta v 2D tehniki
Aparat naj ima sledeče programe: panoramski, odrasli in panoramski otroci, TMS-temporamandibularni sklep (v LL in AP projekciji), bitewing, maksilarni sinusi, široka čeljust
Aktivna višina 2D ortopantpgrama senzorja čim nižja, da bo primerna tudi za slikanje otrok, invalidov
Aparat mora omogočiti manjše pregledno polje za slikanje otrok
Aparat mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije panoromskega posnetka glede na velikost preiskovanca pred samo ekspozicijo
Aparat mora imeti funkcijo ročne nastavitve anodne napetosti in sunka toka (parametri ekspozicije) panoramskega posnetka
Aparat mora imeti funkcijo avtomatskega prilagajanja ekspozicijskih parametrov med slikanje za kompenzacijo hrbtenice in anatomijo preiskovanca
Aparat mora imeti funkcijo ročne in avtomatske izbire plastni/ravnice posnetka z največjo ostrino
Aparat mora imeti funkcijo prikazovanja doze DAP (Dose Area Product)
Možnost izbire velikost polja (otroški program 2D)
DICOM format
Goriščna točka 0,5 mm
Integracija slik v naš PACS sistem
Software
ORTOPANTOMOGRAF S 3D (CBCT) - 1 kom
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
2D-3D kombinirana naprava
DICOM
Aprat mora omogočiti slikanje stoje in sede z možnostjo dostopa z invalidskim vozičkom
Aparat mora omogočiti slikanje stoje in sede z možnostjo funkcionalnosti za slikanje in prikaz anatomije in patologije pri naslednjih področjih:
1. Travmatologoija zob
2. Čeljustna in zobna ortopedija
3. Paradontologija
4. Endodontologija
5. Implantologija
6. Oralna kirurgija
Aparat mora biti opremljem z nastavki/nasloni za fiksiranje glave in brade v vsaj 5 točkah (bradno naslonjalo, fiksacija z ugriznim nastavkom, levo in desno sence in fiksacija čela
Aparat mora biti opremljen s svetlobnimi snopi za pravilno pozicioniranje preiskovanca. Najmanj 3 pri panoramskem slikanju (frankfurt, sredina in fokus) ter horizontalni svetlobni snop
Programska oprema mora vsebovati pred nastavljene protokole za vse vrste slikanj za odrasle in otroke s prilgaojenimi preglednimi polji, ločljivostmi in ekspozivijskimi parametri
Programska oprema mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije glede na velikost preiskovalca pred samo ekspozicijo
Programska oprema mora omogočati ročne nastavitve anodne napetosti in sunka
Aparat mora imeti funkcijo prikazovanja doze DAP (Dose Area Product)
PROGRAMSKA OPREMA
Pregledovanje v vseh ravninah (aksialno, sagitalno, koronalno ter poljubno določene ravnine)
Merilo. Invert slike
Povečava, pomanjšava, obračanje, dodajanje besedila
Merjenje razdalj v dveh dimenzijah - ravno in po krivuljah
Povečava želenega dela slike (ZOOM)
Pogled prilagojen za čeljustne sklepe
DICOM Modality Worklist (MWL) modul za integracijo z drugimi medicinskimi aplikacijami
Licenčni program za obdelovanje 3D slik
3D licenčni program 6x
Možnost izbire nizko doznega CBCT
Integracija slik v naš PACS sistem
Integracija software v obstoječi naročnikov program/sistem
Pošiljanje podatkov pacienta direktno iz programa na delovno postajo
Software
RAČUNALNIK ZA ZAJEM IN OBDELAVO SLIK:
Zaslon 24, ali večji
Ločljivost zaslona najmanj 1920x1080 pikslov
Svetilnost najmanj 300cd/m2
Kontrastnost najmanj 1000:1
Vidni kot najmanj 170 stopinj
Procesor najmanj: i7 2.8 GHz ali boljši
Trdi disk SSD 1TB ali več
RAM 16GB ali več
Grafična kartica Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB ali boljša
Operacijski sistem Windows 10 PRO 64-bit
Dobava računalnika za zajem 3D slik. Na njem mora biti nameščen original Windows licenco 11, OEM in konfiguracija, ki je potrebna za nemoteno delovanje
Ostale zahteve naročnika:
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Priložen Software za zajem in obdelavo mora biti pri vseh aparatih od istega proizvajalca zaradi medsebojne kompatibilnosti
Ponudnik mora podati minimalne prostorske zahteve za umestitev aparata v prostor (dolžina, višina, širina, teža, ipd.), predložiti mora načrt oziroma podati dimenzije aparata z vsemi zgoraj navedenimi parametri
Aparat mora biti tovarniško novo izdelan
Ponudb mora zajemati: garancijo, servisno podporo in vzdrževanje
Garancija 24 mesecev - 2 leti + 3 leta pogarancija (skupaj 5 let)
Ponudnik mora podati podatke o življenjski dobi slikovnega sprejemnika in RTG cevi (npr. število ekspozicij, po izkušnjah proizvajalca - izjava za pričakovano življenjsko dobo)
Ponudnik mora podati informacije o dostopnosti servisne podpore
Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj 2 izšolana serviserja
Oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene
Aparati ne smejo biti občutljivi na razkužilna sredstva, ki se uporabljajo v zdravstveni dejavnosti
Zagotavljanje rezervnih delov in servisa vsaj še 7 let
Ob namestitvi opreme je potrebno predstaviti način uporabe in vzdrževanje opreme
Odzivni čas na daljavo 2 uri
Odprava napake: v 3 delovnih dneh od prijave napake
Servis vseh aparatov se vrši na podlagi odločitve naročnika oz. skladno z dogovorom glede na priporočila proizvajalca (priložiti originalno navedbo priporočil s strani proizvajalca)
Ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe (2 + 3 leta) zagotavljati preventivno in izredno ter interventno vzdrževanje opreme (odprava napak, okvar,..)
Ponudnik mora priložiti ponudbo za potrošni material in rezervne dele (naziv. opis materiala, pakiranje, količina, kataloška številka in cena, popust, DDV)
Izbrani ponudnik bo moral ob primopredaji obvezno priložiti navodila o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku
Iz priložene prospektne in tehnične dokumentacije, mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, po enakem vrstnem redu kot si sledijo posamezne točke zahtevane specifikacije predmeta naročila)
Ponudnik je dolžan uporabnikom nuditi izobraževanje za delo z aparati na licu mesta in kasneje po potrebi na daljavo

## 2. sklop
2. sklop - UZ za potrebe RTG oddelka
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
UZ za potrebe RTG oddelka
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model in mora imeti naloženo zadnjo verzijo razpoložljive programske opreme (ne starejše kot leto 2023)
Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10
Popolnoma digitalna tehnologija s širokopasovno multifrekvenčno tehnologijo (snop enako širok po celotni globini UZ slike), ki omogoča izredno vidljivost detajlov na vseh globinah prikaza in s tem poveča klinično natančnost
Aparat mora imeti programsko opremo za podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko
Čas zagona aparata ne sme biti daljši kot 30 sekund, čas preklopa iz stanja pripravljenosti (Standby način) pa ne sme biti daljši kot 15 sekund
Najmanj 23'' Full HD LCD monitor (resolucija najmanj 1920 x 1080)
Vidni kot monitorja minimalno 178°
Na frontalnem delu monitorja naj bo ergonomski ročaj za enostavno postavitev monitorja v želeno pozicijo
Zaradi večje fleksibilnosti ter lažjega transporta naj bo možno monitor položiti
Teža osnovne ultrazvočne enote ne sme presegati 115 kg, širina aparata pa naj ne presega 640 mm
Najmanj štirje enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom
Vsaj dva neaktivna priključna mesta za sonde ali odlagalno mesto za vsaj dve sondi na stranskem delu UZ aparata
Štiri vrtljiva kolesa, z zavornim mehanizmom
LCD dotikalni zaslon na upravljalnem panelu, velikosti najmanj 12,1'', z možnostjo nastavitve naklona in z možnostjo listanja (swipe funkcija)
Digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata
STC gumbi na upravljalnem panelu aparata
Električno nastavljiv upravljalni panel po višini za vsaj 36 cm
Možnost premikanja upravljalnega panela levo/desno in naprej/nazaj
Odlagalna mesta za sonde na obeh straneh upravljalnega panela aparata
Poljubno programiranje upravljalnih gumbov aparature in možnost premikanja po upravljalnem panelu
Enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko
Nosilec za kable ultrazvočnih sond
Grelec gela integriran – vgrajen v upravljalnem panelu aparat
Pripadajoča nožna stopalka – trojna z nastavljivimi funkcijami
Zahtevani prikazi:
2D prikaz
Globina 2D UZ prikaza vsaj do 50cm
M-mode in barvni M-mode
Dual mode prikaz levo/desno, zgoraj/spodaj (B-mode in Color mode)
Pulzni Doppler (PW)
Visoko pulzirna frekvenca Dopplerja (HPRF)
Barvni prikaz toka (CDI, Power Doppler)
Barvni prikaz tkiva (stene žil) – tkivni Doppler
Harmonični prikaz tkiva (THI) s PS THI (Pulse Subtraction THI)
Write zoom funkcija (zumiranje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike
Možnost zoomiranja izbranega področja (Spot zoom)
Simultani real time triplex mode (z nespremenjeno velikostjo B mode slike) in možnostjo B mode slike nad doppler spektrom z različnimi razmerji
Retrospektivni spomin (cineloop), B mode in M mode istočasno
Avtomatična meritev debeline stene Intime Media
Trapezoidni prikaz pri delu z linearnimi sondami
Avtomatska ''Real-time'' optimizacija 2D ultrazvočne slike
Avtomatska optimizacija Dopplerja z eno tipko
Vključena programska oprema:
Programska oprema – posebna Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi (manj kot 1mm/sek.), mikro ožilja – posebno primerno pri pregledovanju – ocenjevanju cist in tumorjev.Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz z visokim frame-ratem vsaj do 60 slik na sekundo
Programska oprema za prikaz majhnega ožilja z visokim osveževanjem barvne ultrazvočne slike, na osnovi dopplerja in s širokim DR – dinamičnim območjem, kot pri B-mode sliki
Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – ''Compound Imaging'', ki omogoča prikaz UZ slike s povečanim kontrastom in eliminacijo šuma, kar izboljša vizualizacijo prikaza
Programska oprema, ki omogoča detajlni prikaz tkiva v visoki ločljivosti, ostrenje robov tkiv ter odstranitev šumskih artefaktov, kar pomeni vrhunsko kvaliteto slike na vseh globinah
Programska oprema za vrhunsko diferenciacijo posameznih tkiv v večjih globinah (simultano oddajanje dveh pulzov z različnima frekvencama; sprejemni signal vsebuje odboje seštevka in razlike teh dveh oddajnih frekvenc kot tudi njenih višjih harmonikov)
Programska oprema za avtomatsko spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva z eno tipko
Programska oprema za prostoročni – ''Freehand'' 3D prikaz – mora biti omogočena na vseh ponujenih ultrazvočnih sondah
Programska oprema, ki pri delu z linearno sondo, oz. pri punkciji omogoča avtomatsko ojačanje igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami
Programska oprema za Strain elastografijo – raw data, z indikatorjem kvalitete pravilne amplitude kompresije
Programska oprema za Shearwave elastografijo, enojen pulz ali več pulzov, prikaz žive slike med meritvijo. Meritev hitrosti, elastičnosti v kPa in časovni prikaz vala širjenja preko konture, ki jo opazujemo. Omogočeno mora biti tudi sledeče: naknadne meritve z RAW data, Quad view prikaz in avtomatska evaluacija področja, ki se uporablja za izračun elastičnosti.
Programska oprema za kvantifikacijo atenuacije tkiva jeter – za kvantifikacijo steatoze jeter
Programska oprema – tehnika, ki omogoča prikaz trdote – togosti in konsistence samega tkiva jeter, kar omogoča lažjo in hitrejšo diagnostiko jeter
Programska opremo za delo s kontrastnimi sredstvi, Hi, Low, Mi index – obojesmerni pretok v realnem času v kombinaciji s parenhimsko perfuzijo, mikro flow imaging. Omogočati mora tudi detekcijo nizkih pretokov ter tudi Quad view prikaz
Programska oprema za kvantifikacijo kontrastov
Programska oprema za detekcijo mikro kalcifikacij z visoko senzitivnostjo
Programska oprema – integriran sistem umetne inteligence (AI-assisted Imaging) za enostavnejšo in hitrejše delo z UZ aparaturo
Sistem, ki omogoča sinhronizacijo zajetih volumnov iz CT/MRI naprave z živo ultrazvočno sliko ter simultani prikaz obeh na monitorju in UZ punkcijo. Funkcija mora omogočati tudi Quad view prikaz
Arhiviranje:
Interni slikovni arhiv na trdem disku
Možnost priklopa zunanjega trdega diska s kapaciteto do 6TB - USB 3.0 (vsaj 7200rpm)
Črno-beli termični tiskalnik
USB izhod – najmanj 5x, za shranjevanje slik na zunanje spominske medije, od tega vsaj 2x USB 3.0
HDMI izhod (digitalni video) za priklop zunanjega dodatnega monitorja
Žična povezava v omrežje
DICOM komunikacija:
DICOM data type:
- US image (still image)
- US Multi Frame (dynamic image)
- SC image (storage in a separate file)
- Enhanced US Volume (Volume data image)
- Structured Report (measurement result information)
Server connection:
- Storage (Server/Media)
- MWM (Modality Worklist Management
- MPPS (Modality Performed Procedure Step)
- Storage function
- Storage Commitment
- Query/retrieve
- Standard conformity check function
- Verification (export/import)
- Print function:
- DICOM Print
Ultrazvočne sonde:
Vse ponujene ultrazvočne sonde naj bodo lahke, ergonomsko oblikovane in primerne za vsakodnevno delo z ultrazvočnim aparatom, ter naj omogočajo izredno hiter preklop med sondami - vzpostavitev pripadajočega programa v manj kot 2 sekundah
KONVEKSNA MONOKRISTALNA ULTRAZVOČNA SONDA Z AKTIVNO MATRIKO
Za preglede abdomna
Frekvenčno območje vsaj 1–8 MHz
Vidni kot vsaj 70° z možnostjo razširitve kota na vsaj 90° in 140°
Možnost delovanja s tretjim harmonikom
Nastavek – senzor za fuzijo
Podpira naj Elastografijo, Shearwave elastografijo, CEUS
LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA Z AKTIVNO MATRIKO
Za pregled mehkih delov, muskoloskeleta, dojk, ščitnice…
Frekvenčno območje vsaj 5-18 MHz
Širina vsaj 46 mm
Podpira naj Elastografijo, , Shearwave elastografijo, CEUS
LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA
Za pregled mehkih delov, muskoloskeleta, perifernega ožilja,…
Frekvenčno območje vsaj 5-14 MHz
Širina vsaj 58 mm
Podpira naj Elastografijo, Shearwave elastografijo, CEUS
LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA
Za pregled ožilja, mehkih delov,…
Frekvenčno območje vsaj 3-11 MHz
Širina vsaj 45 mm
Podpira naj CEUS

## 3. sklop
3. sklop - ZAŠČITNA SREDSTVA
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
ZAŠČITNA SREDSTVA
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
4x komplet gonadnih predpasnikov (S, M, L, XL)
2x zaščita za ščitnico
2x komplet otroški zaščitni plašč (S, M, L)
3x zaščitni plašč za odrasle za dentalno diagnostiko

## 4. sklop
4. sklop - Nadgradnjo programske opreme za CT
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
NADGRADNJA PROGRAMSKA OPREME ZA CT
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Nadgradnjo programske opreme za CT