## 1. sklop
1. sklop - Aparat oz. naprava za izvajanje izokinetične dinamometrije
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Aparat oz. naprava za izvajanje izokinetične dinamometrije - 1 kom
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Aparat omogoča sledeče načine dela:
Kontinuiran pasivni način: konstantna hitrost, spremenljiv upor
Izokinetični način dela: konstantna hitrost, spremenljiv upor, katerega kontrolira preiskovanec (minimalna kotna hitrost 1/16 stopinje/sekundo do največ 650 Nm)
Izometrični način dela: hitrost je nič, spremenljiv upor, katerega kontrolira preiskovanec
Izotonični način dela: Konstanten upor, spremenljiva hitrost, katero kontrolira preiskovanec
Način ničelne gravitacije: Sistem kompenzira silo teže uda preiskovanca
Največja zmogljjivost dinamometra:
Izokinetična koncentrična hitrost (minimalna kotna hitrost 1/16 stopinje/sekundo do največ 650 Nm)
Izokinetična ekscentrična hitrost (minimalna kotna hitrost 1/16 stopinje/sekundo do največ 500 stopinje/sekundo)
Hitrost kontinuiranega pasivnega načina (minimalna kotna hitrost 1/16 stopinje/sekundo do največ 500 stopinje/sekundo)
Izokinetični koncentrični navor (minimalni navor 0.15 Nm do največ 650 Nm)
Izokinetični ekscentrični navor (minimalni navor 0.15 Nm do največ 650 Nm)
Navor kontinuiranega pasivnega načina (minimalni navor 0.15 Nm do največ 650 Nm)
Vzorci testiranja in vadbe:
Gleženj: plantarna/dorzalna fleksija v supiniranem položaju
Gleženj: plantarna/dorzalna fleksija v proniranem položaju
Gleženj: inverzija/everzija
Komolec: fleksija/ekstenzija
Kolk: abdukcija/addukcija
Kolk: fleksija/ekstenzija
Kolk: notranja/zunanja rotacija
Koleno: fleksija/ekstenzija v sedečem položaju
Koleno: fleksija/ekstenzija v proniranem položaju
Koleno: notranja/zunanja tibialna rotacija
Rama: abdukcija/addukcija
Rama: fleksija/ekstenzija
Rama: horizontalna abdukcija/addukcija
Rama: notranja/zunanja rotacija v 90 stopinjski abdukciji
Rama: notranja/zunanja rotacija v stoječem položaju
Rama: notranja/zunanja rotacija v sedečem položaju
Rama: notranja/zunanja rotacija v 90 stopinjski fleksiji
PNF D1: fleksija-addukcija/ekstenzija-abdukcija
PNF D2: fleksija-abdukcija/ekstenzija-addukcija
Zapestje: pronacija/supinacija
Zapestje: fleksija/ekstenzija
Zapestje: radialna/ulnarna deviacija
Programska oprema:
Mora omogočiti delo s posamezniki in skupinami (merjenje/vadba, obdelave, izvoz in poročanje)
Možnost primerjave rezultatov in napredka posameznika numerično in grafično
Tabelarični in grafični prikazi rezultatov
Možnost izvoza podatkov
Napajanje: 220-230 V, 50 Hz, EU vtičnica (tipa E ali F)
Tlorisna površina delovnega prostora: 340 x 240 cm
Stol: Površina sedala vsaj 7500 cm2. Štiri-točkovna pritrditev varnostnega pasu. Ima mehanizem zaklepanja stola v nastavljenem položaju. Omogoča popolnoma iztegnjen položaj.
Rotor dinamometra: kontinuirano vrtljiv za 360 stopinj. Nastavljive zapore za omejitev razpona giba.
Računalnik: prenosnik in stacionarni računalnik za delo na pacientu in delo na konzoli.

## 2. sklop
2. sklop - Aparat oz. naprava za izvajanje terapije z fokusiranimi udarnimi valovi
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Aparat oz. naprava za izvajanje terapije z fokusiranimi udarnimi valovi - 1 kom
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
največja delovna moč aparata minimalno 0,65 mJ/mm2
frekvenca delovanja v razponu 1-25Hz
velikost fokalne cone delovanja minimalno 5 x 5 x 35 mm
globina penetracije fokalne cone 0-65 mm
število udarcev s kontantno močjo delovanja minimalno 3 milijone
možnost spreminjanja parametrov med izvajanjem terapije na ročnem aplikatorju
aplikator za prostoročno avtomatsko delovanje
aparat ne potrebuje nikakršnega vzdrževanja med servisnim intervalom
maksimalno trije (3) nastavki za določanje globine delovanja v območju 0-65mm
frekvenca delovanja pri najvišji moči 10Hz
elektro akustična tehnologija delovanja
barvni LCD zaslon občutljiv na dotik velikosti vsaj 8.4"
možnost izbire programov segmentirano po delih telesa
možnost vnosa baze pacientov
v ceno vključena konstrukcija na kolesih, ki omogoča enostavno premikanje aparata

## 3. sklop
3. sklop - Miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo - 6 kom
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
6 delna miza (4 segmenti za trup, 2 segmenta za naslon rok)
nosilnost maksimalne teže vsaj 160 kg
električno nastavljiva višina od vsaj 50 cm do vsaj 90 cm višine
nastavljivost prvega in drugega segmenta za trup vsaj v območju +30 in -20 stopinj
oblazinjenje je odporno na razkuževanje
oblazinjenje zelene barve
garancija vsaj 3 leta

## 4. sklop
4. sklop -Multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok - 3 kom
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
barvni LCD zaslon občutljiv na dotik
v ceno vključena konstrukcija na kolesih, ki omogoča enostavno premikanje aparata
možnost istočasnega izvajanja elektroterapije in ultrazvoka
Elektroterapija:
interferenčni, diadinamični tokovi, tens, funkcionalna električna stimulacija
vakuumska enota
dva kanala za elektroterapijo (štiri elektrode)
kabli z vakuumskimi in ploščatimi elektrodami
Ultrazvok:
ultrazvočna glava površine 5 cm² (+/- 0,5 cm²)
nastavljiva intenziteta (vsaj do 2 W/ cm²)
možnost nastavljanja frenkvence
možnost nastavitve faktorja UZ delovanja (v %)