## 1. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 1. sklop: Stol za odvzem krvi – 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Sestavljen iz sedeža, naslona za noge, hrbtnega naslona in ročnih opiral na levi in desni strani stola
Podpora za roko za odvzem krvi iz gladke plastike z režo za vstavitev esmarhove
preveze, nastavljiva v vseh smereh in po višini
Možnost odstranitve ročnih opiral in podpor za roke
Vrtljiv s pritiskom na nožno stikalo, nameščeno v podnožju stola
Natsavitev stola v položaj Trendellenburga, -18˚ z eno potezo
Sinhrono gibanje vseh delov stola (naslon nog, hrbtni naslon in naslon rok) z eno
potezo sprožimo gibanje hrbtnega naslona, naslona nog in naslona za roke
Garancija vsaj 5 let

## 2. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 2. sklop:Laboratorijski stol - nizki in Laboratorijski stol - visoki - | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Laboratorijski stol - nizki – 15 kom
Sedež in naslon: integralna PUR pena, pralna površina
Nastavitev višine: brezstopenjska, asinhroni jekleni nosilni mehanizem sedeža in
Naslona naj omogoča neodvisno nastavitev naklona sedeža in naklona naslona
Nastavitev višine sedeža od 450 do 570 mm ±5%
Podnožje 5 - krako, kromirano
Kolesa: gumirana tekalna površina
Nosilnost: 120 kg
2. | Laboratorijski stol - visoki - 6 kom
Sedež in naslon: integralna PUR pena, pralna površina
Nastavitev višine: brezstopenjska, asinhroni jekleni nosilni mehanizem sedeža in
Naslona naj omogoča neodvisno nastavitev naklona sedeža in naklona naslona
Nastavitev višine sedeža od 560 do 840 mm ±5%
Opora za noge: kromirana, nastavljiva po višini
Podnožje 5 - krako, kromirano, s tačkami
Nosilnost: 120 kg

## 3. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 3. sklop: Mizica s predali za odvzemni material - 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Mizica prevozna z ograjico in tremi predali.
Dimenzija mizice: 800x500x800 mm, dovoljeno odstopanje ±5%
zgornja polica z ograjico
predali (3x) v celoti izvlečni, vodila s koleščki, samodejno končno zapiranje predala,
predali se med prevozom ne smejo samodejno odpirati,
ročaj za vodenje mizice
s štirimi antiastatičnimi kolesi Ø125 mm; dva kolesa z zavoro
odbojniki na vogalih (nad kolesi)
Material: v celoti iz poliranega CrNi jekla 1.4301, odporen na udarce, drgnjenje, dvostranska sendvič konstrukcija.

## 4. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 4. sklop: Hematološki analizator - 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Minimalne tehnične zahteve:
Analizator mora omogočati določanje števila celic in določanje osnovne krvne slike (eritrociti, levkociti, hemoglobin, hematokrit, MCV, MCH, MCHC, trombociti, RDW, MPV, PDW) inpetparameterska diferenciacija levkocitov- 5 diff (nevtrofilci% in #; limfociti% in #; monociti% in #; eozinofilci% in #; bazofilci% in #)
Analizator naj ne presega 60cm x 90cm x 65cm (VxŠxG)
V povezavi z LIS mora imeti analizator popolno selektivnost pri izbiri preiskav (hemogram, hemogram+DKS)
Analizator mora omogočati mrežni priklop na LIS - Kobis
Analizator mora omogočati identifikacijo vzorcev s pomočjo črtne kode.
Analizator mora imeti avtomatski podajalec epruvet (autosampler) za vsaj 100 vzorcev.
Avtomatski podajalec mora omogočati tudi merjenje kapilarnih vzorcev.
Volumen vzorca za hemogram+DKS naj ne presega 55µL.
Analizator mora omogočati avtomatizirano mešanje vzorcev 360 ° pred izvedbo testa
Analizator mora omogočati uporabo standardnih epruvet za venski odvzem in uporabo epruvet za kapilarni odvzem krvi. Prav tako mora omogočati odprti in zaprti sistem analize vzorcev
Analizator mora imeti zmogljivost analiziranja vsaj 80 vzorcev na uro.
Analizator mora omogočati avtomatski "re-run".
Analizator mora omogočati avtomatsko redčenje vzorcev na analizatorju na stojalu in v STAT načinu.
Analizator mora imeti območje merjenja:
- Levkociti: 0 - 350 *10³/µL
- Eritrociti: 0 - 8 *10⁶/µL
- Trombociti: 0 - 3800 *10³/µL
Analizator mora uporabljati en kontrolni material za vse analite v treh nivojih.
Analizator mora imeti popolnoma avtomatizirano dnevno vzdrževanje.
Analizator mora omogočati prenos opozoril v LIS.
Analitski sistem mora omogočati shranjevanje podatkov na zunanjo enoto (USB ključ ali disk)
Analizator mora omogočati tiskanje kontrol in rezultatov meritev preko zunanjega tiskalnika (vključen v ponudbo).
Analizator, reagenti, kontrole kakovosti in kalibratorji morajo imeti CE in IVDR oznako.
Certificirana 2 serviserja

## 5. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 5. sklop: Aparat za pripravo krvnega razmaza - 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
ročni aparat za pripravo krvnega razmaza, ki ne potrebuje zunanjega napajanja omogočeno nadziranje dolžine in debeline razmaza
priprava vsaj dveh razmazov istočasno

## 6. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 6. sklop: Valjčni mešalec za epruvete - 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Digitalni, 10 valjčni mešalec epruvet, primeren za mešanje vzorcev krvi.
Mešanje z zibanjem in rolanjem.
Možnost nastavitve hitrosti mešanja
Način delovanja: časovno, neprekinjeno delovanje
Možnost odstranitve valjev (lažje čiščenje ob razlitju epruvete)
Navodila za delo in navodila za redno vzdrževanje analizatorja v slovenskem jeziku

## 7.sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 7. sklop: Multifunkcijski mešalec epruvet za sedimentacijo - 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Možnosti različnih programov mešanja (čas, hitrost, obračanje epruvet)
Možnost mešanja različnih epruvet (vsaj 3)
Vsaj 30 pozicij za epruvete
Navodila za delo in navodila za redno vzdrževanje analizatorja v slovenskem jeziku.
Splošne zahteve enake kot za valjčni mešalec za epruvete

## 8. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 8. sklop: Polavtomatski urinski analizator s sedimentnim terminalom - 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Polavtomatski urinski analizator z ročnim čitalcem črtnih kod in ločenim sedimentnim terminalom
Parametri na testnem traku:pH, levkociti, nitriti, proteini, glukoza, ketoni, bilirubin, urobilinogen, eritrociti/kri, relativna gostota
Identifikacija vzorcev s pomočjo črtne kode
Izhod za priklop na interno računalniško mrežo
Testni lističi morajo imeti zaščito pred interferenco askorbinske kisline, tako da askorbinske kisline ne interferira v reakcijah na testnem traku
Možnost shranjevanja rezultatov kontrol
Možnost vnašanja rezultatov mikroskopskega pregleda urinskega sedimenta preko terminala za sediment
Čitalec nalepk črtnih kod
Prenos iz arhiva aparata v drug medij ali omrežno mesto mora biti mogoč preko USB zunanjega medija ali preko ethernet povezave na omrežno mesto na datotečnih
Sedimentni terminal, ki je fizično ločen od analizatorja
Navodila za delo in navodila za redno vzdrževanje analizatorja v slovenskem jeziku.
Certificirana 2 serviserja

## 9, sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 9. sklop: Avtomatski urinski analizator in Avtomatiziran sistem za urinski sediment | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Avtomatski urinski analizator - 1 kom
Metoda: reflektometrija in refraktometrija
Kapaciteta: vsaj 200 vzorcev/uro
Vsaj 50 vzorcev za enkratno nalaganje
Neprekinjeno dodajanje vzorcev s podajalnikom
Uporaba testnih lističev
Testni trak za kvalitativno analizo urina: mora biti rezistenten na prisotnost askorbinske kisline, ki povzroča interferenco na reakcije na določenih testnih poljih na analizne traku ( ne sme biti dodatno testno polje za določanje askorbinske kisline)
Določanje parametrov kot so:
- eritrociti/ hemoglobin (semi-kvantitativno) od neg. do 250 Ery/µl
- levkociti (semi-kvantitativno) od neg. do 500 Lev/µl
- nitriti (kvalitativno), neg.-poz.
- ketoni (semi-kvantitativno), od neg. do 15 mmol/l
- glukoza (semi- kvantitativno), od norm. do 56 mmol/l
- proteini (semi-kvantitativno), od neg. do 5,0 g/l
- urobilinogen (semi-kvantitativno), od norm. do 203 µmol/l
- pH (od 5 do 9:5,6,6.5, 7,8,9)
- relativna gostota
Avtomatski prenos podatkov za testne lističe, kot so: lot, rok, začetek uporabe, stabilnost po odprtju, št.testov do konca
Avtomatski prenos podatkov za kontrolo kakovosti, kot so: lot, nivo kontrole, tarčne vrednosti parametrov, rok uporabe
Za delovanje potrebuje le destilirano vodo (brez dodatnih raztopin), sistem mora imeti direkten dotok destilirane vode in odtok odpadne vode
Merjenje nujnih vzorcev
Minimalni volumen vzorca 2 ml
Avtomatsko mešanje vzorca pred pipetiranjem
Prenos iz arhiva aparata v drug medij ali omrežno mesto mora biti mogoč preko USB zunanjega medija ali preko ethernet povezave na omrežno mesto na datotečnih strežnikih (ne na disketo, CD ali DVD)
Levey-Jennings graf za spremljanje kontrol kakovosti
Rezultati vzorcev v SI, konvencionalnih ali arbitrarnih enotah
Prepoznavanje vzorcev in kontrol ter čistilne raztopine preko črtnih kod
Sistem povezljiv dvosmerno z LIS-om (laboratorijski informacijski sistem)
Sistem mora biti povezan preko oddaljenega dostopa s servisno službo
Združitev urinske enote s sedimentno enoto v enovit sistem
Avtomatiziran sistem za urinski sediment - 1 kom
Metoda: avtomatizirana mikroskopija z realnimi slikami
Kapaciteta: vsaj 100 vzorcev/uro
Vsaj 50 vzorcev za enkratno nalaganje
Neprekinjeno dodajanje vzorcev s podajalnikom
Uporaba kivet
Določanje parametrov kot so:
- eritrociti ( kvantitativno)
- levkociti ( kvantitativno)
- bakterije (semi - kvantitativno)
- skvamozne epitelne celice ( semi - kvantitativno)
- neskvamozne epitelne celice ( semi - kvantitativno)
- hialinske cilindrične strukture ( semi - kvantitativno)
- patološke cilindrične strukture ( kvantitativno)
- kristali ( kvantitativno)
- kvasovke ( kvantitativno)
- sluz ( kvantitativno)
- spermiji ( kvantitativno)
Avtomatski prenos podatkov za kivete, kot so: lot, rok uporabe, začetek uporabe, št.testov do konca
Avtomatski prenos podatkov za kontrole kakovosti, kot so: lot, nivo kontrole, tarčne vrednosti parametrov, rok uporabe
Sistem mora imeti direkten dotok destilirane vode in odtok odpadne vode
Merjenje nujnih vzorcev
Minimalni volumen vzorca 2,3 ml
Avtomatsko mešanje vzorca pred pipetiranjem
Prenos iz arhiva aparata v drug medij ali omrežno mesto mora biti mogoč preko USB zunanjega medija ali preko ethernet povezave na omrežno mesto na datotečnih strežnikih (ne na disketo, CD ali DVD)
Levey-Jennings graf za spremljanje kontrol kakovosti
Rezultati vzorcev v SI (št.delcev/µl), konvencionalnih (št.delcev/HPF) ali arbitrarnih enotah pri 400xpovečavi
Prepoznavanje vzorcev in kontrol ter čistilne raztopine preko črtnih kod
Sistem povezljiv z LIS-om (laboratorijskim informacijskim sistemom)
Sistem mora biti povezan preko oddaljenega dostopa s servisno službo
Združitev sedimentne enote z urinsko enoto enovit sistem

## 10. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 10. sklop: Analizator za merjenje CRP - 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Analizator za merjenje CRP s čitalcem črtnih kod
Aparat je namenjen kvantitativnemu določanju koncentracije CPR v polni krvi, plazmi ali serumu
Metoda določanja je imunoturbidimetrična
Za analizo je potrebnih največ 20µL vzorca
Rezultat analize v največ 2 minutah
Avtomatska korekcija rezultata glede na realno vrednost henatokrita takoj ob analizi
Merilno območje do 500 mg/L vzorca polne krvi in 200 mg/L pri vzorcu plazme oz. seruma
Stabilnost reagentov po odprtju še vsaj 6 mesecev pri shranjevanju pri 2 - 8˚C oziroma 3 mesece pri 18 - 25˚C
Programska oprema, navodila za rutinsko delo in redno vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ponudnik mora zagotavljati šolanje, servisno in tehnično ter aplikativno podporo za čas uporabe merilnikov.
Prenos iz arhiva aparata na drug medij ali omrežno mesto mora biti mogoč preko USB zunanjega medija ali preko ethernet povezave na omrežno mesto na datotečnih strežnikih ( ne na disketo, CD ali DVD)

## 11. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 11. sklop: Aparat za merjenje sedimentacije z avtomatsko termoregulacijo - 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Sedimentacija eritrocitov z avtomatsko termoregulacijo rezultatov
Zmogljivost najmanj 80 vzorcev na uro (15 minutni interval merjenja)
Interval merjenja 15 minut in 30 minut
Ustrezna korelacija rezultatov s klasično Westergrenovo metodo (r ≥ 0.98, 30 minutni interval merjenja)
Avtomatska korekcija rezultatov na 18°C
Arhiviranje 500 rezultatov
Vgrajen avtomatski tiskalnik rezultatov in kontrol
Vgrajen čitalec črtnih kod
Vgrajen mešalec epruvet
Izhod za priklop na interno računalniško mrežo, povezava analizatorja v LIS
Dodajanje vzorcev med ciklom merjenja

## 12. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 12. sklop: Avtomatski analizator hitrosti sedimentacije eritrocitov - 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Avtomatizirana meritev.
Najmanj 10 merilnih mest.
Modificirani Westergreenov postopek za analizo hitrosti sedimentacije eritrocitov.
Merilno območje: 0 - 120 mm/h

## 13. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 13. sklop: Mikroskop - 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Mikroskop z imerzijsko povečavo
Mikroskop ima binokularni - metalni stativ
Plan ahromatska optika
Okularja: WF 10x, FN20
Objektivi: 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65; 100x/1.25 oljni
Mizica s križnim pomikom preparata, pomik izveden s pletenicami (ni štrlečih delov)
Halogenska osvetlitev z regulatorjem svetlobe
Ponudnik mora zagotavljati dostavo, montažo, navodila in demonstracijo uporabe mikroskopa. Navodila v slovenskem jeziku
Garancija 24 mesecev
Servis in rezervni deli morajo biti zagotovljeni tudi po garanciji

## 14. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 14. sklop: Centrifuga - 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Namizna centrifuga z elektronsko nastavitvijo vrtljajev, časa, zavore in pospeška centrifugiranja
Prepoznavanje rotorja
Maksimalni centrifugalni pospešek 4000 g
Zaznavanje neuravnoteženosti
Zračno hlajenje
Štiri mestni nihajoči rotor
Adapterji za epruvete: 5 - 7 ml (12x75 mm) in 12 ml (16x120 mm)
Centrifugalni prostor iz nerjavečega materiala (inox)
Zračno hlajenje centrifuge
Motor brez ščetk

## 15. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 15. sklop: Pipeta - 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Pipeta 10 - 100 µL - avtomatska
antimikrobna površina pipete
nastavljiv naslon za prst, ki omogoča ergonomično in udobno namestitev pipete
gumb za nastavitev volumna z varnostnim mehanizmom za enostavno in varno
izbiro volumna
kalibriran certifikat
vsaj 2 leti garancije

## 16. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 16. sklop: Laboratorijska zamrzovalna omara - 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Laboratorijska zamrzovalna omara z opravljeno temperaturno validacijo, s programsko opremo Exactum za spremljanje temperature ( vsaj -20˚C), volumen od 350 do 400 litrov
Nastavljivost temperaturnega območja obratovanja od -15˚C do -32˚C.
Toplotna izolacija iz okolju prijaznih materialov debeline 70 mm
Zunanji plašč iz belo lakirane pocinkane pločevine
Notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304
Nominalni volumen znaša vsaj 350 - 400 litrov
Polno krilna samozaporna vrata z ergonomskim ročajem po celotni višini vrat
Magnetno tesnilo vrat, možna zamenjava
Notranja razsvetljava
Opremljen s ključavnico za zaklepanje vrat
Opremljen z 2x žično plastificirano polico in 4x perforirano polico iz nerjaveče pločevine
Na kolesih - 2 kolesa brez zavor in 2 kolesa z zavoro
Avtomatsko odtaljevanje
Avtomatsko izparevanje kondenzata
Hladilni tokokrog polnjen s hladilnim medijem R-404A
Dovoljeno obratovanje do okoliške temperature +32˚C
Regulacija delovanja z elektronskim regulatorjem
Zunanji digitalni prikaz temperature
Optični in akustični temperaturni alarm
Optični in akustični alarm odprtja vrat
Priključna napetost 230V; 50Hz; 1A;
Priključna moč do 700W

## 17. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 17. sklop: Laboratorijska hladilna omara - 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Laboratorijska hladilna omara z opravljeno temperaturno validacijo, s programsko opremo Exactum za spremljanje temperature ( enojni hladilnik , neto volumen 540 do 580 litrov)
Laboratorijska hladilna omara z ločenim agregatom
Steklena krilna samozaporna vrata
Temperaturni režim +2˚C do 8˚C
Zunanje dimenzije: 710x800x2000 mm (±5%)
Električni priključek: 230V/50Hz/1N
Nominalni volumen: od 540 do 580 litrov
Topltna izolacija iz okolja prijaznih materialov debeline 70 mm
Zunanji plašč iz belo lakirane pocinkane pločevine
Notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304
Zaobljeni robovi v notranjosti
Magnetno tesnilo vrat z možnostjo zamenjave
Opremljena z 2x žično plastificirano polico in 2x perforirano polico iz nerjaveče pločevine in x izvlečnima predaloma s teleskopskimi vodili (izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 SB in z varnostnim sistemom proti izpadu)
Notranja razsvetljava
Vrajena ključavnica za zaklepanje vrat
Nastavljive nogice
Dinamično hlajenje
Dovoljeno obratovanje do okoliške temperature +35˚C
Avtomatsko izparevanje kondenzata
Regulacija delovanja z elektronskimregulatorjem
Zunanji digitalni prikaz temperature
Optični in akustični temperaturni alarm
Optični in akustični alarm odprtja vrat
Vgrajen varnostni proti- zamrzovalni termostat
Na kolesih - 2 kolesa brez zavor in 2 kolesa z zavoro

## 18. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 18. sklop: Termometer/vlagometer - 3 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Merilnik temperature in vlage :
prikaz vlažnosti, temperature, rosišča na priklic ter najvišjih in najnižjih vrednosti s podatkom o času
merilno območje vlage : 1 - 99% rF
natančnost merjenje vlažnosti: 3% rel.vl.%
merilno območje temperature: od 0˚C do 50˚C
osnovna točnost ±˚C: 1˚C
optični in akustični alarm ob nedoseganju/preseganju mejnih vrednosti temperature in vlažnosti, ki se lahko poljubno nastavijo
shranjevalnik podatkov za največ 50.000 podatkovnih nizov, ki se lahko prikličejo na prikazovalniku ali na računalniku prek brezžičnega /USB - vmesnika
možnost priključitve do 8 brezžičnih senzorjev
možnost določanja imen oddajnikov
radijsko vodena ura z datumom
stikalni izvod za alarm
V ponudbi mora biti:
- termometer/vlagometer
- baterije
- brezžični USB ključ
- vsaj 2 brezžična senzorja
- stenska držala

## 19. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 19. sklop: Čitalec črtnih kod - 5 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Brezžični čitalec črtnih kod mora zagotavljati hitro, inuitivno, zanesljivo in učinkovito skeniranje. Enostaven priklop. Ob priključitvi čitalec samodejno zazna in prepozna vmesnik. Čitalec mora prečitati črtne kode neposredno iz ekrana mobilnega terminala
povezava preko USB
nastavljiv ton in glasnost "bipa"
črtne kode bere na oddaljenosti do 36 cm
odporen mora biti na padec z višine 1,50 m na betonsko površino
garancija: minimalno 5 let
V ponudbi mora biti ponujeno stojalo za prostoročno namizno uporabo polnjenje baterij in USB kablom

## 20. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 20. sklop: Vortex stresalnik - 2 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
z adapterjem za različne epruvete
možnost nastavitve hitrosti stresalnika
s priseski za oprijem na delovno površino
"touch" delovanje
brezstopenjsko krmljenje hitrosti