| Številka JN: | JN-0039/2023 |
| --- | --- |
| Datum: | 4.1.2023 |

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

# Predmet:

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku

# NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3), ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisna dokumentacija po odprtem postopku, za predmet naročila »NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE« do 7.2.2024 do 10:00 ure.

Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika-Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu https://ejn.gov.si/eJN2, dne 7.2.2024 in se bo začelo ob 11:00 uri.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob času, ki je določen odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

# Kontaktna oseba naročnika: Mateja Robnik

E-mail: sjn@onko-i.si

|  |  | generalni direktor |
| --- | --- | --- |
|  |  | Andraž Jakelj |

1. SPLOŠNE DOLOČBE

  - Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE« po sklopih. Naročnik bo izbral ponudnike za vsak posamezen sklop posebej. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste blaga (delne ponudbe niso dovoljene) pri posameznem sklopu, ki ga bo ponudil. V primeru, da ponudnik ne ponudi vseh postavk v posameznem sklopu, bo naročnik takega ponudnika za ta sklop izločil iz nadaljnjega postopka.

  - Sodelovanje

# Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

  - Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem (-ci), na Obrazcu št. 1 označi, da daje ponudbo za izvedbo javnega naročila s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe – Dogovor o sodelovanju ponudnika/glavnega izvajalca in podizvajalca pri izvedbi javnega naročila v petih (5) dneh od njene sklenitve, iz katere mora biti razvidna najmanj naslednja vsebina:

- podatki o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet dogovora, vrsto, obseg in skupno vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

  - Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji, lahko predloži skupno ponudbo. V primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, zahteva naročnik predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila.

Skupina mora priložiti pravni akt (pogodbo) o skupnem naročanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

-	imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

-	pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis okvirnega sporazuma,

-	obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

-	izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

-	izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

-	neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v Obrazcu št. 1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak partner iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje P1 iz 2. poglavja te dokumentacije.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

  - Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Rok za postavitev vprašanj: 26.1.2024 do 10:00 ure.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

  - Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. Naročnik bo spremembe posredoval vsem, ki so dokumentacijo dvignili.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom, določenim za prejem ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb.

Rok za prejem ponudb bo naročnik podaljšal tudi v naslednjih primerih:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb,

- če je bila razpisna dokumentacija bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

  - Dopustne dopolnitve ponudbe, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da je ponudba nepopolna oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. Vendar pa mora v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ponudnik že vsebinsko izpolnjevati zahtevo naročnika, kar mora biti iz ponudbene dokumentacije vsaj deloma že razvidno.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo omogočil ponudnikom popravo računskih napak v zakonsko dovoljenem obsegu (ponudnik bo lahko popravljal izključno napake v računskih operacijah). V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

  - Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

  - Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

  - Rok plačila

Plačilni rok je 60. dan od dneva prejetega računa s strani ponudnika/dobavitelja. V kolikor je v času izvajanja te pogodbe s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja le-ta. Priloga računa sta oba prevzemna zapisnika. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo/naročilnico. Ponudnik lahko izda račun po končnem prevzemu aparata.

  - Cena

Cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

  - Neobičajno nizka ponudba

Navedeno v  86. členu ZJN-3.

  - Merila

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

| Št. | Merilo | Udeležba (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekonomsko najugodnejša ponudba – cena* | 100 |

* najnižja skupna vrednost v EUR z DDV za vsak posamezen sklop

Dodatno merilo: V primeru, da po analizi ponudb ostaneta dve dopustni ponudbi z enako vrednostjo, bo naročnik med njima izbral ponudbo z javnim žrebom.

Protokol žreba:

- Žreb bo javen in se bo izvedel v prostorih naročnika.

- Ponudniki, bodo o tem obveščeni in povabljeni po e-pošti najmanj tri delovne dni pred izvedbo žreba.

- Postopek žrebanja bo izvedla imenovana komisija naročnika.

- Žreb bo izvedel predstavnik komisije naročnika v enem krogu.

- Za vsakega ponudnika, ki bo sodeloval na javnem žrebu, bo napisan en listek z njegovim   imenom podjetij.  Vsi  listki bodo vstavljeni v vrečo za žreb.

- Predstavnik  komisije naročnika bo iz vreče izvlekel  en listek.

- Ponudnik, ki bo naveden na izvlečenem / izžrebanem listku, bo izbran kot najugodnejši.

- O žrebanju bo imenovana komisija sestavila zapisnik, ki bo posredovan vsem povabljenim ponudnikom.

Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoki takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

  - Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

- Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan z ZJN-3.

  - Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

  - Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

  - Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

  - Pravno varstvo (revizija postopka)

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17).

  - Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

    - Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za ponujeno opremo

Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje deset dni od sklenitve pogodbe predložiti zavarovanje za vso opremo, in sicer bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV za opremo. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Ponudnik lahko predloži tudi polico zavarovalnice.

V primeru, da je pogodbena vrednost nižja od 100.000 EUR z DDV lahko ponudnik predloži tudi originalno bianco menico z menično izjavo.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec enostransko prenehal izvajati in

- prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi za ponujeno opremo

Izbrani ponudnik mora naročniku po končni primopredaji predložiti zavarovanje za opremo, in sicer: bančno garancijo za odpravo napak v garanjcijski dobi, in sicer v višini 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV za opremo, z veljavnostjo vsaj še 30 dni po preteku garancijske dobe.

Ponudnik lahko predloži tudi polico zavarovalnice.

V primeru, da je pogodbena vrednost nižja od 100.000 EUR z DDV lahko ponudnik predloži tudi originalno bianco menico z menično izjavo.

- POGOJI ZA UDELEŽBO

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti obrazce, ki so navedeni ob vsakem zahtevanem pogoju. Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika.

Naročnik bo v primeru, ko je to potrebno, in v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil.

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež in po potrebi zahteva pooblastilo za pridobitev določenih podatkov.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb, od ponudnika lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Ponudnik lahko glede tehnične in strokovne sposobnosti za predmetno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

2.1 Razlogi za izključitev

P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ponudniki morajo za izkazovanje neobstoja izključitvenega razloga kaznovanosti v ponudbi obvezno predložiti ESPD obrazec z izjavami v poglavju "Del III: Razlogi za izključitev" podpoglavje "A: Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami".

Ponudnikom, ki so domači gospodarski subjekti (torej gospodarski subjekti, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji), ni potrebno predložiti ostalih dokazil že v ponudbi, ker bo naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, skladno z določbo četrtega odstavka 77. člena ZJN-3, od ponudnika zahteval predložitev izjave osebe, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, iz katere izhaja izpolnjevanje pogoja na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.

Ponudniki, ki so tuji gospodarski subjekti (torej gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji) poleg ESPD obrazca že v ponudbi predložijo tudi izpis iz ustreznega registra oz. dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ, kar, v primeru, da država teh dokumentov ali potrdil ne izdaja, lahko nadomestijo z zapriseženo izjavo, če je ta v državi članici ali tretji državi predvidena, ali z izjavo osebe, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, iz katere izhaja izpolnjevanje pogoja na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb. V primeru, da dokazila ne bodo predložena, bodo tuji ponudniki pozvani k predložitvi teh dokazil skladno z določbo četrtega odstavka 77. člena ZJN-3.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi že sam v ponudbi. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev, vezano na rok za oddajo ponudb. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, v ponudbi priloži tudi pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, in sicer za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD.

P2 Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

- če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

- če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost, ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

2.2 Pogoji za sodelovanje

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

P6 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

Ekonomski in finančni položaj

P7 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Podpisan, žigosan in priložen obrazec št. 1: Ponudba.

Tehnična in strokovna sposobnost

P8 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.

DOKAZILO: Podpisan, žigosan in priložen obrazec št. 1: Ponudba.

- NAVODILO ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom).

Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1 - Ponudba,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1A – Izjava o skupni ponudbi, če ponudnik nastopa s skupno ponudbo,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 in 2A – Ponudbeni predračun (rekapitualcija in razčlenjen),

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 3A/B/C – Tehnične specifikacije,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 4 - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lasništvu ponudnika,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 4A - IZJAVA  po 35. členu ZIntPK,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št.  8- Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo, če ponudnik nastopa s podizvajalci,

- izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (obrazec št. 9),

- ostalo, kar je navedeno v obrazcih, da morate predložiti v ponudbi.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

3.1  Oddaja ponudbene dokumentacije:

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe.

V razdelek »Ponudbeni predračun« naloži le .pdf obliko obrazca št. 2: PONUDBENI PREDRAČUN – POVZETEK (rekapitulacija),

V »Drugi dokumenti« pa naloži ostale zahtevane dokumente kot celotno ponudbo v .pdf obliki in dodatno tudi Ponudbeni predračun-razčlenjen (obrazec št. 2A) v excel obliki.

Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 100 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 150 MB.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Obrazec št. 1

PONUDBA

Na osnovi javnega naročila št. JN-0039/2023 po odprtem postopku za »NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo/nismo vodilni partner (ponudnik obkroži ali je vodilni partner ali ne);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| PONUDNIK JE MSP (malo in srednje podjetje) - kot opredeljeno v Poročilu Komisije 2003/361/ES | DA / NE |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika <in vsak od partnerjev v skupni ponudbi>, ki se prijavlja na javno naročilo z oznako JN-0039/2023 izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili za oddajo javnega naročila, tehničnimi specifikacijmi in ostalo vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za zgoraj navedeno javno naročilo ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

Izjavljamo, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave,

- soglašamo, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno,

- smo gospodarski subjekt, ki ima vse potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

- smo gospodarski subjekt, ki ima potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 1A

# IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE – SKUPINA PONUDNIKOV

V zvezi z javnim naročilom »NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE« naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, izjavljamo:

- da pri ponudbi oziroma izvedbi tega naročila nastopamo skupaj,

- da za izvedbo predmetnega naročila odgovarjamo solidarno.

Kot zakoniti zastopniki podjetij, ki oddajajo skupno ponudbo, pooblaščamo:

Podjetje: ___________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _________________________________,

da v imenu vseh ponudnikov podpiše ponudbo in nas zastopa nasproti naročniku v predmetnem postopku.

| Naziv podjetja | Ime in priimek zakonitega zastopnika | Podpis in žig | Navedba vrste blaga / storitve / gradnje | Navedba količine blaga / storitev / del gradnje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilno podjetje: _______________ |  |  |  |  |
| Partner 1: ________________ |  |  |  |  |
| Partner 2: _________________ |  |  |  |  |
| Partner 3: _________________ |  |  |  |  |

Zavedamo se, da lahko kot ponudnik nastopamo zgolj v eni ponudbi. V primeru, da ponudnik nastopa v več ponudbah hkrati diskvalificira vse ponudbe v katerih nastopa.

Kraj in datum:________________________

Podpis in žig pooblaščenca:______________________

Obrazec št. 2

PONUDBENI PREDRAČUN – POVZETEK (rekapitulacija)

Ponudnik mora ponudbeni predračun (razčlenjen) izpolniti v Excelovi tabeli. Pri izpolnjevanju Ponudbenega predračuna v excelu mora ponudnik upoštevati naslednja navodila:

- Ponudnik mora Ponudbeni predračun izpolniti v elektronski obliki.

- Ponudnik izpolni kvadratke, ki so obarvani rumeno. Na pikice pa vpiše podatke, ki jih naročnik zahteva.

- Ko ponudnik v programsko orodje Excel vnese podatke v stolpec »Cena/EM brez DDV« in »Stopnja DDV« se ostali podatki izračunajo avtomatsko.

- Ponudnik mora Ponudbenem predračunu obvezno izpolniti vse zahtevane podatke.

- Decimalna mesta se bodo pri cenah in vrednostih avtomatsko zaokrožila na 2 decimalni mesti.

- Končne vrednosti iz razčlenjenega ponudbenega predračuna ponudnik vpiše v spodnjo tabelo:

| SKLOP | SKUPNA VREDNOST CELOTNE PONUDBE* |
| --- | --- |
| SKLOP 1: UZ APARAT ZA POTREBE ODDELKA ZA KIRURGIJO |  |
| SKLOP 2: UZ APARAT ZA POTREBE ODDELKA ZA RADIOLOGIJO 1 |  |
| SKLOP 3: UZ APARAT ZA POTREBE ODDELKA ZA RADIOLOGIJO 2 |  |

* ponudnik iz obrazca »Ponudbeni predračun (razčlenjen)« prepiše znesek SKUPNA VREDNOST PONUDBE ZA VSAK POSAMEZEN SKLOP.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni od skrajnega roka oddaje ponudb

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3A

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

za SKLOP 1: UZ APARAT ZA POTREBE ODDELKA ZA KIRURGIJO

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

| TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ULTRAZVOČNI APARAT |  |  | IZPOLNI PONUDNIK: Ali je pogoj izpolnjen? | IZPOLNI PONUDNIK: Ponudnik navede, kje v tehnični dokumentaciji je razvidno izpolnjevanje zahteve (naslov tehnične dokumentacije, stran, točka) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. OSNOVNE LASTNOSTNI APARATA, MONITOR, UPRAVLJALNI PANEL: |  |  |  |  |
| 1.1 | Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10 |  | DA / NE |  |
| 1.2 | Najmanj 22'' Full HD LCD ali OLED monitor (resolucija najmanj 1920 x 1080) na fleksibilni ročici. Monitor mora biti nastavljiv po višini (vsaj 45 cm), vrtljiv v levo in desno |  | DA / NE |  |
| 1.3 | Na monitorju naj bo ročaj ali utor za enostavno postavitev monitorja v želeno pozicijo (neodvisno od upravljalne konzole) |  | DA / NE |  |
| 1.4 | Zaradi večje fleksibilnosti ter lažjega transporta naj bo omogočeno monitor položiti |  | DA / NE |  |
| 1.5 | Nastavljiv upravljalni panel po višini za vsaj 36 cm in možnost premikanja upravljalnega panela levo/desno |  | DA / NE |  |
| 1.6 | Najmanj štirje enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom in vsaj dva neaktivna priključna mesta za sonde ali odlagalno mesto za vsaj dve sondi na UZ aparatu. Odlagalna mesta za sonde na obeh straneh upravljalnega panela aparata. |  | DA / NE |  |
| 1.7 | LCD dotikalni zaslon na upravljalnem panelu, velikosti najmanj 10,4'' |  | DA / NE |  |
| 1.8 | Digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata |  | DA / NE |  |
| 1.9 | STC gumbi na upravljalnem panelu aparata |  | DA / NE |  |
| 1.10 | Grelec gela integriran – vgrajen v upravljalnem panelu aparat in mora biti originalni del proizvajalca UZ opreme in je naveden s tehnično oznako v tehnični specifikaciji |  | DA / NE |  |
| 1.11 | Nosilec za kable ultrazvočnih sond |  | DA / NE |  |
| 1.12 | Pripadajoča nožna stopalka – trojna z nastavljivimi funkcijami |  | DA / NE |  |
| 1.13 | Štiri vrtljiva kolesa, z zavornim mehanizmom |  | DA / NE |  |
| 1.14 | Poljubno programiranje vsaj 10 upravljalnih gumbov aparature in možnost premikanja po upravljalnem panelu |  | DA / NE |  |
| 1.15 | Enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko |  | DA / NE |  |
| 1.16 | Popolnoma digitalna tehnologija s širokopasovno multifrekvenčno tehnologijo, ki omogoča izredno vidljivost detajlov na vseh globinah prikaza in s tem poveča klinično natančnost |  | DA / NE |  |
| 2. ZAHTEVANI PRIKAZI: |  |  |  |  |
| 2.1 | 2D prikaz |  | DA / NE |  |
| 2.2 | Simultani prikaz dveh ravnin ultrazvočnega prikaza v realnem času |  | DA / NE |  |
| 2.3 | Globina 2D UZ prikaza vsaj do 40cm |  | DA / NE |  |
| 2.4 | M-mode in barvni M-mode |  | DA / NE |  |
| 2.5 | Dual mode prikaz levo/desno, zgoraj/spodaj (B-mode in Color mode) |  | DA / NE |  |
| 2.6 | Pulzni Doppler (PW) |  | DA / NE |  |
| 2.7 | Visoko pulzirana frekvenca Dopplerja (HPRF) |  | DA / NE |  |
| 2.8 | Barvni prikaz toka (CDI, Power Doppler + prikaz smeri toka). Maksimalna hitrost barvnega dopplerja vsaj 458cm/s |  | DA / NE |  |
| 2.9 | Barvni prikaz tkiva (stene žil) – tkivni Doppler |  | DA / NE |  |
| 2.10 | Harmonični prikaz tkiva (THI) |  | DA / NE |  |
| 2.11 | Write zoom funkcija (zumiranje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike |  | DA / NE |  |
| 2.12 | Možnost zoomiranja izbranega področja (Spot zoom ali enakovredno) |  | DA / NE |  |
| 2.13 | Simultani real time triplex mode (z nespremenjeno velikostjo B mode slike) in možnostjo B mode slike nad doppler spektrom z različnimi razmerji |  | DA / NE |  |
| 2.14 | Retrospektivni spomin (cineloop), B mode in M mode, najmanj 63500 B mode slik v cineloop sekvenci |  | DA / NE |  |
| 2.15 | Avtomatična meritev debeline stene Intime Media |  | DA / NE |  |
| 2.16 | Trapezoidni prikaz pri delu z linearnimi sondami |  | DA / NE |  |
| 2.17 | Avtomatska ''Real-time'' optimizacija 2D ultrazvočne slike |  | DA / NE |  |
| 2.18 | Avtomatska optimizacija Dopplerja, 2D slike, PW Dopplerje (osnovna linija, PW gain, hitrostna skala), Color doppler gain z eno tipko |  | DA / NE |  |
| 2.19 | samodejne dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki. Avtomatska korekcija vpadnega kota. |  | DA / NE |  |
| 2.20 | B-steer funkcija za črno-belo sliko |  | DA / NE |  |
| 2.21 | Dinamično območje delovanja aparata vsaj 320 dB |  | DA / NE |  |
| 2.22 | vsaj 7000000 delovnih kanalov |  | DA / NE |  |
| 2.23 | Seznam meritvenih protokolov (kot na primer Protocol Assistant) |  | DA / NE |  |
| 3. PROGRAMSKA OPREMA - SOFTWARE: |  |  |  |  |
| 3.1 | Kontinuirano dinamično fokusiranje za optimalni prikaz vzdolž celotne globine UZ slike. Izboljšan prikaz slike (večja občutljivost, kontrast in prostorska ločljivost) tudi na področju zelo globokih predelih prikaza. |  | DA / NE |  |
| 3.2 | Programska oprema za prikaz majhnega ožilja z visokim osveževanjem barvne ultrazvočne slike, na osnovi dopplerja in s širokim DR – dinamičnim območjem, kot pri B-mode sliki |  | DA / NE |  |
| 3.3 | Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – ''Compound Imaging'', ki omogoča prikaz UZ slike s povečanim kontrastom in eliminacijo šuma, kar izboljša vizualizacijo prikaza |  | DA / NE |  |
| 3.4 | Programska oprema, ki omogoča detajlni prikaz tkiva v visoki ločljivosti, ostrenje robov tkiv ter odstranitev šumskih artefaktov, kar pomeni vrhunsko kvaliteto slike na vseh globinah ali programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij (vsaj 8 stopenj) |  | DA / NE |  |
| 3.5 | Programska oprema – posebna Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi, mikro ožilja – posebno primerno pri pregledovanju – ocenjevanju cist in tumorjev. Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz z visokim frame-rate. |  | DA / NE |  |
| 3.6 | Programska oprema za avtomatsko spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva z eno tipko |  | DA / NE |  |
| 3.7 | Programska oprema, ki pri delu z linearno sondo, oz. pri punkciji omogoča avtomatsko ojačanje igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami |  | DA / NE |  |
| 3.8 | Programska opremo za delo s kontrastnimi sredstvi, Hi, Low, Mi index. Delo s kontrasti mora podpirati ponujena konveksna sonda in vsaj ena linearna sonda ter vse ponujene in zahtevane intraoperativne sonde |  | DA / NE |  |
| 3.9 | Programska in strojna oprema, ki omogoča sinhronizacijo zajetih volumnov iz CT/MRI naprave z živo ultrazvočno sliko ter simultani prikaz obeh na monitorju in UZ punkcijo. Funkcija mora omogočati tudi Quad view prikaz. |  | DA / NE |  |
| 3.10 | Programska oprema za enostavnejšo in hitrejše delo z UZ aparaturo in za pridobivanje optimalne slike |  | DA / NE |  |
| 3.11 | Programska oprema za sledenje gibanja telesa (kot npr. Body motion tracking) z ustreznimi CIVCO nastavki za sledenje gibanja telesa za CT in MR posnetke (12 kosov za CT in 12 kosov za MR) |  | DA / NE |  |
| 3.12 | Programska fuzijska oprema (kot npr. Needle Tracking) za sledenje in prikaz RFA igel v realnem času z ustreznimi CIVCO sterilnimi navigacijskimi senzorji (vsaj 5 kosov). |  | DA / NE |  |
| 3.13 | Programska oprema za Strain elastografijo, z indikatorjem pravilne amplitude kompresije ter avtomatske meritve. Delovanje na vseh ponujenih sondah. |  | DA / NE |  |
| 3.14 | Programska oprema za 2D Shear Wave elastografijo in Shear Wave meritve (Point SW). Delovanje na ponujeni konveksni ter vsaj eni ponujeni linearni sondi. |  | DA / NE |  |
| 3.15 | Kvantifikacija atenuacije tkiva (kot na primer Attenuation measurements ATT ali Attenuation Imaging kit ATI ali enakovredno). |  | DA / NE |  |
| 3.16 | Hkratni prikaz Strain Elastografije in Shear Wave meritev ter atenuacije tkiva. |  | DA / NE |  |
| 3.17 | Programska in strojna oprema za priključitev vsaj dveh različnih endoskopov (linearnega in radialnega) za izvedbo EUS |  | DA / NE |  |
| 4. ARHIVIRANJE: |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Kompatibilnost s priklopom digitalnega termičnega črno-belega tiskalnika UP-X898MD | DA / NE |  |
| 4.2 |  | Shranjevanje surovih (Raw data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni slikovni arhiv na trdem disku (kapacitete vsaj 1T) ali zunanji trdi disk s kapaciteto do 6TB - USB 3.0 (vsaj 7200rpm) ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov, kot npr. 2D slike in izvedba meritev | DA / NE |  |
| 4.3 |  | USB izhod – najmanj 5x, za shranjevanje slik na zunanje spominske medije, od tega vsaj 1x USB 3.0 | DA / NE |  |
| 4.4 |  | HDMI izhod (digitalni video) za priklop zunanjega dodatnega monitorja | DA / NE |  |
| 4.5 |  | Polna DICOM komunikacija, ki mora omogočati shranjevanje slik, tiskanje, prenos delovne liste naročenih pacientov na aparat in ogled slik iz PACS sistema: | DA / NE |  |
| 4.5.1 |  | DICOM data type: | DA / NE |  |
| 4.5.1.1 |  | US image (still image) | DA / NE |  |
| 4.5.1.2 |  | US Multi Frame (dynamic image) | DA / NE |  |
| 4.5.1.3 |  | SC image (storage in a separate file) | DA / NE |  |
| 4.5.1.4 |  | Enhanced US Volume (Volume data image) | DA / NE |  |
| 4.5.1.5 |  | Structured Report (measurement result information) | DA / NE |  |
| 4.5.2 |  | Server connection: | DA / NE |  |
| 4.5.2.1 |  | Storage (Server/Media) | DA / NE |  |
| 4.5.2.2 |  | MWM (Modality Worklist Management) | DA / NE |  |
| 4.5.2.3 |  | MPPS (Modality Performed Procedure Step) | DA / NE |  |
| 4.5.3 |  | Storage function | DA / NE |  |
| 4.5.3.1 |  | Storage Commitment | DA / NE |  |
| 4.5.3.2 |  | Query/retrieve | DA / NE |  |
| 4.5.4 |  | Standard conformity check function | DA / NE |  |
| 4.5.4.1 |  | Verification (export/import) | DA / NE |  |
| 4.5.5 |  | Print function: | DA / NE |  |
| 4.5.5.1 |  | DICOM Print | DA / NE |  |
| 4.6 |  | Ponudnik mora poskrbeti za povezavo aparata v obstoječe informacijske sisteme (RIS, PACS) ponudnika. | DA / NE |  |
| 4.7 |  | Žična in brezžična povezava v omrežje | DA / NE |  |
| 5. ULTRAZVOČNE SONDE |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Vse ponujene ultrazvočne sonde naj bodo lahke, ergonomsko oblikovane in primerne za vsakodnevno delo z ultrazvočnim aparatom | DA / NE |  |
| 5.2 |  | Omogočen mora biti izredno hiter preklop med sondami in vzpostavitev pripadajočega programa | DA / NE |  |
| 5.3 |  | KONVEKSNA MONOKRISTALNA ULTRAZVOČNA SONDA |  |  |
| 5.3.1 |  | Frekvenčno območje vsaj 1 do vsaj 6 MHz | DA / NE |  |
| 5.3.2 |  | Vidni kot vsaj 70° z možnostjo razširitve kota na 90° in vsaj 140° | DA / NE |  |
| 5.3.3 |  | podpira CEUS | DA / NE |  |
| 5.3.4 |  | punkcijski nastavek 1 kos z začetnim kompletom vodil za UZ vodeno punkcijo, možnost sterilizacije | DA / NE |  |
| 5.3.5 |  | pozicijski senzor za fuzijo | DA / NE |  |
| 5.4 |  | LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA |  |  |
| 5.4.1 |  | Za pregled mehkih delov, dojk, muskoloskeleta, perifernega ožilja, … | DA / NE |  |
| 5.4.2 |  | Frekvenčno območje vsaj 5 do vsaj 13 MHz | DA / NE |  |
| 5. 4.3 |  | Širina vidnega polja (Field of View) od najmanj 50mm do največ 58 mm (brez trapezoidnega prikaza) | DA / NE |  |
| 5.4.4 |  | Podpira CEUS | DA / NE |  |
| 5.4.5 |  | Punkcijski nastavek 1 kos z začetnim kompletom vodil za UZ vodeno punkcijo, možnost sterilizacije | DA / NE |  |
| 5.4.6 |  | pozicijski senzor za fuzijo | DA / NE |  |
| 5.5 |  | VISOKOFREKVENČNA LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA |  |  |
| 5.5.1 |  | Za pregled ožilja, mehkih delov, MSK, dojke, ščitnice, ožilja,… | DA / NE |  |
| 5.5.2 |  | Frekvenčno območje vsaj 5 do vsaj 18 MHz | DA / NE |  |
| 5.5.3 |  | Širina vidnega polja (Field of View) od najmanj 38mm do največ 40 mm (brez trapezoidnega prikaza) | DA / NE |  |
| 5.5.4 |  | Biopsijski nastavek 1 kos z začetnim kompletom vodil za UZ vodeno punkcijo, možnost sterilizacije | DA / NE |  |
| 5.5.5 |  | pozicijski senzor za fuzijo | DA / NE |  |
| 5.6 REKTALNA KONVEKSNA ULTRAZVOČNA SONDA |  |  |  |  |
| 5.6.1 |  | vsaj 180 stopinj s frekvenčnim razponom od 2 do vsaj 10 MHz | DA / NE |  |
| 5.6.2 |  | Punkcijski nastavek (24 sterilnih kosov) | DA / NE |  |
| 5.6.3 |  | Pozicijski senzor za fuzijo | DA / NE |  |
| 5.6.4 |  | Podpira CEUS, Elastografijo | DA / NE |  |
| 5.7. INTRAOPERATIVNA MIKRO KONVEKSNA ULTRAZVOČNA SONDA (T-oblika, Finger grip) |  |  |  |  |
| 5.7.1 |  | širina vidnega 2D polja vsaj 65 stopinj | DA / NE |  |
| 5.7.2 |  | frekvenčno območje od 3 do vsaj 10 MHz | DA / NE |  |
| 5.7.3 |  | Pozicijski senzor za fuzijo | DA / NE |  |
| 5.7.4 |  | Podpira CEUS, Elastografijo | DA / NE |  |
| 5.8 INTRAOPERATIVNA LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA (T-OBLIKA) |  |  |  |  |
| 5.8.1 |  | širina osnovnega 2D vidnega polja vsaj 42 mm | DA / NE |  |
| 5.8.2 |  | frekvenčno območje od 3 do vsaj 11 MHz | DA / NE |  |
| 5.8.3 |  | podpira CEUS | DA / NE |  |
| 5.8.4 |  | v kolikor ponujeni aparat omogoča delovanje obstoječe ekvivalentne sonde proizvajalca Canon, oznaka PLT-705BTH ponudniku ni potrebno ponujati zahtevane sonde. | DA / NE |  |
| 5.9 LAPAROSKOPSKA FLEKSIBILNA ULTRAZVOČNA SONDA |  |  |  |  |
| 5.9.1 |  | frekvenčno območje od 2 do vsaj 13 MHz | DA / NE |  |
| 5.9.2 |  | širina osnovnega 2D vidnega polja 36 mm | DA / NE |  |
| 5.9.3 |  | Podpira CEUS | DA / NE |  |
| 5.9.4 |  | V kolikor ponujeni aparat omogoča delovanje obstoječe ekvivalentne sonde proizvajalca Canon, oznaka PET-805LA ponudniku ni potrebno ponujati zahtevane sonde. | DA / NE |  |
| 5.10 KIRURŠKA DROP-IN LINEARNA SONDA |  |  |  |  |
| 5.10.1 |  | frekvenčno območje od 2 do vsaj 12 MHz | DA / NE |  |
| 5.10.2 |  | vidno polje od 20 do največ 26 mm | DA / NE |  |
| 5.10.3 |  | primerna mora biti tudi za robotsko in laparoskopsko kirurgijo | DA / NE |  |
| 5.10.4 |  | podpirati mora delo s kontrasti in elastografijo | DA / NE |  |
| 5.11. REKTALNA BI-PLANE SONDA |  |  |  |  |
| 5.11.1 |  | Konveksni del s frekvenčnim območjem od 2 do vsaj 10 MHz ter vidnim kotom vsaj 200 stopinj. | DA / NE |  |
| 5.11.2 |  | Linearni del s frekvenčnim območjem od 2 do vsaj 14 MHz ter vidnim poljem vsaj 63 mm. | DA / NE |  |
| 5.11.3 |  | punkcijski nastavek z možnostjo sterilizacije | DA / NE |  |
| 5.11.4 |  | senzor za fuzijo | DA / NE |  |
| 6. ENDOSKOPSKI ULTRAZVOČNI LINEARNI ENDOSKOP |  |  |  |  |
| 6.1 FUNKCIONALNE ZAHTEVE: |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Visokoresolucijski endoskop (Full HD), kompatibilen z zahtevanim ultrazvočnim sistemom iz tega JN | DA / NE |  |
| 6.1.2 |  | Zahtevana je kompatibilnost z uporabnikovim lastnim endoskopskim videoprocesorjem ter multi led izvorom svetlobe procesorjem proizvajalca Fujifilm serija Eluxeo. V kolikor ponujeni endoskop ne omogoča kompatibilnosti, mora ponudnik ponuditi tudi nov endoskopski videoprocesor ter multi led izvor svetlobe. | DA / NE |  |
| 6.1.3 |  | Na ročaju mora imeti integrirane gumbe za upravljanje različnih funkcij videoprocesorja | DA / NE |  |
| 6.1.4 |  | Zagotavljati mora najmanj štiri (4) frekvence delovanja: 5 MHz, 7.5 MHz, 10 MHz in 12 MHz v povezavi z zahtevnim UZ sistemom. | DA / NE |  |
| 6.1.5 |  | Imeti mora naslednje načine ultrazvočnega prikazovanja: Colour Doppler/ Power Doppler/ Pulse Doppler/ B-Mode; vse v povezavi z zahtevanim UZ sistemom | DA / NE |  |
| 6.1.6 |  | Ponudniki morajo ponuditi zahtevan endoskop zadnje generacije, ki ga imajo v prodajnem programu | DA / NE |  |
| 6.2 TEHNIČNE ZAHTEVE (dovoljeno odstopanje 3 %): |  |  |  |  |
| 6.2.1 |  | kot vidnega polja (endoscopic field of view): najmanj 140°; | DA / NE |  |
| 6.2.2 |  | globina vidnega polja: 3 do 100 mm; | DA / NE |  |
| 6.2.3 |  | premer distalnega dela tubusa: največ 13,9 mm; | DA / NE |  |
| 6.2.4 |  | premer uvajalnega dela tubusa: največ 12,5 mm; | DA / NE |  |
| 6.2.5 |  | premer delovnega kanala: najmanj 3,8 mm; | DA / NE |  |
| 6.2.6 |  | upogibanje naj bo najmanj: | DA / NE |  |
| 6.2.6.1 |  | gor/dol: 150° navzgor in 150° navzdol; | DA / NE |  |
| 6.2.6.1 |  | desno/levo: 120° desno in 120° levo. | DA / NE |  |
| 6.3 SESTAVA SETA – SET MORA VSEBOVATI |  |  |  |  |
| 6.3.1 |  | ultrazvočni linearni videogastroskop; | DA / NE |  |
| 6.3.2 |  | začetni set za vzdrževanje endoskopa; | DA / NE |  |
| 6.3.3 |  | priključek za dezinfekcijo ter sterilizacijo endoskopa v termodezinfektorju, ki je trenutno v uporabi v enoti naročnika - ISA Medivators (1 kos). | DA / NE |  |
| 6.3.4 |  | Poleg endoskopa mora biti v setu vključena še navodila za uporabo in čiščenje. | DA / NE |  |
| 7. OSTALI POGOJI |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Sistem mora biti nov (leto izdelave 2023), iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene. | DA / NE |  |
| 7.2 |  | Ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo vse dobavljene opreme, pri čemer mora poskrbeti tudi za morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov. | DA / NE |  |
| 7.3 |  | Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre. | DA / NE |  |
| 7.4 |  | Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in a-testno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje. | DA / NE |  |
| 7.5 |  | Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti s strani proizvajalca uvrščen v najvišji razred njihove trenutne ponudbe na področju radiologije (Premium razred). | DA / NE |  |

2. IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE

Vsa spodaj navedena izobraževanja so obvezna za pravilno rokovanje z vso v ponudbi navedeno opremo, kot jih predvideva ponudnik-proizvajalec. Cene izobraževanj mora ponudnik vpisati v ponudbeni predračun (Obrazec št. 2A). Pri tem mora upoštevati, da so v ceno vključeni so vsi stroški za posamezna izobraževanja/šolanja, razen stroškov poti, nastanitve in dnevnic osebja naročnika.

## V ponudbo morajo biti vključena izobraževanja osebja naročnika, in sicer:

2.1.  IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE NA LOKACIJI NAROČNIKA

Izobraževanje (šolanje) za delo s fuzijsko opremo in dodatno endoskopsko EUS opremo bo potekalo na lokaciji naročnika za vse uporabnike naročnika. Šolanje ne sme biti krajše od 5 delovnih dni. Izobraževanje je potrebno izvesti takoj po inštalaciji aparata in pred končnim prevzemom. Ponudnik mora predložiti natančen program izobraževanja. Za potrditev termina je potrebno soglasje naročnika.

2.2.  IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE V TUJINI

Ponudnik mora omogočiti vsaj 2-dnevni tečaj za 4 do 6 oseb v eni od referenčnih centrov evropskih ustanov za delo s fuzijsko biopsijo. Tečaj je potrebno izvesti po končnem prevzemu aparata (v roku dveh mesecev). Za potrditev termina in kraja je potrebno soglasje naročnika.

3. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE:

Naročnik želi od ponudnikov, da ponudijo možnost vzdrževanja v obliki »ALL INCLUSIVE« in »PREVENTIVA«.

Naročnik lahko po koncu garancijske dobe na podlagi določil pogodbe sam izbere opcijo vzdrževanja, ki bo v tistem trenutku za njega primerna in potrebna.

3.1. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE »ALL INCLUSIVE«:

Ponujeno pogarancijsko vzdrževanje mora biti kot »ALL INCLUSIVE«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za garancijsko vzdrževanje (kot je navedeno v pogodbi). V ceno vzdrževanja so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli…).

Pogarancijsko vzdrževanje ALL INCLUSIVE mora obsegati:

- redne preventivne servise (vsaj 1x letno),

- odpravo okvar ob normalni uporabi,

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca,

- izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov,

- stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Ponudnik ne odgovarja za nedelovanje, ki je posledica naklepnih dejanj s strani naročnika ali tretjih oseb in v primeru, ko naročnik z opremo ne ravna skladno z navodili. Breme dokazovanja je na izbranem ponudniku.

Odzivni čas pri pogarancijskem vzdrževanju ALL INCLUSIVE:

- Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

- Odzivni čas je v roku dveh (2) ur po prejemu obvestila o okvari, in sicer med 7.00 in 17:30 uro delovnega dne.

- Napako mora odpraviti v roku 2 dni po prejemu obvestila o okvari. Če prodajalec v roku 2 dni napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku (v 2 dneh), bo kupcu brezplačno zagotovil nadomestno opremo, če kupec pri tem vztraja. Rok za dobavo nadomestne opreme je 5 dni od prijave okvare.

3.2. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE »PREVENTIVA«:

Pogarancijsko vzdrževanje PREVENTIVA mora obsegati:

- preventivno  vzdrževanje oziroma posege po navodilih proizvajalca in se obračuna na podlagi mesečnega pavšala, ki ga mora ponudnik navesti v ponudbenem predračunu – obrazec 2A.

- odpravo okvar, ki nastanejo ob uporabi analizatorja vključno z dobavo in zamenjavo potrebnih nadomestnih delov in se obračuna na podlagi cene delovne ure, ki jo mora ponudnik navesti v ponudbeni predračun – obrazec 2A

Nadomestni/rezervni deli pri pogarancijskem vzdrževanju PREVENTIVA se zaračunajo posebej glede na veljavni cenik, ki ga mora ponudnik priložiti ponudbi za tem obrazcem.

Za ceno delovne ure naj ponudnik upošteva izvedbo del v času rednega delovnega časa naročnika in sicer med 7:00 in 17:30 uro.

Ponudnik mora v ponudbeni predračun navesti tudi ceno delovne ure, ki jo bo zaračunal naročniku. Naročnik ne more predvideti število ur, zato je naročnik v ponudbenem predračunu navedel št ur=1. Ne glede na število opravljenih ur vzdrževanja se cena delovne ure ne sme spremeniti.

V ceno delovne ure morajo biti všteti vsi stroški dela, torej delo, potni stroški, stroški dnevnic in podobno. Obračunajo se za čas, ko servisno osebje opravlja storitev vzdrževanja na lokaciji, kjer se nahaja predmetna oprema.

Ponudnik mora priložiti lastno izjavo z navedbo:

- koliko preventivnih pregledov predvideva proizvajalec in bodo zajeti v pavšalu,

- višino popusta, ki ga bo priznal naročniku pri nakupu rezervnih delov na podlagi veljavnega cenika rezervnih delov.

Odzivni čas pri pogarancijskem vzdrževanju PREVENTIVA:

- Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

- Odzivni čas je v roku dveh (2) ur po prejemu obvestila o okvari, in sicer med 7.00 in 17:30 uro delovnega dne.

- Napako mora odpraviti v roku 5 dni po prejemu obvestila o okvari. Če prodajalec v roku 5 dni napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku (v 5 dneh), bo kupcu brezplačno zagotovil nadomestno opremo, če kupec pri tem vztraja. Rok za dobavo nadomestne opreme je 10 dni od prijave okvare.

PONUDNIKO MORA ZA TEM OBRAZCEM PREDLOŽITI TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, KI DOKAZUJEJO, DA PREDMET JAVNEGA NAROČILA USTREZA TEHNIČNIM SPECIFIKACIJAM. ZA VERODOSTOJNO DOKAZILO O TEHNIČNIH LASTNOSTIH OPREME SE ŠTEJE KATALOG, PROSPEKT ALI DRUG USTREZEN URADEN MATERIAL S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI PONUJENEGA PROIZVODA OZIROMA IZJAVA PROIZVAJALCA, DA IMA TAKŠNE KARAKTERISTIKE.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3B

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

za SKLOP 2: UZ APARAT ZA POTREBE ODDELKA ZA RADIOLOGIJO 1

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

| TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ULTRAZVOČNI APARAT | IZPOLNI PONUDNIK: Ali je pogoj izpolnjen? | IZPOLNI PONUDNIK: Ponudnik navede, kje v tehnični dokumentaciji je razvidno izpolnjevanje zahteve (naslov tehnične dokumentacije, stran, točka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - OSNOVNE LASTNOSTNI APARATA, MONITOR, UPRAVLJALNI PANEL: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model in mora imeti naloženo zadnjo verzijo razpoložljive programske opreme (ne starejše kot leto 2023) |  | DA / NE |  |
| 1.2 | Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10 |  | DA / NE |  |
| 1.3 | Popolnoma digitalna tehnologija s širokopasovno multifrekvenčno tehnologijo (snop enako širok po celotni globini UZ slike), ki omogoča izredno vidljivost detajlov na vseh globinah prikaza in s tem poveča klinično natančnost |  | DA / NE |  |
| 1.4 | Aparat mora imeti programsko opremo za podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko |  | DA / NE |  |
| 1.5 | Čas zagona aparata ne sme biti daljši kot 30 sekund, čas preklopa iz stanja pripravljenosti (Standby način) pa ne sme biti daljši kot 15 sekund |  | DA / NE |  |
| 1.6 | Najmanj 23'' Full HD LCD monitor (resolucija najmanj 1920 x 1080) |  | DA / NE |  |
| 1.7 | Vidni kot monitorja minimalno 178°, kontrast minimalno 1000:1 |  | DA / NE |  |
| 1.8 | Na frontalnem delu monitorja naj bo ergonomski ročaj za enostavno postavitev monitorja v želeno pozicijo (neodvisno od upravljalne konzole) |  | DA / NE |  |
| 1.9 | Zaradi večje fleksibilnosti ter lažjega transporta naj bo omogočeno monitor položiti |  | DA / NE |  |
| 1.10 | Teža osnovne – ultrazvočne enote naj ne presega 115 kg, širina aparata naj ne presega 640 mm |  | DA / NE |  |
| 1.11 | Najmanj štirje enakovredni vhodi za sonde z elektronskim preklopom |  | DA / NE |  |
| 1.12 | Vsaj dva neaktivna priključna mesta za sonde ali odlagalno mesto za vsaj dve sondi na stranskem delu UZ aparata |  | DA / NE |  |
| 1.13 | LCD dotikalni zaslon na upravljalnem panelu, velikosti najmanj 12,1'', z možnostjo nastavitve naklona in z možnostjo listanja (swipe funkcija) |  | DA / NE |  |
| 1.14 | Digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata |  | DA / NE |  |
| 1.15 | STC gumbi na upravljalnem panelu aparata |  | DA / NE |  |
| 1.16 | Električno nastavljiv upravljalni panel po višini za vsaj 36 cm |  | DA / NE |  |
| 1.17 | Možnost premikanja upravljalnega panela levo/desno in naprej/nazaj |  | DA / NE |  |
| 1.18 | Odlagalna mesta za sonde na obeh straneh upravljalnega panela aparata |  | DA / NE |  |
| 1.19 | Poljubno programiranje upravljalnih gumbov aparature in možnost premikanja po upravljalnem panelu |  | DA / NE |  |
| 1.20 | Enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko |  | DA / NE |  |
| 1.21 | Nosilec za kable ultrazvočnih sond |  | DA / NE |  |
| 1.22 | Horizontalni nosilec za endokavitarno sondo |  | DA / NE |  |
| 1.23 | Grelec gela integriran – vgrajen v upravljalnem panelu aparat |  | DA / NE |  |
| 1.24 | Pripadajoča nožna stopalka – trojna z nastavljivimi funkcijami |  | DA / NE |  |
| - ZAHTEVANI PRIKAZI |  |  |  |  |
| 2.1 | 2D prikaz |  | DA / NE |  |
| 2.2 | Globina 2D UZ prikaza vsaj do 50cm |  | DA / NE |  |
| 2.3 | M-mode in barvni M-mode |  | DA / NE |  |
| 2.4 | Dual mode prikaz levo/desno, zgoraj/spodaj (B-mode in Color mode) |  | DA / NE |  |
| 2.4 | Pulzni Doppler (PW) |  | DA / NE |  |
| 2.6 | Visoko pulzirna frekvenca Dopplerja (HPRF) |  | DA / NE |  |
| 2.7 | Barvni prikaz toka (CDI, Power Doppler) |  | DA / NE |  |
| 2.8 | Barvni prikaz tkiva (stene žil) – tkivni Doppler |  | DA / NE |  |
| 2.9 | Harmonični prikaz tkiva (THI) s PS THI (Pulse Subtraction THI) |  | DA / NE |  |
| 2.10 | Write zoom funkcija (zumiranje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike |  | DA / NE |  |
| 2.11 | Možnost zoomiranja izbranega področja (Spot zoom) |  | DA / NE |  |
| 2.12 | Simultani real time triplex mode (z nespremenjeno velikostjo B mode slike) in možnostjo B mode slike nad doppler spektrom z različnimi razmerji |  | DA / NE |  |
| 2.13 | Retrospektivni spomin (cineloop), B mode in M mode istočasno |  | DA / NE |  |
| 2.14 | Avtomatična meritev debeline stene Intime Media |  | DA / NE |  |
| 2.15 | Trapezoidni prikaz pri delu z linearnimi sondami |  | DA / NE |  |
| 2.16 | Avtomatska ''Real-time'' optimizacija 2D ultrazvočne slike |  | DA / NE |  |
| 2.17 | Avtomatska optimizacija Dopplerja z eno tipko |  | DA / NE |  |
| - PROGRAMSKA OPREMA - SOFTWARE: |  |  |  |  |
| 3.1 | Programska oprema za vrhunsko diferenciacijo posameznih tkiv v večjih globinah (simultano oddajanje dveh pulzov z različnima frekvencama; sprejemni signal vsebuje odboje seštevka in razlike teh dveh oddajnih frekvenc kot tudi njenih višjih harmonikov) |  | DA / NE |  |
| 3.2 | Programska oprema za prikaz majhnega ožilja z visokim osveževanjem barvne ultrazvočne slike, na osnovi dopplerja in s širokim DR – dinamičnim območjem, kot pri B-mode sliki |  | DA / NE |  |
| 3.3 | Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – ''Compound Imaging'', ki omogoča prikaz UZ slike s povečanim kontrastom in eliminacijo šuma, kar izboljša vizualizacijo prikaza |  | DA / NE |  |
| 3.4 | Programska oprema, ki omogoča detajlni prikaz tkiva v visoki ločljivosti, ostrenje robov tkiv ter odstranitev šumskih artefaktov, kar pomeni vrhunsko kvaliteto slike na vseh globinah |  | DA / NE |  |
| 3.5 | Programska oprema – posebna Dopplerska tehnika za visoko občutljiv prikaz pretoka krvi (manj kot 1mm/sek.), mikro ožilja – posebno primerno pri pregledovanju – ocenjevanju cist in tumorjev. |  | DA / NE |  |
| 3.6 | Tehnika mora omogočati črno-beli in barvni prikaz z visokim frame-rate vsaj do 60 slik na sekundo |  | DA / NE |  |
| 3.7 | Programska oprema za avtomatsko spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva z eno tipko |  | DA / NE |  |
| 3.8 | Programska oprema za prostoročni – ''Freehand'' 3D prikaz – mora biti omogočena na vseh ponujenih ultrazvočnih sondah |  | DA / NE |  |
| 3.9 | Programska oprema, ki pri delu z linearno sondo, oz. pri punkciji omogoča avtomatsko ojačanje igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami |  | DA / NE |  |
| 3.10 | Programska oprema za Strain elastografijo – raw data, z indikatorjem kvalitete pravilne amplitude kompresije |  | DA / NE |  |
| 3.11 | Programska oprema za Shearwave elastografijo, enojen pulz ali več pulzov, prikaz žive slike med meritvijo. Meritev hitrosti, elastičnosti v kPa in časovni prikaz vala širjenja preko konture, ki jo opazujemo. Omogočeno mora biti tudi sledeče: naknadne meritve z RAW data, Quad view prikaz in avtomatska evaluacija področja, ki se uporablja za izračun elastičnosti. |  | DA / NE |  |
| 3.12 | Programska oprema za kvantifikacijo atenuacije tkiva jeter – za kvantifikacijo steatoze jeter |  | DA / NE |  |
| 3.13 | Programska oprema – tehnika, ki omogoča prikaz trdote – togosti in konsistence samega tkiva jeter, kar omogoča lažjo in hitrejšo diagnostiko jeter |  | DA / NE |  |
| 3.14 | Programska opremo za delo s kontrastnimi sredstvi, Hi, Low, Mi index – obojesmerni pretok v realnem času v kombinaciji s parenhimsko perfuzijo, mikro flow imaging. Omogočati mora tudi detekcijo nizkih pretokov ter tudi Quad view prikaz |  | DA / NE |  |
| 3.15 | Programska oprema za kvantifikacijo kontrastov |  | DA / NE |  |
| 3.16 | Programska oprema – integriran sistem umetne inteligence (AI-assisted Imaging) za enostavnejšo in hitrejše delo z UZ aparaturo |  | DA / NE |  |
| 3.17 | Sistem, ki omogoča sinhronizacijo zajetih volumnov iz CT/MRI naprave z živo ultrazvočno sliko ter simultani prikaz obeh na monitorju in UZ punkcijo. Funkcija mora omogočati tudi Quad view prikaz |  | DA / NE |  |
| 3.18 | Programska oprema za navigacijo punkcijske igle ali pištole, z možnostjo istočasne navigacije do treh igel |  | DA / NE |  |
| - ARHIVIRANJE |  |  |  |  |
| 4.1 | Shranjevanje surovih (Raw data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni slikovni arhiv na trdem disku (kapacitete vsaj 1T) ali zunanji trdi disk s kapaciteto do 6TB - USB 3.0 (vsaj 7200rpm) ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov, kot npr. 2D slike in izvedba meritev |  | DA / NE |  |
| 4.2 | USB izhod – najmanj 5x, za shranjevanje slik na zunanje spominske medije, od tega vsaj 1x USB 3.0 |  | DA / NE |  |
| 4.3 | HDMI izhod (digitalni video) za priklop zunanjega dodatnega monitorja |  | DA / NE |  |
| 4.4 | Polna DICOM komunikacija, ki mora omogočati shranjevanje slik, tiskanje, prenos delovne liste naročenih pacientov na aparat in ogled slik iz PACS sistema: |  | DA / NE |  |
| 4.5.1 | DICOM data type: |  | DA / NE |  |
| 4.5.1.1 | US image (still image) |  | DA / NE |  |
| 4.5.1.2 | US Multi Frame (dynamic image) |  | DA / NE |  |
| 4.5.1.3 | SC image (storage in a separate file) |  | DA / NE |  |
| 4.5.1.4 | Enhanced US Volume (Volume data image) |  | DA / NE |  |
| 4.5.1.5 | Structured Report (measurement result information) |  | DA / NE |  |
| 4.5.2 | Server connection: |  | DA / NE |  |
| 4.5.2.1 | Storage (Server/Media) |  | DA / NE |  |
| 4.5.2.2 | MWM (Modality Worklist Management) |  | DA / NE |  |
| 4.5.2.3 | MPPS (Modality Performed Procedure Step) |  | DA / NE |  |
| 4.5.3 | Storage function |  | DA / NE |  |
| 4.5.3.1 | Storage Commitment |  | DA / NE |  |
| 4.5.3.2 | Query/retrieve |  | DA / NE |  |
| 4.5.4 | Standard conformity check function |  | DA / NE |  |
| 4.5.4.1 | Verification (export/import) |  | DA / NE |  |
| 4.5.5 | Print function: |  | DA / NE |  |
| 4.5.5.1 | DICOM Print |  | DA / NE |  |
| 4.6 | Ponudnik mora poskrbeti za povezavo aparata v obstoječe informacijske sisteme (RIS, PACS) ponudnika. |  | DA / NE |  |
| 4.7 | Žična in brezžična povezava v omrežje |  | DA / NE |  |
| - ULTRAZVOČNE SONDE |  |  |  |  |
| 5.1 | Vse ponujene ultrazvočne sonde naj bodo lahke, ergonomsko oblikovane in primerne za vsakodnevno delo z ultrazvočnim aparatom |  | DA / NE |  |
| 5.2 | Omogočen mora biti izredno hiter preklop med sondami in vzpostavitev pripadajočega programa v manj kot 2 sekundah |  | DA / NE |  |
| 5.3 | KONVEKSNA MONOKRISTALNA MATRIČNA ULTRAZVOČNA SONDA |  | DA / NE |  |
|  | Frekvenčno območje vsaj 1–8 MHz |  | DA / NE |  |
|  | Vidni kot vsaj 70° z možnostjo razširitve kota na 90° in 140° |  | DA / NE |  |
|  | Možnost delovanja s tretjim harmonikom |  | DA / NE |  |
|  | Biopsijski nastavek za ultrazvočno vodeno punkcijo (3 kos) |  | DA / NE |  |
|  | Nastavek – senzor za fuzijo |  | DA / NE |  |
|  | Podpira Elastografijo, Shearwave elastografijo, CEUS |  | DA / NE |  |
| 5.4 | LINEARNA MATRIČNA ULTRAZVOČNA SONDA |  | DA / NE |  |
|  | Za pregled mehkih delov, muskoloskeleta, dojk,… |  | DA / NE |  |
|  | Frekvenčno območje vsaj 8-24 MHz |  | DA / NE |  |
|  | Širina vsaj 41mm |  | DA / NE |  |
|  | Biopsijski nastavek za ultrazvočno vodeno punkcijo (2 kos) |  | DA / NE |  |
|  | Podpira Elastografijo, CEUS |  | DA / NE |  |
| 5.5 | LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA |  | DA / NE |  |
|  | Za pregled mehkih delov, muskoloskeleta, perifernega ožilja,… |  | DA / NE |  |
|  | Frekvenčno območje vsaj 5-14 MHz |  | DA / NE |  |
|  | Širina vsaj 58mm |  | DA / NE |  |
|  | Biopsijski nastavek za ultrazvočno vodeno punkcijo (2 kos) |  | DA / NE |  |
|  | Podpira Elastografijo, Shearwave elastografijo, CEUS |  | DA / NE |  |
| 5.6 | VISOKOFREKVENČNA LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA |  | DA / NE |  |
|  | Za pregled ožilja, mehkih delov, MSK, dojke, ščitnice, ožilja,… |  | DA / NE |  |
|  | Frekvenčno območje vsaj 7-18 MHz |  | DA / NE |  |
|  | Širina vsaj 38mm |  | DA / NE |  |
|  | Biopsijski nastavek za ultrazvočno vodeno punkcijo (2 kos) |  | DA / NE |  |
|  | Podpira Elastografijo, CEUS |  | DA / NE |  |
| 5.7 | ENDOKAVITARNA ULTRAZVOČNA SONDA |  | DA / NE |  |
|  | Frekvenčno območje vsaj 3-11 MHz |  | DA / NE |  |
|  | Vidni kot vsaj 180° |  | DA / NE |  |
|  | Biopsijski nastavek za ultrazvočno vodeno punkcijo (1 kos) |  | DA / NE |  |
|  | Podpira Elastografijo, Shearwave elastografijo, CEUS |  | DA / NE |  |
| 5.8 | KOMPATIBILNOST |  | DA / NE |  |
| 5.8.1 | Ponujeni ultrazvočni aparat mora omogočati priklop že obstoječih ultrazvočnih sond na RTG oddelku (PVI-475BX, PLT-1005BT, PLT-1204BT, PLT-2004BX in PVT-781VT). Kompatibilnost obstoječih ultrazvočnih sond s ponujenim ultrazvočnim aparatom bo naročniku omogočila uporabo že obstoječih ultrazvočnih sond tudi na novem aparatu, kar pomeni večjo fleksibilnost pri organizaciji dela v več ambulantah, možnost dela v primeru okvare katere izmed ultrazvočnih sond ali ultrazvočnega aparata in racionalizacijo nabave ultrazvočne opreme. |  | DA / NE |  |
| - MOŽNOST NADGRADNJE UZ APARATA (STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA MORA BITI PRI PROIZVAJALCU ŽE DOBAVLJENA) |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Programska oprema za Panoramski prikaz B slike (za prikaz daljših področij mišičnih in ostalih struktur) | DA / NE |  |
| 6.2 |  | Programska oprema za detekcijo mikro kalcifikacij z visoko senzitivnostjo | DA / NE |  |
| 6.3 |  | Možnost nadgradnje z vsaj 30 MHz matrično linearno sondo | DA / NE |  |
| 6.4 |  | Možnost namestitve integriranega UPS sistema, ki omogoča baterijsko delovanje sistema za vsaj 30 minut brezprekinitvenega dela | DA / NE |  |
| - OSTALI POGOJI |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo vse dobavljene opreme, pri čemer mora poskrbeti tudi za morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov. | DA / NE |  |
| 7.2 |  | Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre. | DA / NE |  |
| 7.3 |  | Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in a-testno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje. | DA / NE |  |
| 7.4 |  | Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti s strani proizvajalca uvrščen v najvišji razred njihove trenutne ponudbe na področju radiologije (Premium razred). | DA / NE |  |

2. IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE

Vsa spodaj navedena izobraževanja so obvezna za pravilno rokovanje z vso v ponudbi navedeno opremo, kot jih predvideva ponudnik-proizvajalec. Cene izobraževanj mora ponudnik vpisati v ponudbeni predračun (Obrazec št. 2A). Pri tem mora upoštevati, da so v ceno vključeni so vsi stroški za posamezna izobraževanja/šolanja, razen stroškov poti, nastanitve in dnevnic osebja naročnika.

## V ponudbo morajo biti vključena izobraževanja osebja naročnika, in sicer:

2.1.  IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE NA LOKACIJI NAROČNIKA

Izobraževanje (šolanje) za delo s fuzijsko opremo bo potekalo na lokaciji naročnika za vse uporabnike naročnika. Šolanje ne sme biti krajše od 5 delovnih dni. Izobraževanje je potrebno izvesti takoj po inštalaciji aparata in pred končnim prevzemom. Ponudnik mora predložiti natančen program izobraževanja. Za potrditev termina je potrebno soglasje naročnika.

2.2.  IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE V TUJINI

Ponudnik mora omogočiti vsaj 2-dnevni tečaj za 4 do 6 oseb v eni od referenčnih centrov evropskih ustanov za delo s fuzijsko biopsijo. Tečaj je potrebno izvesti po končnem prevzemu aparata (v roku dveh mesecev). Za potrditev termina in kraja je potrebno soglasje naročnika.

3. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE:

Naročnik želi od ponudnikov, da ponudijo možnost vzdrževanja v obliki »ALL INCLUSIVE« in »PREVENTIVA«.

Naročnik lahko po koncu garancijske dobe na podlagi določil pogodbe sam izbere opcijo vzdrževanja, ki bo v tistem trenutku za njega primerna in potrebna.

3.1. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE »ALL INCLUSIVE«:

Ponujeno pogarancijsko vzdrževanje mora biti kot »ALL INCLUSIVE«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za garancijsko vzdrževanje (kot je navedeno v pogodbi). V ceno vzdrževanja so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli…).

Pogarancijsko vzdrževanje ALL INCLUSIVE mora obsegati:

- redne preventivne servise (vsaj 1x letno),

- odpravo okvar ob normalni uporabi,

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca,

- izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov,

- stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Ponudnik ne odgovarja za nedelovanje, ki je posledica naklepnih dejanj s strani naročnika ali tretjih oseb in v primeru, ko naročnik z opremo ne ravna skladno z navodili. Breme dokazovanja je na izbranem ponudniku.

Odzivni čas pri pogarancijskem vzdrževanju ALL INCLUSIVE:

- Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

- Odzivni čas je v roku dveh (2) ur po prejemu obvestila o okvari, in sicer med 7.00 in 17:30 uro delovnega dne.

- Napako mora odpraviti v roku 2 dni po prejemu obvestila o okvari. Če prodajalec v roku 2 dni napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku (v 2 dneh), bo kupcu brezplačno zagotovil nadomestno opremo, če kupec pri tem vztraja. Rok za dobavo nadomestne opreme je 5 dni od prijave okvare.

3.2. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE »PREVENTIVA«:

Pogarancijsko vzdrževanje PREVENTIVA mora obsegati:

- preventivno  vzdrževanje oziroma posege po navodilih proizvajalca in se obračuna na podlagi mesečnega pavšala, ki ga mora ponudnik navesti v ponudbenem predračunu – obrazec 2A.

- odpravo okvar, ki nastanejo ob uporabi analizatorja vključno z dobavo in zamenjavo potrebnih nadomestnih delov in se obračuna na podlagi cene delovne ure, ki jo mora ponudnik navesti v ponudbeni predračun – obrazec 2A

Nadomestni/rezervni deli pri pogarancijskem vzdrževanju PREVENTIVA se zaračunajo posebej glede na veljavni cenik, ki ga mora ponudnik priložiti ponudbi za tem obrazcem.

Za ceno delovne ure naj ponudnik upošteva izvedbo del v času rednega delovnega časa naročnika in sicer med 7:00 in 17:30 uro.

Ponudnik mora v ponudbeni predračun navesti tudi ceno delovne ure, ki jo bo zaračunal naročniku. Naročnik ne more predvideti število ur, zato je naročnik v ponudbenem predračunu navedel št ur=1. Ne glede na število opravljenih ur vzdrževanja se cena delovne ure ne sme spremeniti.

V ceno delovne ure morajo biti všteti vsi stroški dela, torej delo, potni stroški, stroški dnevnic in podobno. Obračunajo se za čas, ko servisno osebje opravlja storitev vzdrževanja na lokaciji, kjer se nahaja predmetna oprema.

Ponudnik mora priložiti lastno izjavo z navedbo:

- koliko preventivnih pregledov predvideva proizvajalec in bodo zajeti v pavšalu,

- višino popusta, ki ga bo priznal naročniku pri nakupu rezervnih delov na podlagi veljavnega cenika rezervnih delov.

Odzivni čas pri pogarancijskem vzdrževanju PREVENTIVA:

- Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

- Odzivni čas je v roku dveh (2) ur po prejemu obvestila o okvari, in sicer med 7.00 in 17:30 uro delovnega dne.

- Napako mora odpraviti v roku 5 dni po prejemu obvestila o okvari. Če prodajalec v roku 5 dni napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku (v 5 dneh), bo kupcu brezplačno zagotovil nadomestno opremo, če kupec pri tem vztraja. Rok za dobavo nadomestne opreme je 10 dni od prijave okvare.

PONUDNIKO MORA ZA TEM OBRAZCEM PREDLOŽITI TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, KI DOKAZUJEJO, DA PREDMET JAVNEGA NAROČILA USTREZA TEHNIČNIM SPECIFIKACIJAM. ZA VERODOSTOJNO DOKAZILO O TEHNIČNIH LASTNOSTIH OPREME SE ŠTEJE KATALOG, PROSPEKT ALI DRUG USTREZEN URADEN MATERIAL S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI PONUJENEGA PROIZVODA OZIROMA IZJAVA PROIZVAJALCA, DA IMA TAKŠNE KARAKTERISTIKE.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3C

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

za SKLOP 3: UZ APARAT ZA POTREBE ODDELKA ZA RADIOLOGIJO 2

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

| TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ULTRAZVOČNI APARAT | IZPOLNI PONUDNIK: Ali je pogoj izpolnjen? | IZPOLNI PONUDNIK: Ponudnik navede, kje v tehnični dokumentaciji je razvidno izpolnjevanje zahteve (naslov tehnične dokumentacije, stran, točka) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - OSNOVNE LASTNOSTNI APARATA, MONITOR, UPRAVLJALNI PANEL: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10. | DA / NE |  |
| 1.2 | Vsaj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde z brez-pinskimi konektorji ter dva neaktivna priključna mesta za sonde. | DA / NE |  |
| 1.3 | Odlagalna mesta za sonde in gel morajo biti na obeh straneh aparata. | DA / NE |  |
| 1.4 | Upravljanje s pomočjo barvnega LCD dotikalnega zaslona. Diagonala upravljalnega zaslona mora biti, zaradi večje preglednosti funkcij, dolga vsaj 10,4 palcev. Širina aparata naj ne presega 55 cm. | DA / NE |  |
| 1.5 | Digitalna alfa numerična tipkovnica na LCD dotikalnem zaslonu in alfa numerična tipkovnica pod upravljalnim panelom aparata. | DA / NE |  |
| 1.6 | Na upravljalni plošči naj bo vsaj 6 gumbov, ki se jih lahko poljubno programira za nastavitve različnih funkcij. | DA / NE |  |
| 1.7 | Vsaj 22 palčni OLED monitor na fleksibilni ročici. Monitor mora biti nastavljiv po višini, vrtljiv v levo in desno z možnostjo nagiba naprej in nazaj, tudi v izklopljenem stanju aparata. | DA / NE |  |
| 1.8 | Grelec gela, integriran v upravljalni panel na desni strani UZ aparata. Grelec gela, mora biti originalni del proizvajalca UZ opreme, ki se ponuja in je naveden s tehnično oznako v tehnični specifikaciji. | DA / NE |  |
| 1.9 | Upravljalni panel z monitorjem nastavljiv po višini vsaj 45 cm ter možnostjo premikanja levo/desno tudi v ugasnjenem stanju UZ aparata. | DA / NE |  |
| - ZAHTEVANI PRIKAZI: |  |  |  |
| 2.1 | 2D, Pulzni Doppler (PW), M-prikaz. | DA / NE |  |
| 2.2 | Simultani prikaz dveh ravnin ultrazvočnega prikaza v realnem času (kot npr. Real-time Biplane ali enakovredno). | DA / NE |  |
| 2.3 | Visoko pulzirana frekvenca Dopplerja (HPRF). | DA / NE |  |
| 2.4 | Območja hitrosti PW Doppler/HPRF: od 1.26 cm/sec ali manj do 802.08 cm/sec ali več. | DA / NE |  |
| 2.5 | Barvni prikaz toka (CDI, Power Doppler+prikaz smeri pretoka). Maksimalna hitrost barvnega dopplerja vsaj 458 cm/sek. | DA / NE |  |
| 2.6 | Dual mode prikaz levo/desno, (B-mode in Color mode). | DA / NE |  |
| 2.7 | Harmonski prikaz tkiva. | DA / NE |  |
| 2.8 | Trapezoidni prikaz na vseh ponujenih linearnih sondah. | DA / NE |  |
| 2.9 | B-steer funkcija za črno-belo sliko. | DA / NE |  |
| 2.10 | Širokopasovni visoko-ločljivi bi-direkcionalni Barvni Doppler za opazovanje drobnega ožilja. | DA / NE |  |
| 2.11 | Najmanj 63500 2D slik v Cineloop sekvenci. | DA / NE |  |
| 2.12 | Pri delu z linearnimi in konveksno sondo mora aparat omogočati avtomatsko ojačitev prikaza punkcijske igle, kar pomeni izboljšano vidljivost same igle in lažje delo s tanjšimi iglami. | DA / NE |  |
| 2.13 | Avtomatična optimizacija hitrosti širjenja UZ valov glede na vrsto tkiva ter možnost ročne nastavitve (omogočeno za linearno in konveksno sondo). Ročna nastavitev mora biti omogočena med samim potekom dela z enostavnim spreminjanjem - s pritiskom na eno tipko. | DA / NE |  |
| 2.14 | Write zoom funkcija (povečevanje UZ slike ob majhni izgubi kvalitete) in zoom po zamrznitvi slike. | DA / NE |  |
| 2.15 | Samodejne dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki. Avtomatska korekcija vpadnega kota. | DA / NE |  |
| 2.16 | Možnost povečave izbranega področja (kot npr. Spot zoom ali PAN zoom ali enakovredno). | DA / NE |  |
| 2.17 | Dinamično območje delovanje aparata vsaj 320 dB. | DA / NE |  |
| 2.18 | Vsaj 7.072.000 delovnih kanalov. | DA / NE |  |
| 2.19 | Globina prikaza do vsaj 40 cm. | DA / NE |  |
| 2.20 | Kontinuirano dinamično fokusiranje za optimalni prikaz vzdolž celotne globine UZ slike. Izboljšan prikaz slike (večja občutljivost, kontrast in prostorska ločljivost) tudi na področju zelo globokih predelih prikaza. | DA / NE |  |
| 2.21 | Avtomatična optimizacija 2D slike, PW Dopplerje (osnovna linija, PW Gain, hitrostna skala). | DA / NE |  |
| 2.22 | Avtomatična optimizacija Color Doppler Gain s pritiskom na eno tipko. | DA / NE |  |
| 2.23 | Seznam meritvenih protokolov (kot na primer Protocol Assistant). | DA / NE |  |
| - PROGRAMSKA OPREMA: |  |  |  |
| 3.1 | Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (Compound). | DA / NE |  |
| 3.2 | Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij (vsaj 8 stopenj). | DA / NE |  |
| 3.3 | Programska oprema za panoramski prikaz B slike. | DA / NE |  |
| 3.4 | Programska oprema za delo s kontrasti ter programska oprema za analizo kontrastov na UZ aparatu. Delo s kontrasti mora podpirati ponujena konveksna sonda, linearna monokristalna sonda, rektalna sonda ter linearna sonda s frekvenčnim območjem od 5 do vsaj 13 MHz. | DA / NE |  |
| 3.5 | Programska oprema za Strain elastografijo, z indikatorjem pravilne amplitude kompresije ter avtomatske meritve. Delovanje na vseh ponujenih sondah. | DA / NE |  |
| 3.6 | Programska oprema za 2D Shear Wave elastografijo in Shear Wave meritve (Point SW). | DA / NE |  |
| 3.7 | Kvantifikacija atenuacije tkiva (kot na primer Attenuation measurements ATT ali Attenuation Imaging kit ATI ali enakovredno). | DA / NE |  |
| 3.8 | Hkratni prikaz Strain Elastografije in Shear Wave meritev ter atenuacije tkiva. | DA / NE |  |
| 3.9 | Programska in strojna oprema za delovanje virtualne volumske navigacije – fuzija. Simultani prikaz CT ali MR prereza skupaj z aktualnim UZ prerezom. Programska oprema mora omogočati tudi Quad View prikaz ter programsko opremo za sledenje gibanja telesa (Body motion tracking z ustreznimi CIVCO nastavki za sledenje gibanja telesa za CT in MR posnetke vsaj 12 kosov za CT in vsaj 12 kosov za MR). | DA / NE |  |

| 4. ARHIVIRANJE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Shranjevanje surovih (Raw data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije in interni slikovni arhiv na trdem disku (kapacitete vsaj 1T) ali zunanji trdi disk s kapaciteto do 6TB - USB 3.0 (vsaj 7200rpm) ter možnost kasnejše obdelave osnovnih parametrov, kot npr. 2D slike in izvedba meritev | DA / NE |  |
| 4.2 | USB izhod – najmanj 5x, za shranjevanje slik na zunanje spominske medije, od tega vsaj 1x USB 3.0 | DA / NE |  |
| 4.3 | HDMI izhod (digitalni video) za priklop zunanjega dodatnega monitorja | DA / NE |  |
| 4.4 | Polna DICOM komunikacija, ki mora omogočati shranjevanje slik, tiskanje, prenos delovne liste naročenih pacientov na aparat in ogled slik iz PACS sistema: | DA / NE |  |
| 4.4.1 | DICOM data type: | DA / NE |  |
| 4.4.1.1 | US image (still image) | DA / NE |  |
| 4.4.1.2 | US Multi Frame (dynamic image) | DA / NE |  |
| 4.4.1.3 | SC image (storage in a separate file) | DA / NE |  |
| 4.4.1.4 | Enhanced US Volume (Volume data image) | DA / NE |  |
| 4.4.1.5 | Structured Report (measurement result information) | DA / NE |  |
| 4.4.2 | Server connection: | DA / NE |  |
| 4.4.2.1 | Storage (Server/Media) | DA / NE |  |
| 4.4.2.2 | MWM (Modality Worklist Management) | DA / NE |  |
| 4.4.2.3 | MPPS (Modality Performed Procedure Step) | DA / NE |  |
| 4.4.3 | Storage function | DA / NE |  |
| 4.4.3.1 | Storage Commitment | DA / NE |  |
| 4.4.3.2 | Query/retrieve | DA / NE |  |
| 4.4.4 | Standard conformity check function | DA / NE |  |
| 4.4.4.1 | Verification (export/import) | DA / NE |  |
| 4.4.5 | Print function: | DA / NE |  |
| 4.4.5.1 | DICOM Print | DA / NE |  |
| 4.5 | Ponudnik mora poskrbeti za povezavo aparata v obstoječe informacijske sisteme (RIS, PACS) ponudnika. | DA / NE |  |
| 4.6 | Žična in brezžična povezava v omrežje | DA / NE |  |

| 5. ULTRAZVOČNE SONDE: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | KONVEKSNA MONOKRISTALNA ULTRAZVOČNA SONDA |  |  |
| 5.1.1 | vidni kot vsaj 70 stopinj, Vidni kot vsaj 70° z možnostjo razširitve kota na 90° in vsaj 140° | DA / NE |  |
| 5.1.2 | frekvenčno območje od 1 do vsaj 6 MHz | DA / NE |  |
| 5.1.3 | podpira CEUS, Strain elastografijo in fuzijo. | DA / NE |  |
| 5.1.4 | punkcijski nastavek 2 kos z začetnim kompletom vodil za UZ vodeno punkcijo, možnost sterilizacije | DA / NE |  |
| 5.1.5 | Pozicijski senzor za fuzijo. | DA / NE |  |
| 5.2 | MATRIČNA CMUT (Capacitive Micromachined Ultrasound Transducer ali enakovredno) LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA s silikonskimi rezinami | DA / NE |  |
| 5.2.1 | S širokim frekvenčnim razponom od 2 MHz do vsaj 22 MHz | DA / NE |  |
| 5.2.2 | širino vidnega 2D polja (Field of View) 38 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza) ter z vsaj 1728 elementi | DA / NE |  |
| 5.2.3 | Podpira elastografijo in fuzijo | DA / NE |  |
| 5.2.4 | Pozicijski senzor za fuzijo. | DA / NE |  |
| 5.3 | LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA |  |  |
| 5.3.1 | frekvenčno območje od 5 do vsaj 13 MHz | DA / NE |  |
| 5.3.2 | širina vidnega 2D polja (Field of View ) od najmanj 50 mm do največ 58 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza) | DA / NE |  |
| 5.3.3 | punkcijski nastavek 2 kos z začetnim kompletom vodil za UZ vodeno punkcijo, možnost sterilizacije | DA / NE |  |
| 5.3.4 | Pozicijski senzor za fuzijo. | DA / NE |  |
| 5.3.5 | Podpira CEUS | DA / NE |  |
| 5.4 | MONOKRISTALNA LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA |  |  |
| 5.4.1 | frekvenčni razpon od 2 do vsaj 9 MHz | DA / NE |  |
| 5.4.2 | širina vidnega 2D polja (Field of View ) 45 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza) | DA / NE |  |
| 5.4.3 | Punkcijsko vodilo (vsaj 48 sterilnih kosov). | DA / NE |  |
| 5.5 | LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA |  |  |
| 5.5.1 | frekvenčni razpon od 5 do vsaj 18 MHz, | DA / NE |  |
| 5.5.2 | širina vidnega 2D polja (Field of View ) 38 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza) | DA / NE |  |
| 5.5.3 | punkcijski nastavek 2 kos z začetnim kompletom vodil za UZ vodeno punkcijo, možnost sterilizacije | DA / NE |  |
| 5.5.4 | Podpira elastografijo in fuzijo | DA / NE |  |
| 5.5.5 | Pozicijski senzor za fuzijo. | DA / NE |  |
| 5.6 | LINEARNA ULTRAZVOČNA SONDA |  |  |
| 5.6.1 | frekvenčno območje od 2 do vsaj 12 MHz | DA / NE |  |
| 5.6.2 | širina vidnega 2D polja (Field of View ) od najmanj 38 mm do največ 40 mm (v primeru brez trapezoidnega in brez razširjenega prikaza) | DA / NE |  |
| 5.6.3 | punkcijski nastavek 2 kos z začetnim kompletom vodil za UZ vodeno punkcijo, možnost sterilizacije | DA / NE |  |
| 5.6.4 | Podpira elastografijo | DA / NE |  |
| 5.7 | REKTALNA KONVEKSNA SONDA |  |  |
| 5.7.1 | vsaj 200 stopinj s frekvenčnim razponom od 2 do vsaj 10 MHz. | DA / NE |  |
| 5.7.2 | Punkcijski nastavek (48 sterilnih kosov). | DA / NE |  |
| 5.7.3 | Podpira elastografijo in fuzijo | DA / NE |  |
| 5.7.4 | Pozicijski senzor za fuzijo. | DA / NE |  |
| 5.8 | MOŽNOST NADGRADNJE |  |  |
| 5.8.1 | Rektalna radialna sonda, 360 stopinj, frekvenčno območje delovanja od 5 do vsaj 10 MHz. | DA / NE |  |
| 6. OSTALI POGOJI |  |  |  |
| 7.2 | Sistem mora biti nov (leto izdelave 2023), iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljen za klinične ali demonstracijske namene. | DA / NE |  |
| 7.3 | Ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo vse dobavljene opreme, pri čemer mora poskrbeti tudi za morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov. | DA / NE |  |
| 7.4 | Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre. | DA / NE |  |
| 7.5 | Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in a-testno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje. | DA / NE |  |
| 7.6 | Ponujeni ultrazvočni aparat mora biti s strani proizvajalca uvrščen v najvišji razred njihove trenutne ponudbe na področju radiologije (Premium razred). | DA / NE |  |

2. IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE

Vsa spodaj navedena izobraževanja so obvezna za pravilno rokovanje z vso v ponudbi navedeno opremo, kot jih predvideva ponudnik-proizvajalec. Pri tem mora upoštevati, da so v ceno vključeni so vsi stroški za posamezna izobraževanja/šolanja, razen stroškov poti, nastanitve in dnevnic osebja naročnika.

## V ponudbo morajo biti vključena izobraževanja osebja naročnika, in sicer:

2.1.  IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE NA LOKACIJI NAROČNIKA

Izobraževanje (šolanje) za delo s fuzijsko opremo bo potekalo na lokaciji naročnika za vse uporabnike naročnika. Šolanje ne sme biti krajše od 5 delovnih dni. Izobraževanje je potrebno izvesti takoj po inštalaciji aparata in pred končnim prevzemom. Ponudnik mora predložiti natančen program izobraževanja. Za potrditev termina je potrebno soglasje naročnika.

2.2.  IZOBRAŽEVANJE / ŠOLANJE V TUJINI

Ponudnik mora omogočiti vsaj 2-dnevni tečaj za 4 do 6 oseb v eni od referenčnih centrov evropskih ustanov za delo s fuzijsko biopsijo. Tečaj je potrebno izvesti po končnem prevzemu aparata (v roku dveh mesecev). Za potrditev termina in kraja je potrebno soglasje naročnika.

3. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE:

Naročnik želi od ponudnikov, da ponudijo možnost vzdrževanja v obliki »ALL INCLUSIVE« in »PREVENTIVA«.

Naročnik lahko po koncu garancijske dobe na podlagi določil pogodbe sam izbere opcijo vzdrževanja, ki bo v tistem trenutku za njega primerna in potrebna.

3.1. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE »ALL INCLUSIVE«:

Ponujeno pogarancijsko vzdrževanje mora biti kot »ALL INCLUSIVE«, kar pomeni, da veljajo enake zahteve naročnika kot to velja za garancijsko vzdrževanje (kot je navedeno v pogodbi). V ceno vzdrževanja so vključeni vsi povezani stroški (potni stroški, ure servisiranja, rezervni deli…).

Pogarancijsko vzdrževanje ALL INCLUSIVE mora obsegati:

- redne preventivne servise (vsaj 1x letno),

- odpravo okvar ob normalni uporabi,

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca,

- izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov,

- stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Ponudnik ne odgovarja za nedelovanje, ki je posledica naklepnih dejanj s strani naročnika ali tretjih oseb in v primeru, ko naročnik z opremo ne ravna skladno z navodili. Breme dokazovanja je na izbranem ponudniku.

Odzivni čas pri pogarancijskem vzdrževanju ALL INCLUSIVE:

- Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

- Odzivni čas je v roku dveh (2) ur po prejemu obvestila o okvari, in sicer med 7.00 in 17:30 uro delovnega dne.

- Napako mora odpraviti v roku 2 dni po prejemu obvestila o okvari. Če prodajalec v roku 2 dni napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku (v 2 dneh), bo kupcu brezplačno zagotovil nadomestno opremo, če kupec pri tem vztraja. Rok za dobavo nadomestne opreme je 5 dni od prijave okvare.

3.2. POGARANCIJSKO VZDRŽEVANJE »PREVENTIVA«:

Pogarancijsko vzdrževanje PREVENTIVA mora obsegati:

- preventivno  vzdrževanje oziroma posege po navodilih proizvajalca in se obračuna na podlagi mesečnega pavšala, ki ga mora ponudnik navesti v ponudbenem predračunu – obrazec 2A.

- odpravo okvar, ki nastanejo ob uporabi analizatorja vključno z dobavo in zamenjavo potrebnih nadomestnih delov in se obračuna na podlagi cene delovne ure, ki jo mora ponudnik navesti v ponudbeni predračun – obrazec 2A

Nadomestni/rezervni deli pri pogarancijskem vzdrževanju PREVENTIVA se zaračunajo posebej glede na veljavni cenik, ki ga mora ponudnik priložiti ponudbi za tem obrazcem.

Za ceno delovne ure naj ponudnik upošteva izvedbo del v času rednega delovnega časa naročnika in sicer med 7:00 in 17:30 uro.

Ponudnik mora v ponudbeni predračun navesti tudi ceno delovne ure, ki jo bo zaračunal naročniku. Naročnik ne more predvideti število ur, zato je naročnik v ponudbenem predračunu navedel št ur=1. Ne glede na število opravljenih ur vzdrževanja se cena delovne ure ne sme spremeniti.

V ceno delovne ure morajo biti všteti vsi stroški dela, torej delo, potni stroški, stroški dnevnic in podobno. Obračunajo se za čas, ko servisno osebje opravlja storitev vzdrževanja na lokaciji, kjer se nahaja predmetna oprema.

Ponudnik mora priložiti lastno izjavo z navedbo:

- koliko preventivnih pregledov predvideva proizvajalec in bodo zajeti v pavšalu,

- višino popusta, ki ga bo priznal naročniku pri nakupu rezervnih delov na podlagi veljavnega cenika rezervnih delov.

Odzivni čas pri pogarancijskem vzdrževanju PREVENTIVA:

- Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

- Odzivni čas je v roku dveh (2) ur po prejemu obvestila o okvari, in sicer med 7.00 in 17:30 uro delovnega dne.

- Napako mora odpraviti v roku 5 dni po prejemu obvestila o okvari. Če prodajalec v roku 5 dni napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku (v 5 dneh), bo kupcu brezplačno zagotovil nadomestno opremo, če kupec pri tem vztraja. Rok za dobavo nadomestne opreme je 10 dni od prijave okvare.

PONUDNIKO MORA ZA TEM OBRAZCEM PREDLOŽITI TEHNIČNO DOKUMENTACIJO, KI DOKAZUJEJO, DA PREDMET JAVNEGA NAROČILA USTREZA TEHNIČNIM SPECIFIKACIJAM. ZA VERODOSTOJNO DOKAZILO O TEHNIČNIH LASTNOSTIH OPREME SE ŠTEJE KATALOG, PROSPEKT ALI DRUG USTREZEN URADEN MATERIAL S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI PONUJENEGA PROIZVODA OZIROMA IZJAVA PROIZVAJALCA, DA IMA TAKŠNE KARAKTERISTIKE.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 4

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) ter 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št JN-0039/2023, katerega predmet je »NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika) ______________________________________

_________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 4A

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

________________________________________________________________________ (Ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam, da poslovni subjekt

__________________________________________________________________________

(Naziv poslovnega subjekta (kot izhaja iz uradnih evidenc)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 5

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti obrazec ESPD (Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Ponudnik mora  v  obrazcu izpolniti vsa zahtevana polja, nato obrazec natisniti in ga podpisati ter predložiti v ponudbi (elektronsko).

Obrazec št. 6

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo ____ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med naročnikom (v nadaljevanju: upravičenec) ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana in ____________________________ (naziv izvajalca), predmet  »NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE«, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

v skupni vrednosti __________________ €, z besedo ________________________, v roku (datum, dni, mesecev) v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv plačali ____________, če izvajalec svoje pogodbeno obveznosti,  ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

originalno pismo upravičenca garancije za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

original garancije št. _______/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vsaj še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, vendar najkasneje do ……. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

| Kraj in datum: ___________________________ | Banka: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

_________________________________________________________________________________

Opomba: Vrednost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  je 10% od vrednosti opreme iz pogodbe v EUR z DDV.

Obrazec št. 7

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo štev. ………. , z dne ……….., ki je sklenjena med naročnikom ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravičenec) in ……..….………………………………………… (naziv pogodbenega partnerja/izvajalca) (v nadaljevanju: naročnik garancije), predmet »NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE«, v vrednosti ………………………€ z besedo …….………………………….., je naročnik garancije dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku brezplačno odpravljati vse napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe(črtati ven v kolikor te izjave ne boste imeli).

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor naročnika garancije izplačali znesek do maksimalne višine …EUR (z besedo:…….) /, če naročnik garancije v garancijskem roku, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

originalno pismo upravičenca garancije za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

original garancije št. _______/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar najkasneje do …….. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali nam je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno sodišče.

| Kraj in datum: ___________________________ | Banka: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

__________________________________________________________________________________________

Opomba: Vrednost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  je 5% od vrednosti opreme iz pogodbe v EUR z DDV.

Obrazec št. 8

PODATKI O PODIZVAJALCU Z IZJAVO PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

1. PODATKI O PODIZVAJALCU

V zvezi z javnim naročilom št. JN-0036/2023, katerega predmet je NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE potrjujemo, da bomo sodelovali pri izvedbi predmetnega naročila kot podizvajalec ponudnika - glavnega izvajalca:

________________________________________ (naziv in sedež glavnega izvajalca)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca hkrati:

- izjavljamo, da izpolnjujemo pogoje iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer da na dan roka za oddajo ponudb, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo 50 EUR ali več zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi z plačilo davkov;

- izjavljamo, da na dan poteka roka za oddajo ponudb ali prijav nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3;

- izjavljamo, da niso izpolnjeni izključitveni pogoji iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3;

- izjavljamo, da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- izjavljamo, da bomo upoštevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (socialna klavzula).

- izjavljamo, da smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila ter da imamo potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, če je za opravljanje takšne dejavnosti, na podlagi posebnega zakona, dovoljenje potrebno;

- dajemo pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega naročila pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenega pogoja;

- soglašamo s plačilnimi pogoji pogodbe za dobavo blaga;

- zavezujemo, da bomo naročniku posredovali kopijo pogodbe – Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi predmetnega javnega naročila, ki jo bomo sklenili s svojim naročnikom (ponudnikom - glavnim izvajalcem), najkasneje v petih (5) dneh po njeni sklenitvi, z najmanj vsebino, kot izhaja iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

| Kraj in datum: ___________________________ | Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik podizvajalca): _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Parafa ponudnika - glavnega izvajalca: _______________________________. |

Podizvajalec: __________________________ __________________________

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu s 94. členom ZJN-3 zahtevamo, da naročnik ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu:

za javno naročilo NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE, objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od naročnika ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 9

VZOREC POGODBE

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa Andraž Jakelj, generalni direktor

Identifikacijska št. za DDV: SI34052674

Matična št.: 5055733

(v nadaljnjem besedilu: naročnik oz. kupec)

in

____________________________________________________________,

ki jo/ga zastopa __________________________________________

Identifikacijska št. za DDV: _________________________________

Matična št.: _____________________________________

(v nadaljnjem besedilu: prodajalec oz. ponudnik)

sklepata

POGODBO

ZA NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE

I. Podlaga za sklenitev pogodbe

1. člen

Podlaga za sklenitev pogodbe je:

- izveden postopek oddaje javnega naročila za »NAKUP UZ APARATOV ZA RAZLIČNE ODDELKE« po odprtem postopku, št. JN-0039/2023,

- ponudba ponudnika, z dne _______________,

- dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, potrjena s strani izbranega ponudnika.

II. Predmet pogodbe

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost prodajalca, da kupcu za določeno kupnino dobavi in izroči v last in posest ter v funkcionalno uporabo naslednji/a/e nov/a/e in nerabljen/a/e vrste opreme:

(ustrezno obkroži-v primeru, da ponudnik ne bo izbran za posamezen sklop, jih bo naročnik pri pripravi pogodbe črtal)

- UZ APARAT ZA POTREBE ODDELKA ZA KIRURGIJO - SKLOP 1

- UZ APARAT ZA POTREBE ODDELKA ZA RADIOLOGIJO 1 - SKLOP 2

- UZ APARAT ZA POTREBE ODDELKA ZA RADIOLOGIJO 2 - SKLOP 3

(v nadaljevanju: oprema ali aparat) v skladu s Tehničnimi specifikacijami (obrazec št. 3A/B/C) in Ponudbenim predračunom (obrazec št. 2A).

Ponudbeni predračun in tehnične specifikacije so priloga in sestavni del te pogodbe.

3. člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost prodajalca, da priskrbi primerno embalažo in transport ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do končne zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do konca življenjske dobe opreme.

4. člen

Tehnični prevzem:

Tehnični prevzem se smatra prevzem, priključitev (montažo) in preizkušanje (zagon) opreme na naslovu uporabnika. Za datum uspešno opravljenega tehničnega prevzema se smatra datum, ko pooblaščena predstavnika pogodbenih strank podpišeta zapisnik o primopredajnem (tehničnem) prevzemu.

5. člen

Končni prevzem:

Dobavitelj mora najkasneje do končne primopredaje uporabniku izročiti:

- garancijske listine vključno s splošno garancijsko izjavo za dobavljeno, vgrajeno oziroma montirano opremo;

- navodila in drugo potrebno za montažo, uporabo in vzdrževanje opreme v slovenskem ali angleškem jeziku;

- vse certifikate, ki dokazujejo ustreznost glede na priložene tehnične specifikacije.

Končni prevzem je lahko izveden šele po uspešno opravljenem tehničnem prevzemu, po odpravi vseh morebitnih ugotovljenih napak in po predložitvi vseh dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena.

6. člen

Predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odpravo le-teh v dogovorjenih rokih vključno s preventivnimi pregledi in potrebnim vzdrževanjem v garancijskem obdobju v skladu s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije kupca.

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Prodajalec garantira, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena in da oprema nima napak ali pomanjkljivosti.

7. člen

Obveznosti prodajalca za predmet pogodbe, ki so zajete v ceni, so torej vsa intelektualna in fizična, strojna, organizacijska in druga strokovna ter pomožna dela oziroma opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo celotnega predmeta pogodbe, z  instalirano, priključeno, zagnano in preizkušeno opremo, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi ali ne – vse po načelu »funkcionalni ključ v roke«.

8. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo zagotovil kupcu rezervne dele in servis opreme najmanj za deset (10) letno obdobje po sklenitvi te pogodbe.

III. Pogodbena cena, plačilni pogoji, obračuni

9. člen

CENA DOBAVE OPREME:

Pogodbena cena za opremo znaša/ta/jo za:

- UZ APARAT ZA POTREBE ODDELKA ZA KIRURGIJO - SKLOP 1 __________ EUR z DDV,

- UZ APARAT ZA POTREBE ODDELKA ZA RADIOLOGIJO 1 - SKLOP 2 ____________ EUR z DDV,

- UZ APARAT ZA POTREBE ODDELKA ZA RADIOLOGIJO 2 - SKLOP 3 ____________ EUR z DDV.

Pogodbena cena za vso opremo je fiksna ter vsebuje vse elemente cene vključno s taksami, carino, montažo in vsemi drugimi stroški za izpolnitev pogodbe, ter je ni možno povečati. Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s končno primopredajo.

Specifikacije cen po posameznih postavkah opreme so navedene v ponudbenem predračunu v prilogi te pogodbe.

11. člen

Vse cene se spremenijo le v primeru, če se do dne izdaje računa v skladu z zakonom, ki določa  DDV, spremeni stopnja DDV.

12. člen

Prodajalec izda račun po opravljeni končni primopredaji opreme. Plačilo se nakaže na transakcijski račun prodajalca številka: ______________________ pri ________________. V primeru skupne ponudbe mora račun izdati vodilni partner.

Naročnik je dolžan plačati dobavljeno opremo v roku 30 dni po končni primopredaji opreme ter po prejemu pravilno izstavljenega e-računa. Prevzem (primopredaja) je izvršen ob podpisu končnega primopredajnega zapisnika s strani pooblaščene osebe kupca in prodajalca. Kopija končnega primopredajnega zapisnika mora biti priloga računa.

V kolikor je v času izvajanja te pogodbe s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja le-ta.

13. člen

V primeru zamude plačila je kupec dolžan prodajalcu na njegovo pisno zahtevo plačati zakonite zamudne obresti za čas zamude.

IV. Rok za izvedbo, podizvajalci

14. člen

Dobavo opreme bo prodajalec opravil najkasneje v 60 dneh. V tem času mora biti oprema postavljena in testirana do popolne funkcionalnosti.

Prodajalec bo izpolnil obveznosti, prevzete s to pogodbo, s/brez podizvajalcev: (ustrezno označi)

  - podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, kraj in rok izvedbe teh del)

  - podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, kraj in rok izvedbe teh del)

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

– glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

– glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

V. Garancijski roki in odprava napak

15. člen

Garancijski rok začne teči z dnem podpisa končnega primopredajnega zapisnika in po tej pogodbi znašajo 24 mesecev od končnega prevzema za vsak aparat posebej.

Če kupec v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu.

16. člen

Prodajalec zagotovi brezplačno garancijsko vzdrževanje in servisiranje opreme v času garancije v obsegu popolnega servisiranja in vzdrževanja (all inclusive), ki vključuje:

- odpravo okvar ob normalni uporabi,

- preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca,

- izredno vzdrževanje in servisiranje z brezplačno zamenjavo okvarjenih rezervnih delov,

- stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti),

- zagotavljati najnovejše verzije programske opreme za ves čas garancije,

- ostale stroške, ki so potrebni za nemoteno delovanje opreme.

Poleg tega mora prodajalec zagotoviti stalno lokalno strokovno in servisno podporo specialista izšolanega pri ponudniku.

Če kupec v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti prodajalcu.  Prodajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare v času garancije s strani kupca odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare. Odzivni čas je čas od pisne prijave okvare do začetka odpravljanja okvare. Odzivni čas je v roku dveh (2) ur po prejemu obvestila o okvari, in sicer med 7.00 in 17:30 uro delovnega dne. Napako mora odpraviti v roku 2 dni po prejemu obvestila o okvari. Če prodajalec v roku 2 dni napake ne more odpraviti, je dolžan pisno obvestiti kupca, kdaj bo napaka odpravljena. Pisno obvestilo prodajalca ne odvezuje odgovornosti za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi prekoračitve roka za odpravo napake. V primeru, da izvajalec ne more odpraviti napake v predvidenem roku (v 2 dneh), bo kupcu brezplačno zagotovil nadomestno opremo, če kupec pri tem vztraja. Rok za dobavo nadomestne opreme je 5 dni od prijave okvare. V primeru, da opreme ne bo mogoče popraviti v času garancije, bo ponudnik zamenjal opremo z novo nerabljeno.

Odzivni časi za pogarancijsko vzdrževanje so navedeni v 3. točki tehničnih specifikacij.

17. člen

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev.

VI.  Zavarovanje pogodbe in pogodbena kazen

18. člen

Prodajalec predloži kupcu najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe nepreklicno brezpogojno bančno garancijo (garancijo zavarovalnice) na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za opremo, in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti opreme v EUR z DDV. Predložitev te bančne garancije je pogoj za veljavnost pogodbe. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini, zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Prodajalec na dan uspešno opravljene končne pisne primopredaje predloži kupcu originalno bančno garancijo (garancijo zavarovalnice) za odpravo napak v garancijski dobi za opremo. S to garancijo (originalen dokument) se banka nepreklicno in brezpogojno obvezuje, da bo na naročnikov prvi pisni poziv in ne glede na kakršenkoli ugovor prodajalca, izplačala znesek v višini 5% pogodbene vrednosti opreme v EUR z DDV, če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku veljavnosti garancije, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še 30 dni po preteku garancije.

Naročnik ima pravico odložiti pogodbeno plačilo za čas do predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da je pogodbena vrednost nižja od 100.000 EUR z DDV lahko ponudnik v obeh primerih predloži tudi originalno bianco menico z menično izjavo.

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti unovčljiva na prvi poziv in jo mora izdati banka, ki je sprejemljiva za naročnika. Garancija mora biti podana v obliki, kot je predpisana v razpisni dokumentaciji.

19. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promila od vrednosti pogodbenih del z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti z DDV.

Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.

Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

VII. Sodelovanje, višja sila, pooblaščene osebe

20. člen

Kupec se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti prodajalca zagotovil takoj po podpisu pogodbe sodelovanje oseb, ki bodo v stiku s prodajalcem.

21. člen

Prodajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil kupcu in predlagal, kako jih razrešiti v okviru pogodbenih določil. Kupec se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

22. člen

V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil se bosta kupec in prodajalec sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve.

23. člen

Pogodbeni predstavnik naročnika po tej pogodbi oziroma skrbnik pogodbe je:

______________________

Telefon: ______________

E-mail: _______________

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Pogodbeni predstavnik prodajalca po tej pogodbi oziroma skrbnik pogodbe je:

____________________________

Telefon: __________________

E-mail: ___________________

Prodajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa prodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika ves čas trajanja te pogodbe.

VIII. Protikorupcijska klavzula, reševanje  sporov, dokumentacija

24. člen

Odstop te pogodbe tretjemu v primeru statusnih sprememb prodajalca je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Prodajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba še ni bila sklenjena.

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

25. člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali prvenstveno sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

26. člen

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega upoštevajo kot sestavni deli pogodbe tudi:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji.

IX. Varovanje zaupnih podatkov

27. člen

Vsi podatki in informacije, ki jih pogodbeni stranki prejmeta druga od druge v okviru te pogodbe, se uporabljajo samo za namene izvršitve pogodbenih obveznosti in so zaupne narave. Pogodbeni stranki sta zavezani k varovanju zaupnosti teh podatkov tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe iz kateregakoli razloga.

28. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se zavedata pomembnosti zaščite pravice  do zasebnosti in sta seznanjeni z veljavni zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalec se zaveda, da bi pri opravljanju svojih pogodbenih nalog, lahko prišlo do obdelave podatkov zaposlenih, pacientov ter drugih oseb, ki so bodisi posredno, bodisi neposredno vključene v dejavnosti OI. Iz tega razloga bosta oba skrbnika te pogodbe in osebe odgovorne za operativno izvedbo te pogodbe poskrbele, da bo vsak delavec izvajalca, pred uvedbo v delo, podpisal izjavo o varovanju osebnih podatkov pri naročniku.

Izvajalec je s podpisom te pogodbe seznanjen, da pomeni razkrivanje in posredovanje zgoraj navedenih podatkov nepooblaščenim osebam oz. nepravilno postopanje s temi podatki ali zloraba teh podatkov, hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.  Izvajalec je za navedeno kršitev lahko odškodninsko in kazensko odgovoren pri čemer obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem izvajanja pogodbenih obveznosti.

X. Odstop od pogodbe in razvezni pogoj

29. člen

Odstop od pogodbe je možen na podlagi določil, ki jih ureja obligacijski zakonik.

30. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XI. Veljavnost pogodbe, končne določbe

31. člen

Pogodba prične veljati, ko jo podpišejo zastopniki vseh pogodbenih strank in ko ponudnik dostavi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti.

Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe bo opravljeno v slovenskem jeziku ali kadar bo to za naročnika oz. uporabnika sprejemljivo, tudi v angleškem jeziku.

Če v dokumentih pride do dvoumnosti, mora prodajalec, naročnik oz. uporabnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju za ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije. Vse spremembe in dopolnitve pogodbe so možne samo v pisni obliki in veljajo z dnem podpisa pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko ostane brez ničnega določila in če nično določilo ni bil ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma  statusno – lastninskih sprememb.

32. člen

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Priloge:

- Ponudbeni predračun (obrazec št. 2A)

- Tehnične specifikacije (obarzec št. 3)

| Št. pogodbe: __________________ V/na: ______________, dne _________ Dobavitelj: _________________ _________________ _________________ | Št. pogodbe: 03 – AJ – _____ / 2023 V Ljubljani, dne _____________ Kupec: Onkološki inštitut Ljubljana Andraž Jakelj generalni direktor |
| --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

4 Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak podizvajalec posebej, zato se v primeru večjega števila le-teh obrazec kopira; ponudnik pa obrazec parafira;

- Ponudnik priloži izpolnjen obrazec k ponudbeni dokumentaciji le v primeru, ko daje ponudbo za izvedbo predmetnega naročila s podizvajalci; v tem primeru je obrazec priloga sklenjene pogodbe o izvedbi naročil.

Navodila za izpolnitev:

- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.