OBR-T1 SKLOP 4 -  TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA ZA ZD BLED

Tehnična specifikacija nujnega reševalnega vozila TIP B.

Splošno o lastnostih vozila

Vozilo modularne izvedbe bo namenjeno za izvajanje reševalnih prevozov v sklopu medicinske pomoči. Vozniški in bolniški del morata biti med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti minimalno 0,24 m2. Okno mora omogočati pregled nad bolniškim delom vozila.

Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oziroma ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih v skladu s standardom SIST EN 1789:2020.

Vozilo mora biti v RAL 1016 barvi in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi. Zunanje označbe morajo biti  iz samolepilne folije proizvajalca 3M v oranžni fluoroscentni barvi RAL 3024 ter napisi v modri barvi. Znak NMP Slovenija morata biti nameščeni na zadnjih bočnih straneh, zadnjih vratih ter na strehi vozila in sprednje strani. Dodatni napisi in lokalne oznake naročnika se bodo izvedle po predlogi naročnika.

Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov skladno s standardom SIST EN 1789:2020. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni.

Teža praznega vozila mora biti skladna s standardom SIST EN 1789-2020ter računsko dokazana v certifikatih po standardu EN 1789:2020 po osnih obremenitvah.

V skupno maso vozila se šteje:

- Masa predelanega vozila pripravljenega za vožnjo.

- 5 oseb po 75 kg/osebo - skupaj 375 kg.

- 225 kg za medicinsko opremo (po standardu EN 1789:2020 tip B).

Na zahtevo naročnika bo moral ponudnik v roku 3 delovnih dni od prejema poziva, naročniku omogočiti ogled vzorčnega vozila v Republiki Sloveniji s katerim dokazuje usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila. Tehnične zahteve za vzorčno vozilo so opredeljene pri pogojih dobave.

Ponujeno vozilo in oprema morajo biti tovarniško nova.

NAVODILA ZA IZPOLNITEV TABELE: v stolpec »ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila« mora ponudnik vpisati DA, če ponujena oprema - lastnost v celoti ustreza opisanim zahtevam naročnika, oziroma naj vpiše lastnosti, če so le te boljše od opisanih naročnikovih. Naročnik mora priložiti dokazila, kot je zahtevano v opisu.

Vsako dokazilo mora biti oštevilčeno s številko vrstice, katere vsebino dokazuje oziroma potrjuje.

V vrstici kjer se zahteva cena za medicinsko opremo mora ponudnik vpisati ceno brez DDV v eur.

1 SPLOŠNE ZAHTEVE

|  | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789-2020– Tip B. |  |
|  | Interier mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2020. |  |
|  | Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2020– 4.5.3. |  |
|  | Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2020– 4.5.4. |  |
|  | Sistem za gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2020– 4.5.5.1 |  |
|  | Sistem za hlajenje mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2020– 4.5.5.2. |  |
|  | Notranja osvetlitev mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2020– 4.5.6. |  |
|  | Hrup v bolniškem in voznikovem delu vozila ne sme presega zahtev SIST EN 1789-2020– 4.5.7. |  |
|  | Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2020– 4.5.9. |  |
|  | Inštalacija za kisik mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2020– 6.3.8. in EN ISO 9170-1:2008. |  |
|  | Podnožje za glavna nosila mora ustrezati zahtevam SIST EN 1865. |  |
|  | Sistemi za pritrditev medicinskih aparatov mora ustrezati zahtevam SIST EN 12218. |  |
|  | Električni sistemi morajo ustrezati zahtevam IEC 60634-7-708, IEC 60601-2-2. |  |
|  | Predelna stena mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020– 4.4.4. |  |
|  | Vrata, okna in zasilni izhodi morajo ustrezati zahtevam SIST EN 1789:2020– 4.4.5. |  |
|  | Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS, in temu ustrezno homologirano. Ravno tako mora vozilo zadoščati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TIP B. |  |
|  | Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim ISO 13485:2016 certifikatom. |  |
|  | Garancija na celotno vozilo, predelavo ter vgrajene naprave in materiale min. 24 mesecev. |  |
|  | Vozilo vključno z vso opremo iz javnega razpisa, praznim rezervoarjem goriva in brez voznika ne sme presegati skupno 3.000 kg. |  |
|  | 1.1. DOKAZILA IN CERTIFIKATI |  |
|  | - Dokazilo o opravljenem varnostnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno s standardom SIST EN 1789-2020; - Predložena morajo biti poročila o testiranju ponujenega vozila iz katerega je nedvoumno razvidno, da so testiranja bila opravljena na vozilu, ki je predmet ponudbe ponudnika ter po vseh točkah navedenih v Annex-u C standarda SIST EN 1789-2020; - Vsi zahtevani certifikati morajo biti izdani s strani akreditirane organizacije skladno s standardom EN 1789:2020; - Certifikat o homologaciji integriranih luči ter poročilo o testiranju, iz katerega je nedvoumno razvidno, da se certifikat nanaša na celotne modre opozorilne luči nameščene na ponujeno vozilo; - Certifikat o ustreznosti zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg; - Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega; - Kopija homologacije že obstoječega vozila z vgrajenim ponujenim zračnim vzmetenjem z največjo dovoljeno skupno maso 3.500 kg; - Katalog z vsemi tehničnimi podatki, ki so zahtevani v tehnični dokumentaciji naročnika: dimenzije ponujenega reševalnega vozila s podrobnim načrtom nadgradnje, zunanjega dizajna (streha, luči, oblepitev vozila), kompletnega interierja s celotno namestitvijo opreme v merilu 1:20. Načrt se bo upošteval kot priloga k pogodbi in bo služil kot podlaga pri tehničnem prevzemu reševalnega vozila. |  |
|  | Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN 1789:2020, registrirane v eni izmed držav članic Evropske unije. Kot priloga je zahtevana akreditacija. |  |

2 OSNOVNO VOZILO

| Zap. | Opis pričakovanih lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Oblika: Šasija, modularna izvedba bolniškega prostora |  |
|  | Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom z minimalno 1950 ccm do max. 2.100 ccm, minimalno izpolnjevanje zahtev EURO 6 |  |
|  | Moč motorja: min.146 KW |  |
|  | Pogon: stalni na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči. |  |
|  | Menjalnik: avtomatski |  |
|  | Pospeški: v skladu s standardom SIST EN 1789:2020 – 4.2.1 |  |
|  | Največja skupna dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 3.500 kg. |  |
|  | 2.1 Zunanje mere reševalnega vozila: |  |
|  | Dolžina: min. 5.600 mm do max. 5800 mm |  |
|  | Višina: min.2.050 mm do max. 2.630 mm (vključno s strešnim ventilatorjem) |  |
|  | Širina: min.2.050 do max. 2.120 mm (brez ogledal) |  |
|  | 2.2 Mere bolniškega prostora: |  |
|  | Dolžina: min. 2.930 mm. |  |
|  | Širina: min. 1.950 mm. |  |
|  | Višina: min. 1.870 mm merjeno v področju Ia, IIa po standardu SIST EN 1789:2020 TIP B najmanj 1.868 mm merjeno v področju IIIa po standardu SIST EN 1789:2020 TIP B |  |

3 OPREMA OSNOVNEGA VOZILA

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Celoletne pnevmatike min. 215/60R17 s povišano nosilnostjo. Hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore. Okrasni kolesni pokrovi. |  |
|  | Klimatiziran vozniški prostor (tovarniška pol-avtomatska klima). |  |
|  | Ojačan akumulator. |  |
|  | Povišana nosilnost osnovnega vozila. |  |
|  | Zračno vzmetenje, kot VB- Airsuspension ali Goldschmitt sistem zračnega blaženja z možnostjo spuščanja zadnjega dela vozila in samodejni dvig vozila pri vožnji (priloga izjava proizvajalca osnovnega vozila, ki dokazuje, da je vgrajeno vzmetenje preizkušeno in odobreno s strani proizvajalca osnovnega vozila in da predelava podvozja ne vpliva na garancijska jamstva osnovnega vozila). Sistem mora omogočati vožnjo ob ročni spremembi višine vozila do hitrosti 25km/h, nato se samodejno poravna na tovarniško nastavljeno višino. Vgradnja zračnega vzmetenja mora omogočati povišanje NDM na 3.500kg. |  |
|  | Električni vmesnik za zunanje porabnike. |  |
|  | Več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik. |  |
|  | Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala, ki so prilagojena širini vozila. |  |
|  | Dodatno naj so nameščena ogledala za nadzor nad mrtvim kotom. |  |
|  | Daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat vključno z zunanjimi boksi. |  |
|  | Avtoradio original |  |
|  | Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje, funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave, funkcija zrcaljenja slike, klimo-mehanska izvedba: Vodoodporna, za zunanjo montažo na RV. |  |
|  | Kamera za bolniški del z ročnim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje v RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje, funkcija zrcaljenja slike. |  |
|  | Sistem ogrevanja v bolniškem prostoru ob delujočem motorju. |  |
|  | Voznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiv po višini in z ledveno oporo ter tritočkovnim varnostnim pasom. |  |
|  | Dodatni akumulator. |  |
|  | Meglenke spredaj. |  |
|  | Konzola na armaturni plošči. Ogrevane šobe za pranje stekel. |  |
|  | Servo volan - hidravlični, nastavljiv po višini in globini. |  |
|  | Led žarometi z pranjem žarometov. Bifunkcijski žarometi spredaj. Avtomatska regulacija dolžine svetlobnega snopa. |  |
|  | Kontinuiran tek motorja. |  |
|  | Zračni vreči za voznika in sovoznika. Stranski zračni blazini. |  |
|  | Pregradna stena s pomičnim oknom med vozniškim in bolniškim prostorom. |  |
|  | ABS (antiblokirni sistem). |  |
|  | ASR (uravnava pogonskega zdrsa). |  |
|  | EDS (elektronska zapora diferenciala), |  |
|  | ESP (elektronski sistem za regulacijo vozne dinamike). |  |
|  | Električni pomik prednjih stekel. |  |
|  | Podvozje prirejeno za nosilnost po predelavi - ojačani stabilizatorji spredaj in zadaj. |  |
|  | Odpiranje zadnjih krilnih vrat do 180°; v primeru odprtja vrat do prve stopnje, ko so vrata poravnana z vozilom, mora biti omogočen zadrževalni sistem. Desna bočna drsna vrata s pomičnim steklom. |  |
|  | Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem. |  |
|  | Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah. |  |
|  | Osnovna barva vozila in prednji odbijač v barvi RAL 1016. |  |
|  | Tempomat. |  |
|  | Komplet za hitro popravilo pnevmatik v sili. |  |
|  | Gasilni aparat na prah 2 kg. |  |
|  | Električni grelec hladilne tekočine motorja, ko bo vozilo priključeno na 230 V z blokado zagona. |  |
|  | Dodatna bralna lučka na sovoznikovi strani na stebru. |  |
|  | 2X prenosna svetilka z akumulatorjem in polnilcem v LED tehnologiji v kvaliteti enaki ali boljši kot Fenix. |  |
|  | Ličanje prednjega odbijača in maske vozila v barvo vozila RAL1016. |  |
|  | Zadnji parkirni senzorji. |  |

4  NADGRADNJA Z OPREMO REŠEVALNEGA VOZILA

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nadgradnja reševalnega vozila mora biti modularna oz tako imenovana »kontejnerska nadgradnja v nadaljevanju »modul«. Modul mora biti zgrajen iz panelnih sendvič plošč debeline 25 mm ter aluminijastih nosilnih stebrov in aluminijastega nosilnega ogrodja. |  |  |
|  | Zaradi enostavnega postopka popravila mora biti obloga panelov na zunanji in notranji strani iz kompozitnih materialov debeline min. 2mm. Vsi kompozitni materiali vključno s paneli in streho morajo biti v končno barvo obdelani z nanosom barvnega gelcoat-a RAL 1016. |  |  |
|  | Streha modula mora biti narejena iz kompozitnih materialov s prostorom za integrirane modre luči ter kanalom za namestitev ventilatorja na streho vozila ter ojačana z 6 varnostnimi loki za povečano varnost v primeru prevračanja vozila. |  |  |
|  | B-Steber mora imeti aerodinamično oblogo, ki mora pokrivati spoj med kabino in modulom. |  |  |
|  | V predelno steno mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno površine min. 0,24m2. |  |  |
|  | Zaradi zaščite modularne nadgradnje v primeru poškodb spodnjega dela nadgradnje ter enostavnih popravil mora biti na spodnji strani celotne nadgradnje (modula) nameščena obloga iz UV obstojnega vakumiranega ABS materiala debeline 4mm ( paneli se morajo končati na spodnji strani tal v bolniškem prostoru oz s podkonstrukcijo katera mora biti pritrjena na šasijo vozila). Zaščitna obloga mora biti enostavno odstranljiva v primeru zamenjave. Obloga mora pokrivati predel od višine tal bolniškega prostora do višine praga osnovnega vozila. Zaščitna obloga mora biti nameščena tudi na vsa vrata modula. |  |  |
|  | Vsa vrata na modulu morajo imeti centralno zapiranje v povezavi z originalnim daljinskim zaklepanjem osnovnega vozila. |  |  |
|  | V notranjosti mora biti vgrajen mehanski sistem za odpiranje vseh vrat v sili. |  |  |
|  | Ročaj za vstopanje na predelni steni ob desnih drsnih bočnih vratih. |  |  |
|  | Dodatno mora biti v streho vgrajeno: - Integrirana ALU plošča za vgradnjo antene za UKV površine 0,8m2. - Prostor za vgradnjo integriranih modrih in belih opozorilnih luči. - Prostor za vgradnjo osvetljenega napisa »Reševalci«. - Prostor za vgradnjo zadnjih in bočnih delavnih luči. - Difuzor za vgradnjo ventilatorja – maksimalna višina pod zgornjim nivojem strehe. |  |  |
|  | Okno na desni strani takoj za drsnimi vrati ob desnem bočnem sedežu. Okno mora imeti dovolj veliko površino, da omogoča neoviran pogled izven vozila ob sedenju na desnem sedežu v smeri vožnje. |  |  |
|  | Drsna vrata na desni strani z drsnim oknom. Vrata morajo imeti možnost odpiranja vrat na zunanji in notranji strani. Na notranji strani mora biti nameščen ročaj za pomoč pri zapiranju drsnih vrat iz bolniškega prostora. |  |  |
|  | Ob desnih drsnih vratih mora biti nameščena električna bočna stopnica s samodejnim odpiranjem, zaščitena pred poškodbami in z varnostno signalizacijo na centralni konzoli. Ob desnih drsnih vratih mora biti nameščeno stikalo za ročno zapiranje električne stopnice za servisne posege. Stikalo ne sme nameščeno na zunanji strani zabojnika. Nosilnost stopnice mora biti min 225kg. Stopnica mora biti kvalitetna in min. v kvaliteti STEM ali boljše. |  |  |
|  | Cevna zaščita z zadnje strani vozila. Cevni zaščitni lok spredaj, dodatne LED luči na cevni zaščiti - Lazer ali boljše. |  |  |
|  | Dvojna krilna vrata na zadnji strani z fiksnim oknom na levi in desni strani ter ročnim gumbom za zasilni izhod v primeru odpovedi električnega sistema odpiranja vrat. Nobena imobilizacijska / transportna sredstva ne smejo biti nameščena na zadnja krilna vrata. |  |  |
|  | Dva zunanja boksa na straneh vozila zadaj za hrambo opreme za delo na terenu: Vrata zunanjih boksov morajo biti z odpiranjem 1700 in z varnostnim sistemom za pridržanje. |  |  |
|  | Boks na levi strani zadaj s prostorom za spravilo sledeče opreme – v boksu morajo biti nameščeni ustrezni nosilci za pritrditev opreme. Nosilci morajo biti predmet ponudbe in kot taki vključeni v ponudbo: - Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej in plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa. - Prostor za 2 kos jeklenka za kisik 10 lit z enostavnim dostopom do ventilov jeklenk tudi iz bolniškega prostora. - Potrebna inštalacija za priklop na jeklenke ( 2 kos reducirna ventila, sistem za avtomatski preklop jeklenk, aktivne jeklenke etc ). - Nosilec za kardiološki stol - nosilec za stol Stryker. - Polica za odlaganje v zgornjem delu. - Nosilec za prenosni kisik 2 lit v torbici. |  |  |
|  | Boks na desni strani zadaj s prostorom za spravilo sledeče opreme – v boksu morajo biti nameščeni ustrezni nosilci za pritrditev opreme. Nosilci za pritrditev navedene opreme morajo biti predmet ponudbe in kot taki so vključeni v ponudbo: - Enokrilna vrata s centralnim zaklepanjem z odpiranjem naprej, plinskim amortizerjem za pomoč pri odpiranju in fiksaciji v odprtem položaju. Dodatna ključavnica za ročno odpiranje vrat boksa. - Prostor za imobilizacijsko blazino . - Nosilec za pobiralna nosila z oporo za glavo in pasovi. - Prostor za opremo za imobilizacijo hrbtenice. - Prostor za opremo za imobilizacijo otrok. - Prostor za vakuumske opornice. - Prostor za 3x mrežo za čelade. |  |  |

5 BOLNIŠKI PROSTOR

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Klimatizacija bolniškega prostora z ločenim upravljanjem od klimatizacije vozniškega prostora mora ustrezati standardu SIST EN 1789:2020. Klimatska naprava mora biti nameščena pod strop v prostor nad vozniško kabino. Delovanje in nastavitev temperature/ventilatorja se mora uravnavati preko CAN BUS sistema v vozniškem in bolniškem prostoru. |  |
|  | Notranje obloge bolniškega prostora morajo biti v celoti izdelane iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje v skladu s standardom SIST EN 1789:2020brez vidnih pritrditev in ostrih robov z možnostjo izbire barvnih kombinacij s strani naročnika. |  |
|  | Električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru. Vsa električna inštalacija mora biti nameščena v posebnih kanalih ter omogočena enostavna zamenjava katerekoli žice ali kabelskega seta po celotnem reševalnem vozilu. |  |
|  | Na levi strani mora biti od tal do sredine boka omara z izvlečnim predalom v širini 30cm. Zgornji del mora biti izdelan kot bočna omara z izvlečnim ampularijem in prostorom za namestitev električnega sistema Canbus. |  |
|  | Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni mora biti nameščena omara z štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem mora biti nameščen grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala mora ostati še dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala. |  |
|  | Na desni strani od sedeža na predelni steni mora biti omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom. Na zgornji strani mora biti odlagalna polica z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS. |  |
|  | Na desni strani mora biti dodatno nameščena omara z tremi (3) odlagalnimi poličkami in označenim prostorom za rokavice, omara se mora nadaljevati do predala dol. |  |
|  | Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjeni profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju. |  |
|  | Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju. |  |
|  | Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi. |  |
|  | Tla morajo izdelana iz talne obloge brizgane izvedbe v barvi usklajeni z notranjo bolniškega prostora, nedrseča, odporna za mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do višine 60 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo. Vsi spoji morajo biti izdelani iz enakega materiala in zavarjeni. Nabrizgan mora biti tudi nedrseč nanos, ter obloga mora biti UV obstojna. |  |
|  | Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno a-termično folijo, 85% prepustnost svetlobe, ter dodatno z notranje strani prevlečeno z mat folijo do 2/3 višine vseh oken. Zatemnjeno okno na predelni steni. |  |
|  | Pomična (levo/desno) izvlečna miza za glavna nosila s podvozjem Stryker M1. Nosila Stryker dobavi naročnik. Bočni pomik mora imeti 3 pozicije fiksacije. Podnožje nosil mora imeti enostavno nastavljiv nakladalni kot. Pod izvlečno mizo mora biti odlagalni prostor za desko last naročnika kot Spineboard. Boks mora biti certificira skladno s standardom EN1789. |  |
|  | V prostoru, ki mora biti dostopen z zunanje strani morata biti prostor za dve 10 l tlačni posodi za kisik z dvema pretočnima ventiloma za kisik povezanima s sklopko za kisik in notranjim razvodom kisika. Kontrola polnosti tlačnih posod mora biti omogočena iz bolniškega prostora preko računalniško vodenega sistema. |  |
|  | Prostor z vratci nad vozniško kabino po celotni širini od leve proti desni. Notranjost mora biti obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov. |  |
|  | Koš za kužne odpadke(namestitev na levi konzoli pod medicinskimi aparati), ter kontejner za ostre predmete morata biti funkcionalno integrirani v bolniški prostor, da ne ovirajo vstopanja/izstopanja skozi stranska vrata bolniškega prostora, rokovanja z opremo oz. ne ovirajo dela ekipe reševalnega vozila. |  |
|  | Ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja gretja (predal mora omogočati pravilno delovanje v vseh zunanjih temperaturnih pogojih), volumen predala mora zadoščati za 6 plastenk 500 ml. temperatura ogrevanja med 30 0C in 40 0C. |  |
|  | Kompresorski hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora pravilno delovati v vseh zunanjih temperaturnih pogojih) in zagotavljati temperature 4 0C z dopustno toleranco +-1 0C, volumen predala mora biti 30l. Predvideno mesto za namestitev je v izvlečnem predalu na predelni steni. |  |
|  | Cev za katetre na predelni steni, namestitev na levi strani. |  |
|  | Nosilec za škarje in škarje enako ali boljše kot Safety Robin |  |
|  | Nosilec protokolov, namestitev pri desnem sedežu. |  |
|  | Predpriprava za kasnejšo vgradnjo računalnika. |  |
|  | Sedež na predelni steni z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v črni barvi. |  |
|  | Klimatizacija bolniškega prostora z ločenim upravljanjem od klimatizacije vozniškega prostora mora ustrezati standardu SIST EN 1789:2020. Klimatska naprava mora biti nameščena pod strop v prostor nad vozniško kabino. Delovanje in nastavitev temperature/ventilatorja se mora uravnavati preko CAN BUS sistema v vozniškem in bolniškem prostoru. |  |
|  | Notranje obloge bolniškega prostora morajo biti v celoti izdelane iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje v skladu s standardom SIST EN 1789:2020brez vidnih pritrditev in ostrih robov z možnostjo izbire barvnih kombinacij s strani naročnika. |  |
|  | Električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru. Vsa električna inštalacija mora biti nameščena v posebnih kanalih ter omogočena enostavna zamenjava katerekoli žice ali kabelskega seta po celotnem reševalnem vozilu. |  |
|  | Na levi strani mora biti od tal do sredine boka omara z izvlečnim predalom v širini 30cm. Zgornji del mora biti izdelan kot bočna omara z izvlečnim ampularijem in prostorom za namestitev električnega sistema Canbus. |  |
|  | Med velikim izvlečnim predalom/omaro in sedežem na predelni steni mora biti nameščena omara z štirimi (4) izvlečnimi predali. V enem mora biti nameščen grelec infuzije in v enem kompresorski hladilnik. Za hranjenje ostalega materiala mora ostati še dva izvlečna predala. Omara mora imeti na zgornji strani odlagalno polico z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS materiala. |  |
|  | Na desni strani od sedeža na predelni steni mora biti omara s prostorom za dva reanimacijska nahrbtnika ter izvlečnim predalom. Na zgornji strani mora biti odlagalna polica z dvignjenim robom iz vakumiranega ABS. |  |
|  | Na desni strani mora biti dodatno nameščena omara z tremi (3) odlagalnimi poličkami in označenim prostorom za rokavice, omara se mora nadaljevati do predala dol. |  |
|  | Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje le s potiskom. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjeni profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju. |  |
|  | Velika izvlečna omara na levi strani mora imeti sistem za fiksno avtomatsko zaklepanje v popolnoma izvlečenem položaju. |  |
|  | Vse ličnice predalov morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS materiala barvno usklajenega z talno oblogo in zaokroženimi robovi. |  |
|  | Tla morajo izdelana iz talne obloge brizgane izvedbe v barvi usklajeni z notranjo bolniškega prostora, nedrseča, odporna za mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do višine 60 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo. Vsi spoji morajo biti izdelani iz enakega materiala in zavarjeni. Nabrizgan mora biti tudi nedrseč nanos, ter obloga mora biti UV obstojna. |  |
|  | Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno a-termično folijo, 85% prepustnost svetlobe, ter dodatno z notranje strani prevlečeno z mat folijo do 2/3 višine vseh oken. Zatemnjeno okno na predelni steni. |  |
|  | V prostoru, ki mora biti dostopen z zunanje strani morata biti prostor za dve 10 l tlačni posodi za kisik z dvema pretočnima ventiloma za kisik povezanima s sklopko za kisik in notranjim razvodom kisika. Kontrola polnosti tlačnih posod mora biti omogočena iz bolniškega prostora preko računalniško vodenega sistema. |  |
|  | Prostor z vratci nad vozniško kabino po celotni širini od leve proti desni. Notranjost mora biti obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov. |  |
|  | Koš za kužne odpadke(namestitev na levi konzoli pod medicinskimi aparati), ter kontejner za ostre predmete morata biti funkcionalno integrirani v bolniški prostor, da ne ovirajo vstopanja/izstopanja skozi stranska vrata bolniškega prostora, rokovanja z opremo oz. ne ovirajo dela ekipe reševalnega vozila. |  |
|  | Ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja gretja (predal mora omogočati pravilno delovanje v vseh zunanjih temperaturnih pogojih), volumen predala mora zadoščati za 6 plastenk 500 ml. temperatura ogrevanja med 30 0C in 40 0C. |  |
|  | Kompresorski hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora pravilno delovati v vseh zunanjih temperaturnih pogojih) in zagotavljati temperature 4 0C z dopustno toleranco +-1 0C, volumen predala mora biti 30l. Predvideno mesto za namestitev je v izvlečnem predalu na predelni steni. |  |
|  | Cev za katetre na predelni steni, namestitev na levi strani. |  |
|  | Mreža za čelado, 3x. |  |
|  | Nosilec protokolov, namestitev pri desnem sedežu. |  |
|  | Predpriprava za kasnejšo vgradnjo računalnika. |  |
|  | Sedež na predelni steni z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti v črni barvi. |  |
|  | Strop Stropna konzola s prostorom za: - Zložljiv nosilec za 6 infuzijskih steklenic montiran v strop. - Dva vzdolžna drogova na stropu bolniškega prostora za oprijem osebja pri delu. Med seboj sta naj na sprednji strani povezana polkrožno. - Izhod za aplikator kisika 1 in 2 ločeno. - Mrežica za spravilo maske za inhalacijo. - 4 x LED spot luči povezane v sistem CAN BUS. - Sklopka. |  |
|  | Leva stran (v smeri vožnje): - Na levem boku stene mora biti prostor/konzola z nosilci za namestitev medicinske opreme na levem boku bolniškega prostora: - EKG monitor/defibrilator, - prenosni ventilator (ob nosilcu za ventilator direktni izvod za priklop na centralni razvod kisika), - namestitvena šina za namestitev infuzijskih perfuzorjev (dva 2 kosa) in dozatorjev za na šino, - pri tleh koš za smeti. - Nosilec za namestitev aparata za oživljanje na levem blatniku. - Nosilec za prenosni aspirator, nameščen nad aparatom za oživljanje. |  |
|  | Desna stran (v smeri vožnje): - Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu. - Vrtljiv in zložljiv sedež z integriranim varnostnim pasom na desni strani vozila v smeri vožnje. Sedež mora imeti zložljivo sedišče. Naslon za hrbet mora imeti integrirano oporo za glavo. Oblazinjeni deli se lahko zamenjajo zaradi morebitnih poškodb, naslon za roke, pritrditev za 3-točkovni varnostni pas in integriran 3-točkovni avtomatski varnostni pas. Sedež mora omogočati vrtenje v levo proti nosilom in fiksacijo. Oblazinjenje črno. |  |

6 OSVETLITEV BOLNIŠKEGA PROSTORA

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Notranje luči v LED tehnologiji so naj montirane v kanal na levi, desni in sprednji strani. Avtomatski vklop luči ob odprtju katerihkoli vrat v bolniškem prostoru - avtomatski vklop in izklop se naj uravnava s svetlobnim senzorjem preko računalniškega sistema CAN BUS z možnostjo ročnega vklopa in izklopa vseh luči. Luči morajo biti postavljene tako, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu. |  |
|  | 4 kos stropnih spot luči v LED tehnologiji za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta, vgrajene so naj v konzolo na stropu. Snop žarkov se mora usmerjati med glavo in pasom pacienta. |  |
|  | Nočna / modra osvetlitev bolniškega prostora v stropu skladno s standardom EN 1789-2007 +A2:2014. |  |

7 MEDICINSKA OPREMA

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila | Cena med.opreme brez DDV v eur. (že vključeno v končno ceno vozila) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 8 | Prostor za 2 x 10l jeklenki za kisik. Umeščeni morata biti levem boku zadaj dostopom za zamenjavo od zunaj. Brez dobave jeklenk. |  |  |
|  | Centralna inštalacija za kisik od jeklenk do sklopk za kisik. Inštalacija mora biti v posebnih kanalih zaradi zaščite cevi in morebitne zamenjave. |  |  |
|  | 2 x sklopka za kisik po DIN standardu z RFID čipom in CE0123. Sklopki morata biti nameščeni na centralnem stenskem mestu na levi strani. |  |  |
|  | Dodatna sklopka v stropu. |  |  |
|  | 2 x reducirni ventil s tipalom za vsebnost kisika v jeklenki. |  |  |
| - k | Avtomatski mehanski preklopnik med obema jeklenkama. Preklopnik mora zaznavati tlak v jeklenki in ob padcu pritiska v jeklenki avtomatsko preklopi na jeklenko z višjo vsebnostjo kisika. Preklop ne sme rabiti nobenega električnega napajanja za delovanje. |  |  |
|  | Dva (2) aplikatorja kisika z možnostjo stopenjske regulacije pretoka 0-25 l na minuto in nastavkom za kisikovo masko (brez vlažilca kisika). Oba izhoda kisika morata biti v stropu . |  |  |
|  | Konektor za respirator. |  |  |
|  | Nosilec šinski za dozator ali perfuzor. |  |  |
|  | Atestiran nosilec za defibrilator (naročnik uporablja Lifepak 15) |  |  |
|  | Stenski nosilec za aspirator(naročnik uporablja Weinmann Accuvac). |  |  |
|  | Nosilec za respirator (naročnik uporablja Weinmann Life Base Mini II). |  |  |
|  | Nosilec šinski za dozator ali perfuzor. |  |  |

8 ELEKTRO OPREMA IN STIKALA

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z membranskimi stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko CAN-BUS sistema in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila. |  |
|  | V bolniškem prostoru sistem mora omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave ter strešnega ventilatorja, grelca infuzije, hladilnika za zdravila, delovne luči, prikaz stanja dodatnega in osnovnega akumulatorja. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temp območju od -30 do +70 stopinj C. |  |
|  | Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se morajo po 10 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so bile prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih. |  |
|  | Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnih senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor. |  |
|  | Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije: Svetlobna opozorilna signalizacija: - Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči ). - Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene ). - Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila ). - Bele luči ( 10 sekundna omejitev delovanja belih luči – - ni možna uporaba med uporabo načina »Megla« ). Zvočna opozorilna signalizacija : - Vklop / izklop sirene. - Izbira tona. - Horn. - Tipka za vklop Martin Horn sirene - Centralni izklop zvočne in svetlobne signalizacije. - Klimatska naprava za bolniški prostor: - Nastavitev temperature. - Nastavitev ventilatorja. - Vklop / izklop luči v bolniškem prostoru ločeno za normalno in - zasenčeno osvetlitev. - Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj ) . - Centralni izklop . - Tipke za pošiljanje statusov vključno z SOS statusom – 3 kos . - Reset za zvočni signal za padec pritiska kisika. Barvni zaslon: - Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev. - Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila. - Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila. - Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela. - Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto ). - Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsako - luč posebej. - Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej. |  |
|  | Centralni modul v bolniškem prostoru s folijsko tastaturo (namestitev na predelni steni): Zaslon mora vsebovati naslednje podatke: - Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za - vsako jeklenko posebej. - Grafični prikaz jeklenke v funkciji. - Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v - bolniškem delu ter gretje ter ventilator. - Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije. - Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente. - Ura. - SOS. - Status zvočnikov radia . Posamična tipka za vklop / izklop z svetlobno indikacijo o tipki: - Nočna bela osvetlitev. - Nočne luči. - Halogenke. - Strešni ventilator - smer vrtenje levo. - Strešni ventilator - smer vrtenja desno. - Klimatska naprava za bolniški prostor (Nastavljena in Aktualna temperatura). - Nastavitev temperature ( Nastavljena in Aktualna temperatura). - Nastavitev ventilatorja. - Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura). - Nastavitev temperature hladilnika za zdravila (Nastavljena in Aktualna temperatura) . - Nastavitev temperature kaloriferja (Nastavljena in Aktualna temperatura). - Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko. - Tipka za centralni izklop. |  |
|  | Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih: - Nočna bela osvetlitev. - Zatemnjena nočna osvetlitev. - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) . - Tipka za centralni izklop . |  |
|  | Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih: - Vklop/ Izklop nočne bele osvetlitve. - Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) . - Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem). - Tipka za centralni izklop . |  |
|  | Sistem za zagon motorja v sili, ki se naj aktivira preko dodatnega akumulatorja. |  |
|  | 2X UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru (postaji zagotovi naročnik) |  |
|  | Montaža 2 UKV postaj (Motorola DM 4601 – postaji dostavi naročnik). Umerjanje in montažo opravi dobavitelj vozila. |  |
|  | Omogočeno mora biti v primeru vzvratne vožnje avtomatski vklop vseh štirih varnostnih utripalk. |  |
|  | Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%. |  |
|  | Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. |  |
|  | Zunanja vtičnica 220 V v kvaliteti enaki ali boljši kot DEFA z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 220 V. V kompletu mora biti še min. 10 metrov 2,5mm2 zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. |  |
|  | 3 x 220 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem. |  |
|  | 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku. |  |
|  | 2 x 12V vtičnica v vozniški kabini za uporabo z Garminom. |  |
|  | Zvočniki za bolniški del v povezavi z avtoradiem. |  |
|  | Ura v bolniškem delu v povezavi z GPS. |  |
|  | Pretvornik električne energije 12V/230V moči 1.000W |  |

9  GRETJE IN KLIMATIZACIJA VOZILA

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko CAN-BUS sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila. |  |
|  | Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno razporejenimi izpušnimi šobami z možnostjo usmerjanja toplega zraka za optimalno ogrevanje prostora. |  |
|  | Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu računalniško vodenega sistema za nadzor CAN BUS v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom. |  |

10  OPOZORILNA SIGNALIZACIJA

Naročnik zavrača postavitev in pritrditev svetlobnih blokov in ostalih signalnih elementov, ki bi bili pritrjeni na streho vozila.

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Modre opozorilne luči morajo biti integrirane v streho reševalnega vozila brez odstopanja od osnovne linije strehe, signalizacije nameščena na spojlerje ali na streho ni. Vidnost mora biti zagotovljena v območju 360° okoli vozila. Svetlobni moduli vgrajeni v streho vozila morajo biti izdelani v LED tehnologiji. |  |
|  | Modre luči na sprednji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran): - centralni svetlobni modul z 12 LED svetlobnimi telesi. - Dodatni svetlobni moduli z usmerjeno svetilnostjo naprej naj vsebuje 2 modula z po 4 svetlobnimi telesi – LED elementov, ki so naj nameščeni v vertikalni smeri na sprednji strani strehe. - Za bočno osvetlitev modra luč dodatno vsebuje 1 posamični svetlobni telesi – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila. - Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč so izključno v LED tehnologiji. |  |
|  | 4 modre signalne luči morajo biti vgrajeni na boku vozila spredaj in zadaj, 2x modra signalna luč v odbijaču spredaj pod žarometi, 2x modra signalna luč zadaj ob vratih, vgradnja levo in desno v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby |  |
|  | 4x modri LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby. |  |
|  | 2x beli LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m, v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby 4. |  |
|  | 2x modri LED signalni luči morata biti integrirani v vetrobransko steklo vozila, v kvaliteti enaki ali boljši kot Powerled. |  |
|  | 2 modri signalni luči morata biti vgrajeni na zunanja vzvratna ogledala vozila, vgradnja levo in desno v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby. |  |
|  | Integrirana luč v streho vozila spredaj z znakom reševalnega vozila/napis REŠEVALCI. Luč ne sme odstopati od osnovne linije strehe. |  |
|  | Dodatno mora biti v streho integrirano poleg integriranega osvetljenega napisa »Reševalci« modul z po 4 elementoma POWER LED belih luči usmerjenih naprej za dnevno uporabo – v kvaliteti enaki ali boljši kot Standby. Namestitev levo in desno od luči »Reševalci«. |  |
|  | Na zadnjem delu reševalnega vozila so naj nameščene 4x zavorne luči, 4x smerne utripalke – oranžne, 4x pozicijske luči, 1x vzvratna luč, 1x luč za meglo. Na streho zadaj sta naj nameščeni 2 delovni luči v LED tehnologiji z min. 6 svetilnimi elementi. |  |
|  | Na boku vozila mora biti levo in desno nameščena po 2X delovna luč v LED tehnologiji s po 6 svetlobnimi elementi. Upravljanje delovnih luči mora biti preko CAN BUS sistema. Modul za upravljanje mora nahajati v vozniški kabini, desnih drsnih vratih ter pri zadnjih vratih na desni strani v bolniškem prostoru. Indikacija delovanja delovnih luči mora biti vizualna na vsakem modulu posebej ter dodatno na grafičnem zaslonu v vozniški kabini. Vklop zadnjih delovnih luči mora biti avtomatski ob vzvratni vožnji. |  |
|  | Sirena 2x100 W nameščena v odbijač vozila. Hrup v kabini zaradi siren ne sme presegati 75 dBA. Zvočniki so naj nameščeni v razmiku 80cm oziroma glede na razpoložljiv prostor v vozilu. |  |
|  | Ojačevalnik sirene v kvaliteti enaki ali boljši kot Federal 200W z možnostjo govora. |  |
|  | Pnevmatske sirene Martin HORN. |  |
|  | Modra luč integrirana v zadnja vrata za opozarjanje ob odprtih zadnjih krilnih vratih. |  |
|  | Dodatna zvočna izolacija bolniškega dela vozila in vozniške kabine, kjer hrup ne sme presegati dovoljenih vrednosti iz standarda SIST EN 1789:2020. |  |
|  | Svetlobni blok zadaj nameščen med modre luči, z oranžno opozorilno signalizacijo za usmerjanje prometa- stikalo v vozniškem delu – neodvisno delovanje od varnostnih utripalk. |  |

11  ZUNANJE OZNAČBE REŠEVALNEGA VOZILA

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati: - Reflektivne oznake reševalnega vozila iz fluorescentne folije (grafika enaka kot na obstoječem vozilu NMP BLED KR IZ 810 – letnik 2022), - znak sistema NMP SLOVENIJA na zadnjih bočnih stenah, zadnjih krilnih vratih, s sprednje strani in na strehi vozila, - napis v skladu z dogovorom z naročnikom na voznikovih in sovoznikovih vratih - REŠEVALNA POSTAJA BLED - Na bočnih vratih za opremo napis NMP BLED REA 4 - Na bočnih straneh napis »NUJNA MEDICINSKA POMOČ« - Zrcalni napis REŠEVALCI na pokrovu motorja, - Napis REA 4 na blatnikih in strehi vozila. - Na zadnjih krilnih vratih refletkivna nalepka kot na obstoječih vozilih. |  |

12  DODATNA REŠEVALNA OPREMA

| Zap. | Opis lastnosti | Ponudnik ponuja lastnosti in prilaga dokazila |
| --- | --- | --- |
|  | 3 X zaščitna čelada KASK s temnim vizirjem – črne barve |  |
|  | 1 X Perfuzor Alaris GH Plus |  |
|  | 1 X aspirator Weinmann accuvac PRO |  |

Kraj in datum:			Žig in podpis ponudnika: