- Obr-5: spEcifikacija predmeta javnega naročila

Za oddajo javnega naročila po odprtem postopku: »Dobava in montaža Konfokalnega Ramanskega mikroskopa z vmesnikom za in-situ SEM-Ramansko analizo«,

NAVODILO: Ponudniki morajo priložiti podpisan in izpolnjen dokument Tehnične specifikacije.

| Tehnične specifikacije opreme | Konfokalni Ramanski mikroskop: |
| --- | --- |
|  | - Spektrometer z goriščno razdaljo vsaj 250 mm |
|  | - Razpon valovnih dolžin vsaj 200 - 2100 nm |
|  | - Spektralna ločljivost vsaj ≤ 0,3 cm-1 (FWHM) |
|  | - Prostorska ločljivost vsaj: |
|  | - < 0,5 µm (lateralna) |
|  | - < 1,5 µm (aksialna) |
|  | - Mejno valovno število: |
|  | - 5 cm-1 (spodnje) |
|  | - 30.000 cm-1 (zgornje) |
|  | - CCD detektor 1024 x 256 slikovnih točk s spektralnim območjem vsaj 400 - 1050 nm |
|  | - Vsebovati mora naslednje uklonske mrežice: |
|  | - 600 l/mm |
|  | - 1200 l/mm |
|  | - 1800 l/mm |
|  | - 2400 l/mm |
|  | - 3000 l/mm |
|  | - Vsebovati mora laserje valovnih dolžin: |
|  | - 532 nm |
|  | - 785 nm |
|  | - Omogočena mora biti možnost hitre naknadne vgradnje in priklopa dodatnih laserjev (1064 nm ali 405 nm) |
|  | - Zvezno nastavljiva velikost laserske točke |
|  | - Regulacija moči laserja vsaj med 0,01 in 100% v vsaj 9 korakih (stopnjah) |
|  | - Mikroskop mora vsebovati: |
|  | - Trinokularna glava |
|  | - Osvetlitev vzorca v načinu refleksije v svetlem in temnem polju |
|  | - Polarizatorji za opazovanje v polarizirani svetlobi |
|  | - Objektivi: 5×, 20× (ali 10×), 50× LWD, 100× (objektiva 50× LWD ali 100x morata omogočati opazovanje v temnem polju DF) |
|  | - HD kamera |
|  | - Motorizirana XYZ mizica s pomikom vsaj 75 x 75 x 25 mm s korakom 50 nm, krmilnikom (palični ali sledilna kroglica) in programsko opremo za hitro oslikovanje vzorca |
|  | - Ohišje mikroskopa za zaščito vzorca pred zunanjo svetlobo in operaterja pred laserskim sevanjem |
|  | - Razširjeno skeniranje celotnega spektralnega obsega pri visoki spektralni ločljivosti |
|  | - Samodejno sledenje izostritve (avtomatsko sprotno fokusiranje) |
|  | - Optična mizica z dovolj prostora za vgradnjo vseh vključenih laserjev, vključno z možnimi dodatnimi laserji (1064 nm ali 405 nm) |
|  | - Interni referenčni etaloni in viri svetlobe (neonska in bela svetloba) za samodejno umerjanje in korekcijo intenzitete |
|  | - Samodejna poravnava laserja in ramanskega signala |
|  | - Spektralna knjižnica in programska oprema, ki zajema: |
|  | - Programsko opremo za izdelavo lastnih spektralnih knjižnic in iskanje po drugih spektralnih knjižnicah |
|  | - Zbirko Ramanskih spektrov mineralov in anorganskih materialov |
|  | - Zbirko Ramanskih spektrov dragih kamnov |
|  | - Zbirko Ramanskih spektrov mikroplastike in sorodnih spojin |
|  | - Zbirko Ramanskih spektrov definiranih in komercialnih polimerov in polimernih dodatkov |
|  | - Zbirko Ramanskih spektrov barv (umetniških materialov, uporabljenih v zgodovinskih in sodobnih slikah) |
|  | - Zbirko Ramanskih spektrov onesnaževal v okolju |
|  | - Programska oprema za poglobljeno obdelavo podatkov (analiza komponent, analiza glavnih komponent, clusterska analiza) |
|  | - Programski moduli za analizo delcev (avtomatska analiza večjega števila delcev), vključno z mikroplastiko |
|  | Vmesnik za in-situ SEM-Ramansko analizo: |
|  | - Mora biti kompatibilen z vrstičnim elektronskim mikroskopom na poljsko emisijo ThermoFisher Apreo 2S LoVac. Ponudnik mora v okviru ponudbene cene izvesti delujočo povezavo med obema napravama. |
|  | - Omogočati mora sočasno (simultano) opazovanje vzorca z elektronskim mikroskopom in Ramanske meritve (točkovne, linijske, mapping) |
|  | - Omogočati mora uporabo laserjev valovnih dolžin 532 nm in 785 nm |
|  | - Omogočati mora Ramansko oslikovanje večje površine vzorca z nanometrskim korakom |
|  | - Omogočen mora biti vklop in izklop (upravljanje) vmesnika s strani operaterja elektronskega mikroskopa (SEM) (ne operaterja konfokalnega Ramanskega mikroskopa) |
|  | - Prostorska ločljivost vsaj: |
|  | - < 5 µm (lateralna) |
|  | - < 10 µm (aksialna) |
|  | Razno: |
|  | - Celotna oprema mora biti dobavljena s toliko osebnimi računalniki (PC) in monitorji, kolikor jih je potrebno za delovanje in upravljanje vseh komponent opreme |
|  | - Računalniki za upravljanje opreme in vseh njenih komponent morajo temeljiti na operacijskem sistemu Windows vsaj različice 10 ali novejše |
|  | - Zagotovljena mora biti vsa programska oprema z ustreznimi licencami za upravljanje vseh komponent opreme in obdelavo analiznih podatkov |
|  | - Zagotovljene morajo biti ustrezne kontrolne plošče za ročno upravljanje in nastavljanje parametrov opreme (palični krmilnik ali sledilna kroglica) |
|  | - Zagotovljene morajo biti tudi vse druge dodatne komponente potrebne za polno delujočo napravo (po končnem testiranju in zagonu s strani ponudnika) |
|  | - Dostava, montaža (testiranje in zagon) celotne opreme in vsaj 12 mesecev garancije na vso opremo in komponente |
| m | Izobraževanje: |
|  | - Najmanj 3-dnevno osnovno usposabljanje za Konfokalni Ramanski mikroskop z vmesnikom za in-situ SEM-Ramansko analizo na lokaciji naročnika s strani strokovnjaka, zaposlenega pri proizvajalcu opreme oziroma pooblaščenega s strani proizvajalca opreme. Po usposabljanju mora biti naročniku oz. osebam, ki so se udeležile usposabljanja, izdano potrdilo o usposabljanju. |
|  | - Paket dodatnega usposabljanja, aplikacij in podpore, dostopom do podatkovne baze spletnih modulov proizvajalca za usposabljanje uporabnikov, spletno podporo proizvajalca za oddaljeni dostop in diagnostična preverjanja. |
| m | Servisiranje: |
|  | - Servisna pogodba za obdobje 3 let, po poteku garancijskega roka, za servisiranje Konfokalnega Ramanskega mikroskopa z vmesnikom za in-situ SEM-Ramansko analizo, ki vključuje vsaj: |
|  | - Stroške servisiranja in popravil |
|  | - Posodobitve obstoječe programske opreme |
|  | - Podporo in diagnostična preverjanja opreme in komponent na daljavo |
|  | - En servisni in vzdrževalni obisk na leto |
|  | - Hiter odziv in izvedbo hitrih popravil |
|  | - Kritje vseh komponent in delov proizvedenih s strani proizvajalca opreme (razen laserjev) |
|  | - En nenačrtovan servisni in vzdrževalni obisk na leto (intervencija) |
|  | - Odzivni čas po e-pošti ali telefonu največ v 24 urah |
|  | - Odzivni čas za obisk na kraju samem mora biti krajši od 14 dni za vse komponente opreme, ne glede na vrsto težave |

| Dodatne zahteve | Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti originalno dokumentacijo proizvajalca ponujene opreme, ki mora biti javno dostopna in objektivno preverljiva, za vsako komponento opreme iz točk 1 do 25 tega dokumenta (Konfokalni Ramanski mikroskop in vmesnik za in-situ SEM-Ramansko analizo), ki dokazuje skladnost s specifikacijo predmeta javnega naročila. Ponudnik naj navede, na kakšen način se lahko naročnik po potrebi javno seznani z originalno dokumentacijo proizvajalca in objektivno preveri tehnično ustreznost ponujene opreme. |
| --- | --- |
|  | Ponudnik mora ob oddaji ponudbe priložiti pisno izjavo proizvajalca, da je vmesnik za in-situ SEM-Ramansko analizo kompatibilen z vrstičnim elektronskim mikroskopom na poljsko emisijo ThermoFisher Apreo 2S LoVac |
|  | Ponudnik mora ob oddaji ponudbe priložiti pisno izjavo proizvajalca, da dolžina optičnih vlaken med Ramanskim mikroskopom in vmesnikom ne vpliva na zmogljivosti Konfokalnega Ramanskega mikroskopa z vmesnikom za in-situ SEM-Ramansko analizo (intenziteto Ramanskega signala, spektralno ločljivost ali prostorsko ločljivost). |
|  | Ponudnik mora ob oddaji ponudbe priložiti pisno izjavo proizvajalca, da bo oprema tovarniško nova (nerabljena) in bodo v vse komponente opreme vgrajeni vsi in tovarniško novi (nerabljeni) deli. |
|  | Ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da zagotavlja originalne rezervne dele in potrošni material, vezan izključno na proizvajalca vseh glavnih komponent naprave, ter nudi vzdrževanje in servis vseh komponent opreme vsaj 10 let po poteku garancijskega roka. |
|  | Storitve servisiranja v obdobju garancije in vsaj 10 let po poteku garancijskega roka mora izvajati usposobljen serviser, pooblaščen s strani proizvajalca opreme, z aktivnim znanjem angleškega ali slovenskega jezika. |

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |