Obr- T1  TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA  DIGITALNI RTG aparat

Naročnik je pričakovane lastnosti in funkcionalnosti za predmet javnega naročila opredelil po posameznih postavkah v spodnjem opisu oz. tabeli pri čemer so ponujene lastnosti lahko boljše, ne smejo biti pa slabše.

Ponudnik naj v desni stolpec vpiše DA, če ponuja popolnoma enake lastnosti, kot jih zahteva naročnik. V primeru odstopanja od zahtev naročnika, naj ponudnik vpiše, kakšne lastnosti ima ponujeni aparat. Ponudnik mora obvezno priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere mora biti preverljivo, kako njegova oprema izpolnjuje v spodnji tabeli določene zahteve. Ponudnik naj v priloženi tehnični dokumentaciji proizvajalca jasno označi dele dokumentacije, kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve. V tabelo naj pri vsaki zahtevi vnese zaporedno št. strani tehnične dokumentacije, kjer se predmetni podatek nahaja.

- SPLOŠNE ZAHTEVE:

Naročnik išče izvajalca, ki bo izvedel:

- Demontažo obstoječega rtg aparata,

- pripravo prostora za namestitev novega rtg aparata,

- dobavo, montažo in vzdrževanje opreme skladno z zahtevami razpisne dokumentacije,

- zagon ter preizkus delovanja opreme oziroma celotnega sistema glede na zahteve razpisne dokumentacije,

- predaja vseh tehničnih dokumentov, atestov ter certifikatov, ki dokazujejo kakovost opreme,

- navodila za ravnanje z opremo in vzdrževanje, zapisana v slovenskem jeziku,

- preventivno vzdrževanje ter odprava napak in okvar strojne in programske opreme v času veljavnosti garancije,

- usposabljanje oz. izobraževanje zaposlenih v slovenskem jeziku ter

- druge aktivnosti skladno s pogoji razpisne dokumentacije in pogodbo.

RTG aparat mora omogočati slikanje stoje, leže in na mizi za pacienta, zagotovljena mora biti tudi možnost za izvedbo posebnih projekcij kot so poševno, lateralno, na invalidskih vozičkih, reševalnih posteljah in podobno.

Naročnik zahteva povezavo med HIS in konzolo RTG aparata, ter okolje za pisanje izvidov, s prikazom vseh pomembnih kliničnih podatkov.

Za poškodbe, nastale pri vgradnji opreme, odgovarja izvajalec, kar pomeni, da jih mora na lastne stroške tudi sanirati.

- ZAHTEVE RTG SISTEMA

|  | Ponujeni aparat je od proizvajalca (navesti) __________________________________ Tip opreme (navesti) __________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Zap. Št. | - SPLOŠNE LASTNOSTI RTG aparata Digitalni aparat mora imeti sledeče komponente in mora zagotavljati: | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
|  | Generator Stropni nosilec z RTG cevjo Stenski stativ s slikovnim sprejemnikom | DA NE Št.strani:____ |
|  | Vgradni slikovni sprejemnik v stenskem stativu | DA NE Št.strani:____ |
|  | Več funkcijski zaslon za upravljanje sistema in spreminjanje protokolov slikanja na ohišju RTG cevi | DA NE Št.strani:____ |
|  | 3D kamero oziroma sistem nadzora pacienta med preiskavo, ki omogoča kolimacijo slikovnega polja tudi iz komandnega prostora z možnostjo kasnejše nadgradnje za avtomatsko in ročno kolimacijo za slikanja prsnih organov (kolimacija prsnih organov se izvede avtomatsko glede na vsakega posameznega pacienta posebej) | DA NE Št.strani:____ |
|  | Plavajoča in po višini nastavljiva miza za bolnika z vgrajenim predalom, ki omogoča uporabo brezžičnega slikovnega sprejemnika | DA NE Št.strani:____ |
|  | Brezžičen sprejemnik za prostoročno RTG slikanje | DA NE Št.strani:____ |
|  | Delovno postajo za prevzem in obdelavo slike | DA NE Št.strani:____ |
|  | Brezžični daljinec za upravljanje sistema | DA NE Št.strani:____ |
|  | Aparat mora zagotavljati: - Avtomatično premikanje v 6 oseh - Avtomatsko centriranje in sledenje RTG cevi in slikovnega sprejemnika v stenskem stativu in v mizi - Avtomatsko centriranje RTG cevi in prenosnega slikovnega sprejemnika - Možnost centriranja na zgornjem robu stenskega stativa - Avtomatizirano in ročno nastavljanje RTG cevi v vseh oseh (x,y,z) in možnih kotih - Hitrost premikanja vsaj 0,6 m/s +/-10% v smereh x in y - Hitrost premikanja v vertikalni osi do 25 °/s in hitrost premikanja v horizontalni osi do 40 °/s - Aparat mora omogočati shranjevanja vsaj 300 ekspozicijskih položajev glede na različne programe slikanja | DA NE Št.strani:____ Št.strani:____ Št.strani:____ Št.strani:____ Št.strani:____ Št.strani:____ Št.strani:____ Št.strani:____ |

| Zap. Št. | - GENERATOR | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Visokofrekvenčni generator z nominalno močjo vsaj 80 kW | DA NE Št.strani:____ |
|  | Omogočene morajo biti napetosti vsaj od 40 kV do 150 kV in tokovi vsaj do 1000 mA | DA NE Št.strani:____ |
|  | Najmanjši mAs produkt ne sme biti večji kot 0,5 mAs | DA NE Št.strani:____ |
|  | Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti večji od 1 ms | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | - RTG CEV | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Mora omogočati nominalno moč 150 kV | DA NE Št.strani:____ |
|  | Mora imeti 2 gorišči: manjši velikosti največ 0,6 mm in večji velikosti največ 1,0 mm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Mora imeti vgrajene filtre mehkih žarkov | DA NE Št.strani:____ |
|  | Mora imeta dodatne filtre, ki se avtomatsko ali ročno vstavljajo glede na izbrani program avtomatike: vsaj 2 debelini (Cu ali Cu/Al) | DA NE Št.strani:____ |
|  | Cev mora imeti hitrost vsaj 9000 obratov na minuto | DA NE Št.strani:____ |
|  | Toplotna kapaciteta anode mora biti najmanj 800 kHU | DA NE Št.strani:____ |
|  | Mora imeti svetlobno telo za omejevanje preglednega polja s kolimatorjem, ki se avtomatično in ročno prilagaja preglednem polju glede na protokol slikanja | DA NE Št.strani:____ |
|  | Omogočati mora nastavljanje preglednega polja kolimatorja s 3D kamero iz nadzornega prostora | DA NE Št.strani:____ |
|  | Omogočeno mora biti obračanje ohišja kolimatorja (zaslonke) za vsaj +/-45° - ročno in/ali motorizirano | DA NE Št.strani:____ |
|  | Mora imeti vgrajen merilec produkta doze in površine (DAP), ki mora biti izračunana ali izmerjena (tudi DICOMtag) | DA NE Št.strani:____ |
|  | Mora imeti dvostopenjsko stikalo za proženje ekspozicije | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | - PREISKOVALNA MIZA | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Vgrajen naj bo predal, ki omogoča uporabo prenosnega slikovnega sprejemnika, ki je specificiran v nadaljevanju. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Omogočena mora biti vzdolžna in prečna postavitev detektorja. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Aparat mora samodejno prilagoditi kolimacijo glede na postavitev detektorja v pokončni ali ležeči položaj (+/-90°) v predalu. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Omogočen mora biti dostop do bolnika iz vseh strani na preiskovalni mizi | DA NE Št.strani:____ |
|  | Premikanje mize mora biti omogočeno pod mizo iz leve in desne strani mize | DA NE Št.strani:____ |
|  | Miza mora biti ravne površine | DA NE Št.strani:____ |
|  | Dimenzije mize vsaj 80 cm x 240 cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Nosilnost mize mora biti vsaj 300 kg | DA NE Št.strani:____ |
|  | Razpon nastavljive višine mize mora biti najmanj 53 cm in do vsaj 90 cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Vzdolžni premik mize mora biti vsaj +/-45 cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Horizontalni premik mize mora biti vsaj +/-12 cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Miza mora biti radio transparentna (≤ 0,75 mm Al) | DA NE Št.strani:____ |
|  | Radiografska rešetka mora biti fokusirana od 115 cm do 180 cm (+/-5 cm), ki je snemljiva. | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora imeti najmanj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije (AEC) in to najmanj dve stranski in eno sredinsko celico | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | - STROPNI NOSILEC RTG CEVI | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Nosilec cevi mora omogočati slikanja v direktni in stranski projekciji za vse višine in pozicije: slikanja na plavajoči mizi, slikanja na stenskem stativu in slikanja na držalu za prenosni slikovni sprejemnik | DA NE Št.strani:____ |
|  | Nosilec cevi mora na LCD zaslonu na dotik omogočati upravljanje in pripravo na preiskavo za vse smeri in pozicije: o Prikazovati mora demografske podatke o Omogočati mora spreminjanje ekspozicijskih pogojev, razdalje gorišča o Omogočati mora izbiro delovnega mesta, izbor ionizacijskih celic in filtrov o Prikazovati mora kot nagiba cevi in kot nagiba brezžičnega detektorja ter omogočati enostavno zagotavljanje pravokotne projekcije žarka na detektor o Vsebovati integrirano kamero in prikazovati pogled na pacienta iz smeri 'smer žarka' | DA NE Št.strani:____ |
|  | Vzdolžni premik po prostoru mora biti 340 cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Prečni premik po prostoru mora biti 320 cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Vertikalni pomik mora biti najmanj 180 cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati motorizirano premikanje RTG cevi v vse smeri po prostoru (x, y, z) z motorizirano rotacijo cevi okoli vertikalne in horizontalne osi | DA NE Št.strani:____ |
|  | Pri slikanju mora zagotavljati avtomatsko prilagajanje razdalje fokus-detektor s pritiskom na gumb | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati avtomatsko sledenje bucky napravi v stenskem stativu ali položaju slikovnega sprejemnika v mizi ter avtomatsko centriranje na prostoročni sprejemnik slike | DA NE Št.strani:____ |
|  | Mora imeti možnost izklopa vgrajenega laserja za pozicioniranje pacienta | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | - STENSKI STATIV | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Vgrajen naj bo fiksni ploski digitalni sprejemnik velikosti slike najmanj 42 cm x 42 cm | DA NE Št.strani:____ |
|  | Radiografska rešetka naj bo fokusirana od 115 cm do 180 cm (+/-5 cm) | DA NE Št.strani:____ |
|  | Naklon stativa najmanj od -20° do +90° | DA NE Št.strani:____ |
|  | Stativ se mora premikati vsaj od 30 cm do vsaj 170 cm centralni žarek od tal | DA NE Št.strani:____ |
|  | Stenski stativ mora imeti držala za roke (za npr. stransko slikanje pljuč) | DA NE Št.strani:____ |
|  | Stativ mora imeti vsaj 3 ionizacijske celice za nadzor ekspozicije in to najmanj 2 stranski in 1 sredinsko celico | DA NE Št.strani:____ |
|  | Svetlobni indikator preglednega polja mora omogočati tudi poravnavo na zgornjo mejo vgrajenega slikovnega sprejemnika | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati avtomatsko sinhronizirano premikanje rentgenske cevi v skladu z nastavitvijo višine stenskega stativa | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora imeti VGRAJEN SLIKOVNI SPREJEMNIK v stenskem stativu: - Velikost slike najmanj 42 cm x 42 cm - Mora delovati na kombinaciji amorfnega silicija in cezijevega jodida - Matrika vsaj 2800 x 2800 - Velikost piksla ne večja od 150 µm - Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bitov - Čas prikaza rekonstruirane slike ne sme biti daljša od 8 s | DA NE Št.strani:____ |
|  | SLIKOVNI SPREJEMNIK – PRENOSNI, ki se ga lahko vstavi tudi v predal mize za pacienta: Prenosni slikovni sprejemnik mora omogočati slikanje brez polnitve vsaj 2h, priloženi mora biti polnilec za baterije in dodatna baterija. Prenosni slikovni sprejemnik mora bit na razpolago 24/7/365 (več baterij ali podobna rešitev) – ponudnik v stolpcu navede ponujeno tehnološko rešitev. - Mora delovati na kombinaciji amorfnega silicija in cezijevega jodida - Velikost piksla ne večja od 150 µm - Prikazana globina slike ne sme biti manjša od 16 bitov - Zagotavljati mora brezžični prenos slike - Največja obremenitev teže na detektorju vsaj 100 kg - Čas prikaza rekonstruirane slike ne več kot 8 s - Dodatna baterija s polnilcem - Velikost slike najmanj 34 cm x 42 cm - Matrika vsaj 2300 x 2800 - Detektor uporaben tako v mizi v predalu kot tudi za prosto slikanje v prostoru - Teža sprejemnika ne več kot 3,5 kg | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | - DELOVNA POSTAJA | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Monitor diagonale vsaj 60 cm z možnostjo upravljanja na dotik | DA NE Št.strani:____ |
|  | Možnost shranjevanja do 10.000 slik | DA NE Št.strani:____ |
|  | Mora omogočati prevzem bolnika iz HIS sistema v ZD Kranj | DA NE Št.strani:____ |
|  | Svetilnost zaslona najmanj 400 cd/m2 | DA NE Št.strani:____ |
|  | Omogočati mora: - vnos programov slikanja (vsaj 100 programov) - enostaven nadzor nad demografskimi podatki - enostaven nadzor nad vsemi ekspozicijskimi parametri - ločen pregled nad protokoli slikanja med odraslimi in otroci - prikaz slike čez celotni zaslon - izvajanje meritev kotov, razdalj, povečav, dodajanja besedila,… | DA NE Št.strani:____ |
|  | Dodatno mora vsebovati UPS za delovno postajo (v primeru izpada električnega toka) | DA NE Št.strani:____ |
|  | Pripadajoča programska oprema mora biti najnovejša, ki mora omogočati: - procesiranje slik (ročno in pred programirano) z naprednimi funkcijami za prilagajanje kontrasta, vidljivosti majhnih struktur in šuma na slikah za vse vrste slikanja predvsem za otroke in odrasle - funkcijo ob uporabi prenosnega slikovnega sprejemnika, ki izboljša kontrastnost slike podobno, kot pri uporabi radiografske rešetke (npr. gridless ali enakovredno) - možnost kasnejše nadgradnje za samodejno kolimacijo pri preiskavi PA toraksa stoje (kolimacija se izvede avtomatsko za vsakega pacienta posebej) - pregled nad pacientom in nadzor nad kolimatorjem (fina nastavitev kolimatorja) iz nadzornega prostora - izvajanje dolgih posnetkov nog in hrbtenice (leže na mizi in stoje ob stenskem stativu) s samodejnim zajemom in sestavljanjem slike. Pri tem mora zagotavljati velikost slikovnega polja: - leže na mizi: 90 cm x 40 cm - stoje ob stenskem stativu: 150 cm x 40 cm. | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | - DICOM | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Sistem mora biti integriran s HIS sistemom v ZD Kranj | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati pregledovanje slik v PACS sistemu brez večjih obdelav slik (eno okno in center slike) za primarno diagnostiko | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora imeti sledeče licence: - DICOM Send - DICOM Print - DICOM Query/Retrive - DICOM Worklist/MPPS - DICOM Dose Structured REPORT | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | - OSTALE ZAHTEVE IN DODATNA OPREMA | Ponujene lastnosti in zaporedna št. strani v tehnični dokumentaciji, kjer je podatek mogoče preveriti |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat mora biti opremljen z merilcem doze, Dose area product meter | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati izpis DAP vrednosti (EI – exposure index) na zaslonu in v DICOM zaglavju | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati izbiro različnih doz na slikovnem sprejemniku (hitrostni razredi) in vsaj 4 koraki optične gostote (+2/-2) | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora omogočati pregled in izvoz zavrnjenih slik (s seznamom vzroka) | DA NE Št.strani:____ |
|  | Programska oprema mora omogočati individualni vpis z geslom za vsakega uporabnika posebej | DA NE Št.strani:____ |
|  | Sistem mora imeti sistem za komunikacijo med bolnikom in izvajalcem posega, ki se nahaja izven preiskovalnega prostora | DA NE Št.strani:____ |
|  | Omogočeno je premikanje RTG sistema z brezžičnim daljinskim upravljalnikom | DA NE Št.strani:____ |
|  | Dodana snemljiva radiografska rešetka za veliki prenosni slikovni sprejemnik, fokusirana na 115cm (+/-15cm) z razmerjem prilagojenem slikanju na postelji ali vozičku | DA NE Št.strani:____ |
|  | Držalo za prenosni slikovni sprejemnik; držalo se namesti na rob mize za preiskovanca | DA NE Št.strani:____ |

| Zap. Št. | - VGRADNJA NOVEGA RTG APARATA IN ODSTRANITEV STAREGA |  |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Priprava prostora za vgradnjo in sama vgradnja novega RTG aparata. Priprava prostora zajema vsa dela (gradbena, instalacijska, zaključna …), ki so potrebna za ureditev prostora za namestitev aparata ter vzpostavitev enakega stanja prostorov po načelu »funkcionalni ključ v roke.« | DA Prilagamo lasten popis del za ureditev prostora. |
|  | Demontaža starega, odvoz in deponija; potrdilo o ekološko ustrezni odstranitvi in deponiji aparata | DA |
|  | Ureditev dokumentacije, ki jo naročnik potrebuje za odjavo registracije starega in prijavo novega RTG aparata na pristojne inštitucije | DA |

4. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA VEZANE NA PREDMET NAROČILA

| ZP | ZAGOTAVLJANJE OSTALIH POGOJEV IZVEDBE | Označi DA če pogoje zagotavlja in doda dokazila, kot jih zahteva naročnik |
| --- | --- | --- |
|  | Naročnik zahteva dobavni rok z montažo in nemotenim pričetkom delovanja aparata do 60 dni od podpisa pogodbe. | DA Zagotavljamo dobavni rok do 60 dni od podpisa pogodbe. |
|  | Ponudnik zagotavlja osebje, ki je usposobljeno za izvedbo vgradnje oz. montaže RTG aparata, za zagon in preizkus delovanja opreme ter za izobraževanje osebja uporabnika za delo z dobavljenim aparatom v slovenskem jeziku. | DA |
|  | Ponudnik bo v slovenskem jeziku zagotovil brezplačno izobraževanje osebja uporabnika za varno in uspešno delo z opremo do faze popolnega obvladovanja sistema, kar bodo po izvedbi potrdili uporabniki s podpisom na prevzemnem zapisniku. | DA |
|  | Ob prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik, ki je podlaga za izstavitev računa. Dobavitelj mora ob predaji aparata naročniku izročiti najmanj: - Tehnično dokumentacijo, ki je sestavni del tehnične mape aparata, ki se nahaja ob aparatu; - Navodila za uporabo obvezno v slovenskem jeziku; - Garancijsko izjavo z navedbo kontaktnih podatkov serviserjev. | DA |
|  | Naročnik za aparat zahteva garancijski rok najmanj 24 mesecev. | DA zagotavljamo garancijski rok _____ mesecev. |
|  | V garancijskem roku mora biti zagotovljen servis in vzdrževanje opreme ter ostale aktivnosti skladno s tehničnimi specifikacijami, z določili pogodbe oz. celotno razpisno dokumentacijo. | DA |
|  | Ponudnik zagotavlja, da je vsa oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna ter izdelana skladno s tehničnimi predpisi veljavnimi v EU na področju medicinske opreme oz. pripomočkov in ima oznako CE. | DA in je razvidno iz priloženih prospektov oz. kataloga. |

5. VZDRŽEVANJE in SERVISIRANJE

| ZP | ZAGOTAVLJANJE VZDRŽEVANJA | Označi DA če pogoje zagotavlja in doda dokazila, kot jih zahteva naročnik |
| --- | --- | --- |
|  | Naročnik pričakuje vzdrževanje oz. servisiranje na poziv in sicer v odzivnih časih: - dostopnost serviserja od ponedeljka do petka od 7 do 17 ure - dobavitelj zagotavlja odzivni čas servisne službe za začetek servisiranja do 6 ur - Izvajalec se obvezuje, da bo manjšo napako odpravil najkasneje v roku 1 delovnega dneva od prejema obvestila ter večje napake v okviru 2 delovnih dni po prejemu poziva s strani naročnika. - V primeru, da bo za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine, mora biti napaka odpravljena v roku 7 delovnih dni. - V kolikor zaradi različnih okoliščin izvajalec ne bi mogel izpolniti rokov za odpravo napak, se pogodbeni stranki o določitvi novega roka in povračilu morebitne škode naročniku medsebojno dogovorita. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik in to na račun dobavitelja. | DA |
|  | Redno vzdrževanje obsega redni pregled opreme, preverjanje in optimizacijo opreme, vse potrebne konfiguracije, nastavitve strojne in programske opreme, odpravljanje manjših pomanjkljivosti na opremi, pomoč in svetovanje naročniku. | da |
|  | Ponudnik zagotavlja pogarancijsko vzdrževanje RTG aparata v skladu z vzorcem pogodbe o vzdrževanju digitalnega rtg aparata za obdobje 36 mesecev in začne veljati naslednji dan po preteku garancijske dobe. | da |
|  | Ponudnik zagotavlja vzdrževanje, servis in rezervne dele še najmanj 10 let po izvedbi predmetnega naročila. | da |
|  | Ponudnik je s strani proizvajalca pooblaščen oz. ima z njim urejen pogodbeni odnos za prodajo in vzdrževanje predmetnega blaga – ponudnik mora navesti podatke o serviserju in priložiti dokazilo, da je serviser usposobljen in pooblaščen s strani proizvajalca aparata izvajati servis. | DA OBVEZNA PRILOGA: proizvajalčevo pooblastilo za prodajo, vzdrževanje in zagotavljanje rezervnih delov. |
|  | Servisna služba mora biti organizirana v Sloveniji ali v državah EU, ki omogoča zahtevani odzivni čas in čas za odpravo napak. Opomba: V kolikor bo ponudnik zagotavljal pogoj s servisiranjem iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na svoje stroške zagotoviti ponudnik. | Navedite servis in kontakt |

Ponudnik s podpisom potrjuje, da je sposoben izvesti predmetno javno naročilo v celoti in sprejema vse zahteve ter pogoje opredeljene v tehnični dokumentaciji.

Kraj in datum:						Žig in podpis zakonitega zastopnika:

………………………………				……………………………………………….