SKLOP 1

Tehnične zahteve za linearni pospeševalnik s pripadajočo opremo (AP 2)

| # Tehnične zahteve za linearni pospeševalnik |  | # Dokazilo (dokument X, stran Y) | # Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Linearni pospeševalnik mora omogočati obsevanje s fotonsko energijo 6 MV . |  |  |  |
| ## Linearni pospeševalnik mora omogočati obsevanje pri hitrosti doze vsaj 600 MU/min. Opomba: MU je definirana v razponu 0,8 – 1,2 cGy merjeno v referenčnih pogojih. |  |  |  |
| ## Omogočati mora obsevalne tehnike: VMAT, IMRT, IGRT. |  |  |  |
| ## Linearni pospeševalnik mora imeti MLC sistem s projicirano širino lističev, merjeno v izocentru, ki znaša največ 5 mm. Omogočena mora biti interdigitacija lističev. |  |  |  |
| ## Linearni pospeševalnik mora omogočati obsevanja polj vse do dimenzije 25 cm × 25 cm (merjeno v izocentru) z možnostjo rotacije polja vsaj ± 90° (collimator rotation). |  |  |  |
| ## Linearni pospeševalnik mora imeti naslednje načine slikanja za verifikacijo lege bolnika: MV CBCT, planarno slikanje MV/MV in kV CBCT. |  |  |  |
| ## Največje rekonstruirano vidno polje (FOV) za kilovoltni (kV) CBCT mora biti ≥ 70 cm. |  |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati algoritem MAR (Metal Artefact Reduction) za zmanjšanje artefaktov na kV CBCT slikah, ki so posledica prisotnosti kovinskih vsadkov, zobnih zalivk, kontrastnega sredstva visoke elektronske gostote in podobno. |  |  |  |
| ## Ponudnik mora ponuditi napredni iterativni algoritem za rekonstrukcijo kV CBCT. |  |  |  |
| ## Izbrani ponudnik mora dobaviti in namestiti delovno postajo z vso pripadajočo strojno opremo in z vsemi potrebnimi licencami in programsko opremo za razvrščanje bolnikov v OIS (kot npr. Appointment Scheduling). |  |  |  |
| ## Obsevalna miza (IGRT vrhnja plošča z nosilnostjo vsaj 200 kg) mora omogočati avtomatsko nastavljanje v treh koordinatnih oseh iz kontrolne sobe ter lateralni premik mize vsaj +/- 15 cm. |  |  |  |
| ## Linearni pospeševalnik z vso pripadajočo opremo mora biti povezan z obstoječimi sistemi oddelka RT (CT simulatorja, MRI simulator, PET CT simulator, načrtovalni sistemi in OIS sistem). Izbrani ponudnik mora dobaviti vse licence, ki so potrebne za popolno integracijo linearnega pospeševalnika v oddelek. Izbrani ponudnik mora povezati linearni pospeševalnik z dobavljeno opremo v načrtovalni in OIS sistem, ki je na OIL. |  |  |  |
| ## Izbrani ponudnik mora dobaviti štiri pozicijske laserje, če ti niso del aparata. |  |  |  |
| ## Odstopanje žarkovnega snopa od slikovnega izocentra pri vsakem kotu kolimatorja in gantrija je lahko največ 1 mm. |  |  |  |
| ## Aparat mora omogočati obsevanje plana z dvema bližnjima izocentroma z eno nastavitvijo bolnika, ter s takšnim načinom omogočati obsevanje daljšega volumna. |  |  |  |
| ## Aparat mora omogočati zajem dveh CBCT slik z longitudinalnim zamikom mize, ki se avtomatsko združita. |  |  |  |
| ## Ponudnik mora ponuditi programsko in strojno opremo za avtomatsko preverjanje delovanja linearnega pospeševalnika za sledeče parametre: izocenter (gantry and collimator isocenter accuracy), sovpadanje med obsevalnim in slikovnim (MV in kV) izocentrom, natančnost nastavitve mize v treh smereh (lat, long, vert), natančnost nastavitve kolimatorja in roke pospeševalnika (collimator and gantry), natančnost nastavitev čeljusti (jaw offset), natančnost MLC-ja (MLC offset), konstantnost izhodnega toka sevanja (beam output constancy check), konstantnost profila žarka sevanja (beam profile constancy check). |  |  |  |
| ## Če ponudnikov načrtovalni sistem zahteva modeliranje linearnega pospeševalnika s strani ponudnika, mora ponudnik verificirati in potrditi popolnost in pravilnost dozimetričnih meritev opravljenih s strani osebja naročnika, pa tudi opraviti modeliranje načrtovalnega sistema za vse algoritme računanja, ki jih ima ponudnikov načrtovalni sistem. Omenjeno mora izbrani ponudnik opraviti najkasneje v roku 30 dni od predaje meritev, stroški pa morajo biti vključeni v ponudbo. |  |  |  |
| ## V kolikor je ponudnik na oddelku naročnika v preteklosti inštaliral linearni pospeševalnik, ki je enakega modela kot ponujeni vendar starejše verzije, naročnik zahteva, da ponudnik nadgradi programsko opremo obstoječih linearnih pospeševalnikov enakega modela na verzijo in opcije, ki jih ima ponujeni linearni pospeševalnik zadnje generacije. Na ta način bo lahko naročnik v primeru okvare enega izmed obeh linearnih pospeševalnikov brez dodatnega dela obseval bolnike na delujočem linearnem pospeševalniku. |  |  |  |
| ## Ponujeni aparat mora delovati brezhibno v standardnem kliničnem okolju vsaj 6 mesecev (obsevanje bolnikov v redni klinični praksi). Ponujeni aparat mora imeti CE certifikat in mora biti najnovejša - zadnja generacija svojega modela. Na željo naročnika mora ponudnik prikazati delovanje aparata v realnosti na kliničnem oddelku. |  |  |  |
| ## Ponujeni aparat mora imeti CE certifikat in mora biti najnovejša-zadnja generacija verzija svojega modela. |  |  |  |
| ## Ponujeni aparat mora biti energijsko usklajen z obstoječimi ponudnikovimi aparati enakega modela na oddelku. |  |  |  |
| ## Izbrani ponudnik mora ponuditi desetletno vzdrževalno pogodbo po principu »all inclusive« za linearni pospeševalnik s pripadajočo opremo*. ## Zahteva se, da nepredvideno nedelovanje sistema ne presega 3% letno (t.i. 97% »up-time« oziroma 3% »down time«). Če nepredvideno nedelovanje presega omenjeno mejo 3% (to je ekvivalentno 90 uram), se ponudniku ob koncu vsakega leta obračuna penale in sicer po formuli: ## V pomeni ceno ponujene desetletne vzdrževalne (servisne) pogodbe preračunano na eno leto v €(EUR), x pomeni število nenačrtovanih ur nedelovanja sistema nad 90-imi »dovoljenimi urami« (»down time«), y pa pomeni penale v € (EUR). ## Ure nedelovanja, ki se zavedejo kot »down-time« se pričnejo šteti 4 ure po tem, ko se nedelovanje javi servisnemu centru. Nenačrtovane ure nedelovanja se beležijo med 7.00 in 20.00 vsak delovni dan, podatki o nedelovanju pa se bodo pošiljali ponudniku (ali proizvajalcu) vsake 3 mesece. V kolikor nepredvideno delovanje preseže mejo 90-ih ur med letom, se o tem takoj obvesti ponudnika in se vse nadaljnje redne servisne preglede prestavi v termine izven delovnega časa (sobota ali/in nedelja). Pogodbena kazen se obračuna/odšteje od pogodbene cene v naslednjem letu. *Pripadajoča oprema je: ## Oprema navedena pod točko 1.17 |  |  |  |
| ## V ponudbo morajo biti vključena izobraževanja osebja naročnika in sicer: ## - izobraževanje za enega zdravnika, enega radiološkega inženirja ter enega fizika osebje naročnika v bolnišnici (“on – site”) za vso opremo. Priložen mora biti natančen program, za potrditev termina je potrebno soglasje naročnika; (Ponudbeni predračun, točka 2.1.); ## - izobraževanje v referenčnem centru za enega radiološkega inženirja; za potrditev termina in kraja je potrebno soglasje naročnika (Ponudbeni predračun, točka 2.2.); ## - izobraževanje v referenčnem centru za radioterapevta in medicinskega fizika; potrditev termina in kraja je potrebno soglasje naročnika (Ponudbeni predračun, točka 2.3.) ## - šolanje za enega vzdrževalca v izobraževalnem centru proizvajalca linearnega pospeševalnika po programu proizvajalca (Ponudbeni predračun, točka 2.4.); ## - šolanje za enega fizika v izobraževalnem centru proizvajalca linearnega pospeševalnika po programu proizvajalca - izobraževanje se mora nanašati na tehnično delovanje aparata (npr. Vzdrževanje aparata s fizikalne perspektive) (Ponudbeni predračun, točka 2.5.); ## - ponudba mora vsebovati vsa izobraževanja nujna za pravilno rokovanje z vso v ponudbi navedeno opremo, kot jih predvideva ponudnik-proizvajalec. Izobraževanja, ki so nujna za osnovno uporabo opreme morajo biti izvedena pred pričetkom kliničnega dela aparata. ## Cene izobraževanj mora ponudnik vpisati v ponudbeni predračun (Obrazec št. 2). Pri tem mora upoštevati navodila za izpolnjevanje ponudbenega predračuna, ki so del obrazca 2 (Opomba: vključeni so vsi stroški za posamezna izobraževanja (šolnine), vendar brez stroškov poti, nastanitve in dnevnic osebja naročnika). ## »On site« izobraževanje mora biti izvedeno po končnem prevzemu in ob pričetku kliničnega dela. Željene termine in vsebino izobraževanja sporoči naročnik izbranemu ponudniku po končnem prevzemu. ## Vsa ostala izobraževanja (točke od 2.2. do 2.5.) morajo biti izvedena v roku enega leta od začetka kliničnega delovanja aparata. Želene termine in vsebino izobraževanja sporoči naročnik izbranemu ponudniku po končnem prevzemu. |  |  |  |
| ## Specifična oprema za radioterapijo |  |  |  |
| 2.1 Ponudba mora vsebovati podlago za prsni koš z nastavitvijo kota in oporo za roke v položaju odročenja in za glavo. | 2 kom |  |  |
| 2.2 Ponudba mora vsebovati 5 standardnih podpor za glavo (1set), komplet treh konturiranih podpor za glavo (1set) in podporo za glavo v trebušni (PA) legi (1kom). Ponudba mora vsebovati tudi otroško podlago za glavo v trebušni (PA) -1kom in hrbtni (AP) legi -1kom. Material je polietilen ali podobno. |  |  |  |
| 2.3 Ponudba mora vsebovati sistem podpor za kolena in stopala brez osnovne plošče. Z visoko in nizko podložno blazino za kolena in blazino za stopala. | 1set |  |  |
| 2.4 Ponudba mora vsebovati večnamenske podložne blazine za namestitev bolnikov (komplet šestih blazin). | 1set |  |  |
| 2.5. Oprema mora vsebovati set karbonskih klinov in podlag za kline. Set naj vsebuje kline (wedges): 2.5° in 5°, ter podloge za kline (spacers) 20mm in 30mm. | 2 seta |  |  |
| 2.5 Ponudba mora vsebovati mehko podložno blazino za bolnika (couchtop cover). | 1kom |  |  |
| 2.6 Ponudba mora vsebovati karbonsko ploščo za fiksacijo glave in ramen. | 1kom |  |  |
| 2.7 Ponudba mora vsebovati karbonsko nagibno osnovno ploščo za fiksacijo glave s šestimi možnimi položaji nagiba. | 1kom |  |  |
| 2.8 Ponudba mora vsebovati blazino za prsni koš (PA). | 1kom |  |  |
| 2.9 Ponudba mora vsebovati karbonsko podlago za glavo s kompletom podpor za roke. | 1set |  |  |
| 2.10.Ponudba mora vsebovati set nagibnih podpor za roke (Height Adjustable Arm Supports). | 1kompl |  |  |
| 2.10. Ponudba mora vsebovati osnovno ploščo za extrakranialno stereotaksijo, ki mora biti iz materiala, ki znatno ne oslabi žarkov in mora biti CT/MR kompatibila dolžine 1829mm | 2kom |  |  |
| 2.11. Ponudba mora vsebovati podaljšano podlago za prsni koš z nastavitvijo opore za roke v položaju odročenja in za glavo. Podlaga mora biti kompatibilna z osnovno ploščo za extrakranialno stereotaksijo in CT/MR kompatibilna. Držala za roke morajo biti U-grip (1kom). | 1kom |  |  |
| 2.12. Oprema mora vsebovati pas za kompresijo in imobilizacijo abdomna, kompatibilen s podlago opisano v 2.10. | 1set |  |  |
| 2.13. Ponudba mora vsebovati ustrezni montažni pribor za pritrditev dodatnega obsevalnega pribora za nastavitev in fiksacijo bolnika glede na ponujeno obsevalno mizo oziroma vrhnjo ploščo. |  |  |  |
| 2.14. Ponudba mora vsebovati blazino za odraslega bolnika (oblika črke T), katero je možno oblikovati po obliki telesa bolnika in zadrži obliko; kompatibilna mora biti z obliko podlage za prsni koš. CT/MR kompatibilna. | 5kom |  |  |
| 2.15. Ponudba mora vsebovati dolgo blazino, katero je možno oblikovati po obliki telesa bolnika in zadrži obliko; kompatibilna mora biti z obliko podlage za prsni koš. CT/MR kompatibilna | 10kom |  |  |
| 2.16. Ponudba mora vsebovati ustrezne stenske nosilce za specifično opremo oziroma pribor (nosilec za podlage za podporo glave ni potreben). |  |  |  |
| 2.17. Specificiran obsevalni pribor mora biti iz materialov, ki znatno ne oslabijo žarkov (karbonska vlakna ali podobno) in mora omogočati obsevanje pod katerimkoli kotom roke pospeševalnika (gantry). |  |  |  |
| 2.18. Ves dodatni obsevalni pribor mora biti skladen s sistemom, ki ga uporabljamo na Onkološkem inštitutu (oprema podjetja Civco). |  |  |  |

OPOZORILO:

Ponudnik mora za vsako od zgoraj navedenih točk predložiti ustrezno tehnično dokumentacijo (prospekt, katalog ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami) z natančnim opisom ponujene opreme iz katerega mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev predmeta javnega naročila in sicer po vrstnem redu, kakor so zahteve zapisane.

Naročnik kot ustrezno dokazilo ne bo upošteval izjave gospodarskega subjekta, ki ni hkrati tudi proizvajalec ponujene opreme.

Naročnik ima tudi po prevzemu pravico zahtevati takojšnjo odpravo napak v času garancijske dobe, če napake odkrije. Če se v času garancijske dobe izkaže, da oprema na kakršenkoli način ne izpolnjuje zahtev po popolni funkcionalnosti (predvsem brezhibno delovanje povezanih sistemov OIS, TPS, linearni pospeševalnik, CT, dozimetrična oprema, …), je dolžnost izbranega ponudnika takojšnja vzpostavitev popolne funkcionalnosti brez dodatnih stroškov za naročnika.