SKLOP 2

Tehnične zahteve za linearni pospeševalnik s pripadajočo opremo (AP 8)

| # Tehnične zahteve za linearni pospeševalnik |  | # Dokazilo (dokument X, stran Y) | # Za uporabo naročnika |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Linearni pospeševalnik mora omogočati obsevanje s fotonskimi energijami 6 MV, 10 MV in 15 MV (z izravnalnim filtrom), 6 MV in 10 MV (brez izravnalnega filtra). |  |  |  |
| ## Omogočati mora obsevanje z elektronskimi energijami 6 MeV, 9 MeV, 12 MeV, 15 MeV in 18 MeV. |  |  |  |
| ## Za žarek s fotonsko energijo 6 MV brez izravnalnega filtra mora omogočati izsevanje z višjo dozno hitrostjo (dose rate): 1200 MU/min ali več. ## Za žarek s fotonsko energijo 10 MV brez izravnalnega filtra mora omogočati izsevanje z višjo dozno hitrostjo (dose rate): 2100 MU/min ali več. ## Opomba: MU je definirana v razponu 0,8 – 1,2 cGy merjeno v referenčnih pogojih. |  |  |  |
| ## Omogočati mora izsevanje: - statičnih obsevalnih polj oblikovanih z MLC kolimatorjem, - intenzitetno moduliranih (IMRT) polj v t.i. načinu »Step&Shoot« in »Sliding window«, - ločno in intenzitetno moduliranih (VMAT) polj - SBRT in SRT obsevalnih načrtov. |  |  |  |
| ## Ponujeni aparat mora biti zadnje verzije. |  |  |  |
| ## Ponujeni aparat mora biti energijsko usklajen vsaj z enim aparatom na oddelku. |  |  |  |
| ## Obstoječa programska oprema ponudnikovih linearnih pospeševalnikov na oddelku mora biti nadgrajena na enako programsko verzijo kot jo ima dobavljeni. Kot ločeno ponudbo (opcijo) mora ponudnik dodati tudi nadgradnjo strojne opreme na enako verzijo, kot jo ima nov aparat. |  |  |  |
| ## Linak mora imeti MLC sistem, ki ima najmanj 120 lističev, širina centralnih lističev, merjena v izocentru, je 2.5 mm, ostalih pa 5 mm. Omogočena mora biti interdigitacija lističev. Natančnost pozicioniranja MLC lističev mora biti ±1 mm. |  |  |  |
| ## Omogočati mora obsevanja polj vse do dimenzije 40 cm × 40 cm (merjeno v izocentru). Natančnost pozicioniranja čeljusti mora biti ± 2 mm, natančnost pozicioniranja MLC lističev pa ± 1 mm. |  |  |  |
| ## Natančnost sevalnega izocentra mora ustrezati priporočenim standardom za stereotaktično (SBRT) obsevanje: odstopanje žarkovnega snopa od slikovnega izocentra pri vsakem kotu kolimatorja in gantrija je lahko največ 0,75 mm, odstopanje pri vsakem kotu kolimatorja, gantrija in mize pa je lahko največ 1 mm. Omenjena natančnost se preveri z Winston-Lutz testom ali z njemu enakovrednim testom. |  |  |  |
| ## Obsevalna miza linearnega pospeševalnika mora omogočati 6D premike - v vseh treh kartezičnih smereh (longitudinalno, lateralno in vertikalno) kot tudi v treh smereh rotacije (nagib, naklon in odklon). Premikanje ter nastavljanje obsevalne mize mora biti avtomatsko ter vodeno iz kontrolne sobe. Vrhnja plošča obsevalne mize mora biti iz karbonskih vlaken ter mora imeti nosilnost vsaj 200 kg. |  |  |  |
| ## Linearni pospeševalnik mora imeti sistem za slikovno vodeno radioterapijo (image guided radiotherapy – IGRT). Ta mora vsebovati sledeče slikovne sisteme: EPID detektor za MV žarke, ki omogoča tudi zajem slike pri nizkih MV energijah (tipično 2.5 MV), detektor za kilovoltne žarke ter izvor kilovoltnih žarkov. Slednja morata omogočati zajem planarnih ter CBCT slik. ## Mehanski nadzor in kontrola gibanja MV in kV detektorja ter kV vira (RTG cev) mora biti popolnoma avtomatiziran in delujoč v povezavi s krmilno enoto nameščeno na komandnem pultu. |  |  |  |
| ## Slikovni kV sistem mora omogočati naslednje načine planarnega slikanja: na sprožilec ter samodejno periodično intrafrakcijsko slikanje. |  |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati algoritem MAR (Metal Artefact Reduction) za zmanjšanje artefaktov na kV CBCT slikah, ki so posledica prisotnosti kovinskih vsadkov, zobnih zalivk, kontrastnega sredstva visoke elektronske gostote in podobno. |  |  |  |
| ## CBCT sistem mora omogočati naslednje načine slikanja: 4D CBCT, fazno ter amplitudno proženo slikanje CBCT (gated CBCT). |  |  |  |
| ## Aparat mora omogočati slikanje daljšega področja z zajemom dveh ali več CBCT slik z vmesnim longitudinalnim premikom mize, ki se avtomatsko združita. |  |  |  |
| ## CBCT sistem mora omogočati rekonstrukcijo CBCT slik z naprednim iterativnim rekonstrukcijskim algoritmom, ki zmanjša šum in artefakte na slikah. |  |  |  |
| ## kV detektor mora biti dimenzij vsaj 40 cm x 40 cm. |  |  |  |
| ## Ponudnik mora ponuditi programsko in strojno opremo za avtomatsko preverjanje delovanja linearnega pospeševalnika za sledeče parametre: izocenter (gantry and collimator isocenter accuracy), sovpadanje med obsevalnim in slikovnim (MV in kV) izocentrom, natančnost nastavitve mize v treh smereh (lat, long, vert), natančnost nastavitve kolimatorja in roke pospeševalnika (collimator and gantry), natančnost nastavitev čeljusti (jaw offset), natančnost MLC-ja (MLC offset), konstantnost izhodnega toka sevanja (beam output constancy check), konstantnost profila žarka sevanja (beam profile constancy check). |  |  |  |
| ## Linearni pospeševalnik mora omogočati proženo obsevanje in proženo slikanje s strani sistema za nadzor dihanja (npr. tehnika zadržanega diha ter tehnika proženega obsevanja - gating) in proženo slikanje s strani avtomatske prepoznave fiducialnih markerjev (npr. tehnika auto-beam hold). Izbrani ponudnik mora dostaviti in namestiti vso potrebno programsko in strojno opremo ter ustrezne licence. |  |  |  |
| ## MV EPID sistem mora omogočati »dozimetrično« verifikacijo VMAT in IMRT obsevalnih načrtov. Izbrani ponudnik mora dobaviti in namestiti vso potrebno strojno in programsko opremo ter ustrezne licence, tako da bo sistem integriran z obstoječimi sistemi linearnega pospeševalnika. |  |  |  |
| ## Linak mora za potrebe izvajanja TBI tehnike s TBI protokolom OIL delovati s fotonsko energijo 6 MV pri hitrosti doze 100 MU/min. Povprečna hitrost doze v času 4 min neprekinjenega obsevanja z energijo 6 MV mora biti 100 MU/min ± 2 MU/min. Za preverbo načina izvedbe tega testa se ponudnik dogovori z naročnikom v času prevzema. |  |  |  |
| ## Za potrebe izvajanja TBI obsevanja po TBI protokolu OIL mora biti obsevalni prostor pripravljen za izvajanje te tehnike. |  |  |  |
| ## Linak mora omogočati obsevanje SRK (stereotaktična radiokirurgija) na način, kjer z enim izocentrom in nekoplanarnimi obsevalnimi polji obsevamo več metastaz–tarčnih volumnov hkrati (SRS of multiple metastases with a single isocenter). Sistem mora obsevalni načrt izsevati popolnoma avtomatsko, z avtomatskim slikanjem znotraj frakcije pred in za vsakim obsevalnim poljem. V kolikor je potrebno, mora biti dobavljena in inštalirana tudi programska oprema z vsemi potrebnimi licencami, ki optimizira načrtovanje takšnih obsevalnih načrtov. Vključeno mora biti izobraževanje osebja OIL. |  |  |  |
| ## Ponudnik mora ponuditi 1 imobilizacijski paket posebej namenjen za stereotaktično obsevanje glave z odprto masko (open view mask), ki je sestavljena iz dveh mask, ki sta nastavljivi po višini z distančniki. Oprema mora vključevati vrhnjo mizo, držala za roke, podporo za glavo, označevalne adapterje za mizo, Vsa oprema mora biti kompatibilna s CT-ji na OIL. Vključeno mora biti tudi izobraževanje osebja tako na CT-ju kot tudi linearnem pospeševalniku . |  |  |  |
| ## Linearni pospeševalnik mora biti opremljen s sistemom za ne-invazivno 3D površinsko sledenje bolnika v realnem času (SGRT/ SIGRT), in sicer s sistemom Align RT proizvajalca Vision RT. Sistem mora v celoti vsebovati opremo za sledenje bolnika pri obsevanju, med drugimi tudi pri obsevanju SBRT tehnike z odprto masko in pri obsevanju v zadržanem dihu. ## Izbrani ponudnik mora dobaviti in namestiti vso potrebno strojno in programsko opremo ter ustrezne licence (OSMS base, EXGI, 3Dphoto, 6DoF, Postural Alignment, ROI Metrics, Cube Calibration, ACO) tako, da bo novi sistem integriran z obstoječimi sistemi. Dobavljena mora biti tudi oprema (strojna in programska) za kalibracije, preverjanje sistema in nadzor kakovosti . Ponudnik mora namestiti na dobavljeni sistem najnovejšo programsko opremo ter na ostale obstoječe sisteme, ki so že na oddelku. ## Vključeno mora biti izobraževanje osebja OIL. |  |  |  |
| ## Linearni pospeševalnik in vsa pripadajoča oprema morajo biti povezani z obstoječimi sistemi oddelka RT (CT simulatorji, MRI simulatorjem, PET CT simulatorjem, načrtovalnimi sistemi in OIS sistemi). Izbrani ponudnik mora dobaviti vse licence, ki so potrebne za popolno integracijo aparata v oddelek. Izbrani ponudnik mora povezati linak z dobavljeno opremo v načrtovalni in OIS sistem, ki je na OIL. |  |  |  |
| ## Izbrani ponudnik mora dobaviti in namestiti delovno postajo z vso pripadajočo strojno opremo in z vsemi potrebnimi licencami in programsko opremo za razvrščanje bolnikov v OIS (kot npr. Appointment Scheduling). |  |  |  |
| ## Izbrani ponudnik mora dobaviti štiri zelene pozicijske laserje: tri s pravokotnima črtama ter enega sagitalnega z eno črto. Nastavljanje pozicije laserjev mora biti izvedeno s pomočjo daljinskega upravljalnika. |  |  |  |
| ## Če ponudnikov načrtovalni sistem zahteva modeliranje linearnega pospeševalnika s strani ponudnika, mora ponudnik verificirati in potrditi popolnost in pravilnost dozimetričnih meritev opravljenih s strani osebja naročnika, pa tudi opraviti modeliranje načrtovalnega sistema za vse fotonske in elektronske energije ter za vse algoritme računanja, ki jih ima ponudnikov načrtovalni sistem. Omenjeno mora izbrani ponudnik opraviti najkasneje v roku 30 dni od predaje meritev, stroški pa morajo biti vključeni v ponudbo. |  |  |  |
| ## Izbrani ponudnik mora ponuditi desetletno vzdrževalno pogodbo po principu »all inclusive« za linearni pospeševalnik s pripadajočo opremo. Ponudnik mora navesti seznam opreme, ki je vključena v vzdrževalno pogodbo. Zahteva se, da nepredvideno nedelovanje sistema ne presega 3% letno (t.i. 97% »up-time« oziroma 3% »down time«). Če nepredvideno nedelovanje presega omenjeno mejo 3% (to je ekvivalentno 90 uram), se ponudniku ob koncu vsakega leta obračuna penale in sicer po formuli: , ## V pomeni ceno ponujene desetletne vzdrževalne (servisne) pogodbe preračunano na eno leto v € (EUR), x pomeni število nenačrtovanih ur nedelovanja sistema nad 90-imi »dovoljenimi urami« (»down time«), y pa pomeni penale v € (EUR). ## Ure nedelovanja, ki se zavedejo kot »down-time« se pričnejo šteti 4 ure po tem, ko se nedelovanje javi servisnemu centru. Nenačrtovane ure nedelovanja se beležijo med 7.00 in 20.00 vsak delovni dan, podatki o nedelovanju pa se bodo pošiljali ponudniku (ali proizvajalcu) vsake 3 mesece. ## V kolikor nepredvideno delovanje preseže mejo 90-ih ur med letom, se o tem takoj obvesti ponudnika in se vse nadaljnje redne servisne preglede prestavi v termine izven delovnega časa (sobota ali/in nedelja). Pogodbena kazen se obračuna/odšteje od pogodbene cene v naslednjem letu. |  |  |  |
| ## V ponudbo morajo biti vključena izobraževanja osebja naročnika in sicer: ## - izobraževanju za osebje naročnika v bolnišnici (“on – site”) za vso opremo v trajanju vsaj 5 delovnih dni (40 ur); priložen mora biti natančen program, za potrditev termina je potrebno soglasje naročnika (Ponudbeni predračun, točka 2.1.); - izobraževanje v referenčnem centru za enega radiološkega inženirja; za potrditev termina in kraja je potrebno soglasje naročnika (Ponudbeni predračun, točka 2.2.) - izobraževanje v referenčnem centru za radioterapevta in medicinskega fizika; potrditev termina in kraja je potrebno soglasje naročnika (Ponudbeni predračun, točka 2.3.) ## - šolanje za enega vzdrževalca v izobraževalnem centru proizvajalca linearnega pospeševalnika po programu proizvajalca (Ponudbeni predračun, točka 2.4); - šolanje za enega fizika v izobraževalnem centru proizvajalca linearnega pospeševalnika po programu proizvajalca - izobraževanje se mora nanašati na tehnično delovanje aparata (npr. Vzdrževanje aparata s fizikalne perspektive) (Ponudbeni predračun, točka 2.5.) ## - vsa izobraževanja nujna za pravilno rokovanje z vso v ponudbi navedeno opremo, kot jih predvideva ponudnik-proizvajalec. ## Cene izobraževanj mora ponudnik vpisati v ponudbeni predračun (Obrazec št. 2). Pri tem mora upoštevati navodila za izpolnjevanje ponudbenega predračuna, ki so del obrazca 2 (Opomba: vključeni so vsi stroški za posamezna izobraževanja (šolnine), vendar brez stroškov poti, nastanitve in dnevnic osebja naročnika). ## »On site« izobraževanje mora biti izvedeno po končnem prevzemu in ob pričetku kliničnega dela. Željene termine in vsebino izobraževanja sporoči naročnik izbranemu ponudniku po končnem prevzemu. ## Vsa ostala izobraževanja ( točke od 2.2 do 2.5) morajo biti izvedena v roku enega leta od začetka kliničnega delovanja aparata. ## Želene termine in vsebino izobraževanja sporoči naročnik izbranemu ponudniku po končnem prevzemu. |  |  |  |
| # Specifična oprema za radioterapijo |  |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati podlago za prsni koš z nastavitvijo kota ter oporo za roke v položaju odročenja in glavo. | 2 kom |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati podpore za glavo: 5 standardnih (1 set), komplet 3 konturiranih podpor (1 set), podporo za glavo v trebušni (PA) legi, otroško podlago v trebušni (PA) in hrbtni (AP) legi. Material je polietilen ali podobno. |  |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati večnamenske podložne blazine za namestitev bolnikov (komplet šestih blazin). | 1 kompl |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati sistem podpor za kolena in stopala z osnovno ploščo s pritrditvenim priborom. Z visoko in nizko podložno blazino za kolena in blazino za stopala. | 1 kompl |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati mehko podložno blazino za bolnika (couchtop cover). | 1 kom |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati set karbonskih klinov in podlag za kline. Set naj vsebuje kline (wedges): 2.5° in 5°, ter podloge za kline (spacers) 20 mm in 30 mm. | 2 seta |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati karbonsko ploščo za fiksacijo glave in ramen. | 1 kom |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati karbonsko nagibno osnovno ploščo za fiksacijo glave s šestimi možnimi položaji nagiba. | 1 kom |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati karbonsko podlago za glavo s kompletom podpor za roke. | 1 kompl |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati set nagibnih podpor za roke (Height Adjustable Arm Supports). | 1 kompl |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati osnovno ploščo za ekstrakranialno stereotaksijo iz materiala, ki znatno ne oslabi žarkov, in mora biti CT/MR kompatibilna, dolžine 1829 mm. | 2 kom |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati podaljšano podlago za prsni koš z nastavitvijo opore za roke v položaju odročenja in za glavo. Podlaga mora biti kompatibilna z osnovno ploščo za ekstrakranialno stereotaksijo in CT/MR kompatibilna. Držala za roke morajo biti U-grip. | 1 kom |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati pas za kompresijo in imobilizacijo abdomna, kompatibilen s podlago opisano v 2.11. | 2 kom |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati ustrezni montažni pribor za pritrditev dodatnih obsevalnih pripomočkov za nastavitev in fiksacijo bolnika glede na ponujeno obsevalno mizo oziroma vrhnjo ploščo. |  |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati blazino za odraslega bolnika (oblika črke T), ki jo je možno oblikovati po obliki telesa bolnika in zadrži obliko; kompatibilna mora biti z obliko podlage za prsni koš. CT/MR kompatibilna. | 5 kom |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati dolgo blazino, ki je možno oblikovati po obliki telesa bolnika in zadrži obliko; kompatibilna mora biti z obliko podlage za prsni koš. CT/MR kompatibilna | 10 kom |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati ustrezne stenske nosilce za specifično opremo oziroma pribor (nosilec za podlage za podporo glave ni potreben). |  |  |  |
| ## Specificiran obsevalni pribor mora biti iz materialov, ki znatno ne oslabijo žarkov (karbonska vlakna ali podobno) in mora omogočati obsevanje pod katerimkoli kotom roke pospeševalnika (gantry). |  |  |  |
| ## Ves obsevalni pribor mora biti kompatibilen s sistemom, ki ga uporabljamo na Onkološkem inštitutu (oprema podjetja Civco). |  |  |  |
| # Oprema za zagotavljanje kvalitete |  |  |  |
| ## Ponudba mora vsebovati fantom, ki omogoča izvedbo necentralnega Winston-Lutz testa kot npr. MultiMet-WL Cube fantom podjetja Sun Nuclear ali ISOHex Check podjetja Standard Imaging. Poleg referenčne/centralne kroglice mora fantom vsebovati vsaj še eno kroglico, ki je od referenčne odmaknjena najmanj 5 cm, a ne več kot 10 cm. Kroglice morajo imeti določene pozicije z nenatančnostjo največ ±0,2 mm. Ponudba mora vsebovati tudi programsko opremo, ki omogoča analizo slik Winston-Lutz testa ter izračun napak. | 1 kom |  |  |

OPOZORILO:

Ponudnik mora za vsako od zgoraj navedenih točk predložiti ustrezno tehnično dokumentacijo (prospekt, katalog ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami) z natančnim opisom ponujene opreme iz katerega mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev predmeta javnega naročila in sicer po vrstnem redu, kakor so zahteve zapisane.

Naročnik kot ustrezno dokazilo ne bo upošteval izjave gospodarskega subjekta, ki ni hkrati tudi proizvajalec ponujene opreme.

Naročnik ima tudi po prevzemu pravico zahtevati takojšnjo odpravo napak v času garancijske dobe, če napake odkrije. Če se v času garancijske dobe izkaže, da oprema na kakršenkoli način ne izpolnjuje zahtev po popolni funkcionalnosti (predvsem brezhibno delovanje povezanih sistemov OIS, TPS, linearni pospeševalnik, CT, …), je dolžnost izbranega ponudnika takojšnja vzpostavitev popolne funkcionalnosti brez dodatnih stroškov za naročnika.