## SKLOP1 TOT.BREZC.ENDOPR.KOLK
| PONUDNIK | [12 empty] | Priloga 2
FIRMA
NASLOV:
PREDRAČUN ŠT.:
SKLOP 1: | ENDOPROTEZA KOLKA
PODSKLOP 1.1 TOTALNA BREZCEMENTNA ENDOPROTEZA KOLKA
Zap. št. | Artikel | Tehnične lastnosti in zahteve | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
ACETABULARNI DEL PROTEZE
1 | Monoblok presfit ponvica z vitam. E 28, 32, 36 | Ponvica mora biti brezcementna, pressfit, izdelana v monoblok verziji. Izdelana naj bo iz visoko pre-križanega obogatenega z E vitaminom, prekrita s kovinskim plaščem iz titanijevih delcev. Ponvica mora biti v zunanjih premerih od 44 mm do 70 mm v razmaku po 2 mm ter v notranjih premerih 28mm, 32mm in 36mm. Na obodu naj bodo vsaj štiri odprtine za možnost fiksacije z dodatnimi titanijevimi vijaki premera 4mm. | kos | 100 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ponvica acet.tip II, tanka, elastična | Ponvica mora biti izdelana iz titanijeve zlitine. Na površini naj bodo koncentrično potekajoči grebeni kovinskih zobcev in mora omogočati press-fit implantacijo. Obstajati mora tudi fleksibilna ponvica brez odprtin za vijake, premera 40 mm do vsaj 62 mm. | kos | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vložek iz PE z dodatkom vit. E 28, 32, 36 | Fleksibilna ponvica mora omogočati vstavitev prekrižanega polietilenskega vložka z vitaminom E, v velikosti 28, 32, 36 mm. Polietilenski vložek naj obstaja tudi v verziji z antiluksacijskim robom. | kos | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Specialni vijaki 4.0 mm za ponvico, steril, ti | Specialni titanijevi vijaki naj bodo premera 4 mm v dolžinah od 26 mm do 44 mm, samonarezni. | kos | 20 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FEMORALNI DEL PROTEZE
1 | Steblo, HA kritje– standardna in lateralizirana verzija (vel.od 0 do 12) | Deblo mora biti iz titanove zlitine Ti6Al4V. Hrapava površina je v celoti prekrita s hidroksiapatitom in proksimalno rebrno strukturo. Proteza mora obstajati v standardni in lateralizacijski verziji, obe s CCD kotom 134⁰. Na voljo naj bo vsaj 10 velikosti debel, katere naj usklajeno rastejo po dimenzijah (longitudinalno, frontalno in lateralno). Oblika debla mora zagotavljati press-fit implantacijo, proksimalni del naj bo v obliki tulipana, brez ramena zaradi ohranitve velikega trohantra. | kos | 100 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Steblo dolgo, revizijsko | Na voljo mora biti tudi enako deblo kot navedeno zgoraj, vandar daljše v primeru revizijskega posega. To deblo naj bo z medialno ležečim ovratnikom, ki sede na kalkar. Na voljo morajo biti vsaj 4 velikosti. | kos | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Steblo kratko, TCP+CaP kritje - standardna in lateralizir. verzija | Za potrebe minimalno invazivne vstavitve in tritočkovne fiiksacije mora biti na voljo kratko deblo v vsaj 14 velikostih izdelano iz enake zlitine Ti6Al4V, prekrito s Ti plasma sprejem in kalcijevim fosfatom za hitrejše vraščanje. Distalni del debla mora biti gladek in visoko poliran. | kos | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
GLAVICA PROTEZE
1 | Glava CoCr 28, 32, 36 mm | Glavica proteze mora biti izdelana iz CoCrMo zlitine za implantacijo na konus 12/14. Na voljo mora biti v 28mm, 32mm in 36 mm ter v različnih velikosti vratu S,M,L,XL in XXL. | kos | 10 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Glava ZrO2-Al2O3 keramika 28, 32, 36 mm | Glavica proteze mora biti izdelana iz Al2O3-ZrO2 ali ZrO2- Al2O3 keramike za imlatacijo na konus 12/14, premera 28mm, 32mm in 36 mm ter v različnih velikosti vratu S,M,L,XL. | kos | 90 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PODSKLOP 1.1 | [8 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 1.2: CEMENTNA TOTALNA IN PARCIALNA ENDOPROTEZA KOLKA
Zap. št. | Artikel | Tehnične lastnosti in zahteve | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV |  | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
FEMORALNI DEL
1 | Cementno steblo, jeklo, standard in lateral (velikost od 7.5 do 17.50 mm) | Steblo iz jekla mora biti cementno z nizko vsebnostjo niklja. Izdelan mora biti v standardni in lateralizacisjki verziji s konusom 12/14, CCD kot 135⁰. Na voljo mora biti v velikosti od 7.50 mm do 17.50 mm. Deblo naj bo anteroposteriorno sploščeno z vertikalnimi utori po celotni dolžini. | kos | 20 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cementno steblo CoCrMo, standard in lateral (od 7.5 do 20.0 mm) | Steblo iz CoCrMo zlitine, brez vsebnosti niklja, mora biti cementno v standardni in lateralizacisjki verziji s konusom 12/14, CCD kot 135⁰. Na voljo mora biti od 7.50 mm do 20.00 mm. Deblo naj bo anteroposteriorno sploščeno z vertikalnimi utori po celotni dolžini. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kostni čep neresorbtiven | Ponudnik mora ponuditi neresorbtivni čep s pripadojočim inštrumentarijem. Neresorbtivni kostni čep naj bo narejen iz UHMW-PE v velikosti S, M, L, XL. | kos | 20 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
GLAVA PROTEZE
1 | Glava kovinska 28mm, 32mm, jeklo | Glavica proteze mora obstajati v nerjevečem jeklu za implantacijo na konus 12/14. Premer glavice mora biti 28 mm in 32 mm. | kos | 20 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Glava CoCrMo 28mm, 32mm, 36 mm | Glavica proteze mora obstajati v CoCrMo zlitini za implantacijo na konus 12/14. Premer glavice mora biti 28 mm, 32 mm in 36 mm. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Biartikularna glava, kovinska | Biartikularna glava mora biti iz jekla, obstajati mora v zunanjih premerih v rastru po 2 mm, od 42 mm do 58 mm. | kos | 20 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Biartikularna glava, CoCrMo | Biartikularna glava mora biti iz CoCrMo zlitine, obstajati mora v zunanjih premerih od 42 mm do 59 mm, v rastru po 1 mm. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ACETABULARNI DEL PROTEZE (za TEP)
1 | Polietilenska ponvica, cementna | Ponvica mora biti cementna, izdelana iz UHMW-PE. Notranji premer mora biti 28 mm in 32 mm. Velikosti ponvice morajo biti od 42 mm do 64 mm za nizek profil, 44 mm do 58 mm za globok profil. Zunanja površina mora nbiti rebrasta in v obodu mora biti vtisnjena markirna žica za rentgensko slikanje. Obstajati mora v nizkem in globokem profilu. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ojačevitveni obroč za streho acetabuluma, ti (Mueller) | Izdelan mora biti iz titana, v dimenzijah od 42 mm do 58 mm v rastru po 2 mm. Obroč se fiksira s 6,5 mm spongioznimi vijaki. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vijaki 6.5 mm, ti, steril | Spongiozni vijaki 6.5 mm iz titana, s polnim navojem, v dimenzijah od 20mm do 50 mm, v rastru po 5 mm. | kos | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PODSKLOP 1.2 | [8 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 1.3: PRIMARNA ENDOPROTEZA Z MENJALNIM MODULARNIM VRATOM
Zap. št. | Artikel | Tehnične lastnosti in zahteve | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
FEMORALNI DEL
1 | Brezcementno modularno deblo za displazije, ti | Brezcementno modularno femoralno deblo je izdelano iz Ti6Al4V zlitine, na voljo v 14 diametrih, od 13 mm do 26 mm, dolžina debel pri diametrih 13 mm je 87 mm, pri diametrih 14 mm 96 mm, pri ostalih diametrih 100 mm. Deblo ima antitorzijska longitudinalna krilca ter anatomski nagib 5⁰ po femoralnem kanalu. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Brezcementno modularno deblo za displazije, ti, daljše | Brezcementno modularno femoralno deblo je izdelano iz Ti6Al4V zlitine, na voljo v 11 diametrih, od 16 mm do 26 mm, dolžina debel 120 mm in 140 mm. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
GLAVA PROTEZE
1 | Femoralna glava, kovinska, CoCrMo | Kovinska femoralna glava iz zlitine CoCrMo morajo biti na voljo v premerih 28 mm, 32 mm in 36 mm, v vsakem premeru v 6 dolžinah S, M, L, XL, XXL, XXXL. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Femoralna glava, keramična | Keramična femoralna glava morajo biti na voljo v premerih 28 mm, 32 mm, 36 mm in 40 mm, v treh dolžinah S, M, L za diametra 28 mm in 32 mm. XL za diameter 36 mm in 40 mm. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MODULARNI VRAT
1 | Modularni vrat | Proksimalen del - modularni vrat, ki se pričvrsti na distalni del proteze je v obliki cilindra in se dodatno fiksira na stem z varnostim vijakom. Modularni vratovi morajo biti v standardni in lateralizacijski izvedbi CCD kot 135⁰ in 125⁰, konus vratov 12/14. vratovi morajo biti v diametrih 16, 19 in 23 mm., različnih dolžin od 41 mm do 48 mm ter različnih offsetov od 23 mm do 41 mm. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PODSKLOP 1.3 | [8 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 1.4: KLINASTO OBLIKOVANA RAVNA BREZCEMENTNA KOLČNA PROTEZA
Zap. št. | Artikel | Tehnične lastnosti in zahteve | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
1 | Brezcementno femoralno steblo, standard (135⁰) in lateral (126⁰), najmanj 9 velikosti | Deblo mora biti izdelano iz titanove zlitine (Ti6Al4V), v spodnjem delu mora biti ravno. Proksimalni del naj bo v obliki tulipana z dvema zožitvama, prečni prerez proksimalnega dela naj bo trapezoiden, distalnega dela pa četverokoten, vendar brez ostrih robov. Na proksimalnem delu debla morajo biti vodoravne navzgor lomljene zareze, na distalnem delu debla pa navpične zareze. Navpične zareze morajo na lateralnem delu debla potekati po celotni dolžini debla. Celotno deblo mora biti prekrito s hidroksiapatitom. V standardni obliki naj kot CCD znaša 135⁰, v lateralizirani obliki enak kot s 6 mm zamikom, obstaja naj tudi CCD kot 126⁰. Deblo mora imeti najmanj 9 različnih velikosti. | kos | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Brezcementna ponvica ( velikost od 44 mm do 66 mm) | Brezcementna ponvica naj ima dvojno artikulacijo (dual-mobility), metalni del ponvice naj bo na voljo v velikosti od vsaj 44 mm do vsaj 64 mm. Površina naj bo pokrita s titanovim poroznim plaščem ali hidroksiapatitom. | kos | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vložek, vitaminski | Vložek mora biti iz cross - link polietilena, dodatno obdelenega z antioksidantom, velikosti od 44 mm do 64 mm. | kos | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Glava proteze CoCrMo, 28 mm, 32 mm, 36 mm | Glavica proteze morajo biti iz krom-kobaltove zlitine premera 28 mm, 32 mm in 36 mm. Glavice premera morajo imeti vsaj 4 različne dolžine vratu. | kos | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Glava proteze, keramika, 28 mm, 32 mm, 36 mm | Glavica proteze morajo biti iz delta keramike. Premer keramične glavice mora biti 28 mm, 32 mm in 36 mm. Glavice premera morajo imeti vsaj 3 različne dolžine vratu. | kos | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PODSKLOP 1.4 | [8 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 1.5: REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLKA
Zap. št. | Artikel | Tehnične lastnosti in zahteve | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
| FEMORALNI DIAFIZNI DEL | Kolčno deblo mora biti modularno brezcementno, izdelano iz titanove zlitine (Ti6Al4V), razen fiksacijskega vijaka, ki je še dodatno prekrit s TiN kritjem. Na voljo v 18 diametrih od premera 13 mm do 30 mm v rastru po 1mm. Debla dolžine 80 in 140 mm naj bodo ravna. Debla dolžine 140 mm naj bodo ravna in anatomsko ukrivljena. Debla dolžine 260 in 320 mm naj bodo samo anatomsko ukrivljena z odprtinama za distalni zaklep. Deblo ima 8 antitorzijskih longitudinalnih kril. Celotna dolžina revizijskih debel skupaj z vratom in ekstenzijskim tulcem znaša od 130mm do 420mm.
1 | Deblo dia. 13-22mm, dolž.140mm,ravno in dolž. 200mm,ravno in ukrivljeno |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Deblo dia. 23-30mm, dolž.140mm,ravno in dolž. 200mm,ravno in ukrivljeno |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Deblo dia. 11-29mm, dolž.260 in 320mm,ukrivljeno z distalnim zaklepom |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| FEMORALNI PROKSIMALNI DEL | Stegnenični proksimalni del sestoji iz modularnega vrata in lahko tudi ekstenzijskega tulca. Vrat se pričvrsti na distalni del proteze z Morsovim taperjem in se dodatno fiksira na deblo z varnostnim vijakom. Modularni vratovi z ali brez grebena ter trohanterni segment naj imajo standardni - CCD kot 130° in gladko površino. Lateralizacijki vrat s CCD kotom 123.5° mora imeti rebrasto strukturo. Konus vseh vratov je 12/14. Obe izvedbi vratov naj bosta na voljo v različnih dolžinah (od 50 mm do 70 mm). Za podaljšanje proksimalnega segmenta potrebujemo še podaljševalni tulec dolžine 30mm, premera 16mm do 22 mm v rastru po 1 mm. Instrumentarij mora vsebovati testne implantate za diafizni in proksimalni del stegnenice (vrat). Instrument za insercijo in ekstrakcijo s navojnim potiskalom, mora omogočati enostavno intraoperativno menjavo že fiksiranih komponent v primeru spremembe anteverzijskega kota vratnega dela endoproteze ali njene menjave.
1 | Vrat standardni in lateralizacijski S,M,L |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Vrat z grebenom, standardni S,M,L |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Vrat za trhanterni segment standardni S,L |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vijak M6 kratek/dolg za vrat |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Čepni prednapetnostni vijak |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ekstenzijski tulec dia. 16-22mm, dolž. 30mm |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| GLAVICA PROTEZE | Glavica endoproteze naj bo iz Al2O3 - ZrO2 keramike premera 28mm, 32mm in 36mm s najmanj 3 dolžinami S,M,L.
1 | Glava Al2O3 - ZrO2, keramika 28,32,36 mm |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PODSKLOP 1.5 | [8 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 1.6: PODPORNI REVIZIJSKI OBROČ TIPA BURCH - SCHNEIDER
Zap. št. | Artikel | Tehnične lastnosti in zahteve | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
1 | Obroč tipa Burch - Schneider | Podporni revizijski obroč s pričvrstitvijo z vijaki za kritje večjih kostnih defektov strehe in dna acetabuluma. Izdelan mora biti iz čistega titana ali titanove zlitine. Obroč naj ima dve krili: superiorno krilo, ki se z vijaki pričvrsti na črevnico in inferiorno krilo, ki se zagozdi v ischium. inštrumentarij mora omogočati tudi ukrivljenje krila, s čimer se doseže idealno prilagajanje. Obroči naj bodo izdelani v levi in desni varianti in imajo notranji premer od 42 mm do 64 mm. Na voljo morajo biti tudi spongiozni vijaki 6.5 mm, dolžine od 15 mm do 60 mm. | kos | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Spongiozni vijak 6,5 mm | Na voljo morajo biti tudi spongiozni vijaki 6.5 mm, dolžine od 15 mm do 60 mm. | kos | 4 | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PODSKLOP 1.6 | [8 empty] | 0 | 0
Za vsako posamezno postavko predračuna, ki vsebuje več posameznih kataloških številk – velikosti, VRINITE POTREBNO MESTO VRSTIC (tabelo prekopirati na nov delovni list) in izpolnite podatke za vse razpoložljive velikosti tako, da bo skupni seštevek vseh posameznih velikosti enak količini, ki jo za posamezno postavko zahtevamo. (npr. za postavko vijak s ponvico 30 kosov).
Žig in podpis ponudnika:
Datum:

## SKLOP 2 Endoproteza kolena
| PONUDNIK | [12 empty] | OBRAZEC 3
FIRMA
NASLOV:
PREDRAČUN ŠT.:
SKLOP 2: KOLENSKA PRIMARNA in PRIMARNA ANTIALERGIJSKA PROTEZA, PARCIALNA KOLENSKA PROTEZA IN KOLENSKA REVIZIJSKA PROTEZA
PODSKLOP 2.1 KOLENSKA PRIMARNA IN PRIMARNA ANTIALERGIJSKA ENDOPROTEZA
Zap. št. | Artikel | Tehnične lastnosti in zahteve | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
1 | Femoralni del cementni PS (vsaj 8 velikosti) | Femoralni del mora biti anatomso oblikovan, leva in desna različica, izdelan iz krom-kobaltove zlitine. Femoralni del mora imeti v območju od -20 do 90 stopinj obliko enojnega radiusa (single radius), sprednji del komponente naj bo v sagitalni ravnini v vsaj 5 stopinjski fleksiji (zmanjšanje možnosti notching-a). Pomembno je da je v distalnem in posteriornem delu tanjši od 10 mm, kar omogoča minimalno resekcijo kosti od samo 9 mm na distalnem in posteriornem kondilu. Obstajata naj v CR in PS verziji, vsaka v vsaj 8 različnih velikosti. | kos | 90 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Femoralni del cementni PS antialergijski TiNbN (min 8 vel.) | Obstajati mora tudi možnost antialergijske komponente prekrite s titanijevim nitridom (TiNbN). Obstajati mora v vsaj 8 različnih velikosti. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Femoralni del cementni CR (min 8 velikosti) |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Femoralni del brezcementni (min 8 velikosti) | Femoralni brezcementni del mora biti enako oblikovan kot cementni za CR/UC ali rotacijsko artikulacijo: anatomsko oblikovan (leva in desna različica), izdelan iz CoCrMo zlitine, ki ima kostno kontaktne ploskve prekrite s titanom (Ticp). Femoralni del mora imeti v območju od -20 do 90 stopinj obliko enojnega radiuasa (single radius), sprednji del komponente naj bo v sagitalni ravnini v vsaj 5 stopinjski fleksiji (zmanjšanje možnosti notching-a). | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Femoralni del cementni CR antialergijski TiNbN; (min 8 vel.) | Obstajati mora tudi možnost antialergijske komponente prekrite s titanijevim nitridom (TiNbN). Obstajati mora v vsaj 8 različnih velikosti. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tibialni del cementni fiksni za PS in CR (min 8 vel.) | Tibialni del naj bo simtričen iz krom-kobaltove-molibdenove zlitine. Ima naj visoko polirano zgornjo površino. Na razpolago naj bo v vsaj 8 velikostih. | kos | 90 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Tibialni del PS/CR cementni fiksni antialerg.TiNbN (min 8 vel.) | Obstajati mora tudi možnost antialergijske komponente prekrite s titanijevim nitridom (TiNbN). Obstajati mora v vsaj 8 različnih velikosti. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tibialni del cementni rotacijski (min 8 velikosti) | Na voljo mora biti tudi različica za t.i. mobilno oz. rotacijsko platformo z visoko polirano zgornjo površino. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tibialni del cementni rotacijski antialergijski TiNbN (min 8 vel.) | Obstajati mora tudi možnost antialergijske komponente prekrite s titanijevim nitridom (TiNbN). Obstajati mora v vsaj 8 različnih velikosti. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Polietilenski vložek PS | Obstaja naj CR, PS in RP izvedbe. Debelina vložkov v PS izvedbi naj bo med 8 do 20.5 mm z vsaj osmimi višinami polietilenskih vložkov. Na voljo morajo biti vložki iz visokomolekularnega PE in PE z dodatkom vitamina E. Na sprednjem delu naj imajo izrez za boljšo akomodacijo ekstenzornega mehanizma v globoki fleksiji. | kos | 10 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Polietilenski vložek CR | Obstaja naj CR, PS in RP izvedbe. Debelina vložkov v CR izvedbi naj bo med 8 do 15.5 mm z vsaj 6 višinami polietilenskih vložkov. Na voljo morajo biti vložki iz visokomolekularnega PE in PE z dodatkom vitamina E. Na sprednjem delu naj imajo izrez za boljšo akomodacijo ekstenzornega mehanizma v globoki fleksiji. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Polietilenski vložek rotacijski | Rotacijski vložek naj bo iz PE v vitaminom E, v vsaj 6 višinah od 8 mm do 15.5 mm za 8 velikosti tibialnega platoja. | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Polietilenski vložek PS z Vitaminom E |  | kos | 90 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Polietilenski vložek CR z Vitaminom E |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Pogačica PE (min 5 velikosti) | Patelarni gumb naj bo iz PE v vsaj petih velikosti. Ima naj tri nogice za fiksacijo na pogačico. | kos | 10 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inštrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali žrtvovanjem zadnje križne vezi ter izbiro tehnike s kostno ali ligamentarno orientacijo.
| SKUPAJ PODSKLOP 2.1 | [8 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 2.2 KOLENSKA PARCIALNA ENDOPROTEZA
Zap. št. | Artikel | Tehnične lastnosti in zahteve | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
1 | Femoralni del, cementni | Femoralni del naj bo univerzalno vstavljiv, iz CoCrMo zlitine, z medio-lateralnim presekom od 21 mm do 28 mm, kar omogoča vsaj 5 velikosti. Mora imeti multi-radialno obliko, tako da ohranja globoko kolensko fleksijo. | kos | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tibialni del, cementni | Tibialni del naj bo iz CoCrMo zlitine. Mora imeti enojen centralni greben za sidranje v tibio. Naj bo vsaj 5 velikosti tako za levo medialno/desno lateralno ali levo lateralno/desno medialno stran. | kos | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Polietilenski vložek z vitam. E | Tibialni vložek mora biti iz visokomolekularnega prekrižanega PE z dodatkom vitamina E. Na razpolago vsaj v 4 višinah in 5 mediolateralnih premerih od 26 mm do 34 mm. | kos | 5 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PODSKLOP 2.2 | [8 empty] | 0 | 0
Na voljo naj bo instrumentarij tako za kostno orientirano, kot za ligamentno orientirano vstavitev s napenjalcem.
PODSKLOP 2.3: REVIZIJSKA ENDOPROTEZA KOLENA
Zap. št. | Artikel | Tehnične lastnosti in zahteve | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
1 | Femoralna komponenta, cementna | Revizijska endoproteza kolena poleg femoralne komponente, tibialnega plato in tibialnega vložka, naj proteza vsebuje še: ravna femoralna in tibialna debla vsaj treh dolžin za skupno dolžino konstrukta od 80 mm do vsaj 200 mm in debeline od 10 do vsaj 24 mm v press-fit verziji, obstajati mora tudi 4 mm offset verzija debel. Na voljo mora biti tudi tesnilna kapica za debelni vijak. Na voljo morajo biti podložke za zapolnitev defektov (medialno in lateralno): femoralno dorzalno/posteriorno, femoralno distalno, tibialno (medialno in lateralno). | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tibialna komponenenta, cementna |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ravna brezcementna stebla |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Brezcementna debla z Offset (4 mm) |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | UHMWPE vložki s stabilizacijskim vijakom |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Femoralni augmentacisjki vložki (distalni) |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Femoralni augmentacisjki vložki (dorzalni/posteriorni) |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Tibialni augmentacijski vložki (polovični) |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Tesnilna kapica za debelni vijak |  | kos | 1 | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PODSKLOP 2.3 | [8 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 2.4 ŽAGINI LISTI
Zap. št. | Artikel | Tehnične lastnosti in zahteve | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
1 | Žag. listi 90x22x1,27mm, steril, enakovredno Mathys | List žage 90x22x1,27 mm, sterilni, mora biti kompatibilen z obstoječo oscilacijsko žago in zahtevanih dimenzij, zaradi ustreznih šablon. Imeti mora odprtino izza zobcev za odžagano kostnino. | kos | 90 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Žag. listi, recipročni 55x0,85 mm, steril, enakovredno Synthes | Recipročni žag. list mora biti kompatibilen z obstoječo recipročno žago, sterilno pakirano in zahtevanih dimenzij. | kos | 10 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Žag. listi 90x13x1,27, steril, enakovredno Mathys | List žage 90x13x1,27 mm, sterilni, mora biti kompatibilen z obstoječo oscilacijsko žago in zahtevanih dimenzij, zaradi ustreznih šablon. Imeti mora odprtino izza zobcev za odžagano kostnino. | kos | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Žag. list, recipročni, 80x1,40x10 mm | Recipročni žag. list mora biti kompatibilen z obstoječo recipročno žago, sterilno ali nesterilno pakirano in zahtevanih dimenzij ter enostransko hrapava površina za brušenje ostrih robov odrezane površine. | kos | 2 | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PODSKLOP 2.4 | [8 empty] | 0 | 0
Za vsako posamezno postavko predračuna, ki vsebuje več posameznih kataloških številk – velikosti, VRINITE POTREBNO MESTO VRSTIC (tabelo prekopirati na nov delovni list) in izpolnite podatke za vse razpoložljive velikosti tako, da bo skupni seštevek vseh posameznih velikosti enak količini, ki jo za posamezno postavko zahtevamo. (npr. za postavko vijak s ponvico 30 kosov).
| Datum: | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 3 Cement
| PONUDNIK | [12 empty] | OBRAZEC 3
FIRMA
NASLOV:
PREDRAČUN ŠT.:
SKLOP 3: | KOSTNI CEMENT IN SET ZA MEŠANJE CEMENTA
PODSKLOP 3.1: Kostni cement
Zap. št. | Artikel | Tehnične lastnosti in zahteve | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
1 | Kostni cement z antibiotikom, 40 g | Kostni cement z antibiotikom v razmerju 0,5 g antibiotika na 40 g cementa oziroma isto razmerje glede na osnovno količino cementa. Cement obarvan tako v tekočini kot v prašku. Poleg 40 g cementa, mora vsebovati še pakiranje v 2x40 g cementa. | kos | 10 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Kostni cement z antibiotiokom, 60 g | Kostni cement z antibiotikom v razmerju 0,5 g antibiotika na 40 g cementa oziroma isto razmerje glede na osnovno količino cementa. Cement obarvan tako v tekočini kot v prašku. | kos | 10 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PODSKLOP 3.1 | [8 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 3.2: Sistem za vakumsko mešanje kostnega cementa
Zap. št. | Artikel |  | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
1 | Sistem za vakumsko mešanje kostnega cementa | Sistem mora zagotavljati centralni zrak v op. za pogon črpalke. Sistem mora omogočati enostavno povezavo med črpalko in sterilnim delom seta preko fleksibilne cevi. Sistem mora omogočati mešanje kateregakoli tipa kostnega cementa ne glede na stopnjo viskoznosti oz. proizvajalca. Sistem mora omogočati enostavno polnjenje in zapiranje brizge ter centralno praznjenje brizge. Sistem mora omogočati popolno vakumsko mešanje kostnega cementa v vseh fazah priprave cementa, brez vmesnega odpiranja brizge in s tem kontakta med zrakom in cementom. Omogočati mora kompaktiranje zmešanega cementa in skrajševanje cevnega nastavka brez uporabe dodatnega inštrumenta (lomljenja). Filtrirni del sistema je del seta za enkratno uporabo; filter je sestavljen iz tekstilnega in karbonskega dela. Sestavni del seta mora vsebovati tudi zamašek za zaporo kostnega kanala. Proizvajalec mora zagotoviti več vrst nastavkov za aplikacijo cementa in ustrezno pištolo, s katero apliciramo cement. | kos | 10 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PODSKLOP 3.2 | [8 empty] | 0 | 0
PODSKLOP 3.3: Sterilen set s prednapolnjenim cementom - zaprt sistem
Zap. št. | Artikel | Lastnosti | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
1 | Zaprt vakumski sistem za mešanje kostnega cementa, predpakiran antibiotičnem cementom, 40 g | Proizvajalec mora zagotoviti sterilen set s prednapolnjenim cementom, zaprt sistem. Cement z antibiotikom (gentamicin) v razmerju 0,5 g antibiotika na 40 g cementa oz. isto razmerje glede na osnovno količino cementa. Cement mora biti obarvan tako v tekočini kot v prašku. Sistem mora omogočati enostavno uporabo, vizuelni pregled prečrpavanja tekočine ter mešanja cementa. Proizvajalec mora zagotoviti nastavke za aplikacijo cementa in ustrezno pištolo, s katero apliciramo cement. | kos | 50 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Zaprt vakumski sistem za mešanje kostnega cementa, pred-pakiran antibiotičnim cementom 55 g | Proizvajalec mora zagotoviti sterilen set s prednapolnjenim cementom, zaprt sistem. Cement z antibiotikom (gentamicin) v razmerju 0,5 g antibiotika na 40 g cementa oz. isto razmerje glede na osnovno količino cementa. Cement mora biti obarvan tako v tekočini kot v prašku. Sistem mora omogočati enostavno uporabo, vizuelni pregled prečrpavanja tekočine ter mešanja cementa. Proizvajalec mora zagotoviti nastavke za aplikacijo cementa in ustrezno pištolo, s katero apliciramo cement. | kos | 100 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Zaprt vakumski sistem za mešanje kostnega cementa, pred-pakiran antibiotičnim cementom 75 g | Proizvajalec mora zagotoviti sterilen set s prednapolnjenim cementom, zaprt sistem. Cement z antibiotikom (gentamicin) v razmerju 0,5 g antibiotika na 40 g cementa oz. isto razmerje glede na osnovno količino cementa. Cement mora biti obarvan tako v tekočini kot v prašku. Sistem mora omogočati enostavno uporabo, vizuelni pregled prečrpavanja tekočine ter mešanja cementa. Proizvajalec mora zagotoviti nastavke za aplikacijo cementa in ustrezno pištolo, s katero apliciramo cement. | kos | 100 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PODSKLOP 3.3 | [8 empty] | 0 | 0
Za vsako posamezno postavko predračuna, ki vsebuje več posameznih kataloških številk – velikosti, VRINITE POTREBNO MESTO VRSTIC (tabelo prekopirati na nov delovni list) in izpolnite podatke za vse razpoložljive velikosti tako, da bo skupni seštevek vseh posameznih velikosti enak količini, ki jo za posamezno postavko zahtevamo. (npr. za postavko vijak s ponvico 30 kosov).
| Datum: | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika:

## SKLOP 4 Pulzna lavaža
| PONUDNIK | [12 empty] | OBRAZEC 3
FIRMA
NASLOV:
PREDRAČUN ŠT.:
SKLOP 4: | SISTEM ZA IZPIRANJE KOSTI IN KOSTNIH KANALOV PRI VGRADNJI KOLENSKIH IN KOLČNIH ENDOPROTEZ - PULZNA LAVAŽA
Zap. št. | Artikel | Tehnične lastnosti in zahteve | EM | Okvirna letna količina | Okvirna 4 letna količina | CENA/EM BREZ DDV | % DDV | Znesek DDV/EM | Vredost skupaj/EM z DDV | Vrednost skupaj brez DDV | Vrednost skupaj z DDV | Naziv artikla | Proizvajalec | Kat. številka | Pakiranje
1 | Sistem za izpiranje kosti in kostnih kanalov za uporabo pri vgradnji kolenskih in kolčnih endoprotez. | Univerzalni set z vsemi nastavki za koleno in kolk mora hkrati omogočati tudi sukcijo. Sterilno pakiranje. Nebaterijski pogon. Cevi v setu dolžine vsaj 2,8 m. Nazivna moč več kot 45W. Dobavitelj mora zagotoviti brezplačni adapter za sistem. | kos | 90 | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ SKLOP 4: | [8 empty] | 0 | 0
Za vsako posamezno postavko predračuna, ki vsebuje več posameznih kataloških številk – velikosti, VRINITE POTREBNO MESTO VRSTIC (tabelo prekopirati na nov delovni list) in izpolnite podatke za vse razpoložljive velikosti tako, da bo skupni seštevek vseh posameznih velikosti enak količini, ki jo za posamezno postavko zahtevamo. (npr. za postavko vijak s ponvico 30 kosov).
| Datum: | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika:

## zahteve
Ponudnik bo moral v primeru izbire, zagotoviti: - brezplačen, ustrezen instrumentarij za vse vrste protez, ki jih bo dobavljaj, - brezplačen, reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega instrumentarija; - ustrezen instrumentarij, ki je kompatibilen z obstoječim instrumetarijem in je za vse endoproteze skupen ter je praviloma v trajni uporabi ali v lasti uporabnika, hkrati pa zagotavlja reden servis oz. nadomeščanje pokvarjenega; - ustrezno izobraževanje uslužbencev naročnika, ki uporabljajo material - dogovorjena oblika (učne delavnice); - dobavo iz konsignacijskega skladišča porabljenega materiala, najkasneje v dveh dneh od prejetega pisnega naročila s strani pooblaščene osebe naročnika; - dogovorjeno zalogo materiala v obliki konsignacije; - dogovorjene količine zaloge.
Za tehnične specifikacje odgovorna:
Matic Županič, dr.med., spec. splošne in ortopedske kirurgije
Renata Podpečan, dipl.med.ses.
Nataša Amon, dipl.med.ses.