SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Inštitut za kovinske materiale in tehnologije Lepi pot 11 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN/2024/1 |
| Naziv javnega naročila | Nakup novega energijsko disperzijskega spektrometra (EDS) in detektorja za analizo difrakcije povratno sipanih elektronov (EBSD) |

VRSTA, LASTNOSTI IN KAKOVOST PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

Zahteve za energijsko disperzijski spektrometer (EDS)

- »State of the art« EDS mora vsebovati suhi silicon-drift (SDD) detektor z vsaj 65 mm2 in garantirano ločljivostjo vsaj 127 eV pri Mn Ka in 100 000 cps. - »State of the art« programska oprema EDS mora omogočati hitro in »user friendly« polno kvantitativno (s standardi) in kvalitativno analizo, točkovno analizo, linijsko analizo, elementni mapping (površinski in linijski), samodejni mapping faz, kvantitativni mapping, mapping s korekcijo prekrivanja in ozadja, mapping po večji površini, samodejno kompenzacijo premika vzorca in zaznavanje elementov od Be naprej. - Avtomatsko beleženje analiziranih lokacij skupaj z elementi, ki so bili identificirani in možnost kasnejšega preračunavanja. - Avtomatska analiza delcev (morfologija in kemijska sestava) na več mestih, z možnostjo izvoza podatkov v tabelo. - Minimalna zahtevana ločljivost za vse elementne porazdelitve (kvalitativne in kvantitativne) ≥ 8000 x 8000 točk. - »Off-line« licenca za programsko opremo, ki omogoča obdelavo in vizualizacijo pridobljenih podatkov.

Zahteve za detektor za difrakcijo povratno sipanih elektronov (EBSD)

- EBSD mora vsebovati vsaj 5 diod za detekcijo naprej sipanih elektronov (FSD) in mora omogočati zajem slik z ločljivostjo vsaj 1244 x 1024 slikovnih pik in hitrost indeksiranja >4000 pps. Programska oprema EBSD mora omogočati točkovno, linijsko in ploskovno analizo. Vsebovati mora tudi baze podatkov o strukturah in fazah potrebne za karakterizacijo večine kovinskih materialov (podatkovna baza kovinskih faz). - Integrirani detektor EBSD, ki temelji na CMOS, z motoriziranim drsnikom v delovni položaj, v celoti upravljan iz enega programskega vmesnika EDS-EBSD. Detektor EBSD mora vključevati alarm na podlagi bližine vzorca (brezkontaktno zaznavanje trkov; zazna morebitne trke, preden se zgodijo). - Zajamčena najmanjša občutljivost EBSD detektorja ≥700 pps/nA. - Programsko krmiljen vmesnik za nagibanje EBSD detektorja, ki vključuje minimalno potrebno območje nagiba ± 5°. - Integriranaprogramska oprema. Vse zahtevane EDS-EBSD funkcije in detektorji se upravljajo iz enega programskega vmesnika. Integrirano snemanje v životer hkratno pridobivanje slike SE, slike BSE, EDS elementne porazdelitve in zajemanje spektra z oznako v živo v realnem času znotraj enega programskega vmesnika. - Možnost zajema najmanj dveh slikovnih signalov iz SEM (dvojni zajem slike), ki naj vključuje osnovno analizo slike (svetlost, kontrast, korekcija gama itd.) - Programska oprema mora omogočati popolno razpoložljivost vseh funkcij nadzora detektorja EBSD in analize podatkov. Programska oprema mora omogočati tudi čiščenje podatkov (data clean up), analizo velikosti zrn, analizo mej, izračun Polovih figur, IPF zemljevide (obratne polne figure), izračun funkcij ODF/MDF (funkcija porazdelitve orientacije/misorientacije), rešitve psevdosimetrije, analizo teksture, analizo deformacije, analizo izvornih zrn, analizo dislokacij vključno z informacijami o Burgersovem vektorju, filtriranje podatkov, ročno in pogojno izbiranje podatkov na zemljevidih (maps), izvoz izbranih podatkov v ločene nize podatkov in delo z lastnimi bazami kristalografskih podatkov ter njihova neomejena uporaba znotraj programske opreme EBSD. - Podpora računalniškega sistema za EDS in EBSD z enim 24” LCD monitorjem. - »Off-line« licenca za programsko opremo, ki omogoča obdelavo in vizualizacijo pridobljenih podatkov. - Vse nadgradnje (update-i in upgrade-i) programske opreme 5 let brezplačni.