SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 2 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 401-10/2024 |
| Naziv javnega naročila | Nakup opreme za analizo bioloških označevalcev |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

SKLOP 1: Pretočni citometer za analizo bioloških nanodelcev

Predmet sklopa 1 javnega naročila je nakup in dobava pretočnega citometra za analizo bioloških nanodelcev. Zunajcelični vezikli so biološki nanodelci, velikosti od 40 do 1000 nm v premeru. Zaradi svoje narave (dvojna membrana obdaja lumen poln raztopljenih molekul) imajo nizek refrakcijski indeks, zato je majhne zunajcelične vezikle (40 do 250 nm v premeru) nemogoče analizirati s klasičnimi pretočnimi citometri. Pretočni citometer za analizo bioloških nanodelcev pa omogoča natančno in občutljivo preučevanje njihove koncentracije, velikosti in fenotipa. Glavne značilnosti aparata: 1. Natančna analiza velikosti nanodelcev: Optične in mehanske prilagoditve in občutljiv detektor stranskega sipanja svetlobe omogočajo razlikovanje med nanodelci različnih velikosti, v območju od 40 do 1000 nm v premeru, tudi takih, ki imajo nizek refrakcijski indeks. 2. Analiza podpopulacij nanodelcev: Natančna zaznava lastnosti vsakega izmerjenega delca omogoča analizo specifičnih podpopulacij merjenih nanodelcev glede na njihovo velikost in fenotip (npr. proteinsko sestavo), s pomočjo analize fluorescentnega signala (autofluorescenca nanodelcev ali barvanje s fluorescentno označenimi protitelesi). 3. Optimiziran sistem fluidike: Zagotavlja konstanten, natančen in dovolj počasen pretok vzorcev, kar preprečuje nenadzorovano sočasno detekcijo več nanodelcev in tako izboljšuje zanesljivost in celovitost podatkov. 4. Enostavna namestitev in uporaba: Pretočni citometer zavzema minimalno delovno površino na pultu, kar olajša njegovo namestitev in uporabo v laboratoriju. 5. Širok spekter aplikacij: Poleg zunajceličnih veziklov lahko napravo uporabimo tudi za analizo virusov, lentivirusnih vektorjev, liposomov in nanozdravil ter drugih nanodelcev. Pretočni citometer za analizo majhnih bioloških nanodelcev tako predstavlja ključno orodje za raziskovalce pri razumevanju bioloških procesov na ravni nanodelcev kot so zunajcelični vezikli ter omogoča napredno raziskovanje na področju nanomedicine, diagnostike in terapije. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE OPREME IN ZAHTEVE Optični del: - vsaj dva laserja (488 nm in 638 nm) - fotodetektorji (detektor pod pravim kotom glede na sipano svetlobo in detektorji fluorescence) z Modulom za štetje posameznih fotonov (SPCM), fotodiode tipa APD - območje merjenja velikosti: 40-1000 nm (velikost bioloških nanodelcev) - občutljivost za fluorescenčni signal: 10 MESF Fluidika: - minimalna hitrost pretoka vzorca: vsaj 20 nL/min ali počasneje - volumen vzorca: 10-100 μL - vzdrževanje fluidike: Avtomatizirani zagon, čiščenje, dekontaminacija in izklop Značilnosti aparata: - dimenzije instrumenta: do 60 x 40 x 40 cm - teža instrumenta: do 30 kg - zahteve za napajanje: 100-240 VAC, 50-60 Hz - omogoča merjenje koncentracije delcev (št. delcev/mL) - omogoča sočasno merjenje sipanja svetlobe in obeh fluorescenc v heterogenih vzorcih nanodelcev - možna kalibracija velikosti, koncentracije in fluorescence delcev Garancijski rok: najmanj 12 mesecev. Dobavni rok: največ 3 meseci. Lokacija dobave in izvajanja storitev: Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko, Laboratorij za raziskave zunajceličnih veziklov, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana Elementi, ki morajo biti vključeni v ceno: - aparat, - programska oprema in računalnik, - dobava in montaža opreme, - seznanitev z delovanjem aparata. Odzivni čas servisa: največ 30 ur. Čas za odpravo napake: največ 2 tedna. Pogarancijsko vzdrževanje opreme: 2 leti. Pogarancijsko vzdrževanje vključuje redni letni servis s potjo, popravilo morebitnih pokvarjenih delov (razen laserjev in detektorjev), neomejena oddaljena podpora in posodabljanje programa. Zahteva po dokumentaciji, iz katere so razvidne tehnične karakteristike opreme: ponudnik v ponudbi predloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, iz katere je razviden proizvajalec, model, oznaka in tehnične karakteristike ponujenega blaga (dokumentacijo, ki potrjuje število in vrsto laserjev, detektorjev, minimalnega pretoka vzorcev in meje velikosti detekcije bioloških nanodelcev). Ponudnik mora ponudbi predložiti kopijo certifikata CE - Declaration of Conformity - certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi.

SKLOP 2: Avtomatiziran sistem za mikrofluidne analize

Predmet sklopa 2 javnega naročila je nakup in dobava avtomatiziranega sistema za mikrofluidne analize, ki naj z uporabo ustreznih reagentov in čipov omogoča analize celotne genomske DNA, nativnih ali sintetičnih fragmentov DNA različnih dolžin (od 25 do 12.000 bp), ter različnih molekul RNA, pri čemer naj omogoča tako kvantifikacijo koncentracije in velikosti fragmentov, kot tudi numerično oceno integritete genomske DNA ali RNA. Sistem naj omogoča tudi analizo knjižnic za sekveniranje naslednje generacije - tako za analize eksomov in genomov kot tudi za sekveniranje RNA in miRNA, ter tako omogoča prehod iz kvantitativne analize majhnega števila posameznih bioloških označevalcev izbranih na podlagi predhodne hipoteze na raziskave celotnega nabora določene vrste nukleinskih kislin v bioloških vzorcih. Glavne značilnosti aparata: 1. Natančnost analiz: Kombinacija mikrofluidne tehnologije in elektroforetične analize naj omogoča visokoločljivo analizo fragmentov DNA (občutljivost do 0,5 pg/µL) in naj podpiraa nalize bioloških vzorcev z nizkimi koncentracijami (npr. cfDNA). 2. Hitrost analiz: Kapilarni sistem naj omogoča hitro kvantifikacijo in velikostno analizo fragmentov DNA in RNA, brez uporabe agaroznih gelov. Podpira naj avtomatizirano injiciranje gela in vzorčkov na čip in zmanjša človeški faktor pri ročni pripravi vzorcev. 3. Nedestruktivna analiza: Sistem naj omogoča čim manjšo porabo vzorca in reagentov in uporabo preostanka vzorca za nadaljnje analize, še zlasti če gre za človeške vzorce. 4. Avtomatizacija: Sistem naj omogoča samodejno vzorčenje neposredno iz mikrotitrske plošče. Programska oprema naj omogoča hitro in enostavno analizo, izračun koncentracije, čistosti, oceno kvalitete RNA in genomske DNA, kot tudi hitro iskanje vzorcev po različnih kriterijih. 5. Širok spekter aplikacij: Sistem naj omogoča uporabo različnih kombinacij ustreznih reagentov in čipov in s tem analizo različnih molekule DNA ali RNA. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE OPREME IN ZAHTEVE Velikostni razpon in hitrost analize fragmentov: - 25-12000 baznih parov (analiza DNA) - 100-6000 baznih parov (analiza RNA) - 20-150 nukleotidov (analiza malih RNA) - Do 80 sekund/vzorec Mikrofluidika: - volumen vzorca: od 1 μL - analiza vsaj 24 vzorcev z eno inicializacijo - po inicializaciji možnost analize vzorcev v osmih urah v poljubnem razporedu (ni potrebno analizirati vseh vzorcev naenkrat) - avtomatsko vzorčenje neposredno iz mikrotitrske plošče - nedestruktivna analiza vzorca (poraba do 200 nL, preostanek na voljo za nadaljnjo analizo) - integracija čipa za večkratno uporabo (za analizo vsaj 500 vzorcev) Analiza podatkov: - integriran računalnik z operacijskim sistemom Windows - izračun ocene kvalitete vzorca - prikaz podatkov v obliki elektroferograma, navideznega gela in v tabeli - možnost primerjanja vzorcev s prekrivanjem elektroferogramov (overlay) - možnost združevanja, vizualizacije in obdelave podatkov iz poljubnih serij analiz vzorcev ter možnost iskanja vzorcev po različnih kriterijih. - možnost avtomatskega izvažanja podatkov preko računalniškega omrežja - programska oprema za pregledovanje in analizo rezultatov z licenco za vsaj 6 računalnikov Garancijski rok: najmanj 12 mesecev. Dobavni rok: največ 8 tednov. Lokacija dobave in izvajanja storitev: Inštitut za biokemijo in molekularno genetiko, Laboratorij za farmakogenetiko, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana (začasen naslov Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana). Elementi, ki morajo biti vključeni v ceno: - aparat, - programska oprema, - dobava in montaža opreme, - začetno uporabniško šolanje. Odzivni čas servisa: največ 48 ur. Čas za odpravo napake: največ 2 tedna. Zahteva po dokumentaciji, iz katere so razvidne tehnične karakteristike opreme: ponudnik v ponudbi predloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, iz katere je razviden proizvajalec, model, oznaka in tehnične karakteristike ponujenega blaga (dokumentacijo, ki potrjuje navedene glavne značilnosti, tehnične specifikacije in zahteve). Ponudnik mora ponudbi predložiti kopijo certifikata CE - Declaration of Conformity - certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek: