| 1 | Magnet | Izpolnjevanje zahtev DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Magnet mora biti zgrajen na osnovi superprevodne tehnologije in mora ustvarjati statično magnetno polje z gostoto 1,5 T. |  |
| 1.2 | Odprtina magneta (gantry) mora biti premera najmanj 69 cm. |  |
| 1.3 | Zajemanje podatkov (scan range) najmanj 200 cm. |  |
| 1.4 | Polje zajema (FOV) minimalno 50 x 50 x 50 cm. |  |
| 1.5 | Sistem mora omogočati hlajenje brez izgube helija ("Helium Zero Boil Off") z nizko verjetnostjo spontane izgube magnetnega polja. |  |
| 1.6 | Magnet mora uporabljati tehnologijo aktivnega ščitenja pred sipanjem magnetnega polja v prostor in zunanjimi motnjami. |  |
| 1.7 | Dolgoročna stabilnost magnetnega polja mora biti <0,1 ppm/h v 24h. |  |
| 1.8 | Sipanje magnetnega polja mora biti minimalno in ne sme segati izven prostora MR tomografa (limit je < 5 Gauss oz. toliko, kot v trenutku dobave zahtevajo minimalni standardi). |  |
| 1.9 | MR tomograf mora biti opremljen z avtomatskim izračunavanjem SAR vrednosti in omejitvami snemanj oz. opozorili pri preseženih SAR vrednostih. Imeti mora sistem za znižanje SAR vrednosti ob nespremenjeni kakovosti slik. |  |
| 2 | Gradientni sistem in RF sistem |  |
| 2.1 | Največja jakost gradientnih tuljav mora biti vsaj 44 mT/m za vsako od treh osi. |  |
| 2.2 | Gradientne tuljave morajo biti aktivno ščitene. |  |
| 2.3 | RF sistem mora omogočati močno in čim bolj brezšumno oddajanje RF pulza. |  |
| 2.4 | Največje vidno polje slikanja, ki ga še omogočajo obravnavane gradientne tuljave mora biti najmanj 50 cm x 50 cm x 50 cm. |  |
| 3 | RF tuljave |  |
| 3.1 | Sistem mora omogočati avtomatsko zaznavanje priključenih tuljav. |  |
| 3.2 | Sistem mora omogočati samodejno prilagajanje homogenosti magnetnega polja. |  |
| 3.3 | Tuljave morajo omogočati slikanje s paralelnimi tehnikami - tako v 2D kot 3D. |  |
|  | Vključene morajo biti naslednje slikovne tuljave: |  |
|  | Osnovna oddajno sprejemna cirkularno polarizirana body tuljava |  |
| 3.4 | Namenska sprejemna tuljava za angiografijo spodnjih okončin ali sistem integriranih tuljav z vsaj 32 tuljavnimi elementi. |  |
|  | Glava in vrat |  |
| 3.5 | Namenska nefleksibilna sprejemna tuljava za glavo in vrat z minimalno 20 tuljavnimi elementi. Omogočati mora prikazovanje vratnega žilja brez dodatnega repozicioniranja. Omogočati mora možnost nagiba (tilt) (mehanizem v sami tuljavi ali dodatek k tuljavi). Imeti mora ogledalo za možnost pogleda navzven. |  |
|  | Hrbtenica |  |
| 3.6 | Integrirana tuljava za prikaz celotne hrbtenice z vsaj 32 kanali. |  |
| 3.7 | Tuljave povezane za hkratno uporabo pri slikanju glave in celotne hrbtenice, brez dodatnega repozicioniranja |  |
|  | Telo/trup |  |
| 3.8 | Namenska tuljava (body/torso coil) za preiskave srca, trebuha, medenice. Število tuljavnih elementov naj bo vsaj 16. |  |
| 3.9 | Tuljava ali kombinacija tuljav za multiparametrično slikanje prostate (transabdominalno), vsaj 30 kanalov skupaj |  |
| 3.10 | Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dodatne opreme, za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave. |  |
| 3.11 | Senzorski sistem za zaznavanje pacientovega srčnega utripa brez nameščanja dodatne opreme - za sinhronizacijo s slikovnim protokolom. |  |
|  | Dojke |  |
| 3.12 | Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje dojke z minimalno 7 tuljavnimi elementi. |  |
|  | Okončine in sklepi (MSK) |  |
| 3.13 | Rama: Fiksna trdna tuljava z vsaj 16 tuljavnimi elementi |  |
| 3.14 | Mala fleksibilna tuljava z vsaj 4 tuljavnimi elementi za slikanje področij kot so: majhna rama, komolec, zapestje, roka. |  |
| 3.15 | Velika fleksibilna tuljava z vsaj 16 tuljavnimi elementi za slikanje področij kot so: srednje velika ali velika rama, kolk, koleno, gleženj, roka. V kolikor ponudnik velike fleksibilne tuljave za pregled omenjenih področij ne more ponuditi, lahko namesto te tuljave ponudi namensko nefleksibilno tuljavo za roko/zapestje in namensko nefleksibilno tuljavo za gleženj. |  |
| 3.16 | Koleno: Fiksna trdna oddajno/sprejemna ali sprejemna tuljava za koleno z vsaj 16 tuljavnimi elementi. |  |
| 3.17 | Sistem podpor za kolena in stopala. |  |
|  | Dodatno |  |
| 3.18 | V kolikor proizvajalec za posamezne tuljave namesto števila tuljavnih elementov navaja število kanalov, namesto minimalnih zahtevanih števil tuljavnih elementov pri vseh zgoraj naštetih tuljavah enakovredno velja tudi število kanalov iz te tuljave, ki sodelujejo pri nastanku slike v enem polju pregleda (FOV). |  |
| 3.19 | Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov. |  |
| 3.20 | Senzorski sistem za zaznavanje EKG in perifernega pulza - za sinhronizacijo s slikovnim protokolom. |  |
| 3.21 | Enostavno priklapljanje slikovnih RF tuljav neposredno v mizo (brez kablov) ali s kabli preko enostavnih vklopov. |  |
| 4 | Sekvence / slikovna zaporedja in programska oprema |  | Komercialno ime: |
| 4.1 | Ponujene morajo biti najnovejše različice programske opreme. |  |  |
| 4.2 | Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih slikovnih zaporedij in programske opreme. |  |  |
| 4.3 | K zahtevanim slikovnim zaporedjem mora ponudnik ponuditi tudi programsko opremo za obdelavo in prikaz vključenih sekvenc. |  |  |
| 4.4 | Osnovna slikovna zaporedja za slikanje anatomskih področij: glava/vrat, hrbtenica, sklepi, srce, žilje, trebušni organi, medenica, prostata, dojke. |  |  |
| 4.5 | DIXON (tako za TSE/FSE kot GRE/FFE sekvence) z istočasnim zajemom 4 vrste slik: samo voda, v fazi, iz faze, samo maščoba. |  |  |
| 4.6 | Napredne DIXON tehnike za visokoresolucijsko 2D in 3D slikanje pri hitrih SE in GRE sekvencah. |  |  |
| 4.7 | Možnost rekonstrukcije s pomočjo metod umetne inteligence "deep learning". Rekonstrukcijska tehnologija mora omogočati zvišanje razmerja signal/šum pri rekonstrukciji podatkov iz pospešenih akvizicij. |  |  |
| 4.8 | MR angiografija z uporabo kontrastnega sredstva (slikanje, programsko obdelavo in prikaz žilja) za vsa anatomska področja. |  |  |
| 4.9 | Metode za korekcijo artefaktov pretoka za vse anatomije in kontraste. |  |  |
| 4.10 | 3D TSE izotropne sekvence za prikaz možganov z izničenjem signala iz vaskularnega sistema - tipa Black Blood Imaging |  |  |
| 4.11 | Sekvence za brez kontrastno MRA, z visoko prostorsko ločljivostjo, ki omogoča slikanje trebušnih in perifernih žil. |  |  |
| 4.12 | Slikovno zaporedje za 3D MR mielografijo. |  |  |
|  | 2D in 3D slikovna zaporedja za slikanje s spinskim odmevom (SE) za vsa anatomska področja: |  |  |
| 4.13 | Osnovna SE zaporedja |  |  |
| 4.14 | Hitra SE zaporedja |  |  |
| 4.15 | Single shot SE zaporedja |  |  |
| 4.16 | 3D hitra SE zaporedja z različnimi odklonilnimi koti |  |  |
| 4.17 | SE za T1, T2, PD (proton density) obtežitve |  |  |
| 4.18 | Dual echo SE za T2 in PD kontrast v enem slikanju. |  |  |
| 4.19 | Dark blood tehnike |  |  |
|  | Turbo SE, Fast SE (TSE, FSE) |  |  |
| 4.20 | TSE za T1, T2 in PD kontrast |  |  |
| 4.21 | Dual contrast TSE v posameznem slikanju (PD in T2) |  |  |
|  | 2D in 3D slikovna zaporedja za slikanje z gradientnim odmevom (GRE) za vsa anatomska področja: |  |  |
| 4.22 | Osnovna GRE zaporedja |  |  |
| 4.23 | 2D in 3D TOF angiografija. |  |  |
| 4.24 | Fazno kontrastna angiografija. |  |  |
| 4.25 | Spoiled GRE zaporedja na področju srca, žilja, prsnega koša, trebuha in skeleta. Spoiled GRE 2D in 3D tehnike, Dual Echo tehnike za in-phase/out-phase za slikanja neoplazem in metastaz skeleta, Ultra hitri GRE za kontrastne MR angiografije. |  |  |
| 4.26 | GRE z delno transverzalno povrnitivijo faze v 2D in 3D |  |  |
| 4.27 | GRE z RF povrnitvijo v 2D in 3D |  |  |
| 4.28 | Fast GRE s pripravljalnimi pulzi v 2D in 3D |  |  |
| 4.29 | GRE s popolno transverzalno povrnitvijo faze v 2D in 3D. |  |  |
| 4.30 | Zaporedje za ehoplanarno slikanje (EPI) |  |  |
| 4.31 | Zaporedja za slikanje z obratom magnetizacije (IR - Inversion Recovery) 2D, 3D, true. |  |  |
| 4.32 | Visokoresolucijska TSE T1 in T2 sekvenca (pod 1mm). |  |  |
|  | Difuzijsko obteženo slikanje (DWI) za vsa anatomska področja, vključno z DWI celotnega telesa. |  |  |
| 4.33 | Omogočeno mora biti popravljanje artefaktov premikanja. |  |  |
| 4.34 | Avtomatski izračun ADC map že med preiskavo. |  |  |
| 4.35 | EPI difuzijska sekvenca s korekcijo geometričnega popačenja za boljše ujemanje z anatomskimi sekvencami in možnost boljše resolucije. |  |  |
| 4.36 | Difuzijsko obtežene sekvence za vsa anatomska področja,vključno z DWI celotnega telesa. |  |  |
| 4.37 | EPI sekvence za prikaz DWI glave, hrbtenice in prostate. |  |  |
| 4.38 | DWI sekvence, kompatibilne z Propeller/ Blade/Multivane ali podobno korekcijo premikanja. |  |  |
| 4.39 | Zahtevana je možnost visokoločljivostnega difuzijskega slikanja, tudi v predelu temporalne kosti in prostate |  |  |
| 4.40 | Pospeševalne tehnike za hitrejše slikanje SWI |  |  |
| 4.41 | MR spektroskopija za spektroskopske preiskave možganov, dojke in prostate |  |  |
| 4.42 | Single voxel spektroskopija |  |  |
|  | Perfuzijsko slikanje z uporabo kontrastnih sredstev (T2*, T1), ASL |  |  |
| 4.43 | Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja |  |  |
| 4.44 | Omogočeno naj bo kreiranje in izračun perfuzijskih map (Percentage Bolus at Peak, Time to Peak) |  |  |
| 4.45 | 3D ASL slikanje z možnostjo izračuna mape relativnega cerebralnega toka krvi |  |  |
| 4.46 | MR T1 perfuzija - relativno obarvanje, maksimalno obarvanje, TTP, wash-in in wash-out |  |  |
| 4.47 | MR T2* perfuzija - z možnostjo samodejne poravnave premikov, avtomatske ali ročne nastavitve arterijske vhodne funkcije z izračunom vseh relevantnih parametričnih barvno kodiranih map z naprednimi algoritmi (CBV, CBF, MTT, Tmax, itd.). |  |  |
|  | Dinamično (večfazno) 2D in izotropno 3D slikanje mehkih organov (npr. prostata, jetra in ostali trebušni organi, hipofiza): |  |  |
| 4.48 | Omogoča naj korekcijo artefaktov premikanja. |  |  |
| 4.49 | Omogočena je možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja ter zajem slik v breathhold in free-breathing zajem. |  |  |
| 4.50 | Omogočene naj bodo rekonstrukcije 3D sekvenc (MPR) in substrakcija (kjer se uporablja). |  |  |
| 4.51 | Slikovna zaporedja, ki so neobčutljiva na premikanje, z radialnim zajemom signala v k-prostoru za hitro 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu. |  |  |
| 4.52 | Sekvence in programska oprema za izračun T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za jetra |  |  |
| 4.53 | Susceptibilno obteženo slikanje (SWI) in možnost prikaza fazne slike. |  |  |
|  | Napredne metode za slikanje hrustanca. |  |  |
| 4.54 | 3D visokoresolucijske sekvence, namenjene T2 slikanju hrustanca z možnostjo reformatiranja v vseh treh oseh. |  |  |
| 4.55 | Omogočeno naj bo slikanje, programska obdelava in vizualna predstavitev T1 map, T2 map in T2* map za hrustanec v sklepih (T1 mapping, T2 mapping in T2* mapping za hrustanec) |  |  |
|  | Ostalo |  |  |
| 4.56 | Napredna slikovna zaporedja za slikanje mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov z zmožnostjo zmanjšanja popačenj zaradi prisotnosti različnih osteosintetskih materialov. (Zahtevane so osnovne tehnike npr: VAT ali enakovredno in napredne tehnike napr: MAVRIC SL ali enakovredno). |  |  |
| 4.57 | Sistem naj omogoča avtomatsko oz. pol avtomatsko zaznavo arterijskega/venskega optimalnega bolusa (»bolus trigger« in/ali »test bolus«). |  |  |
| 4.58 | Omogočena naj bo sinhronizacija slikanja z dihanjem bolnika in z EKG |  |  |
| 4.59 | Omogočeno naj bo visokoločljivostno tenzorsko slikanje(DTI) slikanje glave in hrbtenice. |  |  |
| 4.60 | Tiha slikovna zaporedja za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti. |  |  |
| 5 | Miza |  |
| 5.1 | Največja dovoljena obremenitev mize (dvigovanje in premikanje plošče med preiskavo) mora biti ≥220kg. |  |
| 5.2 | Pomik pacientove mize omogoča efektivno vidno polje vsaj 200 cm. |  |
| 5.3 | Višina mize v najnižjem položaju največ 70 cm. |  |
| 5.4 | Miza ali del mize mora biti odklopen. Omogočati mora pripravo pacienta izven MR prostora z namestitvijo tuljav. |  |
| 6 | MR konzola - upravljanje sistema |  |
| 6.1 | Ponujene morajo biti najnovejše različice programske opreme. Potrebno je navesti ime in različico ponujenega paketa programske opreme. |  |
| 6.2 | Upravljalna konzola mora biti opremljena z najmanj 23 palčnim zaslonom. |  |
| 6.3 | Na konzoli naj bo nameščena programska oprema za izvedbo preiskav. |  |
| 6.4 | Ponudnik mora izvajati posodabljanje operacijskega sistema in aplikacij na MR konzoli ter delovni postaji celotno življenjsko dobo MR aparata. |  |
| 6.5 | Zunanje shranjevanje: USB port, DVD-drive, DICOM STD-CTMR and E-MR format |  |
| 6.6 | Licence za pošiljanje slik na več računalnikov v omrežju. |  |
| 6.7 | MR konzola inženirja mora biti priklopljena na sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki mora biti dovolj zmogljiv, da omogoča varno zaustavitev sistema in zagotavlja dovolj časa, da se zagotovi hramba slikovnih podatkov trenutne preiskave. |  |
| 6.8 | Omogočen mora biti urgenten vnos pacientov. |  |
| 6.9 | Programska oprema na konzoli inženirja naj omogoča izvedbo večpostajnih (multistation) preiskav (kombinacija in lepljenje različnih FOV, resolucij, geometrij in pospeševalnih faktorjev paralelnega slikanja). |  |
| 6.10 | Pri vseh preiskavah, kjer je to predvideno, mora sistem omogočati proženje sekvenc glede na EKG, periferne pulz parametre in dihanje. |  |
| 6.11 | Omogočeno mora biti prosto izbiranje parametrov za anatomsko specifične protokole. |  |
| 6.12 | Omogočeno mora biti prosto določanje dodatnih protokolov in postopkov dela. |  |
| 6.13 | Omogočeno mora biti prilagajanje protokola med samo preiskavo, brez prekinitve preiskave (dodajanje ali odstranitev še ne zajetih sekvenc). |  |
| 6.14 | Zahtevane so napredne funkcije, ki omogočajo optimizirano in reproducibilno načrtovanje, vodenje in avtomatizacijo izbranega slikovnega protokola v čim manj korakih (poravnava in prilagajanje števila rezin glede na anatomski predel, vodenje čez korake preiskave, itd). |  |
| 6.15 | Samodejno pozicioniranje pacienta v izocenter vsaj pri preiskavah glave, kolena. |  |
| 6.16 | Sistem mora omogočati samodejno poravnavo rezin v standardne ravnine preiskave vsaj pri področjih glave in kolena. |  |
| 6.17 | Avtomatsko planiranje in pozicioniranje preiskav za glavo. |  |
| 6.18 | Slikanje celega telesa - možnost slikanja več sekvenc na posamezni postaji z možnostjo poravnave oz združitve posameznih sekvenc v enotno sliko. |  |
| 6.19 | Sistem naj omogoča direktno povezavo s svetovalnim centrom proizvajalca za oddaljeno pomoč. |  |
| 7 | Delovna postaja |  |
| 7.1 | Zahtevana je 1 samostojna delovna postaja (klient) z diagnostičnim zaslonom velikosti vsaj 24 palcev, ki omogoča delo neodvisno od MR konzole. |  |
| 7.2 | Osnovne funkcije prikaza - MPR, MIP, minIP, VRT. |  |
| 7.3 | Programska oprema za nevrološke obdelave. |  |
| 7.4 | Programska oprema za difuzijsko slikanje z in-line ADC kalkulacijo v glavi in po telesu. |  |
| 7.5 | Programska oprema za perfuzijsko slikanje in naknadne obdelave (T2* in T1, z možnostjo izračuna parametrov: k-trans, MTT, TTP, T0 NI). |  |
| 7.6 | Programska oprema za susceptibilno obteženo slikanje (SWI), možnost prikaza fazne slike. |  |
| 7.7 | Programska oprema za evaluacijo mehkotkivnih tumorjev po celotnem telesu. |  |
| 7.8 | Programska oprema za dinamično 3D evaluacijo mehkih organov. |  |
| 7.9 | Programska oprema za obdelavo dinamičnih slik (izris krivulj časa v določenem področju, krivulje farmako-kinetičnega modela, ROI statistika) |  |
| 7.10 | Programska oprema za multiparametrično slikanje prostate |  |
| 7.11 | Programska oprema za MRA preiskave (brezkontrastne in z uporabo iv kontrasta). |  |
| 7.12 | Programska oprema za prikaz-mapping sklepnega hrustanca |  |
| 7.13 | Programska oprema za tehnike zmanjševanja artefaktov premikanja (pri slikanju glave, hrbtenice, mišic in sklepov, abdomna, srca, pri nemirnem bolniku) |  |
| 7.14 | Programska oprema za analizo preiskav na dojkah |  |
| 8 | Integracija z RIS/PACS sistemom in sistemom EDMO |  |
| 8.1 | Povezava MR aparata in MR delovne postaje v omrežje bolnišnice in v sistem RIS/PACS mora biti narejena tako, da je omogočena polna funkcionalnost kot za ostale modalitete v obstoječem sistemu. |  |
| 8.2 | Pri izvedbi inštalacij in integracije je ponudnik dolžan sodelovati s službo za informatiko javnega zavoda in ponudnikom sistema RIS/PACS. |  |
| 8.3 | Ponudnik je ob sodelovanju s pooblaščenimi osebami naročnika dolžan urediti tudi vnos RIS seznama MR preiskav na MR aparat (RIS mapping). |  |
| 8.4 | Povezava MR aparata preko sistem PACS oziroma ustreznega vmesnika v sistem EDMO (evidenca drage medicinske opreme) ali drugače poimenovanega z enakim namenom, kar je ponudnik dolžan izvesti v sodelovanju s službo za informatiko javnega zavoda in ponudnikom sistema PACS. |  |
|  | Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj: |  |
| 8.5 | DICOM Send/Store |  |
| 8.6 | DICOM SC Storage commitment |  |
| 8.7 | DICOM Modality Worklist |  |
| 8.8 | DICOM MPPS Modality performed procedures steps |  |
| 8.9 | DICOM Query/Retrieve |  |
| 8.10 | DICOM Structured Reports |  |
| 8.11 | Ponudnik nosi vse stroške integracije v sistem RIS/PACS. |  |
| 9 | Nadzor in delo s pacientom, varnost, kakovost |  |
| 9.1 | MRI aparat mora imeti možnost večstopenjskega nastavljanja osvetljenosti ter prezračevanja magnetne odprtine. |  |
| 9.2 | Ponudba mora vsebovati set blazin, peščenih vrečk in podobnih pripomočkov za udobno pozicioniranje in stabilno imobilizacijo pacientov in tuljav. |  |
| 9.3 | Ponudba mora vsebovati opremo za proženje preiskav s fiziološkimi parametri (EKG za proženje npr. slikanja celotnega cikla srčnega utripa, periferni pulz za sinhronizacijo slikanja s pulzirajočim tokom krvi, respiracijo npr. za sinhronizacijo slikanja z respiratornim gibanjem). |  |
| 9.4 | Sistem za zaznavanje dihanja brez uporabe pasov preko trupa (infrardeči ali druga tehnologija). |  |
| 9.5 | Ponudnik mora dobaviti naglavne slušalke za zaščito bolnika pred hrupom med MRI preiskavo, slušalke morajo omogočiti komunikacijo s pacientom ter predvajanje glasbe (npr. za otroke), z nastavljivo glasnostjo. |  |
| 9.6 | Sekvence za zajem podatkov z zmanjšanim hrupom. |  |
| 9.7 | Stikalo za izklop MR aparata v sili. |  |
| 9.8 | TSE GRE 2D T1, T2, FLAIR, SWI in DWI 2D tihe sekvence + 3D T1 tiha sekvenca |  |
| 9.9 | MRI aparat mora imeti tipko za proženje alarma med preiskavo, ki jo uporablja bolnik (pumpica). |  |
| 9.10 | Ponudba naj vključuje kamero za nadzor pacienta v območje MR diagnostike in monitor za nadzor v komandnem prostoru. |  |
| 9.11 | Ponudba mora vsebovati interkom za komunikacijo s preiskovancem |  |
| 9.12 | Ponudnik mora urediti varnostno označevanje dostopov v prostore MR diagnostike ter v prostor MR. Urediti mora označevanje varnostnih območij (kot npr. z napisi, talnimi oznakami), skladno s priporočili standardov kakovosti. |  |
| 9.13 | Ponudba mora vsebovati ustrezne fantome oziroma pripomočke, s katerimi lahko uporabnik preverja ločljivost in kakovost MRI slik. Priloženi morajo biti vsi fantomi za testno slikanje (QAQC). |  |
| 9.14 | Sistem mora programsko omogočati enostavno načrtovanje slikovnega protokola iz različnih anatomskih delov telesa. |  |
| 9.15 | Sistem mora vključevati prikaz pacientovih fizioloških parametrov na ohišju magneta z namenom enostavnega spremljanja pacientovih funkcij. |  |
| 9.16 | Ponudba mora vsebovati monitor za delež kisika v zraku v MR prostoru z zvočnim alarmiranjem v primeru padca vrednosti pod nastavljen nivo. |  |
| 9.17 | Dovod vtičnice za elektriko na vsaj 3 različnih mestih in dovod plinov za potrebe anestezije(O2,..) |  |
| 9.18 | Prikazovalnik temperature in stopnje vlažnosti v MR prostoru. |  |
| 10 | Avtomatski injektor kontrastnega sredstva za MR preiskave |  |
| 10.1 | Avtomatski injektor kontrastnega sredstva za MR preiskave mora biti integriran z akvizicijsko delovno postajo. |  |
| 10.2 | Kapaciteta rezervarja za kontrastno sredstvo najmanj 65 ml. |  |
| 10.3 | Kapacieta rezervarja za fiziološko raztopino najmanj 115 ml. |  |
| 10.4 | Ponudnik mora nuditi tudi potrebni potrošni material za injektor za čas, ko se izvaja testno obratovanje in osnovno aplikacijsko šolanje, to je pred dokončno primopredajo opreme. |  |
| 10.5 | Možnost nastavitve pretoka od 0,1 do 10 ml/s v korakih po 0,1 ml/s. |  |
| 10.6 | Možnost nastavitve omejitve tlaka do 200 PSI. |  |
| 10.7 | Avtomatizirano polnjenje sistema in priprava na injiciranje. |  |
| 10.8 | Možnost ročnega pavziranja injiciranja z možnostjo nadaljevanja injiciranja. |  |
| 10.9 | Možnost oddaljenega servisnega dostopa (diagnosticiranje napake). |  |
| 10.10 | Možnost shranjevanja protokolov injiciranja. |  |
| 10.11 | Prikaz časa (čas injiciranja, pretečeni čas od začetka injiciranja). |  |
| 10.12 | Število protokolov, ki jih je možno shraniti vsaj 60 |  |
| 10.13 | Število bolusov na en protokol injiciranja vsaj 6. |  |
| 10.14 | Ponudnik mora podati cene potrošnega materiala za avtomatski injektor. |  |
| 11 | RF kletka |  |
| 11.1 | V ponudbi mora biti zajeta kvalitetna RF kletka z vso potrebno opremo (vtičnice, svetila in ostala oprema kletke) z instalacijo kletke. |  |
| 11.2 | RF kletka mora biti pripravljena tako, da omogoča povezavo dodatne periferne opreme za fiziološke meritve iz kontrolne sobe v RF kletko. |  |
| 11.3 | Pri izvedbi kletke je potrebno upoštevati zahteve glede zvočne izolacije in predvidene sprejemljive ravni hrupa v sosednjih prostorih. Raven hrupa v sosednjih prostorih, ki mejijo na prostor MR med izvajanjem preiskav, ne sme presegati 40 dB(A) (hrup povzročen s strani MR aparata) pri nobeni od sekvenc. Za dosego tega je potrebno upoštevati predvideno sestavo sten (v gradbenih načrtih) in izdelati kletko z ustrezno izolativnostjo. Ponudnik mora predložiti podatke o zvočni izolativnosti ponujene MR kletke. |  |
| 12 | Hladilni sistem |  |
| 12.1 | V ponudbo mora biti vključen sistem za strojno hlajenje sistema vključno z redundanco, ki prepreči izgubo helija v primeru izpada osnovne hladilne enote. |  |
| 12.2 | Sistem za primarno in rezervno strojno hlajenje sistema. |  |
| 12.3 | Hlajenje MR sistema in prostora |  |
| 13 | Ostalo |  |
| 13.1 | K ponudbi naj bo dodan anestezijski aparat, ki je primeren za delo v območju MR aparata z jakostjo 1.5 T in monitor za nadzor vitalnih funkcij pacienta. |  |
| 13.2 | MRI kompatibilen organizator infuzijskih črpalk za odrasle, otroke in novorojenčke. Imeti mora zaslon/indikator za prikaz stanja sistema in za prikaz stanja baterije ter zaslon za prikaz alarma črpalk. Delovanje organizatorja s polno baterijo mora biti najmanj 6 ur. |  |
| 13.3 | MRI kompatibilna omara za zdravila. |  |
| 13.4 | MRI kompatibilna omara za tuljave. |  |
| 13.5 | Ročni detektor feromagnetnih kovin, ki mora biti ustrezno certificiran in A testiran. |  |
| 14 | Šolanje |  |
| 14.1 | Pred pričetkom šolanja mora ponudnik oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve MR aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno). |  |
| 14.2 | Šolanje naj bo izvedeno v treh delih (osnovno, nadaljevano in napredno), pri čemer skupni čas šolanja on-site ne sme biti krajši od 20 delovnih dni (delovni dan traja najmanj 7 ur šolanja dnevno). |  |
| 14.3 | Ponudnik mora pred končno primopredajo izobraziti ekipo uporabnikov in predati pisne varnostne protokole in priporočila v slovenskem jeziku za: |  |
| 14.3.1 | varnostne postopke za preverjanje preiskovancev in osebja za preprečitev vnosa feromagnetnih objektov, elektroprevodnih snovi in nevarnih medicinskih implantov/kovinskih delov v telesu |  |
| 14.3.2 | za ustrezno pozicioniranje preiskovanca in opreme za preprečevanje termičnih poškodb |  |
| 14.3.3 | varnostne postopke za preiskovance, ki med preiskavo potrebujejo urgentno medicinsko oskrbo /oživljanje |  |
| 14.3.4 | varnostne postopke za urgentno ustavitev aparata ter postopke v primeru izpusta helija |  |
| 14.3.5 | varnostne postopke v primeru prekinitve oskrbe z električno energijo/osvetlitve |  |
| 14.3.6 | varnostne postopke v primeru padca deleža kisika v zraku |  |
| 14.3.7 | varnostne postopke v primeru požara |  |
| 14.3.8 | varnostna priporočila za delo z preiskovanci s klavstrofobijo, anksioznostjo/psihičnimi težavami |  |
| 14.3.9 | Izbrani ponudnik mora ob prevzemu naročniku predložiti navodila in protokole za opravljanje testov za zagotavljanje kakovosti delovanja MRI aparata in ostale opreme, s katerimi lahko uporabnik preverja pravilnost in kakovost delovanja strojne in programske opreme – v slovenskem jeziku. |  |
| 14.4 | Ponudnik mora po koncu šolanja udeležencem izdati potrdila/certifikate o usposobljenosti. |  |
| 15 | Servis in vzdrževanje |  |
| 15.1 | MR aparat mora imeti direktno oddaljeno povezavo s servisnim centrom za hitro odkrivanje in reševanje napak. |  |
| 15.2 | Garancija MR tomografa najmanj 24 mesec. |  |
| 15.3 | Vzdrževanje opreme najmanj 6 let po preteku garancijske dobe. |  |
| 15.5 | Odzivni čas serviserjev je lahko največ 4 h od prejetja informacije o okvari. |  |
| 15.6 | Ponudnik mora zagotoviti strokovno usposobljenega serviserja za MR aparature z uradnim certifikatom o usposobljenosti. |  |
| 15.7 | Ponudnik mora podati popis rednih preventivnih pregledov. |  |

Datum:                   				Žig                                   					Odgovorna oseba izvajalca:

___________________________