## List2
S k l o p | Naziv sklopa / naziv artikla | Opis | Nadaljevanje opisa | EM | LTO
ARL54001 | MATERIAL ZA RESPIRATORNO TERAPIJO | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54001 | Balon dihalni z varnostno | valvulo za dojenčke. Ročni dihalni balon za dojenčke volumna 280 ml (komplet). Ne vsebuje lateksa. | Cevka vsebuje notranji zvezdasti premer za preprečitev mašenja. Kolenčasta spojka med masko in dihalnim balonom vsebuje varovalni ventil, ki se odpira pri pritisku 40 cm H2O in ima rezervoar za kisik ter obrazno masko. Na balonu mora biti držalo za možnost izvajanja predihavanja z eno roko. Lahko se ponudi balon volumna 370ml in 240ml | KOM | 3
ARL54001 | Balon dihalni z varnostno | valvulo za otroke. očni dihalni balon za otroke volumna 550 ml (komplet). Noben del ne sme vsebovati | lateksa. Cevka vsebuje notranji zvezdasti premer za preprečitev mašenja. Kolenčasta spojka med masko in dihalnim balonom vsebuje varovalni ventil, ki se odpira pri pritisku 40 cm H2O in ima rezervoar za kisik ter obrazno masko. Na balonu mora biti držalo za možnost izvajanja predihavanja z eno roko. Lahko se ponudi balon volumna 635ml in 500ml. | KOM | 3
ARL54001 | Balon dihalni z varnostno | valvulo. Volumen 1000 ml, vsi deli brez lateksa, cevka mora imeti zvezdasti notranji premer za | preprečitev mašenja. Kolenčasta spojka med masko in dihalnim balonom vsebuje varovalni ventil, ki se odpira pri pritisku 40 cm H2O, ima rezervoar za kisik in obrazno masko. Na balonu mora biti držalo za možnost izvajanja predihavanja z eno roko. | KOM | 13
ARL54001 | Balon dihalni | Balon dihalni brez varnostne valvule. Ročni dihalni balon za odrasle volumna 1500 ml (komplet). | Noben del ne sme vsebovati lateksa, cevka mora imeti zadostni notranji premer zvezdaste oblike za preprečitev mašenja. Ima rezervoar za kisik ter obrazno masko. Na balonu mora biti držalo za možnost izvajanja predihavanja z eno roko. Lahko se ponudi balon volumna 1490ml | KOM | 60
ARL54001 | Balon za anest., volumen 2l | Balon za anestezijo z volumnom 2 l in zaščitno mrežico proti kolenčenju. Brez lateksa |  | KOM | 90
ARL54001 | Cevka za CO2, dolžina 0,8 m | Notranjega premera 1,2 mm, prozorna, brez lateksa, ter spojko Luer- Lock na obeh koncih. |  | KOM | 5
ARL54001 | Cevka za CO2, dolžina 1,8 m | Notranjega premera 1,2 mm, prozorna, brez lateksa. ter spojko Luer- Lock na obeh koncih. |  | KOM | 5
ARL54001 | Cevka za CO2, dolžina 2,45 m | Notranjega premera 1,2 mm, prozorna, ne vsebuje lateksa, ter s spojko Luer- Lock na obeh koncih. |  | KOM | 10
ARL54001 | Cevka za kisik, dolžina 1,8 m | Cevka za kisik z zvezdastim notranjim lumnom, dolžina 1,8 m |  | KOM | 190
ARL54001 | Cevka za kisik, dolžina 4 m | Cevka za kisik z zvezdastim notranjim lumnom, dolžina 4 m |  | KOM | 130
ARL54001 | Držalo za cevi - odrasli | Držalo za cevi, ki ne vsebuje kovinskih delov z upogljivim nosilcem in ima na koncu nosilec s | štirimi utori notranjega premera 22 mm, dva utora premera 22 mm in dva premera 15 mm. | KOM | 2
ARL54001 | Držalo za cevi - otroci | Držalo za cevi, ki ne vsebuje kovinskih delov z upogljivim nosilcem in ima na koncu nosilec z | utorom 30 mm. | KOM | 1
ARL54001 | Dvorogi nosni kateter za kisik | neonatalni, dolžina 2m. Nastavek za priključitev na povezovalno cev. Cevka za kisik ima notranjo | steno zvezdaste oblike. | KOM | 21
ARL54001 | Dvorogi nosni kateter za kisik | odrasle, dolžina 2m. Cevka za kisik ima notranjo steno zvezdaste oblike. |  | KOM | 3320
ARL54001 | Dvorogi nosni kateter za kisik | za odrasle, dolžina 5m. Z izboklino pod nosom proti premikanju. Cevka za kisik ima notranjo steno | zvezdaste oblike. | KOM | 880
ARL54001 | Dvorogi nosni kateter za kisik | otroški, dolžina 1.8 m z izboklino pod nosom, ki preprečuje premikanje. Cevka za kisik z notranjo | steno zvezdaste oblike. | KOM | 5
ARL54001 | Filter viralno bakteriološki , | vlažilni, elektrostatski. Filter mora biti za dihalne volumne od 200 do 1500ml. Volumen filtra | največ 68 ml. Padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30l/min ne sme biti večji od 125Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur sme biti največ 14Pa. Na filtru Luer-Lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 45g. Preizkušen mora biti na učinkovitost filtracije TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000;55:458-65). Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,999%, po prej navedenem postopku.. Vlaženje mora biti vsaj 28mg H2O/I. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1:1997. Preizkušen mora biti tudi s testom po standardu ISO 23328-1, pri katerem sme biti prepustnost največ 0,65%. | KOM | 4485
ARL54001 | Filter viralno bakteriološki | Filter viralno – bakteriološki, elektrostatičen. Filter mora biti za dihalne volumne od 200 do | 1500 ml. Volumen filtra je največ 70ml. Padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30l/min ne sme biti večji od 120 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh sme biti največ 5 Pa. Na filtru Luer – Lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 42g. Preizkušen mora biti na učinkovitost filtracije TBC, Bacillus subtillis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000;55:458-65). Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,999%, po prej navedenem postopku. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1:1997. Preizkušen mora biti tudi s testom po standardu ISO 23328-1, pri katerem sme biti prepustnost največ 0,60%. | KOM | 950
ARL54001 | Filter virusni in | bakteriološki, otroški. Filter viralno – bakteriološki, vlažilni, elektrostatski. Filter mora biti | za dihalne volumne od 75 do 200 ml. Volumen filtra največ 28 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 15l/min ne sme biti večji od 93 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur sme biti največ 17 Pa. Na filtru Luer – Lock spojka z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 22g. Preizkušen je na učinkovitost preprečevanja okužbe z Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55;45/8-65). Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,34%, po prej navedenem postopku. Vlaženje mora biti vsaj 30 mg H2O/l, merjeno po ISO 936-2::2003. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1:1997. Preizkušen mora biti tudi s testom po standardu ISO 23328-1, pri katerem sme biti prepustnost največ 2%. | KOM | 250
ARL54001 | Supraglotični pripomoček št.1 | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa. Mešiček mora biti iz termoplastičnega | elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 10
ARL54001 | Supraglotični pripom. št.1,5 | Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije. | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa.Mešiček mora biti iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 14
ARL54001 | Supraglotični pripomoček št.2 | Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije. | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa.Mešiček mora biti iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 60
ARL54001 | Supraglotični pripomoč. št.2,5 | Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije. | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa.Mešiček mora biti iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 30
ARL54001 | Supraglotični pripomoček št.3 | Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije. | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa.Mešiček mora biti iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 150
ARL54001 | Supraglotični pripomoček št.4 | Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije. | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa.Mešiček mora biti iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 870
ARL54001 | Supraglotični pripomoček št.5 | Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka mora potekati kanal za možnost aspiracije. | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa.Mešiček mora biti iz termoplastičnega elastomera in ne sme biti napihljiv. Na zgornjem delu mešička mora biti dodan jeziček, ki preprečuje neželeno zapiranje epiglotisa v smeri sapnika. Razpon teže pacienta, velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke mora biti ojačenje proti pregrizu. Dihalna cev mora biti po prerezu sploščena, kar preprečuje rotacijo supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Anatomija mešička je oblikovana tako, da sede v ezofagus. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije (za vse velikosti, razen velikost št. 1). | KOM | 300
ARL54001 | Maska z visoko (60 do 90%) | inspiratorno vsebnostjo kisika za odrasle. Maska mora vsebovati idikator dihanja in enosmerni | ventil. V kompletu cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina cevi je med 1,8 in 2m. | KOM | 400
ARL54001 | Maska z visoko (60 do 90%) | inspiratorno vsebnostjo kisika za otroke. Maska mora vsebovati idikator dihanja in enosmerni | ventil. V kompletu cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina cevi je med 1,8 in 2m. | KOM | 5
ARL54001 | Maska za kisik z Venturijevimi | ventili za odrasle. Maska ne sme vsebovati PVC-ja in Di(2 ethylhexil) phtalhata. Priloženi | morajo biti venturi ventili za 24%, 28%, 31%, 35%, 40% in 60% kisika. V kompletu cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina cevi je med 1,8 in 2,1m. | KOM | 1900
ARL54001 | Maska za kisik za odrasle z | indikatorjem dihanja. Maska za kisik namenjena odraslim, ki vsebuje indikator dihanja. Komplet | vsebuje cev za priključitev na kisik dolžine 1,8 m. | KOM | 5
ARL54001 | Maska za kisik za odrasle, | ki ne vsebuje pvc, brezbarvna, s cevko za kisik z zvezdastim notranjim premerom |  | KOM | 920
ARL54001 | Maska za kisik otroška | Maska za kisik za otroke. Maska ne sme vsebovati PVC-ja in Di(2 ethylhexil)phtalhata. V kompletu | cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina med 1,8 in 2m. | KOM | 5
ARL54001 | Maska obrazna za anestezijo | za otroke, velikost št.1, za 1xuporabo, barvno kodirana |  | KOM | 15
ARL54001 | Maska obrazna za anestezijo | za otroke, velikost št.2, za 1xuporabo, barvno kodirana |  | KOM | 5
ARL54001 | Nastavek za tubus z gibljivim | komolčkom. raztegljiv od 70 mm do 150 mm. Mrtvi prostor je možno spreminjati od 20 ml do 40 ml. | Komolček je brez odprtin. | KOM | 1120
ARL54001 | Nastavek za tubus z gibljivim | komolčkom.Gibljivi komolček s podaljškom in odprtino za aspiracijo. Nastavek za tubus je raztegljiv | od 70 mm do 150 mm. Mrtvi prostor je možno spreminjati od 20 ml do 40 ml. Na komolčku je odprtina za aspiracijo premera 9 mm z dvema raztegljivima pokrovoma. Konekt pri dihalnem sistemu ima 22 mm notranji premer. | KOM | 400
ARL54001 | Nastavek za aerosol terapijo | 22M/ 22F. Nastavek za vbrizgavanje aerosola med ventilacijo,spojka premera 22 mm na obeh straneh, | ki vsebuje gibljivo šobo za razprševanje | KOM | 40
ARL54001 | Nos umetni s cevko za kisik | Izmenjevalnik toplote in vlage za tubus in kanilo. Povračilo vlage vsaj 26 mg H2O/l pri VT 500 ml. | Zavarovana odprtina za aspiracijo s pokrovom pritrjenim na rob odprtine. Varovalni mehanizem proti zadušitvi, pri kašlju propusten. Gibljiv priključek za cevko za kisik. Cevka za kisik je v kompletu. | KOM | 95
ARL54001 | Nos umetni | Izmenjevalnik toplote in vlage namenjen za tubus in kanilo. Povračilo vlage vsaj 26 mg H2O/l | pri VT 500 ml. Zavarovana odprtina za aspiracijo s pokrovom pritrjenim na rob odprtine. Varovalni mehanizem proti zadušitvi, pri kašlju propusten. Priključek za cevko za kisik je gibljiv. | KOM | 810
ARL54001 | Optični laringoskop za 1Xupor. | za odrasle.Optični laringoskop za enkratno uporabo s kanalom v katerega se uvede tubus,svetilko in | sistemom proti zarositvi na spodnjem delu optičnega laringoskopa. Primeren za tubuse velikosti od 6 do 7,5. | KOM | 26
ARL54001 | Optični laringoskop za 1xupor. | za odrasle- manjši.Optični laringoskop za enkratno uporabo s kanalom v katerega se uvede tubus, | svetilko in sistemom proti zarositvi na spodnjem delu optičnega laringoskopa. Primeren za tubuse velikosti 7 in več. | KOM | 23
ARL54001 | Razpršilec s T spojko za | ventilirane paciente. Razpršilec za zdravila - z ustnikom in T spojko dimenzij 22M/15F-22M-22F. | Zagotavlja, da so pri pretoku 8l/min delci manjši od 5 mikronov. Komplet vsebuje tudi cevko za kisik | KOM | 70
ARL54001 | Razpršilec za zdravila z | masko za odrasle. Biti mora brez PVC-ja, cevko za kisik in spojko za priklop cevke za kisik na | stenski kisikov priključek. Cevka za kisik mora imeti na obeh koncih navoj in notranjo objemalko. Zagotavljati mora, da so pri pretoku 8l/min delci manjši od 5 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,50g/min. Razpršilec mora imeti navoj za pritrditev cevke. | KOM | 1365
ARL54001 | Razpršilec za zdravila z | masko za otroke. Biti mora brez PVC-ja, cevko za kisik in spojko za priklop cevke za kisik na | stenski kisikov priključek.Cevka za kisik mora imeti na obeh koncih navoj in notranjo objemko. Zagotavljati mora, da so pri pretoku 8l/min delci manjši od 5 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,50 g/min. Razpršilec mora imeti navoj za pritrditev cevke. | KOM | 130
ARL54001 | Sistem dihalni krožni | otroški za anestezijo 1,6m. Krožni dihalni sistem za otroke za anestezijo. Rebraste cevi premera | 15 mm, dolžina 1,6 m. Krak za balon dolžine 0.8 m, balon volumna 1 l z zaščitno mrežo proti mašenju, brez lateksa. Spojka na balonu ima 15 mm notranji premer. | KOM | 45
ARL54001 | Sistem dihalni za anestezijo | otroški. Sistem dihalni za anestezijo-otroški, T piece z APL ventilom. Komplet vsebuje dva balona | 1l in 0.5 l, brez lateksa | KOM | 5
ARL54001 | Sistem dihalni krožni za | anestezijo, za odrasle. Dolžina sistema je med 1,5 in 1,7 m, premer cevi je 22 mm. Krak za dihalni | balon je dolg med 1,5 in 1,7 m. V kompletu z dihalnim balonom 2L brez lateksa. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Učinkovitost mora biti testirana na 24 ur in 7 dni in biti mura v obeh časovnih obdobjih vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. | KOM | 430
ARL54001 | Sistem dihalni krožni za | anestezijo, za odrasle. Dolžina sistema je med 1,5 in 1,7m. Premer cevi je 22mm. Krak za dihalni | balon je dolg med 1,5 in 1,7m. V kompletu z dihalnim balonom 2L brez lateksa, anest. Masko, ki mora biti brez PVC-ja, vel. št. 4, držaloma za enkratno uporabo za cevi in krak za balon. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Učinkovitost mora biti testirana na 24 ur in 7 dni in biti mora v obeh časovnih obdobjih vsaj 99,99% na prej navedene bakterije. | KOM | 5
ARL54001 | Sistem dihalni krožni | koaksialni za anestezijo . Krožni dihalni sistem za anestezijo, za odrasle. Znotraj ekspiratorne | cevi se nahaja inspiratorna cev. Dolžina sistema je od 1,4 do 1,7m. Sistem vsebuje krak za balon dolžine med 0,8 in 1,2m, balon prostornine 2L in raztegljiv krak za povezavo sistema z ekspiratornim delom aparata, dolžine vsa 0,4m. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko srebrovih ionov in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z Acinetobacter calcoaceticus, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae. Učinkovitost mora biti testirana po 24 urah in 7 dnevih. V obeh časovnih obdobjih mora biti vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. V sistemu mora biti cevka za merjenje koncentracije CO2, ki se mora nahajati v notranjem lumnu ekspiratornega dela cevi in ima luer lock priključek ob priključku sistema na aparat. V kompletu mora biti priloženo zamašek za zamašitev notranjega lumna sistema med samim testiranjem. | KOM | 5
ARL54001 | Sistem dihalni koaksialni | Sistem krožni dihalni, za odrasle. Znotraj ekspiratorne cevi se nahaja inspiratorna cev. Dolžina | sistema je od 1,4 do 1,7m. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko srebrovih ionov in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z Acinetobacter calcoaceticus, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermodis, Klebsiell pneumoniae. Učinkovitost mora biti testirana po 24 urah in 7 dnevih. V obeh časovnih obdobjih mora biti vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. V sistemu mora biti cevka za merjenje koncentracije CO2, ki se mora nahajati v notranjem lumnu ekspiratornega dela cevi in ima luer lock priključek ob priključku sistema na aparat. V kompletu mora biti priloženo zamašek za zamašitev notranjega lumna sistema med samim testiranjem. | KOM | 5
ARL54001 | Sistem dihalni za anestezijo | Krožni dihalni sistem 1,6 m z dodatnim notranjim lumnom v inspiratornem kraku, posodo z | abosrbentom za CO2 in varnostnim ventilom. | KOM | 5
ARL54001 | Sistem dihalni s samodejno | vlažilno komoro in dvojno grelno žico mora biti dolžine med 1,5 in 1,7m in mora vsebovati vlažilno | komoro z avtomatskim polnjenjem. Vlažilna komor mora biti avtomatska, z dvema plovcema, ki samodejno regulirata dotok tekočine. Vsebovati mora dodatni neodvisni barvni gibljivi plovec, ki služi kot indikator nivoja vode in mora biti drugačne barve od ostalih delov komore. Rob grelne plošče mora biti termično izoliran. Cev za dotok vode mora biti neločljiva od komore in mora vsebovati 0,3 milimetrski filter za filtracijo tekočin v komoro. Odprtina za temperaturno tipalo na sistemu na strani vlažilca mora biti kompatibilna s temperaturnim tipalom vlažilca Fisher & Pykel MR 850. | KOM | 135
ARL54001 | Sistem dihalni za intenzivne | oddelke, za odrasle. Dolžina sistema je med 1,5 in 1,7m, premer cevi je 22mm. Sistem mora biti | prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Učinkovitost mora biti testirana na 24 ur in 7 dni in biti mora v obeh časovnih obdobjih vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. | KOM | 200
ARL54001 | Sistem dihalni z ekspiratorno | valvulo. Valvula ima dodatno cevko za krmiljenje, ki je spojena na dihalni aparat, sistem je | dolžine 1,6m | KOM | 5
ARL54001 | Sistem za dihanje | Koaksialne (enojne cevi) dolžine 2,4 metra in 2L balonom (podaljšana cev) z linijo za CO2 cevko | Cevi prevlečene s srebrom. | KOM | 30
ARL54001 | T spojka dimenzij 22M/15F- | 22M-22F. T spojka dimenzij 22M/15F-22M-22F |  | KOM | 5
ARL54001 | Tubus Guedel št. 0 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 10
ARL54001 | Tubus Guedel št. 1 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 10
ARL54001 | Tubus Guedel št. 1,5 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 45
ARL54001 | Tubus Guedel št. 2 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 100
ARL54001 | Tubus Guedel št. 3 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 40
ARL54001 | Tubus Guedel št. 4 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 80
ARL54001 | Tubus Guedel št. 5 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 10
ARL54001 | Absorbent za CO2 | Absorbent lahko vsebuje največ 1,5 % natrijevega hidroksida in biti mora brez kalcijevega klorida. | Pakiranje v kanistrih za 1x uporabo za aparate proizvajalca GE (Aespire, Avance, Aisys, ADU) | KG | 10
ARL54001 | Tubus Guedel št. 000 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena. | KOM | 5
ARL54001 | Tubus Guedel št.00 | Tubus Guedel za vzdrževanje dihalne poti. Izdelan mora biti iz enega dela. Velikost mora biti | barvno označena | KOM | 10
ARL54001 | Maska oblazinjena, brezbarvna, | prozorna, rob ni napihljiv in ne vsebuje zraka. Maska ne sme vsebovati PVC-ja in | Di(2ethylhexil) phtalhata. Velikost št: 3. Velikost maske mora biti barvno označena. | KOM | 5
ARL54001 | Maska oblazinjena, brezbarvna, | prozorna, rob ni napihljiv in ne vsebuje zraka. Maska ne sme vsebovati PVC-ja in | Di(2ethylhexil) phtalhata. Velikost št: 4. Velikost maske mora biti barvno označena. | KOM | 5
ARL54001 | Maska oblazinjena, brezbarvna, | prozorna, rob ni napihljiv in ne vsebuje zraka. Maska ne sme vsebovati PVC-ja in | Di(2ethylhexil) phtalhata. Velikost št: 5. Velikost maske mora biti barvno označena. | KOM | 5
ARL54001 | Maska oblazinjena, | brezbarvna, prozorna, rob ni napihljiv in ne vsebuje zraka. Maska ne sme vsebovati PVC-ja in | Di(2ethylhexil) phtalhata. Velikost št: 6. Velikost maske mora biti barvno označena. | KOM | 5
ARL54002 | MATERIAL ZA RESPIRATORNO TERAPIJO - TUBUSI | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54002 | Tubus št. 5, za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 65
ARL54002 | Tubus št. 5,5 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 40
ARL54002 | Tubus št. 6,0 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 60
ARL54002 | Tubus št. 6,5 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 60
ARL54002 | Tubus št. 7,0 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 270
ARL54002 | Tubus št. 7,5 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 1200
ARL54002 | Tubus št. 8,0 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 230
ARL54002 | Tubus št. 8,5 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 830
ARL54002 | Tubus št. 9,0 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 50
ARL54002 | Tubus št. 9,5 za kratkotrajno | intubacijo; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO10993-1), prozorni PVC material. Murphyevo oko. | Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani. Radiopačno nitko, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5–10mm notranjega premera (razlika notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavlja centralno lego tubusa v traheji. Konekt kompatibilen s sistemi (ISO5356-1). Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Brez lateksa. | KOM | 25
ARL54002 | Tubus št.7 | Za dolgotrajno intubacijo, silikonizirani; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO 10993-1), | silikoniziran PVC material. Murphyevo oko. Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani (atravmatsko zaobljeni zaključki). Radiopačna nitka, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Konektor kompatibilen s sistemi (ISO 5356-1). Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5 do 10 mm notranjega premera ( razlika v notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavljati centralno lego tubusa v traheji. Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 5
ARL54002 | Tubus št.8 | Za dolgotrajno intubacijo, silikonizirani; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO 10993-1), | silikoniziran PVC material. Murphyevo oko. Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani (atravmatsko zaobljeni zaključki). Radiopačna nitka, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Konektor kompatibilen s sistemi (ISO 5356-1). Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5 do 10 mm notranjega premera ( razlika v notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavljati centralno lego tubusa v traheji. Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 13
ARL54002 | Tubus št.8,5 | Za dolgotrajno intubacijo, silikonizirani; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO 10993-1), | silikoniziran PVC material. Murphyevo oko. Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani (atravmatsko zaobljeni zaključki). Radiopačna nitka, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Konektor kompatibilen s sistemi (ISO 5356-1). Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5 do 10 mm notranjega premera ( razlika v notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavljati centralno lego tubusa v traheji. Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 20
ARL54002 | Tubus št.9 | Za dolgotrajno intubacijo, silikonizirani; Termosenzibilni, biokompatibilni (ISO 10993-1), | silikoniziran PVC material. Murphyevo oko. Robovi tubusa in Murphyevega očesa morajo biti topo obdelani (atravmatsko zaobljeni zaključki). Radiopačna nitka, ki omogoča Rtg kontrolo lege tubusa. Konektor kompatibilen s sistemi (ISO 5356-1). Črno markacijo nad mešičkom – referenčno linijo, ki omogoča lažjo kontrolo globine pri vstavljanju tubusa. Dimenzije od 5 do 10 mm notranjega premera ( razlika v notranjem premeru po 0.5 mm). Nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in zagotavljati centralno lego tubusa v traheji. Kontrolni balonček mešička z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku. Oznake notranjega premera tubusa, vrste mešička in premera mešička na kontrolnem balončku. Primeren za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. | KOM | 20
ARL54002 | Stileta za lažjo intubacijo | Dolžina 335 mm + - 5%, za velikosti tubusov od 5.0 do 8.0; Aluminijasta s prevleko (polietilen), ki | omogoča enostavno vstavljanje in odstranjevanje iz tubusa. Enostavna za spreminjanje oblike. Mehkejšim zaključkom ene konice. Zaobljene konice. Različne dimenzije primerne za uporabo pri tubusih od št.2,5 do 11. Sterilno pakirana. Za enkratno uporabo. Brez lateksa. Lahko se ponudi tudi stileta za velikost tubusov od4.0 do 6.5 Pri tubusih od velikosti 6.0 do 10.0 se lahko ponudi stileta dolžine 390mm | KOM | 75
ARL54002 | Stileta za lažjo intubacijo | Dolžina 365 mm + - 5%, za velikosti tubusov od 8.5 do 11.0; Aluminijasta s prevleko (polietilen), ki | omogoča enostavno vstavljanje in odstranjevanje iz tubusa. Enostavna za spreminjanje oblike. Mehkejšim zaključkom ene konice. Zaobljene konice. Različne dimenzije primerne za uporabo pri tubusih od št.2,5 do 11. Sterilno pakirana. Za enkratno uporabo. Brez lateksa. Lahko se ponudi tudi stileta dolžine 340mm za velikosti od 6.5 do 10.0. Pri tubusih od velikosti 6.0 do 10.0 se lahko ponudi stileta dolžine 390mm | KOM | 145
ARL54002 | Tubusi brez mešička št. 2,0 | Termosenzibilni, biokompatibilni ( ISO 10993-1 ), silikonizirani PVC material za zaščito občutljive | sluznice. Murphyevo oko. Atravmatsko zaobljeni robovi tubusa in Murphyevega očesa. Radiopačna nitka po dolžini tubusa. Črna markacija nad konico (referenčna linija), ki omogoča kontrolo globine lege tubusa. Stopenjske oznake na tubusu (10mm). Dimenzije od 2.5 do 4.5mm (razlike v notranjem premeru 0.5mm). S konektorjem (15mm) kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1). Primerni za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa. Lahko se ponudi tudi nesilikoniziran tubus. | KOM | 15
ARL54002 | Tubusi brez mešička št. 2,5 | Termosenzibilni, biokompatibilni ( ISO 10993-1 ), silikonizirani PVC material za zaščito občutljive | sluznice. Murphyevo oko. Atravmatsko zaobljeni robovi tubusa in Murphyevega očesa. Radiopačna nitka po dolžini tubusa. Črna markacija nad konico (referenčna linija), ki omogoča kontrolo globine lege tubusa. Stopenjske oznake na tubusu (10mm). Dimenzije od 2.5 do 4.5mm (razlike v notranjem premeru 0.5mm). S konektorjem (15mm) kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1). Primerni za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa.Lahko se ponudi tudi nesilikoniziran tubus. | KOM | 5
ARL54002 | Tubusi brez mešička št. 3,0 | Termosenzibilni, biokompatibilni ( ISO 10993-1 ), silikonizirani PVC material za zaščito občutljive | sluznice. Murphyevo oko. Atravmatsko zaobljeni robovi tubusa in Murphyevega očesa. Radiopačna nitka po dolžini tubusa. Črna markacija nad konico (referenčna linija), ki omogoča kontrolo globine lege tubusa. Stopenjske oznake na tubusu (10mm). Dimenzije od 2.5 do 4.5mm (razlike v notranjem premeru 0.5mm). S konektorjem (15mm) kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1). Primerni za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa.Lahko se ponudi tudi nesilikoniziran tubus. | KOM | 15
ARL54002 | Tubusi brez mešička št. 3,5 | Termosenzibilni, biokompatibilni ( ISO 10993-1 ), silikonizirani PVC material za zaščito občutljive | sluznice. Murphyevo oko. Atravmatsko zaobljeni robovi tubusa in Murphyevega očesa. Radiopačna nitka po dolžini tubusa. Črna markacija nad konico (referenčna linija), ki omogoča kontrolo globine lege tubusa. Stopenjske oznake na tubusu (10mm). Dimenzije od 2.5 do 4.5mm (razlike v notranjem premeru 0.5mm). S konektorjem (15mm) kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1). Primerni za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa.Lahko se ponudi tudi nesilikoniziran tubus. | KOM | 10
ARL54002 | Tubusi brez mešička št. 4,0 | Termosenzibilni, biokompatibilni ( ISO 10993-1 ), silikonizirani PVC material za zaščito občutljive | sluznice. Murphyevo oko. Atravmatsko zaobljeni robovi tubusa in Murphyevega očesa. Radiopačna nitka po dolžini tubusa. Črna markacija nad konico (referenčna linija), ki omogoča kontrolo globine lege tubusa. Stopenjske oznake na tubusu (10mm). Dimenzije od 2.5 do 4.5mm (razlike v notranjem premeru 0.5mm). S konektorjem (15mm) kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1). Primerni za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa.Lahko se ponudi tudi nesilikoniziran tubus. | KOM | 5
ARL54002 | Tubusi brez mešička št. 4,5 | Termosenzibilni, biokompatibilni ( ISO 10993-1 ), silikonizirani PVC material za zaščito občutljive | sluznice. Murphyevo oko. Atravmatsko zaobljeni robovi tubusa in Murphyevega očesa. Radiopačna nitka po dolžini tubusa. Črna markacija nad konico (referenčna linija), ki omogoča kontrolo globine lege tubusa. Stopenjske oznake na tubusu (10mm). Dimenzije od 2.5 do 4.5mm (razlike v notranjem premeru 0.5mm). S konektorjem (15mm) kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1). Primerni za ustno in nosno intubacijo. Za enkratno uporabo. Sterilni. Brez lateksa.Lahko se ponudi tudi nesilikoniziran tubus. | KOM | 15
ARL54002 | Stileta za lažjo intubacijo | Dolžina 225 mm + - 5%, za velikosti tubusov od 2.5 do 4.5; Aluminijasta s prevleko (polietilen), ki | omogoča enostavno vstavljanje in odstranjevanje iz tubusa. Enostavna za spreminjanje oblike. Mehkejšim zaključkom ene konice. Zaobljene konice. Različne dimenzije primerne za uporabo pri tubusih od št.2,5 do 11. Sterilno pakirana. Za enkratno uporabo. Brez lateksa. Lahko se ponudi stileta dolžine 270mm za velikosti od 2.5 do 4.0 | KOM | 20
ARL54002 | Stileta za lažjo intubacijo | "Bongie"; 15Fr, 700mm, size 6-11mm |  | KOM | 40
ARL54003 | MATERIAL ZA DRENAŽE - DRENI TORAKALNI
ARL5400301 | Dreni torakalni | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5400301 | Dren torakalni Ch10 | s trokarjem. Dolžina 23cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek, | sterilen, dovoljeno odstopanje +- 2cm. Trokar mora biti dobro premakljiv, da se pri vstavitvi ne zalepi na dren. Lahko se pnudijo dreni, ki nimajo heparinizirane notranjosti. | KOM | 5
ARL5400301 | Dren torakalni Ch16 | s trokarjem. Dolžina 23cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek, | sterilen, dovoljeno odstopanje +- 2cm. Trokar mora biti dobro premakljiv, da se pri vstavitvi ne zalepi na dren. Lahko se pnudijo dreni, ki nimajo heparinizirane notranjosti. | KOM | 5
ARL5400301 | Dren torakalni Ch20 | s trokarjem. Dolžina 40cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek, | sterilen, dovoljeno odstopanje +- 2cm. Trokar mora biti dobro premakljiv, da se pri vstavitvi ne zalepi na dren. Lahko se pnudijo dreni, ki nimajo heparinizirane notranjosti. | KOM | 5
ARL5400301 | Dren torakalni Ch24 | s trokarjem. Dolžina 40cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek, | sterilen, dovoljeno odstopanje +- 2cm. Trokar mora biti dobro premakljiv, da se pri vstavitvi ne zalepi na dren. Lahko se pnudijo dreni, ki nimajo heparinizirane notranjosti. | KOM | 5
ARL5400301 | Dren torakalni Ch28 | s trokarjem. Dolžina 40cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek, | sterilen, dovoljeno odstopanje +- 2cm. Trokar mora biti dobro premakljiv, da se pri vstavitvi ne zalepi na dren. Lahko se pnudijo dreni, ki nimajo heparinizirane notranjosti. | KOM | 5
ARL5400302 | Dreni okrogli | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5400302 | Dren okrogel 19Fr | Rebrast, silikonski, radiopačni s štirimi vzdolžnimi med seboj neodvisnimi kanali (po celotni | dolžini drena). Za učinkovitejšo drenažo in nebolečo odstranitev, s trdno sredico namesto običajnega lumna, ki preprečuje kolaps in omogoča nemoteno sukcijo. | KOM | 5
ARL54004 | MATERIAL ZA DRENAŽE - DRENI ABDOMINALNI | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54004 | Dren abdominalni Ch15 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 30
ARL54004 | Dren abdominalni Ch18 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 210
ARL54004 | Dren abdominalni Ch21 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 225
ARL54004 | Dren abdominalni Ch24 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 435
ARL54004 | Dren abdominalni Ch27 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 55
ARL54004 | Dren abdominalni Ch30 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 15
ARL54004 | Dren abdominalni Ch33 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 10
ARL54004 | Dren abdominalni Ch36 | Dolžina 50cm, perforacije 90mm, 5 stranskih odprtin + centralna, material - silikon, sterilen, | z rtg nitko | KOM | 5
ARL54005 | DRENI ZA DRENAŽO MALIH POSEGOV | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54005 | Dren redon Ch 10 | Perforacija 140mm - dolžina 50cm / PVC, sterilen, RTG nitka |  | KOM | 210
ARL54005 | Dren redon Ch 12 | Perforacija 150mm - dolžina 50cm / PVC, sterilen, RTG nitka |  | KOM | 240
ARL54005 | Dren redon Ch 14 | Perforacija 150mm - dolžina 50cm / PVC, sterilen, RTG nitka |  | KOM | 118
ARL54005 | Dren redon Ch 16 | Perforacija 150mm - dolžina 50cm / PVC, sterilen, RTG nitka |  | KOM | 2
ARL54005 | Redivac 50ml mini | harmonika,kompl.z drenom CH6 in iglo za dren, vacuum 80mm/Hg,sterilen |  | KOM | 50
ARL54005 | Redon plastenka 200ml + 50ml | Varnostni volumen, s povezovalno cevjo. Iintigriran indikator vakuma z graduacijo min-max, | vacuum 2000 Pa, povezovalna cev s prozornim konekt. za redon drene,nosilec, sterilno | KOM | 240
ARL54005 | Redon plastenka 400ml + 50ml, | Varnostni volumen. Intigriran indikator vakuma z graduacijo min-max, | vacuum 2000 Pa, povezovalna cev s prozornim konekt. za redon drene,nosilec, sterilno | KOM | 565
ARL54005 | Cev povezovalna za redon | drenažo. Cev iz PVC, z konektom CH 6-18 |  | KOM | 13
ARL54005 | Redon plastenka 200ml + 50ml | Varnostni volumen, brez povezovalne cevi. Intigriran indikator vakuma z graduacijo min-max, | vacuum 2000 Pa, brez povezovalne cevi, nosilec, sterilno | KOM | 120
ARL54005 | Redon plastenka 400ml + 50ml, | Varnostni volumen brez povezovalne cevi. Intigriran indikator vakuma z graduacijo min-max, | vacuum 2000 Pa, brez povezovalne cevi, nosilec, sterilno | KOM | 308
ARL54005 | Dren redon Ch 8 | Perforacija 140mm - dolžina 50cm / PVC, sterilen, RTG nitka |  | KOM | 45
ARL54005 | Dren redon Ch 18 | Perforacija 150mm - dolžina 50cm / PVC, sterilen, RTG nitka |  | KOM | 1
ARL54006 | MAT.ZA ENTERALNO PREHRANO - SONDE
ARL5400601 | Sonde za hranjenje | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5400601 | Sonda za hranjenje Ch 6 | Dolžina 50cm, PVC, cilindrična z dvema stranskima očesoma, označena, sterilna |  | KOM | 5
ARL5400601 | Sonda za hranjenje Ch 8 | Dolžina 50cm, PVC, cilindrična z dvema stranskima očesoma, označena, sterilna |  | KOM | 5
ARL5400602 | Sonde želodčne | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5400602 | Sonda želodčna Ch 14 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 55
ARL5400602 | Sonda želodčna Ch 16 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 160
ARL5400602 | Sonda želodčna Ch 18 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 260
ARL5400602 | Sonda želodčna Ch 20 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 100
ARL5400602 | Sonda želodčna Ch 22 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 85
ARL5400602 | Sonda želodčna Ch 25 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 5
ARL5400602 | Sonda želodčna Ch 26 | 80cm, z oznako na 45,55 in 65cm, cilindrična z dvema stranskima očesoma, barvno kodiranje, | zaokrožen zaprt vrh; medicinski PVC, sterilno enojno pakiranje | KOM | 5
ARL5400603 | Sonde želodčne za izpiranje | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5400603 | Sonda želod. za izpiranje Ch24 | Z brizgo 140 ml, PVC, dve stranski očesi |  | KOM | 5
ARL5400603 | Sonda želod. za izpiranje Ch34 | PVC; dve stranski očesi, dolžina 150 cm |  | KOM | 190
ARL5400604 | Sonde za hranjenje - tropotne | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5400604 | Sonda za hranjenje Ch24 | gastrostoma z Y portom. Graduirana cev, ki omogoča merjenje globine stome, barvno označena odprtina | za hranjenje. Želodčni balon za notranje tesnenje stome brez DEHP. Obroček, ki omogoča fiksacijo stome na kožo. | KOM | 5
ARL5400604 | Sonda za hranjenje Ch18 | gastrostoma z Y portom. Graduirana cev, ki omogoča merjenje globine stome, barvno označena odprtina | za hranjenje. Želodčni balon za notranje tesnenje stome brez DEHP. Obroček, ki omogoča fiksacijo stome na kožo. | KOM | 5
ARL54007 | MAT.ZA ENTERALNO PREHR.- SONDE DUODENALNE | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54007 | Sonda duodenalna Ch 12 | cilindrična, zaprta, s štirimi stranskimi očesi, z oznako na dolžini 45, 55, 75cm, dolžina 120 do | 125cm, PVC, sterilna | KOM | 5
ARL54007 | Sonda duodenalna CH 18 | cilindrična, zaprta, s štirimi stranskimi očesi, z oznako na dolžini 45, 55, 75cm, dolžina 120 do | 125cm, PVC, sterilna | KOM | 5
ARL54008 | SONDE HRANILNE POLIURETANSKE | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54008 | Sonde poliuretanske Ch10 | Sonda hranilna poliuretanska, z mandrenom in z Y končnim nastavkom za dodajanje zdravil, | dolžina 110 do 120cm | KOM | 5
ARL54008 | Sonde poliuretanske Ch8 | Sonda hranilna poliuretanska, z mandrenom in z Y končnim nastavkom za dodajanje zdravil, | dolžina 90 do 100cm | KOM | 5
ARL54008 | Sonde poliuretanske Ch16 | Sonda hranilna poliuretanska, z Y končnim nastavkom za dodajanje zdravil, dolžina 90 do 100cm |  | KOM | 5
ARL54009 | SONDE ČREVESNE | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54009 | CH18; 30cm cilindrična. | S centralno odprtino, z enim ali dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna | Prosimo za mehkejši material | KOM | 1040
ARL54009 | CH20; 30cm cilindrična. | S centralno odprtino, z enim ali dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna | Prosimo za mehkejši material | KOM | 770
ARL54009 | CH25; 30cm cilindrična. | S centralno odprtino, z enim ali dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna | Prosimo za mehkejši material | KOM | 600
ARL54009 | CH28; 30cm cilindrična. | S centralno odprtino, z enim ali dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna | Prosimo za mehkejši material | KOM | 5
ARL54009 | CH22; 30cm cilindrična. | S centralno odprtino, z enim ali dvema stranskima očesoma, medicinski PVC, sterilna | Prosimo za mehkejši material | KOM | 510
ARL54010 | TUBUSI NASOPHARYNGEALNI | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54010 | Tubusi nasopharyngealni Ch 24 | Mehek material (wirupren), brez lateksa, za enkratno uporabo |  | KOM | 5
ARL54010 | Tubusi nasopharyngealni Ch 26 | Mehek material (wirupren), brez lateksa, za enkratno uporabo |  | KOM | 5
ARL54010 | Tubusi nasopharyngealni Ch 30 | Mehek material (wirupren), brez lateksa, za enkratno uporabo |  | KOM | 5
ARL54010 | Tubusi nasopharyngealni Ch 34 | Mehek material (wirupren), brez lateksa, za enkratno uporabo |  | KOM | 5
ARL54011 | SONDE ENTERALNE S KAVELJČKI | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54011 | Enteralna nosna sonda 14F, | 155cm za tanko zgornje črevo s stranskimi valvulami za samopomikanje, material mehak poliuretan, | 5 stranskih odprtin,oznake na vsakih 10 cm na predelu 40 - 100cm. | KOM | 5
ARL54011 | Oporni kateter za enteralno | nosno sondo za tanko zgornje črevo premera 0.065'' dolžine 170cm ravnega vrha |  | KOM | 5
ARL54012 | RAZBREMENILNE SONDE
ARL5401201 | Poliuretanske | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401201 | Poliuretanska razbremenilna | sonda; nazogastrična, Ch 14, Y-konekt, radiopačna, sterilno pakirana, prozorna, dolžina 80-120cm |  | KOM | 5
ARL5401201 | Poliuretanska razbremenilna | sonda; nazogastrična, Ch 12, Y-konekt, radiopačna, sterilno pakirana, prozorna, dolžina 80-95cm |  | KOM | 5
ARL54013 | TUBUSI S KAFOM
ARL5401301 | Trahealni | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401301 | Tubus s kafom Ch 4,5 | Tubus trahealni za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega biokompatibilnega | PVC-ja, z mehko konico in mrfijevim očesom, nizkotlačnim in visoko volumskim mešičkom, ki omogoča mehko tenenje, z radiopačno nitko. | KOM | 5
ARL5401301 | Tubus s kafom Ch 4,0 | Tubus trahealni za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega biokompatibilnega | PVC-ja, z mehko konico in mrfijevim očesom, nizkotlačnim in visoko volumskim mešičkom, ki omogoča mehko tenenje, z radiopačno nitko. | KOM | 5
ARL5401301 | Tubus s kafom Ch 3,0 | Tubus trahealni za anestezijo in urgentne primere iz prozornega termosenzibilnega biokompatibilnega | PVC-ja, z mehko konico in mrfijevim očesom, nizkotlačnim in visoko volumskim mešičkom, ki omogoča mehko tenenje, z radiopačno nitko. | KOM | 20
ARL5401302 | Žični | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401302 | Tubus žični s kafom Ch 4,5 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 5
ARL5401302 | Tubus žični s kafom Ch 5,5 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 10
ARL5401302 | Tubus žični s kafom Ch 6,5 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 5
ARL5401302 | Tubus žični s kafom Ch 7 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 10
ARL5401302 | Tubus žični s kafom Ch 7,5 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 10
ARL5401302 | Tubus žični s kafom Ch 8 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 5
ARL5401302 | Tubus žični s kafom Ch 8,5 | Omogoča upogljivost in fleksibilnost tubusa, preprečuje zožitev notranjega dela tubusa pri rotaciji | tubusa, z mehko konico in mrfijevim očesom. | KOM | 10
ARL54014 | RAZNO
ARL5401401 | Sistem dihalni za prenosni ventilator | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401401 | Sistem dihalni za prenosni | ventilator, premer 19mm, dolžina 1,80m; cev z nadzorno linijo in monitor / kisikovo linijo | 3,5x5mm+ventil | KOM | 20
ARL5401402 | Priključna cev za Endotest pripomoček | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401402 | Priključna cev iz PVC | materiala za Endotest pripomoček za spremljanje pritiska v mešičku, transparentna, z Luer konektom, | 2.0x3.0mm, dolžine 100cm, ne vsebuje lateksa, sterilna. | KOM | 180
ARL5401403 | Set za kriko-konikotomijo | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401403 | Set za kriko-koniko tomijo | Sterilni set za enkratno uporabo, ki vsebuje vse potrebne pripomočke za urgentno | konikotomijo: 6,0mm velika trehealna kanila, ki vsebuje dilatator in iglo za hitro vstavitev. Igla naj ima varnostno vzmet in indikator. Kanila nam mora omogočiti, da bolnika lahko ventiliramo z ventilatorjem. Set vsebuje skalpel, 10 ml brizgo, iglo z varnostnim vzmetenjem in indikatorjem položaja igle, dilatator, kanilo z mešičkom, gel za lubrifikacijo, trak za fiksacijo kanile, nit in iglo za šivanje, filter za kanilo. | KOM | 1
ARL5401404 | Set za punkcijo toraksa | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401404 | Set za punkcijo toraksa | Tanka vbodna igla s kratkim robom 3,35 x 78 mm, zaščitena z varovalom za iglo | Kateter 2,7 x 450 mm iz poliuretana, radiopačen, zaščitni ovoj katetra in pokrovček za zapiranje na proksimalnem koncu Dvojni protirefluksni ventil z adapterjem za povezavo s stopničastim konektorjem vrečke za zbiranje izločkov in Luer-Lock nastavkom, zaščitenim z navojnim pokrovčkom za priključitev brizge Vrečka za sekrecijo 2,0l s cevjo 90cm. Brizga luer lock 50 ml Tripotna petelinček s podaljškom in adapterjem za kateter iz nerjavečega jekla. Tripotni petelniček je zaščiten in omogoča odvzem vzorcev izločkov. Cev naj se ne knika. | KOM | 50
ARL5401405 | Set za plevralno punkcijo | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401405 | Set za plevralno punkcijo | Set je indiciran pri torakocentezi ali paracentezi- poliuretanski kateter 8 Fr, dolžina 12,5 cm, ki | vsebuje avtomatsko valvulo v obliki žogice, ki se aktivira po izvleku in preprečuje vdor zraka, atravmatska varna igla z izmetom, zbiralna vrečka 2000 ml z navojem, dvokanalni priključek s petelinčkom za usmerjanje pretoka in brizga 50 ml z navojem. Set za plevralno punkcijo omogoča trojni nadzor izvedbe- vidni signal, slušni klik in možnost aspiracije. | KOM | 140
ARL5401406 | Set za varno plevralno punkcijo | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401406 | Set za varno plevralno punkc. | Set z zunanjo kanilo z ostro konico in vzmetno vodeno notranjo kanilo s topo konico ter | dvema nasprotujočima si stranskima odprtinama za lažjo drenažo in aspiracijo, nedrsečim igelnim držalom, zbiralno vrečko prostornine 2 l s protipovratnim ventilom in drenažno pipo ter povezovalno cevjo do dolžine 90 mm, podaljšek 500 mm s trosmernim ventilom in brizgalko luer lock 60 ml. Brez lateksa. Brez ftalatov. | KOM | 120
ARL54015 | SISTEM ZA DIHANJE ZA PRENOSNI APARAT OXYLOG | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54015 | Sist.dihalni za 1xupo.-odrasli | 2-3 m; Kompatibilno z aparatom Oxylog 3000 Plus |  | KOM | 30
ARL54015 | Sist.dihalni za 1xupo.-otroci | 1,9 m; Kompatibilno z aparatom Oxylog 3000 Plus |  | KOM | 5
ARL54016 | SISTEM ZA SEDACIJO Z AnaConDo | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54016 | AnaConDa sistem z brizgo za | inhalacijo anestetika. Vsebuje mikrobiološki filter, vlažilec vdihanega zraka, evaporizator. | Kompatibilen z ventilatorji Sb Sg. | KOM | 105
ARL54016 | Brizga AnaConDa |  |  | KOM | 350
ARL54016 | Flurasorb filter |  |  | KOM | 40
ARL54016 | Fulladapter |  |  | KOM | 1
ARL54016 | Posodica waterlock2 |  |  | KOM | 12
ARL54017 | POTROŠNI MATERIAL ZA VENTILATOR ELISA 800
ARL5401701 | I. Sklop | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401701 | Dihalni sistem za ventilator | za odrasle. |  | KOM | 70
ARL5401701 | Cevka RT merilna za | spremljanje CO2 |  | KOM | 1
ARL5401702 | II. Sklop | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401702 | Subkutani fiksater za | periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch3. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo | perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. Za katetre velikost 3Ch | KOM | 5
ARL5401702 | Subkutani fiksater za | periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch4. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo | perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. Za katetre velikost 4Ch | KOM | 5
ARL5401702 | Subkutani fiksater za | periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch5. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo | perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. Za katetre velikost 5Ch | KOM | 5
ARL5401702 | Subkutani fiksater za | periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch6. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo | perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. Za katetre velikost 6Ch | KOM | 5
ARL5401702 | Subkutani fiksater za | periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch7. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo | perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. Za katetre velikost 7Ch | KOM | 5
ARL5401702 | Subkutani fiksater za | periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch8. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo | perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. Za katetre velikost 8Ch | KOM | 5
ARL54018 | VIDEO BRONHOSKOP ZA 1xUPOR. KOMPATIBILEN Z EKRANOM AMBU | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54018 | Bronhoskop za 1xupor., velik | Fleksibilni videobronhoskop za 1x uporabo - velik; z delovnim in aspiracijskim kanalom, | s kamero na distalnem koncu. Sterilen, pripravljen za takojšnjo uporabo, z nastavkom za fiksacijo tubusa na proksimalnem delu bronhoskopa. Fleksibilnost upogiba navzgor vsaj do 180 stopinj in navzdol vsaj do 160 stopinj, vidno polje vsaj 85 stopinj. Notranji diameter delovnega kanala vsaj 2,5mm, zunanji premer bronhoskopa največ 6.0mm. Bronhoskop omogoča priklop posodice za zaprti odvzem aspirata ter so kompatibilni z zahtevanim monitorjem. Bronhoskop deluje tudi če se več krat priklopi in odklopi od monitorja. Kompatibilen z ekranom Ambu | KOM | 34
ARL54018 | Bronhoskop za 1xupor.,srednji | Fleksibilni videobronhoskop za 1x uporabo - srednji; z delovnim in aspiracijskim kanalom, | s kamero na distalnem koncu. Sterilen, pripravljen za takojšnjo uporabo, z nastavkom za fiksacijo tubusa na proksimalnem delu bronhoskopa. Fleksibilnost upogiba navzgor in navzdol vsaj do 180 stopinj, vidno polje vsaj 85 stopinj. Notranji diameter delovnega kanala vsaj 2,0mm, zunanji premer bronhoskopa največ 5,0mm. Bronhoskop omogoča priklop posodice za zaprti odvzem aspirata ter so kompatibilni z zahtevanim monitorjem. Bronhoskop deluje tudi če se več krat priklopi in odklopi od monitorja. Kompatibilen z ekranom Ambu | KOM | 5
ARL54018 | Bronhoskop za 1xupor., mali | Fleksibilni videobronhoskop za 1x uporabo - mali; z delovnim in aspiracijskim kanalom, | s kamero na distalnem koncu. Sterilen, pripravljen za takojšnjo uporabo, z nastavkom za fiksacijo tubusa na proksimalnem delu bronhoskopa. Fleksibilnost upogiba navzgor in navzdol vsaj do 180 stopinj, vidno polje vsaj 85 stopinj. Notranji diameter delovnega kanala vsaj 1,0mm, zunanji premer bronhoskopa največ 4.0mm. Bronhoskop omogoča priklop posodice za zaprti odvzem aspirata ter so kompatibilni z zahtevanim monitorjem. Bronhoskop deluje tudi če se več krat priklopi in odklopi od monitorja. Kompatibilen z ekranom Ambu | KOM | 5
ARL54018 | Monitor za bronhoskope | Zahteve za monitor: za vsaj 1 monitor za brezplačno uporabo. | HD monitor mora imeti resolucijo vsaj 1920 x 1080 pikselov. Monitor mora biti kompatibilen z zahtevanimi bronhoskopi za enkratno uporabo. Delovanje baterije vsaj 3 ure. Velikost zaslona vsaj 12,8'' z možnostjo prilagajanja barve, kontrasta, ostrine in svetlosti. Imeti mora 2 USB priklopa ter izhoda HDMI in 3G-SDI. Monitor mora imeti vsaj 32Gb internega spomina za shranjevanje fotografij in posnetkov. Omogočati mora tudi povezavo z Wifi in imeti možnost prenosa posnetkov v klinični informacijski sistem. Kompatibilen z ekranom Ambu | KOM | 1
ARL54019 | EN FIT PRIPOMOČKI ZA HRANJENJE
ARL5401901 | I. Sklop | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401901 | Sonda za hranjenje 8FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, Y konekt. Poliutretanska, radiopačana, s portom za aplikacijo zdravil, | prozorna, z vodilom, cm oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 8FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL5401901 | Sonda za hranjenje 10FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, Y konekt. Poliutretanska, radiopačana, s portom za aplikacijo zdravil, | prozorna, z vodilom, cm oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 10FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL5401901 | Sonda za hranjenje 12FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, Y konekt. Poliutretanska, radiopačana, s portom za aplikacijo zdravil, | prozorna, z vodilom, cm oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 12FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL5401901 | Sonda za hranjenje 15FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, Y konekt. Poliutretanska, radiopačana, s portom za aplikacijo zdravil, | prozorna, z vodilom, cm oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 15FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL5401902 | II. Sklop | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL5401902 | Sonda za hranjenje 8FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, enojni konekt. Poliutretanska, radiopačana, prozorna, z vodilom, cm | oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 8FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL5401902 | Sonda za hranjenje 10FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, enojni konekt. Poliutretanska, radiopačana, prozorna, z vodilom, cm | oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 10FR, dolžine 120cm | KOM | 5
ARL5401902 | Sonda za hranjenje 12FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, enojni konekt. Poliutretanska, radiopačana, prozorna, z vodilom, cm | oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 12FR, dolžine 120cm | KOM | 7
ARL5401902 | Sonda za hranjenje 15FR 120cm | Sonda za hranjenje EN Fit, enojni konekt. Poliutretanska, radiopačana, prozorna, z vodilom, cm | oznake za globno, oliva z dvema odprtinama, z mandrenom. Velikost 15FR, dolžine 120cm | KOM | 75
ARL5401902 | Brizga EN Fit 60ml, trodelna | Kompatibilna s hranilno sondo En Fit konektom namenjna za hranjenje in aplikacijo zdravil. |  | KOM | 155
ARL5401902 | Brizga EN Fit 20ml, trodelna | Kompatibilna s hranilno sondo En Fit konektom namenjna za hranjenje in aplikacijo zdravil. |  | KOM | 400
ARL5401902 | Zamašek za brizgo EN Fit | Sterilen, enojno pakiran |  | KOM | 200
ARL5401902 | Slamica/palčka EN Fit PVC | za aspiracijo zdravil, tekočin 10 cm |  | KOM | 10
ARL5401902 | Slamica/palčka EN Fit PVC | za aspiracijo zdravil, tekočin 15 cm |  | KOM | 10
ARL5401902 | Adapter EN Fit za aspiracijo | zdravil iz vial. Z nastavkom za EN Fit brizgalko. |  | KOM | 10
ARL5401902 | Igla EN Fit za aspiracijo | zdravil, tekočin. |  | KOM | 5
ARL54020 | SET KOMPATIBILEN Z APARATOM RANGER | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54020 | 150ml, High Flow, a10 | Set za segrevanje inf.tekočin |  | SC | 1
ARL54020 | 20ml, Pediatric/Neonate, a10 | Set za segrevanje inf.tekočin |  | SC | 1
ARL54020 | 44ml, Standard, a10 | Set za segrevanje inf.tekočin |  | SC | 7
ARL54021 | MED.PRIPOMOČEK KOMPATIBILEN Z APARATOM NeuOptics | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54021 | Okular smart guard za | izvajanje meritev |  | KOM | 10
ARL54022 | PRIPOMOČKI ZA PREVENTIVO PLJUČNICE, POVZROČENE Z UMETNO VENTILACIJO (VAP) | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54022 | Endotrahealni tubus CH6 | Endotrahealni tubus za dolgotrajno intubacijo in dokazano VAP preventivo s tremi randomiziranimi | študijami; dvolumenski, za mehansko ali manualno subglotično aspiracijo sekreta, dodatni subglotični lumen pozicioniran dorzalno tik nad subglotičnim prostorom; subglotični lumen zaščiten s pritrjeno kapico in vgrajen v sami steni tubusa ter ne vpliva na zunanji ali notranji premer tubusa zaradi preventive poškodb traheje; mešiček narejen iz poliuretana s specifično stožčasto obliko, ki preprečuje zamakanje; po celotni dolžini tubusa radiopačna nitka in dodatna radiopačna oznaka med mešičkom in subglotično odprtino; Magillova oblika z Murphijevim očesom; oralna uporaba; sterilen; pakiranje po 10. | KOM | 10
ARL54022 | Endotrahealni tubus CH 6,5 | Endotrahealni tubus za dolgotrajno intubacijo in dokazano VAP preventivo s tremi randomiziranimi | študijami; dvolumenski, za mehansko ali manualno subglotično aspiracijo sekreta, dodatni subglotični lumen pozicioniran dorzalno tik nad subglotičnim prostorom; subglotični lumen zaščiten s pritrjeno kapico in vgrajen v sami steni tubusa ter ne vpliva na zunanji ali notranji premer tubusa zaradi preventive poškodb traheje; mešiček narejen iz poliuretana s specifično stožčasto obliko, ki preprečuje zamakanje; po celotni dolžini tubusa radiopačna nitka in dodatna radiopačna oznaka med mešičkom in subglotično odprtino; Magillova oblika z Murphijevim očesom; oralna uporaba; sterilen; pakiranje po 10. | KOM | 10
ARL54022 | Endotrahealni tubus CH 7 | Endotrahealni tubus za dolgotrajno intubacijo in dokazano VAP preventivo s tremi randomiziranimi | študijami; dvolumenski, za mehansko ali manualno subglotično aspiracijo sekreta, dodatni subglotični lumen pozicioniran dorzalno tik nad subglotičnim prostorom; subglotični lumen zaščiten s pritrjeno kapico in vgrajen v sami steni tubusa ter ne vpliva na zunanji ali notranji premer tubusa zaradi preventive poškodb traheje; mešiček narejen iz poliuretana s specifično stožčasto obliko, ki preprečuje zamakanje; po celotni dolžini tubusa radiopačna nitka in dodatna radiopačna oznaka med mešičkom in subglotično odprtino; Magillova oblika z Murphijevim očesom; oralna uporaba; sterilen; pakiranje po 10. | KOM | 10
ARL54022 | Endotrahealni tubus CH 7,5 | Endotrahealni tubus za dolgotrajno intubacijo in dokazano VAP preventivo s tremi randomiziranimi | študijami; dvolumenski, za mehansko ali manualno subglotično aspiracijo sekreta, dodatni subglotični lumen pozicioniran dorzalno tik nad subglotičnim prostorom; subglotični lumen zaščiten s pritrjeno kapico in vgrajen v sami steni tubusa ter ne vpliva na zunanji ali notranji premer tubusa zaradi preventive poškodb traheje; mešiček narejen iz poliuretana s specifično stožčasto obliko, ki preprečuje zamakanje; po celotni dolžini tubusa radiopačna nitka in dodatna radiopačna oznaka med mešičkom in subglotično odprtino; Magillova oblika z Murphijevim očesom; oralna uporaba; sterilen; pakiranje po 10. | KOM | 10
ARL54022 | Endotrahealni tubus CH 8 | Endotrahealni tubus za dolgotrajno intubacijo in dokazano VAP preventivo s tremi randomiziranimi | študijami; dvolumenski, za mehansko ali manualno subglotično aspiracijo sekreta, dodatni subglotični lumen pozicioniran dorzalno tik nad subglotičnim prostorom; subglotični lumen zaščiten s pritrjeno kapico in vgrajen v sami steni tubusa ter ne vpliva na zunanji ali notranji premer tubusa zaradi preventive poškodb traheje; mešiček narejen iz poliuretana s specifično stožčasto obliko, ki preprečuje zamakanje; po celotni dolžini tubusa radiopačna nitka in dodatna radiopačna oznaka med mešičkom in subglotično odprtino; Magillova oblika z Murphijevim očesom; oralna uporaba; sterilen; pakiranje po 10. | KOM | 10
ARL54022 | Endotrahealni tubus CH 8,5 | Endotrahealni tubus za dolgotrajno intubacijo in dokazano VAP preventivo s tremi randomiziranimi | študijami; dvolumenski, za mehansko ali manualno subglotično aspiracijo sekreta, dodatni subglotični lumen pozicioniran dorzalno tik nad subglotičnim prostorom; subglotični lumen zaščiten s pritrjeno kapico in vgrajen v sami steni tubusa ter ne vpliva na zunanji ali notranji premer tubusa zaradi preventive poškodb traheje; mešiček narejen iz poliuretana s specifično stožčasto obliko, ki preprečuje zamakanje; po celotni dolžini tubusa radiopačna nitka in dodatna radiopačna oznaka med mešičkom in subglotično odprtino; Magillova oblika z Murphijevim očesom; oralna uporaba; sterilen; pakiranje po 10. | KOM | 10
ARL54022 | Endotrahealni tubus CH 9 | Endotrahealni tubus za dolgotrajno intubacijo in dokazano VAP preventivo s tremi randomiziranimi | študijami; dvolumenski, za mehansko ali manualno subglotično aspiracijo sekreta, dodatni subglotični lumen pozicioniran dorzalno tik nad subglotičnim prostorom; subglotični lumen zaščiten s pritrjeno kapico in vgrajen v sami steni tubusa ter ne vpliva na zunanji ali notranji premer tubusa zaradi preventive poškodb traheje; mešiček narejen iz poliuretana s specifično stožčasto obliko, ki preprečuje zamakanje; po celotni dolžini tubusa radiopačna nitka in dodatna radiopačna oznaka med mešičkom in subglotično odprtino; Magillova oblika z Murphijevim očesom; oralna uporaba; sterilen; pakiranje po 10. | KOM | 20
ARL54022 | Zbiralna Evac posoda za 1xup. | za aspiracijsko črpalko subglotičnega prostora. |  | KOM | 140
ARL54022 | Evac hidrofobni filtri s PVC | konekti, pakiranje po 10 kom. |  | KOM | 150
ARL54022 | Povezovalna cev za 1xup 100 cm | za povezavo med posodo in Evac lumnom; za enkratno uporabo |  | KOM | 140
ARL54023 | PRIPOMOČKI ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54023 | CPAP čelada | Čelada za izvajanje CPAP terapije v interni, urgentni medicini, IPP in reševalni službi, prozorna, | s tesnilnim ovratnikom.S posebnim namestitvenim mehanizmom, tako da lahko ena sama osebe namesti čelado na glavo bolnika. Čelada naj bo univerzalne velikosti za otroke in odrasle in naj ima ovratnik za hitro nameščanje in univerzalno velikost ovratnika. Čelada mora imeti v kompletu nastavljiv PEEP ventil, varnostni ventil proti previsokem tlaku ter manometer za spremljanje tlaka v čeladi.Čelada mora imeti vsaj 4 priključke standardnih ISO dimenzij 22M in 22F.Čeladi naj bosta priložena trakova za namestitev z antibakterijsko prevleko. Trakova naj imata sistem hitrega zapenjanja s sponko na klik.V istem pakiranju naj bo dodana tudi raztegljiva dihalna cev premera 22mm in priključek za povezavo dihalne cevi direktno na jeklenko s kisikom.Čelada z vsemi dodatki naj bo pakirana v majhnem, žepnem pakiranju, tako da je primerna za uporabo v reševalni službi oziroma nujni medicinski pomoči.Slovenska navodila. | KOM | 5
ARL54023 | Set za CVK | adapter za priključitev centralnega venskga katetra ob uporabi čelade za niv. Adapter naj ima vsaj | 4 linije z luer priključki ter tesnilnim priključkom, kompatibilnim s čelado. | KOM | 5
ARL54023 | PEEP ventil z nastavlj.tlakom | med 0 IN 20cm H2O, s standardnim 22mm priključkom in vgrajenim sistemom za preprečevanje | previsokega tlaka. PEEP ventil naj vsebuje varnostni mehanizem, ki omogoča bolniku tudi vdih preko ventila. | KOM | 5
ARL54023 | Set za aerosolno terapijo, | vlaženje in razprševanje zdravil.Komplet z ustnikom, povezovalno cevjo in posodico razpršilca. | Razpršilec naj bo kompatibilen s priključki čelade ter mora omogočati vertikalni položaj posodice za zdravilo, ustnik pa mora biti kompatibilen z notranjim priključkom čelade. | KOM | 5
ARL54023 | Maska za NIV-PS celotni obraza | čelna.Maska za izvajanje NIV-PS ventilacije, ki prerazporeja pritisk iz nosa na čelo (maska mora | prekrivati nos, usta in oči, tako da rob maske sloni preko celotnega obraza, njen zgornji rob pa na čelu, t.i. izpeljanka "totalface" maske. Maska mora mehak silikonski rob, imeti tudi trak za nameščanje s sistemom za hitro zapenjanje. Pri tem mora biti vidno področje bolnika neomojeno in trakovi ne smejo pritiskati na obraz. Maska ne sme vsebovati lateksa in mora biti primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Na voljo naj bosta vsaj dve dimeziji, odrasla in otroška. Na maski mora biti standarden 22mm vrtljiv priključek. Maska za NIV-PS naj bo barvno razločljiva glede na masko za NIV-CPAP. | KOM | 10
ARL54023 | Maska za NIV-PS -obrazna | Maska za izvajanje NIV-PS ventilacije, obrazna (t.i. "fullface"),ki prekriva nos in usta. Maska mora | imeti mehak silikonski rob ter mehko silikonsko podlogo za pričvrstitev na čelu. Namestitvena podloga na čelu mora biti nastavljiva po višini in po globini za optimalno fiksacijo maske, maska mora imeti tudi trak za nameščanje s sistemom za hitro zapenjanje. Maska ne sme vsebovati lateksa in mora biti primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Na voljo naj bodo vsaj 4 dimenzije. Na maski mora biti standarden 22mm vrtljiv priključek. Maska za NIV-PS naj bo barvno razločljiva glede na masko za NIV-CPAP. | KOM | 10
ARL54023 | Maska za NIV-CPAP - obrazna | Maska za izvajanje NIV-CPAP terapije,z dvema priključkoma.Oba priključka naj imata vgrajen enosmerni | ventil, rob maske naj bo napihljiv preko priključka z enosmernim ventilom. Maska naj ima hkrati vgrajen zaščitni vhod za preprečitev zadušitve ob prekinitvi delovanja generatorja pretoka. Priključek za izdih naj bo kompatibilen z različnimi PEEP ventili različnih premerov priključkov in naj ima priložen adapter za prilagoditev različnih PEEP ventilov. Maski naj bo dodan tudi trak za fiksacijo. Na voljo naj bosta vsaj 2 dimenziji. | KOM | 10
ARL54023 | Komplet za neinvaz.ventilacijo | novorojenčkov.Komplet naj vsebuje: 5 x generator za nCPAP/nBiphasic NIV terapijo novorojenčkov: | 5 x nosni vstavki velikosti S, 5 x nosni vstavki velikosti M, 5 x nosni vstavki velikosti L, 2 x nosni vstavki velikosti XL, 2 x nosni vstavki velikosti XS, 2 x nosna maska vel. XS, 2 x nosna maska vel. S, 2 x nosna maska vel. M, 2 x nosna maska vel. L, 2 x nosna maska vel. XL, 2 x trakovi za fiksacijo vel. XS, 2 x trakovi za fiksacijo vel. S, 2 x trakovi za fiksacijo vel. M, 2 x trakovi za fiksacijo vel. L, 2 x trakovi za fiksacijo vel. XL. Vsakemu kompletu naj bo priložen merilnik za pravilno izbiro nosnega vstavka oziroma nosne maske. Nosni vstavki in maske naj bodo oblikovani tako, da vključujejo sistem harmonike, ki ublaži pritisk ob premikanju novorojenčka, nosni vstavki naj bodo poleg tega dovolj dolgi in naj bodo oblikovani tako, da niso v stiku z nosnim septumom. Trakovi za fiksacijo morajo imeti jasno označeno uporabo z oznako premera glavice, nosni vstavki in maske pa barvno razločljivi po velikosti. Generator mora vključevati cevko za spremljanje tlaka, ventil proti previsokemu tlaku ter mora delovati po principu spremenljivega pretoka in preklopa ekspiratornega pretoka s potrjenim zmanjšanjem dela dihanja novorojenčkov | KOM | 10
ARL54023 | Maska za CPAP terapijo L/XL | z nastavljivim FiO2 in pretokom ter spremljanjem tlaka z integriranim | venturi generatorjem pretoka in cevkama za dovod kisika. V kompletu z nastavljivim PEEP ventilom 0-20 cm H2O, manometrom za spremljanje tlaka v maski, trakovi za fiksacijo in Venturijem z možnostjo regulacije FIO2 koncentracije med 35 in 100% | KOM | 5
ARL54023 | Maska za NIV-PS M | Maska za izvajanje NIV-PS ventilacije, ki prekriva nos in usta. Maska ima mehak silikonski rob in | trak za nameščanje s sistemom za hitro zapenjanje, pri tem je vidno področje bolnika neomejeno in trakovi ne pritiskajo na obraz. Maska ne vsebuje lateksa, oznako velikosti ima vgravirano v masko. Maska preprečuje zastajanje in ponovno vdihovanje ogljikovega dioksida. Posamično pakiranje, velikost M | KOM | 10
ARL54023 | Maska za NIV PS | Maska za izvajanje NIV-PS ventilacije, ki prerazporeja pritisk iz nosu na čelo (maska prekiva nos, | usta in oči,tako da rob maske sloni preko celotnega obraza, njen zgornji rob pa na čelu),t.i. izpeljanka "total face" maske. Maska ima mehak silikonski rob in traz za nameščanje s sistemom za hitro zapenjanje. Pri tem je vidno področje bolnika neomejeno in trakovi ne pritskajo na obraz. Maska ne vsebuje lateksa, oznako velikosti ima vgravirano v masko. Maska preprečuje zastajanje in ponovno vdihovanje ogljikovga dioksida. posamično pakiranje. | KOM | 10
ARL54023 | Maska za NIV-PSV celotni obraz | velikost L. Maska za izvajanje NIV-PS ventilacije, ki prerazporeja ptrisk iz nosu na čelo | (maska prekirva nos, usta in oči, tako da rob maske sloni preko celotnega obraza, nejn zgornji rob pa na čelu),t.i. izpelnaja "total face" maske. Maska ima mehak silikonski rob in trak za nameščanje s sistemom za hitro zapenjanje. Pri tem je vidno področje bolnika neomejeno in trakovi ne pritiskajo na obraz. Maska ne vsebuje lateksa, oznako velikosti ima vgravirano v masko, primerna mora biti za uporabo v MRI okolju. Maska mora biti barvno razločljiva glede na masko za NIV-CPAP. Maska ima standarden 22mm vrtljiv priključek in integriran manometer za spremljanje tlaka v maski. Je v kompletu z dihalnimi cevmi, vsaj 1,5m, z gladko notranjo steno, mehkimi fleksibilnimi priključki ter snemljivim Y-delom ter čepom. Maska preprečuej zastajanje in ponovno vdihovanje ogljikovega dioksida. Posamično pakiranje. | KOM | 5
ARL54023 | Maska za NIV-PS; velikost S | Maska za izvajanje NIV-PS ventilacije, ki prekriva nos in usta. Maska ima mehak silikonski rob in | trak za nameščanje s sistemom za hitro zapenjanje, pri tem je vidno področje bolnika neomejeno in trakovi ne pritiskajo na obraz. Maska ne vsebuje lateksa, oznako velikosti ima vgravirano v masko. Maska preprečuje zastajanje in ponovno vdihovanje ogljikovega dioksida. Posamično pakiranje | KOM | 5
ARL54023 | Maska za NIV-PSV cel obraz L | Maska za izvajanje NIV-PS ventilacije, ki prerazporeja pritisk iz nosu na čelo (maska prekiva nos, |  | KOM | 3
ARL54023 | Maska za NIV-PSV cel obraz XL |  |  | KOM | 1
ARL54024 | SISTEMI ZA ZAPRTO ASPIRACIJO | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54024 | Sistem za zaprto aspiracijo | Ch12. Sistem za zaprto aspiracijo Traheostoma | Dihalnim potem omogoča stalno predihavanje pacienta in vzdrževanje nadtlaka v dihalnih poteh, zmanjšuje tveganje za navzkrižno kontaminacijo in hemodinamske in pljučne zaplete in je namenjen večkratni uporabi pri enem pacientu. Sistem zaprte aspiracije vključuje: Izolirni ventil (ki ločuje aspiracijski kateter od dihalne poti, kadar se ne izvaja aspiracija in tudi po izklopu vleka; omogoča čiščenje apsiracijskega katetra preprečuje zatekanje tekočine v dihalno pot in izgubo nadtlaka), port (ki je namenjen čiščenju apsiracijskega katetra in je zaščiten z nepovratno valvulo), port za aplikacijo zdravila v razpršilcih - MDI, aspiracijski kateter (z dobro vidnimi oznakami za dolžino in oznako za velikost katetra, zaščiten z poliuretansko vrečko; z mehko atravmatsko konico s 4 stranskimi očesi - aspiracijski kateter je v distalnem delu iz mehkejšega materiala kot v proksimalnem delu, ki zaradi tršega materiala omogoča enostavnejše uvajanje katetra), sterilna pokrovčka (ki omogočata bronhoskopijo/odzvem aspirata ob stalnem predihavanju pacienta in vzdrževanju nadtlaka v dihalnih poteh in brez odklopa zaprtega sistema za aspiracijo in zaščito apsiracijskega katetra po odklopu od izolirnega ventila) Y konekt za priklop dihalnega sistema,(ki omogoča priklop dihalnega sistema pod kotom 45 stopinj in stem staslen lamiranem pretok zraka), cev za priklop dihalnega sistema (iz PVC, z ravno notranjo površino, s tridmi konekti). sistem mora biti sterilen. | KOM | 30
ARL54024 | Sistem za zaprto aspiracijo | Ch14. Sistem za zaprto aspiracijo Traheostoma | Dihalnim potem omogoča stalno predihavanje pacienta in vzdrževanje nadtlaka v dihalnih poteh, zmanjšuje tveganje za navzkrižno kontaminacijo in hemodinamske in pljučne zaplete in je namenjen večkratni uporabi pri enem pacientu. Sistem zaprte aspiracije vključuje: Izolirni ventil (ki ločuje aspiracijski kateter od dihalne poti, kadar se ne izvaja aspiracija in tudi po izklopu vleka; omogoča čiščenje apsiracijskega katetra preprečuje zatekanje tekočine v dihalno pot in izgubo nadtlaka), port (ki je namenjen čiščenju apsiracijskega katetra in je zaščiten z nepovratno valvulo), port za aplikacijo zdravila v razpršilcih - MDI, aspiracijski kateter (z dobro vidnimi oznakami za dolžino in oznako za velikost katetra, zaščiten z poliuretansko vrečko; z mehko atravmatsko konico s 4 stranskimi očesi - aspiracijski kateter je v distalnem delu iz mehkejšega materiala kot v proksimalnem delu, ki zaradi tršega materiala omogoča enostavnejše uvajanje katetra), sterilna pokrovčka (ki omogočata bronhoskopijo/odzvem aspirata ob stalnem predihavanju pacienta in vzdrževanju nadtlaka v dihalnih poteh in brez odklopa zaprtega sistema za aspiracijo in zaščito apsiracijskega katetra po odklopu od izolirnega ventila) Y konekt za priklop dihalnega sistema,(ki omogoča priklop dihalnega sistema pod kotom 45 stopinj in stem staslen lamiranem pretok zraka), cev za priklop dihalnega sistema (iz PVC, z ravno notranjo površino, s tridmi konekti). sistem mora biti sterilen. | KOM | 100
ARL54024 | Sistem za zaprto aspiracijo | Ch12. Sistem za zaprto aspiracijo odraslih | Dihalnim potem omogoča stalno predihavanje pacienta in vzdrževanje nadtlaka v dihalnih poteh, zmanjšuje tveganje za navzkrižno kontaminacijo in hemodinamske in pljučne zaplete in je namenjen večkratni uporabi pri enem pacientu. Sistem zaprte aspiracije vključuje: Izolirni ventil (ki ločuje aspiracijski kateter od dihalne poti, kadar se ne izvaja aspiracija in tudi po izklopu vleka; omogoča čiščenje apsiracijskega katetra preprečuje zatekanje tekočine v dihalno pot in izgubo nadtlaka), port (ki je namenjen čiščenju apsiracijskega katetra in je zaščiten z nepovratno valvulo), port za aplikacijo zdravila v razpršilcih - MDI, aspiracijski kateter (z dobro vidnimi oznakami za dolžino in oznako za velikost katetra, zaščiten z poliuretansko vrečko; z mehko atravmatsko konico s 4 stranskimi očesi - aspiracijski kateter je v distalnem delu iz mehkejšega materiala kot v proksimalnem delu, ki zaradi tršega materiala omogoča enostavnejše uvajanje katetra), sterilna pokrovčka (ki omogočata bronhoskopijo/odzvem aspirata ob stalnem predihavanju pacienta in vzdrževanju nadtlaka v dihalnih poteh in brez odklopa zaprtega sistema za aspiracijo in zaščito apsiracijskega katetra po odklopu od izolirnega ventila) Y konekt za priklop dihalnega sistema,(ki omogoča priklop dihalnega sistema pod kotom 45 stopinj in stem staslen lamiranem pretok zraka), cev za priklop dihalnega sistema (iz PVC, z ravno notranjo površino, s tridmi konekti). sistem mora biti sterilen. Set naj vsebuje 10 vial raztopine za spiranje aspiracijskega katetra. | KOM | 50
ARL54024 | Sistem za zaprto aspiracijo | Ch14. Sistem za zaprto aspiracijo odraslih | Dihalnim potem omogoča stalno predihavanje pacienta in vzdrževanje nadtlaka v dihalnih poteh, zmanjšuje tveganje za navzkrižno kontaminacijo in hemodinamske in pljučne zaplete in je namenjen večkratni uporabi pri enem pacientu. Sistem zaprte aspiracije vključuje: Izolirni ventil (ki ločuje aspiracijski kateter od dihalne poti, kadar se ne izvaja aspiracija in tudi po izklopu vleka; omogoča čiščenje apsiracijskega katetra preprečuje zatekanje tekočine v dihalno pot in izgubo nadtlaka), port (ki je namenjen čiščenju apsiracijskega katetra in je zaščiten z nepovratno valvulo), port za aplikacijo zdravila v razpršilcih - MDI, aspiracijski kateter (z dobro vidnimi oznakami za dolžino in oznako za velikost katetra, zaščiten z poliuretansko vrečko; z mehko atravmatsko konico s 4 stranskimi očesi - aspiracijski kateter je v distalnem delu iz mehkejšega materiala kot v proksimalnem delu, ki zaradi tršega materiala omogoča enostavnejše uvajanje katetra), sterilna pokrovčka (ki omogočata bronhoskopijo/odzvem aspirata ob stalnem predihavanju pacienta in vzdrževanju nadtlaka v dihalnih poteh in brez odklopa zaprtega sistema za aspiracijo in zaščito apsiracijskega katetra po odklopu od izolirnega ventila) Y konekt za priklop dihalnega sistema,(ki omogoča priklop dihalnega sistema pod kotom 45 stopinj in stem staslen lamiranem pretok zraka), cev za priklop dihalnega sistema (iz PVC, z ravno notranjo površino, s tridmi konekti). sistem mora biti sterilen. Set naj vsebuje 10 vial raztopine za spiranje aspiracijskega katetra. | KOM | 290
ARL54024 | Sistem za zaprto aspiracijo | Ch16. Sistem za zaprto aspiracijo odraslih | Dihalnim potem omogoča stalno predihavanje pacienta in vzdrževanje nadtlaka v dihalnih poteh, zmanjšuje tveganje za navzkrižno kontaminacijo in hemodinamske in pljučne zaplete in je namenjen večkratni uporabi pri enem pacientu. Sistem zaprte aspiracije vključuje: Izolirni ventil (ki ločuje aspiracijski kateter od dihalne poti, kadar se ne izvaja aspiracija in tudi po izklopu vleka; omogoča čiščenje apsiracijskega katetra preprečuje zatekanje tekočine v dihalno pot in izgubo nadtlaka), port (ki je namenjen čiščenju apsiracijskega katetra in je zaščiten z nepovratno valvulo), port za aplikacijo zdravila v razpršilcih - MDI, aspiracijski kateter (z dobro vidnimi oznakami za dolžino in oznako za velikost katetra, zaščiten z poliuretansko vrečko; z mehko atravmatsko konico s 4 stranskimi očesi - aspiracijski kateter je v distalnem delu iz mehkejšega materiala kot v proksimalnem delu, ki zaradi tršega materiala omogoča enostavnejše uvajanje katetra), sterilna pokrovčka (ki omogočata bronhoskopijo/odzvem aspirata ob stalnem predihavanju pacienta in vzdrževanju nadtlaka v dihalnih poteh in brez odklopa zaprtega sistema za aspiracijo in zaščito apsiracijskega katetra po odklopu od izolirnega ventila) Y konekt za priklop dihalnega sistema,(ki omogoča priklop dihalnega sistema pod kotom 45 stopinj in stem staslen lamiranem pretok zraka), cev za priklop dihalnega sistema (iz PVC, z ravno notranjo površino, s tridmi konekti). sistem mora biti sterilen. Set naj vsebuje 10 vial raztopine za spiranje aspiracijskega katetra. | KOM | 15
ARL54025 | SISTEMI ZA INVAZIVNO MERJENJE TLAKA | Ponudnik mora ponuditi celotni sklop
ARL54025 | Sist. za invaz.merjenje arter. | tlaka. Povezava preko stojala.Sistemi izdelani | po različnih potrebah in zahtevah oddelkov SB SG.Ponudnik mora zagotoviti sisteme, ki nam omogočajo merjenje od enega do več tlakov hkrati (enega do štiri) kjer so vsi pretvorniki tlaka povezani z eno vrečko raztopine in so med merjenjem neodvisni tako, da lahko po potrebi tudi kakšnega izključimo. Povezava skupine pretvornikov do monitorja mora potekati preko stojala. Vsi ponujeni sistemi morajo biti kompatibilni z obstoječim priborom oddelkov Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.Vsi pretvorniki tlaka morajo omogočati zaprt sistem jemanja vzorcev krvi. Sistem jemanja vzorcev krvi mora delovati na principu podtlaka. Rokovanje s sistemom med jemanjem vzorcev krvi mora preprečiti nastajanje zračnih mehurčkov in ohraniti sterilnost celotnega sistema tudi po večkratnih odvzemih (vsebovati mora antibakterijski filter). Odvzemno mesto mora biti tako narejeno, da se da morebitne ostanke krvi sprati tako, da se ne nabirajo in zastajajo v sistemu.Odvzemno mesto mora biti brezigelno. Vsi sistemi morajo biti Latex free. Ponudnik mora ponuditi celotno skupino sistemov. | KOM | 100
ARL54025 | Sist. za invaz.merjenje arter. | tlaka, zaprtim sistemom jemanja vzorcev arterijske krvi, povezava preko stojala.Sistemi izdelani | po različnih potrebah in zahtevah oddelkov SB SG.Ponudnik mora zagotoviti sisteme, ki nam omogočajo merjenje od enega do več tlakov hkrati (enega do štiri) kjer so vsi pretvorniki tlaka povezani z eno vrečko raztopine in so med merjenjem neodvisni tako, da lahko po potrebi tudi kakšnega izključimo. Povezava skupine pretvornikov do monitorja mora potekati preko stojala. Vsi ponujeni sistemi morajo biti kompatibilni z obstoječim priborom oddelkov Splošne bolnišnice Slovenj Gradec.Vsi pretvorniki tlaka morajo omogočati zaprt sistem jemanja vzorcev krvi. Sistem jemanja vzorcev krvi mora delovati na principu podtlaka. Rokovanje s sistemom med jemanjem vzorcev krvi mora preprečiti nastajanje zračnih mehurčkov in ohraniti sterilnost celotnega sistema tudi po večkratnih odvzemih (vsebovati mora antibakterijski filter). Odvzemno mesto mora biti tako narejeno, da se da morebitne ostanke krvi sprati tako, da se ne nabirajo in zastajajo v sistemu.Odvzemno mesto mora biti brezigelno. Vsi sistemi morajo biti Latex free. Ponudnik mora ponuditi celotno skupino sistemov. | KOM | 140
ARL54025 | Sist. za invaz.merjenje arter. | tlaka z zaprtim sistemom jemanja krvnih vzorcev arter.krvi. | Enojni sistem mora biti MRI kompatibilen, Sistem mora biti kompatibilen s kabli (kabli MRI kompatibilni) do monitorja na vseh oddelkih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Povezava skupine pretvornikov do monitorja mora potekati preko stojala. Vsi pretvorniki tlaka morajo omogočati zaprt-brezigelni sistem jemanja vzorcev krvi. Sistem mora biti barvo označen (rdeča linija), skupna dolžina linije naj bo cca 200 cm Sistem jemanja vzorcev krvi mora delovati na principu podtlaka. Sistem mora omogočati jemanje vzorcev krvi na dveh brezigelnih odvzemnih mestih. Odvzemno mesto mora biti oblikovano tako, da omogoča popolno spiranje krvi, da ne zastaja v sistemu. Sistem vsebuje »non vented« zamaške. Rokovanje s sistemom med jemanjem vzorcev krvi mora preprečiti nastajanje zračnih mehurčkov in ohraniti sterilnost celotnega sistema tudi po večkratnih odvzemih (vsebovati mora antibakterijski filter). Sistemi morajo biti Latex free. Ponudnik mora ponuditi celotno skupino sistemov. | KOM | 150
ARL54025 | Sist.za vzpor.invaz.merjenje | dveh tlakov na enojni mašeti;povezava preko stojala in zaprtim sistem. jemanja vzorcev arterij.krvi. | Dvojni sistem mora biti MRI kompatibilen. Sistem mora biti kompatibilen s kabli (kabli MRI kompatibilni) do monitorja na vseh oddelkih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. Povezava skupine pretvornikov do monitorja mora potekati preko stojala. Vsi pretvorniki tlaka morajo omogočati zaprt-brezigelni sistem jemanja vzorcev krvi. Sistem mora biti barvo označen (rdeča in modra linija), skupna dolžina linije naj bo cca 180 cm. Sistem jemanja vzorcev krvi mora delovati na principu podtlaka. Sistem mora omogočati jemanje vzorcev krvi na dveh brezigelnih odvzemnih mestih. Sistem vsebuje »non vented« zamaške. Odvzemno mesto mora biti oblikovano tako, da omogoča popolno spiranje krvi, da ne zastaja v sistemu. Rokovanje s sistemom med jemanjem vzorcev krvi mora preprečiti nastajanje zračnih mehurčkov in ohraniti sterilnost celotnega sistema tudi po večkratnih odvzemih (vsebovati mora antibakterijski filter). Sistemi morajo biti Latex free. Ponudnik mora ponuditi celotno skupino sistemov. | KOM | 50