## embalaža
SPECIFIKACIJA OBRAZCA PREDRAČUNA
JAVNO NAROČILO: | SANITETNI POTROŠNI MATERIAL
PONUDNIK
NASLOV
POŠTA
PREDRAČUN ŠT:
DATUM:
Zap. št. 1
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Lončki PVC
lončki za masti 10 g | PVC lončki z navojnim pokrovom za shranjevanje različnih snovi (masti, krem, ….) | kos | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20g |  | kos | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50g |  | kos | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100g |  | kos | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200g |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
250g |  | kos | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Steklenica PVC s kapaljko - sterilna 10ml |  | kos | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 2
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Fotobanjica okvirnih dimenzij:
24 x 30 (možno odstopanje +/-5%) | ravno dno | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 x 24 (možno odstopanje +/-5%) | ravno dno | kos | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 x 40 (možno odstopanje +/-5%) | ravno dno | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 x 20 (možno odstopanje +/-5%) | ravno dno | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 x 35 (možno odstopanje +/-5%) | ravno dno | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 3
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PVC plastenka s pokrovčkom
PVC plastenka s pokrovčkom 100ml | prozorna ali bela | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC plastenka s pokrovčkom 500ml |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC plastenka s pokrovčkom 1000 ml |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 4
Naziv materiala |  | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Steklenice
Steklenica ozko grlo z zamaškom zatemnjena | 1000 ml | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 ml | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 100 ml | kom | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Steklenica ozko grlo z zamaškom prozorna | 1000 ml | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 500 ml | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 5
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kapsule papirne | 125x28mm | kom | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 6
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kartice za deljenje praškov
Kartice za deljenje praškov | 8,5x10cm | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9x12cm | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 35x35cm | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## ginek, otroški
Zap. št. 7
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Implantat za zdravljenje ženske inkontinence
Implantat za zdravljenje ženske inkontinence enakovredno kot OPHIRA MINI SLING SET KIT-PT-01 | • Omogoča naj posege brez kožnih incizij v lokalni anesteziji. • Omogoča naj močno primarno fiksacijo implantata, ki onemogoča popuščanje tenzije že takoj po posegu. Omogočena naj bo fiksacija na vsaj 10 točkah vzdolž vsake fiksirne roke (fiksacijska sidra). • Dolžina mrežice skupaj s fiksirnimi rokami naj bo vsaj 10 cm, posamezna fiksirna roka pa ne sme presegati dolžine 2 cm, zaradi možnosti erozij fiksirnih sider. • Vodilo za vstavitev mrežice naj bo minimalno invazivno (premer naj ne presega 2,0 mm – +/-10%), s čvrstim fiksiranjem implantata pred uvajanjem (onemogoča naj izpad implantata ob pozicioniranju in rotiranje implantata okoli osi vodila) in enostavnim deaktivacijskim mehanizmom, ki popolnoma prepreči dislokacijo implantata ob ločitvi vodila (uvajala) in implantata (npr. proženje s pritiskom na gumb). • Mrežica za podporo naj bo neelastična, monofilamentna, iz 100% polipropilena (tip 1). Za kontrolo pravilne pozicije implantata naj bo sredina mrežice jasno označena. Za zmanjšano možnost protruzije naj bodo robovi gladki in ne invazivni (termično obdelani). Po pozicioniranju naj omogoča tudi popustitev tenzije v primeru, da je le-ta prečvrsta (npr. možnost vlečenja nazaj). Popustitev tenzije naj bo omogočena na obeh fiksirnih rokah (levo in desno). | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 8
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Očala za fototerapijo novorojenčkov | 2 velikosti (za nedonošenčke in novorojenčke)
velikost za nedonošenčke |  | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost za novorojenčke |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 9
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sponka za popek
Sponka za popek | Dolžina minimalno 51 mm, nazobčana po celotni dolžnini (minimalno 51mm) z dvema stiščkoma, ne sme drseti | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 10
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kiwi za vakumski porod | Kiwi za vakumski porod z indikatorjem vleka
|  | kos | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 11
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kvalitativni imunokromatografski test v obliki lističa
Kvalitativni imunokromatografski test v obliki lističa za detekcijo IGFBP-1 iz amnijske tekočine v vaginalnem izločku med nosečnostjo enakovredno Actim Prom | pomoč pri postavitvi diagnoze rupture fetalnih membran (ROM) pri nosečnicah; pakiranje naj vsebuje tudi sterilne poliestrske paličice za odvzem vzorca; meja detekcije za IGFBP-1 v ekstrahiranem vzorcu je približno 25 μg/l | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 12
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Komplet za odvzem brisa
Komplet za odvzem HPV brisa | Komplet mora vsebovati krtačko za odvzem brisa in epruveto s transportnim medijem. Namenjen mora biti detekciji 13 visoko-rizičnih tipov HPV s Hybrid Capture 2 tehnologijo. Enakovredno Q5122-1220 | kos | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 13
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Prehodna cev za dovod vode v inkubator | Prehodna cev za dovod vode v inkubator za enkratno uporabo, enakovredno Caleo MX17018 | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 14
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kontracepcija mehanska
uterusni vložek T |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kondomi | prozorni, gladki, brez dodatkov | kos | 14500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 15
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Perforator za prebod porodnega mehurja |  | kos | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 16
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SET ZA OŽIVLJANJE NOVOROJENCA
| Dihalni sistem: - Dihalni sistem za oživljanje novorojenčkov s T členom in vrtljivim gumbom za nastavljanje PEEP, uporaba z masko ali dihalno cevko, dolžina 1,6 m, za pretoke med 5 in 15 l/min, ne sme vsebovati lateksa, PVC ali ftalatov, za uporabo z napravo za oživljanje. KOMPATIBILNO Z APARATOM NEOPUFF RD 900 | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Dovodna cev za pline: - Dovodna cev za pline, dolžina 2.1 m, za enkratno uporabo, pakiranje po 10 kosov, za uporabo z napravo za oživljanje Fisher & Paykel Neopuff | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Maske: - Nosno ustna maska za oživljanje novorojenčkov, prozorna, iz mehkega, prožnega materiala, okrogla, premera 35 mm, za enkratno uporabo, set vsebuje 10 kosov, za uporabo z napravo za oživljanje s T členom Fisher & Paykel Neopuff - Nosno ustna maska za oživljanje novorojenčkov, prozorna, iz mehkega, prožnega materiala, okrogla, premera 42 mm, za enkratno uporabo, set vsebuje 10 kosov, za uporabo z napravo za oživljanje s T členom Fisher & Paykel Neopuff - Nosno ustna maska za oživljanje novorojenčkov, prozorna, iz mehkega, prožnega materiala, okrogla, premera 50 mm, za enkratno uporabo, set vsebuje 10 kosov, za uporabo z napravo za oživljanje s T členom Fisher & Paykel Neopuff - Nosno ustna maska za oživljanje dojenčkov, prozorna, iz mehkega, prožnega materiala, okrogla, premera 60 mm, za enkratno uporabo, set vsebuje 10 kosov, za uporabo z napravo za oživljanje s T členom Fisher & Paykel Neopuff | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 17
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sprej za fiksacijo citoloških brisov
| enakovredno M-fix spray proizvajalca Merck, Lot: HC500036 | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 18
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PREVLEKA ZA ŽOGO
PREVLEKA ZA ŽOGO | Enakovredno KŠ 24080 / SPTE-ESBB01 | KOM | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 19
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
FINGER TIP with vacuum control
FINGER TIP with vacuum control konektor | Enakovredno REF: 31 00 000 | kos | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 20
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Step konektor z luer-lock adapterjem
Step konektor z luer-lock adapterjem | Enakovredno pfmmedical REF: 45036 | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 21
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Plastična vrečka za nedonošenčke
| Plastična vrečka za nedonošenčke | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 22
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Testna kaseta za ugotavljanje nosečnosti na osnovi urina |  | kos | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 23
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sterilizirane terapevtske blazinice za bradavice
| Sterilizirane terapevtske blazinice, ki zdravijo in celijo poškodovane, razpokane, boleče in občutljive prsne bradavice, enakovredno Nursicare | sc | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 24
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PESAR
PESAR | vse velikosti, silikonski | sc | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 25
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
M-Style Mushroom Cup
| Pripomoček za izvajanje vakuumskih porodov, enakovredno REF. 10057 | sc | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 26
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Test za ugotavljanje prezgodnjega poroda
Test za ugotavljanje prezgodnjega poroda | Neinvazivni test za določanje phIGFBP-1, enakovredno ActimPartus | kom | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 27
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Cuclji
Cuclji | kompatibilni s plastenko Avent 125 ml | sc | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 28
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
BULKAMID kit | Bulkamid hidrogel 2x1ml | kom | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 29
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
blazinica za hlajenje presredka | Pripomoček primeren za uporabo takoj po porodu; hladilni učinek v blazinici se aktivira ob uporabi in hkrati zagotavlja vpojnost | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 30
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Irigator za klistiranje |  | kos | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 31
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Irigacijski rokavnik | Enodelni irigacijski rokavnik za lepljenje na kožo, preizkušena Stomahesive želatina, ki velja zaradi svoje posebne sestave za najboljšo in koži najbolj prijazno želatino. Irigacijski rokavnik, 50mm | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 32
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kontejner za shranjevanje in varno ravnanje z biopsijo
Kontejner za shranjevanje in varno ravnanje z biopsijo | Sestavljen iz vsebnika in 10% (20 ml) formalina v pokrovu. Hermetično zaprt sistem, kjer se žele ob pritisku na sam pokrov sprosti formailn v vsebnik. | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 33
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Konektor z luer-lock adapterjem
Konektor z luer-lock adapterjem | Enakovredno pfmmedical REF: 45036 | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 34
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
STERILNE GINEKOLOŠKE ROKAVICE
STERILNE GINEKOLOŠKE ROKAVICE | Vse velikosti M,L | KOM | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 35
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
MIKROKLIZMA
| mikroklizma mora biti varna za uporabo pri nosečnicah, delovati mora odvajalno in zaščitno na sluznico. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 36
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sterilni mazalni gel | Za mazanje, za lažje uvajanje katetrov, pri ginekoloških, rektalnih pregledih, cistoskopiji. Neškodljivo za človeško tkivo. Ne vsebuje lateksa, topen v vodi ; lubrikant na vodni osnovi v tubi 42 ali 82g | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 37
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Senzorski nastavki za merjenje bilirubina | Senzorski nastavki za merjenje bilirubina za aparat Philips BiliChek, enakovredno Bilical | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 38
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PEDIATRIČNE ELEKTRODE
| Elektroda na peni za otroke, Aquatac gel, Premer 30 mm, enakovredno Skintact F301 | kom | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroda na IZKLJUČNO mikroporju za otroke gel Premer 40 mm, enakovredno Skintact T401 | kom | 510 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kvadratna elektroda, solid gel 34 mm × 22 mm, TAB elektroda, enakovredno Skintact RT34 | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 39
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Posodice za inhalator
Posodice za inhalator (kot npr. Ultraneb) | vezano na aparat, ki ga uporablja naročnik | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 40
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
LIVČKI ZA OTOSKOP
| livček za otoskop z LED svetlobo 2,0 mm - enakovredno RIESTER | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| livček za otoskop z LED svetlobo 2,5 mm - enakovredno RIESTER | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| livček za otoskop z LED svetlobo 3,0 mm - enakovredno RIESTER | kos | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| livček za otoskop z LED svetlobo 4,0 mm - enakovredno RIESTER | kos | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| livček za otoskop z LED svetlobo 5,0 mm - enakovredno RIESTER | kos | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 41
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PALČKE Z 75% SREBROVIM NITRATOM | Vsaka palčka ima na vrhu 75% srebrov nitrat in je izključno za 1x uporabo | kom | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 42
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Otroška hranilna flaška
60 ml | Otroška hranilna PVC flaška, kompatibilna s prsno črpalko Avent in cucljem | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
125 ml | Otroška hranilna PVC flaška, kompatibilna s prsno črpalko Avent in cucljem | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
260 ml | Otroška hranilna PVC flaška, kompatibilna s prsno črpalko Avent in cucljem | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 43
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Hitri test za adeno virus v vzorcih brisa NF | Relativna občutljivost vsakega mora biti vsaj 92%, relativna specifičnost pa vsaj 98%. Test mora vsebovati zunanjo pozitivno in negativno kontrolo v vsakem testnem kompletu. | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 44
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Hitri imunokromatografski test za kvalitativno zaznavanje GRIPE (influence) A+B, v vzorcih brisa nazofarinksa | Pomembna je relativna občutljivost: vsaj 93% in relativna specifičnost vsaj 98%. Testni komplet MORA vsebovati priloženi pozitivno in negativno zunanjo kontrolo. V kolikor kontroli nista priloženi, v predračun vključite tolikšno število omenjenih kontrol, da bodo zadostne za enkratno izvedbo vsake kontrole vsakih 5 testnih kompletov- obe kontroli bomo izvedli enkrat v obdobju uporabe 5 testnih kompletov | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 45
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Hitri testiv vzorcih brisa nazofarinksa na 4 panele (Sars-cov2, adeno virus, influenca A+B, RSV) | Testne ploščice, sterilni brisi, viala s pufrom, procedurna karta - delovna postaja. Pomembna je relativna občutljivost: vsaj 93% in relativna specifičnost vsaj 98%. Testni komplet MORA vsebovati priloženi pozitivno in negativno zunanjo kontrolo. V kolikor kontroli nista priloženi, v predračun vključite tolikšno število omenjenih kontrol, da bodo zadostne za enkratno izvedbo vsake kontrole vsakih 5 testnih kompletov- obe kontroli bomo izvedli enkrat v obdobju uporabe 5 testnih kompletov | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## cevi
Zap. št. 46
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
CEVI LATEX
cev latex 3x5 |  | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
cev latex 4x6 |  | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
cev latex 5x8 |  | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
cev latex 6x9 |  | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
cev latex 7x10 |  | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
cev latex 8x12 |  | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 47
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Cev za aspirator, sterilna
Cev za aspirator 7mm x 3 m, sterilna, povezovalna | sterilna, ( CH 25 )7mm x 300cm, enakovredno ORNEX710 oz.680630 | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 48
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
cev povezovalna , prozorna, fleksibilna, antistatična, latex
cev povezovalna za sukcijo,nesterilna 7 mm x 30m | univerzalna iz mehkega prozornega materiala, razširitev v razmakih na 90 cm, premer 7 mm , dolžina cevi 30m | sc | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## folije
Zap. št. 49
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Folija incizijska s srebrom
30x20 cm (lepilno območje 26x20) |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30x30 (lepilno območke 26x28) |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65x80 ( lepilno območje 56x80) |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 50
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Folija incizijska
35x25 | mora biti raztegljiv oz. prožen po širini in dolžini, mora imeti stranske odstranjlive robove brez lepila za lažjo namestitev | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50x48 | mora biti raztegljiv oz. prožen po širini in dolžini | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80x80 | mora biti raztegljiv oz. prožen po širini in dolžini | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 51
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
FOLIJA PROZORNA, za površinske poškodbe in pritrditev primarnih oblog
FOLIJA PROZORNA PREVLEČENA S PLASTJO MEHKEGA SILIKONA, dim: (9,5-12 x 11-13) cm | Film je primeren za površinske poškodbe, za pritrditev primarnih oblog ter v kombinaciji z geli in mazili. Sterilen, prozoren, polprepusten, elastičen poliuretanski film prevlečen s plastjo mehkega silikona. Film površinsko zaščiti kožo ali rano pred mikrobno okužbo, tekočinami in drugimi zunanjimi okužbami, obenem pa se prilagaja telesnim krivinam. Odstranitev filma mora biti neboleča, med tuširanjem se ne sme odstraniti. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## senzorji, manšete
Zap. št. 52
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SISTEMI ZA INVAZIVNE MERJENJE TLAKA IZDELANI PO RAZLIČNIH POTREBAH IN ZAHTEVAH ODDELKOV SB BREŽICE
Sistem za invazivno merjenje arterijskega tlaka, zaprtim sistemom jemanja vzorcev arterijske krvi. Povezava preko stojala. | Ponudnik mora zagotoviti sisteme, ki nam omogočajo merjenje od enega do več tlakov hkrati (enega do štirih), kjer so vsi pretvorniki tlaka povezani z eno vrečko raztopine in so med merjenjem neodvisni tako, da lahko po potrebi tudi kakšnega izključimo . Povezava skupine pretvornikov do monitorja mora potekati preko stojala tudi brez kabla. Stiki med pretvorniki tlaka in stojali morajo biti vodotesni. Vsi sistemi morajo biti kompatibilni z obstoječim priborom vseh oddelkov v SB Brežice. Vsi pretvorniki tlaka morajo omogočati zaprt sistem jemanja vzorcev krvi. Sistem jemanja vzorcev krvi mora delovati na principu podtlaka. Rokovanje s sistemom med jemanjem vzorcev krvi mora preprečiti nastajanje zračnih mehurčkov in ohraniti sterilnost celotnega sistema tudi po večkratnih odvzemih (vsebovati mora antibakterijski filter). Odvzemno mesto mora biti narejeno tako, da se morebitne ostanke krvi ispere tako, da se le ti ne nabirajo in zastajajo v sistemu. Adapter za jemanje vzorcev mora biti prozoren in oblikovan tako, da je preprečena poškodba na delovnem mestu uporabnika v pomenu vboda z kontaminiranim priborom. Ponudnik mora ponuditi celotno skupino sistemov. Vsi sistem morajo biti Latex prost | kos | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem za vzporedno invazivno merjenje dveh tlakov na enojni manšeti, povezavo preko stojala in zaprtim sistemom jemanja vzorcev arterijske krvi. |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nastavek za brizgo za odvzem arterijskih vzorcev krvi. |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 53
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sistemi za vzporedno invazivno merjenje tlaka in se za hemodinamični monitoring
Sistemi za invazivno merjenje arterijskega tlaka z zaprtim sistemom jemanja vzorcev arterijske krvi : | Omogočati morajo merjenje od enega do več tlakov hkrati , kjer so vsi pretvorniki tlaka povezani z eno vrečko raztopine in so med merjenjem neodvisni tako,da lahko po potrebi tudi kakšnega izključimo. Vsi sistemi morajo biti kompatibilni z obstoječim priborom vseh oddelkov SB- Brežice. Povezovalna konekcija z monitorjem mora biti vodoodporna. Pretvornik tlaka in petelinček morata biti v enem kosu. Sistemi morajo biti kompatibilni tudi z monitorjem za hemodinamski nadzor bolnikov, ki se uporablja v SB Brežice. Na voljo mora biti tudi več neodvisnih študij, ki potrjujejo zanesljivost in natančnost transducerjev. Vsi pretvorniki tlaka morajo omogočati zaprt sistem jemanja vzorcev krvi. Sistem jemanja vzorcev krvi mora delovati na principu podtlaka, rezervoar mora biti 5ml in narejen na harmoniko. Rokovanje s sistemom med jemanjem vzorcev krvi mora preprečiti nastajanje zračnih mehurčkov in ohraniti sterilnost celotnega sistema tudi po večkratnih odvzemih.Odvzemno mesto mora biti na "Z" narejeno tako, da se da morebitne ostanke krvi sprati, da se le ti ne nabirajo in zastajajo v sistemu .Adapter za jemanje vzorcev mora biti prozoren in oblikovan tako, da je preprečena poškodba na del. mestu uporabnika v pomenu pika s kontaminiranim priborom. Vsi sistemi morajo biti latex free.mmmm | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem za vzporedno invazivno merjenje dveh tlakov na enojni manšeti z zaprtim sistemom jemanja vzorcev arterijske krvi |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za hemodinamični monitoring
Sistem | Sistem, ki omogoča neprtrgano merjenje CO,CI,SV,SVI,SVV,SVR,SVRI preko obstoječe bolnikove arterijske linije. Isti sistem omogoča tudi merjenje invazivnega arterijskega pritiska. Ne potrebuje nobene dodatne zunanje umeritve, je za 1x uporabo in se ga lahko uporablja pri istem bolniku do 96 ur. Kompatibilen s kabli in aparatom, ki se uporablja v SB-Brežice . Podobno, kot npr. Flo trac sistem. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za transpulmonalne meritve | Set vsebuje skalpel, fiksacijski šiv, vodilno iglo in žico za uvajanjepo Seldingerjevi metodi. Set vsebuje silikonski arterijski kateter 5Fr, 20cm s termofilamentom na konici katetra, senzor za merjenje arterijskega tlaka in hemodinamske parametre, senzor za merjenje centralnega venskega tlaka ter adapter za transpulmonalno termodilucijo z dvema nepovratnima valvulama. Sistem omogoča kontinuirano merjenje CO, CI, SV, SVI, SVV, SVR, SVRI in intermitentno merjenje EVLW, PVPI, GEDV, GEF, DO2, VO2. Set se lahko uporablja 96ur. Kompatibilen s kabli in aparatom, ki se uporablja v SB-Brežice. Podobno kot npr. Volume View set. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 54
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Puhalo za RR
Puhalo za RR |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 55
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SPO2 senzorji
SpO2 senzorji pediatrični | Prilepni senzor za saturacijo - neonatalni (teža bolnika <3 kg in > 40kg). Združljiv z Nellcor Oximax. Kot npr.: MAX-N-I. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 56
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Spo2 Senzorji pediatrični
Spo2 Senzorji pediatrični, neonatalni | SpO2 prilepni senzor za enkratno uporabo s PureSat tehnologijo. Velikost senzorja: neonatalni < 2 kg/<4.4 lbs in fiksacijo senzorja na nart stopala. Dolžina senzorja naj bo 1m. Na prilepnem delu senzorja naj bo označen proizvajalec in model senzorja. Na priklopnem delu senzorja naj bo vidna oznaka proizvajalca in CE. Posamezno pakiranje. Senzor mora biti kompatibilen z Nonin aparatom. | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 57
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Manšete za RR za enkratno uporabo
Manšeta za NIBP velika | Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete in sicer za obseg roke od 33 do 41 cm. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije. Imeti mora integriran priključek za eno cevni sistem z moškim bayonet konektom. Vsaka manšeta mora biti pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje. Odstopanje dimenzije za manšete univerzalne velike za odrasle: širina 16 cm (± 1cm) z razponom širine površine za fiksacijo od 8-9 cm. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Manšeta za NIBP mala | Na manšeti mora biti jasno razvidna velikost manšete in sicer za obseg roke od 21 do 27 cm. Manšete morajo biti ločljive po barvah. Vsaka manšeta mora imeti na vidnem mestu oznako, da ne vsebuje lateksa. Na manšeti mora biti jasno označeno mesto arterije. Imeti mora integriran priključek za eno cevni sistem z moškim bayonet konektom. Vsaka manšeta mora biti pakirana posamično. Na pakiranju mora biti razvidna LOT številka ter mesec in leto proizvodnje. Odstopanje dimenzije za manšete univerzalne velike za odrasle: širina 10,5cm (± 1cm) z razponom širine površine za fiksacijo od 5-6 cm. | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 58
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Glukozni senzor
Glukozni senzor za uporabo z napravami Guardian REAL-Time/Paradigm Veo/Minimed 640G/iPro2 | elektroda z reagentom, ki vsebuje encim glukoza-oksidazo; neprekinjeno meri glukozo v medceličnini do 6 dni, | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 59
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Senzor za merjenje globine sedacije
Senzor za spremljanje globine sedacije/anestezije | Senzor za odrasle, za spremljanje globine sedacije/anestezije. Senzor mora bilateralen in mora omogočiti merjenje sedacije/anestezije istočasno na obeh hemisferah. Senzorji ne smejo vsebovati latexa. Senzor mora biti lepilen, ki na strani pacienta ne perforira in ne poškoduje povrhnjice kože. Senzor mora imeti 4 aktivne elektrode za spremljanje EEG. Senzor mora biti kompatibilen z Massimo tehnologijo._x000D_ | kos | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Senzor za merjenje hemoglobina | Senzor za kontinuirano merjenje hemoglobina. Primeren za paciente, katerih teža je nad 30kg. Senzor mora omogočati spremljanje hemoglobina, SpO2, frekvence dihanja, stopnjo perfuzije in variacijo pulznega vala. Senzorji naj bodo latex free. Senzor mora biti kompatibilen z Masimo tehnologijo. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Senzor za merjenje SpO2, odrasli | Senzor za merjenje nasičenosti krvi s kisikom. Primeren za paciente, katerih teža je nad 30 kg. ARMS oz natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% je lahko največ 1,5%. Senzor mora omogočati merjenje SpO2, frekvence dihanja, stopnjo perfuzije in variacijo pulznega vala. Senzorji naj bodo latex free. Kompatibilen mora biti z RD priključkom oziroma Masimo tehnologijo. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Senzor za merjenje SpO2, otroci | Senzor za merjenje nasičenosti krvi s kisikom. Primeren za paciente, katerih teža je pod 3 kg ali nad 40kg. ARMS oz natančnost SpO2 v območju med 70% in 100% je lahko največ 1,5%. Senzor mora omogočati merjenje SpO2, frekvence dihanja, stopnjo perfuzije in variacijo pulznega vala. Senzorji naj bodo latex free. Kompatibilen mora biti z RD priključkom oziroma Masimo tehnologijo | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 60
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SCD manšete celonožne za preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije, velikost S | Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost S, za obseg stegna od 40.6 cm – 55.9 cm, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Klinično dokazano 76% povečanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. Kompatibilna s SCD aparatom; Enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73011 | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SCD manšete celonožne za preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije, velikost M | Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost M, za obseg stegna od 55.9 cm – 71.1 cm, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Klinično dokazano 76% povečanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. Kompatibilna s SCD aparatom; Enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73012 | kom | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SCD manšete celonožne za preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije, velikost L | Manšeta, stegenska, trikomorna – velikost M, za obseg stegna od 71.1 cm – 91.4 cm, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Kompresijo mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60s induvidualno prilagojeno na vsakega bolnika. Klinično dokazano 76% povečanje venskega pretoka napram sorodnim sistemom ter klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) študijami objavljenih v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. Kompatibilna s SCD aparatom; Enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73013 | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SCD manšete stopalne za preventivo globoke venske tromboze , velikost M | Manšeta, stopalna, srednja, nesterilna – za velikosti do 40, za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu stopala s pritiskom 130mmHg. Pakirana samostojno, enostavna namestitev okoli stopala in s trakom na ježke okoli pete. Kompresijski cikel traja 5 sekund, nudi 130mmHg kompresije, dekompresija 60 sekund. Klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) randomiziranimi študijami objavljeni v indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. Kompatibilna s SCD aparatom. Enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73032 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SCD manšete stopalne za preventivo globoke venske tromboze , velikost L | Manšeta, stopalna, velika, nesterilna – za velikosti 41 in več,za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresije individualno na vsakega bolnika na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Manšeta omogoča cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu stopala s pritiskom 130mmHg. Pakirana samostojno, enostavna namestitev okoli stopala in s trakom na ježke okoli pete. Kompresijski cikel traja 5 sekund, nudi 130mmHg kompresije, dekompresija 60 sekund. Klinično dokazana prevencija globoke venske tromboze z najmanj desetimi (10) randomiziranimi študijami objavljeni v indeksirani literaturi. Za uporabo na enem pacientu. Kompatibilna s SCD aparatom; Enakovredno Cardinal Health - Covidien ref 73033 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Povezovalna cev za večkratno uporabo | Povezovalna cev med aparatom in manšeto za večkratno uporabo, enakovredno Covidien ref 9528 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## lepilni trak
Zap. št. 61
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Lepilni trakovi svileni, papirni
Lepilni trak za pričvrstitev na tkanem blagu - svilnatega ali nesvilnatega otipa, 5,00cm x 5m do 5.00cm x 9,1m; z možnostjo trganja po dolžini | enakovredno npr. Durapore 3M; lepilni trak se mora dobro prilegati koži, naj bo iz materiala, ki se ne trga in ne povzroča alergij | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Papirni trakovi za pritrditev sanitetnega in drugega materiala - čisti, 1,25 cm x 9,1m , z nosilcem | enakovredno npr. Micropor 3M; lepilni trak se mora dobro prilegati koži, naj bo iz materiala, ki se ne trga in ne povzroča alergij | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Papirni trakovi za pritrditev sanitetnega in drugega materiala - čisti, 2,50cm x 9,1m , z nosilcem | enakovredno npr. Micropor 3M; lepilni trak se mora dobro prilegati koži, naj bo iz materiala, ki se ne trga in ne povzroča alergij | kos | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Papirni trakovi za pritrditev sanitetnega in drugega materiala - čisti, 5.00cm x 9,1m , z nosilcem | enakovredno npr. Micropor 3M; lepilni trak se mora dobro prilegati koži, naj bo iz materiala, ki se ne trga in ne povzroča alergij | kos | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Med.trak iz porozne papirne osnove s silikonskim lepilom, perforirane osnove, ki omogoča trganje po vzdolžni in prečni smeri, 2,5 cm x 5 m | enakovredno 3 M silikonski trak | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Med.trak iz porozne papirne osnove s silikonskim lepilom, perforirane osnove, ki omogoča trganje po vzdolžni in prečni smeri 5 cm x 5 m | enakovredno 3M silikonski trak | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mehak netkan poliesterski trak, raztegljiv prečno in diagonalno,brez podložnega papirja,perforacije na 2,5 cm - 5cm x 9,1 -10 m | podobo kot MEDIPORE H - 3M | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mehak netkan poliesterski trak, raztegljiv prečno in diagonalno,brez podložnega papirja,perforacije na 5 cm - 7,5 cm x 9,1 -10m | enakovredno MEDIPORE h - 3M | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mehak netkan poliesterski trak, raztegljiv prečno in diagonalno,brez podložnega papirja,perforacije na 10 cm x 9,1 -10m | enakovredno MEDIPORE H - 3 M | kos | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mehak netkan polieterski trak, raztegljiv prečno in diagonalno, brez podloženega papirja, perforacije na 15 cm x 9,1 -10m | enakovredno MEDIPORE H - 3 M | kos | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 62
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
medicinski trak
silikonski medicinski trak | hipoalergen, širine 2,5cm, lažje odstranljiv | KOS | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 63
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TRAK LEPILNI IZ PROZORNEGA POLIURETANA S SILIKONSKIM LEPILOM
1. TRAK LEPILNI IZ PROZORNEGA POLIURETANA S SILIKONSKIM LEPILOM | Trak namenjen pritrjevanju oblog in pripomočkov na občutljivi koži. Trak mora biti iz prozornega, brezbarvnega poliuretana, vodoodporen in neprepusten za bakterije. S silikonskim lepilom. Dimezija: 2,5 cm x 5 m. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. TRAK LEPILNI IZ PROZORNEGA POLIURETANA S SILIKONSKIM LEPILOM | Trak namenjen pritrjevanju oblog in pripomočkov na občutljivi koži. Trak mora biti iz prozornega, brezbarvnega poliuretana, vodoodporen in neprepusten za bakterije. S silikonskim lepilom. Dimezija: 5 cm x 5 m. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.TRAK LEPILNI IZ PROZORNEGA POLIURETANA S SILIKONSKIM LEPILOM | Trak namenjen pritrjevanju oblog in pripomočkov na občutljivi koži. Trak mora biti iz prozornega, brezbarvnega poliuretana, vodoodporen in neprepusten za bakterije. S silikonskim lepilom. Dimezija: 10 cm x 5 m. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## aspirator
Zap. št. 64
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Posodice za odvzem aspirata
Posodice za odvzem aspirata | Set mora vsebovati aspiracijski kateter CH 14, ki je konusne oblike in integriran v pokrovček posodice; dodatno integrirano cev, ki mora biti univerzale dimenzije; 20 ml zbirno posodico in jasno označenimi graduacijami na 2ml; na posodico dodatno pritrjen pokrovček za zapiranje posodice po odvzemu aspirata; nalepko za zapis pacientovih podatkov; sterilno posamično pakiranje. Enakovredno lot 8888258608 | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Posodica za zbiranje aspirata, 20ml z aspiracijskim katetrom Ch14. | Set mora vsebovati: v pokrovček posodice integriran PVC nastavek in najmanj 110mm dolgo silikonsko cev za enostavno pritrditev aspiracijskega katetra; 40ml zbirno posodico in na 5ml jasno označene graduacije; dodatno priložen pokrovček za zapiranje posodice po odvzemu aspirata; nalepko za zapis pacientovih podatkov; sterilen; Enakovredno kot 8884724500 | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 65
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SUKCIJSKE TUBE- nastavki
sukcijska tuba (cev yankauer ), sterilno | nastavek z upognjeno konico, s centralno odprtino 6 mm, brez stranskih lukenj, brez regulatorja vleka | kos | 850 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| nastavek z upognjeno konico, s centralno odprtino 8 mm, brez stranskih lukenj, brez regulatorja vleka | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| nastavek z upognjeno konico, s centralno odprtino 10 mm, brez stranskih lukenj, brez regulatorja vleka | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pool aspirator različne velikosti, (dren)enodelni, neraztegljiv, prozoren, mehak z rošnikom in stranskimi odprtinami | kos | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 66
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SUKCIJSKE CEVKE -UŠESNE
1,4 x 80 mm | Metalne sukcijske cevke za enkratno uporabo, ki se uporabljajo med operacijo ali pri pregledu ušesa, sterilno pakirane. Poseben kot na konici cevke za lažji pregled med pregledom in delovanjem z mikroskopom med operacijo. Sistem hitrega priključka, konico je enostavno zamenjati med pregledom ali operacijo Cevke narejene iz medicinska nerjavečega jekla. | kom | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2,0 x 80 mm |  | kom | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2,5 x 80 mm |  | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3,0 x 80 mm |  | kom | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št. 67
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Vrečke za aspiracijo | 2 l vrečke, kompatibilne z obstoječim aspiratorjem Medivak, enakovredno Medline REF: F0201 | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št. 68
Naziv materiala | opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
sukcijske vrečke
V kolikor niso posode kompatibilne z obstoječimi nosilci, mora dobaviletlj zamenjati nosilce in posode na svoje stroške in prilagoditi vse, da bodo stvari delovale. | Aspiracijske zbirne vrečke za enkratno uporabo. Vrečke morajo imeti integrirano dimno neprehodno medicinsko hidrofobno membrano in bakterijski/virološki filter v vsaki vrečki. Polietilenska vrečka in pokrov morata biti ultrazvočno zavarjena. Stena vrečke mora biti na zunanji strani reliefna, da omogoča lažje rokovanje osebja in se ne sprime s psodo. Pokrov vrečke mora vsebovati tri priključke (pacient, tandem in vakuumski vir) in ročaj za lažje odstranjevanje iz aspiracijskih posod.Volumen vrečk mora biti 1l. | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Aspiracijske zbirne vrečke za enkratno uporabo. Vrečke morajo imeti integrirano dimno neprehodno medicinsko hidrofobno membrano in bakterijski/virološki filter v vsaki vrečki. Polietilenska vrečka in pokrov morata biti ultrazvočno zavarjena. Stena vrečke mora biti na zunanji strani reliefna, da omogoča lažje rokovanje osebja in se ne sprime s psodo. Pokrov vrečke mora vsebovati tri priključke (pacient, tandem in vakuumski vir) in ročaj za lažje odstranjevanje iz aspiracijskih posod. Volumen vrečk mora biti 2l. | kos | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Aspiracijske zbirne vrečke za enkratno uporabo. Vrečke morajo imeti integrirano dimno neprehodno medicinsko hidrofobno membrano in bakterijski/virološki filter v vsaki vrečki. Polietilenska vrečka in pokrov morata biti ultrazvočno zavarjena. Stena vrečke mora biti na zunanji strani reliefna, da omogoča lažje rokovanje osebja in se ne sprime s psodo. Pokrov vrečke mora vsebovati tri priključke (pacient, tandem in vakuumski vir) in ročaj za lažje odstranjevanje iz aspiracijskih posod. Volumen vrečk mora biti 3l. | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Aspiracijske zbirne vrečke za enkratno uporabo. Vrečke morajo imeti integrirano dimno neprehodno medicinsko hidrofobno membrano in bakterijski/virološki filter v vsaki vrečki. Polietilenska vrečka in pokrov morata biti ultrazvočno zavarjena. Stena vrečke mora biti na zunanji strani reliefna, da omogoča lažje rokovanje osebja in se ne sprime s psodo. Pokrov vrečke mora vsebovati tri priključke (pacient, tandem in vakuumski vir) in ročaj za lažje odstranjevanje iz aspiracijskih posod. V aspiracijski vrečki mora biti dodana vrečka z žerilnim sredstvom. Volumen vrečk mora biti 1l. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Aspiracijske zbirne vrečke za enkratno uporabo. Vrečke morajo imeti integrirano dimno neprehodno medicinsko hidrofobno membrano in bakterijski/virološki filter v vsaki vrečki. Polietilenska vrečka in pokrov morata biti ultrazvočno zavarjena. Stena vrečke mora biti na zunanji strani reliefna, da omogoča lažje rokovanje osebja in se ne sprime s psodo. Pokrov vrečke mora vsebovati tri priključke (pacient, tandem in vakuumski vir) in ročaj za lažje odstranjevanje iz aspiracijskih posod. V aspiracijski vrečki mora biti dodana vrečka z žerilnim sredstvom. Volumen vrečk mora biti 2l. | kos | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Aspiracijske zbirne vrečke za enkratno uporabo. Vrečke morajo imeti integrirano dimno neprehodno medicinsko hidrofobno membrano in bakterijski/virološki filter v vsaki vrečki. Polietilenska vrečka in pokrov morata biti ultrazvočno zavarjena. Stena vrečke mora biti na zunanji strani reliefna, da omogoča lažje rokovanje osebja in se ne sprime s psodo. Pokrov vrečke mora vsebovati tri priključke (pacient, tandem in vakuumski vir) in ročaj za lažje odstranjevanje iz aspiracijskih posod. V aspiracijski vrečki mora biti dodana vrečka z žerilnim sredstvom. Volumen vrečk mora biti 3l. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
konekt za aspiracijsko vrečko | Polikarbonaten priključek za bolj enostavno priklapljanje in zamenjevanje aspiracijske vrečke. Priključek mora biti za večkratno uporabo z možnostjo čiščenja v avtoklavu na 121° in kompatibilen s ponujenimi aspiracijskimi vrečkami. | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## esmarh
Zap. št. 69
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Esmarch trak
Esmarch trak (enakovredno npr. xx+TC) | Elastični objemalec laboratorijski, z možnostjo razkuževanja | kos | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Esmarch trak - otroški (enakovredno npr. xx+TCB1) | Elastični objemalec laboratorijski, z možnostjo razkuževanja | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 70
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Žilna preveza za enkratno uporabo:
Kolut z 25 trakovi | Na kolutu, brez latexa, trakovi med seboj ločeni s perforacijo | kos | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## urin
Zap. št. 71
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Urinske vrečke, nosilci, zamašek
zamašek za urinski kateter | stožčaste oblike, zaprt, trda plastika. Naročnik trenutno uporablja artikel proizvajalca Primed Haberstadt Medicintecnik Gmbh, ref. št. 20849 , ali enakovredno Tik 2590 | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
nosilec za urinsko vrečko |  | kos | 3300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
vrečka urinska
sterilna z odtokom 2 l, nepovratni ventil brez navoja | obvezno kompatibilne z nosilci !! | kos | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sterilna 2l z odtokom, nepovratni ventil, stišček, odvzemno mesto za odvzem urina, T-izpust, menjava na 7 dni | Urinska vrečka z držalom,prostornina 2 litra, primerljivo z UROSID. Na urinski vrečki, naj bodo označeni mililitri, ki prikazujejo dejansko količino izločenega urina/vsebine. | kos | 4800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 72
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Urinske posode, nosilci
Urinska posoda - goska | urinska posoda naj ima snemljiv pokrov, ki je pripet na urinsko posodo. | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
nosilci za urinsko posodo |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 73
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Zbiralnik PVC za urin s pokrovom
Zbiralnik PVC za urin s pokrovom | velikost 2 - 3 litre, graduiran, z možnostjo razkuževanja, s pokrovom | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 74
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Urinski pripomočki
Moška urinska steklenica za enkratno uporabo | Material:medicinska pulpa; Oblika: tradicionalna; Volumen: 800ml; Obstojnost: drži urin minimalno 3 ure | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nočna posoda za enkratno uporabo | Material: medicinska pulpa; Oblika: ovalna, primerna tudi za uporabo na toaletnih vozičkih | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Umivalna skodelica | Material:medicinska pulpa; Volumen: maksimalna kapaciteta 4l, optimalna kapaciteta 2l: Obstojnost: drži toplo vodo in detergent vsaj 1,5 ure | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gel za utrjevanje tekočin | Material: super vpojna polimera, ki preprečuje razlitje in minimizira slab vonj; Pakiranje: v sašetih po cca. 6g; Obstojnost: 1 sašet utrdi cca 350ml tekočine | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 75
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Vrč za urin
vrč za urin | 2 l, graduiran, steklen | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 76
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
VREČKA ZA URNO DIUREZO
VREČKA ZA URNO DIUREZO | Vrečka za urno diurezo s cevjo za iztok, z odvzemnim mestom za odvzem urina, s spiralo na zgornjem delu, z dvema nepovratnima filtroma, T-izpust, sterilna in s stiščkom na cevi za odtok, z možnostjo nemotenega dotoka v vrečko, brezigelni dostop (enakovredno npr. UnoMeter) | kos | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 77
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
vrečka urinska - otroška
sterilna vrečka - otroška, | urinska vrečka za 1x uporabo pri dojenčkih in tistih otrocih, ki še nosijo plenice. Vrečka se prilepi na spolovilo. Volumen cca. 10ml | kos | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 78
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Katetri urinski - silikonski
Kateter urinski dvopotni silikonski CH 12 | katater ne sme vsebovati ftalatov, polnitev balončka naj bo brez upora | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni silikonski CH 14 | katater ne sme vsebovati ftalatov, polnitev balončka naj bo brez upora | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni silikonski CH 16 | katater ne sme vsebovati ftalatov, polnitev balončka naj bo brez upora | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni silikonski CH 18 | katater ne sme vsebovati ftalatov, polnitev balončka naj bo brez upora | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni silikonski CH 20 | katater ne sme vsebovati ftalatov, polnitev balončka naj bo brez upora | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni silikonski CH 22 | katater ne sme vsebovati ftalatov, polnitev balončka naj bo brez upora | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni, pediatrični silikonski CH 6 | katater ne sme vsebovati ftalatov | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni, pediatrični silikonski CH 8 | katater ne sme vsebovati ftalatov | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni, pediatrični silikonski CH 10 | katater ne sme vsebovati ftalatov | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 79
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Katetri urinski - SILKO-LATEX
Kateter urinski dvopotni CH 12 |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni CH 14 |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni CH 16 |  | kos | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni CH 18 |  | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni CH 20 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni, pediatrični CH 6 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni, pediatrični CH 8 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter urinski dvopotni, pediatrični CH 10 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 80
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
URINSKI KATETRI S TEMPERATURNIM SENZORJEM
URINSKI KATETRI S TEMPERATURNIM SENZORJEM | I. Silikonski dvopotni urinski kateter brez lateksa, velikosti 14F, 16F in 18F s temperaturnim senzorjem. Dodan pripadajoči kablel za povezavo na obstoječe monitorje. | kos | 280 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| II. Silikonski urinski kateter z antimikrobno zaščito iz zlitine zlata, srebra in paladija. Velikosti 6-26F, balon 3-30ml. Priložene študije o zmanjšanju števila infekcij na vse najpogostejše bakterije v zdravstveni negi, manjši rabi antibiotikov pri njihovi uporabi, krajšem času zdravljenja pacientov, redkejši menjavi vstavljenih katetrov. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| III. Set za monitoriranje intraabdominalnega tlaka preko urinskega katetra s pripadajočim kablom za povezavo na obstoječe monitorje. Set vsebuje pretvornik, IV sistem brez PVC ali DEHP, nepovratne valvule, 50ml LL brizgo, 4-potne petelinčke in ima stopničasti adapter za povezavo s katetrom. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinski kateter s temperaturnim senzorjem,kompaibilen z obstoječimi kabli, silikonski, z antimikrobno prevleko zunaj in znotraj katetra, s hidrofilnim namazom za atravmatsko vstavljanje, ne vsebuje DEHP , MRI kompatibilen, velikosti od ch 8 do ch 18, enakovreden Bactiguard | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 81
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Urinski katetri za enkratno uporabo
CH 12 | Enakovrednos Bioprod, ref. 55515, ali 54805 Tik | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št.82
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Graduiran nastavek s Clave konektorjem | Nastavek za dajanje zdravil preko urinskega katetra v sečni mehur, enakovredno REF: CH3900 | kos | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## skalpeli
Zap. št. 83
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
skalpeli, rezila: | Rezila morajo biti izdelana iz visokokvalitetnega ogljikovega jekla za zagotavljanje stalne trdnosti. Rezila morajo biti izjemno ostra in ohraniti rezilni rob dlje casa. Sterilno pakirani.
skalpeli z držalom: CH 10 | rezilo iz nerjavečega jekla | kos | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CH 11 | rezilo iz nerjavečega jekla | kos | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CH 12 | rezilo iz nerjavečega jekla, ukrivljeno rezilo | kos | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CH 15 | rezilo iz nerjavečega jekla | kos | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CH 20 | rezilo iz nerjavečega jekla | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
rezila za skalpele a 100 CH 10 | rezilo iz nerjavečega jekla | sc | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CH 11 | rezilo iz nerjavečega jekla | sc | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CH 15 | rezilo iz nerjavečega jekla | sc | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CH 20 | rezilo iz nerjavečega jekla | sc | 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## traheo kanile
Zap. št. 84
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
KANILA TRAHEOFLEKS
KANILA TRAHEOFLEKS - VSEH VELIKOSTI | Velikosti od 2mm do 11 mm notranjega premera, žična, radiopačno oznako, pritrdilnimi krilci in trakom, možnost nastavitve globine, mešiček-velik volumen nizek tlak. Možnost supglotične aspiracije | KOS | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 85
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Seti za uvajanje traheotomskih kanil
set za uvajanje perkutane traheotomije | št. 8 | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| št. 9 | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| št. 10 | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
set za uvajanje traheotomske kanile | Set mora omogočati varno, kontrolirano, elektivno subkrikoidno perkutano vstavljanje trahealne kanile z možnostjo aspiracije nad mešičkom. Set mora vsebovati: - skalpel, - Seldinger uvajalna igla z mandrenom, - 10 ml brizgo, - vodilno žico, - pred dilatator, - zaščito za vodilno žico, - dilatator, - kanilo: o omogoča aspiracijo nad mešičkom (subglotičnega prostora), o vidna pod rtg, o iz termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO 10993-1), silikoniziranega PVC-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, o graduirana za lažji nadzor lege globine kanile, o z nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z gravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička. o s konektorjem kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1) o dimenzije 8,0 in 9,0 mm notranjega premera, - vodilo z zaobljenimi zaključki za lažje uvajanje kanile, - notranja nefenestrirana vložka, - trak za fiksacijo kanile, - krtačko za čiščenje notranjih vložkov | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SET ZA UVAJANJE TRAHEOSTOMSKE KANILE S PEANOM | a. kanuliran pean po Griggs-u za večkratno uporabo b. skalpel c. uvajalna kanila d. trak za fiksacijo traheostomske kanile e. 10 ml brizgo f. Vodilno žico z atraumatsko ukrivljenim zaključkom g. dilatatorjem h. s traheostomsko kanilo z naslednjimi karakteristikami - iz termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO 10993-1),silikoniziranega PVC-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, kanila je graduirana za lažji nadzor lege globine kanile, - z nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z gravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička. - s konektorjem kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1) - z možnostjo aspiracije subglotičnega prostora - s pripadajočim trakcem - Z vodilom z zaobljenimi zaključki za lažje uvajanje kanile i. z dimenzijami 8 in 9 mm notranjega premera | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SET ZA UVAJANJE TRAHEOSTOMSKE KANILE KOMPATIBILEN S GRIGSSOVIM PEANOM | a. skalpel b. uvajalna kanila c. trak za fiksacijo traheostomske kanile d. 10 ml brizgo e. Vodilno žico z atraumatsko ukrivljenim zaključkom f. dilatatorjem g. s traheostomsko kanilo z naslednjimi karakteristikami - iz termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO 10993-1),silikoniziranega PVC-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, kanila je graduirana za lažji nadzor lege globine kanile, - z nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z gravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička. - s konektorjem kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1) - z možnostjo aspiracije subglotičnega prostora - s pripadajočim trakcem - Z vodilom z zaobljenimi zaključki za lažje uvajanje kanile h. z dimenzijami 8 in 9 mm notranjega premera | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SET ZA PDT PRI DEBELIH VRATOVIH | Set za PDT nam mora omogoča varno, kontrolirano, elektivno subkrikoidno perkutano vstavljane žične trahealne kanile, po Seldingerjevi tehniki pri bolnikih kateri imajo spremenjeno vratno anatomijo ( več kot 50mm pretrahealnega tkiva na anteriorni stranni traheje). V poštev pride pri vseh bolnikih pri katerih do sedaj nismo mogli narediti Perkutane traheotomije, zaradi spremenjene anatomije. Kanil je potrebno menjavati na 29 dni. Kanila je MRI KOMPATIBILNA do 3-Tesla, pri uporabi do 15 min. Set je sestavljen dveh delov: Prvi del vsebuje: Skalpel ,Seldinger iglo in kanilo, Brizgo, Point-Lok napravo, Vodilno žico 600 mm, Pean, Pre-Dilatator, Vodilni kateter 385 mm, Dilatator v obliki črke S, Sterilen gel za lubrifikacijo, gaze. Drugi del pa vsebuje: Trahealno žično kanilo, Vodilo, Notranji vložek, Ščetko za čiščenje notranjega vložka, trak za fiksacijo kanile, Zatič | KOS | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 86
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Traheostomske kanile
kanila za traheotomijo | KANILA ŽIČNA Z FLEKSIBILNIM NOTRANJIM VLOŽKOM iz termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO 10993-1)PVC-ja ojačana, z atravmatsko zaobljenimi zaključki, kanila je graduirana za lažji nadzor lege globine kanile, z nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z gravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1), z možnostjo uporabe do 29 dni, s pripadajočim trakcem. Na voljo tako z mešičkom kot brez. Z vodilom z zaobljenimi zaključki za lažje uvajanje kanile z dimenzijami 7, 8 in 9 mm notranjega premera . Kanila mora biti na voljo v dolžinah od 70 do 115 mm pri velikosti 7.0 ID, od 80 do 125 mm pri velikosti 8.0 ID, in od 85 do 135 mm pri velikosti 9.0 ID. Premer mešička pri kanili št. 7.0 naj ne bo večji od 24 mm, pri velikosti 8.0 in 9.0 pa ne večji od 30 mm. Z možnostjo nastavitve globine. Kanila mora biti MR kompatibilna do 3 Tesla oz. Prostorski gradient magnetnega polja do 720-Gauss/cm, do 15 minut. NOTRANJI VLOŽKI KOMPATIBILNI Z KANILO ŽIČNO - morajo biti narejeni z PTFE, primerni za uporabo do 29 dni, imeti morajo modro obarvan obroč za lažjo zamenjavo, material mora preprečevati nalaganje sekreta na notranjo steno vložka | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TRAHEOSTOMSKA KANILA Z ASPIRACIJO SUBGLOTIČNEGA PROSTORA | a. iz termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO 10993-1),silikoniziranega PVC-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, kanila je graduirana za lažji nadzor lege globine kanile, b. z nizko tlačnim mešičkom iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmernim ventilčkom za nadzor tlaka v mešičku, z gravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mešička. c. s konektorjem kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1) d. z možnostjo aspiracije subglotičnega prostora e. s pripadajočim trakcem f. Z vodilom z zaobljenimi zaključki za lažje uvajanje kanile | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 87
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set za odvzem aspirata
set za odvzem aspirata | Set mora vsebovati: v pokrovček posodice integriran PVC nastavek in najmanj 110mm dolgo silikonsko cev za enostavno pritrditev aspiracijskega katetra; 40ml zbirno posodico in na 5ml jasno označene graduacije; dodatno priložen pokrovček za zapiranje posodice po odvzemu aspirata; nalepko za zapis pacientovih podatkov; sterilen; enakovredno kot Covidien 888472450 | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 88
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Urgentni set za krikotirodotomijo
Urgentni set za krikotirodotomijo | Sterilni set za 1 x uporabo vsebuje vse potrebne pripomočke za urgentno krikotomijo. 6 mm velika trahealna kanila vsebuje dilatator in iglo za hitro vstavitev. Igla naj ima varnostno vzmet in indikator. Kanila nam mora omogočati, da bolnika ventiliramo z ventilatorjem. Set naj vsebuje skalpel, 10ml brizgo, iglo z varnostnim vzmetenjem in indikatorjem položaja igle, dilatator, kanilo z mešičkom, gel za lubrifikacijo, trak za fixacijo kanile, nit in iglo za šivanje, filter za kanilo. | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 89
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
POTROŠNI MATERIAL ZA BRONHOSKOP OLYMPUS
Ventil sukcijski | Biopsijski ventili, Biopsijski ventil, za enkratno uporabo, sterilno pakiran, kompatibilen z Olympus bronhoskopom. Sukcijski ventil za enkratno uporabo, sterilno pakiran, kompatibilen z Olympus bronhoskopom. | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Krtačka za čiščenje | Krtačka za čiščenje delovnega kanala bronhoskopa, obojestranska, dolžina 950mm, za delovni kanal min. Fi 2,0mm- 3,2mm. z zaščitno kapico na koncu ščetk za zaščito, enakomerna razporejenost ščetinic, za enkratno uporabo. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ventil sukcijski | Ventil sukcijski za Olympus bronhoskope, za enkratno uporabo, posamično sterilno pakiran, pakirano 20 kom na paket. | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sukcijski zamašek | Sukcijski zamaški za delovni kanal za Olympus bronhoskope, za enkratno uporabo, posamično sterilno pakiran, pakirano 20 kom na paket. | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št. 90
naziv materiala | opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
VMESNIK ZA BRONHOSKOPIJO
vmesnik | Vmesnik za bronhoskopijo (MAINZ Adaptor) pri intubiranih pacientih s silikonsko membrano, sterilni, 5 KOS v pakiranju, na primer kot je lahko: KARL STORZ | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
vodilo | Vodilo za fleksibilno bronhoskopijo za spontano dihajoče paciente, velikost 4, z integriranim ustnikom, vstavna dolžina 85 mm, sterilni, z integrirano zaščito proti ugrizu, 10 KOS v pakiranju, na primer kot je lahko: KARL STORZ | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## brizge
Zap. št. 91
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Potrošni material za perfusorje
PERFUSOR BRIZGALKA 50ML | Material polipropilen, Ne vsebuje lateksa, Ne vsebuje PVC-ja, Graduacija po 1ml do 50/60 ml, Graduacija natisnjena tako, da se ne izbri?e, Minimalni rezidualni volumen, Enojno, sterilno pakirane, LL nastavek, Testirane z injekcijskimi infuzijskimi črpalkami B.Braun Space | kos | 17500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PERFUSOR PODALJŠEK 150CM | dolžina 150 cm, Notranji diameter 1,5 mm, Priming volumen 2,6 ml, Material PVC, Brez lateksa, Za 1 X uporabo, Narejen iz prozorne, biokompatibilne plastike, ki vzdržati najvišji tlak, s katerim perfuzor infundira zdravilo, Material je upogljiv, ob pregibanju se ne lomi in se ne kolenči, Oba konca sta zaščitena, Imajo vhodni in izhodni luer lock nastavek | kos | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ASPIRACIJSKA IGLA S FILTROM | Aspiracijska igla iz nerjavečega jekla s tanko steno, Velikost: 19G – 1,1 X 25mm, Vgrajen 5µ filter za delce, Luer nastavek | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BRIZGE ZA PERFUZOR Z UV ZAŠČITO | Brizge kompatibilne z B.Braun Perfusor Space. Luer lock nastavek, 50 ml. Na vsako brizgo mora biti navita aspiracijska igla z 15 μm filtrom z Luer Lock nastavkom. Ne sme vsebovati PVC in DEHP. Material: polipropilen. Trodelna brizga. Brizga namenjena doziranju fotosenzibilnih zdravil, mora omogočati zaščito pred svetlobo do 520 nm valovne dolžine. Brizga mora biti oranžne barve in popolnoma transparenta, kar omogoča vidljivost zračnih mehurčkov in delcev in omogoča večjo informiranost osebja, v smislu, da se trenutno dovaja fotosenzibilno zdravilo. Bat črne barve, ki mora dobro tesniti in ne sme padati iz brizge. Nudi zaščito fotosenzibilnim zdravilom in vitaminom, Visoko kontrastna permanentna graduacija v ml, ki se ne izbriše tudi ob stiku z alkoholom, Ovalna oprijemalna »krilca« za boljši oprijem | kos | 2800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
UV PROTECT PODALJŠEK ZA PERFUZOR BRIZGO | Podaljšek kompatibilen z B.Braun Perfusor Space.Luer lock nastavek na obeh straneh. Dolžine 150 cm. Ne sme vsebovati PVC in DEHP. Material: polipropilen. Podaljšek namenjena doziranju fotosenzibilnih zdravil, mora omogočati zaščito pred svetlobo do 520 nm valovne dolžine. Podaljšek mora biti oranžne barve in popolnoma transparenten, kar omogoča vidljivost zračnih mehurčkov in delcev in omogoča večjo informiranost osebja, v smislu, da se trenutno dovaja fotosenzibilno zdravilo.. Bat črne barve, mora dobro tesniti in ne sme padati iz brizge. Nudi zaščito fotosenzibilnim zdravilom in vitaminom. | kos | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 92
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
BRIZGE ZA ARTERIALNI ODVZEM, EPRUVETE ZA KAPILARNI ODVZEM
BRIZGE ZA ARTERIALNI ODVZEM, EPRUVETE ZA KAPILARNI ODVZEM | Brizgalke narejene iz trde, prozorne plastike, ki ne vsebuje lateksa. Sterilne in za enkratno uporabo. Oznake o roku uporabnosti, sterilizacijska metoda, štev. serije – LOT, CE oznaka, oznaka za enkratno uporabo so dobro vidne in odporne na izbris. Vsebovati mora 3ml brizgo L/S z 23,5 IE/ml suhega uravnoteženega heparina , ki je enakomerno razporejen po notranji steni brizge. Imeti mora prezračevalni filter, ki služi tudi kot transportni zamašek. Omogočati mora določitev 14 parametrov in sicer pH, pCO2, pO2, tHb, O2Sat, COHb, MetHb, Ca, Mg, Na, K, Cl, glukozo in laktat. Vlek bata je dobro drseč in enakomeren. Bat je tro – delen in dobro tesni. Enojno sterilno pakirane v prozorni sterilni banjici z označenim mestom odpiranja. Dimenzija igle je 0,6x25. | kos | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1a – Pro vent plus 3 ml brizga set (Set mora vsebovati Vsebovati mora 3ml brizgo L/S z 23,5 IE/ml suhega uravnoteženega heparina , ki je enakomerno razporejen po notranji steni brizge. Imeti mora prezračevalni filter, ki služi tudi kot transportni zamašek) | kos | 7500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2b – Pro vent plus 3 ml brizga set z iglo 23G x 25 mm z varnostnim sistemom zaščite, ki se aktivira enoročno | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 93
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Brizge | Tridelni komplet brizga za enkratno uporabo je sestavljen iz cevi, bata in gumijastega bata. Ko jedro palice izvlečete, se tekočina posesa iz igle, in ko je jedro potisnjeno, se tekočina iztisne. Podobno kot brizge Chirana za enkratno uporabo z Luer nastavkom
Brizgalka luer lock za 1X uporabo, tridelna: | 2 ml ali 3 ml | kos | 53000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 ml | kos | 106000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 ml | kos | 153000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 20 ml | kos | 48000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Brizgalka luer lock za 1X uporabo, tridelna, kateter nastavek 50ml | kos | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Brizgalka luer lock za 1X uporabo, tridelna 1 ml, INZULINSKA 100 I.U.,brez igle | kos | 3700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Brizgalka luer lock za 1X uporabo, tridelna 1 ml, TUBERKULINSKA | kos | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 94
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Prednapolnjene brizgalke za uporabo na sterilnih in nesterilnih površinah
Prednapolnjene brizgalke s sterilno fiziološko raztopino (0,9% nacl) za uporabo na nesterilnih površinah | "zero reflux" učinek, velik luer lok zamašek, brez konzervansov, brez lateksa, brez dehp, za prebrizgavanje iv katetrov, rok uporabe: minimalno 3 leta, pakiranje: 10ml, 5 ml in 3 ml | kos | 60000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prednapolnjene brizgalke s sterilno fiziološko raztopino (0,9% nacl) za uporabo na sterilnih površinah | "zero reflux" učinek, velik luer lok zamašek, brez konzervansov, brez lateksa, brez dehp, sterilno pakiranje, za prebrizgavanje iv katetrov, rok uporabe: minimalno 3 leta, pakiranje: 10 ml, 5 ml in 3 ml | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 95
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Enfit brizge
1. Vsi proizvodi morajo imeti oznako CE. Ponudnik mora predložiti kopijo CE certifikata za vsak ponujen izdelek. 2. Ponudnik mora za proizvode razpolagati z IZJAVO O SKLADNOSTI - declaration of conformity (predložitev na poziv naročnika). 3. Natančen opis ponujenega izdelka z navedbo strokovno-tehničnih podatkov, iz katerih mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeni izdelek izpolnjuje vse strokovne zahteve. 4. Za vsak ponujeni proizvod mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca in kataloško številko proizvoda. 5. Za vse ponujene proizvode mora ponudnik priložiti originalen ali natisnjen kataloški material (tekstovni in slikovni), iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda. K ponudbi mora biti priloženo kazalo, po katerem lahko kipec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene proizvode. 6. Vsi proizvodi, ki se bodo dobavljali, morajo biti označeni z imenom proizvoda, s kataloško št. in številko lota. 7. Ponudnik mora na zahtevo naročnika pred izborom zagotoviti najmanj 1 brezplačen vzorec produktov vključno z embalažo, kjer bo viden način pakiranja.
Brizga kompatibilna s standardom ENFit namenjena za hranjenje in aplikacijo zdravil preko hranilne sonde Brizga 1 ml, Interval graduacije 0,01 ml |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brizga kompatibilna s standardom ENFit namenjena za hranjenje in aplikacijo zdravil preko hranilne sonde Brizga 3 ml, Interval graduacije 0,1 ml |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brizga kompatibilna s standardom ENFit namenjena za hranjenje in aplikacijo zdravil preko hranilne sonde Brizga 5 ml, Interval graduacije 0,2 ml |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brizga kompatibilna s standardom ENFit namenjena za hranjenje in aplikacijo zdravil preko hranilne sonde Brizga 10 ml, Interval graduacije 0,5 ml |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brizga kompatibilna s standardom ENFit namenjena za hranjenje in aplikacijo zdravil preko hranilne sonde Brizga 20 ml, Interval graduacije 1 ml |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brizga kompatibilna s standardom ENFit namenjena za hranjenje in aplikacijo zdravil preko hranilne sonde Brizga 50/60 ml, Interval graduacije 1 ml |  | kos | 750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ADAPTOR (press in bottle) ZA ENFIT BRIZGE STERILNE | Kompatibilnost z vsemi brizgam (Zap. št. 1) in kompatibilen z obstoječim 50ml PET vsebnikom, Potisni (press in bottle) za v vratni del vsebnika, CE oznaka na škatli, Barva: po standardu ISO80369 Dimenzija: 18-22mm | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POKROV ZA ENFIT BRIZGE STERILNE | Kompatibilnost z vsemi brizgam (Zap. št. 1), CE oznaka na škatli | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 96
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Arterijski set
Arterijski set | Arterijski set za dostop po standardni Seldinger tehniki - kateter iz polieter blokamida (PEBA), z integriranim podaljškom in šivnimi krilci nizkega profila, debeline 18 G, dolžine 16 cm, barvno kodiran, v setu z vodilno žico dvojno zaključeno 0,025", 45 cm, dvojno zaključna - raven in J vrh, s sistemom za enoročno uvajanje in kanila 18 Ga, 7 cm. | sc | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 97
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Brizge LS, brez navoja
Brizgalka dvodelna za 1xup; sterilno pakirana, luer slip, 2ml, interval graduacije 0,1 ml, koncentričen izliv, bat gladko drsi in dobro tesni. | Dvodelne brizgalke, Luer slip, koncentrične, volumen 2 ml – zelo dobro tesnijo, ni zatekanja ali kapljanja tekočine. Iz visoko transparentnega polipropilena, ki omogoča dobro vidljivost vsebine brizge. Bat brizge je stabilen in gladko drsi, brez zatikanja in se pri aspiraciji ne iztakne. Ergonomska oblika brizgalke omogoča stabilen in udoben enoročen prijem tekom uporabe. Obstojne in čitljive oznake v črni barvi, graduacija na vsaj 0,1ml natančno. Brez latexa, PVC, DEHP in Bisfenola A. Lubrikant na osnovi amida. Sterilizirano z etilen oksidom. Izdelek je registriran kot medicinski pripomoček razreda I, skladen z direktivo EC 93/42/EEC. Na primarni ovojnini brizgalk je razviden volumen, naziv izdelka in proizvajalca, tip brizgalke, metoda sterilizacije, simbol za enkratno uporabo, rok uporabnosti, LOT, kat.št., CE oznaka. Rok uporabnosti vsaj 5 let, pakiranje po max. 100 kom. | kos | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brizgalka dvodelna za 1xup; sterilno pakirana, luer slip, 5ml, interval graduacije 0,2 ml, ecentričen izliv, bat gladko drsi in dobro tesni. | Dvodelne brizgalke, Luer slip, ecentrične, volumen 5 ml – zelo dobro tesnijo, ni zatekanja ali kapljanja tekočine. Iz visoko transparentnega polipropilena, ki omogoča dobro vidljivost vsebine brizge. Bat brizge je stabilen in gladko drsi, brez zatikanja in se pri aspiraciji ne iztakne. Ergonomska oblika brizgalke omogoča stabilen in udoben enoročen prijem tekom uporabe. Obstojne in čitljive oznake v črni barvi, graduacija na vsaj 0,2 ml natančno. Brez latexa, PVC, DEHP in Bisfenola A. Lubrikant na osnovi amida. Sterilizirano z etilen oksidom. Izdelek je registriran kot medicinski pripomoček razreda I, skladen z direktivo EC 93/42/EEC. Na primarni ovojnini brizgalk je razviden volumen, naziv izdelka in proizvajalca, tip brizgalke, metoda sterilizacije, simbol za enkratno uporabo, rok uporabnosti, LOT, kat.št., CE oznaka. Rok uporabnosti vsaj 5 let, pakiranje po max. 100 kom. | kos | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brizgalka dvodelna za 1xup; sterilno pakirana, luer slip, 10ml, interval graduacije 0,5 ml, ecentričen izliv, bat gladko drsi in dobro tesni. | Dvodelne brizgalke, Luer slip, ecentrične, volumen 10 ml – zelo dobro tesnijo, ni zatekanja ali kapljanja tekočine. Iz visoko transparentnega polipropilena, ki omogoča dobro vidljivost vsebine brizge. Bat brizge je stabilen in gladko drsi, brez zatikanja in se pri aspiraciji ne iztakne. Ergonomska oblika brizgalke omogoča stabilen in udoben enoročen prijem tekom uporabe. Obstojne in čitljive oznake v črni barvi, graduacija na vsaj 0,5 ml natančno. Brez latexa, PVC, DEHP in Bisfenola A. Lubrikant na osnovi amida. Sterilizirano z etilen oksidom. Izdelek je registriran kot medicinski pripomoček razreda I, skladen z direktivo EC 93/42/EEC. Na primarni ovojnini brizgalk je razviden volumen, naziv izdelka in proizvajalca, tip brizgalke, metoda sterilizacije, simbol za enkratno uporabo, rok uporabnosti, LOT, kat.št., CE oznaka. Rok uporabnosti vsaj 5 let, pakiranje po max. 100 kom. | kos | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brizgalka dvodelna za 1xup; sterilno pakirana, luer slip, 20 ml, interval graduacije 1 ml, ecentričen izliv, bat gladko drsi in dobro tesni. | Dvodelne brizgalke, Luer slip, ecentrične, volumen 20 ml – zelo dobro tesnijo, ni zatekanja ali kapljanja tekočine. Iz visoko transparentnega polipropilena, ki omogoča dobro vidljivost vsebine brizge. Bat brizge je stabilen in gladko drsi, brez zatikanja in se pri aspiraciji ne iztakne. Ergonomska oblika brizgalke omogoča stabilen in udoben enoročen prijem tekom uporabe. Obstojne in čitljive oznake v črni barvi, graduacija na vsaj 1 ml natančno. Brez latexa, PVC, DEHP in Bisfenola A. Lubrikant na osnovi amida. Sterilizirano z etilen oksidom. Izdelek je registriran kot medicinski pripomoček razreda I, skladen z direktivo EC 93/42/EEC. Na primarni ovojnini brizgalk je razviden volumen, naziv izdelka in proizvajalca, tip brizgalke, metoda sterilizacije, simbol za enkratno uporabo, rok uporabnosti, LOT, kat.št., CE oznaka. Rok uporabnosti vsaj 5 let, pakiranje po max. 80 kom. | kos | 28200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brizgalka trodelna za 1xup; sterilno pakirana, luer slip, 3ml, interval graduacije 0,1 ml, koncentričen izliv, bat gladko drsi, zelena guma, ki omogoča boljši kontrast - nivo tekočine v brizgalki je bolje viden in zato doziranje natančnejše, okolju prijazna proizvodnja: za 30% manj materiala. | Trodelne brizgalke, guma na batu zelene barve z dvema obročkoma, zaradi boljšega izkoristka vsebine odrezana v konus, Luer slip, koncentrične, volumen 3 ml – zelo dobro tesnijo, ni zatekanja ali kapljanja tekočine. Iz visoko transparentnega polipropilena, ki omogoča dobro vidljivost vsebine brizge. Bat brizge je stabilen in gladko drsi, brez zatikanja in se pri aspiraciji ne iztakne. Ergonomska oblika brizgalke omogoča stabilen in udoben enoročen prijem tekom uporabe. Obstojne in čitljive oznake v črni barvi, graduacija na vsaj 0,1 ml natančno. Brez latexa, PVC, DEHP in Bisfenola A. Lubrikant na osnovi medicinskega silikonskega olja. Sterilizirano z etilen oksidom. Izdelek je registriran kot medicinski pripomoček razreda IIa, skladen z direktivo EC 93/42/EEC. Na primarni ovojnini brizgalk je razviden volumen, naziv izdelka in proizvajalca, tip brizgalke, metoda sterilizacije, simbol za enkratno uporabo, rok uporabnosti, LOT, kat.št., CE oznaka. Rok uporabnosti vsaj 5 let, pakiranje po max. 100 kom. | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## maske O2
Zap. št. 98
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Maske, filtri, nebulizatorji
MASKA OHIO | Maska z visoko ( 60-90%) inspiratorno vsebnostjo kisika za odrasle ; ne sme vsebovati PVC-ja; imeti mora cev za priključitev na kisik dolžine vsaj 1,8m. | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MASKA OHIO Z INDIKATORJEM DIHANJA, OTROŠKI | Maska z visoko (60 do 90%) inspiratorno vsebnostjo kisika za otroke. Vsebovati mora indikator dihanja in enosmerni ventil. Maska je prozorna, brezbarvna in vsebuje nosni stišček. V kompletu cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina je med 1,8 in 2,2m. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MASKA OHIO Z INDIKATORJEM DIHANJA, ODRASLI | Maska z visoko (60 do 90%) inspiratorno vsebnostjo kisika za odrasle. Vsebovati mora indikator dihanja in enosmerni ventil. Maska je prozorna, brezbarvna in vsebuje nosni stišček. V kompletu cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina je med 1,8 in 2,2m. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MASKA NEBULIZER ZA ODRASLE | Razpršilec za zdravila v kompletu z masko za odrasle, ki mora biti brez PVC-ja in cevko za kisik. Zagotavljati mora, da so pri pretoku 8l/min delci manjši od 5 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,23g/min. Cevka za kisik z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina je med 1,8 in 2,1m. (podobno, kot npr. 1453 Intersurgical). Izbrani ponudnik mora zagotoviti vsaj 5 aparatov za inhalacijo na brezplačno uporabo. | kos | 2800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
NEBULIZER ZA ODRASLE S SAMOZAPORNO T SPOJKO | Set za razprševanje zdravil s T spojko, ki mora biti dimenzij 22M-22F-22M. T spojka se mora avtomatsko zapreti ob odstranitvi razpršilca. Zagotavljati mora, da so pri pretoku 8 l/min delci manjši od 5 mikronov in da je učinkovitost vsaj 74%. V setu mora biti tudi cevka za kisik. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razpršilec za zdravila z masko - za odrasle | Razpršilec za zdravila v kompletu z masko, ki mora biti brez PVC-ja za odrasle, cevka za kisik in spojka za priklop cevke za kisik na stenski kisikov priključek. Zagotavljati mora, da so pri pretoku 8l/min delci manjši od 5 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,50 g/min. Cevka za kisik mora imeti na obeh koncih navoj in notranjo objemalko, z notranjo steno zvezdaste oblike proti kolenčenju, dolžina je med 1,8 in 2,1m. (podobno,kot npr. 1473004 Intersurgical) | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOS UMETNI | Izmenjevalnik toplote in vlage za tubus in kanilo. Povračilo vlage ne manj kot 26mgH2O/l pri VT500ml. Zavarovana odprtina s pokrovom ali zvezdasto valvulo za aspiracijo, pri kašlju propusten. Konekt za cevko vrtljiv, gibljiv priključek za kisik, .(.enakovredno npr. 1873 Intersurgical) | kos | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
NOS UMETNI S CEVKO O2 | Izmenjevalnik toplote in vlage za tubus in kanilo. Povračilo vlage ne manj kot 26mgH2O/l pri VT500ml. Zavarovana odprtina s pokrovom ali zvezdasto valvulo za aspiracijo, pri kašlju propusten. Konekt za cevko vrtljiv, gibljiv priključek za kisik. (enakovredno npr. 1874 Intersurgical) | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nastavek za tubus | Nastavek za tubus raztegljiv od 70 do 150 mm, z gibljivim komolčkom. Možnost spreminjanja mrtvega prostora od 20 do 40 ml. Na komolčku mora biti odprtina za aspiracijo in bronhoskop premera 7,6 mm oz. 9,5 mm, odvisno od odprtega pokrovčka. Konekt pri dihalnem sistemu ima 22 mm notranji premer. Sterilen. (podobno, kot npr. 3521 Intersurgical) | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KONEKTOR ZA KISIK | Konekt za kisik 22M/15F s konusnim nastavkom premera 6.5mm posamezno pakiran.(podobno, kot npr 1974 Intersurgical) | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka raztegljiva | Spojka raztegljiva, dimenzije 22F-22F. Notranji lumen mora vsebovati utore na eni strani spojke in ta del spojke je raztegljiv. Na drugi strani mora biti notranji lumen iz neraztegljivega materiala in ne vsebuje utorov. (podobno, kot npr. 1704 Intersurgical) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
T- spojka | T spojka dimenzij 22M/15F-22M-22F. (podobno, kot npr. 1986 Intersurgical) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spojka | T spojka dimenzij 22M-22M/15F-22M. Vsebuje odprtino premera 7,6mm na kateri je zamašek. (podobno, kot npr. 1984 Intersurgical) | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MASKA ZA AEROSOL | Eco maska z razprševalcem.Ne sme vsebovati PVC-ja ( enakovredno npr. 1188 Intersurg) | kos | 2600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MASKA TRACHEO ODR A30 | MASKA ZA KISIK ZA TRAHEOSTOMO ZA ODRASLE Z VRTLJIVIM PRIKLJUČKOM. MASKA NE SME VSEBOVATI PVC-JA. (INTRSURGICAL1200050 ALI ENAKOVREDNO). | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MASKA ZA KISIK | Maska za kisik, sme vsebovati PVC-ja (enakovredno npr. 1135 Intersurg) | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Maska za inhalacijo s kisikom | Maska za kisik, za odrasle, mora bi s cevko za kisik dolžine vsaj 1,8 m. Robovi maske morajo biti zaobljeni. Maska mora imeti tudi priklop za razpšilec in mora omogočati aerosolno terapijo brez prekinitve kisikove terapije. Maska mora imeti odprtino za hranilno sondo. | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razpršilec z avtomatsko T spojko | Set za razprševanje zdravil s T spojko, ki mora biti dimenzij 22M-22F-22M. Razpršilec mora zagotavljati, da so pri pretoku 8 l/min delci manjši od 2 mikronov in da je učinkovina razpršena najmanj 0,33 g/min. V setu mora biti tudi cevka za kisik. | kos | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CPAP venturi sistem z veliko masko za odrasle | Velika maska, prozorna, za CPAP z integriranim venturi generatorjem pretoka in cevkama za dovod kisika, naj bo v kompletu z nastavljivim PEEP ventilom 0-20 cmH2O, trakovi za fiksacijo. | kos | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CPAP venturi sistem s srednjo masko za odrasle | Srednja maska, prozorna, za CPAP z integriranim venturi generatorjem pretoka in cevkama za dovod kisika, naj bo v kompletu z nastavljivim PEEP ventilom 0-20 cmH2O, trakovi za fiksacijo. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem za merjenje intraabdominalnega pritiska | Sistem, se mora na enem delu priklopiti na urinski kateter, drugi del se mora priklopiti na urinsko vrečko. Vmes je skala, ki cm vode pretvori v pritisk. Sterilno pakiranje. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CPAP venturi sistem z zelo veliko masko za odrasle | Zelo velika maska, prozorna, za CPAP z integriranim venturi generatorjem pretoka in cevkama za dovod kisika, naj bo v kompletu z nastavljivim PEEP ventilom 0-20 cmH2O, trakovi za fiksacijo. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Venturi valvule 24 % | Ventil venturi za kisik, posamično pakiran za različne % kisika, notranji premer 22mm, koncentracija kisika in pretoka na ventilu je označena z barvo, ki je različne barve od barve ventila | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Venturi valvule 28 % |  | kos | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Venturi valvule 31% |  | kos | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Venturi valvule 35 % |  | kos | 1900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Venturi valvule 40% |  | kos | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Venturi valvule 50% |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Venturi valvule 60% |  | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za ustno nego | Komplet set za 24 urno ustno nego. Komplet mora biti sestavljen iz 6 setov in sicer iz 2 setov, v katerem mora biti zobna ščetka za enkratno uporabo z možnostjo aspiracije in palčko z gobico za vlaženje ustnic. Glava ščetke je lahko široka največ 12mm in dolga največ 16mm. V kompletu moraji biti še 4 seti ki moraji vsebovati silikonsko metlico za občitljive dlesni in palčko z gobico za vlaženje ustnic. V vsakem setu mora biti klorheksidin. Podobno kot npr. Intersurgical 3014100 | set | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Maska za kisik otroška | Maska aerosol otroška eco, enakovredno 1198015 (Intersurgical) | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nebulizator otroški z masko in cevjo | Nebulizator otroški eco hot top 2, enakovredno 1474015 (Intersurgical) | kos | 860 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PRIPOMOČKI ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO | Celoobraz. maska NIV, dvocev. dih. sistem, vel. mala A1 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PRIPOMOČKI ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO | Celoobraz. maska NIV, dvocev. dih. sistem, vel. srednja A1 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PRIPOMOČKI ZA NEINVAZIVNO VENTILACIJO | Celoobraz. maska NIV, dvocev. dih. sistem, vel. velika A1 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ČELADA NEXT NIV L Z ZADRGO | Čelada NIV mora biti narejena iz mehkega biokompatibilnega plastičnega materiala in ne sme vsebovati lateksa. Teža čelade naj bo do 550g. Mora imeti dvosmerno varnostno valvulo z avtomatskim odpiranjem, imeti mora odprtino, ki nam omogoča dostop do bolnika. Na rigidnem anatomskem obroču mora imeti dva obroča za fiksacijo. Notranji obroč naj bo napihljiv. Imeti mora dve prilagodljivi odprtini za NGS sondo in katetre. Membrana ki nam omogoča da zrak ne uhaja iz čelade, mora biti tesno se prilegajoča bolnikovemu trupu in ne vratu. Priložene naj bodo cevi za povezavo z izvorom plina. Velikost L. | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ČELADA NEXT NIV M Z ZADRGO | Čelada NIV mora biti narejena iz mehkega biokompatibilnega plastičnega materiala in ne sme vsebovati lateksa. Teža čelade naj bo do 550g. Mora imeti dvosmerno varnostno valvulo z avtomatskim odpiranjem, imeti mora odprtino, ki nam omogoča dostop do bolnika. Na rigidnem anatomskem obroču mora imeti dva obroča za fiksacijo. Notranji obroč naj bo napihljiv. Imeti mora dve prilagodljivi odprtini za NGS sondo in katetre. Membrana ki nam omogoča da zrak ne uhaja iz čelade, mora biti tesno se prilegajoča bolnikovemu trupu in ne vratu. Priložene naj bodo cevi za povezavo z izvorom plina. Velikost M. | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ČELADA NEXT NIV S Z ZADRGO | Čelada NIV mora biti narejena iz mehkega biokompatibilnega plastičnega materiala in ne sme vsebovati lateksa. Teža čelade naj bo do 550g. Mora imeti dvosmerno varnostno valvulo z avtomatskim odpiranjem, imeti mora odprtino, ki nam omogoča dostop do bolnika. Na rigidnem anatomskem obroču mora imeti dva obroča za fiksacijo. Notranji obroč naj bo napihljiv. Imeti mora dve prilagodljivi odprtini za NGS sondo in katetre. Membrana ki nam omogoča da zrak ne uhaja iz čelade, mora biti tesno se prilegajoča bolnikovemu trupu in ne vratu. Priložene naj bodo cevi za povezavo z izvorom plina. Velikost S. | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ČELADA NEXT NIV XL Z ZADRGO | Čelada NIV mora biti narejena iz mehkega biokompatibilnega plastičnega materiala in ne sme vsebovati lateksa. Teža čelade naj bo do 550g. Mora imeti dvosmerno varnostno valvulo z avtomatskim odpiranjem, imeti mora odprtino, ki nam omogoča dostop do bolnika. Na rigidnem anatomskem obroču mora imeti dva obroča za fiksacijo. Notranji obroč naj bo napihljiv. Imeti mora dve prilagodljivi odprtini za NGS sondo in katetre. Membrana ki nam omogoča da zrak ne uhaja iz čelade, mora biti tesno se prilegajoča bolnikovemu trupu in ne vratu. Priložene naj bodo cevi za povezavo z izvorom plina. Velikost XL. | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 99
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Absorbent za CO2
Absorbent za CO2 | Največ 1,5% natrijevega hidroksida , zeolit; dodatno etilvijolično barvilo, biti mora brez brez kalcijevega klorida in kalijevega hidroksida. Podobno kot npr. 2175 Intersurgical | kg | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Absorbent za CO2 | Največ 1,5% natrijevega hidroksida, zeolit; dodatno etilvijolično barvilo, biti mora brez brez kalcijevega klorida in kalijevega hidroksida. V posodi za enkratno uporabo. Kompatibilno z GE anestezijskimi aparati- | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 100
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Filtri,dihalni sistemi in baloni :
FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI, VLAŽILNI | Filter viralno-bakteriološki, elektrostatičen, vlažilen. Volumen največ 61ml,padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30 l/min ne sme biti večji od 100Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti večji od 20Pa. Luer lock spojka,teža največ 43g.Povračilo vlage najmanj pri VT500ml=32mgH2O/l, elektrostatičen.Zamašek spojke luer za meritev et CO2 ni ločljiv od filtra.preizkušen je na učinkovitost preprečevanja okužbe s TBC, HepatitisC, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2.Postopek meritev je po BSEN 13328-1, bakterijsko virusna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000 55;458-65)Filtracijska učinkovitost 99,99%.Vse spojke morajo biti skladne s standardom BSEN 1281-1:1997.Preizkušen tudi s testom s soljo po ISO standardu 23328-1, pri katerem je lahko propustnost največ 0,65% (enakovredno npr. Intersurgical 1941 ) | kos | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI | Filter viralno-bakteriološki, elektrostatičen. Filter mora biti za dihalni volumen od 150 do 1500 ml. Največji volumen je lahko 60 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30 l/min ne sme biti večji od 95 Pa. Po triurni uporabi povečanje padca pritiska ne sme biti večje od 10 Pa. Spojka luer-lock z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 30 g. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Preizkušen mora biti glede učinkovitosti filtracije bacila Bacillus subtilis var. Niger in virusa MS-2. Meritev mora biti narejena po BS EN 13328-1, bakterijsko-viralna različica (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55: 458-65). Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,92 %. Preizkušen mora biti tudi s testom po standardu ISO 23328-1, pri katerem je lahko prepustnost največ 2,1 %. kot npr. 1544 Intersurgical | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI, VLAŽILNI | Filter viralno-bakteriološki, vlažilni, elektrostatski. Filter mora biti za dihalni volumen od 150 do 1500 ml. Največji volumen je lahko 59 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30 l/min ne sme biti večji od 100 Pa. Po triurni uporabi povečanje padca pritiska ne sme biti večje od 16 Pa. Spojka luer-lock z zamaškom, ki ne sme biti ločljiv od filtra. Teža filtra največ 30 g. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Preizkušen mora biti glede učinkovitosti filtracije bacila Bacillus subtilis var. Niger in virusa MS-2. Meritev mora biti narejena po BS EN 13328-1, bakterijsko-viralna različica (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55: 458-65). Filtracijska učinkovitost mora biti vsaj 99,77 %. Vlaženje mora biti vsaj 30 mg H2O/l, merjeno po ISO 9360-2: 2003. Preizkušen mora biti tudi s testom po standardu ISO 23328-1, pri katerem je lahko prepustnost največ 1,95 %. (podobno, kot npr. 1541 Intersurgical) | kos | 3600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI | Filter viralno bakteriološki za odrasle. Filter mora biti za dihalne volumne od 200 do 1500 ml. Volumen filtra sme biti največ 68 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30l/min ne sme biti večji od 120 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti večje od 5 Pa. Luer-Lock spojka, teža filtra največ 42 g, biti mora elektrostatičen. Zamašek spojke Luer za meritev (et)CO2 ne sme biti ločljiv od filtra. Preizkušen mora biti na učinkovitost filtracije z TBC, Hepatitis C, Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55:458-65). Filtracijska učinkovitost po postopku BS EN 13328-1, na prej omenjene bakterije in viruse mora biti vsaj 99,999%. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Preizkušen mora biti tudi s testom s soljo po standardu ISO 23328-1, pri katerem je lahko prepustnost največ 0,60%. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FILTER MEHANSKI | Filter viralno-bakteriološki, za odrasle, vlažilni. Filter mora biti za dihalne volumne od 200 do 1500 ml. Volumen filtra sme biti največ 100 ml, padec pritiska pri neuporabljenem filtru in pretoku 30 l/min ne sme biti večji od 90 Pa. Povečanje padca pritiska po uporabi treh ur ne sme biti večje od 15 Pa. Luer-Lock spojka, teža filtra največ 50 g, biti mora mehanski. Zamašek spojke Luer za meritev etCO2 ne sme biti ločljiv od filtra. Preizkušen mora biti glede učinkovitosti filtracije Bacillus subtilis var. Niger in virus MS-2. Postopek meritev mora biti po BS EN 13328-1, bakterijsko viralna verzija (kot je opisano v Anesthesia 2000; 55:458-65). Filtracijska učinkovitost po postopku BS EN 13328-1, na prej omenjene bakterije in viruse mora biti vsaj 99,9999%. Vse spojke morajo biti skladne s standardom BS EN 1281-1: 1997. Povračilo vlage mora biti pri dihalnem volumnu 500 ml najmanj 27 mg H2O/l, merjeno po ISO 9360-2:2003. Preizkušen mora biti tudi s testom s soljo po standardu ISO 23328-1, pri katerem je prepustnost lahko največ 0,01%. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FILTER VIRALNO BAKTERIOLOŠKI, VLAŽILNI OTR | Filter viralno-bakteriološki, vlažilni, otroški, elektrostatični filter volumnom 25 ml, upor pri pretoku 20 l/min'= 1,2 cm H2O, povračilo vlage pri VT, 250 ml = 32,0 mg H2O, pokrovček luer priključka za merjenje CO2 ni ločljiv od filtra,teža 22g. Podobno, kot npr 1831 Intersurg. | kos | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEM DIHALNI BREZ GRELNE ŽICE, PREMER CEVI 22MM | Dihalni sistem za intenzivne oddelke, za odrasle. Dolžina sistema med 1,5 in 1,7m, premer cevi je 22 mm. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Učinkovitost mora biti testirana na 24 ur in 7 dni in biti mora v obeh časovnih obdobjih vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. kot npr 2000100 Intersurgical | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEM DIHALNI (Podobno, kot npr. Intersurg 2902102) | Krožni dihalni sistem za anestezijo, za odrasle. Inspiratorna cev mora biti v ekspiratorni cevi. Dolžina sistema med 1,5 in 1,7 m. Krak za povezavo sistema z ekspiratornim delom aparata je raztegljiv in je dolg vsaj 0,4 m. Spojka na strani pacienta je gibljiva. Sistem vsebuje krak za balon dolžine med 0,8 in 1 m, balon prostornine 2 l. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Učinkovitost mora biti testirana na 24 ur in 7 dni in biti mora v obeh časovnih obdobjih vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. Sistem vsebuje cevko za merjenje koncentracije CO2, ki mora biti v notranjem lumnu ekspiratornega dela cevi in ima priključek luer-lock ob priključku sistema na aparat. Komplet mora vsebovati zamašek, ki pri testiranju sistema omogoča zamašitev notranjega lumna sistema na strani pacienta. kot npr. 2902102 Intersurgical | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEM DIHALNI (Podobno, kot npr. Intersurg 2000101) | Dihalni sistem brez grelne žice, premer cevi 22mm, dolžina sistema 1,6m, impregniran z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in je preizkušen na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA in Staphilococcus aureus. Podobno, kot npr. Intersurg 2000101 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEM DIHALNI (podobno, kot npr. 2082 Intersurg) | Dihalni sistem z zunanjo krmiljeno ekspiratorno valvulo brez latexa.(podobno, kot npr. 2082 Intersurg) | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CPAP sistem | Sistem dihalni za CPAP z masko veliko za odrasle, trakom za pritrditev maske, cevko za merjenje pritiska, inspiratorno cevjo premera 22mm in dvema CPAP ventiloma. Ventil, ki je priključen na masko se odpira pri 5cm H2O, ventil priključen na sistem pa se odpira pri 20cm H2O. Maska mora vsebovati priključek 22F za priklop dihalnega sistema z enosmernim ventilom, priključek 30M za priklop CPAP ventila z enosmernim ventilom, priključek za cevko za merjenje pritiska ter varovalni enosmerni ventil, ki omogoča pacientu dodatni vdih po potrebi. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione. Preizkušen je na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA in Staphilococcus aureus. (podobno, kot npr. 2230002 Intersurgical) | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEM DIHALNI ZA ODRASLE | Dihalni sistem za anestezijo, za odrasle. Dolžina sistema med 1,5 in 1,7 m, premer cevi je 22 mm. Krak za dihalni balon je dolg med 1,5 in 1,7 m. V kompletu z balonom 2 l, brez lateksa in fiksnim komolčkom. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis. Učinkovitost mora biti testirana na 24 ur in 7 dni in biti mora v obeh časovnih obdobjih vsaj 99,99% na vse prej navedene bakterije. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEM DIHALNI OTROŠKI | Dihalni krožni otroški sistem za anestezijo. Rebraste cevi premera 15mm, , dolžina 1.6m. Balon 1lit, z zaščitno mrežo proti mašenju, brez lateksa.Krak za balon dolžine 0.8m. | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEM DIHALNI ZA ANESTEZIJO | Rastegljive cevi za anestezijo do 2m komolček 15M-22M, 15F z Luer-look odprtino in elastičnim zamaškom, ki je vedno pritrjen na to odprtino. Balon je 2l in vsebuje mrežico proti mašenju, ki je iz latexa. Krak za balon je raztegljiv do 1.5 m. (enakovredno npr. 2154 Intersurgical ) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CEV REBRASTA FI 22 mm , ROLA 50 m | Cev za kisik rebrasta premera 22mm , fragmentirana na 15cm, rola 50m(enakovredno npr. 1573 Intersurg.) | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BALON DIHALNI BREZ VARNOST. VALVULE | Balon dihalni z varnostno valvulo za otroke. Volumen balona 1500ml. Noben del ne sme vsebovati lateksa, cevka mora imeti zadostni notranji premer za preprečitev mašenja. Imeti mora rezervoar za kisik. Na balonu mora biti držalo za možnost izvajanja predihavanja z eno roko. Podobno, kot npr.7152 Intersurg | kos | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Balon dihalni z varnostno valvulo za otroke | Balon dihalni z varnostno valvulo za otroke. Volumen balona 550ml. Noben del ne sme vsebovati lateksa, cevka mora imeti zadostni notranji premer za preprečitev mašenja. Kolenčasta spojka med masko in dihalnim balonom vsebuje varovalni ventil, ki se odpira pri uporu 40cm H2O. Imeti mora rezervoar za kisik. Na balonu mora biti držalo za možnost izvajanja predihavanja z eno roko. Podobno, kot npr.7151 Intersurg | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Balon dihalni z varnostno valvulo za dojenčke | Balon dihalni z varnostno valvulo za dojenčke. Volumen balona 280ml. Noben del ne sme vsebovati lateksa, cevka mora imeti zadostni notranji premer za preprečitev mašenja. Kolenčasta spojka med masko in dihalnim balonom vsebuje varovalni ventil, ki se odpira pri uporu 40cm H2O. Imeti mora rezervoar za kisik. Na balonu mora biti držalo za možnost izvajanja predihavanja z eno roko. podobno, kot npr. 7150 Intersurg. | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem dihalni krožni za anestezijo, za odrasle enakovreno Intersurgical ref.: 2010102 | Dolžina sistema mora biti med 1,5 in 1,7m, premer cevi je 22 mm. Krak za dihalni balon mora biti dolg med 0,6 in 0,8m. V kompletu mora biti dihalni balon 2L brez lateksa. Sistem mora biti prevlečen z baktericidno prevleko, ki vsebuje srebrove ione in mora biti preizkušen v neodvisnem laboratoriju na učinkovitost preprečevanja okužbe z MRSA,Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus, Staphylococcus epidermidis.Učinkovitost mora biti testirana po 24 urah in 7 dnevih. V obeh časovnih obdobjih mora biti vsaj 99,99%, na vse prej navedene bakterije. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEM DIHALNI Z DVOJNO ŽICO | Dihalni sistem za intenzivne oddelke z dvojno grelno žico, za odrasle. Dolžina sistema med 1,5 in 1,7 m, premer cevi je 22 mm. V kompletu mora biti vlažilna komora z avtomatskim polnjenjem. Vlažilna komora mora imeti dva plovca, ki samodejno uravnavata dotok tekočine. Vsebovati mora dodatni neodvisni barvni gibljivi plovec, ki služi kot indikator nivoja vode in mora biti drugačne barve od drugih delov komore. Rob grelne plošče mora biti termično izoliran. Cev za dotok vode mora biti neločljiva od komore in vsebovati mora 0,3-milimetrski filter za filtracijo tekočin v komoro. Odprtina za temperaturno tipalo na sistemu na strani vlažilca mora biti kompatibilna s temperaturnim tipalom vlažilca Fisher & Pykel MR 850. Podobno kot npr. 2026310 Intersurgical | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nastavek za tubus | Nastavek za tubus raztegljiv od 70 do 150 mm, z gibljivim komolčkom. Možnost spreminjanja mrtvega prostora od 20 do 40 ml. Konekt pri dihalnem sistemu ima 22 mm notranji premer. (podobno, kot npr. 3512 Intersurgical) | kos | 650 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2732100 - CEV MON 2,45M A20 | CEVKA ZA MERJENJE CO2,NOTRANJI PREM.1,2MM.VSEBUJE DODATNI LUER LOCK KOMOLČEK PREMERA 7,6MM,DOLŽINA 2,45M.(INTERSURG. 2732100 ALI ENAKOVREDNO) | kos | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Supraglotični pripomoček vel.št.1 | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa. Mešiček ni napihljiv. Za preprečevanje zapiranja epiglotisa v smeri sapnika je na zgornjem delu mešička dodan jeziček. Razpon teže pacienta in velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke je ojačanje proti pregrizu. Dihalna cev je po prerezu sploščena z namenom preprečevanja rotacije supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Velikost št. 1. (podobno, kot npr. 8201 Intersurgical) | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Supraglotični pripomoček vel.št.1,5 | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa. Mešiček ni napihljiv. Za preprečevanje zapiranja epiglotisa v smeri sapnika je na zgornjem delu mešička dodan jeziček. Razpon teže pacienta in velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke je ojačanje proti pregrizu. Dihalna cev je po prerezu sploščena z namenom preprečevanja rotacije supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije. Velikost št. 1,5. (podobno, kot npr. 8215 Intersurgical) | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Supraglotični pripomoček vel.št.2 | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa. Mešiček ni napihljiv. Za preprečevanje zapiranja epiglotisa v smeri sapnika je na zgornjem delu mešička dodan jeziček. Razpon teže pacienta in velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke je ojačanje proti pregrizu. Dihalna cev je po prerezu sploščena z namenom preprečevanja rotacije supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije. Velikost št. 2. (enakovredno 8202 Intersurgical) | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Supraglotični pripomoček vel.št.2,5 | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa. Mešiček ni napihljiv. Za preprečevanje zapiranja epiglotisa v smeri sapnika je na zgornjem delu mešička dodan jeziček. Razpon teže pacienta in velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke je ojačanje proti pregrizu. Dihalna cev je po prerezu sploščena z namenom preprečevanja rotacije supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije. Velikost št. 2,5. (enakovredno 8225 Intersurgical) | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Supraglotični pripomoček vel.št.3 | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa. Mešiček ni napihljiv. Za preprečevanje zapiranja epiglotisa v smeri sapnika je na zgornjem delu mešička dodan jeziček. Razpon teže pacienta in velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke je ojačanje proti pregrizu. Dihalna cev je po prerezu sploščena z namenom preprečevanja rotacije supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije. Velikost št. 3. (enakovredno 8203 Intersurgical) | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Supraglotični pripomoček vel.št.4 | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa. Mešiček ni napihljiv. Za preprečevanje zapiranja epiglotisa v smeri sapnika je na zgornjem delu mešička dodan jeziček. Razpon teže pacienta in velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke je ojačanje proti pregrizu. Dihalna cev je po prerezu sploščena z namenom preprečevanja rotacije supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije. Velikost št. 4. (enakovredno 8204 Intersurgical) | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Supraglotični pripomoček vel.št.5 | Supraglotični pripomoček za enkratno uporabo brez lateksa. Mešiček ni napihljiv. Za preprečevanje zapiranja epiglotisa v smeri sapnika je na zgornjem delu mešička dodan jeziček. Razpon teže pacienta in velikost pripomočka morajo biti označeni na dihalni cevi na strani spojke. Na notranji strani dihalne cevi na strani spojke je ojačanje proti pregrizu. Dihalna cev je po prerezu sploščena z namenom preprečevanja rotacije supraglotičnega pripomočka v dihalni poti pacienta. Od spojke do konice supraglotičnega pripomočka poteka kanal za možnost aspiracije. Velikost št. 5. (enakovredno 8205 Intersurgical) | kos | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tubus Guedel vel.št. 2 | Guedel pripomoček za ohranjanje dihalne poti izdelan iz enega dela. Velikost mora biti tudi barvno označena. Velikost 2. (enakovredno 1112080 Intersurgical) | kos | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tubus Guedel vel.št. 3 | Guedel pripomoček za ohranjanje dihalne poti izdelan iz enega dela. Velikost mora biti tudi barvno označena. Velikost 3. (enakovredno 1113090 Intersurgical) | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tubus Guedel vel.št. 4 | Guedel pripomoček za ohranjanje dihalne poti izdelan iz enega dela. Velikost mora biti tudi barvno označena. Velikost 4. (enakovredno 1114100 Intersurgical) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tubus airway velikost 0. | Orofaringelani tubus - guedel pripomoček za ohranjanje dihalne poti. Izdelan iz enega dela brez dodatnih sestavnih delov. Barvna oznaka velikosti. Velikost 0. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tubus airway velikost 1. | Orofaringelani tubus - guedel pripomoček za ohranjanje dihalne poti. Izdelan iz enega dela brez dodatnih sestavnih delov. Barvna oznaka velikosti. Velikost 1. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BRONHOSKOP L | Fleksibilni videobronhoskop za 1x uporabo - veliki; z delovnim in aspiracijskim kanalom, z led kamero. Sterilen, pripravljen za takojšnjo uporabo, z nastavkom za fiksacijo tubusa na proksimalnem delu bronhoskopa. Fleksibilnost upogiba navzgor do 180 stopinj in navzdol do 160 stopinj, vidno polje vsaj 85 stopinj. Notranji diameter delovnega kanala 2,8mm, zunanji premer bronhoskopa 5,8mm. (Ambu 478501000 ali enakovredno). Bronhoskop mora imeti v kompletu 2 posodici za zaprt odvzem aspirata v pakiranju. Izbrani ponudnik, mora zagotoviti aparat z HD resolucijo, ki mora biti kompatibilen z bronhoskopi v brezplačno uporabo. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BRONHOSKOP M | Fleksibilni videobronhoskop za 1x uporabo - srednji; z delovnim in aspiracijskim kanalom, z led kamero. Sterilen, pripravljen za takojšnjo uporabo, z nastavkom za fiksacijo tubusa na proksimalnem delu bronhoskopa. Fleksibilnost upogiba navzgor in navzdol do 180 stopinj, vidno polje vsaj 85 stopinj. Notranji diameter delovnega kanala 2,2mm, zunanji premer bronhoskopa 5,0mm. (Ambu 477501000 ali enakovredno). Bronhoskop mora imeti v kompletu 2 posodici za zaprt odvzem aspirata v pakiranju. Izbrani ponudnik, mora zagotoviti aparat z HD resolucijo, kompatibilen z bronhoskopi v brezplačno uporabo. | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BRONHOSKOP S | Fleksibilni videobronhoskop za 1x uporabo - mali; z delovnim in aspiracijskim kanalom, z led kamero. Sterilen, pripravljen za takojšnjo uporabo, z nastavkom za fiksacijo tubusa na proksimalnem delu bronhoskopa. Fleksibilnost upogiba navzgor in navzdol do 180 stopinj, vidno polje vsaj 85 stopinj. Notranji diameter delovnega kanala 1,2mm, zunanji premer bronhoskopa 3,8mm. (Ambu 476001000 ali enakovredno) Izbrani ponudnik, mora zagotoviti aparat z HD resolucijo, kompatibilen z bronhoskopi v brezplačno uporabo. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set dihalnih cevi za enkratno uporabo, dolžina cca. 2 m in 3 m zaOxylog 3000 | sistem mora biti kompatibilen z Oxylog 3000 | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pripomoček za zahtevne intubacije, za 1x uporabo | Optični laringoskop za enkratno uporabo z vodilom za uvajanje tubusa. Omogoča pogled v smeri konice tubusa. Imeti mora lastno osvetlitev in sistem proti zaroševanju leče. Za velikosti tubusov od 7,00 do 8,5.) Izbrani ponudnik, mora zagotoviti monitor, kompatibilen z optičnim laringoskopom v brezplačno uporabo. | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pripomoček za zahtevne intubacije, za 1x uporabo | Optični laringoskop za enkratno uporabo z vodilom za uvajanje tubusa. Omogoča pogled v smeri konice tubusa. Imeti mora lastno osvetlitev in sistem proti zaroševanju leče. Za velikosti tubusov od 6,00 do 7,5.Izbrani ponudnik, mora zagotoviti monitor, kompatibilen z optičnim laringoskopom v brezplačno uporabo | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cevka za merjenje CO2 med anestezijo - 5m | Cevka za merjenje CO2, dolžina mora biti od 5,0 m do 5,5 m, notranji premer 1.2 mm, prozorna, ne vsebuje lateksa, na obeh koncih je spojka Luer- Lock. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Maska za anestezijo | Maska oblazinjena, za 1x uporabo, velikost barvno označena, prozorna, rob ni napihljiv in ne vsebuje zraka. Maska ne vsebuje PVC, št. 0, št.1, št.2, št.3, št.4, št.5, št.6. | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Maska oblazinjena z napihljivim robom, za 1x uporabo, velikost barvno označena, prozorna. Velikost št. 0,1,2,3,4,5 | kom | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Medzobni tampon | Medzobni tampon iz 100% hipoalergenega bombaža. Dolžine 70mm ±3mm, Premera 17mm ± 2mm. Medzobni tampon mora med vgrizom biti vsaj premera 7mm. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dihalni sistem za anestezijo z lovilci vlage | Sistem krožni dihalni za anestezijo z nizkimi pretoki, za odrasle. Inspiratorna cev se mora nahajati v ekspiratorni cevi. Dolžina sistema mora biti med 2,2 in 2,4 m. Na sredini dihalnega sitema in ob priključku sistema ana aparat morata biti kondenzna lončka z brezigelnimi konekti za zaprt način praznjenja lončkov. Krak za povezavo sistema z ekspiratornim delom aparata mora biti raztegljiv in je dolg vsaj 0,4m. Spojka na strani pacienta mora biti gibljiva. Sistem mora vsebovati krak za balon dolžine med 1,2 in 1,6 m, balon prostornine 2L. Sistem vsebuje cevko za merjenje koncentracije CO2, ki se mora nahajati v notranjem lumnu ekspiratornega dela cevi in ima luer lock priključek ob priključku sistema na aparat. Komplet mora vsebovati CO2 cevko dolžine med 1,2 in 1,4m in brizgalko za aspiracijo iz vodnih komor. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Laringoskop za 1x uporabo, velikost 3 | Laringoskop kovinski in držalo za 1x uporabo z upogljivo konico žlice laringoskopa, za težko intubacijo, komplet. Velikost 3. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Laringoskop za 1x uporabo, velikost 4 | Laringoskop kovinski in držalo za 1x uporabo z upogljivo konico žlice laringoskopa, za težko intubacijo, komplet. Velikost 4. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bougie, za intubacije | Bougie, debelina 5 mm, velikost 700mm | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cev za CO2 | Cev za CO2 monitoring, dolžine 1,8m in 2,5m | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BALON NARKOZNI 2L | Balon narkozni 2l, ima zaščitno mrežico proti kolenčenju. Ne sme vsebovati lateksa. Za 1x uporabo. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BALON NARKOZNI 1L | Balon narkozni 1l, ima zaščitno mrežico proti kolenčenju. Ne sme vsebovati lateksa. Za 1x uporabo. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BALON NARKOZNI 0,5L | Balon narkozni 0,5l, ima zaščitno mrežico proti kolenčenju. Ne sme vsebovati lateksa. Za 1x uporabo. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FILTRI Z AKTIVNIM OGLJEM | Inspiratorni in ekspiratorni dihalni filter z aktivnim ogljem, za absorbcijo vseh hlapnih anestetikov pri maligni hipertermiji | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nastavek za optični laringoskop | Nastavek mora biti kompatibilen z optičnim laringoskopom Kingvision, za odrasle | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 101
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Senzor za Spo2 | Senzor za SpO2 za enkratno uporabo, za paciente katerih teža je nad 30 kg. Natančnost pri SpO2 med 70% in 100% mora biti vsaj ±3 števki, med 60% in 80% mora biti vsaj ±3 števke. Senzor mora vsebovati čip z OxiMax tehnologijo. Podobno kot npr. MAX-AL-I | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 102
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Okular za spremljanje zenic in senzor za Spo2
Okular za spremljanje zenic | Okular za spremljanje odzivnosti zenic. Okular mora biti kompatibile z pupilometrom Neuroptics. | kom | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 103
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Pripomoček za krepitev pljučnih mišic
Pripomoček za krepitev pljučnih mišic št. 1 | Pripomoček naj bo izdelan iz trde plastike z neostrimi robovi, oblikovan tako, da se ga lahko drži v roki, možnost z uporabo dodatnega kisika, možnost uporabe pri vsakem telesnem položaju (npr. drenažnem), možnost izbire večjega ali manjšega ekspiratornega pretoka. Zelena komora je iz trde plastike in ustnika. Uporablja se za enega bolnika. Uporabi se pretok izdiha od 15LPM za 3 sek. Uporablja se lahko v vsakem položaju. Lahko se sterilizira. | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pripomoček za krepitev pljučnih mišic št. 2 | Pripomoček naj bo izdelan iz trde plastike z neostrimi robovi, oblikovan tako, da se ga lahko drži v roki, možnost z uporabo dodatnega kisika, možnost uporabe pri vsakem telesnem položaju (npr. drenažnem), možnost izbira večjega ali manjšega ekspiratornega pretoka. Modra komora je iz trde plastike in ustnika. Uporabi se pretok izdiha manjši od 15LPM za 3 sek. Uporablja se lahko v vsakem položaju. Uporablja se za enega bolnika. | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pripomoček za krepitev pljučnih mišic št. 3 | Pripomoček naj bo izdelan iz trde plastike z neostrimi robovi, oblikovan tako, da se ga lahko drži v roki, možnost z uporabo dodatnega kisika, možnost uporabe pri vsakem telesnem položaju (npr. drenažnem), možnost izbira večjega ali manjšega ekspiratornega pretoka. Zelena komora je iz trde plastike in ustnik. Uporabi se pretok izdiha od 15LPM za 3 sek ali več. Uporablja se lahko v vsakem položaju. Uporablja se za enega bolnika. | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pripomoček za krepitev pljučnih mišic št. 4 | 1. Clini FLO – Pretočni incentivni spirometer s katerim merimo pretočnost bolnikovega vdiha. Sistem omogoča nastavitev pretoka od 100 do 600 ml/sec, omogočati mora priključitev na O2. Sistem omogoča nadzor pravilnega izvajanja respiratorne fizioterapije tudi bolniku preko smeška. Možnost shranjevanja ustnika, imeti mora obešanko za na posteljo. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 104
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Naziv materiala | Opis
Naprstni senzor za monitor GE CareScape | Za 1x uporabo, za odrasle in otroke, brez latexa. V paketu mora biti tudi dodatni trak za pritrditev senzorja ali kabla. V skladu z trenutno veljavnimi standardi v EU (CE oznaka). | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 105
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Dvojno ogrevan dihalni sistem za odrasle (22 mm) | Sistem dihalni za odrasle, dolžina 1,6 m, premer 22 mm, z ogrevanjem inspiratornega in ekspiratornega kraka. Inspiratorna cev iz toplotno izolativnega materiala, ekspiratorna cev iz paropropustnega materiala. MDI priključek na Y delu. Čas uporabe do 14 dni. V kompletu z vlažilno posodico z dvojnim plovcem in bakterijsko viralnim filtrom. Združljivost z vlažilci serije MR730 in MR850. Podrobnejši opis: * ISO 5356-1 konični priključki * Material: okolju prijazen (PE), ne sme vsebovati PVC delov ali lateksa v dovodni cevi * Dolžina 1,6 m * Inspiratorna cev iz materiala s povečano toplotno izolativnostjo * Ekspiratorna cev iz paroprepustnega materiala * Stisljiv volumen 1.60L * Podajnost 2.6 ml/cm H2O, * Upornost pri pretoku 30 L/min: inspiratorni krak 0,77 cm H2O, ekspiratorni krak 0,2 cm H2O * MDI priključek na Y delu * V kompletu s samopolnilno vlažilno posodico z dvojnim plovcem in bakterijsko/viralnim filtrom. * Izpolnjevati mora standard ISO 8185:1997 * Za 14 dnevno uporabo * Združljivost z vlažilci serije MR730 in MR850 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dvojno ogrevan dihalni sistem za odrasle (22 mm) | Sistem dihalni za odrasle, dolžina 1,5 m, premer 22 mm, z ogrevanjem inspiratornega in ekspiratornega kraka. MDI priključek na Y delu. Čas uporabe do 7 dni. V kompletu s samopolnilno vlažilno posodico z dvojnim plovcem. Združljivost z vlažilci serije MR730 in MR850. Podrobnejši opis: * ISO 5356-1 konični priključki * Material: okolju prijazen (PE), ne sme vsebovati PVC delov ali lateksa v dovodni cevi * Dolžina 1,5 m * Inspiratorna cev iz materiala s povečano toplotno izolativnostjo * Ekspiratorna cev iz paroprepustnega materiala * Stisljiv volumen 1.60L * Podajnost 2.25 ml/cm H2O, * Upornost pri pretoku 45 L/min: inspiratorni krak 2,01 cm H2O, ekspiratorni krak 1,71cm H2O * MDI priključek na Y delu * V kompletu z vlažilno posodico z dvojnim plovcem. * Izpolnjevati mora standard ISO 8185:1997 * Za 7 dnevno uporabo * Združljivost z vlažilci serije MR730 in MR850 | kom | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 106
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Pripomoček za respiratorno fizioterapijo
Pripomoček za respiratorno fizioterapijo | pretočni incentivni spirometer s katerim merimo pretočnost bolnikovega vdiha.Sistem omogoča nastavitev pretoka od 100-600 ml/sec, omogočati mora priključitev na O2. Sistem omogoča nadzor pravilnega izvajanja respiratorne fizioterapije tudi bolniku preko smeška. Možnost shranjevanja ustnika; imeti mora obešanko za na posteljo. Podobno, kot npr. Clini FLO 22-1200 | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 107
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kanila nosna za kisik
za nedonošenčke | dvorogi nosni kateter »Soft Tip« iz izredno mehkega medicinskega PVC materiala »Frost Finish«, brez latexa in DEHP. Nosne konice - nostrile naj bodo ukrivljene, anatomsko oblikovane in mehke. Nosni predel pred izhodom nostril naj bo mehak in zaobljen, kar izboljša položaj kanil in prijetno nošenje ter preprečuje izpad. Dolžina katetra naj bo vsaj 2,1m z ženskim lijakastim priključkom na kisik in brez dodatnega oblazinjenja za ušesi. Kateter naj bo v celoti prozoren in naj ima drsni obroč za optimalno nastavitev. Cevka za kisik ne sme v nobenem položaju knikati. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
za novorojenčke | dvorogi nosni kateter »Soft Tip« iz izredno mehkega medicinskega PVC materiala »Frost Finish«, brez latexa in DEHP. Nosne konice - nostrile naj bodo ukrivljene, anatomsko oblikovane in mehke. Nosni predel pred izhodom nostril naj bo mehak in zaobljen, kar izboljša položaj kanil in prijetno nošenje ter preprečuje izpad. Dolžina katetra naj bo vsaj 2,1m z ženskim lijakastim priključkom na kisik in brez dodatnega oblazinjenja za ušesi. Kateter naj bo v celoti prozoren in naj ima drsni obroč za optimalno nastavitev. Cevka za kisik ne sme v nobenem položaju knikati. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
za dojenčke | dvorogi nosni kateter »Soft Tip« iz izredno mehkega medicinskega PVC materiala »Frost Finish«, brez latexa in DEHP. Nosne konice - nostrile naj bodo ukrivljene, anatomsko oblikovane in mehke. Nosni predel pred izhodom nostril naj bo mehak in zaobljen, kar izboljša položaj kanil in prijetno nošenje ter preprečuje izpad. Dolžina katetra naj bo vsaj 2,1m z ženskim lijakastim priključkom na kisik in brez dodatnega oblazinjenja za ušesi. Kateter naj bo v celoti prozoren in naj ima drsni obroč za optimalno nastavitev. Cevka za kisik ne sme v nobenem položaju knikati. | kos | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
za otroke | dvorogi nosni kateter »Soft Tip« iz izredno mehkega medicinskega PVC materiala »Frost Finish«, brez latexa in DEHP. Nosne konice - nostrile naj bodo ukrivljene, anatomsko oblikovane in mehke. Nosni predel pred izhodom nostril naj bo mehak in zaobljen, kar izboljša položaj kanil in prijetno nošenje ter preprečuje izpad. Dolžina katetra naj bo vsaj 2,1m z ženskim lijakastim priključkom na kisik in brez dodatnega oblazinjenja za ušesi. Kateter naj bo v celoti prozoren in naj ima drsni obroč za optimalno nastavitev. Cevka za kisik ne sme v nobenem položaju knikati. | kos | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 108
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Voda, sterilna, za zaprti sistem vlaženja dihalnih poti
300 ml…do 340ml | Plastenka napolnjena s sterilno vodo in dodatnim adapterjem (5 PSI) za konekcijo s pretočnikom, podobno kot Aquapack sistem. Odstopanje pri embalaži 10-15 %. | kos | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
500 ml....do 650ml |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 109
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
USTNIKI ZA SPIROMETRIJO
Ustnik za senzor LF 501 spirometer. Ustnik s filtrom za enkratno uporabo |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 110
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Cev za kisik
cev za kisik 1,8m ,brez latexa (enakovredno npr. Intersurgical 1174) |  | kos | 2300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 111
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ZRAČNI FILTER za inkubator CALEO
ZRAČNI FILTER za inkubator CALEO | Enakovredno DRAEGER MX17015-05 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 112
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Material za neinvazivno dihalno podporo (zdravljenje z visokimi pretoki, nCPAP in NIV)
Maska za NIV/PSV in CPAP, obrazna, silikonska, velikost S. | Maska obrazna, vel. S, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije (maska prekriva nos in usta). Maska naj ima mehko silikonsko tesnilo, trak za nameščanje s sistemom za hitro zapenjanje, ki naj bo na zgornjih priključkih že vnaprej pripravljen. Maska naj bo primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleni-priključka: koleno z varnostnim mehanizmom proti zadušitvi in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme. Koleni naj bosta barvno razločljivi. Maska naj ima integriran manometer za spremljanje tlaka v maski ter nastavljivo čelno podporo, s katero preprečujemo previsoke pritiske na koren nosu. Maska naj bo potrjeno skladna s postopki dezinfekcije in sterilizacije, vključno z avtoklav sterilizacijo do 121°C. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Maska za NIV/PSV/BiPAP, obrazna, silikonska, velikost M. | Maska obrazna, vel. M, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije (maska prekriva nos in usta). Maska naj ima mehko silikonsko tesnilo, trak za nameščanje s sistemom za hitro zapenjanje, ki naj bo na zgornjih priključkih že vnaprej pripravljen. Maska naj bo primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleni-priključka: koleno z varnostnim mehanizmom proti zadušitvi in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme. Koleni naj bosta barvno razločljivi. Maska naj ima integriran manometer za spremljanje tlaka v maski ter nastavljivo čelno podporo, s katero preprečujemo previsoke pritiske na koren nosu. Maska naj bo potrjeno skladna s postopki dezinfekcije in sterilizacije, vključno z avtoklav sterilizacijo do 121°C. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Maska za NIV/PSV/BiPAP, obrazna, silikonska, velikost L. | Maska obrazna, vel. L, za izvajanje CPAP in NIV/PS ventilacije (maska prekriva nos in usta). Maska naj ima mehko silikonsko tesnilo, trak za nameščanje s sistemom za hitro zapenjanje, ki naj bo na zgornjih priključkih že vnaprej pripravljen. Maska naj bo primerna za uporabo tudi v MRI okolju. Maska naj ima v setu vsaj 2 izmenljivi koleni-priključka: koleno z varnostnim mehanizmom proti zadušitvi in koleno za ventilacijo oz. dvocevne sisteme. Koleni naj bosta barvno razločljivi. Maska naj ima integriran manometer za spremljanje tlaka v maski ter nastavljivo čelno podporo, s katero preprečujemo previsoke pritiske na koren nosu. Maska naj bo potrjeno skladna s postopki dezinfekcije in sterilizacije, vključno z avtoklav sterilizacijo do 121°C. Maski naj bo dodan merilnik za izbiro pravilne velikosti maske ter slovenska navodila za uporabo. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodatki za neinvazivno dihalno podporo. | Sistem dihalni neogrevan, dolžine vsaj 1,8m, ki naj ima gladko notranjo steno ter mehke priključke. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodatki za neinvazivno dihalno podporo. | Sistem dihalni ogrevan, set za izvajanje neinvazivne dihalne podpore-odrasli (22mm). Vključuje ogrevano dihalno cev 1,5m, podaljšek cevi za povezavo med vlažilcem in mešalcem plinov, samopolnitveno vlažilno posodico, ki naj ima plovec za samodejno polnjenje ter cevko za povezavo s steklenico z vbodnim sistemom z zračno odprtino, ki naj bo filtrirana. Sistem grelne žice naj bo povsem kompatibilen s priključki aktivnega vlažilca Wilamed. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodatki za neinvazivno dihalno podporo. | Trak za fiksacijo maske, 4-točkovni. Spodnja 2 priključka naj imata hitre spojke, trak naj bo iz mehkega tekstilnega materiala. Trak naj bo izveden za boljšo fiksacijo tako, da gre ena veja traku pod ušesi, na zatilju, druga pa višje, preko temena. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodatki za neinvazivno dihalno podporo. | Adapter T-člen z MDI odprtino za dovajanje inhalacijskih zdravil preko pMDI. T-člen naj ima priključke 22F;22M;22M. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dodatki za neinvazivno dihalno podporo. | PEEP ventil, nastavljiv med 0 in 20 cmH2O, z izpisanimi vrednostmi nastavitve tlaka. Standarden ISO 22mmM priključek, kompatibilen s čeladami in vseobraznimi in obraznimi maskami. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nosna kanila za visoke pretoke | Nosna kanila vel. Neo-S za izvajanje terapije z visokimi pretoki, neonatalna. Nosna kanila iz posebno mehkega materiala, atravmatske nostrile in oblika ob stiku nad ustnico. Nosna kanila za novoroejnce naj ima mehko kožno podlogo za preprečevanje preležanin. Kanila naj omogoča pretoke vsaj do 8 l/min. V kompletu s priključno cevjo, ki se zaključi z vrtljivim konektorjem 15F-22M, skladnim ISO 5356-1, fikacijski trak naj bo narejen iz blaga, v obliki kapice, ki naj se dobro prilega glavici novorojenca. Povezovalna cevka kanile naj bo iz raztegljivega materiala, da pri premikanju novorojenca ne prihaja do knikanja ali poškodbe cevke, prav tako naj bo povezovalno cevko možno namestiti na levi ali desni strani nosne kanile. Velikost nostril naj bo jasno označena na pakiranju, da ni potrebno odpirati pakiranja pri izbiri velikosti, prav tako naj bodo velikosti barvno razločljive. Pripomočku naj bodo priložena slovenska navodila za uporabo. Razdalje med nostrilama: 5 mm +/-20%., premer nostrile: 2,5mm +/-20%. Pretoki vsaj do 8 l/min. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nosna kanila za visoke pretoke | Nosna kanila vel Neo-M za izvajanje terapije z visokimi pretoki, vel. dojenčki. Nosna kanila iz posebno mehkega materiala, atravmatske nostrile in oblika ob stiku nad ustnico. Nosna kanila naj ima mehko kožno podlogo za preprečevanje preležanin. Kanila naj omogoča pretoke vsaj do 20 l/min. V kompletu s priključno cevjo, ki se zaključi z vrtljivim konektorjem 15F-22M, skladnim ISO 5356-1, fikacijski trak naj bo narejen iz blaga, v obliki kapice, ki naj se dobro prilega glavici. Povezovalna cevka kanile naj bo iz raztegljivega materiala, da pri premikanju bolnika ne prihaja do knikanja ali poškodbe cevke, prav tako naj bo povezovalno cevko možno namestiti na levi ali desni strani nosne kanile. Velikost nostril naj bo jasno označena na pakiranju, da ni potrebno odpirati pakiranja pri izbiri velikosti, prav tako naj bodo velikosti barvno razločljive. Pripomočku naj bodo priložena slovenska navodila za uporabo. Razdalje med nostrilama: 7 mm +/-20%., premer nostrile: 3mm +/-20%. Pretoki vsaj do 20 l/min. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nosna kanila za visoke pretoke | Nosna kanila vel. Neo-L za izvajanje terapije z visokimi pretoki, vel. otroška. Nosna kanila iz posebno mehkega materiala, atravmatske nostrile in oblika ob stiku nad ustnico. Nosna kanila naj ima mehko kožno podlogo za preprečevanje preležanin. Kanila naj omogoča pretoke vsaj do 25 l/min. V kompletu s priključno cevjo, ki se zaključi z vrtljivim konektorjem 15F-22M, skladnim ISO 5356-1, fikacijski trak naj bo narejen iz blaga, v obliki kapice, ki naj se dobro prilega glavi. Povezovalna cevka kanile naj bo iz raztegljivega materiala, da pri premikanju bolnika ne prihaja do knikanja ali poškodbe cevke, prav tako naj bo povezovalno cevko možno namestiti na levi ali desni strani nosne kanile. Velikost nostril naj bo jasno označena na pakiranju, da ni potrebno odpirati pakiranja pri izbiri velikosti, prav tako naj bodo velikosti barvno razločljive. Pripomočku naj bodo priložena slovenska navodila za uporabo. Razdalje med nostrilama: 9 mm +/-20%., premer nostrile: 4mm +/-20%. Pretoki vsaj do 25 l/min. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nosna kanila za visoke pretoke | Nosna kanila vel. odrasla-S, za izvajanje terapije z visokimi pretoki, odrasla, velikost S. Nosna kanila iz posebno mehkega materiala, atravmatske nostrile in oblika ob stiku nad ustnico. Kanile naj omogočajo pretoka vsaj do 60 l/min. V kompletu s priključno cevjo, ki se zaključi z vrtljivim konektorjem 15F-22M in 22mmF, skladnim ISO 5356-1. Nosna kanila mora biti kompatibilna z dvocevnimi dihalnimi sistemi ter z enocevnimi običajnimi 22mmF in posebnimi 15mmID/18,5mmOD cevmi, t.i. AIRvo sistemi. V kompletu s fikacijskim trakom iz raztegljivega materiala, ki naj bo dvotočkovni, poteka naj nad ušesi in preko temena glave. Povezovalna cevka kanile naj bo iz raztegljivega materiala, da pri premikanju bolnika ne prihaja do knikanja ali poškodbe cevke, prav tako naj bo povezovalno cevko možno namestiti na levi ali desni strani nosne kanile. Velikost nostril naj bo jasno označena na pakiranju, da ni potrebno odpirati pakiranja pri izbiri velikosti. Trak za fiksacijo naj bo izveden iz mehkega blaga in tršega dela, ki izboljša fiksacijo in preprečuje, da bi trak zlezel preko oči bolnika. Pripomočku naj bodo priložena slovenska navodila za uporabo. Razdalje med nostrilama: 16 mm +/-20%., premer nostrile: 5mm +/-20%. Pretoki vsaj do 60 l/min. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nosna kanila za visoke pretoke | Nosna kanila vel. odrasla-M, za izvajanje terapije z visokimi pretoki, odrasla, velikost M. Nosna kanila iz posebno mehkega materiala, atravmatske nostrile in oblika ob stiku nad ustnico. Kanile naj omogočajo pretoka vsaj do 60 l/min. V kompletu s priključno cevjo, ki se zaključi z vrtljivim konektorjem 15F-22M in 22mmF, skladnim ISO 5356-1. Nosna kanila mora biti kompatibilna z dvocevnimi dihalnimi sistemi ter z enocevnimi običajnimi 22mmF in posebnimi 15mmID/18,5mmOD cevmi, t.i. AIRvo sistemi. V kompletu s fikacijskim trakom iz raztegljivega materiala, ki naj bo dvotočkovni, poteka naj nad ušesi in preko temena glave. Povezovalna cevka kanile naj bo iz raztegljivega materiala, da pri premikanju bolnika ne prihaja do knikanja ali poškodbe cevke, prav tako naj bo povezovalno cevko možno namestiti na levi ali desni strani nosne kanile. Velikost nostril naj bo jasno označena na pakiranju, da ni potrebno odpirati pakiranja pri izbiri velikosti. Trak za fiksacijo naj bo izveden iz mehkega blaga in tršega dela, ki izboljša fiksacijo in preprečuje, da bi trak zlezel preko oči bolnika. Pripomočku naj bodo priložena slovenska navodila za uporabo. Razdalje med nostrilama: 17 mm +/-20%., premer nostrile: 6mm +/-20%. Pretoki vsaj do 60 l/min. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nosna kanila za visoke pretoke | Nosna kanila vel. odrasla-L, za izvajanje terapije z visokimi pretoki, odrasla, velikost L. Nosna kanila iz posebno mehkega materiala, atravmatske nostrile in oblika ob stiku nad ustnico. Kanile naj omogočajo pretoka vsaj do 60 l/min. V kompletu s priključno cevjo, ki se zaključi z vrtljivim konektorjem 15F-22M in 22mmF, skladnim ISO 5356-1. Nosna kanila mora biti kompatibilna z dvocevnimi dihalnimi sistemi ter z enocevnimi običajnimi 22mmF in posebnimi 15mmID/18,5mmOD cevmi, t.i. AIRvo sistemi. V kompletu s fikacijskim trakom iz raztegljivega materiala, ki naj bo dvotočkovni, poteka naj nad ušesi in preko temena glave. Povezovalna cevka kanile naj bo iz raztegljivega materiala, da pri premikanju bolnika ne prihaja do knikanja ali poškodbe cevke, prav tako naj bo povezovalno cevko možno namestiti na levi ali desni strani nosne kanile. Velikost nostril naj bo jasno označena na pakiranju, da ni potrebno odpirati pakiranja pri izbiri velikosti. Trak za fiksacijo naj bo izveden iz mehkega blaga in tršega dela, ki izboljša fiksacijo in preprečuje, da bi trak zlezel preko oči bolnika. Pripomočku naj bodo priložena slovenska navodila za uporabo. Razdalje med nostrilama: 17 mm +/-20%., premer nostrile: 7mm +/-20%. Pretoki vsaj do 60 l/min. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nosna kanila za visoke pretoke | Nastavek za izvajanje terapije z visokimi pretoki za traheostomsko kanilo, za odrasle. Nastavek naj ima odprtino z varnostnim pokrovom proti zadušitvi. Pokrov naj bo vrtljiv in naj ima nastavljive odprtine za možnost uravnavanja tlaka. Kanila naj omogoča pretoka vsaj do 60 l/min. Nosna kanila mora biti kompatibilna z dvocevnimi dihalnimi sistemi ter z enocevnimi običajnimi 22mmF in posebnimi 15mmID/18,5mmOD cevmi. Nastavek naj bo dolžine vsaj 50 cm +/-10%. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem dihalni - ogrevan | Sistem dihalni - set za izvajanje neinvazivne dihalne podpore-odrasli (22mm). Vključuje ogrevano dihalno cev 1,5m, ki ima v steni vgrajeno temepraturno sondo in adapter grelne žice z gretjem, samopolnitveno vlažilno posodico, ki naj ima plovec za samodejno polnjenje ter cevko za povezavo s steklenico z vbodnim sistemom. Notranja stena dihalnega sistema naj bo gladka. Sistem grelne žice naj bo povsem kompatibilen s priključki turbinskega aparata za izvajanje neinvazivne dihalne podpore. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inhalacijsko dovajanje zdravil | Nebulizer - razpršilec zdravil za uporabo s T-členom. Priključek nebulizerja naj ima 18mmM, pospodica razpršilca naj sprejme vsaj 6ml raztopine. Več kot 80% delcev naj bo v območlju pod 5 mikrona, MMAD pod 1,3 mikrona. Izhodni pretok nad 0,1mg/min z albuterol sulfatom in nad 0,6mg/min pri uporabi kromolin natrija. Razprševalec naj deluje tudi pri naklonu posodice do vsaj 70°. T-člen naj ima priključke 22mmF-18mmF-22mmM/15mmF ter pokrov-kapico, ki naj bo neločljivo povezana s T-členom. Bistveno je, da se na bolnikovi strani T-člen zaključi z 15mmF za zmanjšanje mrtvega prostora in prepreči uporabo dodatnih adapterjev. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Čiščenje dihalnih poti | Pripomoček za čiščenje dihalnih poti pri bolnikih z živčno-mišičnimi boleznimi, respiratorno dihalno stisko in stanju hipersekrecij, brez kontraindikacij. Omogoča naj olajšan izdih oz. povišanje pretoka med izdihom in kašljem (PEF, PCF). Kompatibilen s standardno anestezijsko masko, ustnikom in direktnim priklopom na ET tubus ali trah. kanilo (15mmOD). Pripomoček naj ne povzroča negativnega tlaka v pljučih. Omogoča naj dodajanje kisika preko vgrajenega priključka za dovod kisika. Vključuje naj priključek za izkašljevalnik in priključek za stenski vir zraka oz. kisika, venturi, priklop za zrak, priklop za O2 in dihalno cev z gladko notranjo steno. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inhalacijsko dovajanje zdravil | Nebulizer - razpršilec zdravil s tehnologijo vibrirajoče mrežice, t.i. "mesh". Posodica razpršilca naj sprejme vsaj 6ml raztopine, več kot 80% delcev naj bo v območju med 1 in 5 mikroni, pretok razprševanja naj bo vedno > 0,2 ml/min, skladno EN 13544-1, ostanek raztopine v posodici naj bo pod 0,1ml. "Mesh" tehnologija naj bo iz paladijevega nekorozivnega materiala in naj bo potrjena za uporabo do 28 dni. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inhalacijsko dovajanje zdravil | T-člen za "in-line" dovajanje inhalacijskih zdravil med zdravljenjem z visokimi pretoki. Premer stranskih priključkov 15mm, strednji pa kompatibilen s posodico "mesh" nebulizerja. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inhalacijsko dovajanje zdravil | Posodica razpršilca zdravil s tehnologijo vibrirajoče mrežice za spontano dihajoče bolnike, pri čemer naj doza zdravila potrjeno presega 30%. Bolnikov izdih naj bo možno zaščititi s standadnim 22mm bakterijsko-viralnim filtrom, z nepovratnim ventilom in cevko za dodajanje kisika. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Inhalacijsko dovajanje zdravil | Adapter - mehak vmesnik za prilagoditev nosnih kanil za zdravljenje z voskimi pretoki ali inhalatorja na dihalni sistem turbinskega aparata za zdravljenje z visokimi pretoki. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spremljanje | SpO2 senzor za novorojenčke za enkratno uporabo, kompatibilen s turbinskim aparatom za zdravljenje z visokimi pretoki. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 113
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
NEINVAZIVNA TERAPIJA Z VISOKIMI PRETOKI
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Nosna kanila silikonska, v vsaj 5 velikostih. Vel. Neo-XS za izvajanje terapije z visokimi pretoki, predvidena za nedonošenčke teže 0,5-2,5kg +/-10%. Nosna kanila iz mehkega materiala, z atravmatskimi nosnimi vstavki. Nosna kanila naj ima mehko biokompatibilno kožno podlogo z lepilnim delom, ki jo lahko pustimo na koži ob repozicioniranju nosne kanile. Kanila naj omogoča pretoke vsaj do 8 l/min +/-10%. Nosni vstavki naj imajo varnostni mehanizem, ki preprečuje stik kanile s septumom. V kompletu s priključno cevjo, ki ima žično ojačano steno in se zaključi z vrtljivim konektorjem 15/22mm skladno ISO 5356-1. Kanile naj bodo po velikosti barvno razločljive in naj imajo drsnik za fiksacijo. Nosna kanila naj ne vsebuje DEHP, PVC in naravnega lateksa. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Nosna kanila silikonska, v vsaj 5 velikostih. Vel. Neo-S za izvajanje terapije z visokimi pretoki, predvidena za novorojence teže 1-4kg +/-10%. Nosna kanila iz mehkega materiala, z atravmatskimi nosnimi vstavki. Nosna kanila naj ima mehko biokompatibilno kožno podlogo z lepilnim delom, ki jo lahko pustimo na koži ob repozicioniranju nosne kanile. Kanila naj omogoča pretoke vsaj do 8 l/min +/-10%. Nosni vstavki naj imajo varnostni mehanizem, ki preprečuje stik kanile s septumom. V kompletu s priključno cevjo, ki ima žično ojačano steno in se zaključi z vrtljivim konektorjem 15/22mm skladno ISO 5356-1. Kanile naj bodo po velikosti barvno razločljive in naj imajo drsnik za fiksacijo. Nosna kanila naj ne vsebuje DEHP, PVC in naravnega lateksa. | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Nosna kanila neonatalna, silikonska, v vsaj 5 velikostih. Vel. Neo-M za izvajanje terapije z visokimi pretoki, predvidena za dojenčke teže 1-10kg +/-10%. Nosna kanila iz mehkega materiala, z atravmatskimi nosnimi vstavki. Nosna kanila naj ima mehko biokompatibilno kožno podlogo z lepilnim delom, ki jo lahko pustimo na koži ob repozicioniranju nosne kanile. Kanila naj omogoča pretoke vsaj do 10 l/min +/-10%. Nosni vstavki naj imajo varnostni mehanizem, ki preprečuje stik kanile s septumom. V kompletu s priključno cevjo, ki ima žično ojačano steno in se zaključi z vrtljivim konektorjem 15/22mm skladno ISO 5356-1. Kanile naj bodo po velikosti barvno razločljive in naj imajo drsnik za fiksacijo. Nosna kanila naj ne vsebuje DEHP, PVC in naravnega lateksa. | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Nosna kanila silikonska, v vsaj 5 velikostih. Vel. Neo-L za izvajanje terapije z visokimi pretoki, predvidena za dojenčke in otroke teže 3-20kg +/-10%. Nosna kanila iz mehkega materiala, z atravmatskimi nosnimi vstavki. Nosna kanila za naj ima mehko biokompatibilno kožno podlogo z lepilnim delom, ki jo lahko pustimo na koži ob repozicioniranju nosne kanile. Kanila naj omogoča pretoke vsaj do 22 l/min +/-10%. Nosni vstavki naj imajo varnostni mehanizem, ki preprečuje stik kanile s septumom. V kompletu s priključno cevjo, ki ima žično ojačano steno in se zaključi z vrtljivim konektorjem 15/22mm skladno ISO 5356-1. Kanile naj bodo po velikosti barvno razločljive in naj imajo drsnik za fiksacijo. Nosna kanila naj ne vsebuje DEHP, PVC in naravnega lateksa. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Nosna kanila silikonska, v vsaj 5 velikostih. Vel. Neo-XL za izvajanje terapije z visokimi pretoki, predvidena za otroke teže 5-30kg +/-10%. Nosna kanila iz mehkega materiala, z atravmatskimi nosnimi vstavki. Nosna kanila za naj ima mehko biokompatibilno kožno podlogo z lepilnim delom, ki jo lahko pustimo na koži ob repozicioniranju nosne kanile. Kanila naj omogoča pretoke vsaj do 25 l/min +/-10%. Nosni vstavki naj imajo varnostni mehanizem, ki preprečuje stik kanile s septumom. V kompletu s priključno cevjo, ki ima žično ojačano steno in se zaključi z vrtljivim konektorjem 15/22mm skladno ISO 5356-1. Kanile naj bodo po velikosti barvno razločljive in naj imajo drsnik za fiksacijo. Nosna kanila naj ne vsebuje DEHP, PVC in naravnega lateksa. | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Obloga lepljiva silikonska, za preprečevanje preležanin ob izvajanju terapije z visokimi pretoki, dobavljiva ločeno, kompatibilna z nosnimi kanilami v 5-ih velikostih, opisanimi zgoraj. | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Nosna kanila vel. Neo-S za izvajanje terapije z visokimi pretoki, neonatalna. Nosna kanila iz mehkega materiala, z atravmatskimi nosnimi vstavki. Nosna kanila za novorojence naj ima mehko kožno podlogo z lepilnim delom. Kanila naj omogoča pretoke vsaj do 10 l/min. V kompletu s priključno cevjo, ki se zaključi z vrtljivim konektorjem 15/22mm. Kanile naj bodo po velikosti barvno razločljive in naj imajo drsnik za fiksacijo. | kom | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Nosna kanila vel. Neo-M za izvajanje terapije z visokimi pretoki, neonatalna. Nosna kanila iz mehkega materiala, z atravmatskimi nosnimi vstavki. Nosna kanila za novorojence naj ima mehko kožno podlogo z lepilnim delom. Kanila naj omogoča pretoke vsaj do 20 l/min. V kompletu s priključno cevjo, ki se zaključi z vrtljivim konektorjem 15/22mm. Kanile naj bodo po velikosti barvno razločljive in naj imajo drsnik za fiksacijo. | kom | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Nosna kanila vel. Neo-L za izvajanje terapije z visokimi pretoki, neonatalna. Nosna kanila iz mehkega materiala, z atravmatskimi nosnimi vstavki. Nosna kanila za novorojence naj ima mehko kožno podlogo z lepilnim delom. Kanila naj omogoča pretoke vsaj do 25 l/min. V kompletu s priključno cevjo, ki se zaključi z vrtljivim konektorjem 15/22mm. Kanile naj bodo po velikosti barvno razločljive in naj imajo drsnik za fiksacijo. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Sistem dihalni - set za izvajanje neinvazivne dihalne podpore. Vključuje ogrevano dihalno cev 1,5m, ki ima v steni vgrajeno temepraturno sondo in adapter grelne žice z gretjem, samopolnitveno vlažilno posodico, ki naj ima plovec za samodejno polnjenje ter cevko za povezavo s steklenico z vbodnim sistemom. Notranja stena dihalnega sistema naj bo gladka. Sistem grelne žice naj bo povsem kompatibilen s priključki turbinskega aparata za izvajanje neinvazivne dihalne podpore. Sistem naj bo potrjen za vsaj 14-dnevno uporabo na enem bolniku. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Nebulizer - razpršilec zdravil s tehnologijo vibrirajoče mrežice, t.i. "mesh". Posodica razpršilca naj sprejme vsaj 6ml raztopine, več kot 80% delcev naj bo v območju med 1 in 5 mikroni, pretok razprševanja naj bo vedno > 0,2 ml/min, skladno EN 13544-1, ostanek raztopine v posodici naj bo pod 0,1ml. "Mesh" tehnologija naj bo iz paladijevega nekorozivnega materiala in naj bo potrjena za uporabo do 28 dni. | kom | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Posodica razpršilca zdravil s tehnologijo vibrirajoče mrežice za spontano dihajoče bolnike, pri čemer naj doza zdravila potrjeno presega 30%. Bolnikov izdih naj bo možno zaščititi s standadnim 22mm bakterijsko-viralnim filtrom. Posodica naj vključuje nepovratni ventil in cevko za dodajanje kisika. | kom | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | Maska razpršilca zdravil, otroška, naj ne vsebuje PVC-ja, ftalatov in lateksa, anatomska in mehka, brezbarvna maska z mehkim robom, odprtinami, z otroškim motivom. | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Izvajanje neinvazivne terapije z visokimi pretoki. | SpO2 senzor za novorojenčke za enkratno uporabo, iz mehke pene, kompatibilen s turbinskim aparatom za zdravljenje z visokimi pretoki. Za novorojence <3kg in odrasle >40kg. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## pedikura
Zap. št. 114
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Potrošni material za aparat za medicinsko pedikuro Gerlach Sirius
sveder - diamantni brus | enakovredno Gewohl - art. 3071807 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sveder - diamantni brus | enakovredno Gewohl - art. 3071811 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
vogalne škarje 11,5cm | enakovredno Gewohl - art. 3091867 | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
klešče z vzodom | enakovredno Gewohl - art. 3092200 | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
brus | enakovredno Gewohl - art. 3062103 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
vogalna pila | enakovredno Gewohl - art. 3121533 | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
nožki | enakovrendo Gewohl, Pedi - artikel: 3121003 | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
držala za nožke | enakovrendo Gewohl - artikel: 3111400 | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rezila | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
velikosti št. 1 | enakovredno Gewohl - artikel: 3111401 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikosti št. 3 | enakovredno Gewohl - artikel: 3111403 | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikosti št. 5 | enakovredno Gewohl - artikel: 3111405 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikosti št. 6 | enakovredno Gewohl - artikel: 3111406 | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikosti št. 8 | enakovredno Gewohl - artikel: 3111408 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikosti št. 10 | enakovredno Gewohl - artikel: 3111410 | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikosti št. 12 | enakovredno Gewohl - artikel: 3111412 | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 115
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kreme in losioni za medicinsko pedikuro
Krema - GF modra z dozatorjem | enakovredno Kana Žalec | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
G med krema proti razpokam | enakovredno Kana Žalec | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
GF soft krema | enakovredno Kana Žalec | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Losion 1000 ml | enakovredno Kana Žalec | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podospray 5000 ml | enakovredno Kana Žalec | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC vrečke za kopeli | enakovredno Kana Žalec | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Serum proti glivicam | enakovredno Kana Žalec | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
GF zeliščna kopel 10 kg | enakovredno Kana Žalec | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## gastro
Zap. št. 116
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Igla za sklerozacijo
Igla za sklerozacijo | Celotna dolžina 230 cm, premer igle 0,7 mm, dolžina konice igle 5 mm, primerna za delovni kanal vsaj 2,8 mm ali večji, sterilno pakiranje, za 1x uporabo, z luer-lock nastavkom, z varnostnim zaklepom | kos | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 117
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SET ZA PERKUTANO GASTROSTOMO za perkutano/intragastralno dolgotrajno hranjenje
CH9 |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CH15 |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CH20 |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 118
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Hitri ureazni test za ugotavljanje bakterije Helicobacter pylori v tkivnem vzorcu
| Hitri ureazni test za ugotavljanje bakterije Helicobacter pylori v tkivnem vzorcu (enakovredno npr. Jatrox H.P.) | kos | 2800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 119
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Neutralne elektrode
| Elektrode z deljeno površino velikosti 110 cm2 (176x122 mm);hidrogel; čim manjša gostota toka in segrevanje; z možnostjo uporabe ne glede na smer operativnega mesta; za uporabo pri odraslih in otrocih; dobro prileganje na obliko telesa in dobra biokompatibilnost (ne povzroča alergije); za 1x uporabo; 1sc = 50 kos | sc | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 120
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Zanke
Zanka standardna za elektroresekcijo Fi 10 mm | za enkratno uporabo, široko ovalno odpiranje, debelo pletena žica srednje trdote, premer 10 mm, integriran ročaj z merilnimi oznakami,, del. kanal 2.8 mm,dolžina 2300 mm, sterilno pakiranje (set 10 kosov) | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zanka standardna za elektroresekcijo Fi 15 mm | za enkratno uporabo, široko ovalno odpiranje, debelo pletena žica srednje trdote, premer 15 mm, integriran ročaj z merilnimi oznakami,, del. kanal 2.8 mm,dolžina 2300 mm, sterilno pakiranje (set 10 kosov) | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zanka standardna za elektroresekcijo Fi 24 mm | za enkratno uporabo, široko ovalno odpiranje, debelo pletena žica srednje trdote, premer 24 mm, integriran ročaj z merilnimi oznakami, del. kanal 2.8 mm,dolžina 2300 mm, sterilno pakiranje (set 10 kosov) | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zanka za plazeče polipe | za enkratno uporabo, ploščata trda zanka ovalne oblike s proksimalno ojačitvijo, premer 10 mm, del. kanal 2.8 mm, dolžina 2200 mm, sterilno pakiranje (set 10 kosov) | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zanka za hladni rez Fi 10 mm | za enkratno uporabo, romboidne oblike, tanko pletena žica 0,23mm, premer zanke 10 mm, integriran ročaj, za del. kanal 2.8 mm, dolžina 2300 mm, sterilno pakiranje (set 10 kosov) | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zanka za hladni rez Fi 15 mm | za enkratno uporabo, romboidne oblike, tanko pletena žica 0,23mm, premer zanke 15 mm, integriran ročaj, za del. kanal 2.8 mm, dolžina 2300 mm, sterilno pakiranje (set 10 kosov) | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 121
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kleščice - gastro
Kleščice biopsijske za enkratno uporabo - ovalne | ovalna čeljust z odprtino, z integriranim ročajem, za del. kanal 2.8 mm, dolžina 1800 mm, oplaščene, sterilno pakiranje po 10 kos | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kleščice biopsijske za enkratno uporabo z iglico - ovalne | ovalna čeljust z odprtino in iglico, z integriranim ročajem, za del. kanal 2.8 mm, dolžina 1800 mm, oplaščene, sterilno pakiranje po 10 kos | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kleščice biopsijske za enkratno uporabo - nazobčane | nazobčana čeljust z odprtino, z integriranim ročajem, za del. kanal 2.8 mm, dolžina 1800 mm, oplaščene, sterilno pakiranje po 10 kos | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kleščice biopsijske za enkratno uporabo - ovalne | ovalna čeljust z odprtino, z integriranim ročajem, za del. kanal 2.0 mm, dolžina 1800 mm, oplaščene, sterilno pakiranje po 10 kos | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kleščice - kolono
Kleščice biopsijske za enkratno uporabo - ovalne | ovalna čeljust z odprtino, z integriranim ročajem, za del. kanal 2.8 mm, dolžina 2300 mm, oplaščene, sterilno pakiranje po 10 kos | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kleščice biopsijske za enkratno uporabo z iglico - ovalne | ovalna čeljust z odprtino in iglico, z integriranim ročajem, za del. kanal 2.8 mm, dolžina 2300 mm, oplaščene, sterilno pakiranje po 10 kos | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kleščice biopsijske za enkratno uporabo - nazobčane | nazobčana čeljust z odprtino, z integriranim ročajem, za del. kanal 2.8 mm, dolžina 2300 mm, oplaščene, sterilno pakiranje po 10 kos | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kleščice biopsijske za enkratno uporabo - ovalne | ovalna čeljust z odprtino, z integriranim ročajem, za del. kanal 2.0 mm, dolžina 2600 mm, oplaščene, sterilno pakiranje po 10 kos | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 122
Endoloop |  | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
zanka za endoskopsko ligacijo | zanka za endoskopsko ligacijo, za 1x upor., premer zanke 30 mm, oblika ovalna | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 123
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Hemostatski klipi 90° za enkratno uporabo | Hemostatski klipi 90° za enkratno uporabo, dolžina kraka klipa 9 mm, kompatibilen z aplikatorjem klipov za enkratno uporabo, sterilno pakiranje posameznega klipa, MR kompatibilen, sterilno pakiranje | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Aplikator za hemostatske klipe za enkratno uporabo | ročnik za aplikacijo hemostatskih klipov, možnost aplikacije večjega števila klipov, rotacijski, preprosto nameščanje klipa s klikom, za del kanal min 2.8 mm, dolžina 2300 mm, sterilno pakiranje | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hemostatski klipi prednaloženi, za enkratno uporabo - 11mm | Hemostatski klip prednaložen za 1x uporabo, razpon klipa 11 mm, kateter dolžine 2300 mm, za del. kanal min 2.8 mm, kot klipa 135°, 10 zobcev za boljši oprijem klipa, telo klipa krajše od 7mm, MR kompatibilen, barvno kodiran kateter z zaščitnim plastičnim ovojem in hidrofilnim premazom, možnost uvajanja klipa tudi v 180° angulaciji, 360° rotacija, dvosmerna rotacija, možnost neomejenega odpiranja/zapiranja za natančno postavitev, 3 obročasti ergonomski gumiran ročaj za lažje rokovanje, posamično sterilno pakiranje, pakiranje 10kos | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hemostatski klipi prednaloženi, za enkratno uporabo - 16mm | Hemostatski klip prednaložen za 1x uporabo, razpon klipa 16 mm, kateter dolžine 2300 mm, za del. kanal min 2.8 mm, kot klipa 135°, 10 zobcev za boljši oprijem klipa, telo klipa krajše od 7 mm, MR kompatibilen, barvno kodiran kateter z zaščitnim plastičnim ovojem in hidrofilnim premazom, možnost uvajanja klipa tudi v 180° angulaciji, 360° rotacija, dvosmerna rotacija, možnost neomejenega odpiranja/zapiranja za natančno postavitev, 3 obročasti ergonomski gumiran ročaj za lažje rokovanje, posamično sterilno pakiranje, pakiranje 10kos | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hemostatski klipi prednaloženi, za enkratno uporabo - 20mm | Hemostatski klip prednaložen za 1x uporabo, razpon klipa 20 mm, kateter dolžine 2300 mm, za del. kanal min 2.8 mm, kot klipa 135°, 10 zobcev za boljši oprijem klipa, telo klipa krajše od 7 mm, MR kompatibilen, barvno kodiran kateter z zaščitnim plastičnim ovojem in hidrofilnim premazom, možnost uvajanja klipa tudi v 180° angulaciji, 360° rotacija, dvosmerna rotacija, možnost neomejenega odpiranja/zapiranja za natančno postavitev, 3 obročasti ergonomski gumiran ročaj za lažje rokovanje, posamično sterilno pakiranje, pakiranje 10kos | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 124
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Ščetke čistilne
ščetka čistilna kombinirana, za enkratno uporabo | ščetka za čiščenje endoskopa; obojestranska - kombinirana z malo ščetko za čiščenje delovnega kanala in večjo ščetko za čiščenje odprtin za gumbe, konici zaščiteni s plastično kapico za zaščito endoskopa, ustrezna za kanale od 2,8-4,2 mm, dolžina 2300 mm, posamično pakiranje | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 125
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Ustniki
Ustnik z gumico za enkratno uporabo | namenjen zaščiti endoskopa pred ugrizom za odrasle, širše stranske odprtine za aspiracijo, mehkejši material za pacientovo udobje, s prednastavljenim trakom za pritrditev ustnika okoli glave, posamično pakiranje | kos | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 126
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Zaščita konice endoskopa, enkratna uporaba
Zaščita konice endoskopa, enkratna uporaba | Zaščita distalnega dela endoskopa - mrežica (rdeča) za gastroskop, sterilno pakiranje . Kot npr. Endoss 22026 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zaščita konice endoskopa, enkratna uporaba | Zaščita distalnega dela endoskopa - mrežica (modra) za kolonoskop, sterilno pakiranje. Kot npr. Endoss 22027 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 127
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Distalni nastavek
Distalni nastavek za ravnanje gub kolona | distalni nastavek za boljšo vidljivost in detekcijo polipov, distalni premer 11,2 mm, za enkratno uporabo | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 128
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Endoskopski marker
| posebej formulirana biokompatibilna suspenzija, ki vsebuje prečiščene in zelo fine delce ogljika. Klinični nadzor in kirurška lokalizacija; sterilno pakiranje; 1sc = 10 x 5ml | sc | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 129
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Potrošni material - internistična endoskopija | Ventil za za Fujifilm 700 serijo endoskopov za večkratno uporabo. Kot npr.: Fujifilm SB-605 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ventil za zrak/vodo, za Fujifilm 700 serijo endoskopov za večkratno uporabo. Kot napr.: Fujifilm AW-603 | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Set ventilov za sukcijo, zrak/voda ter gumica za del. kanal endoskopa za Fujifilm 700 serijo endoskopov za enkratno uporabo. Kot napr: Micro Tech AC03-212.F7 | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Valvula za biopsijski kanal, za za enkratno uporabo, pakiranje 100 kos | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Steklenička za izpiranje leče za Fujifilm endoskope serije 700. Kot npr: wt-603 | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Steklenička za izpiranje leče za Fujifilm endoskope serije 700 s priklopom za CO2 dovod plina iz insuflatorja Medivators. Kot npr: wt-604g | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cevke za izpiranje za priklop na dodatni kanal (jet kanal) endoskopa Fujifilm Eluxeo, kompatibilni s črpalko Medivators. Kot npr. Endogator 200230U | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Cevke za povezovanje CO2 insuflatorja Medivators s stekleničko Fujifilm WT-604G. Kot npr. Fujifilm CT-11G | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Sukcijski vrč prostornine 2L, kompatibilen z vrečkami Cheiron 000-036-016. Kot npr. 970-010-212 | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Filter bakteriološki za sukcijsko črpalko Cheiron,pakiranje 20kos. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Endoskopske prevleke za Soluscope pladnje za transport endoskopov. Posamezen set naj vsebuje vrečko, ki prekrije dno ter stene pladnja in dvostranski PVC pokrov, z zeleno ter rdečo oznako čisto nečisto. Kot npr. Endoss 22014 | kos | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 130
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sonda za gastrostomo z Y portom
Sonda za gastrostomo z Y portom silikonska CH 18 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 131
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Baloni dilatacijski večstopenjski
Baloni dilatacijski večstopenjski - dolžina 1800 mm | balon za širjenje zožitev biliarnega sistema, dolžina balona 55 mm, premer balona po korakih 6/7/8 mm, preko vodilne žice, radiopačno označen začetni in končni del, dolžina 1800 mm za kanal 2,3-3,2 mm, za 1x up | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| balon za širjenje zožitev biliarnega sistema, dolžina balona 80mm, premer balona po korakih 6/7/8 mm, preko vodilne žice, radiopačno označen začetni in končni del, dolžina 1800 mm za kanal 2,3-3,2 mm, za 1x up | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| balon za širjenje zožitev biliarnega sistema, dolžina balona 55 mm, premer balona po korakih 12/13,5/15 mm, preko vodilne žice, radiopačno označen začetni in končni del, dolžina 1800 mm za kanal 2,3-3,2 mm, za 1x up | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| balon za širjenje zožitev biliarnega sistema, dolžina balona 80 mm, premer balona po korakih 12/13,5/15 mm, preko vodilne žice, radiopačno označen začetni in končni del, dolžina 1800 mm za kanal 2,3-3,2 mm, za 1x up | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| balon za širjenje zožitev biliarnega sistema, dolžina balona 55 mm, premer balona po korakih 18/19/20 mm, preko vodilne žice, radiopačno označen začetni in končni del, dolžina 1800 mm za kanal 2,3-3,2 mm, za 1x up | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| balon za širjenje zožitev biliarnega sistema, dolžina balona 80mm, premer balona po korakih 18/19/20 mm, preko vodilne žice, radiopačno označen začetni in končni del, dolžina 1800 mm za kanal 2,3-3,2 mm, za 1x up | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Baloni dilatacijski večstopenjski - dolžina 2300 mm | balon za širjenje zožitev biliarnega sistema, dolžina balona 55 mm, premer balona po korakih 6/7/8 mm, preko vodilne žice, radiopačno označen začetni in končni del, dolžina 2300 mm za kanal 2,3-3,2 mm, za 1x up | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| balon za širjenje zožitev biliarnega sistema, dolžina balona 55 mm, premer balona po korakih 8/9/10 mm, preko vodilne žice, radiopačno označen začetni in končni del, dolžina 2300 mm za kanal 2,3-3,2 mm, za 1x up | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| balon za širjenje zožitev biliarnega sistema, dolžina balona 55 mm, premer balona po korakih 10/11/12 mm, preko vodilne žice, radiopačno označen začetni in končni del, dolžina 2300 mm za kanal 2,3-3,2 mm, za 1x up | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| balon za širjenje zožitev biliarnega sistema, dolžina balona 55 mm, premer balona po korakih 12/13,5/15 mm, preko vodilne žice, radiopačno označen začetni in končni del, dolžina 2300 mm za kanal 2,3-3,2 mm, za 1x up | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| balon za širjenje zožitev biliarnega sistema, dolžina balona 55 mm, premer balona po korakih 15/16/18 mm, preko vodilne žice, radiopačno označen začetni in končni del, dolžina 2300 mm za kanal 2,3-3,2 mm, za 1x up | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| balon za širjenje zožitev biliarnega sistema, dolžina balona 55 mm, premer balona po korakih 18/19/20 mm, preko vodilne žice, radiopačno označen začetni in končni del, dolžina 1800 mm za kanal 2,3-3,2 mm, za 1x up | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
manometer za dilatacijske balone | manometer za dilatacijske balone za 1 enkratno uporabo, 60 ml, max 15 ATM (kompatibilen z baloni na zgornjih dveh pozicijah) | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 132
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set za ligacijo varic
Set za ligacijo varic - s 4 gumicami | set za ligacijo varic požiralnika, sestavljen iz ligatorja s 4 silikonskimi gumicami, predzadnja drugačne barve, premer nastavka 8,8 mm, s preciznim upravljalnim koleščkom, dilžina 1450 mm, za 1x up. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| set za ligacijo varic požiralnika, sestavljen iz ligatorja s 4 silikonskimi gumicami, predzadnja drugačne barve, premer nastavka 9,8 mm, s preciznim upravljalnim koleščkom, dilžina 1900 mm, za 1x up. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za ligacijo varic - s 6 gumicami | set za ligacijo varic požiralnika, sestavljen iz ligatorja s 6 silikonskimi gumicami, predzadnja drugačne barve, premer nastavka 8,8 mm, s preciznim upravljalnim koleščkom, dilžina 1450 mm, za 1x up. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| set za ligacijo varic požiralnika, sestavljen iz ligatorja s 6 silikonskimi gumicami, predzadnja drugačne barve, premer nastavka 9,8 mm, s preciznim upravljalnim koleščkom, dilžina 1900 mm, za 1x up. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 133
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Zajem tujkov
Prijemalka za tujke | Prijemalka za tujke, 5-rogeljna, dolžina 2300 mm, pakiranje 10 kos | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mrežica za zajem polipov | mrežice za odstranjevanje polipov, zanka 35x2300 mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 134
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Lovilec polipov
lovilec polipov - enoprekatni | Lovilec polipov, PVC, za 1X uporabo, z enim prekatom, z dodatnima pladenjčkoma | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 135
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Nizkoprofilna gastrostoma | nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom, na gumbu odtisnjena LOT številka, dimenzije 12 Fr - 24 Fr, dolžina 0,8 cm do 5,0 cm, vsaj 75 različnih velikosti. Zelo mehak silikon za ugodje bolnika, radiopačna linija, distalni del cevke ugreznjen v balon, volumen balona 5 ml (3-5 ml za 12 Fr). Spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo raven, ni točkovnih pritiskov na kožo, enostaven priklop podaljškov za hranjenje, omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevi, brez DEHP. V predračunu naj bo navedena 20 Fr cevka dolžine 4,5 cm, cena mora biti enaka za vse dimenzije. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## stome
Zap. Št. 136
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kožne podloge / dvodelni sistem
1.KOŽNA PODLOGA KVADRATNE OBLIKE | kožna podloga, kvadratne oblike, z želatino in folijo na katero se lepi vrečka dimenzije 13-61mm, ter mikroporno obrobo | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. KOŽNA PODLOGA KVADRATNE OBLIKE | kožna podloga, kvadratne oblike, z želatino in folijo na katero se lepi vrečka dimenzije 13-48mm, ter mikroporno obrobo | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. KOŽNA PODLOGA KVADRATNE OBLIKE | kožna podloga, kvadratne oblike, s konvexno želatino , kjer se velikost odprtine oblikuje ročno , zunanji rob je mikroporni. Podlogo sestavlja še folijo na katero se lepi vrečka dimenzije 13-48mm, | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. KOŽNA PODLOGA KVADRATNE OBLIKE | kožna podloga, kvadratne oblike, s konvexno želatino , kjer se velikost odprtine oblikuje ročno , zunanji rob je mikroporni. Podlogo sestavlja še folijo na katero se lepi vrečka dimenzije 13-61mm, | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. KOŽNA PODLOGA KVADRATNE OBLIKE | Kožna podloga iz želatine , kvadratne oblike z obročkom 100mm; kompatibilna s pripadajočo vrečko | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. KOŽNA PODLOGA KVADRATNE OBLIKE | hidrokoloidna kožna podloga , kvadratne oblike z obročkom dimenzije 100mm | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vrečke / dvodelni sistem
1. VREČKA ZA DVODELNI SISTEM | Vrečka z obročkom dimenzije 100mm, s filtrom, prozorna, na izpust, z invisiclose zapiralom in varnostnim žepkom | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. VREČKA ZA DVODELNI SISTEM | vrečka z lepilnim robom, dimenzije 13-48mm, s filtrom, kožne barve, na izpust z invisiclose zapiralom | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. VREČKA ZA DVODELNI SISTEM | vrečka z lepilnim robom, dimenzije 13-61mm, s filtrom, kožne barve, na izpust z invisiclose zapiralom | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. VREČKA ZA DVODELNI SISTEM | zaprte z lepilnim robom, dimenzije 13-48mm, kožne barve, s filtrom | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. VREČKA ZA DVODELNI SISTEM | Vrečka na izpust z odpiranjem invisiclose, s filtrom, prozorna , premer obročka 100mm, kompatibilna s pripadajočo podlogo | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. VREČKA ZA DVODELNI SISTEM | zaprte z lepilnim robom, dimenzije 13-48mm, kožne barve, s filtrom | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vrečke z vgrajeno kožno podlogo / enodelni sistem
1. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno kožno podlogo, dimenzija izreza 8- 100mm, prozorna , na izpust, zapiranje s sponko | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno kožno podlogo, dimenzija izreza 20-70mm, prozorna, s filtrom, na izpust z invisiclose zapiranjem | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vrečke z vgrajeno kožno podlogo SOFT-KONVEX / enodelni sistem |  | kos | 30
1. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO SOFT-KONVEX - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno mehko konveksno kožno podlogo, dimenzija odprtine 25mm, z oknom, s filtrom membrane Goretex, na izpust s SOFTSAFE Velcro zapiralom in žepek za prst | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO SOFT-KONVEX - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno mehko konveksno kožno podlogo, dimenzija odprtine 28mm, z oknom, s filtrom membrane Goretex, na izpust s SOFTSAFE Velcro zapiralom in žepek za prst | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO SOFT-KONVEX - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno mehko konveksno kožno podlogo, dimenzija odprtine 32mm, z oknom, s filtrom membrane Goretex, na izpust s SOFTSAFE Velcro zapiralom in žepek za prst | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO SOFT-KONVEX - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno mehko konveksno kožno podlogo, dimenzija odprtine 38mm, z oknom, s filtrom membrane Goretex, na izpust s SOFTSAFE Velcro zapiralom in žepek za prst | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO SOFT-KONVEX - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno mehko konveksno kožno podlogo, dimenzija odprtine 41mm, z oknom, s filtrom membrane Goretex, na izpust s SOFTSAFE Velcro zapiralom in žepek za prst | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO SOFT-KONVEX - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno mehko konveksno kožno podlogo, dimenzija izreza 13-35mm, z oknom, s filtrom membrane Goretex, na izpust s SOFTSAFE Velcro zapiralom in žepek za prst | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO SOFT-KONVEX - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno mehko konveksno kožno podlogo, dimenzija izreza 13-44mm, z oknom, s filtrom membrane Goretex, na izpust s SOFTSAFE Velcro zapiralom in žepek za prst | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO SOFT-KONVEX - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno mehko konveksno kožno podlogo, dimenzija izreza 13-54mm, z oknom, s filtrom membrane Goretex, na izpust s SOFTSAFE Velcro zapiralom in žepek za prst | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO SOFT-KONVEX - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno mehko konveksno kožno podlogo, dimenzija izreza 13-44mm oval vertical, z oknom, s filtrom membrane Goretex, na izpust s SOFTSAFE Velcro zapiralom in žepek za prst | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO SOFT-KONVEX - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno mehko konveksno kožno podlogo, dimenzija izreza 13-44mm oval horizontal, z oknom, s filtrom membrane Goretex, na izpust s SOFTSAFE Velcro zapiralom in žepek za prst | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. VREČKA Z VGRAJENO KOŽNO PODLOGO SOFT-KONVEX - ENODELNI SISTEM | vrečka z vgrajeno mehko konveksno kožno podlogo, dimenzija izreza 13-54mm oval horizontal, z oknom, s filtrom membrane Goretex, na izpust s SOFTSAFE Velcro zapiralom in žepek za prst | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DODATKI ZA NEGO STOME IN KOŽE OKOLI STOME
1. PASTA | Alkoholna pasta za zaščito kože 60g | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. PASTA | Adhesivna pasta 30g | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. POSIP | Adhesivni posip 25g | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. ROBČKI NA OLJNI OSNOVI | Robčki za čiščenje kože na oljni, osnovo pakiranje 100kom | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. ROBČKI NA ALKOHOLNI OSNOVI | Robčki za zaščito kože, alkoholni, osnovno pakiranje 100kom | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. SREDSTVO ZA ODSTARNJEVANJE MEDICINSKEGA LEPILA | Sredstvo za odstranjevanje medicinskega lepila, pršilo v spreju 50ml, posamezno pakiranje | kos | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 137
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PRIPOMOČKI ZA NEGA STOME
KOŽNA PODLOGA 60mm | Kožna podloga, z vodenim nameščanjem vrečke na podlogo s pomočjo lepljenja, možnost samoizreza odprtine. Premer obročka 60mm. | kos | 325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KOŽNA PODLOGA 80mm | Kožna podloga, z vodenim nameščanjem vrečke na podlogo s pomočjo lepljenja, možnost samoizreza odprtine. Premer obročka 80mm. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KOŽNA PODLOGA CONVEX 60/12-35MM | Konveksna kožna podloga s 4 mm konveksiteto, z vodenim nameščanjem, za nalepljanje, velikost odprtine 12-35mm. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KOŽNA PODLOGA CONVEX 60/12-45MM | Konveksna kožna podloga s 4 mm konveksiteto, z vodenim nameščanjem, za nalepljanje, velikost odprtine 12-45mm. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREČKE ZA OSKRBO KOLOSTOME | z zaprtim dnom, prozorne barve, s filtrom,z vodilom za nameščanje vrečke na kožno podlogo. Velikost: 60mm. | kos | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREČKE ZA OSKRBO KOLOSTOME | z zaprtim dnom, prozorne barve, s filtrom,z vodilom za nameščanje vrečke na kožno podlogo. Velikost: 80mm. | kos | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREČKE ZA OSKRBO ILEOSTOME | na izpust, s filtrom, prozorne barve, z vodilom za nameščanje vrečke na kožno podlogo, vrečka se zapira z ježkom.Velikost: 60mm | kos | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREČKE ZA OSKRBO ILEOSTOME | na izpust, s filtrom, prozorne barve, z vodilom za nameščanje vrečke na kožno podlogo, vrečka se zapira z ježkom.Velikost: 80mm | kos | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ILEO HIGH FLOW 60MM, BEIGE | Vrečke z maxi izpustom, z vodilom za nameščanje na kožno podlogo, lahko se spoji z zbiralno vrečko, s filtrom, zapira se s čepom. Velikost: 60mm | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ILEO HIGH FLOW 80MM | Vrečke z maxi izpustom, z vodilom za nameščanje na kožno podlogo, lahko se spoji z zbiralno vrečko, s filtrom, zapira se s čepom. Velikost: 80mm | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ILEO ROLL'UP 15-60MM | Vrečka z vgrajeno hidrokoloidno kožno podlogo, z izpustom, ki se zapira z ježkom, s filtrom, prozorne barve, z možnostjo samoizreza, prevlečena s tkanino. | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUPERFILER PASTA | Superfiler je pasta, ki zapolni kožne gube v okolici stome. Preprečuje zatekanje telesnih izločkov po koži in omogoča boljše tesnjenje stomalnih pripomočkov. Namenjeno za kolostomo, ileostomo in urostomo. Sestava: penpure 70, alkohol. Pakiranje: 60 g. | kos | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 138
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
CEVKA - HRANILNA GASTROSTOMSKA KC
GASTROSTOMSKA HRANILNA CEVKA Z BALONOM, SILIKONSKA, ZELO MEHEK SILIKON ZA UDOBJE BOLNIKA, BARVNO KODIRAN PORT ZA POLNJENJE BALONA, BALON 7-10 ML, DODATNI PORT ZA ZDRAVILA, RADIOPOČNA LINIJA, DISTALNI DEL CEVKE VGREZNJEN V BALON, ŠTIRITOČKOVNI ZUNANJI DISK ZA FIXACIJO, BREZ DEHP
18 FR |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 FR |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 FR |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 FR |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 FR |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 139
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
VEČNAMENSKE VREČKE - uporabne za pediatrično oskrbo stome, oskrbo ran in pooperativno oskrbo ileo- in kolostome
Srednja (medium) vrečka za oskrbo ran, stome z malo izločka in pediatrijo | enodelna, dvojni sistem izpusta, čepek za izpust se lahko odreže in se ustvari izpust za bolj gosti izloček, ki se enostavno zloži in pritrdi z ježkom, prekrita z izjemno mehko, vodoodbojno prevleko kožne barve z okencem, dvojni filter, ki preprečuje napihovanje vrečke, z vgrajeno kožno podlogo iz hidrokoloida v obliki šestkotnika, brez predizreza, pak. 10 kos, nesterilno. | pak. 10 kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Majhna (small) vrečka za oskrbo ran, stome z malo izločka in pediatrijo | enodelna, čepek za izpust, prozorna, na strani, ki se stika s kožo prekrita z izjemno mehko, vodoodbojno prevleko kožne barve, dvojni filter, ki preprečuje napihovanje vrečke, z vgrajeno kožno podlogo iz hidrokoloida ovalne oblike, brez predizreza, pak. 10 kos, nesterilno. | pak. 10 kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vrečka za oskrbo fistul in pediatrijo | enodelna, čepek za izpust, prozorna, na strani, ki se stika s kožo mehka prevleka bele barve, z vgrajeno kožno podlogo iz hidrokoloida v obliki šestkotnika, brez predizreza, pak. 30 kos, nesterilno. | pak. 30 kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 140
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Čep za analno fistulo
Čep za analno fistulo | za 1 x uporabo, sterilen; 0,6 x 9.5 x 0.2cm. (podobno, kot npr.Surgisis S Bio design anal fistula plug) | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 141
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PRIPOMOČKI ZA OSKRBA STOME
PUDER | Puder za nego pordele kože, izpostavljene draženju z lepili in izločki. Primeren je za nego kože okoli stome, odlično vpije izločke in odvečno vlago. Vsebina 25g. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PASTA | Zatesnitvena pasta v tubi za zapolnjevanje vrzeli in kožnih gub okrog stome. Pasta omogoča tesno prileganje kožne podloge na stomo, s tem prepreči zatekanje izločka pod podlogo in zaščiti peristomalno kožo pred izločki. Priložen ključ. Vsebina 60g. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZATESNITVENA PASTA V TRAKU | Zatesnitvena pasta v traku za zapolnjevanje vrzeli in kožnih gub okrog stome. Pasta omogoča tesno prileganje kožne podloge na stomo, s tem prepreči zatekanje izločka pod podlogo in zaščiti peristomalno kožo pred izločki. Pasta je brez alkohola. Vsebina 6g. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŠČITNA OBLOGA | Zaščitna obloga iz želatine za zaščito kože izpostavljene agresivnim izločkom stom, fistul in ran. Podloga ohrani dobre lepilne sposobnosti in ne razpade tudi ko je prepojena z izločki. Dimenzije 20x20cm. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ENODELNA ODPRTA VREČKA | Enodelna odprta vrečka z elastično troplastno kožno konveksno podlogo ovalne oblike ki daje pripomočku elastičnost in zagotavlja varen oprijem s kožo. Vgrajeno ima posebno uho za enostavno in neboleče odstranjevanje. Vrečka je nevtralno sive barve in iz vodoodbojnega tkanega materiala. Namenjena je za premer stome od 15-33mm. Velikost vrečke maksi. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ENODELNA ODPRTA VREČKA | Enodelna odprta vrečka z elastično troplastno kožno konveksno podlogo ovalne oblike ki daje pripomočku elastičnost in zagotavlja varen oprijem s kožo. Vgrajeno ima posebno uho za enostavno in neboleče odstranjevanje. Vrečka je nevtralno sive barve in iz vodoodbojnega tkanega materiala. Namenjena je za premer stome od 10-50mm. Velikost vrečke maksi. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ENODELNA UROSTOMALNA VREČKA | Enodelna urostomalna vrečka z elastično troplastno kožno konveksno podlogo ovalne oblike ki daje pripomočku elastičnost in zagotavlja varen oprijem s kožo. Vgrajeno ima posebno uho za enostavno in neboleče odstranjevanje. Vrečka je nevtralno je nevtralno sive barve in iz vodoodbojnega tkanega materiala. Namenjena je za premer stome od 10-33mm. Vgrajen ima nepovratni ventil, ki preprečuje vračanje urina. Velikost vrečke maksi. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OPORNICA ZA STOMO STERILNA | Sterilna opornica (mostiček, jahač) za stomo, za postoperativno oskrbo. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
STERILNA POOPERATIVNA ENODELNA PROZORNA VREČKA | Sterilna postoperativna enodelna prozorna vrečka z vgrajeno okroglo kožno podlogo za oskrbo ileostome, kolostome in urostome. Podloga je spiralne strukture iz dveh lepil. Vrečka ima vgrajeno pregledovalno okno in izpust, ki se zapira s čepom. Vrečka ima možnost spojitve z drenažno vrečko in zapiranja izpusta s sponko. Izrez kožne podloge 10 – 100 mm. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
STERILNA POOPERATIVNA ENODELNA PROZORNA VREČKA | Sterilna postoperativna enodelna prozorna vrečka z vgrajeno okroglo kožno podlogo za oskrbo urostome, ileostome in kolostome. Podloga je spiralne strukture iz dveh lepil. Vrečka ima vgrajeno pregledovalno okno in izpust, ki se zapira s čepom. Vrečka ima možnost spojitve z drenažno vrečko in zapiranja izpusta s sponko. Izrez kožne podloge 10 – 70 mm. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OBLIKOVALNI OBROČEK | Oblikovalni obroček za zaščito kože pred izločki iz stome. Obroček okrog stome ustvari nepropustno plast in varuje kožo okoli nje. Oblikuje se s prsti, glede na posameznikove potrebe. Vpija vlago, vendar ne razpade. Dobro se oprime kože in kožne podloge in ne izsušuje kože. Debelina obročka 4,2mm. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OBLIKOVALNI OBROČEK | Oblikovalni obroček za zaščito kože pred izločki iz stome. Obroček okrog stome ustvari nepropustno plast in varuje kožo okoli nje. Oblikuje se s prsti, glede na posameznikove potrebe. Vpija vlago, vendar ne razpade. Dobro se oprime kože in kožne podloge in ne izsušuje kože. Debelina obročka 2,0mm. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ROBČKI ZA ZAŠČITO KOŽE | Robčki za zaščito kože. Z robčki se na kožo nanese zaščitna plast, ki kožo varuje pred draženjem pod podlogo zaradi izločkov ali ostankov lepila. Robčki ne vsebujejo alkohola, zato ne povzročajo pekoče bolečine ali pekočega občutka na koži. Zaščitna plast se posuši v nekaj sekundah, tako se lahko takoj namesti nova podloga. Robčki ne zmanjšujejo lepilnih lastnosti kožne podloge in ne puščajo ostankov na koži. | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## sonde
Zap. št. 142
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sonda za irigoskopijo
Sonda za irigoskopijo | enakovredno Nordman | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 143
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sonde Salem PVC, silikon, poliuretan
SONDA SALEM SILIKONSKA CH12 | Sonda Salem silikonska, sterilna, dolžine 120 cm. Dvojni lumen s pritrjenima silikonskima kapicama, najmanj 8 stranskih odprtin, atravmatska, polna konica, po celotni dolžini in konici radiopatična, označitev dolžine do 50 cm. V setu z antirefluksno valvulo. | kos | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA SALEM SILIKONSKA CH14 | Sonda Salem silikonska, sterilna, dolžine 120 cm. Dvojni lumen s pritrjenima silikonskima kapicama, najmanj 8 stranskih odprtin, atravmatska, polna konica, po celotni dolžini in konici radiopatična, označitev dolžine do 50 cm. V setu z antirefluksno valvulo. | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA SALEM SILIKONSKA CH16 | Sonda Salem silikonska, sterilna, dolžine 120 cm. Dvojni lumen s pritrjenima silikonskima kapicama, najmanj 8 stranskih odprtin, atravmatska, polna konica, po celotni dolžini in konici radiopatična, označitev dolžine do 50 cm. V setu z antirefluksno valvulo. | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA SALEM SILIKONSKA CH18 | Sonda Salem silikonska, sterilna, dolžine 120 cm. Dvojni lumen s pritrjenima silikonskima kapicama, najmanj 8 stranskih odprtin, atravmatska, polna konica, po celotni dolžini in konici radiopatična, označitev dolžine do 50 cm. V setu z antirefluksno valvulo. | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA SALEM PVC CH12 | Sonda Salem PVC, sterilna s konektom, ne vsebuje DEHP, dolžina 120 cm, dvolumenska, s tremi pritrjenimi zaščitnimi kapicami, radiopačna po celi dolžini, vsaj 8 stranskih odprtin, oznake globine do 50 cm. | kos | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA SALEM PVC CH14 | Sonda Salem PVC, sterilna s konektom, ne vsebuje DEHP, dolžina 120 cm, dvolumenska, s tremi pritrjenimi zaščitnimi kapicami, radiopačna po celi dolžini, vsaj 8 stranskih odprtin, oznake globine do 50 cm. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA SALEM PVC CH16 | Sonda Salem PVC, sterilna s konektom, ne vsebuje DEHP, dolžina 120 cm, dvolumenska, s tremi pritrjenimi zaščitnimi kapicami, radiopačna po celi dolžini, vsaj 8 stranskih odprtin, oznake globine do 50 cm. | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA SALEM PVC CH 20 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA SALEM PVC CH18 | Sonda Salem PVC, sterilna s konektom, ne vsebuje DEHP, dolžina 120 cm, dvolumenska, s tremi pritrjenimi zaščitnimi kapicami, radiopačna po celi dolžini, vsaj 8 stranskih odprtin, oznake globine do 50 cm. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA SALEM POLIURETAN CH12 | Sonda poliuretanska, sterilna, dolžine 125 cm. Najmanj 4 stranskih odprtin, atravmatska, polna konica, po celotni dolžini in konici radiopačna, označitev dolžine od 5 do 70 cm. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA SALEM POLIURETAN CH14 | Sonda poliuretanska, sterilna, dolžine 125 cm. Najmanj 4 stranskih odprtin, atravmatska, polna konica, po celotni dolžini in konici radiopačna, označitev dolžine od 5 do 70 cm. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA SALEM POLIURETAN CH16 | Sonda poliuretanska, sterilna, dolžine 125 cm. Najmanj 4 stranskih odprtin, atravmatska, polna konica, po celotni dolžini in konici radiopačna, označitev dolžine od 5 do 70 cm. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA SALEM POLIURETAN CH18 | Sonda poliuretanska, sterilna, dolžine 125 cm. Najmanj 4 stranskih odprtin, atravmatska, polna konica, po celotni dolžini in konici radiopačna, označitev dolžine od 5 do 70 cm. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DETEKTOR CO2 ZA GASTRIČNO SONDO | Detektor CO2 za gastrično sondo, vsebuje kolorimetrični papir vijolične in rumene barve. Uporaben najmanj 2 uri ali 10 testiranj | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 144
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sonde za hranjenje, želodčne PVC
SONDA ZA HRANJENJE CH 4 | DOLŽINA 50CM,PVC,CILINDRIČNA Z 2 STRANSKIMA OČESOMA,OZNAČENA,STERILNA | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA ZA HRANJENJE CH 5 | DOLŽINA 50CM,PVC,CILINDRIČNA Z 2 STRANSKIMA OČESOMA,OZNAČENA,STERILNA, s cm oznakami | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA ZA HRANJENJE CH 6 | DOLŽINA 50CM,PVC,CILINDRIČNA Z 2 STRANSKIMA OČESOMA,OZNAČENA,STERILNA,s cm oznakami | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA ZA HRANJENJE CH 8 | DOLŽINA 50CM,PVC,CILINDRIČNA Z 2 STRANSKIMA OČESOMA,OZNAČENA,STERILNA, s cm oznakami | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA ŽELODČNA CH 10 | 80 CM, Z OZNAKO NA 45,55 IN 65 CM ,CILINDRIČNA Z DVEMA STRANSKIMA OČESOMA, MEDICINSKI PVC,STERILNA | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA ŽELODČNA CH 12 | 80 CM, Z OZNAKO NA 45,55 IN 65 CM ,CILINDRIČNA Z DVEMA STRANSKIMA OČESOMA, MEDICINSKI PVC,STERILNA | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA ŽELODČNA CH 14 | 80 CM, Z OZNAKO NA 45,55 IN 65 CM ,CILINDRIČNA Z DVEMA STRANSKIMA OČESOMA, MEDICINSKI PVC,STERILNA | kos | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA ŽELODČNA CH 16 | 80 CM, Z OZNAKO NA 45,55 IN 65 CM ,CILINDRIČNA Z DVEMA STRANSKIMA OČESOMA, MEDICINSKI PVC,STERILNA | kos | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA ŽELODČNA CH 18 | 80CM, Z OZNAKO NA 45,55 IN 65 CM ,CILINDRIČNA Z DVEMA STRANSKIMA OČESOMA, MEDICINSKI PVC,STERILNA | kos | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SONDA ŽELODČNA CH 22 | 80CM, Z OZNAKO NA 45,55 IN 65 CM ,CILINDRIČNA Z DVEMA STRANSKIMA OČESOMA, MEDICINSKI PVC,STERILNA | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 145
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Črevesne cevke
CEVKA ČREVESNA | Cevka črevesna, CH 30, dolžina 40 cm. Mehak, zaprt, zaokrožen vrh. PVC material, je maksimalno fleksibilna, so lahko upogljive in prijetne za rokovanje. Ne vsebuje phtalatov (DEHP). Matirana – nepolirana površina cevi omogoča minimalno uporabo maziv. Ima dve stranski odprtini, ki sta postavljeni diagonalno. Stranske luknje so dimenzionirane na dimenzijo cevi in oblikovane tako, da omogočajo drenažo brez zastojev. Priključki so barvno kodirani, ter omogočajo hitro in enostavno identifikacijo CH-ja. Izdelek je sterilen. | kos | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 146
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Zaprti sistem za intestinalno lavažo in diagnostične namene
Zaprti sistem za intestinalno lavažo in diagnostične namene | Zaprti sistem za intestinalno lavažo črevesja omogoča enostavno izpiranje črevesja pred operacijskimi posegi in pri različnih pacientih v bolnišnični oskrbi (posebej primeren za bolnike, ki težko zadržijo tekočino). Namenjen je enkratni uporabi in je enojno, sterilno pakiran. Sistem sestavljen iz: 2 L zbiralne vrečke, ki je pritrjena na povezovalno cev in s tem na rektalni kateter. Zbiralna vrečka ima graduacijo do 2000 ml, velik iztok, katerega zamašek zanesljivo tesni in preprečuje iztekanje vsebine in neprijetnega vonja. Vrečka je prozorna, tako da lahko opazujemo vsebino (prisotnost krvi ipd.). Možna je pritrditev vrečke na posteljo; povezovalna cev 150 cm, s premerom 7,5 mm s sponko; rektalna cevka je mehka, iz medicinskega silikona in prijazna do bolnika (manjša možnost preležanin). Konec rektalne cevke predstavlja rektalni balonski kateter, čigar notranji premer je 10 mm, zunanji premer 15 mm, dolžina 13 cm, kateter ima eno centralno in 4 stranske odprtine. Balon se po vstavitvi v rektum napolni s fiziološko tekočino s pomočjo priložene Luer brizge. Cevka lahko tako ostane na svojem mestu po več ur. Pacient tako ne rabi zavestno stiskat mišic zapiralk v rektumu, saj sistem ostaja na mestu, postopek pa s tem za pacienta ne predstavlja muke; ne sme vsebovati lateksa in DEHP-ja (ne povzroča alergijskih reakcij); priložena mora biti brizga Omnifix Luer Lock 50/60 ml, za polnitev balona | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 147
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Nastavki za sondo
Nastavki za TEOAE sondo | Nastavki za TEOAE sondo za aparat za kontrolo sluha novorojenčkov model Otoport-Lite (proizvajalec Otodynamics) - enakovredno T3E TEOAE PROBE TIPS | kos | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 148
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Vrečke za črpalko Joey
Vrečke za črpalko Joey | Sistemi za hranjenje in hidracijo, kompatibilni s hranilno črpalko Covidien in omogočajo hranjenje in hidratcijo. 1000 ml vrečka za hranjenje in 1000 ml vrečka za hidracijo, zatič za dobro tesnjenje pokrova, graduirana na 100ml, na zadnji strani žep, ki omogoča hlajenje ali ogrevanje hrane. Y koncert za dodajanje medikamentov. Standardni konekt za priklop na sondo. Ne sme vsebovati latexa niti DEHPa | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 149
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Želodčna sonda
Želodčna sonda | Želodčna sonda tipa Sengstaken-Blakemore z dvema silkolateks balonoma, shaft v celoti radiopačen, graduirana, 3-potna, distalno 4 sukcijske odprtine, cilindričen vrh, velikosti Ch 14, 16 in 18, dolžine 100 cm, sterilno, za enkratno uporabo. | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 150
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sistem za hranjenje gravitacijski, z nastavkom za steklenico, menjava na 24 ur (enakovredno npr. Nutrifix FL) | kompatibilen s ponujeno sondo | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem za hranjenje z nastavkom za vrečko, menjava na 24 ur (enakovredno npr. Aplix gravity set- easy bag ) |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 151
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
RAZBREMENILNE SONDE
Sonda razbremenilna ch 14 | Razbremenilna PVC sonda ch 14 z dvojnim lumnom za kombinirano drenažo in dekompresijo želodca, ki omogoča prehajanje plinov in dreniranje želodčne vsebine, dolžine 120cm, globinske oznake pri 45, 55, 65 in 75cm od konice sonde za spremljanje pozicije sonde, atravmatska konica, 10 lateralnih luknjic, priložen sterilen tulčast konektor. Sonda je radiopačna, sterilna. Omogoča dovajanje gastroenteralnih medikamentov in zbiranje želodčnih vsebin za laboratorijsko analizo. Možno izpiranje brez prekinitve sukcije. Enakovredno Cardinal Health Salem Sump 1180264424 | kos | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonda razbremenilna ch 16 | Razbremenilna PVC sonda ch 16 z dvojnim lumnom za kombinirano drenažo in dekompresijo želodca, ki omogoča prehajanje plinov in dreniranje želodčne vsebine, dolžine 120cm, globinske oznake pri 45, 55, 65 in 75cm od konice sonde za spremljanje pozicije sonde, atravmatska konica, 10 lateralnih luknjic, priložen sterilen tulčast konektor. Sonda je radiopačna, sterilna. Omogoča dovajanje gastroenteralnih medikamentov in zbiranje želodčnih vsebin za laboratorijsko analizo. Možno izpiranje brez prekinitve sukcije. Enakovredno Cardinal Health Salem Sump 1180264432 | kos | 310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonda razbremenilna ch 18 | Razbremenilna PVC sonda ch 18 z dvojnim lumnom za kombinirano drenažo in dekompresijo želodca, ki omogoča prehajanje plinov in dreniranje želodčne vsebine, dolžine 120cm, globinske oznake pri 45, 55, 65 in 75cm od konice sonde za spremljanje pozicije sonde, atravmatska konica, 10 lateralnih luknjic, priložen sterilen tulčast konektor. Sonda je radiopačna, sterilna. Omogoča dovajanje gastroenteralnih medikamentov in zbiranje želodčnih vsebin za laboratorijsko analizo. Možno izpiranje brez prekinitve sukcije. Enakovredno Cardinal Health Salem Sump 1180264440 | kos | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonda razbremenilna ch 20 | Razbremenilna PVC sonda ch 20 z dvojnim lumnom za kombinirano drenažo in dekompresijo želodca, ki omogoča prehajanje plinov in dreniranje želodčne vsebine, dolžine 120cm, globinske oznake pri 45, 55, 65 in 75cm od konice sonde za spremljanje pozicije sonde, atravmatska konica, 10 lateralnih luknjic, priložen sterilen tulčast konektor. Sonda je radiopačna, sterilna. Omogoča dovajanje gastroenteralnih medikamentov in zbiranje želodčnih vsebin za laboratorijsko analizo. Možno izpiranje brez prekinitve sukcije. Enakovredno Cardinal Health Salem Sump 1180264457 | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonda razbremenilna ch 14 | Razbremenilna PUR sonda ch 14 z dvojnim lumnom za kombinirano drenažo in dekompresijo želodca, ki omogoča prehajanje plinov in dreniranje želodčne vsebine, dolžine 120cm, globinske oznake pri 45, 55, 65 in 75cm od konice sonde za spremljanje pozicije sonde, atravmatska konica, 10 lateralnih luknjic, priložen sterilen tulčast konektor. Sonda je radiopačna, sterilna. Omogoča dovajanje gastroenteralnih medikamentov in zbiranje želodčnih vsebin za laboratorijsko analizo. Možno izpiranje brez prekinitve sukcije. Enakovredno Cardinal Health Salem Sump 1180264523 | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonda razbremenilna ch 16 | Razbremenilna PUR sonda ch 16 z dvojnim lumnom za kombinirano drenažo in dekompresijo želodca, ki omogoča prehajanje plinov in dreniranje želodčne vsebine, dolžine 120cm, globinske oznake pri 45, 55, 65 in 75cm od konice sonde za spremljanje pozicije sonde, atravmatska konica, 10 lateralnih luknjic, priložen sterilen tulčast konektor. Sonda je radiopačna, sterilna. Omogoča dovajanje gastroenteralnih medikamentov in zbiranje želodčnih vsebin za laboratorijsko analizo. Možno izpiranje brez prekinitve sukcije. Enakovredno Cardinal Health Salem Sump 1180264531 | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonda razbremenilna ch 18 | Razbremenilna PUR sonda ch 18 z dvojnim lumnom za kombinirano drenažo in dekompresijo želodca, ki omogoča prehajanje plinov in dreniranje želodčne vsebine, dolžine 120cm, globinske oznake pri 45, 55, 65 in 75cm od konice sonde za spremljanje pozicije sonde, atravmatska konica, 10 lateralnih luknjic, priložen sterilen tulčast konektor. Sonda je radiopačna, sterilna. Omogoča dovajanje gastroenteralnih medikamentov in zbiranje želodčnih vsebin za laboratorijsko analizo. Možno izpiranje brez prekinitve sukcije. Enakovredno Cardinal Health Salem Sump 1180264549 | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonda razbremenilna ch 20 | Razbremenilna PUR sonda ch 20 z dvojnim lumnom za kombinirano drenažo in dekompresijo želodca, ki omogoča prehajanje plinov in dreniranje želodčne vsebine, dolžine 120cm, globinske oznake pri 45, 55, 65 in 75cm od konice sonde za spremljanje pozicije sonde, atravmatska konica, 10 lateralnih luknjic, priložen sterilen tulčast konektor. Sonda je radiopačna, sterilna. Omogoča dovajanje gastroenteralnih medikamentov in zbiranje želodčnih vsebin za laboratorijsko analizo. Možno izpiranje brez prekinitve sukcije. Enakovredno Cardinal Health Salem Sump 1180264556 | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonda razbremenilna ch 12 z antirefluksno valvulo | Silikonska razbremenilna sonda ch 12 z dvojnim lumnom za kombinirano drenažo in dekompresijo želodca, in antirefluksno valvulo, ki omogoča prehajanje plinov in preprečuje iztekanje želočne vsebine, dolžine 120cm, globinske oznake na centimeter od 45 do 75cm od konice sonde, atravmatska konica, 10 lateralnih luknjic. Sonda je radiopačna, sterilna. Ima 3 zaščitne kapice, ki dobro tesnijo, tako da želočna vsebina ne izteka, ne odpirajo se sami. Uvedena lahko ostane 4 tedne. Enakovredno Cardinal Health Salem Sump 8888266221 | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonda razbremenilna ch 14 z antirefluksno valvulo | Silikonska razbremenilna sonda ch 14 z dvojnim lumnom za kombinirano drenažo in dekompresijo želodca, in antirefluksno valvulo, ki omogoča prehajanje plinov in preprečuje iztekanje želočne vsebine, dolžine 120cm, globinske oznake na centimeter od 45 do 75cm od konice sonde, atravmatska konica, 10 lateralnih luknjic. Sonda je radiopačna, sterilna. Ima 3 zaščitne kapice, ki dobro tesnijo, tako da želočna vsebina ne izteka, ne odpirajo se sami. Uvedena lahko ostane 4 tedne. Enakovredno Cardinal Health Salem Sump 8888266247 | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonda razbremenilna ch 16 z antirefluksno valvulo | Silikonska razbremenilna sonda ch 16 z dvojnim lumnom za kombinirano drenažo in dekompresijo želodca, in antirefluksno valvulo, ki omogoča prehajanje plinov in preprečuje iztekanje želočne vsebine, dolžine 120cm, globinske oznake na centimeter od 45 do 75cm od konice sonde, atravmatska konica, 10 lateralnih luknjic. Sonda je radiopačna, sterilna. Ima 3 zaščitne kapice, ki dobro tesnijo, tako da želočna vsebina ne izteka, ne odpirajo se sami. Uvedena lahko ostane 4 tedne. Enakovredno Cardinal Health Salem Sump 8888266262 | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sonda razbremenilna ch 18 z antirefluksno valvulo | Silikonska razbremenilna sonda ch 18 z dvojnim lumnom za kombinirano drenažo in dekompresijo želodca, in antirefluksno valvulo, ki omogoča prehajanje plinov in preprečuje iztekanje želočne vsebine, dolžine 120cm, globinske oznake na centimeter od 45 do 75cm od konice sonde, atravmatska konica, 10 lateralnih luknjic. Sonda je radiopačna, sterilna. Ima 3 zaščitne kapice, ki dobro tesnijo, tako da želočna vsebina ne izteka, ne odpirajo se sami. Uvedena lahko ostane 4 tedne. Enakovredno Cardinal Health Salem Sump 8888266288 | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št 152
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
RAZBREMENILNE SONDE
Nazogastrična PUR sonda 12 Ch z Enfit konektom in utežjo 7 gr | Sonda je iz poliuretana z ENFIT konektom, 12Fr, ne vsebuje lateksa (materiali morajo biti termosenzibilni in biokompatibilni, ne strupeni in ne alergogeni), radiopačna, z mandrenom , z dvojnim Y portom, z dvema pokrovčkoma, ki dobro tesnita in se ne odpirata samovoljno tako, da ne pride do iztekanja želodčne vsebine. Mandren mora biti tak, da ga je po uvedbi sonde lahko odstraniti. Dolga 109 cm, graduirana od 10 do 90 cm na vsak centimeter. Konica mora biti atravmatska premazana s hidromer premazom, z utežjo 7 gramov; lahko ostane uvedena do 4 tedne; enakovredno kot 8884711253E Covidien | kos | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nazogastrična PUR sonda 10 Ch z Enfit konektom in utežjo 7 gr | Sonda je iz poliuretana z ENFIT konektom, 10Fr, ne vsebuje lateksa (materiali morajo biti termosenzibilni in biokompatibilni, ne strupeni in ne alergogeni), radiopačna, z mandrenom , z dvojnim Y portom, z dvema pokrovčkoma, ki dobro tesnita in se ne odpirata samovoljno tako, da ne pride do iztekanja želodčne vsebine. Mandren mora biti tak, da ga je po uvedbi sonde lahko odstraniti. Dolga 109 cm, graduirana od 10 do 90 cm na vsak centimeter. Konica mora biti atravmatska premazana s hidromer premazom, z utežjo 7 gramov; lahko ostane uvedena do 4 tedne; enakovredno kot 8884711006E Covidien | kos | 310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap št 153
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sistem za hranjenje
rezervar za tekočine 1L | rezervar za tekočine kompatibilen z Infinity črpalko | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
gravitacijski set | gravitacijski set za dovajanje tekočin | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
set za hranjenje | set za hranjenje, kompatibilen z Infinity črpalko | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## tubusi
Zap. št. 154
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TUBUSI
Silikonizirani PVC tubusi brez mešička različnih velikosti | Endotrahealni tubus brez mešička,mehkejši in upoglivejši material iz termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO 10993-1) silikoniziranega PVC-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki, primeren za občutljive sluznice trahej, z Murphy-jevim očesom,radiopačno nitko, ki omogoča RTG kontrolo lege tubusa, konektorjem kompatibilnem s sistemi ISO 5356-1, s črno markacijo 3cm nad konico, primeren za ustno in nosno intubacijo
TUBUS E/T ŠT. 2,0 MM |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT. 2,5 MM |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT. 3,0 MM |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT. 3,5 MM |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT.4,0 MM |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT.4,5 MM |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tubus za kratkotrajno intubacijo: | Iz prozornega, termosenzibilnega, biokompatibilnega materiala (ISO 10993-1), z atravmatsko zaobljenimi zaključki, z Murfijevim očesom, z radiopačno nitko, z nizkotlačnim in visokovolumskim mešičkom, na mešičku označena dimenzija tubusa, notranjega premera tubusa in vrsta mešička, s konektom kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1), s črno markacijo 3 cm nad konico, z dimenzijami od 5,0 do 9,5 mm notranjega premera, primeren za ustno in nosno intubacijo, za enkratno uporabo.
TUBUS E/T ŠT. 5,0 MM |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT. 5,5 MM |  | kos | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T [T. 6,0 MM |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT. 6,5 MM |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT. 7,0 MM PVC |  | kos | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT. 7,5 MM PVC |  | kos | 810 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT.8,0 MM PVC |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT.8,5 MM PVC |  | kos | 430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT.9,0 MM PVC |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS E/T ŠT.9,5MM PVC |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC tubusi za subglotično aspiracijo velikosti: | Endotrahealni tubus z mešičkom, mehkejši in upoglivejši termosenzibilni, prozoren,biokompatibilen (ISO 10993-1)PVC material; z atravmatsko zaobljenimi zaključki; z radiopačno nitko, ki omogoča RTG kontrolo lege tubusa; Murphy oko;Imeti mora nizkotlačni mešiček iz posebej obdelanega PVC ja, ki omogoča mehko tesnenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom, ki ima enosmerni ventilček za nadzor tlaka v mešičku, označeno dimenzijo tubusa in vrsto mešička . Mešiček mora biti ustrezne oblike, ki ob inspiriju ali visokem PEEP-u omogoča krožno gibanje dihalnih plinov. Preprečevati mora prehod oxidula in drugih dihalnih plinov v notranjost mešička. Posebej zaobljen in obdelan PVC material mešička preprečuje air&fluid leak in lažjo aspiracijo sekreta nad mešičkom. Primeren za ustno in nosno intubacijo. S črno markacijo 3cm nad konico. enakovreno kot npr. Sacett –CASS
ŠT. 7,0 MM |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŠT. 7,5 MM |  | kos | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŠT. 8,0 MM |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŠT. 8,5 MM |  | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŠT. 9,0 MM |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PVC žični tubusi za 1x uporabo, | ojačan tubus za anestezijo pri posebnih intra operativnih položajih, iz termosenzibilnega, biokompatibilnega (ISO 10993-1),silikoniziranega PVC-ja z atravmatsko zaobljenimi zaključki,z Murfijevim očesom, z radioopačno nitko, ki omogoča RTG kontrolo lege tubusa, z nizko tlačnim mesičkom iz posebej obdelanega PVC-ja, ki omogoča mehko tesnjenje ob steno traheje in s kontrolnim balončkom z enosmerno ventilčkom za nadzor tlaka v mesičku, z vgravirano dimenzijo tubusa, premerom in vrsto mesička, s konektorjem kompatibilnim s sistemi (ISO 5356-1), z dimenzijami od 5 do 10 mm notranjega premera, primeren za ustno in nosno intubacijo
TUBUS 5,0 |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS 5,5 |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS 6,0, |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS 6,5, |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS 7,0, |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS 7,5, |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS 8,0, |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS 8,5, |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS 9,0, |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TUBUS 9,5, |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vodilo za tubus | Aluminijasto vodilo za tubus, s plastično prevleko, ki omogoča enostavno prilagajanje vodila do želene oblike. Gladki zunanji ovoj omogoča enostavno vstavljanje in odstranitev. Na voljo je v 3 velikostih, ki ustreza vsem odraslim in pediatričnim trahealnim cevkam. Mehka distalna konica. | kos | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Trak za pritrditev tubusa |  | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem za nadzor tlaka v mešičku: | Omogočati mora 24 urni nadzor pritiska v mešičku, ki se nahaja med 20-30cm H2O. Možnost avtomatskega uravnavanja pritiska v mešičku ob nenadnih spremembah PEEP-a. Imeti mora zelen indikator. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 155
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Zaprti aspiracijski sistemi s pripadajočimi sesalnimi ventili in Y konektorjem
Zaprti aspiracijski sistemi | za tubus , 72 urni s portom za aplikacijo aerosolne terapije, 14 Fr, s čistilno komoro z avtomatskim zaklopom, v pakiranju priložene 0,9 % NaCl viale ter upogljiva cev za ventilator | kos | 370 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sesalni ventil in Y konektor | komplet Y konektorja in sesalnega ventila, ki omogoča zaprti krog endotrahealne aspiracije in ustne nege. Kompatibilno z zaprtimi aspiracijskimi sistemi | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAPRT ASPIRACIJSKI SISTEM za trahealno kanilo (Z VIALAMI FIZIOLOŠKE RAZTOPINE) | - dolžina 30,5 cm - turbočistilna komora z izolirnim ventilom za spiranje katetra - atravmatska konica katetra z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo - v pakiranju s katetrom priloženih 12 vial s fiziološko raztopino (15ml) - port za aplikacijo zdravil (MDI port) - mehek zaščiten transparenten rokav iz poliuretana - dvojno vrtljivi nastavek za kanilo - barvne oznake velikosti katetrov po standardu; - upogljiva cev - uporabnost sistema 72 ur, ki mora biti potrjena z neodvisnim mikrobiološkim poročilom (neodvisna študija) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAPRT ASPIRACIJSKI SISTEM za trahealno kanilo (BREZ VIAL FIZIOLOŠKE RAZTOPINE) | - dolžina 30,5 cm - turbočistilna komora z izolirnim ventilom za spiranje katetra - atravmatska konica katetra z dvema lateralnima luknjicama za aspiracijo - port za aplikacijo zdravil (MDI port) - mehek zaščiten transparenten rokav iz poliuretana - dvojno vrtljivi nastavek za kanilo - barvne oznake velikosti katetrov po standardu; - upogljiva cev - uporabnost sistema 72 ur, ki mora biti potrjena z neodvisnim mikrobiološkim poročilom (neodvisna študija) | KOS | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 156
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Endotrahealni tubusi – pediatrični
Endotrahealni tubusi – pediatrični, enakovredni Murphy | · I.D. 2.5 mm, O.D. 4.0 mm, ϕ mešička 8 mm, dolžina 160 mm, za otroke starosti 1 leto | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| · I.D. 3.0 mm, O.D. 5.0 mm, ϕ mešička 8 mm, dolžina 170 mm, za otroke starosti 1 leto | sc | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| · I.D. 3.5 mm, O.D. 5.3 mm, ϕ mešička 8 mm, dolžina 190 mm, za otroke starosti 1 leto | sc | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| · I.D. 4.0 mm, O.D. 6.0 mm, ϕ mešička 10.5 mm, dolžina 220 mm, za otroke 2-5 let | sc | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| · I.D. 4.5 mm, O.D. 6.3 mm, ϕ mešička 10.5 mm, dolžina 230 mm, za otroke 2-5 let | sc | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| · I.D. 5.0 mm, O.D. 6.7 mm, ϕ mešička 13.0 mm, dolžina 250 mm, za otroke 2-5 let | sc | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| · I.D. 5.5 mm, O.D. 7.3 mm, ϕ mešička 16.5 mm, dolžina 280 mm, za otroke 6-14 let | sc | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| · I.D. 6.0 mm, O.D. 8.0 mm, ϕ mešička 18.5 mm, dolžina 290 mm, za otroke 6-14 let | sc | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| · I.D. 6.5 mm, O.D. 8.7 mm, ϕ mešička 20.5 mm, dolžina 300 mm, za otroke 6-14 let | sc | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 157
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
STILETA ZA LAŽJO INTUBACIJO
Stileta za lažjo intubacijo, iz aluminija, prevlečena z polyetilenom, z zaobljenimi konicami, sterilno pakirana, za 1x uporabo, notranji premer 2,0 mm, z uporabno dolžino 225 mm, za tubuse premera od 2,5 - 4,5 mm. |  | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stileta za lažjo intubacijo, iz aluminija, prevlečena z polyetilenom, z zaobljenimi konicami, sterilno pakirana, za 1x uporabo, notranji premer 4,0 mm, z uporabno dolžino 3355 mm, za tubuse premera od 5,0 - 8,0 mm. |  | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stileta za lažjo intubacijo, iz aluminija, prevlečena z polyetilenom, z zaobljenimi konicami, sterilno pakirana, za 1x uporabo, notranji premer 5,0 mm, z uporabno dolžino 365 mm, za tubuse premera od 8,5 - 11,00 mm. |  | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap št. 158
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Silikonski razpršilec | ﻿Silikonski razpršilec (silkospray), namenjen za zmanjševanje trenja na površini medicinskih pripomočkov iz PVC, lateksa, gume. Ni namenjen za uporabo na medicinskih pripomočkov iz silikona. Izdelek ne vsebuje CFC. Vsebina 500 ml. | KOS | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## igle
Zap. št. 159
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
IGLE INJEKCIJSKE ZA ENKRATNO UPORABO
IGLA INJEKCIJSKA, 1XUP 0,40 X 12-13 mm |  | kos | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IGLA INJEKCIJSKA, 1XUP 0,45 X 16 mm |  | kos | 8300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IGLA INJEKCIJSKA, 1XUP 0,60 X 25 mm |  | kos | 16200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IGLA INJEKCIJSKA, 1XUP 0,70 X od 38 do 40 mm |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IGLA INJEKCIJSKA, 1XUP 0,80 X od 38 do 40 mm |  | kos | 29700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IGLA INJEKCIJSKA, 1XUP 0,80 X 50 mm |  | kos | 5200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IGLA INJEKCIJSKA, 1XUP 0,90 X od 38 do 40 mm |  | kos | 20300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IGLA INJEKCIJSKA, 1XUP 0,90 X 50 mm |  | kos | 2600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IGLA INJEKCIJSKA, 1XUP od 1,20 do 1,25 X od 38 do 40 mm |  | kos | 243800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IGLA INJEKCIJSKA, 1XUP od 1,20 do 1,25 X 50 mm |  | kos | 2300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
IGLA INJEKCIJSKA, 1XUP 1,80 X 40 mm |  | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Igla injekcijska z varnostnim filtrom, ki preprečuje prehod steklenih delcev ampul, prehod majhnih gumijastih delcev vial pri aspiraciji, 1 kratna uporaba, 18G, 1,2 mm X 40 mm, sterilna A 100. |  | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 160
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Akupunkturne igle:
0,20 x 15 | dolžina 15mm, širina 0,20mm, kovinsko ojačano držalo, sterilno pakirano po kosih, za 1x uporabo, podobno, kot npr. Seirin | kos | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0,2x0,6 | ušesne iglice | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0,30 x 30 | dolžina 30mm, širina 0,30mm, kovinsko ojačano držalo, sterilno pakirano po kosih, za 1x uporabo, enakovredno npr.Seirin | kos | 115000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
0,40x 40 | dolžina 40 mm | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 161
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Spinalne in dolge igle
Spinalne igle | Ponudnik mora ponuditi spinalne igle v dolžini 90 mm, konica mora biti pencil point, in dolge igle v velikosti 25,26,27G v dolžini 115 mm. Poleg igle mora biti tudi vodilo. Velikost in pozicija lateralne odprtine mora biti narejena tako da zmanjša možnost transduralne pozicije in omogoči dobavo zdravila v subarahnoidni prostor
22G |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24G |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25G |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26G |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27G |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dolge igle | Ponudnik mora ponuditi dolge igle v velikosti 25,26,27G v dolžini 115 mm. Poleg igle mora biti tudi vodilo. Velikost in pozicija lateralne odprtine mora biti narejena tako da zmanjša možnost transduralne pozicije in omogoči dobavo zdravila v subarahnoidni prostor
25G |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26G |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27G |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 162
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Igla za spinalno anestezijo, diagnostiko, lumbalne punkcije in citološke biopsije z quinke konico, enakovredno kot SPINOCAN | • Ostra quinke konica, atravmatska • Ergonomično oblikovan ročaj za izboljšano taktilnost (predrtje dura mater) in boljši oprijem. Ročaj igle je razširjen in prilagojen velikosti vodilne igle – vodilna igla se popolnoma prilega v notranjost ročaja, s čimer se popolnoma izkoristi dolžina spinalne igle. • Ročaj vsebuje KRISTALNO PRIZMO za hitro opažanje povratka cerebrospinalne tekočine iz spinalnega prostora. Pred postopkom je kristalna prizma srebrne barve. Ob stiku s cerebrospinalno tekočino postane transparentna, kar omogoča zdravniku, hitro opažanje cerebrospinalne tekočine in hitro končanje postopka. Tveganje za PDPH (postdural puncure headache – glavobol) je s to prizmo zmanjšano, saj zaradi hitrega opažanja steče manj CFS in spinalnega prostora. • Vse igle z transparentnim lock ročajem in barvno kodirani
Standardne igle
29 G (z vodilom) | 88mm x 0,33mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 G | dolžina igle x premer igle 88mm x 0,4mm | kos | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 G | dolžina igle x premer igle 88mm x 0,45mm | kos | 900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 G | dolžina igle x premer igle 88mm x 0,5mm | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 G | dolžina igle x premer igle 75mm x 0,5mm | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 G | dolžina igle x premer igle 88mm x 0,7mm | kos | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 G | dolžina igle x premer igle 75mm x 0,7mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 G | dolžina igle x premer igle 40mm x 0,7mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 G | dolžina igle x premer igle 88mm x 0,9mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 G | dolžina igle x premer igle 75mm x 0,9mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 G | dolžina igle x premer igle 88mm x 1,1mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 G | dolžina igle x premer igle 40mm x 1,1mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 G | dolžina igle x premer igle 88mm x 1,3mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 G | dolžina igle x premer igle 75mm x 1,3mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Daljše igle | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
29 G | dolžina igle x premer igle 120mm x 0,33mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 G | dolžina igle x premer igle 120mm x 0,4mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 G | dolžina igle x premer igle 120mm x 0,45mm | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 G | dolžina igle x premer igle 120mm x 0,5mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 G | dolžina igle x premer igle 120mm x 0,7mm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vodilne igle | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
22G - za spinalne igle 29G in 27 G | dolžina igle x premer igle 35mm x 0,7mm | kos | 175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 G - Za spinalne igle 26 G in 25 G | dolžina igle x premer igle 35mm x 0,9mm | kos | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 163
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Spinalne igle z mandrenom za lumbalno punkcijo
19G 3.00IN-1.1x75 |  | kos | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22G1.50IN-0.7x38 |  | kos | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22G2.50-07x63 |  | kos | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 164
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Vakutajner igle
Vakutajner igle | Namenjene jemanju krvi. Dve ostre konice (za vbod v veno in vbod za epruveto). Igla mora imeti indikator pretoka krvi (za prepoznavanje uspešnega vboda) in zaščitni poklopec, ki zaščiti iglo. | kos | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 165
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
INJEKCIJSKE IGLE
INJEKCIJSKE IGLE | DIMENZIJA1.2X100 | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 166
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Igla punkcijska
IGLA PUNKCIJSKA 1.6 X 100 mm |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 167
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Lancete
Lancete prick |  | kos | 8600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 168
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Igle za aplikacijo inzulina (enakovredno npr. Novofine-Novopen)
29G 0,33mm x 12,7mm ali 31 G 0,25mm x 5mm |  | kos | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Varna igla za pen | varna igla za pen, z obojestranskim varnostnim mehanizmom 5 mm , G30, slišen in barven signal ob aktivaciji varnostnega mehanizma, zelo ostra konica ter gladka površina igle omogočata manjšo bolečino ter enostavno uvajanje skozi kožo, certifikat o kompatibilnosti s peresniki, ki se uporabljajo na slovenskem tržišču, 100 kom 1 sc | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 169
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
IGLE ZA STRERNALNO PUNKCIJO
IGLE ZA STRERNALNO PUNKCIJO (G, 15, G 16, G ) | 1. Igla ILLY 152540 (15G, dolžina nastavljiva od 25-40 mm) za sternalno punkcijo in aspiracijo, z notranjo odstranljivo stileto na zapiralni sistem za fiksacijo. Dvojno brušena Quincke konica igle omogoča lažjo penetracijo v kostni mozeg, luer-lock konektor za varno pritrditev brizge, mikrometrična skala z vrtljivim in odstranljivim nastavkom omogoča varno in nastavljivo kontrolo globine penetracije, ergonomsko oblikovan<<pencil<< ročaj. Pakiranje v embalaži, ki omogoča enostavno in varno odpiranje. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. Igla ILLY 161025 (16G, dolžina nastavljiva od 10-25 mm) za sternalno punkcijo in aspiracijo, z notranjo odstranljivo stileto na zapiralni sistem za fiksacijo. Dvojno brušena Quincke konica igle omogoča lažjo penetracijo v kostni mozeg, luer-lock konektor za varno pritrditev brizge, mikrometrična skala z vrtljivim in odstranljivim nastavkom omogoča varno in nastavljivo kontrolo globine penetracije, ergonomsko oblikovan<<pencil<< ročaj. Pakiranje v embalaži, ki omogoča enostavno in varno odpiranje. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. BMN«I«TYPE – I 1510M (15G/10CM) igla za punkcijo kostnega mozga in aspiracijo, 15G, dolžine 100mm, je sterilna, namenjena za enkratno uporabo, ostra, neupogljiva, z ergonomsko oblikovanim ročajem, ki se prilagaja dlani. Igla ima Luer-Lok priključek za pritrditev brizge, ima indikator globine z navojem, ki omogoča nastavitev globine vboda in sicer na 39-50-83-100mm, odstranljivo notranjo iglo. Pakiranje v embalaži, ki omogoča enostavno in varno odpiranje. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 170
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Igle in vrečke za venopunkcijo
IGLE ZA VENEPUNKCIJO | VENA 15GA 1,8X25 MM V551G) vrtljiv metuljček; suha silikonizacija; oznaka smeri lumna; material: stainless steel 1.4301, X5, CrNi 18/10, V2A; hub igle: polycarbonate, PC | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREČKE ZA VENEPUNKCIJO | Drenažna vrečka za T drene – zbiralna vrečka 2 l z izpustom, cev 80 cm z adapterjem Luer Lock, priključek za T drene | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 171
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Hemodializne igle
Venske igle enakovredno Fresenius V551 1,8 x 25 mm, dolžina cevke: 150 mm | Strokovne zahteve: - igla mora brezhibno rezati tkivo, tudi pri zabrazgotinjeni in kalcinirani AV fistuli - poškodba tkiva čim manjša - brazgotine morajo biti čim manjše - zbadanje čim lažje za osebje in bolnika - posamezno sterilno pakirane - življenjska doba AV fistule čim daljša - ultratanka kovinska stena - silikonizirana notranja in zunanja površina kovinskega dela igle - silikonizirana plastična cevka-znotraj - luer-lock konektor - gama sterilizirano | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 172
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Igle za enkratno živčno blokado vidne pod UZ | Igla za enkratne živčne blokade dolžine 100 mm, vidne pod UZ, brez uporabe nevrostimulatorja. Igla ima ergonomsko držalo in 30° poševni kot rezanja konice igle, gladko drsi skozi tkiva. Igla je v celoti izolirana do poševnega kota in markirana na dolžini 5,10 in 20 mm, markacije so vidne pod UZ. Pod UZ viden distalni in proksimalni del konice igle. Igla mora biti vidna pod UZ ne glede na smer uvajanja, 360° pogled, dobra vidljivost. Varnostni vzorec X (kratka-kratka-dolga) se prične na prvih 20mm od konice igle, da uporabnik določi pozicijo konice igle. Vidna konica igle. Injekcijska cevka in električni kabel sta primerne dolžine, da zagotavljata potrebno distanco med sterilnim in nesterilnim področjem (45-50cm). Injekcijska cevka dolžine 50cm, brez lateksa in DEHP. Posamično sterilno pakiranje 25 kosov/škatla
| dimenzije 360 30° 20G X 100MM A25 | kom | 550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Igle za kontinuirane živčne blokade, vidne pod UZ, kompatibilne z nevrostimulatorjem B.Braun s tuohy konico | Set za kontinuirano plexus anestezijo za uporabo z nevrostimulatorjem in UZ, "catheter through needle"sistem, ki vsebuje kateter za plexus anestezijo, tuohy iglo za kontinuirano plexus anestezijo, kateter konektor, 5ml LL brizgalko, 0,2 mikronski filter za dovajanje zdravil skozi kateter, odporen na pritisk do 7 bar, kateter fiksator in stranski port za dovajanje zdravila. Lastnosti katetra: ф 0,84 x 0,45mm. Na distalnih štirih cm dolžine se kateter zoži, in sicer iz 0,84mm na 0,6mm . Narejen iz dveh plasti – notranja plast iz poliamida (zagotavlja primerno trdnost za lažje uvajanje), zunanja plast iz poliuretana (se na telesni temperaturi zmehča). Zaprta konica s šestimi stranskimi odprtinami – 3 X 2, kar omogoča boljšo porazdelitev anestetika. Kateter je rumene barve, ima tri radiopačne linije, viden pod UZ, prozoren, jasne modre oznake dolžine, popolnoma vtisnjene v material. Lastnosti igle: Tuohy igla 18G mora imeti ergonomsko držalo, 20⁰ konico, igla je v celoti izolirana do poševnega kota, igla je markirana na dolžini 5,10 in 20 mm, markacije so vidne pod UZ. Pod UZ viden distalni in proksimalni del konice igle. Igla mora biti vidna pod UZ ne glede na smer uvajanja, 360° pogled. Dobra vidljivost varnostnega vzorca (kratka-kratka-dolga), ki se prične na prvih 20mm od konice igle, s čimer uporabnik lažje določi pozicijo konice igle. Igla je uporabna s UZ In nevrostimulatorji, injekcijska cevka in električni kabel sta primerne dolžine da zagotavljata potrebno distanco med sterilnim in nesterilnim področjem (45-50cm). Injekcijska cevka je brez lateksa in DEHP, dolga 50cm.
| dimenzije 360 18GX2 1.3X50A10 - igla 1,3x50 mm, kateter dolžine 400 mm | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dimenzije 360 18GX21,3X100A10 - igla 1,3x50 mm, kateter dolžine 1000 mm | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 173
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Igle za izvajanje kontinuiranih perifernih živčnih blokad, vidne pod ultrazvokom in kompatibilne z nevrostimulatorjem B.Braun | Set za kontinuirano plexus anestezijo za uporabo z nevrostimulatorjem in UZ, "catheter through needle"sistem, ki vsebuje kateter za plexus anestezijo, iglo za kontinuirano plexus anestezijo, kateter konektor, 5ml LL brizgalko, 0,2 mikronski filter za dovajanje zdravil skozi kateter, odporen na pritisk do 7 bar, kateter fiksator in stranski port za dovajanje zdravila. Lastnosti katetra: ф 0,84 x 0,45mm dolžina 1000 mm . Na distalnih štirih cm dolžine se kateter zoži, in sicer iz 0,84mm na 0,6mm . Narejen iz dveh plasti – notranja plast iz poliamida (zagotavlja primerno trdnost za lažje uvajanje), zunanja plast iz poliuretana (se na telesni temperaturi zmehča). Zaprta konica s šestimi stranskimi odprtinami – 3 X 2, kar omogoča boljšo porazdelitev anestetika. Kateter je rumene barve, ima tri radiopačne linije, viden pod UZ, prozoren, jasne modre oznake dolžine, popolnoma vtisnjene v material. Lastnosti igle: Igla dimenzije 1,3 x 50 mm, 18G mora imeti ergonomsko držalo, 20⁰ konico, igla je v celoti izolirana do poševnega kota, igla je markirana na dolžini 5,10 in 20 mm, markacije so vidne pod UZ. Pod UZ viden distalni in proksimalni del konice igle. Igla mora biti vidna pod UZ ne glede na smer uvajanja, 360° pogled. Dobra vidljivost varnostnega vzorca (kratka-kratka-dolga), ki se prične na prvih 20mm od konice igle, s čimer uporabnik lažje določi pozicijo konice igle. Igla je uporabna s UZ In nevrostimulatorji, injekcijska cevka in električni kabel sta primerne dolžine da zagotavljata potrebno distanco med sterilnim in nesterilnim področjem (45-50cm). Injekcijska cevka je brez lateksa in DEHP, dolga 50cm.
| dimenzije 360 18G 50MM A10 | kom | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za kontinuirane periferne živčne blokade s tehniko "catheter over the needle" , vidne pod UZ in kompatibilne z nevrostimulatorjem B.Braun | Set vsebuje 25G iglo dolžine 190 mm, kot konice igle je 30° . Na igli je že nameščen kateter 19G, 188 mm, ki je ehogen. Takšna namestitev omogoča enoročno, linearno vstavitev katetra na mesto živčnega pleteža. Igla se uvaja skupaj s katetrom z na iglo pritrjenim "C-grip" patentiranim držalom. Na igli in katetru prisotna graduacijska skala v cm. Dovajanje zdravila preko 50 cm dolge cevke injekcijske cevke povezane z iglo/katetrom. Brez DEHP in lateksa. Dodatna vsebina seta: fiksator za kateter, kateter konektor, podaljšek, zelene nalepke za označevanje. Primeren za sočasno uporabo ultrazvoka in nevrostimulatorja (kabel za nevrostimulator dolžine 50 cm). Pakiranje 5 setov/SC
| SET dimenzij 30 25GX7 1/2 0,53X190 A5 | kom | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za kontinuirane periferne živčne blokade s tehniko "catheter over the needle" , vidne pod UZ in kompatibilne z nevrostimulatorjem B.Braun | Set vsebuje 25G iglo dolžine 190 mm, kot konice igle je 15° . Na igli je že nameščen kateter 19G, 188 mm, ki je ehogen. Takšna namestitev omogoča enoročno, linearno vstavitev katetra na mesto živčnega pleteža. Igla se uvaja skupaj s katetrom z na iglo pritrjenim "C-grip" patentiranim držalom. Na igli in katetru prisotna graduacijska skala v cm. Dovajanje zdravila preko 50 cm dolge cevke injekcijske cevke povezane z iglo/katetrom. Brez DEHP in lateksa. Dodatna vsebina seta: fiksator za kateter, kateter konektor, podaljšek, zelene nalepke za označevanje. Primeren za sočasno uporabo ultrazvoka in nevrostimulatorja (kabel za nevrostimulator dolžine 50 cm). Pakiranje 5 setov/SC
| SET dimenzij 15 25GX7 1/2 0,53X190 A5 | kom | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 174
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Igle za izvajanje enkratnih perifernih živčnih blokad, vidne pod UZ in kompatibilne z nevrostimularjem B.Braun | Igla za izvajanje perifernih živčnih blokad, enkratnih, kompatibilna z nevrostimulatorjem B.Braun in vidna pod ultrazvokom. Konica igla 30 stopinjska, inzulirana do konice, z 1 cm oznakami dolžine igle. Dodatne markacije na 5, 10 in 15 cm. Igla omogoča gladko drsenje skozi različna tkiva. Ergonomsko oblikovan ročaj. Priložen podaljšek.
| dimenzije 21GX4 0.8X100 A25 | KOM | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dimenzij 21GX2 0.8X50 A25 | KOM | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 175
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Igle za enkratne periferne živčne blokade vidne pod ultrazvokom in kompatibilne z nevrostimulatorji B.Braun | Igla za enkratne živčne blokade, kompatibilna z UZ in nevrostimulatorjem. Igla ima ergonomsko držalo in 30° poševni kot rezanja konice igle, gladko drsi skozi tkiva. Igla je v celoti izolirana do poševnega kota in markirana na dolžini 5,10 in 20 mm, markacije so vidne pod UZ. Pod UZ viden distalni in proksimalni del konice igle. Igla mora biti vidna pod UZ ne glede na smer uvajanja, 360° pogled, dobra vidljivost. Varnostni vzorec X (kratka-kratka-dolga) se prične na prvih 20mm od konice igle, da uporabnik določi pozicijo konice igle. Vidna konica igle. Injekcijska cevka in električni kabel sta primerne dolžine, da zagotavljata potrebno distanco med sterilnim in nesterilnim področjem (45-50cm). Injekcijska cevka dolžine 50cm, brez lateksa in DEHP. Posamično sterilno pakiranje 25 kosov/škatla
| dimenzije 360 22GX80MM A25 | KOM | 825 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dimenzije 360 20GX100MM A25 | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dimenzije 360 20GX150MM A25 | KOM | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 176
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Pretočne kanile, igle
pretočne kanile - velike | plastična, s pokrovčkom, dolžine cca. 7 cm | kos | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Igla pretočna, obojestranska | Dolžina 62,5 mm, Primerna za steklenice in vrečke, Ne vsebuje lateksa, Ne vsebuje PVC-ja | kos | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 177
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Pretočna igla za pripravo zdravil v vrečkah
Pretočna igla za pripravo zdravil v vrečkah | Pretočna igla za pripravo zdravil v vrečkah Viaflo, obojestranska, 40 mm | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 178
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Priključki in podaljški
KANILA PRETOČNA PVC Z ZRAČNIM FILTROM | 0,2 MIK za zadrževanje aerosolov, bakterielni filter 5mikronov, z zamaškom, brez lateksa, LL | kos | 7600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PETELINČEK ZA I.V KANAL | Tropotni petelinčki, brez lateksa. | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAMAŠEK LUER-LOCK ZA INJICIRANJE | Zamašek in membrana ne vsebujeta lateksa, enakovredno TIK, kat. št. 2157 | kos | 90000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
NASTAVEK ZA IGLE ZA VAKUUMSKI ODVZEM KRVI (nastavek ustreza obema premeroma epruvet | PVC, NA NAVOJ, ZA EPRUVETE Z 13mm in 16mm premera | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 179
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Igle in cevke s filtrom za SAB
Igla s filtrom enakovredno kot STERIFIX NEEDLE FILTER | Za aspiracijo in dodajanje zdravil iz vijal z gumijastim zamaškom. Omogočeno je filtriranje zdravila, saj vsebuje 5 µm delčni filter. - Luer lock - Brez lateksa in DEHP - 19G, 38 mm Za aspiracijo in dodajanje zdravil iz vijal z gumijastim zamaškom. Omogočeno je filtriranje zdravila, saj vsebuje 5 µm delčni filter. - Luer lock - Brez lateksa in DEHP - 19G, 38 mm | kos | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Igla s filtrom enakovredno kot STERIFIX NEEDLE FILTER 4,5 cm | - Vsebuje 5 µm delčni filter, s katerim preprečimo aspiracijo steklenih mikro ali nano delcev iz steklenih ampul - Ne povzroča neželenih vbodov (brezigelni pripomoček) - Fleksibilnost in možnost upogibanja pod različnimi koti | kos | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Igla s filtrom enakovredno kot STERIFIX NEEDLE FILTER 10 cm |  | kos | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 180
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Konekti | STROKOVNE ZAHTEVE ZA ARTIKLE, KI VSEBUJEJO BREZIGELNE KONEKTE: 1. Brezigelni konekt mora imeti ravno pot tekočine. 2. Brezigleni konekt mora imeti nevtralni premik tekočine (največ 0,02 ml) 3. Površina brezigelnega konekta mora biti ravna in gladka. 4. Luer nastavek brezigelnega konekta mora biti zaščiten s pokrovčkom. 5. Brezigelni konekt mora zmanjševati dejavnike tveganja (kolonizacija vrha in konice katetra) za katetrske sepse, kar mora biti dokazano z randomizirano študijo na bolnikih, ki je objavljena v neodvisni literaturi. 6. Brezigelni konekt omogoča 7-dnevno uporabo, tudi ob aplikaciji krvi, krvnih derivatov ali lipidov. 7. Brezigelni konekti ne smejo vsebovati kovine, lateksa ali PVC-ja. 8. Brezigelni konekt je kompatibilen s citostatiki, antibiotiki in biološkimi zdravili. 9. Pri delu z nevarnimi zdravili brezigelni konekt s študijo dokazano zmanjšuje kontaminacijo okolja in je klasificiran kot zaprti sistem (CSTD=Closed system transfer device).10. Brezigelni konekti za uporabo pri katetrih morajo biti transparentni.
Plastična vbodna igla za infuzijske vreče ali plastične vsebnike | Premer je lahko 6mm. Polnitveni volumen mora biti med 0,5 in 0,55ml. Igla mora imeti pritrjen brezigelni konekt. Skupna dolžina je lahko med8,8 in 9cm (Podobno, kot npr.011-cs-10 ICU med) Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 - 10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle | kos | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Plastična vbodna igla s konektom in zračnim filtrom, s pokrovom za filter | Premer vbodne igle mora biti med 5,5 in 6 mm. Polnitveni volumen mora biti med 0,50 in 0,60 ml, s pritrjenim konektom za dostop brez igle, ki se ga ne da odstraniti. Vbodna igla mora imeti antibakterijski zračni filter 3 µm, s pokrovom. Skupna dolžina mora biti med 7 in 8 cm. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 - 10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle. (podobno, kot npr. 011-CS-10B ICU Medical) | kos | 3200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Plastična vbodna igla za stekleničke z obliko, ki preprečuje odspajanje od stekleničke | Premer igle je lahko 3mm. Polnitveni volumen mora biti med 0,18 in 0,30ml. Igla mora imeti pritrjen konekt za dostop brez igle. Skupna dolžina je lahko med 5 in 6 cm. (podobno, kot npr.011-CS-50 ICU med.) | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podaljšek s konektom za dostop brez igle | Dolžina podaljška mora biti med 17 in 20 cm. Polnitveni volumen mora biti med 0,25 in 0,35 ml. Podaljšek mora imeti pritrjenim konekt za dostop brez igle, ki se ga ne da odstraniti in možnost zapore. Zaključiti se mora z Luer nastavkom z navojem. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 - 10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle. (podobno, kot npr. 011-C3302 ICU Medical) | kos | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
T-PODALJŠEK S KONEKTOM | S konektom za dostop brez igle . Podaljšek mora imeti možnost zapore. Polnitveni volumen podaljška mora biti med 0,30-0,50ml. Dolžina podaljška (cevke) naj bo med 12,5-14,5 cm. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 - 10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle. (podobno, kot npr. 011-MC33840 ICU Medical) | kos | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Trokanalni podaljšek (debelejši kanali) s tremi konekti za dostop brez igle | Dolžina podaljška mora biti med 15 in 18 cm. Polnitveni volumen mora biti med 1,5 in 1,9 ml. Vsak kanal posebej mora imeti pritrjen konekt za dostop brez igle, ki se ga ne da odstraniti in možnost zapore. Zaključiti se mora z Luer nastavkom z navojem. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 - 10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle. (podobno, kot npr. 011-C1362 ICU Medical) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podaljšek s tremi konekti za dostop brez igle | Dolžina podaljška mora biti med 40 in 45 cm. Polnitveni volumen podaljška mora biti med 2,5 in 3ml . Konekti si morajo slediti v ravni liniji, drug za drugim. Prvi konekt mora imeti pretok v obe smeri, ostala dva konekta pa lahko omogočata samo injiciranje tekočin. Zaključiti se mora z Luer nastavkom z navojem. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 - 10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle. (podobno, kot npr. 011-C4329 ICU Medical) | kos | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brezigelni konekt z nevtralnim premikom | Brezigelni konekt, ki je oblikovan tako, da omogoča kontinuiran nevtralen pritisk in s tem preprečuje okluzije v katetrih. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 - 10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle z razliko, da omogoča stalni nevtralni premik 0 ml. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brezigelni konekt (enakovredno CLAVE micro R 011-MC100RR) | Prozorni brezigelni konekt z rdečo barvno oznako. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 -10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle. (podobno ko npr. 011-MC100RR) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brezigelni konekt - 7-dnevni (podobno kot npr. Clave micro 011-MC 100 ) | Prozorni brezigelni konekt. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 -10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle. (podobno ko npr. 011-MC100) | kos | 45000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Konekt za dostop brez igle, neprozoren ali prozoren, s fluorescenčno barvno oznako | Prozorni brezigelni konekt s flourescentno barvno oznako ki se v temi sveti. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 -10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle. (podobno ko npr. 011-MC100G) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Konekt za dostop brez igle, prozoren, s podaljškom kot np. Microclave 011-MC3302. | Prozorni brezigelni konekt s flourescentno barvno oznako ki se v temi sveti, na enokanalnem podaljšku. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 -10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle. (podobno ko npr. 011-MC100G) | kos | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PLASTIČNA VBODNA IGLA S KONEKTOM IN Z ZRAČNIM FILTROM | "Vbodna igla za infuzijske vrečke, plastenke in steklenice, z brezigelnim konektom, ki se ga ne da odstraniti. Vbodna igla mora imeti zračni filter 3 µm s pokrovom. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 -10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle" | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Konekt za dostop brez igle, prozoren | Prozorni brezigelni konekt s stalnim nevtralnim premikom za preprečevanje refluksa. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 - 10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle z razliko, da omogoča stalni nevtralni premik 0 ml. (podobno ko npr. 011-NC100) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podaljšek dvokanalen za dostop brez igle, prozoren | Prozorni brezigelni konekt s stalnim nevtralnim premikom za preprečevanje refluksa z dvokanalnim podaljškom. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 - 10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle z razliko, da omogoča stalni nevtralni premik 0 ml. (podobno ko npr. 011-NC100) | kos | 2700 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Podaljšek enokanalni za dostop brez igle, prozoren | Prozorni brezigelni konekt s stalnim nevtralnim premikom za preprečevanje refluksa z enokanalnim podaljškom. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 - 10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle z razliko, da omogoča stalni nevtralni premik 0 ml. (podobno ko npr. 011-NC100) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vmesnik za prenos učinkovin iz ene brizgalke v drugo | Vmesnik za zaprt prenos tekočin iz ene brizgalke z Luer dostopom v drugo brizgalko z Luer dostopom. Dolžina vmesnika je lahko največ 16 mm. (podobno, kot npr. 011-DC ICU Medical) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEM ZA HITRO TOČENJE Z BREZIGELNIM KONEKTOM | Sistem mora biti iz prozorne plastike, ki se lahko upogiba in se ob pregibanju ne lomi. Dolžina sistema med 240 in 245 cm. Na začetku sistema mora biti enokanalna igla iz trde plastike. V nadaljevanju sistema, pod posodico za kapljice mora biti bučka, iz mehkejše elastične plastike, ki se lahko stiska in ob stiskanju ne poči. V sistemu nad in pod bučko morata biti kroglici. Stišček mora biti pomičen po celotnem sistemu. Na spodnjem delu sistema, 20 do 25 cm od konca, mora biti dodan brezigelni konekt, ki ga ni možno odstraniti. Zaključek sistema mora imeti Luer nastavek z navojem. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 -10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vmesnik s podaljškom | Brezigelni vmesnik za zaprt prenos tekočin mora biti kompatibilen z brezigelnimi konekti, ženski tip luer nastavka mora biti fiksen, imeti mora prozorno ohišje in se mora ob odklopu od dostopa takoj v celoti zapreti. Pretok mora biti vsaj 150 ml/min. Skupna dolžina podaljška največ 16cm. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 -10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vbodna igla | Vbodna igla za viale z zelo ozkim vratom, z brezigelnim konektom, ki se ga ne da odstraniti. Dolžina med 4,5 in 5,5 cm, polnitveni volumen max 0,18 ml. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 -10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adapter za dodajanje terapije v sečni mehur | Vmesnik za dodajanje terapije v sečni mehur z modrim brezigelnim konektom. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 -10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brezigelni konekt z nepovratno valvulo in zelenim obročkom | Prozorni brezigelni konekt z zeleno barvno oznako. Konekt mora izpolnjevati vse točke (1 -10) strokovnih zahtev za konekt za dostop brez igle. Na koncu mora biti dodana nepovratna valvula, ki se je ne da odstarniti. |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 181
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Ecoflac konekt
Ecoflac konekt | Zaprt sistem za redčenje in aplikacijo antibiotikov, Ne vsebuje lateksa ali PVC-ja, Omogoča brezigelni postopek dela, Onemogoča izhajanje hlapov zdravila, ki ga pripravljamo, v okolico, Pripomoček se z ene strani namesti na plastenko, z druge strani na vialo z zdravilom, nato se namesti infuzijski sistem in začne infuzijo, Omogoča jasen pregled nad zdravilom, ki ga infundiramo ves čas aplikacije (viala ostane pritrjena na sistem ves čas aplikacije), Enojno sterilno pakiranje | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 182
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Potrošni material za aparat za kontinuirano merjenje krvnega sladkorja Guardian Real Time
glukozni senzor | enakovredno Enlite | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8mm (30G) | podobno pot BD | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5mm | podobno pot BD | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6mm (31G) | podobno pot Novo fine | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 183
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
vbodna igla in dvemi zatiči
| Premer vbodne igle največ 6 mm. Polnitveni volumen 0,11 ml. Igla mora imeti pritrjen brezigelni konekt, ki se ga ne da odstraniti. BK ne sme imeti zamaška. Imeti mora zračni filter brez pokrova. Skupna dolžina med 6,5 in 7 cm. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD, ki je definirana kot zaprti sistem za prenos zdravil. BK naj omogoča možnost barvnega kodiranja s pomočjo barvnih obročkov. | KOS | 2000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Premer vbodne igle največ 2,2 mm. Polnitveni volumen med 0,15 in 0,20 ml. Igla mora imeti pritrjen BK, ki se ga ne da odstraniti in ne sme imeti filtra. BK ne sme imeti zamaška. SDolžina 4,7 cm. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD. BK naj omogoča možnost barvnega kodiranja s pomočjo barvnih obročkov. | KOS | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Premer vbodne igle največ 6 mm. Polnitveni volumen med 0,14 ml. Igla mora imeti pritrjen BK , ki se ga ne da odstraniti. Imeti mora zračni filter brez pokrova. Vbodna igla mora imeti odzračevanje v liniji vleka tekočine. Imeti mora obliko, ki preprečuje odspajanje od stekleničke. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Skupna dolžina med 6,5 in 7 cm. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD, ki je definirana kot zaprti sistem za prenos zdravil BK naj omogoča možnost barvnega kodiranja s pomočjo barvnih obročkov. | KOS | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 184
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
LINIJA FILTER
LINIJA FILTER | Linijski filter z mikroporozno membrano 0,2 mikro m., namenjen linijski filtraciji pri administraciji zdravil | KOS | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Linijski filter z mikroporozno membrano 1,2 mikro m., namenjen linijski filtraciji pri administraciji zdravil. | KOS | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 185
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ALERGEN - LANCETE
| Lancete za alergolosko testiranje iz nerjavečega jekla, posebej oblikovana majhna konica, dolžina 0,9 mm primerna tudi za pediatrične paciente | kos | 8600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 186
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
IGLA S FILTROM
| Igla 18G, 1,2x40mm, s 5 mikronskim filtrom, ki preprečuje aspiracijo stekla, kovine, gume in drugih delcev v brizgalko. Sterilizirana z etilen oksidom. Konica igle je brušena pod kotom 45 stopinj in zato bolj topa, preprečuje nevarnost vboda. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rdeč zamašek, ki preprečuje zamenjavo z injekcijskimi iglami. Brez potencialno nevarnih snovi: DEHP, lateksa, PVC. Rok uporabe 5 let. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 187
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
AKUPUNKTURNE IGLE
| • Akupunkturne igle 0,25x40 mm izdelane iz posebne nerjaveče kirurške jeklene trojno polirane žice za dodatno trdnost pri uporabi • Jekleni del igle je s posebno tehnologijo vstavljen popolnoma v sredino držala za netravmatsko vstavitev igle • Barvno kodirano ergonomsko oblikovano držalo za varno in priročno uporabo iz lahkega, okolju prijaznega polipropilena • Pakiranje 100 kos sterilnih igel za enkratno uporabo, samostojno pakirane v blistrih po 5 kos skupaj | kos | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 188
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
GRIPER IGLA | Igla mora biti na voljo v različnih velikostih, 19G, 20G in 22G. Na embalaži morajo biti tudi barvne oznake za različne debeline igel. Vse igle morajo biti različnih dolžin (16,19, 25, 32 mm). Igla mora biti nesilikonizirana, imeti mora zaščito in varnostni zvočni mehanizem kateri prepreči in opozori, da je konica igle zaklenjena, ko iglo izvlečemo iz septuma porta, podloga mora biti iz neabsorbcijske gobe. To nam obenem tudi onemogoči, da pride do neželjenih vbodovs konico igle, ki je kontaminirana. Baza igle mora biti prozorna, da lahko opazujemo mesto vboda. Imeti mora mehko podlogo katera se elpo prilega koži bolnika. Ne sme vsebovati lateksa. Dovoljena mora biti uporaba lipidov in Taxola. Igle morajo biti MRI in CT kompatibilne do 3 Tesla.
19 G x 19 mm |  | kom | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 G x 25 mm |  | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 G x 32 mm |  | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 G x 16 mm |  | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 G x 19 mm |  | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 G x 25 mm |  | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 G x 32 mm |  | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 G x 16 mm |  | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 G x 19 mm |  | kom | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 G x 25 mm |  | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22G x 32 mm |  | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 189
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
METULJČKI - SET ZA ODVZEM KRVI OTROKOM
z avtomatskim varnostnim sistemom | Set za odvzem krvi (metuljček) z avtomatskim varnostnim sistemom, ki se aktivira ko je igla še v veni, dimenzije 0,6x19mm (23G), dolžina katetra 18 cm, za težavne odvzeme krvi (otroci, starostniki,…). Predložiti je potrebno dokazila proizvajalca, kjer je razvidno, da je konica igle dizajnirana na način, da povzroča minimalno nelagodje za bolnika ter da debelina igle (23G) ne kompromitira kakovost vzorca (dober pretok, zmanjšan vpliv na pojav hemolize,..). | kom | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
z ročnim varnostnim mehanizmom | Set za odvzem krvi (metuljček) z ročnim varnostnim mehanizmom dimenzije 21G (0,8x19mm), dolžina katetra 18 cm z luer adapterjem. Metuljčki v drugih dimenzijah, in sicer: 23G (0,8x19mm), z dolžino katetra 18 cm ali 30 cm 25G (0,5x19mm), z dolžino katetra 18 ali 30 cm | kom | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št. 190
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
LINIJA FILTER | 1,2 mm filter, ki omogoča filtriranje lipidnih emulzij in učinkovito odstranjuje lipide, glive, zrak in delce. Odstranjuje glive, spore in delce. Z integriranim zračnim filtrom za odzračevanje, s katerim se preprečuje verjetnost zračne embolije in motnje pretoka. luer lock na obeh straneh filtra. filtracijska površina 4-5 cm2, polnilni volumen filtra do 1 ml, najvišji pritisk, ki ga zdrži ohišje filtra je vsaj 3 bare, pretok je ≤ 10 ml/min. ne vsebuje PVC , lateksa, pirogenov in DEHP. UPORABEN DO 24 UR. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## sistem inf.
Zap. št. 191
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sistemi - infuzijski, transfuzijski
Sistemi infuzijski | ISO standard 8536-4z dvokanalno iglo, noben del sistema ne sme vsebovati lateksa, filter za delce je velik 15 mikronov, dolg 150 do 200cm, nastavek LL , mehka komora iz materiala kjer se na steni ne nabirajo zračni mehurčki, odzračevalnik odporen na bakterije, Eurocap | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 192
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Infuzijski sistem z merilno bureto
Infuzijski sistem z merilno bureto enakovredno kot DOSIFIX | • Primerna za gravitacijsko infuzijo • Aplikacijska komora z volumnom 150 ml in fino graduacijo • Odzračevalnik odporen na bakterije, Eurocap • Avtomatski zaporni ventil za preprečevanje zračne embolije • Transparentna kapljična komora z mikro kapalko, 60 kapljic = 1 ml (+- 0,1 ml) • Fleksibilen, mehkejši spodnji del kapljične komore za lažje rokovanje • 15 µm infuzijski filter tekočine kot sestavni del kapljične komore • 2 stiščka za dobro regulacijo hitrosti pretoka z delom na katerega se lahko fiksira infuzijska linija • Mehka in jasna PVC infuzijska linija z lumnom 3 x 4,1 mm, z dolžino 150 cm (skupna dolžina sistema je 180 cm), brez DEHP • Odporen na tlak max. 400 mm HG (0,5 bar) • Y dostop • Tesen luer lock dostop za preprečevanje odstopanja | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 193
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sistem za infuzijsko črpalko Agilia Volumat MC
Sistem za infuzijsko črpalko Agilia Volumat MC | Kompatibilo z infuzijsko črpalko Agilia Volumat MC. Dolžina sistema 270 cm | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 194
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sistemi infuzijski, transfuzijski
Sistem za natančno doziranje (enakovredno kot npr. Exadrop sistem) | dvokanalna igla, možnost nastavitve pretoka med 5 in 250 ml/h; transparentna kapljalna komora, mehak spodnji del kapljalne komore z obročkom na sredini, stišček za regulacijo pretoka z možnostjo fiksacije infuz.linije in shranitve igle; enostavna nastavitev pretoka infuzije ter nadaljevanja inf. ob prekinitvah, luer-lock nastavek, dolžina cca 150-200cm, brez lateksa in DEHP, omogočati mora uporabo sistema pri pediatričnih pacientih | kos | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem transfuzijski | dvolkanalna igla, dolžina 150 cm, transparentna kapljalna komora, mehak spodnji del, obroček na sredini za boljši oprijem, stišček za regulacijo pretoka z možnostjo fiksacije inf. linije in shranitve dvokanalne igle, filter za delce velikosti 200 mikronov , površina filtra 10 cm2; luer - lock nastavek, brez lateksa in DEHP | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sistem infuzijski z dvolkanalno iglo 3 - dnevni( enakovredno npr.Braun Intrafix Safeset Basic) | brez latexa, filter za delce 15 mikronov, dolžina cca 180-200cm, transparentna kapljaljna komora z mehkim spodnjim delom in obročkom na sredini za boljši oprijem, nastavek luer-lock, filter, ki ob izteku preprečuje prehod zraka v sistem, zaščitni zamašek na LL nastavku vsebuje membrano, ki ne dopušča prehoda tekočine (ob odzračevanju inf.sist.prepušča zrak, ne pa tekočine-ni izgube zdravila), stišček za regulacijo pretoka z možnostjo fiksacije inf.linije in shranitve dvokanalne igle, brez lateksa in DEHP | kos | 32500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem infuzijski za infuzomat Space line (Braun) | Kompatibilen z infuzijskimi črpalkami proizvajalca B.Braun ;kot npr. Braun 8700036SP, brez lateksa in DEHP | kos | 4700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem transfuzijski za infuzomat Space line (Braun) | Kompatibilen z infuzijskimi črpalkami proizvajalca B.Braun ;kot npr. Braun 8270066SP, brez lateksa in DEHP | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem infuzijski za enteralno prehrano za steklenico, kompatibilen z Infusomat Space enokanalno infuzijsko črpalko ter Infusomat fmS enokanalno inf. Črpalko (podobno, kot npr.Type "enteral nutrition" 8250898SP) | Brez latexa, gumijast pokrov, ki zagotavlja tesnenje steklenice, dolžina sistema 220cm, transparentna kapljalna komora za lažji nadzor pretoka, mehak spodnji del kapljalne komore za lažje rokovanje, obroček na sredini kapljalne komore za nastavitev kapljičnega senzorja, stišček za regulacijo pretoka z možnostjo fixacije infuzijske linije in shranitve dvokanalne igle (po uporabi), silikonski črpalni predel dolžine 8 cm, sponka za preprečevanje neželjenega prostega pretoka ob odprtju vrat infuzomata, Y razvod z luer nastavkom, nastavek za sonde (ni mogoča povezava z IV dostopi, brez lateksa in DEHP | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistem infuzijski za enteralno prehrano z multikonektorjem za vrečke in steklenice/plastenke kompatibilen z Infuzomat Space enokanalno infuzijsko črpalko ter Infusomat fmS enokanalno inf. Črpalko (podobno, kot npr. Type enteral nutrition 8250857 SP) | Brez latexa, multikonektor za vrečke in steklenice/plastenke, plastični nosilec za obešanje steklenice/plastenke na infuzijsko stojalo, dolžina sistema 320/215cm, transparentna kapljalna komora za lažji nadzor pretoka, mehak spodnji del kapljalne komore za lažje rokovanje, obroček na sredini kapljalne komore za nastavitev kapljičnega senzorja, stišček za regulacijo pretoka z možnostjo fixacije infuzijske linije in shranitve dvokanalne igle (po uporabi), silikonski črpalni predel dolžine 8 cm, sponka za preprečevanje neželjenega prostega pretoka ob odprtju vrat infuzomata, Y razvod z luer nastavkom, nastavek luer s konektom za sonde in zaščitnim pokrovom , brez lateksa in DEHP | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sistem z UV zaščito | Infuzijski sistem oranžne barve, ki nudi zaščito fotosenzibilnim zdravilom, do 520 nm valovne dolžine svetlobe. Sistem je popolnoma transparenten, kar omogoča dobro vidljivost morebitnih delcev ali zračnih mehurčkov. Sistem z dvokanalno iglo, predstavlja v skladu s smernicami NIOSH 2004 popolnoma zaprt infuzijski sistem, uporaben do 72 ur. vsebuje antibakterijski, zračni filter, brez lateksa, brez PVC, brez DEHP. kapljična komora je dvodelna, iz zgornjega tršegadela in spodnjega mehkejšega dela za lažjo polnitev komore. značilen zelen obroč na sredini omogoča dober oprijem. komora ne vsebuje PVC. na dnu kapljične komore se nahaja AIRSTOP filter, hidrofilna membrana, ki preprečuje vstop zraka in drugih kontaminant v infuzijski sistem, tudi ko infuzija teče. filter za delce 15 mikronov. dolžina sistema 180 cm, nastavek LL, zaščitni zamašek na LL konektu v celoti pokrije LL konekt, vsebuje hidrofobno membrano primestop, ki ne prepušča prehoda tekočine in kontaminant, ob odzračevanju infizijskega sistema prepušča zrak, ne pa tekočin- ni izgube zdravila. infuzijski sesitem se tako samodejno odzračuje. stišček ima možnost shranitve dvokanalne igle, možnost fiksacije infuzijske linije na stišček. kat. št.: 4063121 | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sistem z dvokanalno iglo | Predstavlja v skladu s smernicami NIOSH 2004 popolnoma zaprt infuzijski sistem, uporaben do 96 ur, vsebuje antibakterijski, zračni filter. Brez lateksa, PVCja in brez DEHP. Kapljična komora je dvodelna, iz tgornjega tršega dela in spodnjega mehkejšega dela za lažjo polnitev komore. Značilen zelen obroč na sredini omogoča deber oprijem. Nad kapljično komoro je stišček in brezigleni konekt, ki omogoča spiranje sistema po aplikaciji zdravila z brizgo, ali aplikacijo zdravi preko sekundarnega sistema. Na dnu kapljične komore se nahaja AIRSTOP filter, hidrofilna membrana, ki preprečuje vstop zraka in drugih kontaminant v infizisjki sistem, tudi ko infuzija teče. Filter za delce 15 mikronov, dolžina sistema 180 cm, nastavek LL vsebuje nepovratno valvulo BCV. Zaščitni zamašek na LL konektu v celoti pokrije LL konekt, vsebuje hidrofobno membrano PRIMESTOP, ki ne dopušča prehoda tekočine in kontaminant, infuzijski sistem se samodejno odzrači. Stišček ima možnost shranitve dvokanalne igle, možnost fiksacije infizijske linije na stišček | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 195
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
COMBI – STOPPER
COMBI – STOPPER | Zamašek kombiniran za i.v. kanal ali za infuzijski sistem, Luer lock nastavek (moški/ženski), Ne vsebuje lateksa, Ne vsebuje PVC-ja, Rdeče barve | kos | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 196
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Podaljšek za i.v.kanilo za novorojenčke
Podaljšek za i.v.kanilo za novorojenčke | Priključek z malim premerom, prozoren, s stiščkom, z luer zamaškom, enakovredno REF: 011-MC3302 | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 197
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Brezigelni konekti
BREZIGELNI KONEKTI OZ. SPLIT SEPTUM ZAPRT PREKATNI VENTIL | brezigelni konekt, majhen, lahek, popol.prosojen; omogoča vidljivost in spremlj.pretoka skozi pripom., enostavna zgradba (ohišje+silikon); gladka vstopna površina, ki se enostavno očisti in je brez špranj, brez notranjih mehanizmov, raven tok tekočine, komp. z lipidi in krvjo, zelo dobra pretočnost; min 525ml/min-lahko se uporabi tudi pri dializi, kot npt. BD kat. št. 385100. | kos | 8700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-potni petelinček z brezigelnim konektom |  | kos | 2100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 198
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sistem za gretje krvi in infuzijske tekočine
Sistem za gretje krvi in infuzijske tekočine | L-70 sistem za gretje krvi in infuzijske tekočine, mora biti kompatibilen z HOT LINE napravo. Vsebovati mora ventil za odstranjevanje mikromehurčkov. | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 199
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Potrošni material za izvajanje CT preiskav
infuzijska linija 250 cm |  | kos | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
infuzijska linija za celodnevno uporabo |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 200
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
EXADROP SAFESET
| Infuzijski sistem z vgrajenim regulatorjem pretoka za precizno dovajanje zdravil. Infuzijski sistem ima dvodelno kapljično komoro (zgornji del trd, spodnji mehek za natančno polnjenje), vmes je obroček za dober oprijem komore. Kapljična komora vsebuje dvokanalno iglo, zračno-bakterijski filter in 15 µm delčni filter in membrano, ki ne prepušča zraka v sistem, ko infuzijska steče. Bel okrogel regulator se nahaja na zeleni podolgovati cevki, ki obdaja infuzijsko linijo in tako omogoča dober oprijem in natančno nastavitev pretoka z eno roko. Je natančno kalibriran, omogoča nastavitev pretoka od 10 do 250 ml/h in omogoča hitro ter enostavno spremembo pretoka med dovajanjem, če je to potrebno. Regulator je nameščen izven dosega pacienta. Pretok je neodvisen od infuzijske linije in se ne more spremeniti sam od sebe tekom dovajanja (odstopanje ≤5 %). Infuzijska linija je mehka, transparentna, iz PVC, lumen 3 x 4,1 mm, dolžine 180 cm in brez DEHP. Na njej se nahaja tudi stišček. Luer lock nastavek z pokrovčkom, ki nastavek v celoti prekrije, vsebuje pa primestop membrano za samoodzračevanje sistema brez odpiranja linije. | kos | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 201
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Ekstenzijske valve - podaljšek z nepovratnim ventilom, dolžina 200mm |  | kos | 3700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## i.v. kanile
Zap. št. 202
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Centralni venski katetri
Centralni venski kateter | dvolumenski, 7F , 30cm, proksimalni lumen 18 GA -1370 ml/h; distalni lumen 14 GA ,pretok 3950 ml/h, iz poliuretanaimeti mora ločen Y konekt za lažje uvajanje vodilne žice in katetra, imeti mora oster dilatator | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centralni venski kateter | trolumni , 7F, 30 cm, 16 GA ; 2 x 18 GA , iz poliuretana | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 203
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
IV KANILE DVOVHODNE Z VARNOSTNIM MEHANIZMOM – POLIURETAN (a 50)
Zelo ostra igla - manjša bolečina pri uvajanju. Instaflash tehnologija - dodatna luknjica v igli omogoča takojšnjo indikacijo povratka krvi, takoj po vstopu v žilo. Pasivni varnostni mehanizem, ki popolnoma obda konico igle in tako preprečuje vbodne incidente in kapljično razpršitev krvi. Posebna folija onemogoča kontakt tudi po vsej dolžini uporabljene igle. Kateter je iz posebnega biomateriala (Vialon), ki se dokazano v telesu zmehča za do 70% in zato zmanjša možnost zapletov ter podaljša čas vstavljenosti. Dodaten port z zamaškom, ki se ob rahlem dotiku avtomatsko zapre s slišnim klikom. Krilca so dobro gibljiva in se enostavno pritrdijo. Brez lateksa. Sterilno pakiran, za enkratno uporabo. Kompatibilen z Luer Lock nastavki. CE oznaka.
Kanila dvovhodna 22G modra 0,9 x 25 mm |  | kos | 8700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kanila dvovhodna 20G roza 1,1 x 32 mm |  | kos | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kanila dvovhodna 18 G zelena 1,3 x 32 mm |  | kos | 24000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kanila dvovhodna 18 G zelena 1,3 x 45 mm |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16G siva (1,8 x 45 mm) pretok | Dovoljeno odstopanje: premer +0,01 mm, dolžina +5mm, pretok +/-5% | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14G oranžna(1,8 x 45 mm) pretok 270ml/min | Dovoljeno odstopanje: premer +0,01 mm, dolžina +5mm, pretok +/-5% | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kanila za injeciranje kontrastnega materiala z večjimi pretoki 22 G modra | Varnostni mehanizem, ki preprečuje možnost vboda. Vsebuje sistem ki omogoča hitro potrditev uspešnega uvajanja v veno - dodatno luknjico v igli. Kateter je iz poliuretana, ki se dokazano v žili zmehča za do 70%, zmanjša možnost nastanka flebitisa. Omogoča difuzen tok tekočine, kar je ključno za zagotavljanje večjih pretokov (max. CT pretok 6,5 ml/sec), omogoča injiciranje z injektomati (pritisk 325 psi). Kateter je radioneprepusten; brez lateksa; ima oznako CE; je sterilno pakiran. |  | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 204
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kanile (venozne)
Kanila venozna 26G |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 205
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Obliži za pričvrstitev I.V. kanile, odstopanje +/-1cm
Sterilni obliž za pričvrstitev intravenozne kanile 8 x 6 minimalne dimenzije | iz samolepilnega neprozornega materiala, ki se dobro prilega koži in ne povzroča alergij. podobno kot viva pore | kos | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 206
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kanile (venozne)
i.v. kanila s portom (nepovratna valvula) za dodajanje zdravil material poliuretan stene kanile so tanke (hitrejši pretok), gladke plastični del kanile ima po celi dolžini 4 radiopačne linije posebna »backcut« konica igle (zmanjšuje poškodbo tkiva ob vbodu) konica igle je 3X brušena fleksibilna krilca brez robov omogočajo enostavno in varno pritrditev kanile kanila ob sestavnih delih dobro tesni kanila dobro drsi skozi kožo plastični del mandrena popolnoma zapolni vhod v kanilo barvni indeks dimenzij po evropskih standardih(podobno kot npr. Vasofix Certo)i.v. kanila s portom (nepovratna valvula) za dodajanje zdravil material poliuretan stene kanile so tanke (hitrejši pretok), gladke plastični del kanile ima po celi dolžini 4 radiopačne linije posebna »backcut« konica igle (zmanjšuje poškodbo tkiva ob vbodu) konica igle je 3X brušena fleksibilna krilca brez robov omogočajo enostavno in varno pritrditev kanile kanila ob sestavnih delih dobro tesni kanila dobro drsi skozi kožo plastični del mandrena popolnoma zapolni vhod v kanilo barvni indeks dimenzij po evropskih standardih(podobno kot npr. Vasofix Certo)
16G - 1,7 X 50, pretok 196ml/h | Dovoljeno odstopanje: premer +0,01 mm, dolžina +5mm, pretok +/-5% | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18G - 1,3 X 45, pretok 96ml/h | Dovoljeno odstopanje: premer +0,01 mm, dolžina +5mm, pretok +/-5% | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20G - 1,1 X 33, pretok 61ml/h | Dovoljeno odstopanje: premer +0,01 mm, dolžina +5mm, pretok +/-5% | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22G- 0,9 X 25, pretok 36ml/h | Dovoljeno odstopanje: premer +0,01 mm, dolžina +5mm, pretok +/-5% | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24G- 0,7 X 19, pretok 22ml/h | Dovoljeno odstopanje: premer +0,01 mm, dolžina +5mm, pretok +/-5% | kos | 2900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 207
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kanila arterialna
Kanila arterialna 20G | LL,z vstavljeno napravo za vklop in izklop material teflon, s Floswitch sistemom, ki preprečuje povraten tok krvi in zmanjša tveganje za zračno embolijo in potencialno kontaminacijo zdravstvenega osebja s pacientovo krvjo (enakovredno npr.Becton Dickinson ) | kos | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 208
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PEDIATRIČNE IV KANILE
enovhodna IV kanila, ki se uvaja z enako tehniko kot dvovhodna, vialon, 24G (0,7 X 19 mm), rumena, minimalni pretok 19 ml/min. | zelo ostra igla z dodatnim držalom, ki olajša uvajanje, Instaflash tehnologija - dodatna luknjica v igli, material vialon, dobro gibljiva krilca, sterilno pakiran, za enkratno uporabo, kompatibilen z Luer in Luer Lock nastavki, CE oznaka. | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
enovhodna IV kanila, ki se uvaja z enako tehniko kot dvovhodna, vialon, 26G (0,6 X 19 mm), vijolična, minimalni pretok 14ml/min. | zelo ostra igla, z dodatnim držalom, ki olajša uvajanje, Instaflash tehnologija - dodatna luknjica v igli za takojšnjo indikacijo povratka krvi za hitro potrditev uspešnega uvajanja takoj po vstopu v žilo. material vialon dobro gibljiva krilca, sterilno pakiran, za enkratno uporabo, kompatibilen z Luer in Luer Lock nastavki, CE oznaka. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Enovhodna IV kanila, z integriranim varnostnim mehanizmom, ki se avtomatsko sproži, ko iglo izvlečemo do konca, hipna indikacija povratka krvi, vialon, 24G (0,7 X 19 mm), rumena, minimalni pretok 21 ml/min. | Pasivni varnostni mehanizem na igli, ki preprečuje vbodne incidente in izpostavljenost krvi. Dodatna luknjica v igli omogoča takojšnjo indikacijo povratka krvi, takoj po vstopu v žilo. Kateter je iz posebnega biomateriala (Vialon), sterilno pakiran, za enkratno uporabo, kompatibilen z Luer in Luer Lock nastavki, CE oznaka | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 209
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Venozne kanile
Venozne kanile pediatrične | - i.v. kanila 24 G s portom (nepovratna valvula) za dodajanje zdravil, ki mora biti postavljen centralno glede na krilca, da onemogoča premikanje kanile med injiciranjem učinkovin - zamašek na portu za dodajanje zdravil se ob zasuku za 180° zaklene (preprečevanje infekta) - material poliuretan - stene kanile so tanke, gladke (omogoča hitrejši pretok), - kanila dobro drsi skozi kožo - poliuretanski del kanile ima po celi dolžini radiopačne linije - konica igle je brušena tako, da omogoča uvajanje i.v.kanile pod različnimi koti s trikuspidalno incizijo, kar omogoča lažjo vstavitev kanile, zmanjšuje poškodbo tkiva ob vbodu, s tem omogoča hitrejše celjenje vbodne rane in zmanjšuje nevarnost infekcije - kanila mora imeti dvojni indikator položaja kanile med vstavljanjem - Kanila ima mikroporozni hidrofobični filter ali hidrofobično membrano, ki omogoča hiter refluks krvi in preprečuje nevarnost kontaminacije. - fleksibilna krilca brez ostrih robov omogočajo enostavno in varno pritrditev kanile - fleksibilna krilca imajo luknjice, ki omogočajo zračenje kože pod kanilo - krilca so na kanilo pritrjena pod kotom kar omogoča lažjo nastavitev infuzijskega sistema ali brizgalke - kanila ob sestavnih delih dobro tesni - plastični del mandrena popolnoma zapolni vhod v kanilo - barvni indeks dimenzij po evropskih standardih | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 210
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
I.V. kanila z metuljčkom in ekstenzijsko cevjo
I.V. kanila z metuljčkom in ekstenzijsko cevjo, dvovhodna; 22G (0,9 x 19 mm), z varnostnim mehanizmom. Kateter je prilagojen za subkutano injiciranje (npr. kot Safety Intima). | Kateter je iz posebnega biomateriala (Vialon), ki se dokazano v telesu zmehča za do 70% in zato zmanjša možnost zapletov ter podaljša čas vstavljenosti. Vgrajena ekstenzijska cev, na kateri je stišček, s katerim lahko reguliramo pretok. Varnostni mehanizem, ki se sproži, ko izvlečemo iglo iz kanile in popolnoma obda iglo ter preprečuje vbode. Y nastavek na ekstenzijski cevki z Luer Lok zaključkom. Velika, mehka krilca. 0,9x19mm, 22G | kos | 1150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 211
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Pokrovček za razkuževanje brezigelnih konektov
Pokrovček z 70% isopropyl alkoholom za razkuževanje brezigelnih konektov | Zaradi lažjega rokovanja, mora biti celoten pokrovček posamično sterilno zapakiran v sekundarno ovojnino. Pokrovček mora imeti certifikat, da je kontinuirano učinkovit , do 7 dni, če je ta, neprekinjeno nastavljen pri pacientu. | kos | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 212
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Spray za odstranjevanje medicinskih obližev | Odstranjevalec - spray za odstranjevanje medicinskih obližev oz. lepil, deluje na vse vrste obližev in lepil. Koži prijazno in spodbuja celjenje ran. Primeren za majhne otroke in osebe s tanko in občutljivo kožo, enakovredno Limisan Pro | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 213
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
STERILNI OBLIŽI ZA FIKSACIJO KANIL-OTROŠKI
STERILNI OBLIŽI ZA FIKSACIJO KANIL-OTROŠKI | Enakovredno FLEBOFIX | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 214
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PRIPOMOČKI ZA NAZOGASTRIČNIO SONDO IN KATETROV
1.OBLIŽ ZA FIKSACIJO NAZOGASTRIČNE SONDE, ( DIM: S ) | Obliž mora omogočati varno fiksacijo in lažje vzdrževanje higiene ter zmanjševati tveganje nastanka RZP-ja, maceracije kože. Namestitev in odstranitev obliža mora biti enostavna. | kom | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 215
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLIŽ ANTIMIKROBEN ZA FIKSACIJO KATETROV, PREKLAN
1.OBLIŽ ZA FIKSACIJO KATETROV, ANTIMIKROBEN, DIM. (7,5-9,5 X 10,5-12,5) CM, I.V. | 2%CHG v hidrogelni blazinici, ki ima veliko sposobnost vpijanja izcedka, vpija počasi in zadrži tekočino, ima hiter antimikroben učinek. Obliž je prozoren, kar omogoča nadzor vbodnega mesta, menjava na 7-10 dni. Za lažje nameščanje mora imeti okvirček. | kom | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 216
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Lepilo za CVK
Lepilo za CVK | 1. Deklarirana (FDA) uporaba pri fiksaciji CVC katetrov, PIC katetrov, midline, IV kanil, epiduralnih katetrov in drenažnih katetrov. 2. Dokazano preprečuje okužbe povezane z vstavitvijo katetrov (po aplikaciji uniči vse gram+ in gram- bakterije, viruse in glive). 3. Ima dokazano hemostatsko delovanje. 4. 100% preprečuje premikanje katetrov. 5. Dokazano preprečuje nastanek dekubitusov. 6. Dokazano ohranja vbodno mesto vlažno. 7. Temperatura polimerizacije nižja od 30*C. 8. Dokazano deluje hidrofobno – po vstavitvi in fiksaciji katetra lahko preko vbodnega mesta polijemo vodo in vodne raztopine brez, da bi to kakorkoli vplivalo na kateter, lepilo ali ne nazadnje na okužbo pacienta. 9. Aplikator je ergonomsko oblikovan za enostavno rokovanje in natančno doziranje fiksatorja. | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 217
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Priključki in podaljški
DVOKANALNI PRIKLJUČEK Z DVEMA STIŠČKOMA | Sistem je brez lateksa, fleksibilna cev, lumen od 2,8 do 4,0 mm, dva priključka s stiščki, filter, ki preprečuje kontaminacijo, zaščita nastavkov | kos | 2700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŠTIRIKANALNI PRIKLJUČEK | Sistem je brez lateksa, fleksibilna cev, lumen od 2,8 do 4,0 mm, štirje priključki s stiščki, filter, ki preprečuje kontaminacijo in zaščita nastavkov | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KANILA PRETOČNA PVC Z ZRAČNIM FILTROM | 0,2 MIK za zadrževanje aerosolov, bakterielni filter 5mikronov, z zamaškom, brez lateksa, LL | kos | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PETELINČEK ZA I.V KANAL | Tropotni petelinčki, brez lateksa. | kos | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SISTEM ZA ODVZEM KRVI | Sistem je brez lateksa, dolžina cca 80 cm, na enem koncu dvojno brušena igla z lumnom 1,2 mm in s ščitnikom, na drugem koncu dvojno brušena igla z lumnom 2,5 mm s ščitnikom | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAMAŠEK LUER-LOCK ZA INJICIRANJE | Zamašek in membrana ne vsebujeta lateksa, enakovredno TIK, kat. št. 2157 | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
NASTAVEK ZA IGLE ZA VAKUUMSKI ODVZEM KRVI (nastavek ustreza obema premeroma epruvet | PVC, NA NAVOJ, ZA EPRUVETE Z 13mm in 16mm premera | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št. 218
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLIŽ ZA PRITRDITEV I.V. KANALA - PROZOREN
OBLIŽ ZA PRITRDITEV I.V KANIL - PROZORNI, dim. (4-5 x 5-6)cm | Obliž mora biti: prozoren, kar omogoča stalen nadzor nad vbodnim mestom, neprepusten za bakterije in mikroorganime. Zagotavljati mora sterilno bariero po celotni površini. Imeti mora trakca za dodatno fiksacijo in možnost označitve datuma nastavitve. Namestitev obliža mora biti enostavna. | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
OBLIŽ ZA PRITRDITEV I.V KANIL - PROZORNI, dim. (6-8 x 7,5-9,5)cm | Obliž mora biti: prozoren, kar omogoča stalen nadzor nad vbodnim mestom, neprepusten za bakterije in mikroorganime. Zagotavljati mora sterilno bariero po celotni površini. Imeti mora trakca za dodatno fiksacijo in možnost označitve datuma nastavitve. Krilca, ki objamejo kanilo morajo biti dolga najmanj 4,5cm. Namestitev obliža mora biti enostavna. | kom | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## katetri
Zap. št. 219
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
EMBOLECTOMY KATETER
2F BALON PREMERA 4.5MM, VOLUMNA 0.05ML, DOLŽINE 40 IN 60 CM | ENOLUMNI EMBOLEKTOMSKI KATETER IZ PEBAX MATERIALA, RADIOPAČEN, ENO SVETLINSKI, OZNAČEVALCI GLOBINE NA 10 CM, Z MOČNIM REZISTENTNIM BALONOM IZ LATEXA , KONCENTRIČEN ZA PROGRESIVNO INFLACIJO. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3F, BALON PREMERA 8.0MM, VOLUMNA 0.20 ML, DOLŽINE 40 IN 80 CM |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4F, BALON PREMERA 10.5MM, VOLUMNA 0.75 ML, DOLŽINE 40 IN 80 CM |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5F, BALON PREMERA 13.0MM, VOLUMNA 1.50ML, DOLŽINE 40 IN 80 CM |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6F, BALON PREMERA 13.5MM, VOLUMNA 1.60, DOLŽINE 80 CM |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7F, BALON PREMERA 14.0MM, VOLUMNA 1.75ML, DOLŽINE 80CM |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 220
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
LEPILO ZA FIKSACIJO KATETROV
| Lepilo za fikasacijo katetrov/kanile (CVC; PICC; midline, arterijski, periferni, epiduralni, dializni): kemijska sestava z kombinacijo 20% NBCA (n-butilcianoakrilat) in 80% CA(2 - oktil-cianoakrilat), ki v stiku z elektrolistsko raztopino ali biološko snovjo tvorita polimer v obliki tankega neprepustljivega elastičnega gfilma, ki predstavlja antimikrobno, antibakterijsko, antinbaktericidno in protiglivično zaščito vbodnega mesta. Lepilo mora delovati hemostatsko in hidrofobno. Aplikator mora biti ergonosmkso oblikovan, da omogoča enostavno rokovanje in natančno doziranje. Aplikator naj vsebuje do 0,15 ml lepila. Pakiranje aplikatorja naj bo v sterilnem ovoju, pakiranje 50 kom. Shranjevanje na sobni temparaturi. Omogočati mora enostavno odstranjevanje z npr. alkoholom. | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 221
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Katetri aspiracijski z regulacijo vleka
Katetri aspiracijski z regulacijo vleka, minimalne dolžine 53 cm, maksimalne dolžine 58 cm: | Kateter aspiracijski z nastavkom, ki omogoča regulacijo vleka CH 6 | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kateter aspiracijski z nastavkom, ki omogoča regulacijo vleka CH 8 | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kateter aspiracijski z nastavkom, ki omogoča regulacijo vleka CH 10 | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kateter aspiracijski z nastavkom, ki omogoča regulacijo vleka CH 12 | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kateter aspiracijski z nastavkom, ki omogoča regulacijo vleka CH 14 | kos | 3300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kateter aspiracijski z nastavkom, ki omogoča regulacijo vleka CH 16 | kos | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 222
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Katetri aspiracijski brez regulatorja vleka iz medicinskega PVC-ja
Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom CH 6 | Cilindrična, centralna odprtina. Imeti morajo 2 stranska očesca. Sterilno pakiranje. Dolžina minimalno 53 cm, maksimalna dolžina 58 cm | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom CH 8 |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom CH 10 |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom CH 12 |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom CH 14 |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter aspiracijski z lijakastim nastavkom CH 16 |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 223
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set za nastavljanje umbilikalnega katetra - sterilni |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 224
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Centralno venski katetri
Centralno venski kateter 1-svetlinski, 6F 14G x 20 cm | CVC kateter, 1L, 20cm, svetlina 14G; SET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, vodilna žica 0,032'', dolžine 60cm, raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje in ECG označbami, uvajalna igla 18G x 6,35cm. MATERIAL: iz fleksibilnega poliuretana, ki se zmehča ''in situ'', z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Noben del ne vsebuje lateksa. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjša tveganje perforacije žile. Stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo, prozoren podaljšek s stiščkom. Pretok (14G) 5710 ml/h. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centralno venski kateter 1-svetlinski, 5F, 16G x 20 cm | CVC kateter, 1L, 5F, 20cm, svetlina 16G; SET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, vodilna žica 0,032'', dolžine 60cm, raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje in ECG označbami, uvajalna igla 18G x 6,35cm. MATERIAL: iz fleksibilnega poliuretana, ki se zmehča ''in situ'', z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Noben del ne vsebuje lateksa. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjša tveganje perforacije žile. Stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo, prozoren podaljšek s stiščkom. Pretok (16G) 2498 ml/h. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centralno venski kateter 2-svetlinski, 7F, 14/18G, 20 cm | CVC kateter, 2L, 7F, 20cm, svetline 14/18G; SET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, vodilna žica 0,032'', dolžine 60cm, raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje, uvajalna igla 18G x 6,35cm. Raulerson brizga 5ml z votlim batom za uvajanje vodilne žice v lumen žile neposredno skozi brizgo, brez tveganja zračne embolije. MATERIAL: iz fleksibilnega poliuretana, ki se zmehča ''in situ'', z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Noben del ne vsebuje lateksa. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjša tveganje perforacije žile. Stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo, prozorni podaljški različno oddaljeni od konice katetra, s stiščkom na vsakem kraku. Pretok: distal (14G) 5337 ml/h, proximal (18G) 1453 ml/h. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centralno venski kateter 2-svetlinski, 7F, 16/16G, 30 cm | CVC kateter, 2L, 7F, 30cm, svetline 16/16G; SET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, vodilna žica 0,032'', dolžine 68cm, raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje in ECG označbami, uvajalna igla 18G x 6,35cm. MATERIAL: iz fleksibilnega poliuretana, ki se zmehča ''in situ'', z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Noben del ne vsebuje lateksa. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjša tveganje perforacije žile. Stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo, prozorni podaljški različno oddaljeni od konice katetra, s stiščkom na vsakem kraku. Pretok: distal (16G) 1917 ml/h, proximal (16G) 2000 ml/h. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centralno venski kateter 3-svetlinski, 7F, 16/18/18G, 20 cm | CVC kateter, 3L, 7F, 20cm, svetline 16/18/18G; SET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, vodilna žica 0,032'', dolžine 60cm, raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje, uvajalna igla 18G x 6,35cm. Raulerson brizga 5ml z votlim batom za uvajanje vodilne žice v lumen žile neposredno skozi brizgo, brez tveganja zračne embolije. MATERIAL: iz fleksibilnega poliuretana, ki se zmehča ''in situ'', z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Noben del ne vsebuje lateksa. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjša tveganje perforacije žile. Stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo, prozorni podaljški različno oddaljeni od konice katetra, s stiščkom na vsakem kraku. Pretok: distal (16G) 2656 ml/h, medial (18G) 1245 ml/h, proximal (18G) 1328 ml/h. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centralno venski kateter 3-svetlinski, 7F, 16/18/18G, 30 cm | CVC kateter, 3L, 7F, 30cm, svetline 16/18/18G; SET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, vodilna žica 0,032'', dolžine 68cm, raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje, uvajalna igla 18G x 6,35cm. Raulerson brizga 5ml z votlim batom za uvajanje vodilne žice v lumen žile neposredno skozi brizgo, brez tveganja zračne embolije. MATERIAL: iz fleksibilnega poliuretana, ki se zmehča ''in situ'', z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Noben del ne vsebuje lateksa. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjša tveganje perforacije žile. Stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo, prozorni podaljški različno oddaljeni od konice katetra, s stiščkom na vsakem kraku. Pretok: distal (16G) 2025 ml/h, medial (18G) 896 ml/h, proximal (18G) 955 ml/h. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centralno venski kateter 4-svetlinski, 8,5F, 14/18/18/16G, 20 cm | CVC kateter, 4L, 8,5F, 20cm, svetline 16/14/18/18G; SET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, vodilna žica 0,032'', dolžine 60cm, raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje in ECG označbami, uvajalna igla 18G x 6,35cm. MATERIAL: iz fleksibilnega poliuretana, ki se zmehča ''in situ'', z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Noben del ne vsebuje lateksa. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjša tveganje perforacije žile. Stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo, prozorni podaljški različno oddaljeni od konice katetra, s stiščkom na vsakem kraku. Pretok: distal (16G) 2399 ml/h, medial1 (14G) 4200 ml/h, medial2 (18G) 1104 ml/h, proximal (18G) 1204 ml/h. | kos | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centralno venski kateter 5-svetlinski, 9,5F, 16/14/18/18/18G, 20 cm | CVC kateter, 5L, 9,5F, 20cm, svetline 16/14/18/18/18G; SET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, nitinol vodilna žica 0,032'', dolžine 60cm, raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje in ECG označbami, uvajalna igla 18G x 6,35cm. MATERIAL: iz fleksibilnega poliuretana, ki se zmehča ''in situ'', z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Noben del ne vsebuje lateksa. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjša tveganje perforacije žile. Stranska »ušesca« za pričvrstitev na kožo, prozorni podaljški različno oddaljeni od konice katetra, s stiščkom na vsakem kraku. Pretok: distal (16G) 2988 ml/h, medial1 (14G) 4474 ml/h, medial2 (18G) 1038 ml/h, medial3 (18G) 963 ml/h, proximal (18G) 1204 ml/h. | kos | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centralno venski kateter s prekritjem 3-svetlinski, 7F, 16/18/18G, 20 cm | CVC kateter, 3L, 7F, 20 cm, svetline 16/18/18G; SET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, vodilna žica 0,032'', dolžine 60cm, raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje, z ECG označbami, Raulerson brizga 5ml z votlim batom za uvajanje vodilne žice v lumen žile neposredno skozi brizgo, brez tveganja zračne embolije. MATERIAL: fleksibilen poliuretan, ki se zmehča 'in situ', z oznakami za kontrolo globine vstavitev. Noben del ne vsebuje lateksa. Kateter prekrit z novo generacijo prekritja, ki dokazljivo ščiti pred po gramu-pozitivnimi bakterijami (vključno s S.epidermidis, MRSA in S.aureus), po gramu-negativnimi bakterijami (vključno z enterokoki in sevi Pseudomonas) in fungi (vključno s C. albicans). Zunanja površina katetra in konica spojnega dela impregnirana z baktericidno in fungicidno zaščito (klorheksidin in srebrov sulfadiazin), notranji lumen katetra, spojnega dela, podaljškov in konekcije pa s klorheksidinom. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjšano tveganje perforacije žile. Šivna krilca, prozorni podaljški različno oddaljeni od konice katetra, s stiščkom na vsakem kraku. Pretoki: distal (16G) 2283 ml/h, medial (18G) 913 ml/h, proximal (18G) 996 ml/h. |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centralno venski kateter s prekritjem 4-svetlinski, 8,5F, 16/14/18/18G, 20 cm | CVC kateter, 4L, 8,5F, 20 cm, svetline 16/14/18/18G; SET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, vodilna žica 0,032'', dolžine 60cm, raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje, z ECG označbami, Raulerson brizga 5 ml z votlim batom za uvajanje vodilne žice v lumen žile neposredno skozi brizgo, brez tveganja zračne embolije. MATERIAL: fleksibilen poliuretan, ki se zmehča 'in situ', z oznakami za kontrolo globine vstavitve. Noben del ne vsebuje lateksa. Kateter prekrit z novo generacijo prekritja, ki dokazljivo ščiti pred po gramu-pozitivnimi bakterijami (vključno s S. epidermidis, MRSA in S. aureus), po gramu-negativnimi bakterijami (vključno z enterokoki in sevi Pseudomonas) in fungi (vključno s C. albicans). Zunanja površina katetra in konica spojnega dela impregnirana z baktericidno in fungicidno zaščito (klorheksidin in srebrov sulfadiazin), notranji lumen katetra, spojnega dela, podaljškov in konekcije pa s klorheksidinom. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjšano tveganje perforacije žile. Šivna krilca, prozorni podaljški različno oddaljeni od konice katetra, s stiščkom na vsakem kraku. Pretoki: distal (16G) 2283 ml/h, medial1 (14G) 4316 ml/h, medial2 (18G) 1079 ml/h, proximal (18G) 1162 ml/h. |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Centralno venski kateter s prekritjem 5-svetlinski, 8,5F, 16/14/18/18/18G, 20 cm | CVC kateter, 5L, 8,5F, 20 cm, svetline 16/14/18/18/18G; SET: v setu za uvajanje po Seldinger metodi, vodilna žica 0,032'', dolžine 60cm raven in J vrh s sistemom za enoročno uvajanje, z ECG označbami, Raulerson brizga 5 ml z votlim batom za uvajanje vodilne žice v lumen žile neposredno skozi brizgo, brez tveganja zračne embolije. MATERIAL: fleksibilen poliuretan, ki se zmehča 'in situ', z oznakami za kontrolo globine vstavitve, površina katetra impregnirana z baktericidno in fungicidno zaščito (klorheksidin in srebrov sulfadiazin), ki dokazljivo ščiti pred po gramu-pozitivnimi bakterijami (vključno s S. epidermidis, MRSA in S. aureus), po gramu-negativnimi bakterijami (vključno z enterokoki in sevi Pseudomonas) in fungi (vključno s C. albicans). Noben del ne vsebuje lateksa. KATETER: mehka konica 'blue-flex tip', ki je bolj upogljiva od katetra, da ob stiku z žilno steno povzroča manj draženja, poškodb in zmanjšano tveganje perforacije žile. Šivna krilca, prozorni podaljški različno oddaljeni od konice katetra, s stiščkom na vsakem kraku. Pretoki: distal (16G) 2689 ml/h, medial1 (14G) 4748 ml/h, medial2 (18G) 888 ml/h, medial 3 (18G) 1013 ml/h, proximal (18G) 988 ml/h. |  | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 225
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PICC KATETRI
Kateter PICC 4F, enolumenski | Kateter mora biti iz fleksibilnega radiopačnega poliuretana, ki se ob vstavitvi zmehča in zmanjšuje nastanek tromboz. Je enolumenski, 18G, cm graduiran, gravitacijski pretok 1024 ml/h. Kateter mora imeti reverzno zoženo obliko, ki zapolni mesto vstavitve, preprečuje krvavenje na mestu vstavitve in prepreči knikanje. Na proksimalnem delu katetra mora biti zaklopka (valvula) brez ostrih robov, ki zmanjšuje refluks krvi in omogoča infuzijo ali aspiracijo ter poenostavlja vzdrževanje prehodnosti katetra, zato ne potrebujemo uporabe stiščka. Fleksibilna šivna krilca, kateter je jasno označen. Ne sme vsebovati latexa. Dolžina katera mora biti vsaj 55 cm z možnostjo krajšanja zaradi optimizacije dolžine katetra. Uporabnost za kratkotrajni ali dolgotrajni dostop do centralno venskega sistema, za aplikacijo infuzijskih tekočin, kontrastnega sredstva (omogoča pretok vsaj 5ml/s pri 300psi pritiska), krvnih pripravkov, paranteralne prehrane in zdravil. Omogočati mora uvajanje katetra po Seldingerjevi metodi z uporabo ultrazvoka. Set mora vsebovati: dve uvajalni igli, in sicer eno po sistemu varnostnega intravenskega katera z injekcijskim vhodom 20 G in dolžine vsaj 45mm ter uvajalno iglo vsaj 70mm dolžine, skalpel z ostro konico, držalom in varnostno zaščito, papirnata merilna skala, zapiralne kapice za lumen, brizga luer lock 10-12ml, vodilna žica iz nitinola, dolžine vsaj 450 mm, debeline 0.018, odporna na knikanje, z upogljivim, mehkim proksimalnim delom ter atravmatsko konico iz nerjavečega jekla, šivna krilca, Statlock pripomoček za stabilizacijo katetra. Sistem dilatatorja preko katerega je nameščen ovoj »sheat«, ki se skupaj uvajata v žilo, ovoj po umestivni strga in odstrani, dolžine vsaj 70mm.Set mora biti v dvojnem sterilnem pakiranju z jasnimi oznakami roka sterilnosti; pakiranje 1/1. Enakovredno kot BARD 6194118 | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter PICC 5F, dvolumenski | Kateter mora biti iz fleksibilnega radiopačnega poliuretana, ki se ob vstavitvi zmehča in zmanjšuje nastanek tromboz. Je dvolumenski, 18G, cm graduiran, gravitacijaki pretok 498/498 ml/h. Kateter mora imeti reverzno zoženo obliko, ki zapolni mesto vstavitve, preprečuje krvavenje na mestu vstavitve in prepreči knikanje. Na proksimalnem delu katetra mora biti zaklopka (valvula) brez ostrih robov, ki zmanjšuje refluks krvi in omogoča infuzijo ali aspiracijo ter poenostavlja vzdrževanje prehodnosti katetra, zato ne potrebujemo uporabe stiščka. Fleksibilna šivna krilca, kateter je jasno označen. Ne sme vsebovati latexa. Dolžina katera mora biti vsaj 55 cm z možnostjo krajšanja zaradi optimizacije dolžine katetra. Uporabnost za kratkotrajni ali dolgotrajni dostop do centralno venskega sistema, za aplikacijo infuzijskih tekočin, kontrastnega sredstva (omogoča pretok vsaj 5ml/s pri 300psi pritiska), krvnih pripravkov, paranteralne prehrane in zdravil. Omogočati mora uvajanje katetra po Seldingerjevi metodi z uporabo ultrazvoka. Set mora vsebovati: dve uvajalni igli, in sicer eno po sistemu varnostnega intravenskega katera z injekcijskim vhodom 20 G in dolžine vsaj 45mm ter uvajalno iglo vsaj 70mm dolžine, skalpel z ostro konico, držalom in varnostno zaščito, papirnata merilna skala, zapiralne kapice za lumen, brizga luer lock 10-12ml, vodilna žica iz nitinola, dolžine vsaj 450 mm, debeline 0.018, odporna na knikanje, z upogljivim, mehkim proksimalnim delom ter atravmatsko konico iz nerjavečega jekla, šivna krilca, Statlock pripomoček za stabilizacijo katetra. Sistem dilatatorja preko katerega je nameščen ovoj »sheat«, ki se skupaj uvajata v žilo, ovoj po umestivni strga in odstrani, dolžine vsaj 70mm.Set mora biti v dvojnem sterilnem pakiranju z jasnimi oznakami roka sterilnosti; pakiranje 1/1. Enakovredno kot BARD 6295118 | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter PICC 6F, trilumenski | Kateter mora biti iz fleksibilnega radiopačnega poliuretana, ki se ob vstavitvi zmehča in zmanjšuje nastanek tromboz. Je trolumenski, 17/19/19G, cm graduiran, gravitacijski pretok 560/352/308 ml/h. Kateter mora imeti reverzno zoženo obliko, ki zapolni mesto vstavitve, preprečuje krvavenje na mestu vstavitve in prepreči knikanje. Na proksimalnem delu katetra mora biti zaklopka (valvula) brez ostrih robov, ki zmanjšuje refluks krvi in omogoča infuzijo ali aspiracijo ter poenostavlja vzdrževanje prehodnosti katetra, zato ne potrebujemo uporabe stiščka. Fleksibilna šivna krilca, kateter je jasno označen. Ne sme vsebovati latexa. Dolžina katera mora biti vsaj 55 cm z možnostjo krajšanja zaradi optimizacije dolžine katetra. Uporabnost za kratkotrajni ali dolgotrajni dostop do centralno venskega sistema, za aplikacijo infuzijskih tekočin, kontrastnega sredstva (omogoča pretok vsaj 5ml/s pri 300psi pritiska), krvnih pripravkov, paranteralne prehrane in zdravil. Omogočati mora uvajanje katetra po Seldingerjevi metodi z uporabo ultrazvoka. Set mora vsebovati: dve uvajalni igli, in sicer eno po sistemu varnostnega intravenskega katera z injekcijskim vhodom 20 G in dolžine vsaj 45mm ter uvajalno iglo vsaj 70mm dolžine, skalpel z ostro konico, držalom in varnostno zaščito, papirnata merilna skala, zapiralne kapice za lumen, brizga luer lock 10-12ml, vodilna žica iz nitinola, dolžine vsaj 450 mm, debeline 0.018, odporna na knikanje, z upogljivim, mehkim proksimalnim delom ter atravmatsko konico iz nerjavečega jekla, šivna krilca, Statlock pripomoček za stabilizacijo katetra. Sistem dilatatorja preko katerega je nameščen ovoj »sheat«, ki se skupaj uvajata v žilo, ovoj po umestivni strga in odstrani, dolžine vsaj 70mm.Set mora biti v dvojnem sterilnem pakiranju z jasnimi oznakami roka sterilnosti; pakiranje 1/1. Enakovredno kot BARD 6396118 | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 226
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Katetri
MIDLINE KATETRI
Kateter midline, 3Fr, enolumenski | Enokanalni 3F midline kateter vstavljen periferno, namenjen za intravenske metode zdravljenja, odvzem vzorcev krvi in avtomatsko injiciranje kontrastnega sredstva pod tlakom 325 PSI, s pretokom 3 ml/s. Prilagojen je za uporabo do 30 dni, rentgensko viden,izdelan iz poliuretana, ki se zmehča pod vplivom telesne temperature. Kateter v obliki obrnjenega stožca zagotavlja odpornost proti torziji, 20G, vključuje stišček, jasne oznake na katetru, vključno z navedbo MIDLINE in max pretoka pri pritisku 325 psi, gravitacijski pretok 729 ml/h, polnilni volumen 0,31 ml. Sterilizirano z etilen oksidom. Rok uporabnosti 2 leti. Sterilni komplet je sestavljen iz: 1. Enokanalni 3F kateter zunanjega premera 0,94mmx20cm, 1x, 2. Brizga 12ml 1 kos, 3. Statlock stabilizator 1 kos, 4. Varnostni skalpel 1 kos, 5. Merilni trak 1 kos, 6. Flexura vodilna žica, nitinol s ploskim vrhom 0,46 mm zunanjega premera x 50 cm dolžine, fleksibilna 1 kos, 7. Uvajalo; varen periferni intravenski kateter 20G (1,1 mm zunanji premer x 45 mm dolžine, 8. MicroEZ 3,5 F mikrouvajalo (1,3 mm notranji premer x 1,8 mm zunanji premer x 5 cm dolžine) z vaskularnim dilatatorjem (0,5 mm notranji premer) 1 kos, 8. Igla: uvajalo; 21G (0,9 mm zunanji premer x 0,45 mm notranji premer x 70 mm dolžina), zamašek, pakiranje 5/1, enakovredno kot BARD P6153118 | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter midline, 4Fr, enolumenski | Enokanalni 4F midline kateter vstavljen periferno, namenjen za intravenske metode zdravljenja, odvzem vzorcev krvi in avtomatsko injiciranje kontrastnega sredstva pod tlakom 325 PSI, s pretokom 7 ml/s. Prilagojen je za uporabo do 30 dni, rentgensko viden, izdelan iz poliuretana, ki se zmehča pod vplivom telesne temperature. Kateter v obliki obrnjenega stožca zagotavlja odpornost proti torziji, 18G, vključuje stišček, jasne oznake na katetru, vključno z navedbo MIDLINE in max pretoka pri pritisku 325 psi, gravitacijski pretok 2116 ml/h, polnilni volumen 0,37 ml. Sterilizirano z etilen oksidom. Rok uporabnosti 2 leti. Sterilni komplet je sestavljen iz: 1. Enokanalni 4F kateter zunanjega premera 1,32mmx20cm, 1x, 2. Brizga 12ml 1 kos, 3. Statlock stabilizator 1 kos, 4. Varnostni skalpel 1 kos, 5. Merilni trak 1 kos, 6. Flexura vodilna žica, nitinol s ploskim vrhom 0,46 mm zunanjega premera x 50 cm dolžine, fleksibilna 1 kos, 7. Uvajalo; varen periferni intravenski kateter 20G (1,1 mm zunanji premer x 45 mm dolžine, 8. MicroEZ 4,5 F mikrouvajalo (1,6 mm notranji premer x 2,3 mm zunanji premer x 7 cm dolžine) z vaskularnim dilatatorjem (0,5 mm notranji premer) 1 kos, 8. Igla: uvajalo; 21G (0,9 mm zunanji premer x 0,45 mm notranji premer x 70 mm dolžina), zamašek, pakiranje 5/1. Enakovredno kot BARD P6154118 | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter midline, 4Fr, dvolumenski | Dvokanalni 4F midline kateter s kanali 21G in 19G, vstavljen periferno, namenjen za intravenske metode zdravljenja, odvzem vzorcev krvi in avtomatsko injiciranje kontrastnega sredstva pod tlakom 325 PSI, s pretokom 4 ml/s. Prilagojen je za uporabo do 30 dni, rentgensko viden, izdelan iz poliuretana, ki se zmehča pod vplivom telesne temperature. Kateter v obliki obrnjenega stožca zagotavlja odpornost proti torziji, vključuje stišček, jasne oznake na katetru, vključno z navedbo MIDLINE in max pretoka pri pritisku 325 psi, gravitacijski pretok 220/1523 ml/h, polnilni volumen 0,30/0,38 ml. Sterilizirano z etilen oksidom. Rok uporabnosti 2 leti. Sterilni komplet je sestavljen iz: 1. Dvokanalni 4F kateter zunanjega premera 1,40mmx20cm, 1x, 2. Brizga 12ml 1 kos, 3. Statlock stabilizator 1 kos, 4. Varnostni skalpel 1 kos, 5. Merilni trak 1 kos, 6. Flexura vodilna žica, nitinol s ploskim vrhom 0,46 mm zunanjega premera x 50 cm dolžine, fleksibilna 1 kos, 7. Uvajalo; varen periferni intravenski kateter 20G (1,1 mm zunanji premer x 45 mm dolžine, 8. MicroEZ 4,5 F mikrouvajalo (1,6 mm notranji premer x 2,3 mm zunanji premer x 7 cm dolžine) z vaskularnim dilatatorjem (0,5 mm notranji premer) 1 kos, 8. Igla: uvajalo; 21G (0,9 mm zunanji premer x 0,45 mm notranji premer x 70 mm dolžina), zamašek, pakiranje 5/1. Enakovredno kot BARD P6254118 | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter midline, 5Fr, dvolumenski | Dvokanalni 5F midline kateter s kanali 18G in 18G, vstavljen periferno, namenjen za intravenske metode zdravljenja, odvzem vzorcev krvi in avtomatsko injiciranje kontrastnega sredstva pod tlakom 325 PSI, s pretokom 7 ml/s. Prilagojen je za uporabo do 30 dni, rentgensko viden, izdelan iz poliuretana, ki se zmehča pod vplivom telesne temperature. Kateter v obliki obrnjenega stožca zagotavlja odpornost proti torziji, vključuje stišček, jasne oznake na katetru, vključno z navedbo MIDLINE in max pretoka pri pritisku 325 psi, gravitacijski pretok 1439 ml/h, polnilni volumen 0,37 ml. Sterilizirano z etilen oksidom. Rok uporabnosti 2 leti. Sterilni komplet je sestavljen iz: 1. Dvokanalni 5F kateter zunanjega premera 1,80mmx20cm, 1x, 2. Brizga 12ml 1 kos, 3. Statlock stabilizator 1 kos, 4. Varnostni skalpel 1 kos, 5. Merilni trak 1 kos, 6. Flexura vodilna žica, nitinol s ploskim vrhom 0,46 mm zunanjega premera x 50 cm dolžine, fleksibilna 1 kos, 7. Uvajalo; varen periferni intravenski kateter 20G (1,1 mm zunanji premer x 45 mm dolžine, 8. MicroEZ 5F mikrouvajalo (1,8 mm notranji premer x 2,5 mm zunanji premer x 7 cm dolžine) z vaskularnim dilatatorjem (0,5 mm notranji premer) 1 kos, 8. Igla: uvajalo; 21G (0,9 mm zunanji premer x 0,45 mm notranji premer x 70 mm dolžina), zamašek, pakiranje 5/1. Enakovredno kot BARD P6255118 | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 227
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Umbilikalni kateter
Umbilikalni kateter CH.5 | Sterilno pakiranje, poliuretanski | sc | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Umbilikalni kateter CH.3,5 | Sterilno pakiranje, poliuretanski | sc | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 228
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
CVK katetri
1-lumenski CVK, 6 Fr x 15 cm | Kateter iz radiopačnega, biokompatibilnega poliuretana; mehkejša atravmatska konica; dimenzija lumna: 14 G, pretok 110 mL/min; centimetrske oznake katetra od 5 cm od distalnega konca; set poleg katetra vsebuje tudi: uvajalno iglo 16 G x 68 mm, graduirano J-uvajalno žico 1,1 mm x 53 cm z uvajalnikom, dilatator 10 cm, stišček in brizgo 5 mL | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1-lumenski CVK, 6 Fr x 20 cm | Kateter iz radiopačnega, biokompatibilnega poliuretana; mehkejša atravmatska konica; dimenzija lumna: 14 G, pretok 80 mL/min; centimetrske oznake katetra od 5 cm od distalnega konca; set poleg katetra vsebuje tudi: uvajalno iglo 16 G x 68 mm, graduirano J-uvajalno žico 1,1 mm x 53 cm z uvajalnikom, dilatator 10 cm, stišček in brizgo 5 mL | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-lumenski CVK, 7,5 Fr x 20 cm | Kateter iz radiopačnega, biokompatibilnega poliuretana; mehkejša atravmatska konica; barvno kodirani, označeni in po celi dolžini katetra ločeni lumni z različnimo nameščenimi izvodili, ki preprečujejo mešanje nekompatibilnih tekočin; dimenzije lumnov: 16/18 G, pretoki skozi lumne 45/43 mL/min; centimetrske oznake katetra od 9 cm od distalnega konca; set poleg katetra vsebuje tudi: uvajalno iglo 18 G x 70 mm, graduirano J-uvajalno žico 0,88 mm x 60 cm z enoročnim uvajalnikom, dilatator 8,5 Fr x 10 cm, 2 stiščka, 2 injekcijski kapici, dodatna fiksacijska krilca, skalpel in brizgo 5 mL | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2-lumenski CVK, 7,5 Fr x 30 cm | Kateter iz radiopačnega, biokompatibilnega poliuretana; mehkejša atravmatska konica; barvno kodirani, označeni in po celi dolžini katetra ločeni lumni z različnimo nameščenimi izvodili, ki preprečujejo mešanje nekompatibilnih tekočin; dimenzije lumnov: 16/18 G, pretoki skozi lumne 37/35 mL/min; centimetrske oznake katetra od 9 cm od distalnega konca; set poleg katetra vsebuje tudi: uvajalno iglo 18 G x 70 mm, graduirano J-uvajalno žico 0,88 mm x 70 cm z enoročnim uvajalnikom, dilatator 8,5 Fr x 10 cm, 2 stiščka, 2 injekcijski kapici, dodatna fiksacijska krilca, skalpel in brizgo 5 mL | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-lumenski CVK, 7,5 Fr x 20 cm | Kateter iz radiopačnega, biokompatibilnega poliuretana; mehkejša atravmatska konica; barvno kodirani, označeni in po celi dolžini katetra ločeni lumni z različnimo nameščenimi izvodili, ki preprečujejo mešanje nekompatibilnih tekočin; dimenzije lumnov: 14/18/18 G, pretoki skozi lumne 60/30/30 mL/min; centimetrske oznake katetra od 9 cm od distalnega konca; set poleg katetra vsebuje tudi: uvajalno iglo 18 G x 70 mm, uvajalno kanilo 18 G x 70 mm, graduirano J-uvajalno žico 60 cm z enoročnim uvajalnikom, dilatator 8,5 Fr x 10 cm, 3 stiščki, 3 injekcijske kapice, dodatna fiksacijska krilca, skalpel in brizgo 5 mL | KOS | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3-lumenski CVK, 7,5 Fr x 30 cm | Kateter iz radiopačnega, biokompatibilnega poliuretana; mehkejša atravmatska konica; barvno kodirani, označeni in po celi dolžini katetra ločeni lumni z različnimo nameščenimi izvodili, ki preprečujejo mešanje nekompatibilnih tekočin; dimenzije lumnov: 14/18/18 G, pretoki skozi lumne 50/18/18 mL/min; centimetrske oznake katetra od 9 cm od distalnega konca; set poleg katetra vsebuje tudi: uvajalno iglo 18 G x 70 mm, uvajalno kanilo 18 G x 70 mm, graduirano J-uvajalno žico 0,88 mm x 70 cm z enoročnim uvajalnikom, dilatator dolžine 10 cm, 3 stiščki, 3 injekcijske kapice, dodatna fiksacijska krilca, skalpel in brizgo 5 mL | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4-lumenski CVK, 8,5 Fr x 20 cm | Kateter iz radiopačnega, biokompatibilnega poliuretana; mehkejša atravmatska konica; barvno kodirani, označeni in po celi dolžini katetra ločeni lumni z različnimo nameščenimi izvodili, ki preprečujejo mešanje nekompatibilnih tekočin; dimenzije lumnov: 16/14/18/18 G, pretoki skozi lumne 47/69/11/14 mL/min; centimetrske oznake katetra od 9 cm od distalnega konca; set poleg katetra vsebuje tudi: uvajalno iglo 18 G x 70 mm, uvajalno kanilo 18 G x 70 mm, graduirano J-uvajalno žico 60 cm z enoročnim uvajalnikom, dilatator 9 Fr x 10 cm, 4 stiščki, 4 injekcijske kapice, dodatna fiksacijska krilca, skalpel in brizgo 5 mL | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4-lumenski CVK, 8,5 Fr x 30 cm | Kateter iz radiopačnega, biokompatibilnega poliuretana; mehkejša atravmatska konica; barvno kodirani, označeni in po celi dolžini katetra ločeni lumni z različnimo nameščenimi izvodili, ki preprečujejo mešanje nekompatibilnih tekočin; dimenzije lumnov: 16/14/18/18 G, pretoki skozi lumne 34/64/9/8 mL/min; centimetrske oznake katetra od 9 cm od distalnega konca; set poleg katetra vsebuje tudi: uvajalno iglo 18 G x 70 mm, uvajalno kanilo 18 G x 70 mm, graduirano J-uvajalno žico 0,88 mm x 70 cm z enoročnim uvajalnikom, dilatator 9 Fr x 10 cm, 4 stiščki, 4 injekcijske kapice, dodatna fiksacijska krilca, skalpel in brizgo 5 mL | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5-lumenski CVK, 9,5 FR x 20 cm | Kateter iz radiopačnega, biokompatibilnega poliuretana; mehkejša atravmatska konica; barvno kodirani, označeni in po celi dolžini katetra ločeni lumni z različnimo nameščenimi izvodili, ki preprečujejo mešanje nekompatibilnih tekočin; dimenzije lumnov: 16/14/18/18/18 G, pretoki skozi lumne 55/80/15/17/12 mL/min; centimetrske oznake katetra od 9 cm od distalnega konca; set poleg katetra vsebuje tudi: uvajalno iglo 18 G x 70 mm, uvajalno kanilo 18 G x 70 mm, graduirano J-uvajalno žico 0,88 mm x 60 cm z enoročnim uvajalnikom, dilatator 10 Fr x 10 cm, 5 stiščkov, 5 injekcijskih kapic, dodatna fiksacijska krilca, skalpel in brizgo 5 mL | KOS | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5-lumenski CVK, 9,5 Fr x 30 cm | Kateter iz radiopačnega, biokompatibilnega poliuretana; mehkejša atravmatska konica; barvno kodirani, označeni in po celi dolžini katetra ločeni lumni z različnimo nameščenimi izvodili, ki preprečujejo mešanje nekompatibilnih tekočin; dimenzije lumnov: 16/14/18/18/18 G, pretoki skozi lumne 38/68/7,8/9,4/8,4 mL/min; centimetrske oznake katetra od 9 cm od distalnega konca; set poleg katetra vsebuje tudi: uvajalno iglo 18 G x 70 mm, graduirano J-uvajalno žico 0,88 mm x 70 cm z enoročnim uvajalnikom, dilatator 10 Fr x 10 cm, 5 stiščkov, 5 injekcijskih kapic, dodatna fiksacijska krilca, skalpel in brizgo 5 mL | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 229
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Fiksater za katetre
Fiksater za katetre | Subkutani fiksater za periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch10. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. | SC | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subkutani fiksater za periferne in osrednje venske katetre - velikost Ch12. Fiksater mora omogočati subkutano fiksacijo perifernih in osrednjih venskih katetrov brez lepljenja in šivanja. Omogočati mora celotno čiščenje 360° okrog katetra. Možno ga je uporabljati tako dolgo kot sam kateter. | SC | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 230
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set namenjen kateterizaciji pacientov | Vsebina seta: 2 kos kompresa 7,5x7,5 cm/12sl; 4 kos tampon iz gaze št.3; 1 kos operacijska podloga 45x45cm; 1 kos vodotesna ledvička, 1 kos papirnati podstavek; 1 kos prijemalka | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 231
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set s suprapubičnim katetrom 100% silikon, radiopačen, z vodilno žico,z balonom, z zbiralno vrečko, sterilen enakovreno kor Torniquet
CH10 |  | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CH12 |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CH14 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CH16 |  | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 232
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
katetri aspiracijski z regulacijo vleka, usmerjeni
Kateter aspiracijski za levi bronhij-usmerjen z lijakastim nastavkom CH 14 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kateter aspiracijski za levi bronhij-usmerjen z lijakastim nastavkom CH 16 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 233
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SAMOLEPILNI STATLOCK ZA CENTRALNI VENSKI KATETER, enakovredno kot CV0220CE, Bard | sterilen obliž z zatiči za brezšivno pričvrstitev centralnega venskega katetra (CVK), na osnovi zračne trikotkanine, v obliki polmeseca, z dodatnimi obliži za fiksacijo kateterskih podaljškov in z dodano blazinico, prepojeno s tekočino za pripravo kože. | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAMOLEPILNI STATLOCK ZA ARTERIJSKI KATETER, enakovredno kot ART0320, Bard | Sterilen samolepilen obliž za brezšivno pritrjevanje radialnih in femoralnih arterijskih katetrov, standardna oblika sidrne blazinice in iz materiala na osnovi pene, zaklop preko kanile. | kos | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAMOLEPILNI STATLOCK ZA EPIDURALNE KATETRE, enakovredno kot VEDCML6CE, Bard | sterilen obliž z zatiči za brezšivno pričvrstitev kratkoročnih in dolgoročnih epiduralnih katetrov za lokalno in splošno anestezijo, material na osnovi zračne trikotkanine, v obliki polmeseca, dodan 15 cm mikro podaljšek in Luer Lock nosilec. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 234
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kateter za laparoskopsko holangiografijo
velikosti 3.0 FR, dolžina 43 cm, velikost trocar igle je16G, dolžina 12cm, podobno, kot npr.komplet C-OECS-300velikosti 3.0 FR, dolžina 43 cm, velikost trocar igle je 16G, dolžina 12cm, podobno, kot npr.komplet C-OECS-300 | set se uporablja za diagnostični pregled biliarnega kanala med perkutano kolecistektomijo | kos | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## gaze, tamponi
Zap. št. 235
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SANITETNI MATERIAL - gaza nesterilna - tkani material, 17 - 20 nitna, gaza nesterilna - tkani material, 17 - 20 nitna
10 m |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 236
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TAMPONI BREZ KONTRASTNE NITKE: tamponi iz gaze, 17 - 20 nitni, brez kontrastne nitke, okrogli, visokovpojni,brez gumice, nesterilni in sterilni, posamični in v setu:
št. 0 ali polžki (velikost gaze 20) |  | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
št. 3 (velikost gaze20x20 +- 1 cm ) |  | kos | 100000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
št. 4 (velikost gaze25 x 25 +- 1cm ) |  | kos | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
št. 6 (velikost gaze 40 - 45cm x 45-50 cm ) |  | kos | 18500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
št.6 (velikost gaze 40 - 45cm x 45-50 cm ) | sterilni, pakirani po 10 kom | set | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 237
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TAMPONI S KONTRASTNO NITKO: tamponi iz gaze,visokovpojni,brez gumice, nesterilni in sterilni, s kontrastno nitko :
št. 3 (velikost gaze20x20 ) | nesterilni, ne v setu | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
št. 4 (velikost gaze24x24 ) | nesterilni, ne v setu | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
št. 6 (velikost gaze 40 x 47 ) | nesterilni, ne v setu | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
št. 3 (velikost gaze20x20 ) | sterilni , pakirani a 10 | set | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
št. 4 (velikost gaze24x24 ) | sterilni , pakirani a 10 | kos | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
št. 0 ali polžki (velikost gaze 20) | sterilni , pakirani a 10 | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
št. 6 (velikost gaze 40 x 47 ) | sterilni , pakirani a 10 | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 238
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Komprese iz gaze
Komprese operacijske iz gaze, 10 x 20cm, 16 slojne, sterilne,mehka, vpojna, robovi upognjeni navznoter, s kontrastno nitko po 10 kom spetih s papirnatim trakcem 10 x 75 cm, 16 slojne |  | kos | 52700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komprese operacijske iz gaze, 17 - 20 nitne, nesterilne,mehka, vpojna, robovi upognjeni navznoter, po 10 kom spetih s papirnatim trakcem |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komprese iz gaze 16 slojne, s kontrastno nitko, nesterilne 20x10 cm |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 239
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Komprese trebušne - sterilne, odstopanje do + 5cm, s kontrastno nitko
45 cm x 45 cm | Pakiranje v paru ali po 4 kosi, podobno, kot npr. Telasorb (P.Hartmann) 453243 | par | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 240
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TAMPONADE ( nesterilne)
tamponada gin. 2000mm x cca.2m | nesterilna,bombažna,vpojna, 17 - 20 nitna | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tamponada gin. 80mm x 2m | nesterilna,bombažna,vpojna, 17 - 20 nitna | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tamponada nosna. 1cm x 10m |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
tamponada nosna. 2cm x 10m |  | kos | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 241
| Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TAMPONADE - ginekologija
tamponada gin. 150mm x cca.2m | Pakirane v dva sloja, za uporabo v ginekologiji | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 242
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sanitetna vata, bombaž
12 cm x 2,7 - 5 m | vata v traku | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5-6 cm x 2,7 - 5 m | vata v traku | kos | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 cm x 2,7-5 m | vata v traku | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15cm x 2,7-5 m | vata v traku | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 243
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Vata podložna, narezana v povoj, iz naravnih vlaken (enakovredno npr Soffban natural), širine:
5-6 cm x 2,7 - 3 m | Vata podložna iz naravnih vlaken, kompaktna, narezana v povoj, lahko se trga, ne sme puščati nitk, možnost sterilizacije, dolžina 2,7 m | kos | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7,5 cm x 2,7 - 3 m |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 cm x 2,7 - 3 m |  | kos | 2100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 cm x 2,7 - 3 m |  | kos | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 244
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set preveze:
Set preveza št 2 - Tkana | sterilen, pakiranje papir/folija, vsebuje: tkana kompresa 10 x 10cm, 30gr, 6-slojna, 3 kosi; tkani tampon št. 3, 30gr, 6 kosov ; podloga zelena, 1 kos | kos | 38000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set preveza št 3 - Tkana | tkani, sterilen, pakiranje papir/folija , vsebuje: tkana kompresa 10 x 10cm, 30gr, 6-slojna, 3 kosi; tkani tampon št. 3, 30gr, 6 kosov; tkana visoko vpojna obloga 15 x 25cm 1kos; podloga zelena, 1kos | kos | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 245
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TAMPONI IZ VATE
TAMPONI IZ VATE | Tamponi-kroglice vate , pakirano po 1000 kom, enakovredno Tosama | sc | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 246
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SETI IZ TKANEGA OBVEZILNEGA MATERIALA, sterilni
1. TAMPON IZ VATE v setu (A6), | Tampon iz 100% bombažne vate. Sterilno. Vsebina seta: 6 vatnih tamponov. Ovojnina na eni strani prozorna in nepremočljiva, pakirano v treh ovojninah – transportna, delovna in primarna, na izdelku črtna koda. Set namenjen pripravi novorojenčkov, dojenčkov in otrok na odvzem urina za mikrobiološke preiskave. | KOM | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. SET ZA LIGATURO POPKA | Ligatura za podvezovanje popka iz pletiva iz dveh prepletenih niti 100 % česane bombažne preje, ki je na obeh koncih zavozlana. Dolžina 20 – 22 cm. Sterilno, pakirano po ena ligatura v setu. Ovojnina na eni strani prozorna in nepremočljiva, pakirano v treh ovojninah – transportna, delovna in primarna, na izdelku črtna koda. Set namenjen oskrbi popka novorojenčka po porodu. | KOM | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. SET ZA KATETERIZACIJO | Vsebina seta: 2 kos kompresa 7,5x7,5 cm/12sl; 4 kos tampon iz gaze št.3; 1 kos operacijska podloga 45x45cm; 1 kos vodotesna ledvička, 1 kos papirnati podstavek; 1 kos prijemalka Sterilno. Ovojnina nepremočljiva. Pakirano v treh ovojninah – transportna, delovna in primarna. Na izdelku črtna koda. Set namenjen kateterizaciji pacientov. | KOM | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 247
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SETI IZ NETKANEGA OBVEZILNEGA MATERIALA MATERIALA I, sterilni
1. KOMPRESA 10x10 NETKANA, 6 SL, v setu (A2) | Iz mešanice viskoze - 70% in poliestra – 30%.Naročnik dopušča odstopanja v razmerju sestavin netkanega materiala največ +/- 3%, pri čemer vpojnost materiala ne sme biti slabša od prvotno zahtevane sestave. Gramatura 30 g /m2, 6 slojne ali 34g/m2, 4 slojne. Sterilno. Vsebina seta: 2 kompresi. Ovojnina nepremočljiva. Pakirano v treh ovojninah – transportna, delovna in primarna. Na izdelku črtna koda. Namenjena kot primarna ali kot sekundarna obloga pri pokrivanju ran. | set | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. KOMPRESA 5x5 NETKANA, 6 SL, v setu (A2) | Iz mešanice viskoze - 70% in poliestra – 30%.Naročnik dopušča odstopanja v razmerju sestavin netkanega materiala največ +/- 3%, pri čemer vpojnost materiala ne sme biti slabša od prvotno zahtevane sestave. Gramatura 30 g /m2, 6 slojne ali 34g/m2, 4 slojne. Sterilno. Vsebina seta: 2 kompresi. Ovojnina nepremočljiva. Pakirano v treh ovojninah – transportna, delovna in primarna. Na izdelku črtna koda. Namenjena kot primarna ali kot sekundarna obloga pri pokrivanju ran. | set | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.KOMPRESA 7,5x7,5 NETKANA, 6 SL, v setu (A2) | Iz mešanice viskoze - 70% in poliestra – 30%.Naročnik dopušča odstopanja v razmerju sestavin netkanega materiala največ +/- 3%, pri čemer vpojnost materiala ne sme biti slabša od prvotno zahtevane sestave. Gramatura 30 g /m2, 6 slojne ali 34g/m2, 4 slojne. Sterilno. Vsebina seta: 2 kompresi. Ovojnina nepremočljiva. Pakirano v treh ovojninah – transportna, delovna in primarna. Na izdelku črtna koda. Namenjena kot primarna ali kot sekundarna obloga pri pokrivanju ran. | set | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.KOMPRESA 7,5 X 7,5 Y , NETKANA, 6 SL, v setu (A2) | Iz mešanice viskoze - 70% in poliestra – 30%.Naročnik dopušča odstopanja v razmerju sestavin netkanega materiala največ +/- 3%, pri čemer vpojnost materiala ne sme biti slabša od prvotno zahtevane sestave. Gramatura 30 g /m2, 6 slojne ali 34g/m2, 4 slojne. Sterilno. Vsebina seta: 2 kompresi. Ovojnina nepremočljiva. Pakirano v treh ovojninah – transportna, delovna in primarna. Na izdelku črtna koda. Na primarni in sekundarni ovojnini piktogram, da gre za Y komprese. Namenjena kot primarna ali kot sekundarna obloga pri pokrivanju ran. | set | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. KOMPRESA 10 X 10 Y NETKANA, 6 SL, v setu (A2) | Iz mešanice viskoze - 70% in poliestra – 30%.Naročnik dopušča odstopanja v razmerju sestavin netkanega materiala največ +/- 3%, pri čemer vpojnost materiala ne sme biti slabša od prvotno zahtevane sestave. Gramatura 30 g /m2, 6 slojne ali 34g/m2, 4 slojne. Sterilno. Vsebina seta: 2 kompresi. Ovojnina nepremočljiva. Pakirano v treh ovojninah – transportna, delovna in primarna. Na izdelku črtna koda. Na primarni in sekundarni ovojnini piktogram, da gre za Y komprese. Namenjena kot primarna ali kot sekundarna obloga pri pokrivanju ran. | set | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. KOMPRESA 10 X 20 NETKANA, 6 SL, v setu (A2) | Iz mešanice viskoze - 70% in poliestra – 30%.Naročnik dopušča odstopanja v razmerju sestavin netkanega materiala največ +/- 3%, pri čemer vpojnost materiala ne sme biti slabša od prvotno zahtevane sestave. Gramatura 30 g /m2, 6 slojne ali 34g/m2, 4 slojne. Sterilno. Vsebina seta: 2 kompresi. Ovojnina nepremočljiva. Pakirano v treh ovojninah – transportna, delovna in primarna. Na izdelku črtna koda. Namenjena kot primarna ali kot sekundarna obloga pri pokrivanju ran. | set | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 248
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SETI TAMPON OP IZ GAZE S KONTRASTNO NITKO, sterilni
1. TAMPON OP IZ GAZE S KONTRASTNO NITKO ŠT.4, v setu (A20) | Iz 100% beljene bombažne gaze, gostote 12/8, osnovna dim. (25x25)cm, premer tampona 45 mm. Kvaliteta gaze mora ustrezati EN 14079. STERILNO. Vsebina seta: 20 tamponov. Osnovno dvojno pakiranje s črtno kodo na izdelku, delovna in transportna ovojnina. Kontrastna nitka vtkana v gazo. Skupek vpojne gaze, oblikovan iz kosa gaze tako, da so vsi konci in proste niti spodviti v notranjost tampona. Tamponi namenjeni uporabi pri operacijskih posegih. | KOM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. TAMPON OP IZ GAZE S KONTRASTNO NITKO ŠT.5, v setu (A10) | Iz 100% beljene bombažne gaze, gostote 12/8, osnovna dim. (40 x 36)cm, premer tampona 60 mm. Kvaliteta gaze mora ustrezati EN 14079. STERILNO. Vsebina seta: 10 tamponov. Osnovno dvojno pakiranje s črtno kodo na izdelku, delovna in transportna ovojnina. Kontrastna nitka vtkana v gazo. Skupek vpojne gaze, oblikovan iz kosa gaze tako, da so vsi konci in proste niti spodviti v notranjost tampona. Tamponi namenjeni uporabi pri operacijskih posegih. | KOM | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. TAMPON OP IZ GAZE S KONTRASTNO NITKO ŠT.5, v setu (A20) | Iz 100% beljene bombažne gaze, gostote 12/8, osnovna dim. (40 x 36)cm, premer tampona 60 mm. Kvaliteta gaze mora ustrezati EN 14079. STERILNO. Vsebina seta: 20 tamponov. Osnovno dvojno pakiranje s črtno kodo na izdelku, delovna in transportna ovojnina. Kontrastna nitka vtkana v gazo. Skupek vpojne gaze, oblikovan iz kosa gaze tako, da so vsi konci in proste niti spodviti v notranjost tampona. Tamponi namenjeni uporabi pri operacijskih posegih. | KOM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. TAMPON OP IZ GAZE S KONTRASTNO NITKO ŠT.6, v setu (A10) | Iz 100% beljene bombažne gaze, gostote 12/8, osnovna dim. (45 x 45)cm, premer tampona 60 mm. Kvaliteta gaze mora ustrezati EN 14079. STERILNO. Vsebina seta: 10 tamponov. Osnovno dvojno pakiranje s črtno kodo na izdelku, delovna in transportna ovojnina. Kontrastna nitka vtkana v gazo. Skupek vpojne gaze, oblikovan iz kosa gaze tako, da so vsi konci in proste niti spodviti v notranjost tampona. Tamponi namenjeni uporabi pri operacijskih posegih. | KOM | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 249
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TAMPONI MEDZOBNI, nesterilni
1. TAMPON MEDZOBNI, dim.: 7cm | Medzobni tampon iz staničevine. | KOM | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. TAMPON MEDZOBNI, dim.: 9cm | Medzobni tampon iz staničevine. | KOM | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 250
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TAMPONADE GINEKOLOŠKE IN KOMPRESE TREBUŠNE, nesterilne
1. TAMPONADA -TREBUŠNA KOMPRESA, 10cmx 2M | Večplastna, beljena, 100% gaza, gostote 12/8, dimenzije 40cm X 2m; zvita, rtg nitka. 4 slojna. Gaza mora biti zvita v rolo, vsi robovi zapognjeni, proste niti niso dovoljene. Namenjena tamponiranju pri operacijskih posegih. | KOM | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. TAMPONADA -TREBUŠNA KOMPRESA, 20cmx3m | Večplastna, beljena, 100% gaza, gostote 12/8, dimenzije 40cm X 2m; zvita, rtg nitka. 4 slojna .Gaza mora biti zvita v rolo, vsi robovi zapognjeni, proste niti niso dovoljene. Namenjena tamponiranju pri operacijskih posegih. | KOM | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. TAMPONADA -TREBUŠNA KOMPRESA, 5cmx1,5m | Večplastna, beljena, 100% gaza, gostote 12/8, dimenzije 40cm X 2m; zvita, rtg nitka. 4 slojna. Gaza mora biti zvita v rolo, vsi robovi zapognjeni, proste niti niso dovoljene. Namenjena tamponiranju pri operacijskih posegih.Namenjena tamponiranju pri operacijskih posegih. | KOM | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 251
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TAMPONADE NOSNE, sterilne
1. TAMPON EPISTAXIS, dolžina 10 cm, širina 1 cm, debelina 1mm | Velika absorbcija, zaobljeni konec. Sterilno, na izdelku črtna koda. Sterilno, na izdelku črtna koda. Namenjen tamponiranju pri operacijskih posegih na ORL področju. | KOM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.TAMPON NOSNI 8CM – BREZ VRVICE, dolžina 8 cm, širina 1cm, višina 2 cm | Iz hidroksilnega polivinil – acetata, visoko vpojen, mehak in netravmatičen, ko je prepojen s tekočino. Biti mora dvojno stisnjen zaradi lažje vstavitve, močan in nedrobljiv, biokompatibilen in hkrati hemostatski, lahko ga režemo na želeno velikost. Po vstavitvi se mora razširiti po celi nosni votlini ter tako omogočati enakomerno in nežno kompresijo v nosu. Po odstranitvi ne sme povzročati krvavitev zaradi poškodbe. Sterilno, na izdelku črtna koda. Namenjen tamponiranju pri operacijskih posegih na ORL področju. | KOM | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 252
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TAMPON RIBICE, nesterilne
TAMPON RIBICE 15X15CM, s kontrastno nitko | iz 100% bombaža; zvita gaza na enem koncu zožena v konico, nesterilen, Namenjen uporabi pri operacijskih posegih na ORL področju. | KOM | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 253
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TAMPON OČESNI, sterilen
TAMPON OČESNI, sterilen | Večslojne okrogle komprese iz aluminizirane vlaknovine, beljene vate in beljene gaze, brez lepljivega roba. Aluminizirana folija se ne sme sprijeti z rano.Tampon mora biti mehek in vpojen. Pakiranje: en sterilen tampon. Na izdelku črtna koda.Namenjena kot primarna obloga pri pokrivanju očesa po posegu. | KOM | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 254
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
IZDELKI IZ VATE
VATA BOMBAŽNA, 1 KG | Vata iz 100% bombaža 1kg. Vata zvita v roli z vmesno plastjo celulozne vate. Nesterilna.Namenjena pripravi vatnih tamponov in kosmov vate. | KOM | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 255
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
GAZA ZA TAMPONE, nesterilna
GAZA ZA TAMPONE 40 X 36-40CM | 100% beljena bombažna gaza. Gostota niti 12/8. Kvaliteta gaze mora ustrezati EN 14079. Namenjena pripravi večjih zložencev za potrebe operacijskih sob. | KOM | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 256
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
VPOJNE BLAZINE:
91,4 x 101,6 cm ; debeline 5 mm | Debela vpojna blazina s suho površinsko plastjo, bela; nepleten sintetičen polipropilen, CE oznaka; podobno, kot npr. Surgisafe | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91,4 x 101,6 cm ; debeline 3 mm | Gosta vpojna blazina s suho površinsko plastjo, rumena ; nepleten sintetičen polipropilen, CE oznaka; podobno, kot npr. Surgisafe | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 257
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Komprese
Komprese, nesterilne, tkani material,16 slojne, brez kontrastne nitke, dimenzije: 40x25cm (10x6cm) (enakovredno npr. Tosama), pakiranje po 1000 kos |  | sc | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40x33cm (10x8cm) (enakovredno npr. Tosama), pakirranje po 2000 kos |  | sc | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20x20cm (5x5cm) pakiranje 1500 kom (enakovredno npr. Tosama) |  | sc | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 258
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
KOMPRESE IZ GAZE, nesterilne
1.KOMPRESA (5 X 5) cm, iz gaze, 12 slojna. | Iz 100%bombaža; dim: (19-20 X 20)cm, kontrastna nitka. V osnovnem pakiranju največ 200 kosov. Kvaliteta gaze mora ustrezati EN 14079. Nemenjena za uporabo pri operacijskih posegih. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. KOMPRESA (10 X 10) cm, iz gaze, 12 slojna. | Iz 100% bombaža; dim: (40 X 33-34)cm, kontrastna nitka. V osnovnem pakiranju največ 200 kosov. Kvaliteta gaze mora ustrezati EN 14079. Nemenjena za uporabo pri operacijskih posegih. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. KOMPRESA OP. (15 X 8) cm, iz gaze, 12 slojna. | Iz 100% bombaža; dim: (45 X 30)cm; kontrastna nitka. V osnovnem pakiranju največ 500 kosov. Komprese spete po 10 kosov skupaj. Kvaliteta gaze mora ustrezati EN 14079. Nemenjena za uporabo pri operacijskih posegih. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. KOMPRESA OP. (20 X 10) cm, iz gaze, 16 slojna. | Iz 100% bombaža; dim: (75 X 40)cm; kontrastna nitka. V osnovnem pakiranju največ 500 kosov. Komprese spete po 10 kosov skupaj. Kvaliteta gaze mora ustrezati EN 14079. Nemenjena za uporabo pri operacijskih posegih. | KOM | 53000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## plašči, pred., rokavice, maske
Zap. št. 259
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OPERACIJSKI PLAŠČI ZA ENKRATNO UPORABO | plašč za enkratno uporabo;ustrezati mora standardu EN 13795-1,2,3; nevtralnega vonja in barve; iz netkanega materiala; dodani dve vpojni brisački; sterilen; zapenjanje v vratnem predelu z ježkom; zavezovanje v pasu s trakoma, ki sta varjena; sterilno oblačenje je dodatno omogočeno s kartončkom, na katerem je razvidno sterilna/nesterilna stran; sterilni hrbet; oprijemljive manšete na rokavih; nima »spomina«; nepropusten za mikroorganizme; minimalni odpad delcev iz plašča; vodoodbojen in antistatični SMS material minimalno 45g m2;pakiran v sterilne ovoje, ki omogočajo aseptično odpiranje; notranja plast v SMS materialu, zunanja plast v foliji in papir; dvojna transportna embalaža; na ovoju mora biti samolepilna nalepka z imenom izdelka, datumom sterilnosti, kataloško številko, serijo,… zaradi sledljivosti; prav tako morajo biti na embalaži vidni podatki (CE, kataloška številka, serijska številka, rok trajanja, način odpiranja); na samem op. plašču mora biti oznaka velikosti; izdelki morajo biti sterilizirani s skladu z EN normami; izdelki ne vsebujejo latex-a;naročnik od ponudnika zahteva testiranje plaščev v roku, ki ga navede naročnik in na osnovi katerega se pozneje odloči o ustreznosti.A160
Plašč OP sterilen velikost XXL, minimalna dolžina 170 cm, širina 175 cm |  | kos | 4200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Plašč OP sterilen velikost XL, minimalna dolžina 150 cm, širina 165 cm |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Plašč OP sterilen velikost L, minimalna dolžina 150 cm, širina 160 cm |  | kos | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Plašč OP sterilen velikost M, minimalna dolžina 130 cm, širina 150 cm |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap št. 260
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OPERACIJSKI PLAŠČI ZA ENKRATNO UPORABO(OJAČAN)
Plašč OP sterilen velikost XXL, minimalna dolžina 170 cm, širina 175 cm | plašč za enkratno uporabo;ustrezati mora standardu EN 13795-1,2,3; nevtralnega vonja in barve; iz netkanega materiala; dodani dve vpojni brisački; sterilen; ojačan z nepremočljivo zaščito na kritičnih predelih in sicer v prsnem delu v velikosti vsaj 50x80 cm, nepremočljiva zaščita se začne 10 cm od vratnega izreza in rokavih do nadlahti 40 cm od elatične manšete navzgor;zapenjanje v vratnem predelu z ježkom; zavezovanje v pasu s trakoma, ki sta varjena; sterilno oblačenje je dodatno omogočeno s kartončkom, na katerem je razvidno sterilna/nesterilna stran; sterilni hrbet; oprijemljive manšete na rokavih; nima »spomina«; nepropusten za mikroorganizme; minimalni odpad delcev iz plašča; vodoodbojen in antistatični SMS material minimalno 45g m2 z dodatno visoko zaščito, za operacije kjer se zahteva visoka stopnja zaščite;pakiran v sterilne ovoje, ki omogočajo aseptično odpiranje; notranja plast v SMS materialu, zunanja plast v foliji in papir; dvojna transportna embalaža; na ovoju mora biti samolepilna nalepka z imenom izdelka, datumom sterilnosti, kataloško številko, serijo zaradi sledljivosti; prav tako morajo biti na embalaži vidni podatki (CE, kataloška številka, serijska številka, rok trajanja, način odpiranja); na samem op. plašču mora biti oznaka velikosti; izdelki morajo biti sterilizirani s skladu z EN normami; izdelki ne vsebujejo latex-a;naročnik od ponudnika zahteva testiranje plaščev v roku, ki ga navede naročnik in na osnovi katerega se pozneje odloči o ustreznosti.A160 | kos | 2200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Plašč OP sterilen velikost XL, minimalna dolžina 150 cm, širina 165 cm |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Plašč OP sterilen velikost L, minimalna dolžina 150 cm, širina 160 cm |  | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Plašč OP sterilen velikost M, minimalna dolžina 130 cm, širina 150 cm |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 261
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PVC PREDPASNIKI, ŠKORNJI, LATEX NAPRSTNIKI
predpasniki PVC dolgi (dolžina 120-150cm) |  | kos | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
predpasniki PVC kratki (dolžina 100 - 125 cm) |  | kos | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
škornji PVC ali prevleke PVC za 1 x uporabo |  | kos | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
naprstniki latex | barva: naravna barva kože | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 262
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Zaščitna sredstva:
prevleka za obutev iz netkanega materiala (podob kot npr.Tosama) |  | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
krilo zaščitno za 1x (enakovredno npr. Tosama) |  | kos | 6700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
hlačke za endoskopijo (enakovredno npr. Tosama) |  | kos | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
predpasniki plastificirani, dvoslojni |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
120x80cm (enakovredno npr. Tosama) 120x80cm (enakovredno npr. Tosama) |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prevleka za stol, sterilna | velikost 75 cm x 75 cm, narejena iz 3-slojnega mehkega materiala, nepropustna za mikroorganizme, z elastiko, primerno za stol 40cm | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 263
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
MASKE KIRURŠKE ZAŠČITNE ZA ENKRATNO UPORABO
maska zaščitna kirurška s trakom z anti-fog zaščitnim plastičnim vizirjem | štirislojna maska, tip IIR, učinkovita glede anti fog izolacije, koži prijazna, brez lateksa, netkana, zaščita 98 % | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 264
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
MASKE KIRURŠKE ZAŠČITNE ZA ENKRATNO UPORABO
maska zaščitna kirurška z gumico z antifog zaščitnim trakom | štirislojna maska, tip IIR, učinkovita glede anti fog izolacije, koži prijazna, brez lateksa, netkana, zaščita 98 % | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
maska zaščitna kirurška s trakom z antifog zaščitnim trakom | štirislojna maska, tip IIR, učinkovita glede anti fog izolacije, koži prijazna, brez lateksa, netkana, zaščita 98 % | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 265
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE KIRURŠKE STERILNE, BREZ PUDRA (enakovredno npr. Medigrip PF), velikosti:
številka 6 | Rokavice, kirurške, iz lateksa, nepudrane, sterilne. Debelina: prst 0,22 +- 0,02 mm, dlan 0,21 +- 0,02 mm, zapestje 0,17 +- 0,02 mm. Dolžina min. 280 mm. AQL 1,5. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4, ASTM D3577, ISO 10282, EN374. | par | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 6,5 |  | par | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 7 |  | par | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 7,5 |  | par | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 8 |  | par | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 8,5 |  | par | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 266
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE KIRURŠKE STERILNE, BREZ PUDRA (enakovredno npr. Gammex PF ) , velikosti:
številka 6 | Rokavice, kirurške, iz lateksa, nepudrane, sterilne. Močan in nedrsljiv, raven (ni rolan) manšetni del rokavice. Enojna debelina: prst 0,22 mm, dlan 0,2 mm, zapestje 0,2 mm. Minimalna dolžina 290 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 (Phi X174). Izdelane skladno z standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001 | par | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 6,5 |  | par | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 7 |  | par | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 7,5 |  | par | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 8 |  | par | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 8,5 |  | par | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 267
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE, LATEX, KIRURŠKE ORTOPEDSKE, STERILNE, BREZ PUDRA ZA 1X UPORABO
številka 6 | Rokavice, kirurške, iz lateksa, nepudrane, za ortopedske operacije, sterilne, za enkratno uporabo. Sintetična notranja prevleka na osnovi poliuretana omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem, ter zmanjša kontakt z alergenimi komponentami lateksa in ostanki kemične obdelave le tega. Anatomska oblika rokavice in mikrostrukturirana zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Rjave barve. Enojna debelina prsta 0,330 mm. Minimalna dolžina 295 mm. Mehanske lastnosti: pred staranjem: raztezek 922 %, natezna sila pri pretrganju 28 N, po staranju: raztezek 901 %, natezna sila pri pretrganju 27 N. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Izdelane skladno z standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001. | par | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 6,5 |  | par | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 7 |  | par | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 7,5 |  | par | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 8 |  | par | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 8,5 |  | par | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 9 |  | par | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 268
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE KIRURŠKE STERILNE, BREZ PUDRA, BREZ LATEXA (enakovredno npr. Dermaprene ultra), velikosti:
številka 6 | Rokavice, kirurške, sintetične, nepudrane, sterilne. Močan in nedrsljiv, raven (ni rolan) manšetni del rokavice. Enojna debelina: prst 0,185mm, dlan 0,175 mm, zapestje 0,16 mm. Minimalna dolžina 305 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3, 4. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 (Phi X174). Izdelane skladno z standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | par | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 6,5 |  | par | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 7 |  | par | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 7,5 |  | par | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 8 |  | par | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 8,5 |  | par | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 269
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE LATEKS, PREGLEDNE, NESTERILNE, BREZ PUDRA
velikost S | Rokavice latex, ne pudrane , izredno elastične, hrapave konice prstov, ne sterilne. Dolžina minimalno 240mm; debelina prsti 0,12mm, dlan 0,11mm, zapestje 0,10 mm. Mehanske lastnosti ASTM D412 natezna sila pred uporabo 6N; vsebnost latexa min 80% ;AQL 1,5 Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z uredbo EU2017/745 , razreda I in OVO uredba EN 2016/425, kategorija III-Tip B. Standardi EN455-1,2,3,4 ; EN ISO 374-1-tip B , 374-2,374-3,374-4,374-5; EN 420:2003+A1:2009 ; ISO 16604:2004 ; EN 10993-10:2010 ; EN ISO 13485:2016 ; EN 16523-1:2015; ISO9001:2015 Na embalaži morajo biti vidne oznake: CE, EN455-1,2,3,4 , ime proizvajalca, tip rokavice, material iz katerega je narejena, črtna koda, LOT številka, datum proizvodnje, rok uporabe, velikost | kos | 210000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost M |  | kos | 580000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost L |  | kos | 210000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost XL |  | kos | 43000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 270
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE LATEKS, PREGLEDNE, STERILNE, BREZ PUDRA
velikost S | Rokavice, pregledne iz lateksa, sterilne, brez pudra, registrirane kot medicinski pripomoček razreda I. v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, pakiranje po 1 kos | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost M |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost L |  | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 271
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE IZ PE ALI KOPOLIMERJA STERILNE
ROKAVICA PRILEPLJENA NA PAPIR,STERILNA ,S | Rokavice, pregledne, iz kopolimera ali PE, nesterilne, registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, pakirane po 100 kosov | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ROKAVICA PRILEPLJENA NA PAPIR,STERILNA ,M | Rokavice, pregledne, iz kopolimera ali PE, posamezno sterilno pakirane, registrirane kot medicinski pripomoček razreda Is v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC EN 455-1, 2, 3, 4, pakiranje 100 kosov, velikost M | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 272
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE NITRILNE, PREGLEDNE, NESTERILNE, BREZ PUDRA
velikost S | Rokavice, pregledne, nitrilne, tanjše, hrapave konice prstov. Enojna debelina sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,09mm, zapestje: 0,07mm, dovoljeno odstopanje v debelini +/-0,02mm, dolžina najmanj 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 420 ali EN 21420, EN 16523-1, AQL 1.0 ali manj. Test EN ISO 10993-10 in EN ISO 10993-11 Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. Priložiti certifikate in tehnično dokumentacijo proizvajalca. Na certifikatu »Izjava o skladnosti izdelka« izdanega s strani proizvajalca s sedežem v EU, če pa proizvajalec nima sedeža v EU, pa njegovega pooblaščenega predstavnika s sedežem v EU, mora biti navedena kataloška številka izdelka in blagovna znamka izdelka. | kos | 180000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost M |  | kos | 800000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost L |  | kos | 400000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost XL |  | kos | 24700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 273
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE BOMBAŽNE
ROKAVICA, BOMBAŽNA, PLETENA, BELA, PRALNA, LAHKO SE STERILIZIRA, NESTERILNA, ŠT.L |  | par | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ROKAVICA, BOMBAŽNA, PLETENA, BELA, PRALNA, LAHKO SE STERILIZIRA, NESTERILNA, ŠT.XL |  | par | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 274
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE ZAŠČITNE, NESTERILNE, IZ NITRILA IN NEOPRENA, BREZ PUDRA
velikost S | Rokavice, zaščitne, dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja bela plast iz nitrila; brez pudra, hrapave konice prstov. Dolžina 300 mm. Enojna debelina sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0.65 (EN374:2003). Registrirane PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in ISO 13485:2016. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671. Priložiti certifikate in tehnično dokumentacijo proizvajalca. Na certifikatu »Declaration of Conformity« izdanega s strani proizvajalca s sedežem v EU, če pa proizvajalec nima sedeža v EU, pa njegovega pooblaščenega predstavnika s sedežem v EU, mora biti navedena kataloška številka izdelka in blagovna znamka izdelka. Na embalaži mora biti navedena oznaka CE in številka priglašenega organa. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost M |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost L |  | kos | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost XL |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 275
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE ZAŠČITNE, NESTERILNE, IZ NITRILA IN NEOPRENA, BREZ PUDRA,MOČNEJŠE
velikost M | Rokavice, zaščitne, zunanja nedrseča plast je iz mešanice neoprena in nitrila, notranja gladka in mehka plast pa iz čistega nitrila in omogoča lažje nadevanje rokavice. Hrapave konice prstov. Dolžina 300 mm. Enojna debelina sredinec: 0,35mm, dlan: 0,25 mm, zapestje: 0,18 mm. Poleg kemijske zaščite nudi tudi popolno mikrobiološko (EN374-2:2014) in (ISO16604: 2004 Procedure B & ASTM F1671-97b). AQL 0.65 (EN374-2:2014). Registrirane kot PPE kategorija III (89/686/EEC) in harmonizirani standardi EN420:2003 + A1:2009, EN388:2003, EN374-1:2003, EN374-2:2003, EN16523-1:2015 (EN374-3:2003). Ustrezajo normam EN455-1,2,3,4 skladnoz direktivo 93/42/EEC za medicinske pripomočke. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006. Biokompatibilnost skladno z "Buehler and Primary skin Irritation Tests". Brez tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in ISO 13485:2016. Priložiti certifikate in tehnično dokumentacijo proizvajalca. Na certifikatu »Declaration of Conformity« izdanega s strani proizvajalca s sedežem v EU, če pa proizvajalec nima sedeža v EU, pa njegovega pooblaščenega predstavnika s sedežem v EU, mora biti navedena kataloška številka izdelka in blagovna znamka izdelka. Na embalaži mora biti navedena oznaka CE in številka priglašenega organa. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
vellikost L |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 276
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE NITRIL, PREGLEDNE, NESTERILNE, BREZ PUDRA
velikost S | Rokavice, pregledne, nitrilne, tanjše, hrapave konice prstov, sivo obarvane. Enojna debelina sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,08mm, zapestje: 0,06-0,07 mm, dolžina > 240mm. Zelo elastične. Mehanske lastnosti: pred staranjem: natezna moč 42 MPa, skrajni raztezek 650%, natezna sila pri pretrganju 8N, po staranju: natezna moč 38 MPa, skrajni raztezek 550%, natezna sila pri pretrganju 8N. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455-1,2,3, 4. Izdelane skladno s standardi: EN 374-1, 2 in 3., EN420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671-97b. Imajo certifikat kompatibilnosti s hrano. Test skladno z ASTM F739 za nepropustnost na Formalin -10% > 480 min. Test skladno z ASTM F739 na neprepustnosti za Glutaraldehide - 4% > 480min. Testi skladno z EN374-3 Sodium Hydroxide (NaOH) - 40% Class 4 >120 min, Ethidium Bromid -0,4% Class 6 > 240 min, Sulfuric acid - 50% Class 6 >340min. Test na sistemsko toksičnost skladno z ISO 10993-11. Test na HPLC (high pressure Liquid Chromatography – meri tipe in ostanke kemikalij, ki ostanejo na rokavici). Iritacija in senzitizacija skladno z ISO 10993-10. Priložiti certifikate in tehnično dokumentacijo proizvajalca. Na certifikatu »Declaration of Conformity« izdanega s strani proizvajalca s sedežem v EU, če pa proizvajalec nima sedeža v EU, pa njegovega pooblaščenega predstavnika s sedežem v EU, mora biti navedena kataloška številka izdelka in blagovna znamka izdelka. Na embalaži mora biti navedena oznaka CE in številka priglašenega organa. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost M |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost L |  | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost XL |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 277
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE KIRURŠKE
velikost 6,5 | Rokavice iz naravnega lateksa v paru,nepudrane, anatomsko oblikovane,dober oprijem, tudi med dalj?imi operativnimi posegi ohranjajo vse svoje lastnosti, manšeta z odebeljenim robom, Rokavice morajo biti primerno pakirane v posamezen sterilni zavitek, osnovna embalaža do 50 zavitkov skupaj. Zagotavljajo neizmerljive vrednosti alergenov po FiTKiT testu, nezaznavljive vrednosti proteinov ( < 10 µg/gr) po Mod.Lowry metodi, nezaznavljive vrednosti ostankov kemikalij(< 10 µg/ml), citoksičnost stopnje 1 (mild), nizko vrednost endotoxina ( < 20 µg/g) | kos | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost 7 |  | kos | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost 7,5 |  | kos | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost 8 |  | kos | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost 8,5 |  | kos | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 278
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ROKAVICE PREGLEDNE
velikost XS | Rokavice iz naravnega lateksa ,nesterilne,nepudrane, Omogočati morajo dober otip in oprijem v suhem in mokrem okolju, Dobra prilagodljivost roki. Oblikovane so kot obojeročne, Navlečenje rokavic mora biti hitro in enostavno. Notranja stran mora omogočati gladko oblačenje,rokavice so razvrščene v PPE razred 3 po direktivi 89/686/EC. Rokavice zagotavljajo neizmerljive vrednosti alergenov po FiTKiT testu, nezaznavljive vrednosti proteinov ( < 10 µg/gr) po MODLOWRY metodi, nezaznavljive vrednosti ostankov kemikalij(< 10 µg/ml) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost S |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost M |  | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost L |  | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost XL |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 279
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
MASKE KIRURŠKE ZA ENKRATNO UPORABO
maska zaščitna kirurška z gumico |  | kos | 140000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
maska zaščitna kirurška s trakom |  | kos | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 280
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PVC rokavice
PVC rokavice | za enkratno uporabo | kos | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 281
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ZAŠČITNA POKRIVALA
KAPA BARETKA - bolniška | Material: netkani material iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura minimalno 10 g/m2, bela, bolniška, MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. | kos | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KAPA BARETKA, obseg 50-55 cm | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura minimalno 14 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Barva: zelena ali modra. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. | kos | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KAPA ZDRAVNIŠKA, z elastiko ali trakci za zavezovanje | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken, gramatura minimalno 17 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Barva: zelena ali modra. Kapa naj ima na zatilju elastiko ali trakce za zavezovanje. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KAPA ZDRAVNIŠKA ORTOPEDSKA s pivnikom spredaj | Material: netkan material iz 100% polipropilenskih vlaken; gramatura minimalno 17 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Barva: zelena ali modra. Zaveže se okoli vratu. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KAPA ŽENSKA s traki za zavezovanje | Material: netkan material, vrh pokrivala gramature: najmanj 17 g/ m2, stranski del in trakovi gramature najmanj 25 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Velikost: univerzalna. Dolžina trakov najmanj 18 cm, višina kape v predelu čela 20,5 - 23,5 cm. Barva: zelena, modra. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KAPA ŽENSKA z elastiko | Material: netkan material, vrh pokrivala gramature: najmanj 17 g/ m2. Material se ne sme kosmatiti, odpuščati delcev in dražiti kože. Biti mora negorljiv, zračen, brez vonja in brez lateksa. Velikost: univerzalna, zelena, modra ali vijolična, v zatilnem delu z elastiko. MD razred I. Skladno z direktivo 93/42 EEC. | kos | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
KAPA MOŠKA s šiltom | z gumico na zadnji strani, modre ali zelene barve. Izdelana od materiala VLIES 30g/m², s šiltom iz tršega materiala VLIES 70 g/m². | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 282
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OČALA
OČALA VAROVALNA | Zahteva Leče: Clasa 1 optični razred UV zaščita 2C-1.2 EN 170:2002 B zaščita pred delci s srednjo močjo 120m/s T testirana pod ekstremnimi pogoji -5 °C do 55 °C K premaz proti rešenju N premaz proti praskam Zahteve Okvirja: EN 166 BT mehanska zaščita 3 odpornost proti brizgom 4 zaščita proti velikim prašnim delcem Trak očal: material Neoprem | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 283
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ZAŠČITA OSEBJA
ZAŠČITA ZA VRAT | Zaščita za vrat, izdelana iz materijala VLIES 30 g/m². Uporablja se kot podlaga za radiološki ovratnik. | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 284
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
MASKA FFP3
MASKA FFP3 | Maska zaščitna maska FFP3 - iz netkanega materiala, 4 slojna, bele barve, dim. 15,7 x 11,8 cm, hipoalergena, fiksne oblike s stranskim ventilom za izdihavanje, nosnim lokom - nosna zaponka iz aluminija dim. 8x0,5cm , prilagodljiva in z elastičnimi trakovi za pritrditev. Maska mora biti ustrezno oblikovana in dovolj velika, da zajame relevanten obrazni del in nudi optimalno zaščito. Pakiranje max. 10 kosov v envelopi. | KOM | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 285
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
STERILNE GINEKOLOŠKE ROKAVICE
STERILNE GINEKOLOŠKE ROKAVICE | Različne velikosti | sc | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 286
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PLAŠČI ZA ENKRATNO UPORABO
plašč za obiske za 1X uporabo, nesterilen |  | kos | 54000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 287
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ZAŠČITNE MASKE FFP2 | Obrazne maske za zaščito pred delci ter trdnimi in tekočimi aerosoli
V skladu z Uredbo (EU) 2016/425 in standardom EN 149:2001+A1:2009.
Razred zaščite FFP2
Za enkratno uporabo (NR)
Brez izdišnega ventila
Univerzalna velikost
Prilagodljivo tesnenje nosnega predela
Pritrditev z elastičnimi zaglavnimi trakovi (opcijsko: pritrditev z zaušesno zanko=> s to opcijo boste dobili več ponudb, ker je trenutno pomanjkanje respiratorjev brez izdišnega ventila)
Ponudbi priložiti dokumentacijo, kot se zahteva z Uredbo (EU) 2016/425. Na zahtevo bo potrebno predložiti tudi veljavne EU certifikate.
|  | KOS | 24500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 288
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ZAŠČITNI KOMBINEZONI..RAZLIČNE VELIKOSTI | Zaščitni kombinezoni za zaščito pred povzročiteljem infekcije
V skladu z Uredbo (EU) 2016/425. Osebna varovalna oprema kategorije III.
Izpolnjuje minimalne zahteve, ki jih določajo harmonizirani standardi: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 (Tip 5), EN 13034:2005 + A1:2009 (Tip 6), EN 14126:2003 (Tip 5-B, 6-B), EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008
Za enkratno uporabo
Zapenjanje z zadrgo s prekrivno letvijo
Fiksna kapuca z elastičnim oprijemom okoli obraza
Elastični oprijem okoli zapestja in gležnjev
Elastika v pasu
Zaželeno z zankami za palce za boljšo namestitev
Zaželeno v prevladujoči barvi bela ali siva
Posamično pakiranje v vrečki.
M |  | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L |  | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
XL |  | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
XXL |  | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 289
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PREDPASNIK Z ROKAVI | Iz polietilenske folije, vodo – nepropusten, neprosojen, nevpojen | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Trakovi za zavezovanje okoli vratu in pasu, na rokavu je uzanka za palec
Velikost 120x170 cm (dovoljena odstopanja +/- 5 cm)
V skladu s standardi EN ISO 9001:2008, EN ISO 13485:2012
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 290
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PLAŠČ ZA COVID | Plašč zaščitni iz polipropilena SMS, gramatura 45 g/m2, hidrostatičen pritisk > 50 cm H20, varjeni šivi,
dolžina 140 cm, MD Uredba (EU) 2017/745 razred I, OVO Uredba (EU) 2016/425 kat. I, EN 13795-1:2019.
Dodatne zahteve:
Embalaža mora biti ustrezno označena skladno z relevantnimi uredbami.
Priložiti dokumentacijo, ki dokazuje ustreznost z zahtevami: Izjave EU o skladnosti ( EU Declaration of Conformity)
in tehnično dokumentacijo v angleškem ali slovenskem jeziku.
|  | kom | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št. 291
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Grelna jakna za operacijsko
Grelna jakna za operacijsko, patent na rokavih, zapenjanje na gumbe
velikost S |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost M |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost L |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
velikost XL |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## punkcije
Zap. št. 292
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set, igle za punkcijo toraxa
set za punkcijo toraxa z brizgo 2,2 x 90 | ustrezna zbirna vrečka,označene mere, nosilec vrečke | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Igla za punkcijo toraxa 2,2 x 90 |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za abdominalno punkcijo z brizgalko |  | kos | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 293
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SET ZA PARACENTEZO
| set za paracentezo, vsebuje atravmatsko varnostno Veres iglo 16GX100mm, poliuretanski kateter 14GX 95mm, 2x 2000ml graduirana zbirna drenažna vrečka, dolžina cevi 900mm, 3x varnostna sponka, LL konekt, ne vsebuje PTFE in latexa, set enakovreden SVAS 1SVASD013101 | kos | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| set za pleuralno punkcijo, vsebuje atravmatsko varnostno Veres iglo 14GX100mm z dvema stranskima odprtinama, graduirano 2000ml drenažno vrečko z nepovratno valvulo in povezovalno LL cevjo dolžine 900mm, podaljškom 500mm z LL moškim konektom, 60ml Luer Lock polipropilene brizgo, 3 portni petelinček, set enakovreden SVAS 1SVASD013100 | kos | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 294
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set za torakalno in abdominalno punkcijo
Set za torakalno in abdominalno punkcijo | z barvnim indikatorjem, nepovratno valvulo na igli, kroglično nepovratno valvulo z zvočnim indikatorjem na PUR 12,5cm 8Ch katetru s stranskimi drenažnimi odprtinami. V setu ostra 16G igla s topo kanilo, petelinček, 2000ml drenažna vrečka in 60ml LL brizgo, sterilnimi navodili za uporabo. Enakovredno Covidien 8888-566067 | kos | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 295
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set za abdominalno in plevralno punkcijo
Set za abdominalno punkcijo | Za punktiranje plevralnega izliva v zbirno vrečko. Možnost priključitve dodatne zbirne vrečke. Sestava seta: • Brizgalka luer-lock 60 ml • Tri punkcijske igle • Podaljšek s trismernim ventilom • Priključek MED katetrom v Vrečko • Zbirna vrečka 2l s povezovalno cevjo dolžine 90 cmZa punktiranje plevralnega izliva v zbirno vrečko. | set | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za plevralno punkcijo | Za varno izvajanje plevralnih punkcij v diagnostične ali terapevtske namene. Lastnosti • Ostra konica zunanje kanile za lažje uvajanje • Vzmetno vodena notranja kanila s topo konico v stranskimi odprtinami, ki omogočajo lažjo drenažo ali aspiracijo • Nedrseče držalo igle • Omogočati mora odvzem tekočine v zbirno vrečko s pomočjo brizgalke S preko igle ali prosto iztekanje Preko PUR katetra • Kateter mora biti odporen na uklon • Stranske odprtine na katetru za boljše iztekanje tekočine sestava seta • Varna igla s PUR katetrom • Brizgalka luer-lock 60 ml • Zbirna vrečka 2l s povezovalno cevjo dolžine 90 cm • Podaljšek dolžine 10 cm s trismernim ventilom • Trismerni ventil | set | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 296
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SET ZA PERKUTANO DILATACIJSKO TRAHEOSTOMIJO (PDT)
Set za perkutano dilatacijsko traheotomijo (PDT) za hitro uvajanje traheostomske kanile, ki temelji na Seldigengerjevi tehniki in enojnem dilatatorju (t.i. Ciaglia tehnika). Dilatacijski set naj bo sterilen in naj vsebuje: brizgo, skalpel, punkcijsko iglo s teflonskim katetrom, vodilno žico iz materiala, ki se ne knika in nameščeno na enostavno vodljivem sistemu, preko katere naj se uvede vodilni kateter z varnostnim omejevalcem globine in markacijami, 14Ch/Fr kratki dilatator, glavni dilatator s hidrofilno oblogo in markacijami ter komprese. Setu naj bo dodana traheostomska kanila, ki naj bo sterilno pakirana v ločenem pakiranju. Kanila naj bo dvolumenska, z notranjim vložkom, ki se ločeno menja. Kanila naj bo podaljšana, dolžina naj bo vsaj 85mm, naj ima v vse smeri vrtljivo prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima integriran sistem za subglotično aspiracijo nad mešičkom, prav tako naj bo zunanja kanila fenestrirana. Lumen za subglotično aspiracijo naj bo pokrit s pokrovčkom ter naj ima možnost priključitve različno širokih aspiracijskih cevk. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno različna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta čim tanjši, pri čemer naj bo zunanji premer kanile največ 3 mm večji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo z atravmatskim sistemom, ki prekrije vrzel med uvajalom in kanilo, vodilo naj bo podaljšano za lažje uvajanje v dihalno pot ter naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Priložen mora biti lubrikant. Kanila in notranji vložek naj bosta že nameščena na atravmatskem vodilu. Različne velikosti, vsaj 7.0, 8.0, 9.0 in 10,00mm. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. Notranji vložki naj bodo dobavljivi ločeno. številka 7,0
| številka 7,0 | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| številka 8,0 | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| številka 9,0 | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| številka 10,0 | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 297
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set za drenažo prsnega koša po Seldingerju Ch 12 | Seldinger set za drenažo prsnega koša ch 12, sterilen, vsebuje 30 cm silikonski radiopačni kateter, skalpel, ehogena markirana uvajalna igla s silikonskim obročkom, po velikosti barvno kodirani dilatatorji s silikonskim obročkom, J vodilna žica, 10ml luer brizga, petelinček, konus in smrekica konekt | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za drenažo prsnega koša po Seldingerju Ch 12 | Seldinger set za drenažo prsnega koša ch 12, sterilen, vsebuje 30 cm silikonski kateter z radiopačno linijo in konico, skalpel, markirana uvajalna Touhyjeva igla , po velikosti barvno kodirani varnostni dilatatorji , J vodilna žica, 10ml luer brizga, petelinček, konus in smrekica konekt, kožni fiksater za kateter | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za drenažo prsnega koša po Seldingerju Ch 12 | Seldinger set ch 12, sterilen, vsebuje silikonski radiopačni ch 16 kateter, varnostni skalpel, ehogeno markirano uvajalno iglo s silikonskim obročkom, J vodilno žico, barvno kodiranimi varnostnimi dilatatorji, 10 ml in 20 ml brizga, varnostne igle, petelinček, konekt konus in smrekica, penasti fiksator katetra, 5x zloženci, 2x čistilna gobica z držalom, posodica za varno odstranjevanje ostrih predmetov, 1x preklana in 2x navadna kompresa, dvojno sterilno pakiran kirurški plašč, sterilna navodila za uporabo priložena v setu | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za drenažo prsnega koša po Seldingerju Ch 16 | Seldinger set ch 16, sterilen, vsebuje silikonski radiopačni ch 16 kateter, varnostni skalpel, ehogeno markirano uvajalno iglo s silikonskim obročkom, J vodilno žico, 2x po velikosti barvno kodiranimi varnostnimi dilatatorji, 10 ml in 20 ml brizga, varnostne igle, petelinček, konekt konus in smrekica, penasti fiksator katetra, 5x zloženci, 2x čistilna gobica z držalom, posodica za varno odstranjevanje ostrih predmetov, 1x preklana in 2x navadna kompresa, dvojno sterilno pakiran kirurški plašč, sterilna navodila za uporabo priložena v setu | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za drenažo prsnega koša po Seldingerju Ch 18 | Seldinger set ch 18, sterilen, vsebuje silikonski radiopačni ch 16 kateter, varnostni skalpel, ehogeno markirano uvajalno iglo s silikonskim obročkom, J vodilno žico, 3x po velikosti barvno kodiranimi varnostnimi dilatatorji, 10 ml in 20 ml brizga, varnostne igle, petelinček, konekt konus in smrekica, penasti fiksator katetra, 5x zloženci, 2x čistilna gobica z držalom, posodica za varno odstranjevanje ostrih predmetov, 1x preklana in 2x navadna kompresa, dvojno sterilno pakiran kirurški plašč, sterilna navodila za uporabo priložena v setu | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za drenažo prsnega koša po Seldingerju Ch 20 | Seldinger set ch 20, sterilen, vsebuje silikonski radiopačni ch 20 kateter, varnostni skalpel, ehogeno markirano uvajalno iglo s silikonskim obročkom, J vodilno žico, 3x po velikosti barvno kodiranimi varnostnimi dilatatorji, 10 ml in 20 ml brizga, varnostne igle, petelinček, konekt konus in smrekica, penasti fiksator katetra, 5x zloženci, 2x čistilna gobica z držalom, posodica za varno odstranjevanje ostrih predmetov, 1x preklana in 2x navadna kompresa, dvojno sterilno pakiran kirurški plašč, sterilna navodila za uporabo priložena v setu | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## sterilizacija
Zap. št. 298
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Rokav za sterilizacijo s preklopom
7,5 cm X100 | opremljeno z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji z EO ali paro ; trdnost šiva-prenesti mora plinsko in parno sterilizacijo; omogočati enostavno odpiranje, brez trganja vlaken, folija se ne sme zviti; napisi in kemični indikatorji morajo biti izven dosega zapakiranega materiala, folija mora biti prozorna, vidna mora biti št. lota (na razdalji najmanj vsakih 15 cm na rokavu). Ustrezati mora mednarodnim standardom EN ISO 11607-1, 11607-2 in en 868-5. Poleg transportne embalaže mora biti rokav predhodno zavit še v protiprašno ovojnino. | kos | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 cm X100 |  | kos | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 cm X100 |  | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 cm X 100 |  | kos | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 cm X 100 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 299
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
VREČKE -PAPIR-FOLIJA , SAMOLEPILNE ZA PARNO IN EO STERILIZACIJO Z INDIKATORJEM O USPEŠNI STERILIZACIJI , DIMENZIJE (dovoljeno odstopanje +/- 15 %):
90 x 200 mm | opremljeno z ustreznim procesnim kemičnim indikatorjem in določilom o spremembi barve po uspešni sterilizaciji z EO ali paro ; ustrezati mora ISO 11607-1 in 11607-2, EN 868, skladno z direktivo MDD 39/42, trdnost šiva-prenesti mora plinsko in parno sterilizacijo; omogočati enostavno odpiranje, brez trganja vlaken, folija se ne sme zviti; pri vrečkah morajo biti zgornji koti zapečateni ( toplo zleplijeni); napisi in kemični indikatorji morajo biti izven dosega zapakiranega materiala, folija mora biti prozorna, vidna mora biti št. lota (na vsaki vrečki enkrat oz. na razdalji najmanj vsakih 15 cm na rokavu) | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
130 X 270 mm |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200 x 350 mm |  | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 300
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Podloga za zaščito mrež za instrumente -ostrih robov
50 x 37,5 cm | nesterilna, polipropilenska podloga,viola,podlogi so dodane vpojne plasti za zagotavljanje hitrega širjenja vlage med parno sterilizacijo | kos | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 x 50 cm |  | kos | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 301
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Protiprašna zaščita za sterilne instrumente
15 x 27 cm | zaščita pred prahom . vlago in udarci, vrečka je iz več slojne transparentne folije 12 mikr polyestra ter 50mikr polyetilena. VREČKA SE ZAPIRA Z VARILNIKOM ZA STERILIZACIJSKO OVOJNINO. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20,5 x 30 cm |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 302
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Indikatorji za sterilizacijo:
Indikator Razred 6 v skladu z EN ISO 11140-1 | samolepilni | kos | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 303
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Indikatorji za sterilizacijo (kemični):
trak za parno sterilizacijo razreda 1 | kemični indikator,ki spremeni barvo po izpostavitvi pari,klasifikacija ISO 11140-1,ne vsebuje svinca,ločuje procesirane in neprocesiranih paketov in je za zavijanje materiala, širina najmanj 2,5cm | kos | 185 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 304
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SAMOSTOJNI BIOLOŠKI INDIKATORJI ZA PARNO STERILIZACIJO
Samostojni biološki indikatorji za parno sterilizacijo pri 121C | Skladni s standardom EN ISO 11138-1 in 3. V kolikor obstaja, mora biti hitro kemično odčitavanje bioloških indikatorjev zagotovljeno v najkrajšem možnem času s stopnjo zagotavljanja sterilnosti SAL 10 na -6. Ponudnik mora dati brezplačno na uporabo, glede na število sterilizatorjev, ustrezno število PCD procesnih naprav, v katero se vstavijo SCBI samostojni biološki indikatorji v ampulah. PCD procesna naprava naj bo izvedena tako, da je za večkratno uporabo, da se lahko uporabi čim večkrat glede na navodila proizvajalca. PCD procesna naprava naj zagotavlja najtežje pogoje za odstranjevanje zraka in prodiranje pare. Konstrukcijska izvedba procesne naprave mora zagotavljati čim večjo mehansko odpornost in čim večjo tesnost naprave. Testno poročilo akreditiranega laboratorija. Ponudnik mora dati brezplačno na uporabo pripadajočo aparaturo za odčitavanje bioloških indikatorjev. | KOS | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Samostojni biološki indikatorji za parno sterilizacijo pri 134C | Skladni s standarsom EN ISO 11138-1 in 3. V kolikor obstaja, mora biti hitro kemično odčitavanje bioloških indikatorjev zagotovljeno v najkrajšem možnem času s stopnjo zagotavljanja sterilnosti SAL 10-6. Biološko odčitavanje mora biti po 24 urah inkubacije 100% zagotavljati sterilnost 10-6. Ponudnik mora dati brezplačno na uporabo glede na število sterilizatorjev in glede na število polnitev ustrezno pripadajočo PCD procesno napravo v katero se vstavijo SCBI samostojni biološki indikatorji v ampulah. PCD procesna naprava naj bo izvedena tako, da je za večkratno uporabo, da se lahko uporabi čim večkrat glede na navodila proizvajalca. PCD procesna naprava naj zagotavlja najtežje pogoje za odstranjevanje zraka in prodiranje pare.Konstrukcijska izvedba procesne naprave mora zagotavljati čim večjo mehansko odpornost in čim večjo tesnost naprave. Testno poročilo akreditiranega laboratorija. Ponudnik mora dati brezplačno na uporabo pripadajočo aparaturo za odčitavanje bioloških indikatorjev. | KOS | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 305
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Indikatorji za sterilizacijo:
Bowie - Dick testni indikatorji (kemični) | Bowie-Dick samolepilni kemični testni indikatorji, razred 2 v skladu z EN ISO 11140-1 za uporabo v procesni napravi Bowie Dick testu. Ponudnik mora dati brezplačno, glede na število sterilizatorjev, ustrezno število procesnih B&D procesnih naprav, v katero se vstavijo samolepilni kemični indikatorji. Procesna Bowie Dick testna naprava naj bo izvedena tako, da je za večkratno uporabo, da se lahko uporabi čim večkrat glede na navodila proizvajalca.Konstrukcijska izvedba procesne naprave mora zagotavljati čim večjo mehansko odpornost in čim večjo tesnost naprave. Testno poročilo akreditiranega laboratorija za procesno napravo. | test | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 306
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sterilizacijski papir
dimenzije cca. 101x101 | Papir z minimalnim spominom, kar omogoča aseptično prezentacijo. Ustrezati mora standardom Primeren za plazma in parno sterilizacijo. Iz 100% polipropilena, gramatura vsaj 62g/m2. Antistatično obdelan. Obdelan z posebno tehnologijo, ki omogoča elektromagnetno nabitje vlaken, kar preprečuje vdor mikroorganizmov tudi po sterilizaciji. Papir mora biti na voljo v dvobarvni kombinaciji: bela in modra pola (se izmenjujeta v pakiranju). Pakiranje izmenično barvno kodirano (modra in bela)-papir zložen v izmenični barvi, kar omogoča hitro in lažje ločevanje med notranjo in zunanjo plastjo ovoja. | KOM | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dimenzije cca. 121x121 |  | KOM | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št 307
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sterilizacijski papir- ortopedski dodatno ojačan | Papir, ki mora ustrezati standardom EN ISO 11607 in EN868 -2, brez latexa in DEHP. Za težke pakete, dvojna spojena pola (moder+bel), notranji 62,7g/m2, zunanji 87g/m2, na kritičnih predelih ojačana s trakom 87g/m2. antistatično obdelan. 100% polipropilen, primeren za plazma in parno sterilizacijo. sestavljen iz iz dveh pol različnih barv (modra in bela) zaradi lažjega opažanja morebitnih poškodb in lukenj. Obdelan z posebno tehnologijo (powerguard), ki omogoča elektromagnetno nabitje vlaken, kar preprečuje vdor mikroorganizmov.
dimenzije: 101x119 cm |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dimenzije: 101x139 cm |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dimenzije: 101x154 cm |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 308
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
KEMIČNI INDIKATORJI ZA STERILIZACIJO
Kemični indikatorji za kontrolo polnitve "sarže" za uporabo v procesni napravi | Samolepilni kemični indikatorji polnitve za uporabo v procesni napravi za kontrolo polnitve z votlimi instrumenti, ki tvori skupaj s procesno napravo indikator razred 2 v skladu z EN ISO 11140-1, kot npr. PCD Hollow A testu. Ponudnik mora dati brezplačno na uporabo glede na število sterilizatorjev in glede na število polnitev ustrezno pripadajočo PCD procesno napravo v katero se vstavijo samolepilni kemični indikatorji. PCD procesna naprava naj bo izvedena tako, da je za večkratno uporabo, da se lahko uporabi čim večkrat glede na navodila proizvajalca. Konstrukcijska izvedba procesne naprave mora zagotavljati čim večjo mehansko odpornost in čim večjo tesnost naprave. Testno poročilo akreditiranega laboratorija za procesno napravo. | kos | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 309
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
INDIKATORJI - NALEPKE
Nalepke za sete | Trivrstične nalepke, dvojno lepljive, za uporabo v aplikatorju trivrstičnih nalepk, za sledenje sterilizacijskih setov v povezavi s pacientovo dokumentacijo. | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 310
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TABLICA ZA OZNAČEVANJE MREŽ | Tablica, ki jo je možno dati na ročaj kontejnerja za mreže za označevanje. Pakiranje a 1000 | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 311
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SAMOLEPILNI KEMIČNI INDIKATOR ZA KONTROLO PROCESA ČIŠČENJA V TERMODEZINFEKTORJU
Samolepilni kemični indikator | Skladni s standrdom EN ISO 15883-5. Ponudnik mora dati brezplačno na uporabo glede na število termodezinfektorjev oziroma vložnih košar, ustrezno številp PCD procesnih naprav v katero se vstavijo kemični indikatorji. |  | 5500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št. 312
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Biološki indikator za parno sterilizacijo | Parni biološki indikator skladen s standardoma ISO 11138-1:2017 in ISO 11138-3:2017, spremlja učinkovitost postopka sterilizacije s paro za 250°F/121°C gravitacijskega premika in 270°F/ 132 °C parna sterilizacija s pomočjo vakuuma in zagotavlja končni rezultat v 48 urah. Ponudnik mora dati brezplačno na uporabo pripadajočo aparaturo za odčitavanje bioloških indikatorjev. | kos | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## pete, ovratnice, opornice
Zap. št. 313
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Pete
peta gumi velika | enakovredno Boehler | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
peta gumi srednja |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Opornice
- mala | enakovredno Boehler | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- srednja |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- velika |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 314
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Oprt kalvikularni, pralni (enakovredno npr. Lohmann Rauscher ), okvirne velikosti:
S 18 - 25cm |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
M 25 - 33cm |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L 33 - 40 cm |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
XL 40 - 50 cm |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
XXL 50 - 60 cm |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 315
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Opornice za prste različnih velikosti
številka 2 | Opornica za fiksacijo distalnega prstnega sklepa v ekstenziji, opornica je dorsalno proksimalno prerezana ( vrhnja stran ), kar omogoča prilagajanje oteklemu oprstu, stena mora biti perforirana, kar omogoča prezračevanje kože, enakovredno Link Split Splints Strack Type | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 3 |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 4 |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 5 |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 5 1/2 |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
števillka 6 |  | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 7 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 316
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
opornice za nogo
dimenzije 90x800 | enostavno se oblikujejo in so prijetne za pacienta. Primerljiva z Mah pornicami | KOS | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dimezije 100x1000 | enostavno se oblikujejo in so prijetne za pacienta. Primerljiva z Mah pornicami | KOS | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dimezije 100x1200 | enostavno se oblikujejo in so prijetne za pacienta. Primerljiva z Mah pornicami | KOS | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dimezije 120x1400 | enostavno se oblikujejo in so prijetne za pacienta. Primerljiva z Mah pornicami | KOS | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 317
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
opornice za roko
dimenzije: 65x320 | enostavno se oblikujejo in so prijetne za pacienta. Primerljiva z Mah opornicami | KOS | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dimenzije: 75x400 | enostavno se oblikujejo in so prijetne za pacienta. Primerljiva z Mah opornicami | KOS | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dimenzije: 75x600 | enostavno se oblikujejo in so prijetne za pacienta. Primerljiva z Mah opornicami | KOS | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dimenzije: 45x350 | enostavno se oblikujejo in so prijetne za pacienta. Primerljiva z Mah opornicami | KOS | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 318
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
opornice za prst
opornica za imobilizacijo enega ali dveh prstov 17x200 | Najenostavnejša oblika opornic za imobilizacijo enega ali dveh prstov v mehki in trdi izvedbi. Podobno kot Mah opornice. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
opornica za imobilizacijo enega ali dveh prstov 17x300 | Najenostavnejša oblika opornic za imobilizacijo enega ali dveh prstov v mehki in trdi izvedbi. Podobno kot Mah opornice. | kos | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
˝T˝ oblika opornic 17x200xT | ˝T˝ oblika opornic omooča stabilnejši položaj opornice v podlahti. Podobno kot Mah opornice. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
˝T˝ oblika opornic 17x300xT | ˝T˝ oblika opornic omooča stabilnejši položaj opornice v podlahti. Podobno kot Mah opornice. | kos | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
˝T˝ oblika opornic 17x250xT | ˝T˝ oblika opornic omooča stabilnejši položaj opornice v podlahti. Podobno kot Mah opornice. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
˝T˝ oblika opornic 30x300xT | ˝T˝ oblika opornic omooča stabilnejši položaj opornice v podlahti. Podobno kot Mah opornice. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
križna opora majhna 124 | Pri poškodbi prsta, predvsem srednje in distalne falange. Zelo mehka, stabilna opora, ne pritiska na rano. Podobno kot Mah opornice. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
križna opora majhna 134 | Pri poškodbi prsta, predvsem srednje in distalne falange. Zelo mehka, stabilna opora, ne pritiska na rano. Podobno kot Mah opornice. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mala ekstenzijska opornica 17x110x1E | Namenjena je imobilizaciji distalnega dela prsta. Primerljiva z Mah opornicami | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 319
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Bergle
Bergla 2x nastavljiva | Spodnji del je nastavljiv po višini od 68 do 95 cm (razdalja ročaj-tla), zgornji del pa od 26 do 28,5 cm (razdalja ročaj-naslon). Opremljene so z gumijastim natikom, ki ne pušča sledi. Maksimalna nosilnost: 150 kg. | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bergle 2-nastavljive otroške | Najvišja dovoljena obremenitev do 100kg | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 320
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Ortoza za vratno hrbtenico - mehka
1. ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / L-10 | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / L-12 | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / L-8 | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / M-10 | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / M-12 | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / M-8 | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / S-10 | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / S-12 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / S-8 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / XL-10 | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / XL-12 | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / XL-8 | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13.ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / XS-6 | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.ortoza za vratno hrbtenico - mehka | podobno kot SOFT CERVICAL COLAR / XS-8 | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 321
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ORTOZA ZA VRATNO HRBTENICO -TRDA
1.Ortoza za vratno hrbtenico trda - z odprtino | podobno kot PHILI COLLAR L-10 | kom | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Ortoza za vratno hrbtenico trda - z odprtino | podobno kot PHILI COLLAR L-12 | kom | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. Ortoza za vratno hrbtenico trda - z odprtino | podobno kot PHILI COLLAR L-8 | kom | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. Ortoza za vratno hrbtenico trda - z odprtino | podobno kot PHILI COLLAR M-10 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. Ortoza za vratno hrbtenico trda - z odprtino | podobno kot PHILI COLLAR M-12 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. Ortoza za vratno hrbtenico trda - z odprtino | podobno kot PHILI COLLAR M-8 | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. Ortoza za vratno hrbtenico trda - z odprtino | podobno kot PHILI COLLAR S-10 | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. Ortoza za vratno hrbtenico trda - z odprtino | podobno kot PHILI COLLAR S-12 | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. Ortoza za vratno hrbtenico trda - z odprtino | podobno kot PHILI COLLAR S-8 | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. Ortoza za vratno hrbtenico trda - z odprtino | podobno kot PHILI COLLAR XS-6 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11. Ortoza za vratno hrbtenico trda - z odprtino | podobno kot PHILI COLLAR XS-8 | kom | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 322
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SET VAKUUMSKA OPORNICA ZA AHILOVO TETIVO - SET VAKUUMSKA OPORNICA ZA NOGO, VISOKA, Z NAKLONOM, IZRAVNALNI PODPLAT IN PLOŠČICA ZA KONTROLO OBREMENITVE | Vakuumska opornica za nogo, dokolenska in mora omogočati nastavitev naklona in gibljivost sklepa v smeri dorzalne fleksije z možnostjo rigidnega zaklepa ter 30° klinastim podplatnim vložkom. Naklon mora biti nastavljiv v stopnjah po 5°, v razponu od -15° do +30°. Opornica mora biti sestavljena iz trdega plastičnega ogrodja in vakuumske blazine, ki mora biti oblečena v tkanino. V vakuumski blazini morajo biti kroglice. Na blazini mora biti zračni ventil z nepovratno valvulo, preko katerega se spusti zrak v blazino in omogoča aspiracijo zraka s priloženo ročno črpalko. Opornica je obojestranska, za levo in deno nogo. Imeti mora zamenljive pritrditvene trakove, ježke in snemljiv podplat. Izravnalni podplat mora imeti dva snemljiva sloja, za prilagajanje višine. Namesti se lahko na levo ali desno nogo, na pacientov lastni čevelj. Ploščice za kontrolo obremenitve morajo biti v treh različnih razponih in so kompatibilne z vakuumsko opornico. Ob preobremenjenosti noge mora dati ploščica zvočni signal. Velikosti: S, M, L.
| S | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| M | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| L | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SET VAKUUMSKA OPORNICA ZA GLEŽENJ - SET VAKUUMSKA OPORNICA ZA NOGO, VISOKA, IZRAVNALNI PODPLAT IN PLOŠČICA ZA KONTROLO OBREMENITVE | Vakuumska opornica za nogo, dokolenska in mora biti sestavljena iz trdega plastičnega ogrodja in vakuumske blazine, ki mora biti oblečena v tkanino. V vakuumski blazini morajo biti kroglice. Na blazini mora biti zračni ventil z nepovratno valvulo, preko katerega se spusti zrak v blazino in omogoča aspiracijo zraka s priloženo ročno črpalko. Opornica je obojestranska, za levo in deno nogo. Imeti mora zamenljive pritrditvene trakove, ježke in snemljiv podplat. Izravnalni podplat mora imeti dva snemljiva sloja, za prilagajanje višine. Namesti se lahko na levo ali desno nogo, na pacientov lastni čevelj. Ploščice za kontrolo obremenitve morajo biti v treh različnih razponih in so kompatibilne z vakuumsko opornico. Ob preobremenjenosti noge mora dati ploščica zvočni signal. Velikosti: S, M, L.
| S | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| M | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| L | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SET VAKUUMSKA OPORNICA ZA STOPALNICE - SET VAKUUMSKA OPORNICA, ZA NOGO, NIZKA, IZRAVNALNI PODPLAT IN PLOŠČICA ZA KONTROLO OBREMENITVE | Vakuumska opornica za nogo, nizka in mora biti sestavljena iz trdega plastičnega ogrodja in vakuumske blazine, ki mora biti oblečena v tkanino. V vakuumski blazini morajo biti kroglice. Na blazini mora biti zračni ventil z nepovratno valvulo, preko katerega se spusti zrak v blazino in omogoča aspiracijo zraka s priloženo ročno črpalko. Opornica je obojestranska, za levo in deno nogo. Imeti mora zamenljive pritrditvene trakove, ježke in snemljiv podplat. Izravnalni podplat mora imeti dva snemljiva sloja, za prilagajanje višine. Namesti se lahko na levo ali desno nogo, na pacientov lastni čevelj. Ploščice za kontrolo obremenitve morajo biti v treh različnih razponih in so kompatibilne z vakuumsko opornico. Ob preobremenjenosti noge mora dati ploščica zvočni signal. Velikosti: S, M, L.
| S | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| M | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| L | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 323
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Trak za fiksacijo
Trak za fiksacijo kanile | z ježek trakom obojestransko za odrasle in mladostnike,izdelan iz mehkega, nežnega materiala, ki ne draži kože, lateks free, rahlo raztegljiv in rahlo vpojen, koži prijazen, možnost sterilizacije, z okroglo odprtino v sredi traku, pakiranje do 10 kov v zavitku | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Opornica za roko ali nogo za imobilizacijo in podporo v primeru arterijskih in venoznih pristopov | Mehko podložena opornica za roko ali nogo za imobilizacijo in podporo v primeru arterijskih in venoznih pristopov z velcro trakovi za odrasle, jedro opornice iz Aluminija kot nap. Splint fix |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Velikost 16x5cm |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Velikost 22x9cm |  | kos | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Velikost 33x9cm |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za fiksacijo tubusa za odrasle | Set za fiksacijo tubusa za odrasle kot npr. TUBO LOCK SET, ki vsebuje 2x obliž za fiksacijo traku na lica, 1x trak za fiksaciji tubusa z podolgovato odprtino in ježek trakom z zaščitnim papirjem za fiksacijo okoli tubusa dolžine ca 27cm | kos | 440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rokavica za nemirne paciente | ROKAVICA ZA NEMIRNE PACIENTE z velcro ježek in trakom za fiksacijo iz mehkega, nežnega materiala, ena stran rokavice iz mrežastega materiala, z ločenimi predeli za palec, mezinec in preostale prste, pralna na 40 stopinj celzija
Velikost M |  | kos | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Veliost L |  | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## ekg, UZ
Zap. št. 324
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
EKG PAPIR
| Za termo printer v EKG aparatu Zoncare iMAC120; Dimenzija posameznega lista je 140 x 210 mm (širina x dolžina) ; 142 strani zloženih kot Z fold Strani imajo natisnjeno mrežo za odčitavanje; Na vsaki strani je oznaka za konec strani, ki omogoča pozicioniranje printerja | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 325
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Termalni papir za EKG aparate
MAC 1100 (295 x 210 x 150 listov, teža papirja, 75g/m2) | Termalni papir , svetlo rdeče barve | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAC 1200 (295 x 210 x 150 listov, teža papirja, 75g/m2) | Termalni papir , svetlo rdeče barve | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MAC 1600 (295 x 210 x 150 listov, teža papirja, 75g/m2) | Termalni papir , svetlo rdeče barve | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Schiller AT102 (210 x 280 x 143 listov, teža papirja 75 g/m2) | Termalni papir , svetlo rdeče barve | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Schiller AT2 (210 x 280 x 173 listov, teža papirja 75g/m2) | Termalni papir , svetlo rdeče barve | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 326
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PAPIRJI ZA PRIPADAJOČE APARATE
schiller AT10, 210 x 140 x 250 x 158 listov |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
schiller AT 2 210 x 280 x 173 listov, teža min 75g/m2) |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
schiller AT 3 |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
schiller AT 102 , AT 102 G2 (210 x 280 x 143 listov, teža min 75g/m2) |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
papir za CTG HP M1911A - 01 |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
papir za videoprinter Mitsubushi K 61 B |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
papir za videoprinter Mitsubushi K 65 HM |  | kos | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 327
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Gel za ultrazvok | Gel za ultrazvok, hipoalergijski, vodotopen, cca. 250 ml | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 328
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Gel za ultrazvok
Gel za ultrazvok - sterilen | gel lubrificante, sterilen, pakiranje maksimalno 50 ml | ml | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 329
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sterilna prevleka za zaščito UZ sodne
Sterilna prevleka za zaščito UZ sodne | Sterilna prevleka za zaščito UZ sodne z adhezijskim – lepljivim sprednjim delom. Prevleka ne sme biti na osnovi lateksa, mora biti teleskopsko zložena. V enem kompletu mora biti prevleka, sterilni gel in trakci za fiksacijo prevleke na UZ sondo. Velikost prevleke 12 - 20 cm x 122 - 130 cm. | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 330
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Elektrode za: EKG, HOLTER; za 1x uporabo
Premer 50 mm, na peni, liquid gel, za odrasle | za obremenitveno testiranje in 24 urni EKG, na peni z gelom, ki je tekoč | kos | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Premer 60 mm, mikropor, tekoč gel, za odrasle | za monitoring, na mikroporju z gelom, ki je tekoč | kos | 35000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 x 28 (na peni), premer zatiča 4mm |  | kos | 226 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 331
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
FILTRI ZA KISS ELEKTRODE
FILTRI ZA KISS ELEKTRODE GE | electrode, kiss filter disc (kataloška številka 93204775 | 1cs=100 kom | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 332
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Defibrilacijska elektroda za aparat ZOLL M,E,R serija
Defibrilacijska elektroda | Defibrilacijska elektroda za aparat ZOLL M, E, R serija. Do 50 šokov, do 24 urni monitoring, velikost 150 cm2 | Kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 333
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Neonatalne EKG elektrode | Opis: neonatalne EKG elektrode s predhodno pritrjenimi 46cm dolgimi neoklopljenimi žicami. Velikost elektrod 22 x 22mm, IEC oznake žic, nežen solid gel, ki omogoča večkratno premeščanje elektrod. Elektrode ne vsebujejo latexa. | kom | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 334
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Prevodne blazinice z gelom
Prevodne blazinice z gelom za defibrilacijo ali kardioverzijo (enakovredno kot Defib- Pads od 3 M) |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 335
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Tekočina za EKG elektrode
Tekočina za ekg elektrode - spray ali refill tekočina 2000 ml |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 336
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
GEL ZA ULTRAZVOK | Gel za UZ, hipoalergijski , vodotopen
Pakiranje cca 5000 ml |  | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 337
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
GEL ZA ULTRAZVOK | Gel za UZ, hipoalergijski , vodotopen
pakiranje cca 1000 ml |  | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 338
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
DEFIBRILACIJSKE PLOŠČE
| Podloge za defibrilacijo, velikosti cca. 16,5 x 13,2 cm (možna odstopanja+/- v dimenziji), aktivno področje: 140cm2. Narejene na osnovi vodoodporne prilagodljive pene in prevodne plasti iz aluminijaste folije, prevlečene z biokomapitibilnim akrilatnim konduktivnim hidrogelom. Ne vsebujejo lateksa ali ftalatov. Zdržijo do 15 ponovitev defibrilacije pri 360J in ne puščajo ostankov na koži. | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 339
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Stetoskop - kardiološki
Stetoskop - kardiološki | Glava stetoskopa je iz nerjavnega jekla. Z obročkom na glavi stetoskopa, ki preprečuje hladen občutek pri dotiku s kožo. Dvosvetlinsko cev dolžine 69 cm +/- 5%. Lahke slušalke. Prilagodljiva dvoperesna vzmet na slušalkah. Dodaten par oliv. Prilagojevalec za osluškovanje na težje dostopnih mestih in pri otrocih. Podobno kot 3M Littmann Master Cardiology | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stetoskop - kardiološki - pediatrični | Glava stetoskopa je iz nerjavnega jekla. Z obročkom na glavi stetoskopa, ki preprečuje hladen občutek pri dotiku s kožo. Lahke slušalke. Prilagodljiva dvoperesna vzmet na slušalkah. Dodaten par oliv. Prilagojevalec za osluškovanje na težje dostopnih mestih in pri otrocih. Podobno kot 3 M Littmann pediatric classic II. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stetoskop - kardiološki - neonatalni | Glava stetoskopa je iz nerjavnega jekla. Z obročkom na glavi stetoskopa, ki preprečuje hladen občutek pri dotiku s kožo. Lahke slušalke. Prilagodljiva dvoperesna vzmet na slušalkah. Dodaten par oliv. Prilagojevalec za osluškovanje na težje dostopnih mestih in pri otrocih. Podobno kot 3M Littmann classic II infant. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 340
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Spirometer ustniki - pediatrični | pediatrični ustniki za spirometrijo - filter tube, enakovredno Mada, ref. 30811 | kom | 350 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## mavec
Zap. št. 341
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Mavčev povoj
Mavčev povoj, prepojen s hitro strdljivim mavcem, čas strjevanja nad 2 do 5 min, 12cmx3m | ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, plasti se morajo lepo sprijemati,ne sme se drobiti in se mora lepo oblikovati, svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov | kos | 1560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mavčev povoj, prepojen s hitro strdljivim mavcem, čas strjevanja nad 2 do 5 min, 15cmx3m | ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, plasti se morajo lepo sprijemati,ne sme se drobiti in se mora lepo oblikovati, svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov | kos | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mavčev povoj, prepojen s hitro strdljivim mavcem, čas strjevanja nad 2 do 5 min, 20cmx3m | ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, plasti se morajo lepo sprijemati,ne sme se drobiti in se mora lepo oblikovati, svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov | kos | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mavčev povoj, prepojen s hitro strdljivim mavcem, čas strjevanja nad 2 do 5 min, 10cmx3m | ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, plasti se morajo lepo sprijemati,ne sme se drobiti in se mora lepo oblikovati, svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov | kos | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mavčev povoj, prepojen s hitro strdljivim mavcem, čas strjevanja nad 2 do 5 min, 8cmx3m | ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, plasti se morajo lepo sprijemati,ne sme se drobiti in se mora lepo oblikovati, svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov | kos | 480 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Mavčev povoj, prepojen s hitro strdljivim mavcem, čas strjevanja nad 2 do 5 min, 5-6cmx3m | ustrezne viskoznosti po predhodnem namakanju, plasti se morajo lepo sprijemati,ne sme se drobiti in se mora lepo oblikovati, svojo kvaliteto mora zdržati cca 6-8 tednov | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 342
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Mavčev povoj
| Mavčev povoj, prepojen s počasi strdljivim mavcem, čas strjevanja 2 do 5 minut, dimenzije cca 20cm x 5m | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mavčev povoj, prepojen s počasi strdljivim mavcem, čas strjevanja 2 do 5 minut, dimenzije cca 15cm x 5m | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mavčev povoj, prepojen s počasi strdljivim mavcem, čas strjevanja 2 do 5 minut, dimenzije cca 12cm x 5m | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mavčev povoj, prepojen s počasi strdljivim mavcem, čas strjevanja 2 do 5 minut, dimenzije cca 8cm x 5m | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 343
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Mavčev povoj - plastičen, podloge
| Mavčev povoj, plastičen, mehak, bel, 5cmx3.6m | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mavčev povoj, plastičen, mehak, bel, 7.5cmx3.6m | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mavčev povoj, plastičen, mehak, bel, 12,5cmx3.6m | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mavčev povoj, plastičen, trd, bel, 2,5cmx1,8m | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mavčev povoj, plastičen, trd, bel, 5cmx3.6m | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mavčev povoj, plastičen, trd, bel, 7.5cmx3.6m | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Mavčev povoj, plastičen, trd, bel, 12,5cmx3.6m | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podloga za pod mavec iz sintetičnega trikoja, cevasta, v obliki role, brez šivov, okvirnih dimenzij:
| 2,5cm x 22,5m | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5cm x 22,8m | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10cm x 22,5m | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 344
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Podloge za mavec- bombažne
| Podloga za pod mavec iz bombažnega trikoja, cevasta, v obliki role, brez šivov, možnost sterilizacije, 5-6cmx10-20m | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podloga za pod mavec iz bombažnega trikoja, cevasta, v obliki role, brez šivov, možnost sterilizacije, 7-8cmx10-20m | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Podloga za pod mavec iz bombažnega trikoja, cevasta, v obliki role, brez šivov, možnost sterilizacije, 10cmx10-20m | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## obliži, set, rane
Zap. št. 345
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sterilni obliži z zaščitnim slojem, odstopanje +/-1cm, okvirnih dimenzij:
53 mm x 70mm | Obliž za oskrbo rane iz netkanega materiala in poliakrilatnega lepilnega nanosa. Lepilo je hipoalergeno in nudi zanesljivo oprijemljivost. Vpojna blazinica prevlečena s poliuretanskim filmom, ki vpija blag izloček iz rane in preprečuje sprijemanje z rano. Obliž je prepusten za prehajanje plinov. Sterilen, posamično pakiranje. | kos | 26000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100mm x 70mm |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150mm x 60mm |  | kos | 5200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200mm x 100mm |  | kos | 4200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
250mm x 90mm |  | kos | 6600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
150 mmx 80mm |  | kos | 9200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
200mm x 80mm |  | kos | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100mm x 60mm |  | kos | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
350mm x 100mm |  | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 346
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sterilni obliži za rane okvirnih dimenzij:
8 x 10 cm | Z blazinico iz poliuretanske pene v obliki satja in transparentnim filmom, ki omogoča opazovanje ran brez odstranjevanja obloge, podobno kot Opsite post-op visible, Smith & Nephew | kos | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 x 10 cm - preklana |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 x 10 cm |  | kos | 320 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 x 10 cm |  | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 x 10 cm |  | kos | 720 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 x 10 cm |  | kos | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 x 10 cm |  | kos | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 347
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set preveze:
Set preveza št 2 - Tkana | sterilen, pakiranje papir/folija, vsebuje: tkana kompresa 10 x 10cm, 30gr, 6-slojna, 3 kosi; tkani tampon št. 3, 30gr, 6 kosov ; podloga zelena, 1 kos | kos | 37410 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set preveza št 3 - Tkana | tkani, sterilen, pakiranje papir/folija , vsebuje: tkana kompresa 10 x 10cm, 30gr, 6-slojna, 3 kosi; tkani tampon št. 3, 30gr, 6 kosov; tkana visoko vpojna obloga 15 x 25cm 1kos; podloga zelena, 1kos | kos | 3400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 348
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Lepilo za lepljenje ran
Lepilo za lepljenje ran | Lepilo za kožo. Vsebovati mora: 2-oktil cianoakrilat, 0,36ml. Minimalno 3-dnevna antimikrobna zašita rane, shranjevanje na sobni temperaturi. Podobno kot AHVM12 | kos | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 349
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Prenosni sistem za ambulantno odstranjevane bradavic, podobno kot Histofrizer
kriogen 36 x 5 mm |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
kriogen 24 x 2 mm |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 350
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Hladilne obloge za opekline, podobno kot Brnshield
10 x 10 cm | Hladi, vlaži in umiri opeklino. Sestava: 96% voda, melauleca 1,03%, emulzija in konzervansi. Ph nevtralen, ne draži kože | kos | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 x 20 cm |  | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 x 45 cm |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 351
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sterilni prozorni obliži za pričvrstitev centralnega venskega katetra s klorheksidinom
Okvirne dimenzije 8,5 cm x 11,5 cm | Prozoren, vodoodporen obliž iz poliuretanskega filma, ki ima vgrajeno gel blazinico z 2 % klorheksidinom, ima možnost vpijanja tekočin in prilagoditve | kos | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rjuha za pokrivanje bolnika pri uvajanju CVK – (enakovredno Steri Drape ) | Rjuha je narejena iz neprepustnega laminata, z vpojno zgornjo plastjo, dimenzijh 200 cm x 152 cm, ki pokrije celega bolnika. Na zgornji tretjini je odprtina 15 x 15 cm z 5 cm lepilnim robom, okrog pa je še 10 cm širok prozoren del, ki omogoča opazovanje okolice vbodnega mesta. Lepilo je hipoalergeno in ne pušča ostankov pri ostranjevanju. Pakirano sterilno. Materiali ustrezajo EN 13795 (bariera, gorljivost, odpadanje vlaken, čvrstost v suhem in mokrem, prepustnost za bakterije v suhem in mokrem).Vsi materiali brez lateksa. | kos | 530 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 352
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Obloga iz pene in hidrofibre z lepilnim robom
Obloga iz pene in hidrofibre z lepilnim robom Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, obloge iz poliuretanske pene s primarno plastjo iz 100% Na CMC-hidrofiber ter silikonskim lepilnim robom. Za različne akutne in kronične rane z zmernim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja; za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije. Adhezivne obloge posebnih oblik za trtico in peto.Obloga iz pene in hidrofibre z lepilnim robom Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, obloge iz poliuretanske pene s primarno plastjo iz 100% Na CMC-hidrofiber ter silikonskim lepilnim robom. Za različne akutne in kronične rane z zmernim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja; za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije. Adhezivne obloge posebnih oblik za trtico in peto.
Adhezivne obloge
10x10 |  | kos | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12,5x12,5 |  | kos | 620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17,5x17,5 |  | kos | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21x21 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25x30 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Adhezivne obloge posebnih oblik
19,8x14 |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20x16,9 |  | kos | 630 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Neadhezivne obloge
5x5 |  | kos | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10x10 |  | kos | 90 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15x15 |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20x20 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 353
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Brezšivni fiksator
| Brezšivni fiksator centralnega venskega katetra (CVK) narejen iz mehke, prožne in zračne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa. Velikost: 8,9 x 5,1 cm | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Brezšivni fiksator arterijske kanile, narejen iz mehke, prožne in zračne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Ne vsebuje lateksa. Velikost: 8,9 x 3,5 cm | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Brezšivni fiksator urinskega katetra narejen iz mehke, prožne in zračne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov. Fiksator nizkega profila, ki zagotavlja fiksacijo brez t.i. mrtvega prostora, hipoalergeno lepilo. Zasnovan tako, da drži kateter v kanalu s penastim vložkom in zankastim trakom iz tkanine. Ne vsebuje lateksa. Primeren za pritrjevanje silikonskih materialov. Velikost: 15,9 x 5,7 cm | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 354
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Seti za pritrditev brez šivanja z ali brez tinkture benzoina:
Seti za pritrditev arterialne kanile brez šivanja | Sterilen, brez letexa,vsebuje naj: material za pripravo kože, ki jo razmasti in zaščiti ter omogoči večjo moč kožnega fixaterja (sterilna blazinica z izopropanolom, Butylestrom iz PVM/ME kopolimera in acetiltributil citratom),kožni fixater, ki je primeren za pritrditev arterialne kanile s krilci, ki odmakne kanilo od kože pacienta, tako, da pride kožni fixater med arterialno kanilo in kožo pacienta; trak za začasno fixacijo. Kožni fixater ne sme trgati rokavic. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za pritrditev CVK brez šivanja | Sterilen, brez letexa,vsebuje naj: material za pripravo kože, ki jo razmasti in zaščiti ter omogoči večjo moč kožnega fixaterja (sterilna blazinica z izopropanolom, Butylestrom iz PVM/ME kopolimera in acetiltributil citratom),kožni fixater, ki odmakne CVK od kože pacienta; kožni fixater, ki omogoča razporeditev lumnov ( do tri) CVK katetre; mora vsebovati tinkturo benzoina, trak za začasno fixacijo(ni potrebno šivanje). Kožni fixater ne sme trgati rokavic. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 355
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Seti za pritrditev brez šivanja II :
Brezšivni fiksator CVK (Braun ) | Fiksator katetra, ki omogoča brezšivno stabilizacijo katetra preko posebno oblikovanega izseka v fiksirni peni, ki je posebej oblikovana na obliko vozlišča katetra Braun (podobno, kot npr. Grip lok 3304MCS-BA) Izdelan iz mehke in prožne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov, pakiran v posameznih sterilnih enotah. Koži prijazen, diha, ghipoalergen, brez lateksa, | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brezšivni fiksator CVK (Arrow) | Fiksator katetra, ki omogoča brezšivno stabilizacijo katetra preko posebno oblikovanega izseka v fiksirni peni, ki je posebej oblikovana na obliko vozlišča katetra Arrow (podobno, kot npr. Grip lok 3303MCS-TA)Izdelan iz mehke in prožne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov, pakiran v posameznih sterilnih enotah. Koži prijazen, diha, ghipoalergen, brez lateksa, | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Brezšivni univerzalni fiksator katetrov in linij iz silikona, PVC in ostalih olastičnih komponent | Zagotavlja brezšivno stabilizacijo s posebej močnim lepilom WA, ki na dnu fiksatorja in na fiksirnem ježku pričvrsti kateter, linijo ali cev ter s tem preprečuje vertikalne in horizontalne premike.Izdelan iz mehke in prožne tkanine, brez zatičev in plastičnih delov, pakiran v posameznih sterilnih enotah. Koži prijazen, diha, ghipoalergen, brez lateksa. Podobno, kot npr.Grip lok 3300MWA | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 356
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Dolgo elastični povoj
dolgo elastični povoj 10cm x 10 m | Dolgoelestični terapevtski povoj z razteznostjo od 120 - 140%, ki lahko glede na stanje rane ostane na okončini od 3 do 7 dni (tudi ponoči) oz. je menjava odvisna od zasičenosti obloge, stanja rane in kože v okolici. Struktura pletenja, ki omogoča dihanje kože pri nošenju, pa daje lahkoten občutek. | kos | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 357
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kratko elastični povoji
Kratko elastičen povoj 10cm x 10 m | Terapevtski povoj z 90% razteznostjo. Kratkoelastičen povoj, ki lahko glede na stanje rane ostane na okončini od 3 do 7 dni (tudi ponoči) oz. je menjava odvisna od zasičenosti obloge, stanja rane in kože v okolici. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 358
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Silikonske mrežice
Mrežica – Poliamidna transparentna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) na obeh straneh, s premerom por 1,2 mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva, prozorna. Na rani lahko dokazano š študijami ostane do 14 dni | okvirne dimenzije: 5cm x 7,5cm | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| okvirne dimenzije: 7,5cm x 10cm | kos | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| okvirne dimenzije: 10 - 12 cm x 15 - 18 cm10 - 12 cm x 15 - 18 cm | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| okvirne dimenzije: 20cm x 30cm | kos | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 359
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Komprese
Komprese, nesterilne, tkani material,12-16 slojne, brez kontrastne nitke | dimenzije: 5x5 cm odstopanje +/- 10 % | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dimenzije: 7,5x7,5cm odstopanje +/- 10 % | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dimenzije: 10x10cm odstopanje +/- 10 % | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 360
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Vata celulozna - staničevina
Pakiranje po 1kg |  | kos | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pakiranje po 5kg |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vata celulozna - rezana 20 x 25 cm, pakiranje po 1 kg | Za čiščenje UZ sond. Vata mora biti tanka in mehka in tudi če je suha ne sme poškodovati laminata na glavi sonde. | kos | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 361
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Fiksirne mrežice
Mrežica fiksirna-pletena iz beljenih bombažnih niti, v obliki rokava številka 2 | nesterilna, pakirana od 25-50m | KOS | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 3 | za prste nesterilna, pakirana od 25-50m | KOS | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 4 | za dlani, roke ,stopala, nesterilna, pakirana od 25-50m | KOS | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 5 | za noge, otroške glave, nesterilna, pakirana od 25-50m | KOS | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 6 | za glavo , otroški trup, nesterilna, pakirana od 25-50m | KOS | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 7 | za trup, nesterilna, pakirana od 25-50m | KOS | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 8 | za obsežen trup, nesterilna, pakirana od 25-50m | KOS | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
številka 9 | za zelo obsežen trup (cca 150cm), nesterilna, pakirana od 25-50m | KOS | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 362
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Samooprijemljivi povoji okvirnih dimenzij:
2,5cm x 4-6m | Samooprijemljivi (kohezivni), pritrdilni povoj, elastičnost 80-90%, z latex ali brez latex prevleke, svetle barve ; | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5-6 cm x 4-6m |  | kos | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5-6 cm× 20-25m |  | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10cm x 4-6m |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12CMX20M |  | kos | 72 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12-15cm x 4-6m |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 363
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Obloge za zdravljenje diabetičnih ran
Obloga za zdravljenje. Polnjena s polnilom (lahko kostanjev med) | enakovredno Vivamel contact (5 x 5 cm) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Alginatna obloga | enakovredno Vivamel (5 x 5 cm) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Alginatna obloga | enakovredno Vivamel (10 x 10 cm) | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Med v tubi | enakovrednso Vivamel | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 364
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Bombažni povoji
Bombažni povoji: 12cm x 4,5m | Povoji pritrdilni delno raztegljivi, izdelani iz 100% bombažne krep preje gostote 8/8niti/cm2, ki ima funkcijo pritrditve in obvezovanja | kos | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
bombažni povoj: 10cm x 10 m | Povoji pritrdilni delno raztegljivi, izdelani iz 100% bombažne krep preje gostote 8/8niti/cm2, ki ima funkcijo pritrditve in obvezovanja | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
bombažni povoj: 15 cm x 10 m | Povoji pritrdilni delno raztegljivi, izdelani iz 100% bombažne krep preje gostote 8/8niti/cm2, ki ima funkcijo pritrditve in obvezovanja | kos | 5100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bombažni povoji: 10cm x 4,5m | Povoji pritrdilni delno raztegljivi, izdelani iz 100% bombažne krep preje gostote 8/8niti/cm2, ki ima funkcijo pritrditve in obvezovanja | kos | 6200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 365
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Oskrba preležanin
POLIURETANSKA PENA ZA PETO S SILIKONOM (Za oskrbo pete ali komolca)
13cm x 21cm | Poliuretanska pena za oskrbo pete - v celoti prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( patentiran mehak silikon), brez lepilnega roba, na površini je naguban polprepusten PU film, ki ščiti pred vdorom mikroorganizmov večjih od 25nm, ki prepušča zrak in vodne hlape, izločkov pa ne, brez lepila, ki jo lahko režemo Dimenzija: 13,5cmX16,5cm | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POSEBNA VEČPLASTNA OBLOGA S SILIKONOM IN Z ZAREZAMI (Komolci, kolena, vrat, krn, pod dojkami, za preventivo nastanka RZP) |  | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13,5cm x 16,5cm | Posebna oblika obloge - Večplastna obloga s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) posebnimi patentiranimi flex zarezami ovalne oblike za oskrbo komolcev peta in ostalih težko oskrbljivih mest, z lepljivim robom, stična plast po celotni površini obloge (tudi rob) prevlečena z mehkim silikonom, zgornja plast iz poliuretanskega filma, ki ne prepušča MO večjih od 20nm | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16cm x 20cm |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 366
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Poliuretanska pena s hidrogelom brez lepljivega roba
1. Poliuretanska pena s hidrogelom brez lepljivega roba 10 x 10 cm +/- 10 % | Hidroaktivna obloga iz poliuretanske pene s hidrogelom. Poliuretanska pena učinkovito absorbira izloček iz rane in ga zadrži v oblogi. Pokrivni sloj obloge je polprepusten, odporen na bakterije, prepušča vodno paro.Stična stran obloge je prevlečena s hidrogelom, ki rano hidrira in vzdržuje vlažno okolje, zmanjša bolečino. Preprečuje maceracijo in izsušitev rane ter sprijemanje z dnom rane. Brez lepljivega roba. Sterilna. | KOS | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.Poliuretanska pena s hidrogelom brez lepljivega roba 10 x 20 cm +/- 10 % | Hidroaktivna obloga iz poliuretanske pene s hidrogelom. Poliuretanska pena učinkovito absorbira izloček iz rane in ga zadrži v oblogi. Pokrivni sloj obloge je polprepusten, odporen na bakterije, prepušča vodno paro.Stična stran obloge je prevlečena s hidrogelom, ki rano hidrira in vzdržuje vlažno okolje, zmanjša bolečino. Preprečuje maceracijo in izsušitev rane ter sprijemanje z dnom rane. Brez lepljivega roba. Sterilna. | KOS | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 367
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Dvoslojni lahko kompresijski povoji s kalamino
Dimenzije 1. plast: 7,62cm x 5,46m 2. plast: 7,62cm x 6,37m | Dvoslojni lahko kompresijski povoji; lahka kompresija 25-30 mmHg za bolnike z ABI ≥ 0,5; standardna kompresija 35-40 mm Hg za bolnike z ABI ≥ 0,8 1. plast je poliuretanska pena impregnirana s Calamino (absorbira 20 kratnik svoje suhe teže); 2. plast je kohezivni kompresijski kratko elastični povoj, odporen na vlago (oprime se na vlažno oblogo), brez latexa in zagotavlja kontinuirano kompresijo; ima visok delovni pritisk in majhen pritisk v mirovanju; vizualne oznake za pravilno nameščanje; v kompletu z nogavico, ki omogoča udobje in lahkotnost gibanja pod oblačili, kožne barve (enakovredno CoFlex TLC CALAMINE) | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dimenzije 1. plast: 10,16cm x 5,46m 2. plast: 10,16cm x 6,37m |  | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dvoslojni lahko kompresijski povoji z dodanim cinkom
Dimenzije 1. plast: 7,62cm x 5,46m 2. plast: 7,62cm x 6,37m | Dvoslojni lahko kompresijski povoji; lahka kompresija 25-30 mmHg za bolnike z ABI ≥ 0,5; standardna kompresija 35-40 mm Hg za bolnike z ABI ≥ 0,8. 1. plast je poliuretanska pena impregnirana s cinkom (absorbira 20 kratnik svoje suhe teže); 2. plast je kohezivni kompresijski kratko elastični povoj, odporen na vlago (oprime se na vlažno oblogo), brez latexa in zagotavlja kontinuirano kompresijo; ima visok delovni pritisk in majhen pritisk v mirovanju; vizualne oznake za pravilno nameščanje; v kompletu z nogavico, ki omogoča udobje in lahkotnost gibanja pod oblačili; širina 10cm; kožne barve (enakovredno CoFlex ZINC ) | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dimenzije 1. plast: 10,16cm x 5,46m 2. plast: 10,16cm x 6,37m |  | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 368
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Obloge
Obloga, visoko vpojna, sterilna, ki je zmožna obojestranske absorbcije. Površina obloge je iz polipropilenskih vlaken. Vpojno jedro iz celuloznih vlaken in natrijevega poliakrilata veže in zadržuje izločke, kri in mikrobe ter hkrati vzdržuje vlažno okolje v rani, tudi pod pritiskom. Med jedrom in površino je na eni strani obloge še sloj aktivnega oglja, ki blaži neprijeten vonj oz. dekontaminira rano.
10 cm x 10 cm | okvirno pakiranje 10kos/sc | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 cm x 20 cm | okvirno pakiranje 10kos/sc | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 cm x 20 cm | okvirno pakiranje 10kos/sc | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 369
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Obloga z zaščitno plastjo
Visoko vpojna, sterilna obloga z zunanjo zaščitno plastjo, ki diha, a ne prepušča tekočin in bakterij. V plasti obloge, ki pride v stik z rano, je integrirana kontaktna mrežica iz polietilena, ki preprečuje sprijemanje obloge z novonastalim tkivom v rani. Vpojno jedro iz celuloznih vlaken in natrijevega poliakrilata veže in zadržuje izločke ter hkrati vzdržuje vlažno okolje v rani, tudi pod pritiskom.
11×11 cm | okvirno pakiranje 10kos/sc | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15×15 cm | okvirno pakiranje 10kos/sc | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10×20 cm | okvirno pakiranje 10kos/sc | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20×20 cm | okvirno pakiranje 10kos/sc | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20×30 cm | okvirno pakiranje 10kos/sc | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 370
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Obloga za zaustavitev krvavitve
dimenzija 3,0 x 2,5 cm | različne velikosti, pakirano po 1 kom, podobno kor Tachosil | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dimenzija 4,8 x 4,8 cm | različne velikosti, pakirano po 1 kom, podobno kor Tachosil | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 371
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
MREŽICA FIKSIRNA ZA GLAVO
MREŽICA FIKSIRNA ZA GLAVO, S | elastična mrežica oblikovana za pritrjevanje povojev na glavi | KOM | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MREŽICA FIKSIRNA ZA GLAVO, M | elastična mrežica oblikovana za pritrjevanje povojev na glavi | KOM | 170 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MREŽICA FIKSIRNA ZA GLAVO, L | elastična mrežica oblikovana za pritrjevanje povojev na glavi | KOM | 310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MREŽICA FIKSIRNA ZA GLAVO, XL | elastična mrežica oblikovana za pritrjevanje povojev na glavi | KOM | 310 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 372
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Obloge za čiščenje ran v mediju sol. Ringer
Obloge za čiščenje ran v mediju sol. Ringer | Hidroaktivna obloga, prepojena z Ringerjevo raztopino. Obloga ima mehanizem absorbcije in izpiranja. Veže izoček, odmrle celice in v rano neprestano sprošča Ringerjevo raztopino. Stična plast ima silikonske trakove, ki preprečujejo zlepljenje z rano. Zgornja plast iz hidrofobnega sloja. Omogoča do 72 urno vlaženje. Sterilna, posamično pakiranje 10 x 10 cm | KOS | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge za čiščenje ran v mediju sol. Ringer | Hidroaktivna obloga, prepojena z Ringerjevo raztopino. Obloga ima mehanizem absorbcije in izpiranja. Veže izoček, odmrle celice in v rano neprestano sprošča Ringerjevo raztopino. Stična plast ima silikonske trakove, ki preprečujejo zlepljenje z rano. Zgornja plast iz hidrofobnega sloja. Omogoča do 72 urno vlaženje. Sterilna, posamično pakiranje, okrogla, 4 cm | KOS | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge za čiščenje ran v mediju sol. Ringer | Hidroaktivna obloga, prepojena z Ringerjevo raztopino. Obloga ima mehanizem absorbcije in izpiranja. Veže izoček, odmrle celice in v rano neprestano sprošča Ringerjevo raztopino. Omogoča do 72 urno vlaženje. Primerna za tamponiranje globokih ran. Sterilna, posamično pakiranje, 3 cm | KOS | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 373
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Visoko vpojne obloge z vpojnim jedrom
Visoko vpojne obloge z vpojnim jedrom 10 x 10 cm +/- 20 % | Visoko vpojna štiriplastna obloga iz vpojnega jedra iz celuloznih vlaken z superabsorbentom, ki ujame in zadrži tekočino znotraj obloge. Delci superabsorbenta zagotavljajo, da se tekočina enakomerno porazdeli po oblogi. Zaradi hitrega prenosa izločka v notranje plasti obloge kontaktna stran ostane suha in prepečuje maceracijo. Zgornja plast obloge vodoodbojna, dopušča izmenjavo plinov. Obloga deluje pod kompresijsko terapijo. Mehek rob obloge. Sterilna, posamično pakiranje. | KOS | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visoko vpojne obloge z vpojnim jedrom 10 x 20 cm +/- 20 % | Visoko vpojna štiriplastna obloga iz vpojnega jedra iz celuloznih vlaken z superabsorbentom, ki ujame in zadrži tekočino znotraj obloge. Delci superabsorbenta zagotavljajo, da se tekočina enakomerno porazdeli po oblogi. Zaradi hitrega prenosa izločka v notranje plasti obloge kontaktna hidrofilna stran ostane suha in prepečuje maceracijo. Zgornja plast obloge vodoodbojna, dopušča izmenjavo plinov. Obloga deluje pod kompresijsko terapijo. Mehek rob obloge. Sterilna, posamično pakiranje. | KOS | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visoko vpojne obloge z vpojnim jedrom 20 x 25 cm +/- 20 % | Visoko vpojna štiriplastna obloga iz vpojnega jedra iz celuloznih vlaken z superabsorbentom, ki ujame in zadrži tekočino znotraj obloge. Delci superabsorbenta zagotavljajo, da se tekočina enakomerno porazdeli po oblogi. Zaradi hitrega prenosa izločka v notranje plasti obloge kontaktna hidrofilna stran ostane suha in prepečuje maceracijo. Zgornja plast obloge vodoodbojna, dopušča izmenjavo plinov. Obloga deluje pod kompresijsko terapijo. Mehek rob obloge. Sterilna, posamično pakiranje. | KOS | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visoko vpojne obloge z vpojnim jedrom 20 x 40 cm +/- 20 % | Visoko vpojna štiriplastna obloga iz vpojnega jedra iz celuloznih vlaken z superabsorbentom, ki ujame in zadrži tekočino znotraj obloge. Delci superabsorbenta zagotavljajo, da se tekočina enakomerno porazdeli po oblogi. Zaradi hitrega prenosa izločka v notranje plasti obloge kontaktna hidrofilna stran ostane suha in prepečuje maceracijo. Zgornja plast obloge vodoodbojna, dopušča izmenjavo plinov. Obloga deluje pod kompresijsko terapijo. Mehek rob obloge. Sterilna, posamično pakiranje. | KOS | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 374
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Visoko vpojne obloge z vpojnim jedrom s silikonskim kontaktnim slojem
Visoko vpojne obloge z vpojnim jedrom s silikonskim kontaktnim slojem: 8x8cm (vpojno jedro 6x6cm). | Visoko vpojna obloga za oskrbo rane s posebno oblikovanim vpojnim jedrom iz celuloznih vlaken z dodatkom super vpojne snovi, ki zadrži tekočino v jedru. Obloga je prekrita s silikonskim kontaktnim slojem, ki omogoča enostavno aplikacijo in skoraj nebolečo menjavo obloge, dobro absorpcijo, kar posledično zmanjšuje možnost maceracije kože ob rani in hkrati zagotavlja optimalno mikroklimo rane. | KOS | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visoko vpojne obloge z vpojnim jedrom s silikonskim kontaktnim slojem: 12,5x12,5cm (vpojno jedro 10,5x10,5cm). | Visoko vpojna obloga za oskrbo rane s posebno oblikovanim vpojnim jedrom iz celuloznih vlaken z dodatkom super vpojne snovi, ki zadrži tekočino v jedru. Obloga je prekrita s silikonskim kontaktnim slojem, ki omogoča enostavno aplikacijo in skoraj nebolečo menjavo obloge, dobro absorpcijo, kar posledično zmanjšuje možnost maceracije kože ob rani in hkrati zagotavlja optimalno mikroklimo rane. | KOS | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visoko vpojne obloge z vpojnim jedrom s silikonskim kontaktnim slojem: 10x20cm (vpojno jedro 8x18cm). | Visoko vpojna obloga za oskrbo rane s posebno oblikovanim vpojnim jedrom iz celuloznih vlaken z dodatkom super vpojne snovi, ki zadrži tekočino v jedru. Obloga je prekrita s silikonskim kontaktnim slojem, ki omogoča enostavno aplikacijo in skoraj nebolečo menjavo obloge, dobro absorpcijo, kar posledično zmanjšuje možnost maceracije kože ob rani in hkrati zagotavlja optimalno mikroklimo rane. | KOS | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Visoko vpojne obloge z vpojnim jedrom s silikonskim kontaktnim slojem: 20x25cm (vpojno jedro 18x23cm). | Visoko vpojna obloga za oskrbo rane s posebno oblikovanim vpojnim jedrom iz celuloznih vlaken z dodatkom super vpojne snovi, ki zadrži tekočino v jedru. Obloga je prekrita s silikonskim kontaktnim slojem, ki omogoča enostavno aplikacijo in skoraj nebolečo menjavo obloge, dobro absorpcijo, kar posledično zmanjšuje možnost maceracije kože ob rani in hkrati zagotavlja optimalno mikroklimo rane. | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 375
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SISTEM PRENOSNI ZA TERAPIJO RANE Z NEGATIVNIM TLAKOM ZA ENKRATNO UPORABO
1.Seti s črno peno dimenzije S - 10 x 7,5 x 3,2cm | Set za polnjenje rane vsebuje hidrofobno porozno poliuretansko peno s porami velikosti 400 –600 mikronov, prilepko opremljeno s senzorjem za merjenje negativnega tlaka na rani in preprečuje, da bi prišlo do blokade sistema, cevka prilepka opremljena z varnostnim stiščkom, ki preprečuje povratni tok izločka, cevka naj ima vsaj 4 notranje lumne za aktivno aktivno preprečevanje blokade sistema, papirnato ravnilo za merjenje dimenzij rane za enkratno uporabo in transparentni film. Pene so rezljive in se lahko poljubno prilagaja glede na velikost rane. Pene naj bodo združljive z aparati, ki jih ponuja dobavitelj. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.Seti s črno peno dimenzije M - 18 x 12,5 x 3,2cm | Set za polnjenje rane vsebuje hidrofobno porozno poliuretansko peno s porami velikosti 400 –600 mikronov, prilepko opremljeno s senzorjem za merjenje negativnega tlaka na rani in preprečuje, da bi prišlo do blokade sistema, cevka prilepka opremljena z varnostnim stiščkom, ki preprečuje povratni tok izločka, cevka naj ima vsaj 4 notranje lumne za aktivno aktivno preprečevanje blokade sistema, papirnato ravnilo za merjenje dimenzij rane za enkratno uporabo in transparentni film. Pene so rezljive in se lahko poljubno prilagaja glede na velikost rane. Pene naj bodo združljive z aparati, ki jih ponuja dobavitelj. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.Seti s črno peno dimenzije L - 26 x 15 x 3,2cm | Set za polnjenje rane vsebuje hidrofobno porozno poliuretansko peno s porami velikosti 400 –600 mikronov, prilepko opremljeno s senzorjem za merjenje negativnega tlaka na rani in preprečuje, da bi prišlo do blokade sistema, cevka prilepka opremljena z varnostnim stiščkom, ki preprečuje povratni tok izločka, cevka naj ima vsaj 4 notranje lumne za aktivno aktivno preprečevanje blokade sistema, papirnato ravnilo za merjenje dimenzij rane za enkratno uporabo in transparentni film. Pene so rezljive in se lahko poljubno prilagaja glede na velikost rane. Pene naj bodo združljive z aparati, ki jih ponuja dobavitelj. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. Folija z akrilom za prekrivanje pene pri terapiji z negativnim tlakom | Folija z akrilom za prekrivanje pene pri terapiji z negativnim tlakom. Dimenzije 30,5 x 26 cm. Na stranskih robovih opremljena z merilom. Površina opremljena s črtami, ki nakazujejo smer rezanja folije. Folija opremljena številskimi oznakami, ki omogočajo uporabniki pravilno namestitev folije. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. Prilepka opremljena s senzorjem za merjenje negativnega tlaka | Prilepka opremljeno s senzorjem za merjenje negativnega tlaka na rani in preprečuje, da bi prišlo do blokade sistema, cevka prilepka opremljena z varnostnim stiščkom, ki preprečuje povratni tok izločka, cevka naj ima vsaj 4 notranje lumne za aktivno preprečevanje blokade vsistema. Prilepka naj bo združljive z aparati, ki jih ponuja dobavitelj. | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. Y konektor | Y konektor, ki omogoča zdravljenje več različnih ran istočasno. Konektor naj bo združljiv z aparati in potrošnim materialom, ki jih ponuja dobavitelj. | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. Črna transportna torbica | Črna transportna torbica za enkratno uporabo za terapevtsko enoto primerljivo z ActiVAC | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. Zbiralniki sterilno pakiranje 300ml | Zbiralniki, sterilno pakiranje izdelani iz motne plastike z oknom za oceno izločka ter merilom; vsebuje filter in želirno sredstvo. Cev, s katerim je zbiralnik povezan naj bo opremljen s stiščkom, ki preprečuje povratni tok izločka in pokrovček. Zbiralniki naj bodo združljivi z aparati, ki jih ponuja dobavitelj. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9. Seti z belo peno dimenzije 10 x 7,5 x 1cm | Set za polnjene rane vsebuje peno iz polivinil alkohola predhodno navlaženo s sterilno fiziološko raztopino, večja natezna moč in večja gostota pene, prilepko opremljeno s senzorjem za merjenje negativnega tlaka na rani in preprečuje, da bi prišlo do blokade sistema, cevka prilepka opremljena z varnostnim stiščkom, ki preprečuje povratni tok izločka, cevka naj ima vsaj 4 notranje lumne za aktivno preprečevanje blokade sistema, papirnato ravnilo za merjenje dimenzij rane za enkratno uporabo in transparentni film. Pene so rezljive in se lahko poljubno prilagaja glede na velikost rane. Pene kompatibilne z aparati ActiVAC in VAC Ulta. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10. Seti z belo peno dimenzije 10 x 15 x 1cm | Set za polnjene rane vsebuje peno iz polivinil alkohola predhodno navlaženo s sterilno fiziološko raztopino, večja natezna moč in večja gostota pene, prilepko opremljeno s senzorjem za merjenje negativnega tlaka na rani in preprečuje, da bi prišlo do blokade sistema, cevka prilepka opremljena z varnostnim stiščkom, ki preprečuje povratni tok izločka, cevka naj ima vsaj 4 notranje lumne za aktivno preprečevanje blokade sistema, papirnato ravnilo za merjenje dimenzij rane za enkratno uporabo in transparentni film. Pene so rezljive in se lahko poljubno prilagaja glede na velikost rane. Pene kompatibilne z aparati ActiVAC in VAC Ulta. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 376
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Hidrokoloidne okluzivne obloge
Hidrokoloidna okluzivna obloga 15cmx20cm | Sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz polprepustne poliuretanske pene in makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno za rane s šibkim do zmernim izločanjem ali kot sekundarne obloge za rane z močnim izločanjem ter za preventivo razjede zaradi pritiska. Lahko se režejo. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrokoloidna okluzivna obloga 15cmx15cm | Sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz polprepustne poliuretanske pene in makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno za rane s šibkim do zmernim izločanjem ali kot sekundarne obloge za rane z močnim izločanjem ter za preventivo razjede zaradi pritiska. Lahko se režejo. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | KOS | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrokoloidna okluzivna obloga 10cmx10cm | Sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz polprepustne poliuretanske pene in makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno za rane s šibkim do zmernim izločanjem ali kot sekundarne obloge za rane z močnim izločanjem ter za preventivo razjede zaradi pritiska. Lahko se režejo. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | KOS | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrokoloidna okluzivna obloga 20cmx30cm | Sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz polprepustne poliuretanske pene in makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno za rane s šibkim do zmernim izločanjem ali kot sekundarne obloge za rane z močnim izločanjem ter za preventivo razjede zaradi pritiska. Lahko se režejo. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrokoloidna okluzivna obloga 20cmx20cm | Sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz polprepustne poliuretanske pene in makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno za rane s šibkim do zmernim izločanjem ali kot sekundarne obloge za rane z močnim izločanjem ter za preventivo razjede zaradi pritiska. Lahko se režejo. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 377
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Hidrokoloidne okluzivne obloge posebnih oblik s stanjšanim robom
Hidrokoloidne okluzivne obloge posebnih oblik s stanjšanim robom 6cmx6cm | Sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz polprepustne poliuretanske pene in makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček, zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno za rane s šibkim do zmernim izločanjem, ali kot sekundarna obloga za rane z močnim izločanjem ter za preventivo razjede zaradi pritiska. Posebne oblike za oskrbo razjed zaradi pritiska, s stanjšanim robom. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrokoloidne okluzivne obloge posebnih oblik s stanjšanim robom 10cmx10cm | Sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz polprepustne poliuretanske pene in makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček, zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno za rane s šibkim do zmernim izločanjem, ali kot sekundarna obloga za rane z močnim izločanjem ter za preventivo razjede zaradi pritiska. Posebne oblike za oskrbo razjed zaradi pritiska, s stanjšanim robom. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrokoloidne okluzivne obloge posebnih oblik s stanjšanim robom 15cmx15xm | Sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz polprepustne poliuretanske pene in makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček, zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno za rane s šibkim do zmernim izločanjem, ali kot sekundarna obloga za rane z močnim izločanjem ter za preventivo razjede zaradi pritiska. Posebne oblike za oskrbo razjed zaradi pritiska, s stanjšanim robom. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrokoloidne okluzivne obloge posebnih oblik s stanjšanim robom 10cmx13cm | Sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz polprepustne poliuretanske pene in makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček, zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno za rane s šibkim do zmernim izločanjem, ali kot sekundarna obloga za rane z močnim izločanjem ter za preventivo razjede zaradi pritiska. Posebne oblike za oskrbo razjed zaradi pritiska, s stanjšanim robom. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrokoloidne okluzivne obloge posebnih oblik s stanjšanim robom 15cmx18cm | Sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz polprepustne poliuretanske pene in makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček, zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno za rane s šibkim do zmernim izločanjem, ali kot sekundarna obloga za rane z močnim izločanjem ter za preventivo razjede zaradi pritiska. Posebne oblike za oskrbo razjed zaradi pritiska, s stanjšanim robom. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stanjšane hidrokoloidne okluzivne obloge 7,5cmx7,5cm | Stanjšane sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Zunanjo plast obloge tvori poliuretanski film. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno ali kot sekundarna obloga. Za rane s šibkim do zmernim izločanjem in preventivo razjede zaradi pritiska. Lahko se režejo. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stanjšane hidrokoloidne okluzivne obloge 10cmx10cm | Stanjšane sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Zunanjo plast obloge tvori poliuretanski film. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno ali kot sekundarna obloga. Za rane s šibkim do zmernim izločanjem in preventivo razjede zaradi pritiska. Lahko se režejo. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stanjšane hidrokoloidne okluzivne obloge 15cmx15cm | Stanjšane sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Zunanjo plast obloge tvori poliuretanski film. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno ali kot sekundarna obloga. Za rane s šibkim do zmernim izločanjem in preventivo razjede zaradi pritiska. Lahko se režejo. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stanjšane hidrokoloidne okluzivne obloge 5cmx10cm | Stanjšane sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Zunanjo plast obloge tvori poliuretanski film. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno ali kot sekundarna obloga. Za rane s šibkim do zmernim izločanjem in preventivo razjede zaradi pritiska. Lahko se režejo. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stanjšane hidrokoloidne okluzivne obloge 5cmx20cm | Stanjšane sterilne, mehke, netkane, vpojne, okluzivne - semipermeabilne, samolepilne, hipoalergene obloge sestavljene iz makromulekul, ki tvorijo nitast polimeren matriks – hidrokoloidov (pektina, želatine in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Zunanjo plast obloge tvori poliuretanski film. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Primerne za oskrbo vseh vrst ran, akutnih in kroničnih, v vseh fazah celjenja. Uporabljajo se samostojno ali kot sekundarna obloga. Za rane s šibkim do zmernim izločanjem in preventivo razjede zaradi pritiska. Lahko se režejo. Zagotavljajo zaščito pred vdorom bakterij in virusov (kot npr. HBV in HIV). Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 378
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Obloge/polnila iz hidrofiber
Obloge/polnila iz hidrofiber 2cmX45cm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene obloge sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC – hidrofiber, prešite s celuloznimi nitkami v obliki obloge ali polnila. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja; za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni, pri oskrbi opeklinske rane do 14 dni. Pri oskrbi opeklinske rane je prilepljanje obloge na rano zaželjena lastnost, po epiteliazaciji rane boobloga sama odstopila. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka, oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiva z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | KOS | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge/polnila iz hidrofiber 5cmx5cm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene obloge sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC – hidrofiber, prešite s celuloznimi nitkami v obliki obloge ali polnila. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja; za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni, pri oskrbi opeklinske rane do 14 dni. Pri oskrbi opeklinske rane je prilepljanje obloge na rano zaželjena lastnost, po epiteliazaciji rane boobloga sama odstopila. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka, oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiva z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | KOS | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge/polnila iz hidrofiber 10cmx10cm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene obloge sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC – hidrofiber, prešite s celuloznimi nitkami v obliki obloge ali polnila. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja; za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni, pri oskrbi opeklinske rane do 14 dni. Pri oskrbi opeklinske rane je prilepljanje obloge na rano zaželjena lastnost, po epiteliazaciji rane boobloga sama odstopila. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka, oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiva z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | KOS | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge/polnila iz hidrofiber 15cmx15cm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene obloge sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC – hidrofiber, prešite s celuloznimi nitkami v obliki obloge ali polnila. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja; za kontaminirane rane do stopnje kritične kolonizacije. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni, pri oskrbi opeklinske rane do 14 dni. Pri oskrbi opeklinske rane je prilepljanje obloge na rano zaželjena lastnost, po epiteliazaciji rane boobloga sama odstopila. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka, oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiva z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | KOS | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 379
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Obloge/polnila iz hidrofiber z dodatkom srebra
Obloge/polnila iz hidrofiber z dodatkom srebra 5cmx5cm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz 100% Na CMC - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodatkom 1,2% ionskega srebra. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni, pri oskrbi opeklinske rane do 14 dni. Pri oskrbi opeklinske rane je prilepljanje obloge na rano zaželjena lastnost, po epiteliazaciji rane bo obloga sam odstopila. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka, oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiva z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | KOS | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge/polnila iz hidrofiber z dodatkom srebra 10cmx10cm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz 100% Na CMC - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodatkom 1,2% ionskega srebra. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni, pri oskrbi opeklinske rane do 14 dni. Pri oskrbi opeklinske rane je prilepljanje obloge na rano zaželjena lastnost, po epiteliazaciji rane bo obloga sam odstopila. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka, oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiva z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | KOS | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge/polnila iz hidrofiber z dodatkom srebra 15cmx15cm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz 100% Na CMC - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodatkom 1,2% ionskega srebra. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni, pri oskrbi opeklinske rane do 14 dni. Pri oskrbi opeklinske rane je prilepljanje obloge na rano zaželjena lastnost, po epiteliazaciji rane bo obloga sam odstopila. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka, oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiva z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | KOS | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge/polnila iz hidrofiber z dodatkom srebra 20cmx30cm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz 100% Na CMC - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodatkom 1,2% ionskega srebra. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni, pri oskrbi opeklinske rane do 14 dni. Pri oskrbi opeklinske rane je prilepljanje obloge na rano zaželjena lastnost, po epiteliazaciji rane bo obloga sam odstopila. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka, oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiva z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge/polnila iz hidrofiber z dodatkom srebra 2cmx45cm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz 100% Na CMC - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodatkom 1,2% ionskega srebra. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni, pri oskrbi opeklinske rane do 14 dni. Pri oskrbi opeklinske rane je prilepljanje obloge na rano zaželjena lastnost, po epiteliazaciji rane bo obloga sam odstopila. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka, oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiva z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | KOS | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 380
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Obloge/polnila iz hidrofiber z dodatkom srebra in dezinficijensa 5cmx5xm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodanim 1,2% ionskega srebra ter benzetonijevim kloridom in EDTA, prešite s celuloznimi nitkami. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami, s poudarkom delovanja na odstranjevanju in preprečevanju ponovnega nastanka biofilma. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka , oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiv z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge/polnila iz hidrofiber z dodatkom srebra in dezinficijensa 10cmx10cm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodanim 1,2% ionskega srebra ter benzetonijevim kloridom in EDTA, prešite s celuloznimi nitkami. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami, s poudarkom delovanja na odstranjevanju in preprečevanju ponovnega nastanka biofilma. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka , oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiv z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge/polnila iz hidrofiber z dodatkom srebra in dezinficijensa 15cmx15xm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodanim 1,2% ionskega srebra ter benzetonijevim kloridom in EDTA, prešite s celuloznimi nitkami. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami, s poudarkom delovanja na odstranjevanju in preprečevanju ponovnega nastanka biofilma. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka , oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiv z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge/polnila iz hidrofiber z dodatkom srebra in dezinficijensa 20cmx30cm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodanim 1,2% ionskega srebra ter benzetonijevim kloridom in EDTA, prešite s celuloznimi nitkami. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami, s poudarkom delovanja na odstranjevanju in preprečevanju ponovnega nastanka biofilma. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka , oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiv z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloge/polnila iz hidrofiber z dodatkom srebra in dezinficijensa 2cmx45cm | Sterilne, mehke, netkane, visoko vpojne, hipoalergene, antimikrobne obloge sestavljene iz dveh plasti 100% Na CMC - hidrofiber v obliki obloge ali polnila z dodanim 1,2% ionskega srebra ter benzetonijevim kloridom in EDTA, prešite s celuloznimi nitkami. Za različne akutne in kronične rane z minimalnim do močnim izločanjem; za vse faze celjenja. Za oskrbo onkoloških ran, ran nagnjenih h kravavitvi in krvavečih ran. Za oskrbo kritično koloniziranih in inficiranih ran, tudi pri okužbi z rezistentnimi sevi bakterij in glivicami, s poudarkom delovanja na odstranjevanju in preprečevanju ponovnega nastanka biofilma. Obloga sama ustvarja antimikrobno pregrado. Oblogo nameščamo čez rob rane; potrebujejo sekundarno oblogo (priporočljivo z oblogo, ki zadržuje vlažnost) oz. pritrditev. Oblogo menjamo po klinični presoji, nameščena lahko ostane do 7 dni. Pri oskrbi rane brez ali z malo izločka , oblogo ob namestitivi navlažimo s sterilno vodo ali fiziološko raztopino. Pokrijemo z oblogo, ki zadržuje vlago. Ni zdražljiv z oblogami, ki so izdelane na oljni bazi. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 381
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
medicinsko pršilo v prahu
medicinsko antimikrobno pršilo v prahu 125ml odstopanje -10%/+10% | dermalno pršilo, namenjeno negi in zaščiti površinskih in globokih ran. Glavna sestavina spreja je predvsem Hialoronska kislina. Uporabljamo ga za hitro celjenje, hitrejša regeneracija ran, preprečitev brazgotinjenja ran. Izdelek je primeren za zaščito rane ter preprečuje njeno morebitno izsuševanje. Pršilo je primerno za tretma površinskih ran, odrgnin, morebitnih razjed. Dermalno pršilo se lahko uporablja med nosečnostjo in ob dojenju. Dermalno površilo nima lokalnih ali sistemskih neželjenih učinkov. Dermalnega pršila ne moremo predozirati. | KOS | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 382
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
raztopina za čiščenje in izpiranje ran in gel za hidriranje nekroz in fibrinskih oblog
raztopina za čiščenje in izpiranje ran 500 ml,sterilno pakiranje, odstopanje -10 %/+10 % | Elektrolizirana raztopina za čiščenje, izpiranje, hidriranje ter zdravljenje vseh akutnih in kroničnih ran, opeklin 1. in 2. stopnje. Sestava: elektrolizirana H2O, NaCl. Pomožne snovi: HOCL, NaOCI, stabilen in nevtralen ph. Uničuje patagone enocelične mikroorganizmov, ni toksičen, ne draži kože, ter nevtralizira neprijeten vonj. Kompatibilna z vsemi sodobnimi oblogami tudi s srebrovimi oblogami in jodom. Koncentracija Na-klorida v raztopini ne sme presegati 0,10 % | KOS | 340 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
raztopina za čiščenje in izpiranje ran 990 ml,Sterilno pakiranje, odstopanje -10 %/+10 % | Elektrolizirana raztopina za čiščenje, izpiranje, hidriranje ter zdravljenje vseh akutnih in kroničnih ran, opeklin 1. in 2. stopnje. Sestava: elektrolizirana H2O, NaCl. Pomožne snovi: HOCL, NaOCI, stabilen in nevtralen ph. Uničuje patagone enocelične mikroorganizmov, ni toksičen, ne draži kože, ter nevtralizira neprijeten vonj. Kompatibilna z vsemi sodobnimi oblogami tudi s srebrovimi oblogami in jodom. Koncentracija Na-klorida v raztopini ne sme presegati 0,10 % | KOS | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
elektroliziran gel za hidriranje nekroz in fibrinskih oblog: 250g v pršilu sterilno pakiranje, odstopanje -10 %/+10 % | Elektroliziran gel za hidriranje nekroz in fibrinskih oblog. Primeren za kronične rane, opekline 1. In 2. Stopnje, za odstranjevanje oblog, za hitrejše celjenje ran. Za odpravljanje vnetij in okužb (bakterije, virus, gliv) Uničuje patagone enocelične mikroorganizmov, ni toksičen, ne draži kože, ter nevtralizira neprijeten vonj. Sestava: elektrolizirana H2O, NaCl. Pomožne snovi: HOCL, NaOCI, gel,stabilen in nevtralen. Kompatibilen z vsemi sodobnimi oblogami tudi s srebrovimi oblogami in jodom. Koncentracija Na-klorida v raztopini ne sme presegati 0,12 % | KOS | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 383
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
RUTA TRIKOTNA, iz tkanega materiala, nesterilna
RUTA TRIKOTNA, iz tkanega materiala | Dim: 96x96x135, iz nebeljene bombažne tkanine. Namenjena imobilizaciji in fiksaciji udov. | KOM | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 384
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
POVOJ MUL ELASTIČNI, nesterilen
POVOJ MUL ELASTIČNI, dim: 6cm X 4m | Povoj iz mešanice bombaža (42%), viskoze (29%) in poliamida (29%); 120% raztegljivost; tkani rob; mehak in prijeten za kožo; dolžina povoja v raztegnjenem stanju je 4 m. Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 230 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POVOJ MUL ELASTIČNI, dim: 8cm X 4m | Povoj iz mešanice bombaža (42%), viskoze (29%) in poliamida (29%); 120% raztegljivost; tkani rob; mehak in prijeten za kožo; dolžina povoja v raztegnjenem stanju je 4 m. Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 2100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POVOJ MUL ELASTIČNI, dim: 10cm X 4m | Povoj iz mešanice bombaža (42%), viskoze (29%) in poliamida (29%); 120% raztegljivost; tkani rob; mehak in prijeten za kožo; dolžina povoja v raztegnjenem stanju je 4 m. Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 385
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
POVOJ MUL, nasterilen
POVOJ MUL, dim: 6cm X 4m | Povoj iz viskozne in bombažne preje; tkani rob; mehak in prijeten za kožo. Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 386
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
POVOJ KREP ELASTIČNI, nesterilen | Povoji iz bombažne preje (100% bombaž); 125-160% raztegljivost. Dovoljeno odstopanje v dimenziji je +/- 5% . Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Primerni morajo biti za parno steriliziranje, po sterilizaciji se ne sme spremeniti lastnost povoja (oblika, dolžina in elastičnost). Namenjen fiksaciji oblog na rane.
POVOJ KREP ELASTIČNI, dim: 6cm X 5m | Povoji iz bombažne preje (100% bombaž); 125-160% raztegljivost. Dovoljeno odstopanje v dimenziji je +/- 5% . Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Primerni morajo biti za parno steriliziranje, po sterilizaciji se ne sme spremeniti lastnost povoja (oblika, dolžina in elastičnost). Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POVOJ KREP ELASTIČNI, dim: 6cm X 10m | Povoji iz bombažne preje (100% bombaž); 125-160% raztegljivost. Dovoljeno odstopanje v dimenziji je +/- 5% . Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Primerni morajo biti za parno steriliziranje, po sterilizaciji se ne sme spremeniti lastnost povoja (oblika, dolžina in elastičnost). Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POVOJ KREP ELASTIČNI, dim: 8cm X 5m | Povoji iz bombažne preje (100% bombaž); 125-160% raztegljivost. Dovoljeno odstopanje v dimenziji je +/- 5% . Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Primerni morajo biti za parno steriliziranje, po sterilizaciji se ne sme spremeniti lastnost povoja (oblika, dolžina in elastičnost). Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POVOJ KREP ELASTIČNI, dim: 8cm X 10m | Povoji iz bombažne preje (100% bombaž); 125-160% raztegljivost. Dovoljeno odstopanje v dimenziji je +/- 5% . Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Primerni morajo biti za parno steriliziranje, po sterilizaciji se ne sme spremeniti lastnost povoja (oblika, dolžina in elastičnost). Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POVOJ KREP ELASTIČNI, dim: 10cm X 5m | Povoji iz bombažne preje (100% bombaž); 125-160% raztegljivost. Dovoljeno odstopanje v dimenziji je +/- 5% . Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Primerni morajo biti za parno steriliziranje, po sterilizaciji se ne sme spremeniti lastnost povoja (oblika, dolžina in elastičnost). Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POVOJ KREP ELASTIČNI, dim: 10cm X 10m | Povoji iz bombažne preje (100% bombaž); 125-160% raztegljivost. Dovoljeno odstopanje v dimenziji je +/- 5% . Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Primerni morajo biti za parno steriliziranje, po sterilizaciji se ne sme spremeniti lastnost povoja (oblika, dolžina in elastičnost). Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POVOJ KREP ELASTIČNI,dim: 12cm X 5m | Povoji iz bombažne preje (100% bombaž); 125-160% raztegljivost. Dovoljeno odstopanje v dimenziji je +/- 5% . Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Primerni morajo biti za parno steriliziranje, po sterilizaciji se ne sme spremeniti lastnost povoja (oblika, dolžina in elastičnost). Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POVOJ KREP ELASTIČNI, dim: 12cm X 10m | Povoji iz bombažne preje (100% bombaž); 125-160% raztegljivost. Dovoljeno odstopanje v dimenziji je +/- 5% . Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Primerni morajo biti za parno steriliziranje, po sterilizaciji se ne sme spremeniti lastnost povoja (oblika, dolžina in elastičnost). Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POVOJ KREP ELASTIČNI, dim: 15cm X 10m | Povoji iz bombažne preje (100% bombaž); 125-160% raztegljivost. Dovoljeno odstopanje v dimenziji je +/- 5% . Po namestitvi mora omogočati oprijemljivost, se ne sme „vihati“ in drseti iz mesta namestitve. Primerni morajo biti za parno steriliziranje, po sterilizaciji se ne sme spremeniti lastnost povoja (oblika, dolžina in elastičnost). Namenjen fiksaciji oblog na rane. | KOM | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 387
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
POVOJ SAMOOPRIJEMLJIV, nesterilen
POVOJ SAMOOPRIJEMLJIV, dim. 7,5-8CM X 4-4,5M | Povoj samooprijemljiv iz mešanice umetne svile in poliestra (naročnik dopušča tudi drugačno sestavo, ki omogoča enako funkcionalnost in kakovost povoja) , zračen ter omogoča samooprijemljivost in rahlo elastičnost; navedena dolžina povoja velja za raztegnjeno stanje.Povoj se mora lepo prilegati telesu tudi na nedostopnih delih, ne da bi oviral gibanja; povoj se mora lepo oprijeti prejšnje plasti povoja, ne pa tudi kože in obleke; mora biti zračen in primeren tudi za bolnike z alergijo na običajne lepilne materiale.Namenjen tamponiranju po odvzemu krvi ali odstanitvi i.v. kanile. | KOM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
POVOJ SAMOOPRIJEMLJIV, dim. 12CM X 20M | Povoj samooprijemljiv iz mešanice umetne svile in poliestra (naročnik dopušča tudi drugačno sestavo, ki omogoča enako funkcionalnost in kakovost povoja) , zračen ter omogoča samooprijemljivost in rahlo elastičnost; navedena dolžina povoja velja za raztegnjeno stanje.Povoj se mora lepo prilegati telesu tudi na nedostopnih delih, ne da bi oviral gibanja; povoj se mora lepo oprijeti prejšnje plasti povoja, ne pa tudi kože in obleke; mora biti zračen in primeren tudi za bolnike z alergijo na običajne lepilne materiale.Namenjen tamponiranju po odvzemu krvi ali odstanitvi i.v. kanile. | KOM | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 388
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PRIČVRSTITVENI KREP POVOJ
Pričvrstitveni krep povoj z veliko razteglivostjo 4cmx4m | Pričvrstilen krep povoj z raztegljivostjo približno 160%, vsebuje visoko stopnjo naravnih vlaken. Povoj naj bo redko tkan, naj ne povzroča iritacij kože in naj bgo dobro prepusten za zrak. Povoj naj bo enostaven za nanos in naj ne drsi. Uporaben naj bo za različne vrste obvez, prilega naj se na sklepih in stožčastih ter zaoblejnih delih telesa. primeren za bolnike z občutljivo kožo. sestava: 70% viskoza, 30% poliamida. | KOM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pričvrstitveni krep povoj z veliko razteglivostjo 6cmx4m | Pričvrstilen krep povoj z raztegljivostjo približno 160%, vsebuje visoko stopnjo naravnih vlaken. Povoj naj bo redko tkan, naj ne povzroča iritacij kože in naj bgo dobro prepusten za zrak. Povoj naj bo enostaven za nanos in naj ne drsi. Uporaben naj bo za različne vrste obvez, prilega naj se na sklepih in stožčastih ter zaoblejnih delih telesa. primeren za bolnike z občutljivo kožo. sestava: 70% viskoza, 30% poliamida. | KOM | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pričvrstitveni krep povoj z veliko razteglivostjo 8cmx4m | Pričvrstilen krep povoj z raztegljivostjo približno 160%, vsebuje visoko stopnjo naravnih vlaken. Povoj naj bo redko tkan, naj ne povzroča iritacij kože in naj bgo dobro prepusten za zrak. Povoj naj bo enostaven za nanos in naj ne drsi. Uporaben naj bo za različne vrste obvez, prilega naj se na sklepih in stožčastih ter zaoblejnih delih telesa. primeren za bolnike z občutljivo kožo. sestava: 70% viskoza, 30% poliamida. | KOM | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pričvrstitveni krep povoj z veliko razteglivostjo 10cmx4m | Pričvrstilen krep povoj z raztegljivostjo približno 160%, vsebuje visoko stopnjo naravnih vlaken. Povoj naj bo redko tkan, naj ne povzroča iritacij kože in naj bgo dobro prepusten za zrak. Povoj naj bo enostaven za nanos in naj ne drsi. Uporaben naj bo za različne vrste obvez, prilega naj se na sklepih in stožčastih ter zaoblejnih delih telesa. primeren za bolnike z občutljivo kožo. sestava: 70% viskoza, 30% poliamida. | KOM | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 389
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sistem za terepijo ran z negativnim tlakom
10x20cm | Sistem za terapijo ran z negtivnim tlakom, prenosni, brez zbiralnika, jakost < 80 mmHg, za 7 dnevno terapijo. Komplet vsebuje črpalko, dva obliža z lepljivim robom, fiksacijske trakove, baterije, sterilno pakiranje, mozna uporaba v sterilnem okolju. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10x30cm | Sistem za terapijo ran z negtivnim tlakom, prenosni, brez zbiralnika, jakost < 80 mmHg, za 7 dnevno terapijo. Komplet vsebuje črpalko, dva obliža z lepljivim robom, fiksacijske trakove, baterije, sterilno pakiranje, mozna uporaba v sterilnem okolju. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10x40cm | Sistem za terapijo ran z negtivnim tlakom, prenosni, brez zbiralnika, jakost < 80 mmHg, za 7 dnevno terapijo. Komplet vsebuje črpalko, dva obliža z lepljivim robom, fiksacijske trakove, baterije, sterilno pakiranje, mozna uporaba v sterilnem okolju. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15x15cm | Sistem za terapijo ran z negtivnim tlakom, prenosni, brez zbiralnika, jakost < 80 mmHg, za 7 dnevno terapijo. Komplet vsebuje črpalko, dva obliža z lepljivim robom, fiksacijske trakove, baterije, sterilno pakiranje, mozna uporaba v sterilnem okolju. | KOM | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15x20cm | Sistem za terapijo ran z negtivnim tlakom, prenosni, brez zbiralnika, jakost < 80 mmHg, za 7 dnevno terapijo. Komplet vsebuje črpalko, dva obliža z lepljivim robom, fiksacijske trakove, baterije, sterilno pakiranje, mozna uporaba v sterilnem okolju. | KOM | 880 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15x30cm | Sistem za terapijo ran z negtivnim tlakom, prenosni, brez zbiralnika, jakost < 80 mmHg, za 7 dnevno terapijo. Komplet vsebuje črpalko, dva obliža z lepljivim robom, fiksacijske trakove, baterije, sterilno pakiranje, mozna uporaba v sterilnem okolju. | KOM | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20x25cm | Sistem za terapijo ran z negtivnim tlakom, prenosni, brez zbiralnika, jakost < 80 mmHg, za 7 dnevno terapijo. Komplet vsebuje črpalko, dva obliža z lepljivim robom, fiksacijske trakove, baterije, sterilno pakiranje, mozna uporaba v sterilnem okolju. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 390
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLOGE HIDROKOLOIDNE ZA RANE , za rane z zmernim izločanjem
1. OBLOGA HIDROKOLOIDNA, DIM. (9-11 x 9-11) cm | Sterilna, mehka, netkana obloga primera za rane s šibkim izločanjem in za zaščito ogrožene kože. Zgornja plast: polprepustni poliuretanski film; notranja plast SESTAVLJENA IZ MAKROMULEKUL, KI TVORIJO NITAST POLIMER MATRIX - HIDROKOLOID (pektin , želatina in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček in zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Uporabljaja se samostojno ali kot sekundarna obloga pri ranah z močnim izločanjem in se lahko reže. Omogočati mora odstranjevanje brez poškodb obolele kože; na rani mora ostati do 7 dni. Oskrba ran kot primarna ali sekundarna obloga | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. OBLOGA HIDROKOLOIDNA, DIM. (9-11 x 9-11) cm | Sterilna, mehka, netkana obloga primera za rane s šibkim izločanjem in za zaščito ogrožene kože. Zgornja plast: polprepustni poliuretanski film; notranja plast SESTAVLJENA IZ MAKROMULEKUL, KI TVORIJO NITAST POLIMER MATRIX - HIDROKOLOID (pektin , želatina in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček in zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Uporabljaja se samostojno ali kot sekundarna obloga pri ranah z močnim izločanjem in se lahko reže. Omogočati mora odstranjevanje brez poškodb obolele kože; na rani mora ostati do 7 dni | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. OBLOGA HIDROKOLOIDNA, DIM. (15-21 x 19-21) cm | Sterilna, mehka, netkana obloga primera za rane s šibkim izločanjem in za zaščito ogrožene kože. Zgornja plast: polprepustni poliuretanski film; notranja plast SESTAVLJENA IZ MAKROMULEKUL, KI TVORIJO NITAST POLIMER MATRIX - HIDROKOLOID (pektin , želatina in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček in zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Uporabljaja se samostojno ali kot sekundarna obloga pri ranah z močnim izločanjem in se lahko reže. Omogočati mora odstranjevanje brez poškodb obolele kože; na rani mora ostati do 7 dni. Oskrba ran kot primarna ali sekundarna obloga | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.OBLOGA HIDROKOLOIDNA, DIM. (19-21 x 29-30) cm | Sterilna, mehka, netkana obloga primera za rane s šibkim izločanjem in za zaščito ogrožene kože. Zgornja plast: polprepustni poliuretanski film; notranja plast SESTAVLJENA IZ MAKROMULEKUL, KI TVORIJO NITAST POLIMER MATRIX - HIDROKOLOID (pektin , želatina in Na CMC), ki postopoma vpijajo izloček in zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešujejo avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo ran. Uporabljaja se samostojno ali kot sekundarna obloga pri ranah z močnim izločanjem in se lahko reže. Omogočati mora odstranjevanje brez poškodb obolele kože; na rani mora ostati do 7 dni. Oskrba ran kot primarna ali sekundarna obloga | KOM | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 391
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLOGE HIDROKOLOIDNE, STANJŠANE
1.OBLOGA HIDROKOLOIDNA, TANKA, DIM.(14-16 x 14-16) CM | Sterilna, mehka, netkana obloga primera za rane s šibkim izločanjem in za zaščito ogrožene kože. Zgornja plast: polprepustni poliuretanski film; notranja plast SESTAVLJENA IZ MAKROMULEKUL, KI TVORIJO NITAST POLIMER MATRIX - HIDROKOLOID ( pektin , želatina in Na CMC) , ki postopoma vpijajo izloček in zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešuje avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo rane. Uporabljaja se samostojno ali kot sekundarna obloga in se lahko reže. Omogočati mora odstranjevanje brez poškodb obolele kože; na rani mora ostati do 5 dni.Oskrba ran kot primarna ali sekundarna obloga in za zaščito kože pred agresivnimi izločki | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.OBLOGA HIDROKOLOIDNA, TANKA, DIM.(9-11 x 9-11) CM | Sterilna, mehka, netkana obloga primera za rane s šibkim izločanjem in za zaščito ogrožene kože. Zgornja plast: polprepustni poliuretanski film; notranja plast SESTAVLJENA IZ MAKROMULEKUL, KI TVORIJO NITAST POLIMER MATRIX - HIDROKOLOID ( pektin , želatina in Na CMC) , ki postopoma vpijajo izloček in zagotavljajo celjenje rane v vlažnem okolju. Pospešuje avtolitično čiščenje, granulacijo in epitelizacijo rane. Uporabljaja se samostojno ali kot sekundarna obloga in se lahko reže. Omogočati mora odstranjevanje brez poškodb obolele kože; na rani mora ostati do 5 dni. Oskrba ran kot primarna ali sekundarna obloga in za zaščito kože pred agresivnimi izločki | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 392
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLOGE ZA RANE IZ ALGINATA, VISOKO VPOJNE
1.OBLOGA ZA RANE IZ ALGINATA, VISOKO VPOJNA, DIM. (6,5-10 x10-13) cm | Obloga za oskrbo akutnih in kroničnih ran, predvsem za odstranjevanje fibrinskih in nekrotičnih nesnag v rani. Delovati morajo hemostatsko. Primarna, visoko vpojna obloga iz CaNa alginatnih vlaken (lahko tudi alginatne obloge iz Ca alginatnih vlaken). Ob stiku z izločkom moraa tvoriti gel, ki na rani vzdržuje optimalno vlažnost. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.OBLOGA ZA RANE IZ ALGINATA, VISOKO VPOJNA, DIM. (9-11 x 19-21) cm | Obloga za oskrbo akutnih in kroničnih ran, predvsem za odstranjevanje fibrinskih in nekrotičnih nesnag v rani. Delovati morajo hemostatsko. Primarna, visoko vpojna obloga iz CaNa alginatnih vlaken (lahko tudi alginatne obloge iz Ca alginatnih vlaken). Ob stiku z izločkom moraa tvoriti gel, ki na rani vzdržuje optimalno vlažnost. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 393
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLOGE S SREBROM IN CMC
1.OBLOGA S SREBROM IN CMC, DIM. (4-6 x 4-6) cm | Obloga za rane, ki imajo zmeren in močan izloček. Obloga mora biti hemostatična. Z elementarnim srebrom in CMC ali iz CMC in ionskega srebra. V stiku z izločkom mora tvoriti gel. Mora se rezati. Srebrovi ioni se morajo v rano sproščati postopoma in kontrolirano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.OBLOGA S SREBROM IN CMC, DIM. (10-12 x 10-12) cm | Obloga za rane, ki imajo zmeren in močan izloček. Obloga mora biti hemostatična. Z elementarnim srebrom in CMC ali iz CMC in ionskega srebra. V stiku z izločkom mora tvoriti gel. Mora se rezati. Srebrovi ioni se morajo v rano sproščati postopoma in kontrolirano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.OBLOGA S SREBROM IN CMC, DIM. (9-11 x 19-21) cm | Obloga za rane, ki imajo zmeren in močan izloček. Obloga mora biti hemostatična. Z elementarnim srebrom in CMC ali iz CMC in ionskega srebra. V stiku z izločkom mora tvoriti gel. Mora se rezati. Srebrovi ioni se morajo v rano sproščati postopoma in kontrolirano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 394
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
MREŽICE IMPREGNIRANE S POVIDON JODOM
1.MREŽICA IMPREGNIRANA S POVIDON JODOM, dim. (4-6 x 4-6) cm | Mrežica iz rayon viskoze, prepojena z 10% raztopino povidon jodida(PVP-I). Uporablja se za površinske rane, ki so že inficirane ali kot preventiva pred infektom površinskih ran.Obloga ima dolgotrajen aseptični učinek, raztopina povidon jodida se postopoma sprošča v rano. Obloga se namesti direktno na rano in se zamenja ko spremeni barvo, ne vpija izločka, potrebuje sekundarno oblogo. | kom | 8900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.MREŽICA IMPREGNIRANA S POVIDON JODOM, dim. (8,5-10,5 x 8,5-10,5) cm | Mrežica iz rayon viskoze, prepojena z 10% raztopino povidon jodida(PVP-I). Uporablja se za površinske rane, ki so že inficirane ali kot preventiva pred infektom površinskih ran.Obloga ima dolgotrajen aseptični učinek, raztopina povidon jodida se postopoma sprošča v rano. Obloga se namesti direktno na rano in se zamenja ko spremeni barvo, ne vpija izločka, potrebuje sekundarno oblogo. | kom | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 395
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLOGE Z DODATKI - AKTIVNO OGLJE IN SREBRO
1.OBLOGA Z AKTIVNIM OGLJEM IN SREBROM, dim. (9,5-11,5 x 9,5-11,5)cm | Nelepljive, primarne obloge z aktivnim ogljem in srebrom. Za oskrbo gnojnih, smrdečih ran, v rani lahko ostanejo do 5 dni | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.OBLOGA Z AKTIVNIM OGLJEM IN SREBROM, dim. (18-20 x 9,5-11,5)cm | Nelepljive, primarne obloge z aktivnim ogljem in srebrom. Za oskrbo gnojnih, smrdečih ran, v rani lahko ostanejo do 5 dni | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.OBLOGA Z AKTIVNIM OGLJEM IN SREBROM, dim. (5,5-7,5 x 8,5-10,5)cm | Nelepljive, primarne obloge z aktivnim ogljem in srebrom. Za oskrbo gnojnih, smrdečih ran, v rani lahko ostanejo do 5 dni | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 396
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLOGE IZ POLIURETANSKE PENE Z MEHKIM SILIKONOM IN SREBROM
1.OBLOGA IZ POLIURETANSKE PENE Z MEHKIM SILIKONOM IN SREBROM, dim.: (5-7,5 x 7,5-9,5) cm | Za rane z malo do srednje močnim izločanjem. Primerna za uporabo pod kompresijskim povojem. Obloga iz poliuretanske pene z mehkim silikonom in vgrajenimi delci srebra, ki zagotavlja antimikrobno delovanje. Na stični strani z rano je selektivno lepljiva in hidrofobna silikonska plast. Vpija izloček in ohranja vlažno okolje. Ob menjavi obloge se ne sprime z rano in ne posname okolne kože, ob tem se zmanjša bolečina in poškodba rane. Obloga zatesni robove in zmanjša možnost nastanka maceracije. Antimikrobni učinek nastopi hitro in traja do 7dni. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.OBLOGA IZ POLIURETANSKE PENE Z MEHKIM SILIKONOM IN SREBROM, dim. (11,5-13,5 x 11,5-13,5) cm | Za rane z malo do srednje močnim izločanjem. Primerna za uporabo pod kompresijskim povojem. Obloga iz poliuretanske pene z mehkim silikonom in vgrajenimi delci srebra, ki zagotavlja antimikrobno delovanje. Na stični strani z rano je selektivno lepljiva in hidrofobna silikonska plast. Vpija izloček in ohranja vlažno okolje. Ob menjavi obloge se ne sprime z rano in ne posname okolne kože, ob tem se zmanjša bolečina in poškodba rane. Obloga zatesni robove in zmanjša možnost nastanka maceracije. Antimikrobni učinek nastopi hitro in traja do 7dni. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. OBLOGA IZ POLIURETANSKE PENE Z MEHKIM SILIKONOM IN SREBROM, dim. (16,5-18,5 x 16,5-18,5) cm | Za rane z malo do srednje močnim izločanjem. Primerna za uporabo pod kompresijskim povojem. Obloga iz poliuretanske pene z mehkim silikonom in vgrajenimi delci srebra, ki zagotavlja antimikrobno delovanje. Na stični strani z rano je selektivno lepljiva in hidrofobna silikonska plast. Vpija izloček in ohranja vlažno okolje. Ob menjavi obloge se ne sprime z rano in ne posname okolne kože, ob tem se zmanjša bolečina in poškodba rane. Obloga zatesni robove in zmanjša možnost nastanka maceracije. Antimikrobni učinek nastopi hitro in traja do 7dni. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 397
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLOGE VISOKO VPOJNE
1. OBLOGA VISOKO VPOJNE, DIM. (9-11 X 9-11) CM | Visoko vpojna obloga z jedrom iz celuloznih polimerov in želatini podobnih agensov. Obloga ima sposobnost vezave velikih količin eksudata in ga vključno s klicami v celoti zadrži. Rana je ves čas prijetno vlažna, nastajanje klic pa je zavrto. Na rani je lahko nameščena dalj časa - 7 dni. Možnost uporabe kot sekundarna obloga v kombinaciji s primerno primarno oblogo. Obloga obdana s polipropilensko vrečko, katere rob je varjen in ne vsebuje lepil. Vrečka ima oblikovan poseben ekspanzijski rob, ki omogoča prileganje na rano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. OBLOGA VISOKO VPOJNE, DIM. (19-21 X 9-11) CM | Visoko vpojna obloga z jedrom iz celuloznih polimerov in želatini podobnih agensov. Obloga ima sposobnost vezave velikih količin eksudata in ga vključno s klicami v celoti zadrži. Rana je ves čas prijetno vlažna, nastajanje klic pa je zavrto. Na rani je lahko nameščena dalj časa - 7 dni. Možnost uporabe kot sekundarna obloga v kombinaciji s primerno primarno oblogo. Obloga obdana s polipropilensko vrečko, katere rob je varjen in ne vsebuje lepil. Vrečka ima oblikovan poseben ekspanzijski rob, ki omogoča prileganje na rano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. OBLOGA VISOKO VPOJNE, DIM. (29-31 X 19-21) CM | Visoko vpojna obloga z jedrom iz celuloznih polimerov in želatini podobnih agensov. Obloga ima sposobnost vezave velikih količin eksudata in ga vključno s klicami v celoti zadrži. Rana je ves čas prijetno vlažna, nastajanje klic pa je zavrto. Na rani je lahko nameščena dalj časa - 7 dni. Možnost uporabe kot sekundarna obloga v kombinaciji s primerno primarno oblogo. Obloga obdana s polipropilensko vrečko, katere rob je varjen in ne vsebuje lepil. Vrečka ima oblikovan poseben ekspanzijski rob, ki omogoča prileganje na rano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 398
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
KOMPRESA ZA PRVO POMOČ PRI OSKRBI OPEKLIN
1.KOMPRESA ZA PRVO POMOČ PRI OSKRBI OPEKLIN, DIM. (9-11 X 9-11) CM | Sterilni obkladek in odeja za prvo pomoč pri opeklinah prve, druge in tretje stopnje; nevtralen Ph, hipoalergične, ne vsebujejo maščob, komprese rano vlažijo in hladijo, se odstranijo brez bolečine, se ne sprimejo z rano. | kom | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.KOMPRESA ZA PRVO POMOČ PRI OSKRBI OPEKLIN, DIM. (19-21 x 19-21) CM | Sterilni obkladek in odeja za prvo pomoč pri opeklinah prve, druge in tretje stopnje; nevtralen Ph, hipoalergične, ne vsebujejo maščob, komprese rano vlažijo in hladijo, se odstranijo brez bolečine, se ne sprimejo z rano | kom | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. KOMPRESA ZA PRVO POMOČ PRI OSKRBI OPEKLIN, DIM. (55-65 x 35-45) CM | Sterilni obkladek in odeja za prvo pomoč pri opeklinah prve, druge in tretje stopnje; nevtralen Ph, hipoalergične, ne vsebujejo maščob, komprese rano vlažijo in hladijo, se odstranijo brez bolečine, se ne sprimejo z rano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. KOMPRESA ZA PRVO POMOČ PRI OSKRBI OPEKLIN, DIM. (115-125 x 155-165) CM | Sterilni obkladek in odeja za prvo pomoč pri opeklinah prve, druge in tretje stopnje; nevtralen Ph, hipoalergične, ne vsebujejo maščob, komprese rano vlažijo in hladijo, se odstranijo brez bolečine, se ne sprimejo z rano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. KOMPRESA OBRAZNA PRI OSKRBI OPEKLIN,DIM. (19-21 x 44-46) CM | Sterilni obkladek in odeja za prvo pomoč pri opeklinah prve, druge in tretje stopnje; nevtralen Ph, hipoalergične, ne vsebujejo maščob, komprese rano vlažijo in hladijo, se odstranijo brez bolečine, se ne sprimejo z rano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 399
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLOGE ZA RANE Z MEDOM
1.GEL ZA RANE Z MEDOM, 20-25g | Mešanica 100% medicinskega medu z dodanimi voski in olji naravnega izvora in antibakterijskim delovanjem. Gel deluje v prisotnosti katalaze. Primeren za oskrbo kronične in akutne rane, kirurške rane,ope kline, vnetne rane, površinske rane. | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. MREŽICA KONTAKTNA Z MEDICINSKIM MEDOM, dim.( 4-6 x 4-6) cm | Kontaktna mrežica z medicinskim medom; za rane s šibkim izločanjem. | kom | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. MREŽICA KONTAKTNA Z MEDICINSKIM MEDOM, dim.( 9-11 x 9-11) cm | Kontaktna mrežica z medicinskim medom; za rane s šibkim izločanjem | kom | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. OBLOGA ALGINATNA Z MEDICINSKIM MEDOM, dim (9 -11 x9- 11)cm | Alginat prepojen z medicinskim medom; za rane z obilnim izločanjem. | KOM | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 400
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLOGA S POLIMERNO MEMBRANO
1.OBLOGA S POLIMERNO MEMBRANO, dim. (10-13 x 10-13)cm | Primarno-sekundarna nelepljiva več funkcijska polimerna membrana, z aktivnimi učinkovinami v matriksu, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino, hkrati pa zavirajo vnetni proces: čistilno sredstvo F68, vlažilni glicerol ter vpojni kopolimer škroba. Prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom, ki omogoča primerno ravnotežje vlage in manjša nevarnost okužbe. Obloga vpija izloček v količini do 10x lastne teže, z rano se nesprime, na njej lahko ostane do 7 dni. Primerna za rane s šibkim izločanjem | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. OBLOGA S POLIMERNO MEMBRANO, dim. (16-18 x 17-19)cm | Primarno-sekundarna nelepljiva več funkcijska polimerna membrana, z aktivnimi učinkovinami v matriksu, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino, hkrati pa zavirajo vnetni proces: čistilno sredstvo F68, vlažilni glicerol ter vpojni kopolimer škroba. Prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom, ki omogoča primerno ravnotežje vlage in manjša nevarnost okužbe. Obloga vpija izloček v količini do 10x lastne teže, z rano se nesprime, na njej lahko ostane do 7 dni. Primerna za rane s šibkim izločanjem | kom | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. OBLOGA S POLIMERNO MEMBRANO in srebrom, dim. ( 9-11x 9-11)cm | Visoko vpojna nelepljiva primarno-sekundarna oz. sekundarna večfunkcijska hidrofilna polimerna membrana, z aktivnimi učinkovinami v matriksu, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino, hkrati pa zavirajo vnetni proces. Čistilno sredstvo F68, vlažilni glicerol vpojni kopolimer škroba in nanokristalni delci srebra za antimikrobno zaščito. Obloga je prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom. Za rane z obilnim izločanjem | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. OBLOGA S POLIMERNO MEMBRANO in srebrom, dim. (19-21x 19-21)cm | Visoko vpojna nelepljiva primarno-sekundarna oz. sekundarna večfunkcijska hidrofilna polimerna membrana, z aktivnimi učinkovinami v matriksu, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino, hkrati pa zavirajo vnetni proces. Čistilno sredstvo F68, vlažilni glicerol vpojni kopolimer škroba in nanokristalni delci srebra za antimikrobno zaščito. Obloga je prekrita s tankim, polprepustnim, prosojnim poliuretanskim filmom. Za rane z obilnim izločanjem | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. Polnilo s srebrom, DIM.:(9-10X9-10CM) | Primarna obloga s hidrofilno poliuretansko membrano, ki ima v svojem matriksu vezane aktivne učinkovine, ki pospešujejo celjenje in blažijo bolečino: površinsko aktivno snov (F68), vlažilno snov (glicerol, visoko vpojno snov (kopolimer škroba) in antimikrobno delujoči nanokristalni delci srebra, ki se ne sproščajo v rano; vpija izloček v količini do 10x lastne teže obloge, z rano se ne sprime, na njej lahko ostane do 7 dni. Za rane z zmernim do obilnim izločanjem. | kom | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 401
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLOGA ANTIMIKROBNA S PHMB
1.OBLOGA ANTIMIKROBNA S PHMB; dim (4-6x 4-6) cm | Sodobna antimikrobna obloga za rane, ki uravnava vlažnost rane. Sestavljena je iz 3-5% celuloze in 95-97% vode, 0,3% PHMB, ter chlorhexidine gluconate (0.085%). Obloga je shranjena med 2 plasti poliesterskega filma. Deluje proti širokemu spektru patogenov, kot sta MRSA in VRE | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.OBLOGA ANTIMIKROBNA S PHMB; dim (9-11x 9-11) cm | Sodobna antimikrobna obloga za rane, ki uravnava vlažnost rane. Sestavljena je iz 3-5% celuloze in 95-97% vode, 0,3% PHMB, ter chlorhexidine gluconate (0.085%). Obloga je shranjena med 2 plasti poliesterskega filma. Deluje proti širokemu spektru patogenov, kot sta MRSA in VRE | kom | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.OBLOGA ANTIMIKROBNA S PHMB; dim (13-15x 19-21) cm | Sodobna antimikrobna obloga za rane, ki uravnava vlažnost rane. Sestavljena je iz 3-5% celuloze in 95-97% vode, 0,3% PHMB, ter chlorhexidine gluconate (0.085%). Obloga je shranjena med 2 plasti poliesterskega filma. Deluje proti širokemu spektru patogenov, kot sta MRSA in VRE | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 402
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
MREŽICE KONTAKTNE Z NEVTRALNIMI MAZILI I
1. MREŽICA KONTAKTNA Z NEVTRALNIMI MAZILI,DIM. (4-6 x 4-6) CM | Nelepljiva mrežica iz tkane ali netkane osnove, impregnirane s parafinskimi ali nevtralnimi mazili; preprečuje sprijemanje z rano, omogoča nemoteno prehajanje izločkov v sekundarno oblogo. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. MREŽICA KONTAKTNA Z NEVTRALNIMI MAZILI, DIM. (9-11 x 9-11) CM | Nelepljiva mrežica iz tkane ali netkane osnove, impregnirane s parafinskimi ali nevtralnimi mazili; preprečuje sprijemanje z rano, omogoča nemoteno prehajanje izločkov v sekundarno oblogo. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. MREŽICA KONTAKTNA Z NEVTRALNIMI MAZILI, DIM. (9-11 x 39-41) CM | Nelepljiva mrežica iz tkane ali netkane osnove, impregnirane s parafinskimi ali nevtralnimi mazili; preprečuje sprijemanje z rano, omogoča nemoteno prehajanje izločkov v sekundarno oblogo. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. MREŽICA KONTAKTNA Z NEVTRALNIMI MAZILI, DIM.(6,5-8,5 x 19-21) CM | Nelepljiva mrežica iz tkane ali netkane osnove, impregnirane s parafinskimi ali nevtralnimi mazili; preprečuje sprijemanje z rano, omogoča nemoteno prehajanje izločkov v sekundarno oblogo. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 403
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
MREŽICE KONTAKTNE Z NEVTRALNIMI MAZILI II
1.MREŽICA KONTAKTNA Z NEVTRALNIMI MAZILI, DIM.(6,5-8,5 x 19-21) CM | Gladka acetatna mrežica z hidrofobnim premazom iz vazelin parafina in lanolin alkohola; nevtralno mazilo preprečuje sprijemanje z rano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.MREŽICA KONTAKTNA Z NEVTRALNIMI MAZILI, DIM. (6,5-8,5 x 6,5-8,5) CM | Gladka acetatna mrežica z hidrofobnim premazom iz vazelin parafina in lanolin alkohola; nevtralno mazilo preprečuje sprijemanje z rano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. MREŽICA KONTAKTNA Z NEVTRALNIMI MAZILI, DIM. (19-21 x 39-41) CM | Gladka acetatna mrežica z hidrofobnim premazom iz vazelin parafina in lanolin alkohola; nevtralno mazilo preprečuje sprijemanje z rano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. MREŽICA V ROLI Z NEVTRALNIM MAZILOM, DIM. 15 CM X 2 M | Gladka acetatna mrežica z hidrofobnim premazom iz vazelin parafina in lanolin alkohola; nevtralno mazilo preprečuje sprijemanje z rano. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 404
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
MREŽICA KONTAKTNA Z DODATKOM KLORHEKSIDIN ACETATA
1. OBLOGA S KLORHEKSIDIN ACETATOM, DIM. (4-6 x 4-6) cm | Antiseptična parafinska mrežica z dodatkom kloheksidin acetata. Obloga se ne sprime z rano, zmanjšuje možnost okužbe, dopušča kroženje zraka in prehajanje izločkov v sekundarno oblogo. | kom | 4500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.OBLOGA S KLORHEKSIDIN ACETATOM, DIM. (9-11 x 9-11) cm | Antiseptična parafinska mrežica z dodatkom kloheksidin acetata. Obloga se ne sprime z rano, zmanjšuje možnost okužbe, dopušča kroženje zraka in prehajanje izločkov v sekundarno oblogo. | kom | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. OBLOGA S KLORHEKSIDIN ACETATOM, DIM. (14-16 x 19-21) cm | Antiseptična parafinska mrežica z dodatkom kloheksidin acetata. Obloga se ne sprime z rano, zmanjšuje možnost okužbe, dopušča kroženje zraka in prehajanje izločkov v sekundarno oblogo. | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 405
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
MREZICA KONTAKTNA, S SILIKONOM
1. MREŽICA Z MEHKIM SILIKONOM, dim. (4-6 x 6,5-8,5)cm | Mrežica se lahko namešča na raztrganine, kirurške rane, opekline 2.stopnje, na mehurje, na odrgnine, kožne presadke, pri diabetičnih stopalih, venskih in arterijskih ulkusih. Ostaja na mestu aplikacije in ne povzroča alergij in iritacije kože. Primarne mrežaste, kontaktne obloge, prevlečene s selektivno lepljivo, hidrofobno silikonsko plastjo. Mrežica preprečuje sprijetje z dnom rane in omogoča nežno lepljenje na kožo v okolici. Na rani lahko ostane več dni in zmanjšuje pogostnost menjave primarne obloge. | kom | 1400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. MREŽICA Z MEHKIM SILIKONOM, dim. (6,5-8,5 x 9-11)cm | Mrežica se lahko namešča na raztrganine, kirurške rane, opekline 2.stopnje, na mehurje, na odrgnine, kožne presadke, pri diabetičnih stopalih, venskih in arterijskih ulkusih. Ostaja na mestu aplikacije in ne povzroča alergij in iritacije kože. Primarne mrežaste, kontaktne obloge, prevlečene s selektivno lepljivo, hidrofobno silikonsko plastjo. Mrežica preprečuje sprijetje z dnom rane in omogoča nežno lepljenje na kožo v okolici. Na rani lahko ostane več dni in zmanjšuje pogostnost menjave primarne obloge. | kom | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. MREŽICA Z MEHKIM SILIKONOM, dim. (10 - 12 cm x 15 - 18 cm10 - 12 cm x 15 - 18 cm) | Mrežica – Poliamidna transparentna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) na obeh straneh, s premerom por 1,2 mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva. Na rani lahko dokazano š študijami ostane do 14 dni. Uporaba pri osebah z zelo občutljivo kožo . | kom | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. MREŽICA Z MEHKIM SILIKONOM, dim. (20x30)cm | Mrežica – Poliamidna transparentna elastična mrežica, odprte strukture, ne sme biti tkana, prevlečena s plastjo hidrofobnega lepljivega elastomera ( mehak silikon) na obeh straneh, s premerom por 1,2 mm, ki so tudi po debelini prevlečene s silikonom, ki se ne vrašča v rano, zmanjšuje bolečino in je selektivno lepljiva. Na rani lahko dokazano š študijami ostane do 14 dni. Uporaba pri osebah z zelo občutljivo kožo . | kom | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 406
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
RAZTOPINA ZA ČIŠČENJE RAN II
1.RAZTOPINA ZA ČIŠČENJE RAN - PLASTENKA, 200-350ml | Uporablja se za čiščenje, izpiranje in dekontaminacijo kroničnih ran. Sterilna vodna raztopina, ki vsebuje 0,1% poliheksamid in 0,1% undeceilenomidopropil betain. Po prvem odprtju se lahko uporablja najmanj do 5 tednov. Ne draži oči in sluznice. | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.RAZTOPINA ZA ČIŠČENJE RAN- ampule, 40 ml | Uporablja se za čiščenje, izpiranje in dekontaminacijo kroničnih ran. Sterilna vodna raztopina, ki vsebuje 0,1% poliheksamid in 0,1% undeceilenomidopropil betain. | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.RAZTOPINA ZA ČIŠČENJE RAN - GEL, 30 ml | Uporablja se za čiščenje, izpiranje in dekontaminacijo kroničnih ran. Sterilna vodna raztopina, ki vsebuje 0,1% poliheksamid in 0,1% undeceilenomidopropil betain. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.RAZTOPINA ZA ČIŠČENJE RAN – VISOKO VISKOZNI HIDROGEL 50- 250gr | Uporablja se za čiščenje, izpiranje in vlaženje ran in opeklin od 1-4 stopnje. Sterilna vodna raztopina, ki vsebuje 0,1% betaina in 0,1%PHMB. | g | 31250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.RAZTOPINA ZA ČIŠČENJE RAN – embalaža 1000 ml | Sterilna vodna raztopina, ki vsebuje 0,1% betaina in 0,1% PHMB. Uporablja se za čiščenje, izpiranje in vlaženje ran, kompatibilen z VAC sistemom. | KOM | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 407
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OBLIŽI ZA MANJŠE RANE
1.OBLIŽ ZA MANJŠE RANE, dim. 20-30 x 70-80mm | Vodoodporni obliž za hitro oskrbo manjših ran, prozoren ali kožne barve; dobra lepljivost; hipoalergen | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 408
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Vroče - hladne vrečke z gelom
Vroče - hladne vrečke z gelom | dimenzije 5 x 10 | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dimenzije 10 x 10 | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dimenzije 10 x 25 | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dimenzije 15 x 20 | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dimenzije 20 x 30 | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| dimenzije 20 x 40 | kos | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 409
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Bris epruvete z gojiščem
Bris rane s Stuartovim gojiščem (enakovredno npr. 111 C) |  | kos | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bris nosno-žrelnega prostora z aktivnim ogljem (enakovredno npr.117C) |  | kos | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bris brez dodatkov (enakovredno npr.160C) |  | kos | 7200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 410
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kasete in sistemi za PCA črpalke :
Kaseta za analgetik 100 ml | z do 20 cm dolgim nastavkom, ki se zaključi na luer-ženski. S kaseto mara biti dodatni neprepustni zamašek. Nastavek na kaseti mora imeti zapiralo, mrtvi prostor ne sme presegati 0,2 ml. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kaseta za analgetik 100 ml - rumeno obarvana | z do 20 cm dolgim nastavkom, ki se zaključi na luer-ženski. S kaseto mara biti dodatni neprepustni zamašek. Nastavek na kaseti mora imeti zapiralo, mrtvi prostor ne sme presegati 0,2 ml. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podaljški za kaseto različnih dolžin:: | imeti morajo zaključka LL moški, zapiralo in vgrajen nepovratni ventil.
80cm | standardni do 80 cm dolžine z mrtvim prostorom do 1,1ml | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 cm | standardni do 115 cm dol?ine z mrtvim prostorom do 1,4ml | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
155 cm | standardni do 155 cm dolžine z mrtvim prostorom do 1,7ml | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
230 cm | rumeni do 230 cm dolžine z mrtvim prostorom do 2,3ml | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sistemi za črpalko v dveh dolžinah: | imeti morajo spike priključek za vbod v vrečko, vgrajen nepovratni ventil, zapiralo in moški LL zaključek
200 cm | standardni do 200 cm dolžine z mrtvim prostorom do 2,3 ml | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
250 cm - rumeni | rumeni do 250 cm dolžine z mrtvim prostorom do 2,7 ml | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 411
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
HIDROGELI V TUBAH IN APLIKATORJIH Z DODATKOM ALGINATA
1.HIDROGEL, 15 g | Hidrogel na vodni osnovi z dodatkom alginata in celuloze. Gel hkrati rehidrira nekroze in vpija izloček. Je prozoren, sterilen gel, ki po nanosu ne izteka iz rane, ostane na svojem mestu. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 412
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TRAK ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA IZ NETKANEGA MATERILA
1.TRAK ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA IZ NETKANEGA MATERILA 9-11m x 9-11 cm | Trak za fiksiranje iz netkanega materila(100% poliester); elastična, se prilega oblikam telesa; hipoalergeno lepilo.Nesterilen. | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.TRAK ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA IZ NETKANEGA MATERILA, dim.(9-11)m X (14-16)cm | Trak za fiksiranje iz netkanega materila(100% poliester); elastična, se prilega oblikam telesa; hipoalergeno lepilo.Nesterilen. | kom | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. TRAK ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA IZ NETKANEGA MATERILA, dim. (9-11)m X (19-21)cm | Trak za fiksiranje iz netkanega materila(100% poliester); elastična, se prilega oblikam telesa; hipoalergeno lepilo.Nesterilen. | kom | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.TRAK ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA IZ NETKANEGA MATERILA, dim. (9-11)m X (29-31)cm | Trak za fiksiranje iz netkanega materila(100% poliester); elastična, se prilega oblikam telesa;hipoalergeno lepilo. Nesterilen. | KOM | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 413
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
FOLIJE PROZORNE ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA
1.FOLIJA PROZORNA ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA V ROLI, dim. (9-11)cm X (9-11)m | Sekundarni polprepustni poliuretanski lepljivi film, ki je prozoren, tanek, ne prepušča bakterij in vode, omogoča pa prehajanje plinov. Elastičnost filma omogoča dobro prilagodljivost na neravnih delih telesa. Film ne omejuje gibanja. Enostavna namestitev filma. Odstranitev filma ne sme biti boleča. Nesterilen. | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.FOLIJA PROZORNA ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA V ROLI, dim. (4-6)cm X (9-11)m | Sekundarni polprepustni poliuretanski lepljivi film, ki je prozoren, tanek, ne prepušča bakterij in vode, omogoča pa prehajanje plinov. Elastičnost filma omogoča dobro prilagodljivost na neravnih delih telesa. Film ne omejuje gibanja. Enostavna namestitev filma. Odstranitev filma ne sme biti boleča. Nesterilen. | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.FOLIJA PROZORNA ZA PRITRJEVANJE OBVEZILNEGA MATERIALA V ROLI, dim. (14-16)cm X (9-11)m | Sekundarni polprepustni poliuretanski lepljivi film, ki je prozoren, tanek, ne prepušča bakterij in vode, omogoča pa prehajanje plinov. Elastičnost filma omogoča dobro prilagodljivost na neravnih delih telesa. Film ne omejuje gibanja. Enostavna namestitev filma. Odstranitev filma ne sme biti boleča. Nesterilen. | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 414
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
obloge s sproščanjem prostih kisikovih radikalov
oljni gel v brizgi 5ml, ki omogoča neprekinjeno sproščanje kisikovih radikalov | Oljčno olje obogateno s kisikom, ki omogoča neprekinjeno sproščanje prostih kisikovih radikalov. Brez dodanih konzervansov. Oljni gel v brizgalki z neprodušnim zamaškom, v zaprtem ovoju z oznako vsebine, posamično pakiranje. CE, namenjeno negi kožnih ran in razjed, sterilno, 5 ml | KOM | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
obloga za rano 20cmx10cm, ki omogoča neprekinjeno sproščanje kisikovih radikalov | Obloga za rane, zunanja plast vodoodporna in paroprepustna. Notranja plast prevlečena z oljčnim oljem, ki je obogateno s kisikom ter omogoča neprekinjeno sproščanje prostih kisikovih radikalov. Brez dodanih konzervansov, velikost 20cm x 10cm, možno rezati, v zaprtem ovoju z oznako vsebine, posamično pakiranje, CE, sterilno. | KOM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Oljni gel v brizgi, za ustno sluznico | Oljčno olje, obogateno s kisikom. Medicinski pripomoček za zdravljenje oralnih lezij s podaljšanim sproščanjem reaktivnih kisikovih spojin z dodatkom naravnih aromatičnih snovi za boljšo okusnost. Oljna struktura v brizgalki z neprodušnim zamaškom, posamično pakiranje, 5 ml. | KOM | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloga za traheostomo | Poliuretanska obloga, impregnirana z oljno matrico na eni strani, na drugi vodoodporna s podaljšanim sproščanjem reaktivnih kisikovih spojin. Medicinski pripomoček za nego ran s prerezom in krožnim odprtjem za prebojne dostope na koži, 10x10 cm. | KOM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Povoj impregniran | Povoj za rane, medicinski pripomoček za zdravljenje kožnih poškodb, impregniran z učinkovino na osnovi oleinske matrice za sproščanje reaktivnih kisikovih spojin. Posamično, sterilno pakiranje, 4,5 m x 8 cm. | KOM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 415
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SET KOMPRESA NETKANA BOMBAŽNA, STERILNA
Kompresa netkana bombažna, dimenzije 7,5 X 7,5 cm, 4 slojna, gramature 42-44 g/m2 | Sterilno, pakiranje po 10 kompres v setu. Kompresa iz 100% naravnega, netkanega bombaža z RTG nitko. Ustrezati mora EN 14079.Pakirano dvojno - za rokovanje v operacijskih sobah. Na izdelku črtna koda. Ovojnina na eni strani prozorna in nepremočljiva. Namenjena uporabi pri operacijskih posegih. | KOM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kompresa netkana bombažna, dimenzije 10 X 10 cm, 4 slojna, gramature 42-44 g/m2 | Sterilno, pakiranje po 10 kompres v setu. Kompresa iz 100% naravnega, netkanega bombaža z RTG nitko. Ustrezati mora EN 14079. Pakirano dvojno - za rokovanje v operacijskih sobah. Na izdelku črtna koda. Ovojnina na eni strani prozorna in nepremočljiva. Namenjena uporabi pri operacijskih posegih. | KOM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 416
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
FILM OBLOGA
FILM OBLOGA 10cm x 12cm 161010 | Sterilna transparentna vodoodporna folija. Izdelana iz poliuretana in prevlečena z hipoalergenim poliakrilatnim lepilom. Nanašamo ga na rane v fazi epitelizacije in na pooperativne rane. Film ščiti rane (npr. odrgnine, kirurške rane) pred prodiranjem mikrobov, film je vodoodporen, a paroprepusten. Obloga je sterilna in posamično pakirana. Ena zložljiva škatla vsebuje 50 oblog (enakovredno kot NOBADERM) | kom | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FILM OBLOGA 15cm x 20cm 161520 |  | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FILM OBLOGA 4cm x 5cm 160406 |  | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FILM OBLOGA 6cm x 7cm 160606 |  | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 417
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
FILM ZAŠČITNI ZA KOŽO, NEPEKOČ
1. FILM ZAŠČITNI ZA KOŽO, NEPEKOČ, 3ML, PALČKA Z GOBICO | Film mora omogočati do 72 ur nepekočo trajno zaščito kože. Primeren za primarno zaščito pred dražečim delovanjem telesnih izločkov na koži. Na koži tvori trajen vodoodporen zaščitni film, ne vsebuje alkohola, lahko se nanese na pordelo ali odrgnjeno kožo. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.FILM ZAŠČITNI ZA KOŽO, NEPEKOČ, 28ML, PRŠILO | Film mora omogočati do 72 ur nepekočo trajno zaščito kože. Primeren za primarno zaščito pred dražečim delovanjem telesnih izločkov na koži. Na koži tvori trajen vodoodporen zaščitni film, ne vsebuje alkohola, lahko se nanese na pordelo ali odrgnjeno kožo. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.KREMA ZAŠČITNA ZA KOŽO, 90-92 g | Krema za zaščito kože pred škodljivim delovanjem telesnih izločkov. Kožo vlaži, preprečuje poškodbo kože zaradi inkontinence, je hipoalergena, ne zmanšuje vpojnost inkontinenčnih plenic. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. Robček, 1ml | Omogočati mora stalen nadzor mesta nameščanja. Sestava iz akrilatnega polimera, nepekočega topila ter heksametildisiloksana, brez alkohola in ne sme biti citostatičen.Krema za zaščito kože pred škodljivim delovanjem telesnih izločkov. Kožo vlaži, preprečuje poškodbo kože zaradi inkontinence, je hipoalergena, ne zmanšuje vpojnost inkontinenčnih plenic. | kom | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 418
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Irigator in irigacijski rokavnik
Irigator komplet z vrečko |  | kos | 36 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Irigacijski rokavnik | Enodelni irigacijski rokavnik za lepljenje na kožo, preizkušena Stomahesive želatina, ki velja zaradi svoje posebne sestave za najboljšo in koži najbolj prijazno želatino. Irigacijski rokavnik, 50mm | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap št. 419
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
obloga z bakrom
5X6cm, škatla z 10 posamično pakiranimi oblogami | Vsebujejo notranjo visoko-vpojno plast ( 8 – 10 x teža obloge oz. 165μL/cm²) s tkanine iz viskoznih vlaken, ki imajo gostoto 1,4 in dolžino 38mm ter 3 % vlaken prevlečenih z bakrovim oksidom iz celuloze zunanja plast sestavlja hidrofobna vezna plast iz polipropilenskih vlaken, impregniranih z 2,3 % teže delcev bakrovega oksida. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 x 12 cm; škatla z 10 posamično pakiranimi oblogami | Vsebujejo notranjo visoko-vpojno plast ( 8 – 10 x teža obloge oz. 165μL/cm²) s tkanine iz viskoznih vlaken, ki imajo gostoto 1,4 in dolžino 38mm ter 3 % vlaken prevlečenih z bakrovim oksidom iz celuloze zunanja plast sestavlja hidrofobna vezna plast iz polipropilenskih vlaken, impregniranih z 2,3 % teže delcev bakrovega oksida. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 x 20 cm; škatla z 10 posamično pakiranimi oblogami | Vsebujejo notranjo visoko-vpojno plast ( 8 – 10 x teža obloge oz. 165μL/cm²) s tkanine iz viskoznih vlaken, ki imajo gostoto 1,4 in dolžino 38mm ter 3 % vlaken prevlečenih z bakrovim oksidom iz celuloze zunanja plast sestavlja hidrofobna vezna plast iz polipropilenskih vlaken, impregniranih z 2,3 % teže delcev bakrovega oksida. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 x 20 cm, škatla z 10 posamično pakiranimi oblogami | Vsebujejo notranjo visoko-vpojno plast ( 8 – 10 x teža obloge oz. 165μL/cm²) s tkanine iz viskoznih vlaken, ki imajo gostoto 1,4 in dolžino 38mm ter 3 % vlaken prevlečenih z bakrovim oksidom iz celuloze zunanja plast sestavlja hidrofobna vezna plast iz polipropilenskih vlaken, impregniranih z 2,3 % teže delcev bakrovega oksida. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 x 12 cm; škatla z 10 posamično pakiranimi oblogami | Vsebujejo notranjo visoko-vpojno plast ( 8 – 10 x teža obloge oz. 165μL/cm²) s tkanine iz viskoznih vlaken, ki imajo gostoto 1,4 in dolžino 38mm ter 3 % vlaken prevlečenih z bakrovim oksidom iz celuloze zunanja plast sestavlja hidrofobna vezna plast iz polipropilenskih vlaken, impregniranih z 2,3 % teže delcev bakrovega oksida. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št. 420
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Mehanski debibridment
debride rokavička za mehanski debridma ran, 14x10 cm, 5/sc | Zankaste poliestrske monofilamentne vlaknine za zelo učinkovito čiščenje. Dvostranska uporabna površina omogoča visoko praktičnost, saj je mogoče uporabiti tako notranjo kot zunanjo stran. Dovršeni in zaključeni robovi, ki preprečujejo cefranje. Vodoodporna polipropilenska film na hrbtni strani za preprečevanje puščanja. Intuitivna zasnova omogoča dober oprijem, vodenje in nadzor med uporabo. Debride ima močno čistilno učinkovitost, učinkovito vezavo bakterij in zelo visoko stopnjo odstranjevanja biofilma. Omogoča nežno čiščenje brez draženja tkiva in mehko haptično uporabo. | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
debride naprstnik za mehanski debridma ran, 8x4 cm, 5/sc | Zankaste poliestrske monofilamentne vlaknine za zelo učinkovito čiščenje. Dvostranska uporabna površina omogoča visoko praktičnost, saj je mogoče uporabiti tako notranjo kot zunanjo stran.Dovršeni in zaključeni robovi, ki preprečujejo cefranje. Vodoodporna polipropilenska film na hrbtni strani za preprečevanje puščanja. Intuitivna zasnova omogoča dober oprijem, vodenje in nadzor med uporabo. Debride ima močno čistilno učinkovitost, učinkovito vezavo bakterij in zelo visoko stopnjo odstranjevanja biofilma. Omogoča nežno čiščenje brez draženja tkiva in mehko haptično uporabo. | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št. 421
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Visoko vpojna obloga z lepljivim robom
10x10cm(vpojno jedro 5x5cm) | Visoko vpojna obloga za oskrbo rane s posebno oblikovanim vpojnim jedrom iz celuloznih vlaken z dodatkom super vpojne snovi, ki zadrži tekočino v jedru. Obloga je prekrita s silikonskim kontaktnim slojem, ki omogoča enostavno aplikacijo in skoraj nebolečo menjavo obloge, dobro absorpcijo, kar posledično zmanjšuje možnost maceracije kože ob rani in hkrati zagotavlja optimalno mikroklimo rane. | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12,5x12,5cm(vpojno jedro 7x7cm) | Visoko vpojna obloga za oskrbo rane s posebno oblikovanim vpojnim jedrom iz celuloznih vlaken z dodatkom super vpojne snovi, ki zadrži tekočino v jedru. Obloga je prekrita s silikonskim kontaktnim slojem, ki omogoča enostavno aplikacijo in skoraj nebolečo menjavo obloge, dobro absorpcijo, kar posledično zmanjšuje možnost maceracije kože ob rani in hkrati zagotavlja optimalno mikroklimo rane. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17,5x17,5cm( vpojno jedro 11,5x11,5cm) | Visoko vpojna obloga za oskrbo rane s posebno oblikovanim vpojnim jedrom iz celuloznih vlaken z dodatkom super vpojne snovi, ki zadrži tekočino v jedru. Obloga je prekrita s silikonskim kontaktnim slojem, ki omogoča enostavno aplikacijo in skoraj nebolečo menjavo obloge, dobro absorpcijo, kar posledično zmanjšuje možnost maceracije kože ob rani in hkrati zagotavlja optimalno mikroklimo rane. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18x18cm | Visoko vpojna obloga za oskrbo rane v predelu križnice s posebno oblikovanim vpojnim jedrom iz celuloznih vlaken z dodatkom super vpojne snovi, ki zadrži tekočino v jedru. Obloga je prekrita s silikonskim kontaktnim slojem, ki omogoča enostavno aplikacijo in skoraj nebolečo menjavo obloge, dobro absorpcijo, kar posledično zmanjšuje možnost maceracije kože ob rani in hkrati zagotavlja optimalno mikroklimo rane. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23x23cm | Visoko vpojna obloga za oskrbo rane v predelu križnice s posebno oblikovanim vpojnim jedrom iz celuloznih vlaken z dodatkom super vpojne snovi, ki zadrži tekočino v jedru. Obloga je prekrita s silikonskim kontaktnim slojem, ki omogoča enostavno aplikacijo in skoraj nebolečo menjavo obloge, dobro absorpcijo, kar posledično zmanjšuje možnost maceracije kože ob rani in hkrati zagotavlja optimalno mikroklimo rane. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25x25cm | Visoko vpojna obloga za oskrbo rane v predelu pete s posebno oblikovanim vpojnim jedrom iz celuloznih vlaken z dodatkom super vpojne snovi, ki zadrži tekočino v jedru. Obloga je prekrita s silikonskim kontaktnim slojem, ki omogoča enostavno aplikacijo in skoraj nebolečo menjavo obloge, dobro absorpcijo, kar posledično zmanjšuje možnost maceracije kože ob rani in hkrati zagotavlja optimalno mikroklimo rane. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št. 422
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Obloga za rane, ki ustvara negativni tlak
obloga 5x5cm; škatla z 10 posamično pakiranimi oblogami | Napredna sterilna obloga za rene, ki s hitro kapilarno aktivnostjo mehansko ustavri podtlak v območju nanosa. Sestava: poliester in polibombaž brez dodanih učinkovin. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
obloga 10x10cm; škatla z 10 posamično pakiranimi oblogami | Napredna sterilna obloga za rene, ki s hitro kapilarno aktivnostjo mehansko ustavri podtlak v območju nanosa. Sestava: poliester in polibombaž brez dodanih učinkovin. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
obloga 12,5x12,5cm; škatla z 10 posamično pakiranimi oblogami | Napredna sterilna obloga za rene, ki s hitro kapilarno aktivnostjo mehansko ustavri podtlak v območju nanosa. Sestava: poliester in polibombaž brez dodanih učinkovin. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
obloga 10x15cm; škatla z 10 posamično pakiranimi oblogami | Napredna sterilna obloga za rene, ki s hitro kapilarno aktivnostjo mehansko ustavri podtlak v območju nanosa. Sestava: poliester in polibombaž brez dodanih učinkovin. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
obloga 10x20cm; škatla z 10 posamično pakiranimi oblogami | Napredna sterilna obloga za rene, ki s hitro kapilarno aktivnostjo mehansko ustavri podtlak v območju nanosa. Sestava: poliester in polibombaž brez dodanih učinkovin. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
trak 1x40cm; škatla z 10 posamično pakiranimi oblogami | Napredna sterilna obloga za rene, ki s hitro kapilarno aktivnostjo mehansko ustavri podtlak v območju nanosa. Sestava: poliester in polibombaž brez dodanih učinkovin. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št. 423
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Silikonski obliž
7,2 x 5 cm | Visoko vpojni POST-OP kirurški obliž s silikonskim kontaktnim slojem in silikonskim lepilnim robom. Ima netkan zgornji sloj. Absorbcija cca 45g/100cm². | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 x 8 cm | Visoko vpojni POST-OP kirurški obliž s silikonskim kontaktnim slojem in silikonskim lepilnim robom. Ima netkan zgornji sloj. Absorbcija cca 45g/100cm². | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 x 8 cm | Visoko vpojni POST-OP kirurški obliž s silikonskim kontaktnim slojem in silikonskim lepilnim robom. Ima netkan zgornji sloj. Absorbcija cca 45g/100cm². | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 x 10 cm | Visoko vpojni POST-OP kirurški obliž s silikonskim kontaktnim slojem in silikonskim lepilnim robom. Ima netkan zgornji sloj. Absorbcija cca 45g/100cm². | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št. 424
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Zaščitni film za kožo
ampula velikosti 0,5ml | Zaščitni film za kožo na osnovi cianokrilata (butil/octil) 99%, brez dodatnih topil. Tvori izjemno močan zaščitnoi sloj na koži, ki ni citotoksičen. Kožo zaščiti pred zunanjimi vplivi vlage, telesnimi izločki in agresivnimi lepili ter trakovi. Koži omogoči dihanje ter nudi 72 urno zaščito, tako na zdravi ali na poškodovani koži. Vsebina je vijolično obaravna tekočina. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št 425
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Obloga z antimikrobnim delovanjem
pasta | Pasta z antimikrobnim delovanjem za površinske rane, globine do 3 sm, jodova kodexomerna matrica vsebuje codexomer prašek, polyethylene glycol, polaxomer in jod, deluje do 72 ur, čisti rane in vpija izloček., 40g. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloga z antimikrobnim delovanjem 6x4cm | Obloga z antimikrobnim delovanjem za površinske do globoke rane. Jodova kodexomerna matrica vsebuje codexomer prašek in polyethylene glycol. Visoka absorbcija eksudata. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloga z antimikrobnim delovanjem 8x6cm | Obloga z antimikrobnim delovanjem za površinske do globoke rane. Jodova kodexomerna matrica vsebuje codexomer prašek in polyethylene glycol. Visoka absorbcija eksudata. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obloga z antimikrobnim delovanjem 10x8cm | Obloga z antimikrobnim delovanjem za površinske do globoke rane. Jodova kodexomerna matrica vsebuje codexomer prašek in polyethylene glycol. Visoka absorbcija eksudata. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št 426
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Visoko vpojne podloge | Nesterilne, zračno-prepustne, visoko vpojne podloge za enkratno uporabo. Uporabljajo se pri preprečevanju preležanin, inkontinenci ali kot vpojna podloga pri ranah z veliko izločka. Za vpijanje znatne ali stalne količine tekočin. Pacient leži na suhi podlogi. Primerne so tudi za bolnike z opeklinami in za uporabo na zračnih blazinah. Material: zgornja plast iz netkanega materiala, super vpojno jedro iz naravnih materialov, spodnja plast prepušča zrak, tekočine ne. Podloga se mokra ne sprijema v grudice in ne razpada.
dimenzija 25 x 40 cm – min. 300 ml |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dimenzija 45 x 61 cm – min. 900 ml |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dimenzija 61 x 91 cm – min. 1900 ml |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
zap št 427
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Dolgoelastični povoj
10cmx14m | Dolgo raztezanje in spremenljiva kompresija. uporabljajo kot podporne in razbremenilne obloge za vezi in sklepe. Dolgoelastični povoji imajo visok pritisk v mirovanju, zaradi česar jih je treba odstraniti, ko bolnik počiva in ponoči spi.Ti povoji se zaradi svoje mehke tkanine dobro prilegajo obliki telesa. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št. 428
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Ročni baterijski kauter za ambulantne potrebe
Konica debelejša (več kot 1mm, v obliki črke V), zažari, 800 stopinj C | za 1 x uporabo | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Konica , zažari, 1200 stopinj C | za 1 x uporabo | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št.429
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Vpojen sterilen akrilni obliž različnih dimenzij | Vpojni sterilen prozorni akrilni obliž , ki omogoča jasen pogled na rano ali kirurško incizijo. Nudi vodoodporno, prozorno pregrado - kar omogoča aktivno spremljanje in zgodnje ukrepe brez motenj rane. Njegova inovativna polimerna blazinica je zračna in zasnovana tako, da vpija nizko do zmerno količino izločka ter spodbuja optimalno okolje za celjenje. Podaljšan čas nošenja pacientom nudi podaljšano zaščito po njihovem prvem bivanju v bolnišnici in v domači oskrbi. Poleg tega deluje kot pregrada pred zunanjimi kontaminanti, telesnimi tekočinami, bakterijami in virusi.
9.8 x 10.1 cm |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 x 9.2 cm |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 x 15.2 cm |  | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 x 25 cm |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 x 35 cm |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## dezinfekcija
Zap. št. 430
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Dezinficens za kirurške instrumente
Dezinficens za kirurške instrumente na osnovi glutaraldehida,2-propanola-koncentrat (enakovredno npr. Heli pur H plusN) | Cena na 100 ml maximalne koncentracije delovne raztopine . | 100ml | 6000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 431
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Ščetke za kirurško umivanje rok
Ščetke za kirurško umivanje rok, sterilnez detergentom -4% klorheksidin glukonate | vsaka ščetka ima dodano pilico | kos | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 432
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Gobice za čiščenje elektro kauterja
| Sterilne, za 1 x uporabo, podobno, kot npr. Surgisite | kos | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 433
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PRIPRAVLJENA ALKOHOLNA RAZTOPINA ZA HITRO RAZKUŽEVANJE MEDICINSKEGA INVENTARJA
PRIPRAVLJENA ALKOHOLNA RAZTOPINA ZA HITRO RAZKUŽEVANJE MEDICINSKEGA INVENTARJA enakovredno kot INCIDIN LIQUID | Pripravljeno razkužilo za hitro in učinkovito čiščenje in razkuževanje medicinskega inventarja ter ostalih površin, ki omogoča nanos z brisanjem ali pršenjem. Širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive in viruse (Rota-, HBV, HIV, Vaccinia, Adeno-, Papova, SV40-). Sredstvo brez dodatnih dišav! Dokazana učinkovitost po EN 13624, EN 13727, EN 14348, toksikološka ocena in ekološki atest. Učinkovina -35g 2-propanol, 25g 1-propanol. Obvezna registracija kot medicinski pripomoček in biocid! Embalaža: plastenka 1000ml, možnost namestitve razpršilne glave. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZPRŠILNA GLAVA ZA 1000 ML PLASTENKO (enakovredno kot razpršilna glava za INCIDIN LIQUID) | Razpršilna glava za 1000 ml plastenko, pritrditev z navojem. Kompatibilna s plastenko pripravljenega alkoholnega sredstva za hitro razkuževanje medicinskega inventarja | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 434
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SREDSTVA ZA DEZINFEKCIJO IN ČIŠČENJE POVRŠIN
Razkužilo- koncetrat, primeren tudi za medicinske aparature in pripomočke. | Aktivne učinkovine morajo biti na osnovi aminov in benzalkonijevega klorida, v nizki delovni koncentraciji. Sredstvo mora imeti širok spekter delovanja na bakterije, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, TBC, glive, viruse (Herpes, Rota, HBV, HIV, Vaccinia, Adeno, Noro, MNV, Polio). Zadostiti mora zahtevam standardov EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14348 in EN 14476. Narejeni morajo biti testi na kompatibilnost materialov, kovine, linoleja, PVC, keramike, gume, plastike. Sredstvo mora imeti toksikološko oceno in ekološki atest. Zahtevana embalaža: 6 litrov. | l | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razkužilo- koncetrat, primeren tudi za medicinske aparature in pripomočke. | Izdelek za čiščenje in dezinfekcijo večjih površin, inventarja, bolnikove okolice in med. opreme (postelje, mize, sobe za izolacije, aseptični prostori in drugo). Sestava izdelka: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3 diamin, kverterne amonijeve soli (50-60 mg/g), neionske detergente (25-30 mg/g), aktivna učinkovina ne sme vsebovati aldehidov, fenola in aktivnega klora, ne sme vsebovati oksidativnih in korozivnih sredstev. delovna raztopina se pripravi s pitno vodo iz omrežja, se ne peni, pH pripravljene delovne raztopine mora biti nevtralen. Mikrobiološka aktivnost: baktericidnost EN 13727, virucidna aktivnost (HIV, HBV) EN 14476, tuberkulocidna aktivnost v skladu z EN 14348 Izdelek mora biti registriran kot biocid in medicinski pripomoček. Embalaža: 1 literska plastenka z integrirano dozirno merico 5 do 25 mL. | l | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dozirna posoda za robčke enakovredno Incidin Dry Wipes | 1.Dozirna posoda : - vodotesna doza za večkratno polnjenje v obliki vedra velikosti: 27cm x 18cm (višina x premer), ki preprečuje izhlapevanje delovne raztopine; - pokrov na dozi je zelene barve. Za potrebe barvnega kodiranja je možno dodatno naročiti tudi druge barve(rdeča, rumena in modra); - pakiranje: doze so posamično pakirane. | kos | 92 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Robčki za čiščenje enakovredno Incidin Dry Wipes | 2. Lastnosti robčka): - material: mikrobiološko testiran in netkan 100% polietilen, ki se ne mucka; - vsakemu zvitku je priložena samolepilna nalepka, na kateri se beležijo osnovni podatki (sredstvo, koncentracija, datum priprave, odgovorna oseba ipd); - velikost: 37cm x 20 cm (dolžina x širina) - gramatura: 60g/m2; - spoji med posamezni robčki so perforirani; - površina, ki jo lahko prebrišemo s prepojenim robčkom: 1–2m2; - rok uporabe prepojenih robčkov: 4 tedne; - pakiranje:Vsak zavitek vsebuje cca. 100 robčkov. | robčki | 342100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tekočina za robčke za čiščenje enakovredno Incidin Dry Wipes | Pripravljena pena na osnovi vodikovega peroksida za hitro in učinkovito razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in manjših površin, ki so občutljive na alkohol in aerosole. Imeti mora testiranja na kompatibilnost materialov. Proizvod ne sme imeti znakov za nevarnost (CLP). Embalaža: 750 ml + dozator. | ml | 3279000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pripravljena pena na osnovi vodikovega peroksida za hitro in učinkovito razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in manjših površin, ki so občutljive na alkohol in aerosole. | Imeti mora širok spekter delovanja na: bakterije (vključno z večkratno odpornimi bakterijami), Tbc, glive, kvasovke, viruse in spore. Dokazana mora biti učinkovitost po EN 13727 in EN 16615 (baktericid), EN 13624 in EN 16615 (fungicid, levurocid), EN 14348 in EN 16615 (mikobaktericid,tuberkulocid), EN 14476 (virucid, Adeno/Noro), EN 13704 in EN 16615 (sporocid, C.difficile). Pakiranje 750 ml ter pršilka na vsak kos. | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 435
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Tekoče sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo prostorov, opreme in površin v kuhinji. (enakovredno npr. Mikro-quart extra)
Sredstva za dekontaminacijo kirurških in ostalih medicinskih inštrumentov in termolabilnih materialov brez formaldehidov-koncentrat. (enakovredno npr. Aniosclean excel D). | Koncentrat za dekontaminacijo in čiščenje inštrumentov, doziranje z vgrajenim dozirnim sistemom v plastenki, biološko razgradljivo. Aktivna učinkovina: Didecil dimetil amonijev klorid 6,5% in neionske površinsko aktivne snovi ter klorheksidin diglukonat. pH razredčenega 0,5% koncentrata = 6,6-7,6. Standardi v umazanih pogojih; 14561, EN 14562, 14563, EN17111, EN 14476 (Noro, Adeno). Navodila za uporabo ter VL v slovenskem jeziku. Dokazila o netoksičnosti in nealergenosti. Testiranja na kompatibilnost materialov; vključno z aluminijem in zlitinami, ekološka in toksikološka ocena.Testiranje za učinkovitosti izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Pakiranje: 1000 ml plastenkaz vgrajenim dozatorjem od 5 do 25ml. | l | 352 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Encimatsko sredstva za dekontaminacijo kirurških in ostalih medicinskih inštrumentov in termolabilnih materialov brez formaldehidov-koncentrat. (enakovredno npr. Aniosyme XL3). | Tekočina za razkuževanje in čiščenje inštrumentov, predmetov in površin na osnovi encimov (proteaza, amilaza, mananaza), amfoterne in neionogene površinsko aktivne snovi. Standardi v umazanih pogojih; delovanje in kontaktni časi skladni z fazo testiranja EN 2/2: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN17111, EN 14885. Obstojnost delovne raztopine mora biti 7 dni. Dokazana učinkovitost na biofilmu ISO/TC 15883-5:2006. Testiranja na kompatibilnost materialov; ekološka in toksikološka ocena. Pakiranje: 1 liter z vgrajeno dozirno merico od 5 do 25 ml. | l | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Encimatski pripravek za čiščenje endoskopov.(enakovredno npr. Anios synergy 5) | Detergent s 5 encimi za odlične rezultate čiščenja kirurške in medicinske opreme, endoskopov in medicinskih pripomočkov z namakanjem, v ultrazvočnih kopelih, avtomatskih pralnih strojih in pralnih tunelih. Izdelek se ne sme peniti in mora biti primeren za vse tipe vode. Ph koncentrata: do 7,9. Delovanje mora biti v 5 minutah. Sestava: neionske in kationske površinsko aktivne snovi, sredstvo za sekvestriranje, stabilizator, pomožne snovi encimskih kompleksov ter 5 encimov (proteaza, lipaza, amilaza, mananaza, celulaza). Za avtomatsko reprocesiranje inštrumentov mora biti koncentracija od 0,1 do max. 0,5. Dokazana učinkovitost na biofilmu ISO/TC 15883-5:2006. Izdelek mora biti medicinski pripomoček. Rok uporabe mora biti vsaj 3 leta. Navodila v slovenskem jeziku na plastenki, 1 L plastenka z vgrajeno dozirno posodico 5 do 25 ml. | l | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sredstvo za končno dezinfinfekcijo kirurških in medicinskih termolabilnih inštrumentov, endoskopov s sporocidnim učinkom. (enakovredno npr. Sekusept Aktiv). | Nealdehiden granulat za razkuževanje in čiščenje gibljivih endoskopov in ostalih termolabilnih inštrumentov. Imeti mora baktericiden, viruciden, fungiciden in sporociden učinek (Bacillus subtilis). Učinkovina: peroksiocetna kislina, ki ima visoko učinkovitost, nizko toksičnost, biološko razgradljivost in skladnost z materiali (razen medenine in bakra). Učinkovina se razvije po raztopitvi granulata v vodi. Za preizkušanje učinkovitosti delovne raztopine morajo biti na razpolago testni lističi. Dokazana učinkovitost po EN 13704, EN 13727, EN 13624; EN 14561, EN 14562; EN 14563, EN 14348,; EN 14347 EN 14476; testiranja za kompatibilnost materialov; Izjava kompatibilnosti za Fujinon endoskope, Olympus fleksibilne endoskope in Karl Storz endoskope. VAH certifikat. Potreben je ekološki in toksikološki test. Embalaža: vedro 6 kg z dozirno posodo.Sredstvo registrirano kot medicinski pripomoček v EU (oznaka CE). | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pripravljeno razkužilo v tekoči obliki za razkuževanje in čiščenje endoskopov, bronhoskopov in ostalih inštrumentov za ročno in avtomatsko razkuževanje (enakovredno kot Opasteranios) | Pripravljeno razkužilo v tekoči obliki za razkuževanje in čiščenje endoskopov, bronhoskopov in ostalih inštrumentov za ročno in avtomatsko razkuževanje. Imeti mora baktericiden, viruciden, fungiciden in sporociden učinek. Sestava: puferna 0,55-odstotna raztopina ortoftalaldehida s pH 7. Za preizkušanje učinkovitosti delovne raztopine so na voljo tudi testni lističi. Dokazana učinkovitost po: EN 14885, EN 13727/EN 14561, EN 13624/EN 14562, EN 14348/EN 14563, 14476/EN 17111 (učinkovanje do < 5 minut), EN 17126 (učinkovanje do < 30 minut). Izvedena morajo biti testiranja za kompatibilnost materialov na kovine, polimere,.... Potreben je ekološki in toksikološki test. Najdaljši čas shranjevanja kopeli za namakanje mora biti 14 dni. Izdelek mora biti medicinski pripomoček. Embalaža: 5 litrska kantica. | l | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Testni trakovi za ripravljeno razkužilo v tekoči obliki za razkuževanje in čiščenje endoskopov, bronhoskopov in ostalih inštrumentov za ročno in avtomatsko razkuževanje (enakovredno kot Testni trakovi za Opasteranios) | Testni trakovi za preverjanje učinkovitosti razkužila za inštrumente, endoskope,...na osnovi 0,55 % raztopina ortoftalaldehida. Rezultat viden v roku 1 minute. Učinkovitost mora biti OK nad 0.35% od OPA. Pakiranje po 50 kosov v tulcu. Uporabnost po odprtju mora biti do vsaj 90 dni. | tulec | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 436
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ALKOHOLNA RAZTOPINA ZA HITRO RAZKUŽEVANJE | Plastenka do 1000 ml z ozkim izlivnikom. Sestava etanol in 2-propanol, skupaj min. 70% alkohola. Učinkovitost: baktericidno vključno z MRSA, po EN 13727 do 30s, mikobaktericidno po EN 14348 do 30s, virucidno na adenovirus, norovirus, poliovirus po EN 14476 do 60s, virusi z ovojnico po EN 16777 do 60s, levorucidno po EN 13624 do 30s, fungicidno po EN 14562 do m5 min. Dvojna registracija – biocid in medicinski pripomoček. | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sredstvo za odstranjevanje trdovratnih nečistoč in obarvanih madežev | Sredstvo za odstranjevanje trdovratnih nečistoč in obarvanih madežev. Odstranjuje madeže joda in ostalih obarvanih razkužil, madeže povzročene s flomastri, barvnimi kemičnimi svinčniki, žigi, črnilom ipd., ostanke čvrsto prilepljenih etiket z vseh vodoodpornih površin iz plastičnih mas, odpornih na topila, nerjavnega jekla, eloksiranega aluminija. Sredstvo je pripravljeno za uporabo. Pakiranje plastenka 1L z ozkim izlivnikom. | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 437
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sporocidni robčki:
Sporocidni suhi robčki, na osnovi perocetne kisline. Dokazila za EN 13727, EN13704, EN14348, EN14476, EN14561, EN14562, EN14563, delovanje na noro viruse. Aktivacija robčka z vodo. Sporocidno delovanje v 1minuti. V umazanih pogojih log6 redukcija. Velikost robčka 21x30cm | pakiranje: 25 suhih robčkov | pak | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 438
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Raztopina za dezinfekcijo prostorov
6 % vodikov peroksid, podobno kot Nocolyse mint | Vodna raztopina pripravljena za uporabo. Raztopina pripravljena za uporabo se uporablja kot baktericidno, fungicidno, virucidno, sporocidno dezinfekcijsko sredstvo in se uporablja pri aparatu Nocospray, ki ga uporablja naročnik | kos | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 % vodikov peroksid, podobno kot Nocolyse One Shot |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 439
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sredstva za razkuževanje kože pred vstavljanjem katetrov, op. posegi, odvzemom krvi, ipd.;
Obarvana raztopina 100 ml | Za kirurško in higiensko razkuževanje rok in kože pred posegi kot so vstavljanje venskih in arterijskih katetrov, perifernih in centralnih katetrov, odvzemi krvi, biopsijami, op polja pred kirurškimi posegi Aktivna učinkovina je alkohol (2-propanol) in 2% klorhexidindiglukonat Širok spekter delovanja z remanentnim učinkom Učinkuje v zelo kratkem času (roke 30s, koža 15s ali 2min) V obliki pripravljene tekočine obarvane/neobarvane Učinkovitost zagotovljena z EN 1500, EN13624 in EN 13727 Varnostni list in navodila na embalaži v slovenskem jeziku Vpisan v register biocidovZa kirurško in higiensko razkuževanje rok in kože pred posegi kot so vstavljanje venskih in arterijskih katetrov, perifernih in centralnih katetrov, odvzemi krvi, biopsijami, op polja pred kirurškimi posegi Aktivna učinkovina je alkohol (2-propanol) in 2% klorhexidindiglukonat Širok spekter delovanja z remanentnim učinkom Učinkuje v zelo kratkem času (roke 30s, koža 15s ali 2min) V obliki pripravljene tekočine obarvane/neobarvane Učinkovitost zagotovljena z EN 1500, EN13624 in EN 13727 Varnostni list in navodila na embalaži v slovenskem jeziku Vpisan v register biocidov | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obarvana raztopina 500 ml |  | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Neobarvana raztopina 100 ml |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Neobarvana raztopina 250 ml |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Neobarvana raztopina 500 ml |  | kos | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 440
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Razkužila za kožo
Raztopina na osnovi 95% etanola in 2% klorheksidina ter glicerina, z dodanim barvilom, za razkuževanje kože ob uvajanju CVK, 100 200mL. Deluje na EN 13727, EN 14561, EN13624, EN 14562, EN14348, EN14563. Enakovredno kot CITROCLOREX RED 120 ML |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Raztopina na osnovi 95% etanola in 2% klorheksidina ter glicerina, brez barvila, za razkuževanje kože ob uvajanju CVK, 500mL. Deluje na EN 13727, EN 14561, EN13624, EN 14562, EN14348, EN14563. Enakovredno kot CITROCLOREX RED 500ML |  | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Antimikroben losjon na osnovi klorheksidin diglukonata za umivanje celotnega telesa za dekolonizacijo MRSA s podaljšanim časom delovanja 24 ur. Spiranje sredstva ni potrebno. Delovanje na bakterije (MRSA, MRGN), glivice in viruse z ovojnico. Vsebuje negovalne komponente. Primeren tudi za higiensko umivanje rok. Učinkovitost dokazana po EN 1499, EN 13727, EN 13624. Embalaža: plastenka 500ml skladna z dozatorjem za 500ml plastenko (1 aktivacija je 1ml ali 2 ml). Na primer kot Skinsan Scrub N 500mL |  | kos | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 441
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sredstvo za baktericidno, fungicidno, virucidno in tuberkulocidno dezinfekcijo površin ki so občutljive na alkohol, enkovradno kot Sani-Cloth Active
Ne sme vsebovati alkohola; Izdelek je bil pregledan in potrjen kot medicinski pripomoček z oznako CE razreda II a za razkuževanje medicinskih pripomočkov; za dekontaminacijo medicinskih pripomočkov z višjo in visoko stopnjo tveganja pred sterilizacijo ali za močno razkuževanje. Sestava: Didecyldimethylammonium chloride 0,450%w/w + QUAT Surfactants 0,325%w/w, Auxiliary 0,520%w/w, Excipients 98,705%w/w
doza | velikost krpic cca 130mm x 220mm +/- 5%, količina krpic v pakiranju od 110 do 140 krpic | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
refil | velikost krpic cca 130mm x 220mm +/- 5%, količina krpic v pakiranju od 110 do 140 krpic | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 442
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Anti bakterijski filtri
Talni antibakterijski filtri za namestev na mesta, kjer se vstopa ali izstopa | bele barve, v obliki lepljive folije, dimenzija 66 cm x 114 cm. Sestava: Polyethylenski obloženi film okolju prijazen iz vodnega akrilnega lepila. Lepilo mora vsebovati antimikrobno sredstvo. Učinkovit proti prenašanju prahu v čistih prostorih. Lepljiva površina mora odstrani umazanijo, bakterije in plesni med čiščenjem čevljev. Pakiranje 1 kos = a 30 folij bele barve, v obliki lepljive folije, dimenzija 66 cm x 114 cm. Sestava: Polyethylenski obloženi film okolju prijazen iz vodnega akrilnega lepila. Lepilo mora vsebovati antimikrobno sredstvo. Učinkovit proti prenašanju prahu v čistih prostorih. Lepljiva površina mora odstrani umazanijo, bakterije in plesni med čiščenjem čevljev. Pakiranje 1 kos = a 30 folij bele barve, v obliki lepljive folije, dimenzija 66 cm x 114 cm. Sestava: Polyethylenski obloženi film okolju prijazen iz vodnega akrilnega lepila. Lepilo mora vsebovati antimikrobno sredstvo. Učinkovit proti prenašanju prahu v čistih prostorih. Lepljiva površina mora odstrani umazanijo, bakterije in plesni med čiščenjem čevljev. Pakiranje 1 kos = a 30 folij | kos | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 443
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SREDSTVA ZA ČIŠČENJE GASTROSKOPOV
Sredstvo za čiščenje gastroskopov a 5l (enakovredno npr. Neodisher Medizym a 5l) | Skladno z navodili za vzdrževanje obstoječega gastroskopa | l | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sredstvo za razkuževanje gastroskopov a 5 l (enakovredno npr. Neodisher Septo DN a 5l) | Skladno z navodili za vzdrževanje obstoječega gastroskopa | l | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 444
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Robčki čistilni
Robčki čistilni s 2% klorheksidinom | Robčki, razkužilni, za hitro čiščenje in razkuževanje manjših površin in medicinskih pripomočkov na osnovi 2% CHX in 70% 2-propanola | sc | 2800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 445
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Indikatorske nalepke
INDIKATORSKA NALEPKA - ČISTO | Samolepilna nalepka zelene barve s katero označimo, da je bila medicinska oprema (postelje, omarice, aparati..) očiščena in dezinficirana. Na nalepko lahko napišemo datum, uro in podpis osebe, ki je čiščenje izvajala. Velikost nalepke: 7x9cm | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INDIKATORSKA NALEPKA - NEČISTO | Samolepilna nalepka rdeče barve s katero označimo, da je medicinska oprema (postelje, omarice, aparati..) potrebna čiščenja in dezinfekcije. Na nalepko lahko napišemo datum, uro in podpis osebe, ki je pregled izvajala. Velikost nalepke: 7x9cm | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 446
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ČISTILNA IN DEZINFEKCIJSKA PENA ZA ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE INKUBATORJEV | Plastenka 500 - 1000 ml s pršilom. Pripravljeno za takojšnjo uporabo in ne sme vsebovati alkohola, dišav, barvil in CMR. Čistilo mora biti primerno za čiščenje in dezinfekcijo polimernih materialov, zlasti polikarbonata (pleksi stekla). Površina se mora hitro posušiti in ne sme puščati sledi. Sestava: didecil-dimetil amonijev klorid, kationske in amfoterne površinsko aktivne snovi, korozijski inhibitor. Čistilna in dezinfekcijska sredstva za površine morajo biti izdelana v skladu s standardi za antimikrobno delovanje AFNOR in standardi EU. Enakovredno SurfaSafePremium | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Zap. št. 447
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
KRPICE ZA BRISANJE
Krpice za brisanje instrumentov, naprav in ostalih medicinskih pripomočkov, velikosti 30 x 40 cm | biti morajo iz čiste celuloze, velika sposobnost vpijanja; mehke - hkrati pa kompaktne in vzdržljive, da v stiku s čistilom ali razkužilom ne razpadejo; ne puščajo odrgnin in muck ; lahko se sterilizirajo v parnem sterilizatorju | kos | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 448
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo površin
Sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo površin v obliki pene za razkuževanje površin odpornih na alkohol, kot so ultrazvočni pripomočki, infuzijske črpalke, plexi in akrilno steklo, guma | pena na osnovi 1-propanola (17g) in didecildimetilamonijevega klorida (0,23g). Deluje baktericidno, fungicidno, virucidno, (HBV,HCV,HIV), tuberkulocidno,MRSA,ESBL. Učinkiuje v 1min.Podobno, kot npr. Meliseptol pena
Plastenka z razpršilko 750 ml |  | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Robčki za razkuževanje manjših površin in aparatov, ki so občutljivi na alkohol. Dermatološko testirani. Deluje baktericidno, TbB, fungicidno, mikobakterije viruse z ovojnico in brez. Učinkovitost v 1 minuti, zagotovljena komaptibilnost materiala za akrilno steklo, inkubatorje, silikon, guma, lateks... |  | kom | 14800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 449
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Razkužila za roke
Razkužilo za roke | Raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, baktericidno, virocidno, tuberkulocidno, vključno z HBV, HIV, HCV, HERPES, adeno, polioma, rota ter korona virus(SARS). Na osnovi 45g propan-2sol, 30g propan-1ol in 0,2 g mecetronijev etilsufat. Brez barve in volja. 500 ml Enakovredno Sterillium classic pure | kom | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razkužilo za roke | Razkužilo za roke s popolnim virocidnim delovanjem. Vsebnost 85g etanola, dodatek glicerina, brez barve in dišav, baktericidno, fungicidno, virucidno, vključno HBV, HIV, HCV, adeno, polio in rota virus, MNV, EN 13727, EN 1500, EN 12791, EN 14476. 500ml. Enakovredno kot Steillium Med. | kom | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razkužilo za roke | Tiksotropni gel za razkuževanje rok, na osnovi 85g etanola. Dodatek glicerina in bisabolola. Deluje baktericidno, virucidno vklj. HBV, HIV, HCV, adeno, polio in rota virus, MNV. Brez barve in vonja. 475 ml embalaža s pumpico | KOM | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 450
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Razkužila za roke
Razkužilo za roke | Nevtralno alkoholno razkuževalno sredstvo za razkuževanje rok. Hitro uniči široko paleto mikroorganizmov(bakterije, viruse, glive). Brezbarvna alkoholna tekočina z vonjem po alkoholu. EN 1500, EN 14476, EN 1040, EN 1278, EN 13727, EN 14348. 500 ml Enakobredno Dezikim Derm | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razkužilo za roke | Razkuževalno sredstvo je namenjeno za kirurško in higiensko razkuževanje rok. Sestava omogoča podaljšanje delovanje do 3 ure. Vsebuje glicerin in vitamine. Razkužilo je primerno za pogosti razkuževanje rok. EN 1500, EN 14476, EN 13727, EN 14348, EN 13624, 500 ml s pumpico. Enakovredno kot Dezikim Derm S1 | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Razkužilo za roke | Pripravljen alkoholni gel s koži nevtralno pH vrednostjo za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom. Sredstvu so dodane opitmalno izbrane sestavine, ki tudi ob pogosti uporabi kožo ščitijo in ji dajejo prijeten obbčutek (glicerol, d -pantenol,...) 100 g sredstva vsebuje: etanol in 2-propanol, skupaj min. 85% alkohola. Učinkovitost: higienska dezinfekcija po EN 1500 do 30 s, kirurška dezinfekcija po EN 12791 do 90 s, baktericidno vključno z MRSA po EN 13727 do 30 s v umazanih pogojih, virucidno na adenovirus, norovirus, poliovirus po EN 14476 do 60 s, virusi z ovojnico po EN 14476 do 15 s, levurocidno po EN 13624 do 15 s, tuberkolocidno po EN 14348 do 30 s. Dermatološko testirano. Plastenka 500ml, priprejena za uporabo v milniku Dermados in nosilcu za 500 ml plstenko, prosto stoječa z integriranim dozatorjem ( 1 aktivacija je 1- 2 ml) | kom | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Losion za roke | Losion za nego rok in celega telesa s koži nevtralno pH vrednostjo, brez barve in parfuma, emulzija olje v odi. Sestava: Aqua, Glycerin, Cetearyl isononanoate, Cyclopentasiloxane, Isohexadecane, Dimethicone, Sodium polyacrylate, Peg -40 Hydrogenated Castor Oil, Cera Alba, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Citric Acid, Potasium Sorbate, Sodium benzoate, Sodium Sulfite, Panthenol, Propylene Glycol, Diazoildiny Urea, Methylparaben, Propylparaben. Hitro vpojen in ne pušča sledov na predmetih . Dermatološko testiran. Pakiranje plastenka 500 ml, prosto stoječa z integriranim dozatorjem ( 1 aktivacija je 1-2 ml) | kom | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 451
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
RAZKUŽILO V OBLIKI VODOTOPNEGA PRAŠKA | vsestransko visoko aktivno razkužilo na osnovi kalijevega peroksimonosulfata; [pentakalijev bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat) < 50,00%]
uravnotežena stabilizirana zmes perokso spojine, surfaktanta, organskih kislin in anorganskega pufra
deluje kot močan oksidacijski sistem
v obliki vodotopnega praška za razkuževanje različnih površin in opreme
dokazano virucidno, baktericidno in fungicidno delovanje
| potrjeno virucidno delovanje za razkuževanje površin na področju humane medicine, v skladu z zahtevanim EN standardom 14476 | KG | 465 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
očisti in razkuži v enem koraku (detergentne lastnosti zaradi dodanih surfaktantnih snovi)
1-% raztopina ima blag vonj po limoni, ni korozivna, ne poškoduje gume in plastičnih izdelkov, ne tvori škodljivih izparin
pakiranje v vrečkah po 50g (škatla 25 x 50g vrečka) ter v vrečkah po 1kg in 2,5kg
varnostni list v SI in EN jeziku za prašek in delovno raztopino
rok trajanja 5 let.
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 452
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ČISTILA IN RAZKUŽILA ZA TERMODEZINFEKTOR
ENCIMSKI SPRAY | Za predhodno obdelavo medicinskih pripomočkov, 750ml | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLAGO ALKALNO ČISTILO | Brez površinsko aktivnih snovi, za mehansko obdelavo medicinskih pripomočkov, 10L | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
NEVTRALIZATOR KISLINE | Za mehansko obdelavo medicinskih pripomočkov, 10 L | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 453
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Čistilo (solutio) za preprečevanje rošenja optike pri Laparoskopskih posegih
Čistilo (solutio) za preprečevanje rošenja optike pri Laparoskopskih posegih; pribl. 5ML | z gobico, sterilno, za 1xuporabo | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 454
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Razkužilo za kožo in sluznice
Razkužilo za razkuževanje kože in sluznic, 2% klorheksidin diglukonat na vodni osnovi, uporaba za razkuževanje kože pred OP posegi, v ginekologiji , porodništvu in neonatologiji ter pri pacientih, kjer uporaba alkoholnih razkužil ni primerna, ima remanentno delovanje, dosega norme EN1276 in EN1650. Delovanje v 5 minutah. Možna uporaba pri novorojenčkih. Dermatološko testirano. Registrirano kot biocid. Podobno kot Aquaseptic
ozki izliv - 40 ml | Oranžno obarvano razkužilo zelo dobro označi razkuženo območje ali neobarvano | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
250 ml | Oranžno obarvano razkužilo zelo dobro označi razkuženo območje ali neobarvano | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 455
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ALKOHOLNA RAZTOPINA ZA HITRO RAZKUŽEVANJE | Plastenka do 1000 ml z ozkim izlivnikom. Sestava etanol in 2-propanol, skupaj min. 70% alkohola. Učinkovitost: baktericidno vključno z MRSA, po EN 13727 do 30s, mikobaktericidno po EN 14348 do 30s, virucidno na adenovirus, norovirus, poliovirus po EN 14476 do 60s, virusi z ovojnico po EN 16777 do 60s, levorucidno po EN 13624 do 30s, fungicidno po EN 14562 do m5 min. Dvojna registracija – biocid in medicinski pripomoček. | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZKUŽILO -koncentrat, primeren za čiščenje in razkuževanje vseh vrst površin, inventarja in medicinske opreme - enakovredno Clinik C 19 | Aktivne učinkovine morajom biti na osnovi aminov in benzalkonijevega klorida, v nizki delovni koncentraciji. Sredstvo mora imeti širok spekter delovanja na bakterije, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, TBC, glive, viruse. Zadostiti mora zahtevam standardov EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14348, EN 14476 in EN 16777. Priprava dleovne raztopine s pitno vodo iz omrežja, obstojnost delovne raztopine do 5 tednov. Zahtevana embalaža: 5 litrov. | kom | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZKUŽILO -koncentrat, primeren za čiščenje in razkuževanje vseh vrst površin, inventarja in medicinske opreme - enakovredno Clinik C 19 | Aktivne učinkovine morajom biti na osnovi aminov in benzalkonijevega klorida, v nizki delovni koncentraciji. Sredstvo mora imeti širok spekter delovanja na bakterije, vključno z večkratno odpornimi bakterijami, TBC, glive, viruse. Zadostiti mora zahtevam standardov EN 13727, EN 13624, EN 13697, EN 14348, EN 14476 in EN 16777. Priprava dleovne raztopine s pitno vodo iz omrežja, obstojnost delovne raztopine do 5 tednov. Zahtevana embalaža: 1 liter z dozirno glavo. | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Sredstvo za odstranjevanje trdovratnih nečistoč in obarvanih madežev | Sredstvo za odstranjevanje trdovratnih nečistoč in obarvanih madežev. Odstranjuje madeže joda in ostalih obarvanih razkužil, madeže povzročene s flomastri, barvnimi kemičnimi svinčniki, žigi, črnilom ipd., ostanke čvrsto prilepljenih etiket z vseh vodoodpornih površin iz plastičnih mas, odpornih na topila, nerjavnega jekla, eloksiranega aluminija. Sredstvo je pripravljeno za uporabo. Pakiranje plastenka 1L z ozkim izlivnikom. | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 456
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sredstva za razkuževanje kože pred vstavljanjem katetrov, op. posegi, odvzemom krvi, ipd.;
Obarvana raztopina 500 ml | Za kirurško in higiensko razkuževanje rok in kože pred posegi kot so vstavljanje venskih in arterijskih katetrov, perifernih in centralnih katetrov, odvzemi krvi, biopsijami, op polja pred kirurškimi posegi. Aktivna učinkovina je alkohol (isopropanol) in 2% klorheksidindiglukonat. Širok spekter delovanja z remanentnim učinkom, plastenka z ozkim izlivkom. Učinkuje v zelo kratkem času (roke 30s, koža 15s ali 1min) V obliki pripravljene tekočine obarvane/neobarvane Učinkovitost zagotovljena z EN 1500, EN13624 in EN 13727 Varnostni list in navodila na embalaži v slovenskem jeziku Vpisan v register biocidov | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Neobarvana raztopina 250 ml |  | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Neobarvana raztopina 500 ml |  | kos | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 457
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ČISTILA IN RAZKUŽILA ZA TERMODEZINFEKTOR
ENCIMSKI SPRAY | Za predhodno obdelavo medicinskih pripomočkov, 750ml | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
BLAGO ALKALNO ČISTILO | Brez površinsko aktivnih snovi, za mehansko obdelavo medicinskih pripomočkov, 10L | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
NEVTRALIZATOR KISLINE | Za mehansko obdelavo medicinskih pripomočkov, 10 L | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 458
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
RAZKUŽILA
| Alkoholni robčki z nizko vsebnostjo alkohola za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin v mehkem pakiranju (flowpack) s pokrovom za zapiranje. Velikost robčka (180 × 200mm), izdelani iz visokokakovostnega polietilenteraftalata (PET), odporni na trganje. Sesatava: 140 mg/g etanol, 100 mg/g propan- 2-ol, 1. 60 mg/g propan-1-ol, 2 mg/g N-alkil-aminopropilglicin. Hitro delovanje, brez aldehidov, barvil in dišav, zelo dobra kompatibilnost z materiali, primerni tudi za občutljive materiale, kot so polikarbonatne plošče Makrolon®, polimetilmetakrilat Plexiglas® in polisulfon. Dermatološko testirani. EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14476, EN 16777, EN 14348, EN 1276 + EN 13697, EN 1650 + EN 13697 | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Alkoholni robčki z nizko vsebnostjo alkohola za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin v mehkem pakiranju (flowpack) s pokrovom za zapiranje. Velikost robčka (180 × 200mm), izdelani iz visokokakovostnega polietilenteraftalata (PET), odporni na trganje. Sesatava: 140 mg/g etanol, 100 mg/g propan- 2-ol, 1. 60 mg/g propan-1-ol, 2 mg/g N-alkil-aminopropilglicin. Hitro delovanje, brez aldehidov, barvil in dišav, zelo dobra kompatibilnost z materiali, primerni tudi za občutljive materiale, kot so polikarbonatne plošče Makrolon®, polimetilmetakrilat Plexiglas® in polisulfon. Dermatološko testirani. EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14476, EN 16777, EN 14348, EN 1276 + EN 13697, EN 1650 + EN 13697 | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pena z nizko vsebnostjo alkohola za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin.Sesatava: 140 mg/g etanol, 100 mg/g propan- 2-ol, 1. 60 mg/g propan-1-ol, 2 mg/g N-alkil-aminopropilglicin. Hitro delovanje, brez aldehidov, barvil in dišav, zelo dobra kompatibilnost z materiali, primerni tudi za občutljive materiale, kot so polikarbonatne plošče Makrolon®, polimetilmetakrilat Plexiglas® in polisulfon. Dermatološko testirano. EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14476, EN 16777, EN 14348, EN 1276 + EN 13697, EN 1650 + EN 13697 | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pena z nizko vsebnostjo alkohola za hitro razkuževanje in čiščenje medicinskih pripomočkov, predmetov in površin.Sesatava: 140 mg/g etanol, 100 mg/g propan- 2-ol, 1. 60 mg/g propan-1-ol, 2 mg/g N-alkil-aminopropilglicin. Hitro delovanje, brez aldehidov, barvil in dišav, zelo dobra kompatibilnost z materiali, primerni tudi za občutljive materiale, kot so polikarbonatne plošče Makrolon®, polimetilmetakrilat Plexiglas® in polisulfon. Dermatološko testirano. EN 13727, EN 13624, EN 16615, EN 14476, EN 16777, EN 14348, EN 1276 + EN 13697, EN 1650 + EN 13697 | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Krpe iz 100 % PET bele barve v mehki embalaži, opremljeni z trdim ročajem, ki omogoča enostavno prenašanje. Embalaža mora omogočati vlitje in prelitje z ustrezno količino razkužila vseh krp hkrati. Primerna za čiščenje delovnih površin z različnimi čistilnimi in razkužilnimi sredstvi. Na embalaži naj bodo napisana/prikazana navodila za uporabo in prostor kamor se lahko napiše datum in sredstvo oz. dodana nalepka za podatke. Krpa je mehka na otip, čvrsta in zagotavlja dobro vpojnost. Površinska masa artikla najmanj 60g/m2. Osnovna velikosti posamezne krpe: 38x20 cm. Vsebina mehke embalaže: 90 krpic. Za enkratno uporabo. Enostavno odpiranje in zapiranje embalaže s trdim pokrovom in zapiralom, ki omogoča enostavno izvlačenje posamezne krpe in dobro tesni. Pod zapiralom ostane mehka plastika, ki omogoča zatikanje izvlečne krpice. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 459
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SPOROCID | Sredstvo za razkuževanje s sporocidnim delovanjem.
- Granulat, ki z vodo sprošča peroksiocetno kislino in je namenjen za čiščenje in razkuževanje tal in površin v času epidemij, večjih okužb ter z delovanjem na spore. Izdelek narejen tako, da ga ni potrebno dodatno izpirati z vodo. Sestava: perocetna kislina (0,75 mg/g), spojine z vodikovim peroksidom, kvarterne amonijeve spojine, …. Učinkovati mora na bakterije (EN 13697, 13727), kvasovke, glive (EN 13697), mikobakterije (EN 14348, EN 14563), bakterijske spore EN17126 in viruse (EN 14476: adenovirus, enterovirus, polio, PRV (HBV), BVDV (HCV), rotavirus, Covid, norovirus). Izdelek morabiti na Vah listi ter biorazgradljiv. Pakiranje 1 - 1,5kg. |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
- Koncentrat v obliki granulata za visoko učinkovito razkuževanje in čiščenje površin, kjer obstaja tveganje za okužbo z virusi in sporami. Imeti mora sporocidno delovanje ter dokazano učinkovitost po EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 17126, EN 14476 ter Vah certifikat. Testiranja za kompatibilnost materiala, toksikološko oceno in ekološki atest. učinkovina perocetna kislina, se razvije ob raztapljanju koncentrata v vodi. Embalaža:160 g lonček, ki zadostuje za pripravo 8 l delovne raztopine. |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 460
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ŠČETKE ZA ČIŠČENJE INŠTRUMENTOV
ŠČETKA ZA ČIŠČENJE VOTLIH INŠTR. 12 MM X 30 CM A50 | ščetka za čiščenje votlih inštrumentov, dolžine 30-40 cm, z mehkimi najlonskimi ščetinami, premera 12 mm, dolžina ščetin 7-10 cm, ročaj iz pletene upogljive nerjaveče jeklene žice, na koncu ročaja zanka za obešanje, primerne za termodezinfekcijo v termodezinfektorju | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŠČETKA ZA ČIŠČENJE VOTLIH INŠTR. 9 MM X 30 CM A50 | ščetka za čiščenje votlih inštrumentov, dolžine 30-40 cm, z mehkimi najlonskimi ščetinami, premera 9 mm, dolžina ščetin 7-10 cm, ročaj iz pletene upogljive nerjaveče jeklene žice, na koncu ročaja zanka za obešanje, primerne za termodezinfekcijo v termodezinfektorju | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŠČETKA MODRA ZA ČIŠČENJE INŠTR. POLIEST. ŠČETINE MALA | ščetka za čiščenje instrumentov, velikosti 184 x 17 x 25 mm, s trdimi modrimi najlonskimi ščetinami in plastičnim ročajem, primerna za čiščenje in dezinfekcijo | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ŠČETKA MODRA ZA ČIŠČENJE INŠTR. POLIEST. ŠČETINE VELIKA | ščetka za čiščenje instrumentov, velikosti 270 x 26 x 25 mm, s trdimi modrimi najlonskimi ščetinami in plastičnim ročajem, primerna za čiščenje in dezinfekcijo | kom | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št.461
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ščetke za čiščenje inštrumentov | Ščetka za intezivno zunanje čiščenje za večkratno uporabo, kratke trde ščetine. Zaradi preprečevanja zunanjih poškodb inštrumentov, ščetine ne smejo biti kovinske ali medeninaste. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ščetke za zunanje čiščenje za večkratno uporabo, srednje dolge ščetine. Zaradi preprečevanja zunanjih poškodb inštrumentov, ščetine ne smejo biti kovinske ali medeninaste. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ščetke za intenzivno zunanje čiščenje za večkratno uporabo, trde ščetine. Zaradi preprečevanja zunanjih poškodb inštrumentov, ščetine ne smejo biti kovinske ali medeninaste. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ščetke za intenzivno ter natančno zunanje čiščenje za večkratno uporabo, trdne ščetine. Zaradi preprečevanja zunanjih poškodb inštrumentov ščetine ne smejo biti kovinske ali medeninaste. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Najlonska ščetka za natančno čiščenje inštrumentov (oblika zobne ščetke) za večkratno uporabo. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ščetka za čiščenje lumnov za večkratno uporabo, dolžine 25cm, premera 5-6 mm. Nelomljiv, srednje rigiden ročaj s ščetko, ki se lahko zamenja. | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ščetka brez ročaja za čiščenje lumnov za večkratno uporabo, premera 5-6 mm. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ščetka za čiščenje lumnov za večkratno uporabo; dolžine 25cm, premera 10-13mm. Nelomljiv, srednje rigiden ročaj s ščetko, ki se lahko zamenja. | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ščetka brez ročaja za čiščenje lumnov za večkratno uporabo, premera 10-13 mm. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 462
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kontejner - PVC za odpadni materia
Kontejner - PVC za odpadni materia | Iz plastike, kopolimerja in polipropilena. Odporni na topila. Okrogle oblike, dobro prilegajoč pokrov. Kapaciteta cca do 0.7 litra. UN certificiran | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zbiralnik za ostre predmete | volumen 3 - 3,5 litra. Kvadratne oblike z varnostnim zapiralom. Barva: rdeča in rumena. Material.: Polypropilen in kopolimer (obarvan z barvili, ki ne vsebuje kadmija ali drugih težkih kovin; iz upepelitvenega procesa ne izhajajo škodljive snovi, kar je v skladu z okoljskimi merili). Odporn na topila in tekočine. UN certificiran | kos | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kontejner PVC za odpadni material | Iz plastike, kopolimerja in polipropilena. Odporen na topila, Kvadratne oblike, dobro prilagujoč pokrov, kapaciteta 5l. UN Certificiran | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št. 463
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
DEZINFEKCIJA Površin:
Suhi robčki s sporocidnim delovanjem | Sporocidni suhi robčki, na osnovi perocetne kisline, v enem koraku ima močan učinek čiščenja in razkuževanja na sporicidni ravni. Dokazila za EN 13727 – kont. čas 10 sek, Kvasovke/fungi EN 13624 – kont. čas 10 sek, EN13704, Mycobacterium avis Mycobacterium terrae EN14348 – kont. čas 120 sek, EN14476 (Noro, Rota in Polio virus ter Vaccinia virus) – kont. čas 5min, EN14561 – kont. čas 10 sek, C. Diff in Bacilus subtilis – kont. čas 2min > 4 Log10 za EN17126 ter Bacillus cereus <=5 min, EN16615 - Candida albicans, Staphylococcus aureus (MRSA), Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa – kontak. čas 10 sek. Aktivacija robčka z vodo, sestavljene so iz 3 plasti (2 netkani tkanini in 1 aktivator v prahu, z visoko čistilno in dezinfekcijsko močjo zaradi nastajanja perocetne kisline). Imajo odobritve za uporabo pri večini mednarodnih proizvajalcev opreme: Philips, Siemens, Mindray, HP, Fuji, BD, Brad, AGFA, Toshiba, Zoll. Rok uporabe v originalni embalaži mora biti vsaj 2 leti. Pakiranje: najmanj 25 krp velikosti med 20x20 cm in 30x30 cm, lahko gredo v macerator |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Robčki brez alkohola | Robčki za površine, brez alkohola, velikost 200x275mm, iz kombinacija različnih biocidov od tega dveh kvarternih amonijevih spojin, polimeričnega bigvanida, surfaktanta in kelata. Imajo CE certifikat, na večino mikroorganizmov delujejo v 10 sek. Primerni za površine, ki so občutljive na alkohol, kot npr. inkubatorje, pleksi steklo, infuzijske črpalke, umetno usnje, žimnice UZ oprema, guma…. Robček mora biti impregniran s 3,7ml tekočine. Učinkovitost zadovoljena v skladu z EN 13624, EN 13727, EN 14476, EN 16615, EN 14561, EN 14348, deluje na viruse z in brez ovojnice (HBV, HIV, HCV), rota, vaccinia, Sars-Cov-2, Mers-Cov,H1N1,… |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št. 464
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
razkužilo za občutljive materiale in instrumente | Visoko kvalitetno razkužilo na osnovi perocetne kisline, za vse vrste endoskopov (bronhoskopi, gastroskopi, duodenoskopi, nazo-laringo-faringoskopi, laparoskopi itd.), kirurške instrumente, anestetske in ostale medicinske pripomočke občutljive na toploto. Kompatibilen z večino občutljivih materialov in instrumentov; brez aldehida; hitro delovanje: celoten spekter mikroorganizmov v 5 min; stabilnost raztopine pripravljene za uporabo: 15 dni; enostavna preverba koncentracije PAA s testnimi lističi; učinkovit v skladu z EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348 in EN 17126 ; med. pripomoček Class IIb, pakiranje 5L | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
razkužilo z aročno pranje instrumentov | Tekoči dezinfekcijski koncentrat s 4 encimi (amilaza, proteaza, lipaza in celulaza) za ročno obdelavo medicinskih instrumentov. Odlična kompatibilnost z materiali, izjemno nežen do instrumentov pri nanosu. Ne veže beljakovin (kri) in ima zelo dober čistilni učinek. Širok razpon učinkovitosti proti bakterijam, kvasovkam in virusom z ovojnico (brez aldehidov, brez perocetne kisline, brez klorovega oksida). Sestava: 100g vsebuje: 4.4g didecyldimethylammonium chloride, 2.75g N-(3-aminopropyl)-N- dodecylpropane-1.3-diamin. Pakiranje: 1L in 5 L. | l | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št. 465
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Dekolonizacija pacienta
Tekočina za dekolonizacijo | Aktivna učinkovina: mešanica surfaktantov, polihexanid. Učinkovit pri dekolonizaciji bolnika z MRSA, za aseptično čiščenje in nego telesa, primerno tudi za čiščenje vhodnega mesta katetra. Dodatno izpiranje ni potrebno. Ne draži kože in sluznic, primerno za občutljivo kožo. Opravljeno klinično testiranje. Brezbarvna raztopina, ki je pripravljena za takojšnjo uporabo. Uporaben do 8 tednu po prvem odprtju. Pakiranje: 500ml embalaža z zaporko in ozkim izlivkom. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tekočina za dekolonizacijo | Aktivna učinkovina: mešanica surfaktantov, polihexanid. Učinkovit pri dekolonizaciji bolnika z MRSA, za umivanje las, odstranjevanje neprijetnih vonjav, čiščenje ter nego kože. Dodatno izpiranje ni potrebno. Ne draži kože in sluznic, primerno za občutljivo kožo. Opravljeno klinično testiranje. Uporaben do 8 tednu po prvem odprtju. Pakiranje: 200 ml penilna plastenka ki omogoča večkratno uporabo. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Tekočina za dekolonizacijo za izpiranje ust | Raztopina za izpiranje in grgranje v ustni votlini pri koloniziranih pacientih za preprečevanje MRSA, VRE, ESBL. Uporabno tudi pri pacientih po obsevanju in kemoterapiji. Na osnovi 0,15% poliheksanida, z okusom po pepermintu. Preprečuje nastanek paradontoze, gingvitisa in kariesa. Se ne sme zaužiti. Namenjeno za dolgotrajno uporabo. Po odprtju uporabno do 8 tednov. Pakiranje: 250 ml z merilnim lončkom. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gel za dekolonizacijo | Gel za dekolonizacijo nosne votline pri koloniziranih pacientih za preprečevanje MRSA, VRE, ESBL. Na osnovi 0,1% poliheksanida, glicerina, hidroksietilceluloze. Namenjeno za dolgotrajno uporabo. Po odprtju uporabno do 8 tednov. Pakiranje: tuba 30 ml. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## rjuhe
Zap. št. 466
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
RJUHA ZA ENKRATNO UPORABO
U rjuha | dimenzij 200 x 260cm, z odprtino U 6,5 x 95 cm | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U OP rjuha | dimenzij 200 x 290 cm, z odprtino 7 x 102 cm, z dodatno visokovpojno zaščito okoli odprtine dim. 70 x 100 cm. Rjuha mora biti 4-slojna, sestavljena iz spodnjega celuloznega, srednjega za tekočino nepropustnega sloja in zgornjega netkanega sloja, ki je vpojen. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
U OP rjuha | dimenzij 200 x 260 cm, z odprtino 20 x 102 cm, z dodatno visokovpojno zaščito okoli odprtine dim. 70 x 100 cm. Rjuha mora biti 4-slojna, sestavljena iz spodnjega celuloznega, srednjega za tekočino nepropustnega sloja in zgornjega netkanega sloja, ki je vpojen. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 467
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Posamezne komprese/rjuhe z lepilnim nanosom
| Rjuha s samolepilnim robom minimalne dimenzije 45 x 75 cm | kos | 360 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Kompresa s samolepilnim robom 75 x 90cm | kos | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Rjuha s samolepilnim robom minimalne dimenzije 170 x 300 cm | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 468
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Prevleke za operacijske mize, 2 -slojne , sterilne
| Prevleka za Mayo mizico 80 x 145 cm, možno odstopanje ±5% | kos | 125 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Prevleka za operacijsko mizo 150 x 200cm | kos | 130 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 469
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Pregrinjalo in komplet za operacijsko mizo 102 x 228
Pregrinjalo za operacijsko mizo 102 x 228 | nepropustnost za telesne tekočine in kri; super absorbcijsko jedro, ki omogoča, da koža ostane suha ; zgornja plast je prešita, kar zagotavlja mehkobo in večje udobje ; dovolj močan material za sam transfer bolnika | kos | 13200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
komplet za operacijsko mizo | komplet naj vsebuje: pregrinjalo za operacijsko mizo 102 x 228, rjuha za prenos 101,6 x 152,4 cm ; zaščita za naslon za roke 73 x 32cm; pregrinjalo za vzglavje 35 x 38 cm ; trak za fiksiranje 86 x 5 cm | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 470
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Odeja za ogrevanje bolnika
ODEJA ZA OGREVANJE BOLNIKA enakovrednos kot EASY WARM kat. št. OJ629900 | Odeja velikosti 152x92cm, ki se sestoji iz več plasti SMS (polipropilena) in 12 blazinic dim. 13x10cm, in se ob aktivaciji (zrak) prično segrevati. Odeja mora zagotavljati in ohranjati 10 ur povprečno temperature 40 stopinj Celzija. Oddeja mora biti vakumsko pakirana | kos | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št.471
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
posteljne podloge z visko vpojnim jedrom | enakomerna vpojnost in porazdelitev tekočine, zaneskjivo zadrževanje mikrobov, klic in tekočin, zadrževanje neprijetnih vonjav, vpojnost do cca. 4 litrov tekočine. |  | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 472
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
GRELNE BLAZINE, kompatibilne z aparatom Kanmed
Grelne blazine velike , približne dimenzije 50 x 200cm | Blazina grelna in za preprečevanje preležanin, prevlečena z netkano tkanino, ki vpija tekočino, s trakovi za pritrditev na op. mizo, prehodna za RTG žarke, za 1x uporabo.Zaprti sistem napolnjen z zrakom. | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Grelne blazine male , približne dimenzije 50 x 110cm | Blazina grelna in za preprečevanje preležanin, prevlečena z netkano tkanino, ki vpija tekočino, s trakovi za pritrditev na op. mizo, prehodna za RTG žarke, za 1x uporabo.Zaprti sistem napolnjen z zrakom. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
grelna blazina za zgornji del telesa 71 x 208 | Blazina grelna, prevlečena z netkano tkanino, ki vpija tekočino, s trakovi za pritrditev na op. mizo, prehodna za RTG žarke, za 1x uporabo.Zaprti sistem napolnjen z zrakom. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
grelna blazina za otroke | Blazina grelna, prevlečena z netkano tkanino, ki vpija tekočino, s trakovi za pritrditev na op. mizo, prehodna za RTG žarke, za 1x uporabo.Zaprti sistem napolnjen z zrakom. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 473
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Odeje za hlajenje in ogrevanje bolnika
ODEJE ZA HLAJENJE IN OGREVANJE BOLNIKA RAZLIČNIH DIMENZIJ | BLAZINA ZA GRETJE ALI HLAJENJE BOLNIKOV.VEL."S" (135-152CM).POPOLNOMA KOMPATIBILNA Z APARATOM ZA GRETJE ALI HLAJENJE MTRE-CRITICOOL.(MTRE MT-512-03153 THERMOWRAP ALI ENAKOVREDNO) | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BLAZINA ZA GRETJE ALI HLAJENJE BOLNIKOV.VEL."M" (152-168CM).POPOLNOMA KOMPATIBILNA Z APARATOM ZA GRETJE ALI HLAJENJE MTRE-CRITICOOL.(MTRE MT-512-03160 THERMOWRAP ALI ENAKOVREDNO) | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| BLAZINA ZA GRETJE ALI HLAJENJE BOLNIKOV.VEL."L" (168-180CM).POPOLNOMA KOMPATIBILNA Z APARATOM ZA GRETJE ALI HLAJENJE MTRE-CRITICOOL.(MTRE MT-512-03166 THERMOWRAP ALI ENAKOVREDNO) | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 474
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
M-rjuha
M-rjuha | Sterilno pakiranje. Vsebina seta: 3 slojna rjuha dim. 300 cm x 221 cm z lepilom. Material vpojen in nepremočljiv | kos | 610 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 475
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Posteljne podloge | Vpojnost cca.2500ml, zračne in primerne za obračanje pacientov, dimenzije cca. 75X90cm | kom | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 476
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Pokrivala za posteljo
ZAŠČITNO POKRIVALO ZA POSTELJO | Posteljo pripravljeno za pacienta ščiti pred prahom, ohrani čisto in preprečuje kontaminacijo po že opravljenem čiščenju in dezinfekciji. Nesterilno, za 1x uporabo, material: MDPE, velikost:360x118cm | kos | 2600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŠČITNO POKRIVALO ZA NOČNE OMARICE IN PREMIČNI INVENTAR | Zaščiti pred umazanijo in preprečuje kontaminacijo po že opravljenem čiščenju in dezinfekciji. Nesterilno, za 1x uporabo, material: MDPE, velikost:70X60X105cm | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŠČITNO POKRIVALO ZA OTROŠKO POSTELJICO | Posteljo pripravljeno za pacienta ščiti pred prahom, ohrani čisto in preprečuje kontaminacijo po že opravljenem čiščenju in dezinfekciji. Nesterilno, za 1x uporabo, material: MDPE, velikost:260x115cm | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 477
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PLASTIFICIRANO PREGRINJALO ZA PREGLEDNE MIZE
PLASTIFICIRANO PREGRINJALO ZA PREGLEDNE MIZE | Plastificirano v roli, 60cm širine odstopanje do -1cm, navitje 50m odstopanje +/-5%, premer stročnice za rolo od 4,5cm, papir bele barve, 26g odstopanje +/-10%, PE 8g/m2 odstopanje +/-10%, perforacija na 38 - 40 cm | rola | 3800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 478
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
posteljna podloga
posteljna podloga 40 cm x 60 cm | Posamezne vpojne blazinice tekočino hitro vpijejo, posamezni kanalčki pa hitro porazdelijo tekočino, ne da bi nastajale mokre zaplate. Zaščitni rob na vseh straneh podloge preprečuje iztekanje. Super vpojno jedro z vpojno plastjo za izboljšano zaščito pred iztekanjem, suhost kože in zaščito pred neprijetnim vonjem. Posteljna podloga naj bo grajena tako, da nima super absorbentov in je zasnovan tako, da hitro vpije velike količine tekočine. Nežno obarvana nedrseča zadnja stran, ki zagotavlja, da izdelek ostaja na svojem mestu. | kos | 31700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
posteljna podloga 60 cm x 90 cm | Posamezne vpojne blazinice tekočino hitro vpijejo, posamezni kanalčki pa hitro porazdelijo tekočino, ne da bi nastajale mokre zaplate. Zaščitni rob na vseh straneh podloge preprečuje iztekanje. Super vpojno jedro z vpojno plastjo za izboljšano zaščito pred iztekanjem, suhost kože in zaščito pred neprijetnim vonjem. Posteljna podloga naj bo grajena tako, da nima super absorbentov in je zasnovan tako, da hitro vpije velike količine tekočine. Nežno obarvana nedrseča zadnja stran, ki zagotavlja, da izdelek ostaja na svojem mestu. | kos | 136000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 479
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
RJUHA OPERACIJSKA Z ODPRTINO
RJUHA OPERACIJSKA Z ODPRTINO | Rjuha operacijska, dvoslojna, laminiran netkan vpojni material in PE film, dimenzije 75x90 cm, z lepljivo odprtino 7cm. | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št 500
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
visoko vpojna posteljna podloga | Nesterilne, zračno-prepustne, visoko vpojne podloge za enkratno uporabo. Uporabljajo se pri preprečevanju preležanin, inkontinenci ali kot vpojna podloga pri ranah z veliko izločka. Za vpijanje znatne ali stalne količine tekočin. Pacient leži na suhi podlogi. Primerne so tudi za bolnike z opeklinami in za uporabo na zračnih blazinah. Material: zgornja plast iz netkanega materiala, super vpojno jedro iz naravnih materialov, spodnja plast prepušča zrak, tekočine ne. Podloga se mokra ne sprijema v grudice in ne razpada.
Vpojnost: dimenzija 25 x 40 cm – min. 300 ml | Nesterilne, zračno-prepustne, visoko vpojne podloge za enkratno uporabo. Uporabljajo se pri preprečevanju preležanin, inkontinenci ali kot vpojna podloga pri ranah z veliko izločka. Za vpijanje znatne ali stalne količine tekočin. Pacient leži na suhi podlogi. Primerne so tudi za bolnike z opeklinami in za uporabo na zračnih blazinah. Material: zgornja plast iz netkanega materiala, super vpojno jedro iz naravnih materialov, spodnja plast prepušča zrak, tekočine ne. Podloga se mokra ne sprijema v grudice in ne razpada. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vpojnost: dimenzija 45 x 61 cm – min. 900 ml | Nesterilne, zračno-prepustne, visoko vpojne podloge za enkratno uporabo. Uporabljajo se pri preprečevanju preležanin, inkontinenci ali kot vpojna podloga pri ranah z veliko izločka. Za vpijanje znatne ali stalne količine tekočin. Pacient leži na suhi podlogi. Primerne so tudi za bolnike z opeklinami in za uporabo na zračnih blazinah. Material: zgornja plast iz netkanega materiala, super vpojno jedro iz naravnih materialov, spodnja plast prepušča zrak, tekočine ne. Podloga se mokra ne sprijema v grudice in ne razpada. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vpojnost: dimenzija 61 x 91 cm – min. 1900 ml | Nesterilne, zračno-prepustne, visoko vpojne podloge za enkratno uporabo. Uporabljajo se pri preprečevanju preležanin, inkontinenci ali kot vpojna podloga pri ranah z veliko izločka. Za vpijanje znatne ali stalne količine tekočin. Pacient leži na suhi podlogi. Primerne so tudi za bolnike z opeklinami in za uporabo na zračnih blazinah. Material: zgornja plast iz netkanega materiala, super vpojno jedro iz naravnih materialov, spodnja plast prepušča zrak, tekočine ne. Podloga se mokra ne sprijema v grudice in ne razpada. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## OP, seti
Zap. št. 501
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OPERACIJSKI SETI: (možna odstopanja od opisov za +/- 5 %)
Univerzalni set (enakovredno npr. Foliodrape 938712) | vsebuje: 1x prevleka za instr. Mizo 140x200cm; 1x prevleka za Mayo mizo 80x145cm; 2x op.kompresa,lepilni rob 90x100cm ; 1x op.rjuha,lepilni rob 170x175cm ; 1x op,rjuha ,lepilni rob 170x300cm , 1x op.trak 10x50cm; 4xbrisačke 33x33cm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rectum set (enakovredno npr. Foliodrape 938 714) | vsebuje: 1x prevleka za instr. Mizo 140x200cm; 1x prevleka za Mayo mizo 80x145cm; 1x op.kompresa 75x110cm ; 1x rectum rjuha z abdominalno odprtino in rektalno odprtino z integriranimi všitki za noge 260x320cm/28x32cm/12x15cm ; 2x velcro ježek 2x23cm; 1x op.trak 10x50cm; 4xbrisačke 33x33cm | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za carski rez (enakovredno npr. Foliodrape 938 711) | vsebuje: 1x prevleka za instr. Mizo 140x200cm; ; 1x op rjuha za carski rez z zbiralno vrečko, z integriranimi všitki za noge 260x300cm , op.kompresa 80x90cm , 1x op.trak 10x50cm; 4xbrisačke 33x33cm | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ginekološki set za histerektomijo (enakovredno npr. Foliodrape 938 719) | vsebuje: 1x prevleka za instr. Mizo 140x200cm; 1x prevleka za Mayo mizo 80x145cm;1x OP ginekološka rjuha z lepilno odprtino,z integriranimi všitki za noge 260x295cm/9x12cm ;OP trak 10x50cm ;4xbrisačke 33x33cm | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ginekološki set (enakovredno npr. Foliodrape 938903) | vsebuje: OP ginekološka rjuha, z vaginalno lepilno odprtino z zbirno vrečko za tekočine, z integriranimi všitki za noge 240x255cm/7x10cm ;4xbrisačke 33x33cm | kos | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 502
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OPERACIJSKI SETI- OJAČAN: (možna odstopanja od opisov za +/- 5 %)
Univerzalni set | vsebuje: 1x rjuha za instr. Mizo,ojačana 150x200cm(ovoj); 1x prevleka za Mayo mizo 75x145cm, ojačana (min80x50cm); 2x kompresa z lepilnim robom, ojačana 90x100cm; 1x op.rjuha, ojačana, z lepilnim robom 170x175cm, oznaka noge; 1x op,rjuha, ojačana, z lepilnim robom 170x300cm, oznaka glave; 2x op.trak 9x50cm; 8x brisačke 30x40cm; 2x kirurški plašč standard XL min. dolžina 150cm (min 45g), 1x kirurški plašč standard M min. dolžine 130 cm (min 45g); 20x Zloženci - gaza 10x20 cm 24 slojni z RTG nitko vezano s trakom po 10 kom; 20x tamponi-gaza z RTG nitkošt 6, brez gumice, vloženi v vrečko; 10x tamponi - gaza z RTG nitko št. 3, brez gumice, vloženi v vrečko; 2x netkana trebušna kompresa 45x45 cm z RTG nitko. | kos | 532 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Laparoskopski set-abdominalni položaj (podobno kor npr.Hartman Combiset 247118) | vsebuje: 1x prevleka za instr. Mizo 150x200cm; 1x prevleka za Mayo mizo 80x145cm; 1x OP laparoskopska rjuha z MIS vrečko abd.položaj 260x320cm/28x32cm; 8x brisačke 33x33cm Op. Plašč XL 2 kom, M 1 kom; Op.komprese z RTG nitko 75 x 10 : 2 x 20 kos; tamponi št. 6 (gaza 40x47cm) z RTG nitko visoko vpojni, brez gumice 20 kos; tamponi št. 3 (gaza 20 x 20 cm) z RTG nitko visoko vpojni, brez gumice 20-25 kos ; trebušne komprese 45 x 45 cm z RTG nitko 4 kos; brizgalka 20ml tridelna, L/S konekt 1 kos; OP lepilni trak (10 x 50 cm) 2 kos; Vatiranci iz gaze (25 x 15 cm) visokovpojni 4 kos; prevleka za kamero 14 x 250 cm z vložkom za lažje nameščanje (teleskopsko zložena prevleka s kartonskim vložkom al okrogli ring) 1 kos | kos | 492 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Seta za varice | 1 x rjuha za instr. mizo, ojačana 150 x 200 cm (ovoj); 2x kirurški plašč standard XL min. dolžina 150 cm(min 45g); 1x kirurški plašč standard M min. dolžina 130 cm(min 45g); 1x op. rjuha 250x330 cm z lep. Odprtino 20x102 cm, ojačana v predelu U odprtine; 1x op. rjuha 240x175 cm z lep. robom, oznaka glava; 1x op rjuha 150x190 cm; 2x op. lep. trak 9x50 cm; 10x zloženci - gaza 20x10 cm 17 miti. 24 slojni z RTG nitko, vezano s trakom po 10 kom; 6x tamponi - gaza z RTG nitko št. 6, brez gumice; 2x netkana trebušna kompresa 45x45 cm z RTG nitko; 1x zaščita/štokineta za stopalo 40x30 cm; 4x brisačka 40x60 cm | kos | 120 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 503
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Operacijski dodatki, sterilni, za 1x uporabo
Operacijski samolepilni trak 10 x 50cm |  | kos | 3680 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vrečka za instrumente 40 x 38 cm - minimalne dimenzije |  | kos | 1680 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 504
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Prevleka za endoskopsko kamero
Prevleka za endoskopsko kamero, minimalnih dimnezij 12x250 cm, sterilna |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 505
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OPERACIJSKI SETI: (možna odstopanja od opisov za +/- 5 %)
Laparoskopski set-abdominalni položaj (podobno kort npr. Raucodrape 33320) | vsebuje: 1x prevleka za instr. Mizo 140x200cm; 1x prevleka za Mayo mizo 80x145cm;1x OP laparoskopska rjuha z MIS vrečko abd.položaj 260x320cm/28x32cm ;4xbrisačke 33x33cm | kos | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Laparoskopski set-ginekološki položaj položaj (podobno kort npr. Raucodrape 33321 ) | vsebuje: 1x prevleka za instr. Mizo 140x200cm; 1x prevleka za Mayo mizo 80x145cm;1x OP laparoskopska rjuha z MIS vrečko , z intrgriranimi všitki za noge 260x300cm/28x32cm ;4xbrisačke 33x33cm | kos | 252 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 506
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OPERACIJSKI SETI: (možna odstopanja od opisov za +/-5 %)
Set za roko/nogo (enakovredno npr. Raucodrape 33347 ) | vsebuje: 1x prevleka za instr. Mizo 140x200cm; ; 1x op.rjuha z elastično odprtino 3cm 245x320cm ; minimalno 2 x brisačke 33x33cm | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Hip set - osnovna travma, za kolk (enakovredno npr. Raucodrape 33388 ) | vsebuje: 1x prevleka za instr. Mizo 140x200cm; 1x prevleka za Mayo mizo 80x145cm; 1x op kompresa 75x90cm ; 1x op rjuha 160x190cm ; 1x op.rjuha,lepilni rob 170x300cm ; 1x op,rjuha U ,lepilni rob (minimalne dimenzije) 210x280cm/9x95cm ; 1x stockkineta 35x120cm ;2x op.trak 10x50cm; 4xbrisačke 33x33cm | kos | 728 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za artroskopijo (enakovredno npr. Raucodrape 33348) | vsebuje: 1x prevleka za instr. Mizo 140x200cm; 1x prevleka za Mayo mizo 80x145cm; 1x op rjuha 150x175cm ; 1x op.artroskopska rjuha z zbiralno vrečko (minimalne dimenzije) 210x320cm; ; 1x stockkineta 25x80cm ;2x op.trak 10x50cm; 4xbrisačke 33x33cm | kos | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vertikalni izolacijski set (enakovredno npr. Raucodrape 33389) | vsebuje: 1x prevleka za instr. Mizo 140x200cm; 1x prevleka za Mayo mizo 80x145cm; 1x op rjuha za vertikalno izolacijo, z incizijsko folijo, vrečka za obvezilni material, zbiralna vrečka za tekočine: 235x320/30x70cm; 4xbrisačke 33x33cm | kos | 110 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 507
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kompresa z odprtino | Sterilna OP kompresa dimenzije 50x60 cm, sestavljena iz 2 slojev (vpojen natkan material in PE) z nelepljivo odprtino fi 6cm, pakiranje 60kom v škatli | kos | 910 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 508
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set za spinalno - epiduralno anestezijo
set za spinalno - epiduralno anestezijo | Minipack set za spinalno epiduralno anestezijo Set za kombinirano spinalno/epiduralno anestezijo, sistem mora vsebovati : - 18G epiduralno iglo dolžine 80mm, ki mora biti markirana na 10 mm, s krilci ki jih je možno sneti. Na distalnem koncu igle mora biti le ta markirana v dolžini 15 mm po en mm in narejena tako, da se spinalna igla lahko zaklene. Ob tem mora imeti spinalna igla možnost rotacije okoli svoje osi s tem da vemo kje je svetlina igle, - prozoren na 1 cm markiran prvih 30 cm svoje dolžine, radiopačni kateter z markirano, mehko, atravmatsko zaprto konico s tremi stranskimi odprtinami, dolžine katetra 915 mm, notranji premer 0.45 mm, zunanji premer 0.83 mm, - luer-lock konektor za epiduralni kateter rumene barve, narejen iz dveh delov, osnovni del vsebuje elastomerno cev, omogočati mora fiksacijo katetrov med 16 in 18 G, material: polipropilen in termoplastični elastomer, možnost sprostitve z luer slip brizgo, - 10 ml LOR brizgo markirano po 1 ml, - vodilo za epiduralni kateter, - 0.2 mikronski hidrofilični filter z možnostjo dvosmerne filtracije za 96 urno uporabo, priming volumen 0.75 ml, - nalepka za markacijo epiduralnega katetra, - sistem za uspešno fiksacijo epiduralnega katetra, - 27G x 122 mm CSE spinalna igla, ki mora biti prilagojena Touhy-jevi igli tako, da se pričvrsti.( omogoča enoročni nadzor z obeh igel ).Fiksirana spinalna igla na Touhy-jevi se mora vrteti okoli svoje osi za 360 stopinj | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 509
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set za spinalno anestezijo
25G | Set spinalno anestezijo s 25 G spinalno iglo mora biti sestavljen iz naslednjih komponent: 1 kom. 19G x 38mm aspiracijska filter igla z 5 mikronskim filtrom, 2 kom. čistilnih lopatic za pripravo sterilnega polja, 3 kom. nekanih okroglih tamponov diametra 50 mm, 1 kom. (Crape Paper drape) Krep papir za pripravo sterilnega polja dimenzije 750x750mm, 1 kom. Fenestrirano (110x115mm) modro ne tkano pokrivalo dim.610x700mm, 1 kom. 2 ml Brizga z nastavkom ,,luer slip,1 kom. 5 ml Brizga z nastavkom ,,luer slip,,1 kom. 26G x 25 mm podkožna igla z rjavim nastavkom, 1 kom. 60 ml rezervoarček, 1 kom. 25G x 90 mm Spinalna igla s ,,Pencil point,, konico in prozornim držalom, 1 kom. 20G x 40 mm Vodilna igla, 1 kom. Mepore preveze 60 x 70 mm | kos | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27G | Set spinalno anestezijo z 27 G spinalno iglo mora biti sestavljen iz naslednjih komponent:1 kom. 18G x 40mm aspiracijska filter igla z 5 mikronskim filtrom, 2 kom. čistilnih lopatic za pripravo sterilnega polja, 3 kom. Ne tkanih okroglih tamponov diametra 50 mm, 1 kom. (Crape Paper drape) Krep papir za pripravo sterilnega polja dimenzije 750x750mm, 1 kom. Fenestrirano (110xll5mm) modro ne tkano pokrivalo dim.610x700mm, 1 kom. 2 ml Brizga z nastavkom ,,luer slip, 1 kom. 5 ml Brizga z nastavkom ,,luer slip, 1 kom. 26G x 25 mm podkožna igla z rjavim nastavkom, 1 kom. 60 ml rezervoarček, 1 kom. 27G x 90 mm Spinalna igla s ,,Pencil point,, konico in prozornim držalom, 1 kom. 20G x 40 mm Vodilna igla, 1 kom. Mepore preveze 60 x 70 mm | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spinalni set brez igle | Set za spinalno anestezijo brez spialne igle: 1 kom 60 ml posodica za tampone, 1 kom 22G x 40 mm igla, 1 kom 2G x 16 mm hipodermčna igla, 1 kom fenestrirana samolepilna fenestrirana kompresa, 1 kom 16G x 25 mm, 1 kom 5 ml "luer slip" brizga, 2 kom čistilnih lopatic za pripravo sterilnega polja, 3 kom netkanih oroglih tamponov, 1 kom 19G x 38mm aspiracijska igla, 1 kom 2 ml "luer slip" brizga, 1 kom (Crape Paper Drape) krep papir kompresa za pripravo sterilnega polja dimenzije 750 x 750 mm, 1 kom Mepore obliž 60 x 70 mm | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 510
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Filtri za odvod kirurškega dima pri laparaskopskih operacijah
Filtri za odvod kirurškega dima pri laparaskopskih operacijah | sterilni, filter z membrano 0,02um in vgrajenim ogljem, odstrani 99,999% vseh bakterij in virusov iz kirurškega dima, odstrani neprijeten vonj in mutagene kemikalije, univerzalni luer priključek po ISO 594-2;1996 zaščita za zdravstvene delavce | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 511
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Instrumenti za 1 x uporabo - kovinski, sterilni (podobno, kot npr. Peha-instrumenti)
Škarje 14,5 cm | ostro,tope,instrumentarske a 25 kom | sc | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Škarje 14 cm | kirurške,tope/ukrivljene a 25 kom | sc | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pincete :
Pinceta anatomska 14 cm | 25 kom/sc | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pinceta anatomska, fina 12cm | 25 kom/sc | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pinceta De Bakey 15,5 cm | 25 kom/sc | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pinceta kirurška 12 cm | 25 kom/sc | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prijemalke:
Kober prijemalka,ravna 14cm | 25 kom/sc | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prijemalka, ravna 14cm | 25 kom/sc | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prijemalka anatomska, kriva 12,5 cm | 25 kom/sc | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Šivalniki:
dolžine 12cm | 25 kom/sc | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
dolžine 14cm | 25 kom/sc | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Grabljice in kljukica 16 cm | 25 kom/sc | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Žlička ostra obojestranska | 25 kom/sc | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 512
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OPERACIJSKA TALNA PODLOGA | Vpojna podloga, velikosti 100x110 cm. Sestavljena iz belega dela absorbirne podloge in zelene superabsorbirne podloge. Pakiranje 30pcs/sc | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 513
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Operacijska kompresa
OPERACIJSKA KOMPRESA | operacijska kompresa75x90 cm, 2 slojna (iz zgornjega vpojnega sloja iz netkanega viskoznega materiala in spodnjega za tekočine neprepustnega sloja), z lepljivo odprtino 6x8 cm. Sterilno pakiranje | kom | 140 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 514
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set za epiduralno analgezijo
Set za epiduralno analgezijo | MINIPACK set epiduralni 18G Set za epiduralno anestezijo vsebuje: 1 kom prozoren, radiopačni epiduralni kateter z markirano, mehko atravmatsko zaprto konico s tremi stranskimi odprtinami, dolžina katetra najmanj 900 mm, notranji premer 0,45 mm, zunanji premer 0,83 mm, graduiran od 50 mm do 150 mm x 10 mm in na 200 mm od konice, priming volumen katetra je 0,19 ml, 1 kom sistem za fiksacijo epiduralnega katetra (kot Lockit), 1 kom luer lock konektor za epiduralni kateter, 1 kom 10ml L.O.R. brizga, 1 kom vodilo za epiduralni kateter, 1 kom 0,2 mikronski hidrofilični epiduralni ploščati filter z možnostjo dvosmerne filtracije za 96 uporabo priming volumna 0,75 ml | kos | 270 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 515
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OPERACIJSKI SET: (možna odstopanja od opisov za +/- 5 %)
SET ZA ABDO-PERINEAL LAPAROSKOPIJO ( podobno kot Barrier 694241) | vsebuje: 1x prevleka za instr. Mizo 140x200cm; 1x prevleka za Mayo mizo 80x145cm; 1x op.kompresa 75x110cm ; 1x rjuha z abdominalno odprtino in vaginalno odprtino z integriranimi všitki za noge 250/175/270x260 ; 2x velcro ježek 2x23cm; 1x op.trak 10x50cm; 4xbrisačke 33x33cm | KOS | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 516
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SET TOALETA DIALIZNEGA KATETRA, sterilen
SET TOALETA DIALIZNEGA KATETRA | Vsebina seta: 2 x kompresa netkana 10x20, 2 x kompresa netkana 10 X 10 Y, 15 x kompresa netkana 5x5. Sterilno.Material iz mešanice viskoze 70% in poliestra 30%. Gramatura 30 g /m. Komprese 6 slojne, tampon oblikovan tako, da je vlaknovina spodvit preko silikonske gumice v notranjost tampona. Premer tampona 30 mm. Naročnik dopušča odstopanja v razmerju sestavin netkanega materiala največ +/- 3%. Pakirano v treh ovojninah – transportna, delovna in primarna, na izdelku črtna koda. Ovojnina na eni strani prozorna in nepremočljiva. | KOM | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 517
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
STILETA ZA LAŽJO INTUBACIJO
Stileta za lažjo intubacijo, iz aluminija, prevlečena z polyetilenom, z zaobljenimi konicami, sterilno pakirana, za 1x uporabo, notranji premer 2,0 mm, z uporabno dolžino 225 mm, za tubuse premera od 2,5 - 4,5 mm. |  | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stileta za lažjo intubacijo, iz aluminija, prevlečena z polyetilenom, z zaobljenimi konicami, sterilno pakirana, za 1x uporabo, notranji premer 4,0 mm, z uporabno dolžino 3355 mm, za tubuse premera od 5,0 - 8,0 mm. |  | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Stileta za lažjo intubacijo, iz aluminija, prevlečena z polyetilenom, z zaobljenimi konicami, sterilno pakirana, za 1x uporabo, notranji premer 5,0 mm, z uporabno dolžino 365 mm, za tubuse premera od 8,5 - 11,00 mm. |  | kom | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 518
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
5-in-1 KONEKTOR | V obliki smrečice, iz polipropylena. 7,9mm-14,3mm. Enakovredno Argyle(covidien) 8888271411 | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 519
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Prevleka za RTG aparat
Tridelna prevleka za rtg aparat , kompatibilno z aparatom Fluorostar 7900 series | za enkratno uporabo, sterilno, 2 x okrogli prevleki za glavi aparata in 1x prevleka za držalo za lok aparata | kos | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 520
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Diagnostični anoskop | Diagnostični anoskop,izdelan iz prosojnega plastičnega materiala, opremljen z lastnim virom svetlobe,za enkratno uporabo, posamično pakiran v zavarjene vrečke. Omogoča odličen endoskopski pregled,specifično zasnovan za izvajanje biopsij,ligatur z elastičnimi zankami in sklerozacijo hemeroidov, incizijo intra-analnih hematomov in šivanje s hemostatičnimi šivi
Diagnostični anoskop,"kljun flavte", dolžine 56 mm, premera 18 mm, enakovredno A.4018 Sapimed |  | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Diagnostični anoskpo "kljun flavte", dolžina 88 mm, premer 23 mm, enakovredno A.4023 Sapimed |  | kos | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 521
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PI - sponke
Pi - sponke | elastične sponke za fiksacijo povojev | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 522
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sterilni svinčnik glomaster (dermatograf)
Sterilni svinčnik glomaster (dermatograf) | sterilno pakiran najmanj v 1 sloju | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 523
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Indikator za trdoto vode
Indikator za trdoto vode |  | kos | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 524
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
ELASTIČNA ŠTOKINETA
Elastična štokineta 25x112cm | zaščitana elastična štokineta s trakovi na poteg, dimenzije 25x112cm, dvojno sterilno pakiranje | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elastična štokineta 18x76cm | zaščitana elastična štokineta s trakovi na poteg, dimenzije 18x76cm, dvojno sterilno pakiranje | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elastična štokineta 17x76cm | zaščitana elastična štokineta s trakovi na poteg, dimenzije 17x76cm, dvojno sterilno pakiranje | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Elastična štokineta 17x50cm | zaščitana elastična štokineta s trakovi na poteg, dimenzije 17x50cm, dvojno sterilno pakiranje | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št. 525
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OPERACIJSKI SETI- OBSEŽNEJŠI : (možna odstopanja od opisov za +/- 5 %)
Hip set - osnovna travma, za kolk (enakovredno npr. Foliodrape 938 701 ) | vsebuje: 1x ojačana prevleka za instr. mizo 150 x 200cm; 1x prevleka za Mayo mizo 80x145cm; 1x op kompresa 75x90cm; 1x op. rjuha 160x190cm; 1x op. rjuha, lepilni rob 170x300cm; 1x op. rjuha U, lepilni rob 210 x 280cm / 9 x 95cm; 1x stockkineta 35 x 120 cm; 3x op. trak 10 x 50 cm; 8x brisačke 33 x 33 cm, Op. plašč - ojačan, XL 2 kom, M 1 kom; Op.komprese z RTG nitko 75 x 10 : 2 x 10 kosov; tamponi št. 6 (gaza 40 x 47cm) z RTG nitko visoko vpojni, brez gumice 10 kos; tamponi št. 3 (gaza 20 x 20 cm) z RTG nitko visoko vpojni, brez gumice 10 kos ; trebušne komprese 45 x 45 cm z RTG nitko 2 kos; prevleka za okrogel stol, stol premera 40 cm, z elastiko, sterilna; brizgalka 60ml, tridelna L/S konekt 1 kos; vrečka, samolepilna dim 40 x 35 cm 1 kos | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Set za carski rez (enakovredno npr. Hartman Combiset 248951) | vsebuje: 1x prevleka za instr. mizo 150 x 200 cm; 1x op rjuha za carski rez z zbiralno vrečko, z integriranimi všitki za noge 260x300cm z incizijsko folijo, op. kompresa 80 x 90cm; 1x op. trak 10 x 50 cm; 8x brisačke 33 x 33 cm; Op. plašč XL 2 kos, M 1 kos; Op. komprese z RTG nitko 75 x 10 cm, 2 x 10kosov; tamponi št. 6 (gaza 40 x 47 cm) z RTG nitko visoko vpojni, brez gumice 20kos; tamponi št. 3 (gaza 20 x 20 cm) z RTG nitko visoko vpojni, brez gumice, 20 -25 kos; trebušne komprese 45 x 45 cm z RTG nitko 2kos;vatiranci iz gaze dim 25 x 15 cm visoko vpojni 4 kos; oddejica za novorojenca 90 x 75 cm; kapica za novorojenca | kos | 172 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št.526
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Operacijski set: (možna odstopanja od opisov +/-5%)
Laparoskopski set- ginekološki položaj (obsežnejši) | vsebuje: 1x rjuha za instr. Mizo150x200cm; 1x prevleka za Mayo mizo 75x145cm; 1x OP laparoskopska rjuha z MIS vrečko, z intrgriranimi všitki za noge 260x300 cm, z lepljivo odprtino 32x28; 8x brisačke 30x40cm; 2x kirurški plašč standard XL min.dolžina 150 cm(min 45g); 1x kirurški plašč standard M min. dolžina 130 cm(min 45g); 10x zloženci - gaza 10x 20 cm 24 slojni z RTG nitko vezano z trakom po 10 kom; 10 x tamponi- gaza z RTG nitko št. 6, brez gumice, vloženi v vrečko; 10x tamponi - gaza z RTG nitko št. 3, brez gumice, vloženi v vrečko; 2x netkana trebušna kompresa 45 x 45 cm z RTG nitko; 2x op. lepilni trak 9x50 cm | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št. 527
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Lučka, za osvetlitev operativnega polja med op posegom | Nastavi se na inštrumente kot so kutor,sesalnik,skalpel,pinceta. Lučka ne spremeni barve tkiva. Teža lučke 40g. Krožna lučka. | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št. 528
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Zaprt sistem posode s formaldedehidom (10ml NaCl+10 ml 8% formaldehid) | Posoda s formaldehidom za odvzem histoloških vzorcev, za zaprto rokovanje oziroma zaprti sistem dela. Posoda, pred napolnjena z 10 ml fiziološke raztopine za lažje ločevanje vzorcev od inštrumenta. 8% formaldehid v pokrovu se sprosti ob zapiranju pokrova na posodo. na pokrovu mora biti varnostni obroč, ki preprečuje prebadanje folije oziroma sprostitev formaldehida. | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zaprt sistem posode s formaldedehidom (60ml, 4% formaldehid) | 60 ml posoda s 4% formaldehidom za odvzem histoloških vzorcev, za zaprto rokovanje oziroma zaprti sistem dela. Formaldehid v pokrovu se sprosti ob zapiranju pokrova na posodo. Na pokrovu mora biti varnostni obroč, ki preprečuje prebadanje folije oziroma sprostitev formaldehida. | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zaprt sistem posode s formaldehidom (100ml, 4% formaldehid) | 100 ml posoda s 4% formaldehidom za odvzem histoloških vzorcev, za zaprto rokovanje oziroma zaprt sistem dela. Formaldehid v pokrovu se sprosti ob zapiranju pokrova na posodo. Na pokrovu mora biti varnostni obroč, ki preprečuje prebadanje folije oziroma sprostitev formaldehida. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## nega
Zap. št. 529
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Zobna ščetka
Zobna ščetka z zobno pasto za 1x uporabo, posamično pakiranje, pakiranje 100 kos/sc |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 530
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SREDSTVA ZA RAZKUŽEVANJE, ČIŠČENJE IN NEGO KOŽE
Milo za higiensko umivanje rok -TEKOČE MILO NEVTRAL | Milo mora biti koži prijazno, dobro se mora dopolnjevati z alkoholnimi razkužili za kožo. Imeti mora nevtralen in fiziološki pH. Sestava: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamide DEA, Glycerin, Cocamidopropyl Betain, Parfum, Citric Acid,C.I.47005, Methylcloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, C.I.42051.Pakiranje v 500ml. Plastenka mora biti kompatibilna z že montiranimi milniki v naši ustanovi oziroma se mora prilegati obposteljnim košaricam brez dozirne črpalke. | kos | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nevtralno, dermatološko testirano in učinkovito milo za roke, telo in lasišče z negovalnim učinkom -LOSJON ZA UMIVANJE. | Losion brez barve in parfuma, imeti mora nevtralen in fiziološki pH ca. 5,5. Sestava: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Lauryl Betaine,Cocamide DEA, Glycerin, Sodium Chloride,Polyquaternium-7, Citric Acid, Aloe Barbadensis, Methylisothiazolinone, Methylcloroisothiazolinone. Dokazana mikrobiološka učinkovitost za higiensko umivanje rok po EN 1499. Dermatološko testirano. Plastenka 500 ml + integrirana dozirka. . | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 531
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SREDSTVA ZA RAZKUŽEVANJE, IN NEGO KOŽE
Raztopina z vrednostjo pH 5,5 za higiensko in kirurško razkuževanje rok s širokim spektrom delovanja, vključno z večkratno odpornimi bakterijami | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok na osnovi 2-Propanola z dodanim glicerinom, ki pomaga ohranjati roke mehke in zdrave. Sestava: 79,9 g 2-Propanol, 1 g Fenoksietanol, glicerin ter α-bisabolol. Učinkovitost dokazana z EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (Noro, Rota in Adeno virus) ter z EN 14348 in Vah certifikat. Plastenka 500ml, skladna z dozatorjem HH za 500ml plastenko (1 aktivacija je 1ml), prirejena za uporabo v milniku Dermados in Nosilcu za 500ml plastenko, prilagajati se mora obposteljnim košaricam brez dozirne črpalke. Sredstvo registrirano kot biocid. (enakovredno npr Skinman Soft Plus) | kos | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Raztopina z vrednostjo pH 5,5 za higiensko in kirurško razkuževanje rok s širokim spektrom delovanja, vključno z večkratno odpornimi bakterijami | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok na osnovi 2-Propanola z dodanim glicerinom, ki pomaga ohranjati roke mehke in zdrave. Sestava: 79,9 g 2-Propanol, 1 g Fenoksietanol, glicerin ter α-bisabolol. Učinkovitost dokazana z EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14476 (Noro, Rota in Adeno virus) ter z EN 14348 in Vah certifikat. Plastenka 500ml, skladna z dozatorjem HH za 500ml plastenko (1 aktivacija je 1ml), prirejena za uporabo v milniku Dermados in Nosilcu za 500ml plastenko, prilagajati se mora obposteljnim košaricam ter imeti pripadajočo dozirno črpalko. Sredstvo registrirano kot biocid. (enakovredno npr Skinman Soft Plus) | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 15 sekundah. Sredstvo ima učinkovito kombinacijo dodatkov za takojšnjo in podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože. 100g sredstva vsebuje: 89g etanola, glicerin, pantenol in vitamin E. Test higienskega (EN1500) in kirurškega (EN 12791) razkuževanja rok, Baktericid (EN 13727), Virucid (EN 14476), Rota virus (EN 14476), Noro virus (MNV) (EN 14476), Fungicid (EN 13624), Tuberkulocid (EN 14348). - plastenka 500ml, skladna z dozatorjem HH za 500ml plastenko (1 aktivacija je 1ml), prirejena za uporabo v milniku Dermados in Nosilcu za 500ml plastenko, prilagajati se mora obposteljnim košaricam brez dozirne črpalke. Sredstvo registrirano kot biocid.(enakovredno npr. Skinman Soft Protect FF). | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom | Pripravljena alkoholna raztopina za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom. Dokazana učinkovitost na širok spekter bakterij vključno z Norovirusi v 15 sekundah. Sredstvo ima učinkovito kombinacijo dodatkov za takojšnjo in podaljšano zaščito kože, ki tudi ob pogosti uporabi zagotavlja zdravje kože. 100g sredstva vsebuje: 89g etanola, glicerin, pantenol in vitamin E. Test higienskega (EN1500) in kirurškega (EN 12791) razkuževanja rok, Baktericid (EN 13727), Virucid (EN 14476), Rota virus (EN 14476), Noro virus (MNV) (EN 14476), Fungicid (EN 13624), Tuberkulocid (EN 14348). - plastenka 500ml, skladna z dozatorjem HH za 500ml plastenko (1 aktivacija je 1ml), prirejena za uporabo v milniku Dermados in Nosilcu za 500ml plastenko, prilagajati se mora obposteljnim košaricam ter imeti pripadajočo dozirno črpalko. Sredstvo registrirano kot biocid. (enakovredno npr. Skinman Soft Protect FF). | kos | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Alkoholni gel za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom | Razkužilo za roke (tiksotropna tekočina) za higiensko in kirurško razkuževanje rok s popolnim virucidnim učinkom v 30 sekundah. Izdelek mora biti brez barvil in dodatnih dišav. Sestava na 100 g sredstva: od 75 do 80 g etanola, 2,5% 2-Propanola, Gliceridi in estri maščobnih kislin in Alfa-bisabolol.Mikrobiološke lastnosti: ustreza standardom EN1500, EN 12791, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 (Rota, Nora, Adeno, Korona, H1N1, HIV, Herpes virusu, Polio virusu,...). Dokazila o netoksičnosti in nealergogenosti, dokazila o testih tolerance kože na proizvod, Plastenka 500ml, skladna z dozatorjem HH za 500ml plastenko (1 aktivacija je vsaj 1ml), prirejena za uporabo v milniku Dermados in Nosilcu za 500ml plastenko. Sredstvo registrirano kot biocid (enakovredno npr. ANIOSGEL 800) | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Lotion za nego kože, dermatološko testiran s komponentami za nego in regeneracijo kože. | Z olji in čebeljim voskom. Brez barve in parfuma! Emulzija olje v vodi. Ne sme puščati sledov na predmetih. Pakiranje plastenka 500ml | kos | 220 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Lotion za nego kože, dermatološko testiran s komponentami za nego in regeneracijo kože. | Z olji in čebeljim voskom. Emulzija olje v vodi. Ne sme puščati sledov na predmetih. Pakiranje plastenka 100ml | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 532
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Lotion (krema) za nego kože
Lotion (krema) za nego kože, dermatološko testiran s komponentami za nego in regeneracijo kože. | Pakiranje 500 ml z integrirano dozirno črpalko ( 1 aktivacija je 1-2 ml) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 533
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Dertergentni antiseptik za roke, kožo in lase:
Plastenka 500ml | Antimikrobno milo za učinkovito higiensko umivanje rok s sredstvi za blaženje/nego rok. Skladno z EN 14885, EN 1499, EN13727, EN13624, EN14476 (virusi z ovojnico), z blagim, prijetnim vonjem. V prozorno-rožnati barvi. Izdelek mora biti nežen, prijetnega vonja. Izdelek mora vsebovati 4% klorheksidin ter 3-5% laurildimetilamin oksid, neionske tenzide ter oxidipropanol. Ph pri 100 %5,5 -6,5. Zahtevan je dermatološki test. Pakiranje: klasična 500 ml plastenka z ozkim izlovom. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 534
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SREDSTVA ZA RAZKUŽEVANJE, ČIŠČENJE IN NEGO KOŽE
Plastenka 500 ml (enakovredno npr. Citroclorex 2%) | Raztopina za razkuževanje kože na osnovi alkohola, pripravljena za takojšnjo uporabo. Sestava na 100 g sredstva: 70 g 95% etanola in 2% klorheksidina ter glicerina, brez barvila. Deluje na EN 13727, EN 13624, EN 14348. Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. Izdelek mora imeti dokazilo o netoksičnost, nealergogenost. Pakiranje 500 ml z ozkim izlivom. Izdelek mora imeti zamašek z varnostnim zaklepom (zamašek se odpre s posebnim načinom). Na voljo tudi posebno spray pakiranje. | kos | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Spray cca. 250 - 350 ml |  | ml | 260750 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Obarvani preparati - razkužilo
Razkužilo za OP polje na osnovi etanola (46 %), izopropanola (27%) in barvila. (enakovredno npr. Skinsept Color) | Plastenka 500 ml | kos | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Raztopina na osnovi 95% etanola in 2% klorheksidina ter glicerina, z dodanim barvilom, za razkuževanje kože ob uvajanju CVK, 120 -150 ml. Deluje na EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN 14562, EN 14348, EN 14563. | Plastenka cca.120-150ml | ml | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 535
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sredstva za dezinfekcijo manjših površin kože, instrumentarija, del. površin; na osnovi alkohola, fiz. pH, učinkovito proti gliviam. bakt., HBV , HIV, MRSA, na osnovi izopropanola. Velikost robčka 130mmx185mm, teža: 23g/m2, odstopanje +/-5%
komplet (doza + robčki) | Prepojeni robčki s 70% 2 propanol. Imeti mora širok spekter delovanja. Dokazana učinkovitost po EN 13727 , EN 13624, EN 14348, EN 14476, testiranja na viruse (Noro, HIV,HBV, HCV, poliovirus, rotavirus, adenovirus, vakcinia virus, SV 40; BVDV). | kos | 150000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
robčki (naknadno pakiranje) | Prepojeni robčki s 70% 2 propanol. Imeti mora širok spekter delovanja. Dokazana učinkovitost po EN 13727 , EN 13624, EN 14348, EN 14476, testiranja na viruse (Noro, HIV,HBV, HCV, poliovirus, rotavirus, adenovirus, vakcinia virus, SV 40; BVDV). | kos | 50000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 536
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
SREDSTVA ZA NEGO IN ZAŠČITO KOŽE
Nepekoč zaščitni film za kožo (enakovredno Cavilon) | Nepekoč zaščitni film za kožo v tekoči obliki. Ustvari tanek zaščitni film na koži in ne vsebuje alkohola ali drugih dražečih in pekočih sestavin, zato ne peče tudi če pride v stik z rano, sluznico ali načeto kožo. Vsebuje sredstvo za trajno zaščito (akrilatni terpolimer), nepekoče topilo, in sredstvo, ki dovoljuje raztezanje filma in preprečuje pokanje pri gibanju kože (polifenilmetilsiloksan). Omogoča lepljenje in ga ni potrebno odstranjevati. Velikost 28ml | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
trajna zaščitna krema (enakovredno Cavilon) | Trajna zaščitna krema, ki ustvari tanek zaščitni sloj na koži. Koža po nanosu ni mastna, zato je omogočeno lepljenje. Je trajna in je ni potrebno odstranjevati. Vsebuje sredstvo za trajno zaščito (dimetikon in akrilatni terpolimer), ter snovi za vlaženje in nego kože. Velikost 92g. | kos | 210 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Krpice za inkotinenčno nego 3 v 1, dimenzije 20x30cm, vsebujejo 3% dimetikon, s sestavinami, ki kožo čistijo, vlažijo in zaščitijo, so hipoalergene in pH nevtralne, brez parabenov, aloe in dišav, CE oznaka, A8 |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 537
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Olje za masažo kože:
Koncentrirano olje za preprečevanje preležanin, nega suhe, tanke in občutljive kože na osnovi linolne kisline, aloe vere, centelle asiatice, vonj po rožmarinu | pakiranje: steklenička na potisk 30ml | kos | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 538
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Krpice za osebno higieno
Samopeneče umivalne krpice za enkratno uporabo (enakovredno PuraCloth) | Minimalne dimenzije: 18,5 x 18 cm, možno odstopanje do +2cm Pakiranje: 30 kosov v zavitku Material: poliuretanska pena Kozmetični dodatki: površinsko aktivna substanca (milo), pantenol in dišava v suhi obliki Minimalne dimenzije: 18,5 x 18 cm, možno odstopanje do +2cm Pakiranje: 30 kosov v zavitku Material: poliuretanska pena Kozmetični dodatki: površinsko aktivna substanca (milo), pantenol in dišava v suhi obliki | krpica | 240000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Krpice za osebno higieno | Minimalnih dimenzij 15 x 20 cm. Mehke in visoko pojne iz nebeljenih naravnih materialov | krpica | 115000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Navadne umivalne vrečke (enakovredno PuraSoft) | Dimenzije: 15cmx20cm(notranji rob) in 22 cm (zunanji rob) Pakiranje: 50 kosov v zavitku Material: viskoza 55%, PES 15% in PP 30%Dimenzije: 15cmx20cm(notranji rob) in 22 cm (zunanji rob) Pakiranje: 50 kosov v zavitku Material: viskoza 55%, PES 15% in PP 30% | krpica | 45000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 539
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
OTROŠKE PLENICE
PLENICA HLAČNA OTROŠKA OD 4 DO 6 KG | (Okvirne velikosti- zajete morajo biti vse teže otrok )OTROŠKE PLENICE (Okvirne velikosti- zajete morajo biti vse teže otrok )OTROŠKE PLENICE (Okvirne velikosti- zajete morajo biti vse teže otrok )OTROŠKE PLENICE (Okvirne velikosti- zajete morajo biti vse teže otrok ) | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PLENICA HLAČNA OTROŠKA OD 6 DO 11 KG |  | kos | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PLENICA HLAČNA OTROŠKA OD 9 DO 18 KG |  | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PLENICA HLAČNA OTROŠKA OD 15 DO 25 KG |  | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PLENICA HLAČNA OTROŠKA OD 25 KG |  | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 540
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
HLAČNE PLENICE ZA ZMERNO DO MOČNO INKONTINENCO
HLAČNE PLENICE DNEVNE MALE | za obseg 50-80 cm +/- 10%, vpojnost vsaj 1400 ml, trakovi za večkratno zapenjanje, indikator vpojnosti, večplastno vpojno jedro, dobre zaščite proti iztekanju, celuloza v jedru beljena s spojinami na kisikovi osnovi, kar zmanjša možnost alergij kože, ne vsebujejo lateksa. Plenice morajo biti popolnoma zračne in mehke. | kos | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HLAČNE PLENICE DNEVNE SREDNJE | za obseg 80-130cm +/- 10%, vpojnost vsaj 2450 ml, trakovi za večkratno zapenjanje, indikator vpojnosti, večplastno vpojno jedro, dobre zaščite proti iztekanju, celuloza v jedru beljena s spojinami na kisikovi osnovi, kar zmanjša možnost alergij kože, ne vsebujejo lateksa. Plenice morajo biti popolnoma zračne in mehke. | kos | 7200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HLAČNE PLENICE DNEVNE VELIKE | za obseg 100-150 cm +/-10%, vpojnost 2500 ml, trakovi za večkratno zapenjanje, indikator vpojnosti, večplastno vpojno jedro, dobre zaščite proti iztekanju, celuloza v jedru beljena s spojinami na kisikovi osnovi, kar zmanjša možnost alergij kože, ne vsebujejo lateksa. Plenice morajo biti popolnoma zračne in mehke. | kos | 38000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HLAČNE PLENICE DNEVNE ZELO VELIKE | za obseg 130-170 cm, vpojnost 2500 ml, trakovi za večkratno zapenjanje, indikator vpojnosti, večplastno vpojno jedro, dobre zaščite proti iztekanju, celuloza v jedru beljena s spojinami na kisikovi osnovi, kar zmanjša možnost alergij kože, ne vsebujejo lateksa. Plenice morajo biti popolnoma zračne in mehke. | kos | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HLAČNE PLENICE NOČNE MALE | za obseg 50 -80cm +/- 10%, vpojnost vsaj 2000ml, trakovi za večkratno zapenjanje, indikator vpojnosti, večplastno vpojno jedro, dobre zaščite proti iztekanju, celuloza v jedru beljena s spojinami na kisikovi osnovi, kar zmanjša možnost alergij kože, ne vsebujejo lateksa. Plenice morajo biti popolnoma zračne in mehke. | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HLAČNE PLENICE NOČNE SREDNJE | za obseg 80-130cm +/-10%, vpojnost vsaj 2800ml, trakovi za večkratno zapenjanje, indikator vpojnosti, večplastno vpojno jedro, dobre zaščite proti iztekanju, celuloza v jedru beljena s spojinami na kisikovi osnovi, kar zmanjša možnost alergij kože, ne vsebujejo lateksa. Plenice morajo biti popolnoma zračne in mehke. | kos | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HLAČNE PLENICE NOČNE VELIKE | za obseg 100-150 cm +/-10%, vpojnost 3200 ml, trakovi za večkratno zapenjanje, indikator vpojnosti, večplastno vpojno jedro, dobre zaščite proti iztekanju, celuloza v jedru beljena s spojinami na kisikovi osnovi, kar zmanjša možnost alergij kože, ne vsebujejo lateksa. Plenice morajo biti popolnoma zračne in mehke. | kos | 41300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HLAČNE PLENICE NOČNE ZELO VELIKE | za obseg 130-170 cm +/-10%, vpojnost 3200 ml, trakovi za večkratno zapenjanje, indikator vpojnosti, večplastno vpojno jedro, dobre zaščite proti iztekanju, celuloza v jedru beljena s spojinami na kisikovi osnovi, kar zmanjša možnost alergij kože, ne vsebujejo lateksa. Plenice morajo biti popolnoma zračne in mehke. | kos | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HLAČNE PLENICE NOČNE EKSTRA VELIKE | za obseg 170-210cm +/-10%, vpojnost 2750 ml, trakovi za večkratno zapenjanje, indikator vpojnosti, večplastno vpojno jedro, dobre zaščite proti iztekanju, celuloza v jedru beljena s spojinami na kisikovi osnovi, kar zmanjša možnost alergij kože, ne vsebujejo lateksa. Plenice morajo biti popolnoma zračne in mehke. | kos | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILNE HLAČKE MALE | Elastične, mehke, enostavne za uporabo. Večslojno vpojno jedro z vsebnostjo superabsorbensa. Z Nevtralizatorjem neprijetnih vonjav in anatomsko oblikovane.Vpojnost 1100ML za obseg 50-80cm +-10% | kos | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILNE HLAČKE SREDNJE | Elastične, mehke, enostavne za uporabo. Večslojno vpojno jedro z vsebnostjo superabsorbensa. Z Nevtralizatorjem neprijetnih vonjav in anatomsko oblikovane.Vpojnost 1600ML za obseg 80-110cm+/-10% | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILNE HLAČKE VELIKE | Elastične, mehke, enostavne za uporabo. Večslojno vpojno jedro z vsebnostjo superabsorbensa. Z nevtralizatorjem neprijetnih vonjav in anatomsko oblikovane.Vpojnost 1600ML za obseg 110 -140cm +/-10% | kos | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILNE HLAČKE ZELO VELIKE | Elastične, mehke, enostavne za uporabo. Večslojno vpojno jedro z vsebnostjo superabsorbensa. Z nevtralizatorjem neprijetnih vonjav in anatomsko oblikovane.Vpojnost 1600ML za obseg 120-160cm +/- 10% | kos | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 541
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Predloga (vložek) za inkontinenco
Plenična predloge brez zaščitne folije | Predloge brez zaščitne folije, ki se uporabljajo kot dodatno vpojno jedro v primerih za povečanje vpojnost posameznih hlačnih plenic ali v primeru prekomernega izločanja urina in blata (350-1300 ml) | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 542
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
HIGIENSKE PODLOGE
Posteljne podloge 40x60cm | PODLOGA POSTELJNA, IZDELANA IZ 3 PLASTI PROŽNE VLAKNOVINE, VEČ PLASTNE STANIČEVINE IN PE FOLIJE 40X60, VPOJNOST DO 400ML | kos | 32000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Posteljne podloge 60x60 cm | PODLOGA POSTELJNA, IZDELANA IZ 3 PLASTI PROŽNE VLAKNOVINE, VEČ PLASTNE STANIČEVINE IN PE FOLIJE 60X60, VPOJNOST OD 400 DO 800 ML | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Posteljne podloge 60x90cm | PODLOGA POSTELJNA, IZDELANA IZ 3 PLASTI PROŽNE VLAKNOVINE, VEČ PLASTNE STANIČEVINE IN PE FOLIJE 60X90, VPOJNOST OD 800 DO 1200ML | kos | 135500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 543
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
VLOŽKI
| Vložki higienski iz naravnega materiala;ovoj iz mreže; polnilo iz celuloze, bombaža in viskoze;pakiranje po 10 kos | kos | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 544
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Negovalna kozmetika in pripomočki za nego inkontinenčnih pacientov
olje v sprayu (cca 200 ml) |  | ml | 105200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ZAŠČITNA KREMA (cca 85g) | barierna krema, ki se uporablja predvsem pri sledečih zapletih in za namene intenzivne nege pri inkontinenčnih dermatitisih, pleničnih izpuščajih, pri vnetju v kožnih pregibih, obenem pa ščiti okolico ran in preprečuje nastanek le teh, ne vsebuje cinka. | kom | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
pena v sprayu (cca 400 ml) |  | ml | 70000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 545
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Pribor za nego ust in ušes:
čistilne gobice male trikotne,sterilne |  | kos | 23600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
vatirane palčke | nosilec vate ne sme biti upogljiv | kos | 8800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
palčke ušesne - Al aplikator |  | kos | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 546
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Negovalni kremni robčki (refil)
| Primerni za uporabo pri novorojenčkih | kos | 16000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 547
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Fiksacijske hlačke in vložne plenice
MREŽASTE FIKSACIJSKE HLAČKE | MREŽASTE HLAČKE ZA PRITRDITEV VLOŽNIH PLENIC, UNIVERZALNA VELIKOST (OBSEG PASU 100CM-160CM) | kos | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VLOŽNE PLENICE | VLOŽNE PLENICE, ŽENSKA, VPOJNOST NAJMANJ OD 1100 DO 1350 ML | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št. 548
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Mrežaste hlačke
| mrežaste hlačke za pritrditev vložnih plenic, velikost XL | kos | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 549
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Rokavice za čiščenje in nego
rokavice brez folije za čiščenje in nego | Rokavice morajo imeti močan oprijem med umivanjem. Ob prepojenosti z vodo mora rokavica biti mehke na otip in jo je mogoče namiliti. Velikost 16x23 cm. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 550
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PLENICA HLAČNA OTROŠKA OD 2 DO 4 KG | Plenica hlačna otroška od 2 do 4 kg za novorojenčke, z indikatorjem urina; | kos | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 551
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Halja ali komplet tunika + hlače za enkratno uporabo
S | Material: polipropilen ali SMS; Gramatura: 40 g/m2 ali več; Lastnosti: srajčni ovratnik, elastika v zapestju, zapiranje s plastičnimi gumbi. Možne barve: modra, bela, zelena, siva | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
M |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
L |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
XL |  | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
XXL |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 552
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Šampon kape z balzamom
Šampon kape z balzamom | Kapa za suho umivanje las. Primerna za vse vrste las, vsebovati mora tako šampon kot tudi balzam. Brez izpiranja. Enakovredno šampon kape z balzamom proizvajalca ABENA | kos | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 553
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Umivalne krpice
krpice za umivanje | samopeneča krpica, ki se hitro aktivira z uporabo kapljice vode, z dodatkom mila za umivanje in nego pacienta. So namenjene za uporabo na občutljivi koži, imajo hipoalergijski test, in dodatek kamilice za pomiritev kože, nevtralni ph. Izdelek je narejen iz lahkih poliestrskih vlaken, 105 gr/m2, količina mila 15gr/m2, velikost krpic 20x20cm. | KOM | 104500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2% CHG robčki za dekolonizacijo pacienta | Rokavice ali robčki na osnovi 2% klorheksidin glukonata za čiščenje, vlaženje in dekolonizacijo kože pacienta. Dermatološko testirani, nežno odišavljeni, vsebuje vit E, zagotavljajo podaljšano zaščito pred patogenimi organizmi na koži. Velikost krpic 20x20cm. | KOM | 2400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 554
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Medicinska krema
medicisnka krema z Aloe Vero v tubi 100 - 250 ml | Medicinska krema naj bo z visoko vsebnostjo Aloe Vere (45 %). Primerna za opekline I. In II. Stopnje, dobro dene erozivni koži, pomirja kožo pri hudih in blagih sončnih opeklinah, po laserskih posegih, pri razdraženi koži, brazgotinah, nega po radioterapiji, transplatacijah kože, ekcemih, in keratozah. Medicinska krema naj zmanjša pordelost in srbež, vlaži kožo, jo hrani, obnavlja, pospešuje celjenje do zacelitve. vsebuje naj:45 % aloe vere barbadensis, naravna olja , jojobino olje, vitamin C in E, brez parfumov in parabenov | KOS | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
antimikrobna in antiseptična krema v tubi 50ml -10%/+10% | Antimikrobna, antiseptična krema, ki regenerira tkivo, in preprečuje vdor mikroorganzmov naj bo za oskrbo in celjenje manjših ran, prask, odrgnin in opeklin. Vsebuje naj: srebrovi ioni, klorheksidin, hialoronska kislina, aloe vera, silikon,mandljevo olje | KOS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 555
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
VATIRANCI IZ GAZE, nesterilni
1. VATIRANEC IZ GAZE, dim.: 14-16 x 9-11cm | Obloga vpojna, jedro iz 100% bombaža(vate), ovojnina iz beljene gaze; primerni za steriliziranje v parni sterilizaciji. Robovi ovojnine iz gaze po dolžini morajo biti zašiti ali pa se morajo prekrivati vsaj 2 cm in morajo biti spodviti tako, da so proste niti skrite in ni možnosti, da bi se sprostile. Robovi ovojnine iz gaze po širini morajo biti obšiti. Namenjen kot sekundarna obloga na rane z obilno sekrecijo. | KOM | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. VATIRANEC IZ GAZE, dim.: 23-27 x 14-16 cm | Obloga vpojna, jedro iz 100% bombaža(vate), ovojnina iz beljene gaze; primerni za steriliziranje v parni sterilizaciji. Robovi ovojnine iz gaze po dolžini morajo biti zašiti ali pa se morajo prekrivati vsaj 2 cm in morajo biti spodviti tako, da so proste niti skrite in ni možnosti, da bi se sprostile. Robovi ovojnine iz gaze po širini morajo biti obšiti. Namenjen kot sekundarna obloga na rane z obilno sekrecijo. | KOM | 437500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. VATIRANEC IZ GAZE, dim.: 42-48 x 14-16 cm | Obloga vpojna, jedro iz 100% bombaža(vate), ovojnina iz beljene gaze; primerni za steriliziranje v parni sterilizaciji. Robovi ovojnine iz gaze po dolžini morajo biti zašiti ali pa se morajo prekrivati vsaj 2 cm in morajo biti spodviti tako, da so proste. Namenjen kot sekundarna obloga na rane z obilno sekrecijo ter kot primarna podloga neposredno po porodu. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. VATIRANEC IZ GAZE, dim.: 47-53 x 28-32 cm | Obloga vpojna, jedro iz 100% bombaža(vate), ovojnina iz beljene gaze; primerni za steriliziranje v parni sterilizaciji. Robovi ovojnine iz gaze po dolžini morajo biti zašiti ali pa se morajo prekrivati vsaj 2 cm in morajo biti spodviti tako, da so proste niti skrite in ni možnosti, da bi se sprostile. Robovi ovojnine iz gaze po širini morajo biti obšiti. Namenjen kot sekundarna obloga na rane z obilno sekrecijo. | KOM | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 556
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
VATIRANCI IZ NETKANEGA MATERIALA, sterilni
1. VATIRANEC IZ NETKANEGA MATERIALA , dim.: 9-11 x 10-12 cm | Polnilo z ovojem iz netkanega materiala; jedro iz bombaža/celuloze, tekočinska zapora na zgornji strani; polnilo mora biti enakomerno razporejeno po celotni oblogi. Netkana plast iz mešanice 70% viskoze in 30% poliestra, zaradi manjše možnosti zlepljenja z rano. Teža 340-350g/m² , vpojnost vatiranca vsaj 6000g/m² , sposobnost zadrževanje izločka od 50 -53% . Pakirano po ena obloga v setu. Ovojnina v treh slojih – transportna, delovna in primarna. Na izdelku črtna koda. Namenjen aplikaciji na rane z večjo sekrecijo. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.VATIRANEC IZ NETKANEGA MATERIALA, dim.: 19-21 x 9-11 cm | Polnilo z ovojem iz netkanega materiala; jedro iz bombaža/celuloze, tekočinska zapora na zgornji strani; polnilo mora biti enakomerno razporejeno po celotni oblogi. Netkana plast iz mešanice 70% viskoze in 30% poliestra, zaradi manjše možnosti zlepljenja z rano. Teža 340-350g/m², vpojnost vatiranca vsaj 6000g/m², sposobnost zadrževanje izločka od 50 -53% . Pakirano po ena obloga v setu. Ovojnina v treh slojih – transportna, delovna in primarna. Na izdelku črtna koda. Namenjen aplikaciji na rane z večjo sekrecijo. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. VATIRANEC IZ NETKANEGA MATERIALA, dim.: 38-42 x 19-21 cm | Polnilo z ovojem iz netkanega materiala; jedro iz bombaža/celuloze, tekočinska zapora na zgornji strani; polnilo mora biti enakomerno razporejeno po celotni oblogi. Netkana plast iz mešanice 70% viskoze in 30% poliestra, zaradi manjše možnosti zlepljenja z rano. Teža 340-350g/m², vpojnost vatiranca vsaj 6000g/m², sposobnost zadrževanje izločka od 50 -53% . Pakirano po ena obloga v setu. Ovojnina v treh slojih – transportna, delovna in primarna. Na izdelku črtna koda. Namenjen aplikaciji na rane z večjo sekrecijo. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. VATIRANEC IZ NETKANEGA MATERIALA, dim.: 14 - 16 x 24 - 26 cm | Polnilo z ovojem iz netkanega materiala; jedro iz bombaža/celuloze, tekočinska zapora na zgornji strani; polnilo mora biti enakomerno razporejeno po celotni oblogi. Netkana plast iz mešanice 70% viskoze in 30% poliestra, zaradi manjše možnosti zlepljenja z rano. Teža 340-350g/m², vpojnost vatiranca vsaj 6000g/m², sposobnost zadrževanje izločka od 50 -53% . Pakirano po ena obloga v setu. Ovojnina v treh slojih – transportna, delovna in primarna. Na izdelku črtna koda. Namenjen aplikaciji na rane z večjo sekrecijo. | KOM | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 557
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Set za ustno nego
| 24- urni, 6 -delni set za ustno nego. Vsebuje 2 kos zavitka: zobna ščetka z gobico za čiščenje in z odprtinami za izsesavanje z vseh strani na koncu, 7 ml ustna čistilna raztopina 0,12% klorheksidin diglukonata in palčka z gobico, prepojena z natrijevim bikarbonatom za čiščenje in z odprtinami za izsesavanje z obeh strani na koncu in 7 ml ustna čistilna raztopina z antiseptičnim učinkom, ki vsebuje sestavino za istočasno vlaženje ustne votline. Izvedba naj omogoča čim enostavnejše rokovanje za uporabnika, pripomočki naj bodo varni, kakovostni in nežni za čiščenje ustne votline. Medicinski pripomoček Razreda 2a, imeti mora oznako CE, LOT številka in označen rok uporabe v skladu z direktivo za medicinski pripomoček MDD 93/42EEC, ustreza standardu ISO 13485. | KOS | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 558
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Britvice za 1x uporabo
britvice za 1x upor., kompatibilne z brivnikom Medline Mediclip z gibljivo glavo, univerzalni nastavek | snemnljiva glava | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 559
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Limonine glicerinske palčke
Limonine glicerinske palčke |  | kos | 7000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 560
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
britvice
nesterilne za 1 x | z dvojnim rezilom, za 1x uporabo, nesterilne, za suho britje, ročaj dolžine 9 cm iz polipropilena, dvojno rezilo širine 4 cm, iz nerjavečega materiala, pakiranje 100 kos/sc | sc | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sterilne za 1 x | z dvojnim rezilom, ostre, ne smejo poškodovati kože; pakiranje 200 kos/sc | sc | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 561
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PROTIZDRSNE NOGAVICE
| Protizdrsne nogavice izdelane iz frotirja. So mehke in zračne, brez lateksa. Ščitijo pacienta pred padci, zdrsi in grejejo noge. Na zgornji in spodnji strani nogavice so čepki proti drsenju. Prilegajo se vsem oblikam nog. Pakiranje: en par na zavoj brez patenta. | par | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Protizdrsne nogavice izdelane iz frotirja. So mehke in zračne, brez lateksa. Ščitijo pacienta pred padci, zdrsi in grejejo noge. Na zgornji in spodnji strani nogavice so čepki proti drsenju. Prilegajo se vsem oblikam nog. Pakiranje: en par na zavoj. Velikosti: od XS-XXXL s patentom. | par | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 562
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sistem za upravljanje z iztrebki
Sistem za upravljanje z iztrebki, enakovredno Flexi-Seal SIGNAL | Sistem sestavljajo en silikonski kateter, ena brizgalka, tri zbiralne vrečke s filtrom in varnostna sponka 1. Odprtina za spiranje 2. Odprtina za polnjenje balona z indikatorjem napolnjenosti 3. Silikonski kateter 4. Pozicijska oznaka 5. Nizkotlačni retencijski balon 6. Konektor 7. Trak za obešanje 8. Brizgalka 9. Zbiralna vrečka z vgrajenim poklopcem 10.Varnostna sponka | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 563
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Nastavki za elektronske termometre
Nastavki za elektronske termometre kompatibilni z Genius 2 termometri |  | kos | 170000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nastavki za elektronske termometre kompatibilni z Braun termometri |  | kos | 60000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 564
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
PVC pribor za pitje
Cevke za pitje - upogljive (slamice) |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Lonček z dulcem. Primeren za pomivanje v stroju |  | kos | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 565
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Ledvičke PVC
ledvičke PVC | za enkratno uporabo | kos | 20000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 566
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Identifikacijski trakovi:
trakovi za umrle - beli | Bele barve. Za identifikacijo umrlih pacientov. Opis: Iz ekološkega PVC materiala, brez ftalatov. Sestavljena iz vznožnega traku, gumba in kartončka na katerem je tiskan obrazec po želji naročnika. Zapenjanje gumba, ki je nelomljiv, enkratno. V kolikor se želi trak odstraniti, ga je potrebno prerezati | kos | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
zapestnica za identifikacijo pacientov - bele | Bele barve. Za identifikacijo odraslih pacientov. Opis: Iz ekološkega PVC materiala, brez ftalatov, ne povzroča alergij na koži. Sestavljena iz zapestnega traku, gumba in plastificiranega kartončka, ki se ga vloži v trak. Na kartonček možno napisati ali nalepiti nalepko s podatki. Zapenjanje gumba, ki je nelomljiv, enkratno. V kolikor se želi trak odstraniti, ga je potrebno prerezati | kos | 11000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
zapestnica za identifikacijo otrok - modre | Modre barve. Za identifikacijo otrok. Opis: Iz ekološkega PVC materiala, brez ftalatov, ne povzroča alergij na koži. Sestavljena iz zapestnega traku, gumba in plastificiranega kartončka, ki se ga vloži v trak. Na kartonček možno napisati ali nalepiti nalepko s podatki. Zapenjanje gumba, ki je nelomljiv, enkratno. V kolikor se želi trak odstraniti, ga je potrebno prerezati. Gumb mora biti izdelan iz nelomljivega materiala, da ga ni možno pregrozniti. | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
zapestnica za identifikacijo pacientov - rdeče | Rdeče barve. Za identifikacijo otrok. Opis: Iz ekološkega PVC materiala, brez ftalatov, ne povzroča alergij na koži. Sestavljena iz zapestnega traku, gumba in plastificiranega kartončka, ki se ga vloži v trak. Na kartonček možno napisati ali nalepiti nalepko s podatki. Zapenjanje gumba, ki je nelomljiv, enkratno. V kolikor se želi trak odstraniti, ga je potrebno prerezati. Gumb mora biti izdelan iz nelomljivega materiala, da ga ni možno pregrozniti | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
zapestnica za identifikacijo otrok - rdeče | Rdeče barve. Za identifikacijo otrok. Opis: Iz ekološkega PVC materiala, brez ftalatov, ne povzroča alergij na koži. Sestavljena iz zapestnega traku, gumba in plastificiranega kartončka, ki se ga vloži v trak. Na kartonček možno napisati ali nalepiti nalepko s podatki. Zapenjanje gumba, ki je nelomljiv, enkratno. V kolikor se želi trak odstraniti, ga je potrebno prerezati. Gumb mora biti izdelan iz nelomljivega materiala, da ga ni možno pregrozniti | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
zapestnice za otroke - silikonska | Prozorna. Za identifikacijo otrok. Opis: Iz silikona, ne povzroča alergij na koži. Sestavljena iz zapestnega traku, gumba in plastificiranega kartončka, ki se ga vloži v trak. Na kartonček možno napisati ali nalepiti nalepko s podatki. Zapenjanje gumba, ki je nelomljiv, enkratno. V kolikor se želi trak odstraniti, ga je potrebno prerezati. Gumb mora biti izdelan iz nelomljivega materiala, da ga ni možno pregrozniti | kos | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
zapestnice za novorojence + porodnice | Bele barv. Za identifikacijo novorojenčkov in porodnic. Opis: Narejena iz mehkega PVC, ki ne povzroča alergij nakoži. Obe zapestnici morata vsebovati enako zaporedo številko. Ista zaporedna številka zapestnice za novorojenčka in porodnico zaradi varnosti v smislu zamenjave in hkrati omogočanja hitrega preverjanja identitete. Zaporena številka na zaestnici se mora začeti s številko 1 prvi dan novega koledarskega leta. V primeru večplodnih rojstev moraajo vednos biti priložene dodatne zapestnice za označevanje dvojčkov, trojčkov, itd. | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 567
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Lesene palčke, loparčki, ščetke
palčke za jod 20 cm |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
palčke za jod cca 7 - 15 cm , fi 3mm |  | kos | 20700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
loparčki leseni za usta cca 15 cm |  | kos | 7400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
loparčki leseni sterilni za usta cca 15 cm |  | kos | 3600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
loparčki leseni cca 7cm x 6mm |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ščetka za vaginalni bris,sterilna |  | kos | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
loparčki za vaginalni bris po Eru |  | kos | 3700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 568
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Termometri
telesni |  | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
sobni |  | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
za podhlajene |  | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
kemijski alkoholni |  | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
za hladilnik in skrinjo (od -50 do + 50 stopinj celzija) |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 569
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Vrečke papirnate
14cm x 21cm |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13cm x 9cm |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6cm x 9cm |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vrečke za čaj | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9,5cm x 25cm (okvirne velikosti) |  | kos | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 570
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Zaščita za oči za pacienta
Zaščita za oči za pacienta | Sterilen zaščitni obliž za zaščito oči med op. posegom, dim. 3.7cm x 9.3 cm, iz PU folije in z lepljivo obrobo iz netkane vlaknovine, hipoalergen, 2 kosa v sterilnem zavitku. | sc | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaščitna očala za preprečevanje pritiska na oči med op. posegom, s transparentnim ščitom in debelo lepljivo penasto obrobo, hipoalergena. | kom | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 571
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
fekalno drenažo
sistem za fekalno drenažo | Sistem za fekalno dolgotrajno drenažo sestavljen iz vsaj 1m dolge PVC drenažne cevi. Cev je prozorna za spremljanje barve, konsistence blata in primesi. Vsebuje sistem za izpiranje. Konica je atravmatske olivne oblike, izdelana na osnovi gela. Na vstavitvenem delu cev vsebuje kombinirani rektalno - transanalni balon iz tankega poliuretana, ki se polni izključno z zrakom. Za balonom je barvno kodiran (rumen) obroč za določanje pozicije cevi. Sistem vsebuje še 2000ml drenažno vrečko, graduirano na 100ml s filtrom, brizgo min.85 ml. Vrečka spredaj barvna z okencem za opazovanje blata, zadnja stran prozorna. Spoj drenažne cevi z vrečko brez kolena, na navoj. Na zunanji strani cevi je zapiralna sponka, ki omogoča popolno zaporo dreniranja blata.Drenažna vrečka ima obešalnik iz trde plastike, pritrdilni trak na ježka in pritrjen pokrov za vrečko iz trde PVC, na navoj. Sistem je lahko nameščen do 29 dni. Enakovredno Hyghtec Creative Balloons V01-10017 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
vrečke za fekalno drenažo | Prozorne drenažne vrečke 2.000 ml, merilna skala na 100ml, za enkratno uporabo, vgrajen poklopec za zapiranje,s filtrom za preprečevanje širjenja neprijetnih vonjav, kompatibilne s Hyghtec fekalno drenažo; imajo obešalnik iz trde plastike, pritrdilni trak na ježka in pritrjen pokrov za vrečko iz trde PVC, na navoj. Vrečka kompaktna, spredaj barvna z okencem za opazovanje blata, zadnja stran prozorna. Pakiranje 5 kosov. Enakovredno Hyghtec Creative Balloons V01-10016-05 | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 572
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Fekalni kolektor - sistem za oskrbo fekalne inkontinenco.
1.Fekalni kolektor - sistem za oskrbo fekalne inkontinenco. | Namenjen zbiranju tekočih do pol tekočih izločkov blata. Sestavljen iz silikonske cevke z napihljivim balončkom za fiksacijo v rektumu in možnostjo priklopa zbiralne vrečke. Silikonska cevka ima odprtino za odvzem izločka na koprokulturo, kontrolni mehurček balončka in nastavek za polnjenje balonča ter irigacijo. Set vsebuje: sistem, brizgalka za polnjenje balončka, sponko za klemanje in 3 zbiralne vrečke | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.Zbiralne vrečke za fekalni kolektor | zbiralne vrečke so namenjene izbiranju izločkov. Prilagojene za zbiranje infektivnih izločkov za odlaganje v infektivne odpadke. Na vrečki je označena merilna skala, kar omogoča meritev količine izločkov v mililitrih. | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 573
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
CEVKA ČREVESNA
CEVKA ČREVESNA | Cevka črevesna, CH 30, dolžina 40 cm. Mehak, zaprt, zaokrožen vrh. PVC material, je maksimalno fleksibilna, so lahko upogljive in prijetne za rokovanje. Ne vsebuje phtalatov (DEHP). Matirana – nepolirana površina cevi omogoča minimalno uporabo maziv. Ima dve stranski odprtini, ki sta postavljeni diagonalno. Stranske luknje so dimenzionirane na dimenzijo cevi in oblikovane tako, da omogočajo drenažo brez zastojev. Priključki so barvno kodirani, ter omogočajo hitro in enostavno identifikacijo CH-ja. Izdelek je sterilen. | KOS | 1800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 574
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Identifikacijski trakovi:
zapestnica za identifikacijo pacientov - modre | Modre barve. Za identifikacijo odraslih pacientov. Opis: Iz ekološkega PVC materiala, brez ftalatov, ne povzroča alergij na koži. Sestavljena iz zapestnega traku, gumba in plastificiranega kartončka, ki se ga vloži v trak. Na kartonček možno napisati ali nalepiti nalepko s podatki. Zapenjanje gumba, ki je nelomljiv, enkratno. V kolikor se želi trak odstraniti, ga je potrebno prerezati | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 575
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Bruhalniki – vrečke za bruhanje:
Bruhalniki – vrečke za bruhanje | volumen 1500 ml ali 2000 ml, za enkratno uporabo, široka odprtina, zaščitena s plastičnim obročem, ki zagotavlja trden oprijem, olajša manevriranje vrečke in zmanjša tveganje kontaminacije vsebine, odprtina je opremljena s posebnim zarezom za zapiranje vrečke. | kos | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 576
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Posodice za sputum
Posodice za sputum | Volumen 60ml, možno odstopanje +/-5%. Iz prozornega polipropilena. Rdeč pokrovček iz polipropilena. Vtisnjena graduacija na 5 ml. Primeren za transport pod pritiskom. Okvirne dimenzije 39mm x 44mm x 66 mm | kos | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 577
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Ledvička iz polipropilena
Ledvička iz polipropilena | Ledvička iz 100% polipropilena, 700ml, trdna, graduirana po 200ml, možnost sterilizacije s paro ( 121 st. 20min) in plinom (etilen oksid) | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 578
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Posodice iz polipropilena
Okrogle posodice iz polipropilena,nesterilne, graduirane, primerne za parno sterilizacijo: transparentne | Volumen 120ml, podobno kot Bastos Viegas kat. Št. 489-313 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Volumen 250ml, podobno kot Bastos Viegas kat. Št. 489-315 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Volumen 500ml, podobno kot Bastos Viegas kat. Št. 489-319 | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. Št. 579
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
lomilec tablet - rezilo za tablete | natančno rezanje tablet, na dva ali več delov enake velikosti. Plastično ohišje z jeklenim rezilom. | kos | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
drobilec tablet | Posodica s širokim držalom navoja iz plastike v kombinaciji z gumo omogoča boljši oprijem in posledično lažjo uporabo tudi pri posameznikih z manj moči. Držalo navoja vsebuje predalček za shranjevanje tablet (do tri tablete, odvisno od velikosti). Možno drobljenje vseh oblik tablet in večino velikosti. | kos | 240 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št.580
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Pripomoček za respiratorno fizioterapijo
Pripomoček za respiratorno fizioterapijo | pretočni incentivni spirometer s katerim merimo pretočnost bolnikovega vdiha.Sistem omogoča nastavitev pretoka od 100-600 ml/sec, omogočati mora priključitev na O2. Sistem omogoča nadzor pravilnega izvajanja respiratorne fizioterapije tudi bolniku preko smeška. Možnost shranjevanja ustnika; imeti mora obešanko za na posteljo. Podobno, kot npr. Clini FLO 22-1200 | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št. 581
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Lončki za medicinski aparat SafeCrush
| Dimenzije lončkov: 5,8 x 6,5 x 2,5 x 3,7 cm. Poseben material SCC, ki je petkrat toplotno obdelan za zagotavljanje izjemne trdnosti in varnosti uporabe. Vsi lončki so patentirani in imajo priložene vse potrebne certifikate, ki potrjujejo njihovo kakovost in varnost. V lončkih je integriran senzor za zaznavo prisotnosti med aparatom SafeCrush in lončki, kar omogoča optimalno delovanje in varnost. | KOS | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## dreni
Zap. št. 582
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Redon dreni, plastenke
DREN REDON CH 8 | PERFORACIJA 140MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN,RTG NITKA | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN REDON CH10 | PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN,RTG NITKA | kos | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN REDON CH12 | PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN,RTG NITKA | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN REDON CH14 | PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN,RTG NITKA | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN REDON CH16 | PERFORACIJA 150MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN,RTG NITKA | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REDIVAC 30 - 50 ML | HARMONIKA, KOMPL.Z DRENOM CH6 IN IGLO ZA DREN,VACUUM 80MM/Hg,STERILEN | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REDON PLASTENKA 200 ML+50 ML VARNOSTNI VOLUMEN | intigriran indikator vakuma z graduacijo min-max,vacuum 2000 Pa,povezovalna cev s prozornim konekt.za redon drene,nosile | kos | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
REDON PLASTENKA 400M+50ML VARNOSNI VOL | INTIGRIRAN INDIKATOR VAKUMA Z GRADUACIJO MIN-MAX,VACUUM 2000 Pa,POVEZOVALNA CEV S PROZORNIM KONEKT. ZA REDON DREN,NOSILE,STERILNA | kos | 420 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št. 583
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Torakalni dreni
DREN TORAKALNI Ch 10 S TROAKARJEM | dolžina od 23 do 25 cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek,sterilen | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN TORAKALNI Ch 12 S TROAKARJEM | dolžina od 23 do 25 cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek,sterilen | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN TORAKALNI Ch 16 S TROAKARJEM | dolžina od 23 do 25 cm, iz termosenzibilnega vinila, rtg kontrolna nit, lijakast nastavek,sterilen | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN TORAKALNI Ch 20 S TROAKARJEM | notranjost drena heparinizirana, termosenzitiven vinil , rtg kontrolna nit, dolžina 40 cm,sterilen | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN TORAKALNI Ch 24 S TROAKARJEM | notranjost drena heparinizirana, termosenzitiven vinil , rtg kontrolna nit, dolžina 40 cm,sterilen | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN TORAKALNI Ch 28 S TROAKARJEM | notranjost drena heparinizirana, termosenzitiven vinil , rtg kontrolna nit, dolžina 40 cm,sterilen | kos | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN TORAKALNI Ch 32 S TROAKARJEM | notranjost drena heparinizirana, termosenzitiven vinil , rtg kontrolna nit, dolžina 40 cm,sterilen | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap.št. 584
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
DREN ABDOMINALNI CH24 | DOLŽINA 50CM, PERFORACIJE 90 MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA, MATERIAL- SILIKON,STERILEN,Z RTG NITKO | kos | 75 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN ABDOMINALNI CH28 ali CH27 ali CH26 | DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90 MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA,MATERIAL- SILIKON,STERILEN,Z RTG NITKO | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN ABDOMINALNI CH30 | DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA,MATERIAL- SILIKON,STERILEN, Z RTG NITKO | kos | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN ABDOMINALNI CH32 ali CH33 | DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA,MATERIAL- SILIKON,STERILEN, Z RTG NITKO | kos | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN ABDOMINALNI CH 18 |  | kos | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DREN ABDOMINALNI CH 15 | DOLŽINA 50 CM,PERFORACIJE 90MM-5 STRANSKIH ODPRTIN+CENTRALNA,MATERIAL- SILIKON,STERILEN, Z RTG NITKO | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 585
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
TORAKALNA DRENAŽA:
Torakalna drenaža | imeti mora komoro za kontrolo sukcije, ki je graduirana do 25 cm/ H2O in zamašek, ki zmanjšuje glasnost drenaže.Komora za podvodno zaporo mora omogočati kontrolo delovanja drenaže, vzdrževanje fiziološkega intratorakalnega pritiska in avtomatsko sproščanje prekomernega intratorakalnega pritiska preko avtomatske valvule. Nivo podvodne zapore zagotovimo s 45 ml oz. 2cm H2O, ki jo vlijemo preko priložene graduirane posodice.Komora za zbiranje tekočin mora biti graduirana s skalo od 1-100ml/1ml, od 100-200ml/2ml, od 200-2500/ 10ml. Skupni volumen komore mora biti 2500ml. Dolžina povezovalne drenažne cevke naj bo med 160-165 cm, notranji lumen 8-10mm, zunanji lumen 30-33mm. Cevka naj bo taka, da preprečuje zastoj tekočine v cevki, končati se mora z integrirano "smrekico". Drenaža mora omogočati regulacijo kontinuirane in enakomerno močne sukcije; imeti mora integrirano zapiralno ploščico ; na vsaki komori mora imeti port za odvzem vzorca oz.odvzem ali dodajanje H2O.Sestava komor mora biti taka, da preprečuje mešanje tekočin. | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Torakalna drenaža z VALM | Komora za podvodno zaporo mora imeti tudi integriran Volumetrični Air Leak Meter (VALM), ki nam zagotavlja kvantitativno (ml/min) merjenje zračnega puščanja pljuč. (podobno, kot npr. Venice EU3611) | kos | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 586
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Dreni po Kheru - silikon
Dren T po KHERU 2,0 mm |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 2,5 mm |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 3,0 mm | 50 cm x 16 cm, SILIKON - RADIOPAČNA OZNAKA, STERILEN | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 3,5 mm | 51 cm x 16 cm, SILIKON - RADIOPAČNA OZNAKA, STERILEN | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 4 mm | 52 cm x 16 cm, SILIKON - RADIOPAČNA OZNAKA, STERILEN | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 4,5 mm | 53 cm x 16 cm, SILIKON - RADIOPAČNA OZNAKA, STERILEN | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 5 mm | PERFORACIJA 140MM-DOLŽINA 50CM /PVC,STERILEN,RTG NITKA | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 16 mm | 100 x 30 cm, silikon, sterilen , za 1X uporabo | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 18 mm | 100 x 30 cm, silikon, sterilen , za 1X uporabo | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 587
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Dreni po Kheru - latex
Dren T po KHERU 3,0 mm |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 3,5 mm |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 4 mm |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 4,5 mm |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 5 mm |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 5,5 mm |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dren T po KHERU 6 mm |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 588
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Drenažna vrečka
Drenažna vrečka za T-drene | Drenažna vrečka za žolčno drenažo, 2 l z izpustom, konektor LL | kos | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## laboratorijski material
Zap. št. 589
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
stekleni pribor-laboratorij in lekarna
menzure 10 ml |  | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 ml |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 ml |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
500 ml |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1000 ml |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2000 ml |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Lijaki velikosti 15cm |  | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5cm |  | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
čaše 100 ml |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
250 ml |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
400 ml |  | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
600 ml |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1000 ml |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
steklenice z navojem in pokrovom 100 ml, rjavo steklo |  | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bučka merilna 250 ml | razred A | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bučka merilna 200 ml | razred A | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bučka merilna 500 ml | razred A | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
stekla
pokrovna 24 x 24 a 100 |  | kos | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 x 50 a 100 |  | kos | 55 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
predmetna 76 x 26 a 50 - matirana |  | kos | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 590
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Laboratorijski material
Epruvete 5ml 75mm X 12 mm oziroma 75mm x 11mm, prosojna plastika ! |  | kos | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pripadajoči zamaški za epruvete 5ml, 75x12 oziroma 75x11; premera 11mm oz. 12mm |  | kos | 80000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Epruvete 5ml 55mm X 11 mm, prosojna plastika ! + zamaški |  | kos | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 591
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Laboratorij s transfuzijo
Ura-analogna |  | kos | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ura labor. Digitalna |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Steklenica kapalna, rjavo steklo 5 mL |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zamašek na navoj s kapalko 5 mL |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Zamašek na navoj s kapalko 10 mL |  | kos | 1200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rjave steklenice 500 mL z ozkim iztokom |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rjave steklenice 1000 mL z ozkim iztokom |  | kos | 80 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Indikator univerzalni pH 6-8 z razdelki 0,2 enote |  | kos | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 592
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Komore
Komora Fuchs Rosenthal |  | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Komora Neubauer |  | kos | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 593
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Transportna posoda za epruvete
Plastična transportna posoda za epruvete | za 10-15 epruvet, enakovredno Vacuette transport container | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Epruvete za likvor in punktate, sterilne, brez dodatkov |  | kos | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 594
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kemikalije
2-propanol |  | liter | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Metanol , ACS reagent | Ph Eur, ≥99,8% | liter | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Etanol absolutni, za analize |  | liter | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
HCl, 37%, ACS,ISO, Ph. Eur |  | liter | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dietil eter, ACS, ISO | puriss, p.a., Ph Eur, ≥99,8% | liter | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Imerzijsko olje za mikroskopijo 50 ml | enakovredno Nikon 50 Type N | 50 mL | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 595
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Kit za hitro barvanje, puferske tablete
Kit za hitro barvanje v hematologiji | enakovredno Biognost Bio-Diff RTU kit | kit | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Puferske tablete; pH 6,8 | Tablete fosfatnega pufra za pripravo puferskih raztopin v hematologiji, pakiranje v škatli 100 kos | sc | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 596
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Plastični vsebniki
Plastični vsebniki za majhne količine vzorca 5000 kom | enakovredno RD Standard False Bottom Tube | kos | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 597
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Plastični vsebniki
Reagent za barvanje retikulocitov v mini epruveti- za ročno štetje | enakovredno Kabe Labortechnik reagentu | kos | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 598
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Ostali material
Puhalka PVC 500 ml |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
pipeta Pasteur 3 ml | pipeta merilna – razred A, na vrhu skale oznaka 0 ML, proti konici volumni naraščajo | kos | 17000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Epruvete PVC za centr. 50ml (ali podobno 114820 Braun) z zamaškom na navoj |  | kos | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
posodice za urin s pokrovom-sterilne 100 mL |  | kos | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
posodice za urin s pokrovom 100 Ml |  | kos | 17000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
posodice za blato z žličko, volumen cca. 10 ml |  | kos | 3700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Indikator univerzalni pH 0 - 14 a 100 |  | kos | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 599
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Hitri test za rota in adeno virus v blatu | Hitri kromatografski test za kvalitativno določanje rota in adeno virusa v vzorcih blata. Test mora v osnovnem pakiranju vsebovati zunanjo pozitivno in negativno kontrolo. Relativna občutljivost testa mora biti vsaj 95% in relativna specifičnost vsaj 97%. | kom | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 600
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sterilna konična epruveta z zamaškom | konična epruveta za vlaganje COVID brisa po odvzemu | kom | 5000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 601
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Sredstvo za čiščenje laboratorijskega materiala
a l000 ml (enakovredno npr. Kemex) |  | kos | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 602
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
KARTUŠE ZA ANALIZO KRVI (kompatibilne z aparatom, ki ga uporablja naročnik - iSTAT)
CG4+ kartuša (25/box) |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CELITE ACT kartuša (25/box) |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CHEM 8+ kartuša (25kos/box) |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TROPONIN CTNI kartuša (25/box) |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EC8+ kartuša (25/box) |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EG7+ kartuša (25/box) |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
CG8+ kartuša (25/box) |  | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PT/INR kartuša (24/box) |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
G3+ kartuša |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kartuša Bhcg Total |  | kos | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolna tekočina nivo 1 |  | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolna tekočina nivo 2 |  | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolna tekočina nivo 3 |  | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Termo papir 57x25x12 |  | zav | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolna tekočina Troponin set |  | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolna tekočina PT/INR nivo 1 |  | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kontrolna tekočina PT/INR nivo 2 |  | sc | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0
Zap. št. 603
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Vrečke za biološki material | z zunanjim žepkom za spremno dokumentacijo dimenzij cca 15-20×25-30 cm in oznako BIOHAZARD | kom | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0

## pediatrična aspiracija
Zap. št. 604
Naziv materiala | Opis | EM | količina | CENA/EM | % DDV | Znesek DDV | Cena/EM z DDV | Vrednost (celotna količina brez DDV) | Vrednost (celotna količina z DDV) | Naziv artikla | Proizvajalec | Kataloška številka
Aspiracijski konekt za otroke
| Nastavek mora omogočati enostavno aspiracijo iz nosu in ustne votline. Narejen mora biti iz mehkega termoplastičnega elastomera, imeti mora atravmatsko konico. 5 mm odprtina za enostavno kontrolo vakuuma s palcem. Rebrasti konekt se mora na eni strani priključiti na sukcijsko cev. Dolžina pripomočka cca 120 mm, premer odprtine za sukcijo 3 mm. Uporaba 24 ur. Individualno pakiranje. Brez lateksa in DEPH mehčalca plastike. Enako ali enakovredno Neotech Little Sucker 205 | kos | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
VREDNOST SKUPAJ | [7 empty] | 0 | 0