Cena rednega letnega servisa mobilnega radiološkega laboratorija:

| Zap. št. | Predmet naročila | EM | Normativ Število ur | Storitev Cena/EM brez DDV | Material Cena brez DDV Ponudnik vpiše potreben material | Količina | Vrednost brez DDV 8 = (4 x 5 + 6) x 7 | Vrednost DDV 9 = 8 x 0,22 | Vrednost z DDV 10 = 8 + 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zabojnik (Cristanini, model 179, tip: 63100220) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | # Osnovna konstrukcija zabojnika # a. Pregled osnovne konstrukcije zabojnika in evidentiranje poškodb | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.2. | # Notranjost zabojnika |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | # Vmesna vrata # a) Pregled funkcionalnosti in nastalih poškodb ter evidentiranje zapažanj # b) Pregled odpiranja in zapiranja # c) Pregled delovanja zaklepnega mehanizma vmesnih vrat # d) Pregled vijačnih spojev zaklepnega mehanizma # e) Pregled poškodovanosti tesnila vmesnih vrat # f) Pregled poškodovanosti tesnila stekla | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.3 | # Zunanjost zabojnika - Pregled funkcionalnosti in nastalih poškodb ter evidentiranje zapažanj | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.3.1 | # Nadstrešek # a) Pregled odpiranja in zapiranja # b) Pregled delovanja plinskih vzmeti # c) Pregled delovanja zaklepov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.3.2 | # Podest # a) Pregled odpiranja in zapiranja # b) Pregled odpiranja in zapiranja podpornih nosilcev # c) Pregled delovanja zapahov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.3.3 | # Vhodna vrata # a) Vizualni pregled # b Pregled odpiranja in zapiranja # c) Pregled odpiranja in zapiranja ter zaklepa malih vrat (namenjena so izmetu predmetov iz predprostora) # d) Pregled odpiranja in zapiranja ter zaklepa zaslonke stekla # e) Pregled delovanja zaklepnega mehanizma vhodnih vrat # f) Pregled vijačnih spojev zaklepnega mehanizma # g) Pregled poškodovanosti tesnila vhodnih vrat (tesnilo je vgrajeno po obodu vrat) # h) Pregled poškodovanosti tesnila stekla # i) Pregled poškodovanosti tesnila malih vrat # j) Čiščenje površin vhodnih vrat # k) Čiščenje stekla | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.3.4 | # Vrata strojnice # a) Pregled odpiranja in zapiranja # b) Pregled delovanja zaklepa na desnem krilu vrat # c) Pregled delovanja spodnjega in zgornjega zatiča na levem krilu vrat # d) Zamenjava vstopnih predfiltrov Kofil 1F20/400, 2kos # e) Čiščenje gravitacijske žaluzije PGR 250 | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.3.5 | # Vrata za vnos vzorcev # a) Pregled odpiranja in zapiranja # b) Pregled delovanja zaklepa # c) Pregled poškodovanosti tesnila vrat | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.3.6 | # Zunanja elektro omara # a) Pregled odpiranja in zapiranja # b) Pregled delovanja zaklepa # c) Pregled poškodovanosti tesnila zunanje elektro omare | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.4 | # Hidravlični sistem HYPOS Muta d.d., model: 61504600, tip: HPA-Z12 2,2 kW HR75 # a) Testiranje delovanja hidravličnega sistema # - odprtje hidravličnih nog # - zagon hidravličnega agregata tip HPA-Z12 / 2.2kW-HR75 # - dviganje zabojnika # - spuščanje zabojnika # b) Pregled tesnosti vodov # c) Menjava olja # d) Menjava sesalnega filtra # e) Menjava povratnega filtra # f) Menjava nalivnega filtra # g) Pregled tesnosti ventilov in zamenjava ventila # h) Kontrola delovanja upravljalnika in kotrola stanja baterij # i) Mazanje zgloba na spodnjem delu hidravličnih nog | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.5 | # Sistem vodovodnih inštalacij (Cristanini) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | # Sistem dovoda (Cristanini) # a) Testiranje sistema dovoda: # - polnjenje # - praznjenje # - delovanje armature umivalnika na pultu 2 v laboratoriju # - delovanje armature umivalnika v digestoriju # - delovanje armature tuša # - delovanje pištole dekontaminacije # - delovanje grelnika vode # - delovanje črpalke vode # - delovanje reduktorja tlaka # b) Testiranje delovanja zaščite proti zmrzovanju # c) Pregled tesnosti rezervoarja čiste vode # d) Pregled tesnosti vodov # e) Čiščenje filtra 6/4" na dovodu # f) Čiščenje filtra 1" na odzračevanju # g) Pregled vijačnih spojev pritrditve rezervoarja na nosilce zabojnika | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.5.2 | # Sistem odvoda (Cristanini) # a) Testiranje sistema odvoda: # - polnjenje # - praznjenje # b) Pregled tesnosti rezervoarja odpadne vode # c) Pregled tesnosti vodov # d) Čiščenje filtra 3/4" na odzračevanju # e) Pregled vijačnih spojev pritrditve rezervoarja na nosilce zabojnika | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.6 | # Električno napajanje in osvetlitev (ETI Izlake # a) Pregled vseh električnih vodnikov # b) Pregled pritrditev vseh uvodnic # c) Pregled pritrditev električnih vodnikov na vrstne sponke # d) OPREMA VGRAJENA NA ZUNANJOSTI # - Preverjanje zagona električnega generatorja G1 # - Preverjanje delovanja zunanje vtičnice X1 # - Preverjanje delovanja preklopnega stikala QS1 # - Preverjanje delovanja GPS-a # - Preverjanje delovanja alarmiranja nevarnosti in odprava napake # - Preverjanje delovanja alarmiranja kontaminacije # - Preverjanje delovanja zunanje vtičnice X2 # - Preverjanje delovanja zunanje vtičnice X3 # - Preverjanje delovanja zunanje vtičnice X4 # e) OPREMA VGRAJENA V STROJNICI: # - Preverjanje zagona električnega generatorja G1 # - Preverjanje delovanja osvetlitve strojnice # - Preverjanje delovanja maskirne osvetlitve strojnice # - Preverjanje delovanja klimatske naprave - zunanja enota A2 # - Preverjanje delovanja tlačnega regulatorja vode A4 # - Preverjanje delovanje črpalke čiste vode M1 # - Preverjanje delovanje NRKB filtracije A5 # - Preverjanje delovanje hidravličnega sistema A7 # - Preverjanje delovanje grelcev na rezervoarju EH1  EH3 # - Preverjanje delovanje grelnega kabla EH4 # - Preverjanje delovanje Intercom-a A10  A13 # f) GLAVNA ELEKTRO OMARA V STROJNICI: # - Preverjanje delovanja glavne varovalke FI1 # - Preverjanje delovanja varovalk FQ1, FQ2, FQ5  FQ19 # - Preverjanje kontaktorja KM1 # - Preverjanje kontaktorja KM2 # - Preverjanje kontaktorja KM3 # g) OPREMA VGRAJENA V LABORATORIJU: # - Preverjanje delovanja IT omarice z ločilnim transformatorjem # - Preverjanje delovanja UPS-a # - Preverjanje delovanja vseh vtičnic, ki se nahajajo v laboratoriju # - Preverjanje delovanja klimatske naprave - notranja enota A3 # - Preverjanje delovanje kontrolne enote NRKB filtracije A6 # - Preverjanje delovanja osvetlitve laboratorija # - Preverjanje delovanja zasilne osvetlitve laboratorija # h) GLAVNA ELEKTRO OMARA V LABORATORIJU: # - Preverjanje delovanja glavnega stikala QS1 # - Preverjanje delovanja varovalk FQ1  FQ15 # i) ELEKTRO OMARA NA DIGESTORIJU: # - Preverjanje delovanja glavnega stikala SQ1 # - Preverjanje delovanja varovalk FQ1  FQ10 # - Preverjanje delovanja ventilatorja M1 # - Preverjanje delovanja luči # - Preverjanje delovanja G1 napajalnika 24 V DC # j) OPREMA VGRAJENA V DIGESTORIJU: # - Preverjanje delovanja vseh vtičnic v digestoriju # k) ELEKTRO OMARI EB2 IN EB7 V STROJNICI: # - Preverjanje delovanja A1 napajalnika 24 V DC # - Preverjanje delovanja varovalk FQ3 in FQ4 # - Preverjanje delovanja proti zamrzovalnega regulatorja rezervoarja A14 # - Preverjanje delovanja proti zamrzovalnega regulatorja cevovoda A15 # l) OPREMA VGRAJENA V PREPROSTORU: # - Preverjanje delovanja grelnika vode A8 # - Preverjanje delovanja sušilca rok A9 # - Preverjanje delovanja osvetlitve predprostora # - Preverjanje delovanja zasilne osvetlitve predprostora | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 1.7 | # Sistem nadtlačnega prezračevanja in NRKB filtracije (BETH-EL ZIKHRON YAAQOV, model: B70017-02, tip: FA 230/150 T-1) # a) Vizualno preverjanje celotnega sistema zaradi morebitnih poškodb # b) Čiščenje površin vseh sestavnih delov # c) Zagon NBC-filtracijskega sistema v ventilatorskem načinu in preverjanje morebitne nenavadne zvoke pri samem delovanju # d) Preverjanje delovanja v filtracijskem načinu če je kazalec diferenčnega tlaka v zelenem prikazovalnem območju. V primeru, da kazalec prikazuje rdeče območje, je potrebna zamenjava NBC-filtra. # e) Pregled čistosti in čiščenje predfiltra, zamenjava tesnila # f) Pregled NBC filtra # g) Pregled poškodovanosti tesnil # h) Preverjanje vseh povezav (kablov) # i) Preverjanje funkcionalnosti zapahov # j) Preverjanje funkcionalnost krožnih spojk ventilatorske enote # k) Preverjanje sistema za pravilno delovanje # l) Preverjanje in čiščenje nadtlačnega ventila A 200 T na vmesnih vratih # - Vizualno preverjanje ustreznosti ventila. # - Preverjanje gibanja zapiralnega diska. # - Preverjanje in čiščenje tesnilnega roba # - Preverjanje in čiščenje zračenega toka od ventila do izhoda. # m) Preverjanje in čiščenje nadtlačnega ventila A 200 T v predprostoru: # - Vizualno preverjanje ustreznosti ventila. # - Preverjanje gibanja zapiralnega diska. # - Preverjanje in čiščenje tesnilnega roba # - Preverjanje in čiščenje zračenega toka od ventila do izhoda. # n) Preverjanje in čiščenje nadtlačnega ventila A 200 na odvodu digestorija: # - Vizualno preverjanje ustreznosti ventila. # - Preverjanje gibanja zapiralnega diska. # - Preverjanje in čiščenje tesnilnega roba # - Preverjanje in čiščenje zračenega toka od ventila do izhoda. # o) Daljinska kontrolna enota: # - Preverjanje delovanja kontrolnih lučk # - Preverjanje stanja napajalnega kabla, kontrolne enote in vseh električnih kontaktov # p) Menjava predfiltra na zračnem kanalu v laboratoriju # q) Čiščenje površin zračnega kanala # r) Kontrola vijačnih spojev pritrditve osnovne (bazne) enote na nosilce | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2 | Strojnica (Cristanini) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | # Električni generator (MATISA model: PM3-20R, tip: PM3-20R) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # a) MOTOR: # - kontrola olja v motorju, tlačilki in regulatorju # - menjava olja v omenjenih sklopih najmanj enkrat letno ali po določenem št. opravljenih ur # - menjava oljnih filtrov # - kontrola in nastavitev zračnosti ventilov # - kontrola in nastavitev vbrizgalnih šob # - menjava filtra goriva # - preizkus manometrov in termometrov ter hladilnika motorja # - kontrola napetosti in nastavitev klinastih jermenov # - podmazovanje ležajev # - kontrola dovoda in odvoda zraka # - kontrola zaganjalnika motorja # - kontrola cevovoda napajanja goriva # - kontrola dodatnega rezervoarja goriva # - zagon motorja in preizkus delovanja # - preizkus zaščit motorja # - kontrola in nastavitev el. regulatorja # - kontrola alternatorja motorja # - preverjanje kvalitete hladilne tekočine # - pregled izpušnega sistema # - zamenjava vizualnega prikazovalnika in silikoniziranje spoja na njem # - tesnjenje odduška # b) GENERATOR IN ELEKTRIČNA OPREMA # - kontrola komandno stikalne omare agregata # - kontrola seta avtomatike agregata, napetostnih, časovnih, bimentalnih in drugih relejev v komandni omari agregata # - kontrola kontaktorja mreže in generatorja, merilnih inštrumentov in spojnih mest # - kontrola polnilca akumulatorja # - kontrola in preizkus avtomatskih žaluzij za zrak (če so vgrajene) # - kontrola elektrolita v akumulatorjih in priključnih mestih # - kontrola generatorja, regulatorja napetosti, vzbujalnega trafoja rotorja in statorja # - preizkus zaščit generatorja # - preizkus agregata v ročnem in avtomatskem obratovanju # - kontrola ogrevanja motorja # - nastavitev avtomatike agregata | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.2 | # Rezervoar za gorivo (Matisa) # a) Pregled tesnosti rezervoarja goriva # b) Pregled tesnosti vodov # c) Čiščenje dotoka goriva # d) Pregled tesnila tri-clamp spojke na cevi za dotok goriva # e) Pregled priklopa gibljivih dovodnih cevi goriva električnega agregata # f) Kontrola delovanja plovca # g) Pregled vijačnih spojev pritrditve rezervoarja na nosilce zabojnika | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.3 | # Klimatski sistem (Mitsubishi) # a) Letni servis klimatskega sistema (po potrebi menjava plina v sistemu) # b) Testiranje delovanja # c) Menjava zračnega filtra klimatske naprave # d) Čiščenje klimatske naprave | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 2.4 | # Agregat Honda EU 10i # a) Preverjanje delovanja agregata # b) Menjava olja motorja # c) Menjava filtra zraka # d) Menjava vžigalne svečke # d) Čiščenje lovilca isker # e) Kontrola in po potrebi nastavitev zračnosti ventilov # f) Čiščenje rezervoarja in filtra goriva # g) Čiščenje izgorevalne komore vsakih 300 ur ali 2 leti # h) Kontrola in po potrebi menjava napeljave goriva vsakih 300 ur ali 2 leti | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 3 | # PREDPROSTOR (Cristanini) # a) Dekontaminacija površin predprostora # b) Dekontaminacija dna predprostora; tudi pod rešetkami | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 3.1 | # Sušilec rok INDA AV4740 # a) Preverjanje delovanja sušilca rok in čiščenje | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 3.2 | # Grelnik vode Gorenje TIKI, model: 580145, tip: GB 50 # a) Preverjanje delovanja grelnika vode # Servisni pregled # - pregled izrabljenosti zaščitne anode # - po potrebi čiščenje vodnega kamna | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4 | # LABORATORIJ oz. NOTRANJOST (Iskra Pio d.o.o.) # a) Validacija prostora v laboratoriju # - Merjenje vrednosti nadtlaka v laboratoriju glede na tlak okolice. # - Merjenje vrednosti nadtlaka v laboratoriju glede na tlak predprostora. # - Merjenje čistosti # b) Dekontaminacija površin laboratorija | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.1 | # Delovni pulti (Iskra Pio d.o.o.) # a) Kontrola vijačnih spojev pritrditve pultov # b) Pregled delovanja zaklepov # c) Čiščenje delovnih pultov in stolov # d) Pregled vodenja vodil predalov # e) Pregled delovanja vodil za električne vodnike na zadnjem delu predalov za opremo # f) Pregled dviganja in spuščanja stolov # g) Pregled poškodovanosti nosilcev analitske opreme # h) Pregled poškodovanosti zateznih trakov za analitsko opremo | kpl |  |  |  | 3 | EUR | EUR | EUR |
| 4.2 | # Digestorij (Iskra Pio d.o.o., tip: DIG-VFE/PK2-M/A) # a) Validacija digestorija: # - meritev podtlaka v digestoriju glede na laboratorij # - test integritete absolutnega filtra. # b) Pregled digestorija: # - delovanje, # - delovanje stikal, signalnih lučk, prikazovalnikov tlaka in tlačnih stikal, # - alarmiranje končne zaprašenosti absolutnega filtra, # - alarmiranje neustreznega podtlaka znotraj digestorija. # c) Menjava oglenega filtra # d) Menjava HEPA filtra # e) Čiščenje notranjih in zunanjih površin digestorija | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.3 | # Dräger instrumenti za nadzor 02 in CO2 # a) Kalibracija O2 instrumenta s potrdilom # b) Kalibracija CO2 instrumenta s potrdilom # c) Menjava baterij | kpl |  |  |  | 2 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4 | # Analitska oprema |  |  |  |  |  | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.1 | # Koaksialni HPGe detektor Canberra # a) Koaksialni HPGe detektor # - preverjanje delovanja # - kalibracija s potrdilom # b) Električno hlajen kriostat Cryo-Pulse 5 # - preverjanje delovanja # - kalibracija # c) Svinčena zaščita # - preverjanje delovanja dvižnega mehanizma # - preverjanje odpiranja/zapiranja ter zaklepanja pokrova # d) Prenosna delovna postaja Inspector 2000 # - preverjanje delovanja | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.2 | # Prenosni računalniki: Panasonic (CF-52, CF-30, tip: CF-52CCABVAE) # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) Posodobitev programske opreme (v kolikor strojna oprema to omogoča) # c) Posodobitev analitske programske opreme Genie 2000 (Canberra) | kpl |  |  |  | 3 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.3 | # Tiskalnik Hewlett Packard Laserjet model: P2015, tip: CB366A # a) Vklop in preverjanje delovanja ter čiščenje glave tiskalnika | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.4 | # Števec alfa/beta Canberra iSolo, model: Solo 300 Ucy, tip: SOLO 300 G) # a) Števec alfa/beta iSolo # - vklop in preverjanje delovanja, # - kalibracija s potrdilom | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.5 | # Sistem za osebno dozimetrijo Rados, model: RE2000 in IR2000 # a) Čitalec Rados RE2000 # - vklop in preverjanje delovanja, # - redni obdobni pregled in servis # - zamenjava potrošnih sestavnih delov (cevi, tesnila) # - kalibracija s potrdilom # b) Obsevalnik Rados IR2000 # - vklop in preverjanje delovanja, # - redni obdobni pregled in servis # - pregled radioaktivnega vira Sr-90 # - zamenjava potrošnih sestavnih delov # - kalibracija s potrdilom # c) Sklop manometrov in ventilov # - pregled in preverjanje sistema | kpl |  |  |  | 2 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.6 | # Vzorčevalnik zraka F&J Specialty Products, model HV-1E # a) Vzorčevalnik zraka HV-1E # - vklop in preverjanje delovanja, # - čiščenje # - kalibracija s potrdilom # b) Nosilec za filter papir FJ-34P # - čiščenje površin | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.7 | # Tekočinsko scintilacijski števec Hidex Triathler LSC model: 425-034, tip: HI-425-034 # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) Kalibracija # c) Čiščenje površin | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.8 | # Merilec hitrosti doze s sondami (Canberra IRDMS komplet) # a) Instrument RDS-100 BM # - vklop in preverjanje delovanja, # - kalibracija s potrdilom # b) Sonda RDS-100GP # - vklop in preverjanje delovanja, # - kalibracija s potrdilom # c) Sonda RDS-100AP # - vklop in preverjanje delovanja, # - kalibracija s potrdilom # d) Sonda RDS-100BP # - vklop in preverjanje delovanja, # - Kalibracija s potrdilom | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.9 | # Osebni dozimetri Canberra AN/UDR-13 # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) kalibracija s potrdilom | kpl |  |  |  | 3 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.10 | # Osebni dozimetri Rados RAD-60S # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) kalibracija s potrdilom | kpl |  |  |  | 20 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.11 | # Merilnik površinske kontaminacije Berthold LB124 in LB124-300 # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) Kalibracija s potrdilom | kpl |  |  |  | 3 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.12 | # Merilec hitrosti doze v prevoznem sredstvu Canberra AN/VDR-2 Military Radiac # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) Kalibracija s potrdilom | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.13 | # Canberra Gama monitor G 64 # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) kalibracija s potrdilom | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.4.14 | # Mirion Spir ACE # Večkanalni ročni analizator # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) kalibracija s potrdilom | Kpl |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4.15 | # Mirion RDS-32S WR # Merilnik dozne hitrosti # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) kalibracija s potrdilom | Kpl |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 4.4.16 | # Mirion GMP-12SD gama sonda # Sonda za merilnik Mirion RDS-32WR # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) kalibracija s potrdilom | Kpl |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 4.5 | # Ostala oprema |  |  |  |  |  | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.1 | # Meteorološka postaja AMES PMP 124B # a) Merilna prikazovalna enota # - vklop in preverjanje delovanja, # - čiščenje ohišja, # b) Senzorji # - čiščenje zunanjih površin, # - testiranje in umerjanje # c) Menjava baterije # d) Kalibracija merilne postaje in sond | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.2 | # Precizna tehtnica HJR 4200 CE # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) Čiščenje površin po potrebi # c) Kalibracija s potrdilom | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.3 | # Analitska tehtnica Sartorius ME 414S # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) Čiščenje površin po potrebi # c) Kalibracija s potrdilom | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.4 | # Ultrazvočni čistilnik Sonis 4 GT (Iskra Pio d.o.o.) # a) Vklop in preverjanje delovanja | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.5 | # Sušilna komora T 6 Function Line (Kendro Laboratory) # a) Servisni pregled sušilne komore # b) Vklop in preverjanje delovanja # c) Testiranje delovne temperature # d) Čiščenje sušilne komore | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.6 | # Magnetno mešalo z grelno ploščo RCT basic (IKA) # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) Kontrola obratov magnetnega mešala # c) Kontrola temperature na magnetnem mešalu # d) Čiščenje površin magnetnega mešala | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.7 | # Centrifuga Centric 322A (Tehtnica) # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) Preventivni pregled # c) Mazanje sornikov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.8 | # Polnilna baterijska postaja (Voltcraft, model: Charge manager 2020) # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) Čiščenje kontaktov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.9 | # Elektronska kodna ključavnica in ognjevarni trezor (Plenus d.o.o., serija 1250) # a) Čiščenje površin ognjevarnega trezorja # b) Čiščenje kontaktov baterij # c) Zamenjava baterij po potrebi | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.10 | # Landauer microStar # Čitalnik OSL dozimetrov # - vklop in preverjanje delovanja # - kontrola umeritve sistema # - redni obdobni pregled in servis # - zamenjava potrošnih sestavnih delov | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.11 | # Landauer # Naprava za brisanje OSL dozimetrov # - vklop in preverjanje delovanja, # - redni obdobni pregled in servis | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.12 | # UPS, model: UPS 8-15kVA, tip: IEC62040-3 # a) Vklop in preverjanje delovanja # b) Menjava Baterij (po potrebi, ob izrabljenosti) - 32 kos Evolution 1500 12V/9A | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.13 | # Postaja za čiščenje oči (Bel-art products, model: F24866-0000) # a) Preventivni pregled in čiščenje posode s tekočino | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.14 | # Nastavljive pipete Transferpette (BRAND) # - Vklop in preverjanje delovanja # - Kalibracija s potrdilom | kpl |  |  |  | 3 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.15 | # Dispenzer (BRAND) # - Vklop in preverjanje delovanja # - Kalibracija s potrdilom | kpl |  |  |  | 2 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.16 | # Vzorčevalnik zraka (F&J Specialty Products, model: DF-AB-40L) # - Vklop in preverjanje delovanja # - Po potrebi zamenjava baterije # - Kalibracija s potrdilom | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
| 4.5.17 | # GPS (Garmin) # - Vklop in preverjanje delovanja | kpl |  |  |  | 1 | EUR | EUR | EUR |
|  | # SKUPAJ: |  |  |  |  |  | EUR (ocenjevalni kriterij) | EUR | EUR |

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |

Kraj in datum					      Žig				               Podpis zakonitega zastopnika ponudnika