Razpisna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Nakup blaga:

Nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let.

Interna številka javnega naročila:

JN 10/2024

Vrsta postopka: odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

Direktor:

asist. mag. Janez Kramar

Datum objave: Velenje, 6. junij 2024                                                Datum popravka 2: 20.6.2024

Vsebina

1.	Naročnik	1

2.	Povabilo	1

3.	Oznaka in predmet javnega naročila	1

4.	Način oddaje javnega naročila	1

5.	Rok in način predložitve ponudbe	2

6.	Čas in kraj odpiranja ponudb	2

7.	Pravna podlaga	3

8.	Temeljna pravila za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	3

8.1.	Dostop do razpisne dokumentacije	3

8.2.	Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo	3

9.	Ugotavljanje sposobnosti	3

9.1.	Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila	3

9.1.1.	Razlogi za izključitev	4

9.1.2.	Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti	6

9.1.3.	Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti	6

10.	Tehnična specifikacija – Nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let.	7

10.1.	Tehnične zahteve	7

10.2.	Splošne zahteve	10

11.	Merila	11

12.	Ponudba	12

12.1.	Ponudbena dokumentacija	12

12.2.	Sestavljanje ponudbe	12

12.2.1.	Obrazec »Predračun«	12

12.2.3.	Finančna zavarovanja	14

12.2.4.	Drugi obrazci oz. priloge	15

12.3.	Druga določila za pripravo ponudbe	16

12.3.1.	Skupna ponudba	16

12.3.2.	Ponudba s podizvajalci	16

12.3.3.	Ponudnik s sedežem v tuji državi	17

12.3.4.	Variantne ponudbe	18

12.3.5.	Jezik ponudbe	18

12.3.6.	Zaupnost ponudbe	18

12.3.7.	Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN	18

12.3.8.	Veljavnost ponudbe	19

12.3.9.	Stroški ponudbe	19

12.3.10.	Protikorupcijsko določilo	19

13.	Varovanje osebnih podatkov	19

14.	Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila	19

15.	Odstop od izvedbe javnega naročila	19

16.	Pogodba	19

17.	Pravno varstvo	20

OBRAZCI

PREDRAČUN

Obrazec št. 1: PRIJAVA

Obrazec št. 2: IZJAVA – SPOSOBNOST IZPOLNITVE ZAHTEV NAROČNIKA

Obrazec št. 3: REFERENCE

Obrazec št. 4: PODATKI IN UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Obrazec št. 5: VZOREC POGODBE

Obrazec št. 6: IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Obrazec št. 7a: MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC

Obrazec št. 7b: MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC

- Naročnik

To naročilo izvaja ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik).

- Povabilo

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike:

- ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje,

- pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter

- izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročila,

da pripravijo in predložijo svojo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- Oznaka in predmet javnega naročila

Vrsta: blago

Oznaka:  JN 10/2024

Predmet: Nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let.

Sklopi:	Naročilo NI razdeljeno na sklope

Predmet javnega naročila je nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij določenih v 10. poglavju Razpisne dokumentacije.

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim gospodarskim subjektom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Naročila ni mogoče podaljšati.

| Faza postopka | Datum |
| --- | --- |
| Rok za postavitev vprašanj | 8. 7. 2024 do 14. ure |
| Rok za predložitev ponudb | 17. 7. 2024 ob 10. uri |
| Odpiranje ponudb | 17. 7. 2024 ob 12. uri |

- Način oddaje javnega naročila

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljevanju ZJN-3) se izvede odprti postopek.

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro in oddal naročilo najugodnejšemu ponudniku, za katerega naročnik zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v točki 9. teh navodil. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane.

Če naročnik ne bo prejel nobene ponudbe, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz te razpisne dokumentacije, si naročnik pridružuje pravico do ponovitve razpisa oziroma, da izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z določili 46. člena ZJN-3.

- Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 17. 7. 2024 do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- Čas in kraj odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 7. 2024 in se bo začelo ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

- Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- Temeljna pravila za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

  - Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

V primeru težav pri dostopu do razpisne dokumentacije naj ponudnik postavi vprašanje na portalu javnih naročil ali kontaktira službo za javna naročila Zdravstvenega doma Velenje, Martina Borovnik, el. pošta: martina.borovnik@zd-velenje.si ali tel. 03 89 95 417.

Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

  - Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 8. 7. 2024 do 14. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- Ugotavljanje sposobnosti

  - Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 9.1.1 do 9.1.3 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 9.1.2 in 9.1.3 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 12.3.1 (Skupna ponudba) in 12.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

    - Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni v delu:

  - »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«), za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

  - »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v Obrazcu št. 1: Prijava.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  v delu »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  v delu »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  v delu »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v Obrazcu št. 1: Prijava.

- Naročnik lahko izključi gospodarski subjekt, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  v delu III.C.

- Naročnik lahko izključi gospodarski subjekt, če lahko z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  v delu III.C.

- Naročnik lahko izključi gospodarski subjekt, če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati ESPD izjavo.

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD izjavo ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe javnega naročila. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD izjave.

Razloge za izključitev bo naročnik preveril iz obrazca ESPD. Razloge za izključitev za tuje ponudnike bo naročnik preveril iz baze e-certis.

    - Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILO:

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

    - Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti

- Ponudnik mora zagotoviti: - Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji, in mora imeti vse potrebne certifikate. Skladna mora biti z IVD regulativo v EU. Blago po ponudbi mora biti novo. - Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca in/ali ponudnika ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev), slednje je potrebno ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap. št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila.

DOKAZILO:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

- Izpolnjen Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika s prilogami.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi tehnično dokumentacijo proizvajalca (prospektni material, katalogi, tehnični opis…) v slovenskem  jeziku oz. potrdilo o skladnosti, kar potrjuje, da blago izpolnjuje zahteve ter natančen načrt in opis v slovenskem jeziku. Dokumentacija se priloži k Obrazcu št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika. Dokumentacija mora vsebovati dokazila za vse postavke iz naročnikovih zahtev.

- Za popolnost ponudbe mora ponudnik izkazati, da je v obdobju zadnjih treh (3) letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedel inštalacijo vsaj enega (1) biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo v Sloveniji ali EU in je ta sistem v rutini delujoč analitski sistem, ki ga ponudnik nudi na razpisu, in zanj zagotavlja vzdrževanje in redno dobavo reagentov in potrošnega materiala.

DOKAZILO:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni  na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

- Izpolnjen Obrazec št. 3: Reference

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (navedbe preveri neposredno pri referenčnem naročniku).

- Tehnična specifikacija – Nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let.

Predmet javnega naročila je nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let.

  - Tehnične zahteve

Za dokazovanje ustreznosti tehničnih zahtev je potrebno priložiti originalna dokazila, kot so: brošure proizvajalca, navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje in podobno. Lastna izjava proizvajalca in/ali ponudnika ni ustrezno dokazilo izpolnjevanja tehničnih zahtev. Na obrazcu št. 2: »Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika« je potrebno jasno in nedvoumno navesti v katerih dokazilih se navedeni pogoj nahaja, v samih priloženih dokazilih pa jasno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zaporedno številko, ki izhaja iz opisa predmeta naročila.

- Analitski sistem

  - Popolnoma avtomatiziran nov analitski sistem, ki povezuje biokemijsko, ISE (ion selektivne elektrode) in imunokemijsko enoto v enoten analitski sistem, ki ga je mogoče upravljati preko ene kontrolne postaje. Možnost nadgradnje analitskega sistema z dodatnim modulom za biokemijo in imunokemijo ter možnostjo povezave s pred in post analitiko.

  - Tloris analitskega sistema skupaj s servisnim prostorom in prostorom predvidenim za operaterja ne sme presegati dolžine 6,0 m in širine 3,0 m. Kot dokazilo je potrebno priložiti sliko postavitve analitskega sistema z merami.

  - Analitski sistem, reagenti, kontrole kakovosti in kalibratorji morajo imeti CE in IVDD ali IVDR oznako.

  - Analitski sistem mora omogočati izvajanje vseh naštetih preiskav, navedenih v tabelah Reagenti za biokemijo in ISE ter Reagenti za imunokemijo v excelovem dokumentu »Obrazec_Seznam materiala«.

  - Analitski sistem mora omogočati mrežni priklop na LIS.

  - Analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vzorcev, ki omogoča neprekinjeno dodajanje in zbiranje vzorcev na enem mestu. Omogočeno mora biti tudi dodajanje STAT vzorcev.

  - Analitski sistem mora omogočati uporabo različnih velikosti epruvet za vzorce s premerom 13 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 500 µl vzorca, s premerom 16 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 1000 µl vzorca in vsebnikov za vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 100 µl vzorca ter vsebnikov za pediatrične vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 50 µl vzorca. V ponudbi mora biti vključenih 39.000 vsebnikov (1-3ml) in 8.000 vsebnikov (manj kot 1ml).

  - Analitski sistem mora omogočati identifikacijo vzorcev, reagentov, kalibratorjev in kontrol preko RFID ali črtne kode.

  - Analitski sistem mora na podlagi vsaj 5-tedenske dnevne povprečne porabe reagentov določiti količino in pripraviti seznam reagentov, ki so potrebni za nadaljnjo 24-urno nemoteno delovanje analitskega sistema brez posredovanja uporabnika.

  - Analitski sistem mora opozarjati na potrebo po menjavi katerekoli komponente (reagenti, diluenti in potrošni material) potrebne za analizo vzorcev.

Analitski sistem mora po odprtju reagenta na samem analitskem sistemu spremljati število testov do konca porabe reagenta, lot reagenta in rok uporabe reagenta.

  - Analitski sistem mora omogočati avtomatsko pripravo seznama testov, ki kalibracijo potrebujejo.

  - Analitski sistem mora na biokemijskem (brez ISE modula) in imunokemijskem modulu omogočati kontinuirano dodajanje reagentov za preiskave med delovanjem brez ustavljanja sistema.

  - Obstojnost reagentov za preiskave, tudi ISE (ne velja za sistemske reagente) po odprtju na biokemijskem delu analitskega sistema mora biti vsaj 28 dni (4 tedne); na imunokemijskem delu pa vsaj 112 dni (16 tednov) in ne krajša kot 77 dni (11 tednov).

  - Analitski sistem mora omogočati povezavo s programsko opremo, ki je namenjena za upravljanje s podatki, kot so:

- vzorci preiskovanca

- validacija rezultatov

- kontrole kakovosti (spremljanje vrednosti na vsaj dveh nivojih, Levey-Jennings graf, srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti).

- rezultati preiskav

- informacije o shranjenih vzorcih

- pravila, določena s strani uporabnika

- obvestila s kateregakoli dela analitskega sistema

- reagenti in kalibratorji

- čas od sprejema vzorca do rezultata (TAT – Turnaround Time)

  - Analitski sistem mora omogočati povezavo z obstoječo programsko opremo (TIQCon), ki omogoča prenos rezultatov dnevne kontrole kakovosti v programsko opremo za medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. ˝peer group˝ primerjalno skupino.

  - Analitski sistem mora omogočati avtomatsko nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol kakovosti neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov).

  - Celokupni čas dnevnega vzdrževanja uporabnika na analitskem sistemu ne sme presegati 10 min. Rutinska opravila kot so: shranjevanje podatkov rezultatov preiskav, pregled stanja fotometrične žarnice, sistemsko spiranje, spiranje vzorčne igle, shranjevanje sistemskih podatkov se morajo opraviti avtomatsko. Analitski sistem mora omogočati nastavitev časa za avtomatski zagon sistema brez posega uporabnika, ob zagonu se morajo vzdrževalna izbrana opravila izvesti avtomatsko.

  - Analitski sistem mora omogočati zavarovan oddaljeni dostop za servisne potrebe.

  - Ponudnik mora preko spleta z uporabo uporabniškega imena in gesla zagotoviti:

- dostop in pregled vseh zabeleženih zahtev za podporo,

- ustvarjanje novih zahtev za servisno /aplikativno podporo, vezanih na serijsko številko analizatorja,

- spremljanje stanja posamezne zahteve,

- arhiviranje delovnih nalogov in njihov izpis v digitalni obliki.

  - Ponudnik mora zagotoviti storitev, ki omogoča časovno neomejen (24/7) dostop do navodil za uporabo, varnostnih listov, dokumentov s tarčnimi vrednostmi, dokumentov o sledljivosti, dokumentov o CE skladnosti reagentov.

  - Analitski sistem mora omogočati shranjevanje podatkov na zunanjo enoto (USB ključ ali disk, ne: CD/DVD, disketa).

  - Rezultati preiskovancev, ki se avtomatsko shranjujejo izven analitskega sistema, morajo biti sledljivi po lotih reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev.

  - Analitski sistem mora omogočiti uporabo laserskega tiskalnika za tiskanje izvidov preiskovancev in kontrol kakovosti na trajen (ne termo) papir. Izvid iz analitskega sistema mora vsebovati: ime in priimek preiskovanca, datum in čas analize, rezultate analize z ustreznimi enotami. Kot dokazilo lahko priložite tudi izpis iz analitskega sistema.

  - Tekoči odpad mora biti speljan direktno v odtok. V roku 3 mesecev po postavitvi analitskega sistema se izvede analiza tekočega odpada, ki  jo opravi laboratorij NLZOH na stroške ponudnika.

  - Ponudnik mora zagotoviti dodatni monitor z diagonalo vsaj 60 cm, dodatni monitor z diagonalo vsaj 164 cm za nadzor analitskih sistemov in LIS-a in vsaj dva USB ključka kapacitete 512 GB.

- Biokemijska in ISE (ion selektivne elektrode) enota

  - Mora omogočati vsaj 900 fotometričnih testov in vsaj analizo 250 vzorcev za določanje elektrolitov na uro.

  - Mora imeti na voljo vsaj 50 prostih mest za reagente, ki omogočajo sočasno izvedbo vsaj 30 različnih testov.

  - Mora omogočati preiskave iz plazme (Li-heparin), urina in polne krvi pri HbA1c. Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi).

  - Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave v plazmi ne sme presegati 100 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata.

  - Mora imeti merilne kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto.

  - Mora omogočati brezkontaktno mešanje reakcijske mešanice vzorca v kivetah. Omogočati mora dodatno pipeto za določanje glikiranega hemoglobina.

  - Mora imeti možnost samodejnega prilagajanja kalibracijske krivulje tovarniški kalibracijski krivulji brez potrebe po uporabi kalibratorja.

  - Mora omogočati vpogled v potek reakcij.

  - Mora pri vzorcu v primeru zaznavanja strdka, avtomatsko sprati pipeto za vzorce.

Mora omogočati zaznavanje nivoja tekočine in zaznavanje prisotnosti pene.

  - Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja). Samo obračanje zaprtega vsebnika reagenta se ne šteje kot ročna priprava reagenta.

  - Mora omogočati pri vsakem vzorcu merjenje serumskega HIL indeksa (hemoliza, ikteričnost in lipemija).

  - Ponudnik naj pri izračunu potrebnega materiala za določanje HIL-a upošteva 275.000 vzorcev v 7-ih letih, pri določanju ISE (elektrolitov) naj upošteva 140.000 vzorcev v 7-ih letih.

  - Metoda za določanje koncentracije

- P - AST in P - ALT mora biti IFCC (UV) s PP,

- P, U - Kreatinin mora biti encimatska,

- HbA1c mora omogočati določanje direktno iz polne krvi,

- U – Albumini mora biti imunoturbidimetrična,

- P - CRP mora omogočati tudi določanje iz EDTA plazme,

- P – Troponin mora biti visoko občutljiva (»high sensitive«).

- Imunokemijska enota

- Princip detekcije: elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca.

- Mora omogočati vsaj 300 testov na uro.

- Mora imeti na voljo vsaj 30 prostih mest za reagente, ki omogočajo sočasno izvedbo vsaj 15 različnih testov.

- Mora omogočati preiskave iz plazme (Li-heparin). Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi).

- Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave v plazmi ne sme presegati 250 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata.

- Mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo.

- Mora uporabljati največ 2-točkovno kalibracijo.

- Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja).

- Metoda za določitev koncentracije TSH mora imeti spodnjo mejo detekcije (LoD) manj ali enako 0,008 mIU/L in funkcionalno občutljivost (LoQ) manj ali enako 0,02 mIU/L.

  - Splošne zahteve

Ponudnik mora izpolnjevati tudi naslednje splošne zahteve naročnika. Za izpolnjevanje splošnih zahtev ponudnik za točke, kjer ni posebej določeno dokazilo, priloži lastno izjavo, s katero potrjuje izpolnjevanje zahtev.

- Ponudnik mora v okviru ponudbene vrednosti zagotavljati šolanje in izdati potrdilo o usposobljenosti za delo na analitskem sistemu za zaposlene v laboratoriju.

- Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analitskega sistema v 90 dneh od datuma veljavnosti (podpisa) pogodbe.

- Ponudnik mora preveriti transportne poti in zagotoviti nemoten dostop do laboratorija za postavitev analitskega sistema.

- Ponudnik mora pripraviti načrt za izvedbo vseh potrebnih priključkov za: električno energijo, vodo, demineralizirano vodo, odtoke, mrežno povezavo, LIS in morebitne druge priključke.

- V ponudbeno vrednost mora biti vključen ves potrebni material (reagenti, kalibratorji, kontrole, sistemski reagenti, čistilne raztopine) za zagon ob postavitvi analitskega sistema in verifikacijo metod (100 določitev na preiskavo).

- Ponudnik mora v okviru ponudbene vrednosti zagotoviti priklop analitskega sistema na obstoječi LIS (Kobis).

- Ponudnik mora ob postavitvi analitskega sistema priskrbeti kratka navodila za delo in redno vzdrževanje analitskega sistema v slovenskem jeziku.

- Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema nova in nerabljena ter da bo ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije.

- Izbrani ponudnik mora pripraviti načrt vseh potrebnih del za začasno delovanje obstoječega analitskega sistema v obdobju inštalacijskih del in postavitve novega analitskega sistema ter v obdobju verifikacije nove opreme in šolanju osebja.

- Ponudnik mora poskrbeti za prestavitev, demontažo, odvoz in ustrezno uničenje obstoječega analitskega sistema cobas 6000 (cobas c 501 in cobas e 601 – Roche) na lastne stroške in kasneje predložiti dokazilo o uničenju analizatorjev.

- Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v 3 delovnih dneh od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev (izjema so kontrole katerih obstojnost mora biti vsaj 12 mesecev). Naročnik dovoljuje največ 4 različne lote posameznega reagenta za preiskave na leto, v 7 letih največ 28 različnih lotov. Ponudnik mora zagotoviti ob dobavah naročenega materiala dobavnico, ki poleg količinskih podatkov vsebuje tudi podatke o lotih in rokih uporabe.

- Ponudnik mora v primeru zamenjave obstoječih reagentov, kalibratorjev, kontrol in ostalega materiala vključno s programsko opremo, brezplačno zagotoviti potreben material/nadgradnje za namen verifikacije. Cena na test/enoto mora ostati nespremenjena.

- Ponudnik mora redno obveščati naročnika o novih metodah in zagotavljati strokovno, aplikativno in servisno (tudi IT) podporo v slovenskem jeziku.

- Ponudnik mora zagotavljati dobavo reagentov, servisno in aplikativno podporo za obdobje trajanja pogodbe.

- Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani osebi za aplikativno in vsaj eno za programsko podporo (IT).

Potrebno je priložiti ustrezen certifikat.

- Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva certificirana serviserja.

Potrebno je priložiti ustrezen certifikat.

- Ponudnik mora zagotoviti redne preventivne servise, ki morajo biti izvedeni v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec.

- Ponudnik mora v primeru okvar analitskega sistema ali težav s programsko opremo odpraviti napake najkasneje v 24 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od 2 ur po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko preko klicnega centra. Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur. Servis mora biti praviloma zagotovljen v Sloveniji.

V kolikor je servisiranje zagotovljeno iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na lastne stroške zagotoviti ponudnik, prav tako mora servis upoštevati enake odzivne čase in odprave napak.

Če se okvara analitskega sistema ne odpravi v 1 delovnem  dnevu, mora ponudnik brezplačno zagotoviti izvedbo preiskav na analizatorju s primerljivimi metodami določanja v dogovoru s ponudnikom.

- Ponudnik mora navesti na obrazcu št. 3: »Reference« vsaj eno referenco v Sloveniji ali EU, kjer je bil v zadnjih treh letih nameščen in je v rutini delujoč analitski sistem, ki ga ponudnik nudi na razpisu, in zanj zagotavlja vzdrževanje in redno dobavo reagentov in potrošnega materiala.

- Na zahtevo naročnika mora ponudnik posredovati informacije in podatke o validaciji metod.

Ponudbeni predračun mora vsebovati cene reagentov za biokemijo in ISE, imunokemijo ter digitalne produkte, pri čemer so v ceno reagentov vključeni vsi stroški (cena aparata, strošek za kalibracije, kontrole, potrošni material za izvajanje preiskav in delovanje analitskega sistema, potrošni material za sistem za vodo, strošek montaže, inštalacije, demonstracije in šolanja uporabnikov, prevozne in špediterske stroške, preizkusov in testiranj ter dovoljenj za obratovanje aparature, vsi stroški rednega in izrednega servisiranja analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo, vsi ostali stroški, ki so potrebni za izvedbo predmetnega posla in varno obratovanje naprave, DDV, dostavo, itd. ter popuste in rabate, prav tako mora ponudbena cena vsebovati stroške prestavitve, demontaže, odvoza in razgradnje obstoječih analizatorjev ter dostavo dokazila).

Število preiskav navedenih v tabelah v excelovem dokumentu »Obrazec_Seznam materiala« je ocena števila testov za preiskave, kalibracije, kontrole, ponovitve in predvideno letno rast za obdobje 7-ih let; ki temelji na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja in je korigirano skladno s predvidenim trendom porasta / upada posameznih vrst preiskav. Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega potrebnega potrošnega materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo. Naročnik dovoljuje največ 10% odstopanje v dejanski porabi vseh potrebnih materialov za izvajanje preiskav glede na ponujeno količino testov  (polletna primerjava porabe). Več kot 10% odstopanje dejanske porabe nad ponudbeno bo naročnik zaračunal ponudniku.

Ponudbena cena reagentov in potrošnega materiala mora biti fiksna za ves čas veljavnosti pogodbe.

- Merila

Merilo pri ocenjevanju ponudb in izbiri ponudnika (ob izpolnjevanju minimalne stopnje sposobnosti, vseh pogojev in zahtev iz razpisa) je ekonomsko najugodnejša ponudba (ponudba, ki v seštevku meril prejme največ točk). Največje možno število točk je 100.

Preračun merila:

Ponudbena vrednost za sklop se preračuna v točke po naslednji formuli: Vrednost = (najnižja ponudbena vrednost brez DDV x 100) ponudnikova vrednost sklopa brez DDV

Če bosta dve ali več ponudb ocenjene z enakim številom točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki je prvi oddal dopustno ponudbo v sistem za elektronsko oddajo ponudb.

- Ponudba

  - Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- izpolnjen obrazec »Predračun«

- izpolnjeno tabelo »Obrazec_Seznam materiala.xlsx«

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- Izpolnjen obrazec 1 »Prijava«

- Izpolnjen obrazec 2 »Izjava o sposobnosti izpolnitve zahtev naročnika«

- Izpolnjen obrazec 3 »Reference«

- V primeru Podizvajalcev izpolnjen obrazec 4 »Podatki in udeležba podizvajalcev«

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Ostale obrazce, ki so priloga razpisne dokumentacije, bo naročnik zahteval od izbranega ponudnika.

K ponudbi ni potrebno predložiti:

- obrazca 5: »Osnutek pogodbe« (ponudnik s podpisom ESPD potrjuje, da sprejema vsebino vzorca pogodbe).

- Obrazca 6: »Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«,

- obrazca 7a ali 7b »Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti« saj ga bo pred podpisom pogodbe naročnik zahteval le od izbranega ponudnika.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

  - Sestavljanje ponudbe

    - Obrazec »Predračun«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti natančno. Ponudnik mora predračunu priložiti tudi izpolnjene tabele v datoteki Obrazec_seznam materiala.xlsx. V kolikor ponudnik v posamezno postavko ne vpiše podatkov, kjer se zahtevajo, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Ponudbeni predračun mora vsebovati cene reagentov za biokemijo in ISE, imunokemijo ter digitalne produkte, pri čemer so v ceno reagentov vključeni vsi stroški (cena aparata, strošek za kalibracije, kontrole, potrošni material za izvajanje preiskav in delovanje analitskega sistema, potrošni material za sistem za vodo, strošek montaže, inštalacije, demonstracije in šolanja uporabnikov, prevozne in špediterske stroške, preizkusov in testiranj ter dovoljenj za obratovanje aparature, vsi stroški rednega in izrednega servisiranja analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo, vsi ostali stroški, ki so potrebni za izvedbo predmetnega posla in varno obratovanje naprave, DDV, dostavo, itd. ter popuste in rabate, prav tako mora ponudbena cena vsebovati stroške prestavitve, demontaže, odvoza in razgradnje obstoječih analizatorjev ter dostavo dokazila).

Število preiskav navedenih v tabelah v excelovem dokumentu »Obrazec_Seznam materiala« je ocena števila testov za preiskave, kalibracije, kontrole, ponovitve in predvideno letno rast za obdobje 7-ih let; ki temelji na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja in je korigirano skladno s predvidenim trendom porasta / upada posameznih vrst preiskav. Navedene količine preiskav in s tem poraba reagentov in vsega potrebnega potrošnega materiala za naročnika niso zavezujoče in lahko odstopajo. Naročnik dovoljuje največ 10% odstopanje v dejanski porabi vseh potrebnih materialov za izvajanje preiskav glede na ponujeno količino testov  (polletna primerjava porabe). Več kot 10% odstopanje dejanske porabe nad ponudbeno bo naročnik zaračunal ponudniku.

Cene v ponudbi in v tabelah morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste, tako da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Morebitni podizvajalec mora k danemu popustu ponudnika dati pisno soglasje ter ga predložiti k ponudbi.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponudbena cena reagentov in potrošnega materiala mora biti fiksna za ves čas veljavnosti pogodbe.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

Izvajalec bo izstavil račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posredovale preko UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačilo se bo opravilo na podlagi izdanega računa. Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na podlago za izstavitev – primopredajni zapisnik oz. zapisnik o odpravi morebitnih pomanjkljivosti ali naročilnico. Rok plačila računa je 30 od datuma prejema računa, pri čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne.

Račun se izstavi na podlagi prevzemnega zapisnika, podpisanega s strani naročnika pooblaščene osebe za prevzem predmeta javnega naročila.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu izvajalca, računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil.

    - Obrazec »ESPD« -  za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

OPOZORILO: Predložitev ESPD za vse sodelujoče gospodarske subjekte je obvezna.

    - Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti finančna zavarovanja.

Finančna zavarovanja morajo biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv, izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Predložena finančna zavarovanja ne smejo vsebinsko odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko ali zavarovalno družbo.

      - Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.

      - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Instrument zavarovanja:

- 2 lastni (bianco) menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice (menici morata biti predloženi v originalu) ali

- bančna garancija ali

- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Čas veljavnosti: 30 dni od poteka roka izvedbe vseh pogodbenih obveznosti.

Zahtevana dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom Obrazca št. 1: Ponudba potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih (8) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo 30 dni od poteka roka izvedbe vseh pogodbenih obveznosti.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec dobave ne opravi v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije, tehničnimi specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je del dokumentacije.

      - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Naročnik ne zahteva zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

    - Drugi obrazci oz. priloge

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži Obrazec št. 1: Prijava v razdelek »Izjava – ponudnik«, za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa naloži obrazec št. 3 »Podatki in udeležba podizvajalcev« v razdelek »Izjava – ostali sodelujoči«.

Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah oziroma tehničnih zahtevah, ki so sestavni del te dokumentacije. Ponudnik s podpisom Obrazca št. 2:  – Sposobnost izpolnitve zahtev naročnika potrjuje, da ponujeni predmet javnega naročila ustreza vsem minimalnim tehničnim zahtevam naročnika.

  - Druga določila za pripravo ponudbe

    - Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 9.1. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

Pogoje, določene v točkah 9.1 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi (v oddelku A Dela II ESPD). Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno, za katere sklope je podana skupna ponudba, in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo za posamezen sklop.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 9.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 9.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

    - Ponudnik s sedežem v tuji državi

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v Obrazcu št. 1: Prijava, v Podatkih o ponudniku navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s četrtim odstavkom 89. člena ZUP.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

    - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

    - Jezik ponudbe

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v enem od uradnih jezikov Evropske unije. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi veljavnega 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

    - Zaupnost ponudbe

Naročnik se v postopku oddaje naročila kot poslovno skrivnost zavezuje varovati vse  podatke  iz ponudbe, ki jih je ponudnik označil kot takšne v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19).

Naročnik opozarja ponudnike, da so skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Ti podatki ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke.

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

    - Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj ponudbo« odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni po datumu določenem za odpiranje ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

    - Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoki takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

- Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- Odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- Pogodba

Pogodbo bo podpisal asist. mag. Janez Kramar, direktor zavoda.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku 8 dni od prejema poziva, posredovati  Obrazec št. 6: »Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika« s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

- Pravno varstvo

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

asist. mag. Janez KRAMAR

direktor

Predračun

# PREDRAČUN

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 10/2024 |
| Predmet javnega naročila | Nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let. |

Ponudba številka: ________________________________________________________

| NAZIV PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |

Tip in naziv ponujenega analitskega sistema: ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Proizvajalec analitskega sistema:_____________________________________________________

Na osnovi javnega naročila »Nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let« dajemo ponudbo, kot sledi:

- Ponudbena cena z DDV v EUR:

| NAZIV | Pozicija na Obrazec_Seštevek materiala.xlsx | VREDNOST BREZ DDV | ZNESEK DDV | VREDNOST Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reagenti za biokemijo in ISE | Seštevek A |  |  |  |
| Reagenti za imunokemijo | Seštevek B |  |  |  |
| Digitalni produkti | Seštevek E |  |  |  |
| PONUDBENA CENA |  |  |  |  |

Ponudnik mora predračunu priložiti tudi izpolnjene tabele v datoteki Obrazec_seznam materiala.xlsx.

- Veljavnost ponudbe je najmanj 90 dni šteto od dneva za javno odpiranje ponudb.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.

Kraj in datum:    					Naziv: ________________________________

_______________________________

(Ime in priimek ter podpis)

(žig)

Obrazec št. 1: Prijava

PRIJAVA

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 10/2024 |
| Predmet javnega naročila | Nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let. |

Ponudba številka :  _____________________

- Podatki o ponudniku (izpolni in podpiše ponudnik, ki nastopa samostojno v svojem imenu)

| PONUDNIK (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Št. TRR z navedbo banke |  |
| Zakoniti zastopnik (ime, priimek in funkcija) |  |
| Pooblaščenec * (ime, priimek in funkcija) |  |

* Če ponudbo podpiše pooblaščenec, je potrebno vnesti podatke o pooblaščencu in ponudbi priložiti originalno pooblastilo.

Ponudnik nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor)	☐ NE			☐ DA

Ponudnik je MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES)						☐ NE			☐ DA

- Kontaktni podatki ponudnika

| Kontaktna oseba (ime in priimek) |  |
| --- | --- |
| Organizacija in sedež |  |
| Elektronski naslov |  |
| Telefon |  |

Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane kontaktne podatke. Šteje se, da je bilo kakršnokoli sporočilo v zvezi z zadevnim javnim naročilom pravilno naslovljeno na ponudnika, če je bilo poslano na kateregakoli od zgoraj vpisanih kontaktnih podatkov.

- Partnerji v primeru skupnega nastopa (v primeru skupnega nastopa izpolni in podpiše vodilni ponudnik v imenu vseh udeležencev - partnerjev)

| PONUDNIK (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Št. TRR z navedbo banke |  |
| Vodilni partner (firma, naslov in država vodilnega partnerja) |  |
| Zakoniti zastopnik (ime, priimek in funkcija) |  |
| Pooblaščenec * (ime, priimek in funkcija) |  |

Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor)	☐ NE			☐ DA

| PARTNER (naziv in naslov) |  |
| --- | --- |
| ID številka za DDV |  |
| Matična številka |  |
| Št. TRR z navedbo banke |  |
| Zakoniti zastopnik (ime, priimek in funkcija) |  |
| Pooblaščenec * (ime, priimek in funkcija) |  |

Partner nastopa s podizvajalci (izberite ustrezen odgovor)	☐ NE			☐ DA

- Nastopanje s podizvajalci

Ponudnik oz. udeleženec v skupnem poslu, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti izpolnjen in podpisan Obrazec št. 3: Podatki in udeležba podizvajalcev, v katerega mora navesti vse zahtevane podatke in ESPD obrazec podizvajalca.

Ponudniku oz. udeležencu v skupnem poslu, ki nastopa brez podizvajalcev, ni potrebno predložiti obrazca »Podatki o podizvajalcih« in ESPD obrazca podizvajalcev.

- Pooblaščenec za vročitve (za ponudnika s sedežem v drugi državi)

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca (ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

| Naziv pooblaščenca za vročanje: |  |
| --- | --- |
| Naslov pooblaščenca za vročanje: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| Telefax: |  |

- Veljavnost ponudbe

Ta ponudba velja do vključno dne _________________ (najmanj 90 dni od datuma oddaje ponudbe).

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni z izvedbo naročila pričeti takoj po podpisu pogodbe in jih izvajati v času trajanja pogodbe/okvirnega sporazuma.

- Podatki o plačilu

Ponudnik izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje preko UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačilo se opravi na podlagi izdanega računa. Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na podlago za izstavitev. Rok plačila računa je 30. dan od datuma prejema računa, pri čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne. Račun sestavi izvajalec in ga predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.

- Popravni mehanizem

V primeru, da ste na obrazcu ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1) označili z DA in uveljavljate popravni mehanizem, navedite kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev:

Če popravnega mehanizma ne uveljavljate, pustite polje prazno.

- Izjave in zaveze

Izjavljamo, da smo kot ponudnik seznanjeni z določili razpisne dokumentacije (pri čemer so sestavni del razpisne dokumentacije tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila) v celoti soglašamo ter jih v celoti sprejemamo. Ponudbo smo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, da ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe in sodelovanjem v javnem naročilu ter da v nobenem primeru, niti v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila, ponudniku ne bodo povrnjeni nobeni stroški. S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto in potrjujemo veljavnost naše ponudbe do roka, navedenega v tem obrazcu.

Strinjamo se z določili navedenimi v pogodbi, ki je priloga razpisne dokumentacije za javno naročilo.

Izjavljamo, da bomo naročniku po morebitni sklenitvi pogodbe izdali finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (s prilogami) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika v primeru sklenitve pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali izpolnjen Obrazec št. 6: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Kraj in datum:    					Naziv:

________________________________

_______________________________														         							(Ime in priimek ter podpis)

(žig)

Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika

IZJAVA – SPOSOBNOST IZPOLNITVE ZAHTEV NAROČNIKA

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 10/2024 |
| Predmet javnega naročila | Nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let. |

Naziv ponudnika: __________________________________________________________________

Podpisani ponudnik zagotavlja, da izpolnjuje naročnikove zahteve v vseh navedenih točkah in navaja dokazila za svoje izjave v priloženi tabeli in navedena dokazila tudi prilaga ponudbi.

| - TEHNIČNE ZAHTEVE Za dokazovanje ustreznosti tehničnih zahtev je potrebno priložiti originalna dokazila, kot so: brošure proizvajalca, navodila za uporabo, navodila za vzdrževanje in podobno. Lastna izjava proizvajalca in/ali ponudnika ni ustrezno dokazilo izpolnjevanja tehničnih zahtev. Potrebno je jasno in nedvoumno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zaporedno številko, ki izhaja iz opisa predmeta naročila. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap.št.: | Analitski sistem | Dokazilo v ponudbi iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahteve (oznaka/naziv dokumenta, stran in alineja - v dokumentu ponudnik jasno označi) |
|  | Popolnoma avtomatiziran nov analitski sistem, ki povezuje biokemijsko, ISE (ion selektivne elektrode) in imunokemijsko enoto v enoten analitski sistem, ki ga je mogoče upravljati preko ene kontrolne postaje. Možnost nadgradnje analitskega sistema z dodatnim modulom za biokemijo in imunokemijo ter možnostjo povezave s pred in post analitiko. |  |
|  | Tloris analitskega sistema skupaj s servisnim prostorom in prostorom predvidenim za operaterja ne sme presegati dolžine 6,0 m in širine 3,0 m. Kot dokazilo je potrebno priložiti sliko postavitve analitskega sistema z merami. |  |
|  | Analitski sistem, reagenti, kontrole kakovosti in kalibratorji morajo imeti CE in IVDD ali IVDR oznako. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati izvajanje vseh naštetih preiskav, navedenih v tabelah Reagenti za biokemijo in ISE ter Reagenti za imunokemijo v excelovem dokumentu »Obrazec_Seznam materiala«. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati mrežni priklop na LIS. |  |
|  | Analitski sistem mora imeti skupno mesto za vstavljanje vzorcev, ki omogoča neprekinjeno dodajanje in zbiranje vzorcev na enem mestu. Omogočeno mora biti tudi dodajanje STAT vzorcev. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati uporabo različnih velikosti epruvet za vzorce s premerom 13 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 500 µl vzorca, s premerom 16 mm in višino 75 mm ali 100 mm z mrtvim volumnom ne več kot 1000 µl vzorca in vsebnikov za vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 100 µl vzorca ter vsebnikov za pediatrične vzorce z mrtvim volumnom ne več kot 50 µl vzorca. V ponudbi mora biti vključenih 39.000 vsebnikov (1-3ml) in 8.000 vsebnikov (manj kot 1ml). |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati identifikacijo vzorcev, reagentov, kalibratorjev in kontrol preko RFID ali črtne kode. |  |
|  | Analitski sistem mora na podlagi vsaj 5-tedenske dnevne povprečne porabe reagentov določiti količino in pripraviti seznam reagentov, ki so potrebni za nadaljnjo 24-urno nemoteno delovanje analitskega sistema brez posredovanja uporabnika. |  |
|  | Analitski sistem mora opozarjati na potrebo po menjavi katerekoli komponente (reagenti, diluenti in potrošni material) potrebne za analizo vzorcev. Analitski sistem mora po odprtju reagenta na samem analitskem sistemu spremljati število testov do konca porabe reagenta, lot reagenta in rok uporabe reagenta. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko pripravo seznama testov, ki kalibracijo potrebujejo. |  |
|  | Analitski sistem mora na biokemijskem (brez ISE modula) in imunokemijskem modulu omogočati kontinuirano dodajanje reagentov za preiskave med delovanjem brez ustavljanja sistema. |  |
|  | Obstojnost reagentov za preiskave, tudi ISE (ne velja za sistemske reagente) po odprtju na biokemijskem delu analitskega sistema mora biti vsaj 28 dni (4 tedne); na imunokemijskem delu pa vsaj 112 dni (16 tednov) in ne krajša kot 77 dni (11 tednov). |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati povezavo s programsko opremo, ki je namenjena za upravljanje s podatki, kot so: - vzorci preiskovanca - validacija rezultatov - kontrole kakovosti (spremljanje vrednosti na vsaj dveh nivojih, Levey-Jennings graf, srednja vrednost, standardna deviacija, koeficient variabilnosti). - rezultati preiskav - informacije o shranjenih vzorcih - pravila, določena s strani uporabnika - obvestila s kateregakoli dela analitskega sistema - reagenti in kalibratorji - čas od sprejema vzorca do rezultata (TAT – Turnaround Time) |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati povezavo z obstoječo programsko opremo (TIQCon), ki omogoča prenos rezultatov dnevne kontrole kakovosti v programsko opremo za medlaboratorijsko primerjavo kontrole kakovosti s t.i. ˝peer group˝ primerjalno skupino. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati avtomatsko nalaganje aplikacij reagentov, vrednosti različnih lotov kalibratorjev in vrednosti različnih lotov kontrol kakovosti neposredno s spletnega omrežja (brez uporabe zunanjih enot za shranjevanje in prenašanje podatkov). |  |
|  | Celokupni čas dnevnega vzdrževanja uporabnika na analitskem sistemu ne sme presegati 10 min. Rutinska opravila kot so: shranjevanje podatkov rezultatov preiskav, pregled stanja fotometrične žarnice, sistemsko spiranje, spiranje vzorčne igle, shranjevanje sistemskih podatkov se morajo opraviti avtomatsko. Analitski sistem mora omogočati nastavitev časa za avtomatski zagon sistema brez posega uporabnika, ob zagonu se morajo vzdrževalna izbrana opravila izvesti avtomatsko. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati zavarovan oddaljeni dostop za servisne potrebe. |  |
|  | Ponudnik mora preko spleta z uporabo uporabniškega imena in gesla zagotoviti: - dostop in pregled vseh zabeleženih zahtev za podporo, - ustvarjanje novih zahtev za servisno /aplikativno podporo, vezanih na serijsko številko analizatorja, - spremljanje stanja posamezne zahteve, - arhiviranje delovnih nalogov in njihov izpis v digitalni obliki. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti storitev, ki omogoča časovno neomejen (24/7) dostop do navodil za uporabo, varnostnih listov, dokumentov s tarčnimi vrednostmi, dokumentov o sledljivosti, dokumentov o CE skladnosti reagentov. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočati shranjevanje podatkov na zunanjo enoto (USB ključ ali disk, ne: CD/DVD, disketa). |  |
|  | Rezultati preiskovancev, ki se avtomatsko shranjujejo izven analitskega sistema, morajo biti sledljivi po lotih reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev. |  |
|  | Analitski sistem mora omogočiti uporabo laserskega tiskalnika za tiskanje izvidov preiskovancev in kontrol kakovosti na trajen (ne termo) papir. Izvid iz analitskega sistema mora vsebovati: ime in priimek preiskovanca, datum in čas analize, rezultate analize z ustreznimi enotami. Kot dokazilo lahko priložite tudi izpis iz analitskega sistema. |  |
|  | Tekoči odpad mora biti speljan direktno v odtok. V roku 3 mesecev po postavitvi analitskega sistema se izvede analiza tekočega odpada, ki jo opravi laboratorij NLZOH na stroške ponudnika. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti dodatni monitor z diagonalo vsaj 60 cm, dodatni monitor z diagonalo vsaj 164 cm za nadzor analitskih sistemov in LIS-a in vsaj dva USB ključka kapacitete 512 GB. |  |
|  | Biokemijska in ISE (ion selektivne elektrode) enota |  |
|  | Mora omogočati vsaj 900 fotometričnih testov in vsaj analizo 250 vzorcev za določanje elektrolitov na uro. |  |
|  | Mora imeti na voljo vsaj 50 prostih mest za reagente, ki omogočajo sočasno izvedbo vsaj 30 različnih testov. |  |
|  | Mora omogočati preiskave iz plazme (Li-heparin), urina in polne krvi pri HbA1c. Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi). |  |
|  | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave v plazmi ne sme presegati 100 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata. |  |
|  | Mora imeti merilne kivete za večkratno uporabo z lastno pralno enoto. |  |
|  | Mora omogočati brezkontaktno mešanje reakcijske mešanice vzorca v kivetah. Omogočati mora dodatno pipeto za določanje glikiranega hemoglobina. |  |
|  | Mora imeti možnost samodejnega prilagajanja kalibracijske krivulje tovarniški kalibracijski krivulji brez potrebe po uporabi kalibratorja. |  |
|  | Mora omogočati vpogled v potek reakcij. |  |
|  | Mora pri vzorcu v primeru zaznavanja strdka, avtomatsko sprati pipeto za vzorce. Mora omogočati zaznavanje nivoja tekočine in zaznavanje prisotnosti pene. |  |
|  | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja). Samo obračanje zaprtega vsebnika reagenta se ne šteje kot ročna priprava reagenta. |  |
|  | Mora omogočati pri vsakem vzorcu merjenje serumskega HIL indeksa (hemoliza, ikteričnost in lipemija). Ponudnik naj pri izračunu potrebnega materiala za določanje HIL-a upošteva 275.000 vzorcev v 7-ih letih, pri določanju ISE (elektrolitov) naj upošteva 140.000 vzorcev v 7-ih letih. |  |
|  | Metoda za določanje koncentracije - P - AST in P - ALT mora biti IFCC (UV) s PP, - P, U - Kreatinin mora biti encimatska, - HbA1c mora omogočati določanje direktno iz polne krvi, - U – Albumini mora biti imunoturbidimetrična, - P - CRP mora omogočati tudi določanje iz EDTA plazme, - P – Troponin mora biti visoko občutljiva (»high sensitive«). |  |
|  | Imunokemijska enota |  |
|  | Princip detekcije: elektrokemiluminiscenca ali kemiluminiscenca. |  |
|  | Mora omogočati vsaj 300 testov na uro. |  |
|  | Mora imeti na voljo vsaj 30 prostih mest za reagente, ki omogočajo sočasno izvedbo vsaj 15 različnih testov. |  |
|  | Mora omogočati preiskave iz plazme (Li-heparin). Priložite originalna proizvajalčeva navodila za uporabo (spremni listi). |  |
|  | Absolutni volumen vzorca potreben za vse preiskave v plazmi ne sme presegati 250 µL. Mrtvi volumen in dodatni (dummy) volumen pri pipetiranju se ne upoštevata. |  |
|  | Mora omogočati popolno zaščito pred navzkrižno kontaminacijo med vzorci (carry over) z uporabo pipetnih nastavkov in reakcijskih posodic za enkratno uporabo. |  |
|  | Mora uporabljati največ 2-točkovno kalibracijo. |  |
|  | Reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne priprave, brez čakanja, brez predhodnega odpiranja). |  |
|  | Metoda za določitev koncentracije TSH mora imeti spodnjo mejo detekcije (LoD) manj ali enako 0,008 mIU/L in funkcionalno občutljivost (LoQ) manj ali enako 0,02 mIU/L. |  |
| - SPLOŠNE ZAHTEVE Za izpolnjevanje splošnih zahtev ponudnik za točke, kjer ni posebej določeno dokazilo, priloži lastno izjavo, s katero potrjuje izpolnjevanje zahtev. |  |  |
|  |  | IZJAVA |
|  | Ponudnik mora v okviru ponudbene vrednosti zagotavljati šolanje in izdati potrdilo o usposobljenosti za delo na analitskem sistemu za zaposlene v laboratoriju. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo in zagon ter preizkus delovanja analitskega sistema v 90 dneh od datuma veljavnosti (podpisa) pogodbe. |  |
|  | Ponudnik mora preveriti transportne poti in zagotoviti nemoten dostop do laboratorija za postavitev analitskega sistema. |  |
|  | Ponudnik mora pripraviti načrt za izvedbo vseh potrebnih priključkov za: električno energijo, vodo, demineralizirano vodo, odtoke, mrežno povezavo, LIS in morebitne druge priključke. |  |
|  | V ponudbeno vrednost mora biti vključen ves potrebni material (reagenti, kalibratorji, kontrole, sistemski reagenti, čistilne raztopine) za zagon ob postavitvi analitskega sistema in verifikacijo metod (100 določitev na preiskavo). |  |
|  | Ponudnik mora v okviru ponudbene vrednosti zagotoviti priklop analitskega sistema na obstoječi LIS (Kobis). |  |
|  | Ponudnik mora ob postavitvi analitskega sistema priskrbeti kratka navodila za delo in redno vzdrževanje analitskega sistema v slovenskem jeziku. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema nova in nerabljena ter da bo ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne dokumentacije. |  |
|  | Izbrani ponudnik mora pripraviti načrt vseh potrebnih del za začasno delovanje obstoječega analitskega sistema v obdobju inštalacijskih del in postavitve novega analitskega sistema ter v obdobju verifikacije nove opreme in šolanju osebja. |  |
|  | Ponudnik mora poskrbeti za prestavitev, demontažo, odvoz in ustrezno uničenje obstoječega analitskega sistema cobas 6000 (cobas c 501 in cobas e 601 – Roche) na lastne stroške in kasneje predložiti dokazilo o uničenju analizatorjev. |  |
|  | Ponudnik mora zagotavljati dobavo naročenega materiala v 3 delovnih dneh od prejema pisnega naročila. Rok uporabe naročenega materiala mora biti vsaj 6 mesecev (izjema so kontrole katerih obstojnost mora biti vsaj 12 mesecev). Naročnik dovoljuje največ 4 različne lote posameznega reagenta za preiskave na leto, v 7 letih največ 28 različnih lotov. Ponudnik mora zagotoviti ob dobavah naročenega materiala dobavnico, ki poleg količinskih podatkov vsebuje tudi podatke o lotih in rokih uporabe. |  |
|  | Ponudnik mora v primeru zamenjave obstoječih reagentov, kalibratorjev, kontrol in ostalega materiala vključno s programsko opremo, brezplačno zagotoviti potreben material/nadgradnje za namen verifikacije. Cena na test/enoto mora ostati nespremenjena. |  |
|  | Ponudnik mora redno obveščati naročnika o novih metodah in zagotavljati strokovno, aplikativno in servisno (tudi IT) podporo v slovenskem jeziku. |  |
|  | Ponudnik mora zagotavljati dobavo reagentov, servisno in aplikativno podporo za obdobje trajanja pogodbe. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti vsaj dve certificirani osebi za aplikativno in vsaj eno za programsko podporo (IT). Potrebno je priložiti ustrezen certifikat. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti vsaj dva certificirana serviserja. Potrebno je priložiti ustrezen certifikat. |  |
|  | Ponudnik mora zagotoviti redne preventivne servise, ki morajo biti izvedeni v časovnih intervalih, ki jih predpisuje proizvajalec. |  |
|  | Ponudnik mora v primeru okvar analitskega sistema ali težav s programsko opremo odpraviti napake najkasneje v 24 urah od prijave. Odzivni čas (povratni klic) serviserja mora biti krajši od 2 ur po prijavi okvare, ki jo naročnik izvede telefonsko preko klicnega centra. Do prihoda serviserja ne sme preteči več kot 8 ur. Servis mora biti praviloma zagotovljen v Sloveniji. V kolikor je servisiranje zagotovljeno iz tujine, bo komunikacija potekala izključno v slovenskem jeziku, kar mora na lastne stroške zagotoviti ponudnik, prav tako mora servis upoštevati enake odzivne čase in odprave napak. Če se okvara analitskega sistema ne odpravi v 1 delovnem dnevu, mora ponudnik brezplačno zagotoviti izvedbo preiskav na analizatorju s primerljivimi metodami določanja v dogovoru s ponudnikom. |  |
|  | Ponudnik mora navesti na obrazcu št. 3: »Reference« vsaj eno referenco v Sloveniji ali EU, kjer je bil v zadnjih treh letih nameščen in je v rutini delujoč analitski sistem, ki ga ponudnik nudi na razpisu, in zanj zagotavlja vzdrževanje in redno dobavo reagentov in potrošnega materiala. |  |
|  | Na zahtevo naročnika mora ponudnik posredovati informacije in podatke o validaciji metod. |  |

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ________________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Priloge (ustrezno navedite):

- brošure proizvajalca in/ali

- navodila za uporabo in/ali

- navodila za vzdrževanje in/ali

- lastna izjava proizvajalca in/ali ponudnika,

- drugo.

Obrazec št. 3: Reference

REFERENCE

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 10/2024 |
| Predmet javnega naročila | Nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let. |

Naziv ponudnika: __________________________________________________________________

1. referenčno delo

| Predmet pogodbe: |  |
| --- | --- |
| Naročnik / referenčna ustanova (naslov, kontaktna oseba ref. ustanove, telefon, e-naslov) |  |
| Datum dobave: |  |
| Vrednost pogodbe brez DDV: |  |
| Tip opreme: - biokemijsko-imunokemijski analitski sistem skupaj s sistemom za vodo |  |

Opomba:
Za popolnost ponudbe mora ponudnik izkazati, da je v obdobju zadnjih treh (3) letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedel inštalacijo vsaj enega (1) biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo v Sloveniji ali EU in je ta sistem v rutini delujoč analitski sistem, ki ga ponudnik nudi na razpisu, in zanj zagotavlja vzdrževanje in redno dobavo reagentov in potrošnega materiala.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (navedbe preveri neposredno pri referenčnem naročniku).

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Obrazec št. 4: Podatki in udeležba podizvajalcev

PODATKI IN UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 10/2024 |
| Predmet javnega naročila | Nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let. |

PODATKI O PODIZVAJALCU (obrazec mora ponudnik izpolniti za vsakega podizvajalca)

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Polno ime oz. naziv podizvajalca |  |
| Sedež oz. naslov podizvajalca |  |
| Zakoniti zastopnik podizvajalca |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca |  |
| ID številka za DDV podizvajalca |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Dela/dobave, ki jih podizvajalec prevzema |  |
| Vrednost del/dobav v € brez DDV |  |
| Delež vrednosti glede na celotno ponudbo |  |
| Kraj izvedbe del/dobav |  |
| Rok izvedbe del/dobav |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem:

- da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo s ponudnikom kot podizvajalec;

- da v celoti sprejemamo razpisne pogoje in zahteve;

- da dajemo pooblastilo, da naročnik iz uradnih evidenc za potrebe tega javnega razpisa pridobi potrebne podatke, ki dokazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev;

- da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja;

- da nismo iz malomarnosti predložili zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

- da bomo naročniku dostavili kopijo pogodbe, ki jo bomo v primeru dodelitve predmetnega naročila ponudniku (izvajalcu) sklenili s ponudnikom, v petih dneh od sklenitve le-te;

- soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe naročnik-ponudnik.

IZJAVA PODIZVAJALCA (izjavo izpolni in podpiše podizvajalec)

V skladu z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika (ustrezno označite):

☐    DA		☐    NE

V primeru zahteve za neposredna plačila soglašamo:

- da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem sodelujemo kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, na podlagi izstavljenega in s strani izvajalca potrjenega računa, ki bo priložen k računu, ki ga bo izvajalec izstavljal naročniku;

- soglašamo z roki in ostalimi plačilnimi pogoji iz pogodbe naročnik-ponudnik.

Priloga: Izpolnjen in podpisan obrazec ESPD podizvajalca

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Opomba:  Izjava se izpolni le, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe

VZOREC POGODBE

ZDRAVSTVENI DOM  VELENJE, Vodnikova 1, 3320 Velenje, ki ga zastopa direktor, asist. mag. Janez KRAMAR,

ID za DDV: SI13920235

Matična številka: 5820456000

Transakcijski račun, št.: SI56 0133 3603 0924 913

(v nadaljevanju: naročnik )

in

___________________________________,
ki ga zastopa ________________________,

ID za DDV:__________________________

Matična številka:______________________

Transakcijski račun (TRR) in naziv banke:________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

POGODBA O

NABAVI REAGENTOV, KALIBRATORJEV, KONTROL IN POTROŠNEGA MATERIALA, VKLJUČNO S POTROŠNIM MATERIALOM ZA SISTEM ZA PRIPRAVO DEMINERALIZIRANE/DEIONIZIRANE VODE (SISTEM ZA VODO) TER PROGRAMSKE OPREME IN LICENC ZA VSE DIGITALNE PRODUKTE Z NAJEMOM IN REDNIM TER IZREDNIM VZDRŽEVANJEM BIOKEMIJSKEGA-IMUNOKEMIJSKEGA ANALITSKEGA SISTEMA SKUPAJ S SISTEMOM ZA VODO ZA OBDOBJE SEDMIH (7) LET

- SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa po  odprtem postopku, objavljenega dne _________ na portalu javnih naročil, št. objave JN00____/2024 in obveščen z odločitvijo o oddaji naročila št. ________ z dne ______________.

Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku dobavljal blago, ki navedeno v odločitvi o oddaji javnega naročila.

Sestavni del pogodbe je razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena dokumentacija izvajalca.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let.

Predmet naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga so okvirne, predstavljajo okvirno naročnikovo potrebo za predvideno obdobje. Pogodba se sklepa za obdobje 7 let.

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja te pogodbe:

- kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval;

- kupoval tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki sodijo v to naročilo, niso pa zajeti v predračunu, če jih bo potreboval.

Za artikle, ki niso navedeni v predračunu veljajo cene po ceniku, ki ga mora izvajalec predložiti na zahtevo naročnika.

- POGODBENA CENA

- člen

Cene v času izvajanja pogodbe ne smejo biti višje od cen na trgu. Cene za posamezne vrste blaga so navedene v tabelah Obrazec_Seznam materiala, ki so priloge in sestavni del te pogodbe.

Pogodbena vrednost za celotno pogodbeno obdobje (84 mesecev) za predmet javnega naročila brez DDV znaša ______________ EUR, DDV znaša ___________, cena z DDV znaša _________________ EUR.

- člen

V ponudbeno ceno so všteti vsi stroški po načelu dostavljeno – razloženo na sedež naročnika. Cene v tabelah Obrazec_Seznam materiala so fiksne za celotno pogodbeno obdobje 7 let.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko izvajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

- člen

V primeru, da izvajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.

- NAROČANJE, PREVZEM IN KVALITETA BLAGA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po predhodnem telefonskem ali elektronskem naročilu, v odzivnem času največ 3 (tri)  dni po prejemu naročila. V primeru, da izvajalec za realizacijo naročila potrebuje več časa, mora o razlogih nemudoma obvestiti naročnika in pridobiti njegovo soglasje.

V nujnih primerih se izvajalec obvezuje blago dostaviti v 24 urah. Če izvajalec naročenega blaga ni zmožen dobaviti v 24. urah mora o tem pisno obvestiti naročnika v roku 2 (dveh) ur po prejemu naročila.

Izvajalec se zavezuje dobaviti celotno količino naročenega blaga in isti lot materiala. Vsi dobavljeni artikli morajo biti pakirani v originalno embalažo, opremljeni z deklaracijami in navodili za uporabo v slovenskem jeziku v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji.

- člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi takoj po prevzemu. O morebitnih količinskih odstopanjih, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, se mora v 8 dneh posredovati prodajalcu pisno reklamacijo.

- člen

Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži oz. spremljajočih dokumentih za vsak artikel posebej. Če naročnik ob prevzemu ugotovi, da blago po kakovosti ne ustreza, ga takoj zavrne in zahteva, da mu na podlagi reklamacijskega zapisnika prodajalec dobavi blago, ki ustreza deklarirani kakovosti. V primeru ugotovljene neustrezne kakovosti, naročnik takega blaga ni dolžan plačati. Kakovostna odstopanja lahko naročnik pisno reklamira v celotnem obdobju roka uporabnosti. Če bo naročnik več kot trikrat ugotovil večje kršitve dobavljenega blaga, preneha njegova zaveza, da bo blago kupoval pri izvajalcu.

Če izvajalec blaga  ne zamenja v roku 24 ur od prejema reklamacije, to lahko stori naročnik na stroške izvajalca.

Rok uporabe blaga ob dobavi ne sme biti krajši od 2/3 celotnega roka uporabe.

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo na svoje stroške v obdobju veljavnosti pogodbe naročnika:

- redno obveščal o novih metodah,

- blago, pri katerem je to potrebno, zagotavljal temperaturno verigo;

- zagotavljal transport materiala v temperaturnih pogojih do naročnika kot so predpisani s strani proizvajalca.

- SERVIS

- člen

Izvajalec je dolžan zagotoviti brezplačno servisno vzdrževanje (preventivni in kurativni servis) opreme za dobo 7 let. Servis se bo zagotavljal v najkrajšem možnem času in z usposobljenim osebjem. Izvajanje servisa ne sme posegati v delovni čas naročnika oz. ne sme povzročiti zastoje pri opravljanju analiz za paciente.

V primeru izrednih servisnih posegov, bo le te izvajalec pričel odpravljati takoj in zaključil v najkrajšem možnem času. V primeru daljšega servisnega posega, bo izvajalec kril morebitne stroške, ki bi naročniku nastali zaradi pošiljanja vzorcev v druge laboratorije.

- IZSTAVITEV RAČUNA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje preko UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Plačilo se opravi na podlagi izdanega računa. Na računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na podlago za izstavitev – dobavnica oz. zapisnik o odpravi morebitnih pomanjkljivosti pri dobavi. Rok plačila računa je 30. dan od datuma prejema računa, pri čemer se za uradni datum prejema računa šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. Rok plačila prične teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan, račun zavrne.

V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.

- SKRBNIKI SPORAZUMA IN KONTAKTNE OSEBE

- člen

Skrbnik okvirnega sporazuma pri naročniku je: Maja Škerjanec, tel. 03 89 95 566, e pošta: maja.skerjanec@zd-velenje.si.

Kontaktni osebi pri naročniku sta:

- Maja Škerjanec, tel. 03 89 95 566, e pošta: maja.skerjanec@zd-velenje.si in

- Suzana Sešel, tel. 03 89 98 479, e pošta: ekonomat@zd-velenje.si ali Valerija Lubej, tel 03 89 98 600, e pošta: valerija.lubej@zd-velenje.si

Skrbnik okvirnega sporazuma  pri izvajalcu je:________________, tel.: _________ e pošta: _________________.

Kontaktna oseba pri izvajalcu je: ___________________, tel.: ______________ e pošta: __________________.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Pogodbo je mogoče prekiniti, v kolikor pride do bistvenega kršenja določil te pogodbe s strani ene ali obeh strank.

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu v pisni obliki. Če izvajalec pri naslednjih dobavah ne bo upošteval upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik odstopi od te pogodbe. O odstopu od pogodbe bo naročnik pisno obvestil izvajalca.

V primeru, da bo izvajalec prenehal izvajati določila tega sporazuma, bo kupec nabavil blago pri drugih dobaviteljih.

- člen

Kot  bistvena kršitev te pogodbe se štejejo zlasti naslednje kršitve:

- če izvajalec ne nudi vse vrste blaga, iz sklopa/ov za katere/ga ponudbo oddaja;

- če nimajo vse vrste ponujenega blaga CE oznako, kar bo izvajalec na zahtevo naročnika dokazoval s predložitvijo ustreznih dokumentov;

- če ne bo naročeno blago dostavljal na sedež naročnika oz. v laboratorij naročnika razloženo, v delovnem času naročnika;

- če ne bodo vsi dobavljeni artikli pakirani v originalno embalažo, opremljeni z deklaracijami in navodili za uporabo v slovenskem jeziku v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji;

- če ne bo naročeno blago dostavljal v roku največ do tri delovne dni od prejema naročila, za nujna naročila, ki jih kot takšna opredeli naročnik, pa isti delovni dan, oz. v roku 24 ur;

- če bo dobavljal blago katerega rok uporabe bo ob dobavi krajši od 2/3 celotnega roka uporabe;

- če ne bo v najkrajšem možnem času in v roku, ki ga bo dogovorili z naročnikom, odpravili vse ugotovljene napake;

- če izvajalec več kot trikrat ne bo dobavil blaga, določenega dne, ob določeni uri, in kljub pisnemu opozorilu ne upošteva opozoril naročnik;

- če več kot trikrat dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, in ga na zahtevo naročnika ne zamenja;

- če več kot trikrat izvajalec naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kakovosti in količini;

- če izvajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav;

- če izvajalec brez potrditve naročnika poveča ceno;

- če izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

- je bilo javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- če pri izvajalcu ugotovijo hujšo kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3 v skladu z 258. členom PDEU Sodišča evropske unije in javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu;

- če je bil izvajalec v času oddaje javnega naročila v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v času izvedbe postopka;

- če izvajalec grobo krši katerakoli določila tega okvirnega sporazuma.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih obveznosti te pogodbe, pogodbo prekine in unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ustavi vsa plačila izvajalcu do ugotovitve nastale škode, ki jo je dolžan izvajalec plačati.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca po tej pogodbi ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dni od pravnomočnosti odločitev državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

- IZVEDBA NAROČILA S PODIZVAJALCI

- člen

(Opomba naročnika: členi 14. in 15. veljajo samo v primeru, če izvajalec nastopa skupaj s podizvajalci; v primeru samostojne ponudbe in podpisa pogodbe se ti členi črtajo, ostali pa se preštevilčijo).

S to pogodbo izvajalec izrecno pooblašča naročnika, da namesto izvajalca neposredno plačuje potrjene račune podizvajalcem po Seznamu podizvajalcev, ki je sestavni del te pogodbe, na njihov transakcijski račun, če podizvajalec to zahteva. Sestavni del te pogodbe so tudi podatki o podizvajalcih in soglasja podizvajalcev, da naročnik namesto izvajalcu poravna terjatve podizvajalcev do izvajalca v zvezi s predmetnim javnim naročilom.

Rok plačila je enak, kot je naveden v 11. členu te pogodbe in teče od prejema računa, ki ga je izdal izvajalec.

Izvajalec mora k svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki so navedeni v seznamu podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih (5) dneh od sklenitve pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti vsakega podizvajalca, da mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki ga je sklenil z izvajalcem roku pet dni od sklenitve pogodbe.

- člen

Če po sklenitvi te pogodbe sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če se zamenja podizvajalec, mora izvajalec naročniku v petih dneh  po spremembi priložiti:

- svojo lastno izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti do prvotnega podizvajalca, če je bil ta zamenjan;

- pooblastilo za plačilo opravljenih dobav neposredno novemu podizvajalcu;

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Izvajalec, za vsa dela, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi jih izvedel sam.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorec iz dokumentacije (2 bianco menici) in sicer v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če izvajalec:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec dobav v celoti ali delno ne opravlja v skladu z določili okvirnega sporazuma, zahtevami dokumentacije, tehničnimi specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vnovči tudi, kadar izvajalec krši določila navedena v 13. in 14. členu pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še trideset (30) dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da jo je uveljavil, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja se šteje pogodba za razdrto. Vendar pa ga naročnik lahko obdrži v veljavi, če v obvestilu o unovčenju finančnega zavarovanja zahteva od izvajalca pravilno izpolnitev v primernem roku. Če izvajalec v tem roku pravilno ne izpolni svoje obveznosti, lahko naročnik izjavi, da razdira pogodbo.

V primeru vnovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec pogodbe vnovčeno menico ustrezno nadomestiti z novo.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval dogovorjene pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol odstotka (0,5 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Po izteku tretjega dne zamude pri dobavi blaga ima naročnik pravico blago, ki je predmet posamične dobave, nabaviti pri drugem izvajalcu. Izvajalec je v tem primeru dolžan naročniku nadomestiti razliko v ceni med pogodbeno in dejansko ceno, po kateri je naročnik blago nabavil.

Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje v roku 8 dni po prejemu računa.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v 8 (osmih) dneh od izstavitve.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

- VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

- člen

Stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki so predmet te pogodbe in bodo označeni za zaupne ali bo iz vsebine mogoče sklepati, da gre za podatke zaupne narave, varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta te pogodbe.

Če obstaja možnost, da se pogodbenima strankama povzroči škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj dve leti po prenehanju pogodbe.

Pogodbeni stranki zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarjata za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi pogodbeni stranki lahko in morali vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzročita škodo.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu inženir ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki, izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

- člen

Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

- člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Velenju. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali s predložitvijo spora v mediacijo.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih in stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Vsaka pogodbena stranka prejme en (1) izvod podpisane pogodbe.

Številka: 10/2024

V _______________dne ___________			V Velenju, dne______________

Izvajalec:							Naročnik:

Zdravstveni dom Velenje

asist. mag. Janez KRAMAR

Priloga:

Priloga 1 – Predračun

Priloga 2 – Obrazec št. 2: Izjava – sposobnost izpolnitve zahtev naročnika

Priloga 3 – Izpolnjene tabele v dokumentu Obrazec_seznam materiala

Opomba:

- Pogodba za podpis se lahko razlikuje od osnutka pogodbe za določila, ki se nanašajo na določila v povezavi s podizvajalci.

- Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Obrazec št. 6: Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

| NAROČNIK | Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | JN 10/2024 |
| Predmet javnega naročila | Nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let |

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011).

|  | Podatki o pravni osebi - ponudniku |
| --- | --- |
| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| Sedež ponudnika |  |
| Občina sedeža ponudnika |  |
| Štev. vpisa v sodini register (štev. vložka) |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Davčna številka podjetja |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe):

| Št. | Ime in priimek / naziv | Naslov stalnega bivališča / sedež | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

Ponudnik lahko vse zgoraj zahtevane podatke predloži tudi v elektronski obliki tako, da potrdi ta obrazec in navede, da je podana priloga v elektronski obliki.

Če ponudnik predloži lažno izjavo ali da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Obrazec št. 7a: Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENIC

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE

Naročniku (Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje), kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz javnega naročila za »Nabava reagentov, kalibratorjev, kontrol in potrošnega materiala, vključno s potrošnim materialom za sistem za pripravo demineralizirane/deionizirane vode (sistem za vodo) ter programske opreme in licenc za vse digitalne produkte z najemom in rednim ter izrednim vzdrževanjem biokemijskega-imunokemijskega analitskega sistema skupaj s sistemom za vodo za obdobje sedmih (7) let«, iz javnega razpisa št. JN 10/2024, izročamo 2 (dve) bianco lastni menici ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic, ki ju je podpisala/i pooblaščena/i oseba/i za podpisovanje:

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje _____________________

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje _____________________

Naročnika pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini ___________ EUR (10 % pogodbene vrednosti z DDV) in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter ju na naš račun unovči v primeru, če:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec dobav v celoti ali delno ne opravlja v skladu z pogodbo, zahtevami dokumentacije, tehničnimi specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po predmetnem naročilu, tj. najkasneje do ____________ (najmanj 30 dni po poteku roka veljavnosti pogodbe).

Menica je unovčljiva pri:

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

________________________________, transakcijski račun št. ______________________________

Naročnika izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sam dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je Zdravstveni dom Velenje, št. SI56 0133 3603 0924 913 pri UJP Žalec.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasita menici.

Menici lahko naročnik izpolni s klavzulo "brez protesta".

Izdajatelj menice: _______________

Kraj: _______________

Datum: _______________

(žig in podpis)

Priloga: 2 bianco menici

Obrazec št. 7b: Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)