## PREDELAVA VUZ Z MED. OPREMO
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga PREDELAVA VUZ Z MEDICINSKO OPREMO | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Predelava:
Namestitev zunanjih opozorilnih luči in dekorja
Na strehi signalni blok, s sireno v maski motorja avtomobila, v kvaliteti kot Federal ali Stand by
V maski 2x bela luč in 2x modra luč
Pri odprtih vratih prtljažnika, 2x rumena opozorilna luč
Zunanja polepitev v dogovoru z naročnikom
Elektrika
Namestitev UKW postaje, last naročnika
Izvedba zunanjega električnega napajanja, za polnjenje medicinskih aparatov, kompresorskega hladilnika in grelca infuzij. Električni porabniki v zadnjem delu vozila se polnijo samo v primeru prižganega motorja li kadar je vozilo priključeno na zunanje napajanje.
Izvlečna platforma v zadnjem delu vozila
Izvlečna platforma v zadnjem delu vozila, mora omogočati vsaj 2 stopenjski izvlek
Izvlečna platforma mora omogočati, varno pritrditev za vso medicinsko opremo, našteto spodaj:
Kompresorski hladilnik z napajanjem
Grelec infuzij z napajanjem
Respirator z napajanjem
Aspirator z napajanjem
Defibrilator z napajanjem
Dodatno 2 l jeklenko kisika
2x zaščitna čelada
2x renimacijski kovček
2x škatla rokavic
Tiskalnik z napajanjem
2x nosilec/polnilec radijske postaje
Gasilni aparat
2x prenosna luč
Nosilec za razkužilo
Nosilec za koš ostrih predmetov
Vsaj en predal za shranjevanje drobnega materiala
Torba za masovne nesreče
Prenosni ultrazvok
2. | Medicinska oprema:
Kompresorski hladilnik
Grelec infuzij
Zaščitna čelada z možnostjo namestitve bat. svetilke kot npr. PAB – enakovredno ali boljše
Defibrilator
Klasični in polavtomatski defibrilator, bifazna do 360J s samodejno nastavitvijo treh parametrov:
· toka (amperov)
· napetosti (voltov)
· in časa (sekund)
glede na upornost prsnega koša vsakega pacienta posebej.
25 izbirnih energij defibrilacije
s štirimi nastavitvami podpore postopkom oživljanja (odrasli brez oskrbljene dihlne poti, odrasli z oskrbljeno dihalno potjo, otroci brez oskrbljene dihalne poti in otroci z oskrbljeno dihalno potjo)
avtomatsko spremljanje EKG krivulje in alarm v primeru življensko nevarne motnje ritma, s pisnimi in glasovnimi navodili za ukrepanje preko ekg ali samolepilnih elektrod za monitoring defibrilacijo in pacing
detektor funkcija za prekinitev analize ekg ritma v primeru izvajanja stisov prsnega koša, tresenje pacienta in zunanjih motenj, ki bi lahko vodile do napačne analize
EKG monitoring, hkratno spremljanje treh EKG krivulj na ekranu
barvni in črno beli LCD ekran, ki je viden na direktni sončni svetlobi
zunanji pace maker z jakostjo do 200mA, deluje on demant in nondemant
alfanumerično ter grafično prikazovanje vrednosti vseh obstoječih vitalnih znakov ter nadzor nad vitalnimi znaki ( SpO2, CO2, NIBP, CO in MeTH.) in ST spojnico v primeru grozečega infarkta
12 kanalni ekg z interpretacijo glede na starost in spol pacienta
Ločeni kabel za štiri standardne in šest prekordiranih odvodov
pediatrični modul, otroške samolepilne elektrode za defibrilacijo
termični tiskalnik, 100 mm
kompaktna in nedeljiva naprava, žična komunikacija med moduli naprave
možnost uporabe defibrilacijski ročk ali nalepk za defibrilacijo
Drop test 5 padcev z višine 45 cm na vse površine naprave
Drop test z višine 76 cm na 6 površin aparata
dve neodvisni Lithium ionski bateriji
možnost menjave baterije brez ugašanja aparata
indikator napolnjenosti baterije
polnilec
možnost uporabe naprave v AED načinu
nosilna torba
vgrajen bluetooth
pulzna oksimetrija s svetlobnim spektrom 8 valovnih dolžin
neinvazivni tlak z manšeto za otroke in odrasle
Kapnometrija Sidestream
trending
možnost prenosa podatkov v PC in softvera za analizo stisov globine prsnega koša, za arhiviranje
Kapaciteta spomin najmanj 300 min kontinuiranega ekg monitoringa in vsaj 350 posameznih dogodkov
Standardi: IP44, Aircraft cat 4, Helicopter cat 6, EN1789, IEC 60068-2-27, 810E
Aspirator kot npr. Accuvac pro – enakovredno ali boljše
Ročna svetilka kot npr. Fenix RC – enakovredno ali boljše
Jeklenka v torbi 2 l
WiFI UZ sonda kot npr Clarius – enakovredno ali boljše:
Ultrazvočni aparat mora imeti eno ali več brezžičnih sond s fokusom na diagnostiko urgentnih stanj, pri čemer:
omogoča pravilno oceno intraabdominalnih in intratorakalnih poškodb, kot so hematom, razpoka vranice ali parenhimske poškodbe
omogoča hitro oceno globalne in segmentne kontraktilnost srčne mišice ter detekcijo perikardialnega izliva ali tamponade
omogoča odkrivanje plevralnih izlivov, pnevmotoraksov in drugih pljučnih zapletov pri bolnikih z akutnimi dihalnimi težavami
omogoča natančno proceduralno vodenje igelnih posegov, kot je vstavljanje CVC ali torakocenteza
omogoča oceno žolčnih kamnov, vnetij žolčnika, različnih črevesnih patologij ter pregled in oceno stanja urotrakta
omogoča spremljanje hemodinamike med transportom
Tehnične zahteve za aparat:
brezžična sonda
sposobnost mobilnega in brezhibnega pregleda pacientov v realnem času
visoka kvaliteta slike s čim večjim številom piezoelektričnih elementov
delovanje v modaliteti B-mode, M-mode in barvni Doppler
baterija s kapaciteto nad 45 minut neprekinjene uporabe (skeniranja)
brezžični prenos slike na predstavitveni zaslon v realnem času
varno shranjevanje podatkov in možnost prenosa podatkov preko aplikacije na pametnem telefonu ali tablici