DOKUMENTACIJA

V ZVEZI

Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

| Naročnik: |  | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana |
| --- | --- | --- |
| Vrsta dokumentacije: Predmet javnega naročila: |  | OBRAZCI Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč |
| Oznaka javnega naročila: 401-21/2024 |  |  |
| Datum: 6. 9. 2024 |  |  |

KAZALO

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA	3

OBR - 1 PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU	3

OBR - 1a PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU	4

OBR - 2 IZJAVA O PODIZVAJALCIH ,  KI SODELUJEJO V PONUDBI	5

OBR - 3 IZJAVA PODIZVAJALCA	7

OBR - 3a SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA	8

OBR - 4 PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA	9

OBR - 5 TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE	10

OBR - 7 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA	16

OBR - 8 PONUDBENI PREDRAČUN - PODUK	18

OBR - 8 PONUDBENI PREDRAČUN - REKAPITULACIJA	19

OBR – 9 IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA	20

OBR - 10 MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	21

OBR - 11 VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU	22

VZOREC POGODBE PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA	23

OBR 12 - VZOREC POGODBE	23

OBRAZCI PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

OBR – 1

PODATKI O PONUDNIKU oz. POSLOVODEČEMU PONUDNIKU

| Naziv ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Št. TRR: |  |
| Bic banke: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis dokumentov: |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR – 1a

PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNEM NASTOPU

| Naziv ponudnika (partnerja): |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika (partnerja): |  |
| Kontaktna oseba: |  |
| E-pošta kontaktne osebe: |  |
| Telefon: |  |
| ID. številka ponudnika: |  |
| Matična številka ponudnika: |  |
| Št. transakcijskega računa: |  |
| Bic banke: |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe: |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 2

IZJAVA O PODIZVAJALCIH ,  KI SODELUJEJO V PONUDBI

V zvezi z javnim naročilom »Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč«

- izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

- izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem(-i) v obsegu in vrednosti del kot sledi

(Ustrezno označite.)

Podizvajalec:

| Naziv, naslov: |  |
| --- | --- |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| TRR.: |  |
| Telefonska številka: |  |
| E pošta: |  |
| Obseg in vrsta del: |  |
| Količina in vrednost izvedbe del v EUR: |  |
| Vrednost del v %: |  |
| Kraj in rok izvedbe del: |  |

Izjavljamo (samo v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila):

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem;

- da smo pridobili soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- se strinjamo z neposrednimi plačili podizvajalcu in vsem drugim podizvajalcem v verigi.

Seznanjeni smo z dejstvom in se strinjamo, da v kolikor ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki jih ni priglasil v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR - 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč« izjavljamo, da:

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli       v skladu z razpisnimi pogoji;

- izjavljamo,  da zahtevamo /  ne zahtevamo (ustrezno označite) neposredno plačilo;

- nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti;

- smo seznanjeni s predpisi in zahtevami iz te razpisne dokumentacije in bomo prevzeta dela izvedli s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec predloži za vsakega podizvajalca.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR – 3a

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

V zvezi z javnim naročilom »Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč«

spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku (glavnemu izvajalcu) poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec predloži za vsakega podizvajalca.

| Kraj in datum: | Žig: | Podizvajalec: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 4

PROTIKORUPCIJSKA IZJAVA

Ponudnik (partner, podizvajalec):

na javnem razpisu: »Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč«

Določba 1. odst. 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri) določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je ponudnik v postopku javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011, 158/2020, 3/2022 - ZDeb, 16/2023 - ZZPri).

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena ZIntPK, so nične.

| Kraj in datum: | Žig: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis zakonitega zastopnika) |

OBR 5

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

»Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč«

Ponudnik s podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjuje, da ima ponujeni avtomatiziran visoko-zmogljivi sistem za konfokalno zajemanje in analizo slik v kombinaciji z multimodalnim čitalcem, naslednje funkcionalnosti oziroma ustreza naslednjim zahtevanim minimalnim tehničnim lastnostim in zmogljivostim:

Kamera Hamamatsu »ali enakovredno«.

| 1 | SPLOŠNE SPECIFIKACIJE ZA ZAJEM SLIKE |
| --- | --- |
| 1 | omogočanje pridobivanja slik preko sledečih tehnik: slikanje širokega polja, fluorescenca, svetlo polje, visoko-kontrastno svetlo polje, barvno svetlo polje, fazni kontrast ali bolje; |
| 2 | minimalne metode mikroskopije: ena barva, več barv, montaža, s časovnim zamikom, z-rezine; |
| 3 | omogočanje konfokalnega zajema slike; |
| 4 | sistema z dvema »spinning disk-oma«, morata le-te imeti premer vdolbinic 60 µm; |
| 5 | sistem z možnostjo skeniranja v XY osi; |
| 6 | motorizirano ostrenje osi Z; |
| 7 | 16-bitna kamera sCMOS Hamamatsu kamera, ki omogoča vidno polje 0.65 mm ± 5% pri 20x povečavi; |
| 8 | 6-kanalni LDI večbarvni laserski diodni modul, ki vsebuje šest laserskih linij: 405 nm, 445 nm, 470 nm, 520 nm, 528 nm, 640 nm; |
| 9 | kamero upravlja ista programska oprema, ki nadzoruje sistem in je popolnoma integrirana. |

| 2 | OSTALE SPECIFIKACIJE ZA ZAJEM SLIKE |
| --- | --- |
| 1 | omogoča uporabo objektivov vsaj v območju 1,5X-60X, na avtomatskem nosilcu s šestimi mesti, z možnostjo nadgradnje in zamenjave objektivov kasneje; |
| 2 | vsebuje sistem za avtomatsko ostrenje slike, ki deluje na osnovi laserja (»laser-based autofocus«); |
| 3 | možnost slikanja vzorcev na različnih vrstah mikrotitrskih plošč; |
| 4 | nabor mikrotitrskih plošč z vdolbinicami (WP), ki se lahko uporabijo s sistemom, zajema: 6-, 24-, 48-, 96-, 384-WP; |
| 5 | možnost slikanja vzorcev/preparatov na objektnih stekelcih in 35mm Petrijeve plošče; |
| 6 | možnost nadgradnje nosilcev za slikanje na Petrijeve plošče ali posode za celične kulture, stekleničke za celične kulture (T25), števne komore (hemocitometer), kvarčne kivete, dodatni nastavki za merjenje vsaj v štirih kivetah in vsaj dveh 35-mm Petrijevih posodicah. |

| 3 | OBJEKTIVI |
| --- | --- |
| 1 | motoriziran objektni revolver za menjavo objektiva; |
| 2 | na objektnem revolverju možno namestiti do 6 objektivov; |
| 3 | objektiv 4x z vsaj 0,16 NA ločljivost (resolution) (nm): 1397; globina zajema slike (depth of field) (μm): 28; delovna razdalja (working distance): 13 (mm); |
| 4 | objektiv 10X z vsaj 0,30 NA, ločljivost (resolution) (nm): 745; globina zajema slike (depth of field) (μm) : 7,1; delovna razdalja (working distance): 10 (mm); |
| 5 | short working distance objektiv 20X z vsaj 0,80 NA, ločljivost (resolution) (nm): 279; globina zajema slike (depth of field)(μm ): 1,10; delovna razdalja (working distance): 0,6 (mm); |
| 6 | objektiv 20X z vsaj 0,45 NA, ločljivost (resolution) (nm): 497; globina zajema slike (depth of field)(μm): 2,9; delovna razdalja (working distance): 6,6-7,8 (mm); |
| 7 | objektiv 40X z vsaj 0,60 NA, ločljivost (resolution) (nm): 373; globina zajema slike (depth of field)(μm): 1,5 ; delovna razdalja (working distance): 2,7 – 4,0 (mm); |
| 8 | sistem omogoča avtomatsko zaznavo vrste objektiva; |
| 9 | možnost kasnejše namestitve vodno-imerzijskih objektivov za 40x, vsaj NA:1,15 in 60X vsaj NA:1,20. |

| 4 | EKSCITACIJA IN EMISIJA |
| --- | --- |
| 1 | Kapaciteta za filter kocke za mikroskopijo: vsaj 3 viri fluorescenčne osvetlitve (LED ali laser). |
| 2 | Minimalno avtomatizirane funkcije: avtofokus, samodejna LED intenziteta, samodejna osvetlitev. |
| 3 | Metode ostrenja - avtofokusa: ostrenje na podlagi slike in lasersko samodejno ostrenje. |
| 4 | Nadzorovanje pozicije: s pomočjo programske opreme. |
| 5 | Stopnja zajemanja slike: Na sliki temelječ avtofokus: o 96 jamic, 1 barva (DAPI), 4x, do 6 minut; o 96 jamic, 3 barve, 4x, do 12 minut. Laserski avtofokus: o 96 jamic, 1 barva (DAPI), 4x, <3 minute; o 96 jamic, 3 barve, 4x, <8 minut. |
| 6 | Confocal CY5 filter cube EX: 635/18; EM: 685/40; Mirror: 652. |
| 7 | Confocal DAPI filter cube EX: 390/40; EM: 442/42; Mirror: 414. |
| 8 | Confocal GFP filter cube EX: 472/30; EM: 520/35; Mirror: 495. |
| 9 | Confocal TRITC filter cube EX: 556/20; EM: 600/37; Mirror: 573. |
| 10 | Filter Cube - modra (DAPI) filter cube EX 377/50 EM 447/60; Mirror 409. |
| 11 | Filter Cube - zelena (GFP) filter cube EX 469/35 EM 525/39; Mirror 497. |
| 12 | Filter Cube – rdeča (RFP) filter cube EX 531/40; EM 593/40; Mirror 568. |
| 13 | Možnost ročne menjave emisijskih filtrov s strani uporabnika. |
| 14 | Možnost naknadnega dodajanja dodatnih emisijskih filtrov. |

| 5 | REGULACIJA POGOJEV MERJENJA |
| --- | --- |
| 1 | nadzor temperature: vsaj do 45 °C s 4-conskim sistemom in kontrolo kondenzacije ± 0,2 °C (ali bolje) pri temperaturi 37 °C; |
| 2 | kontrolor za spremljanje in nadzor ravni CO2 in O2: obseg vsaj 0 - 20 % CO2, vsaj 1 - 19 % O2, oba z nadzorno ločljivostjo vsaj ± 0,1 % (ali bolje); |
| 3 | stresanje: vsaj linearno, orbitalno in z dvojno orbito; |
| 4 | omogočanje kontrole temperature in nivoja CO2/ O2 preko programske opreme. |

| 6 | PROGRAMSKA OPREMA |
| --- | --- |
| 1 | vsaj dve (2) licenci programske opreme (ena na računalniku za krmiljenje sistema, druga za dodatni računalnik); |
| 2 | vse funkcije sistema morajo biti pod nadzorom programske opreme (z izjemo menjave mikrotitrskih plošč/objektnih stekel in objektivov); |
| 3 | programska oprema je enotna za zajem, vizualizacijo in obdelavo slik; |
| 4 | avtomatsko nastavljanje oziroma predlaganje nastavitev optimalnih parametrov poskusa s strani programske opreme; |
| 5 | možno tudi ročno nastavljanje parametrov poskusa preko programske opreme; |
| 6 | hkraten zajem in analiza slike; |
| 7 | vizualizacija podatkov tekom poteka analize slike/poskusa; |
| 8 | analiza slik vključuje analizo intenzitete, morfologije, števila dogodkov, teksturo in drugih parametrov; |
| 9 | omogočanje segmentacije celic z ročnim ali avtomatskim nastavljanjem parametrov; |
| 10 | prepoznava različnih populacij celic ali regij; |
| 11 | možnost izbirnega in paketnega izvoza slik v TIFF, JPEG in druge pogosto uporabljene oblike slik; |
| 12 | možnost pridobivanja 3D podatkov vzorca (npr. sferoidov); |
| 13 | možnost vizualizacije 3D podatkov, ki omogoča premikanje, vrtenje in povečevanje slike; |
| 14 | možna izdelava video vsebin in njihov izvoz v pogosto uporabljenih oblikah video vsebin. |

| 7 | MODUL VEČVRSTNA (MULTIMODE ČITALEC) DETEKCIJA |
| --- | --- |
| 1 | Načini detekcije: UV-Vis absorbanca, fluorescenčna intenziteta, luminescenca. |
| 2 | Načini branja: končna točka, kinetika, skeniranje spektra in skeniranje površine jamice ali več. |
|  | Fluorescenčna intenziteta: |
| 3 | Vir svetlobe: ksenonska žarnica ali bolje. |
| 4 | Detektor: fotopomnoževalka (PMT) za sistem z monokromatorjem ali bolje. |
| 5 | Izbira valovne dolžine: quad monokromator (zgoraj in spodaj). |
| 6 | Območje valovnih dolžin: vsaj 250 - 700 nm. |
| 7 | Pasovna širina monokromatorja: nastavljiva vsaj med 9 in 50 nm z 1 nm naraščanja. |
| 8 | Dinamično območje detekcije: vsaj 7 dekad. |
| 9 | Minimalna občutljivost: o fluorescein 2.5 pM (0.25 fmol/jamica, ploščica s 384 jamicami) - zgoraj; o fluorescein 4 pM (0.4 fmol/jamica, ploščica s 384 jamicami) – spodaj. |
| 10 | Hitrost branja (kinetika): o 96 jamic: 11 sekund ali hitreje; o 384 jamic: 22 sekund ali hitreje. |
|  | Luminescenca: |
| 11 | Območje valovnih dolžin: vsaj 300 - 700 nm. |
| 12 | Dinamično območje: > 6 dekad. |
| 13 | Občutljivost: vsaj 20 amol ATP (utripanje). |
|  | Absorbanca: |
| 14 | Vir svetlobe: ksenonska žarnica. |
| 15 | Detektor: fotodiode ali boljša alternativa. |
| 16 | Izbira valovnih dolžin: monokromator. |
| 17 | Območje valovnih dolžin: vsaj 230 - 999 nm z naraščanjem po 1 nm. |
| 18 | Pasovna širina monokromatorja: 4 nm (230 - 285 nm), 8 nm (>285 nm) ali bolje. |
| 19 | Dinamično območje: vsaj 0 - 4.0 OD. |
| 20 | Resolucija: vsaj 0.0001 OD. |
| 21 | Popravljanje dolžine poti: Da. |
| 22 | Natančnost valovne dolžine monokromatorja: ± 2 nm ali bolje. |
| 23 | Ponovljivost valovne dolžine monokromatorja: ± 0.2 nm ali bolje. |
| 24 | Natančnost OD: o < 1 % pri OD 2.0; o < 3 % pri OD 3.0. |
| 25 | Linearnost OD: o < 1 % med OD 0 in 3.0. |
| 26 | Ponovljivost OD: < 0.5 % pri OD 2.0. |
| 27 | Razpršitev svetlobe: 0.03 % pri 230 nm. |
| 28 | Hitrost branja (kinetika): o 96 jamic: do 11 sekund; o 384 jamic: do 22 sekund. |

| 8 | OSTALA OPREMA |
| --- | --- |
| 1 | računalniška delovna postaja in monitor, ki sta popolnoma kompatibilna s sistemom in programsko opremo in omogočata nemoteno delovanje sistema in programske opreme; |
| 2 | vsi priključki in kabli, ki so potrebni za vzpostavitev celotnega sistema; |
| 3 | Sistem mora vsebovati dodatek za mikroplošče z majhnim volumnom z vsaj 16 vzorci za kvantifikacijo nukleinskih kislin in meritve fluorescence ter luminescence v vzorcih volumna 2 µL ter voden s programsko opremo. |
| 4 | Sistem mora vsebovati dodatek za avtomatsko tvorbo ran (wound healing). Razdelilniki za uporabo s ploščami s 96 jamicami so vključeni, da pokrijejo številne teste celjenja ran in migracije. |
| 5 | Računalnik, monitor LCD, tipkovnica, miška, ki bo ustrezna za delovanje z instrumentom oziroma aparaturo. |

- Opredelitev storitve:

Izvajalec se zavezuje opraviti storitev z vso skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika ter po pravilih stroke in veljavni zakonodaji, po specifikacijah razpisne dokumentacije ter navodilih naročnika.

- Ponudba mora vključevati:

- Vse stroške v zvezi z dobavo, montažo, vzdrževanjem in servisiranjem, šolanjem in drugimi morebitnimi stroški povezani za nemoteno izvedbo dobave blaga, ki je predmet tega javnega razpisa. Pri izvajanju preventivnega in korektivnega vzdrževanja, mora ponudnik ravnati v skladu s priporočili proizvajalca.

- Vključena je tudi podpora uporabniku preko telefona in elektronske pošte, tehnična diagnostika ter pomoč pri reševanju težav preko telefona.

- Ponudnik se obvezuje, da bo naročnika sproti obveščal o posodobitvah programske ali strojne opreme.

- Zajemati mora tudi vso morebitno strojno ali programsko posodobitev, v kolikor je le ta nujno potrebna za zagotavljanje nemotenega delovanja oziroma izvajanja pogodbe.

- V primeru nadgradnje programske ali strojne opreme je ponudnik dolžan izvesti krajše izobraževanje osebja uporabnikov naročnika.

- Ponudnik mora zagotavljati:

- Razpoložljivost proizvajalčevega strokovnjaka za servisiranje ponujene opreme od ponedeljka do petka od 8.00 do 17.00 ure;

- Zagotoviti nadomestnega serviserja v primeru odsotnosti, bolezni in podobno.

- Ponudnik mora zagotoviti odzivni čas in odpravo napake v skladu s sledečo opredelitvijo:

- Ponudnik se je v primeru okvare analitskega sistema dolžan odzvati v roku 24 ur. V primeru manjših okvar pa v roku 12 ur.

- Rok za vrnitev predmeta javnega naročila s servisa znaša največ 7 delovnih dni. V primeru potrebnega naročila rezervnih delov iz tujine je čas za vrnitev predmeta javnega naročila  s servisa 14 dni ali po dogovoru z naročnikom.

- Rok za odpravo napak znaša največ 7 dni. V primeru naročila rezervnih delov iz tujine je čas za odpravo napake 14 dni ali po dogovoru z naročnikom.

Ponudnik mora nuditi on-line ali telefonsko pomoč in podporo uporabnikom med delavniki od 8.00 do 17.00 ure.

Ponudnik se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani naročnika odzval znotraj odzivnega časa. Odzivni čas je čas od prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

Ponudnik je dolžan odpraviti okvaro v roku kot je opredeljeno glede na resnost napake. Če zaradi objektivnih razlogov (dobava rezervnih delov iz tujine, sodelovanje proizvajalčevih strokovnjakov, ipd.) okvare v celoti ne bi bilo mogoče odpraviti v opredeljenem roku, bo popravilo izvešeno v najkrajšem možnem času. Ponudnik se zavezuje naročnika sproti obveščati o stanju popravila.

- Dobavni rok:

- znaša največ 6 tednov od podpisa pogodbe.

- Garancijski rok:

- najmanj 24 mesecev od dneva inštalacije in servis ter redno letno vzdrževanje za čas garancije. Montažo in inštalacijo mora izvesti servisni inženir, izšolan pri proizvajalcu. Omogočena mora biti možnost nakupa podaljšane garancije ali podpisa servisnih pogodb po iztegu garancijske dobe.

- ponudnik mora zagotavljati vse transportne in druge stroške v zvezi z odpravo napake, servisom ter druge stroške ki nastanejo v povezavi s predmetom naročila;

- Rok zagotavljanja nadomestnih delov:

- 10 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

- Dodaten opis in zahteve:

Ponudnik za aparaturo predloži opis in dinamiko del skladno z navodili proizvajalca. S tem mora navesti pogostost izvajanja preventivnega servisa, navesti podroben opis vseh del, ki jih servis zajema, natančno navesti predvideno menjavo vseh delov, ki so v sklopu tega predvideni in opredeliti vse druge posege oziroma vsa druga dela, ki bodo zajeta. Predloženi dokument mora biti podpisan s strani izvajalca.

Ponudnik mora priložiti tudi potrebne tehnične specifikacije, certifikate, navodila za uporabo, opis aparature, prospektni material. Tehnična dokumentacija je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, zahtevati prevod na stroške naročnika, če bo to potrebno.

Ponudnik mora zagotavljati strokovno najmanj enega pooblaščenega serviserja za servisiranje ponujene opreme. Poskrbeti mora tudi za nadomestnega serviserja v primeru morebitne odsotnosti in podobno.

Ponudnik zagotavlja, da bo izpolnil vse navedene specifikacije in zahteve naročnika za storitev opredeljene v poglavju 5 razpisne dokumentacije.

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika izjavljam, da izpolnjujemo vse zgoraj navedene zahteve in tehnične specifikacije. Prav tako smo zmožni zagotoviti pooblaščenega serviserja in ga po potrebi nadomestiti. Ravnali bomo skladno s vsemi navedbami razpisne dokumentacije in predložili vsa potrebna dokazila. Storitve bomo opravili v skladu s vsemi zakonskimi predpisi, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila in izvedbo storitev. Storitve bomo opravili strokovno in ravnali kot dober gospodar oziroma gospodarstvenik ter skladno s pravili stroke.

| Kraj in datum: | Žig: | Odgovorna oseba pooblastitelja: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 7

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

- Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov/sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki |  |
| Matična številka |  |
| ID za DDV |  |

- Lastniška struktura ponudnika:

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeleženi naslednji subjekti (fizične in pravne osebe), vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek / Naziv pravne osebe | Naslov stalnega bivališča / Sedež pravne osebe | Delež lastništva v % | EMŠO/ Matična št. | ID. za DDV. (za pravno os.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da

so povezane družbe s ponudnikom

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v% | Matična št. | ID. za DDV. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 8

PONUDBENI PREDRAČUN - PODUK

Ponudnik predloži izpolnjen lastni ponudbeni predračun - v Excelovi datoteki.

V razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudbeni predračun - rekapitulacija« (OBR 8) v .pdf obliki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V razdelek »Drugi dokumenti« v .xls obliki naloži izpolnjen lastni »Ponudbeni predračun«.

Izpolniti mora vse postavke v ponudbenem predračunu-rekapitulacija. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

Ponudbeni predračun v PDF datoteki more biti podpisan oziroma žigosan.

Ponudnik mora poleg ponudbenega predračuna- rekapitulacija OBR 8, ki je obvezen, predložiti tudi svoj lasten ponudbeni predračun.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Cene oz. vrednosti morajo biti zaokrožene na dve (2) decimalki.

OBR 8

PONUDBENI PREDRAČUN

Gospodarski subjekt (naziv in sedež)

Rekapitulacija

V skladu z razpisnimi pogoji  po tem javnem naročilu dajemo ponudbo številka       za izvedbo javnega naročila za »Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč«

| Predmet javnega naročila | Vrednost brez DDV v EUR | Vrednost DDV v EUR | Vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| »Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč« 1 kos |  |  |  |

IZJAVA PONUDNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- so ponujeno blago in storitve v celoti skladne s tehničnimi specifikacijami in zahtevami naročnika, določenimi v obrazcu Tehnične zahteve in specifikacije (OBR 5);

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oz. kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavnem na ozemlju RS;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnih koli omejitev, smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila in smo sposobni dobaviti predmet naročila v skladu s tehničnimi specifikacijami iz obrazca Tehnične zahteve in specifikacije, in v roku, kot ga zahteva naročnik;

- razpolagamo z ustreznimi dokumenti za dobavo ponujenega blaga s strani proizvajalca;

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- strinjamo se, da cena blaga ne sme biti višja od ponujene ter da nismo upravičeni do podražitev;

- izjavljamo, da ima ponujena oprema najmanj 24 mesecev garancije. V tem obdobju so brezplačni vsi potrebni posegi servisnega specialista v sistem in vsi deli sistema, ki bi jih bilo potrebno zamenjati z novimi;

- smo podali samo resnične oz. verodostojne izjave;

- naša ponudba je veljavna 120 dni od datuma za prejem ponudb.

- Za ponujeno opremo je certificiran serviser:___________________________________.

| Kraj in datum: | Žig: | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

OBR 9

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

Gospodarski subjekt: (naziv in naslov)

Podpisani gospodarski subjekt za javno naročilo »Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč«, objavljeno na Portalu javnih naročil dne, ………..… 2024 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m ,

pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali

posredni lasti subjekta iz točke a), ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih

subjekta iz točke a) ali b),

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o

javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis odgovorne osebe) |

______________________________________________

Obrazec fotokopirajte za potrebno število gospodarskih subjektov

OBR 10

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Podpisani       (v nadaljevanju: izdajatelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v pogodbi št.                                                            , naziv:                                                             za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti. Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete, da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Izdajatelj je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

- Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

- Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

- Menični znesek na menici bo vpisan v višini                                                             EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

- Dospelost plačila bo vpisana: vista.

- Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

- Vpisane bodo menične klavzule:

| - Brez protesta. | - Brez obvestila. |
| --- | --- |

- Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

- Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

- Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

- Menica je domicilirana:

Fin.institucija:                                                             TRR

- Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice: do izteka pogodbene obveznosti.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum

|  | (podpis zakonitega zastopnika, žig) |
| --- | --- |

OBR 11

VZOREC – OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Podpisani       (v nadaljevanju: pooblastitelj)

(naziv in naslov pravne osebe, ime in priimek zakonitega zastopnika)

na podlagi dogovorjenih obveznosti določenih v Pogodbi št. 401-xx/2024, z dne ……. za Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč za odpravo napak v garancijskem roku izročam eno bianco menico, ki jo prejemnik lahko unovči, v primeru, kršitve pogodbenih obveznosti.  Pooblastitelj pooblaščam dekana Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete da izpolni izročeno menico v skladu z navedenim pogodbenim razmerjem, zaradi katerega je menica izdana in v skladu s tem pooblastilom.

Pooblaščenec je pooblaščen, da v bianco menico vpiše naslednje podatke:

- Kot kraj izdaje menice bo vpisan sedež upnika.

- Kot datum izdaje menice bo vpisan datum obvestila o kršitvi pogodbenih obveznosti.

- Menični znesek na menici bo vpisan v višini       EUR in vsebuje glavnico brez stroškov in provizije.

- Dospelost plačila bo vpisana: vista.

- Kot remitent bo navedena Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta.

- Vpisane bodo menične klavzule:

- Brez protesta.

- Brez obvestila.

- Izdajatelj menice izjavlja, da ne bo ugovarjal indosiranju menice, kar pomeni, da na menici ne sme biti vpisana klavzula »ne po nalogu«.

- Pri klavzuli vrednost prejema bo vpisana številka javnega naročila, na podlagi katerega je izdana zadevna menica.

- Glagol »plačajte« bo prečrtan in nadomeščen z glagolom »plačamo«.

- Menica je domicilirana:

(naziv finančne institucije in št. transakcijskega računa ponudnika)

- Veljavnost pooblastila za izpolnitev bianco menice: do izteka pogodbene obveznosti.

Pooblaščenca pooblaščam, da predloži menico na unovčenje in finančni instituciji izrecno dovoljujem izplačilo menice. Nalog za plačilo oz. pooblastilo dajem vsem zgoraj navedenim finančnim institucijam. V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam finančno institucijo, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku, na račun Univerze v Ljubljani, Medicinske fakultete.

Kraj in datum:

|  | (podpis zakonitega zastopnika, žig) |
| --- | --- |

NAVODILO:

Ponudnikov zakoniti zastopnik na meničnem obrazcu kot izdajatelja (trasanta) navede ime pravne osebe, sedež, ime in priimek zakonitega zastopnika, funkcijo, žigosa ter se podpiše. Pri podpisu mora biti podana istovetnost podpisnika in mora predstavljati izvedbo priimka in imena ter mora biti prepoznaven namen podpisati se s polnim imenom.

Priloga: menica

VZOREC POGODBE PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA

Opomba: Vzorec se samo parafira. Pogodba se bo smiselno prilagodila. Ponudnik mora vnesti le manjkajoče podatke, ki se nanašajo nanj in so potrebni za njegovo morebitno sklenitev.

OBR 12 - VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Vrazov trg 002, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa dekan prof. dr. Igor Švab, dr. med. matična številka: 1627066000 ID za DDV: SI44752385 (v nadaljevanju: naročnik) |
| --- | --- |
|  | in |
| IZVAJALEC: | ki ga zastopa direktor(ica) matična številka: ID za DDV: SI TRR: SI56 odprt pri (v nadaljevanju: izvajalec) |

skleneta naslednjo

POGODBO št.:

za »Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč«

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Stranki pogodbe ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za storitev »Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč«, po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 69/19 - skl. US, 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23). Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, pod št. objave       z dnem      , ter v Uradnem listu EU pod številko objave       z dnem      ;

Sestavni del pogodbe je celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno s tehničnimi specifikacijami, popravki in pojasnili dokumentacije, odgovori na vprašanja, objavljena na portalu javnih naročil in celotna ponudba izvajalca.

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo se naročnik in izvajalec pogodbe dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila »Nakup aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč«, in sicer na način in v obsegu, kot je opredeljen z razpisno dokumentacijo in v nadaljevanju te pogodbe ter v skladu z ostalo veljavno zakonodajo.

Predmet pogodbe je dobava aparature za konfokalno mikroskopijo in mikroskopijo v širokem polju z multimodalnim čitalcem plošč (v nadaljevanju: blago), kot izhaja iz zahtev naročnika, navedenih v dokumentaciji. Prav tako se izvajalec zaveže zagotavljati vzdrževanje dobavljenega blaga za čas garancijske dobe. Za ta namen mora ponudnik zagotoviti uradnega serviserja s strani proizvajalca.

Podrobneje je predmet specificiran v obrazcu »tehnične specifikacije«, ter razpisni dokumentaciji.

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo naročila ter lokacijami za izvedbo storitve.

Izvajalec zagotavlja, da bo storitev izvedel kvalitetno, v skladu z določili te pogodbe in po pravilih stroke, v skladu s predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter drugimi veljavnimi predpisi.

Po vsakokratni opravljeni storitvi bo po potrebi izvedel tudi testni zagon in v primeru večjih nadgradenj omogočil izobraževanje uporabnikov.

- člen

Izvajalec mora zagotoviti uradni proizvajalčev servis z uradnim serviserjem, ki opravlja servisiranje in vzdrževanje pogodbene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku. Omogočena je možnost nakupa podaljšane garancije ali podpisa servisnih pogodb po izteku garancijske dobe.

- Člen

Vzdrževanje opreme in usposabljanje uporabnikov po tej pogodbi obsega vsa potrebna dejanja s strani izvajalca za brezhibno delovanje naprave.

Izvajalec zagotovi servis, nadomestne dele in vzdrževanje  predmeta pogodbe za celotno trajanje te pogodbe.

Zagotovitev servisa in nadomestnih delov za garancijsko obdobje je najmanj 24 mesecev od dneva inštalacije, vključno s stroški rednega letnega vzdrževanja, nadomestnimi deli in vsemi stroški popravil morebitnih okvar, rezervnih delov ter stroški potrošnega materiala za popravilo, vsemi potnimi stroški oziroma morebitnimi drugimi stroški ter vsakokratno »on-site« usposabljanje uporabnikov, ko je le to potrebno.

- DOBAVA BLAGA

- člen

S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila.

Ob dobavi mora izvajalec hkrati z blagom naročniku izročiti tudi:

- pravilno izpolnjeno dobavnico,

- podpisani primopredajni zapisnik,

- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo,

- podpisane in žigosane garancijske dokumente,

- druge potrebne dokumente.

Izvajalec mora naročnika, o nameravani dobavi preko e-pošte ali pisno obvestiti vsaj 5 delovnih dni pred nameravano dobavo. V obvestilu mora navesti uro možne dobave.

Naročnik mora najavo prevzema potrditi najkasneje v treh (3) delovnih dneh po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

Izvajalec je v primeru zamude pri dobavi blaga ali nepravilne dobave, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen, kakor je določena v 16. členu te pogodbe. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da izvajalec zamuja pri dobavi tako, da naročniku nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati tehničnim zahtevam in specifikacijam naročnika iz dela 5. »Specifikacije in zahteve« razpisne dokumentacije, v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ustrezati mora obstoječim standardom oziroma spremljajočim dokumentom in mora biti v skladu z vsemi predpisi in standardi, ki veljajo za to področje.

- VZDRŽEVANJE

Garancijski rok

- znaša najmanj 24 mesecev od dneva inštalacije;

Vzdrževanje aparature v garancijskem roku vključuje:

- nemoteno izvajanje servisa s strani uradnega ali pooblačenega serviserja proizvajalca;

- preventivni letni pregled vključno z delom, potnimi stroški in potrošnim materialom;

- nadgrajevanje programske opreme, vključno z delom in potnimi stroški;

- diagnostiko in popravila v primeru okvar, vključno s stroški dela, potnimi stroški in materialom, med delavniki od 8.00 do 17.00 ure;

- vse transportne in drugi stroške v zvezi z odpravo napake, servisom ter druge stroške ki nastanejo v povezavi s predmetom naročila;

- ponudnik mora zagotoviti izvedbo začetne validacije sistema (IQ/OQ).

Odzivni čas (čas za pristop k odpravi napake) in čas odprave napake:

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na telefonsko številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.

- Izvajalec se je v primeru okvare analitskega sistema dolžan odzvati v roku 24 ur. V primeru manjših okvar pa v roku 12 ur.

- Rok za vrnitev predmeta javnega naročila s servisa znaša največ 7 delovnih dni. V primeru potrebnega naročila rezervnih delov iz tujine je čas za vrnitev predmeta javnega naročila s servisa 14 dni ali po dogovoru z naročnikom.

- Rok za odpravo napak znaša največ 7 dni. V primeru naročila rezervnih delov iz tujine je čas za odpravo napake 14 dni ali po dogovoru z naročnikom.

Izvajalec mora nuditi on-line ali telefonsko pomoč in podporo uporabnikom med delavniki od 8.00 do 17.00 ure, z odzivnim časom do 8 ur.

Rok zagotavljanja nadomestnih delov znaša še 10 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Naročnik zahteva servis in vzdrževanje v garancijskem obdobju, ki začne teči od uspešne zapisniške primopredaje opreme, vključno s stroški rezervnih delov, potrošnega materiala za popravilo, potnimi stroški oziroma morebitnimi drugimi stroški. Vse stroške v zvezi z vzdrževanjem sistema v navedenem obdobju nosi izvajalec. Tako v primeru, ko je izvajalec tudi proizvajalec, kakor v primeru, ko je izvajalec pooblaščen prodajalec s strani proizvajalca, mora zagotoviti, da lahko vse storitve ter rezervne dele dobavlja, zagotovi in izvaja na območju Republike Slovenije.

Vzdrževanje in garancijski rok začneta veljati od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

- člen

Če se pri naročniku pokaže potreba po dodatni storitvi, ki ni zajeta z navedenimi tehničnimi specifikacijami v tej pogodbi ali razpisni dokumentaciji, mora izvajalec zagotoviti tudi to storitev, v kolikor je povezana z izvajanjem vzdrževanja ali delovanjem naprave oziroma predmetom pogodbe.

Izvajalec zagotovi tudi možnost dodatne nadgradnje predmetnih naprav in naročilo oziroma dobavo dodatnega potrošnega materiala.

Če bo cena dodatne storitve povzročila, da bo tako skupna vrednost storitev presegla zagotovljena sredstva naročnika za ta razpis, bo za to storitev po potrebi izvedel ločen ustrezen postopek. Naročnik pisno navede podrobne specifikacije in želje ter opredeli potrebo po dodatni storitvi.

O podrobnejši izvedbi se naročnik in izvajalec dogovorita pred izvedbo posamezne storitve. Storitev se izvede po vnaprej določeni ceni.

Izvajalec je v primeru zamude ali nepravilne izvedbe posamezne storitve, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, dolžan plačati naročniku kazen kakor je določena v tej pogodbi. Kazen se obračuna pri plačilu za posamezno storitev. Stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do kazni določene v tej pogodbi, če izvajalec storitev izvaja kljub zamudi. V primeru, da izvajalec zamuja pri izvedbi posamezne storitve toliko, da naročniku nastane škoda, ki je večja od opredeljene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil.

Kakovost posamezne storitve in dobava mora ustrezati tehničnim zahtevam in specifikacijam naročnika iz dela 5. »Specifikacije in zahteve« dokumentacije, v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ustrezati mora obstoječim standardom oziroma spremljajočim dokumentom in mora biti v skladu z vsemi predpisi in standardi ter priporočili stroke, ki veljajo za to področje.

- ODZIVNI ČAS

- člen

- Odzivni čas (čas za pristop k odpravi napake in čas odprave napake):

Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na telefonsko številko ali e-pošto, navedeno v pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake.

Če izvajalec krši odzivni čas in ne pristopi k odpravi napak oz. napake ne odpravi v roku, ki je glede na zahtevnost primera običajen, lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Izvajalec zagotavlja odzivni čas in odpravo napake v skladu s sledečo opredelitvijo:

- obvezuje se, da se bo na vsako prijavo okvare (korektivno vzdrževanje opreme) s strani naročnika odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Odzivni čas izvajalca med delavniki od 8.00 do 17.00;

- ob delavnikih med 8.00 in 17.00 uro je dolžan naročniku zagotoviti storitve nemudoma oziroma najkasneje 12 ur po prijavi napake oz. največ 48 ur (oz. po dogovoru z naročnikom), če je za to potrebno naročiti rezervne dele. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, bo izvajalec dela izvajal v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V primeru, da bi dela občutno motila delovni proces naročnika, bo izvajalec dela izvajal izven rednega delovnega časa.

Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo okvare s strani naročnika odzval znotraj odzivnega časa. Odzivni čas je čas od prijave okvare do začetka odpravljanja okvare.

Izvajalec je dolžan odpraviti okvaro v roku kot je opredeljeno. Če zaradi objektivnih razlogov (dobava rezervnih delov iz tujine, sodelovanje proizvajalčevih strokovnjakov, ipd.) okvare v celoti ne bi bilo mogoče odpraviti v opredeljenem roku, bo popravilo izvešeno v najkrajšem možnem času. Izvajalec se zavezuje naročnika sproti obveščati o stanju popravila.

- Izvajalec mora zagotoviti vgraditev ali zamenjavo z originalnimi nadomestnimi deli.

- VREDNOST POGODBE

- člen

Skupna vrednost (končna cena) ponujenega blaga po tej pogodbi znaša       EUR brez DDV in       EUR z DDV.

Skupna vrednost je podana za naročnikove količine v obrazcu “Ponudbeni predračun-rekapitulacija” in razpisni dokumentaciji.

Podrobne postavke so navedene v ponudbenem predračunu in razpisni dokumentaciji, ki je hkrati tudi sestavni del te pogodbe.

Pogodbene storitve se zaračunavajo po cenah iz predračuna. Navedene cene so fiksne.

V letni znesek ni vključeno vzdrževanje ali zamenjava osebnih računalnikov, namiznih tiskalnikov nalepk in čitalcev črtnih kod.

V navedenih cenah so upoštevani vsi stroški v zvezi z izvedbo predmeta tega javnega naročila, vključno s popusti in rabati ter vsemi elementi vzdrževanja (redno in izredno vzdrževanje, material, rezervni oziroma nadomestni deli).

Prav tako so upoštevani vsi stroški cestnine, parkirnine, telefonija, vsi davki, carina, prispevki, takse, pristojbine, stroški soglasij, zavarovanj, garancij, atestov, vse obremenitve in tudi vse olajšave in vsi popusti ter vsi drugi objektivno predvidljivi stroški, razen če ni v razpisni dokumentaciji ali to pogodbo izrecno zapisano drugače.

Zajemati morajo trenutno in predvidljivo inflacijo na domačem in tujem trgu.

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja v času trajanja pogodbe za navedene storitve iz ponudnikove ponudbe, lahko ponudnik spremeni cene iz le-te izključno v višini nastale davčne spremembe.

Spremenjene davčne stopnje veljajo od spremembe objavljene v uradnem listu RS ali datuma prejetega obvestila izvajalca naročniku.

V primeru, da bodo izpolnjeni dogovorjeni pogoji za spremembo cene storitve iz ponudbenega predračuna, bosta stranki pogodbe cene uredili s sklenitvijo dodatka (aneksa) k tej pogodbi.

Naročnik bo v primeru spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo smiselno upošteval določila 95. člen ZJN-3.

- PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

- Člen

Izvajalec bo račun izstavil po izvedenem prevzemu blaga.

- Izvajalec izstavi račun za dobavljeno blago na podlagi dobavnice, ki jo je ob izvajalčevi pravilni dobavi podpisal naročnik. Dobavnica je obvezna priloga e-računa.

- Izvajalec izstavi račun po vsakokratnem opravljenem letnem vzdrževalnem servisu, ki se opravi med in po poteku garancijske dobe. Poročilo o opravljenem- vzdrževalnem servisu je obvezna priloga e-računa.

- Izvajalec račun izstavi vsakič, ko opravi redno ali izredno storitev v sklopu vzdrževanja predmeta pogodbe.

Osnova za izstavitev računa je redno opravljene storitev kot je opredeljeno po tej pogodbi.

Izvajalec mora izstaviti račun v predpisani elektronski obliki (e-račun) preko portala Uprave za javna plačila (UJP), pri čemer morajo biti specifikacije opravljenih storitev priložene k računu, in sicer skenirane v formatu .pdf.

Pri izstavitvi vsakega računa se mora izvajalec sklicevati na številko te pogodbe.

Naročnik se zaveže, da bo račun za opravljeno storitev plačal v 30 dneh, in sicer po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa, ki ni zavrnjen v roku osmih dni od prejema, na transakcijski račun izvajalca.

V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec se zavezuje:

- da bo prevzete naloge izvrševal strokovno pravilno, vestno, kakovostno in pravočasno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo;

- izvedel svoje pogodbene obveznosti po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika in v dogovorjenem roku;

- vso opremo strokovno in kvalitetno vzdrževal z le strokovno usposobljenim certificiranimi serviserji, ki bodo svoje naloge opravili brezhibno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, upoštevajoč predpise in tehnološke postopke ter tehnične normative s tega področja in v skladu z navodili proizvajalca;

- zagotavljal brezhibno delovanje in vzdrževanje sistema;

- pri popravilih uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele ali potrošne materiale;

- zagotavljal vse potrebne nadomestne in rezervne dele;

- med izvajanjem del skrbel za varnost pri delu in za varnostne ukrepe v skladu s predpisi o zdravju in varnosti pri delu;

- da bo za opravljeno storitev izpolnil vse predpisane lastnosti in količine, kot je navedeno v posameznem naročilu, dokumentaciji in vsemi ostalimi relevantnimi predpisi;

- da bo sodeloval z naročnikom in upošteval vse tehnične zahteve in specifikacije;

- da bo varoval kot poslovno skrivnost naročnika vse tehnične podlage, tehnološke in vitalne postopke ter ostale informacije s katerimi je bil seznanjen zaradi izvrševanja te pogodbe;

- da bo takoj opozoril naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki bi utegnile vplivati na kvalitetno in pravilno izvedbo storitev ter posledično vsebinsko ali terminsko izvršitev določil pogodbe;

- da bo zagotovil dosegljivost in nemoteno izvedbo posameznih storitev;

- da bo seznanjal naročnika o možnih izboljšavah in nadgradnjah.

V primeru neizpolnitve navedenih obveznosti je izvajalec dolžan naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jih naročnik zaradi tega utrpel.

Naročnik se zavezuje:

- zagotoviti izvajalcu vse informacije, ki so potrebne za nemoteno izvedbo posamezne storitve;

- omogočiti ustrezen dostop do naprav za nemoteno izvedbo storitve;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvrševanje posamezne storitve;

- da bo izpolnjeval vse predvidene obveznosti in plačila v dogovorjenih rokih in na predviden način;

- da nepooblaščenim osebam ne bo dovolil pristopa in posegov na pogodbenih predmetih, ki so predmet pogodbe;

- KRAJ IZVEDBE STORITVE

- člen

Izvajalec bo blago dostavil na sledeče lokacije naročnika:

- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Inštitut za biologijo celice, Vrazov trg 2, Ljubljana.

- člen

Dobavni rok: največ 6 tednov od podpisa pogodbe.

- PREVZEM

- člen

Naročnik se obvezuje, prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku. Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, navedeno količino in oznako tega javnega razpisa.

Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu blaga. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik pisno reklamirati najkasneje v petnajstih dneh od prevzema.

Naročnik mora izvršiti kakovostni prevzem najkasneje v dvajsetih dneh. Kakovostna odstopanja lahko naročnik pisno reklamira, najkasneje v tridesetih dneh od prevzema.

Izvajalec se je dolžan odzvati na pisno reklamacijo kvalitete v petih dneh od prejema reklamacije, tako, da skupaj z naročnikom ugotovita upravičenost reklamacije. V primeru, da se izvajalec v navedenem roku ne odzove na predpisan način, se razume, da je reklamacijo priznal.

Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga lahko v  roku treh delovnih dni zavrne in zahteva, da mu izvajalec dobavi kakovostno blago. Vse stroške, nastale z zamenjavo nekvalitetnega blaga, krije izvajalec.

Če dobava ne ustreza naročeni količini in kvaliteti, je izvajalec pomanjkljivosti dolžan nemudoma odpraviti brezplačno. V kolikor izvajalec napak ne odpravi v roku 48 ur od prejema reklamacije, lahko to stori naročnik na stroške izvajalca, naročnik lahko v tem primeru tudi razdre pogodbo in zahteva od izvajalca povrnitev nastale škode.

Izvajalec naročniku jamči da:

- kupljeno blago nima stvarnih napak,

- nima pravnih napak,

- popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne dokumentacije ter ponudbenega predračuna ali so priloga te pogodbe.

Blago za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili pogodbe in specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi česar bo izvajalec prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na dobavnici.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe oziroma po oddaji posameznega naročila, lahko naročnik pogodbo brez kakršnih koli obveznosti odpove, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

- ODGOVORNE OSEBE

- člen

- Opredelitev odgovornih oseb

Odgovorne osebe, skrbniki na strani naročnika,

  - ki je pristojna za komuniciranje z izvajalcem, javljanje napak:

- , T.:      , e-pošta:      .

- ki je odgovorna za pogodbo:

- , T.:      , e-pošta:      .

Odgovorne osebe na strani izvajalca,

- ki je pooblaščena za izmenjavo informacij in vsa tehnična vprašanja v zvezi s predmetom pogodbe:

- , T.:      , e-pošta:      .

- ki je odgovorna za pogodbo:

- , T.:      , e-pošta:      .

- ZAMUDA IN POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec zamuja z dobavo predmeta naročila iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo, je dolžan plačati pogodbeno kazen.

Pogodbena kazen znaša 5 ‰ (promil) ponudbene vrednosti v EUR z DDV za vsak dan zamude, vendar  največ 20% od vrednosti celotne zamujene dobave z DDV.

Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 20% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če blaga, ki je predmet pogodbe, ne dobavi.

Če se izvajalec ne odzove v času, ki je določen kot odzivni čas, ali ne odpravi napake v roku določenem v točki IV Vzdrževanje, te pogodbe, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 50,00 evrov na uro zamude med delavniki v času od 8.00 do 17.00 ure.

V primeru daljšega obdobja do odprave napake je naročnik upravičen do ustrezne odškodnine; npr. za okvare, ki niso odpravljene v enem tednu, za vsak naslednji dan naročniku pripada odškodnina v višini 2000 EUR zaradi nezmožnosti izvedbe preiskav.

V primeru, da izvajalec zamuja pri izvedbi pogodbenih obveznosti za več kot petnajst (15) dni, ali toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda, ali da bi storitev izgubila pomen, lahko naročnik zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Pogodbena kazen se izvajalcu obračuna pri naslednjem izplačilu oziroma v kolikor to ni mogoče, naročnik iz tega naslova izvajalcu izstavi poseben račun, ki ga je izvajalec dolžan plačati v 8 (osmih) dneh od uradnega prejema. Pogodbena kazen se obračuna na podlagi pisnega zahtevka odgovorne osebe naročnika.

Stranki pogodbe soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- ZAVAROVANJE POSLA

- Člen

1.	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbran ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe naročniku predložiti finančno zavarovanje - bianco menico (z menično izjavo - OBR 10) v skupni višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV v EUR, ki se bo štela kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za čas trajanja pogodbe, podaljšanega za dodatnih 30 dni po izteku te pogodbe.

2.	Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec mora takoj po primopredaji, najkasneje pa v 5 dneh, naročniku izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - podpisano in žigosano bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (OBR 11), in sicer v višini 5 % od skupne vrednosti pogodbe z DDV.

V primeru, da se v garancijskem roku pojavijo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še 30 dni po preteku garancijskega roka.

Navedeno finančno zavarovanje lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:

•	v kolikor izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi in razpisni dokumentacije predmetnega javnega naročila.

Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za prevzem storitev in aparatur.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec dobave blaga ne opravi v skladu z zahtevami pogodbe in prilogami pogodbe oziroma dobavi blago, ki ne ustreza specifikacijam in standardom navedenim v dokumentaciji in prilogam;

- naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca;

- se na zahtevo naročnika, v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravijo;

- izvajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

- izvajalec krši zaupnost podatkov;

- izvajalec brez dogovora z naročnikom odstopi od pogodbe in razlogi za to niso na naročnikovi strani;

- ne ravna kot dober gospodar oziroma gospodarstvenik;

- v drugih primerih, kot to določa pogodba in zakonodaja.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

V primeru večkratnih nepravilnosti pri dobavi ali vrsti blaga oziroma neizpolnjevanju zahtev naročnika, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopi od pogodbe, brez kakršnihkoli obveznosti do izvajalca.

V kolikor bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec naročniku v roku desetih delovnih dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo, kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od izvajalca v celoti.

Predložitev finančnega zavarovanja iz tega člena izbranemu izvajalcu, je pogoj za veljavnost pogodbe.

- PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem členu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo ponudnik nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se del vzorca pogodbe iz tega člena, ki se nanaša na izvajanje storitev s podizvajalci, črta).

- Člen

Ponudnik bo pogodbeno naročilo izvajal s podizvajalci:

| Št. | Podizvajalec (naziv in sedež, zakoniti zastopnik) | Kontaktni podatki | Opis del | Delež oddanih del (v % od celote) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Izvajalec se zavezuje, da bo s podizvajalcem sklenil pogodbo, v kateri bo natančno določena vrsta in obseg storitev ter cena za opravljene storitve.

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94.  člena ZJN-3 zahteva neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje za neposredno plačilo, na podlagi katerega naročnik namesto (glavnega) izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do (glavnega) izvajalca.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora (glavni) izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo. Izvajalec mora za vsako zamenjavo podizvajalca pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Med utemeljene razloge za angažiranje novega podizvajalca se štejejo:

- okoliščine, ki so nastale po podpisu te pogodbe in jih izvajalec v fazi sestave in oddaje svoje ponudbe ni mogel ali moral predvideti;

- potreba po dodatnih delih, spremembi del ali nepredvidenih delih, ki jih izvajalec sam ne more izvesti;

- časovne, organizacijske ali tehnične okoliščine, zaradi katerih je vključitev podizvajalca nujna, da se predmet pogodbe izvede v obsegu, kvaliteti, ceni in v pogodbenem času.

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

•	sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

•	pristojni državni organ pri izvajalcu okvirnega sporazuma ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve s kršitvijo, naročnik o tem obvesti izvajalca v desetih dneh in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- SPREMEMBA POGODBE

- člen

Naročnik dopušča spremembo pogodbe v obdobju izvajanja le te v skladu z določili 95. člena ZJN-3 in drugo veljavno zakonodajo ter razpisno dokumentacijo.

V primeru, da nastanejo okoliščine, ki jih nobena od pogodbenih strank ni mogla predvideti in nanje tudi nima vpliva, kot npr.: sprememba valutnega tečaja, uvedba raznih dajatev (carine, takse, trošarine…), naravne nesreče, vojna, znatna neobičajna in nenadna sprememba cen surovin ali proizvodov, bo naročnik ravnal kot je opredeljeno v 95. členu ZJN-3 in drugo veljavno zakonodajo ter razpisno dokumentacijo.

Stranka pogodbe, na strani katere je višja sila nastala, je dolžna drugo stranko pisno obvestiti o nastopu in tudi prenehanju višje sile takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v dveh delovnih dneh po nastanku le-te in predložiti verodostojne dokaze in navesti pravno relevantna dejstva o obstoju in trajanju višje sile. Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

- POSLOVNA SKRIVNOST IN VARSTVO PODATKOV

- člen

Izvajalec se zaveda, da bo pri opravljanju storitev – dobava blaga iz te pogodbe pridobil dostop do občutljivih osebnih, poslovnih in drugih zaupnih podatkov, katerih uporaba je zakonsko regulirana in bi njihova zloraba ali malomarno ravnanje z njimi lahko povzročilo veliko materialno in moralno škodo naročniku. Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke skrbno varoval in jih uporabljal izključno za izvajanje te pogodbe.

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljnjem besedilu: Uredba GDPR) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, stranke pogodbe soglašajo, da osebnih podatkov ne bodo uporabljale v nasprotju z določili Uredbe GDPR in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Stranki pogodbe bosta zagotavljali pogoje in ukrepe za varstvo osebnih podatkov in preprečevali zlorabe v smislu določil Uredbe GDPR in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Izvajalec se zavezuje da morebitnih osebnih podatkov ne bo uporabljal v nasprotju z določili Uredbe GDPR oziroma v nasprotju z namenom, za katerega so bili zbrani.

Izvajalec se zavezuje, da bo v skladu z Uredbo GDPR sprejel in upošteval potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, za zavarovanje, preprečevanje slučajnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja osebnih podatkov, njihove spremembe, izgube ali nepooblaščene obdelave.

Za varovanje osebnih podatkov v zvezi z opravljanjem storitev, ki so predmet te pogodbe, je izvajalec odškodninsko odgovoren, morebitna zloraba osebnih podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

- VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba se sklepa za obdobje do njenega poteka in prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank in predložitvijo instrumenta finančnega zavarovanja.

Dobava blaga po tej pogodbi je največ do šest tednov od podpisa pogodbe.

Pogodbenika lahko pogodbene storitve – dobavo blaga prekineta v utemeljenih razmerah in z utemeljenim razlogom.

Stranki morata pisno obvestiti nasprotno stranko o prekinitvi pogodbenih storitev in navesti vzrok ter tega utemeljiti.

Pogodbena stranka seznani nasprotno stranko s prekinitvijo tako, da pošlje priporočeno pismo po pošti

Pogodbena storitev preneha z datumom prejema priporočenega pisma poslanega po pošti s strani nasprotne stranke, v katerem potrjuje poslano obvestilo o prekinitvi.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom (aneksom), ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank zadostuje obvestilo ene stranke drugi.

Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom. Glede na razlog izbere stranka, ki daje odpoved za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

Odpoved pogodbe se pošlje drugi pogodbeni stranki s priporočenim pismom. Odpovedni rok teče od vročitve dalje.

Prav tako lahko naročnik odpove pogodbo, v kolikor izvede nov postopek javnega naročilo z istovrstnega področja.

Odstop te pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

- člen

Predčasno razdrtje pogodbe je možno:

- zaradi uveljavljenega finančnega zavarovanja, odpoved velja z dnem unovčenja finančnega zavarovanja;

- zaradi neutemeljene zavrnitve naročila s strani izvajalca, odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno opravljene dobave oz. storitev; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi zamude izvajalca ali napake v izvedbi, ki bistveno zmanjša pomen posla; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- iz krivdnih razlogov na strani izvajalca (kršenje pogodbenih določil), odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- zaradi dosežka maksimalne višine pogodbene kazni; odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- v primerih določenih v 96. členu ZJN-3, odpoved velja z dnem, ko izvajalec prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo iz istovrstnega področja, pri čemer preneha sporazum oziroma pogodba veljati z dnem začetka veljavnosti nove pogodbe oziroma pogodbe z novo izbranim izvajalcem na podlagi pravnomočne odločitve o oddaji novega naročila;

- če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti, odpoved velja po preteku 30 dni od obvestila naročniku;

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo. Odpoved velja z dnem, ko nasprotna stranka prejme obvestilo o odpovedi pogodbe;

- s pisnim dogovorom med obema strankama, odpoved velja z dnem, ki izhaja iz pisnega dogovora o prenehanju pogodbe, sicer pa z dnem sklenitve takšnega dogovora in po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe;

- naročnik lahko odpove pogodbo brez krivdnega razloga na strani izvajalca, odpoved velja po preteku 1 meseca od prejema pisnega obvestila.

Pogodbeni stranki si vsa sporočila iz tega člena pošiljata priporočeno po pošti. Vsako pisanje učinkuje z dnem, ko ga prejme druga pogodbena stranka. V primeru, da se poštna pošiljka, ki je drugi stranki posredovana na naslov, objavljen v Poslovnem registru Republike Slovenije, vrne z oznako neznan, preseljen ali ni dvignil, se šteje za vročeno 15. dan od poskusa vročitve.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Podpis je lahko v fizičen ali elektronski. Sklenjena je pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bosta stranki spore reševali pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en izvod.

V primeru, da stranki pogodbo podpišeta elektronsko (z varnim elektronskim podpisom), prejme vsak podpisnik identično kopijo podpisanega elektronskega dokumenta.

| V/na , dne | V Ljubljani, dne |
| --- | --- |

| IZVAJALEC: Direktor(ica): Žig in podpis: | NAROČNIK: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta Dekan prof. dr. Igor Švab, dr. med. Žig in podpis: |
| --- | --- |

Priloge pogodbe:

- Ponudba dobavitelja št.       z dne      .

- Ponudbeni predračun.

- Garancijski dokumenti (Finančna zavarovanja, ki ga v originalu hrani naročnik).

Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji v skupni ponudbi. Obrazec je potrebno fotokopirati za potrebno število partnerjev v skupnem nastopu.

4Podizvajalec je skladno z ZJN-3 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če ima ponudnik več podizvajalcev, naj obrazec ustrezno kopira.