SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica Ulica padlih borcev 13A 5290 Šempeter pri Gorici |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 252-7/2024 |
| Predmet javnega naročila | Ultrazvočni čistilec |

Ponujeno:

Proizvajalec: _____________________________________

Model: ______________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Ultrazvočni čistilec« naročnika SB Nova Gorica, izjavljamo, da predmet ponudbe v celoti izpolnjuje vse tehnične in strokovne specifikacije navedene v nadaljevanju. Zaželeno je, da ponudnik v desnem stolpcu navede mesto v ponudbeni dokumentaciji, na katerem je razvidno izpolnjevanje tehnične in strokovne specifikacije (kjer je narava zahteve taka, da se jo lahko izkazuje s priloženo tehnično dokumentacijo ponujene opreme).

| Zap.št. | Minimalne zahtevane tehnične specifikacije in funkcionalnosti: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ultrazvočna kopel za čiščenje instrumentov težko dostopnih mestih kot so luknje, členki in sklepi. |  |
| 2 | Ponujena oprema je skladna s standardi EN 61010-1, EN 61326-1 |  |
| 3. | UZ kopel zasnovana za povezavo do 12 instrumentov z lumni dimenzije 3-10mm |  |
| 4. | UZ kopel naj omogoča sesalno izpiranje na distalnem koncu instrumentov. Odstraniti mora umazanijo v nasprotni smeri penetracije, čistilna raztopina pa naj zavzame prostor, da se prepreči nepotrebna kontaminacija zadnjih delov lumna instrumentov. Odstranjena kontaminacija se premakne skozi adapter v zamenljiv filter, namesto nazaj v kopalno tekočino. |  |
| 5. | UZ kopel naj omogoča: • spremljanje pretoka za vsak priključeni instrument zagotavlja zanesljive rezultate čiščenja in preprečuje okvaro instrumenta. Enokanalni način izpiranja za vsak instrument posebej zagotavlja višjo raven varnost med ponovnim procesiranjem. V primeru neuspešnega izpiranja se pokaže obvestilo na zaslonu. • Spremljanje temperature in nivoja polnjenja. V primeru neskladnosti ne bo mogoče začeti sonikacije, uporabnik prejme sporočilo o napaki na zaslonu na dotik. Pred vsakim ciklom temperaturni senzor preveri, ali je temperatura kopeli v dovoljenem razponu. Če je temperatura kopalne tekočine prenizka (< 18 °C), se gretje samodejno vklopi. Da bi preprečili koagulacijo beljakovin, se pri temperaturah okoli 40 °C prikaže opozorilno sporočilo. • Možnost uporabe standardnih instrumentov. Univerzalni adapter za priključitev instrumentov brez menjave tesnila. |  |
| 6. | Upravljanje preko zaslona na dotik v slovenskem jeziku, okvirnih dimenzij 96x61mm. (dovoljena odstopanja +/- 15 %) |  |
| 7. | Temperatura naj bo programsko vodena s temperaturnim senzorjem do 40°C. |  |
| 8. | Namizna izvedba: vse površine morajo biti gladke, v notranjosti brez mrtvih kotov, z zaobljenimi robovi, ohišje narejeno iz nerjavečega jekla z IP20 zaščito. |  |
| 9. | Zunanje dimenzije: dolžina max. 900mm, širina max. 510mm, višina max. 330mm |  |
| 10. | Dimenzije korita: dolžina do 650mm, širina max. 400mm, višina max. 170mm |  |
| 11. | Kapacitete max. 43l |  |
| 12. | Uporabni volumen max. 27l |  |
| 13. | Neto teža max. 65 kg |  |
| 14. | Max. moč 2400W. |  |
| 15. | Digitalno dokumentiranje procesov. |  |
| 16. | UZ kopel naj ima 12 adapterjev s tesnilom in cevjo, 12 tesnil za adapterje, 12 testnih lističev, 30 litrske kartuše, 1 okvir za test folije FT 38 in pokrov za kopel |  |
| 17. | UZ kopel mora biti opremljena z vmesniki, ki omogočajo sledenje protokolom s podatki o načinu čiščenja, temperaturi kopeli, rezultate preizkusov izpiranj itd. UZ kopel mora omogočiti povezavo z naročnikovim sistemom Synapsis (preko naročnikovega LAN omrežja) za nadzor sterilizacijskega materiala v sterilizaciji ter posredovanje (sledi) -izpisov- protokolov v sistem za arhivsko hrambo. Vključno z vsemi stroški priklopa na strani ponudnika UZ kopeli. |  |

Kjer ni izrecno zahtevano drugače, je zaželeno, da ponudnik priloži tehnično dokumentacijo ponujene opreme, kot so na primer prospekti, tehnični listi ipd. Naročnik lahko v okviru preverjanja resničnosti navedb v ponudbi oziroma na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3 katerega koli ponudnika pozove k podaji pojasnil oziroma predložitvi dodatne dokumentacije v zvezi s tehničnimi specifikacijami oziroma izpolnjevanjem zahtev iz tega dokumenta.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

| V/na , dne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zastopnik/prokurist (ime in priimek) | Podpis | Žig |