Št.: JN-32-2024

Ljubljana, september 2024

Razpisna dokumentacija

Nakup ULTRAZVOČNIH APARATOV za ginekologijo

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

direktorica:

prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec.

- POVABILO K SODELOVANJU

Skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami) in Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo.

  - Podatki o naročniku

Ime oz. naziv in sedež naročnika: ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Kontaktni e-naslov: nabava@zd-lj.si

  - Predmet javnega naročila

Nakup ultrazvočnih aparatov za ginekologijo.

  - Dobavni rok

Dobava in montaža najkasneje do 31. 12. 2024.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek javnega naročanja (40. člen ZJN-3).

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Zahteve iz razpisne dokumentacije morajo ponudniki izpolnjevati kot so zapisane.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku, izjema so katalogi oz. prospekti, ki so lahko predloženi tudi v angleškem jeziku. Na zahtevo naročnika mora ponudnik brezplačno priskrbeti prevod v slovenski jezik.

  - Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo, po priporočljivem vrstnem redu:

    - Podatki o ponudniku,

    - Izjava ESPD,

    - Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun, ali BON obrazec,

    - Izjava o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije,

    - Ponudbeni predračun,

    - Rekapitulacija,

    - Katalogi oz. prospekti in navodila za uporabo,

    - Izjava o vzdrževanju in rezervnih delih,

    - Seznam rezervnih delov,

    - Pogodba – vzorec,

Priloga 11:   Izjava o oddaji naročila v podizvajanje,

Priloga 12:   Izjava in soglasje podizvajalca in

Priloga 13:   Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 – vzorec.

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju ugotovi, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. V kolikor je ponudnik v položaju iz prejšnjega stavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami za vse gospodarske subjekte v ponudbi«. Naročnik ponudnike poziva, da za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v ESPD obrazcu navede EMŠO, na podlagi katere bo lahko naročnik pridobil podatek o nekaznovanosti iz aplikacije e-Dosje.

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Ponudnika se ne izloči, če ponudnik do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune  davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- v primerih:

- ko je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil, za vse gospodarske subjekte v ponudbi«.

Navedeni razlog za izključitev velja za vsakega gospodarskega subjekta, ki na kateri koli pravni podlagi sodeluje v postopku javnega naročanja pri oddaji ponudbe (npr. podizvajalec ali podobno).

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3, sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3,

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD ponudnik uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani https://ejn.gov.si/espd ter ga v elektronski verziji predloži v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

  - Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

- da je ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež;

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register«.

- da ima ponudnik posebno dovoljenje za opravljanje storitev, ki so predmet naročila: ponudnik mora biti vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov glede na predmet naročila, pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD: »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Za naročila storitev: potrebno določeno dovoljenje«.

Navedena pogoja mora izpolnjevati ponudnik oz. v primeru skupne ponudbe vsak partner v skupnem nastopu ter vsak podizvajalec.

- Ekonomski in finančni položaj:

- da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja ponudnik predloži tudi potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun, ali BON obrazec. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil.

Navedeni pogoj mora izpolnjevati ponudnik oz. v primeru skupne ponudbe vsak partner v skupnem nastopu.

- Tehnična in strokovna sposobnost:

- reference ponudnika – da je ponudnik kvalitetno, strokovno in pravilno izvedel vsaj dve (2) enakovredni dobavi opreme z enakim namenom uporabe, kot je predmet javnega naročila, in sicer različnim naročnikom v posamični skupni vrednosti najmanj 100.000 EUR z DDV.

Referenca ne sme biti starejša od 3 let, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil.

DOKAZILA: Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se bo odločil oddati javno naročilo, zahteva, da predloži potrdila o referencah.

Ponudnik lahko izpolnjevanje pogoja izkaže sam ali s partnerji v konzorciju, pod pogojem, da bo izvedel ta del naročila tisti od partnerjev, ki referenco daje.

- vzdrževanje opreme in rezervni deli:

- da ponudnik zagotavlja brezplačno vzdrževanje dobavljene opreme v garancijski dobi (to pomeni preventivni servis, odprava napak in okvar pri normalni rabi opreme, rezervni deli, izvedene storitve serviserjev, potni stroški), ki ga bo izvajal serviser, certificiran s strani proizvajalca opreme,

- da ponudnik po preteku garancijske dobe zagotavlja vzdrževanje in dobavo rezervnih delov za celotno življenjsko dobo.

DOKAZILA: Ponudnik izpolni obrazec ESPD: Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost, Izobrazba in strokovna usposobljenost; dokazila o strokovni usposobljenosti serviserjev: certifikat ali potrdilo proizvajalca o pooblaščenem serviserju. Kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev ponudnik predloži izpolnjeno Izjavo o vzdrževanju in rezervnih delih (Priloga 8).

Ponudnik lahko izpolnjevanje pogojev izkaže sam ali s partnerji v konzorciju, pod pogojem, da bo izvajal vzdrževanje opreme in dobavo rezervnih delov tisti od partnerjev, ki daje izjavo.

Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni določeno drugače, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko ali lastnoročno podpisane in skenirane.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo, ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost, vedno odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja. V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih ipd.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom zakona ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila  naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena zakona ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena tega zakona, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena tega zakona. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

  - Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ESPD obrazcu označiti in navesti vse zahtevane podatke o skupni ponudbi.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD obrazec in obrazec Podatki o ponudniku (Priloga 1) ter navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Ponudbeni predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V kolikor bi kateri izmed članov skupine prenehal poslovati, konzorcij še naprej obstaja, in sicer so ostali člani dolžni prevzeti del naročila in obveznosti, ki jih je prevzemal član konzorcija, ki je prenehal obstajati. V tem primeru ostali člani prevzemajo odgovornost za celotni posel v nadaljevanju izvajanja.

Skupina ponudnikov mora ob oddaji ponudbe predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

  - Pojasnila ponudnikom za izpolnitev ponudbenega predračuna

Naročnik bo naročilo oddal v celoti. Ponudba na Ponudbenem predračunu mora biti podana v celoti, za vso razpisano opremo, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki v celoti izpolnjuje tehnične zahteve navedene v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije (Priloga 4).

Ponudnik mora navesti tudi datum ponudbe in datum veljavnosti ponudbe.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Ponudbenega predračuna.

Cena oz. vrednost ponudbe

Cene ponujene opreme v Ponudbenem predračunu morajo biti izražene v evrih (EUR), zaokrožene na dve decimalni mesti. V primeru, da cene oz. vrednosti ne bodo pravilno zaokrožene, bo naročnik takšno zaokrožitev opravil sam (izhodišče Cena na EM brez DDV).

Ponudnik poda ceno po postavkah, ki so navedene v Ponudbenem predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše ali bo uporabljen znak »/« ali podobno, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Končne cene so cene z DDV. Končne cene v ponudbi so fiksne in dokončne do zaključka izvedbe javnega naročila.

Končna cena ponudbe je oblikovana po pariteti DDP (INCOTERMS 2020) naročnik (na stroškovno mesto na lokaciji naročnika). V končno ceno so vključeni vsi popusti in stroški (dobava blaga, špediterski, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), davek na dodano vrednost in druge dajatve.

Skupaj vrednost ponudbe mora vključevati nabavno vrednost z vsemi stroški:

- opreme: nakup, dobava, montaža, zagon, poskusno obratovanje, šolanja uporabnikov;

- celotnega brezplačnega servisiranja in vzdrževanja v garancijski dobi (preventivni servis, odprava napak in okvar pri normalni rabi opreme, rezervni deli, izvedene storitve serviserjev, potni stroški) ter

- morebitne druge stroške, popuste, dajatve in davek na dodano vrednost.

Naročnika tako ne bremenijo kakršnikoli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Rekapitulacijo (Priloga 6).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Rekapitulacija« v obliki .pdf datoteke, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Obrazec »Ponudbeni predračun« naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med obrazcema, kot veljavni štejejo podatki v celotnem ponudbenem predračunu, naloženem v razdelku »Drugi dokumenti«. V kolikor bo ponudnikova predložena dokumentacija odstopala od naročnikove, se upošteva dokumentacija predložena na naročnikovih obrazcih.

  - Zaupnost in javnost podatkov

Ponudnik mora vse dokumente v ponudbi, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, TEHNIČNA DOKUMENTACIJA, KATALOGI, PROSPEKTI IN NAVODILA

Ponujena oprema mora izpolnjevati tehnične karakteristike, ki so navedene v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije (Priloga 4), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Vsi ponujena oprema mora izpolnjevati zahteve za dajanje na trg oziroma za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih.

  - Kataloška dokumentacija

Ponudnik mora pod Prilogo 7 obvezno priložiti kataloško dokumentacijo (to so lahko katalogi, prospekti, skice, slike) in navodila za uporabo za vso ponujeno opremo, iz katerih je razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika iz tehničnih specifikacij razpisne dokumentacije. Priporočljivo je, da ponudnik kataloško dokumentacijo in navodila za uporabo predloži že do roka za prejem ponudb, ni pa nujno. Kataloška dokumentacija je dokumentacija, ki jo bo moral pozvani ponudnik predložiti na poziv naročnika, po roku za prejem ponudb v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb. Ponudnik bo moral kataloško dokumentacijo predložiti v ustreznem roku, navedenem v pozivu s strani naročnika, sicer bo njegova ponudba izključena iz nadaljnjega postopka pregleda in ocenjevanja ponudb.

V kataloški dokumentaciji mora biti ponujena oprema nedvoumno označena z zaporedno številko postavke iz ponudbenega predračuna. Prav tako mora biti jasno označeno izpolnjevanje posamezne zahteve iz tehničnih specifikacij.

Če izpolnjevanje posameznih tehničnih zahtev v predloženi kataloški dokumentaciji ne bo razvidno, ponudnik lahko le-te dokaže tudi z ogledom ponujene opreme, ki ga ponudnik zagotovi na lastne stroške. O ogledu se opravi zapisnik.

Kataloško dokumentacijo z navodili za uporabo ponudnik v informacijskem sistemu e-JN naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

Tehnična dokumentacija, katalogi oz. prospekti in navodila so sestavni del ponudbe ter tako stroškovno bremenijo ponudnika, ki jih mora naročniku posredovati brezplačno.

- POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je 17. 10. 2024 do 9. ure.

Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v zakonskem roku. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 in 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html. Pri oddaji ponudb se skladno z določili te razpisne dokumentacije smiselno upoštevajo tudi pomembna priporočila točke 10 Navodil za uporabo e-JN.

Ponudnik se mora v skladu z Navodili za uporabo e-JN pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/mojejn/pages/registracija/registracija_ponudnika.xhtml,. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, odda ponudbo s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si najkasneje do 4. 11. 2024 do 9. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, se bo naročniku v tem sistemu odprla zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Ponudba mora biti veljavna vsaj 120 dni od datuma za prejem ponudb.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 4. 11. 2024 in se bo začelo ob 11. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe, ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga je ponudnik naložil v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- MERILO ZA RAZVRŠČANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje cene oz. skupne vrednosti dopustne ponudbe z DDV.

Pravilo v primeru ponudb z enako skupno vrednostjo ponudbe: prej prispela ponudba.

Dokaz: obrazec Rekapitulacija (Priloga 6).

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Naročnik lahko, skladno z 89. členom ZJN-3, od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma, če posamezni dokumenti manjkajo.

Ponudnik bo moral v roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik in praviloma ne bo krajši od treh (3) delovnih dni, predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

Ponudba se izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali dokazil ali predložena pojasnila in dokazila niso skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

- USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik ima pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z ZJN-3.

- ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

  - Izbrani ponudnik bo moral pred podpisom pogodbe podpisati, ožigosati in na naročnikov naslov poslati Izjavo o udeležbi v lastništvu v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

  - Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v petih (5) delovnih dneh po prejemu pogodb v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

  - Izbrani ponudnik bo moral v roku deset (10) dni od dneva podpisa pogodbe, svoje obveznosti zavarovati s finančnim zavarovanjem in sicer: s kavcijskim zavarovanjem pri zavarovalnici ali z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, po priloženem obrazcu: »Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758«, in sicer v višini pet (5) % skupne okvirne pogodbene vrednosti javnega naročila z DDV, veljavno še najmanj en (1) dan po preteku garancijske dobe.

  - Izbrani ponudnik se mora na zahtevo naročnika udeležiti uvodnega sestanka s predstavniki in pristojnimi osebami naročnika, na katerem bo predstavil dobavljeno opremo in izvedel kratko izobraževanje uporabnikov.

  - Izbrani ponudnik dodeljenega naročila brez soglasja naročnika ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjenih pogodb iz javnih naročil brez privolitve naročnika.

  - Pri dobavi opreme, ki je predmet javnega naročila, izbrani ponudnik upošteva standarde kakovosti naročnika (ISO 9001:2015).

  - Izbran ponudnik mora za dobavljeno opremo izdati e-račun. Rok plačila je 30 dni po prejemu računa.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz  25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami in dopolnitvami), lahko vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz povabila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja, referenca 11 16110-7111290-00xxxx24.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen preko portala eRevizija.

Priloga 1

PODATKI O PONUDNIKU

(naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

| Popoln naziv gospodarskega subjekta |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik/-i |  |
| Matična številka |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priporočilu Komisije 2003/361/ES) |  |
| Davčna številka/ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 2

IZJAVA ESPD

(naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

Ponudnik predloži izpolnjeno in podpisano izjavo ESPD.

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem ali se sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, izjavo ESPD predloži tudi podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, na kapacitete katerega se sklicuje ponudnik.

V primeru skupne ponudbe, izjavo ESPD predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

Priloga 3

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN,

ALI BON OBRAZEC

(naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN)

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun, ali BON obrazec, iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani. Datum izdaje predloženega dokazila ne sme biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil.

Dokazilo je lahko v fotokopiji (naložiti v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN).

V primeru skupne ponudbe, potrdilo predloži tudi vsak partner v skupni ponudbi.

Priloga 4 (stran 1/4)

Ponudnik

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

ULTRAZVOČNI APARATI ZA GINEKOLOGIJO

(Ponudnik predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo – naloži jo v informacijskem sistemu e-JN v

razdelek »Drugi dokumenti« v obliki .pdf dokumenta.)

Postavke zap. št. 1: Ultrazvočni diagnostični aparat Premium kakovostnega razreda za potrebe v ginekologiji in

porodništvu

| Zap. št. | Minimalne tehnične zahteve za ULTRAZVOČNI APARAT: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Premium 3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z možnostjo priklopa več-vrstičnih matričnih sond | DA NE |  |
| 2. | Sistemski operacijski sistem najmanj Windows 10 | DA NE |  |
| 3. | Aparat mora biti razvojno novejši. Pričetek proizvodnje ponujenega modela naj ne bo starejši od leta 2023-2024 | DA NE |  |
| 4. | Sistem naj zagotavlja procesno zmogljivostjo vsaj 170.000.000 kanalov | DA NE |  |
| 5. | OLED zaslon, velikost vsaj 27 palcev z ločljivostjo vsaj 2,560 x 1,440 točk, z možnostjo nagiba in pomika v vse smeri. Kontrastno razmerje minimalno 1,5Mio:1 | DA NE |  |
| 6. | Dotikalni LCD (LED osvetlitev) zaslon za upravljanje velikosti vsaj 15,6 palcev, omogoča naj nagib od 35-65 stopinj | DA NE |  |
| 7. | Zaradi priročnosti in preglednosti naj bo izvlekljiva alfa numerična tipkovnica osvetljena ter vgrajena pod upravljalno ploščo | DA NE |  |
| 8. | Aparat naj vsebuje SSD disk za arhiviranje podatkov velikosti vsaj 2TB ter možnost enkripcije podatkov | DA NE |  |
| 9. | Plavajoča upravljalna plošča naj bo z elektronskim motorjem nastavljiva po višini vsaj 28 cm, pomična naprej/nazaj vsaj 27 cm ter rotirajoča vsaj ±90 stopinj od sredinske postavitve | DA NE |  |
| 10. | Na upravljalni plošči aparata naj bo vsaj 10 gumbov, ki se jih lahko poljubno določi za nastavitev različnih funkcij | DA NE |  |
| 11. | Dostop do meritev naj bo avtomatski neposredno po zamrznitvi slike | DA NE |  |
| 12. | Aparat naj ima vsaj štiri enakovredne vhode za sonde z elektronskim preklopom ter 6 držal za sonde ali gel | DA NE |  |
| 13. | Grelec gela z dvema stopnjama nastavitve temperature, integriran na upravljalni plošči | DA NE |  |
| 14. | Aparat naj omogoča vklop iz spalnega načina v 30 sekundah | DA NE |  |
| 15. | Aparat naj omogoča električno odklepanje in zaklepanje koles | DA NE |  |
| 16. | Širina aparata naj ne presega 63 cm, teža UZ naprave naj ne presega 110 kg | DA NE |  |
|  | Možnosti prikaza in zahtevane programske opreme |  |  |
| 17. | 2D prikaz s zmogljivostjo osveževanja prikaza vsaj 2000 slik na sekundo ter dinamičnim območjem vsaj 430 dB | DA NE |  |
| 18. | Barvni Doppler ter Energijski Doppler s zmogljivostjo osveževanja prikaza vsaj 330 Hz ter zmožnostjo prikaza pretokov od 1cm/sek do vsaj 7m/sek | DA NE |  |
| 19. | Programska oprema za 3D vizualizacijo pretokov krvi »LumiFlow ali podobno« | DA NE |  |
| 20. | Pulzni Doppler s zmogljivostjo osveževanja prikaza vsaj 1000 Hz ter prikazom hitrosti od 0,1cm/sek do vsaj 8m/sek | DA NE |  |

Priloga 4 (stran 2/4)

| 21. | Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz – «Multivision, Compound Imaging ali podobno« z vsaj 15 stopnjami nastavitve | DA NE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | Programska oprema za napredno ostrenje robov, zmanjševanje šuma v sliki in diferenciacija tkiva – »ClearVision, SRI ali podobno« z vsaj 5 stopnjami nastavitve | DA NE |  |
| 23. | Harmonični prikaz tkiva | DA NE |  |
| 24. | Kodirani harmonični prikaz tkiva | DA NE |  |
| 25. | HDVI – visoko resolucijski volumski prikaz – ali podoben algoritem za izboljšanje 3D prikaza C ravnine | DA NE |  |
| 26. | Programska oprema za avtomatske samodejne meritve CLR, NT, BPD, HC, AC, FL, HUM, AFI, CEREB, CM | DA NE |  |
| 27. | Programska oprema za 3D prikaz, 4D prikaz in Tomografski prikaz. | DA NE |  |
| 28. | Osveževanje 4D slike z vsaj 60 Vol/sek | DA NE |  |
| 29. | CINE spomin vsaj 500.000 slik | DA NE |  |
| 30. | Realistični prikaz v 3D in 4D tehniki s poljubnim kotom osvetlitve | DA NE |  |
| 31. | Programska oprema za izboljšan prikaz ultrazvočno senčnih področij kot so fetalni možgani ali hrbtenica. »ShadowHDR, Shadow Reduction ali podobno« | DA NE |  |
| 32. | Programska oprema za samodejno optimatizacijo svetlost in homogenosti žive B-mode UZ slike | DA NE |  |
| 33. | Programska AI oprema, ki med skeniranjem zarodka v živo samodejno izvaja Biometrične meritve in jih shranjuje skupaj z slikami | DA NE |  |
| 34. | Programska oprema za samodejno AI obdelavo 3D volumna in prikaz željenega predela zarodka (npr. obrazek, popkovina, posteljica, maternica) z pritiskom ene tipke | DA NE |  |
| 35. | Avtomatska optimatizacija barvnega Dopplerja glede na področje preiskovanja (npr. popkovina, fetalno srce, uterine, pljučne vene, MCA) s pritiskom ene tipke | DA NE |  |
| 36. | Aparat naj vsebuje merilne pakete za ginekologijo, fetalno srce in porodništvo. | DA NE |  |
| 37. | Aparat naj avtomatsko generira poročila z meritvami, h katerim je možno dodati grafe rasti, UZ slike, pred pripravljene komentarje in opise zarodka. | DA NE |  |
|  | Arhiviranje in dokumentiranje |  |  |
| 38. | Aparat naj omogoča povezljivost po DICOM standardu (Worklist, Store, Print, DICOM Q&R) | DA NE |  |
| 39. | HDMI priklop za priklop zunanjega dodatnega monitorja, mrežni LAN priključek ter WiFi povezava z omrežjem | DA NE |  |
| 40. | Vsaj 6 USB priklopov za shranjevanje slik na zunanje spominske medije in priklope perifernih enot | DA NE |  |
| 41. | Vsaj 2 USB priklopa na upravljalni plošči | DA NE |  |
| 42. | Črno beli termični video tiskalnik | DA NE |  |

| Zap. št. | Možnosti nadgradnje aparata: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 43. | Programska oprema za mikrovaskularizacijski prikaz žilja »MV-Flow, MicroVascularFlow ali podobno« | DA NE |  |
| 44. | Programska oprema za detekcijo in analizo tumorjev jajčnikov IOTA Simple rules ali IOTA - ADNEX Model | DA NE |  |
| 45. | Programska oprema, ki med skeniranjem zarodka v živo samodejno izvaja Biometrične meritve in jih shranjuje skupaj z slikami | DA NE |  |

Priloga 4 (stran 3/4)

Postavka zap. št. 2 in 3: Abdominalna širokopasovna 2D sonda

| Zap. št. | Minimalne tehnične zahteve za ultrazvočne sonde | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 46. | 192 kristalna abdominalna 2D sonda s frekvenčnim območjem 1-7 MHz, radijem 57mm ter vidnim kotom 66 stopinj, vidni kot naj bo možno razširiti do vsaj 110 stopinj (k ultrazvočnemu aparatu zap. št. 1 in 2) | DA NE |  |
| 47. | 192 kristalna abdominalna 2D sonda namenjena preiskavam v prvem in drugem trimesečju ter pregledom nuhalne svetline s frekvenčnim območjem 3-10 MHz, radijem 45 mm ter vidnim kotom 58 stopinj, vidni kot naj bo možno razširiti do vsaj 100 stopinj (k ultrazvočnemu aparatu zap. št. 3) | DA NE |  |

Postavka zap. št. 4: Abdominalna širokopasovna 3D sonda

| Zap. št. | Minimalne tehnične zahteve za ultrazvočne sonde | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 48. | 576 kristalna več-vrstična matrična abdominalna 3D sonda s frekvenčnim območjem 1-10 MHz, radijem 52mm ter vidnim kotom 60 stopinj, vidni kot naj bo možno razširiti do vsaj 90 stopinj, kot zajema volumna vsaj 85 stopinj (k ultrazvočnemu aparatu zap. št. 1, 2 in 3) | DA NE |  |

Postavka zap. št. 5 in 6: Endokavitarna širokopasovna sonda

| Zap. št. | Minimalne tehnične zahteve za ultrazvočne sonde | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 49. | 192 kristalna endokavitarna 2D sonda s frekvenčnim območjem 2-11 MHz, radijem 10 mm in vidnim kotom 150 stopinj, vidni kot naj bo možno razširiti do vsaj 210 stopinj (k ultrazvočnemu aparatu zap. št. 2 in 3) | DA NE |  |
| 50. | 192 kristalna endokavitarna 3D sonda s frekvenčnim območjem 2-12 MHz, radijem 10 mm in vidnim kotom 150 stopinj, vidni kot naj bo možno razširiti do vsaj 210 stopinj, kot zajema volumna vsaj 120 stopinj (k ultrazvočnemu aparatu zap. št. 1) | DA NE |  |

Postavka zap. št. 7: TV

| Zap. št. | Minimalne tehnične zahteve za TV: | Izpolnjuje: DA / NE | Stran v katalogu |
| --- | --- | --- | --- |
| 51. | vsaj 43'' TV za prikaz slike pacientkam z vključeno stropno ali stensko montažo ter povezavo z UZ aparatom | DA NE |  |

Ponujena oprema mora:

- biti nova (iz tekoče proizvodnje in neuporabljena, ne sme biti demonstracijski model);

- ustrezati opisanim zahtevam glede tehničnih značilnosti, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije;

- zagotavljati nespremenjeno kvaliteto delovanja in slike najmanj v času garancijske dobe;

- imeti vsa dovoljenja za dajanje na trg. oz. za dajanje v uporabo po veljavnih predpisih (CE oznaka – izjava o skladnosti) in izpolnjevati standarde, glede na predmet javnega naročila, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU (kopije ustreznih certifikatov ponudnik predloži v ponudbi – lahko v tujem jeziku).

Dodatne zahteve naročnika:

- ponudnik mora izvesti priklop in zagon opreme z nastavitvijo parametrov in kontrolo delovanja;

- ponudnik mora zagotoviti brezplačno šolanje uporabnikov,

- ponudnik mora zagotoviti navodila o uporabi v slovenskem jeziku.

Priloga 4 (stran 4/4)

Zahteve za servis in podporo:

- servis mora zagotavljati pooblaščeni serviser z veljavnim certifikatom,

- odzivni čas: največ 2 uri od prejetja obvestila,

- v primeru večje okvare mora ponudnik zagotoviti nadomestni aparat,

- ponudnik mora zagotavljati garancijsko dobo v skladu z veljavnimi standardi, vendar najmanj 24 mesecev za vso ponujeno opremo;

- ponudnik mora v garancijski dobi zagotoviti brezplačno garancijsko servisiranje in vzdrževanje opreme po zahtevah proizvajalca in v skladu s pogodbo;

- v stroške garancijskega servisiranja in vzdrževanja opreme mora biti vključeno: nadgradnja programske opreme, preventivni servis, kalibracije, odprava napak in okvar pri normalni rabi opreme, rezervni deli, izvedene storitve serviserjev, potni stroški;

- ponudnik mora zagotavljati rezervne dele in vzdrževanje aparata še najmanj 7 let po poteku garancije.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 5 (stran 1/2)

Ponudnik

PONUDBENI PREDRAČUN

(Ponudnik predloži v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Ponudbeni predračun in ga naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« v obliki .pdf dokumenta)

Na osnovi javnega naročila št.: JN-32-2024 za Nakup ultrazvočnih aparatov za ginekologijo, dajemo ponudbo, kot sledi:

ULTRAZVOČNI APARATI ZA GINEKOLOGIJO

| Proizvajalec: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Kataloška številka oz. oznaka: |  |
| Leto proizvodnje: |  |
| Država porekla: |  |

| Zap.št. | Opis opreme | Količina (kos) | Cena brez DDV/kos (v EUR) | DDV (v%) | Cena z DDV/kos (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrazvočni diagnostični aparat Premium kakovostnega razreda za potrebe v ginekologiji in porodništvu (zahteve od zap. št. 1. - 42.) z možnostjo nadgradnje (zahteve od 43. – 45.) | 6 |  |  |  |
| 2. | Abdominalna širokopasovna 2D sonda (zahteva pod zap. št. 46.) | 5 |  |  |  |
| 3. | Abdominalna širokopasovna 2D sonda (zahteva pod zap. št. 47.) | 1 |  |  |  |
| 4. | Abdominalna širokopasovna 3D sonda (zahteva pod zap. št. 48.) | 6 |  |  |  |
| 5. | Endokavitarna širokopasovna sonda (zahteva pod zap. št. 49.) | 5 |  |  |  |
| 6. | Endokavitarna širokopasovna sonda (zahteva pod zap. št. 50.) | 1 |  |  |  |
| 7. | TV (zahteva pod zap. št. 51.) | 2 |  |  |  |

| Skupaj vrednost ponudbe brez DDV (v EUR): |  |
| --- | --- |
| Skupaj vrednost ponudbe z DDV (v EUR): |  |

Ponudba je veljavna do: ___________________________                                    Podpis pooblaščene osebe

(najmanj 120 dni od datuma za prejem ponudb)

Kraj 	____________________                                                                                             Žig

Datum	____________________

Priloga 6

Ponudnik

REKAPITULACIJA

(Ponudnik predloži v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Rekapitulacija in ga naloži v informacijskem sistemu

e-JN v razdelek »Predračun« v obliki .pdf dokumenta)

| Predmet naročila | Skupaj vrednost ponudbe brez DDV (v EUR) | Skupaj vrednost ponudbe z DDV (v EUR) |
| --- | --- | --- |
| ULTRAZVOČNI APARATI ZA GINEKOLOGIJO |  |  |

Ponudba je veljavna do: ___________________________

(najmanj 120 dni od datuma za prejem ponudb)

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Priloga 7

KATALOGI OZ. PROSPEKTI, NAVODILA ZA UPORABO

(Ponudnik naloži v razdelek »Drugi dokumenti« v informacijskem sistemu e-JN skladno s točko 3.1 razpisne dokumentacije)

Priloga 8

Ponudnik

IZJAVA O VZDRŽEVANJU IN REZERVNIH DELIH

(Ponudnik predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ter priloži Načrt preventivnega vzdrževanja za čas garancijske dobe. V njem opredeli število preventivnih pregledov, delo in material, oziroma vse kar je predvidno v okviru preventivnega vzdrževanja po programu proizvajalca z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Ponudnik naloži Izjavo skupaj z Načrtom preventivnega vzdrževanja v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« v obliki .pdf dokumenta.)

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo:

- da smo tehnično in kadrovsko usposobljeni za zagotavljanje vzdrževanja, kar pomeni da zagotavljamo najmanj enega (1) serviserja, ki je certificiran s strani proizvajalca opreme, ki jo ponujamo na ponudbenem predračunu;

Servis bo izvajalo podjetje: ____________________________________________________________________________

oz. naslednji serviserji:

(ime in priimek ter njihov podpis)

(ime in priimek ter njihov podpis)

ki bo oz. bodo dosegljivi na tel. številki (številka za prijavo okvare): ___________________________;

- da bomo zagotavljali brezplačno servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme in dobavo rezervnih delov v celotni garancijski dobi, po zahtevah proizvajalca in v skladu z določili pogodbe št.: JN-32-2024 (kar pomeni preventivni servis, odpravo napak in okvar pri normalni rabi opreme, rezervne dele, izvedene storitve serviserjev in njihove potne stroške);

- da zagotavljamo odzivni čas do 2 uri od prejetja sporočila pa do prihoda serviserja na lokacijo kupca;

- da zagotavljamo, da bomo okvaro odpravili v roku do 48 ur od prijave okvare, v nasprotnem primeru zagotavljamo nadomestno opremo;

- da, ko bo potreben uvoz rezervnih delov iz tujine, zagotavljamo, da bo okvara odpravljena v 5 dneh od prijave napake, v nasprotnem primeru zagotavljamo nadomestno opremo;

- da za ponujeno opremo zagotavljamo vzdrževanje in dobavo rezervnih delov za celotno življenjsko dobo, to je najmanj ____ let po preteku garancijske dobe (Seznam rezervnih delov v prilogi 9).

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig:

Priloga 9

SEZNAM REZERVNIH DELOV

(Ponudnik priloži seznam najpomembnejših rezervnih delov, s kataloško številko in ceno v EUR brez DDV - naloži ga v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«)

Priloga 10

(Ponudnik predloži izpisan, podpisan in žigosan vzorec pogodbe, s čemer potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil Pogodbo po priloženem  vzorcu. Vzorec pogodbe naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«)

VZOREC

POGODBA št. JN-32-2024

za nakup ultrazvočnih aparatov za ginekologijo

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa direktorica prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec., kot kupec

Matična št.: 5056063000

IŠ za DDV: SI80683568

in

_________________________________________________________________________________,  ki ga zastopa __________________________________________, kot prodajalec

Matična št.: _________________

IŠ za DDV.: _________________

UVODNE UGOTOVITVE

      - člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel naročilo št.: JN-32-2024 za Nakup ultrazvočnih aparatov za ginekologijo po odprtem postopku, objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________ pod št. objave JN __________________,  in izbral prodajalca kot najugodnejšega ponudnika po merilih predmetnega javnega naročila.

PREDMET POGODBE

      - člen

Predmet te pogodbe je nakup ultrazvočnih aparatov za ginekologijo v skupni vrednosti ___________________ EUR brez DDV oz. _________________ EUR z DDV, skupaj z dostavo, montažo, poskusnim obratovanjem, izobraževanjem uporabnikov, vzdrževanjem v garancijski dobi v skladu s standardi, po specifikaciji iz Ponudbenega predračuna, ki je sestavni del in priloga te pogodbe.

KVALITETA OPREME

      - člen

Oprema, ki se dobavi v skladu z 2. členom te pogodbe je nova, prihaja iz tekoče proizvodnje, narejena iz standardnih prvorazrednih materialov. Oprema ustreza namenu, navedenem v navodilih za uporabo in deklarirani kvaliteti. Navodila za uporabo in vzdrževanje morajo biti v slovenskem jeziku.

Prodajalec zagotavlja, da lastnosti opreme, ki je predmet pogodbe, ustrezajo proizvajalčevemu atestu, tehnični dokumentaciji in navodilom za uporabo. Prodajalec se obvezuje, da bo oprema, ki je predmet pogodbe, izdelana po preizkušenem postopku in da niso predvidene nobene še nepreizkušene spremembe. Tovarniški atesti in certifikati, ki dokazujejo kakovost opreme, se predajo kupcu istočasno z dobavo.

      - člen

Prodajalec opreme izjavlja, da je oprema, ki je predmet te pogodbe, izdelana skladno z zakonodajo o varstvu pri delu v Republiki Sloveniji.

KOLIČINA OPREME

      - člen

Specifikacija in količina opreme je v prilogi in je sestavni del pogodbe.

NAČIN IN ROK DOBAVE TER MONTAŽE OPREME

      - člen

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dobavil in montiral opremo na lokacijah Zdravstvenega doma Ljubljana:

- Enota Bežigrad, Kržičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,

- Enota Moste-Polje, PE Fužine, Preglov trg 14, 1000 Ljubljana,

- Enota Šiška, Derčeva 5, 1000 Ljubljana,

- Enota Šentvid, Ob zdravstvenem domu 1, 1210 Ljubljana-Šentvid in

- Enota Vič-Rudnik, Šestova 10, 1000 Ljubljana,

najkasneje v roku _____ dni od dneva podpisa pogodbe.

O morebitnih razlogih za zamudo pri dobavi posamezne opreme mora izbrani ponudnik nemudoma obvestiti skrbnika pogodbe.

KOLIČINSKI PREVZEM

      - člen

Količinski prevzem opreme se opravi takoj po prevzemu. O morebitnih količinskih odstopanjih se mora sestaviti zapisnik in ga v 8 dneh posredovati prodajalcu.

KAKOVOSTNI PREVZEM

      - člen

Dobavljena oprema mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti skladno z Izjavo o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije, ki je  priloga te pogodbe.

Če dobava ne ustreza kvaliteti določeni v prilogi, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti. Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od specifikacije iz priloge, bo zavrnjena.

      - člen

Po montaži opreme se izvede zagon celotne opreme, ki mora biti izveden v prisotnosti prodajalca – pooblaščenega serviserja.

Po končanem zagonu začne teči poskusno obratovanje – krajši uvajalni prikaz delovanja celotnega sistema, vendar šele, ko je prodajalec odpravil do tistega trenutka ugotovljene pomanjkljivosti, preveril posamezne dele in okvarjene zamenjal.

V tem času se mora za opremo izkazati, da dosega zagotovljeno vrednost glede kvalitete in kapacitete iz pogodbe za vsak del enote posebej.

      - člen

Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 3 delovne dni. V tem času poteka tudi osnovno izobraževanje uporabnika. Med poskusnim obratovanjem se vodi zapisnik.  V zapisnik je treba vnesti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki jih je prodajalec dolžan na lastne stroške odpraviti.

Če se med poskusnim obratovanjem ugotovi napaka v konstrukciji, opremi ali v izvedbi montaže in je v roku 2 dni ni mogoče odpraviti, potem prodajalec in kupec skupaj določita rok za odstranitev napake. Po odpravi napake se določi nov termin za ponovitev 3-dnevnega neprekinjenega poskusnega obratovanja. Stroške te ponovitve nosi prodajalec.

Šteje se, da je poskusno obratovanje zaključeno, ko je oprema, ki je predmet te pogodbe, obratovala brezhibno 3 delovnih dni.

      - člen

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju se, na podlagi pravilno izročene količinsko in kakovostno potrjene opreme ter spremljajočih listin, prevzem opravi s podpisom prevzemnega zapisnika, ki ga podpišejo:

- predstavnik prodajalca,

- s strani kupca uporabniki, katerih ime bo kupec prodajalcu sporočil ob podpisu pogodbe.

V tem trenutku prične teči garancija.

Kopija prevzemnice je obvezna priloga računa. Prevzemnico mora podpisati obe pogodbeni stranki.

      - člen

Prodajalec mora hkrati z opremo ob prevzemu kupcu izročiti:

- potrdila o poreklu opreme,

- potrdila originalnih proizvajalcev o opravljenih testih kvalitete opreme,

- predpisana potrdila o atestih,

- tehnično dokumentacijo in ustrezna navodila za uporabo in

- garancijski list.

PODIZVAJALCI

      - člen

(velja samo če izvajalec nastopa s podizvajalci)

Prodajalec bo naročilo po tej pogodbi opravljal z naslednjimi podizvajalci, ki bodo izvedli naslednjo vrsto in količino del v vrednosti: ______________________________________________________________________.

V vseh navedenih primerih mora prodajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Prodajalec s podpisom pogodbe pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Prodajalec se zavezuje, da bo v primerih iz 1. odstavka tega člena s podizvajalci sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene dobave.

Prodajalec za izvedbo pogodbenih obveznosti s strani svojih podizvajalcev odgovarja tako, kot da bi jih izvedel sam in kupčeva odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvaliteto in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če se v času trajanja te pogodbe zamenja podizvajalec ali če prodajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora prodajalec, ki je sklenil pogodbo s kupcem, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih obveznosti neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

      - člen

(velja v primeru, če prodajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i).

Prodajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru naknadne nominacije podizvajalca, obvestil kupca najkasneje v 5 dneh po spremembi.

Kupec skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Prodajalec lahko nominira podizvajalce šele po kupčevi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Vključitev podizvajalc/-a/ -ev med izvajanjem te  pogodbe pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi.

CENE

      - člen

Cene za celotno opremo iz 2. člena te pogodbe so fiksne in izhajajo iz ponudbe, ki je sestavni del te pogodbe (priloga).

Cene veljajo po pariteti DDP (INCOMTERMS 2020) kupec Zdravstveni dom Ljubljana – na lokacijah kupca iz 6. člena te pogodbe, in vključujejo nabavno vrednost opreme z vsemi popusti, davki ter stroški dostave, montaže, poskusnega obratovanja, izobraževanja uporabnikov in vzdrževanja v garancijski dobi v skladu s standardi.

Končne cene vključujejo končno nabavno vrednost, doseženo na pogajanjih, z vsemi stroški, popusti, davkom na dodano vrednost in drugimi dajatvami. Končne cene so cene oz. vrednosti z DDV.

PLAČILNI POGOJI IN NAČIN PLAČILA

      - člen

Prodajalec izstavi račun za dobavljeno opremo v roku 30 dni od dneva primopredaje, oziroma od datuma dobave na dobavnici.

Prodajalec je dolžan račun posredovati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike ter skladno s Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov preko enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi republike Slovenije za javna plačila.

Kupec se obveže plačati dobavljeno opremo v 30 dneh od izstavitve računa in po podpisu prevzemnega zapisnika na transakcijski račun prodajalca št.: ____________________________ pri ____________________________.

V primeru zamude plačila se zaračunajo zakonske zamudne obresti.

Kupec bo spremljal pravilno izvedbo pogodbe in za vsa cenovna neskladja od prodajalca zahteval uskladitev oz. spoštovanje pogodbe.

GARANCIJA

      - člen

Garancija dobavljene opreme po tej pogodbi traja ____mesecev (najmanj 24 mesecev) šteto od dneva podpisa prevzemnega zapisnika oziroma po uspešni primopredaji.

Če je bil posamezen del opreme v garancijski dobi zamenjan ali bistveno popravljen, začne za ta del opreme teči garancijska doba znova.

Prodajalec jamči, da je dobavljena oprema kompletna in garantira kupcu ob pravilni uporabi normalno delovanje v skladu s kvalitativnimi normami, navedenimi v tej pogodbi in prilogi.

V času trajanja garancije bo prodajalec vse okvare, ki bodo nastale na opremi, brezplačno odpravil, zamenjal oz. popravil, v roku navedenem v 18. členu te pogodbe.

Vsi transportni in drugi stroški (npr. dnevnice, kilometrine ipd.) v zvezi s popravilom v času garancijske dobe bremenijo prodajalca.

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE

      - člen

Prodajalec zagotavlja za prodano opremo, pooblaščen servis, ki ga izvajal serviser, certificiran s strani  proizvajalca opreme:

__________________________________________________________________________________________________ (naziv in naslov podjetja, ki bo izvajalo servisne storitve ter kontaktni podatki serviserja).

Prodajalec v času garancije jamči brezplačno vzdrževanje opreme po zahtevah proizvajalca.

Prodajalec zagotavlja pri pooblaščenem servisu odzivni čas največ 2 uri od prejema obvestila.

Okvara bo odpravljena v največ 48 urah od prejema obvestila, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v 5 dneh od prejema obvestila o napaki. V kolikor bo popravilo trajalo dalj časa, je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti nadomestno opremo.

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru, če se bo enaka napaka na opremi ponovila najmanj 3-krat v garancijskem obdobju, ali bo na opremi opravljenih več kot 5 popravil, tako opremo zamenjal za enakovredno novo opremo.

Prodajalec se zavezuje, da bo v času garancijske dobe vgradil v predmet te pogodbe le originalne rezervne dele. Prodajalec priloži k tej pogodbi seznam rezervnih delov s kataloško številko in ceno v EUR brez DDV.

REZERVNI DELI

      - člen

Prodajalec bo v garancijski dobi zagotavljal brezplačno dobavo rezervnih delov. Prodajalec bo zagotavljal dobavo rezervnih delov ter zagotavljal vzdrževanje še najmanj 7 let po preteku garancijske dobe.

Po preteku garancijske dobe bo vzdrževanje predmet samostojne pogodbe.

Prodajalec je dolžan dopustiti in omogočiti kupcu in uporabniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih rezervnih delov in opravljenih storitev.

OBVEZNOST PRODAJALCA

      - člen

Prodajalec se obvezuje:

- dobaviti opremo, ki je predmet pogodbe, v kvaliteti, roku in mestu dostave, ki so dogovorjeni, opremljeno z navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku,

- nemudoma obvestiti kupca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti,

- zagotoviti brezplačno izobraževanje in usposabljanje uporabnikov opreme ob montaži in v času poskusnega obratovanja,

- v primeru, da okvara ne bo odpravljena v roku navedenem v 18. členu te pogodbe, mora prodajalec kupcu po preteku tega roka za čas popravila zagotoviti nadomestno opremo.

      - člen

Prodajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja kupca ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjene pogodbe brez privolitve kupca.

OBVEZNOSTI KUPCA

      - člen

Kupec se obvezuje:

- zagotoviti primeren prostor in vso potrebno infrastrukturo za namestitev opreme,

- prevzeti opremo, ki je predmet te pogodbe in je skladna s pogoji iz razpisne dokumentacije,

- nemudoma obvestiti prodajalca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti in

- poravnati svojo finančno obveznost do prodajalca.

POGODBENA KAZEN

      - člen

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi opreme, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca za več kot 7 dni, vendar ne več kot 30 dni, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini 0,25 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar je omejena na največ 3,5 % pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Kupec ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo po tem, ko je prodajalec z njeno dobavo zamujal.

V primeru, da je prodajalec v zamudi pri dobavi opreme več kot 30 dni, lahko v tem primeru kupec razdre pogodbo.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

      - člen

Prodajalec je dolžan kupcu, v roku 10 dni od podpisa pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini pet (5) % od skupne pogodbene vrednosti, veljavno še najmanj en (1) dan po preteku garancijske dobe.

      - člen

Kupec bo v polnem znesku unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- če prodajalec dobavi opremo, ki ni skladna s specifikacijo in dogovorjeno kvaliteto,

- če prodajalec ne dobavi dogovorjene opreme v obdobju, kot je dogovorjeno v 6. členu te pogodbe,

- če prodajalec kupcu zaračuna opremo v nasprotju z dogovorjenimi cenami po tej pogodbi.

Kupec lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti pisno najkasneje tri (3) dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja se šteje pogodba za razdrto. Vendar pa jo kupec lahko obdrži v veljavi, če v obvestilu o unovčenju finančnega zavarovanja zahteva od prodajalca pravilno izpolnitev v primernem roku. Če prodajalec v tem roku pravilno ne izpolni svoje obveznosti, lahko kupec izjavi, da razdira pogodbo.

V primeru unovčenja finančnega zavarovanja in ohranitvi pogodbe v veljavi, mora prodajalec finančno zavarovanje ustrezno nadomestiti z novim.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

      - člen

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZlntPK.

RAZVEZNI POGOJ

      - člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo kupec seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo kupec seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če prodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti prodajalca v desetih dneh in mu določiti rok, ki ne sme biti daljši kot 15 dni, da predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko prodajalca v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev (t. i. popravni mehanizem).

Če prodajalca ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če prodajalca ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če kupec v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo kupec obvestil prodajalca.

Če kupec v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima kupec pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.

VELJAVNOST POGODBE

      - člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da prodajalec v roku 10 dni od podpisa te pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo.

KONČNE DOLOČBE

      - člen

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni strani.

Ta pogodba se lahko spremeni:

- v primerih, ki so določeni v tej pogodbi;

- v primeru zamenjave ali imenovanja novega podizvajalca;

- v primerih iz 95. člena ZJN-3;

- v drugih primerih, določenih z zakonom.

      - člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, spore rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

      - člen

Skrbnik te pogodbe s strani kupca je  ______________________, e-pošta: ______________________ tel: ____________.

Skrbnik te pogodbe s strani prodajalca je ___________________, e-pošta: _____________________ tel.: ____________.

      - člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran po en (1) izvod.

Vsak izvod pogodbe in priloge je podpisan in žigosan s strani obeh pogodbenih strank.

Kraj in datum: _____________________				Kraj in datum: ______________________

| Št. pogodbe: ______________________ |  | Št. pogodbe: _______________________ |
| --- | --- | --- |
| Prodajalec: |  | Kupec: |
|  |  | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA |
|  |  | Direktorica |
|  |  | prof. dr. Antonija Poplas Susič, dr. med., spec. |

Priloga 11

Ponudnik:

IZJAVA O ODDAJI NAROČILA V PODIZVAJANJE

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da (ponudnik obkroži ustrezno trditev):

1.  ne nameravamo izvajati naročila s podizvajalci.

2.  nameravamo izvajati naročilo s podizvajalci, ki so ustrezno strokovno usposobljeni.

Podatki o podizvajalcih in vrstah del:

| PODIZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| Naziv |  |
| Naslov |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št. |  |
| Kontaktna tel. št. |  |
| TRR |  |
| Pooblaščena oseba (ime in priimek) |  |
| - VRSTA BLAGA oz. DEL (predmet, količina) |  |
| VREDNOST DEL (v EUR z DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |
| ZAHTEVA NEPOSREDNO PLAČILO | DA NE (ustrezno obkrožite) |
| Kraj izvedbe |  |
| Rok izvedbe |  |

- Izjavljamo, da:

- bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo in

- bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 12

Ponudnik:

IZJAVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca: _______________________________________________________________________________

Polni naslov: ____________________________________________________________________________________

Matična št.: _____________________________________________________________________________________

Davčna št.: _____________________________________________________________________________________

TRR: __________________________________________________________________________________________

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da:

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v vrednosti ____________________ EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji.

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe:

Žig:

Priloga 13

Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem vzorcu in v skladu z vzorcem pogodbe.

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

______________________________________

___________________________________

(Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ)

Vrsta zavarovanja: ____________________________________________________________________________________________

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

Številka: ____________________________________________________________________________________________________

(vpiše se številka zavarovanja)

Garant: _____________________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

Naročnik: ___________________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Upravičenec: ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.: JN-32-2024 z dne ________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako) za Nakup ultrazvočnih aparatov za ginekologijo.

Znesek in valuta: ______________________________________________________________________________________________

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedilo ter valuta)

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: NOBENA

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: ___________________________________ (navede se SWITF naslov garanta).

Kraj predložitve: ______________________________________________________________________________________________

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v    elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Datum veljavnosti: ________________________ (DD.MM.LLLL - vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Stranka, ki je dolžna plačati stroške: _______________________________________________________________________________

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega/-ih podpisnika/-ov, skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti do osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem datumu predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, izpolni ta obrazec za vsakega posebej.

Izjavo s soglasjem poda vsak podizvajalec, če nastopa v ponudbi.