- SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA – popravek 30. 9. 2024

Predmet javnega naročila: NABAVA POSTELJ ZA INTENZIVNO TERAPIJO

SPLOŠNO:

Vsa ponujena oprema mora biti nova, nikoli uporabljena za klinične namene ali za namene predstavitve.

Povsod, kjer so v zahtevah navedeni standardi velja, da lahko ponudnik ponudi tudi opremo, ki ustreza standardom, ki so enakovredni navedenim.

Ponujene bolniške postelje morajo imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z Uredbo o medicinskih pripomočkih.

Zahteve za bolniške postelje:

- konstrukcija postelje in ležišča vpeta v treh teleskopskih stebrih, ki so vodotesno zaprti. Lahko se ponudi rešitev z dvema ali največ štirimi teleskopskimi stebri, v kolikor je zagotovljena enaka funkcionalnost ter varnost,

- konstrukcija postelje je estetsko in funkcionalno oblikovana; podvozje postelje je v celoti pokrito s pokrovom,

- dolžina ležišča vsaj 205 cm,

- širina ležišča od 86 do 90 cm,

- ležišče je, 4 – delno tri-krat pregibno,

- nastavitev vseh položajev/funkcij je električna:

- nastavitev vzglavja vsaj 65°,

- nastavitev hrbtne plošče in kolenskega dela istočasno auto-contour (istočasni dvig kolenskega in vzglavnega dela),

- nastavitev kolenskega dela vsaj 30°,

- nastavitev nožnega dela vsaj 30°,

- nastavitev višine od 43 do vsaj 80 cm,

- podaljšanje ležišča se vrši električno za vsaj 20 cm,

- nastavitev trendelenburg/antitrendelenburg  vsaj 14°,

- nastavitev lateralnega naklona vsaj +15°/-15°. Lateralne naklone je mogoče upravljati preko nožnih komand, integriranega LCD ekrana v ograjah in centralne komandne plošče pri vznožju.

- vaskularni položaj,

- spominski položaji:

  - avtomatska postavitev vzglavja na 30° in 45° z eno tipko. Ob doseženem naklonu se hrbtna plošča samodejno vstavi,

  - pol sedeč (kardio) položaj,

  - položaj za pomoč pri vstajanju pacienta,

  - CPR položaj,

  - pregledovalni položaj, ki poravna ležišče in ga dvigne,

- zaklepanje vseh funkcij omogočeno preko LCD ekrana v ograjah in centralne komandne plošče pri vznožju,

- nastavitve vseh položajev se  izvajajo s pomočjo centralne komandne plošče nameščene pri vznožju,  več funkcijskega LCD ekrana na zunanji strani vzglavne ograje in komand na notranji strani vzglavne in sredinske, ali nožne ograje.

- nožne komande z nastavitvijo višine, lateralnih nagibov in pregledovalnega položaja na obeh straneh postelje, med seboj ločene,

- elektronski prikaz položajev (vzglavna plošča, TR/ATR, lateralni naklonov) v stopinjah na LCD ekranu in teže pacienta,

- varna delovna obremenitev znaša vsaj 250 kg,

- mehanske CPR ročice na obeh straneh postelje za hitro izravnavo vzglavja,

- postelja je opremljena s štiridelnimi ograjami višine vsaj 45 cm. Za manipulacijo služi varnostno položajno stikalo. Kadar so spuščene, ne povečajo širine postelje, ne ovirajo dostopa do bolnika, ter se ne dotikajo tal. Spuščanje poteka enakomerno in nadzorovano s pomočjo plinskih cilindrov,

- pri dvigovanju hrbtnega dela se izvaja avtoregresija,

- posteljni končnici pri vzglavju in vznožju morata biti snemljivi. V osnovnem položaju morata biti trdno fiksirani,

- snetje posteljnih končnic mora biti omogočeno enoročno, ob sprostitvi enojnega mehanizma,

- predal za RTG kaseto z namestitvijo ob strani postelje z ročico za pozicioniranjem pod pacientom. Kot alternativa se dopušča integriran žep v blazini kot vstavitev RTG kasete,

- mehanizem 4. dvojnih koles premera 150 mm s centralnim zavornim sistemom je zanesljiv in lahko dostopen na vseh štirih vogalih. Dovoljena so tudi 4. dvojna kolesa dimenzije minimalno 125mm s centralnim zavornim sistemom, kateri je zanesljiv in lahko dostopen z vseh štirih straneh vogalov;

- funkcije so:

  - kolesa se prosto vrtijo,

  - blokada v smeri vožnje,

  - centralni zavorni sistem,

- samodejna-avtomatska zavora koles ob priključitvi postelje v električno napajanje,

- peto kolo za lažje manevriranje,

- na vseh štirih vogalih vrtljivi odbojniki,

- v podnožju ima vgrajeno nočno lučko,

- odprtine za namestitev infuzijskega stojala, trapeza in drugih dodatkov, ki so neodvisne od vseh položajev postelje. To pomeni, da se omenjena oprema ne premika skupaj z nakloni ležišča,

- kovinska stranska držala za pritrditev pacienta,

- na obeh straneh integrirane ročice za pomoč pri vstajanju pacienta z gumbom za dvigovanje in spuščanje višine ležišča. Ročice se ob neuporabi pospravijo ob konstrukcijo ležišča,

- integrirana tehtnica za  tehtanje pacienta omogoča tehtanje v ležečem, polsedečem in položaju z dvignjenim vzglavjem, prikaz teže in vsaj 9 spominskih zapisov. Natančnost 0,1 kg,

- funkcija zamrznitve tehtanja, omogoča dodajanje in odvzemanje teže, brez spremembe teže pacienta,

- opozorilni alarmi:

  - nastavitev alarma v primeru nemirnega pacienta in alarma v primeru zapuščanja postelje,

  - zvočni, ali vizualni alarm v primeru lateralnih naklonov in spuščenih ograj,

  - zvočni, ali vizualni alarm v primeru, da predal RTG kasete ni v ustreznem položaju,

- na obeh straneh postelje nosilci za obešanje urinskih vrečk,

- stopnja zaščite električnih delov postelje pred prahom in vodo vsaj IP X4,

- v primeru prekinitve električne napetosti prevzame električno funkcijo pogona akumulatorska baterija. Na centralni komandni plošči indikator polnosti baterije.

- IV stojalo (S oblika),

- polica za monitor, nameščena pri vznožju (nosilnost vsaj 15kg).