NAROČNIK:

Kemijski Inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija za javno naročilo:

Sistemi za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov

JN20/2024

po odprtem postopku javnega naročanja

Ljubljana, september 2024

KAZALO

1.	Predmet in podatki o javnem naročilu	3

2.	Oddaja in odpiranje ponudb	3

3.	Pridobitev in pojasnila razpisne dokumentacije	4

4.	Ponudba	4

4.1	Oblika, jezik in stroški ponudbe	4

4.2	ESPD	6

4.3	Ponudbena cena	6

4.4	Veljavnost ponudbe	7

5.	Skupna ponudba	7

6.	Ponudba s podizvajalci	8

7.	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	9

8.	Pogodba	9

9.	Tehnične specifikacije	11

10.	Ostali pogoji in storitve	11

11.	Dobavni rok, obdobje garancije ter servisiranje opreme	11

12.	Merila za izbor	12

13.	Razlogi za izključitev	12

13.1	Predhodna nekaznovanost	12

13.2	Neplačilo davkov in drugih obveznih dajatev	13

13.3	Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja	13

13.4	Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo	13

14.	Pogoji za priznanje sposobnosti	14

14.1	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	14

14.2	Tehnična in strokovna sposobnost - reference	14

15.	Finančna zavarovanja	15

15.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	15

15.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	15

16.	Protikorupcijsko določilo	15

17.	Odstop od izvedbe javnega naročila	16

18.	Odločitev o oddaji in pravno sredstvo	16

Priloge	17

1.	Podatki o ponudniku	18

2.	Predračun	19

3.	Tehnične specifikacije	21

4.	ESPD	29

5.	Izjava o izpolnjevanju pogojev	30

6.	Izjava o izpolnjevanju meril	31

7.	Referenčno potrdilo	34

8.	Izjava v primeru uveljavljanja popravnega mehanizma	36

9.	Izjava o nastopu s podizvajalci	37

10.	Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce	38

11.	Izjava podizvajalca	39

12.	Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec	40

13.	Menična izjava za odpravo napak v garancijski dobi - vzorec	41

14.	Izjava o lastniških deležih	42

15.	Pogodba - vzorec	43

NAVODILA PONUDNIKOM

- Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

| Predmet | Dobava in montaža: Sistemov za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov |
| --- | --- |
| Razdelitev na sklope | 1. sklop: Sistem za reakcijsko karakterizacijo katalizatorjev 2. sklop: Ultra visoko vakuumski fizisorpcijski analizator 3. sklop: Sistem za analizo makro in mezo poroznosti ter skeletne in ovojne gostote 4. sklop: Paralelni visokotemperaturni visokotlačni pretočni reaktor 5. sklop: Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev, sklopljen s paralelnim visokotemperaturnim visokotlačnim pretočnim reaktorjem 6. sklop: Fizisorpcijski analizator za rutinske analize |
| Ponudbe po sklopih | Ponudnik lahko odda ponudbo za katerikoli sklop (en ali več sklopov). Ponudnik izpolni le tisti del predračuna, na katerega sklop se nanaša njegova ponudba. V primeru, da to ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da se ponudnik prijavlja na sklop, za katerega je v obrazcu predračun navedel cene. |
| Oznaka | JN20/2024 |
| Vrsta postopka | Odprti postopek v skladu s 40. čl. ZJN-3 |
| Variante ponudbe | Niso dopustne |
| Dobavni rok | med 15.5.2025 in 15.7.2025, po predhodnem dogovoru z naročnikom |
| Rok za vprašanja | 23.10.2024 do 12:00 |
| Rok za odgovore naročnika | 6 dni pred rokom za oddajo ponudb |
| Rok za oddajo ponudb | 5.11.2024 do 9:00 |
| Odpiranje ponudb | 5.11.2024 ob 10:00 |
| Čas veljavnosti ponudbe | 5.3.2025 |

Operacijo sofinancirata RS in EU iz Sklada za pravični prehod. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, Cilj politike 6: Evropa za pravični prehod; prednostna naloga: 10. Prestrukturiranje premogovnih regij; specifični cilj: JSO8.1: Sklad za pravični prehod.

- Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem eJN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ (v nadaljevanju: sistem eJN) v skladu s 4. točko dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema eJN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo eJN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na prej omenjenem spletnem naslovu.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistem eJN, v skladu z Navodili za uporabo eJN. V kolikor je ponudnik že registriran v sistemu eJN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Ponudnik pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda tako, da se s klikom na gumb »Oddaj« odpre okno, v katerem ponudnik, ki oddaja ponudbo, s potrditvijo seznanitve s splošnimi pogoji te sprejme in s klikom na gumb »Oddaj« ponudbo odda.

Sistem eJN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Ur. l. RS, št. 97/07 s sprem.). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema eJN najkasneje do datuma in ure, ki sta navedena v 1. točki teh navodil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu eJN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu eJN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu eJN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu eJN spremeni je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v objavi na Portalu javnih naročil.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ni več mogoče oddati.

Če sistem eJN ne deluje na način, ki omogoča oddajo ponudb, naročnik podaljša rok za oddajo in odpiranje ponudb za najmanj 2 delovna dneva, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- sistem eJN  ne deluje v zadnjih 60 minutah pred iztekom roka za oddajo ponudb;

- ponudnik naročnika o tem nemudoma obvesti, vendar najpozneje 30 minut po roku za oddajo ponudb;

- upravitelj sistema eJN nedelovanje potrdi naročniku;

- ponudniku ni uspelo oddati ponudbe;

- odpiranje prejetih ponudb se še ni izvedlo.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu eJN, na dan in uro, ki sta navedena v 1. točki teh navodil. Odpiranje poteka tako, da sistem eJN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem eJN pod zavihek »Predračun«.

- Pridobitev in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija je na voljo na Portalu javnih naročil na povezavi www.enarocanje.si.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe vsebine razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.

- Ponudba

Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz te razpisne dokumentacije. V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

  - Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog te razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. Odsotnost navedenih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve ne štejejo kot original.

Kadar ni izrecno zahtevano, ni treba predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje (stanje v trenutku oddaje ponudbe), razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oz. dokument določene starosti. Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če ni drugače določeno, tuj ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež oz., ki je matična država osebe. Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača. Stroške nosi ponudnik.

V kolikor bo naročnik ugotovil, da je treba ponudbo dopolniti, bo postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. Vse dopolnitve bodo potekale prek sistema eJN.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudba se odda v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku, v kolikor ni v razpisni dokumentaciji izrecno določeno drugače. Ponudniki lahko predložijo v angleškem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki pa jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v določenem roku, uradno prevesti v slovenski jezik. Stroške prevoda nosi ponudnik.

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.

Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oz. uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oz. z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oz. če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.

  - ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oz. izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik tudi potrdi, da izpolnjuje vse druge zahteve naročila.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da je ponudnik podal tudi izjavo, da potrjuje, da ni povezan s funkcionarjem in po njegovem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb; v nadaljnjem besedilu: ZIntPK).

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavna.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

  - Ponudbena cena

Končna ponudbena cena v EUR z DDV za posamezen sklop mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

V končno ponudbeno ceno mora biti vključeno tudi: stroški montaže (namestitve), stroški izvedbe začetnih nastavitev, preverjanja in potrditve ključnih specifikacij ter praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnikov na naslovu naročnika.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene - navedeno primeroma, a ne izključno: dobavo, dostavo in montažo opreme, opravljanje storitev in del v garancijski dobi, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancije, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz morebitnega popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh morebitnih pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih obveznosti, stroškov meritev, preiskav in testov, stroškov povezanih z montažo in zagonom opreme, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje.

V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški Delivered duty paid (DDP) na naslov naročnika: Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec (Incoterms 2020).

Ponudnik mora v obdobju garancije zagotavljati nemoteno delovanje opreme. Vsi stroški garancije (navedeno primeroma, a ne izključno: stroški dela, prevoza, materiala, kot so rezervni in potrošni deli) so vključeni v ponudbeno ceno in izbrani ponudnik iz naslova garancije ni upravičen do plačila dodatnih stroškov.

Ponudnik mora navesti ponudbeno ceno za posamezen sklop v ponudbenem predračunu. Navedene cene predstavljajo končno ceno. Ponudnik izpolni obrazec Predračun in ga vloži v pdf. obliki v zavihek »Predračun« na eJN.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do datuma, navedenega v 1. točki te razpisne dokumentacije. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči. Prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti po roku za predložitev ponudb.

Naročnik lahko v primeru nepredvidenih ali izjemnih okoliščin zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje, pri čemer lahko naročnik skupaj z zahtevo za podaljšanje ponudbe zahteva tudi podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe, če je to zahtevano.

- Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V razpisni dokumentaciji je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v tem primeru mora vsak ponudnik v skupni ponudbi podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. Razpisna dokumentacija določa tudi, katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj (kumulativno), v tem primeru mora dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje pogojev, podati katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani nosilca posla). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

V primeru skupne ponudbe je treba v ponudbeni dokumentaciji (obrazec Predračun) navesti nosilca posla in vse, ki bodo sodelovali v ponudbi.

V primeru, da bo skupna ponudba izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, morajo ponudniki, na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe mora biti izhajati sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis pogodbe ter morebitnih aneksov k pogodbi;

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni ter se strinjajo s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla;

- natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila;

- navedba, da vsi partnerji naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 s sprem.). Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla, lahko pa tudi zoper kateregakoli partnerja. Partnerji za obveznosti naročniku odgovarjajo solidarno.

- Ponudba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oz. gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (obrazca Predračun in Izjava o nastopu s podizvajalci);

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (obrazec Izjava o nastopu s podizvajalci);

- predložiti izpolnjene obrazce Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce za vsakega podizvajalca;

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (obrazec Izjava podizvajalca);

- za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer razpisna dokumentacija tega ne predvideva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom obrazca Izjava o izpolnjevanju pogojev potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, mora glavni izvajalec predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Glavni izvajalec mora, po pridobljenem soglasju, naročniku v roku 5-ih dni, posredovati tudi posodobljen obrazec Izjava o nastopu s podizvajalci, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjen obrazec Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva oz. obrazec Izjava podizvajalca.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10-ih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžan upoštevati naročnik in glavni izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji predložiti računa ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

- Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oz. izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oz. poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje poslovne skrivnosti.

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Skladno z določili zakona, ki ureja poslovno skrivnost, poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve: je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij; ima tržno vrednost; imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo kot taki opredeljeni v sklepu ali na drug način v pisni obliki, tako da bo jasno, da ponudnik takšno informacijo šteje za poslovno skrivnost.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost, skladno z določili ZJN-3, ni mogoče označiti tudi podatkov o specifikacijah ponujenega blaga ter storitev in količine iz te specifikacije, cene na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupne vrednost iz ponudbe ter vseh tistih podatkov, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem stavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako, ki označuje zaupnost, umakne sam.

- Pogodba

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo le v primeru zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih sredstev, naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi javno naročilo.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo praviloma v roku 8 delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe. Če se ponudnik v 5-ih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo za vso morebitno nastalo škodo zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami), bo moral izbrani ponudnik na poziv naročnika pred sklenitvijo pogodbe zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj predložiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. Ponudnik lahko izjavo priloži k ponudbi že sam.

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v katerem koli od naslednjih primerov:

- če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;

- za dodatne dobave blaga, ki jih izvede prvotni dobavitelj, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava dobavitelja:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

- če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti in sprememba ne spreminja splošne narave javnega naročila;

- če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega od naslednjih razlogov:

- nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu s 1. točko;

- drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;

- če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz 2. in 3. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 % vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz 2. ali 3. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz 2. ali 3. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

- sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge udeležence;

- sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;

- zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;

- drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v 4. točki.

Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S podpisom obrazca Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v tej točki ter potrdi, da v celoti sprejema vsebino vzorca pogodbe, pri čemer se bo pogodba lahko naknadno smiselno spreminjala le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, glede na morebitne zahteve sofinanciranja iz sredstev Evropske Unije, ipd.

- Tehnične specifikacije

Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vključuje opremo s karakteristikami ter novo strojno in programsko opremo (v nadaljevanju oprema), ki dosega vsaj opisane tehnične zahteve za posamezen sklop v prilogah in vključuje izvedbo drugih obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

- Ostali pogoji in storitve

Ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik in storitve, ki jih mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno:

- Dobavljena oprema mora biti nova, originalno zapakirana in se odpira šele ob inštalaciji pri naročniku.

- Ponudba mora vsebovati praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnika na lokaciji naročnika ali on-line v obsegu 8 ur za posamezen sklop, ki mora biti izvedeno v roku 30 dni po podpisu primopredajnega zapisnika

- Ponudba mora vključevati dobavo opreme ob upoštevanju Incoterms 2020 klavzula DDP in montažo v prostor naročnika na naslov: Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec, Slovenija.

- Dobavni rok, obdobje garancije ter servisiranje opreme

Rok za končanje obveznosti glede dobave in montaže ter drugih obveznosti, ki jih pred podpisom primopredajnega zapisnika zahteva ta razpisna dokumentacija, je med 15.5.2025 in 15.7.2025, po predhodnem dogovoru z naročnikom.

Količinski in kakovostni prevzem opreme se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno in testirano ter funkcionalno ustrezno opremo. Prevzemni zapisnik podpišeta naročnik in ponudnik.

Ponudnik mora za opremo, ki je predmet dobave, nuditi garancijo najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika, sicer se njegova ponudba izloči kot nedopustna.

V garancijskem obdobju se garancija razteza na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev. V okviru garancijske dobe mora ponudnik zagotoviti brezhibno delovanje dobavljene opreme ter odpravo posledic, nastalih zaradi nepravilnega delovanja ali vgradnje opreme. Tako mora ponudnik v obdobju garancije brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov, zagotavljati morebitno potrebno nadgradnjo opreme ter nuditi tehnično podporo pri uporabi opreme.

Ponudnik mora v času garancijske dobe zagotavljati brezplačno servisiranje in popravilo opreme ter morebitno potrebno nadgradnjo opreme. Izbrani ponudnik se mora na obvestilo o napaki (posredovano po e-pošti ali telefonu) odzvati najkasneje v roku 3 delovnih dni od posredovanja obvestila ter pričeti z deli, ki so potrebna za odpravo napak, najkasneje 10. delovni dan ter dela kontinuirano opravljati do odprave napak.

Dokazilo: Ponudnik potrdi soglašanje s pogojem s podpisom obrazca Izjava ponudnika.

- Merila za izbor

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo dopustno ponudbo določeno na podlagi meril, ki so navedena v prilogah. Izbrana bo ponudba, ki bo prejela največje število točk.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V primeru dveh ali več dopustnih ponudb za posamezen sklop z enakim največjim številom točk, bo izbrana tista ponudba, ki bo prejela največ točk v okviru merila B. Če bosta še vedno dopustni dve ali več ponudb z enakim največjim številom točk, bo izbrana prej oddana ponudba.

- Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev.

- Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča in od datuma izreka pravnomočne sodbe do trenutka preverjanja še ni preteklo pet let, v primerih, ko je v sodbi določeno daljše trajanje izključitve od pet let, pa če še ni preteklo obdobje, ki ga določa sodba

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD. V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma še obrazec Izjava – popravni mehanizem.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence oz. izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, priloži sam, pri čemer izpis ne sme biti starejši od 4-ih mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb. Če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.

- Neplačilo davkov in drugih obveznih dajatev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe gospodarski subjekt ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD.

- Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja ((a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD.

- Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V primeru skupne ponudbe se razlog za izključitev nanaša v na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec (oz. vsi gospodarski subjekti v ponudbi) izpolni/jo obrazec ESPD. V primeru uveljavljanja popravnega mehanizma še obrazec Izjava – popravni mehanizem.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta ponudnik glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke.

- Pogoji za priznanje sposobnosti

  - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD in priloži dokazilo o vpisu.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi podizvajalci.

  - Tehnična in strokovna sposobnost - reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je že izvedel vsaj po 1 dobavo in montažo opreme za posamezen sklop, ki je primerljiva s predmetom tega javnega naročila, in sicer v posamični vrednosti vsaj:

- 200.000 EUR z DDV za 1. sklop;

- 130.000 EUR z DDV za 2. sklop;

- 120.000 EUR z DDV za 3. sklop;

- 240.000 EUR z DDV za 4. sklop;

- 240.000 EUR z DDV za 5. sklop;

- 50.000 EUR z DDV za 6. sklop.

Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih 3-h let pred dnem oddaje ponudbe. Kot ustrezne reference se bodo šteli le referenčni posli, ki so bili v referenčnem obdobju zaključeni (zaključene dobave, zaključene inštalacije,  dobave o katerih obstoji prevzemni zapisnik oz. potrjena dobavnica).

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe, unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. V primeru nastopa s podizvajalci lahko pogoj izpolnjujejo ponudnik in podizvajalci skupaj.

Dokazilo: ponudnik/partner/podizvajalec izpolni obrazec ESPD in predloži izpolnjen in potrjen obrazec »Referenčno potrdilo« s strani referenčnih naročnikov.

- Finančna zavarovanja

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila (EUR). Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

- 15.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, in sicer bianco menico z menično izjavo, v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).

Finančno zavarovanje mora biti veljavno vsaj še 30 dni po izteku roka za dobavo in montažo. Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oz. podaljšati njeno veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti v naslednjih primerih:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

## 15.2 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najpozneje 8-ih dneh po podpisu primopredajnega zapisnika izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, in sicer bianco menico z menično izjavo, v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje mora biti veljavno vsaj 14 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika. Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.

- Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oz. ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- Odstop od izvedbe javnega naročila

Na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- Odločitev o oddaji in pravno sredstvo

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

Pravno sredstvo:

Skladno s 25. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, s spremembami, v nadaljevanju ZPVPJN) se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija na spletnem naslovu https://www.portalerevizija.si .

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v 3-h delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo 4.000,00 EUR, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Priloge

Ponudnik naloži obrazec Predračun v zavihek »Predračun«, ESPD obrazec v zavihek »ESPD«, ostalo dokumentacijo pa naloži v zavihek »Druge priloge«.

- Podatki o ponudniku

| Ime firme |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| E-pošta* |  |
| Tel. št.* |  |
| ID za DDV |  |
| Pristojni finančni urad |  |
| Matična št. |  |
| Kontaktna oseba |  |
| E-pošta kontaktne osebe |  |
| Tel. št. kontaktne osebe |  |
| Št. transakcijskih računov in nazivi bank, pri katerih so odprti |  |
| Razvrstitev družbe po ZGD (mikro, majhna, srednja ali velika družba) |  |
| Pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za izvajanje pogodbe |  |
| Člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ter njihove EMŠO št. (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.) |  |
| Pooblaščenci za zastopanje, odločanje ali nadzor in njihove EMŠO št. (npr. prokuristi) |  |
| Pooblaščena oseba za vročanje Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

* V primeru izbire ponudnika v predmetnem javnem naročilu bosta podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na Portalu javnih naročil, v razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Predračun

Ponudnik (nosilec posla) ________________________________________________, v postopku oddaje javnega naročila »Sistemi za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov «, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN__________, ponudbo oddajam (ustrezno označite):

samostojno

z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): _____________________________________________

z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): __________________________________________

z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): ____________________________

Ponudbena cena (v EUR) za predmet javnega naročila za posamezen sklop znaša:

1. sklop: Sistem za reakcijsko karakterizacijo katalizatorjev

| Ponudbena cena brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena z DDV |
| --- | --- | --- |

2. sklop: Ultra visoko vakuumski fizisorpcijski analizator

| Ponudbena cena brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena z DDV |
| --- | --- | --- |

3. sklop: Sistem za analizo makro in mezo poroznosti ter skeletne in ovojne gostote

| Ponudbena cena brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena z DDV |
| --- | --- | --- |

4. sklop: Paralelni visokotemperaturni visokotlačni pretočni reaktor

| Ponudbena cena brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena z DDV |
| --- | --- | --- |

5. sklop: Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev, sklopljen s paralelnim visokotemperaturnim visokotlačnim pretočnim reaktorjem

| Ponudbena cena brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena z DDV |
| --- | --- | --- |

6. sklop: Fizisorpcijski analizator za rutinske analize

| Ponudbena cena brez DDV | Vrednost DDV | Ponudbena cena z DDV |
| --- | --- | --- |

Končna ponudbena cena v EUR z DDV za posamezen sklop mora vključevati vse elemente iz katerih je sestavljena in vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Ponudba velja do ___________ (najmanj do 5.3.2025). Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Tehnične specifikacije

Ponudnik ____________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila za Sisteme za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_______, ponujam opremo:

- sklop: ____________________________________________ (podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

- sklop: ____________________________________________ (podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

- sklop: ____________________________________________ (podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

- sklop: ____________________________________________ (podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

- sklop: ____________________________________________ (podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

- sklop: ____________________________________________ (podatki o proizvajalcu, modelu, tipu opreme)

Ponudnik izpolni spodnjo razpredelnico (za tisti sklop ali več sklopov, za katere oddaja ponudbo), ki izkazuje tehnične lastnosti ponujene opreme z navedbo vira, ki je lahko dokument, katalog, standard, licenca ali tehnični list, kjer je navedena posamezna tehnična zahteva iz katerega jasno izhaja, da ponujena oprema izpolnjuje posamezno specifikacijo. Ponudnik dopiše tudi številko strani, kjer se izpolnjevanje zahteve nahaja, če takšna številka obstaja. Vir je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. V kolikor dokument ne obstaja, lahko ponudnik dopiše: možnost ogleda na primerljivi opremi. Ponudnik mora preveritev naročniku omogočiti v roku 10-ih dni od naročnikovega poziva.

Ponudnik mora dobaviti in montirati novo opremo v skladu z naslednjimi tehničnimi zahtevami za posamezen sklop:

1. sklop: Sistem za reakcijsko karakterizacijo katalizatorjev

| Zap. št. | Zahtevane lastnosti | Lastnosti ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. sklop: Sistem za reakcijsko karakterizacijo katalizatorjev |  |  |  |
| 1 | Splošne zahteve | - | - |  |
| 1.1 | Sistem za reakcijsko karakterizacijo katalizatorjev mora omogočati kvantitativno karakterizacijo kemisorpcije plinov na površini trdnih materialov. | DA | NE |  |
| 1.2 | Sistem mora biti sestavljen iz vsaj kvarčne merilne celice, pečice, plinskega napajalnega sistema, generatorja pare, pasti za odstranjevanje vlage iz plinske zmesi, diferenčnega detektorja toplotne prevodnosti plinov (ang. TCD detector) in masnega analizatorja plinov. | DA | NE |  |
| 1.3 | Sistem mora omogočati izvajanje temperaturno programiranih metod desorpcije, oksidacije in redukcije (TPD, TPO, TPR) v temperaturnem območju vsaj med -100 °C in 1200 °C tako izotermalno, kot tudi dinamično s hitrostjo segrevanja vzorca vsaj med 0,5 °C/min in 25 °C/min v celotnem temperaturnem območju ter do 100 °C/min v temperaturnem območju do 800 °C. Do nizkih temperatur se mora ohlajati celotna pečica in ne le celica za vzorec. | DA | NE |  |
| 1.4 | Pečica mora omogočati integrirano hitro ohlajanje s pomočjo komprimiranega zraka in brez uporabe kriogenih tekočin. Pečica se mora ohlajati od 100 °C do 30 °C v približno 10 minutah ali hitreje. | DA | NE |  |
| 1.5 | Sistem mora omogočati pulzno dovajanje adsorbata z uporabo zanke določene prostornine, ki je opremljena s senzorjema tlaka in temperature. | DA | NE |  |
| 1.6 | Sistem mora omogočati popolnoma avtomatsko večtočkovno kalibracijo diferenčnega detektorja toplotne prevodnosti plinov. Detektor se mora kalibrirati z točno določenimi mešanicami plinov, ki se avtomatsko ustvarjajo s pomočjo mešanja dveh plinov iz vzporednih plinskih linij. | DA | NE |  |
| 1.7 | Ogrevan generator pare mora omogočati nasičevanje plinov s parami hlapnih tekočin. Sistem mora omogočati pulzno ali kontinuirano dovajanje pare. | DA | NE |  |
| 1.8 | Sistem mora biti opremljen z učinkovito pastjo za odstranjevanje vlage iz plinske zmesi, ki nastaja med obratovanjem, preden doseže detektorje. Past mora delovati brez uporabe kriogenih tekočin in se po nasičenju sorbenta regenerirati. Kritični deli sistema, kjer lahko poteka kondenzacija snovi morajo biti dodatno ogrevani. | DA | NE |  |
| 1.9 | Sistem mora imeti vsaj tri ločene priključke za pline (nosilni plin, plin za predpripravo vzorcev, reakcijski plin). Vsak priključek mora imeti vsaj 1 masni kontrolnik pretoka plina. Priključka za reakcijski plin in za plin za predpripravo vzorcev morata vsak imeti možnost priklopa vsaj šestih različnih plinov. | DA | NE |  |
| 1.10 | Sistem mora biti poleg TCD detektorja opremljen z masnim spektrometrom, ki ločuje komponente plinske faze glede na razmerje med maso in nabojem (m/z) pod delovanjem elektromagnetnega polja (MS detektor). MS detektor mora delovati v razponu mas do 200 AMU in imeti ogrevano povezovalno linijo, narejeno iz nerjavečega jekla, dolgo vsaj 1 meter. | DA | NE |  |
| 2 | Zahteve za programsko opremo in ostalo | - | - |  |
| 2.1 | Sistem mora biti opremljen s specializiranim podatkovnim sistemom proizvajalca ponujene opreme. Podatkovni sistem mora omogočati upravljanje vseh modulov instrumenta (tj. nastavljanje različnih eksperimentalnih metod s pomočjo nadziranja temperatur, tlakov in pretokov ter upravljanjem ventilov) in zagotoviti zajem in popolno vrednotenje podatkov. | DA | NE |  |
| 2.2 | Programska oprema za obdelavo podatkov mora biti prosto dostopna za večkratno instalacijo na večjem številu računalnikov. | DA | NE |  |
| 2.3 | Ponudnik mora ponudbi dodati izpis minimalnih zahtev za osebni računalnik, s katerim bo omogočena instalacija programske opreme. | DA | NE |  |
| 2.4 | Potrošni material in nadomestni deli, potrebni za instalacijo in prvi testni zagon in za preverjanje in potrditev specifikacij, morajo biti vključeni v ponudbo. | DA | NE |  |
| 2.5 | Napajanje sistema mora biti zasnovano za delovanje pri 220 V ter 50 Hz. | DA | NE |  |
| 2.6 | Oprema oziroma materiali iz katerih je narejena, mora imeti evropske CE certifikate in ustrezne oznake. | DA | NE |  |
| 2.7 | Vsi moduli sistema morajo biti novi in ne rabljeni. | DA | NE |  |

2. sklop: Ultra visoko vakuumski fizisorpcijski analizator

| Zap. št. | Zahtevane lastnosti | Lastnosti ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. sklop: Ultra visoko vakuumski fizisorpcijski analizator |  |  |  |
| 3 | Splošne zahteve | - | - |  |
| 3.1 | Sistem mora omogočati kvantitativno karakterizacijo fizisorpcije plinov na površini trdih materialov. Sestavljen mora biti iz vsaj instrumenta za meritev količine adsorbiranega plina in postaje za razplinjevanje vzorcev. Dopustno, da je postaja za razplinjevanje vzorcev integrirani del instrumenta, vendar mora imeti povsem ločeno vakuumsko linijo in črpalko. | DA | NE |  |
| 3.2 | Ultra visoko vakuumski fizisorpcijski analizator mora omogočati istočasno in istočasno in hkrati neodvisno meritev z različnimi pogoji za vsako merilno mesto, vsaj treh vzorcev na treh merilnih mestih. Vsako merilno mesto mora biti opremljeno vsaj s tremi pretvorniki tlaka v območju do 1000 torr, 10 torr in 0,1 torr. | DA | NE |  |
| 3.3 | Analizator mora biti opremljen z referenčno celico za meritev nasičenega parnega tlaka adsorbata (p0 celica). p0 celica mora biti opremljena z lastnim pretvornikom tlaka z območjem do 1000 torr. | DA | NE |  |
| 3.4 | Plinski distribucijski sistem (ang. manifold) mora biti opremljen z lasnima pretvornikoma tlaka v območju do 1000 torr in do 10 torr. | DA | NE |  |
| 3.5 | Instrument mora biti opremljen z Dewarjevo posodo prostornine vsaj 3 L. | DA | NE |  |
| 3.6 | Vsaka merilna in tudi referenčna celice morajo biti opremljene z izotermnimi plašči, ki ohranjajo konstantno prostornino mrzle cone v celicah tekom eksperimenta ne glede na spremembo nivoja kriogene tekočine v Dewarjevi posodi. | DA | NE |  |
| 3.7 | Ultra visoko vakuumski del sistema mora omogočati zajem eksperimentalnih podatkov v območju absolutnih tlakov od 10−6 torr, oziroma od 10−9 relativno za dušik pri 77 K (prve eksperimentalne točke morajo biti nižje od relativnega tlaka 2×10−9 za dušik pri 77 K). | DA | NE |  |
| 3.8 | Ultra visoko vakuumski del sistema mora biti opremljen s štiristopenjsko membransko črpalko in učinkovito turbomolekularno črpalko. Vsa tesnila plinskega distribucijskega sistema (ang. manifold) morajo biti v kovinski izvedbi (na primer VCR spojke s kovinskimi tesnili). | DA | NE |  |
| 3.9 | Ultra visoko vakuumski fizisorpcijski analizator mora omogočati meritev fizisorpcije pare hlapnih tekočin, pri čimer morajo biti kritični deli instrumenta (ventili, pretvorniki tlaka, plinski distribucijski sistem) termostatirani pri temperaturi višji od 40 °C. | DA | NE |  |
| 3.10 | Postaja za razplinjevanje vzorcev mora delovati na princip gretja in vakuumiranja ter omogočati istočasno razplinjevanje vsaj 6 vzorcev, ali več. Postaja mora omogočati delo pri temperaturah do 450 °C z možnostjo nastavitve temperaturnega programa (hitrost segrevanja, koraki) in hitrosti črpanja. | DA | NE |  |
| 4 | Zahteve za programsko opremo in ostalo | - | - |  |
| 4.1 | Sistem mora biti opremljen s specializiranim podatkovnim sistemom proizvajalca ponujene opreme, ki omogoča nastavljanje različnih eksperimentalnih metod s pomočjo nadziranja temperatur, tlakov in upravljanjem ventilov. Programska oprema mora omogočati aplikacijo vsaj naslednjih modelov za obdelavo podatkov: BET, Langmuir, t-plot, BJH, DFT in NLDFT. Program mora omogočati uvoz in obdelavo podatkov o poroznosti, pridobljenih po metodi intruziji živega srebra. | DA | NE |  |
| 4.2 | Programska oprema za obdelavo podatkov mora biti prosto dostopna za večkratno instalacijo na večjem številu računalnikov. | DA | NE |  |
| 4.3 | Ponudnik mora ponudbi dodati izpis minimalnih zahtev za osebni računalnik, s katerim bo omogočena instalacija programske opreme. | DA | NE |  |
| 4.4 | Potrošni material in nadomestni deli, potrebni za instalacijo in prvi testni zagon in za preverjanje in potrditev specifikacij, morajo biti vključeni v ponudbo. | DA | NE |  |
| 4.5 | Napajanje sistema mora biti zasnovano za delovanje pri 220 V ter 50 Hz. | DA | NE |  |
| 4.6 | Oprema oziroma materiali iz katerih je narejena, mora imeti evropske CE certifikate in ustrezne oznake. | DA | NE |  |
| 4.7 | Vsi moduli sistema morajo biti novi in ne rabljeni in od istega proizvajalca. | DA | NE |  |

3. sklop: Sistem za analizo makro in mezo poroznosti ter skeletne in ovojne gostote

| Zap. št. | Zahtevane lastnosti | Lastnosti ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. sklop: Sistem za analizo makro in mezo poroznosti ter skeletne in ovojne gostote |  |  |  |
| 5 | Splošne zahteve | - | - |  |
| 5.1 | Sistem za analizo makro in mezo poroznosti ter skeletne in ovojne gostote mora biti sestavljen iz vsaj treh paralelnih enot, ki delujejo na različne principe - 1) intruzija živega srebra, 2) izpodrivanje plinske faze (plinska piknometrija), 3) izpodrivanje trde faze. | DA | NE |  |
| 5.2 | Enota za intruzijo živega srebra mora omogočati meritev razporeditve velikosti por v razponu njihovih premerov vsaj med 3,6 nm in 500 um. | DA | NE |  |
| 5.3 | Enota za intruzijo živega srebra mora delovati v območju tlakov med 1,4 kPa (0,2 psi) in 414 Mpa (60.000 psi). Enota mora izvajati meritve na ločenih merilnih mestih za nizkotlačno in visokotlačno intruzijo, ki morajo biti ločena. | DA | NE |  |
| 5.4 | Enota za intruzijo živega srebra mora biti opremljena z vsaj štirimi nizkotlačnimi merilnimi mesti, ki delujejo v razponu tlaka med 1,4 kPa do 345 kPa, oziroma 0,2 psi do 50 psi z resolucijo vsaj 0,0017 kPa, oz. 0,00025 psi. | DA | NE |  |
| 5.5 | Enota za intruzijo živega srebra mora biti opremljena z vsaj dvema visokotlačnima merilnima mestoma, ki delujeta v razponu tlaka med atmosferskim in 414 MPa, oziroma do 60.000 psi z resolucijo vsaj 0,2 kPa, oz. 0,03 psi. | DA | NE |  |
| 5.6 | Enota za intruzijo živega srebra mora omogočati resolucijo meritve intruzije, oz. ekstruzije živega srebra boljše, kot 0,1 ul z možnostjo uporabe diferenčne metode odštevanja bazne linije. | DA | NE |  |
| 5.7 | Enota za intruzijo živega srebra mora biti opremljena z detektorjem hlapov živega srebra, detektorjem temperature živega srebra, filtrom za odstranjevanje hlapov živega srebra. | DA | NE |  |
| 5.8 | Enota za intruzijo živega srebra mora vsebovati vsaj 6 različnih penetrometrov: vsaj 1 penetrometer s prostornino komore cca 15 ml in prostornino cevi cca 1,1 ml (za trde vzorce), vsaj 1 penetrometer s prostornino komore cca 5 ml in prostornino cevi cca 1,1 ml (za praškaste vzorce), vsaj 1 penetrometer s prostornino komore cca 5 ml in prostornino cevi cca 0,4 ml (za praškaste vzorce). | DA | NE |  |
| 5.9 | Enota za izpodrivanje plinske faze (plinski piknometer) mora imeti prostornino merilne komore med 100 ml in 150 ml, ki se lahko z uporabo vložkov zreducira do prostornine med 35 ml in 50 ml, ter tudi do prostornine 10 ml. | DA | NE |  |
| 5.10 | Plinski piknometer mora omogočati točnost določitve volumna vsaj 0,02 %, pri čimer ponovljivost določitve volumna mora biti vsaj 0,01 %. | DA | NE |  |
| 5.11 | Plinski piknometer mora biti termostatiran pri določeni temperaturi med 20 °C in 25 °C, pri čimer dovoljena odstopanja od nastavljene temperature ne smejo presegati ± 0,025 °C. | DA | NE |  |
| 5.12 | Enota za izpodrivanje trde faze mora omogočati nedestruktivno meritev ovojne prostornine vzorcev med 0,3 ml in 25 ml z uporabo sipkega trdega medija. | DA | NE |  |
| 5.13 | Enota za izpodrivanje trde faze mora biti opremljena z vsaj tremi različnimi komorami notranjega premera med 12 mm in 51 mm ter ustreznimi bati. | DA | NE |  |
| 6 | Zahteve za programsko opremo in ostalo | - | - |  |
| 6.1 | Sistem mora biti opremljen s specializiranim podatkovnim sistemom proizvajalca ponujene opreme. Programska oprema mora omogočati vzajemni uvoz/izvoz podatkov iz vseh treh paralelnih enot, o makro in mezo poroznosti ter skeletni in ovojni gostoti vzorcev. Programska oprema mora omogočati istočasno obdelavo podatkov o poroznosti, pridobljenih na enoti za intruzijo živega srebra in enoti za ultra visoko vakuumsko fizisorpcijo. | DA | NE |  |
| 6.2 | Programska oprema za obdelavo podatkov mora biti prosto dostopna za večkratno instalacijo na večjem številu računalnikov. | DA | NE |  |
| 6.3 | Ponudnik mora ponudbi dodati izpis minimalnih zahtev za osebni računalnik, s katerim bo omogočena instalacija programske opreme. | DA | NE |  |
| 6.4 | Potrošni material in nadomestni deli, potrebni za instalacijo in prvi testni zagon in za preverjanje in potrditev specifikacij, morajo biti vključeni v ponudbo. | DA | NE |  |
| 6.5 | Napajanje sistema mora biti zasnovano za delovanje pri 220 V ter 50 Hz. | DA | NE |  |
| 6.6 | Oprema oziroma materiali iz katerih je narejena, mora imeti evropske CE certifikate in ustrezne oznake. | DA | NE |  |
| 6.7 | Vsi moduli sistema morajo biti novi in ne rabljeni ter od istega proizvajalca. | DA | NE |  |

4. sklop: Paralelni visokotemperaturni visokotlačni pretočni reaktor

| Zap. št. | Zahtevane lastnosti | Lastnosti ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. sklop: Paralelni visokotemperaturni visokotlačni pretočni reaktor |  |  |  |
| 7 | Splošne zahteve | - | - |  |
| 7.1 | Paralelni visokotemperaturni visokotlačni pretočni reaktor (v nadaljevanju »reaktor«) za namene izvajanja procesov v pretočnem režimu, za ugotavljanje aktivnosti katalizatorjev. | DA | NE |  |
| 7.2 | Reaktor mora biti sestavljen iz vsaj dveh reakcijskih posod, ki lahko istočasno delujeta povsem neodvisno ali pa se povežeta zaporedno v serijo reakcijskih posod, pri čemer se produkti iz prve reakcijske posode vodijo v drugo reakcijsko posodo. | DA | NE |  |
| 7.3 | Reaktor mora delovati v pretočnem režimu z možnostjo avtomatskega nadzorovanja pretokov vsaj treh plinov v eni reaktorski posodi (šestih plinov v dveh reaktorskih posodah) z uporabo masnih merilnikov pretokov (ang. MFC, mass flow controller) in vsaj ene tekočine v eni reaktorski posodi (dve tekočini v dveh reaktorskih posodah) z uporabo visokotlačne črpalke, ki je opremljena s Coriolisovim masnim merilnikom pretoka. | DA | NE |  |
| 7.4 | Reaktor mora omogočati delo pri temperaturah do vsaj 800 °C z uporabo jeklenih reaktorskih posod, oz. do 1100 °C z uporabo reaktorskih posod iz specialnih zlitin (npr. Hastelloy X) | DA | NE |  |
| 7.5 | Reaktor mora omogočati delo v pretočnem režimu s pritiski do vsaj 100 bar. | DA | NE |  |
| 7.6 | Reaktor mora omogočati separacijo tekočih in plinskih produktov reakcije pri obratovalnih pogojih temperature in tlaka, pri čemer mora biti mrtvi volumen separatorja manjši kot 1 ml. Separator mora omogočati kontinuiran odtok tekoče faze brez njene akumulacije. | DA | NE |  |
| 7.7 | Tekoča faza iz separatorja se mora zbirati v posodo, ki se kontinuirano tehta. | DA | NE |  |
| 7.8 | Vsaj ena reaktorska posoda mora biti opremljena s temperaturno kontrolirano pastjo za kondenzacijo težkih ogljikovodikovih spojin na izhodu iz posode. | DA | NE |  |
| 7.9 | Reaktor mora imeti termostatirano komoro zaradi preprečitve kondenzacije pare tekom obratovanja. | DA | NE |  |
| 8. | Zahteve za programsko opremo in ostalo | - | - |  |
| 8.1 | Sistem mora biti opremljen z računalnikom in s specializiranim podatkovnim sistemom proizvajalca ponujene opreme. Podatkovni sistem mora omogočati upravljanje vseh modulov instrumenta (tj. nastavljanje različnih eksperimentalnih metod s pomočjo nadziranja temperatur, tlakov in pretokov ter upravljanja ventilov) in zagotoviti zajem in popolno vrednotenje podatkov. | DA | NE |  |
| 8.2 | Potrošni material in nadomestni deli, potrebni za instalacijo in prvi testni zagon in za preverjanje in potrditev specifikacij, morajo biti vključeni v ponudbo. | DA | NE |  |
| 8.3 | Napajanje sistema mora biti zasnovano za delovanje pri 220 V ter 50 Hz. | DA | NE |  |
| 8.4 | Oprema oziroma materiali iz katerih je narejena, mora imeti evropske CE certifikate in ustrezne oznake. | DA | NE |  |
| 8.5 | Vsi moduli sistema morajo biti novi in ne rabljeni. | DA | NE |  |

5. sklop: Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev, sklopljen s paralelnim visokotemperaturnim visokotlačnim pretočnim reaktorjem

| Zap. št. | Zahtevane lastnosti | Lastnosti ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. sklop: Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev, sklopljen s paralelnim visokotemperaturnim visokotlačnim pretočnim reaktorjem |  |  |  |
| 9. | Splošne zahteve | - | - |  |
| 9.1 | Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev, sklopljen s paralelnim visokotemperaturnim visokotlačnim pretočnim reaktorjem, mora biti sestavljen iz dveh povezanih delov – 1) visokotemperaturnega visokotlačnega pretočnega reaktorja (v nadaljevanju »reaktor«) in 2) enote za izvajanje in-situ temperaturno programirane (TPx) in/ali pulzne kemisorpcije plinov na katalizatorjih (v nadaljevanju »sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev«). | DA | NE |  |
| 9.2 | Sistem mora omogočati izvajanje TPx metod oksidacije, redukcije in desorpcije ter pulzne kemisorpcije plinov na trdih katalizatorjih neposredno pred izvajanjem procesa v pretočnem reaktorju in takoj po končanem procesu, ki se vodi avtomatsko s spreminjanjem in beleženjem procesnih parametrov – pretokov plinov in tekočin, temperature, tlaka. | DA | NE |  |
| 9.3 | Reaktor mora biti sestavljen iz vsaj dveh reakcijskih posod, ki lahko istočasno delujeta povsem neodvisno ali pa se povežeta zaporedno v serijo reakcijskih posod, pri čemer se produkti iz prve reakcijske posode vodijo v drugo reakcijsko posodo. | DA | NE |  |
| 9.4 | Reaktor mora delovati v pretočnem režimu z možnostjo avtomatskega nadzorovanja pretokov vsaj treh plinov v eni reaktorski posodi (šestih plinov v dveh reaktorskih posodah) z uporabo masnih merilnikov pretokov (ang. MFC, mass flow controller) in vsaj ene tekočine v eni reaktorski posodi (dve tekočini v dveh reaktorskih posodah) z uporabo visokotlačne črpalke ki je opremljena s Coriolisovim masnim merilnikom pretoka. | DA | NE |  |
| 9.5 | Reaktor mora omogočati delo pri temperaturah do vsaj 800 °C z uporabo jeklenih reaktorskih posod, oz. do 1100 °C z uporabo reaktorskih posod iz specialnih zlitin (npr. Hastelloy X). | DA | NE |  |
| 9.6 | Reaktor mora omogočati delo v pretočnem režimu s pritiski do vsaj 100 bar. | DA | NE |  |
| 9.7 | Reaktor mora omogočati separacijo tekočih in plinskih produktov reakcije pri obratovalnih pogojih temperature in tlaka, pri čemer mora biti mrtvi volumen separatorja manj kot 1 ml. Separator mora omogočati kontinuiran odtok tekoče faze brez njene akumulacije. | DA | NE |  |
| 9.8 | Tekoča faza iz separatorja se mora zbirati v posodo, ki se kontinuirano tehta, pri čimer se masa tekočega produkta avtomatsko zapisuje in prikazuje v programskem okolju. | DA | NE |  |
| 9.9 | Vsaj ena reaktorska posoda mora biti opremljena s temperaturno kontrolirano pastjo za kondenzacijo težkih ogljikovodikovih spojin na izhodu iz posode. | DA | NE |  |
| 9.10 | Reaktor mora imeti termostatirano komoro zaradi preprečitve kondenzacije pare tekom obratovanja. | DA | NE |  |
| 9.11 | Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev mora biti sklopljen s pretočnim reaktorjem. | DA | NE |  |
| 9.12 | Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev mora omogočati delo pod tlakom do vsaj 10 bar. | DA | NE |  |
| 9.13 | Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev mora biti opremljen z dvema masnima merilcema pretokov plinov (ang. MFC, mass flow controller). | DA | NE |  |
| 9.14 | Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev mora biti opremljen z zanko za pulzno dovajanje plinov. Zanka mora biti zamenljiva in omogočati uporabo zank z različnimi prostorninami, vsaj 0,5 ali 1,0 ml. | DA | NE |  |
| 9.15 | Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev mora biti opremljen s hladno pastjo, ki se ohlaja in segreva s pomočjo Peltierjevega elementa v temperaturnem območju vsaj med -15 °C in 50 °C, ali širše. | DA | NE |  |
| 9.16 | Vzorčevalni ventil in zanka morata biti ogrevana do vsaj 180 °C. | DA | NE |  |
| 10. | Zahteve za programsko opremo in ostalo | - | - |  |
| 10.1 | Sistem mora biti opremljen z računalnikom in s specializiranim podatkovnim sistemom proizvajalca ponujene opreme. Podatkovni sistem mora omogočati upravljanje vseh modulov instrumenta (tj. nastavljanje različnih eksperimentalnih metod s pomočjo nadziranja temperatur, tlakov in pretokov ter upravljanja ventilov) in zagotoviti zajem in popolno vrednotenje podatkov. | DA | NE |  |
| 10.2 | Potrošni material in nadomestni deli, potrebni za instalacijo in prvi testni zagon in za preverjanje in potrditev specifikacij, morajo biti vključeni v ponudbo. | DA | NE |  |
| 10.3 | Napajanje sistema mora biti zasnovano za delovanje pri 220 V ter 50 Hz. | DA | NE |  |
| 10.4 | Oprema oziroma materiali iz katerih je narejena, mora imeti evropske CE certifikate in ustrezne oznake. | DA | NE |  |
| 10.5 | Vsi moduli sistema morajo biti novi in ne rabljeni. | DA | NE |  |

6. sklop: Fizisorpcijski analizator za rutinske analize

| Zap. št. | Zahtevane lastnosti | Lastnosti ponujene opreme (ponudnik mora obkrožiti opcijo) |  | Navedeno v (ime dokumenta) na strani št. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. sklop: Fizisorpcijski analizator za rutinske analize |  |  |  |
| 11. | Splošne zahteve | - | - |  |
| 11.1 | Fizisorpcijski analizator za rutinske analize mora omogočati kvantitativno karakterizacijo fizisorpcije plinov na površini trdnih materialov v območju tlakov med 0 in 950 torr z ločljivostjo vsaj 0,05 torr ali boljšo | DA | NE |  |
| 11.2 | Fizisorpcijski analizator za rutinske analize mora omogočati delo z vsaj naslednjimi plini: dušik, argon, ogljikov dioksid in z ostalimi nekorozivnimi plini. Instrument mora omogočati tudi delo z kisikom (z uporabo ustrezne vakuumske črpalke) | DA | NE |  |
| 11.3 | Fizisorpcijski analizator za rutinske analize mora omogočati istočasno in hkrati neodvisno meritev z različnimi pogoji za vsako merilno mesto, vsaj treh vzorcev na treh merilnih mestih. Vsako merilno mesto mora biti opremljeno z lastnim pretvornikom tlaka v območju do 1000 torr in varnostnim ventilom, ki se odpre v primeru naraščanja tlaka v merilni celici. | DA | NE |  |
| 11.4 | Fizisorpcijski analizator za rutinske analize mora biti opremljen z referenčno celico za meritev nasičenega parnega tlaka adsorbata (p0 celica). p0 celica mora biti opremljena z lastnim pretvornikom tlaka z območjem do 1000 torr. | DA | NE |  |
| 11.5 | Plinski distribucijski sistem instrumenta (ang. manifold) mora biti opremljen z lastnim pretvornikom tlaka v območju do 1000 torr, senzorjem temperature z natančnostjo določitve temperature ± 0,25 °C in z avtomatskim elektromagnetnim dozirnim servo ventilom. | DA | NE |  |
| 11.6 | Instrument mora biti opremljen z Dewarjevo posodo, ki zagotavlja delovanje za vsaj 40 ur. | DA | NE |  |
| 11.7 | Vsaka merilna in tudi referenčna celice morajo biti opremljene z izotermnimi plašči, ki ohranjajo konstantno prostornino mrzle cone v celicah tekom eksperimenta ne glede na spremembo nivoja kriogene tekočine v Dewarjevi posodi. | DA | NE |  |
| 11.8 | Vakuumski del sistema mora dosegati vakuum do vsaj 0,02 torr z uporabo oljne ali membranske vakuumske črpalke. | DA | NE |  |
| 11.9 | Sistem mora biti opremljen s termostatom, ki mora omogočati zajem eksperimentalnih podatkov pri temperaturah v območju med 0 in 80 °C ali širše. | DA | NE |  |
| 12. | Zahteve za programsko opremo in ostalo | - | - |  |
| 12.1 | Sistem mora biti opremljen s specializiranim podatkovnim sistemom proizvajalca ponujene opreme, ki omogoča nastavljanje različnih eksperimentalnih metod s pomočjo nadziranja tlakov, ter upravljanjem ventilov. Programska oprema mora omogočati aplikacijo vsaj naslednjih modelov za obdelavo podatkov: BET, Langmuir, t-plot, BJH, DFT in NLDFT. Program mora omogočati uvoz in obdelavo podatkov o poroznosti, pridobljenih po metodi intruziji živega srebra. | DA | NE |  |
| 12.2 | Programska oprema za obdelavo podatkov mora biti prosto dostopna za večkratno instalacijo na večjem številu računalnikov. | DA | NE |  |
| 12.3 | Ponudnik mora ponudbi dodati izpis minimalnih zahtev za osebni računalnik, s katerim bo omogočena instalacija programske opreme. | DA | NE |  |
| 12.4 | Potrošni material in nadomestni deli, potrebni za instalacijo in prvi testni zagon in za preverjanje in potrditev specifikacij, morajo biti vključeni v ponudbo. | DA | NE |  |
| 12.5 | Napajanje sistema mora biti zasnovano za delovanje pri 220 V ter 50 Hz. | DA | NE |  |
| 12.6 | Oprema oziroma materiali iz katerih je narejena, mora imeti evropske CE certifikate in ustrezne oznake. | DA | NE |  |
| 12.7 | Vsi moduli sistema morajo biti novi in ne rabljeni in od istega proizvajalca. | DA | NE |  |

Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazila – brošure oz. tehnične liste opreme s specifikacijo opreme, iz katerih je jasno razvidno, da oprema dosega v tej razpisni dokumentaciji navedene karakteristike. Tu navedene brošure in tehnični listi so lahko predloženi v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kraj in datum:							Podpis in žig:

- ESPD

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni povezavi: https://ejn.gov.si/espd  in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

- Izjava o izpolnjevanju pogojev

Ponudnik __________________________________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila za __________________________, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_________ izjavljam, da:

- naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- imamo do roka za oddajo ponudb izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika oz. vrednost neplačanih zapadlih obveznosti do roka za oddajo ponudb ali prijav ne znaša 50 EUR ali več. Do roka za oddajo ponudb imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let;

- naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3;

- naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- sprejemamo in v celoti izpolnjujemo pogoje te razpisne dokumentacije, vključno z vzorcem pogodbe;

- vse kopije dokumentov, predložene v ponudbi, ustrezajo originalom, navedeni podatki pa so resnični in verodostojni. Naročniku dovoljujemo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

- ne bomo imeli do naročnika nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik oz. v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbe;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih veljavnih v Republiki Sloveniji;

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi itd.), tehničnimi navodili, priporočili, normativi in okoljevarstvenimi predpisi;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenim kadrom;

- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika, vsi novi podizvajalci bodo izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete smo se sklicevali pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oz. najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo.

Če ponudnik uveljavlja popravni mehanizem, to izjavo podpiše, obvezno pa ji priloži obrazložitev, v kateri navede kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Izjava o izpolnjevanju meril

Ponudnik ____________________________________, ki oddajam ponudbo v postopku oddaje javnega naročila Sistemi za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_______ izjavljam, da pri posameznem merilu dosegam naslednje število točk (Obkrožite št. točk, ki jih dosegate pri posameznem merilu. Pri merilu A ne obkrožiti ničesar.):

- sklop: Sistem za reakcijsko karakterizacijo katalizatorjev:

| Merilo A - ponudbena cena EUR z DDV | Število točk |
| --- | --- |
| Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz ponudbenega predračuna. Cenovno najugodnejša ponudba – Pmin prejme največje število točk, vse ostale prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna: Število točk = Pmin/Px*70 kjer je: Pmin – vrednost ponudbe, ki je najnižja od vseh in je zadovoljila minimalne tehnične zahteve Px – vrednost ponudbe, ki se točkuje 70 – utežni faktor finančnega kriterija | Do 70 |

| Merilo B | Izpolnjuje | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Možnost enostavne montaže merilne celice brez uporabe priključkov z navojem. | DA | 30 |
|  | NE | 0 |

2. sklop: Ultra visoko vakuumski fizisorpcijski analizator:

| Merilo A - ponudbena cena EUR z DDV | Število točk |
| --- | --- |
| Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz ponudbenega predračuna. Cenovno najugodnejša ponudba – Pmin prejme največje število točk, vse ostale prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna: Število točk = Pmin/Px*70 kjer je: Pmin – vrednost ponudbe, ki je najnižja od vseh in je zadovoljila minimalne tehnične zahteve Px – vrednost ponudbe, ki se točkuje 70 – utežni faktor finančnega kriterija | Do 70 |

| Merilo B | Izpolnjuje | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Možnost razplinjevanja šestih vzorcev z neodvisnimi temperaturnimi programi. | DA | 25 |
|  | NE | 0 |

| Merilo C | Izpolnjuje | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Možnost nadgradnje ultra visoko vakuumskega fizisorpcijskega analizatorja do dinamičnega kemisorpcijskega analizatorja. | DA | 5 |
|  | NE | 0 |

3. sklop: Sistem za analizo makro in mezo poroznosti ter skeletne in ovojne gostote:

| Merilo A - ponudbena cena EUR z DDV | Število točk |
| --- | --- |
| Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz ponudbenega predračuna. Cenovno najugodnejša ponudba – Pmin prejme največje število točk, vse ostale prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna: Število točk = Pmin/Px*70 kjer je: Pmin – vrednost ponudbe, ki je najnižja od vseh in je zadovoljila minimalne tehnične zahteve Px – vrednost ponudbe, ki se točkuje 70 – utežni faktor finančnega kriterija | Do 70 |

| Merilo B | Izpolnjuje | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Možnost meritve gostote komprimiranih praškov (t.i. T.A.P. density) po metodi ASTM D8097. | DA | 30 |
|  | NE | 0 |

4. sklop: Paralelni visokotemperaturni visokotlačni pretočni reaktor:

| Merilo A - ponudbena cena EUR z DDV | Število točk |
| --- | --- |
| Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz ponudbenega predračuna. Cenovno najugodnejša ponudba – Pmin prejme največje število točk, vse ostale prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna: Število točk = Pmin/Px*70 kjer je: Pmin – vrednost ponudbe, ki je najnižja od vseh in je zadovoljila minimalne tehnične zahteve Px – vrednost ponudbe, ki se točkuje 70 – utežni faktor finančnega kriterija | Do 70 |

| Merilo B | Izpolnjuje | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Možnost kontinuiranega tehtanja zbranega tekočega produkta in avtomatsko zapisovanje ter prikazovanje mase v programskem okolju. | DA | 15 |
|  | NE | 0 |

| Merilo C | Izpolnjuje | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Možnost ogrevanja vsaj ene visokotlačne črpalke za tekočine do vsaj 80 °C. | DA | 15 |
|  | NE | 0 |

5. sklop: Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev, sklopljen s paralelnim visokotemperaturnim visokotlačnim pretočnim reaktorjem:

| Merilo A - ponudbena cena EUR z DDV | Število točk |
| --- | --- |
| Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz ponudbenega predračuna. Cenovno najugodnejša ponudba – Pmin prejme največje število točk, vse ostale prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna: Število točk = Pmin/Px*70 kjer je: Pmin – vrednost ponudbe, ki je najnižja od vseh in je zadovoljila minimalne tehnične zahteve Px – vrednost ponudbe, ki se točkuje 70 – utežni faktor finančnega kriterija | Do 70 |

| Merilo B | Izpolnjuje | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Možnost meritve kemisorpcije plinov pri tlakih do 20 bar v pretočnem režimu. | DA | 15 |
|  | NE | 0 |

| Merilo C | Izpolnjuje | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Možnost ogrevanja vsaj ene visokotlačne črpalke za tekočine do vsaj 80 °C. | DA | 15 |
|  | NE | 0 |

6. sklop: Fizisorpcijski analizator za rutinske analize:

| Merilo A - ponudbena cena EUR z DDV | Število točk |
| --- | --- |
| Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost v EUR z DDV iz ponudbenega predračuna. Cenovno najugodnejša ponudba – Pmin prejme največje število točk, vse ostale prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna: Število točk = Pmin/Px*70 kjer je: Pmin – vrednost ponudbe, ki je najnižja od vseh in je zadovoljila minimalne tehnične zahteve Px – vrednost ponudbe, ki se točkuje 70 – utežni faktor finančnega kriterija | Do 70 |

| Merilo B | Izpolnjuje | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Možnost nadgradnje analizatorja s senzorjem tlaka do 10 torr za delo s kriptonom. | DA | 30 |
|  | NE | 0 |

Kraj in datum:							Podpis in žig:

- Referenčno potrdilo

Ponudnik obrazec kopira glede na število referenčnih poslov.

Podpisani potrjevalec reference (naročnik referenčnega posla)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

potrjujem, da je dobavitelj / izvajalec (nosilec reference)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |

za nas opravil dobavo in montažo opreme za:

1. sklop: Sistem za reakcijsko karakterizacijo katalizatorjev:

| Naziv opreme |  |
| --- | --- |
| V vrednosti | vsaj 200.000 EUR z DDV |
| Obdobje izvajanja referenčnega posla (datum ali datum od – do) |  |

2. sklop: Ultra visoko vakuumski fizisorpcijski analizator:

| Naziv opreme |  |
| --- | --- |
| V vrednosti | vsaj 130.000 EUR z DDV |
| Obdobje izvajanja referenčnega posla (datum ali datum od – do) |  |

3. sklop: Sistem za analizo makro in mezo poroznosti ter skeletne in ovojne gostote:

| Naziv opreme |  |
| --- | --- |
| V vrednosti | vsaj 120.000 EUR z DDV |
| Obdobje izvajanja referenčnega posla (datum ali datum od – do) |  |

4. sklop: Paralelni visokotemperaturni visokotlačni pretočni reaktor:

| Naziv opreme |  |
| --- | --- |
| V vrednosti | vsaj 240.000 EUR z DDV |
| Obdobje izvajanja referenčnega posla (datum ali datum od – do) |  |

5. sklop: Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev, sklopljen s paralelnim visokotemperaturnim visokotlačnim pretočnim reaktorjem:

| Naziv opreme |  |
| --- | --- |
| V vrednosti | vsaj 240.000 EUR z DDV |
| Obdobje izvajanja referenčnega posla (datum ali datum od – do) |  |

6. sklop: Fizisorpcijski analizator za rutinske analize:

| Naziv opreme |  |
| --- | --- |
| V vrednosti | vsaj 50.000 EUR z DDV |
| Obdobje izvajanja referenčnega posla (datum ali datum od – do) |  |

Šteje obdobje zadnjih 3-h let pred dnem oddaje ponudbe.

V obdobju našega sodelovanja se je dobavitelj / izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega. Posel je bil zaključen v skladu s sklenjenim dogovorom.

| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek |  |
| e-naslov |  |

| Kraj in datum: | Žig in podpis odgovorne osebe referenčnega naročnika |
| --- | --- |
| _________________________ | ______________________________________ |

- Izjava v primeru uveljavljanja popravnega mehanizma

Ponudnik/partner/podizvajalec _________________________________________, ki sodelujem v postopku oddaje javnega naročila Sistemi za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN__________, uveljavljam popravni mehanizem za:

Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1).

Obrazložitev (navedite kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev):

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Izrek globe zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Obrazložitev (navedite kršitve in ukrepe s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Kraj in datum:						Podpis in žig:

- Izjava o nastopu s podizvajalci

V zvezi z javnim naročilom Sistemi za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN__________ izjavljamo, da (ustrezno označite in izpolnite):

NE nastopamo s podizvajalci

DA nastopamo s podizvajalci:

| Podizvajalec 1 (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| --- | --- |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |
| Podizvajalec 2 (firma, naslov, zakoniti zastopnik): |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): | Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ |

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili.

Priloga: izpolnjena Izjava o izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Izjava o izpolnjevanju obveznih pogojev za podizvajalce

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, ______________ (navedite firmo), _________________ (navedite naslov), matična številka: _______________ ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa naše družbe ali ki ima pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Obenem izjavljamo, da:

- nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oz. ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v vrednosti 50,00 EUR ali več,

- na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dne oddaje ponudbe ali prijave,

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanj,

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo ali več pravnomočnimi odločbami pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno,

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!

in

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

Kraj in datum:						Podpis in žig:

- Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom Sistemi za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. objave JN__________ izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti ___________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Izjavljamo (ustrezno označite):

DA, zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca.

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:							 Podpis in žig:

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - vzorec

V skladu z razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne _________, pod št. objave JN_________, za javno naročilo Sistemi za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov, smo predložili ponudbo za predmetno javno naročilo. V skladu z določili razpisne dokumentacije in na zahtevo naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročamo bianco menico v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: _____________________ (ime in priimek ter podpis)

Na podlagi navedenega, odpovedujoč se ugovorom, se nepreklicno obvezujemo, da v primeru, da svojih pogodbenih obveznosti ne bomo izpolnili skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili navedenimi v razpisni dokumentaciji, pooblaščamo Kemijski inštitut, da menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti ter da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. Hkrati pooblaščamo Kemijski inštitut, da lahko menico predloži na unovčenje in izrecno dovoljujemo banki izplačilo take menice.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banke:

- ______________________________________

- ______________________________________

- katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve menice vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek __________ EUR.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, št. 01100-6030344533, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Ta menična izjava velja še 30 dni po izteku roka za dobavo.

Kraj in datum: ___________________

Izdajatelj menice (ime in priimek, žig): ___________________________________

Obvezna priloga: biacno menica.

- Menična izjava za odpravo napak v garancijski dobi - vzorec

V skladu z razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil dne _________, pod št. objave JN_________, za javno naročilo Sistemi za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov, smo predložili ponudbo za predmetno javno naročilo. V skladu z določili razpisne dokumentacije in na zahtevo naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, za odpravo napak v garancijski dobi izročamo bianco menico v višini 5 % pogodbene vrednosti v EUR  z DDV.

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: _____________________ (ime in priimek ter podpis)

Na podlagi navedenega, odpovedujoč se ugovorom, se nepreklicno obvezujemo, da v primeru, da svojih pogodbenih obveznosti ne bomo izpolnili skladno s pogodbenimi določili ter skladno z določili navedenimi v razpisni dokumentaciji, pooblaščamo Kemijski inštitut, da menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti ter da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. Hkrati pooblaščamo Kemijski inštitut, da lahko menico predloži na unovčenje in izrecno dovoljujemo banki izplačilo take menice.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banke:

- ______________________________________

- ______________________________________

- katerokoli drugo poslovno banko, ki v času unovčitve menice vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek __________ EUR.

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujemo izplačilo menice in pooblaščamo banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, št. 01100-6030344533, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.

Ta menična izjava velja 60 dni po koncu garancijskega roka za odpravo napak, ki znaša najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Kraj in datum: ___________________

Izdajatelj menice (ime in priimek, žig): ___________________________________

Obvezna priloga: biacno menica.

- Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta izjavljam, da so:

- družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom:

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oz. v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Kraj in datum:                                                                           Podpis in žig ponudnika:

- Pogodba - vzorec

KEMIJSKI INŠTITUT, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa prof. dr. Gregor Anderluh, direktor

Matična št.: 5051592000

ID za DDV: SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik ______________________________________

ki ga zastopa ___________________________________

Matična št.: _________________

ID za DDV: ___________________

Transakcijski račun (TRR): _______________________ odprt pri ___________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata

Pogodbo o dobavi in montaži

Sistemov za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov,

JN14/2024

- člen – Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik za ____ sklop na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po odprtem postopku za »Sisteme za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov«, objavljenim na Portalu javnih naročil dne _________, pod št. objave JN__________ ter v Uradnem listu EU pod št. objave ____________;

- sta ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija sestavna dela te pogodbe.

- člen –  Predmet pogodbe

Naročnik kupuje, izvajalec pa se zavezuje, da bo opravil vse svoje obveznosti, ki izhajajo iz javnega naročila za dobavo in montažo predmeta pogodbe »Sistemi za karakterizacijo katalizatorjev in adsorbentov «, in sicer:

1. sklop: Sistem za reakcijsko karakterizacijo katalizatorjev: ____________________ (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla);

2. sklop: Ultra visoko vakuumski fizisorpcijski analizator: ____________________ (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla);

3. sklop: Sistem za analizo makro in mezo poroznosti ter skeletne in ovojne gostote: ____________________ (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla);

4. sklop: Paralelni visokotemperaturni visokotlačni pretočni reaktor: ____________________ (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla);

5. sklop: Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev, sklopljen s paralelnim visokotemperaturnim visokotlačnim pretočnim reaktorjem: ____________________ (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla);

6. sklop: Fizisorpcijski analizator za rutinske analize: ____________________ (proizvajalec, model, leto proizvodnje, država porekla).

Izvajalec mora zagotoviti, da bo dobavljena oprema skladna z razpisno dokumentacijo javnega naročila ter z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami in dobavljena v prostor na naslov naročnika skladno s 6. členom te pogodbe.

- člen – Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost javnega naročila za predmet te pogodbe za posamezen sklop znaša:

1. sklop: Sistem za reakcijsko karakterizacijo katalizatorjev _________ EUR brez DDV,  _________ EUR z DDV;

2. sklop: Ultra visoko vakuumski fizisorpcijski analizator _________ EUR brez DDV,  _________ EUR z DDV;

3. sklop: Sistem za analizo makro in mezo poroznosti ter skeletne in ovojne gostote _________ EUR brez DDV,  _________ EUR z DDV;

4. sklop: Paralelni visokotemperaturni visokotlačni pretočni reaktor _________ EUR brez DDV,  _________ EUR z DDV;

5. sklop: Sistem za in-situ karakterizacijo katalizatorjev, sklopljen s paralelnim visokotemperaturnim visokotlačnim pretočnim reaktorjem _________ EUR brez DDV,  _________ EUR z DDV;

6. sklop: Fizisorpcijski analizator za rutinske analize _________ EUR brez DDV,  _________ EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost znaša ______________ EUR brez DDV, ______________ EUR z DDV.

Končna cena v EUR z DDV vključuje opremo, ki je navedena v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije ter vse stroške (zavarovanje, dostave,...), davke ter morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški povezani s predmetom javnega naročila.

V ceno so vključeni tudi stroški montaže (namestitve), stroški izvedbe začetnih nastavitev, preverjanja in potrditve ključnih specifikacij, stroški praktičnega izobraževanja in usposabljanja uporabnikov na lokaciji naročnika, stroški DDP naročnik na naslov Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec (Incoterms 2020), stroški pridobivanja CE certifikatov, v kolikor so potrebni ter stroški garancije.

Cena po tej pogodbi je nespremenljiva, ne glede na spremembe drugi kalkulativnih elementov cen. Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

Operacijo sofinancirata RS in EU iz Sklada za pravični prehod. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, Cilj politike 6: Evropa za pravični prehod; prednostna naloga: 10. Prestrukturiranje premogovnih regij; specifični cilj: JSO8.1: Sklad za pravični prehod.

- člen – Obveznosti naročnika

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izpolnitev obveznosti po pogodbi;

- spremljal in nadziral izvajanje dobave;

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

- člen – Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dobavo predmeta te pogodbe dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izpolnitev obveznosti, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev obveznosti. Izvajalec se obvezuje, da bo opremo dostavi skladno z navodili naročnika.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s popisom del, po katerih bo opremo dobavil in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za dobavo opreme.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi in razpisni dokumentaciji, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

Izvajalec je zlasti dolžan izvesti naslednje:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti novo opremo ter opraviti druge obveznosti, ki so predmet te pogodbe;

naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme;

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava;

  - prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo naročnika, strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti, da bo:

- naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti;

- izvedel druge obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije;

- zagotavljal originalne rezervne dele v obdobju vsaj 10 let od sklenitve pogodbe;

- vse obveznosti izvajati v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in z dobrimi običaji v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo;

- vse obveznosti izvajati v skladu z navodili in pravili naročnika;

- za opremo predati naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti;

- hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvedbo javnega naročila na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta;

- praktično izobraževanje in usposabljanje uporabnika na lokaciji naročnika ali on-line v obsegu 8 ur za posamezen sklop, ki mora biti izvedeno v roku 30 dni po podpisu primopredajnega zapisnika. Izobraževanje morajo voditi izkušeni strokovnjaki s predmetnega področja.

- člen – Dobavni rok

Rok za končanje obveznosti glede dobave ter drugih obveznosti, ki jih pred podpisom primopredajnega zapisnika zahteva ta razpisna dokumentacija, je med 15.5.2025 in 15.7.2025, po predhodnem dogovoru z naročnikom.

Za dobavo opreme se upošteva Incoterms 2020 klavzula DDP na naslov naročnika: Loke pri Zagorju 14b, 1412 Kisovec, Slovenija.

Izvajalec mora do datuma iz prvega odstavka tega člena opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo (namestitvijo) in kvalifikacijo naprave oz. izvedbo začetnih nastavitev ter preverjanjem in potrjevanjem vseh specifikacij.

V primeru, da izvajalec izvede obveznosti z zamudo po svoji krivdi, ali če ima izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da predmeta naročila ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, ko izvajalec zamuja z dobavo in montažo opreme oz. te ni mogoče uporabljati na način, običajen za uporabnika. Vrednost pogodbenih del se ugotavlja na podlagi ponudbene cene.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % od vrednosti dobavljene opreme.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse morebitne stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Uveljavitev pogodbene kazni bo naročnik štel za veliko strokovno napako ter posledično za dokazano slabe izkušnje z izvajalcem (ponudnikom), zaradi česar bo takega izvajalca v obdobju naslednjih treh let izločil iz postopkov javnega naročanja.

- člen – Primopredajni zapisnik

Količinski in kakovostni prevzem predmeta javnega naročila se opravi s primopredajnim zapisnikom za dobavljeno opremo.

Primopredajni zapisnik po kakovostnem pregledu podpišeta naročnik in izvajalec.

Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v prevzemnem zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca, pri čemer stroške tovrstne odprave napak nosi izvajalec.

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

- člen – Način plačila

Izvajalec bo račun v obliki e-računa, predložil po podpisu primopredajnega zapisnika s strani naročnika, ob pogoju, da je odpravil vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob podpisu primopredajnega zapisnika.

Naročnik bo računu poravnal v roku 30 dni po njegovem prejemu.

Račun izvajalca se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. Številka pogodbe mora biti navedena tudi na vseh drugih dokumentih, ki so priloženi računu.

Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prosti dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo skladno z navodili ponudnikom, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, mora izvajalec najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa naročniku podati pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredna plačila, izvajalec s podpisom te pogodbe podaja soglasje k neposrednemu plačevanju podizvajalcem.

- člen – Garancija in servisiranje opreme

Izvajalec mora najmanj 12 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika brezplačno odpravljati vse napake v delovanju opreme ter zagotoviti brezplačno servisiranje opreme in njenih sestavnih delov, zagotavljati morebitno potrebno nadgradnjo opreme ter nuditi tehnično podporo pri uporabi opreme.

Izvajalec se mora na obvestilo o napaki (posredovano po e-pošti ali telefonu) odzvati najkasneje v roku 3 delovnih dni od posredovanja obvestila ter pričeti z deli, ki so potrebna za odpravo napak, najkasneje 10. delovni dan ter dela kontinuirano opravljati do odprave napak.

Servisiranje mora izvajati usposobljen serviser z aktivnim znanjem slovenskega ali angleškega jezika.

Po zaključenem posegu je treba naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški in stroški za povrnitev nastale škode, v celoti nosi izvajalec. Če je oprema v garancijskem roku bistveno popravljena oz. zamenjana, garancijski rok začne teči znova. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžen predložiti nov garancijski list.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oz. če oprema po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za plačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov, sme naročnik unovčiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

- člen – Posegi na opremi

Izvajanje kakršnih koli posegov na opremi brez ustreznega naloga naročnika, se šteje za samovoljno dejanje izvajalca in predstavlja hujšo kršitev te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bodo vso opremo strokovno in kvalitetno vzdrževali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca ponujene opreme. V opremo bo vgrajeval le originalne rezervne dele in potrošni material.

V kolikor izvajalec tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zahteve v zvezi z odzivnim časom, časom popravila, ali če popravila ne izvaja s pooblaščenim serviserjem, ima naročnik pravico naročiti popravilo pri drugem izvajalcu in celotno vrednost popravila zaračunati izvajalcu. Izvajalcu lahko zaračuna tudi pogodbeno kazen v višini 0,5 % od vrednosti popravila. Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen – Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec mora ob podpisu pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bianco menico z menično izjavo) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje mora biti veljavno še 30 dni po izteku roka za dobavo in montažo.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oz. podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči, če:

- se bo izkazalo, da izvajalec ne opravlja obveznosti v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami (npr. v dogovorjeni kakovosti, obsegu, rokih,…),

- svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika,

- bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

- Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izvajalec mora najkasneje v roku 8-ih dni po podpisu primopredajnega zapisnika, naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (bianco menica z menično izjavo) v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Zavarovanje mora biti veljavno vsaj 14 mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi če izvajalec svojih obveznosti v garancijski dobi ne bo izvajal skladno s pogodbenimi določili in določili razpisne dokumentacije.

- člen – Razdrtje pogodbe

Če izvajalec ne izvaja obveznosti v skladu s to pogodbo in razpisno dokumentacijo ter pri izvajanju obveznosti ne upošteva veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja opremo brez ustreznih z zakonodajo predpisanih listin in dokazil, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati povrnitev nastale škode. Odstop začne učinkovati z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odpovedi.

V primeru izvajalčeve zamude je pogodba razvezana z dnem, ko zamuda nastopi.

- člen – Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v 10-ih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen – Protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) izvajalec sam, kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

- člen – Odgovorne osebe

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je Gasan Osojnik, e-mail gasan.osojnik@ki.si .

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za izvajanje te pogodbe je ____________, e-mail __________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

- člen – Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporablja slovensko pravo.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja do poteka obdobja, v katerem je določena obveznost zagotavljanja rezervnih delov, ob pogoju, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodb enih obveznosti.

Ta pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejmeta vsaka pogodbena stranka po 2 izvoda. /

Ta pogodba je podpisana elektronsko.

| Datum: _____________ |  |  | Datum: _____________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvajalec: |  |  | Naročnik: |  |
|  |  |  | KEMIJSKI INŠTITUT |  |
|  |  |  | prof. dr. Gregor Anderluh, direktor |  |

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«, za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v obrazcu Izjava – popravni mehanizem, ki jo priložite ponudbi.

V »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«.

v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«.

v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«. V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v obrazcu Izjava – popravni mehanizem, ki jo priložite ponudbi.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.