## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3797
RS | Šifra | #1568-7
RN | Nacin | C
RO | Opis | Kolenska totalna endoproteza
AO | Velja od | 2024-12-04
AD | Velja do | 2026-12-03
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomocka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomocka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002713 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 TIBIALNI VLOŽEK ROTACIJSKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni vložek mora biti izdelan iz UHMWPE ter mora imeti rotacijski stožec ojacan z pinom iz Co-Cr-Mo zlitine po standardu ASTM-90. Obstajati mora v vsaj 7 velikostih. Najmanjša debelina polietilenskega vložka mora biti 10 mm in na razpolago do 17,5 mm pri CR in do 25 mm pri PS različici. Obstajati mora različica za žrtvovanje in ohranjanje zadnje križne vezi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002714 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 TIBIALNI DEL ROTACIJSKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni del mora biti univerzalen (simetricen) za levo in desno razlicico in izdelan iz zlitine Co-Cr-Mo skladno s standardom ASTM F75. Zgornji del površine mora biti gladek in visoko poliran. Obstajati mora v vsaj 7 velikostih in univerzalen za sprejem rotacijskega polietilenskega vložka za ohranjanje/žrtvovanje zadnje križne vezi. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004044 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 FEMORALNI DEL |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modularna kolenska proteza naj bo sestavljena iz anatomsko oblikovanega femoralnega dela, univerzalnega simetricnega tibialnega dela, tibialnega vložka, ki je steriliziran z gama sevanjem in patelarnega dela. Instrumentarij mora biti kompatibilen z uporabo revizijskega instrumentarija ter proteza mora biti tudi kompatibilna z revizijskimi implantati.Femoralni del: Femoralni del mora biti anatomsko oblikovan (leva in desna razlicica). Izdelan mora biti iz Co-Cr-Mo zlitine (ASTM F75). Dobavljiv mora biti v 8 razlicnih velikostnih. Patelarni žleb naj bo pod naklonom 7 stopinj, ima naj konstanten enojen radij. Obstajati mora razlicica za ohranjanje (CR) in žrtvovanje zadnje križne vezi (PS). Femuralni del mora biti modularen do te mere, da dovoljuje fiksacijo femoralnih podaljškov ter distalnih in posteriornih podlog. Femoralna komponenta mora biti kompatibilna z enako, manjšo ali vecjo tibialno komponentno. Obstaja naj tudi brezcementna razlicica. Inštrumentarij za obe razlicici (CR in PS) mora biti univerzalen. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004045 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 TIBIALNI DEL |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni del mora biti univerzalen za levo in desno razlicico in izdelan iz zlitine Ti-6A1-4V ELI (ASTM F136) ali Co-Cr-Mo zlitine (ASTM F75). Obstajati mora v vsaj 7 velikostih in univerzalni za sprejem polietilenskega vložka za ohranjanje/žrtvovanje zadnje križne vezi. Modularnost mora dovoljevati fiksacijo tibialnih debel in tibialnih podlog razlicnih oblik in velikosti in podporo z podložkami. Obstaja naj cementna in brezcementna razlicica. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004046 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 TIBIALNI VLOŽEK |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tibialni del mora biti iz polietilena. Debelina polietilenskega vložka mora biti od 8 mm do vsaj 25 mm. Obstajati mora razlicica za žrtvovanje in ohranjanje zadnje križne vezi. Fiksna izvedba se mora s tibialnim platojem modularno spojiti in imeti na celotnem obodu rob, ki preprecuje premikanje PE vložka v tibialnem platoju. Postopek sterilizacije mora biti z gama sevanjem v vakumu ali inertnem plinu. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004047 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 PATELARNI DEL |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Patelarni del mora biti iz polietilena (UHMWPE-402) in dobavljiv v velikostih 32,35, 38 in 41mm. Vse velikosti morajo biti kompatibilne z femoralnim delom. Patela mora biti ovalne oblike ter vsebovati 3 nogice | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004048 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 FEMORALNI DEL - REVIZIJSKI |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Proteza mora biti anatomsko oblikovana za levo in desno koleno. Obstajati mora v vsaj 6 razlicnih velikostih. Ponuditi mora žrtvovano zadnjo križno vezjo (PS), ki se lahko kombinira s fiksno ali mobilno polietilensko drsno površino. Omogocati mora uporabo cementnih klinastih podložkov ali augmentov, kakor tudi intramedualarne cementne ali brezcementne podaljške ter brezcementne ovoje (sleeve).Revizijska endoproteza mora biti kompaktibilna s standardno verzijo, tako da je pri reviziji možno opraviti zamenajvo le na femoralnem ali tibialnem delu. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004049 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 UNIVERZALNI BREZCEMENTNI PODALJŠKI |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Izdelani iz titanijeve zlitine, v dolžinah 75 mm do 150 mm in v debelinah od 10 mm do 24 mm v rastru po 2mm ter morajo femoralno omogocati 5 in 7 stopinjski kot valgusa. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004050 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 CEMENTNI UNIVERZALNI PODALJŠKI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dolžine 90 mm in 130 mm debeline 13 in 15 mm; femoralno morajo omogocati 5 in 7 stopinjski kot valgusa | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004051 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 FEMORALNI ADAPTER ZA PODALJŠKE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adapter iz titanijeve zlitine omogoca spoj med revizijsko femoralno komponento in podaljški. Obstaja naj v 5 in 7 stopinjski izvedbi, omogoca naj razlicno A-P pozicioniranje podaljškov glede na položaj femoralne komponente (offset) 0, +2mm, -2mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004052 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 VIJAK ZA FEMORALNI ADAPTER |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Omogoca fiksacijo spoja med revizijsko femoralno komponento in adapterjem. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004053 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 CEMENTNI KLINASTI PODLOŽKI - AUGMENTI |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Obstajeti morajo posteriorni in distalni za vsako velikost revizijske femoralne komponente posebej v levi in desni razlicici in v vsaj 4 razlicnih debelinah. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004054 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 FEMORALNI BREZCEMENTNI OVOJI (SLEEVE) |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uporabljajo se za nadomestitev vecjih kostnih defektov. Obstajati morajo v 5 razlicnih velikostih od 20mm do 46 mm | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004055 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 ROTACIJSKI TIBIALNI DEL |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rotacijski tibialni del mora obstajati v 6 razlicnih velikostih in omogocati namestitev podložkov, brezcementnih ovojev (t.i. sleevov) in brezcementnih in cementnih podaljškov.Revizijska endoproteza mora biti kompaktibilna s standardno verzijo, tako da je pri reviziji možno opraviti zamenajvo le na femoralnem ali tibialnem delu. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004056 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 REVIZIJSKI VLOŽKI |  |  |  | 7 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rotacijski vložki tipa PS z zaticem, ki preprecuje posteriorni zdrs goleni; Izdelani naj bodo iz cross link UHMWE polietilena, v velikosti 10mm do 30 mm | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004057 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 STOPNICASTI ROTACIJSKI PODLOŽKI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za vsako velikost revizijske tibialne komponente v vsaj treh razlicnih debelinah | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004058 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 ROTACIJSKI BREZCEMENTNI OVOJI (SLEEVE) |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uporabljajo se za nadomestitev vecjih kostnih defektov na tibii. Obstajati morajo v 5 razlicnih velikostih od 29 do 61 mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N004060 | KOLENSKA TOTALNA ENDOPROTEZA SKLOP8 ŠARNIRSKA TEP KOLENA – VLOŽKI |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šarnirski tip totalne endoproteze mora biti kompaktibilen z rotacijsko revizijsko endoprotezo kolena. PE vložki morajo biti rotacijski, kompatibilni z rotacijsko revizisjko tibijo,z zaticem izedlanim iz CoCr ter z zaklepnim pinom, ki poveže vložek s femoralno komponento, v najmanj 3 velikostih in 9 debelinah od 12mm do 31mm. | [7 empty] | komplet