SPLOŠNA BOLNIŠNICA

MURSKA SOBOTA

Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan

9000 Murska Sobota

Št.: JN 09/2024

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

SRČNI SPODBUJEVALNIKI

Murska Sobota, avgust 2024

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

- 01 - Povabilo k oddaji  ponudbe  in  Navodila za izdelavo ponudbe;

- 02 - Obrazec Predračun;

- 03 - obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka.xlm) - za vse gospodarske subjekte;

- 04 - Izjava o izpolnjevanju pogojev;

- 05 - Obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila);

- 06 - Izjava o izpolnjevanju strokovnih tehničnih zahtev;

- 07 - Vzorec kupoprodajne pogodbe;

- 08 - Obrazec Izjava po 35. členu ZIntPK;

- 09 - Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju 14.členu ZIntPK.

### Naročnik:

### SPLOŠNA BOLNIŠNICA

## MURSKA SOBOTA

## Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan

## 9000 Murska Sobota

Št.: JN 09/2024

- POVABILO K ODDAJI  PONUDBE

## Naročnik: Splošna bolnišnica MURSKA SOBOTA vas vabi da v skladu z navodili za izdelavo ponudbe in razpisno dokumentacijo predložite svojo e-ponudbo za izvedbo javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3 (Ur. l. RS štev. 91/2015 s spremembami, v nadaljevanju ZJN-3) za:

Srčni spodbujevalniki

Ponudbe je potrebno oddati v informacijski sistem e-JN do 03. 10. 2024 do 10.00 ure.

Elektronsko odpiranje ponudb bo potekalo dne 03. 10. 2024 od 12.00 uri.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Staša Horvat,  dipl. ekon.:

- Tel.: 02 512 38 95

- E-mail: stasa.horvat@sb-ms.si

Direktor:

Roman L. Ratkai, l. r.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Srčni spodbujevalniki

02 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Naročnik

SPLOŠNA BOLNIŠNICA	MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000

Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: naročnik).

2. Predmet naročila

Predmet javnega naročila so »Srčni spodbujevalniki«, ki se delijo na sklope :

I.  sklop: Srčni spodbujevalniki

1. podsklop: Srčni spodbujevalniki SSIR (AAIR/VVIR - varianta A)

2. podsklop: Srčni spodbujevalniki SSIR (AAIR/VVIR - varianta B)

3. podsklop: Srčni spodbujevalniki SSIR (AAIR/VVIR - varianta C)

4. podsklop: Srčni spodbujevalniki (z dodatnimi funkcijami in MRI - varianta D)

5. podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDR (varianta A)

6. podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDR (varianta B)

7. podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDRP z dodatnimi funkcijami (varianta C)

8. podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDRP z dodatnimi funkcijami (varianta D)

9.podsklop: Srčni spodbujevalniki z dodatnimi funkcijami in MRI (varianta E)

10.podsklop: Srčni spodbujevalniki z dodatnimi funkcijami in MRI (varianta F)

II. sklop: Uvajalo za elektrode

Uvajalo za elektrode (Peel-away indroducer, lead indroducer system)

III. sklop: Implantabilni snemalnik srčnega ritma (Loop recorder)

1.podsklop: Implantabilni snemalnik srčnega ritma (Loop recorder) - varianta A

2.podsklop: Implantabilni snemalnik srčnega ritma (Loop recorder) - varianta B

IV. sklop: Vgradni kardioverter - defibrilator (ICD)

1. podsklop: ICD (VR) - eno-votlinski-višji defibrilacijski prag

2. podsklop: ICD (VR) - pro MRI

3. podsklop: ICD (VR) - enovotlinski - pro MRI - celotno telo

4.podsklop: ICR (VR) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike

5.podsklop: ICD (DR) - pro MRI

6.podsklop: Uvajala za elektrode ICD-jev

V. sklop: Antibiotična ovojnica

Antibiotična ovojnica

Sklopi so najprej razdeljeni na odprte podsklope.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden ali več sklopov. Blago je znotraj sklopov razvrščeno v enega ali več podsklopov. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali več podsklopov. Podsklopi so  odprti.

Pri odprtih podsklopih lahko gospodarski subjekt ponudi eno, več ali vse razpisane vrste blaga v podsklopu. V primeru odprtih podsklopov gre za oddajo naročila po posameznih vrstah blaga.

Sklopi so v razpisni datoteki: »02 predračun«. V predračunu so navedene 1. letne količine (pogodba se bo sklepala za obdobje 3. let (predvidoma od 01.11.2024 do 31.10.2027)).

2. 1. Trajanje javnega naročila

Naročnik bo oddal predmetno javno naročilo predvidoma za obdobje od 01.11.2024 do 31.10.2027.

V primeru, da naročnik ne bi imel zagotovljenih finančnih sredstev oz. bi imel potrjen nižji znesek, izbrani ponudnik ne more terjati od naročnika izpolnitev obveznosti v višini iz njegove ponudbe.

V primeru, da bo za predmetno javno naročilo izvedeno skupna javno naročilo za javne zdravstvene zavode – bolnišnice, ki so tudi predmet tega javnega razpisa, bo naročnik zavezan pristopiti k skupnemu javnemu naročilu in bo po tem razpisu dobavljal le tiste artikle, ki ne bodo predmet skupnega javnega naročila in/ali bodo cenovno ugodnejši od cen doseženi na skupnem javnem naročilu.

2. 2. Razpisane količine

V OBR-02»Strokovne zahteve naročnika s predračunom« so podane okvirne količine za obdobje 1. leta.

Predvidene potrebe po posameznih artiklih, ki so predmet tega naročila, so določene na podlagi predhodne potrebe naročnika in načrtovanega prihodnjega obsega izvajanja storitev in so okvirne za prihodnje obdobje 12 (dvanajst) mesecev.

Okvirne količine niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.

V kolikor obdobje ne bo trajalo predviden čas, bo naročnik količine, navedene v predračunu (OBR-02), ustrezno – linearno – zmanjšal.

3 Način oddaje javnega naročila

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljnjem besedilu: ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami ) po odprtem postopku, v skladu s 40. členom ZJN-3.

4 Rok in način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob dnevu in uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Zaželeno je:

- da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika; - da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi; - da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe.

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

5 Pravna podlaga

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področjem, ki je predmet javnega naročila.

6 Temeljna pravila poslovanja

6.1 Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko naročnik dobijo na portalu javnih naročil in je na razpolago brezplačno.

6.2. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 13.09.2024 do 9.00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

7 Sestava razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

- povabilo k oddaji ponudbe in navodila za izdelavo ponudbe;

- obrazec Predračun;

- obrazec ESPD v elektronski obliki (datoteka .xlm) - za vse gospodarske subjekte;

- izjava o izpolnjevanju pogojev;

- obrazec Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila);

- izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev;

- vzorec kupoprodajne pogodbe;

- obrazec Izjava po 35. členu ZIntPK;

- izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju 14.členu ZIntPK.

8 Ugotavljanje sposobnosti

8.1 Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki naveden pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s 79. členom ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 8.1.1 in 8.1.2 teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogoja za sodelovanje iz točke 8.1.2 teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz točke 8.1.2 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

8.1.1. Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje (ne smejo biti starejša kot štiri mesece od roka za oddajo ponudb).

Za vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem se ustrezno izpolni Del II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, točka B: Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta (obvezna navedba enotne matične številke osebe - EMŠO).

2. Gospodarski subjekt mora izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil ponudnikom.

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD in izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava

in

izpolnjen obrazec ESPD za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca (Pogoji za sodelovanje), potrdi, da je priglašen v predmetni register.

- Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec ESPD in

izpolnjen obrazec ESPD za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava, v kolikor ponudnik v ponudbi nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah

Opomba:

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika.

- Iz postopka bo izločen ponudnik, ki je v preteklih treh letih izvajal storitve več kot trikrat nepravočasno ali/in nekvalitetno, večkrat kršil druga pogodbena določila oz. je bila med njim in naročnikom prekinjena pogodba. Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali unovčenje bančne garancije.

DOKAZILO:

Ta pogoj naročnik preveri sam in ponudnik ne prilaga ničesar. Ta pogoj se nanaša na naročnika in v primeru, da je ponudnik v preteklosti pri poslovanju z naročnikom izvajal storitve oziroma gradnje ali dobavljal blago nepravočasno ali nekvalitetno (veliko št. reklamacij, nerešene reklamacije ali neustrezno reševanje reklamacij) oziroma je naročnik s ponudnikom prekinil pogodbo, bo ponudnik izločen iz postopka.

Partnerji in podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedlo del. Vsak izmed partnerjev in podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

    - Tehnična in strokovna sposobnost

- Da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb sklenjenih z naročniki v zadnjih treh letih.

DOKAZILO: Izpolnjeni Obrazec ESPD in Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe nima nerešenih upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga ali nespoštovanja drugih določil pogodb in da soglaša, da lahko v primeru, če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti po pogodbah z drugimi naročniki, ponudnika izloči iz predmetnega postopka.

DOKAZILO: Izpolnjeni Obrazec ESPD in Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da zagotavlja skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami, navedenimi v tej razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah.

DOKAZILO: Izpolnjeni Obrazec ESPD in Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

in priloge iz katerih je jasno razvidno, da blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika: natančen opis ponujenega blaga v slovenskem jeziku (v kolikor ne obstaja prospektni material v slovenskem jeziku),  prospektni material in/ali tehnična dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku) ter originalna navodila za uporabo.

Če bo naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je treba del ponudbe (npr. prospektni material, tehnične značilnosti, tehnična dokumentacija, navodila,…), ki ni predložena v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, bo prevod v določenem roku naložil ponudniku na njegove stroške.

OPOMBA: Opisi blago, prospektno tehnična dokumentacija, navodila morajo biti označena: sklop, podsklop/zap.št. blaga in zložena v zaporedju kot je navedeno v Predračunu.

- Da zagotavlja skladnost ponujenih medicinskih pripomočkov z določili Zakona o medicinskih pripomočkih CE certifikat, s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami direktive 93/42/EEC ter za vse ponujeno blago razpolaga z izjavami o skladnosti – declaration of conformity.

DOKAZILO: Izpolnjeni Obrazec ESPD, Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev  in priložen CE certifikat.

Ponudnik za ponujeno blago I. sklopa Koronarni stenti dokazila (CE certifikate in izjave o skladnosti) priložiti v ponudbi.

Ponudnik za ponujeno blago II. sklopa Ostali material za interventno kardiologijo bo dokazila (CE certifikate in izjave o skladnosti) dostavil naročniku naknadno, v kolikor bi ga naročnik k temu pozval.

- Da zagotavlja načelo sledljivosti in skladnosti blaga pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, cen, v ponudbeni dokumentaciji, pogodbi, na dobavnici, računu in embalaži.

DOKAZILO: Izpolnjeni Obrazec ESPD in Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da zagotavlja letne razpisane količine blaga, na katerega se prijavlja.

DOKAZILO: Izpolnjeni Obrazec ESPD in Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da zagotavlja:

- da bo naročniku dobavljala blago v skladu s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika;

- vršil dostavo blaga ddp Skladišče lekarna, Splošna bolnišnica Murska Sobota razloženo v skladišče nabave naročnika (v primeru konsignacijskega načina dobave) in v centralni operacijski blok (v primeru izredne/enkratne dobave);

- dobavni rok za vse načine nakupov, in sicer max. 48 ur, v primeru nujnosti manj po predhodnem dogovoru z naročnikom, šteto od prejema pisnega naročila/izdajnice s strani pooblaščenega predstavnika naročnika;

- da bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku o tem pisno obvestila naročnika, in sicer na e-mail: lekarna.narocila.mp@sb-ms.si;

- da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem izvajalcu, razliko v ceni pa zaračunal stranki;

- načelo sledljivosti pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico/izdajnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži;

- dobavljeno blago opremiti tudi z dobavnico v slovenskem jeziku v elektronski obliki, s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika;

- da bosta dobavnica in račun napisana v slovenskem jeziku.

- da bo pri vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga.

DOKAZILO: Izpolnjeni Obrazec ESPD in Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da bo na poziv naročnika, v roku 7 dni, predložil brezplačne vzorce ponujenega blaga (naročnik bo v pozivu za dostavo vzorcev tudi opredelil število le teh) in se udeležil predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe, v primeru, da bo naročnik to zahteval.

DOKAZILO: Izpolnjeni Obrazec ESPD in Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

- Da zagotavlja, da bo v primeru izbire naročnike zagotovil brezplačno kontinuirano izobraževanje uporabnikov za novitete pri izbranih izdelkih, za celoten čas trajanja pogodbe.

DOKAZILO: Izpolnjeni Obrazec ESPD in Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev, enako velja za partnerje v skupni ponudbi;

V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudnikove ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala, katalogov…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, si naročnik pridržuje pravico, da ponudnik v roku  7 dni od prejema pisne zahteve naročnika, dostavi brezplačne vzorce ponujenega blaga, na osnovi katerega se bo naročnik prepričal, da ponujeno blago izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije. V kolikor se pri klinični preizkušnji vzorca ugotovi, da ponujeno blago funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridružuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave. Naročnik bo v pozivu za dostavo vzorcev tudi opredelil število le teh.

    - Ekonomski in finančni položaj

10. Ponudnik je finančno in poslovno sposoben, kar pomeni, da nima oziroma, da v zadnjih 6 mesecih pred odpiranjem ponudb ni imel blokiranega transakcijskega računa. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.

DOKAZILO: Izpolnjeni Obrazec ESPD in Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

11. Da nudi naslednje plačilne pogoje: 30-dnevni plačilni rok od datuma uradnega prejema računa.

DOKAZILO: Izpolnjeni Obrazec ESPD in Izpolnjena Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev.

9. MERILO

Merilo je ekonomsko najugodnejša ponudba za vsak posamezni sklop posebej, določena na podlagi najnižje ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV.

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ceno (v EUR z DDV), bo naročnik izbral tistega ponudnika, ki je prej oddal ponudbo preko sistema e-JN.

Cena na enoto mere mora biti fiksna za celotno obdobje trajanja kupoprodajne pogodbe, sklenjene za posamezno obdobje iz točke teh navodil.

Ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (davki, stroški, trošarina, uvozne dajatve, poštni stroški, popusti in ostalo). Vključevati mora tudi vse stroške, povezane z izvedbo javnega naročila in sicer: stroške materiala, distribucije, skladiščenja,…

10. Ponudba

10.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo se pripravi sledeče:

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec » 02 Predračun« (rekapitulacija) ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Predračun« (ponudnik v predračunu vpiše vse elemente, ki se nanašajo na ceno).

- Gospodarski subjekt dopolni in podpiše »02 Predračun« (kjer vpiše tudi vse ostale elemente predračuna npr. dobaviteljeva šifra izdelka, kataloška številka, komercialni naziv artikla, proizvajalec…) -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. in v excelovi obliki v xls. priloži v razdelek »Druge priloge«

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »03 ESPD« -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ESPD/ v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži na predpisan način.

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »04 Izjava o izpolnjevanju pogojev« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »05 Soglasje podizvajalca«

(v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo) -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

Kot dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz opisa artikla – strokovno tehnične zahteve:

-Gospodarski subjekt priloži preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki v razdelek »Druge priloge« opis ponujenega artikla iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev naročnika in/ali katalog in/ali prospektni material in/ali tehnično dokumentacijo v  slovenskem ali angleškem jeziku v katerem bodo jasno razvidne vse strokovno tehnične karakteristike ponujenega artikla. Pri vsakem artiklu v katalogu oz. priloženi mora biti označeno, na kateri ponujeni artikel se navezuje oznaka v prospektu oz. katalogu.

-Gospodarski subjekt priloži »CE certifikat« za ponujene artikle preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki v razdelek »Druge priloge«.

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »06 Izjava o izpolnjevanju strokovno tehničnih zahtev« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«

-Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »07 Vzorec kupoprodajne pogodbe« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki predloži v razdelek »Druge priloge«.

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »08 Izjava po 35. členu ZIntPK« -  ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

- Gospodarski subjekt izpolni in podpiše obrazec »09 Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju 14.členu« ter preko sistema eJN skeniranega v pdf. obliki priloži v razdelek »Druge priloge«.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da skenirane priložene listine ustrezajo izvirniku. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku oziroma vsem posameznim naročnikom, odgovarja za vso škodo, ki mu/jim je nastala.

    - Ponudbeni predračun

Naročilo je razdeljeno na 5 sklopov.

I.  sklop: Srčni spodbujevalniki

1. podsklop: Srčni spodbujevalniki SSIR (AAIR/VVIR - varianta A)

2. podsklop: Srčni spodbujevalniki SSIR (AAIR/VVIR - varianta B)

3. podsklop: Srčni spodbujevalniki SSIR (AAIR/VVIR - varianta C)

4. podsklop: Srčni spodbujevalniki (z dodatnimi funkcijami in MRI - varianta D)

5. podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDR (varianta A)

6. podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDR (varianta B)

7. podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDRP z dodatnimi funkcijami (varianta C)

8. podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDRP z dodatnimi funkcijami (varianta D)

9.podsklop: Srčni spodbujevalniki z dodatnimi funkcijami in MRI (varianta E)

10.podsklop: Srčni spodbujevalniki z dodatnimi funkcijami in MRI (varianta F)

II. sklop: Uvajalo za elektrode

Uvajalo za elektrode (Peel-away indroducer, lead indroducer system)

III. sklop: Implantabilni snemalnik srčnega ritma (Loop recorder)

1.podsklop: Implantabilni snemalnik srčnega ritma (Loop recorder) - varianta A

2.podsklop: Implantabilni snemalnik srčnega ritma (Loop recorder) - varianta B

IV. sklop: Vgradni kardioverter - defibrilator (ICD)

1. podsklop: ICD (VR) - eno-votlinski-višji defibrilacijski prag

2. podsklop: ICD (VR) - pro MRI

3. podsklop: ICD (VR) - enovotlinski - pro MRI - celotno telo

4.podsklop: ICR (VR) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike

5.podsklop: ICD (DR) - pro MRI

6.podsklop: Uvajala za elektrode ICD-jev

V. sklop: Antibiotična ovojnica

Antibiotična ovojnica

Sklopi so najprej razdeljeni na odprte  podsklope.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za eden ali oba sklopa. Blago je znotraj sklopov razvrščeno v enega ali več podsklopov. Ponudnik lahko poda ponudbo za enega ali več podsklopov. Podsklopi so odprti.

Pri odprtih podsklopih lahko ponudnik poda ponudbo za eno ali več razpisanih vrst blaga.

Vrstne in okvirne količine razpisanega blaga so podane v Predračunu (02 Predračun), pri čemer so količine okvirne, za obdobje 1. LETA.

Navodila za izpolnjevanje predračuna 02 Predračun:

Naročnik bo izvedel elektronsko obdelavo podatkov, zato obrazca predračuna ni dovoljeno spreminjati (npr. vnašati, brisati  ali zamenjati vrstic ali vnašati, brisati  in zamenjati stolpcev).

Ponudnik mora  Predračun  (02 Predračun), ki se nahaja v samostojni excelovi datoteki izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.

Ponudnik k ponudbi obvezno predloži izpolnjen OBR-02 tudi v elektronski obliki (format .xls).

Ponudnik mora upoštevati vsa nadaljnja navodila priložena v obrazcu OBR-02 Predračun s tehničnimi specifikacijami, zavihek NAVODILA.

Ponudnik mora v  predračunu »02 Predračun« (exelova datoteka)  pri vrstah blaga, ki jih ponuja obvezno vpisati naslednje podatke:

- Proizvajalca ponujenega blaga

- Kataloško številko ponujenega blaga

- EAN kodo ponujenega blaga

- Cena za EM brez DDV

- Stopnjo DDV

- Cena za EM z DDV

- Število EM v pakiranju

- Cena pakiranja brez DDV

- Cena pakiranja z DDV

Obrazec predračuna vsebuje opise in količine posameznih popisnih postavk. Opisov in količin posameznih popisnih postavk ni dovoljeno spreminjati. Očitne računske napake bo naročnik odpravil skladno z določili 89. člena ZJN-3. V primeru neskladja med izpolnjenim predračunom v .pdf obliki in v excel datoteki, se bo kot veljaven štel obrazec v .pdf obliki.

Ponudba naj bo zaokrožena na štiri decimalke.

    - Ponudbena cena

Ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (davki, stroški, trošarina, uvozne dajatve, poštni stroški, popusti in ostalo). Vključevati mora tudi vse stroške, povezane z izvedbo javnega naročila in sicer: stroške materiala, distribucije, skladiščenja,… Ponujene cene veljajo DDP (DeliveryDutyPaid, Incoterms 2020) razloženo lokacija dobave.

10.2.5  Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

10.2.6 Zmanjšanje obsega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.

  - Priprava ponudb

    - Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 8.1.1. teh navodil, pogoj iz točke 8.1.2., 8.1.3. in 8.1.4. pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki lahko vedno predložijo ESPD kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

Obrazec Predračun podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, izpolnjen in podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

10.3.2  Ponudba s podizvajalci

- primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

- kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Podizvajalec mora izpolnjevati ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti iz točke 8.1.2 in strokovno tehničnih zahtev iz točke 8.1.3. in 8.1.4. teh navodil le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa oz. artiklov.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

10.3.3. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

10.3.4. Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi, predložena v angleškem jeziku.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 6 mesece od odpiranja ponudb. V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje, vendar ne več kot 12 mesecev.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

    - Trajanje naročila

Naročnik bo s ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo predvidoma za obdobje od 01.11.2024 do 31.10.2027. Okvirne količine v predračunu so za obdobje 1. leta.

    - Dopolnjevanje, spreminjanje ter pojasnjevanje ponudb

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril, - tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, - tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

    - Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje (naziv, proizvajalec/izvajalec in kat. št. ter podatki iz dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev) in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so javni na podlagi določil zakonodaje. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik opredelil oziroma označil kot take.

11. Odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve posamezne kupoprodajne pogodbe, odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

12. Finančna zavarovanja

12.1 Zavarovanje za dobro izvedbo

Izbrani dobavitelj mora najkasneje v 8 dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo še vsaj 30 dni po izteku pogodbe, in sicer:

- menico z menično izjavo brez protesta v višini 10% celotne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbeno vrednost do višine 50.000,00 EUR z DDV);

oziroma

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 10% celotne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbeno vrednost nad 50.000,00 EUR z DDV)

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi:

- ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti;

- ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici;

- bo dobavitelj kršil pogodbena določila.

V primeru, da bo skupna pogodbena vrednost pri posameznem izbranem ponudniku nižja od 10.000,00 EUR z DDV, izbranemu ponudniku menice ne bo potrebno prilagati.

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano, ponudnik s podpisom obrazca izjava potrjuje, da bo naročniku izročil ustrezno zavarovanje.

13. Kupoprodajna pogodba

Naročnik bo s ponudnikom, v primeru dopustne ponudbe, sklenil kupoprodajno pogodbo.

- skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresničnih podatkov o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

Po pričetku veljavnosti pogodbe bo lahko naročnik preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK-UPB2 o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom za to naročilo.

Izbrani ponudnik naj podpiše in vrne naročniku pogodbo predvidoma v roku 8 (osmih) dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

S	podpisom obrazca ESPD kandidat potrdi, da sprejema vsebino vzorca kupoprodajne pogodbe.

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik odstopil od ponudbe, bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.

V primeru, ko ponudnik ne more zagotoviti dobave artikla iz sklenjene kupoprodajne pogodbe ali sklopa artiklov, lahko ponudi alternativni artikel, z enakovrednimi tehničnimi specifikacijami naročnika, po enaki ali nižji ceni, ob predhodni odobritvi naročnika. V primeru, da je sprememba ponudbe artikla iz pogodbe permanentna, to pomeni, da je prišlo do umika artikla iz trga, se ob predhodni odobritvi s strani naročnika, sklene aneks h kupoprodajni pogodbi.

14. Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo ponudnika obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

15. Pravno varstvo

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo prijave ali ponudbe.

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo:

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala E-revizija.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Direktor:

Roman L. Ratkai, l. r.

OBR-04

IZJAVA

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

V zvezi z javnim naročilom »SRČNI SPODBUJEVALNIKI«,

____________________________________,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika; - bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji; - se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; - smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; - smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; - da bo na poziv naročnika, v roku 7 dni, predložil brezplačne vzorce ponujenega blaga (naročnik bo v pozivu za dostavo vzorcev tudi opredelil število le teh) in se udeležil predstavitve ponujenega blaga oz. ponudbe, v primeru, da bo naročnik to zahteval; - smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika: - imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; - smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža; - gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; - gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt izpolnjuje obveznost iz prejšnjega stavka, če ima na rok za oddajo prijav ali ponudb poravnane neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na rok za oddajo prijav ali ponudb predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo prijave ali ponudbe. - ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave; - na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3; - v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. (V kolikor smo v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predložimo dokazila, da smo sprejeli zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažemo svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. - pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; Izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija. S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota v zvezi z oddajo javnega naročila za namene SRČNI SPODBUJEVALNIKI, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko _____________ pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3. Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ (žig in podpis) OBR-05 SOGLASJE PODIZVAJALCA (za neposredna plačila) Naziv podizvajalca: __________________________ Sedež (naslov) podizvajalca: __________________________ __________________________ S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik (Splošna bolnišnica Murska Sobota) za javno naročilo, katerega predmet so »Srčni spodbujevalniki«, namesto ponudnika ___________________________ (v nadaljevanju: ponudnik) poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam. Kraj: _______________ Podpisnik: ___________________________ Datum: ______________ Podpis: Žig ____________________________ OBR-06 Strokovno tehnične zahteve za »SRČNI SPODBUJEVALNIKI« TEHNIČNA SPECIFIKACIJA Predmet javnega naročila: Srčni spodbujevalniki - Razpisane količine Vrste in količine razpisanega blaga so podane v predračunu. Razpisane količine so okvirne 1. letne količine. - Način dobave Naročnik je predvidel načina nakupa blaga in sicer konsignacijski nakup za vso razpisano blago. 2.1. Konsignacijski način dobave Izbrani ponudnik bo moral po podpisu pogodbe - v roku enega tedna od poziva naročnika napolniti konsignacijsko skladišče z blagom, ki se bo kupovalo na konsignacijski način. Količine in vrste blaga, ki jih bo moral zagotavljati izbrani ponudnik v konsignacijskem skladišču na lokaciji naročnika v času izvajanja pogodbe bodo določene naknadno in bodo usklajene med pooblaščeno osebo naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe (za nadzor nad konsignacijskem skladiščem) in izbranim ponudnikom. Količine se bodo sproti usklajevale, in sicer v skladu z dejanskimi potrebami naročnika. Naročnik bo lahko navedene količine povečal (v primeru, da bo pri nadomeščanju blaga v konsignacijskem skladišču prihajalo do zastojev s strani ponudnika, v primeru povečanja programa operacij, ipd....) ali zmanjšal. Postopek konsignacijskega načina nakupa blaga: • Izbrani ponudnik bo moral po skleniti pogodbe na poziv naročnika napolniti konsignacijsko skladišče z blagom, ki se bo kupovalo na konsignacijski način. Vsaka naslednja dobava se bo vršila na podlagi odjav ( v nadaljevanju izdajnic) porabljenega blaga v konsignacijskem skladišču oz. izstavljenih naročilnic po pošti, telefaksu in e-mailu (v primeru dodatnih potreb po blagu). • Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Murska Sobota, razloženo v skladišče Lekarne in opremljenost dobavljenega blaga tudi z dobavnico v elektronski obliki s podatki in v obliki. • Rok dobave za konsignacijski način dobave je največ 48 ur od prejema pisnega naročila/odjave blaga s strani pooblaščenega predstavnika naročnika, v nujnih primerih pa v dogovoru z naročnikom. • Izbrani ponudnik bo moral v svojem konsignacijskem skladišču izvajati redne inventure blaga, in sicer najmanj dvakrat letno ter o ugotovljenem stanju blaga v skladišču vsakokrat obveščati pooblaščene osebe naročnika. • Dobavljeno konsignacijsko blago ostane v lasti izbranega ponudnika do njegove končne uporabe s strani naročnika. • Odgovornost za blago in tveganje v zvezi z blagom nosi do prevzema blaga v konsignacijsko skladišče – izbrani ponudnik, po prevzemu blaga v konsignacijsko skladišče- po podpisu dokumenta o prevzemu pa naročnik. • Odgovornost za spremljanje roka uporabe nosi izbrani ponudnik, ki je dolžan blago pred iztekom roka uporabe izločiti oz. nadomestiti z istovrstnim blagom novejšega datuma. • Po poteku pogodbe mora izbrani ponudnik izprazniti konsignacijsko skladišče v roku enega tedna po pozivu naročnika. 3. Vzorčenje blaga in/ali predstavitev ponujenega blaga Naročnik si pridržuje pravico ponudnika pozvati k brezplačni predstavitvi ponujenega blaga in/ali dostavi brezplačnih vzorcev blaga (naročnik bo v pozivu za dostavo vzorcev tudi opredelil število le teh). V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predstavitev ponujenega blaga in/ali predložitev vzorcev za klinično preizkušnjo bo moral ponudnik le-te predstaviti in/ali dostaviti v roku 7 dni. V kolikor se pri klinični preizkušnji ugotovi, da blago funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave. A) SPLOŠNE ZAHTEVE - Ponudnik mora zagotoviti najmanj dva brezhibno delujoča programatorja za celotno življenjsko obdobje svojih spodbujevalnikov. Vsaj eden mora imeti program za meritve ob vstavitvi (PSA modul). - Programator mora jasno označiti opozorilo o potrebi po zamenjavi baterije spodbujevalnika (elective replacement indicated, ERI). - V primeru tehničnih težav z opremo in/ali srčnim spodbujevalnikom mora biti zagotovljena 24-urna strokovna pomoč. - Ponudnik mora zagotoviti servis oz. zamenjavo okvarjenega programatorja v največ 24 urah na delovne dneve, sicer pa maksimalno v 48 urah. Servis oziroma zamenjavo okvarjenega programatorja zagotovi na svoje stroške. - Ponudnik mora na svoje stroške zamenjati tudi okvarjen spodbujevalnik in/ali elektrode, kadar je neustrezno delovanje posledica napake proizvajalca. - Vsi spodbujevalniki morajo imeti potrdilo proizvajalca, da ob upoštevanju navodil za uporabo in delovanje spodbujevalnika mobilni telefon ne moti njegovega delovanja. - Za brezhibno delovanje določenih programov spodbujevalnika se uporabljajo originalne elektrode proizvajalca, ki zagotavljajo ustrezno delovanje teh programov. - V primeru neustreznega in/ali pomanjkljivega delovanja zahtevanega programa spodbujevalnika se lahko prekine pogodba pred iztekom pogodbenega roka. - Ponujen mora biti komplet z elektrodami, ki zagotavljajo ustrezno in optimalno delovanje vseh funkcij spodbujevalnika in ne smejo odstopati od osnovnih tehničnih zahtev za elektrode iz razpisa. - Vse ponujene elektrode morajo biti bipolarne. - Vse ponujene elektrode (atrijske in prekatne) morajo na vrhu elektrode imeti dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga ….). - Vse elektrode (atrijske in/ali prekatne) morajo imeti IS-1 konektor. - V sklopih, kjer zahtevamo pro MRI tehnologijo, je potrebno priložiti pisno izjavo proizvajalca, da je možno varno MRI slikanje celotnega telesa. Izjava naj bo priložena razpisni dokumentaciji. - Iz ponudbe mora biti razvidna cena spodbujevalnika in posameznega tipa elektrode, ker bomo za potrebe iztrošenih spodbujevalnikov in/ali okvarjenih elektrod naročali tudi samo spodbujevalnike oz. posamezne elektrode. - Posamezno število spodbujevalnikov in elektrod je okvirno, naročilo pa bo potekalo odvisno od dejanskih potreb in medicinskih indikacij za implantacije. - Ponudnik se obvezuje, da bo ves material dobavil v dogovorjenem roku, ki pri naročilih za bolnike z urgentno indikacijo za implantacijo srčnega spodbujevalnika ne sme biti daljši od 24 ur. - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo vsaj 1.5 T - Ponudnik se obvezuje, da bo zagotovil ustrezno izobraževanje osebja za same implantacije, delo s programatorjem in ambulantno spremljanje bolnikov po implantaciji. B) ELEKTRODE ZA SRČNE SPODBUJEVALNIKE # B1. Elektroda za aktivno fiksacijo v atrij in/ali prekat (ravna) – MRI tehnologija - Bipolarna - Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in) - Možnost izbire vsaj dveh dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco (potrebna pisna izjava proizvajalca B2. Elektroda – J predoblikovana ali ravno elektrodo z J predoblikovano stileto - za aktivno fiksacijo v atrij - Bipolarna - Aktivna fiksacija z zavijanjem (screw in) - Možnost izbire več dolžin - Dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga…) - Možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj - Konektor IS – 1 - Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco (potrebna pisna izjava proizvajalca I. SKLOP: SRČNI SPODBUJEVALNIKI - Podsklop: Srčni spodbujevalniki – SSIR (AAIR/VVIR) – varianta A 1. Možnosti programiranja - Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT - Polarnost: unipolarno/bipolarno - Frekvenca: osnovna/zgornja - Trajanje impulza - Amplituda impulza - Občutljivost (Sensitivity) - Histereza - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja 2. Diagnostične možnosti - Zapis srčne frekvence v času - % atrijske/prekatne stimulacije - Histogram frekvence - Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG 3. Možnosti meritev - Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrode - Amplituda P/R vala - Stopnja iztrošenosti baterije 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Avtomatska zaznava datuma vstavitve spodbujevalnika - Vrsta elektrode - Polariteta elektrode 5. Fizične lastnosti baterije - Volumen: manj kot 12 cm3 - Življenjska doba: vsaj 15 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih: - Frekvenca 60 utripov na min. - 2,5V amplituda (pri 0,4 ms) ob 50% stimulaciji - 500 Ohmov upornosti elektrode - vključena kontrola zajema (avto capture) in intrakardialni EKG 6. Senzorji aktivnosti - Eden ali več - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve 7. Avtomatske funkcije - Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti - Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje - Varno slikanje celotnega telesa z MRI do 1.5 T ( pisna izjava proizvajalca ) - Podsklop: Srčni spodbujevalniki – SSIR (AAIR/VVIR) – varianta B 1. Možnosti programiranja - Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT - Polarnost: unipolarno/bipolarno - Frekvenca: osnovna/zgornja - Trajanje impulza - Amplituda impulza - Občutljivost (Sensitivity) - Histereza - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja 2. Diagnostične možnosti - Zapis srčne frekvence v času - % atrijske/prekatne stimulacije - Histogram frekvence - Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu - EKG markerji in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (SEGM/EGM) 3. Možnosti meritev - Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrode - Amplituda P/R vala - Stopnja iztrošenosti baterije 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Datum vstavitve spodbujevalnika - Vrsta elektrode - Polariteta elektrode 5. Fizične lastnosti baterije - Volumen: manj kot 10 cm3 - Življenjska doba: vsaj 10 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih: - frekvenca 60 utripov na min., - 2,0V amplituda (pri 0,4 ms) ob 100% stimulaciji v VVI načinu, - 1000 Ohmov upornosti elektrode - vključena varna stimulacija prekata (back-up) in intrakardialni EKG (SEGM/EGM). 6. Senzorji aktivnosti - Eden ali več - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve 7. Avtomatske funkcije - Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza; algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo. - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti - Avtomatski preklop iz bipolarne v unipolarno stimulacijo v primeru okvare elektrode - Primerno prilagajanje frekvence spodbujanja v dveh programabilnih področjih: področje poprečne dnevne frekvence, področje zgornje frekvence spodbujanja - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje - Varno slikanje celotnega telesa z MRI do 3 T ( pisna izjava proizvajalca ) - Podsklop: Srčni spodbujevalniki – SSIR (AAIR/VVIR) – varianta C 1. Možnosti programiranja - Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT - Polarnost: unipolarno/bipolarno - Frekvenca: osnovna/zgornja - Trajanje impulza - Amplituda impulza - Občutljivost (Sensitivity) - Histereza - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja 2. Diagnostične možnosti - Zapis srčne frekvence v času - % atrijske/prekatne stimulacije - Histogram frekvence - Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG 3. Možnosti meritev - Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrode - Amplituda P/R vala - Stopnja iztrošenosti baterije 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Datum vstavitve spodbujevalnika - Vrsta elektrode - Polariteta elektrode 5. Fizične lastnosti baterije - Volumen: manj kot 10 cm3 - Življenjska doba: vsaj 13 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih: - frekvenca 60 utripov na min., - 2,5V amplituda (pri 0,4 ms) ob 100% stimulaciji - 500 Ohmov upornosti elektrode - vključen intrakardialni EKG 6. Senzorji aktivnosti - Eden ali več - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve 7. Avtomatske funkcije - Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo. - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti - Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje - Avtomatski preklop iz bipolarne v unipolarno stimulacijo v primeru okvare elektrode - Zgodnje zaznavanje srčnega popuščanja preko merjenja impedance v prsnem košu. - Brezžična komunikacija s programatorjem - Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope; - Algoritem za supresijo atrijske fibrilacije pri implantaciji v preddvor - Varno slikanje celotnega telesa z MRI do 1.5 T ( pisna izjava proizvajalca ) 4. Podsklop: Srčni spodbujevalniki (z dodatnimi funkcijami in MRI – varianta D) 1. Možnosti programiranja - Način: AAI, AAIR, AAT, VVI, VVIR, VVT - Polarnost: unipolarno/bipolarno - Trajanje impulza - Amplituda impulza - Frekvenca: osnovna /zgornja - Občutljivost (Sensitivity) - Histereza - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja 2. Diagnostične možnosti - Zapis srčne frekvence v času - % atrijske/prekatne stimulacije - Histogram frekvence - Monitoriranje upornosti elektrode z grafičnim prikazom več meritev v trendu 3. Možnosti meritev - Prag draženja s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrode - Amplituda P/R vala - Stopnja iztrošenosti baterije 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Avtomatska zaznava datuma vstavitve spodbujevalnika - Vrsta elektrode - Polariteta elektrode 5. Fizične lastnosti baterije - Volumen: manj ali točno kot 10 cm3 - Življenjska doba: vsaj 13 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih: - frekvenca 60 utripov na min., - 2,5V amplituda atrija in prekata ob 50%/100% stimulaciji - 500 Ohmov upornosti elektrode - Vključen intrakardialni EKG 6. Senzorji aktivnosti - en ali več senzorjev - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve 7. Avtomatske funkcije - Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo bipolarnega zaznavanja in bipolarne polaritete draženja, vključno z avtomatskim shranjevanjem datuma vstavitve spodbujevalnika - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti - Avtomatsko spremljanje upornosti in avtomatska prilagoditev polaritete elektrode - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanja 8. Dodatne funkcije - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo 3T (pisna izjava proizvajalca), vključno z avtomatskim prepoznavanjem magnetnega polja - Brezžična povezava s programatorjem 5. Podsklop: Srčni spodbujevalniki – DDDR (varianta A) 1. Možnosti programiranja - Način: AAIR, VVIR, DDI, VDD, DDD, DDDR - Polarnost: atrij/prekat: unipolarno/bipolarno - Frekvenca: osnovna/zgornja - Trajanje impulza atrij in prekat - Amplituda impulza atrij in prekat - Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,20mV v bipolarnem načinu delovanja) - Histereza - Vrzel (atrij/prekat) ali refraktarna doba (V) - Atrij – prekat ali P-V zakasnitev - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja - Možnosti nastavitve PVARP 2. Diagnostične možnosti - Prikaz frekvence atrija in prekata v času - % atrijske/prekatne stimulacije - % P-V ali atrij-prekat sinhronizacije - Numerično, z odstotkom (%), ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij - Število preklopov načina (mode switching) - Urejanje po času trajanja tahikardij - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (EGM/SEGM) 3. Možnosti meritev - Prag draženja (atrij/prekat) s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrod (atrij in prekat) - Amplituda P/R vala - Stopnja iztrošenosti baterije 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Datum vstavitve spodbujevalnika - Vrsta elektrode (atrijska/prekatna) - Tip elektrode 5. Fizične lastnosti baterije - Volumen: manj ali enako 12.1 cm3 - Življenjska doba: vsaj 10 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih: - frekvenca 60 utripov na min., - 2,5V amplituda atrija in prekata ob 100% stimulaciji - 1000 Ohmov upornosti elektrode - Vključen varna stimulacija prekata in intrakardialni EKG 6. Senzorji aktivnosti - Eden ali več - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve 7. Avtomatske funkcije - Menjava načina delovanja (mode switching) ob nastanku atrijske fibrilacije - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja - Avtomatske meritve praga draženja in prilagajanje izhodnih parametrov impulza, ki omogočajo varno back-up stimulacijo prekata. Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo - Avtomatska detekcija PMT (pacemaker mediated tachycardia) in njeno prekinjanje - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje 8. Dodatne funkcije - Algoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije - Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije - varno slikanje celotnega telesa s 3 T (pisna izjava proizvajalca) 6. Podsklop: Srčni spodbujevalniki – DDDR (varianta B) 1. Možnosti programiranja - Način: AAIR, VVIR, DDI, VDD, DDD, DDDR - Polarnost: atrij/prekat: unipolarno/bipolarno - Frekvenca: osnovna/zgornja - Trajanje impulza atrij in prekat - Amplituda impulza atrij in prekat - Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,10mV v bipolarnem načinu delovanja) - Histereza - Vrzel (atrij/prekat) ali refraktarna doba (prekat) - Atrij – prekat ali P – V zakasnitev - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja - Ob pojavu atrijske fibrilacije možnost ločenega programiranja parametrov preklopov načina delovanja (mode switching) za de- in re-sinhronizacijo - Far-field zaščita: možnost ločenega programiranja za Vs in VP - Možnosti nastavitve PVARP 2. Diagnostične možnosti - Prikaz frekvence atrija in prekata v času - % atrijske/prekatne stimulacije - % P-V ali atrij-prekat sinhronizacije - Numerično, z odstotkom (%), ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij - Število preklopov načina (mode switching) - Urejanje po času trajanja tahikardij - Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev) - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (EGM/SEGM) 3. Možnosti meritev - Prag draženja (atrij/prekat) s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrod (atrij in prekat) - Amplituda P in R vala - Možnost testiranja retrogradnega prevajanja - Stopnja iztrošenosti baterije 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Avtomatska zaznava datuma vstavitve spodbujevalnika - Vrsta elektrode (atrijska/prekatna) - Tip elektrode 5. Fizične lastnosti baterije - Volumen: manj kot 12 cm3 - Življenjska doba: vsaj 10 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih: - frekvenca 60 utripov na min., - 2,5V amplituda atrija in prekata ob 100 % stimulaciji - 500 Ohmov upornosti elektrode - Vključena kontrola zajema (auto capture) in intrakardialni EKG 6. Senzorji aktivnosti - Eden ali več - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve 7. Avtomatske funkcije - Menjava načina delovanja (mode switching) ob nastanku atrijske fibrilacije - Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo - Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu. - Avtomatsko spremljanje impedance elektrode in prilagoditev polaritete elektrode - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti v atriju in prekatu - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja. - Avtomatska detekcija PMT (pacemaker mediated tachycardia) in njeno prekinjanje - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje 8. Dodatne funkcije - Algoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije - varno slikanje celotnega telesa s 1.5 T (pisna izjava proizvajalca) 7.Podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDRP z dodatnimi funkcijami (varianta C) 1. Možnosti programiranja - Način: AAIR, VVIR, DDI, DDD, DDDR, VVIR, ADI(R)  DDD(R) - Osnovna frekvenca - Zgornja frekvenca - Polarnost: atrij/prekat: unipolarno/bipolarno - Trajanje impulza atrij in prekat - Amplituda impulza atrij in prekat - Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,10mV v bipolarnem načinu delovanja) - Histereza - Vrzel (atrij/prekat) ali refraktarna doba (prekat) - Atrij-prekat ali P-V zakasnitev - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja - Ob pojavu atrijske fibrilacije možnost ločenega programiranja parametrov preklopov načina delovanja (mode switching) za de- in re-sinhronizacijo - Far-field zaščita - Možnost avtomatske in ročne nastavitve PVARP 2. Diagnostične možnosti - Prikaz frekvence atrija in prekata v času - % atrijske/prekatne stimulacije - % P-V ali atrij-prekat sinhronizacije - Numerično, z odstotkom (%), ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij - Število preklopov načina (mode switching) in razporejanje po času trajanja - EKG označevalci in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah - Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev) - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG 3. Možnosti meritev - Prag draženja (atrij/prekat) s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrod (atrij in prekat) - Amplituda P in R vala - Možnost testiranja retrogradnega prevajanja - Stopnja iztrošenosti baterije 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Avtomatska zaznava datuma vstavitve spodbujevalnika - Vrsta elektrode (atrijska/prekatna) - Tip elektrode 5. Fizične lastnosti baterije - Volumen: manj < 12 cm³ - Življenjska doba: vsaj 10 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih: - frekvenca 60 utripov na min., - 2,5V amplituda atrija in prekata ob 50% stimulaciji - 500 Ohmov upornosti elektrode - Vključena kontrola zajema (auto capture) in intrakardialni EKG 6. Senzorji aktivnosti - dva neodvisna senzorja; od tega en senzor na podlagi fiziološkega prilagajana ritma, reagira tudi na mentalni stres, baziran na primarnih srčnih parametrih in je neodvisen od tipa elektode - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve 7. Avtomatske funkcije - Menjava načina delovanja (mode switching) ob nastanku atrijske fibrilacije - Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo - Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu. - Avtomatske meritve spontanega potenciala v atriju in prekatu. - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatičnim vklopom diagnostičnih funkcij in avtomatično nastavitvijo unipolarnera in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne bipolarne polaritete draženja; avtomatsko shranjevanje datuma vstavitve spodbujevalnika. - Avtomatska detekcija PMT (pacemaker mediated tachycardia) in njeno prekinjanje - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje 8. Dodatne funkcije - Dva različna algoritma za iskanje intrinzičnega utripa prekata - Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije - Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo 3T - Brezžična povezava s programatorjem 8.Podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDRP z dodatnimi funkcijami (varianta D) 1. Možnosti programiranja - Način: AAIR, VVIR, DDI, DDD, VDD, DDDR - Osnovna frekvenca - Zgornja frekvenca - Polarnost: atrij/prekat: unipolarno/bipolarno - Trajanje impulza atrij in prekat - Amplituda impulza atrij in prekat - Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,20mV v bipolarnem načinu delovanja) - Histereza - Vrzel (atrij/prekat) ali refraktarna doba (prekat) - Atrij-prekat ali P-V zakasnitev - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja - Možnost nastavitve PVARP 2. Diagnostične možnosti - Prikaz frekvence atrija in prekata v času - % atrijske/prekatne stimulacije - % P-V ali atrij-prekat sinhronizacije - Numerično, z odstotkom (%), ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij - Število preklopov načina (mode switching) - Urejanje po času trajanja tahiaritmij - EKG označevalci in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah - Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev) - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG 3. Možnosti meritev - Prag draženja (atrij/prekat) s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrod (atrij in prekat) - Amplituda P in R vala - Možnost testiranja retrogradnega prevajanja - Stopnja iztrošenosti baterije 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Datum vstavitve spodbujevalnika - Vrsta elektrode (atrijska/prekatna) - Način vstavitve elektrode 5. Fizične lastnosti baterije - Volumen: manj ali točno kot 11 cm3 - Življenjska doba: vsaj 10 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih: - frekvenca 60 utripov na min., - 2,5V amplituda atrija in prekata ob 50% stimulaciji - 500 Ohmov upornosti elektrode - Vključen intrakardialni EKG (EGM/SEGM) 6. Senzorji aktivnosti - en ali več senzorjev - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve 7. Avtomatske funkcije - Menjava načina delovanja (mode switching) ob nastanku atrijske fibrilacije - Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev izhodnih parametrov impulza - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatičnim nastavitvijo v bipolarnem načinu zaznavanja in bipolarne polaritete draženja - Avtomatska detekcija PMT (pacemaker mediated tachycardia) in njeno prekinjanje - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti v atriju in prekatu ob vsakem utripu - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje 8. Dodatne funkcije - Algoritem za iskanje intrinzičnega utripa prekata - Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije - Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo 1.5 T 9. Podsklop: Srčni spodbujevalniki z dodatnimi funkcijami in MRI (varianta E) 1. Možnosti programiranja - Način: AAIR, VVIR, DDI, VDD, DDD, DDDR, ADI(R) DDD(R) ali AAI DDD - Osnovna frekvenca - Zgornja frekvenca - Polarnost: atrij/prekat: unipolarno/bipolarno - Trajanje impulza atrij in prekat - Amplituda impulza atrij in prekat - Občutljivost (sensing) atrija in prekata (na atrijskem kanalu od 0,20mV v bipolarnem načinu delovanja) - Histereza - Vrzel (atrij/prekat) ali refraktarna doba (prekat) - Atrij-prekat ali P-V zakasnitev - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja - Menjava načina delovanja (mode switching) ob pojavu atrijske fibrilacije - Far-field zaščita: možnost ločenega programiranja za Vs in Vp. - Avtomatsko in ročno programiranje PVARP-a 2. Diagnostične možnosti - Prikaz frekvence atrija in prekata v času - % atrijske/prekatne stimulacije - % P-V ali atrij-prekat sinhronizacije - Numerično, z odstotkom (%), ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij - Število preklopov načina (mode switching) - EKG označevalci in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah - Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev) - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG 3. Možnosti meritev - Prag draženja (atrij/prekat) s spreminjanjem amplitude in trajanja impulza - Upornost elektrode (atrij in prekat) - Amplituda P in R vala - Možnost testiranja retrogradnega prevajanja - Stopnja iztrošenosti baterije 4. Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika - Bolnikovi podatki - Avtomatska zaznava datuma vstavitve spodbujevalnika - Vrsta elektrode (atrijska/prekatna) - Način vstavitve elektrode 5. Fizične lastnosti baterije - Volumen: ≤12 cm3 - Življenjska doba: vsaj 11 let pri naslednjih izmerjenih/nastavljenih parametrih: - frekvenca 60 utripov na min., - 2,5V amplituda atrija in prekata ob 100% stimulaciji - 500 Ohmov upornosti elektrode - Vključena kontrola zajema (auto capture) in intrakardialni EKG 6. Senzorji aktivnosti - en ali več senzorjev - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve 7. Avtomatske funkcije - Avtomatska kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim back-up utripom v VVI načinu spodbujanja. Algoritem mora delovati z unipolarno ali bipolarno elektrodo - Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev izhodnih parametrov impulza v atriju in prekatu. - Avtomatsko preklapljanje iz bipolarnega na unipolarno spodbujanje v primeru poškodbe elektrodnega katetra - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in avtomatsko prilagajanje občutljivosti v preddvoru - Avtomatsko prepoznavanje trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo unipolarnega in bipolarnega zaznavanja ter unipolarne in bipolarne polaritete draženja; avtomatsko shranjevanje datuma vstavitve spodbujevalnika. - Avtomatska detekcija PMT (pacemaker mediated tachycardia) in njeno prekinjanje - Avtomatsko shranjevanje follow-up podatkov na trdi disk programatorja ali USB ključ ali tiskanje 8. Dodatne funkcije - Dva različna algoritma za iskanje intrinzičnega utripa prekata - Algoritem za preprečevanje atrijske fibrilacije - Algoritem za preprečevanje vazovagalne sinkope - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo 3T (pisna izjava proizvajalca), vključno z avtomatskim prepoznavanjem magnetnega polja - Brezžična povezava s programatorjem 10.Podsklop: Srčni spodbujevalniki z dodatnimi funkcijami in MRI (varianta F) - Možnost programiranja: - Način: DDDR, DDD, DDI, VDD, AAIR, VVIR; - Frekvenca : osnovna / zgornja; - Polarnost: atrij / prekat: unipolarno / bipolarno; - Trajanja impulza atrij in prekat; - Amplituda impulza atrij in prekat; - Občutljivost (sensing) atrija in prekata; - Histereza; - Verzel (atrij / prekat) ali refraktarna doba (prekat); - Atrij – prekat zakasnitev ali P-V zakasnitev; - Eden izmed algoritmov za doseganje srčne frekvence mirovanja; - Menjava načina delovanja (mode switching) ob pojavu AF/AU; - Možnost nastavitve PVARP. - Diagnostične možnosti: - Prikaz frekvence atrija in prekata v času; - % stimulacije atrija in prekata; - % P-V ali atrij – prekat sinhronizacije; - Numerični, ali %, ali grafični prikaz števila ekstrasistol, nadprekatnih in prekatnih tahikardij; - Število preklopov načina delovanja (mode switching); - EKG markerji in endokardialni EKG monitoring med meritvami v obeh srčnih votlinah; - Trend upornosti obeh elektrod z grafičnim prikazom v času (več kot 10 meritev); - Snemanje in shranjevanje intrakardialnega EKG (SEGM/EGM) v skupni dolžini najmanj 10 minut. - Možnosti meritve: - Prag draženja (atrij / prekat) s spreminjanjem trajanja in amplitude impulza; - Upornost elektrod (atrij / prekat); - Amplituda P in R vala; - Možnost testiranja retrogradnega prevajanja; - Stopnja iztrošenosti baterije. - Možnosti vnosa podatkov v spomin spodbujevalnika: - Bolnikovi podatki; - Datum vstavitve spodbujevalnika; - Vrsta elektrod (atrijska / prekatna). - Fizične lastnosti: - Volumen: manj kot 12 cm3; - Življenjska doba: vsaj 9 let pri 60 utripih/ min., 2,5 V prekat in 2,5 V atrij ob 100% stimulacija, 500 Ohmov upornosti elektrode ob vključenima kontroli zajema (avto capture) in intrakardialnim EKG. - Senzorji aktivnosti: - Eden ali več; - Pomoč pri optimalizaciji nastavitve. - Avtomatske funkcije: - Menjava načina delovanja (mode switching) ob nastanku atrijske fibrilacije; - Avtomatske kontrola praga draženja pri vsakem utripu in prilagajanje napetosti impulza vključno z varnostnim (back-up) utripom v VVI načinu spodbujanja; - Algoritem mora delovati z unipolarno in bipolarno elektrodo; - Avtomatsko merjenje praga draženja in prilagoditev napetosti impulza v atriju in prekatu.; - Avtomatsko spremljanje impedance elektrode in prilagoditev polaritete elektrode; - Avtomatsko merjenje spontanega potenciala in prilagajanje občutljivosti v atriju in prekatu ob vsakem utripu; - Avtomatska prepoznava trenutka vstavitve z avtomatično nastavitvijo bipolarnega zaznavanja in bipolarne polaritete draženja; - Avtomatska detekcija PMT tahikardij in njeno prekinjanje; - Alarm, ko se doseže elektivni indikator za zamenjavo in/ali pri drugih pomembnejših kliničnih in/ali tehnoloških dogodkih; - Avtomatsko preklapljanje iz bipolarnega na unipolarno spodbujanje v primeru poškodbe elektrodnega katetra; - Avtomatsko shranjevanje follow up podatkov na trdi disk programatorja, ali USB ključ, ali print. - Dodatne funkcije: - Algoritem za zmanjševanje nepotrebne prekatne stimulacije. - Algoritem za preprečevanje AF. - Zgodnje zaznavanje srčnega popuščanja preko merjenja impedance v prsnem košu. - Brezžična komunikacija s programatorjem. - Algoritem za optimizacijo AV zakasnitve; - Omogoča varno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco do jakosti 3 T. II. SKLOP: UVAJALO ZA ELEKTRODE SRCNIH SPODBUJEVALNIKOV (PEEL-AWAY INTRODUCER, LEAD INTRODUCER SYSTEM) - Različni premeri: od 6 F do 9,5 F - Dolžina sheath-a 14 cm - Sterilna vsebina škatle mora vsebovati: - Brizgalko - Iglo (običajno 18 gauge) - J žico - Dilatator III. SKLOP: IMPLANTABILNI SNEMALNIK SRČNEGA RITMA (“LOOP RECORDER”) 1. Podsklop: Implantabilni snemalnik srčnega ritma (»Loop recorder«) – varianta A - Trajanje baterije: 3 leti ali več - Teža naprave : 2.5 g ali manj - Način vstavitve s pomočjo iztisa v podkožje (injactable) - Možnost programiranja frekvence tahiaritmij in /ali bradikardij - Avtomatska detekcija atrijske fibrilacije, atrijske tahikardije, ventrikularne tahikardije, bardikardije, asistolnih pavz. - Nastavitev snemanja srčnega ritma pred in po detekciji aritmije vsaj 25 s - Možnost programiranja kontinuiranega snemanja aritmije pred ročno aktivacijo naprave vsaj 10 min - Vsaj 30 minut celotnega holterskega spomina - Prikaz povprečne frekvence preko dneva in noči - Naprava mora biti PRO MRI ( 3 T pisna izjava proizvajalca) - Ustrezni programator - Možnost aktivacije naprave ob težavah s strani bolnika z zunanjo aktivacijsko enoto. 2. Podsklop: Implantabilni snemalnik srčnega ritma (»Loop recorder«) – Varianta B - Volumen: 1,5 cm3 ali manj; - Teža 3 g ali manj; - Snemanje ob bolnikovi aktivaciji ali avtomatsko; - Možnost avtomatskega snemanja atrijske fibrilacije, atrijske tahikardije, ventrikularne tahikardije, bradikardije, asistoličnih odmorov; - Možnost kontinuiranega snemanja EKG 14 minut pred ročno aktivacijo; - Prikaz ventrikularne frekvence med atrijsko fibrilacijo, povprečne ventrikularne frekvence v teku celotnega dne, variabilnosti srčne frekvence; - Dolžina monitorizacije: 2 leti; - Dolžina posnetkov: več kot 45 minut; - Možnost varnega snemanja pri MRI na 1,5 T; - Možnost vklopa spremljanja na daljavo preko aplikacije na pacientovem telefonu. Predmet javnega naročila: Defibrilatorji A) SPLOŠNE ZAHTEVE - Ponudnik mora zagotoviti najmanj dva brezhibno delujoča programatorja za celotno življenjsko obdobje ponujenih ICD- jev. Vsaj eden mora imeti program za meritve ob vstavitvi (PSA). - Programator mora jasno označiti opozorilo o potrebi po zamenjavi baterije ICD (elective replacement indicated, ERI). - Pri vgradnji (implantaciji) mora obvezno prisostvovati ustrezno strokovno usposobljen predstavnik ponudnika. Potrebna je pisna izjava proizvajalca, da je določena oseba strokovno usposobljena za delo z njihovimi ICD-ji. Pisna izjava proizvajalca naj bo priložena razpisni dokumentaciji. - Ponudnik mora zagotoviti servis oz. zamenjavo okvarjenega programatorja v najmanj 24 urah na delovne dneve, sicer pa maksimalno v 48 urah. Servis oziroma zamenjavo okvarjenega programatorja zagotovi na svoje stroške. - Pri vsi ponujeni ICD-ji mora biti zagotovljena brezžična povezava s programatorjem. - Naročnik – SB Murska Sobota se obvezuje, da bo vgradnjo ICD-ja najavil vsaj 24ur pred samim posegom. - V primeru tehničnih težav z opremo in/ali ICD-jem mora biti zagotovljena 24 urna strokovna pomoč. - Ponudnik mora na svoje stroške zamenjati okvarjen ali kako drugače poškodovan ICD in/ali elektrode, če je to posledica tehnične napake pri izdelav ali pri transportu do bolnišnice - Vsi ponujeni ICD-ji morajo poleg defibrilacije in kardioverterske funkcije omogočati še stimulacijo srca (pace maker). - Vsi ICD-ji morajo imeti potrdilo proizvajalca, da ob upoštevanju navodil za uporabo in delovanje, mobilni telefon ne moti njegovega delovanja. - Za brezhibno delovanje določenih programov ICD-ja se uporabljajo originalne elektrode proizvajalca, kar zagotavljajo ustrezno delovanje naprave. - V primeru neustreznega in/ali pomanjkljivega delovanja zahtevanega programa ICD-ja, se lahko prekine pogodba pred iztekom pogodbenega roka. - Ponudnik se obvezuje, da bo zagotovil ustrezno izobraževanje osebja za implantacije, delo s programatorjem in v follow up-u ambulanti. - Vse ponujene elektrode morajo biti bipolarne. - Vse ponujene elektrode (atrijske in/ali prekatne) morajo na vrhu elektrode imeti dodatek proti brazgotinjenju (steroid, grafitna obloga ….). - Vse ponujene prekatne elektrode morajo imeti DF – 4 konektor ali DF-1 /IS-1 konektor (ponujeni morata biti obe varianti); - Vse atrjiske elektrode morajo imeti IS-1 konektor. - Ponujene atrijske elektrode naj omogočajo aktivno fiksacijo z J predoblikovano elektrodo ali ravno elektrodo z aktivno fiksacijo z J predoblikovano stileto. - V poglavjih, kjer zahtevamo pro MRI tehnologijo, je potrebno priložiti pisno izjavo proizvajalca, da je možno varno MRI slikanje celotnega telesa. Pisna izjava naj bo priložena razpisni dokumentaciji. - Za vse ponujene proizvode mora ponudnik priložiti originalen ali natisnjen kataloški material (tekstovni in/ali slikovni). - Iz ponudbe mora biti razvidna cena ICD- ja in posameznega tipa elektrode, ker bomo za potrebe iztrošenih baterij in/ali okvarjenih elektrod naročali tudi samo generatorje oz. posamezne elektrode. - Posamezno število ICD-jev in elektrod je okvirno, naročilo pa bo potekalo odvisno od dejanskih potreb in medicinskih indikacij za implantacije. . 6.podsklop: A) UVAJALA ZA ELEKTRODE ICD-jev: 1. Premer uvajala: od 9 F do 11 F 2. Dolžina uvajala 14 cm in več ( max. do 23 cm). 3. V sterilnem pakiranju pa mora biti še: a. Brizgalka b. Igla ( običajno 18 gauge) c. Vodilna žica (katere en od krakov je mehak) d. Ustrezen dilatator e. Peel-away sheat - ICD elektrode 1. Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) – aktivna fiksacija, pro MRI a. Fiksiranje: aktivno b. Zaznavanje: bipolarno c. Možnost izbire več dolžin elektrode d. Možnost izbire med enim ali dvema visokonapetostnima zvitkoma e. Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid) f. Možnost vstavitve skozi 9F introduktor ali manjšega g. Konektor DF - 4 h. Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zardi ev. potrebe po reviziji. i. Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco (pisna izjava proizvajalca) 2. Prekatna elektroda (enoprekatni ICD) z možnostjo dve-votlinske diagnostike, pro MRI a. Fiksiranje: aktivno b. Zaznavanje: bipolarno c. Možnost izbire različnih dolžin med konico elektrode in atrijskim dipolom. d. En visokonapetostni zvitek e. Možnost zaznavanja signalov v atriju f. Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid) g. Možnost vstavitve skozi 9 F introduktor ali manjšega h. Žice (stileti) za navedene elektrode morajo biti v posebnem pakiranju zardi ev. potrebe po reviziji. i.Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco (pisna izjava proizvajalca) 3. Atrijska elektroda – aktivna, pro MRI pri DR ICD – ju za DDD(R) stimulacijo a. Fiksiranje: aktivno b. Zaznavanje: bipolarno c. Možnost izbire več dolžin elektrode d. Dodatek proti brazgotinjenju na konici elektrode (steroid) e. Možnost vstavitve skozi 7F introduktor ali manjšega f. Konektor IS - 1 g. Možnost varnega slikanja celotnega telesa z magnetno resonanco (pisna izjava proizvajalca) IV.SKLOP: VGRADNI KARDIOVERTER – DEFIBRILATOR (ICD) 1.Podsklop: ICD (VR) – eno-votlinski – višji defibrilacijski prag - Tip stimulacije: VVI(R) - Volumen: manj kot 34 cm3 - Debelina: manj kot 12 mm - Teža: manj kot 85 g - Možnost nastavitve defibrilacijske energije do vključno 40 J - Trajanje baterije: več kot 12 let ob 15 % stimulaciji, pri: 2,5 V / 0,4 ms, 60/ min., 500 Ohm, 2 šoka z max. energijo/leto, ob vključenih vseh diagnostičnih in monitoring funkcijah. - Možnost avtomatičnega prekinjanja preddvornih tahikardij (ATP) z možnosti prekinitve polnjenja kondenzatorjev. - 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP; - Možnost programiranja 8 šok-ov, max. 40 J energije z nastavljivo obliko in polariteto šoka (možnost tudi izmenjavanja (alternacije)). - Razlikovanje med vrstami tahikardij tudi na temelju morfologije elektrogramov. - Avtomatsko spremljanje praga draženja. - Avtomatska zaznava datuma vstavitve defibrilatorja - Statistika bradikardnih funkcij stimulacije, zaznavanja in shranjevanje parametrov, ki prikazujejo in vplivajo na stanje pacienta, - Shranjevanje IEGM-ov za RV in FF. - Možnost merjenja impedance defibrilacijskega sistema. - Brezžična komunikacija s programatorjem. - Možnost programiranja parametrov defibrilatorja preko različnih prednastavljenih ali lastnih shranjenih nastavitev na programatorju glede na bolnika - Konektor DF -4 - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo energije do vsaj 1.5 T, vključno z avtomatskim prepoznavanjem statičnega magnetnega polja magnetnoresonančnega tomografa pri modelu DF4. Pripadajoča elektroda : B1 2.Podsklop: ICD (VR) – pro MRI - Generator ICD: tip stimulacije: VVI(R); - Volumen: 32 cm3 ali manj; - Teža: 70 g ali manj; - Defibrilacijska energija („delivered“): 35 J ali več; - Alarm bolniku ob pomembnih kliničnih ali tehničnih dogodkih; - Dva ali več načinov antitahikardne stimulacije (ATP); - 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP; - Možnost ATP v času polnjenja kondenzatorja tudi v VF coni; - Brezžična komunikacija s programatorjem; - Prekinitev terapije ob spontani prekinitvi VT tudi med polnjenjem kondenzatorja; - Algoritem za razlikovanje med SVT in VT; - Razlikovanje tahikardij na podlagi morfologije EKG; - Možnost programiranja vektorja šoka: z možnostjo izključitve ohišja; - IGEM holter s shranjevanjem IGEM-ov v skupni dolžini najmanj 40 min ; - Algoritem za spremljanje integritete elektrode za izogibanje nepotrebnih šokov; - Algoritem za zgodnje zaznavanje srčnega popuščanja - Prikaz okna z epizodami in alarmi na programatorju; - Prikaz preostanka življenjske dobe baterije na programatorju(v letih); - Avtomatska prilagoditev praga draženja; - Avtomatska kontrola in prilagoditev občutljivosti ob vsakem utripu; - Grafični prikaz upornosti elektrode, zaznavanja in praga draženja; - Možnost varnega slikanja celega telesa z magnetno resonanco do jakosti 1,5 T (pisna izjava proizvajalca); - Konektor DF-4 Pripadajoča elektroda : B1 3.Podsklop: ICD (VR) – enovotlinski – pro MRI - celotno telo - Tip stimulacije: VVI (R) - Volumen: manj kot 35 cm3 - Teža: manj kot 80 g - Možnost nastavitve defibrilacijske energije do vključno 35 J - Trajanje baterije: več kot 10 let ob 2 šoki z max. energijo/leto. - Brezžična komunikacija s programatorjem - Algoritem za spremljanje integritete elektrode z avtomatskim reprogramiranjem parametrov detekcije VT/VF v izogib nepotrebnemu šoku - Zgodnje zaznavane srčnega popuščanja preko merjenja impedance v presnem košu - Možnost ATP terapije pri prekatnih aritmijah frekvence do 300/min med in pred polnjenjem kondenzatorja z možnostjo avtomatskega preklopa med načinoma. - Možnost softverske izključitve aktivne visokonapetostne elektrode v SVC in ohišja zaradi spremembe vektorja šoka - Možnost programiranja zaznavanja (sensing) dveh vektorjev na RV ICD elektrodi za detekcijo VT/VF - Razlikovanje tahikardij na podlagi morfologije elektrokardiogramov - Avtomatsko merjenje praga in prilagajanje energije stimulacije - Neodvisno programabilno frekvenčno prilagajanje v dveh področjih povprečne in visoke obremenitve. - Prikaz diagnostičnih trendov za obdobje vsaj 12 mesecev - Prikaz okna z epizodami in alarmi na programatorju - Varno MRI snemanje celega telesa brez izključitvenih zon z 1,5 T (pisna izjava proizvajalca) - Konektor DF -4 ali DF1/IS-1 (ponudba obe varianti) Pripadajoča elektroda : B1 4.Podsklop: ICD (VR) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike - Tip stimulacije VDD (če je ritem atrijsko voden) - Volumen: manjša od 34cm³ - Debelina: manjša od 12mm - Teža: pod 85 g - Možnost nastavitve defibrilacijske energije do vključno 40 J - Konektor DF-4, IS-1 - Trajanje baterije min. 11 let ob 15% stimulaciji V RV, pri: 2,5 V / 0,4 ms, 60/min, 500 Ohm, 2 šoka z max. energijo/leto, ob vključenih vseh diagnostičnih in monitoring funkcijah vključno z eventualnim dnevnim prenosom podatkov preko monitoringa pacientov na daljavo. - Atrijska diagnostika poteka preko aktivnega zaznavanja signalov na dipolu elektrode v predelu atrija. - Možnost avtomatičnega prekinjanja preddvornih tahikardij s hitro stimulacijo (ATP) za prekinitev hitrih preddvornih tahikardij ob možnosti prekinitve polnjenja kondenzatorjev. - 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP; - Možnost programiranja 8 šokov do max. 40 J energije, nastavljiva oblika in polariteta šoka (možnost izmenjavanja (alternacije)). - Dva ali več načinov razlikovanja med vrstami tahikardij, obvezno pa mora eden temeljiti na morfologiji elektrogramov. - Avtomatska kontrola praga draženja in prilagajanje napetosti impulza. - Statistika bradikardnih funkcij stimulacije, zaznavanja in shranjevanje parametrov, ki prikazujejo in vplivajo na stanje pacienta, - IEGM holter s shranjevanje IEGM-ov za A, RV in FF. - Brezžična komunikacija s programatorjem. - Avtomatska zaznava datuma vstavitve defibrilatorja - Možnost programiranja parametrov defibrilatorja preko različnih prednastavljenih ali lastnih shranjenih nastavitev na programatorju glede na bolnika. - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo energije do vključno 3.0 T, vključno z avtomatskim prepoznavanjem statičnega magnetnega polja magnetnoresonančnega tomografa. Pripadajoča elektroda : B2 5.Podsklop: ICD (DR) – pro MRI - Tip stimulacije DDD(R) - Volumen: 34 cm³ ali manj - Teža: 85 g ali manj - Možnost nastavitve defibrilacijske energije do vključno 40 J - Trajanje baterije: min. 10 let ob 50 % stimulaciji v RA in 15% stimulaciji V RV, pri: 2,5 V / 0,4 ms, 60 ppm, 500 Ohm, 2 šoka z max. energijo/leto, ob vključenih vseh diagnostičnih in monitoring funkcijah vključno z eventualnim dnevnim prenosom podatkov preko monitoringa pacientov na daljavo. - Možnost avtomatičnega prekinjanja preddvornih tahikardij s hitro stimulacijo za končanje hitrih preddvornih tahikardij ob možnosti prekinitve polnjenja kondenzatorjev. - 3 terapevtske cone z nastavljivimi ATP - 8 nastavljivih šokov do max. 40 J energije z nastavljiva oblika in polariteta šoka (možnost izmenjavanja (alternacije)). - Razlikovanje med vrstami tahikardij tudi na temelju morfologije elektrogramov - Avtomatska kontrola praga draženja in prilagajanje napetosti impulza - IEGM prikazovanje in shranjevanje za A, RV in FF - Algoritem za zmanjševanje prekatne stimulacije, z možnostjo DDD(R)-ADI(R) načina programiranja - Brezžična komunikacija s programatorjem - Avtomatska zaznava datuma vstavitve defibrilatorja - Možnost programiranja parametrov defibrilatorja preko različnih prednastavljenih ali lastnih shranjenih nastavitev na programatorju glede na bolnika - Omogočati mora varno MRI slikanje celotnega telesa brez izključitvenih con z močjo 1,5T (pisna izjava proizvajalca) - Konektor DF- 4 - Možnost varnega MRI slikanja celotnega telesa z uporabo energije do vključno 3.0 T, vključno z avtomatskim prepoznavanjem statičnega magnetnega polja magnetnoresonančnega tomografa. Pripadajoča elektroda: B1 in B3. D) Telemonitoring - Prenosna naprava namenjena za napredno daljinsko spremljanje stanja implantiranega sistema. - Omogoča varen prenos podatkov o delovanju same naprave in motnjah srčnega ritma v določen center za bolnike iz različnih geografskih področji. - Naprava mora delovati samostojno, brez bolnikovega sodelovanja, ob predpogoju, da bolnik skrbi za napolnjenost baterije. - Preko naprave ni možno programirati in/ali izključiti naprav ( PM, ICD, CRT). - Ponudniki se obvežejo, da bodo upoštevali vse zakone in predpise iz tega področja (npr. varovanje in opravljanje z osebnimi podatki bolnikov ..), ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji - Omogočena mora biti tudi ločena nabava naprave, da jo bomo lahko nabavili za bolnike, ki že imajo implantirane sisteme (PM, ICD,CRT). - Okvirno število do 5, dejansko število nabav pa je odvisno od medicinskih indikacij. - Storitev prenosa podatkov od pacienta do ustanove mora biti vključena v ceno naprave. V.SKLOP: ANTIBIOTIČNA OVOJNICA Popolnoma razgradljiva ovojnica, namenjena zmanjševanju okužb pri vstavitvi skupaj s podkožno srčno napravo. Vsebuje najmanj dva antibiotika (Minocycline, Rifampicin). Dve velikosti (primerni za manjše podkožne srčne spodbujevalnike in večje podkožne srčne defibrilatroje). Vse zahtevane tehnične specifikacije morajo biti razvidne iz tehničnih specifikacij ponujenega artikla in morajo biti priložene in označene v prospektnemu materialu. Datum: Žig in podpis ponudnika: __________________________ OBR-07 VZOREC # POGODBA O SUKCESIVNI NABAVI BLAGA ŠT. 50-09-__/2024 Sklenjena med: SPLOŠNO BOLNIŠNICO MURSKA SOBOTA, RAKIČAN, Ul. dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa direktor Roman L. Ratkai (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka stranke: SI 30946034, matična številka stranke: 1122517 in gospodarskim subjektom: …………………………………………………………………………………………, ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: dobavitelj), identifikacijska številka stranke: , matična številka stranke: ……………. - člen UVODNE DOLOČBE Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za sukcesivno dobavo blaga za »SRČNI SPODBUJEVALNIKI«, int. št. JN01/2024, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _________________, pod številko objave ______________ in v Uradnem listu EU datum objave ____________, pod številko objave ______________, po odprtem postopku, v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami). S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila s prilogami in ponudbena dokumentacija. Za razlago te pogodbe veljajo tudi vsi drugi pogoji predmetnega javnega naročila. - člen VELJAVNOST IN PREDMET POGODBE Predmet te pogodbe so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti: I. sklop: Srčni spodbujevalniki 1. podsklop: Srčni spodbujevalniki SSIR (AAIR/VVIR - varianta A) 2. podsklop: Srčni spodbujevalniki SSIR (AAIR/VVIR - varianta B) 3. podsklop: Srčni spodbujevalniki SSIR (AAIR/VVIR - varianta C) 4. podsklop: Srčni spodbujevalniki (z dodatnimi funkcijami in MRI - varianta D) 5. podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDR (varianta A) 6. podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDR (varianta B) 7. podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDRP z dodatnimi funkcijami (varianta C) 8. podsklop: Srčni spodbujevalniki DDDRP z dodatnimi funkcijami (varianta D) 9.podsklop: Srčni spodbujevalniki z dodatnimi funkcijami in MRI (varianta E) 10.podsklop: Srčni spodbujevalniki z dodatnimi funkcijami in MRI (varianta F) II. sklop: Uvajalo za elektrode Uvajalo za elektrode (Peel-away indroducer, lead indroducer system) III. sklop: Implantabilni snemalnik srčnega ritma (Loop recorder) 1.podsklop: Implantabilni snemalnik srčnega ritma (Loop recorder) - varianta A 2.podsklop: Implantabilni snemalnik srčnega ritma (Loop recorder) - varianta B IV. sklop: Vgradni kardioverter - defibrilator (ICD) 1. podsklop: ICD (VR) - eno-votlinski-višji defibrilacijski prag 2. podsklop: ICD (VR) - pro MRI 3. podsklop: ICD (VR) - enovotlinski - pro MRI - celotno telo 4.podsklop: ICR (VR) s funkcijo aktivne atrijske diagnostike 5.podsklop: ICD (DR) - pro MRI 6.podsklop: Uvajala za elektrode ICD-jev V. sklop: Antibiotična ovojnica Antibiotična ovojnica Vrste blaga, za katere stranki sklepata pogodbo, so navedene v prilogi te pogodbe - Izbrane ponudbe po ponudnikih. Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotnih količin, določenih v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga. Količine in vrste blaga navedene v predračunu so okvirne za obdobje 1. leta. Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe, v primeru potrebe od izvajalca, na osnovi ponudbe, kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni na Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, na način in po določilih, dogovorjenih v tej pogodbi. Dobavitelj se zavezuje, da bo za dodatne dobave istovrstnega blaga, ki ni vsebovano v Predračunu – Seznamu razpisanega blaga, naročniku na podlagi povabila predložil ponudbo. Naročnik se za dodatne dobave dogovori z izvajalcem na podlagi ponudbe s specifikacijo dodanega predmetnega blaga, v okviru katere se ugotovi ali blago ustreza potrebam naročnika in dogovori cena blaga. Pogodbeni stranki se dogovorita, da nabave drugega istovrstnega blaga ne smejo presegati 15% skupne vrednosti te kupoprodajne pogodbe. V kolikor je pogodba sklenjena za več kot 1 leto (12 mesecev) se vsa nadaljnja plačila vršijo v breme proračuna naslednjih let. - člen Ta pogodba se sklepa za obdobje (predvidoma) od 01.11.2024 do 31.10.2027 in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko dobavitelj naročniku predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 4. člen Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, da se v času trajanja te pogodbe prične in uspešno zaključi postopek skupnega javnega naročila za blago, ki je zajeto v tej pogodbi, prekine pogodbena obveznost za blago, ki bo zajeto v postopku skupnega javnega naročanja. V tem primeru bo naročnik sklenil nove pogodbe s ponudniki izbranimi na skupnem javnem naročilu. Naročnik bo dobavitelja o nastopu takšne okoliščine obvestil, takoj ko bo za takšno okoliščino izvedel, ta pogodba pa preneha veljati oz. je v mirovanju z dnem, ko naročnik sklene novo pogodbo z izbranim ponudnikom na podlagi skupnega javnega naročila. 5. člen IZVAJANJE POGODBE Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine predmetnega blaga, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotnih količin, določenih v Predračunu s tehnično specifikacijo, ki je priloga te pogodbe. Količine in vrste blaga navedene v predračunu so okvirne za obdobje 1 leta. Kataloške številke morajo biti enake (pike, vejice, presledki,…) na vseh dokumentih (e-dobavnica, račun) in nalepki blaga ter škatli. Dobavljeno blago mora biti označeno s črtno kodo, ki vsebuje podatke o artiklu in črtno kodo, ki vsebuje serijsko številko in lot. 6. člen CENE, VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI Cene za posamezne vrste blaga iz ponudbe so fiksne v času trajanja posameznega obdobja iz 4. člena in so navedene v priloženem Seznamu. Cene v predračunu so izražene v evrih. V ceni so zajeti vsi stroški (dobave blaga, špediterski stroški, prevozni, carinski ter vsi stroški povezani z izvedbo javnega naročila, kot so: stroški materiala, distribucije, skladiščenja ipd.), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost. Cene veljajo ddp skladišče naročnika razloženo. Cene blaga po predračunu so fiksne za celoten čas trajanja pogodbe. V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe. V primeru, da ponudnik v času trajanja pogodbe nudi akcijske cene artiklov iz te pogodbe, ki so nižje od ponudbenih, mora naročniku ponuditi blago po akcijskih cenah. O akcijskih cenah ponudnik redno obvešča pooblaščeno osebo naročnika za izvajanje pogodbe. Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov – blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti pronaročnik,…) drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen, določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodbe,…) v enakih količinah, naročniku na njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je na pisno zahtevo naročnika dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo o izkazovanju navedenih okoliščin. 7. člen VSEBINA RAČUNA Dobavitelj izda naročniku račun v osmih (8) dneh po opravljeni dobavi blaga, v kolikor se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. V kolikor račun ni izstavljen v slovenskem jeziku ima naročnik pravico do zavrnitve računa. Račun mora poleg zakonsko določenih elementov vsebovati še: - oznake in datum naročil, - specifikacijo dobavljenega blaga, - kopijo potrjene dobavnice, - oznako oziroma številko javnega naročila, ki je navedena na portalu javnih naročil. Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet (razen v primeru prejema tujih računov). Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. V kolikor naročnik računa praviloma ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega. 8. člen NAČIN PLAČILA Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja, navedenega na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun pri podatkih o dobavitelju. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima odprt svoj račun. Naročnik se zaveže plačati račun v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca. V kolikor je pogodba sklenjena za več kot 1 leto (12 mesecev) se vsa nadaljnja plačila vršijo v breme proračuna naslednjih let. 9. člen VZPOSTAVITEV KONSIGNACIJSKEGA SKLADIŠČA Vzpostavitev konsignacijskega skladišča se bo vršila na podlagi poziva naročnika. Izhodiščne vrste in količine stranki dogovorita po podpisu pogodbe oz. pred napolnitvijo konsignacijskega skladišča. Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru izbire vsebino konsignacijskega skladišča sproti prilagajal dejanskim potrebam naročnika. Naročnik pa se zavezuje, da bo v konsignacijskem skladišču zahteval samo količino, ki bo naročniku omogočala nemoteno izvajanje delovnega procesa. 10. člen NAROČANJE Naročnik bo blago iz posameznega sklopa/podsklopa naročal na en način: - v primeru konsignacijskih nakupov na podlagi odjav porabljenega blaga v konsignacijskem skladišču Naročnik bo na naročilnici oziroma odjavi (v nadaljevanju izdajnica) opredelil vrste in količino blaga. 11. člen DOBAVA BLAGA Dobavitelj se zavezuje zagotavljati: - da bo naročniku dobavljala blago v skladu s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika; - vršil dostavo blaga ddp Skladišče lekarna, Splošna bolnišnica Murska Sobota razloženo v skladišče nabave naročnika (v primeru konsignacijskega načina dobave) in v centralni operacijski blok (v primeru izredne/enkratne dobave); - dobavni rok za vse načine nakupov, in sicer max. 48 ur, v primeru nujnosti manj po predhodnem dogovoru z naročnikom, šteto od prejema pisnega naročila/izdajnice s strani pooblaščenega predstavnika naročnika; - da bo v primeru, da blaga ne bo mogel dostaviti v pogodbenem roku o tem pisno obvestila naročnika, in sicer na e-mail: lekarna.narocila.mp@sb-ms.si; - da bo v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naročil pri drugem izvajalcu, razliko v ceni pa zaračunal stranki; - načelo sledljivosti pri naročniku, pri čemer se zavezuje ob dobavah blaga sklicevati na naročilnico/izdajnico naročnika in zagotavljati ujemanje podatkov: naziv blaga in kataloška številka proizvajalca, v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici, računu in embalaži; - dobavljeno blago opremiti tudi z dobavnico v slovenskem jeziku v elektronski obliki, s podatki in v obliki, v skladu z zahtevami naročnika; - da bosta dobavnica in račun napisana v slovenskem jeziku. Vsa dobava se vrši v dopoldanskem delovnem času naročnika, to je od 7:00 ure do vključno 14:00 ure. Dobavitelj mora hkrati z blagom naročniku izročiti tudi pravilno izpolnjeno dobavnico v elektronski in/ali fizični obliki. 12. člen PREVZEM BLAGA (prevzem blaga v konsignacijsko skladišče-konsignacijski nakup) Naročnik se obvezuje naročeno blago v celoti prevzeti na podlagi prenosnice oz. drugega ustreznega dokumenta ter elektronske dobavnice s strani dobavitelja. Naročnik se v primeru konsignacijskega načina dobave obvezuje: - da bo v svojih prostorih zagotovil ustrezen prostor za skladiščenje konsignacijskega blaga; - da bo konsignacijsko blago hranil ločeno od ostalega blaga in v skladu z Dobro skladiščno prakso; - da o porabi blaga iz konsignacijskega skladišča najmanj enkrat tedensko pisno obvesti izvajalca, in sicer z izpolnjenim in potrjenim obrazcem odjave z nazivom »izdajnica«. Vsaka odjava pomeni za izvajalca novo naročilo v konsignacijsko skladišče, če se stranki ne dogovorita drugače; - da na pisni odjavi (izdajnici) oziroma naročilnici opredeli podatke o porabljenem/naročenem blagu; kataloška številka, serijska številka in rok uporabe (samo v primeru odjave zaradi porabe) in količina. Podatke o serijski številki in roku uporabe blaga bo naročnik v odjavah/izdajnicah navajal le v primeru, da mu jih bo dobavitelj posredoval ob dobavah blaga – na dobavnicah v elektronskih obliki; - omogočiti izvajalcu dostop do zaloge blaga v konsignacijskem skladišču za namen inventure konsignacijskega blaga in usklajevanje vsebine blaga v konsignacijskem skladišču s potrebami naročnika, najmanj dvakrat letno, ob prisotnosti predstavnika naročnika, pooblaščenega za hrambo in kontrolo blaga ter nadzor nad porabo blaga, in sicer v času in terminu po dogovoru med predstavniki pogodbenih strank. 13. člen KAKOVOST BLAGA IN REŠEVANJE REKLAMACIJ Kakovost blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam in pogojem naročnika navedenim v razpisni dokumentaciji ter obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga. 14. člen Dobavitelj naročniku zagotavlja: - podatke o blagu navedene v skladu z določili Zakona o medicinskih pripomočkih ( Uradni list RS, 98/09); - črtno kodo za identifikacijo izdelka in namen uporabe in označeno mesto za odpiranje pri sterilnih zavitkih; - rok uporabe blaga še najmanj 12 mesecev po dobavi, izjemoma je rok lahko krajši samo po predhodni pisni potrditvi s strani naročnika; - da bo v primeru, da pride do zamenjave artikla (proizvajalca, ponudnikov naziv blaga in kataloške številke), za katerega ima sklenjeno pogodbo (nekega artikla ni več na trgu npr. zaradi prenehanja proizvodnje ali težav z uvozom,…), pred pričetkom dobav novega blaga naročniku predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla po enaki ali nižji ceni. - da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani izvajalca oziroma proizvajalca blaga. 15. člen Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil stranko o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga. O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika. 16. člen Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med izvajalcem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z izvajalcem prekine pogodbo za dobavo neustreznega blaga. V kolikor pride do reklamacij blaga, se postopek reševanja reklamacije vodi izključno preko nabavne službe naročnika. 17. člen POGODBENA KAZEN V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja ali v primeru neizpolnitve obveznosti, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od številka dni zamude in sicer: - za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2% od vrednosti posameznega naročila z DDV; - vendar skupno največ v višini 10% celotne pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri naslednjem izstavljenem računu. Če bo škoda, ki jo je utrpel naročnik, višja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. V primeru, da dobavljeno blago: - ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti, - ne bo dobavljeno v količinah, opredeljenih v naročilnici po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen v višini stroškov naročenega-dobavljenega blaga. Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od pogodbe v primeru dvakratne zamude pri dobavi naročenega blaga. 18. člen ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI Izbrani dobavitelj mora najkasneje v 8 dneh od podpisa pogodbe, kot instrument zavarovanja predložil naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo še vsaj 30 dni po izteku pogodbe, in sicer: - menico z menično izjavo brez protesta v višini 10% celotne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbeno vrednost do višine 50.000,00 EUR z DDV); oziroma - bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 10% celotne pogodbene vrednosti iz 6. člena te pogodbe z vključenim DDV (velja za pogodbeno vrednost nad 50.000,00 EUR z DDV) V primeru, da bo skupna pogodbena vrednost pri posameznem izbranem ponudniku nižja od 10.000,00 EUR z DDV, izbranemu ponudniku menice ne bo potrebno prilagati. Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če naročeno blago pri posamezni dobavi: - ne bo odgovarjalo dogovorjenim standardom in kvaliteti; - ne bo prejel v roku in v količinah, opredeljenih v naročilnici; - bo dobavitelj kršil pogodbena določila. 19. člen VIŠJA SILA V primeru okoliščin višje sile ima vsaka pogodbena stranka pravico preložitve ali prekinitve pogodbene obveznosti za čas trajanja višje sile, s pisno obrazložitvijo o vzroku in trajanju višje sile drugi pogodbeni stranki. Za višjo silo se smatrajo vse okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in so v skladu z določili 153. člena Obligacijskega zakonika. 20. člen PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku. 21. člen RAZVEZNI POGOJ Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: - če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali - če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: - plačilom za delo, - delovnim časom, - počitki, - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno - in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo, bo naročnik ravnal v skladu s tretjo alinejo 4. odstavka 67. člena ZJN-3. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v roku šestdeset (60) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo. 22. člen VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV Naročnik se zavezuje, da bo pri izvajanju določil te pogodbe v celoti spoštoval določila veljavnih predpisov iz področja varovanja osebnih podatkov, ne glede na to, ali se bo z osebnimi podatki seznanil pri sebi kot obdelovalcu ali pri neposrednem opravljanju storitve, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Vsaka oseba, ki bo pri naročniku zbirala, obdelovala ali kako drugače dostopala do osebnih podatkov mora izvajalcu predhodno predložiti podpisano izjavo o varovanju osebnih podatkov. 23. člen ODSTOP OD POGODBE Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. Če pride do prekinitve dobave blaga oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti, dobavitelj po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe; - dobavitelj po svoji krivdi zamuja z izpolnjevanjem obveznosti po tej pogodbi več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEI in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 24. člen Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 25. člen Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če dobavitelj zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka 24. člena te pogodbe. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev. Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da bo v času trajanja pogodbe ministrstvo pristojno za izvedbo skupnih javnih naročil začelo in uspešno zaključilo postopek, ki bo zajemal tudi blago te pogodbe. Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči z dnem, ko je nasprotna stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe. V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe. 26. člen SPREMEMBA POGODBE Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 27. člen REŠEVANJE NESPORAZUMOV Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 28. člen SKRBNIKI POGODBE Pooblaščena predstavnica naročnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, naročanje in prevzem blaga ter kontrolo kakovosti dobavljenega blaga po tej pogodbi je ___________________ . Pooblaščen predstavnik naročnika pod kazensko in civilno odgovornostjo za hrambo, kontrolo blaga ter nadzor nad porabo blaga v konsignacijskem skladišču po tej pogodbi je __________________________ . Skrbnik pogodbe s strani naročnika je __________________ . Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je _______________________________. 29. člen KONČNE DOLOČBE Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod. ___________________________ M. Sobota, dne: __________________ Naročnik: Naročnik: ________________________ Splošna bolnišnica M. Sobota ________________________ Direktor: _______________________ Roman L. Ratkai ________________________ ____________________________ priloge - Predračun s strokovnimi zahtevami št.: _________ z dne _________; - Izjava po 35. členu ZIntPK (pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom); - Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju 14. člen (pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom).

OBR-08

IZJAVA po 35. členu ZIntPK

(Ime in priimek fizične osebe ali odgovorne osebe poslovnega subjekta)

izjavljam, da poslovni subjekt

__________________________________________________________________________________

(Naziv poslovnega subjekta (kot izhaja iz uradnih evidenc)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Žig in podpis:

OBR-09

# IZJAVA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB PRI PRIJAVITELJU

| Podatki o pravni osebi – prijavitelju |  |
| --- | --- |
| Polno ime |  |
| Uradni naslov |  |
| Številka vpisa v sodni ali drug register (št. vložka) |  |
| Matična številka |  |

- Ustanovitelji zgoraj navedenega prijavitelja so naslednje pravne in fizične osebe:

(Prijavitelj navede vse pravne (tudi tihe družbenike) in fizične osebe, ki so navedene v njegovem ustanovnem aktu. Rubriko je treba obvezno izpolniti. Če navajanje ustanoviteljev ni mogoče, je treba razloge natančno pojasniti v opombah.)

| Št. | Ime in priimek / naziv pravne osebe | Naslov fizične osebe / sedež pravne osebe |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

| Opombe: |  |
| --- | --- |

- Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik) prijavitelja:

| Št. | Ime in priimek | Naslov |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

Prijavitelj izpolni vse kategorije.

Izjavljam, da sem kot udeležence v lastništvu navedel:

- Vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- Vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.

Če prijavitelj predloži lažno izjavo oziroma navede neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije za posledico ničnost pogodbe, sklenjene na podlagi tega javnega razpisa. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

S podpisom te izjave jamčim za resničnost navedenih podatkov.

Kraj in datum 				  Ime in priimek odgovorne osebe

(izpisano s tiskanimi črkami)

________________________			____________________________

Podpis odgovorne osebe

Žig

____________________________

V kolikor ponudnik ne označuje dele predračuna kot »poslovna skrivnost« lahko vpiše tudi ostale elemente.

Stolpca: Skupna vrednost brez DDV glede na planirano 1-letno količino in Skupna vrednost z DDV glede na planirano 1-letno količino ter podatki na zavihku REKAPITULACIJA se samodejno preračunavajo.

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.