Oblakova ulica 5

3000  Celje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za oddajo javnega naročila

Dobava in montaža  operacijskih miz ter kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Celje, oktober 2024

Vsebina

NAVODILA PONUDNIKOM	4

1	Predmet in podatki o javnem naročilu	4

2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	4

3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila	5

4 Oblika, jezik in stroški ponudbe	5

5 Veljavnost ponudbe	6

6 Skupna ponudba	6

7 Ponudba s podizvajalci	7

8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	8

9 Posredovanje podatkov naročniku	8

10 Sklenitev pogodbe	9

11. Merilo za izbor	9

12. Finančna zavarovanja	11

12.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	11

12.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	12

13 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti	12

13.1. Predhodna nekaznovanost	12

13.2. Omejitve poslovanja	13

13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	13

13.4. Kršitev delovnopravne zakonodaje	14

13.5. Hujša kršitev poklicnih pravil	14

13.6. Registracija dejavnosti	15

13.7. Reference gospodarskega subjekta za izvedbo GOI del	15

13.9. Kadrovska usposobljenost za GOI dela	15

13.9.1. Vodja del	16

13.10. Terminski plan	16

13.11. Zavarovanje odgovornosti	16

13.12. Zavarovanje gradbišča in načrt gradbišča	17

13.13. Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili	17

13.14. Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije	18

14. Pravna podlaga	18

15.  Pouk o pravnem sredstvu	18

Priloga	19

SMP OP OO 0B08 Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih…………………………………….19

Hišni red…………………………………………………………………………………….19

OBRAZEC PODROBNI PONUDBENI PREDRAČUN                                      OBR-1/1	21

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	22

Referenca	24

Seznam kadrov	27

Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije	27

Vzorec pogodbe	29

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb	51

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini	53

# NAVODILA PONUDNIKOM

- Predmet in podatki o javnem naročilu

Splošna bolnišnica Celje  (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil po odprtem  postopku za predmet

- dobava in namestitev operacijskih miz,

- izvedba  gradbeno- obrtniških del ter izdelava projektne dokumentacije,

- kompletno vzdrževanje dobavljene in montirane opreme za obdobje 7 let

OBVEZEN OGLED: Naročnik omogoča ogled lokacije namestitve. Ogled je za ponudnika obvezujoč. Naročnik pri tem omeji vstop v čiste prostore op bloka na eno osebo ponudnika. Naročnik bo razpisal zaradi posebnosti prostora zgolj en ogled. Termin ogled bo objavljen na Portalu javnih naročil pod pojasnila.

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope.

Variantne ponudbe niso dopustne.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil  pogodbo katere sestavni del je tudi dokumentacija v zvezi z naročilom (podrobni  ponudbeni predračun (OBR-1), skupaj z drugimi dokumenti, ki jo sestavljajo, ter dopolnili in spremembami in ponudbo izvajalca skupaj s ponudbenim predračunom.

# 2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudniki morajo oddati do roka za oddajo ponudb, določenem v sistemu e-JN.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo ob času in uri, določenem v  informacijskem sistemu e-JN in na Portalu javnih naročil.

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v skladu z Navodili za uporabo e-JN.  Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe, ki bodo oddane v sistemu e-JN.

Ponudba se šteje za oddano, ko je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »oddano«.

# 3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega na Portalu javnih naročil. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega s pravili ZJN-3. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

# 4 Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko, preko sistema eJN.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev z dokazili iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v naknadno določenem roku uradno prevesti v slovenski jezik .

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, na obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled originalni dokument. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Ponudnik mora izpolniti vse ponudbene obrazce.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za podpis ponudbe. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, mora biti pooblastilo za podpis ponudbe priloženo v ponudbeni dokumentaciji.

Ponujena gradnja mora v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

# 5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 6 mesecev  po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe mora predložiti podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe ali novo zavarovanje.

# 6 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopu. Iz akta o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi/ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti

- delež in vrsto del, ki ga povzema posamezni partner.

Ponudbo in ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali

podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

Partnerji v skupni ponudbi se ne smejo spreminjati tekom veljavnosti pogodbe, razen v primeru, da pride do zamenjave pod okoliščinami, določenimi v 95. členu ZJN-3.

# 7 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD obrazcu. Podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva

- vrsto, obseg in delež dela, ki ga povzema podizvajalec.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

-	glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

-	podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

-	glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

# 8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so z Zakonom o poslovni skrivnosti označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v jasno oznako, da gre za poslovno skrivnost, oziroma je ponudbi priložen sklep o varovanju poslovne skrivnosti.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, merila za izbor) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# 9 Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaželeno je, da se izjava predloži že v fazi oddaje ponudbe.

# 10 Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena tudi pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del.

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

Če se ponudnik v osmih (8) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

V kolikor ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe, ne da bi zato bili podani objektivni razlogi, bo naročnik na pristojni organ podal predlog za uvedbo prekrška po četrti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

# 11. Merilo za izbor

Naročnik bo ponudbo izbral po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba, po merilu cena in tehnična prednost, upoštevajoč formulo za izbor:

Število točk= ocenjevana ponudba v EUR brez DDV/najnižja dopustna ponudba v EUR brez DDV X 98 + točke tehnične prednosti 2 za zahtevo 26.2.

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo ki bo prejela najvišje število točk po merilu

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški priprave projektne dokumentacije, stroški GOI del ,  dobavljene in montirane opreme, vzdrževanja all inclusive za obdobje 7 let, dobavljenega materiala, stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacija, stroški zavarovanja gradbišča, stroški ureditve dostopnih varnih poti, stroški  zagotovitve potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil ter vse  ostali stroški  povezani z izvedbo javnega naročila, ki so razvidni iz popisa dela in materiala . V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo dokumentacije, stroški  za označitev in ureditev gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi,  stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu in vsi ostali stroški povezani z izvedbo javnega naročila ter vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene.

Cene dobavljene in montirane opreme so fiksne in nesprejemljive.

Cene iz ponudbenega predračuna za izvedbo projektne dokumentacije GOI dela so fiksne in nesprejemljive. Za izvedbo gradbenih del velja klavzula funkcionalni ključ v roke.

Cena stroška vzdrževanja so fiksne ves čas trajanja pogodbe.

Za postavke opreme, za katere je zahtevana tehnične specifikacije, mora ponudnik zahtevano tehnično specifikacijo predložiti (katalog proizvajalca) in dokumentacijo naložiti  v zavihek »Druge priloge« – velja za opremo navedeno v dokumentu  Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije .

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na dve decimalni mesti.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene.

Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo (OBR-2)  , da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili.

V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno.

Če bosta dva ali več ponudnikov imela enako ekonomsko najugodnejšo ponudbo bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral z žrebom. Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v prostorih naročnika. Izbran bo ponudnik, ki je bil prvi izžreban. Ponudnikom, za katere se izvede žreb, ki pa ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

# 12. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v tej dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

## 12.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost ponudbe, ki je skladno z vzorcem menična izjava in lastna podpisana menica s pooblastilom za njeno izpolnitev

Vrednost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati 10.000EUR.

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora veljati najmanj šest mesecev od  objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

•	če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

•	če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

o	ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

o	ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom,

V primeru, če prijava zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.

## 12.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih delovnih dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo  ali  kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % ponudbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 40 dni po poteku roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti (7 let in 40 dni).

Z oddajo ponudbe ponudnik izrazi strinjanje z zahtevo naročnika  in vsebino vzorca finančnega zavarovanja.

# 13 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

## 13.1. Predhodna nekaznovanost

Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec. Ponudnik mora v ESPD vpisati EMŠO številke pristojnih oseb, za katere se izkazuje predhodna nekaznovanost.

Dopusti se popravni mehanizem.

## 13.2. Omejitve poslovanja

13.2.1. Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

13.2.2. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILO:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in obrazec Izjava po 35. členu ZIntPK.

## 13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe. Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.4. Kršitev delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo za oddajo ponudb, pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delom, delovnim časom, počitku, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem.

## 13.5. Hujša kršitev poklicnih pravil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

POGOJI ZA SODELOVANJE

## 13.6. Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.7. Tehnična sposobnost - reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih (5)  letih pred objavo obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil že izvedel:

- dobavo in montažo opreme –VSAJ DVEH operacijskih miz proizvajalca, ki ga ponuja v ponudbi

- gradbeno- obrtniška dela (novogradnja, sanacija, ali rekonstrukcija prostorov) in sicer na objektih, ki po Uredbi o razvrščanju objektov spada pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo)  za priklop vsaj 3 operacijskih miz ali izvedel elektro dela v prostorih G2.

Kot zaključena dela bo naročnik upošteval:

- referenca 1 podpis prevzemnega zapisnika

- referenca 2 - projekte kjer je bilo v referenčnem obdobju pridobljeno uporabno dovoljenje ali podpisan zapisnik o primopredaji del za dela kjer uporabno dovoljenje ni zahtevano.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci.

Ponudnik, partner v ponudbi ali podizvajalec, ki je priglasil referenco, mora biti dejanski izvajalec del, kar mora iz ponudbe jasno in nedvoumno izhajati. Navedeno pomeni, da je treba ponudbi predložiti pravni akt, iz katerega izhaja katera dela povzema dajalec reference, v kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete partnerja ali podizvajalca.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Referenca in predloži dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu.

## 13.9. Kadrovska usposobljenost

Za izkazovanje kadrovske strukture ponudnik izpolni obrazec Seznam kadrov in predloži potrdila o ustrezni kvalifikaciji nominiranega kadra.

V primeru nominacije tujega pooblaščenega strokovnjaka se predloži tudi Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

# 13.9.1. Vodja del s področja elektrotehnike

Vodja del s področja elektrotehnike mora:

1. biti vpisan v imenik pri IZS in sicer v imenik aktivnih vodij del v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami, v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vz-vodja del s področja elektrotehnike ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami; v nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike

2. govoriti slovenski jezik (v kolikor oseba ne govori slovenski jezik, mora biti pri vsaki komunikaciji te osebe v zvezi z izvajanjem pogodbenih obveznosti obvezno prisoten tolmač na stroške izvajalca).

Vodja del s področja elektro del bo moral biti redno prisoten na gradbišču in vseh koordinacijskih sestankih.

# 13.10. Terminski plan

Z izbranim ponudnikom bo naročnik dorekel natančni plan dela- gantogram po podpisu pogodbe.

Pogodbeni rok za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo  operacijskih miz znaša največ 90 dni od uvedbe v delo. Projektna dokumentacija (PZI) se izvede v roku 20 od podpisa pogodbe .

Po potrjeni projektni dokumentaciji s strani investitorja bo izvedena zapisniška uvedba v delo, ki bo predvidoma v roku 3 dni po potrditvi PZI.

Dokazilo: Ponudnik z oddajo ponudbe izraža sprejemanje in soglasje k predvidenemu terminskemu planu izvedbe dela, podroben gantogram se predloži v roku, določenem v pogodbi.

# 13.11. Zavarovanje odgovornosti

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku 8 delovnih dni po podpisu pogodbe predložiti dokazila, da ima sklenjeno zavarovanje splošne civilnopravne odgovornost, delodajalčeve odgovornost in odgovornosti za škodo, zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitev za ves čas trajanja izvedbe del v višini 50.000,00 EUR letne zavarovalne vsote.  Zavarovanje mora kriti škodo zaradi poškodovanja oseb (telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe) ter škodo na stvareh (poškodbo, uničenje ali okvaro stvari), čisto premoženjsko škodo, ki nastane zaradi dejanja, opustitve ali napake in ni nastala niti na osebah, niti na stvareh ter delodajalčevo odgovornost tako, da se za tretje osebe štejejo tudi lastni delavci zavarovanca.

V kolikor izbrani ponudnik ne bo predložil zavarovanja, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, hkrati pa je predložitev zavarovanja odgovornosti odložni pogoj za veljavnost pogodbe.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec ESPD.

# 13.12. Zavarovanje gradbišča in načrt gradbišča

Ponudnik je obveščen, da bo moral zagotoviti varnost uporabnikov okolice izvedbe del in njihovega premoženja v okolici izvedbe del  ter nemoteno in varno uporabo teh objektov. Oddelek bo deloval med gradnjo. Zagotoviti mora  varen dostop, kjer se bodo izvajala, urediti ustrezne zaščite, ograje, začasne priključke, začasne dostope, začasno fizično zaščito površin, ki  sicer niso na območju del tega javnega naročila in jih po zaključenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.

Izvajalec bo moral organizirati delo po potrjenem podrobnem terminskem planu izvedbe del in delovne sile s strani naročnika, tako da bo uporabnikom omogočen dostop in zagotovljena varnost uporabnikov objekta. Izvajalec bo moral dela izvajati skladno z navodili naročnika ter s kadri usposobljenimi s področja varnosti pri delu. Izvajalec bo moral pri izvajanju del upoštevati navodila ponudnika, sicer je lahko odstranjen iz objekta.

Izbrani ponudnik bo moral upoštevati vse varnostne ukrepe za delavce in naprave ter materiale v skladu z Zakonom o varstvu pri delu in njegovimi podzakonskimi akti ter internih navodili naročnika.

Dokazilo: Ponudnik z oddajo ponudbe in ESPD obrazca izraža sprejemanje in soglasje k navedenim zahtevam.

# 13.13. Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili

Ponudnik mora izvesti predmeta javnega naročila skladu s vsemi pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili strokovnega nadzora in naročnika.

13.14. Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije

V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a)	ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji,

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalcem, dobaviteljem ali subjektom, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD in predloži Izjava glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

# 14. Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 94/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN);

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

- vsa veljavni zakoni in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

# 15.  Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo znaša 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor: Dr. Dragan Kovačić, dr. med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

P R E D R A Č U N                                                                                       OBR-1

Ponudnik:__________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »Dobava operacijskih miz ter kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let   «, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN____/2024  podajamo ponudbeno ceno za izvedbo del, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega ponudbenega predračuna.

Ponudbena cena:

| Cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Vrednost DDV |  |
| Ponudbena vrednost z DDV |  |

z besedo______________________________________________________(____/100) EUR.

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

Ta dokument naložite izpolnjen v zavihek »Ponudbeni predračun«.

OBRAZEC PODROBNI PONUDBENI PREDRAČUN                                      OBR-1/1

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:  » Dobava operacijskih miz ter kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let «

| OPIS | Proizvajalec | Model oz. kataloška številka | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| operacijska miza – travmatologija |  |  | 1 set |
| operacijska miza – nevrokirurgija |  |  | 1 set |
| operacijska miza – visceralna kirurgija |  |  | 1 set |
| operacijska miza – plastika |  |  | 1 set |
| operacijska miza – ortopedija |  |  | 1 set |

| Postavka | A Mera | B Količina | C Cena v EUR brez DDV na enoto mere | Cena v EUR brez DDV x količina (AXC) | Vrednost DDV | Cena v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operacijska miza – travmatologija | set | 1 |  |  |  |  |
| operacijska miza – nevrokirurgija | set | 1 |  |  |  |  |
| operacijska miza – visceralna kirurgija | set | 1 |  |  |  |  |
| operacijska miza – plastika | set | 1 |  |  |  |  |
| operacijska miza – ortopedija | set | 1 |  |  |  |  |
| Skupaj PZI in GOI dela | kos | 1 |  |  |  |  |
| Skupaj vzdrževanje za obdobje 7 let | leto | 7 | / | / |  |  |
| Kurativno vzdrževanje - delovne ure | ura | 50 |  |  |  |  |
| Skupna ponudbena cena v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

OBRAZEC PREDRAČUNA ,Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 7 let, vrednosti po posameznem letu

OBR-1/1

Ponudnik:

_______________________________

| Postavka | Enota mere- 1 leto | Cena na enoto mere v Eur brez DDV za drugo leto | Cena na enoto mere v Eur brez DDV za tretje leto | Cena na enoto mere v Eur brez DDV za četrto leto | Cena na enoto mere v Eur brez DDV za peto leto | Cena na enoto mere v Eur brez DDV za šesto leto | Cena na enoto mere v Eur brez DDV za sedmo leto | Skupaj vrednost za vseh 6 let v EUR brez DDV | Skupaj vrednost za vseh 6 let v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| operacijska miza – travmatologija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| operacijska miza – nevrokirurgija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| operacijska miza – visceralna kirurgija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| operacijska miza – plastika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| operacijska miza – ortopedija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupaj strošek vzdrževanja v EUR z DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBRAZEC PREDRAČUNA  izvedba PZI in gradbeno- obrtniških del

OBR-1/1

Ponudnik:

_______________________________

Podajam podrobni ponudbeni predračun za izvedbo PZI dokumentacija na izvedbo gradbeno-obrtniških del s klavzulo funkcionalni ključ v roke

| Postavka | Cena v EUR brez DDV |
| --- | --- |
| Izdelava PZI |  |
| izvedba gradbeno-obrtniških del (cena na kos- funkcionalni ključ v roke) |  |
| Vrednost DDV v EUR |  |
| Skupaj PZI in GOI dela v EUR z DDV |  |

# Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti                            OBR-2

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica Celje. Oblakova ulica 5, 3000 Celje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvedel gradbena dela skladno z zahtevami javnega naročila »Dobava operacijskih miz ter kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let    (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti ____________ EUR.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj

navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta

# Referenca                                                                                                                 OBR-3

V postopku oddaje javnega naročila »Dobava operacijskih miz ter kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let    « podajamo ponudbo ter priglašamo sledečo referenco

Referenca za GOI dela:

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega posla (naziv družbe) |  |
| Navede se opis objekta in naziv |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del- v kolikor naročnik del ni investitor se navede tudi podatek o investitorju |  |
| Vrsta in opis ter vrednost del | Vrsta del : V vrednosti:___________ EUR z DDV |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja ali podpisa primopredajnega zapisnika |  |
| Vrsta objekta – klasifikacija CC-SI |  |
| Kontaktni podatki predstavnika investitorja(ima in priimek, tel. št., elekt. pošta) |  |

Referenca za dobave

(dobava in montažo opreme –VSAJ DVEH operacijskih miz proizvajalca, ki ga ponuja v ponudbi)

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega posla (naziv družbe) |  |
| Navede se opis predmeta dobav, s podatki o proizvajalcu dobavljenih operacijskih miz - število dobavljenih operacijskih miz |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del- kupec |  |
| Datum podpisa prevzemnega zapisnika |  |
| Kontaktni podatki predstavnika investitorja(ima in priimek, tel. št., elekt. pošta) |  |

REFERENČNO POTRDILO                                                                               OBR-5

Izdajatelj referenčnega potrdila

(naziv),

(poslovni naslov),

zanj odgovorna oseba (ime in priimek),

kot naročnik referenčnega posla potrjujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je izvajalec

(naziv),

(poslovni naslov),

za nas na podlagi pogodbe.                , z dne

izvedel referenčni posel:

(navede se vrsta referenčnega posla

(navede se natančen opis referenčnega projekta- za referenco dobava operacijskih miz tudi podatki o proizvajalcu miz in številu dobavljenih miz)

in je bil dne ______ zaključen  v pogodbeni  vrednosti ______________ EUR brez DDV (vrednost se vpiše za referenco GOI del, pri dobavi operacijskih miz vrednosti ni potrebno vpisovati)

Potrjujemo, da je navedeni izvajalec izvajal pogodbena dela kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da ima naročnik Splošna bolnišnica Celje pravico do preverjanja verodostojnosti tega potrdila, zato navajamo kontaktno osebo (ime, priimek, tel. št. ali e-mail):

Izjavljamo, da smo za obdelave osebnih podatkov, ki so navedene na tem obrazcu in ki so potrebne za namene oddaje predmetnega javnega naročila, pridobili ustrezne privolitve oziroma da so te obdelave skladne z zahtevami zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

V                   , dne                   		                               Ime in priimek:

(žig)	    ---------------------------------

podpis odgovorne osebe 	            izdajatelja referenčnega potrdila

# Seznam kadrov                                                                                                              OBR-6

V postopku oddaje javnega naročila »Dobava operacijskih miz ter kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let    nominiramo sledeči kader:

| Položaj | Ime in priimek | Izobrazba in pridobljen strokovni naziv | Zaposlen pri – navede se delodajalca nominiranega kadra |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodja del s področja elektrotehnike |  |  |  |

Kraj in datum:                                                                                Žig in podpis ponudnika

Obvezne priloge:

- dokazilo o vpisu v Imenik IZS

- Izpolnjena Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije, v primeru, da ponudnik nominira kader, s sedežem v drugi državi članici EU ali tretji državi

# Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije                                                      OBR-7

Ponudnik ______________________________________________________________

(vpiše se naziv in sedež ponudnika)

ki je v postopku oddaje javnega naročila »Dobava operacijskih miz ter kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let   « ponudbi kot vodjo del s področja ________________________(ponudnik vpiše položaj nominiranega kadra)

(ime in priimek)

- s stalnim prebivališčem

(naslov, hišna številka, kraj in poštna številka, država)

izjavljam, da bomo pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi del predložili dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije skladno z veljavno slovensko gradbeno zakonodajo.

Kraj in datum:                                             Žig in podpis ponudnika:

# Vzorec pogodbe                                                                                                    OBR-8

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

(v nadaljevanju: naročnik), ki jo zastopa

Direktor  Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

ID številka za DDV:SI 42119022

in

_________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

________________

________________

________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

ID številka za DDV: ___________

sklepata naslednjo

POGODBO

za predmet

Izvedba gradbeno-obrtniških del, dobava  operacijskih miz ter kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let

SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Dobava operacijskih miz ter kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let   « objavljen na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN……………./2024. Z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ………….. je bil izvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik.

Sestavni del pogodbe je dokumentacija v zvezi z naročilom (razpisna dokumentacija) in ponudbena dokumentacija izvajalca.

PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo dela, kot je določena v dokumentaciji za oddajo naročila.

ROK DOKONČANJA GOI DEL IN DOBAVE OPREME

- člen

Pogodbeni rok za izvedbo GOI del ter dobavo in montažo  operacijskih miz znaša največ 90 dni od uvedbe v delo.  Projektna dokumentacija (PZI) se izvede v roku 20 od podpisa pogodbe. Po potrjeni projektni dokumentaciji s strani investitorja in  bo izvedena zapisniška uvedba v delo, ki bo predvidoma v roku 3 dni po potrditvi PZI.

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem  GOI in z dobavo opreme s to pogodbo prevzetih del naslednji delovni dan po uvedbi v delo, o kateri bosta stranki sklenili zapisnik o uvedbi v delo. Pred pričetkom del (in pred podpisom zapisnika o uvedbi v delo) mora izvajalec naročniku predložiti terminski plan, ki sta ga z naročnikom predhodno medsebojno uskladila. Uvedba v delo se opravi, ko je pisno potrjena PZI za izvedbo GOI del.

Terminski plan za GOI dela v obliki gantograma predloži ponudnik v potrditev naročniku.

Za čas uvedbe v GOI dela se šteje dan na katerega naročnik izvajalcu izroči območje na katerem se bodo dela izvajala ter vso potrebno dokumentacijo za izvedbo del. O uvedbi izvajalca v delo se sestavi zapisnik o uvedbi v delo.

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal skladno z dogovorjenim terminskim planom oziroma pogodbeno določenih rokom (20 dni za izdelavo PZI dokumentacije od podpisa pogodbe).

Časovni rok izvedbe se lahko spremeni v primeru višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

V primeru nastopa dogodka višje sile mora pogodbena stranka, ki ji je onemogoča izvrševanje pogodbenih obveznosti v dveh dneh, pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere.

Vsi dnevi v tej pogodbi se štejejo kot koledarski dnevi.

Za dokončanje pogodbenih GOI in dobave opreme del se šteje dan, ko naročnik podpiše primopredajni zapisnik, ki se podpiše skladno s pogodbenimi pogoji

- člen

Če izvajalec zamuja glede na dogovorjeni rok izvedbe, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, vendar zgolj v primeru, da je podaljšanje opravičljivo, skladno z določilo 95. člena ZJN-3 in se naročnik s podaljšanjem roka strinja.

V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšano veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del in ustrezno spremenjen gantogram poteka del.

OBVEZNOST NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje, da ob podpisu pogodbe:

- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- imenoval odgovornega predstavnika naročnika in nadzornika za čas gradnje.

V času izvedbe del se naročnik obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev

- izdelati varnostni načrt in imenoval koordinatorja za VZD.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se zaveže dela izvesti v skladu:

- projektno dokumentacijo, ki jo predhodno pisno potrdi naročnik,

- z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

- napotili naročnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo v okviru pogodbene vrednosti:

- naročniku  dobavil in montiral novo  in nerabljeno opremo, , kot sledi:

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| operacijska miza – travmatologija |  |  | 1set |
| operacijska miza – nevrokirurgija |  |  | 1set |
| operacijska miza – visceralna kirurgija |  |  | 1set |
| operacijska miza – plastika |  |  | 1set |
| operacijska miza – ortopedija |  |  | 1set |

- Izdelal  PZI dokumentacijo za vse stroke, ki so potrebne za vgradnjo miz (arhitektura, elektro, strojna, gradbena, načrt gradbenih konstrukcij).  Dela se lahko pričnejo izvajati šele, ko naročnik pisno potrdi PZI dokumentacijo. PZI dokumentacijo je treba izdelati v roku 20 po podpisu pogodbe (2x v tiskani obliki, 1xdigitalna oblika

- pred pričetkom del predložil dokazila, certifikate o ustreznosti elementov

- vsa dela izvajal v skladu s potrjeno z njegove strani izdelano projektno dokumentacijo, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi običaji, v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo,

- vsa dela izvajal v skladu z navodili in pravili naročnika,

- izdelava PID projektne dokumentacije skladno z GZ-1 za vse stroke (elektro, strojna,…) z vsemi tabelami priključkov z navedbo moči in dimenzij z vsemi skicami in pogledi, pogledi na te priključke s kotami, posebne zahteve in opozorila, itd…) (3x v tiskani obliki in 1x v digitalni obliki)

- izdelava navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) (3x v tiskani obliki in 1x v digitalni obliki)

- izdelava dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) (2x v tiskani obliki in 1x v digitalni obliki)

- vse prilagoditve strojnih in elektro del na mestu montaže potrebne za postavljanje opreme do polne funkcije delovanja opreme

- priključitev, zagon ter preizkus doseganja funkcionalnega delovanja

- druga  morebitna dodatna dela za  funkcionalno delovanje

- vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter potrjene s strani naročnika oz. s strani naročnika pooblaščene osebe,

- za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti,

- od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo - knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del, pri čemer je plačilo s klavzulo funkcionalni ključ v roke izvedeno po primopredaji,

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju del in počistil gradbišče,

- na lastne stroške zagotovil deponijo materiala, v skladu z veljavnimi predpisi in zato tudi pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito  gradbišča v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (ki veljajo za tovrstne gradnje),

- upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov, pooblaščencu, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku,

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajen objekt, predal naročniku,

- poskrbel za ustrezno zavarovanje objektov v neposredni bližini izvajanja gradbenih del oz. nosil vso odgovornost za varovanje le teh,

- poskrbel za varnost ljudi in premoženja ter vseh ostalih morebitnih škod nastalih kot posledica izvajanja tega posla, saj v primeru nastanka škode nosi vso kazensko in civilno odgovornost,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del,

- vodja del s področja elektrotehnike bo prisoten vse dni v tednu, v obsegu ur kot presodi izvajalec in mora biti vedno prisoten pri  vseh koordinacijskih sestankih  z naročnikom

- izvršil zavarovanje gradbišča, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del,

- omogočil na gradbišču brezpogojno izvedbo morebitnih drugih del s strani naročnika pooblaščenega izvajalca teh del v času izvajanja del po tej pogodbi,

- hranil vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta,

- 10 let odgovarjal za solidnost izvedenih gradbeno-obrtniških del skladno z OZ po podpisu primopredajnega zapisnike

- V času veljavnosti pogodbe (7 let) brezplačno odpravljal napake izvršenih GOI del v okviru odgovornosti za solidnost gradnje. V kolikor izvajalec napak ne bo odpravil, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- ves čas trajanja te pogodbe spoštoval vso zakonodajo s področja gradenj in drugo področno zakonodajo.

- da izvaja gradnjo na zavarovanem in označenem gradbišču kot to določa GZ-1,

- dokumentacije za izvedbo gradnje,

- zagotavlja varnost objekta, življenja in zdravja uporabnikov,

- v času gradnje omogoči dostop na gradbišče projektantu, ki je izdelal IDZ in projektantu projektne, investitorju in nadzorniku ter koordinatorju za varnost in zdravje pri delu,

- nadzorniku sproti izroča vso dokumentacijo o ustreznosti izvedbe del, dokazila o lastnostih vgrajenih materialov in proizvodov ter druga dokazila o pregledih in meritvah

- pri izvedbi gradnje spoštoval vsa določila veljavne zakonodaje in zahteve naročnika

- vzdrževal opremo v obsegu in na način določen s pogodbo in ostalo dokumentacijo, ki je sestavni del pogodbe.

- člen

Izvajalec bo med izvedbo del omogočil dostop za potrebe intervencije ali vzdrževanja. Izvajalec je dolžan dela izvajati na način, da je nemotena uporaba okoliških objektov in omogočen varen dostop do njih.

V kolikor prisotnost ključnega kadra na gradbišču ni skladna z določili pogodbe je dolžan plačati izvajalec naročniku pogodbeno kazen. V primeru, da se ne zagotavlja zahtevane prisotnosti ključnega kadra  kakor je ta opredeljena v pogodbi znaša pogodbena kazen 250 EUR za vsak dan, ko izvajalec krši zahtevo v zvezi s prisotnostjo na način, da ga na gradbišču ni, čeprav bi moral biti.

V kolikor bo zaradi objektivnih okoliščin prišlo do potrebe po zamenjavi nominiranega kadra (odpoved pogodbe o zaposlitvi, upokojitev, smrt) bo izvajalec lahko nominiral drug kader, ki pa mora izkazovati vse pogoje, kot so za kader bili zahtevani v postopku oddaje javnega naročila.

9. člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za ustrezen transport medicinske opreme in odvoz transportne in ostale embalaže ter da na svoje stroške zaščiti in zavaruje pogodbena dela, blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi oz. poškodbami in da odgovarja za varno delo in škodljive vplive do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječim stanjem, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo.

10. člen

Izvajalec mora izvesti  brezplačno oz. na lastne stroške potrebno izvedbo edukacije uporabnikov (normalni uporabniški nivo)  s strani naročnika za pravilno  ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Trajanje edukacije najmanj  sedem (7)  delovnih dni.  Če je za ustrezno pridobitev znanja potrebno opraviti več ločenih edukacij, je ponudnik dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke. Edukacija poteka v slovenskem jeziku, morebitne stroške prevoda v celoti bremenijo izvajalca.) Edukacijo mora izvesti  certificiran izvajalec s strani proizvajalca. V kolikor bo naročnik zaznal potrebo po dodatnem izobraževanju v obdobju 7 let bo izvajalec dolžan izvesti dodatno edukacijo. Izvajalec je dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke brezplačno na lokaciji naročnika . Vsa izobraževanja tudi v nadaljevanju morajo biti izvedena s strani certificiranega izvajalca.  Certificiran izvajalec  mora izdati uporabniku certifikat  na ime in priimek usposobljene osebe.

11. člen

Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da ob primopredaji opreme – operacijskih miz predloži:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book")

- Kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis v angleškem jeziku ( tehnične risbe, sheme ipd). Dokumentacija mora biti v pisni in računalniški obliki.

- Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme v trajanju najmanj  12 mesecev, (ponudnik lahko ponudi tudi daljši garancijski rok ).

- Zapisnike o funkcionalnem preizkusu in instalacijska poročila vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov (naziv naprave in posameznih sklopov s njihovo pripadajočo serijsko številko)

- Izjave o zagotavljanju kvalitetnega pooblaščenega servisa v Republiki Sloveniji in dobavi rezervnih delov za dobo minimalno sedem let.

h) Izjavo EU o skladnosti v slovenskem jeziku ali prevod originalne Izjave EU o skladnosti v slovenski jezik, izdana na podlagi in skladno z Direktivo 93/42 EGS o medicinskih pripomočkih, oziroma Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih

Obveznosti izvajalca v zvezi z vzdrževanjem opreme

12. člen

Predmet pogodbe zajema tudi kompletno vzdrževanje dobavljene opreme  ter  vse druge vgrajene tehnološke opreme in vseh izvedenih del, torej vzdrževanje celotnega pogodbenega obsega vse po principu »ALL INCLUSIVE« za obdobje sedmih (7) let. Pri tem je potrebno zagotavljati nadgradnje kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca) in drugo, odvisno glede na predmet vzdrževanja. Obdobje vzdrževanja, ki prične teči od dneva primopredaje dalje, sestavlja  enoletno garancijsko obdobje in šestletno izven-garancijsko obdobje.

Obdobje vzdrževanja,  prične teči od dneva primopredaje dalje.

13. člen

Vzdrževanje po tej pogodbi v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del:

-	preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

-	zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delov ter potrošnega in drugega materiala, ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

-	redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

-	nastavitve sistema po potrebi;

-	letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

-	nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

-	nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

-	odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

-	kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

-	optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

-	zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/nadgradnjo obstoječih verzij  programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

-	druga dela, ki niso posebej specificirana, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

14. člen

V ceno vzdrževalnine po tej pogodbi niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

- delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe,

- dodatno naročene  spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,

- nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

- odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

15. člen

Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe izvajal sledeče:

Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme, v usklajenih terminih med  pogodbenima strankama. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja in opis del in postopkov. Terminski in vsebinski načrt preventivnega vzdrževanja je priloga te pogodbe.

Izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo napake s strani naročnika, na protokoliran način, kot je navedeno v pogodbi, odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 4 ur (odzivni čas) od prejema sporočila o okvari. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti odgovorni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini in času odprave okvare ter kdo bo okvaro odpravil. Čas za odpravo okvare je največ  2 delovna dni od poteka odzivnega časa. V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 2 delovnih delovnih  dni se dobavitelj zavezuje zagotoviti nadomestno opremo za celotni čas trajanja popravila. Nadomestna oprema je za naročnika brezplačna V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 45 dni od dneva prevzema v servis, se dobavitelj zavezuje okvarjeno  brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in  enake kvalitete. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni) ne da bi za to bil upravičen do dodatnih plačil.

16. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca_______________- __. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale. Izvajalec zagotavlja vzdrževanje in dobavo rezervnih/nadomestnih delov za dobo minimalno 7 let od začetka izvajanja te pogodbe.

17. člen

Izvajalec je naročniku po vsakem preventivnem in korektivnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

•	število opravljenih ur (redne, izredne)

•	inventarna številka opreme oziroma aparata

•	količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

•	da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

18. člen

Izvajalec se zavezuje:

•	naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

Naročnik bo vsako opaženo nepravilnost v delovanju aparata takoj telefonsko sporočil izvajalcu, in sicer:

	na telefonsko številko			________________________________________

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

- ime  in priimek odgovorne osebe

- opis okvare

Telefonski poziv odgovorne osebe naročnika velja kot naročilo za korektivno vzdrževanje.

Odgovorna oseba naročnika mora po vsaki odpravljeni okvari in opravljenem preventivnem posegu izvajalca na aparatu potrditi opravljeno delo izvajalca na delovnem nalogu izvajalca.

19. člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo delavcem izvajalca omogočil nemoten pristop do aparata (na lokaciji ali na daljavo), ki je predmet te pogodbe;

- da ne bo dovolil nepoklicanim osebam pristopa in posegov v aparat in da bo v prostorih, kjer je aparat instaliran, poskrbel za vse potrebne pogoje za normalno obratovanje aparata.

POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUN

20. člen

Pogodbena vrednost del (predračun OBR-1)  je določena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša brez DDV____________________________EUR,

vrednost DDV__________________________________EUR,

pogodbena vrednost z DDV znaša _______________________EUR.

Pogodbena cena za izvedbo izdelave projektne dokumentacije in gradbeno- obrtniška dela je fiksna in nespremenjljiva ter velja klavzula funkcionalni ključ v roke. Izvajalec bo pogodbena dela izvedel za fiksno ceno, določeno v skupnem znesku po načelu "funkcionalni ključ v roke", kar pomeni, da bo pod pogoji iz sklenjene pogodbe opravil vsa potrebna dela, s katerimi bo zagotovil, da za nespremenjeno skupno pogodbeno ceno projektiral in izvedel GOI dela. Pogodbeno načelo "funkcionalni ključ v roke" tudi pomeni, da je izključen morebiten vpliv presežnih in/ali nepredvidenih del ter sprememb nabavnih cen materiala in dela kakor tudi drugih obveznosti katerekoli od pogodbenih strank na pogodbeno ceno. Izključen je vpliv manjkajočih del.

V ponudbeno ceno so vključeni vsi stroški povezani z izdelavo projektne dokumentacije (našteto primeroma, a ne izključno: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, potni stroški, zagotovitev potrebne opreme, sodelovanje s predstavniki naročnika , imenovanje pooblaščenih strokovnjakov ter vsa druga spremljajoča dela, ki so potrebna za učinkovito izvedbo storitev projektiranja), izvedbo gradbenih del za izvedbo dobave in montaže opreme. V ceni so tako vključeni vsi stroški ureditve dostopnih varnih poti, stroški  zagotovitve potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil ter vse  ostali stroški  povezani z izvedbo javnega naročila. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo dokumentacije, stroški  za označitev in ureditev gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika,  stroški zavarovanj, varnosti pri delu in vsi ostali stroški povezani z izvedbo javnega naročila.

Pogodbena vrednost na enoto mere za dobavo in montažo opreme in skupaj je fiksna in nesprejemljiva.

V pogodbeni vrednosti za dobavo in montažo opreme so vključeni vsi s to nalogo izvajalca povezani stroški in izvajalec ni upravičen do nobenega dodatnega plačila.

Storitve vzdrževanja na enoto mere so fiksne in nespremenljiv ves trajanja pogodbe,. Mesečno se obračunava na način, določen s pogodbo.

Cena na enoto mere – dodatna ura je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe.

Cena storitvene ure se lahko zaračuna v kolikor je serviser izvajal storitev vsaj 45 minut, sicer ni upravičen do plačila storitvene ure. Cena storitvene ure (60 minut) znaša _________________ EUR brez DDV, oziroma _____________ EUR z DDV, za ocenjeno število 50  ur za čas trajanja pogodbe. Za storitve, katerih vrednost bo izkustveno presegla 500,00 EUR mora izvajalec po ogledu napake oziroma pred posegom podati pisni opis ugotovljene potrebe, vrednost popravila in ocenjeni čas (velja za storitve, ki niso vključene v mesečni vzdrževalnini), ki ga mora predhodno pisno potrditi naročnik in na podlagi tega izdati delovni nalog s strani pristojne službe naročnika.

21. člen

Naročnik bo izbranemu izvajalcu za predano projektno dokumentacijo poravnal v roku 30 dni po potrditvi oziroma v roku, kot ga določa v času prejetja situacije veljaven zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Račun se mora izdati v roku 5 dni po potrditvi predložene PZI dokumentacije.

Za opravljena gradbeno- obrtniška dela ter za dobavo in montažo operacijskih miz se plača  v roku 30 dni oziroma v roku, kot ga določa v času prejetja situacije veljaven zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. po potrditvi primopredajnega zapisnika.

22. člen

Vrednost vzdrževalnine znaša po posameznih letnih obdobjih :

- prvo leto____/-velja garancija

- drugo leto _______ EUR brez DDV, kar je mesečno __________ EUR brez DDV,

- tretje leto ___________ EUR brez DDV, kar je mesečno __________ EUR brez DDV,

- četrto leto __________ EUR brez DDV, kar je mesečno _______ EUR brez DDV,

- peto leto  ________ EUR brez DDV, kar je  mesečno __________EUR brez DDV

- šesto leto  _____________ EUR brez DDV, kar je  mesečno __________EUR brez DDV

- sedmo leto ____________EUR brez DDV, kar je  mesečno ___________ EUR brez DDV

Izvajalec bo izstavljal mesečne račune za vzdrževalnino vsakega 30. v mesecu za tekoči mesec in sicer 1/12 vrednosti letnega stroška vzdrževanja oz, mesečno vrednost. Naročnik bo račun poravnal v roku, ki ga določa veljavna zakonodaja. Naročnik se zavezuje zneske iz potrjenih situacij nakazovati na transakcijski račun izvajalca.

23. člen

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.

Podlaga za določitev vrednosti dodatnih in več del so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe, vključno z morebitnimi popusti. Nepredvidena dela se obračunajo po dejansko opravljenem času in porabi materiala ter po predhodni odobritvi s strani naročnika.

PODIZVAJALCI

24. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalce nominiral ali zamenjal podizvajalca mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/ Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

25. člen

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno s razpisno in ponudbeno dokumentacijo.

Če nastopi potreba po izvedbi nepredvidenih del za zagotovitev stabilnosti objekta ali za preprečitev škode, jih lahko opravi izvajalec brez predhodne potrditve naročnika, vendar s potrditvijo gradbenega nadzora. O izvedbi teh del mora izvajalec naročnika nemudoma pisno obvestiti.

POGODBENA KAZEN

26. člen

V primeru, da izvajalec zamuja s storitvami in dobavami po svoji krivdi (predmet gradnje in dobava montaže opreme ni dokončan v pogodbenem roku) je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,05 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % od pogodbene vrednosti z DDV.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, strokovnega nadzora in morebitne druge stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le ta zadošča.

ZAPISNIK O PREGLEDU KONČANIH DEL IN  PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK O KONČANJU DEL

27. člen

Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo naročnik, strokovni nadzor  in izvajalec v roku najkasneje 3 delovnih  dni po pisni izjavi izvajalca dokončanju GOI del in dobavi ter montaži opreme. Ob pisni izjavi mora izvajalec predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo ter druge podatke, dokumente in dokazila skladno z veljavno zakonodajo in ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste,…).

Ob prevzemu sta naročnik ter izvajalec dolžna pregledati izvršena dela po tej pogodbi in ugotovljeno zapisati v zapisnik o pregledu končanih del. Naročnik ter izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika. Pogoj za uspešno primopredajo je

- izvedba  gradbeno obrtniških  del  in drugih del, po PZI  projektni dokumentaciji

- namestitev, montaža ter funkcionalni zagon  opreme iz te pogodbe

- brezplačna oz. na lastne stroške  izvedba  edukacije uporabnikov

- brezplačna oz. na lastne stroške  izvedba  edukacije dveh strokovnjakov tehnične službe naročnika

- predložitev zahtevane dokumentacije s strani naročnika

- potrdilo o pregledu rentgenskega aparata s strokovnim mnenjem o sprejemljivosti aparata,

Morebitno ugotovljene napake se vpišejo v zapisnik  o pregledu končanih del in se določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo del ali obračunal strošek od zadržanih sredstev.  Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

29. člen

Ko poteče rok za odpravo napak in so odpravljene vse napake (bodisi, da jih odpravi izvajalec, bodisi da jih na stroške izvajalca opravi naročnik), se objekt ponovno pregleda in se podpiše primopredajni zapisnik o končanju gradbenih del.  Z dnem podpisa primopredajnega zapisnika o končanju gradbenih del se šteje za zaključek gradbeno obrtniških del po tej pogodbi.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

30. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku osmih delovnih dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 5 % vrednosti pogodbenih del oziroma vrednosti iz pogodbe z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- v primeru, da ponudnik tekom izvedbe gradbenega projekta na izpolnjuje zahteve glede zahtevanega  zavarovanja po pravilih veljavne gradbene zakonodaje in skladno z zahtevami naročnika,

- če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanega instrumenta zavarovanja dobre izvedbe del do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru povišanja osnovne pogodbene vrednosti,

- v drugih primerih določenih s pogodbo.

Zavarovanje mora biti veljavno 40 dni po poteku pogodbenega roka

ODPRAVA NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

31. člen

Izvajalec jamči, da bo gradbena dela izvedel tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne gradnje.

Izvajalec jamči, da bo pri gradbenih delih uporabil samo z zakonodajo potrjene materiale (izjave o skladnosti, certifikati in druga dokazila) ustrezne kvalitete ter sodobne metode in postopke izvedbe del. Izvajalec jamči, da bodo njegove storitve v okviru pogodbe pravočasne, kompletne in tehnično brezhibne.

32. člen

V primeru, da se ob tehničnem pregledu izvedenih del pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne spremembe oz. popravila, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Splošni garancijski rok za opremo znaša 1 leto  po primopredaji del.

Garancijski rok za solidnost gradnje znaša 10 let od primopredajnega zapisnika o končanju vseh del.

33. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku, ki ne sme biti daljši od 20 dni od pisnega prejema obvestila o ugotovljeni napaki.

34. člen

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času oz. v roku iz prvega odstavka tega člena, v nujnih primerih pa takoj. Pogodbeni stranki lahko določita daljši rok, ki upošteva tehnične zahteve potrebne za odpravo napak. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če objekt po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov sme naročnik unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ZAVAROVANJE GRADBENE ODGOVORNOSTI

35. člen

Izvajalec mora v roku osmih delovnih dni po podpisu pogodbe predložiti dokazilo o sklenjene gradbenem zavarovanju in zavarovanju odgovornosti, kot je določeno v  Navodilih ponudnikom, ki je sestavni del te pogodbe.

Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost ves čas veljavnosti pogodbe.

Če izvajalec ne bo v roku iz prvega odstavka tega člena ne bo predložil dokazil o zavarovanju,  bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, hkrati pa je predložitev tega zavarovanja odgovornosti odložni pogoj za veljavnost te pogodbe.

ODSTOP OD POGODBE

36. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

  - izvedba gradenj in storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj dva meseca pred nameravanim odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

37. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na navedeno se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodba iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

38. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

39. člen

Kontaktne osebe naročnika so skrbnik pogodbe v delu

- nakupa opreme (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):Stanislava Pahole Hočevar, Služba  za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev, stanislava.pahole@sb-celje.si,   03 423 36 84

- vzdrževanja  opreme, (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti): Boštjan Gajšek, Referat za medicinsko elektroniko, bostja.gajsek@sb-celje.si, 03 423 30 83, 030 203 011.

Kontaktne  osebe izvajalca  - skrbnik pogodbe v delu

- nakupa opreme (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):Stanislava Pahole Hočevar, Služba  za nabavo medicinske opreme, potrošnega materiala in storitev, stanislava.pahole@sb-celje.si,   03 423 36 84

- vzdrževanja  opreme, (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti): Boštjan Gajšek, Referat za medicinsko elektroniko, bostjan.gajsek@sb-celje.si,  03423 30 83, 030 203 011.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

40. člen

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalec in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

41. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

KONČNE DOLOČBE

42. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati (odložni pogoj):

  - ko naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in

  - ko izvajalec predloži dokazilo o zavarovanju odgovornosti.

Pogodba velja še sedem let po primopredajnem zapisniku.

43. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva  izvoda.

V________________ dne: __________		V________________ dne: __________

Številka: _________________________		Številka: ____________________

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

Priloge:

- Ponudbeni predračun

Menična izjava za resnost ponudbe                                                                           OBR-9

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo »Dobava operacijskih miz ter kompletno vzdrževanje za obdobje 7 let  , izročamo naročniku Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje, eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:

______________________                                                ____________________

(podpis pooblaščene osebe)

S to izjavo pooblaščamo Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje da izpolni to bianco menico v višini 10.000 EUR. Obenem Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost ponudbe). Menična izjava in menica je dana brez protesta, na pravi poziv in brezpogojno. Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje menice ne sme trasirati.

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje pooblaščamo, da menico domicilira pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (pooblaščena ustanova), ki vodi naš transakcijski račun številka _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do dne ____ (šest mesecev od objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil) , z možnostjo podaljšanja.

Kraj in datum: 						   Izdajatelj menice:

Obvezna priloga: 1 x bianco menica

# Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb                                                               OBR-10

v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| DRUŽBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

| Datum: |  | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zaželeno je, da ponudnik izpolni obrazec in ga predloži v ponudbi, sicer najkasneje do podpisa pogodbe.

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini                                                               OBR-11

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

|  | (podpis) |
| --- | --- |

Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije  opreme                 OBR-12

Ponudnik:

______________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe,

- da bo izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev),  slednje  bomo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila

Ponudnik mora v ponudbi za dokazovanje ustreznosti vseh navedenih kriterijev predložiti verodostojne dokumente in dokazila proizvajalca.

Ne predložitev zahtevanih dokazil v ponudbi predstavlja razlog za izločitev ponudbe.

| Zap št. 1 | STROKOVNE IN SPLOŠNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |  |  | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |  | Številka strani dokumenta iz katerega je razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Operacijska miza - Travmatologija 1. OP STEBER FIKSNI UNIVERZALEN (1 set v sestavi kot velja) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Fiksni steber, montiran na vgrajeno talno ploščo v AB ploščo z zgornjo višino izvedenega finalnega tlaka, z vsemi pripravami elektroinštalacij do mesta nadometne kontrolne omarice z rezervnim napajanjem preko vgrajenih akumulatorjev za nemoteno delovanje v primeru izpada električne energije; elektromehanski pogon s štirimi motorji, elektronsko kontroliran |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Mehki zagon pomikanja OP mize, brez tresljajev, možnost reguliranja hitrosti pomikanja motorjev / pozicije |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350°, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro. Pri aktiviranju zavore je vstop sekrecije preprečen v talno AB ploščo z izvedbo tesnil |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 619 zgornji vsaj 1159, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45°; Dopustno odstopanje +/-3%. |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Stranski nagib levo/desno vsaj 28° |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; napajalna enota ročnega upravljalca Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino) |  |  |  |  |  |
| 2. UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA – 2 kos |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine (IPC)- Integral Protective Comfortable); - porazdelitev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa - Varen in stabilen položaj pacienta - Zaščita pred stikom z kovinskimi površinami - Zmanjšanje strižnih sil - Enostavno čiščenje: - IPC: ročno in mehansko čiščenje. - Električno prevoden - IEC 60601-1 - Brez lateksa - Združljiv z rentgenskimi žarki Notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo,viskoelastična pena),skupaj vsaj 80 mm. |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej |  |  |  |  |  |
| 2.5. | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Spodnji hrbtni del plošče nastavljiv vsaj110°/90°, zgornji hrbtni del nastavljiv vsaj 90°/90° longitudinalni pomik vsaj 400mm. |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del |  |  |  |  |  |
| 3.SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Podaljšek osnovne hrbtne plošče (2 kos) v širini op plošče vsaj 300 – Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click ; primeren za mehansko čiščenje; (s stransko tirnico) |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo (2 kos) –- Barvno označeni vzvodi za nastavitev - Blazinica IPC z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro® - Stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu - Opremljen z nosilcem za kasete za rentgenske kasete - Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click - primeren za mehansko čiščenje |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Štiridelna nožna plošča, s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče (2 par), prepustna za RTG žarke |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv - Možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini - Vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje - Varna pritrditev roke z 2 trakovoma za pritrditev (4 kos) |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Anestezijski zaslon (2 kos) – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) Nastavljiva višina s standardno objemko Nastavitev višine: 470 - 830 mm. Skupna višina: 860 mm Širina vodoravne letve: 620 mm. Pritrditev na stransko tirnico s standardno objemko |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Podaljšek anestezijskega zaslona (2 kos) – horizontalni levo/desno Dolžina vsak 300 mm/ par |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Radialne pritrdilne sponke (4 kos) – radialna nastavitev za 360° |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Objemka za roke (pralno) ( 2 kos) – Lahko se pritrdi na stransko tirnico Trak je pralen |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Mobilno stojalo za opremo (1 kos)- dimenzije: 900 x 1.450 x 576 mm, Prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami Možno je mehansko čiščenje |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Infuzijsko stojalo mora omogočati naklon, s 4 kljukicami (2 kos) –Nastavitev višine: 870 - 1.550 mm ; Največja obremenitev na kavelj: 1,25 kg; Lahko se namesti na stransko tirnico;Vgrajena standardna objemka |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Varnostni pas za pacienta (4 kos) – Širina x dolžina: 120 x 1.500 mm Material traku: poliestrska tkanina; Trak je pralen (95 °C) |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Nožna opora 1 par (2 kosa) –Opora za stopala v stoječem položaju Osno pravilna nastavitev z vrtljivim sklepom Dodatna podpora v stoječem položaju Širina x dolžina plošče za noge: 300 x 300 mm Nastavljiva dolžina: 430 - 735 mm Komplet:1 Material podloge: SFC Lahko se namesti na stransko tirnico |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Ročke za ergonomsko premikanje op plošče – Potisne ročke - Udobno premikanje operacijskih miz - Ročaj s plastičnim pokrovom (2 par) |  |  |  |  |  |
| 4 DODATNI OBVEZNI SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO ZA POTREBE TRAVMATOLOGIJE: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Hrbtna plošča za operacije rame (1 kos) –Hrbtna plošča za ramenske operacije - Enostaven dostop do ramenskega obroča zaradi zaradi odstranljivih ramenskih modulov - Nosilec glave se lahko vrti in nagiba - Nastavitev naklona z motorjem montažne točke - Razporeditev pritiska zaradi oblazinjenja |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Bočno držalo za operacijo rame - - Za podporo prsnega koša v položaju beach chair - Dobra porazdelitev pritiska zaradi zaradi rahlo konkavne oblike (1 kos) |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Vzglavnik za ramenske operacije (1 kos) – - Uporablja se lahko za različne obsege glave; Stabilna pritrditev glave ; Pritrditev trakov z uporabo tehnologije Easy Click; Trapezodialno oblikovan naslon za glavo Radiolucentna brez kovin |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Blazina za posege na hrbtenici (1 kos)- Za nameščanje bolnika, zlasti med kirurškimi posegi na hrbtenici, predel abdomna prost pritiska |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Ekstenzija mobilna, komplet s čevljem in nateznimi elementi, na vozičku, za namestitev na univerzalno op ploščo (1 kos) –Namizna plošča za ortopedske posege z pripadajočo opremo: - par plošč za noge - vlečni čevelj - ploščo za noge -1 voziček, 1 mizna plošča za vleko, 1 komplet vlečnih palic, teleskopskih palice (1 kratka, 1 dolga), 1 protitrakcijska palica 1 oblazinjen valj, 1 leva adapterska palica, 1 desna adapterska palica, 1 podaljšek palice, 1 vijak za napenjalno napravo,1 nosilec za stopalno ploščo,1 podaljšek stranske tirnice, 1 vrtljiva in nagibna objemka, 1 vlečno streme |  |  |  |  |  |
| 4.6. | nožna plošča za namestitev na mobilno ekstenzijo (1par) |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Podporni drog za ekstenzijo (2 kos) |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Podaljšek tirnice (2 kos) |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Podporna roka, ki se uporablja v različnih kirurških strokah - Enostavno upravljanje z sistemom Click and Move - Prilagodljivo pozicioniranje tudi med operacijo - Enostavna namestitev dodatne opreme - Takoj pripravljen za uporabo brez napajanja z električno energijo ali dodatnega zračnega priključka - 6 zglobov se istočasno sprosti/fiksira z stiskom/sprostitvijo ene ergonomske ročice - omogoča premikanje za 360° vseh zglobov hkrati - podporna roka je izdelana iz nerjavečjih materialov, gladkih zaobljenih površin, brez vidnih vijakov na zglobih (preprečitev možnosti nastanka infektivnih točk) Adapter za namestitev dodatne opreme - Lahko se sterilizira Podpora za roke - Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click, Varna namestitev roke -Naslon za roke za bočni položaj Nastavek za operacijo komolca- countertraction post - Za namestitev intramedularnih žebljev - za zlome humerusa - Radiolucenten - Enostavna montaža z uporabo tehnologije Easy Click - naprava za fiksacijo prstov pri operaciji dlani in zapestja - Pritrditev s tehnologijo Easy Click (1 kos) |  |  |  |  |  |
| 5. STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA IN VIŠINE (2 kos) |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°, nastavitev višine 570 mm do 740 mm |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo |  |  |  |  |  |
| 5.4. | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter.Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Premikanje transporterja v vseh smereh |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Centralni zavorni sistem za kolesa |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja) |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm |  |  |  |  |  |
| Zap.št.2 |  | STROKOVNE IN SPLOŠNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |  |  |  |  |
| Operacijska miza - Viscerala 6. OP STEBER UNIVERZALEN (1 set v sestavi kot velja) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Fiksni steber, montiran na vgrajeno talno ploščo v AB ploščo z zgornjo višino izvedenega finalnega tlaka, z vsemi pripravami elektroinštalacij do mesta nadometne kontrolne omarice z rezervnim napajanjem preko vgrajenih akumulatorjev za nemoteno delovanje v primeru izpada električne energije; elektromehanski pogon s štirimi motorji, elektronsko kontroliran |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Mehki zagon pomikanja OP mize, brez tresljajev, možnost reguliranja hitrosti pomikanja motorjev / pozicije |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru |  |  |  |  |
| 6.4. |  | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra |  |  |  |  |
| 6.5. |  | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije |  |  |  |  |
| 6.6. |  | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350°, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro. Pri aktiviranju zavore je vstop sekrecije preprečen v talno AB ploščo z izvedbo tesnil |  |  |  |  |
| 6.7. |  | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu |  |  |  |  |
| 6.8. |  | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 6.9. |  | Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 619 zgornji vsaj 1159, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45°; Dopustno odstopanje +/- 3% |  |  |  |  |
| 6.10. |  | Stranski nagib levo/desno vsaj 28° |  |  |  |  |
| 6.11. |  | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg |  |  |  |  |
| 6.12. |  | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg |  |  |  |  |
| 6.13. |  | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; napajalna enota ročnega upravljalca Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino) |  |  |  |  |
| 7. UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA (2 kos) |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine (IPC)- Integral Protective Comfortable); - porazdelitev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa - Varen in stabilefn položaj pacienta - Zaščita pred stikom z kovinskimi površinami - Zmanjšanje strižnih sil - Enostavno čiščenje: - IPC: ročno in mehansko čiščenje. - Električno prevoden - IEC 60601-1 - Brez lateksa - Združljiv z rentgenskimi žarki Notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo,viskoelastična pena),skupaj vsaj 80 mm. |  |  |  |  |
| 7.3. |  | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja |  |  |  |  |
| 7.4. |  | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej |  |  |  |  |
| 7.5. |  | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov |  |  |  |  |
| 7.6. |  | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev |  |  |  |  |
| 7.7. |  | Spodnji hrbtni del plošče nastavljiv 110°/90°, zgornji hrbtni del nastavljiv 90°/90° longitudinalni pomik 400mm. |  |  |  |  |
| 7.8. |  | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del |  |  |  |  |
| 8. SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO: |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Podaljšek osnovne hrbtne plošče (2 kos) – Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click ; primeren za mehansko čiščenje; 520 x 333 mm (s stransko tirnico) |  |  |  |  |
| 8.2. |  | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo (2 kos) –- Barvno označeni vzvodi za nastavitev - Blazinica IPC z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro® - Stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu - Opremljen z nosilcem za kasete za rentgenske kasete - Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click - primeren za mehansko čiščenje |  |  |  |  |
| 8.3. |  | Dvodelna nožna plošča, s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče – (2 kos) |  |  |  |  |
| 8.4. |  | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv - Možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini - Vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje - Varna pritrditev roke z 2 trakovoma za pritrditev (4 kos) |  |  |  |  |
| 8.5. |  | Anestezijski zaslon (2 kos) – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) Nastavljiva višina s standardno objemko Nastavitev višine: 470 - 830 mm. Skupna višina: 860 mm Širina vodoravne letve: 620 mm. Pritrditev na stransko tirnico s standardno objemko |  |  |  |  |
| 8.6 |  | Podaljšek anestezijskega zaslona (2 kos) – horizontalni levo/desno Dolžina vsak 300 mm/ par |  |  |  |  |
| 8.7. |  | Radialne pritrdilne sponke (4 kos) – radialna nastavitev za 360° |  |  |  |  |
| 8.8. |  | Objemka za roke (pralno) ( 2 kos) – Lahko se pritrdi na stransko tirnico Trak je pralen |  |  |  |  |
| 8.9. |  | Mobilno stojalo za opremo (1 kos)- dimenzije: 900 x 1.450 x 576 mm, Prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami Možno je mehansko čiščenje |  |  |  |  |
| 8.10. |  | Infuzijsko stojalo mora omogočati naklon, s 4 kljukicami (2 kos) –Nastavitev višine: 870 - 1.550 mm; Lahko se namesti na stransko tirnico;Vgrajena standardna objemka |  |  |  |  |
| 8.11. |  | Varnostni pas za pacienta (4 kos) – Širina x dolžina: 120 x 1.500 mm Material traku: poliestrska tkanina; Trak je pralen (95 °C) |  |  |  |  |
| 8.12. |  | Ročke za ergonomsko premikanje op plošče – Potisne ročke - Udobno premikanje operacijskih miz - Ročaj s plastičnim pokrovom (2 par) |  |  |  |  |
| 9.DODATNI SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO ZA POTREBE VISCERALNE KIRURGIJE: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Stranska podpora - Možnosti nastavitve višine in dolžine -nastavljiva v vodoravni smeri 360° Širina x višina: 90 x 340 mm Dolžina: 280 - 380 mm Vključena standardna objemka (6 kos) |  |  |  |  |
| 9.2. |  | Blazina za stransko podporo – kvadrat – Prilagodljivo nameščanje blazinice - Blazinico je mogoče obračati na adapterju Širina x dolžina blazinice: 85 x 85 mm (6 kos) |  |  |  |  |
| 9.3. |  | Blazina za stransko podporo – pravokotna- - Prilagodljivo nameščanje blazinice - Blazinico je mogoče obračati na adapterju Širina x dolžina blazinice: 120 x 170 mm (6 kos) |  |  |  |  |
| 9.4. |  | Blazina (tunel) – Za namestitev in postavitev bolnikove noge, zlasti v bočnem položaju. Širina x višina x dolžina: 400 x 220 x 650 mm (2 kos) |  |  |  |  |
| 9.5. |  | Dodatek za razširitev op plošče – Razširitev širine mize, dolga - Dobra porazdelitev tlaka zaradi zaradi oblazinjenja - S stransko tirnico za pritrditev dodatne opreme Širina x dolžina: vsaj 100 x 300 mm Vključno: komplet 2 kos Vgrajena pritrdilna sponka - Razširitev širine mize, kratka - Dobra porazdelitev tlaka zaradi zaradi oblazinjenja - S stransko tirnico za pritrditev dodatne opreme Širina x dolžina: vsaj 100 x 200 mm Vključno: komplet 2 kos Vgrajena pritrdilna sponka |  |  |  |  |
| 9.6 |  | Zaščita za roko – Zaščita za roke - Zaščita za roke za nameščanje in pritrjevanje bolnikove roke - Robustna zaščita iz nerjavnega jekla za zaščito roke - Razbremeni hrbtne mišice kirurga/operaterja in omogoča, da se kirurg nasloni nanjo (3 kos) |  |  |  |  |
| 9.7 |  | Blazina za glavo - nagnjen naslon za glavo - Za odrasle - Za podporo, pozicioniranje in zaščito glave v ležečem položaju - Stranski izrezi nudijo prostor za prezračevalne cevi (2 kos) |  |  |  |  |
| 9.8. |  | Kolenski podporniki po Goepel-u (1 par) |  |  |  |  |
| 10.STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA IN VIŠINE ( 2kos) |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam |  |  |  |  |
| 10.2. |  | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°, nastavitev višine 570 mm do 740 mm |  |  |  |  |
| 10.3. |  | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 10.4. |  | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter.Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije |  |  |  |  |
| 10.5. |  | Premikanje transporterja v vseh smereh |  |  |  |  |
| 10.6. |  | Centralni zavorni sistem za kolesa |  |  |  |  |
| 10.7. |  | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa |  |  |  |  |
| 10.8. |  | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja) |  |  |  |  |
| 10.9. |  | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm |  |  |  |  |
| Zap.št.3 |  | STROKOVNE IN SPLOŠNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |  |  |  |  |
| Operacijska miza – Plastika 11.OP STEBER UNIVERZALEN (1 set v sestavi kot velja) |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Fiksni steber, montiran na vgrajeno talno ploščo v AB ploščo z zgornjo višino izvedenega finalnega tlaka, z vsemi pripravami elektroinštalacij do mesta nadometne kontrolne omarice z rezervnim napajanjem preko vgrajenih akumulatorjev za nemoteno delovanje v primeru izpada električne energije; elektromehanski pogon s štirimi motorji, elektronsko kontroliran ( |  |  |  |  |
| 11.2. |  | Mehki zagon pomikanja OP mize, brez tresljajev, možnost reguliranja hitrosti pomikanja motorjev / pozicije |  |  |  |  |
| 11.3. |  | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru |  |  |  |  |
| 11.4. |  | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra |  |  |  |  |
| 11.5. |  | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije |  |  |  |  |
| 11.6. |  | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350°, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro. Pri aktiviranju zavore je vstop sekrecije preprečen v talno AB ploščo z izvedbo tesnil |  |  |  |  |
| 11.7. |  | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu |  |  |  |  |
| 11.8. |  | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 11.9. |  | Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 619 zgornji vsaj 1159, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45°; Dopustno odstopanje +/-3%. |  |  |  |  |
| 11.10. |  | Stranski nagib levo/desno vsaj 28° |  |  |  |  |
| 11.11. |  | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg |  |  |  |  |
| 11.12. |  | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg |  |  |  |  |
| 11.13. |  | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; napajalna enota ročnega upravljalca Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino) |  |  |  |  |
| 12.UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA (2 kos) |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 12.2. |  | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine (IPC)- Integral Protective Comfortable); - porazdelitev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa - Varen in stabilefn položaj pacienta - Zaščita pred stikom z kovinskimi površinami - Zmanjšanje strižnih sil - Enostavno čiščenje: - IPC: ročno in mehansko čiščenje. - Električno prevoden - IEC 60601-1 - Brez lateksa - Združljiv z rentgenskimi žarki Notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo,viskoelastična pena),skupaj vsaj 80 mm. |  |  |  |  |
| 12.2. |  | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja |  |  |  |  |
| 12.3. |  | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej |  |  |  |  |
| 12.4. |  | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov |  |  |  |  |
| 12.4. |  | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev |  |  |  |  |
| 12.5. |  | Spodnji hrbtni del plošče nastavljiv 110°/90°, zgornji hrbtni del nastavljiv 90°/90° longitudinalni pomik 400mm. |  |  |  |  |
| 12.6. |  | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del |  |  |  |  |
| 13. SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO: |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  | Podaljšek osnovne hrbtne plošče (2 kos) – Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click ; primeren za mehansko čiščenje; 520 x 333 mm (s stransko tirnico) |  |  |  |  |
| 13.2. |  | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo (2 kos) –- Barvno označeni vzvodi za nastavitev - Blazinica IPC z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro® - Stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu - Opremljen z nosilcem za kasete za rentgenske kasete - Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click - primeren za mehansko čiščenje |  |  |  |  |
| 13.3. |  | Dvodelna nožna plošča, s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče (2 kos) |  |  |  |  |
| 13.4. |  | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv - Možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini - Vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje - Varna pritrditev roke z 2 trakovoma za pritrditev (4 kos) |  |  |  |  |
| 13.5. |  | Anestezijski zaslon (2 kos) – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) Nastavljiva višina s standardno objemko Nastavitev višine: 470 - 830 mm. Skupna višina: 860 mm Širina vodoravne letve: 620 mm. Pritrditev na stransko tirnico s standardno objemko |  |  |  |  |
| 13.6 |  | Podaljšek anestezijskega zaslona (2 kos) – horizontalni levo/desno Dolžina vsak 300 mm/ par |  |  |  |  |
| 13.7. |  | Radialne pritrdilne sponke (4 kos) – radialna nastavitev za 360° |  |  |  |  |
| 13.8. |  | Objemka za roke (pralno) ( 2 kos) – Lahko se pritrdi na stransko tirnico Trak je pralen |  |  |  |  |
| 13.9. |  | Mobilno stojalo za opremo (1 kos)- dimenzije: 900 x 1.450 x 576 mm, Prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami Možno je mehansko čiščenje |  |  |  |  |
| 13.10. |  | s 4 kljukicami (2 kos) –Nastavitev višine: 870 - 1.550 mm; Lahko se namesti na stransko tirnico;Vgrajena standardna objemka |  |  |  |  |
| 13.11. |  | Varnostni pas za pacienta (4 kos) – Širina x dolžina: 120 x 1.500 mm Material traku: poliestrska tkanina; Trak je pralen (95 °C) |  |  |  |  |
| 13.12. |  | Ročke za ergonomsko premikanje op plošče – Potisne ročke - Udobno premikanje operacijskih miz - Ročaj s plastičnim pokrovom (2 par) |  |  |  |  |
| 14.DODATNI SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO ZA POTREBE PLASTIKA: |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Plošča za operacijo roke – Brez kovin in radiolucentno v srednjem delu - Vodoraven položaj roke za upravljanje je mogoče ohraniti tudi z Trendelenburgovim položajem - Podporno palico je mogoče namestiti na obeh straneh konca mize - Lahko se namesti dodatna oprema na stransko letev - Radiolucentna od konice prsta do konice prsta pri uporabi operacijskih miz za dve roki Širina x dolžina: 380 x 845 mm Nastavitev višine podporne palice: 700 - 1.160 mm (1 kos) |  |  |  |  |
| 15. STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA IN VIŠINE (2 kos) |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. |  | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam |  |  |  |  |
| 15.2. |  | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°, nastavitev višine 570 mm do 740 mm |  |  |  |  |
| 15.3. |  | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 15.4. |  | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter.Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije |  |  |  |  |
| 15.5. |  | Premikanje transporterja v vseh smereh |  |  |  |  |
| 15.6. |  | Centralni zavorni sistem za kolesa |  |  |  |  |
| 15.7. |  | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa |  |  |  |  |
| 15.8. |  | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja) |  |  |  |  |
| 15.9. |  | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm |  |  |  |  |
| Zap.št.4 |  | STROKOVNE IN SPLOŠNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |  |  |  |  |
| Operacijska miza – Ortopedija 16. OP STEBER UNIVERZALEN (1 set v sestavi kot velja) |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. |  | Fiksni steber, montiran na vgrajeno talno ploščo v AB ploščo z zgornjo višino izvedenega finalnega tlaka, z vsemi pripravami elektroinštalacij do mesta nadometne kontrolne omarice z rezervnim napajanjem preko vgrajenih akumulatorjev za nemoteno delovanje v primeru izpada električne energije; elektromehanski pogon s štirimi motorji, elektronsko kontroliran ( |  |  |  |  |
| 16.2. |  | Mehki zagon pomikanja OP mize, brez tresljajev, možnost reguliranja hitrosti pomikanja motorjev / pozicije |  |  |  |  |
| 16.3. |  | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru |  |  |  |  |
| 16.4. |  | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra |  |  |  |  |
| 16.5. |  | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije |  |  |  |  |
| 16.6. |  | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350°, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro. Pri aktiviranju zavore je vstop sekrecije preprečen v talno AB ploščo z izvedbo tesnil |  |  |  |  |
| 16.7. |  | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu |  |  |  |  |
| 16.8. |  | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 16.9. |  | Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 619 zgornji vsaj 1159, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45°; Dopustno odstopanje +/-3%. |  |  |  |  |
| 16.10. |  | Stranski nagib levo/desno vsaj 28° |  |  |  |  |
| 16.11. |  | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg |  |  |  |  |
| 16.12. |  | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg |  |  |  |  |
| 16.13. |  | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; napajalna enota ročnega upravljalca Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino) |  |  |  |  |
| 17. UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA (2 kos) |  |  |  |  |  |  |
| 17.1. |  | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 17.2. |  | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine (IPC)- Integral Protective Comfortable); - porazdelitev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa - Varen in stabilefn položaj pacienta - Zaščita pred stikom z kovinskimi površinami - Zmanjšanje strižnih sil - Enostavno čiščenje: - IPC: ročno in mehansko čiščenje. - Električno prevoden - IEC 60601-1 - Brez lateksa - Združljiv z rentgenskimi žarki Notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo,viskoelastična pena),skupaj vsaj 80 mm. |  |  |  |  |
| 17.3. |  | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja |  |  |  |  |
| 17.4. |  | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej |  |  |  |  |
| 17.5. |  | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov |  |  |  |  |
| 17.6. |  | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev |  |  |  |  |
| 17.7. |  | Spodnji hrbtni del plošče nastavljiv 110°/90°, zgornji hrbtni del nastavljiv 90°/90° longitudinalni pomik 400mm. |  |  |  |  |
| 17.8. |  | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del |  |  |  |  |
| 17.9. |  | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 18. SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO: |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. |  | Podaljšek osnovne hrbtne plošče (2 kos) – Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click ; primeren za mehansko čiščenje; 520 x 333 mm (s stransko tirnico) |  |  |  |  |
| 18.2. |  | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo (2 kos) –- Barvno označeni vzvodi za nastavitev - Blazinica IPC z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro® - Stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu - Opremljen z nosilcem za kasete za rentgenske kasete - Podpornik za meniskus 1 kom - Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click - primeren za mehansko čiščenje |  |  |  |  |
| 18.3. |  | Štiridelna nožna plošča, s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče (2 par), prepustna za RTG žarke |  |  |  |  |
| 18.4. |  | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiv - Možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini - Vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje - Varna pritrditev roke z 2 trakovoma za pritrditev (4 kos) |  |  |  |  |
| 18.5. |  | Anestezijski zaslon (2 kos) – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) Nastavljiva višina s standardno objemko Nastavitev višine: 470 - 830 mm. Skupna višina: 860 mm Širina vodoravne letve: 620 mm. Pritrditev na stransko tirnico s standardno objemko |  |  |  |  |
| 18.6 |  | Podaljšek anestezijskega zaslona (2 kos) – horizontalni levo/desno Dolžina vsak 300 mm/ par |  |  |  |  |
| 18.7. |  | Radialne pritrdilne sponke (4 kos) – radialna nastavitev za 360° |  |  |  |  |
| 18.8. |  | Objemka za roke (pralno) ( 2 kos) – Lahko se pritrdi na stransko tirnico;Trak je pralen |  |  |  |  |
| 18.9. |  | Mobilno stojalo za opremo (1 kos)- dimenzije: 900 x 1.450 x 576 mm, Prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami Možno je mehansko čiščenje |  |  |  |  |
| 18.10. |  | Adapter za namestitev različnih dodatkov za glavo (2 kos) |  |  |  |  |
| 18.11. |  | Adapter za namestitev vzglavne ploščice (podkvice), nastavljiv v treh zglobih (2 kos) – Priključni element za naslone za glavo, npr. podkev ali plošča za glavo na operacijsko mizo z horizontalno tirnico za namestitev naslonov za glavo Nastavitev s 3 posameznimi nastavitvami naklona |  |  |  |  |
| 18.12. |  | Vzglavna plošča – podkvica dvodelna (2 kos) |  |  |  |  |
| 18.13. |  | Kolenski podporniki po Goepel-u (1 par) |  |  |  |  |
| 18.14. |  | Infuzijsko stojalo mora omogočati naklon, s 4 kljukicami (2 kos) –Nastavitev višine: 870 - 1.550 mm ; Lahko se namesti na stransko tirnico; Vgrajena standardna objemka |  |  |  |  |
| 18.15. |  | Varnostni pas za pacienta (4 kos) – Širina x dolžina: 120 x 1.500 mm Material traku: poliestrska tkanina; Trak je pralen (95 °C) |  |  |  |  |
| 18.16. |  | Nožna opora 1 par (2 kosa) –Opora za stopala v stoječem položaju Osno pravilna nastavitev z vrtljivim sklepom Dodatna podpora v stoječem položaju Širina x dolžina plošče za noge: 300 x 300 mm Nastavljiva dolžina: 430 - 735 mm Komplet 2 Material podloge: SFC Lahko se namesti na stransko tirnico |  |  |  |  |
| 18.17. |  | Ročke za ergonomsko premikanje op plošče – Potisne ročke - Udobno premikanje operacijskih miz - Ročaj s plastičnim pokrovom (2 par) |  |  |  |  |
| 19. DODATNI SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO ZA POTREBE ORTOPEDIJE: |  |  |  |  |  |  |
| 19.1. |  | Hrbtna plošča za operacije rame (1 kos) –Hrbtna plošča za ramenske operacije - Enostaven dostop do ramenskega obroča zaradi zaradi odstranljivih ramenskih modulov - Nosilec glave se lahko vrti in nagiba - Nastavitev naklona z motorjem montažne točke - Razporeditev pritiska zaradi oblazinjenja - vzglavnik za ramenske operacije čelada (1 kos) |  |  |  |  |
| 19.2. |  | Bočno držalo za operacijo rame - - Za podporo prsnega koša v položaju beach chair; Dobra porazdelitev pritiska zaradi rahlo konkavne oblike (1 kos) |  |  |  |  |
| 19.3. |  | Naprava za artroskopijo kolena – električno naravnavanje pozicije kolena preko stopalke (1 kos) |  |  |  |  |
| 19.4. |  | Blazina za posege na hrbtenici (1 kos)- Za nameščanje bolnika, zlasti med kirurškimi posegi na hrbtenici, predel abdomna prost pritiska |  |  |  |  |
| 19.5. |  | Ekstenzija mobilna, komplet s čevljem in nateznimi elementi, na vozičku, za namestitev na univerzalno op ploščo (1 kos) –Namizna plošča za ortopedske posege z pripadajočo opremo: - par plošč za noge - vlečni čevelj - ploščo za noge -1 voziček, 1 mizna plošča za vleko, 1 komplet vlečnih palic, teleskopskih palice (1 kratka, 1 dolga), 1 protitrakcijska palica 1 oblazinjen valj, 1 leva adapterska palica, 1 desna adapterska palica, 1 podaljšek palice, 1 vijak za napenjalno napravo,1 nosilec za stopalno ploščo,1 podaljšek stranske tirnice, 1 vrtljiva in nagibna objemka, 1 vlečno streme - podaljšek tirnice; dolžina 520 mm (2 kos) - čevelj za ekstenzijo (1 kos) |  |  |  |  |
| 19.6. |  | Dvodelna nožna plošča za namestitev na mobilno ekstenzijo |  |  |  |  |
| 19.7. |  | Podporni drog za ekstenzijo (2 kos) |  |  |  |  |
| 19.8. |  | Podporna roka, ki se uporablja v različnih kirurških strokah - Enostavno upravljanje z sistemom Click and Move - Prilagodljivo pozicioniranje tudi med operacijo - Enostavna namestitev dodatne opreme - Takoj pripravljen za uporabo brez napajanja z električno energijo ali dodatnega zračnega priključka - 6 zglobov se istočasno sprosti/fiksira z stiskom/sprostitvijo ene ergonomske ročice - omogoča premikanje za 360° vseh zglobov hkrati - podporna roka je izdelana iz nerjavečjih materialov, gladkih zaobljenih površin, brez vidnih vijakov na zglobih (preprečitev možnosti nastanka infektivnih točk) Adapter za namestitev dodatne opreme - Lahko se sterilizira Podpora za roke - Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click, Varna namestitev roke -Naslon za roke za bočni položaj Nastavek za operacijo komolca- countertraction post - Za namestitev intramedularnih žebljev - za zlome humerusa - Radiolucenten - Enostavna montaža z uporabo tehnologije Easy Click - naprava za fiksacijo prstov pri operaciji dlani in zapestja - Pritrditev s tehnologijo Easy Click (2 kos) |  |  |  |  |
| 19.9. |  | Karbonska plošča – plošča iz ogljikovih vlaken - Radiolucentna v polnem obsegu 360° - Dolgo rentgensko okno z vmesniki za naslon za glavo za pritrditev z vijaki in potisno pritrditev naslona za glavo, dolžina: 1.520 mm (1kos) |  |  |  |  |
| 19.10. |  | Adapter – Za pritrditev dodatne opreme na plošče iz ogljikovih vlaken Radiolucentna CF palica v srednjem segmentu (1kos) |  |  |  |  |
| 20. STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA IN VIŠINE (2 kos) |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. |  | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam |  |  |  |  |
| 20.2. |  | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°, nastavitev višine 570 mm do 740 mm |  |  |  |  |
| 20.3. |  | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 20.4. |  | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter.Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije |  |  |  |  |
| 20.5. |  | Premikanje transporterja v vseh smereh |  |  |  |  |
| 20.6. |  | Centralni zavorni sistem za kolesa |  |  |  |  |
| 20.7. |  | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa |  |  |  |  |
| 20.8. |  | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja) |  |  |  |  |
| 20.9. |  | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm |  |  |  |  |
| Zap.št.5 |  | STROKOVNE IN SPLOŠNE TEHNIČNE SPECIFIKACIJE |  |  |  |  |
| Operacijska miza _Nevrokirurgija 21. OP STEBER UNIVERZALEN (1 v sestavi kot velja) |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. |  | Fiksni steber, montiran na vgrajeno talno ploščo v AB ploščo z zgornjo višino izvedenega finalnega tlaka, z vsemi pripravami elektroinštalacij do mesta nadometne kontrolne omarice z rezervnim napajanjem preko vgrajenih akumulatorjev za nemoteno delovanje v primeru izpada električne energije; elektromehanski pogon s štirimi motorji, elektronsko kontroliran () |  |  |  |  |
| 21.2. |  | Mehki zagon pomikanja OP mize, brez tresljajev, možnost reguliranja hitrosti pomikanja motorjev / pozicije |  |  |  |  |
| 21.3. |  | Nastavljanje OP mize z ročnim upravljalcem, brezžičnim IR upravljalcem, in na krmilni plošči na stebru |  |  |  |  |
| 21.4. |  | Sprejemnik za aktiviranje premikov na obeh straneh stebra |  |  |  |  |
| 21.5. |  | Zaklepanje plošče na OP steber avtomatsko brez kakršnegakoli dodatne interakcije |  |  |  |  |
| 21.6. |  | Steber mora omogočati dostop OP plošče na transporterju z obeh strani, vrtljiv za 350°, z možnostjo zaklepanja v poljubnem položaju z nožno zavoro. Pri aktiviranju zavore je vstop sekrecije preprečen v talno AB ploščo z izvedbo tesnil |  |  |  |  |
| 21.7. |  | Avtomatska prepoznava opreme na nožnem ali hrbtnem delu |  |  |  |  |
| 21.8. |  | Material: nerjaveče jeklo ali nerjaveča litina odporna na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 21.9. |  | Pomiki OP stebra: funkcija avtomatskega 0 položaja, višina stebra najmanj: spodnji najnižji položaj vsaj 619 zgornji vsaj 1159, položaj trendelenburg in antitrendelenburg +45°/-45°; Dopustno odstopanje +/-3%. |  |  |  |  |
| 21.10. |  | Stranski nagib levo/desno vsaj 28° |  |  |  |  |
| 21.11. |  | Doseganje 0 položaja z eno tipko, kjer med fazo doseganja 0 položaja ne sme priti v položaj antitrendelengburg |  |  |  |  |
| 21.12. |  | Maksimalna obremenitev mize vsaj 380kg |  |  |  |  |
| 21.13. |  | Kontrola za OP steber: brezžični IR ročni upravljalec za nastavljanje višine, stranskega nagiba, pomik hrbtnega dela, pomik zgornjega hrbtnega dela in nožnega dela ter longitudinalni pomik vse v 4 hitrostih (mora omogočati nastavitev hitrosti pomikov), prednastavljen položaj flex, re-flex, beach chair ter nastavitev v 0 položaj; napajalna enota ročnega upravljalca Tipkovnica na stebru mora omogočati varno premikanje stebra z istočasno aktivacijo dveh tipk, kar preprečuje nenamerno/naključno spreminjanje katerekoli pozicije Tipkovnica stebra mora imeti funkcijo, ki omogoča čiščenje/dezinfekcijo celotnega stebra (steber raztegne v najvišjo max. pozicijo in pri ponovnem pritisku vrne v izhodiščno višino) |  |  |  |  |
| 22. UNIVERZALNA OPERACIJSKA PLOŠČA – 2 kos |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. |  | Material: konstrukcija plošče iz nerjavečega jekla ali litine odporne na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 22.2. |  | Mehke integrirane zaščitne udobne blazine (IPC)- Integral Protective Comfortable); - porazdelitev tlaka, ki zagotavlja preprečevanje antidekubitusa - Varen in stabilen položaj pacienta - Zaščita pred stikom z kovinskimi površinami - Zmanjšanje strižnih sil - Enostavno čiščenje: - IPC: ročno in mehansko čiščenje. - Električno prevoden - IEC 60601-1 - Brez lateksa - Združljiv z rentgenskimi žarki Notranje jedro sendvič zasnove (zaščita pred obrabo,viskoelastična pena),skupaj vsaj 80 mm. Ponudnik mora v ponudbi za |  |  |  |  |
| 22.3. |  | Omogočati mora hitro in enostavno pritrjevanje in odstranjevanje hrbtnih in nožnih plošč – z enim pritiskom brez zasuka ali vijačenja |  |  |  |  |
| 22.4. |  | Možnost nastavitve položajev dvodelne nožne plošče za vsako ploščo posebej |  |  |  |  |
| 22.5. |  | OP plošča in segmenti se morajo prilagoditi različnim kirurškim disciplinam in velikostim pacientov |  |  |  |  |
| 22.6. |  | Sestavljena iz spodnje sedežne plošče, ter spodnje hrbtne plošče, ki je nastavljiva z daljinskim upravljalcem in z možnostjo dodajanja segmentov. Spreminjanje položajev se izvaja preko minimalno šestih elektromotorjev |  |  |  |  |
| 22.7. |  | Spodnji hrbtni del plošče nastavljiv 110°/90°, zgornji hrbtni del nastavljiv 90°/90° longitudinalni pomik 400mm. |  |  |  |  |
| 22.8. |  | Osnovna plošča mora biti nastavljiva z elektro pogonom – hrbtni del, zgornji hrbtni del in nožni del |  |  |  |  |
| 23.SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO: |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. |  | Podaljšek osnovne hrbtne plošče (2 kos) – Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click ; primeren za mehansko čiščenje; 520 x 333 mm (s stransko tirnico) |  |  |  |  |
| 23.2. |  | Vzglavna plošča z dvojno artikulacijo (2 kos) –- Barvno označeni vzvodi za nastavitev - Blazinica IPC z vgrajeno osnovno ploščo - na voljo je pritrditev brez velcro® - Stranske tirnice, nameščene na vsakem zunanjem robu - Opremljen z nosilcem za kasete za rentgenske kasete - Enostavna montaža s tehnologijo Easy Click - primeren za mehansko čiščenje |  |  |  |  |
| 23.3. |  | Dvodelna nožna plošča, s hitro spojko za namestitev/odstranitev ali s pritiskom na varnostni zatič z vgrajeno elektronsko detekcijo zaznavanja vrste plošče (2 kos) |  |  |  |  |
| 23.4. |  | Deska za roko (dolžine cca 400-500mm), - Individualno nastavljiva - Možnost obračanja in prilagajanja po dolžini in višini - Vdolbinasta oblika podporne blazinice varno nameščanje - Varna pritrditev roke z 2 trakovoma za pritrditev (4 kos) |  |  |  |  |
| 23.5. |  | Anestezijski zaslon (2 kos) – za držanje zaves pri operacijskih posegih (razmejitev op polje/anestezijsko polje) Nastavljiva višina s standardno objemko Nastavitev višine: 470 - 830 mm. Skupna višina: 860 mm Širina vodoravne letve: 620 mm. Pritrditev na stransko tirnico s standardno objemko |  |  |  |  |
| 23.6 |  | Podaljšek anestezijskega zaslona (2 kos) – horizontalni levo/desno Dolžina vsak 300 mm/ par |  |  |  |  |
| 23.7. |  | Radialne pritrdilne sponke (4 kos) – radialna nastavitev za 360° |  |  |  |  |
| 23.8. |  | Objemka za roke (pralno) ( 2 kos) – Lahko se pritrdi na stransko tirnico;Trak je pralen |  |  |  |  |
| 23.9. |  | Mobilno stojalo za opremo (1 kos)- dimenzije: 900 x 1.450 x 576 mm, Prostorsko varčno shranjevanje dodatne opreme za operacijske mize, 4 dvojna vrtljiva kolesa, 2 z zavorami Možno je mehansko čiščenje |  |  |  |  |
| 23.10. |  | Adapter za namestitev različnih dodatkov za glavo (2 kos) |  |  |  |  |
| 23.11. |  | Adapter za namestitev vzglavne ploščice (podkvice), nastavljiv v treh zglobih (2 kos) – Priključni element za naslone za glavo, npr. podkev ali plošča za glavo na operacijsko mizo z horizontalno tirnico za namestitev naslonov za glavo Nastavitev s 3 posameznimi nastavitvami naklona |  |  |  |  |
| 23.12. |  | Vzglavna plošča – podkvica dvodelna (2 kos) |  |  |  |  |
| 23.14. |  | Infuzijsko stojalo mora omogočati naklon, s 4 kljukicami (2 kos) –Nastavitev višine: 870 - 1.550 mm ; Lahko se namesti na stransko tirnico; Vgrajena standardna objemka |  |  |  |  |
| 23.15. |  | Varnostni pas za pacienta (4 kos) – Širina x dolžina: 120 x 1.500 mm Material traku: poliestrska tkanina; Trak je pralen (95 °C) |  |  |  |  |
| 23.18. |  | Ročke za ergonomsko premikanje op plošče – Potisne ročke - Udobno premikanje operacijskih miz - Ročaj s plastičnim pokrovom (2 par) |  |  |  |  |
| 24. DODATNI SEGMENTI ZA UNIVERZALNO PLOŠČO ZA POTREBE NEVROKIRURGIJE: |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. |  | Karbonska plošča – plošča iz ogljikovih vlaken - Radiolucentna v polnem obsegu 360° - Zelo dolgo rentgensko okno z vmesniki za naslon za glavo za pritrditev z vijaki in potisno pritrditev naslona za glavo, dolžina: 1.520 mm (1kos) |  |  |  |  |
| 24.2. |  | Adapter – Za pritrditev dodatne opreme na plošče iz ogljikovih vlaken Radiolucentna CF palica v srednjem segmentu (1kos) |  |  |  |  |
| 24.3. |  | Nastavljivi elementi za pozicioniranje - Za nameščanje bolnika v ležečem položaju na univerzalnem okvirju - Nastavitev je mogoča v treh ravninah: navpično, vodoravno in bočno - Majhna površina stika s telesom omogoča prost rentgenski kanal do hrbtenice (1set) Elementi morajo biti kompatibilni z obstoječo opremo v bolnišnici |  |  |  |  |
| 24.4. |  | Vzgibni okvir za operacijo hrbtenice – Radiolucentni okvir za kirurgijo hrbtenice - Posebej primeren za kirurgijo hrbtenice - Krivulja omogoča potreben prostor med vretenci - Krivuljo je mogoče prilagoditi z uporabo ročico - Širino dveh elementov krivulje je mogoče prilagoditi - Radiolucentno (1kos) Elementi morajo biti kompatibilni z obstoječo opremo v bolnišnici |  |  |  |  |
| 24.5. |  | Nastavek za klečeči položaj pri operaciji hrbtenice (1 kos)– Za nameščanje bolnika v klečečem položaju - Fleksibilno nameščanje z uporabo po višini nastavljive opore za telo - Ročna nastavitev opore za telo z uporabo ročice - Udobno pritrjevanje na operacijsko mizo z uporabo vozička - pelvis podpora-- Za podporo zadnjice med operacijo,stranske opore za stegna, širino je mogoče prilagoditi (1 kos) voziček- Za podporo in prevoz okvirja za klečanje, omogoča hrbtu prijazno montažo okvirja za klečanje (1 kos) |  |  |  |  |
| 24.6. |  | Naprava za fiksacijo glave-komplet; Varna pritrditev lobanjske sponke na paciente v sedečem položaju, lahko se prilagodi širini operacijske mize, Nastavljiva osnovna enota je del sistema za namestitev in pritrditev bolnikove glave za glavo in vratu, Za pritrditev lobanjske sponke, za namestitev bolnika v ležečem položaju (1 kos) Vrtljivi adapter, aluminij (1 kos) - Za priključitev nastavljive osnovne enote z lobanjsko objemko - Vrtljiv za 360° - Prilagodljiva nastavitev sistema naslonjal za glavo glede na položaj pacienta Objemka za lobanjo, aluminij - Z vtičnicami za lobanjske zatiče za togo fiksacijo lobanje (1 kos) |  |  |  |  |
| 24.7. |  | Naprava za fiksacijo glave -komplet karbon; - Za namestitev radiolucentne lobanjske sponke - Prilagodljiva nastavitev s 3 sklepi - Radiolucentna brez kovin - Enostavna namestitev s tehnologijo Easy Click ( 1kos) Radiolucentna lobanjska sponka (1 kos) - Z vtičnicami za lobanjske zatiče za togo fiksacijo lobanje - Brez kovin, radiolucentna |  |  |  |  |
| 24.8. |  | Pin za fiksacijo glave – odrasli; enkratna uporaba |  |  |  |  |
| 24.9. |  | Pin za fiksacijo glave – otroški; enkratna uporaba |  |  |  |  |
| 24.10. |  | Blazina dvodelna za pacienta ležečega na trebuhu |  |  |  |  |
| 25. STANDARDNI TRANSPORTER Z NASTAVITVIJO TREDELENBURG NAGIBA IN VIŠINE (2 kos) |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. |  | Transporter mora ustrezati OP stebru in OP ploščam |  |  |  |  |
| 25.2. |  | Nastavljiv položaj tredelenburg/antitredelenburg do 15°, nastavitev višine 570 mm do 740 mm |  |  |  |  |
| 25.3. |  | Material: nerjaveče jeklo ali litina odporna na dezinfekcijo |  |  |  |  |
| 25.4. |  | OP plošča se mora avtomatsko zakleniti na transporter.Zaklepanje plošče na OP steber je avtomatsko brez kakršne koli dodatne interakcije |  |  |  |  |
| 25.5. |  | Premikanje transporterja v vseh smereh |  |  |  |  |
| 25.6. |  | Centralni zavorni sistem za kolesa |  |  |  |  |
| 25.7. |  | Fiksiranje smeri vožnje preko petega kolesa |  |  |  |  |
| 25.8. |  | Transporter mora omogočati premik op stebra po višini z nožnim stikalom (proste roke medicinskega osebja) |  |  |  |  |
| 25.9. |  | Antistatična dvojna kolesa, rotirajoča 360°, premera vsaj 150 mm |  |  |  |  |
| 26. DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 |  | V sklopu ponudbene cene ponuditi tudi: - Ekstenzijsko ploščo / komplet s čevljem in nateznimi elementi (1 komplet) - Par nožnih plošč (1 par) - Hrbtno ploščo za artroskopijo rame (1 kos) - Transporter za ekstenzijsko ploščo (1 kos) - Univerzalno operacijsko ploščo z dodatki, za urološke operacije, vključno s transuretralnimi resekcijami - Transporter za univerzalno ploščo |  |  |  |  |
| 26.2 |  | Ponujena oprema mora biti kompatibilna z obstoječimi deli: - Ekstenzijsko OP ploščo z dodatki MAQUET 1150.20B0 - - univerzalno OP ploščo z dodatki MAQUET 1150.30B0 - - s transporterjem MAQUET 1146.60B0, V kolikor ni kompatibilna z zgoraj navedenimi deli, mora ponudnik v sklopu ponudbene cene ponuditi tudi: - Ekstenzijsko ploščo / komplet s čevljem in nateznimi elementi (1 komplet) - Par nožnih plošč (1 par) ) - Hrbtno ploščo za artroskopijo rame (1 kos) – - Transporter za ekstenzijsko ploščo (1 kos) - Univerzalno operacijsko ploščo z dodatki, za urološke operacije, vključno s transuretralnimi resekcijami - Transporter za univerzalno ploščo Dokazilo izpolnjevanja za kompatibilnost je izjava proizvajalca ter izjava ponudnika. Za novo opremo je potrebno predložiti dokazila kot izhaja iz druge alineje te izjave. |  |  |  |  |
| 26.3. |  | Ponudnik dobavi in izvede montažo vgradne plošče za fiksni steber z izvedbo vseh potrebnih gradbeno obrtniško inštalacijskih del ( GOI ), katere vključujejo gradbene zrakotesne zapore, rezanje betona, izvedbo elektro inštalacij, zaključitev izrezanega estriha z novim, finalizacijo z elektro prevodnim tlakom v delu inštalacij, meritve elektro prevodnosti finalnega poda in izvedenih elektro inštalacij. Dela se opravijo v terminu po končanem operativnem posegu OP bloka in odobritvi stroke uporabnika katera so zaključena v celotnem obsegu znotraj 1 vikenda ( od petka popoldan do ponedeljka zjutraj ). Vstop v operacijsko se omogoči v petek ob 15:00. Primopredaja predmeta se izvede v nedeljo (tretji dan) ob 20:00. Strošek izvedbe GOI del je vključen v ceno fiksnega OP stebra. Ponudnik mora v ponudbi predložiti detajlni terminski plan izvedbe po vrsti del |  |  |  |  |

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

HIŠNI RED V OBJEKTU – IZVAJANJE DEL

Na podlagi določb razpisne dokumentacije sprejme ob prevzemu objekta oziroma dela objekta v uporabo za čas trajanja pogodbenih del določbe hišnega reda naslednji izvajalec:

Izvajalec: ________________________________________________________

1. UVODNA DOLOČILA

Investicijsko vzdrževalna dela potekajo v medicinskem okolju Splošne bolnišnice Celje. Na vseh deloviščih poteka oz. bo potekala zdravstvena dejavnost.

2. DELOVNO OKOLJE IN Z NJIM POVEZANE OMEJITVE

Izvajalec bo z investitorjem pred pričetkom del opravil predhodni pregled in zapisniško ugotovitev zatečenega stanja objekta oziroma dela objekta, v katerem se bodo izvajala potrebna dela.

Ker se bodo dela na območju Splošne bolnišnice Celje izvajala na območju zdravstvene dejavnosti, kjer bo istočasno z izvajanjem GOI del in dobave in montaže opreme na območju bolnišnice potekal normalni bolnišnični delovni proces, bo potrebno dela na delovišču prilagajati in podrejati delu v teh objektih. Zato izvajalec del v določenih trenutkih ne bo mogel prosto razviti delovnega procesa kot na samostojnem gradbišču, kjer takšnih primerov ni.

Delo na objektu, kjer se bodo izvajala gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter montirala oprema, mora izvajalec organizirati in prilagoditi tako, da ne bo v nobenem primeru motena zdravstvena dejavnost uporabnika. Izvajalec bo moral prilagoditi in dela organizirati skladno z danimi možnostmi zagotavljanja praznih prostorov glede na organizacijo dela v zgradbah, kjer se odvija zdravstvena dejavnost. Pri tem mora upoštevati tudi navodila in zahteve naročnika/uporabnika in svetovalnega inženirja, še posebej pri faznih izvedbah objektov.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe pogodbenih del, ki bi kakorkoli posegala v obstoječ objekt bolnišnice (konstrukcija, instalacije), pridobiti soglasje za te posege od naročnika.

Izvajalec mora spoštovati zahteve Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO). Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Obrazec, ki ga je pripravil SPOBO:  ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL. Izvajalec ne sme vstopati v čiste prostore. V kolikor morajo zaradi delovnega procesa vstopiti v čisti prostor, morajo izpolnjevati in spoštovati izdana navodila in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva in oblačila. Gibanje delavcev v čistem delu prostorov ni dovoljeno. Pooblaščeni predstavnik uporabnika bodo nadzirali skupno  izvajanje ukrepov iz varstva in zdravja pri delu na posameznih gradbiščih ter spoštovanje izvajanja ukrepov s področja preprečevanja bolnišničnih okužb, pogodbeni izvajalec del in njegovi podizvajalci pa so dolžni upoštevati  njihova navodila.

Zahteve SPOBO so tudi naslednje:

- upoštevanje prostorsko tehničnih smernic,

- dosledno ločevanje čistih in nečistih poti,

- ustrezni pristopi na oddelke,

- predvideti ustrezno zaščito gradbišča v času gradnje (protiprašne zaščite, redno suho in mokro čiščenje gradbišča in sosednjih prostorov, ki mejijo na gradbišče, vključno z dostopi, razne oblike mokrega tesnjenja na pripadajočih zaporah, ipd.). Sestavni del proti prašnih zaščit so tudi ukrepi na ventilacijskih sistemih in protipožarne zaščite. V manjšem delu bodo lahko potrebne začasne prevezave vpihovalnih, sesalnih elementov in požarnih javljalcev.

Izvajalec mora opraviti tudi vsa tista dela, ki bodo začasno potrebna, tokom celotne gradnje, ki bodo omogočala nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenega procesa v zgradbi in oddelkih. Gre predvsem za določene zapore, prevezave vseh vrst instalacij, vse vrste zaščite pred prahom, izdelave prebojev, navezave na obstoječe instalacije, premostitve, preselitve prostorov, itd.).

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno zaščito prostorov in opreme, ki neposredno mejijo na območje gradnje, kot tudi zagotoviti ustrezno zaščito tistih prostorov in opremo, kjer bo potekala sama gradnja. Izvajalec mora poskrbeti za to, da med izvajanjem pogodbe ne bo poškodoval ali kakorkoli poslabšal stanje obstoječega objekta. Po opravljenih delih mora izvajalec vzpostaviti prejšnje stanje pred izvedbo del, kar pomeni, da je dolžan prostore in opremo očistiti ter sanirati morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora po potrebi izvajati dela tudi izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), zaradi obstoječe zdravstvene dejavnosti, ki je vezana na delovanje oddelkov in postopkov vezanih na delovni proces v bolnišničnih prostorih. V nočnem času med 22. in 6. uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena s predstojniki oddelkov v zgradbi, kjer se izvajajo dela.

Če bodo v objektu na območju izvajanja del (gradbišče) nastopili tudi drugi izvajalci za tista dela, ki niso predmet tega naročila, kot npr. izvajalci raznih GOI pomožnih del ipd., se pričakuje, da bo v takšnem primeru izvajalec tega naročila izvajal tudi vsa tista dela, ki so potrebna za koordinacijo večih izvajalcev hkrati in jih narekujejo predpisi o graditvi objektov ter varnosti in zdravja pri delu. Naročnik bo v takšnem primeru imenoval odgovornega vodjo gradbišča. Vodja gradbišča je tisti vodja del, ki ga v primeru, da na enem gradbišču izvaja gradnjo več izvajalcev, izmed vodij del imenuje naročnik. Vodja gradbišča odgovarja za usklajevanje dela vseh vodij del in odgovornih vodij posameznih del na gradbišču. Smiselno se aktivnosti uvedejo tudi za ukrepe varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

VODENJE IN PRIPRAVA DELA

V primeru, da je imenovan vodja del/gradbišča, je ta dolžan poleg aktivnosti, ki jih določa Zakon o graditvi objektov, tudi dnevno koordinirati in usklajevati vsa dela na gradbišču.

Izvajalec mora izvesti tudi vsa pripravljalna dela pred začetkom izvajanja del, kakor tudi vsa zaključna dela po koncu izvajanja del. Izvajalec mora izvesti vse transporte, horizontalne in vertikalne dvige, spuste in transporte materiala ter druga potrebna dela na poti do mesta vgradnje. Nadalje izvajati sprotno čiščenje delovišč in transportnih poti, končno (finalno) čiščenje prostorov in vzpostavitev vseh naprav in opreme ter prostorov v stanje pred izvedbo del (v stanje ob zapisniški ugotovitvi pred izvajanjem del).

Delo, dostava materiala in opreme na gradbišče morata biti organizirana tako, da ne motita dostopa urgentnih vozil do posameznih vhodov v objekte.

Na območju bolnišnice ni mogoče organizirati začasnih in trajnih deponij materiala, organiziran mora biti sproten odvoz in dovoz materiala. Zato morajo izvajalci del in dobavitelji opreme poskrbeti za sprotni odvoz embalaže, gradbenega materiala in opreme.

Tokom izvajanja del je izvajalec dolžan sodelovati s pooblaščenimi osebami naročnika, uporabnika, odgovornimi projektanti posameznih faz in požarne študije, predstavniki strokovnega nadzora, koordinatorjem varstva pri delu, predstavniki finančnega nadzora, raznih inšpekcijskih organizacij ipd.

Izvajalec mora pred pričetkom posameznih vrst del posredovati odgovornemu nadzorniku in projektantu v pregled in potrditev ustrezne materiale in opremo po tehničnih zahtevah projektne dokumentacije in popisov del s priloženimi izjavami o skladnosti (CE) ali tehničnimi soglasji (SIST).

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, VARSTVO OKOLJA, ENERGETSKA UČINKOVITOST

Izvajalec mora pred izvajanjem del z uporabnikom podpisati Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču.

Pogodbeni izvajalec del mora za sebe, za svoje partnerje v skupni ponudbi, za svoje podizvajalce ter vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dela na gradbišču, upoštevati, spoštovati in izvajati vso veljavno zakonodajo na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva, ki velja v  Republiki Sloveniji. Izvajalec mora zagotoviti, da se uporablja zaščitna oprema in delovni pripomočki, ki imajo opravljene vse zakonsko predpisane preglede in izdane zakonsko predpisane listine.

Izvajalec del mora postaviti svojo gradbiščno el. omarico za potrebe izvajanja del na gradbišču, če jo potrebuje. El. omarica mora biti ustrezno certificirana z opravljenimi potrebnimi pregledi in meritvami, ter priključena na omrežje na mestu, ki ga bo določil uporabnik.

Pogodbeni izvajalec del, njegovi partnerji v skupni ponudbi, njegovi podizvajalci in drugi gospodarski subjekti na gradbišču, morajo pri svojem delu upoštevati vso relevantno zakonodajo v Republiki Sloveniji iz področja varstva okolja.

Pri tem je potrebno upoštevati načela za:

- ustrezno izbiro in strokovno vgradnjo vseh vrst in oblik materialov, opreme;

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin);

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);

- odvoz demontirane opreme, odpadnega gradbenega materiala, opreme in vseh vrst embalaže na pooblaščene deponije oziroma pooblaščene institucije, ki se ukvarjajo z reciklažo;

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza);

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Izvajalec mora v primeru GOI del:

- primerno urediti delovišče,

- upoštevati navodila in priporočila odgovornih oseb SBC,

| Datum: | Žig | Podpis izvajalca del: |
| --- | --- | --- |
| _____________________ |  | ______________ |

Prvo leto izvajalec ni upravičen do plačila stroškov iz naslova vzdrževanja, saj je vključen v celoti v garancijsko obdobje enega leta.

Ponudnik izpolni ločen obrazec za vsako posamezno referenco.

Izpolni samo ponudnik, ki je nominiral vodjo del, ki v času oddaje ponudbe ni vpisana v IZS.