## Posebna priloga
INTRAORALNI RTG APARAT
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
INTRAORALNI RTG APARAT - 1 kom
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Digitalni direktni senzor velikost 2 in size 1
velikost piksla 19 μm ali manj
globina slike vsaj 16 bit
najmanj 2 mm ekvivalenta Al filtracije
velikost gorišča največ 0,4 mm stenska montaža
enostavno in stabilno pozicioniranje RTG aparata
različne dolžine roke
dolgi tubus
set držal senzorja za paralelno tehniko (2x velikost 1 in 2x velikost 2)
RTG naprava istega proizvajalca kot 2D PAN/CEPH in 2D/CBCT naprava
intuitivna nadzorna plošča s prednastavljenimi nastavitvami slikanja za vsa področja za odrasle in otroke
60 Kv, 70 Kv izbirno
2 - 8 Ma
integracija v naš PACS sistem
software
ORTOPANTOMOGRAF - 1 kom
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
2D zajem slike
Aparat mora omogočiti slikanje stoje in sede z možnostjo dostopa z invalidskim vozičkom
Aparat mora biti opremljen z nastavki/nasloni za fiksiranje glave in brade v vsaj 4 točkah (bradno naslonjalo, fiksacija z ugriznim nastavkom, levo in desno sence)
Aparat mora biti opremljen s svetlobnimi snopi za pravilno pozicioniranje preiskovanca. Najmanj 3 pri panoramskem slikanju (frankfurt, sredina in fokus)
Programska oprema mora vsebovati prednastavljene protokole za vse vrste slikanj za odrasle in otroke s prilagojenimi preglednimi polji, ločljivostmi in ekspozicijskimi parametri
Programska oprema mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije glede na velikost preiskovalca pred samo ekspozicijo
Programska oprema mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije glede na velikost preiskovalca pred samo ekspozicijo
Programska oprema mora omogočati ročne nastavitve anodne napetosti in sunka
RTV CEV: Anodna napetost v razponu minmalno med 60KV do 84 KV
RTV CEV: Tokovni sunek vsaj od 2mA do 16 Ma
RTV CEV: Velikost gorišča največ 0.5mm
ORTOPANTOMOGRAM
Linijski slikovni sprejemnik
Slika mora biti zajeta v 2D tehniki
Aparat naj ima sledeče programe: panoramski, odrasli in panoramski otroci, TMS-temporamandibularni sklep (v LL in PA projekciji), bitewing, maksilarni sinusi, široka čeljust
Aktivna višina 2D ortopantpgrama senzorja čim nižja, da bo primerna tudi za slikanje otrok, invalidov
Aparat mora omogočiti manjše pregledno polje za slikanje otrok
Aparat mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije panoromskega posnetka glede na velikost preiskovanca pred samo ekspozicijo
Aparat mora imeti funkcijo ročne nastavitve anodne napetosti in sunka toka (parametri ekspozicije) panoramskega posnetka
Aparat mora imeti funkcijo avtomatskega prilagajanja ekspozicijskih parametrov med slikanje za kompenzacijo hrbtenice in anatomijo preiskovanca
Aparat mora imeti funkcijo ročne in avtomatske izbire plastni/ravnice posnetka z največjo ostrino
Aparat mora imeti funkcijo prikazovanja doze DAP (Dose Area Product) in njeno shranitev s sliko
Možnost izbire velikost polja
DICOM format
Goriščna točka 0,5 mm
Integracija slik v naš PACS sistem
Software
ORTOPANTOMOGRAF 2D/3D S CEFALOSTATOM - 1 kom
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
CEFALOSTAT
Dicom format
Cephalogram slika mora biti 2D in ne rekonstrukcija 3D posnetka
Ploščat slikovni sprejemik za slike velikosti do 30x25 cm, brez skenirne tehnike - t.i. one shot detektor
Aparat mora imeti minimalno 3 ceph programe (otroški, lateralni, PA)
Aparat mora imeti funkcijo ročne nastavitve anodne napetosti in sunka toka (parametri ekspozicije) cephalogramskega posnetka
Aparat mora biti opremljen s horizontalnim svetlobnim snopom za pravilno pozicioniranje preiskovanca ali pa možnost kasnejše rotacije slike v programu za zajem slik
2D-3D kombinirana naprava
DICOM
Aprat mora omogočiti slikanje stoje in sede z možnostjo dostopa z invalidskim vozičkom
Aparat mora omogočiti funkcionalnosti za slikanje in prikaz anatomije in patologije pri naslednjih področjih:
1. Travmatologoija zob
2. Čeljustna in zobna ortopedija
3. Paradontologija
4. Endodontologija
5. Implantologija
6. Oralna kirurgija
Aparat mora biti opremljen z nastavki/nasloni za fiksiranje glave in brade ter naslonjalom, ki zaobjame glavo pacienta iz zadnje strani (bradno naslonjalo, fiksacija z ugriznim nastavkom in fiksacija iz zanje strani glave)
Aparat mora biti opremljen s svetlobnimi snopi za pravilno pozicioniranje preiskovanca. Najmanj 3 pri panoramskem slikanju (frankfurt, sredina in fokus). Namesto frankfurt in fokus svetlovnih snopov so lahko le-ti prikazani virtualno na zaslonu aparata, kjer je v živo prikazana slika pacienta
Programska oprema mora vsebovati pred nastavljene protokole za vse vrste slikanj za odrasle in otroke s prilagojenimi preglednimi polji, ločljivostmi in ekspozicijskimi parametri
Programska oprema mora imeti funkcijo določanja parametrov ekspozicije glede na velikost preiskovalca pred samo ekspozicijo
Programska oprema mora omogočati ročne nastavitve anodne napetosti in sunka
Aparat mora imeti funkcijo prikazovanja doze DAP (Dose Area Product) in njeno shranitev s sliko
Največja velikost FOV vsaj fi 20 x 17 cm
Najmanjša velikost FOV največ fi 4 x 4 cm
120 kV RTG cev
Razpon velikosti voksla vsaj od 75 do 450 μm
Tehnologija za kompenzacijo tresljajev pacienta
Algoritev za zmanjšanje kovinskih artefaktov na sliki
Prikaz in postavitev in definiranje velikosti ekspozicijskega polja v živo na sliki pacienta
»scout« posnetek pred 3D ekspozicijo na katerem lahko potem prosto premikamo ekspozicijsko polje ter spreminjamo njegovo velikost
PROGRAMSKA OPREMA
Pregledovanje v vseh ravninah (aksialno, sagitalno, koronalno ter poljubno določene ravnine)
Merilo
Invert slike
Povečava, pomanjšava, obračanje, dodajanje besedila
Merjenje razdalj v dveh dimenzijah - ravno in po krivuljah
Povečava želenega dela slike (ZOOM)
Pogled prilagojen za čeljustne sklepe
DICOM Modality Worklist (MWL) modul za integracijo z drugimi medicinskimi aplikacijami
Licenčni program za obdelovanje 3D slik
3D licenčni program 4x
3D licenčni program za načrtovanje implantatov s knjižnicami implantatov 4x
Možnost izbire nizko doznega CBCT
Integracija slik v naš PACS sistem
Integracija software v obstoječi naročnikov program/sistem
Pošiljanje podatkov pacienta direktno iz programa na delovno postajo
Software
Ponudnik je v zadnjih treh letih od dneva objave naročila dobavil in instaliral vsaj en enak CBCT aparat v Sloveniji
RAČUNALNIK ZA ZAJEM IN OBDELAVO SLIK:
Zaslon 24, ali večji
Ločljivost zaslona najmanj 1920x1080 pikslov
Svetilnost najmanj 300cd/m2
Kontrastnost najmanj 1000:1
Vidni kot najmanj 170 stopinj
Dobava računalnika za zajem 3D slik. Na njem mora biti nameščen original Windows z licenco 11 pro in konfiguracija, ki je potrebna za nemoteno delovanje
Ostale zahteve naročnika:
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Priložen SOFTWARE za zajem in obdelavo mora biti pri vseh aparatih od istega proizvajalca zaradi medsebojne kompatibilnosti
Enotna baza podatkov pacientov s slikami za zajem in obdelavo 2D in 3D posnetkov v enem programu
Dodaten program za obdelavo 3D slik (OnDemand3D ali enakovreden), ki se integrira tako, da se slika iz glavne baze z enim klikom prenese v drugi program
Ponudnik mora podati minimalne prostorske zahteve za umestitev aparata v prostor (dolžina, višina, širina, teža, ipd.), predložiti mora načrt oziroma podati dimenzije aparata z vsemi zgoraj navedenimi parametri
Aparat mora biti tovarniško novo izdelan
Ponudba mora zajemati: garancijo, servisno podporo in vzdrževanje (5 let) - all inclusive
Garancija 24 mesecev – 2 leti + 3 leta pogarancija (skupaj 5 let) – all inclusive s preventivnim vzdrževanjem
Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj 2 izšolana serviserja
Ponudnik mora podati podatke o življenjski dobi slikovnega sprejemnika in RTG cevi (npr. število ekspozicij, po izkušnjah proizvajalca - izjava za pričakovano življenjsko dobo)
Ponudnik mora podati informacije o dostopnosti servisne podpore
Ponudnik mora imeti na razpolago vsaj 2 izšolana serviserja
Oprema mora imeti certifikat za varno uporabo v medicinske namene
Aparati ne smejo biti občutljivi na razkužilna sredstva, ki se uporabljajo v zdravstveni dejavnosti
Zagotavljanje rezervnih delov in servisa vsaj še 7 let
Ob namestitvi opreme je potrebno predstaviti način uporabe in vzdrževanja opreme
Izbrani ponudnik bo moral ob primopredaji obvezno priložiti navodila o uporabi in vzdrževanju v slovenskem jeziku
Iz priložene prospektne in tehnične dokumentacije, mora biti jasno razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev naročnika (natančno označena dokazila tehničnih karakteristik, s stranmi na katerih se podatek nahaja)
Ponudnik je dolžan uporabnikom nuditi izobraževanje za delo z aparati na licu mesta in kasneje po potrebi na daljavo
Ponudnik mora biti certificiran vsaj s certifikati ISO 9001, 14001 in 13485, ki jih je potrebno priložiti ponudbeni dokumentaciji