TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Predmet javnega naročila: Dobava rokavic

- sklop 1: rokavice kirurške - nepudrane

- sklop 2: rokavice pregledne - nepudrane

- sklop 3: rokavice ostalo

1.1 STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

# sklop 1: rokavice kirurške – nepudrane

# -za postavko 1.: kirurške rokavice morajo imeti manšetni del močan in nedrsljiv, dolg najmanj 12cm z ojačanim robom, ki preprečuje zavihovanje navzdol; oblika rokavice mora biti anatomska, ustrezati obliki ANSEL Encore Acclaim® kirurških rokavic; iz naravnega lateksa, brez pudra; odpornost proti utrgu najmanj 15N po EN 455-2, ustrezati mora ASTM F-1671 glede mikrobiološke odpornosti; zahtevam ISO 10993-11 ter EN 455-1/2/3 ter EN552 in EN556; enostavno oblačenje v mokrem in suhem; omogoča dvojno natikanje rokavic ("double gloving");

# -za postavko 2.:kirurške rokavice morajo biti iz naravnega lateksa; ustrezati obliki ANSEL Encore Ortho® kirurških rokavic, dober oprijem v mokrem, odpornost proti utrgu najmanj 10N po EN 455-2, ustrezati mora ASTM F-1671 glede mikrobiološke odpornosti; zahtevam ISO 10993-11 ter EN 455-1/2/3 ter EN552 in EN556; enostavno oblačenje v mokrem in suhem;

# -za postavko 3.:kirurške rokavice morajo biti iz naravnega lateksa; odpornost proti utrgu najmanj 10N po EN 455-2, ustrezati mora ASTM F-1671 glede mikrobiološke odpornosti; zahtevam ISO 10993-11 ter EN 455-1/2/3 ter EN552 in EN556; enostavno oblačenje v mokrem in suhem; omogoča dvojno natikanje rokavic ("double gloving"), grip na področju prstov;

# -za postavko 4.:kirurške rokavice morajo biti iz naravnega lateksa; ustrezati mora ASTM F-1671 glede mikrobiološke odpornosti; zahtevam ISO 10993-11 ter EN 455-1/2/3 ter EN552 in EN556; enostavno oblačenje v mokrem in suhem.

# sklop 2: rokavice pregledne - nepudrane

# -za postavko 1.: rokavice morajo biti iz naravnega lateksa, rokavice morajo ustrezati zahtevam EN 455-1, 2, 3 in 4; obojestranske; brez barvil in tiurama; enostavno oblačenje v mokrem in suhem;  predel na področju prstov gladko zaradi preprečevanja zdrsov (primerno tudi za rokovanje s steklovino), visoka otipljivost; skladen z EN 374 glede zaščite pred kemikalijami in mikroorganizmi;

# -za postavko 2. :rokavice morajo ustrezati zahtevam EN 455-1, 2, 3 in 4; obojestranske; iz nitrila; enostavno oblačenje v mokrem in suhem;pregledne rokavice morajo biti dovolj močne, da omogočajo delo z kirurškimi inštrumenti in drugimi ostrimi predmeti, grip na področju prstov; po direktivi 89/686/EEC PPE kategorija III, test nepropustnosti za viruse po ASTM F1671, AQL <1;

# -za postavko 3.:rokavice morajo ustrezati zahtevam EN 455-1, 2, 3 in 4; obojestranske; iz nitrila; enostavno oblačenje v mokrem in suhem; predel na področju prstov gladko zaradi preprečevanja zdrsov (primerno za rokovanje s steklovino), visoka otipljivost; po direktivi 89/686/EEC PPE kategorija najmanj II, test nepropustnosti za viruse po ASTM F1671.

# sklop 3: rokavice ostalo

Rokavice primerne za parno sterilizacijo.

  - OSTALE ZAHTEVE

Lokacija dobave: FCO Ortopedska bolnišnica Valdoltra -  Lekarna razloženo.

Rok dobave: najkasneje v roku 24 ur od naročila naročnika.

Rok trajanja: dostavljeni medicinski pripomočki morajo imeti rok trajanja uporabe najmanj še eno leto od dneva dobave

Za vsak ponujeni proizvod je potrebno navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

Priložiti je potrebno ustrezne dokumente za dokazovanje skladnosti z evropsko uredbo MDR (EU) 2017/745 - CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene medicinske pripomočke.

Priložiti seznam UDI v elektronski obliki, za vse ponujene medicinske pripomočke, skladno z zahtevo MDR.

Priložiti je potrebno katalog proizvajalca in ostalo dokumentacijo, iz katerega je razvidna kataloška številka izdelka z opisom za vse ponujene proizvode ter ustreznost ponujenih artiklov naročnikovim zahtevam.

Ponudniki morajo predložiti brezplačne vzorce ponujenih izdelkov tekom postopka strokovnega ocenjevanja ponudb na morebitno naročnikovo zahtevo. Vzorci morajo biti dostavljeni v originalni embalaži in z veljavnim rokom uporabe kot zagotovilo, da so primerni za dejansko uporabo na pacientih. Ponudniki morajo dostaviti vzorce na dan, ki ga bo določil naročnik, vendar ne prej kot v roku 5 dni od naročnikove zahteve. V primeru, da kandidat ne dostavi vzorcev oz. jih ne dostavi v predpisanem roku, bo naročnik smatral, da odstopa od ponudbe.

Po preizkusu bo naročnik glede na specifičnost zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja, odločil o razpisanih artiklih, ki optimalno ustrezajo načinu dela v bolnišnici.

Ponudba je lahko oddana za en posamezen sklop ali za več sklopov. Ponudnik mora predložiti ponudbo za vse artikle v posameznem sklopu. Količine, navedene v obrazcu  predračuna  so okvirne in ne zavezujejo naročnika k nakupu vseh navedenih količin.

Pogodba se sklepa za dobo treh let.

Po pregledu  ponudbene dokumentacije bo naročnik odločil ali le-ti izpolnjujejo strokovne in tehnične zahteve določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.