## List1
Ponudnik: ______________________________________________
OBR-1A Izjava o izpolnjevanju zahtev za mobilni rentgenski aparat s C lokom
MOBILNI RENTGNENSKI APARAT S C LOKOM- Mobilni rentgenski aparat s C lokom. S ploščatim sprejemnikom slike, namenjen za radiološke posege v centralnem operacijskem bloku (COB).
zap.št. | TEHNIČNE ZAHTEVE IN POGOJI ZA MOBILNI RENTGENSKI APARAT S C LOKOM IN PRIPADAJOČO OPREMO | Ponudnik navede ali izpolnjuje zahtevo z DA ali NE | Stran v ponudbeni dokumentaciji (dokazila, potrdila, izjave, katalogi, prospekti, fotografije…) kjer je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve naročnika
Opis
Na aparatu se bodo izvajali posegi v travmatologiji, urologiji in vaskularni kirurgiji. Sistem mora ob ostalih zahtevah omogočati 3D zajem in obdelavo slike.
1. | Rentgenski generator
2. | Rentgenska cev
3. | C lok
4. | Slikovni sprejemnik
5. | Voziček z dvema monitorjema
6. | Upravljalna konzola
Zahtevana značilnost in opis
Aparat mora omogočati sprejem elektronskih napotitev iz RIS-a (ročni vnos po potrebi), imeti mora uporabno delovno listo, in orodja za pregled nad obdelanimi in poslanimi slikami v PACS sistem SB Izola. Omogočati mora kompletno integracijo z PACS/RIS sistemom v SB Izola z vsemi pripadajočimi licencami oz. programskimi orodji tudi, če niso natančno navedeni v dokumentaciji.
Povezava preko LAN in WIFI omrežja; Povezava z HIS in RIS informacijskim sistemom, prenos delovne liste iz programa v opremo ter povratno informacijo ob zaključku preiskave (najmanj: delovna lista, naročila, poročilo o izvedeni preiskavi) in PACS sistemom naročnika - (arhiviranje slik), brez dodatnih stroškov za naročnika; • Vključene vse potrebne licence.
1. GENERATOR
Zahtevana značilnost in opis
1.1. | Mora biti visokofrekvenčen z nominalno močjo vsaj 25kW
1.2. | Frekvenca vsaj 40 kHz
1.3. | Aparat mora omogočati posamično slikanje in diaskopijo
1.4. | Napetosti v razponu 40 -120 kV pri radiografiji in fluoroskopiji
1.5. | Tok pri fluoroskopiji vsaj med 10 mA in 250 Ma
1.6. | Tok pri radiografiji vsaj do 250 mA
1.7. | Frekvenca zajema slik: najmanj 5 različnih frekvence od 1p/s do 25 p/s pri diaskopiji
1.8. | Frekvenca zajema slik: najmanj od 1 f/s do 25 f/s pri radiografiji
2. C-LOK
Zahtevana značilnost in opis
2.1. | Sistem mora omogočati izocentrične premike C loka
2.2. | Razdalja med rentgensko cevjo in sprejemnikom mora biti minimalno 830 mm
2.3. | Rotacija (orbital) C loka najmanj 140°
2.4. | Premik v višino minimalno 400mm
2.5. | Premik v dolžino minimalno 200mm
2.6. | Angulacija C-loka minimalno ± 225°
2.7. | Globina C-loka minimalno 680mm
2.8. | Omogočati mora motoriziran 3D zajem slike
2.9. | Omogočeni morajo biti motorizirani premiki C-loka v vsaj treh oseh: v višino vsaj 40 cm
2.10. | Angulacija vsaj 220° s hitrostjo vsaj 9°/s in rotacija vsaj 140°
3. RENTGENSKA CEV IN ZASLONKA
Zahtevana značilnost in opis
3.1. | Najvišja nastavljiva napetost mora biti minimalno 120kV
3.2. | Imeti mora dve gorišči: malo največje 0,3 mm in veliko največ 0,6 mm
3.3. | Rentgenska cev mora omogočati filtracijo snopa mehkih žarkov
3.4. | Sistem mora imeti vsaj linearne zaslonke
3.5. | Možnost kolimacije brez rentgenskih žarkov (zadnja shranjena diaskopska slika)
3.6. | Sistem mora imeti DAP meter
3.7. | Toplotna kapaciteta anode vsaj 365 Khu
4. SLIKOVNI SPREJEMNIK
Zahtevana značilnost in opis
4.1. | Ploščati slikovni sprejemnik s CMOS tehnologijo (scintilator CsJ)
4.2. | Velikost slike mora biti vsaj 30 cm x 30 cm
4.3. | Velikost piksla največ 155 µm
4.4. | Matrika vsaj 1952x1952 pikslov
4.5. | Sistem mora imeti opcijo uporabe digitalne povečave slike
4.6. | Sistem mora omogočati prikaz vsaj dveh povečav
5. PRIKAZ SLIKE
Zahtevana značilnost in opis
5.1. | Sistem mora imeti 2 monitorja z diagonalo najmanj 48 cm na premičnem vozičku
5.2. | Monitorja mora prikazovati referenčno in živo sliko
5.3. | Rotacija slike na monitorju 360°
5.4. | Samodejna redukcija šuma
5.5. | Možnost obdelave slike (digitalna in optična povečava, obračanje in zrcaljene slike, inverzija slike (pozitiv in negativ), poudarjanje robov, dodajanje besedila, merjenje razdalj in kotov (tudi v 3D)
5.6. | Pomnilnik minimalno 10.000 slik
5.7. | Prikaz referenčne slike in slike iz arhiva na dveh zaslonih istočasno
5.8. | Resolucija vsaj 1280x1024 pikslov
5.9. | Vidni kot mora biti vsaj 160°
5.10. | Sistem mora imeti dodaten zaslon za upravljanje z ekspozicijskimi pogoji in pregled slike na aparatu
5.11. | Programska oprema mora omogočati avtomatsko detekcijo, lokalizacijo in optimalni prikaz vijakov in "k žic" v 3D data setu. Omogočati mora enostavna izbira (en dotik/klik) vijaka, prehajanje med vijaki in avtomatski optimalni prikaz ravnin glede na izbrani vijak (rekonstrukcija v osi vijaka ter rekonstrukcija prečne ravnine glede na izbrani vijak)
5.12. | Rentgenski sistem mora omogočati subtrakcijo slike in slikovno navigacijo (npr. Roadmap)
6. 3D ZAJEM PODATKOV
Zahtevana značilnost in opis
6.1. | Motoriziran zajem slike v vsaj 180°
6.2. | Čas rotacije C loka ne sme biti daljši od 60 s za 3D sliko
6.3. | Sistem mora omogočati vsaj dve možnosti zajema slik - glede na število slik
6.4. | Sistem mora omogočati obdelavo 3D slike : MPR, VR (Volume Rendering)
6.5. | Omogočena mora biti rekonstrukcija v vseh 3 ravninah (aksialni, sagitalni in koronarni ravnini) v različnih debelinah rekonstruirane rezine
6.6. | Velikost polja/zajema pri 3D vsaj 16 cm
7. DICOM / ARHIV
Zahtevana značilnost in opis
7.1. | Sistem mora biti integriran s PACS/RIS sistemom v SB Izola
7.2. | Sistem mora imeti sledeče licence:
7.3. | DICOM Sent/StC
7.4. | DICOM Print
7.5. | DICOM Query/Retrive
7.6. | DICOM Worklist/MPPS
7.7. | DICOM Dose Structured REPORT
7.8. | Omogočeno delovanje preko LAN in WLAN.-a
8. OPREMA
7.1. | Ročna ekspozicija s shranjevalnikom slike
7.2. | Multifunkcijsko brezžično nožno stikalo z najmanj dvemi stikali (za fluoroskopijo in digitalno radiografijo)
7.3. | Možnost upravljanja s protokoli, ki morajo biti ločeni glede na vrsto posega in starost (odrasli - otroci)
7.4. | Omogočen mora biti prikaz slik na dodatne zaslone v OP prostoru (npr. stropni stativ z zasloni)
9. ZNIŽEVANJE DOZE
8.1. | Avtomatska kontrola doze
8.2. | Vsak program posebej mora omogočati vsaj 3 stopnje doze na slikovni sprejemnik
8.3. | Prikaz doze (DAP, Air Kerma...) na monitorju in možnost shranjevanja v DICOM
8.4. | Sistem mora imeti programsko orodje za zniževanje doze (možnost izbire doze na slikovni sprejemnik v protokolih)
8.5. | Sistem mora imeti laser za pozicioniranje sredine preglednega polja v najmanj 2 smereh (npr. rentgenska cev - objekt, slikovni sprejemnik - objekt)- Pri isocentričnem 3D aparatu je lahko na voljo le točkovno pozicioniranje z laserjem
8.6. | Uporaba kolimatorjev brez sevanja na zadnji diaskopski sliki
8.7. | Snemljiva radiografska rešetka
8.8. | Shranjevanje pozicije C- loka
8.9. | Shranjevanje zadnje diaskopske slike ali serije diaskopskih slik
8.10. | Možnost ročne nastavitve ekspozicijskih parametrov med slikanjem
8.11. | Programska oprema za zniževanje kovinskih artefaktov
8.12. | Dodatni filter za zniževanje vstopne kožne doze
10. SPLOŠNO
10.1. | Garancija vsaj 36 mesecev
10.2. | Po garancijsko vse obsegajoče vzdrževanje brez RTG cevi za obdobje 48 mesecev.
10.3. | Ob primopredaji aparatov je ponudnik dolžan priložiti pregled tehnične kakovosti rentgenskega aparata v skladu z veljavno zakonodajo.
10.4. | Šolanje uporabnikov vsaj 3 dni
10.5. | Aparat mora imeti svetlobno telo, ki opozarja, da je poseg (sevanje) v teku
10.6. | Aparat mora omogočati hiter in enostaven transport v drugi prostor
10.7. | Aparat mora biti nov, proizvodnja v tekočem letu in neuporabljen
10.8. | Navodila za uporabo morajo biti dostavljena pred aplikacijskim šolanjem
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Dobava, montaža in vzdrževanje mobilnega rentgenskega aparata s C lokom«,
objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2024-___.