SPECIFIKACIJE

za avtomatiziran sistem za presejalno testiranje NAT z reagenti in potrošnim materialom ter vzdrževanjem

1. SPECIFIKACIJE

| 1. | Uvodne določbe |
| --- | --- |
| 1.1. | Definicija sistema |
|  | Avtomatizirani sistem (AS) je sestavljen iz analizatorjev, pripadajoče programske opreme analizatorjev in vmesnega informacijskega sistema (angl. middleware, MW), kadar je le-ta potreben za funkcionalno povezavo analizatorjev z glavnim laboratorijskim informacijskim sistemom. Po vstavitvi vzorca krvi preiskovanca v analizator le-ta samostojno, na avtomatiziran način, izvede naročene laboratorijske preiskave (zaznavanje identitete vstavljenih vzorcev preko črtne kode, preverjanje vrste in primernosti reagentov, pipetiranje, izvedba testiranja do končnega rezultata); analizator poda izvajalcu rezultate v številčni obliki in tudi v besedni obliki na zaslonu (interpretacija), na avtomatski način, po predhodno nastavljenih parametrih; analizator poda opozorilo, če rezultati ne ustrezajo predhodno nastavljenim/določenim parametrom. Analizator mora omogočati poleg dvosmerne elektronske povezave z laboratorijskim informacijskim sistemom tudi neposredno tiskanje rezultatov na tiskalnik z vsemi relevantnimi podatki: o vzorcu (ID koda), izvedenih preiskavah (katera preiskava, kdaj je bila izvedena), rezultatih (numerični rezultat in interpretacija), izvajalcu testiranja, podatkih o analizatorju (serijska številka) in uporabljenih reagentih (LOT, datum zapadlosti) in izvedenih kontrolah kakovosti. Analizatorji morajo imeti vgrajeno zaščito z uporabo uporabniškega imena in gesla, ki sistem ščiti pred nepooblaščenim dostopanjem do podatkov oz. preprečuje delo nepooblaščenim osebam: delo z analizatorji sme biti omogočeno samo osebam, ki jim je bilo dodeljeno uporabniško ime, uporabnik pa mora za dostop do sistema vnesti še geslo, ki ga pozna le on. |
| 1.2. | Metoda testiranja |
|  | Pomnoževanje specifičnega odseka nukleinskih kislin: TMA (Transcription Mediated Amplification) ali PCR (Polimerase Chain Reaction) |
| 1.3. | Splošne zahteve ponudbe |
| 1.3.1. | Ponudba mora biti zasnovana tako, da je AS odporen na začasno odpoved dela sistema: pomeni, da sta namesto enega (velikega) analizatorja (ki bi bil morda sposoben izvesti vse zahtevane preiskave v laboratoriju v določenem časovnem obdobju) ponujena dva (ali več) analizatorjev ustrezne kapacitete, tako da začasna odpoved enega analizatorja ne ogrozi izvajanja zahtevanih avtomatiziranih laboratorijskih preiskav v laboratoriju. |
| 1.3.2. | Sistem mora biti ponujen v kompletu z reagenti in potrošnim materialom, oboje vezano na analizatorje. |
| 1.3.3. | Analizatorji s pripadajočo programsko opremo, reagenti in potrošni material morajo imeti CE certifikat (Conformité Européene), izdan od pristojne ustanove v EU. |
| 1.3.4. | Analizatorji s pripadajočo programsko opremo, reagenti in potrošni material morajo biti proizvedeni in distribuiran po zahtevah Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in sveta o in-vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih. |
| 1.3.5. | Avtomatizirani sistem (AS) mora biti dobavljen z osebnim računalnikom (v kolikor je potreben za krmiljenje analizatorja in uporabo middleware-a), ročnimi čitalci črtne kode (poleg čitalcev, ki so vgrajeni v samem analizatorju), če so potrebni, tiskalniki (za izpis rezultatov testiranj izvedenih z analizatorjem,…), middleware-om, kadar je le-ta potreben za učinkovito povezavo AS z informacijskim sistemom naročnika in optimalno uporabo AS, ter brezprekinitvenimi napajalniki (UPS, angl. Uninterruptible Power Supply), ki napajajo analizatorje in PC-je v primeru izpada električnega toka – vse v količini, ki omogoča učinkovito uporabo AS. |
| 1.3.6. | Analizator skupaj z reagenti, sistemskimi tekočinami in potrošnim materialom mora imeti certifikat, da je namenjen za testiranje krvodajalcev, dajalcev organov, dajalcev tkiv in mrtvih dajalcev (angl. cadaveric non-heart beating donors). |
| 1.3.7. | Ponudbi morajo biti priloženi vsi certifikati kakovosti za analizator, reagente, sistemske tekočine in potrošni material (CE, IVD, varnostni listi). |
| 1.3.8. | Ponujeni analizatorji morajo biti novi, predhodno nerabljeni, letnik izdelave 2023 ali mlajši. |
| 2. | Nabor preiskav/obseg testiranj |
| 2.1. | Vrsta testiranja/preiskav |
|  | - Molekularno presejalno testiranje na prisotnost HCV RNA, HBV DNA, HIV-1 RNA in HIV-2 RNA v krvi krvodajalcev, dajalcev organov in dajalcev tkiv ter mrtvih (kadaverskih) dajalcev z multiplex testom (istočasno testiranje na vse naštete viruse) do končne identifikacije zaznanega virusa. - Molekularno presejalno testiranje na prisotnost WNV RNA v krvi krvodajalcev, dajalcev organov in dajalcev tkiv ter mrtvih (kadaverskih) dajalcev, - Molekularno presejalno testiranje na prisotnost HEV RNA v krvi krvodajalcev, dajalcev organov in dajalcev tkiv ter mrtvih (kadaverskih) dajalcev (trenutno zakonodaja ne predpisuje rutinskega testiranja dajalcev na HEV RNA, vendar mora AS, za primer, če bo testiranje uvedeno kot obvezno v času trajanja pogodbe, to omogočati), Testiranje na navedene viruse mora potekati na isti platformi in na posameznih donacijah (ne v poolih). |
| 2.2. | Obseg testiranja/preiskav |
|  | Predvideno število donacij na leto je: - 90.000 za multiplex test (HCV RNA, HBV DNA, HIV-1 RNA in HIV-2 RNA), - 50.000 za WNV RNA test (testiranje na WNV RNA bo od 2025 po zakonu obvezno v obdobju od 1.6. do 30.11. v letu), - 90.000 za HEV RNA test (če bo presejalno testiranje v času trajanja pogodbe uvedeno kot obvezno) Dopustna opcija: 90.000 za multiplex test (5-plex), ki vključuje tudi testiranje na HEV RNA (HCV RNA, HBV DNA, HIV-1 RNA, HIV-2 RNA in HEV RNA) |
| # 3. | # Funkcionalne lastnosti sistema |
| 3.1. | Popolnoma avtomatizirano določanje prisotnosti virusnih nukleinskih kislin (NK) – (izolacija NK, amplifikacija in detekcija) v eni epruveti na isti platformi (analizatorju). |
| 3.2. | Zaprt sistem (vstavimo originalno epruveto, reagente in potrošni material ter počakamo na rezultat), vsi koraki so avtomatizirani. |
| 3.3. | Možnost izvedbe različnih testov iz istega vzorca in možnost istočasne izvedbe različnih testov v različnih vzorcih (»random access capability«). |
| 3.4. | Možnost ponovitve testiranja iz iste epruvete z isto oznako ne glede na status izvornega testiranja. |
| 3.5. | Kontinuirano dodajanje in testiranje posameznih vzorcev (»continuous loading and continuous sample processing«). |
| 3.6. | Kontinuirano dodajanje reagentov in potrošnega materiala po potrebi, tudi medtem ko analizator dela. |
| 3.7. | Kontinuiran dostop do sistemskih tekočin in dodajanje sistemskih tekočin po potrebi kadarkoli, tudi medtem, ko analizator dela (»on-demand access to fluids«). |
| 3.8. | Kontinuiran dostop do odpadkov in upravljanje z vsebniki za odpadke po potrebi kadarkoli, tudi medtem, ko analizator dela (»on-demand liquid and solid waste management«). |
| 3.9. | Za vse odpadke (tekoče in trdne) mora ponudnik jasno navesti način varnega odstranjevanja in priložiti analizno poročilo, ki vsebuje sestavo odpadnega materiala in vpliv na okolje. V kolikor je narava odpadnih tekočin ali trdnih odpadkov takšna, da jih je treba odstranjevati pod posebnim režimom (npr. nevarne kemikalije, potencialno infektivni material...), mora ponudnik to izrecno navesti in predstaviti najbolj optimalen način odstranjevanja odpadkov. |
| 3.10. | Sprotno sproščanje rezultatov testiranja in prenos rezultatov ter drugih podatkov (LOT reagenta, datum zapadlosti reagenta, operater, št. nastavitve, test, serijska št. analizatorja, čas začetka in konca testiranja i.pd.) v lokalni LIS. |
| 3.11. | Možnost izvedbe vseh presejalnih testiranj in diskriminatornega testiranja (če je to potrebno) istočasno na isti platformi. |
| 3.12. | Možnost takojšnjega prednostnega testiranja nujnih vzorcev (STAT – funkcija). |
| 3.13. | Vzorci, ki so že v testiranju na analizatorju, ne smejo vplivati na čas do pridobitve rezultata testiranja nujnega vzorca. |
| 3.14. | Takojšnji začetek testiranja nujnega vzorca ne glede na zasedenost analizatorja z drugimi vzorci (testiranje vzorca se prične <5 min. po tem, ko je vzorec dodan na aparat). |
| 3.15. | Analizator naj ima svetlobne in zvočne signale o poteku dela oz. o napakah (zvočni in svetlobni alarm). |
| 3.16. | Analizator mora delovati brez omejitev na temperaturah od 15°C do 30°C. |
| 3.17. | Možnost, da se dnevno vzdrževanje in »prime« izvaja avtomatizirano in v času, izven uradnih ur laboratorija – možnost načrtovanja vzdrževanja tako, da se avtomatsko zažene pred začetkom delovnega dne. |
| 4. | Reagenti in potrošni material |
| 4.1. | Avtomatizirani sistem (AS), reagenti, tekočine in potrošni material morajo biti namenjeni za testiranje krvodajalcev, dajalcev organov, dajalcev tkiv in mrtvih (kadaverskih) dajalcev. |
| 4.2. | Specifičnost: 99,9% za HIV-1, 99,9% za HIV-2, 99,9% za HCV, 99,9% za HBV, 99,9% za WNV, 99,9% za HEV |
| 4.3. | Analitična občutljivost: 30 IU/ml v 95% za HIV-1, 15 IU/ml v 95% za HIV-2, 10 IU/ml v 95% za HCV, 10 IU/ml v 95% za HBV, 13 kopij/ml v 95% za WNV, 10 IU/ml v 95% za HEV. |
| 4.4. | Ponudba mora vsebovati vse reagente za presejalno testiranje z multiplex testom in diskriminatorne reagente za identifikacijo virusa pri pozitivnem multiplex rezultatu (če je to potrebno) za testiranje na viruse HIV-1,2, HCV, HBV in WNV ter vse reagente za morebitno presejalno testiranje na HEV RNA. |
| 4.5. | Določanje HIV-1 mora potekati s pomnoževanjem in detekcijo več kot ene regije na genomu (»Multiple-region Detection«). |
| 4.6. | Reagenti morajo biti ustrezni za testiranje krvi mrtvih dajalcev (»cadaveric, non-heart beating donors«). |
| 4.7. | Reagenti morajo biti proizvedeni in razdeljeni v skladu z Uredbo (EU)2017/746 Evropskega parlamenta in sveta. |
| 4.8. | Reagenti morajo imeti CE certifikat (Conformité Européene), izdan od pristojne institucije v EU. |
| 4.9. | Ponudbi morajo biti priloženi vsi varnostni listi za reagente. |
| 4.10. | Vsi reagenti in sistemske tekočine morajo biti označeni s črtno kodo ali QR kodo ali RFID kodo. |
| 4.11. | AS mora omogočati procesiranje epruvet različnih velikosti in tipov (Φ=13-16 mm, h≤100 mm) v istem stojalu. |
| 4.12. | Količina reagentov, potrošnega materiala in sistemskih tekočin na letni ravni mora zadostovati za testiranje 90.000 donacij na HCV RNA, HBV DNA, HIV-1 RNA in HIV-2 RNA, do 50.000 donacij na WNV RNA in testiranje na HEV RNA za 90.000 donacij letno (če bo presejalno testiranje v času trajanja pogodbe uvedeno kot obvezno) |
| 4.13. | Ponudba mora vsebovati vse potrebne reagente in potrošni material za izvedbo testov glede na letni plan, naveden v točki 2.2. Obseg testiranja/preiskav, vključno z reagenti in potrošnim materialom za potrebe presejalnega testiranja vzorcev, za izvedbo laboratorijskih kontrol, ponovitev, razreševalnega testiranja. Izračun t.i. (angl.) Reagent Utilization Factor (RUF) pripravi dobavitelj in naj vključuje: - Izračun porabe potrebnih količin reagentov glede na: - obseg dela, ki je opisan pod »Dodatni opis« (Algoritem testiranja in tabela Pregled obsega preiskav – vključeno tudi testiranje zunanjih kontrol, ponovitev...), - delovne tokove (točka 5.2.), - potrebe za testiranje obveznih (»kitnih«) kontrol/kalibratorjev in vse preračunano za potrebe enega leta. - Izračun porabe potrošnega materiala (sistemskih tekočin, nastavkov za pipetiranje, potrošnega materiala) glede na: - obseg dela, ki je opisan pod »Dodatni opis« (Algoritem testiranja in tabela Pregled obsega preiskav – vključeno tudi testiranje zunanjih kontrol, ponovitev...), - delovne tokove (točka 5.2.), - potrebe za testiranje obveznih (»kitnih«) kontrol/kalibratorjev in vse preračunano za potrebe enega leta. |
| 4.14. | Za reagente in potrošni material (npr. diluenti, čistilne tekočine,…) mora ponudnik priložiti analizne certifikate in morebitni vpliv na okolje. V kolikor je sestava reagentov in potrošnega materiala takšna, da jih je treba odstranjevati pod posebnim režimom (npr. nevarne kemikalije, potencialno infektivni material...), mora ponudnik to izrecno navesti in predstaviti najbolj optimalen način odstranjevanja ostanka reagentov in potrošnega materiala. |
| 4.15. | Naročanje reagentov bo pisno, po potrebi, predvidoma enkrat mesečno z dobavnim rokom do 15 dni po oddanem pisnem naročilu. |
| 4.16. | Vsaki dobavljeni novi seriji reagentov mora biti priložen analizni certifikat ali navedena spletna stran, kjer je analizni certifikat dostopen. |
| 4.17. | Dobavljeni reagenti morajo biti obstojni vsaj še 2/3 celotnega roka uporabnosti, hkrati pa je zaželeno, da se zaporedoma dobavlja isti LOT čim dlje časa. |
| 4.18. | Dostava reagentov mora biti pravočasna in brez zamud, v skladu z dobro distribucijsko prakso in v času uradnih ur prevzema materiala na ZTM (od ponedeljka do petka med 7:00 in 14:30 uro). |
| 4.19. | V izjemnih primerih mora biti omogočena urgentna dobava v največ 3 delovnih dneh za premostitvene količine. |
| 4.20. | Ponudbi mora biti priložen popis vsega materiala, ki omogoča presejalno testiranje na HCV, HBV, HIV-1 in HIV-2 do pridobitve končnega rezultata za 90.000 donacij letno, vključno s sezonskim presejalnim testiranjem na WNV (do 50.000 donacij letno) in presejalnim testiranjem na HEV za 90.000 donacij letno (če bo HEV presejalno testiranje v času trajanja pogodbe uvedeno kot obvezno) . |
| 5. | Format testiranja |
| 5.1. | Testiranje posameznih donacij (ID test) |
| 5.2. | Kapaciteta rutinskega testiranja: pokrivati mora dnevni obseg vzorcev, ki so v 74% do 500 vzorcev dnevno ter v 22% do 700 vzorcev dnevno (dostava vzorcev v laboratorij je med 10. in 18. uro, presejalno testiranje mora biti zaključeno do 6:00 na dan 0+1 po odvzemu). Delovnik v laboratoriju je 5 dni na teden v dveh izmenah: 6:00 do 21:00 oz. dlje, če delo to zahteva. Pri kapaciteti AS je potrebno upoštevati, da se bo v drugi polovici pogodbenega obdobja število testiranih vzorcev zaradi vzpostavitvljanja nacionalnega programa samooskrbe z zdravili iz krvi lahko postopno povečevalo. Ob polni implementaciji programa (predvidena čez 5+ let v naslednjem pogodbenem obdobju) je okvirna ocena, da bo obseg dela v laboratoriju večji za 60.000 vzorcev letno. |
| 5.3. | Ponujena mora biti takšna količina analizatorjev (vključeni morajo biti tudi »back-up« analizatorji), da omogoča tekoče pokrivanje testiranja v prejšnji točki omenjenega obsega vzorcev, saj smo edino tovrstno testirno mesto v državi. |
| 5.4. | Analizator mora omogočati kontinuirano testiranje (ne le pipetiranje) posameznih vzorcev. |
| 5.5. | Analizator mora ponuditi avtomatsko interpretirane rezultate. |
| 5.6. | Programska oprema analizatorja (angl. software, SW) mora zagotavljati sledljivost testiranja, ponovitev testiranja, reagentov, s katerimi je bilo testiranje izvedeno (tudi LOT in datum zapadlosti), operaterjev, serijske številke aparata, na katerem je bilo testiranje izvedeno. |
| 6. | IT lastnosti |
| 6.1. | Analizator se mora dvosmerno povezati z lokalnim LIMS (TCP/IP, ASTM ali HL7 protokol), povezava mora omogočati nemoten pretok podatkov. |
| 6.2. | Analizator mora podpirati uporabo Codabar in ISBT128 črtnih kod. |
| 6.3. | Analizator mora biti ponujen v kompletu z vmesnikom (angl. middleware), če je to potrebno, npr. zaradi vzpostavitve povezave z lokalnim IS, in z vsemi dodatnimi napravami (tiskalniki, čitalci črtnih kod, delovnimi postajami, strežniki, pripadajočimi operacijskimi sistemi ipd.) ter s pripadajočimi potrebnimi licencami. |
| 6.4. | Ponudnik mora brezplačno nuditi vso potrebno podporo usposobljenega strokovnjaka pri integraciji ponujenih analizatorjev v lokalni LIMS. |
| 7. | Vzdrževanje |
| 7.1. | Ponudnik mora zagotavljati brezplačno popolno podporo za redno in planirano vzdrževanje. |
| 7.2. | Ponudnik mora zagotavljati brezplačno podporo na daljavo (e-pošta, telefon) na zahtevo vse dni v tednu od 8:00 do 22:00 in brezplačne servise sistema na zahtevo (na lokaciji, 24 ur, od ponedeljka do petka). Ponudnik mora zagotoviti tudi možnost povezave analizatorja s tehnično službo ponudnika preko varne, kriptirane internetne povezave s ciljem hitrega razreševanja morebitnih tehničnih nepravilnosti v delovanju AS oz. nadzorom nad pravilnostjo delovanja AS (angl. »remote access«). |
| 7.3. | Odzivnost servisa v smislu prihoda na sedež naročnika mora biti v največ 12 urah po javljeni napaki oz. po dogovoru glede na uradni delovni čas v laboratoriju. |
| 7.4. | Ob vsakem posegu, vzdrževanju ali servisu na aparatu mora biti izdano poročilo o posegu in dodana izjava o ustreznosti delovanja aparata v rutinski rabi. |
| 7.5. | Servisni inženirji morajo predložiti certifikat o usposobljenosti in pooblastilo za delo na ponujenem aparatu. |
| 7.6. | Ponudnik mora brezplačno izvajati vsa zahtevana preventivna vzdrževanja, ki zagotavljajo, da sistem deluje pravilno. |
| 7.7. | V primeru popolne odpovedi delovanja vseh analizatorjev za več kot 24 ur si Zavod RS za transfuzijsko medicino pridružuje pravico, da poišče podporno lokacijo za testiranje in organizira testiranje na tej lokaciji dokler ni povrnjena polna učinkovitost analizatorjev. Vse morebitne stroške, povezane s testiranjem na podporni lokaciji, se zaračuna direktno ponudniku. |
| 7.8. | Ponudnik mora zagotoviti stalno brezhibno delovanje vseh analizatorjev v času trajanja pogodbe. V primeru ponavljajočih se napak, odklonov v delovanju ali izpadov, kljub servisnim intervencijam usposobljenega serviserja, mora ponudnik zamenjati kritični/e analizator/je z novim/i. |
| 7.9. | V ceno vzdrževanja mora biti vključeno zavarovanje aparata v primeru uničenja, poškodovanja ali izginotja aparata – požarno zavarovanje, vlomna tatvina, strojelom, izliv vode, potres, ipd. |
| 8. | Postavitev analizatorjev in usposabljanje |
| 8.1. | Velikost prostora, kamor bomo postavili analizatorje, je 17m2. Pri funkcionalni postavitvi analizatorjev v prostor je potrebno upoštevati razpoložljivo površino, ki je (kot je razvidno iz slike tlorisa) manjša na račun nepremičnih vodovodnih inštalacij z lijakom, inkubatorjev in pohištva (pult, regal), ki je potrebno za nemoteno pripravo vzorcev in reagentov, preanalitično in poanalitično obdelavo naročil. Velikost analizatorja mora omogočati funkcionlano namestitev toliko analizatorjev v ta prostor, da pokrivajo našo dnevno kapaciteto odvzemov, vključno z »back-up« analizatorjem/i. Skica tlorisa: |
| 8.2. | Ponudnik mora zagotoviti reagente in potrošni material za izvedbo validacije sistema s strani laboratorija (reagent: do 5000 testov + pripadajoči potrošni material za izvedbo 5000 testov). Validacija se bo izvajala takoj, ko bo aparat pripravljen za zagon rutinskega dela, kar pomeni tudi funkcionalno povezavo z lokalnim IS. |
| 8.3. | Ponudnik mora zagotoviti brezplačno dostavo in postavitev analizatorjev, ki vključuje integracijo z obstoječim informacijskim sistemom na ZTM. |
| 8.4. | Ponudnik mora zagotoviti (brezplačno) usposabljanje zaposlenih, ki bodo rokovali z analizatorjem (in ustreznim middleware-om, če je ta potreben) pred pričetkom dela zaposlenega z analizatorjem ter vsakič po večjih posegih v analizator, ki spremeni delovanje analizatorja ali način odčitavanja rezultatov. Usposabljanje izvaja ustrezno usposobljeni strokovnjak s področja preiskav izvedenih z analizatorjem, ki ga potencialni dobavitelj v ponudbi ponuja. |
| 8.5. | Po uspešno opravljenem usposabljanju izvajalcev oz. zaposlenih ZTM za delo z analizatorjem in z middleware-om (če je MW del ponujenega avtomatiziranega sistema) mora ponudnik izdati certifikat o uspešno opravljenem usposabljanju. |
| 8.6. | Vsako nadgradnjo mora ponudnik implementirati v soglasju z naročnikom, po predhodnem dogovoru, z ustreznim preverjanjem pravilnosti delovanja avtomatiziranega sistema (AS) po nadgradnji in z ustreznimi navodili in usposabljanjem zaposlenih oz. uporabnikov AS. |
| 8.7. | Sistemu morajo biti priložena originalna navodila za ravnanje z analizatorjem (»Operational Manual«) in za reagente (»Package Insert«) – lahko v angleščini. |
| 8.8. | Za zagotavljanje nemotene preskrbe s krvjo mora ponudnik upoštevati v pogodbi predviden: - rok dobave AS v dotične laboratorije (največ 3 tedne po podpisu pogodbe) in - rok za produkcijo AS: namestitev, vzpostavitev delovanja, vzpostavitev povezave AS z obstoječim transfuzijskim IS, dobava reagentov in materiala, kvalifikacije, šolanje uporabnikov (največ 4 tedne po dobavi AS, pri čemer je potrebno upoštevati, da mora imeti naročnik znotraj obdobja produkcije na voljo vsaj 2 tedna z že vzpostavljeno povezavo AS (vključno z MW) z lokalnim IS v obstoječem obsegu preiskav. |

DODATNI OPIS

ALGORITEM NAT PRESEJALNEGA TESTIRANJA KRVODAJALCEV ALGORITEM NAT PONOVNE VKLJUČITVE KRVODAJALCA ALGORITEM WNV NAT PRESEJALNEGA TESTIRANJA

PREGLED OBSEGA PREISKAV V ORGANIZACIJSKI ENOTI ODSEK ZA PRESEJALNO TESTIRANJE PO METODI NAT Preiskava (test); Št. testov v 2018; Št. testov v 2019; Št. testov v 2020; Št. testov v 2021; Št. testov v 2022; Št. testov v 2023. Št. interpretiranih rezultatov; Določitev HCV RNA, HIV RNA in HBV DNA v enotah krvi po metodi TMA (MPX NAT); 87.640; 85.431; 77.803; 84.781; 84.486; 84.893. Določitev WNV RNA v enotah krvi po metodi TMA (WNV NAT); 18.044; 38.537; NT; NT; NT; NT. Celokupno število testiranih vzorcev krvodajalcev; 87.640; 85.431; 77.803; 84.781; 84.486; 84.893. Število testiranih drugih preiskovancev na HCV RNA, HIV RNA in HBV DNA (NAT); 220; 238; 148; 217; 297; 260. Število testiranih drugih preiskovancev na WNV RNA; 47; 50; NT; NT; NT; NT. Skupaj:; 105.951; 124.256; 77.951; 84.998; 84.783; 85.153. Ponovitve testiranj; Ponovitve po algoritmu; 120; 108; 194; 174; 212; 218. Diskriminatorni testi; 183; 173; 275; 361; 468; 401. Ponovitve INV; 1.459; 864; 1.659; 1.769; 1.289; 954. Skupaj:; 1.762; 1.145; 2.128; 2.304; 1.969; 1.573. Št. testiranj kontrolnih vzorcev; EQC; 1.884; 2.078; 2.026; 1.873; 1.822; 1.756. EQAS; 322; 309; 238; 192; 192; 192. Skupaj:; 2.206; 2.387; 2.264; 2.065; 2.014; 1.948. Skupaj vse preiskave; 109.919; 127.788; 82.343; 89.367; 88.766; 88.674.

Ostale zahteve glede cene:

Cena ponudbe (M1) mora vključevati:

- Ceno vsega materiala (vključno s pribitkom  – t.i. RUF – Reagent Utilization Faktor, glej točko 4.13.), potrebnega za testiranje do končnega rezultata, za pogodbeno obdobje 5 let:

  - 90.000 donacij letno z multiplex testom (HCV RNA, HBV DNA, HIV-1 RNA in HIV-2 RNA),

  - do 50.000 donacij letno z WNV RNA testom,

  - 90.000 za HEV RNA test (če bo presejalno testiranje v času trajanja pogodbe uvedeno kot obvezno)

- Ceno najema, vključno z rednim in izrednim vzdrževanjem analizatorjev za pogodbeno obdobje 5 let,

- Priloga ponudbi je popis vsega potrebnega materiala, ki omogoča presejalno testiranje na HCV, HBV, HIV-1 in HIV-2 do pridobitve končnega rezultata za 90.000 donacij letno, vključno s sezonskim presejalnim testiranjem na WNV (do 50.000 donacij letno) in testiranjem na HEV RNA za 90.000 donacij letno (če bo presejalno testiranje v času trajanja pogodbe uvedeno kot obvezno), vključno s cenami in pakiranji,

- Ponudnik mora kriti vse stroške:

- demontaža in odstranitev starih analizatorjev,

- dostave analizatorjev na lokacijo,

- razpakiranja in odvoz embalaže,

- kvalifikacije postavitve (IQ),

- kvalifikacije obratovanja (OQ),

- reagentov (do 5000 testov) za izvedbo validacije s strani naročnika (PQ),

- izvedbe šolanja za vse uporabnike sistema,

- vseh rednih in izrednih vzdrževanj in servisov,

- izvedbe testiranja na podporni lokaciji v primeru 100% izpada testiranja za več kot 24 ur,

- kakršnekoli morebitne nadgradnje (analizatorjev, reagentov, programske opreme...) v času trajanja pogodbe,

- podpore usposobljenega strokovnjaka pri integraciji analizatorjev v lokalni LIMS,

- v primeru zamenjave analizatorja/jev z novim/i zaradi kakršnega koli razloga še sledeče stroške:

  - demontaža in odstranitev starih analizatorjev,

  - dostave analizatorja/ev na lokacijo,

  - razpakiranja in odvoz embalaže,

  - kvalifikacije postavitve (IQ),

  - kvalifikacije obratovanja (OQ),

  - reagentov (do 5000 testov) za izvedbo validacije s strani naročnika (PQ),

  - vseh rednih in izrednih vzdrževanj in servisov,

  - podpore usposobljenega strokovnjaka pri integraciji sistema v lokalni LIMS.