- SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA – popravek 24. 12. 2024

Predmet javnega naročila: NABAVA RTG C LOKA Z VZDRŽEVANJEM

Splošne zahteve: - Vsa ponujena oprema mora biti nova iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene. - Ponujena oprema mora imeti ES (EU) izjavo o skladnosti v skladu z veljavno Uredbo o medicinskih pripomočkih ter CE certifikat, če je le ta, glede na stopnjo tveganja medicinskega pripomočka, zahtevan.

- OPREMA

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA MOBILNI MINI RTG- C LOK:

- Aparat mora omogočati RTG presvetljevanje ekstremitet v sterilnem okolju.

- Aparat mora biti prilagojen za polno – samostojno upravljanje s strani kirurga operaterja v sterilnem okolju.

C-LOK:

- Prosta razdalja med ohišjem RTG cevi in detektorjem mora biti najmanj 35 34 cm

- Globina C-loka minimalno 50 cm

- Orbitalna rotacija minimalno 160°

- PIVOT rotacija minimalno 430°

- Lateralna (Wig-Wag) rotacija minimalno 320°

- Vertikalni pomik minimalno 65 cm

- Laserski žarek za pozicioniranje

- Na straneh ohišja RTG cevi morajo biti LED luči, ki kirurgu omogočajo dodatno              osvetlitev anatomskega področja direktno na detektorju. LED luči morajo omogočati nastavitev svetlosti

- Gumbi za upravljanje aparata nameščeni na obeh straneh C-loka (RTG cevi), kar    omogoča upravljanje aparata s  sterilnega polja z obeh strani aparata (leve in desne)

GENERATOR:

- Visokofrekvenčni monoblok generator

- Napetost v razponu 40-78kVp ali več

- Tok od 0,040-0,160 mA ali več

- Fokus manj kot 43 mikronov

- Aparat mora omogočati pulzno in kontinuirano fluoroskopijo

- Pulzna fluroskopija, z možnostjo izbire med 30, 15, 7,5, 2 pulz/s

- Brezstopenjski kolimator (4 zaslonke v dveh oseh)

- Ročni in avtomatični način izbora ekspozicije

- Pediatrični filter

DETEKTOR:

- Ploščati slikovni detektor CMOS tehnologije

- Resolucija minimalno 2,0 k x 2,0 k

- Velikost detektorja minimalno 20 x 20 cm

- Velikost piksla 100 mikronov ali manj

MONITOR:

- Dotikalni LCD ploski (flat panel) monitor velikosti minimalno 32", ki omogoča prikaz dveh slik, demografskih podatkov in slikovnih podatkov; resolucija najmanj 3840 x 2160

- Primarni – živi prikaz, velikosti najmanj 35 x 35 cm

- Dvojna referenčna slika, velikost najmanj 2x 15x15cm

- Raztegljiva in po višini nastavljiva roka monitorja

- Svetlost monitorja minimalno 450 cd/m2

PRIKAZ SLIKE:

- Cineloop najmanj 30 slik/s.

Ustreza tudi Cineloop najmanj 25 slik/s.

- Edge Enhancement

- Svetloba/kontrast – postprocesiranje

- Avtomatska in ročna odstranitev šuma

- Programska oprema za korekcijo kovinskih artefaktov

- Multifunkcijska brezžična nožna stopalka

DOKUMENTACIJA:

- Aparat mora omogočati integracijo v obstoječi PACS/RIS sistem UKC Maribor

- Žična in brezžična povezava na omrežje UKC Maribor

- DICOM 3.0 standard, popolni.

  - DICOM Send

  - DICOM Basic Print

  - DICOM StorageCommitment

  - DICOM Get worklist / Modality worklist

  - DICOM MPPS

  - DICOM Query / Retrive

  - Dicom structure report (Dose structure report) združljiv z Qaelum DOSE

programom.

Ustreza tudi Cineloop Dose structure report export via DICOM, če je združljiv z Quelum DOSE programom.

  - Doza prikazana na sliki (Secondary capture image)

- Slikovni arhiv minimalno 100.000 slik

- Možnost zajema videa (min. 60 minut)

- USB  izhod

- ČB printer (integriran v aparat)

OSTALO

- Teža aparata največ 220 kg

- Zagon aparata v manj kot 70 sekundah, izklop aparata v manj kot 25 sekundah

- Samonavijalni priključni kabel

- Imeti mora naloženo zadnjo verzijo programske opreme (ne starejše kot leto 2023)

- POTROŠNI MATERIAL

Sterilne prevleke za lok (za vstopanje aparata v operacijsko polje).

Predvidena količina za obdobje 4 let: 800 kos

- VZDRŽEVANJE

Ponudnik mora ponuditi preventivno vzdrževanje opreme po navodilu proizvajalca za obdobje sedmih (7) let po primopredaji opreme.

Ponudnik mora na lastnem obrazcu, za vsak načrtovan preventivni vzdrževalni poseg, specificirati vsa vzdrževalna dela (navesti je potrebno kratek opis dela ter spisek potrebnega materiala in rezervnih delov, ki bodo pri posameznem vzdrževalnem posegu porabljeni – v kolikor je predvidena zamenjava/dobave materiala in rezervnih delov), ki jih bo izvedel po navodilu proizvajalca opreme, in sicer za obdobje 7-ih (sedmih) let od primopredaje opreme.

Predmet vzdrževanja bo tudi korektivno vzdrževanje, ki se bo v skladu s pogodbo zaračunavalo v primeru okvar na podlagi priloženega cenika rezervnih delov, cene delovne ure serviserja in cene prihoda serviserja.

Za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja mora ponudnik na predvideno mesto v Tabeli 3 (Predračun za vzdrževanje opreme) vpisati ceno delovne ure serviserja za korektivno vzdrževanje in ceno prihoda serviserja za korektivno vzdrževanje.

Ponudnik mora za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja na lastnem obrazcu predložiti tudi cenik rezervnih delov in materiala za ponujeno opremo.