## 1. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 1. sklop: Diagnostični ultrazvočni aparat – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Splošne zahteve:
1 | ultrazvočni aparat mora biti visokega kakovostnega razreda, z maksimalno ločljivostjo. občutljivostjo, priročnostjo in prilagodljivostjo v vseh načinih prikaza
2 | aparat mora imeti najsodobnejšo popolnoma digitalno tehnologijo in širokopasovno multifrekvenčno tehnologijo
3 | aparat mora ustrezati visokim ergonomskim kriterijem, uporaba mora biti varna za izvajalca in za paciente
4 | aparat mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen in ne sme biti demonstracijski model
Zahtevane minimalne tehnične lastnosti:
5 | velikost najmanj 23,8 palični LED zaslon
6 | najmanj 14 palični LED dotikalni zaslon
7 | minimalno 3 priključna mesta za sonde in TV sprejemnik 40''
8 | tipkovnica
9 | nastavljiv po višini
10 | vrtljiv v desno in levo
11 | z možnostjo nagiba naprej in nazaj
12 | programska oprema Clear Vision, Multi Vision
13 | programska oprema za trajno shranjevanje UZ slik, sekvenc, volumskih 3D sekvenc, meritev in pacientovih podatkov v aparatu
14 | programska oprema za hitro skeniranje Quick-scan na 2D in PW prikazu
15 | programska oprema HQ-VISION, Biometry Assist in SHADOW HDR
16 | programska oprema za avtomatizirani multiplanarni 3D zajem (velja za 3D sonde)
17 | vgrajeno gretje toplega gela, temperaturno nastavljivo
18 | arhiviranje in izvoz podatkov na integrirani trdi disk in DVD pekač
19 | DICOM komunikacije (Dicom Storage, Dicom MWM (Modality Worklist Management, Dicom Structured Reporting)
20 | realistični prikaz 3D anatomije z realno globinsko predstavo
21 | programska oprema za 4D prikaz
22 | črno beli termični videotiskalnik
23 | SSD disk 512GB
UZ sonde:
24 | endokavitarna širokopasovna 2-11 MHz 10R/150D/192E – 1 KOM
25 | volumska abdominalna 1-8 MHz 41R/70D/192E 3D sonda – 1 KOM
26 | linearna širokopasovna 2-14 MHz 50mm/256E sonda – 1 KOM

## 2. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 2. sklop: CTG aparat – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
1. | Splošne zahteve:
Velikost zaslona vsaj 6,5 palcev
Z enim ultrazvočnim pretvornikom
Z enim TOCO MP pretvornikom
Prikaz popadkov in materine srčne frekvence
Delovanje vmesnega pomnilnika (data buffer) vsaj 1 uro
Delovanje baterije vsaj 4 ure

## 3. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 3. sklop: Kolposkop – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Adapter za pritrditev na ginekološko mizo (kot npr. Schmitz ali enakovredno)
Nosilna roka kolposkopa
Roka z breztežnim vzmetenje l = med 500 in 700 mm
Led izvor svetlobe
Zeleni filter
Optični kabel dolžine cca 1400 mm
Nosilec za mikroskop
Vsaj 3x povečava
Raven tubus, f = 125 mm
Okularji WF 20x nastavljivi
Objektiv f = 300 mm
Bilateralen ročaj
Prevleka za zaščito pred prahom

## 4. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 4. sklop: Ginekološka miza – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Nastavitev višine pacienta preko nožnega stikala in ročnega daljinca s spominskimi položaji
Nastavitev šok položaja – trendenlenburg
Držala za noge se spustijo nizko, za enostavno posedanje pacientke, vsaj 19 cm od tal
Ležišče je tridelno, anatomsko oblikovano.
Ležišče je oblečeno v brezšivni, neprepustno obdelano material z antibakterijskimi lastnostmi.
Integrirana izvlečena nožna plošča, ki spremeni ginekološko mizo v popolnoma ravno in udobno pregledno mizo.
Držala za noge v loku z električno nastavitvijo naklona.
Pri postavitvi pregledno mizo se loki nožnih držal spustijo nizko, da ne ovirajo bočnega dostopa pri pregledu nosečnice ali pri pregledu z UZ. Loki držal za noge (najvišji del) se spustijo na nivo ležišča.
PVC zaščita stopalnega dela držal za noge.
Trpežna silikonska zaščita sedalnega dela.
Držala za noge omogočajo tudi lateralno (od strani) posedanje pacienta (iz invalidskega vozička ipd.), premakljiva za 180 stopinj
Držala za noge omogočajo individualno nastavitev v širino.
V vzglavnem delu integriran prostor (popolnoma zaprt) za rolo papir širine 500 mm.
Pod sedežem posoda iz nerjavečega jekla za odpadke, ki je odstranljiva in pralna.
Integrirana električna vtikača v podnožju mize za priklop svetilke, kolposkopa, UZ,…
Varna delovna obremenitev najmanj 250 kg
Držala za roke v loku integrirana v držala za noge.
Blazina za glavo ali ledveni del z magnetno pritrditvijo.
Nosilec kolposkopa integriran na mizo
Možnost izbire barve

## 5. sklop
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
Zap. št. | Naziv blaga 5. sklop: Ogrevan element ob ginekološki mizi – 1 kom | Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lasostnih) | Sledljivost (označba v katalogu ter stran v prospeku) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
Modul orbit z ogrevanim predalom za inštrumente
Predal za umazane inštrumente za električno odpiranje
Dimenzije: cca. 625 x 995 x 530 mm.
Modul izdelan v celoti iz lahke pločevine in prašno barvan, ter zvočno izoliran. Celoten voziček je odporen na razkužila in praske, ter omogoča enostavno čiščenje.
Modul je na štirih dvojnih kolesih fi 50 mm, ki so skrita in zaščitena z odbojno vzdržljivo ABS plastiko.
Kolesa so opremljena s centralno zavoro.
Dva predala. Eden je opremljen z digitalnim ekranom z nastavitvijo temperature do 40° C. Omogoča konstanten prikaz temperature ali ure.
Predali se samodejno in tiho zapirajo.
Predali imajo skrita vodila v konstrukciji predala, kar preprečuje nabiranje umazanije in omogoča lažje čiščenje.
Fronte predalov so snemljive za lažje čiščenje.
Na vrhu modula je oblikovan prostor s štirimi kovinskimi posodicami za pribor, tremi steklenimi posodicami in prostorom za odlaganje ostalega materiala. Oblikovan vrhnji del z robom je namenjen škatli za rokavice.
Spodnji višji predal je opremljen z električnim odpiranjem na dotik. Električno enakomerno odpiranje preprečuje razlitje ali pljuskanje razkužila.
V predalu odstranljiva posoda za razkužilo iz nerjavečega jekla volumna cca. 12 L in odstranljivo sito za inštrumente. Zraven je še odstranljiva plastična posoda/koš volumna cca. 8 L za ostale odpadke