## Posebna priloga
MR Z RF KLETKO IN Z VSO PRIPADAJOČO OPREMO
POSEBNA PRILOGA PONUDBE
MR Z RF KLETKO IN Z VSO PRIPADAJOČO OPREMO - 1 kpl
| Ponujena oprema - funkcionalne lastnosti (ponudnik vnese podatke o ponujeni opremi in njenih funkcionalnih lastnostih) | USTREZA DA/NE (izpolni naročnik)
SUPERPREVODNI MAGNET JAKOSTI 1,5T
Široka odprtina za pacienta (minimalno 70 cm).
Maksimalno polje zajema (FOV) minimalno 50 x 50 x 50 cm.
Sistem mora omogočati hlajenje brez izgube helija ("Helium Zero Boil Off") z nizko verjetnostjo spontane izgube magnetnega polja.
Zajemanje podatkov (scan range) najmanj 200 cm.
Dolgoročna stabilnost magnetnega polja ne sme biti >2,4 ppm/h v 24h.
Magnet mora uporabljati tehnologijo aktivnega ščitenja pred sipanjem magnetnega polja v prostor in zunanjimi motnjami.
Dolžina gantry-a skupaj s pokrovi največ 160 cm
GRADIENTI
Maksimalna jakost gradienta med 33 in 45 mT/m za vsako os (X, Y, Z). Ponudnik mora navesti dejanske fizikalne vrednosti. T.i. efektivnih ali performančnih ali podobnih izpeljanih vrednosti preko drugih parametrov, se ne sme navajati in niso sprejemljive kot odgovor na zahtevane specifikacije.
Hitrost naraščanja gradientov za vsako smer (slew rate) med 125 in 200 T/m/s.
Omogočena mora biti uporaba vsote gradientov po vseh oseh najmanj jakosti 57 mT/m.
RF SISTEM
Število neodvisnih sprejemnih kanalov minimalno 32, oz. brezkanalni sistem. Ponujena konfiguracija aparata in tuljav mora omogočati, da se pri zajemu podatkov za sliko v enem vidnem polju hkrati uporabi do 32 tuljavnih elementov/kanalov. Ponudnik naj navede klinični primer, kjer je s ponujeno konfiguracijo to omogočeno.
TULJAVE
Ponudnik naj za vsako tuljavo (sistem tuljav) navede število kanalov, ki se doseže pri enem slikanju.
Sistem mora omogočiti avtomatsko zaznavanje in izbor posameznih tuljav in tuljavnih elementov v vidnem polju preiskave (FOV) ter kombiniranje tuljav tudi za različna anatomska področja brez dodatnega repozicioniranja pacienta ali tuljav.
Tuljave morajo omogočati tudi slikanje s paralelno tehniko (z vsaj 1 paralelno tehniko).
Zaželeno je, da je vključen sistem za samodejno prilagajanje homogenosti magnetnega polja pri difuzijskem slikanju. Homogenost polja se prilagaja od rezine do rezine zajema in omogoča zmanjšanje artefaktov susceptibilnosti, ki nastanejo pri prehodih med postajami preiskave ali pri stiku tkiv z različnimi susceptibilnostmi.
Poleg osnovne integrirane oddajno sprejemne tuljave in posteriorne integrirane tuljave za slikanje hrbtenice v mizi mora ponudba vključevati še navedene tuljave:
Namenska nefleksibilna tuljava za glavo in vrat z minimalno 16 kanali, omogočati mora tudi slikanje vratnega žilja brez dodatnega repozicioniranja. Tuljava za glavo in vrat mora vključevati opcijo nagiba.
Zaželeno je, da ima tuljava za glavo in vrat vključuje integrirane dodatne elemente, ki so namenjeni dodatnemu shimmingu magnetnega polja, po namestitvi pacienta za slikanje, za izboljšanje homogenosti v zahtevnih predelih z namenom izboljšanja kvalitete slike ter v izogib ponavljanja preiskav. Shimming poteka samodejno in se prilagaja slikanemu območju ter vsakemu pacientu posebej.
Ena velika telesna tuljava z minimalno 12 kanali.
Zaželeno je, da ima namenska velika telesna tuljava z minimalno 12 kanali vgrajen senzor za zaznavanje pacientovega srčnega utripa, za sinhronizacijo MR sekvenc s pacientovim srčnim utripom brez nameščanja dodatne opreme.
Zaželeno je, da ima namenska velika telesna tuljava z minimalno 12 kanali velikost tuljave 45 x 45 cm
Namenska tuljava za slikanje rame z minimalno 6 kanali.
Namenska nefleksibilna oddajno sprejemna tuljava za slikanje kolena z minimalno 16 kanali.
Zaželeno je Fleksibilna velika tuljava z minimalno 4 kanali in fleksibilna mala tuljava z minimalno 4 kanali.
Sistem podpor za kolena in stopala.
Velika in mala fleksibilna tuljava, vsaka vsaj 16 kanalov.
Namenska prejemna tuljava za angiografijo spodnjih okončin ali sistem integriranih tuljav z vsaj 32 tuljavnimi elementi. Pokritost pacienta vzdolž mize mora biti vsaj 85 cm.
Tuljava ali kombinacija tuljav za multiparametrično slikanje prostate (transabdominalno), vsaj 30 kanalov skupaj.
Namenska nefleksibilna tuljava za slikanje dojke z minimalno 8 tuljavnimi elementi.
Senzorski sistem za zaznavo pacientovih dihalnih premikov brez nameščanja dodatne opreme, za spremljanje pacientovih respiratornih premikov od začetka do konca preiskave ali sistem z namestitvijo opreme.
Senzorski sistem za zaznavanje pacientovega srčnega utripa za sinhronizacijo s slikovnim protokolom.
Enostavno priklapljanje slikovnih RF tuljav neposredno v mizo (brez kablov) ali s kabli preko enostavnih vklopov.
SEKVENCE IN PROGRAMSKA OPREMA
Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme.
Ponudnik naj navede lastno ime ponujenih sekvenc in programske opreme (ime, s katerim jo imenuje proizvajalec) in paket, v katero so vključene. Poleg zahtevanih sekvenc mora ponudnik ponuditi tudi programsko opremo za obdelavo in prikaz vključenih sekvenc (vsaj osnovne opcije, če niso zahtevane napredne opcije).
Zahtevani so paketi sekvenc in programske opreme, ki omogočajo slikanje na anatomskih področjih: glava/vrat, hrbtenica, sklepi, srce, žilje, trebušni organi, medenica, prostata.
SE 2D in 3D sekvence za vsa anatomska področja:
Osnovne SE
Hitre (npr. TSE, FSE)
Single shot
3D hitre SE z različnimi odklonilnimi koti (FA)
GRE 2D in 3D sekvence:
Osnovne za vsa anatomska področja
Spoiled in steady state sekvence, na področju srca, žilja, toraksa in trebuha
Koherentne (refokusiranje FID, Echo, Balanced FID/Echo, Dual excitation,...), na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno
Ultrafast za na vseh navedenih anatomskih področjih, kjer je to uporabno
Ehoplanarne
"Inversion recovery" 2D in 3D sekvence ("short tau", "long tau", "Double IR")
Hibridne hitre SE / GRE sekvence
Dodatno so poleg osnovnih sekvenc in pripadajoče programske opreme zahtevane sekvence in programska oprema, ki omogočajo:
Omogočeno naj bo popravljanje artefaktov premikanja
Omogočeno naj bo avtomatsko kreiranje ADC map že med preiskavo (inline)
Zahtevana je možnost visokoločljivostnega difuzijskega slikanja, tudi v predelu temporalne kosti in prostate (visokoresolucijske DWI sekvence kot so PROPELLER DWI, FASE DWI, DWIBS)
Multishot EPI sekvenca, s segmentacijo v smeri bralnega gradienta s korekcijo faze z drugim odmevom za zmanjšanje popačitev ter izboljšanje resolucije difuzijskih slik
Napredne opcije za izključitev signala maščevja v eni in več ravninah (FS – chemical shift, IR sekvence, Dixon) za vsa anatomska področja:
Napredna opcija Dixon tehnike za 2D in 3D slikanje pri GRE in hitrih SE sekvencah, obdelavo in prikaz vseh faz oz. kontrastov ("in phase", "out of phase”, voda in maščoba)
Osnovne in napredne rešitve za zmanjševanje učinka pacientovih, fizioloških in elastičnih premikov tkiva za vsa anatomska področja brez povečanja časa zajema
Sekvence, neobčutljive za premikanje, z radialnim zajemom signala v k-prostoru za hitro 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu (npr. BLADE)
Sekvence za 3D slikanje z visoko ločljivostjo in močno T2 obtežitvijo za natančen prikaz struktur notranjega ušesa ter živcev v glavi in vratu z možnostjo reformatiranja podatkov v treh oseH
Perfuzijsko slikanje z uporabo KS (T2* in T1):
Omogočeno naj bo Zaželena je programska oprema za popravljanje artefaktov premikanja
Omogočeno naj bo kreiranje in izračun perfuzijskih map že med preiskavo (inline)
MR mielografijo in MRCP
Dinamično (večfazno) 2D in izotropno 3D slikanje mehkih organov (npr. prostata, jetra in ostali trebušni organi, hipofiza):
Omogoča naj korekcijo artefaktov premikanja
Omogoča naj možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja, "Breathold" in "Freebreathing" zajem
Omogočene naj bodo rekonstrukcije 3D sekvenc (MPR) in substrakcija (kjer se uporablja) že med preiskavo (inline)
MR angiografija z uporabo KS (slikanje, programsko obdelavo in prikaz žilja) za vsa anatomska področja:
Slikovna zaporedja za angiografsko slikanje abdominalnega in perifernega žilja brez uporabe kontrastnega sredstva, z možnostjo ločenega prikaza arterij in ven.
Omogočajo naj možnost uporabe s paralelnimi tehnikami slikanja
Ponujene naj bodo tudi sekvence z visoko temporalno resolucijo (4D sekvence)
Susceptibilno obteženo slikanje (SWI) in možnost prikaza fazne slike
Slikanje, programsko obdelavo in prikaz srca: željeno je avtomatsko pozicioniranje in nastavitev rezov na srcu za osnovno kardio pozicije do 14 nastavljenih pozicij, za hitro diagnostiko
Omogočeno naj bo slikanje z “Breathold” opcijo
Omogoča naj oceno morfoloških in funkcionalnih parametrov, CINE slikanje (CINE slikanje srca tudi na podlagi vzorčenja k-prostora compressed sensing, ki omogoča zajem CINE slik srca pri prostem dihanju pacienta), perfuzijo in karakterizacijo tkiva ter oceno poznega obarvanja tkiva; vključno s fazno občutljivim IR (PSIR).
Zahtevane so tudi "black blood" sekvence in "steady state free precession single shot" sekvence
Napredne rešitve pri vizualizaciji mehkih tkiv v bližini ortopedskih vsadkov ter zmanjšanje popačenj, ki jih povzročajo različni osteosintetski materiali (VAT in SEMAC/MAVRIC/MAR tehnika - zahtevani sta obe tehniki, SEMAC tudi z opcijo dodatne pospešitve za skrajšanje časa zajema.
Skrajšanje časa preiskav in slikanje s paralelno tehniko v več ravninah
Zahtevane so sekvence za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti, brez pomembnega vpliva na čas preiskave ali kvaliteto slike. Tihe sekvence morajo biti omogočene za – Scout, TSE, SE, GRE sekvence za T1, T2 in Dark Fluid, tihe SWI in Difuzijske sekvence ter kompatibilne z vsemi tuljavami.
Sistem mora omogočati vzbujanje in zajem signala iz več rezin sočasno (t.i. Multiband zajem) za difuzijsko obteženo slikanje glave.
Sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za DTI slikanje glave in telesa (vsaj abdomen in medenica)
Zaželeno je da sistem omogoča sočasno vzbujanje in zajem signala iz več rezin (t.i. Multiband zajem) za TSE sekvence za slikanje mišičnoskeletnega sistema, tudi z napredno opcijo izločevanja maščobnega tkiva Dixon.
Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev statičnih in dinamičnih 2D in 3D preiskav, na osnovi vzorčenja k-prostora compressed sensing.
Napredne pospešene slikovne tehnike za pospešitev preiskav za slikanje glavne, telesa in mišičnoskeletnega sistema, na osnovi vzorčenja k-prostora compressed sensing.
Napredne pospešene slikovne tehnike za slikanje glavne, telesa in mišičnoskeletnega sistema s časom preleta (Time of Flight), na osnovi vzorčenja k-prostora compressed sensing.
Napredne pospešene slikovne tehnike za slikanje glavne, telesa in mišičnoskeletnega sistema z rešitvami za zmanjševanje artefaktov v bližini vsadkov iz osteositetičnih vsadkov, tudi na osnovi vzorčenja k-prostora compressed sensing.
Zaželeno je, da je vključena 3D sekvenca z iterativno rekonstrukcijsko metodo, ki omogoča izvajanje dinamičnih kontrastnih preiskav abdomna (4D), brez zadrževanja diha in brez proženja ter z retrospektivno izbiro in označevanjem nativne, arterijske, portalne-venske in zakasnele faze (tudi samodejno). Sekvenca temelji na tehniki GRASP in se izvaja skozi celotno preiskavo
3D ASL slikanje z možnostjo izračuna mape relativnega cerebralnega toka krvi
Slikovna zaporedja, ki so neobčutljiva na premikanje, z radialnim zajemom signala v k-prostoru za hitro 3D slikanje abdomna, glave, vratu, hrbtenice, prsnega koša in medeničnega predela v free-breathing načinu.
3D visokoresolucijske sekvence, namenjene T2 slikanju hrustanca z možnostjo reformatiranja v vseh treh oseh.
Omogočeno naj bo slikanje, programska obdelava in vizualna predstavitev T2 map za MSK
Zaželeno je, da ima MR sistem na zajemalni delovni postaji sekvence in programsko opremo za izračun T1, T2 in T2* ter grafični prikaz teh parametrov za jetra.
Sistem naj omogoča avtomatsko oz. pol avtomatsko zaznavo arterijskega/venskega optimalnega bolusa (»bolus trigger« in/ali »test bolus«).
Tiha slikovna zaporedja za zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo gradienti.
Odstranjevanje šuma in izboljšanje prostorske ločljivosti MR slik z naprednimi tehnikami (AI)
MR KONZOLA IN UPRAVLJANJE SISTEMA
Ponujene morajo biti najnovejše verzije programske opreme. Potrebno je navesti ime in verzijo ponujenega paketa programske opreme.
Upravljalna konzola mora biti opremljena z dvema vsaj 24 palčnima monitorjema.
Na konzoli naj bo nameščena programska oprema za izvedbo preiskav
MR konzola inženirja mora biti priklopljena na sistem brezprekinitvenega napajanja (UPS), ki omogoča varno zaustavitev sistema in dovolj časa, da se zagotovi hramba slikovnih podatkov trenutne preiskave
Omogočen mora biti urgenten vnos pacientov
Programska oprema na konzoli inženirja naj omogoča:
Izvedbo večpostajnih (multistation) preiskav (kombinacija in lepljenje različnih FOV, resolucij, geometrij in pospeševalnih faktorjev paralelnega slikanja)
Pri vseh preiskavah, kjer je to predvideno, mora sistem omogočati proženje sekvenc glede na EKG, periferne pulz parametre ali respiracijo
Omogočeno mora biti prosto izbiranje parametrov za anatomsko specifične protokole
Omogočeno mora biti prosto določanje dodatnih protokolov in postopkov dela
Omogočeno mora biti prilagajanje protokola med samo preiskavo, brez prekinitve preiskave(dodajanje ali odstranitev še ne zajetih sekvenc)
Zahtevane so napredne funkcije, ki omogočajo optimizirano in reproducibilno načrtovanje, vodenje in avtomatizacijo izbranega slikovnega protokola v čim manj korakih (poravnava in prilagajanje števila rezin glede na anatomski predel, vodenje čez korake preiskave,...)
Sistem omogoča samodejno poravnavo rezin v za preiskavo standardne ravnine pri področjih glave, hrbtenice in velikih sklepov (vsaj koleno in rama)
Samodejno prilagajanje števila rezin (FOV) za popolno pokrivanje anatomije glave, hrbtenice in velikih sklepov (kolena, kolka, ramena), samodejno označevanje vretenc.
Sistem naj omogoča direktno povezavo s svetovalnim centrom proizvajalca, za oddaljeno pomoč.
Možnost oddaljenega dostopa do sistema preko lokalnega omrežja za načrtovanje slikovnih protokolov in obdelavo zajetih slik
INTEGRACIJA Z RIS/PACS SISTEMOM
Povezava MR aparata in MR delovne postaje v omrežje bolnišnice naročnika in v sistem RIS/PACS mora biti narejena tako, da je omogočena polna funkcionalnost kot za ostale modalitete v obstoječem sistemu
Pri izvedbi inštalacij in integracije je ponudnik dolžan sodelovati s službo za informatiko ZD Maribor in ponudnikom sistema RIS/PACS.
Ponudnik je ob sodelovanju s pooblaščenimi osebami naročnika dolžan urediti tudi vnos RIS seznama MR preiskav na MR aparat (RIS mapping)
Povezave z RIS/PACS sistemom naj bodo narejene na osnovi DICOM protokolov, na voljo morajo biti vsaj:
DICOM send/store, DICOM basic print, DICOM Storage commitment, DICOM Get Worklist, DICOM MPPS, DICOM query/retrive, DICOM SR
Ponudnik nosi vse stroške integracije v sistem RIS/PACS
NADZOR IN DELO S PACIENTOM, VARNOST, KAKOVOST
Največja dovoljena obremenitev mize (dvigovanje in premikanje plošče med preiskavo) mora biti ≥220kg.
MRI aparat mora imeti možnost nastavljanja osvetljenosti ter prezračevanja magnetne odprtine.
Ponudba mora vsebovati tudi set blazin, peščenih vrečk in pripomočkov za pozicioniranje in imobilizacijo pacientov in tuljav
Grelec kontrastnih sredstev (1 kos)
Ponudba mora vsebovati opremo za proženje preiskav s fiziološkimi parametri (EKG, periferni pulz, respiracijo).
Ponudnik mora dobaviti naglavne slušalke za zaščito bolnika pred hrupom med MRI preiskavo, slušalke morajo omogočiti komunikacijo s pacientom ter predvajanje glasbe (npr. za otroke)
MRI aparat mora imeti tipko za proženje alarma med preiskavo, ki jo uporablja bolnik (pumpica)
Ponudba mora vsebovati interkom v prostoru operaterja za komunikacijo s preiskovancem
Ponudba naj vključuje kamero za nadzor pacienta v območje MR diagnostike in monitor za nadzor v komandnem prostoru
Ponudnik mora urediti varnostno označevanje dostopov v prostore MR diagnostike ter prostor MR ter označevanje varnostnih območij (kot npr. z napisi, talnimi oznakami), skladno s priporočili standardov kakovosti
Ponudba mora vsebovati ustrezne fantome oziroma pripomočke, s katerimi lahko uporabnik preverja ločljivost in kakovost MRI slik
Sistem mora omogočati samodejno pozicioniranje slikane anatomije v izocenter magneta brez uporabe laserskih žarkov vsaj za glavo, vratno, torakalno in lumbarno hrbtenico, koleno, za zagotavljanje visoke stopnje kvalitete in ponovljivosti preiskav.
Sistem mora programsko omogočati enostavno načrtovanje slikovnega protokola iz različnih anatomskih delov telesa.
Upravljalna zaslona občutljiva na dotik (touchscreen) na levi in desni strani odprtine gantrija.
Samodejno predvajanje predhodno posnetih sporočil, ki vodijo pacienta skozi celoten potek preiskave.
AVTOMATSKI INJEKTOR KONTRASTNEGA SREDSTVA ZA MR PREISKAVE
Troglavi avtomatski injektor (za 2 steklenici kontrasta in 1 za fiziološko raztopino)
Kapaciteta rezervoarja za kontrastno sredstvo najmanj 65 ml.
Kapaciteta rezervoarja za fiziološko raztopino najmanj 115 ml.
Ponudnik mora nuditi tudi potrebni potrošni material za injektor za čas, ko se izvaja testno obratovanje in osnovno aplikacijsko šolanje, to je pred dokončno primopredajo opreme.
Možnost nastavitve pretoka od 0,1 do 10 ml/s v korakih po 0,1 ml/s.
Možnost nastavitve omejitve tlaka do 200 PSI.
Avtomatizirano polnjenje sistema in priprava na injiciranje.
Možnost ročnega pavziranja injiciranja z možnostjo nadaljevanja injiciranja.
Brezžična povezava med injektorjem v preiskovalni sobi in terminalom v kontrolni sobi
Možnost shranjevanja protokolov injiciranja.
Prikaz časa (čas injiciranja, pretečeni čas od začetka injiciranja).
Število protokolov, ki jih je možno shraniti vsaj 60
Število bolusov na en protokol injiciranja vsaj 6.
Uvoz delovne liste in izvoz podatkov o injiciranju v PACS
RF KLETKA
V ponudbi mora biti zajeta kvalitetna RF kletka z vso potrebno opremo (vtičnice, svetila in ostala oprema kletke) z instalacijo kletke.
RF kletka mora biti pripravljena tako, da omogoča povezavo dodatne periferne opreme za fiziološke meritve iz kontrolne sobe v RF kletko.
Pri izvedbi kletke je potrebno upoštevati zahteve glede zvočne izolacije in predvidene sprejemljive ravni hrupa v sosednjih prostorih. Raven hrupa v sosednjih prostorih, ki mejijo na prostor MR med izvajanjem preiskav (razen v tehničnem prostoru z lastnimi izvori hrupa), ne sme presegati 55 dB(A) (hrup povzročen s strani MR aparata) pri nobeni od sekvenc. Za dosego tega je potrebno upoštevati predvideno sestavo sten (v gradbenih načrtih) in izdelati kletko z ustrezno izolativnostjo. Ponudnik mora predložiti podatke o zvočni izolativnosti ponujene MR kletke.
HLADILNI SISTEM
V ponudbo mora biti vključen sistem za strojno hlajenje sistema vključno z redundanco, ki prepreči izgubo helija v primeru izpada osnovne hladilne enote.
Sistem za primarno in rezervno strojno hlajenje sistema.
Hlajenje MR sistema in prostora
OPREMA ZA ANALIZO DIAGNOSTIČNIH SLIK
Sistem za obdelavo diagnostičnih slik, z uporabo različnih orodij/aplikacij (navedeno spodaj v poglavju 13.). Sistem mora temeljiti na arhitekturi klient – strežnik.
Tri delovne postaje – klienti.
Vsaka delovna postaja (klient) v konfiguraciji strežnik/klient mora imeti barvni monitor z nativno ločljivostjo vsaj 1900 x 1200 pikslov (širina x višina) in z velikostjo ekrana od 23 do 25 palcev. Monitorji morajo biti ustrezno certificirani za pregledovanje medicinskih slik — diagnostično delo (IEC 60601-1 in/ali FDA 510 (k)) in kalibrirani po standardu DICOM 3.14.
Pregledovanje slik in serij v različnih tehnikah prikaza slike: 2D, 3D, 4D za vse radiološke, MR, UZ in NM vire slik. Sistem mora omogočati programska orodja za rutinske preiskave s predefiniranimi delovnimi procesi pregleda, razvrščanja in prikaza slik. Sistem mora imeti specifična orodja za pregledovanje in analizo slikovnega materiala za nevrološke, onkološke, kardiotorakalne , kostnomišične indikacije s področja radiologije. Specifična orodja omogočajo hitrejšo in ciljano obdelavo slik glede na tehniko slikanja in indikacijo. Specifična orodja mora imeti prilagojene predloge.
Primerjava slik zajetih z različnimi tehnikami prikaza.
Časovna primerjava slik zajetih z različnimi tehnikami prikaza ali enakimi tehnikami druga ob drugi.
Omogočena mora biti: manipulacije slike, evaluacija slike in postprocesiranje slike ter samodejno razpoznavanje anatomije.
Manipulacija slike mora vključevati vsaj: povečavo, premikanje in nastavitev okna za prikaz izbrane anatomije.
Ocenjevanje slike mora omogočati vsaj: označevanje teksta na sliki, merjenje kotov razdalj in dodajanje markerjev, sinhroniziranje listanje skozi serijo in več serij istočasno, označevanje ROI in VOI.
Omogočene morajo biti glede na tehniko prikaza slik vsaj naslednje funkcionalnosti: 2D, prikaz multiplanarna rekonstrukcije (MPR), MPR z izbiro debeline reza, MPR fuzija, MIP, MIP z izbiro debeline reza, MiniP, volumska tehnika prikaza (VRT), cinematična tehnika prikaza (CRT). Omogočeno mora biti pregledovanje aksialnih, koronarnih in sagitalnih rezov.Omogočeno mora biti pregledovanje raztegnjene slike (CPR). Prikazane morajo biti referenčne linije v 2D in 3D pregledu. Omogočeno mora biti avtomatsko označevanje vretenc hrbtenice in reber na CT slikah. Omogočeno mora biti avtomatsko označevanje vretenc hrbtenice na MR slikah.
Omogočeno mora biti napredno dokumentiranje in vizualizacija rezultatov v tekstovni in slikovni obliki glede na posamezen sistem v: PDF, tekst, HTML, DOCX, RTF, DICOM, DICOM SC formatu vsem uporabnikom z odobrenim dostopom. Omogočena mora biti možnost tiskanja rezultatov . Sistem mora imeti prednastavljene izvidne predloge za avtomatični zajem rezultatov in slik in možnostjo ročnega dodajanja poljubnih slik.
Programska oprema za osnovne funkcije (primerjava 2 ali več študij, združevanje slik, filtracija slik, 2D/3D pregled, subtrakcija in generiranje difuzijskih slik, ADC mape za poljubne b-vrednosti. Omogočenih mora biti več predefiniranih tipov za pregledovanje ene/več serij od ene do vsaj slik na zaslon.
Omogočeno mora biti samodejno in ročno združevanje slik. Omogočena mora biti možnost prekrivajočih se anatomskih področij iz različnih preiskav, v sliko večjega formata, tudi če imajo različno resolucijo, matriko, FOV in debelino rezine. Možnost izvajanja absolutnih meritev na sestavljeni sliki.
Za vsaj enega sočasnega uporabnika morajo biti omogočene naslednje napredne funkcionalnosti:
Programska oprema, ki omogoča vsaj kvantifikacijo volumnov srčnih votlin, funkcije srca, pretokov v velikih žilah in vrednotenje sprememb v srčni mišici. Potreben ustrezen program za naknadno obdelavo (»postprocesing«) MR slik.
Omogočena mora biti semi avtomatična segmentacija in volumetrična analiza lezij (3D pogled).
Omogočati mora prikaz MRA žilja v MPR, MIP, CPR in VRT. Omogočati mora polsamodejno prepoznavanje segmentov ožilja. Omogočena mora meritve vaskularnih lezij, npr. ocena stenoze.
Možnost 4D izračuna parametrov farmakokinetičnega modela MR prostate iz dinamičnih MR serij (Kep, Ktrans, Ve, Wash-in, Wash-out, peak enhancement, TTP) s samodejno poravnavo in registracijo.
Omogočati mora oceno perfuzijskih setov z možnostjo samodejne poravnave premikov. Barvno kodirani izračun in prikaz vsaj naslednjih parametrov: relativni MTT, relativni CBV, relativni CBF, TTP, PBP in Tmax. Omogočati mora prikaz funkcionalnosti AIF. Možnost ocenjevanja perfuzija-difuzija. Omogočati mora samodejno avtomatsko izdelavo parametričnih map iz surovih podatkov DSC MR perfuzijskega slikanja, kvantitativno analizo s pomočjo ročno oblikovanih interesnih področij (ROI), ocenjevanje in kalkulacijo tkiva.
Omogočen mora biti izračun in prikaz na kontralateralni strani možgan ter možnost ocenjevanja neujemanja perfuzija-difuzija.
Možnost analize kontrastno ojačanih MR slik dojk, z vključenimi elastičnimi popravki slik, avtomatsko sinhronizacijo 2D, 3D in 4D podatkovnih setov ter izdelavo poročila glede po BI-RADS standardu.