## Rekapitulacija
#VALUE!
1.0 | Robotiziran sistem za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil za lekarno SB NM
REKAPITULACIJA:
| 1. | Sklop 1: Robotiziran sistem za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil | 0
| 2. | Sklop 2: Integracija v bolnišnični informacijski sistem | 0
| 3. | Sklop 3: Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po poteku garancijske dobe | 0
|  | SKUPAJ: | 0
|  | DAVEK 22% | 0
|  | VREDNOST OPREME Z DDV: | 0

## Spec.avt.skladišče
#VALUE!
Zap.št. | Šifra | Opis | Enota | Količina | Enota | Količina | Proizvajalec, tip ponujene opreme | Cena/enoto | Cena (brez DDV)
Sklop 1: Robotiziran sistem za pripravo, shranjevanje in razdeljevanje zdravil
1. |  | Sestav avtomatiziranega skladišča: Popoln neodvisen redundančni sistem, ki ob katerikoli okvari enega, drugi prevzame polno funkcionalnost celotnega avtomatiziranega skladišča. To pomeni, da naj bo sistem načrtovan in izdelan po meri na način, da natančno ustreza prostorskim, kapacitetnim zahtevam naročnika in vsebuje lasten programski vmesnik za virtualno povezovanje in sinhrono delovanje dveh glavnih neodvisnih sistemov hkrati: količinsko enakomeren vnos zdravil v vsako posamezno avtromatizirano skladišče preko popolnoma avtomatiziranega vnosa ter ob iznosih hkratno delovanje obeh robotskih rok v posameznih avtomatiziranih skladiščih za isto naročilo. |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
Splošni pogoji: - dodaten računalnik za povečanje varnosti in razpoložljivosti sistema zaradi morebitnih izpadov - z zalogo upravlja lekarniški informacijski sistem, skladiščni sistemi so podrejeni - kaotičen princip skladiščenja: pakiranja se na police zlagajo čim bolj optimalno glede na obstoječi skladiščni prostor - kontrolirana izdaja zdravil - enostaven nadzor nad roki uporabnosti (princip FEFO) in minimalno zalogo materialov ter njihove sledljivosti - upravljanje s pakiranji naslednjih dimenzij: minimalna velikost pakiranja do vključno 40 mm x 15 mm x 15 mm (globina/širina/višina) maksimalna velikost pakiranja od vključno 230 mm x 140 mm x 120 mm (globina/širina /višina), - min.teža 10 g ali manj, max.teža 800 g ali več - centralno upravljanje zalog - nivo hrupa, ki ga povzroča vsak posamezen avtomatiziran sistem, skladiščenja ne presega 55 dB na delovnem mestu - možnost upravljanja uporabniških pravic (izdaja in vnos zdravil, vstop v robota, konfiguriranje sistema, odpravljanje napak). - elektronske meritve vsakega posameznega pakiranja in avtomatska primerjava izmerjene dimenzije z dimenzijami shranjeni v podatkovni bazi z enako črtno kodo (dvojna kontrola) - vnos in iznos pakiranj tudi v primerih izpada lekarniškega programa naročnika - možnost ponastavljanja razmika med policami in dodajanje polic - funkcionalnost hkratnega in sočasnega delovanja ročnega vnosa (polaganje pakiranj na mesto za ročni vnos zdravil) ter izdaje z izskladiščenjem zdravil - servisni dostop (vrata) v skladišče - varnostni certifikat, uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, s katerim potrdi - skladnost avtomatiziranega skladiščnega sistema s standardom EN 60204-1:2006 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve. Iz potrdila ali certifikata, ki ga predloži ponudnik, mora biti jasno razvidno, da vsaj ponujeni sistem ustreza standardu EN 60204-1:2006 ali novejši verziji standarda EN 60204-1, npr. EN 60204-1:2018. Ponudnik lahko predloži tudi katerikoli drugi certifikat ali potrdilo oz. dokazilo neodvisne uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za nadzor kakovosti, ki se nanaša na varnost ponujenega proizvoda in s katerim razpolaga bodisi proizvajalec bodisi ponudnik ter je primerljiv z zahtevami in priporočili standarda »EN 60204-1:2006 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve« ali najnovejšega standarda »EN 60204-1:2018 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve«, ki spodbuja: varnost ljudi in premoženja, doslednost odzivanja na krmiljenje, enostavnost vzdrževanja.
Kapaciteta skladišča - skupno kapaciteto skladiščenja minimalno 21.000 pakiranj zdravil različnih dimenzij (pri izračunu kapacitete se upošteva struktura različnih dimenzij pakiranj, ki jo lahko ponudniki pridobimo iz podatkov iz Slovenije ali drugih evropskih državah, kot sta npr Nemčija ali Italija).
|  | Robotska roka - 2 neodvisni roki, ki sinhrono delujeta hkrati in vsaka zase lahko ob okvari druge postreže vsa izdajna mesta - sposobnost izskladiščenja ene robotske roke: 4 pakiranj v času do 9 sekund na eno direktno izdajno mesto v oficini (čas izskladiščenja se šteje od trenutka, ko se v informacijski sistem naročnika iz ene delovne postaje pošlje zahteva za izdajo 4 pakiranj, do iznosa 4 pakiranj iz avtomatiziranega skladiščnega sistema) – priloži se dokazni posnetek - zahtevan čas izskladiščenja je zmožna zagotoviti vsaka od robotskih rok za izskladiščenje, tudi v primeru nedelovanja ene izmed rok - možnost nadgradnje obeh sistemov z dodatno robotsko roko - elektronski varnostni nadzor, kar pomeni konstantni videonadzor delovanja robotske roke, ki skupaj s sistemom elektronsko nadzira delovanje naprave tako, da sam avtomatsko zaznava napake in s tem še dodatno zmanjšuje število prekinitev sistema | kpl | 1
|  | Terminal za ročni vnos pakiranj zdravil s čitalcem črtnih kod - vsak izmed skladiščnih sistemov v tandemu ima ločen treminal za ročni vnos, ki omogoča branje 2D kod za potrebe identifikacije in avtentikacije zdravil - ob terminalu se nahaja izhodno mesto za direktno skladiščenje in izskladiščenje pakiranj. - funkcionalnost hkratnega in sočasnega delovanja ročnega vnosa (polaganje pakiranj na mesto za ročni vnos zdravil) ter izdaje z izskladiščenjem zdravil, - da bodo pakiranja zdravil takoj po vnosu v glavne sisteme že dosegljiva za izdajo. Da se ob skladiščenju roki uporabnosti avtomatično prevzamejo iz elektronske dobavnice preko lekarniškega informacijskega sistema - ročni vnos pakiranj z modulom za hitri ročni vnos: sposobnost ročnega vnosa enega pakiranja v času do 5 sekund | kos | 1
|  | Število izdajnih mest s polži ali trakovi - 4 izdajna mesta | kos | 4
|  | Enota za brezprekinitveno napajanje - napajanje obeh sistemov z minimalno avtonomijo 20 min | kpl | 1
|  | Čistilni modul - avtomatsko čiščenje polic min. 1x mesečno | kpl | 1
|  | Popolnoma avtomatiziran sistem vnosa pakiranj - minimalno 2m dolg zbiralnik za vsutje lekarniškega blaga - sposobnost pospravljanja 260 škatlic na uro (kaotičen princip skladiščenja) - sposobnost branja 2 D kod - glasnost sistema do 55 dB - sposobnost enakomerne porazdelitve vnosa zaloge istega izdelka v dva avtomatizirana skladiščna sistema hkrati, - možnost servisiranja sistema brez zaustavitve avtomatiziranega skladiščnega sistema, - delovanja na enofazni izmenični napetosti 230V, Sprejem pakiranj: - min.velikost (dxšxv) 40x15x15 mm ali manj - max.velikost (dxšxv) 230x140x120 ali več - min.teža 10 g ali manj - max.teža 800 g ali več | kpl | 1
Sklop 2: Integracija v bolnišnični informacijski sistem
2. |  | Strojna in programska oprema: Ponudba mora vsebovati vso strojno in programsko opremo (vključno s potrebnimi licencami, kot npr. MS SQL, Oracle, in podobno, vključno z uporabniškimi licencami), nujno za delovanje sistema. Glede vmesnika se zahteva ureditev vmesnika na strani ponudnika: - Implementacijo strojne in programske opreme ter povezavo z našim lekarniškim informacijskim sistemom ter zdravstvenim informacijskim sistemom (programska oprema / vmesnik za integracijo na strani avtomatiziranega skladišča vključno z vsemi trajnimi licencami brez časovnih omejitev), - vsa programska oprema mora delovati ali biti posodobljena na zadnje obstoječe verzije, - zagotavljanje preverjanja avtentičnosti in varnosti zdravil v povezavi z lekarniškim informacijskim sistemom skladno z nacionalnim informacijskim sistemom za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil, - Standard komunikacije med našim lekarniškim informacijskim sistemom in avtomatiziranim skladiščem je WWKS2+ |  |  | kos | 1 |  |  | 0
Sklop 3: Vzdrževanje opreme za dobo 6 let po poteku garancijske dobe
3. |  | Storitev vzdrževanja in optimizacije za obdobje 6 let zajema: - tedenski nadzor vseh parametrov sistemov na daljavo, - najmanj dva preventivna obiska na leto, - neprekinjeno 24 urna telefonska pomoč, - odzivni čas na lokaciji: 24 ur, - garancijsko dobo vsaj 12 mesecev, upoštevaje zahteve slovenske zakonodaje; - vse zamenjave oziroma iztrošeni deli in vse servisne ure, vključno z obiski, stroški, itd., - tehnične izboljšave, ki so običajne pri dobavi novih sistemov, - sistem mora imeti možnost kasnejše nadgradnje z opremo istega ali drugega proizvajalca, - posodobitve programske opreme, ki je na voljo s strani proizvajalca, - najmanj eno brezplačno izobraževanje z dodatnimi vsebinami po testnem zagonu sistema. | kpl | 1 | kpl | 1 |  |  | 0
Dodatni tehnični pogoji:
Razpoložljivi prostor za postavitev tandenskega avtomatiziranega skladiščnega sistema: - širina 4000 mm - dolžina 6000 mm - višina 2900 mm
|  | Razširitev sistema: Ponujena oprema mora omogočiti kasnejšo nadgradnjo in povezavo sistema s s kompatibilnimi avtomatiziranimi omaricami za izdajo zdravil na oddelku v enoten IS (standard HL7) in sicer z naslednjo vrsto opreme (bolnišnične omarice za izdajo zdravil modularne izvedbe): - glavna enota s predalniki - dodatna omara za shranjevanje in izdajo zdravil - hladilna enota-hladilnik oz. el.vodena ključ.za hladilnik - voziček za izdajo zdravil na pacienta | kpl | 1
|  | Oprema (SKUPAJ): | [6 empty] | 0
Lokacija umestitve: