- SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA

Predmet javnega naročila: NAJEM ULTRAZVOČNIH APARATOV

- OPREMA

Splošne zahteve za UZ aparate iz vseh sklopov: - Vsa ponujena oprema mora biti nova, iz redne proizvodnje in še nikoli uporabljena za klinične ali demonstracijske namene. - Ponujena oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu Uredbo o medicinskih pripomočkih - Povsod, kjer so v zahtevah navedeni standardi velja, da lahko ponudnik ponudi tudi opremo, ki ustreza standardom, ki so enakovredni navedenim.

SKLOP 1:	NAJEM ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA ODDELEK ZA UROLOGIJO

1. ULTRAZVOČNA NAPRAVA

Osnovne karakteristike in uporabnost:

- Večnamenska visoko zmogljiva najsodobnejša mobilna digitalna ultrazvočna naprava.

- Uporabna na številnih področjih medicine.

- Oblikovan za delo v kirurškem okolju.

- 4 aktivne priključke za ultrazvočno sondo.

Tipi sond, ki se lahko uporabljajo:

- Linearne  in konveksne sonde razpona 2-18 Mhz

- Širokopasovne multifrekvenčne sonde razpona 2-20 Mhz.

- 360 stopinjske sonde razpona 3-20 Mhz

- Sektorske sonde razpona 1-5 Mhz

Dimenzije in konfiguracija

- Širina naprave na nivoju nadzorne plošče do 39 cm.

- Širina naprave na nivoju stojala s kolesi do 70 cm. Dimenzije stojala, ki omogočajo lažje premikanje naprave v kirurškem okolju.

- Minimalna višina naprave 140 do 165 cm ( nastavljiva ).

- Nastavitev višine tipkovnice primerna za delo stoje.

- Nastavljiva je višina zaslona in tipkovnice do 28 cm.

- Naprava, vključno z zaslonom je konfigurirana na pomičnem stojalu, ki vključuje premični nosilec tipkovnice.

- Naprava  je konfigurirana tako, da omogoča lahko premikanje z eno roko v sterilnem okolju operacijske dvorane.

- Skupna teža naj ne presega 70 kg.

Zaslon in slika:

- 19 inčni barvni LCD zaslon z nastavljivo višino, nagibom in rotacijo.

- Pokončen zaslon širine  35 cm na fleksibilni ročici.

- Resolucija UZ slike 1024x1280 točk.

- Oznake na sliki: punkcijske linije.

- Možnost osebnih nastavitev za različne uporabnike.

- Optimizacija slike s pritiskom na en gumb

- Možnosti prikaza:

  - B način

  - M način

  - barvni prikaz hitrosti toka ( Color Doppler ) in spektralni prikaz hitrosti toka ( Pulsed Wave Doppler in Continued Wave Doppler )

  - Trapezoidni prikaz ( Virtual Convex )

  - Harmonski prikaz

  - Kontrastni prikaz ( opcija )

  - Trojni ( Triplex ) prikaz

- Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz ( Compound )

- Programska oprema za redukcijo šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij ( Speckle Reduction )

- Zrcalna preslikava slike v 2 oseh ( U/D, L/R )

- Prikaz dveh različnih načinov pregledovanja (npr. barvni Doppler poleg osnovnega načina) istočasno na dveh ločenih oknih na zaslonu.

- Povečevanje delov zamrznjene slike ob majhni izgubi kvalitete.

- Post-procesiranje zajetih slik ( prilagoditev sive in barvne skale, znižanje šuma, povečava...).

- Pregledovanje 2D slik v »sivi skali" v realnem času

- Zajem 2D zamrznjenih slik in 2D video posnetkov

Lastnosti tipkovnice:

- Specifične tipke za aplikacije

- Bližnjice za funkcije

- Funkcionalno grupirane tipke

- 8 TGC drsnikov

- Osvetlitev ozadja tipk

- Vodotesna tipkovnica za čiščenje in brisanje z dezinfekcijskimi sredstvi.

Hrup:  manj kot 45 dB.

Nadzor funkcij:

- Preko osnovne konzole naprave/tipkovnice.

Povezljivost z računalniško opremo in prenos podatkov:

- Naprava temelji na PC tehnologiji in Windows programski opremi.

- Možnost digitalnega izvoza in prenosa slik v formatu DICOM med ultrazvočno napravo in  PC računalnikom (DICOM licenca).

- Vgrajeno brezžično ( wi-fi ) povezovanje.

Komunikacijski priključki:

- USB priključki 2.0 in USB priključki 3.0.

Shranjevanje podatkov:

- Shranjevanje slik in video posnetkov

- Trdi disk ultrazvočne naprave, kapacitete 800 GB  z možnostjo povečanja kapacitete z priključitvijo zunanjega diska HDD 500 GB.

- Možnost tiskanja na digitalni ČB ali barvni tiskalnik.

- Možnost tiskanja na Office printer.

- Shranjevanja na USB pomnilnik

- Brskalnik za pregledovanje posnetkov

- Shranjevanje 2D slik ( do 100.000 ) in možnost shranjevanja 3D volumnov

- Shranjevanje komentarjev, podatkov o bolniku in preiskavi.

Ostale karakteristike

-    Visoko resolucijski zaslon ima možnost preklopa za lažje premikanje in transport, ter

shranjevanje aparata v prostoru

-    Sistemski operacijski sistem Windows 10.

Specifična programska oprema sistema:

-    Aplikacijski paket za izvajanje uroloških postopkov in diagnostike

Dodatna strojna oprema sistema:

- Digitalni črno beli video tiskalnik

- Fleksibilno držalo, integrirano ali dodatno pritrjeno, za endorektalno sondo, ki s svojim    položajem ne sme ovirati pogleda na zaslon aparata in uporabe tipkovnice.

- Pokrivalo za UZ aparat

- Odprt predal za shranjevanje UZ gela

2. ULTRAZVOČNE SONDE

- multifrekvenčna (nominalnega razpona vsaj 4-14 MHz) visoko resolucijska endorektalna sonda z vidnim kotom vsaj 140 stopinj in tri ravninskim načinom skeniranja (simultani biplane in endfire), z gumbom za vklop, zamrznitev in zajem slike na sondi. Omogočati mora barvni Doppler prikaz slike in tkivni harmonski prikaz. Omogočati mora namestitev vodila za punkcije oz. vodenje igel na sondi. Vodila so za enkratno uporabo ali večkratno uporabo z vmesno sterilizacijo. Vodila morajo omogočati poševno lego igle ter vzopredno (endfire) lego igle glede na vzdolžno os sonde. Čiščenje in dezinfekcija sonde s potapljanjem v dezinfekcijsko sredstvo.

- konveksna multifrekvenčna sonda nominalnega razpona vsaj 2-6 MHz. Omogočati mora barvni Doppler prikaz slike in tkivni harmonski prikaz, z gumbom za vklop, zamrznitev in zajem slike na sondi. Omogočati mora namestitve vodila za punkcije oz. vodenja igel na sondi.             Čiščenje in dezinfekcija sonde s potapljanjem v dezinfekcijsko sredstvo.

- linearna multifrekvenčna sonda nominalnega razpona vsaj 4-13 MHz. Omogočati mora barvni Doppler prikaz slike in tkivni harmonski prikaz, z gumbom za vklop, zamrznitev in zajem slike na sondi. Omogočati mora namestitve vodila za punkcije oz. vodenja igel na sondi.              Čiščenje in dezinfekcija sonde s potapljanjem v dezinfekcijsko sredstvo.

- Možnost sterilizacije vseh sond v plazma sterilizaciji.

SKLOP 2:	NAJEM ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA DIAGNOSTIČNI CENTER DORA

- UZ APARAT

  - Aparat mora imeti naloženo zadnjo verzijo programske opreme (ne starejše kot leto 2024)

  - Zagonski čas pod 160 sekund, iz stanja pripravljenosti ne več kot 20 sekund.

  - Vsaj 24'' LCD monitor, omogočati mora celozaslonski prikaz FHD resolucije najmanj 1920 x 1080, pozicioniran na premični roki.Vidni kot vsaj 180°.

  - Upravljanje aparata preko LCD dotikalnega zaslona, velikosti najmanj 10''.

  - Interaktivna osvetlitev gumbov upravljalnega panela - kontrolne plošče.

  - Upravljalni panel - kontrolna plošča in monitor sta medsebojno neodvisno nastavljiva.

  - Upravljalni panel - kontrolna plošča nastavljiva po višini ter z možnostjo premikanja levo/desno vsaj 170°. okrog svoje osi.

  - Izvlečna alfanumerična tipkovnica pod upravljalnim panelom.

  - Vsaj štiri enaka aktivna priključna mesta za ultrazvočne sonde z elektronskim preklopom.

  - Odlagalna mesta za ultrazvočne sonde na obeh straneh upravljalnega panela aparata.

  - Enostaven dostop do meritev s pritiskom na eno tipko.

  - Vgrajen grelec gela ali pritrjen na aparat.

  - Nožna stopalka s tremi funkcijami.

  - Aparat mora biti opremljen z digitalnim črno-belim video tiskalnikom.

  - Aparat mora omogočati shranjevanje surovih ultrazvočnih podatkov na interni disk in različne spominske medije kot tudi imeti tako USB kot DVI ali DisplayPort izhod.

  - Sistemski operacijski sistem (najmanj Windows 10) je vezan na SSD disk.

  - Teža aparata naj ne presega 105 kg.

- UZ SONDE:

  - Vse sonde naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z UZ aparatom, brezpinski priključki sond brez vrtljivih delov.

  - Za posamezno ultrazvočno sondo je v B/M in THI omogočeno vsaj 8 različnih frekvenc ali pa gre za širokopasovno tehnologijo.

- Vrste sond:

  - Linearna sonda s

frekvenčnim območjem vsaj v območju od 5 do 12 MHz,

širine med 50 in 58 mm.

  - Linearna matrična sonda s

frekvenčnim območjem vsaj v območju od 2 do 20 MHz,

širine med 38 in 50 mm, vsaj 1900 kristalnimi elementi.

KOMPATIBILNOST:

Ponujeni ultrazvočni aparat mora omogočati priklop že obstoječih ultrazvočnih sond (L18-5, eL18-4, C5-1, aparat Philips Epiq 5G).

Kompatibilnost obstoječih ultrazvočnih sond s ponujenim ultrazvočnim aparatom bo naročniku omogočila uporabo že obstoječih ultrazvočnih sond tudi na novem aparatu, kar pomeni večjo fleksibilnost pri organizaciji dela v več ambulantah, možnost dela v primeru okvare katere izmed ultrazvočnih sond ali ultrazvočnega aparata in racionalizacijo nabave ultrazvočne opreme.

- NAČINI PRIKAZA, SLIKOVNI PARAMETRI:

  - Visoko resolucijski prikaz slik z možnostjo prikaza slike čez cel ekran.

  - 2D (B mode).

  - Globina 2D UZ prikaza vsaj do vključno 35 cm.

  - M mode.

  - Dual mode prikaz levo/desno (B mode in Color mode).

  - Pulzni Doppler (PW).

  - Visoko pulzirna frekvenca Dopplerja (HPRF).

  - Barvni in barvni angio Doppler (Color Doppler in Power Doppler).

  - Writezoom funkcija in zoom po zamrznitvi slike.

  - Možnost zoomiranja izbranega področja.

  - Simultani real time triplex mode (z nespremenjeno velikostjo B mode slike) in možnostjo B mode slike nad dopler spektrom z različnimi razmerji.

  - Retrospektivni spomin (cineloop),

  - Linearna sonda mora omogočati trapezoidni prikaz.

  - Harmonični prikaz tkiva mora biti omogočen na vseh v specifikacijah navedenih  ultrazvočnih sondah.

  - Pri delu z linearno sondo oz. pri punkciji naj aparat omogoča avtomatsko ojačanje igle.

  - Avtomatska optimizacija 2D ultrazvočne slike in PW Dopplerja z eno tipko.

  - Programska oprema za prikaz majhnega ožilja z visokim osveževanjem barvne ultrazvočne slike, na osnovi doplerja in s širokim dinamičnim območjem, kot pri B-mode sliki

  - Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki (SpeckleReduction).

  - Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (CompoundImaging).

  - Programska oprema, ki omogoča detajlni prikaz tkiva v visoki ločljivosti, ostrenje robov tkiv ter odstranitev šumskih artefaktov.

  - Programska oprema za avtomatsko spreminjanje hitrosti širjenja ultrazvočnih valov glede na vrsto tkiva z eno tipko.

  - Programska oprema s posebno tehniko za visoko občutljiv prikaz počasnega pretoka krvi oz. mikro ožilja (kot na primer SMI - SuperbMicro-VascularImaging ali enakovredno).

  - Programska oprema za Strainelastografijo pri delu z linearno sondo.

  - Programska oprema za Shearwaveelastografijo pri delu z linearno sondo, s prikazom žive slike med meritvijo, meritev elastičnosti v kPa.

- UPRAVLJANJE SISTEMA

  - Sistem mora omogočati registracijo pacientov direktno z računalniškega sistema bolnišnice oz. radiološkega oddelka (DICOM GetWorklist) ali ročno.

  - Sistem mora podpirati dvojno delovno listo (npr. RTG oddelek, DORA).

  - Ponudnik mora poskrbeti za priklop obeh delovnih list in preizkusiti delovanje sistema.

  - Sistem mora omogočati pošiljanje DICOM slik v polni ločljivosti v vsaj dva različna PACS sistema.

  - Dodatno mora biti omogočen urgenten vnos pacientov.

  - Sistem mora omogočati povezovanje v računalniško mrežo s sistemi drugih proizvajalcev na osnovi DICOM standardov in sicer najmanj:

- DICOM Storage

- DICOM Query/Retrieve

- DICOM Print

- DICOM Getworklist (HIS/RIS)

- DICOM StorageCommitmentClass

- DICOM StructuredReporting

- DICOM MediaStorage

- ZAHTEVANE MOŽNOSTI NADGRADNJE

Strojna in programska oprema mora biti pri proizvajalcu že dobavljiva.

  - Programska oprema za panoramski prikaz B slike.

  - Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi.

  - Programska oprema za kvantifikacijo kontrastov.

  - Možnost enostavne nadgradnje s sistemom, ki omogoča sinhronizacijo zajetih volumnov iz CT/MRI naprave  z živo ultrazvočno sliko, ter simultani prikaz obeh na monitorju in UZ punkcijo (kot na primer SmartFusion ali enakovredno)

  - Možnost nadgradnje s programsko opremo za navigacijo punkcijske igle ali pištole (kot na primer SmartNavigation ali enakovredno).

- PREGLEDOVALNA MIZA

  - Ponudnik mora dobaviti ustrezno pregledovalno mizo z električno nastavitvijo višine in nosilcem za papir.

- OSTALO

  - Vsa ponujena oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti.

SKLOP 3:	NAJEM ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA KLINIKO ZA PEDIATRIJO

A: Tehnične zahteve za UZ aparat za pediatrijo vključno s kardiološko diagnostiko:

- Vrhunski diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo ter strojno opremo, ki podpira delovanje UZ sond z aktivno matriko.

- Operacijski sistem Windows 10.

- Frekvenčno območje obdelave UZ signala: 1 – 25 MHz.

- Zahtevani prikazi:

- 2D prikaz (dinamika prikaza vsaj 3000 slik/s)

- 2D barvni Doppler (dinamika prikaza vsaj 700 slik/s)

- 2D angio (Power) Doppler

- Kontinuiran (CW) Doppler

- Pulzni (PW) Doppler

- M-Prikaz

- Anatomski M-Prikaz

- Ukrivljen anatomski M-prikaz

- M-prikaz v kombinaciji s tkivnim Dopplerjem

- Barvni tkivni Doppler (dinamika prikaza vsaj 1200 slik/s)

- Prikaz sledenja tkiva (Tissue Tracking)

- Pulzni tkivni Doppler

- Visoko občutljiv prikaz pretoka krvi brez uporabe kontrastnih sredstev in Dopplerja (kot npr. B-Flow)

- Prikaz s fazno invertiranimi harmoniki

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz

- Simultani (triplex) prikaz: 2D+PW+Barvni Doppler

- Vsaj 22-inčni LCD monitor.

- Vsaj 5 aktivnih priključnih mest za UZ sonde, od tega vsaj 3 z brezpinskimi konektorji za boljši prenos signala med UZ sondo in UZ sprejemnikom.

- Penetracija - globina UZ sektorja vsaj do 50 cm.

- Nastavitev oz. upravljalne konzole gor-dol in levo-desno.

- Upravljanje z aparatom z vsaj 12-inčnim dotikalnim zaslonom.

- Zaradi narave dela naj bodo odlagalna mesta za UZ sonde in UZ gel na obeh straneh upravljalne konzole.

- Zaradi večje fleksibilnosti naj teža UZ aparata ne presega 75 kg, višina s položenim monitorjem pa naj ne presega 120 cm.

- Programska oprema za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki brez izgube koristnih informacij.

- Sestavljeni (compound) ultrazvočni prikaz.

- Programska oprema za kardiovaskularne meritve.

- Programska oprema za avtomatizirano meritev krčljivosti segmentov levega prekata na osnovi sledenja karakterističnih vzorcev (speckle tracking).

- Programska oprema za avtomatiziran izračun iztisnega deleža levega prekata.

- Avtomatična optimizacija 2D UZ slike, kontinuiranega (CW) in pulznega (PW) Dopplerja.

- Avtomatične dopplerske meritve v živi ali zamrznjeni sliki.

- Programska oprema za delo s kontrastnimi sredstvi.

- Črno-beli video tiskalnik.

- DICOM vmesnik.

- EKG modul s priborom.

- Pripadajoča delovna postaja za naknadno obdelavo in meritve.

- Modul za brezprekinitveno napajanje, ki omogoča hiter zagon sistema ter preprečuje izgubo podatkov ob izpadu elektrike.

B:  UZ sonde:

- Kardiološka UZ sonda z aktivno matriko (vsaj 240 kristalnih elementov): 1 – 5 MHz.

- Kardiološka pediatrična UZ sonda: 2 – 8 MHz.

- Kardiološka neonatalna UZ sonda: 3 – 12 MHz.

- Mikrokonveksna UZ sonda: 3 – 10 MHz.

- Linearna Hockey Stick UZ sonda: 5 – 18 MHz.

- Linearna UZ sonda z aktivno matriko ter vsaj 1000 kristalnimi elementi: 4 – 15 MHz.

- Abdominalna UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi: 1 - 6 MHz.

Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5 %.

C:  Možnosti nadgradnje UZ aparata:

- Nadgradnja delovne postaje.

SKLOP 4:	NAJEM PRENOSNEGA ULTRAZVOČNEGA APARATA ZA URGENTNI CENTER

Zahteve za aparat:

- Ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo, ter strojno in programsko opremo za podporo uporabe UZ sond z aktivno matriko zaradi natančnejšega fokusiranja UZ snopa po celotni globini.

- Zahtevani prikazi:

  - 2D prikaz

  - 2D Angio (Power) Doppler

  - M-prikaz v kombinaciji s Tkivnim Dopplerjem

  - Kontinuiran (CW) Doppler

  - M-Prikaz

  - Pulzni Doppler

  - Barvni tkivni Doppler

  - Pulzni tkivni Doppler

- Vsaj 15-palčni LCD monitor .

- Upravljanje z aparatom preko dotikalnega zaslona ali fizičnih gumbov.

- Vsaj 3 aktivna priključna mesta za UZ sonde

- Nastavljiva mobilna upravljalna konzola kot modularni dodatek ultrazvoku z možnostjo snemljivosti aparata ter njegove samostojne uporabe.

- Možnost uporabe ultrazvočnega aparata z napajalnikom ter polnilno postajo ter samostojnim baterijskim delovanjem.

- Možnost uporabe ultrazvočnega aparata v samostojnem baterijskem načinu vsaj 1.5 ure.

- Sistem za redukcijo šuma v ultrazvočni sliki, brez izgube koristnih informacij.

- Kardiološki merilni.

- Vaskularni merilni paket.

- Možnost shranjevanja surovih (Raw data) ultrazvočnih podatkov na različne spominske medije, kakor tudi na interni trdi disk, z možnostjo naknadne obdelave na UZ aparatu, kakor tudi na delovni postaji.

- Aparat mora biti kompatibilen s TEE sondo, kardialno sondo, linearno sondo ter abdominalno sondo.

- Zaščitna prenosna torba za ultrazvočni aparat z možnostjo uporabe zaslona ali vmesnika preko zaščite ter možnostjo hitre menjave/preklopa ultrazvočnih sond

Zahtevane ultrazvočne sonde:

- Kardiološka  UZ sonda :  1 – 8 MHz

- Linearna vaskularna UZ sonda: 2 – 10 MHz

- Transezofagealna - TEE UZ sonda: 1 – 6 MHz

- Abdominalna UZ sonda: 1- 8 MHz

Strokovne zahteve za UZ aparate iz vseh sklopov:

Sistem mora ustrezati vsem standardom, ki so veljavi v EU in Sloveniji in ki obravnavajo varnost delovanja sistemov v medicinskem okolju.

Ponujeni aparati mora biti nov, iz tekoče proizvodnje, neuporabljen, ne sme biti demonstracijski model, imeti mora naloženo zadnjo verzijo programske opreme

Ponudnik mora poskrbeti za namestitev in montažo vse dobavljene opreme, pri čemer mora poskrbeti tudi za morebitne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov.

Ponudnik mora opraviti zagon in preizkus funkcionalnega delovanja vse nameščene opreme, pri čemer mora oprema dosegati vse zahtevane parametre.

Ponudnik mora uporabniku predati vso tehnično in a-testno dokumentacijo ter navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, tako v elektronski kot natisnjeni različici.

Vsi stroški vezani na priklop aparata na obstoječi RIS/PACS sistem morajo biti zajeti v ceni aparata.

V primeru, da je za zagotavljanje povezljivosti v ostale sisteme potreben poseben računalnik ali strežnik v fizični ali virtualni obliki, mora ponudnik zagotoviti vse potrebne licence za delovanje sistema.

Izobraževanje (šolanje) za delo in prilagajanje tehničnih parametrov aparata bo potekalo na lokaciji naročnika. Šolanje ne sme biti krajše od 2 delovnih dni. Izobraževanje je potrebno iz-vesti takoj po inštalaciji aparata in pred končnim prevzemom. Za potrditev termina je potreb-no soglasje naročnika. Stroški izobraževanja morajo biti vključeni v ceno aparata.

- VZDRŽEVANJE

Predmet tega javnega naročila je tudi preventivno (vzdrževanje po navodilih proizvajalca) in korektivno vzdrževanje (odprava napak).

Preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca, vključno z vsemi rezervnimi deli in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški (npr. kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti,  preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, umerjanje in izvedba potrebnih meritev, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda).

Preventivno vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (protokolom), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Preventivno vzdrževanje se izvaja v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so usklajeni z naročnikom.

Korektivno vzdrževanje pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu UKC Maribor z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.